南通农村农业局气相色谱三重四极杆串联质谱联用仪等设备采购安装项目
招标文件
项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2021-0052
采购单位：南通农村农业局
二〇二一年十二月六日
目      录
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 项目需求
第四章 评审方法和程序
第五章 合同主要条款
第六章 合同授予
第七章 质疑与投诉
第八章 投标文件组成及格式
尊敬的投标人：
欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！
第一章  招标公告
项目概况

江苏中润工程建设咨询有限公司（以下称代理机构）受南通农村农业局（以下称采购人）的委托，就其南通农村农业局气相色谱三重四极杆串联质谱联用仪等设备采购安装项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标供应商参加投标。潜在投标人应在江苏省公共资源交易网2021年12月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况

项目名称：南通农村农业局气相色谱三重四极杆串联质谱联用仪等设备采购安装项目。

项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2021-0052
预算金额：340万元，报价超过预算金额的为无效投标。

采购需求：详见招标文件第三章，请仔细研究。

合同履行期限：签订合同之日起90天内安装调试结束并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

(一)投标供应商应当具备的条件

符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

（二）投标供应商其他资格要求及应提供的资料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供有效的营业执照）；

2.投标人为所投产品生产厂家或代理商，投标时需提供相关证明文件；

3.上一年度的财务状况报告(公司成立不到一年不需提供)，2021年度任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标供应商未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料：投标供应商需提供企业信用查询结果（企业信用可以从“国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html”或“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/”进入查询自行打印)，查询结果有效期须在自本项目公告发布之日起至本项目投标截止日内有效。提供以上网页的投标供应商单位企业信用的截图；

5.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证两项复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式参见第八章）；被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2021年5月- 2021 年10月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

6.本项目不接受联合体投标。

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

8.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

地点：江苏省公共资源网站。

方式：自行下载，无需报名。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止及评审时间：2021年12月28日 9点30分（北京时间），逾时，采购代理机构将拒绝接收纸质投标文件。

投标文件接收地点：崇川区濠南路32号3号楼3楼会议室。

评审地点：江苏中润工程建设咨询有限公司评标室，如有变动另行通知。

特别提醒：

1.请投标供应商切实履行疫情防控责任，各投标供应商派1名代表参加投标开标活动，所派授权委托人应为无疫情接触史、无来自或途经中高风险地区（以官方实时更新为准）、身体健康且符合防控要求。   

2.各投标供应商需提前充分预留时间到达，进入园区需佩戴口罩、配合进行登记及体温检测、主动出示健康码和通信大数据行程码。南通市外人员应出具48小时内核酸检测报告。开评标期间必须全程佩戴好口罩，切实保持安全社交距离。各投标供应商因预留检查时间不足、未佩戴口罩、不配合查验健康码和通信大数据行程码、非绿色“健康码”、体温异常、有咳嗽等症状以及其他不符合疫情防控要求等情况导致不能参加开标活动的后果，由各投标供应商自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金：免收。

七、履约保证金：
1.本项目成交后的履约保证金为项目中标价的  10%  。 

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性无息退还履约保证金。

4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

4.1.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金；

4.2.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分由成交供应商另外补齐。

八、其他补充事宜

1.项目开标活动模式：

本项目采用现场开标模式，投标供应商需在截止时间前将纸质投标文件送至指定地点。

2.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通农村农业局       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地址：崇文路2号图书馆大楼18楼   　

联系人：缪  明  13901461516
3.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系方式：高  工，电话15962756653
第二章 投标人须知
一、说明

1.本招标文件仅适用于江苏中润工程建设咨询有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.招标文件的解释权属于江苏中润工程建设咨询有限公司。

4.投标供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布后3日内以书面形式提出询问或疑问（发送至邮箱379063100@163.com），未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。    

5.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在江苏省公共资源交易网站上发布的信息为准。

3.代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日3日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6.招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的组成及装订

1.投标文件由：（1）资格审查文件、（2）技术标、（3）商务标共三部分组成。

2.投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3.投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中（三部分均分开单独密封）。

四、投标文件的份数、签署

1.投标人应准备 伍 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并分别在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3.投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。  

5.开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

五、投标响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

六、投标文件的有效期

1.从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝，但投标保证金可退还。
七、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.本项目报价包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于设备费、辅材费、安装费、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

6.一次报定的投标报价为成交价，同时，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

八、投标费用

无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 

本项目资料费400元，代理服务费按计价格（2002）1980号文件标准收取，专家评委费按南通市财政局通财购（2018）18号文标准执行，供应商报价时需综合考虑以上费用（不单列）。由成交供应商支付。

九、投标保证金退还：本项目不涉及

十、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。  

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  项目需求
请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

本项目共采购气相色谱三重四极杆串联质谱联用仪、气相色谱离子迁移谱联用系统、大米食味计各一套（台）。
气相色谱三重四极杆串联质谱联用仪

具体用途：农药残留、有机污染物及其它物质的痕量的定性和定量分析；

技术规格和性能要求：

1.工作条件

1.1.电源：220V，50Hz

1.2.温度：操作环境20˚C -35˚C

1.3.湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 

2.性能指标

2.1气相色谱仪 

2.1.1气相色谱性能

2.1.1.1★气相和质谱必须是同一品牌

2.1.1.2保留时间重复性 < 0.008% 或 < 0.0008 分钟

2.1.1.3★峰面积重现性 < 0.5% RSD
2.1.1.4触摸屏用户界面：采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，分辨率不少于800 × 480像素的7英寸屏幕，无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准
2.1.1.5浏览器用户界面：具有浏览器用户界面功能，可通过手机，平板电脑，台式电脑等各种设备直接连接气相主机，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能，提供手机控制联机截屏的证明文件
2.1.1.6★气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度

2.1.1.7早期维护反馈 (EMF)：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况

2.1.1.8★具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求，需提供主机实物截图
2.1.1.9气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求，需提供语言选择界面照片

2.1.2柱温箱


柱温箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温

升温速率：最大升温速度100˚C/min，以0.01 ˚C /min增加
降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒 

控温准确性：0.01℃

温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化

2.1.3分流不分流进样口

最大压力设定范围：0-148 psi

压力设定精度：0.001 psi

流量设定范围：0-1200mL/min

★分流比：12000：1

★扳转式进样口密封系统，无需工具能够在 30 秒内快速、轻松地更换进样口衬管
2.2液体自动进样器

2.2.1液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

2.2.2样品瓶位数：不少于165位
2.2.3进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.2.4面积重现性：小于0.3% RSD
2.2.5交叉污染：＜十万分之一
2.3质谱部分

2.3.1★仪器检测限指标（验收指标）：IDL(MRM): ≤0.5fg，2fg OFN 连续8次进样m/z 272→222 处的 MS/MS 离子对所得峰面积精密度在 99% 置信水平下统计得出，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm，须于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件
2.3.2★仪器稳定性指标： 

重现性 ＜5%：（EI MRM IDL）：实验条件，40pg 2,3,7,8-TCDF柱上进样，连续进样6次， m/z 303.9-240.9 305.9-242.9测试的柱子为DB-5MS 60m*0.25*0.25，重现性小于5%，并提供实际实验谱图证明

2.3.3离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C

2.3.4★最大离子化能量：280eV，提供软件截图证明，如不能达到，需配置两套离子源

2.3.5★无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA

2.3.6可升级智清洁离子源，无需卸真空，不需拆卸离子源即可完成离子源清洁，提供官方彩页说明

2.3.7★气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C
2.3.8★四极杆质量分析器：石英镀金耐高温四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C，非预四极杆加热，或提供2套圆形钼合金分析四级杆。提供官方参数及软件控制四极杆温度截图证明 

2.3.9质量数范围：10-1000 m/z

2.3.10分辨率：0.4~3 amu分辨可调

2.3.11扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms 

2.3.12★载气为惰性气体以保障实验室安全，碰撞池具有载气消除功能，可有效消除载气所带来的背景噪音干扰，载气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调，提供载气流量设置截图
2.3.13描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）

2.3.14扫描方式同时具有分段扫描和动态多反应监测功能，提供软件截图证明

2.3.15★真空系统：抽速＞380L/s，两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统
2.4数据处理系统

2.4.1★软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，需提供中文界面截屏证明文件

2.4.2通用谱库： NIST20谱库和化学结构式库 (不少于27万张)

2.4.3计算机：CPU 四核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/21.5”LCD 

二、气相色谱离子迁移谱联用系统

技术参数：

1、通用技术参数

1.1显示器：主机面板为触摸屏显示器，可通过屏幕直接操作并控制仪器，也可通过电脑控制。

1.2 仪器（包括进样口、色谱柱、迁移管）受污染情况下可以自动清洗。

1.3 数据储存器容量：≥2 GB

★1.4仪器检出限：≤500ppt(2-已酮为标准物质)

2、气相技术参数

2.1载气流量可进行程序设定。

2.2载气流量设定范围：1-150mL/min

2.3载气压力（压力值）稳定性：RSD≤0.01%

2.4进样口温度设定范围：35-80℃，温控精度：±1℃

2.5进样方式：不分流进样

2.6仪器配备毛细管色谱柱：15m×0.53mm×1um；MXT-5（5%-二苯基、95%-二甲基聚硅氧烷），可根据检测需求更换不同极性和规格的色谱柱。

2.7柱温箱温度设定范围：室温+5℃至80℃。温控精度：±1℃。

3、离子迁移谱技术参数

3.1检测器：离子迁移谱

★3.2电离源：放射性氚源（H3）

3.3电离源辐射类型：β射线

3.4电离源出厂活度：75-370MBq 

3.5检测模式：正离子模式或负离子模式，可切换。

★3.6离子迁移谱分辨力（峰容量）：> 75

3.7漂移气流量控制范围：0-500mL/min

 3.8迁移管温度设定范围：35-80℃，温控精度：±1℃

4、顶空自动进样器技术参数

4.1迁移时间重现性：RSD<1.00%

4.2峰高重现性：RSD<3.00%

4.3控制进样体积方式：使用密闭气体进样针来控制进样体积。标配1ml密闭气体进样针，最小可控进样体积100uL。

4.4进样针温度设定范围：40℃-150℃ 

4.5清洗方式：自动清洗

4.6清洗流量：1-100mL/min

4.7加热方式：振荡加热

4.8加热位置数量：≥6个，可同时加热。

4.9加热温度设定范围：40-200°C

4.10震摇振荡速率设定范围：250-750rpm

4.11样品盘位数：≥60（使用20ml顶空瓶、磁性盖、圆底）

5 数据处理系统

5.1软件系统具备分析和统计功能

5.1.1可使用原始数据进行比对

5.1.2指纹图谱可快速呈现样品的差异化

5.1.3配备NIST RI数据库和离子迁移谱数据库，通过两个数据库同时进行定性分析。

5.1.4可进行PCA主成分分析。

5.1.5原始数据可以拷贝到其它软件中进行分析。

5.1.6图谱形式多样化（可以查看二维和三维谱图)。

5.2 数据传输：通过高速以太网连接仪器与电脑来传输数据。

5.3操作人员可设计、优化和储存自己的分析方法。

5.4定量分析：利用标准物质建立标准曲线进行分析。

5.5电脑要求：带有正版Win7/Win10系统，内存≥8G、硬盘≥500G、独立显卡≥2GB、且系统中带有正版OFFICE和PDF阅读软件。

三、大米食味计

1.产品原理及主要用途：

用于糙米和大米内部化学组成品质检测的专用仪器。主要用于稻谷的科研、监测、育种、经营收购、储存、稻谷加工、成品大米销售的品质质量的检测控制。

2.基本配置：每套仪器至少包含主机、内置数据模型及相应附件；

3.环境指标

电源：AC 200V～240V，50/60Hz；温度：15~35℃；湿度：80%以下（无结露）

4.技术指标

4.1测量方式：采用透射式近红外连续光谱采样技术；

4.2测量对象：粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米

4.3测量项目：食味值、水分、蛋白质含量、直链淀粉含量

4.4测量要求

4.4.1食味值：测量范围50～100；测量精度：重复性误差≤2；

4.4.2水分：测量范围9%～16%；测量精度：重复性误差≤0.2%；

4.4.3蛋白质：测量范围6%～14%；测量精度：重复性误差≤0.3%；

4.5★测量时间：检测时间小于20秒，从进料到结果显示的全部测量时间小于40秒；

4.6★测量样品量：通常情况150-250ml，少量样品情况100-150ml；

4.7波长范围: 600 nm ～ 1100 nm

4.8光谱仪: 线性影像传感器搭载多频光谱仪

4.9样品无需制样和前处理过程，可避免人工和前处理条件造成的误差

4.10仪器精度符合近红外仪器对水分、蛋白等检测指标的要求，符合GB/T 24895、GB/T 24896、GB/T 24897要求

4.11使用固定光栅光谱仪，内部光学系统完全固定，保证光谱数据采集的稳定

4.12具有自动波长校正功能，每次测量前系统自动校正

4.13进料后自动对样品进行分样测量，消除样品不均匀对数据结果的影响

4.14★在设备维护界面可进行波形查看、卤光灯累计使用时间。

4.15★软件操作平台基于Windows嵌入式系统，方便数据的统计和读取，可以实现多平台对数据的编辑；操作画面和测定结果可中文简体/中文繁体/英语/日语/韩语多语言显示。

4.16具有四条检量线：粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米；可以用于结果的直接评定，适用于《中国好粮油》系列产品标准

4.17采用样品无损快速检测方式，测试准确、快捷，采用近红外分光测定原理；

4.18自动化程度高，操作测定结果立即打印，液晶显示,触摸屏式操作；

4.19操作画面和测定结果中文显示；

5、配套设备：基准米(粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米各1份)、回收箱(1个)、量杯(1个)、打印卷纸(4个)、气吹(1个)、卤光灯(1个)、保险丝(1个)。

四、产品服务（产品、安装、调试等要求）

1.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.成交供应商负责对系统设备安装并达到国家相关的验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

3.售后维护：本项目所有设备质保期至少3年，质保期内软件免费升级。质保期内接到用户维修通知后，7*24小时服务，1小时响应，24小时内解决。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）本项目采购人不接受负偏离应标。

（2）项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

（3）投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

（4）投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（5）投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.1投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.2投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
六、付款方式

1.本项目付款方式为分期付款，

第一期，货物全部到场，安装、调试，验收合格后支付合同价款的95%；

第二期，质保期到期后支付余额的5% 。

以上付款均不计息。

2.成交供应商凭经政府采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。

七、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

第四章 评审方法和程序
一、采购人委托招标代理机构组织招标

1.成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2.投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1.招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2.投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1.开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2.资格审查合格的供应商进入评标。

3.合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1.评标时间：资格审查结束以后。

2.采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档；

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向局里招标管理部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）处理与评标有关的其他事项。

4.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人；

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容；

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7.开标后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1.本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2.评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1.评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为70% （计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为30%（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4.评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6.开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

7.投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

8.评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

9.评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为第一中标候选人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

七、关于投标价格评审

1.针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2.针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

八、评审评分项

（一）技术标评分：（70分）

	技术方案（50分）
	1.所投产品普通参数、★号参数为必备指标；（45分）
普通参数负偏离或不符合，每项扣2分，扣完为止；
★号参数负偏离或不符合，每项扣5分，扣完为止；
对设备的性能技术参数进行打分，技术参数要求进行逐条应答, ★号参数须厂家提供相关证明材料。未提供或证明材料不全，本项不得分。参数偏离表需求项需与招标文件严格对应，如有缺漏、删减或自行修改的，本项不得分。
2.供货、安装、调试方案（5分）。
根据招标人提供的条件，给出供货、现场安装、调试方案，供货、安装、调试方案的完善性、合理性、针对性.优得4-5分，良得3-4分，一般得1-2分，未提供供货、安装、调试方案的，得0分。

	履约能力（10分）
	1.投标人提供农业检测系统类似产品供货业绩（提供合同及部分发票复印件，合同或发票缺少一项不得分，提供一份得2分），满分8分。
2.投标人资信等级（资信等级证书）：AAA的得2分，AA的得1分，其他不得分。

	售后服务（10分）
	1.提供完善的质保及售后培训服务方案（8分）。优得6-8分，良得3-5分，差得1-2分，未提供得0分；
2.故障响应及修复时间：承诺在接到召修信息后并在业主规定的时间内到现场提供维修服务的得2分，否则不得分【注：应急响应时间：（1）发生紧急故障4小时内赶赴现场处理故障；（2）一般故障处理时间：8小时内处理完毕；（3）重大故障：48小时内处理完毕；承诺需有可靠性论述】。


注：以上几项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。所需证明材料均要提供原件备查。

特别提醒：

1.技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

（二）商务报价响应评分：（30分）

1.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分30分。

2.其他投标人的商务报价响应得分分别按照下列公式计算：

   商务报价响应得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

十、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.未按文件要求提供样品或提供的样品不符合要求的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十二、变更为其他方式采购的情形处理
依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报学院采购与招标领导小组批准；

3.依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

十三、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标人报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十四、中标通知

1.投标结束后，采购单位将成交结果在指定媒体上公示1个日历天。

2.公示期满，如无异议的，采购单位向成交供应商发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购单位、成交供应商依法承担法律责任。
第五章 合同主要条款
采购单位（或称甲方）：                      
中标供应商（或称乙方）：                      
签订时间：     年   月   日
签订地点：                 
根据《政府采购法》、《经济合同法》及      年   月   日南通市      采购项目(采购编号：           )的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

1.货物及服务：

1.1乙方向甲方提供以下货物以及运输、装卸、检验、技术服务、质保期服务等相关服务

	货物名称
	货物标准
	生产厂家/产地
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	总金额(人民币): 


1.2乙方按其投标文件提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。货物清单见合同附件。

1.3乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于采购文件的要求及投标文件承诺的标准。

1.4前述采购货物总数量甲方根据生产需要进行调整。

2.价格：

2.1按照乙方的中标价，本合同价款总额为：大写人民币         元（RMB     元）。

2.2合同价格为：指定地点交货价，投标报价包括：货物价、运至合同指定地点的运输费、装卸费、检验费、技术服务费、质保期及采购标文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响.

2.3 合同价款含甲方到乙方生产场地、原材料产地考察及监督生产全过程的费用总计         （RMB      元），该费用在合同供货完成后按实结算，如果甲方放弃考察、监督，该费用将全部扣除，不予支付。

3.货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

3.1乙方提供的货品必须达到或优于采购文件“货物需求一览表”技术需求中各项指标参数。

3.2乙方投标时提供的产品样品，委托        ，双方在其样品化验单上签字确认存档，作为每批货物的验收依据。样品技术指标优于“货物需求一览表”技术需求的指标项，按样品其技术指标验收。

3.3乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

3.4乙方提供的货物必须是正品。

3.5因货物的质量问题发生争议，由    市质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，则该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由乙方承担。

3.6货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不给予调换的，均按不能交货处理。

4.包装及运输：

4.1由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合采购文件“货物需求一览表”的要求。

4.2如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

5.交货及验收：

5.1交货地点：指定地点。

5.2交货时间：合同签定后     天内交第一批货物，所送货物数量以甲方通告数量为准。

5.3交货形式：其余货品乙方在接到甲方的供货通知后  小时内将货物送至甲方指定地点。

5.4交货周期：供货间隔时间及每批供货量由甲方按实际使用量提前通知乙方，如有特殊情况，甲方提前   小时通知乙方。

5.5每批货物须经甲方抽样检验，初验合格后方可收货，初验不合格者作退货并警告处理，如发现所供货物化验结果与样品化验单有明显差别（甲方要求的不在此列），甲方提出意见后乙方产品没有明显改善，甲方有权向南通市政府采购中心反映，必要时可提起终止合同。

5．6乙方必须提供每批货物的生产厂家出厂合格证书及有关供货说明文件。

6.履约担保：

6.1乙方应按采购文件的规定提交履约担保，担保金额为人民币      元。

6.2甲方对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知乙方，说明有关此项索赔要求所涉及乙方违约的性质。

6.3因乙方违约而支付甲方全部或部分履约担保金后，如合同继续执行，则乙方应在15个工作日内须补足履约担保金。逾期甲方可提前解除合同且履约保证金予以退回。

6.4中标人在采购合同依法履行完毕后，应按采购文件的规定办理履约保证金退回手续。

7.结算及付款方式：

7.1本项目付款方式为分期付款，

第一期，货物全部到场，安装、调试，验收合格后支付合同价款的95%

第二期，质保期到期后支付余额的5% 。

以上付款均不计息。

7.2成交供应商凭经政府采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。

8.违约责任：

8.1乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

8.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方在本合同第5条规定之外另应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

8.3甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总额10%的违约金。

8.4甲方无正当理由逾期付款的，则每日按该批货物总额3‰向乙方偿付违约金。

8.5因乙方不能按期交货，甲方有权购甲其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

9.不可抗力：

9.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

9.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

10.其他约定条款：

11.争议解决：

11.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时可以向人民法院起诉。

12.合同构成：

12.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

本合同协议书；

中标通知书；

采购文件及附件；

投标文件及附件；

经双方协商一致达成的补充协议。

12.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

13.合同期限与数量：

13.1本合同期限为1年，自      开始至           止。

13.2本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、南通市财政局、南通市政府采购中心各执一份。

14.合同未尽事宜：

14.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                                乙方： 

法定代表人：                         法定代表人：                                 

委托代理人：                         委托代理人：

第六章 合同授予
一、成交供应商在《成交通知书》发出15日内必须按照采购文件确定的事项签订采购合同。合同一式陆份，采购单位伍份、供应商壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。  

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款进行支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑与投诉
一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或代理机构。采购单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，采购单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

A.质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

B.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。
第八章 投标文件组成及格式
投标文件由资格审查文件、技术标和商务标三部分组成。本次招标采用资格后审方式。

本项目资格审查文件、技术标和商务标请分别装订、分别单独密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1.投标供应商提供有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.投标人为所投产品生产厂家或代理商，投标时需提供相关证明文件（复印件加盖公章）。

3.投标供应商提供上一年度的财务状况报告(公司成立不到一年不需提供)；和2021年度任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5.供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标供应商未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料：投标供应商需提供企业信用查询结果（企业信用可以从“国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html”或“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/”进入查询自行打印)，查询结果有效期须在自本项目公告发布之日起至本项目投标截止日内有效。提供以上网页的投标供应商单位企业信用的截图；

6.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证两项复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2021年5月- 2021 年10月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】；

7.关于资格文件的声明函（格式参见第八章）；

8.投标供应商其他资格要求及应提供的资料。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

 二、技术响应文件 （不得出现报价）

1.投标响应函（格式参见第八章）；

2.技术条款响应一览表（格式参见第八章）；

3.评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料；

4.评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料；

5.招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标人按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件、“技术标”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。 

三、商务报价响应文件

1.投标响应报价表（格式参见第八章）；

2.投标报价明细表。

附件：
        项目名称：
项目编号：
投标文件
对应投标文件填写：资格审查文件
对应投标文件填写：技术标
对应投标文件填写：商务标
（资格后审）
投标人：参加投标人全称（公章）
日  期：      年  月  日
一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1.法定代表人身份证明

南通农村农业局 ：

          先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：
供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。
2.授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通农村农业局：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（采购项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：
身份证号码：

手机：  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查查。
3.无重大违法记录声明

南通农村农业局：

    我单位（投标人名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                  投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南通农村农业局：

我单位           （磋商响应供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

附相关证明材料

（供应商）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

                      （供应商）公章：               

年
   月 
  日

5.关于资格文件的声明函

南通农村农业局：

本公司愿就由贵单位组织实施的（招标项目名称及项目编号)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

二、技术标相关的格式文件及表格
1、投标响应函

南通农村农业局：

依据贵单位（投标项目名称及项目编号）项目采购的邀请，我方授权 （姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件规定的工程项目工期时间内完成，交付采购人验收、使用。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

2.技术条款响应一览表

供应商应响应招标文件中针对招标货物提出的技术规格与要求；如其所投产品与其中某些条款不完全响应时，应在表格中逐条列出，未列出的视同完全响应。

	序号
	货物名称
	招标文件

技术参数要求
	所投产品

技术参数响应
	偏离/响应
	说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：

①供应商应对照招标文件项目需求内的要求，逐一填写，招标货物与招标文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。

② 该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

三、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1.投标响应报价总表

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价总计
	¥ 元，人民币大写：             。


投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：年月日

注：1.本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2.报价明细表

	序号
	品名
	品牌规格型号
	投标方提供

的商品参数
	数量
	综合单价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计金额 大写：                 小写：

	注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。


注：1.如计算结果与总价不一致，以综合单价为准，修正总价。

2.未提供报价明细表将视为未实质性响应招标文件作无效投标处理。





