招 标 文 件

项目名称：初中理化生实验室操作标准化考场实验桌凳等基础设施设备采购项目（重新招标）

项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2025-0014

响水县教育局

2025年12月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………8

合同条款……………………………………25

采购需求……………………………………54

评标方法与评标标准………………………247

投标文件格式………………………………252

第一章 招标公告

项目概况

初中理化生实验室操作标准化考场实验桌凳等基础设施设备采购项目（重新招标）的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年2月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2025-0014

2.项目名称：初中理化生实验室操作标准化考场实验桌凳等基础设施设备采购项目（重新招标）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：452.197万元

5.最高限价（如有）：452.197万元

6.采购需求（简介）：初中理化生实验室操作标准化考场实验桌凳等基础设施设备采购项目（重新招标），详情见采购文件第四章“采购需求”。

7.合同履行期限：合同签订后45个日历天完成供货（安装）并交付使用。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，所属行业为工业。给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年2月3日9点00分（北京时间）

2.开标时间：2026年2月3日9点00分（北京时间）

3.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购中心将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（采购中心），未中标单位不需要提供）。

7.本项目支持节能环保产品（财库[2019]9号）、（财库[2019]18号）、（财库[2019]19号）；支持中小微企业（财库[2020]46号）、（苏财购[2020]52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库[2014]68号）；促进残疾人就业（财库[2017]141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库（2020）123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库（2023）7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。

8.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

9.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

10.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

11.如在供应商报名、投标(响应)文件上传、投标(响应)文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，采购代理机构应按照采购文件约定，视情选择等待系统修复后继续开展相关采购活动，或者通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动。

12.如在评审过程中出现系统无法访问的情形，采购代理机构应按照采购文件约定，视情选择等待系统修复后继续开展相关采购活动，或者发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从政府采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：响水县教育局

地    址：响水县黄海路98号

联 系 人：姚科长

联系方式：15251006658

2.采购代理机构信息

名    称：响水县公共资源交易中心（响水县政府采购中心）

地    址：响水县灌江东路1号

联 系 人：周先生

联系方式：0515-86782009

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电　 　 话：0515-86782009

响水县教育局

2025年12月25日

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

特别说明：中标人与采购人签订合同前，须向采购人委托的第三方咨询公司支付咨询服务费用，本次咨询服务费用按照苏招协（2022）002号文件规定标准计取，由中标人承担，不单独列项，由供应商在报价时综合考虑。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人、采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。联系人及联系地址见招标文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33.9实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

35.关于异常低价投标（响应）的审查情形和具体要求

35.1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算*50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价*45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

35.2.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：¨是  ¨否，

《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是    ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是      ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业 ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是      ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资 ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是    ¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

þ分期付款：合同签订后10个工作日内付至合同价的30%作为预付款，项目经验收合格满一年后付至审计价的60%，项目经验收合格满二年后付至审计价的90%，项目经验收合格满三年后付至审计价的100%，其中涉及预付款的：合同签订后付至合同价的30%作为预付款（合同签订时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：响水县境内

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

收取履约保证金金额：中标金额的10%

履约担保期限： 验收合格之日起三年。

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：/

（6）风险处置措施和替代方案：/

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是 ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是 ¨否，抽查比例：

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期三年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一 流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正 宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符 合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规 定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货 物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使 用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 合同签订后10个工作日内付至合同价的30%作为预付款，项目经验收合格满一年后付至审计价的60%，项目经验收合格满二年后付至审计价的90%，项目经验收合格满三年后付至审计价的100%，其中涉及预付款的：合同签订后付至合同价的30%作为预付款（合同签订时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付 拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲 方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违 约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在7个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：合同签订后45个日历天完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：甲方指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1.合同经甲方、乙方盖章后生效。 2.货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

一、项目清单和参数要求

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响水县实验初级中学实验室建设项目 |  |  |  |  |  |
| （202室）化学实验室配置清单（48座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。 4.供水软管：采用≥1.5米长不锈钢软管。 5.公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 付 | 1 | 工业 |
| 2 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm； - ▲2、采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，台面吸水率测试平均值≤0.05％。放射性核素限量要求：检测结果：内照射指数≤0.4。颜色稳定性：为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿）。 - 3、台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4、书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 ▲学生实验桌须提供满足以下技术要求的检测报告。 - 1、金属件外观管材无裂缝、叠缝，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕； - 2、塑料件外观无裂纹、变形、缩水、凹陷、飞边、毛刺等缺陷； - 3、底脚平稳性≤2.0MM； - 4、表面理化性能：抗盐雾24H无锈蚀现象，抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象， - 5、安全要求所有零部件无破损无缺陷； - 6、力学性能：桌面垂直静载荷桌面加力1000N，10次无损；垂直耐久性桌面加力600N,10000次无损；垂直冲击高度180MM，2次无损；桌腿跌落高度300MM，10次无损；水平静载荷书包斗400N，10次无损； 7、人造气氛腐蚀试验；耐腐蚀试验：中性盐雾试验(NSS试验)-720h-保护评级RP/外观评级RA为：10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿）。 | 张 | 24 | 工业 |
| 3 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±2㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 套 | 24 | 工业 |
| 4 | 集气罩 | 拱形集气罩采用PC材质一体成型，直径≥260mm，风口可以任意角度旋转，集气罩与风管可以拆卸。 | 套 | 24 | 工业 |
| 5 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm(±2㎜)；水槽后端高出水槽两侧50mm(±1㎜)，防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 套 | 12 | 工业 |
| 6 | 水龙头 | 1、规格：高度350mm* 下宽度290mm*(上鹅颈宽178mm*深度178mm)(±2㎜)。 2、折叠式两口水龙头：产品可以向前折叠90°，具有两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴为可以插皮管的尖嘴型。 3、主体材料：横管：采用ø28*4.5 mm管径的H55铜棒制造，可折叠90°。三角阀：采用ø22*1.0mm 管径的H55铜棒制造。鹅颈弯管：采用ø18 *1.0mm管径的H62铜管制造。涂层: 高亮度环氧树脂涂层。开关旋钮: 高密度PP。 4、陶瓷阀芯: 可90°旋转,开关50万次不损坏,静态最大耐压10 bar。 | 套 | 12 |  |
| 7 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm(±2㎜); - 2.凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,经高温粉体烤漆处理。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°。 - 4.方形托盘厚度≥3mm，边长≥160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm(±2㎜)，采用环保型PP改性塑料注塑成型，表面细纹咬花。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,配有限位锁扣，凳面升到最高时不脱落. | 张 | 48 | 工业 |
| 8 | 教师电源 | 规格：500*260mm(±2㎜)； ★1.教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,时钟屏（规格≥7*3.8）黄蓝显示屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间、年、月、日、中文显示星期；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏来代替）功能模块及按键都有语音提示，带有语音讲解功能。 - 2.采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 - 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 - 4.教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 - 5.教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。CV指示灯亮是恒压模式。CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明，恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接，恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 - 6.大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等于45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。 - 7.有150V 240V 300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 - 8.教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-36V,分辨率为1V；控制直流电压为0V-36V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 - 9.在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A,1.8A,2.5A）三个档位。 - ▲10、教师电源需通过不少于以下内容的检测，保护连接系统的电阻：要求：32A，2min, 保护连接系统的电阻0.1Ω；预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：要求：初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA；抗电强度试验：湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。低温工作试验：“试验Ad”进行：在-10±3℃的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间：①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。高温工作试验：“试验Bd”进行：在40±2℃的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求：①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。盐雾度测试：试验溶液盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为5%，盐雾工作试验空间内温度:35℃；PH值:6.7，盐雾工作试验空间内放置时间:48h，无缺陷面积，外观评级A，试样表面外观无变化。测试结果需符合或合格。电源控制箱成套设备测试：低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 套 | 1 | 工业 |
| 9 | 通风矢量控制器 | 采用电流无感矢量控制，（380V/5.5KW），额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 智能控制柜 | - 1、整体尺寸不小于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理。 - 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 - 3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 - 4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压,C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组， 6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 ▲11、智能控制柜需通过不少于以下内容的检测，不少于15项的电气设备安全检测：防电击概述；可触及零部件的判定；可触及零部件的允许限值；正常条件下的防护；与外部电路的连接；电气间隙和爬电距离；介电强度试验程序；防电击保护的结构要求；电源线；供电电源的断开；提起和搬运用装置；墙壁安装；外壳的刚性试验；一旦出现着火，将火焰控制在设备内；过流保护。测试结果需符合或合格。耐腐蚀检测：人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级：盐雾试验满足：中性盐雾试验 保护评级/外观评级10级。控制柜成套设备测试：低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 套 | 1 | 工业 |
| 11 | 智能控制屏 | - 1、控制屏为不小于10寸的高分辨率触摸屏； - 2、集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）： - （1）、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制，具有防卡，防夹功能； - （2）、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - （3）、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； - （4）、通风控制：触摸数字无级变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； - （5）、供水控制：对全室给排水进行控制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 智能吊装控制系统 | - 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能；2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； - 4、语音控制功能：可通过手机语音来控制吊装系统学生摇臂电源交、直流的电压调节，吊装系统灯光的开启与关闭，以及摇臂的展开、暂停、收回动作。 | 项 | 1 | 工业 |
| 13 | 环境监视系统 | 系统控制箱内配置精密传感器，实时监测室内的烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度。系统可实时显示室内烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度数值的变化，并可将监测到的各项数值实时显示在屏幕上。 | 项 | 1 | 工业 |
| 14 | 铝合金万向抽风装置 | 材质：采用铝合金材质，表面阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，经过氧化处理。关节：高密度PP材质，可360旋转调节方向。关节及密封圈：高密度橡胶材质。关节连接杆：304不锈钢材质。关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，由关节连接杆锁合。气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。拱形／杯形集气罩：高密度PP/PC材质。伸缩导管：75mm(±0.5㎜)铝合金管。独有360旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm； | 个 | 1 | 工业 |
| 15 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：镁硅铝合金，拆装方便。 | 套 | 1 | 工业 |
| 16 | 学生端万向抽风装置 | - 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。 - 2.关节密封圈：高密度橡胶，在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 - 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 - 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 - 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 - 6.伸缩导管：4节直径≥50mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理。 - 7.扭簧：使用90度的直径≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 8.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停。 | 套 | 24 | 工业 |
| 17 | 智能吊装 | 采用标准模块化组成，1200*550*195mm(±2㎜)为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 ▲智能吊装铝合金型材须提供满足以下技术要求的， 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法第3部分:盐雾试验在铜加速冰乙酸盐雾试验(CASS试验)96h中检验结果≥9级。 （该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 套 | 12 | 工业 |
| 18 | 室内外行程通风系统 | 采用实验室专用防腐蚀材质管道，整体组装成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。规格：定制。管卡采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 19 | 风机平台预制块 | 尺寸规格：1200*1200*300mm；按比例布置钢筋网，混凝土浇筑，上顶面和四侧面抹平，收光。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 块 | 1 | 工业 |
| 20 | 防腐离心风机 | 节能环保离心风机，能效等级不低于2级。风机效率满足≥78%； - （1）功率：5.5KW。流量：4012-7419m3/h。风压：2014-1320Pa。转速：2900r/min。噪音：≤55dB(A)。 - （2）外壳材质：FRP耐酸碱乙烯基酯树脂制作。 - （3）叶轮材质：FRP耐酸碱乙烯基酯树脂制作。 - （4）马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 。 | 台 | 1 | 工业 |
| 21 | 风机控制线 | - 1.规 格：3x4+2x2.5mm²。 - 2.线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯。 - 3.绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘。 - 4.标称截面：4mm²。 - 5.电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。 6.电源线。 投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 22 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用220V直流减速推杠电机，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 12 | 工业 |
| 23 | 自动给排水系统 | 水槽柜内设自动给排水系统装置，自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组，储水箱1个具有双重过滤装置，自动供水管路一条，采用PP材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当污水桶的水位达到设定高水位时，水泵自动开启排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排至设定的低水位时排水系统自动关闭。 | 套 | 12 | 工业 |
| 24 | 吊装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 12 | 工业 |
| 25 | 电源供应模块 | 220V电源供应模块：接收智能化控制系统控制，内含5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。0-24V电源供应模块： 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在“锁定”字样显示后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。485模块:采用485通信方式进行通讯;网口采用RJ-45网络接口;USB5V输出;额定电流750MA。 | 套 | 12 | 工业 |
| 26 | 双封闭接头 | 双封闭接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 12 | 工业 |
| 27 | 智能照明 | 尺寸：1270*60mm; 接收智能化控制系统控制，采用嵌入式12WLED灯珠，照明亮度4000K 1140lm设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 24 | 工业 |
| 28 | 废水存储箱 | 采用 PP 材质存储设备，尺寸不小于330*250*245mm，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。水箱技术要求满足：耐老化性-室内用:720h冲击强度的保持率≥60，外观颜色变色评级≥3。 | 套 | 12 | 工业 |
| 29 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修.（含引水至教室及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 30 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。（含出水至室外及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 31 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 套 | 1 | 工业 |
| 32 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 套 | 1 | 工业 |
| 33 | 安装辅件 | 采用定制槽钢架点位吊装方式，防止左右晃动，可进行上下平衡调节。经激光切割、数控冲压、便于安装，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 间 | 1 | 工业 |
| 34 | 吊装端头 | 规格：465mm×550mm×200mm；整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条。 | 套 | 4 | 工业 |
| 35 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV4mm²，4色。 | 米 | 400 | 工业 |
| 36 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV2.5mm²。 | 米 | 100 | 工业 |
| 37 | 室内电源控制线 | 讲台及学生位布线。BV2.5mm²。 | 米 | 300 | 工业 |
| 38 | 插座 | 五孔插座。 | 个 | 25 | 工业 |
| 39 | PVC管 | φ20mmpvc管 | 米 | 80 | 工业 |
| 40 | PVC三通 | φ20mmpvc三通 | 个 | 20 | 工业 |
| 41 | PVC弯头 | φ20mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 42 | PVC抱箍 | φ20mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 12 | 工业 |
| 43 | PDU插排 | 8位，双断开关，2500W | 套 | 1 | 工业 |
| 44 | 光纤 | 从机房引两路光纤（8芯）（用一备一）。 | 米 | 200 | 工业 |
| 45 | 网线 | 讲台及学生位布网线。六类网线。 | 米 | 220 | 工业 |
| 46 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 个 | 55 | 工业 |
| 47 | HDMI线 | HDMI线5米。 | 根 | 1 | 工业 |
| 48 | 分配器 | 1转2分配器 | 个 | 1 | 工业 |
| 49 | PVC管 | φ32mmpvc管 | 米 | 80 | 工业 |
| 50 | PVC三通 | φ32mmpvc三通 | 个 | 20 | 工业 |
| 51 | PVC弯头 | φ32mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 52 | PVC抱箍 | φ32mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 12 | 工业 |
| 53 | 矿棉板 | 规格：600×600mm，厚度不小于8mm。吸音、隔热、防火（A级不燃）。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | ㎡ | 67 | 工业 |
| 54 | 地胶 | - 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； | ㎡ | 70 | 工业 |
| 55 | LED面板灯（固定式通用灯具） | 规格：600mm（±10mm）*600mm（±10mm）； 1.LED面板灯(固定式通用灯具）为一体式LED微晶灯具，不接受组合式灯具；灯具整体长度600mm±10mm；、宽度600mm±10mm； 教室灯外形平整、表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED面板灯(固定式通用灯具）色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 6 | 工业 |
| 56 | 集成系统调试 | - 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； - 2.系统结构安装调试； - 3.系统控制安装调试； 4.室内外通风系统安装调试； - 5.给排水安装调试； - 6.供电系统安装调试； 7.照明系统安装调试。 8.实验桌凳安装调试。 | 项 | 1 | 工业 |
| （203室）化学实验室配置清单（60座） |  |  |  |  |  |
| 57 | 实验室专用洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。 4.供水软管：采用≥1.5米长不锈钢软管。 5.公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 付 | 1 | 工业 |
| 58 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； - 2.采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 - 3.台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4.书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 | 张 | 30 | 工业 |
| 59 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±5㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 套 | 30 | 工业 |
| 60 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm(±2㎜)；水槽后端高出水槽两侧50mm(±2㎜)，防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 套 | 15 | 工业 |
| 61 | 水龙头 | 1.规格：高度350mm* 下宽度290mm*(上鹅颈宽178mm*深度178mm)(±2㎜)。 2.折叠式两口水龙头：产品可以向前折叠90°，具有两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴为可以插皮管的尖嘴型。 3.主体材料：横管：采用ø28*4.5 mm管径的H55铜棒制造，可折叠90°。三角阀：采用ø22*1.0mm 管径的H55铜棒制造。鹅颈弯管：采用ø18 *1.0mm管径的H62铜管制造。涂层: 高亮度环氧树脂涂层。开关旋钮: 高密度PP。 4.陶瓷阀芯: 可90°旋转,开关50万次不损坏,静态最大耐压10 bar。 | 套 | 15 | 工业 |
| 62 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm(±2㎜); - 2.凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,经高温粉体烤漆处理。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°。 - 4.方形托盘厚度≥3mm，边长≥160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm(±2㎜)，采用环保型PP改性塑料注塑成型，表面细纹咬花。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,配有限位锁扣，凳面升到最高时不脱落. | 张 | 60 | 工业 |
| 63 | 教师电源 | 规格：500*260mm； 1.教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,时钟屏（规格7*3.8）显示蓝黄屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间、年、月、日、中文显示星期；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏来代替）。 - 2.采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 - 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 - 4.教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 - 5.教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。CV指示灯亮是恒压模式。CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明，恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。 B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接，恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 - 6.大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等于45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。 - 7.有150V 240V 300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 - 8.教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-36V,分辨率为1V；控制直流电压为0V-36V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 9.在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A,1.8A,2.5A）三个档位。 | 套 | 1 | 工业 |
| 64 | 智能控制柜 | - 1.整体尺寸不小于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理。 - 2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 - 3.风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 - 4.控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压,C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 5.3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组， 6.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 7.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 8.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9.供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 10.单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 | 套 | 1 | 工业 |
| 65 | 智能控制屏 | - 1.控制屏为不小于10寸的高分辨率触摸屏； - 2.集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）： - （1）摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制，具有防卡，防夹功能； - （2）电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - （3）照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； - （4）通风控制：触摸数字无级变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； - （5）供水控制：对全室给排水进行控制。 | 项 | 1 | 工业 |
| 66 | 环境监视系统 | 系统控制箱内配置精密传感器，实时监测室内的烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度。系统可实时显示室内烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度数值的变化，并可将监测到的各项数值实时显示在屏幕上。 | 项 | 1 | 工业 |
| 67 | 万向伸缩吸风系统 | - 1.功能：万向伸缩吸风罩分三段组成，集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可进行一节节活塞型拉出，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 - 2.伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管φ81；第二段外管φ72；圆管壁厚为1.5mm，第三段采用定向风管软管采用硬质工程ABS材料，规格：直径φ63，壁厚3.5mm，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度-10度至100度，随意弯曲定向，三节伸开最大范围1300mm；收缩最小540mm；伸缩顺畅。3.关节：与吊装主体连接处关节采用高强度工程BAS模具注塑成型，使摇臂实现90°旋转。关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。4.风罩固定柄：高强度工程ABS模具注塑成型，两端设计有双卡口，使用完毕把双卡口扣与伸缩管第一节管卡扣紧，摇臂一起收藏到整体吊装内。 - 5.伞形吸风罩采用进口非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，规格：φ160mm高75mm。 | 个 | 31 | 工业 |
| 68 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：镁硅铝合金，拆装方便。 | 套 | 1 | 工业 |
| 69 | 室内行程通风系统 | 采用防腐蚀PVC材质，具有耐酸碱、耐腐蚀等条件，规桥主管直径250mm,支风管直径≥110mm，管扣采用碳钢制作，表面经镀铬喷塑处理，具有耐腐蚀、防火、防潮、防变形等功能。 | 套 | 1 | 工业 |
| 70 | 室外行程通风系统 | 采用防腐蚀PVC材质，整体连接而成，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。规格：Φ400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 | 工业 |
| 71 | 风机平台预制块 | 尺寸规格：1200*1200*300mm；按比例布置钢筋网，混凝土浇筑，上顶面和四侧面抹平，收光。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 块 | 1 | 工业 |
| 72 | 防腐离心风机 | 节能环保离心风机，能效等级不低于2级。风机效率满足≥78%； - （1）功率：5.5KW。流量：4012-7419m3/h。风压：2014-1320Pa。转速：2900r/min。噪音：≤55dB(A)。 - （2）外壳材质：FRP耐酸碱乙烯基酯树脂制作。 （3）叶轮材质：FRP耐酸碱乙烯基酯树脂制作。 - （4）马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 。 | 台 | 1 | 工业 |
| 73 | 风机控制线 | - 1.规 格：3x4+2x2.5mm²。 - 2.线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯。 - 3.绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘。 - 4.标称截面：4mm²。 5.电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。 6.电源线。 投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 74 | 箱体智能吊装 | - 1.主框架尺寸：长1700*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工艺采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2.特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全 3.堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4.动力选用了优良的超静音安全低压直流220V电机动力，摇臂采用规格大小为70*55㎜(±2㎜)椭圆形，厚度不小于1.5㎜优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 套 | 8 | 工业 |
| 75 | 主体防尘保护罩 | 规格：1100*350mm；SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装，外观流线型设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 8 | 工业 |
| 76 | 智能摇臂升降系统 | ★动力采用为220V直流减速推杠电机，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 个 | 15 | 工业 |
| 77 | 上下水智能安装面板集成功能模块 | 300*210*185mm 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用分离设计，各自独立固定，水电分离设计，相不干扰，保证设备使用安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 个 | 15 | 工业 |
| 78 | 多功能电源 | 接收智能化控制系统控制，内含5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 个 | 15 | 工业 |
| 79 | 485模块 | - 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号，采用485网络模块接口、USB接口。 | 套 | 15 | 工业 |
| 80 | 急停装置 | PP防静电材质，在设备系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 个 | 15 | 工业 |
| 81 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 工业 |
| 82 | 智能照明 | 尺寸：1270*60mm; 接收智能化控制系统控制，采用嵌入式12WLED灯珠，照明亮度4000K 1140lm设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 15 | 工业 |
| 83 | 自动给排水系统 | 水槽柜内设自动给排水系统装置，自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组，储水箱1个，储水箱具有双重过滤装置，自动供水管路一条，采用PP材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当污水桶的水位达到设定高水位时，水泵自动开启排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排至设定的低水位时排水系统自动关闭 | 套 | 15 | 工业 |
| 84 | 双封闭接头 | 双封闭接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 15 | 工业 |
| 85 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修.（含引水至教室及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 86 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。（含出水至室外及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 87 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV4mm²，4色。 | 米 | 400 | 工业 |
| 88 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV2.5mm²。 | 米 | 100 | 工业 |
| 89 | 室内电源控制线 | 讲台及学生位布线。BV2.5mm²。 | 米 | 320 | 工业 |
| 90 | 插座 | 五孔插座。 | 个 | 31 | 工业 |
| 91 | PVC管 | φ20mmpvc管 | 米 | 100 | 工业 |
| 92 | PVC三通 | φ20mmpvc三通 | 个 | 26 | 工业 |
| 93 | PVC弯头 | φ20mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 94 | PVC抱箍 | φ20mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 16 | 工业 |
| 95 | PDU插排 | 8位，双断开关，2500W. | 套 | 1 | 工业 |
| 96 | 光纤 | 从机房引两路光纤（8芯）（用一备一）。 | 米 | 200 | 工业 |
| 97 | 网线 | 讲台及学生位布网线。六类网线。 | 米 | 240 | 工业 |
| 98 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 个 | 67 | 工业 |
| 99 | HDMI线 | HDMI线5米。 | 根 | 1 | 工业 |
| 100 | 分配器 | 1转2分配器 | 个 | 1 | 工业 |
| 101 | PVC管 | φ32mmpvc管 | 米 | 100 | 工业 |
| 102 | PVC三通 | φ32mmpvc三通 | 个 | 26 | 工业 |
| 103 | PVC弯头 | φ32mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 104 | PVC抱箍 | φ32mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 16 | 工业 |
| 105 | 矿棉板 | 规格：600×600mm，厚度不小于8mm。吸音、隔热、防火（A级不燃）。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | ㎡ | 96 | 工业 |
| 106 | 地胶 | - 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； | ㎡ | 101 | 工业 |
| 107 | LED面板灯（固定式通用灯具） | 规格：600mm（±10mm）*600mm（±10mm）； 1.LED面板灯(固定式通用灯具）为一体式LED微晶灯具，不接受组合式灯具；灯具整体长度600mm±10mm；、宽度600mm±10mm； 教室灯外形平整、表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED面板灯(固定式通用灯具）色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 4 | 工业 |
| 108 | 系统安装辅件 | 采用定制槽钢架点位吊装方式，防止左右晃动，可进行上下平衡调节。经激光切割、数控冲压、便于安装，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 项 | 1 | 工业 |
| 109 | 集成系统调试 | - 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； - 2.系统结构安装调试； - 3.系统控制安装调试； 4.室内外通风系统安装调试； - 5.给排水安装调试； - 6.供电系统安装调试； 7.照明系统安装调试。 8.实验桌凳安装调试。 | 套 | 1 | 工业 |
| （204室）化学器材室配置清单 |  |  |  |  |  |
| 110 | 准备台 | 规格：2400*1200*850mm；台面：采用≥13mm厚优抗板台面，台面边缘用同材质板双层加厚至26.0mm(±2㎜)，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 台身：板材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板合理搭配, 其截面由硬质PVC利用封边机械温热压封边。结构：立柱规格为横截面不小于60×40 mm的矩形铝合金，壁厚不小于1.2mm型材，横梁方管规格为横截面不小于40×40 mm的矩形铝合金壁厚不小于1.2mm型材，镶板槽宽16mm，所有铝材表面经静电粉末喷涂处理。整体结构需稳固耐用。上部抽屉，下部储物柜。铰 链：钢质铰链。滑 轨：钢质三节静音滑轨。拉手：为一字型铝合金拉手。采用ABS工程塑料与直径≥10mm的防腐螺杆模具注塑成形，高度可调。 | 张 | 1 | 工业 |
| 111 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm(±2㎜)柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。层板为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 | 张 | 12 | 工业 |
| 112 | 药品柜 | 规格：1000×500×2000mm(±2㎜)柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。层板为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。PP材料模具一次成型台阶一个。 | 张 | 4 | 工业 |
| 113 | 三联水嘴 | - 1.主体：加厚铜质。 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层。 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4.鹅颈管可360°旋转。 5.开关旋钮：高密度PP材质。 | 套 | 1 | 工业 |
| 114 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm(±2㎜)；采用高密度PP材料一体化成型。 | 只 | 1 | 工业 |
| 115 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修.（含引水至教室及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 项 | 1 | 工业 |
| 116 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。（含出水至室外及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不做另外增加； | 项 | 1 | 工业 |
| 117 | 药品柜（203室辅房）危化品室 | 规格：1000×500×2000mm(±2㎜)柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。层板为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。PP材料模具一次成型台阶一个。 | 张 | 4 | 工业 |
| （302室）生物实验室配置清单（48座） |  |  |  |  |  |
| 118 | 实验室专用洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。 4.供水软管：采用≥1.5米长不锈钢软管。 5.公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 付 | 1 | 工业 |
| 119 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； - 2.采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 - 3.台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4.书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 | 张 | 24 | 工业 |
| 120 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±5㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 套 | 24 | 工业 |
| 121 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm(±2㎜)；水槽后端高出水槽两侧50mm(±2㎜)，防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 套 | 12 | 工业 |
| 122 | 水龙头 | 1.规格：高度350mm* 下宽度290mm*(上鹅颈宽178mm*深度178mm)(±2㎜)。 2.折叠式两口水龙头：产品可以向前折叠90°，具有两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴为可以插皮管的尖嘴型。 3.主体材料：横管：采用ø28*4.5 mm管径的H55铜棒制造，可折叠90°。三角阀：采用ø22*1.0mm 管径的H55铜棒制造。鹅颈弯管：采用ø18 *1.0mm管径的H62铜管制造。涂层: 高亮度环氧树脂涂层。开关旋钮: 高密度PP。 4.陶瓷阀芯: 可90°旋转,开关50万次不损坏,静态最大耐压10 bar。 | 套 | 12 | 工业 |
| 123 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm(±2㎜); - 2.凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,经高温粉体烤漆处理。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°。 - 4.方形托盘厚度≥3mm，边长≥160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm(±2㎜)，采用环保型PP改性塑料注塑成型，表面细纹咬花。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,配有限位锁扣，凳面升到最高时不脱落. | 张 | 48 | 工业 |
| 124 | 教师电源 | 规格：500*260mm； 1.教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,时钟屏（规格7*3.8）显示蓝黄屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间、年、月、日、中文显示星期；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏来代替）。 - 2.采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 - 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 - 4.教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 - 5.教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。CV指示灯亮是恒压模式。 CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明，恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接，恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 - 6.大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等于45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。 - 7.有150V 240V 300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 - 8.教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-36V,分辨率为1V；控制直流电压为0V-36V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 9.在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A,1.8A,2.5A）三个档位。 | 套 | 1 | 工业 |
| 125 | 智能控制柜 | - 1.整体尺寸不小于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理。 - 2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 - 3.风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 - 4.控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压,C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 5.3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组， 6.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 7.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 8.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9.供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 10.单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 | 套 | 1 | 工业 |
| 126 | 智能控制屏 | - 1.控制屏为不小于10寸的高分辨率触摸屏； - 2.集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）： - （1）摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制，具有防卡，防夹功能； - （2）电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - （3）照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； - （4）通风控制：触摸数字无级变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； - （5）供水控制：对全室给排水进行控制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 127 | 智能吊装控制系统 | - 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能；2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； - 4、语音控制功能：可通过手机语音来控制吊装系统学生摇臂电源交、直流的电压调节，吊装系统灯光的开启与关闭，以及摇臂的展开、暂停、收回动作。 | 项 | 1 | 工业 |
| 128 | 环境监视系统 | 系统控制箱内配置精密传感器，实时监测室内的烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度。系统可实时显示室内烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度数值的变化，并可将监测到的各项数值实时显示在屏幕上。 | 项 | 1 | 工业 |
| 129 | 智能吊装 | 采用标准模块化组成，1200*550*195mm(±2㎜)为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 套 | 12 | 工业 |
| 130 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为220V直流减速推杠电机 ，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 12 | 工业 |
| 131 | 自动给排水系统 | 水槽柜内设自动给排水系统装置，自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组，储水箱1个，储水箱具有双重过滤装置，自动供水管路一条，采用PP材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当污水桶的水位达到设定高水位时，水泵自动开启排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排至设定的低水位时排水系统自动关闭 | 套 | 12 | 工业 |
| 132 | 吊装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 12 | 工业 |
| 133 | 电源供应模块 | 220V电源供应模块：接收智能化控制系统控制，内含5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。0-24V电源供应模块： 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在“锁定”字样显示后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； - 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ； - 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； - 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。485模块:采用485通信方式进行通讯;网口采用RJ-45网络接口;USB5V输出;额定电流750MA。 | 套 | 12 | 工业 |
| 134 | 双封闭接头 | 双封闭接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 12 | 工业 |
| 135 | 智能照明 | 尺寸：1270*60mm; 接收智能化控制系统控制，采用嵌入式12WLED灯珠，照明亮度4000K 1140lm设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 24 | 工业 |
| 136 | 废水存储箱 | 采用 PP 材质存储设备，尺寸不小于330*250*245mm，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 12 | 工业 |
| 137 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修.（含引水至教室及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 138 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。（含出水至室外及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 139 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 套 | 1 | 工业 |
| 140 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 套 | 1 | 工业 |
| 141 | 安装辅件 | 采用定制槽钢架点位吊装方式，防止左右晃动，可进行上下平衡调节。经激光切割、数控冲压、便于安装，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 间 | 1 | 工业 |
| 142 | 吊装端头 | 规格：465mm×550mm×200mm；整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条。 | 套 | 4 | 工业 |
| 143 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV4mm²，4色。 | 米 | 400 | 工业 |
| 144 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV2.5mm²。 | 米 | 100 | 工业 |
| 145 | 室内电源控制线 | 讲台及学生位布线。BV2.5mm²。 | 米 | 300 | 工业 |
| 146 | 插座 | 五孔插座。 | 个 | 25 | 工业 |
| 147 | PVC管 | φ20mmpvc管 | 米 | 80 | 工业 |
| 148 | PVC三通 | φ20mmpvc三通 | 个 | 20 | 工业 |
| 149 | PVC弯头 | φ20mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 150 | PVC抱箍 | φ20mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 12 | 工业 |
| 151 | PDU插排 | 8位，双断开关，2500W. | 套 | 1 | 工业 |
| 152 | 光纤 | 从机房引两路光纤（8芯）（用一备一）。 | 米 | 200 | 工业 |
| 153 | 网线 | 讲台及学生位布网线。六类网线。 | 米 | 220 | 工业 |
| 154 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 个 | 55 | 工业 |
| 155 | HDMI线 | HDMI线5米。 | 根 | 1 | 工业 |
| 156 | 分配器 | 1转2分配器 | 个 | 1 | 工业 |
| 157 | PVC管 | φ32mmpvc管 | 米 | 80 | 工业 |
| 158 | PVC三通 | φ32mmpvc三通 | 个 | 20 | 工业 |
| 159 | PVC弯头 | φ32mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 160 | PVC抱箍 | φ32mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 12 | 工业 |
| 161 | 矿棉板 | 规格：600×600mm，厚度不小于8mm。吸音、隔热、防火（A级不燃）。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | ㎡ | 67 | 工业 |
| 162 | 地胶 | - 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； | ㎡ | 70 | 工业 |
| 163 | LED面板灯（固定式通用灯具） | 规格：600mm（±10mm）*600mm（±10mm）； 1.LED面板灯(固定式通用灯具）为一体式LED微晶灯具，不接受组合式灯具；灯具整体长度600mm±10mm；、宽度600mm±10mm； 教室灯外形平整、表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED面板灯(固定式通用灯具）色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 6 | 工业 |
| 164 | 集成系统调试 | - 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； - 2.系统结构安装调试； - 3.系统控制安装调试； - 4.给排水安装调试； - 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 7.实验桌凳安装调试。 | 项 | 1 | 工业 |
| （303室）生物实验室配置清单（60座） |  |  |  |  |  |
| 165 | 实验室专用洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。 4.供水软管：采用≥1.5米长不锈钢软管。 5.公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 付 | 1 | 工业 |
| 166 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； - 2.采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 - 3.台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4.书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 | 张 | 30 | 工业 |
| 167 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±5㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 套 | 30 | 工业 |
| 168 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm(±2㎜)；水槽后端高出水槽两侧50mm(±2㎜)，防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 套 | 15 | 工业 |
| 169 | 水龙头 | 1.规格：高度350mm* 下宽度290mm*(上鹅颈宽178mm*深度178mm)(±2㎜)。 2.折叠式两口水龙头：产品可以向前折叠90°，具有两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴为可以插皮管的尖嘴型。 3.主体材料：横管：采用ø28*4.5 mm管径的H55铜棒制造，可折叠90°。三角阀：采用ø22*1.0mm 管径的H55铜棒制造。鹅颈弯管：采用ø18 *1.0mm管径的H62铜管制造。涂层: 高亮度环氧树脂涂层。开关旋钮: 高密度PP。 4.陶瓷阀芯: 可90°旋转,开关50万次不损坏,静态最大耐压10 bar。 | 套 | 15 | 工业 |
| 170 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm(±2㎜); - 2.凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,经高温粉体烤漆处理。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°。 - 4.方形托盘厚度≥3mm，边长≥160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm(±2㎜)，采用环保型PP改性塑料注塑成型，表面细纹咬花。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,配有限位锁扣，凳面升到最高时不脱落. | 张 | 60 | 工业 |
| 171 | 教师电源 | 规格：500*260mm； 1.教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,时钟屏（规格7*3.8）显示蓝黄屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间、年、月、日、中文显示星期；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏来代替）。 - 2.采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 - 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 - 4.教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 - 5.教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。CV指示灯亮是恒压模式。CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明，恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。 B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接，恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 - 6.大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等于45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。 - 7.有150V 240V 300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 - 8.教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-36V,分辨率为1V；控制直流电压为0V-36V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 9.在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A,1.8A,2.5A）三个档位。 | 套 | 1 | 工业 |
| 172 | 智能控制柜 | - 1.整体尺寸不小于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理。 - 2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 - 3.风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 - 4.控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压,C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 5.3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组， 6.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 7.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 8.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9.供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 10.单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 | 套 | 1 | 工业 |
| 173 | 智能控制屏 | - 1.控制屏为不小于10寸的高分辨率触摸屏； - 2.集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）： - （1）摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制，具有防卡，防夹功能； - （2）电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - （3）照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； - （4）通风控制：触摸数字无级变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； - （5）供水控制：对全室给排水进行控制。 | 项 | 1 | 工业 |
| 174 | 环境监视系统 | 系统控制箱内配置精密传感器，实时监测室内的烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度。系统可实时显示室内烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度数值的变化，并可将监测到的各项数值实时显示在屏幕上。 | 项 | 1 | 工业 |
| 175 | 箱体智能吊装 | - 1.主框架尺寸：长1700*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工艺采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2.特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全 3.堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4.动力选用了优良的超静音安全低压直流220V电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 套 | 8 | 工业 |
| 176 | 主体防尘保护罩 | 规格：1100*350mm；SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装，外观流线型设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 8 | 工业 |
| 177 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为220V直流减速推杠电机 ，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 个 | 15 | 工业 |
| 178 | 上下水智能安装面板集成功能模块 | 300*210*185mm 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用分离设计，各自独立固定，水电分离设计，相不干扰，保证设备使用安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 个 | 15 | 工业 |
| 179 | 多功能电源 | 接收智能化控制系统控制，内含5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 个 | 15 | 工业 |
| 180 | 485模块 | - 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号，采用485网络模块接口、USB接口。 | 套 | 15 | 工业 |
| 181 | 急停装置 | 铝合金材质，在设备系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 个 | 15 | 工业 |
| 182 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 工业 |
| 183 | 智能照明 | 尺寸：1270*60mm; 接收智能化控制系统控制，采用嵌入式12WLED灯珠，照明亮度4000K 1140lm设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 15 | 工业 |
| 184 | 自动给排水系统 | 水槽柜内设自动给排水系统装置，自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组，储水箱1个，储水箱具有双重过滤装置，自动供水管路一条，采用PP材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当污水桶的水位达到设定高水位时，水泵自动开启排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排至设定的低水位时排水系统自动关闭 | 套 | 15 | 工业 |
| 185 | 双封闭接头 | 双封闭接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 15 | 工业 |
| 186 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修.（含引水至教室及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 项 | 1 | 工业 |
| 187 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。（含出水至室外及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 项 | 1 | 工业 |
| 188 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV4mm²，4色。 | 米 | 400 | 工业 |
| 189 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV2.5mm²。 | 米 | 100 | 工业 |
| 190 | 室内电源控制线 | 讲台及学生位布线。BV2.5mm²。 | 米 | 320 | 工业 |
| 191 | 插座 | 五孔插座。 | 个 | 31 | 工业 |
| 192 | PVC管 | φ20mmpvc管 | 米 | 100 | 工业 |
| 193 | PVC三通 | φ20mmpvc三通 | 个 | 26 | 工业 |
| 194 | PVC弯头 | φ20mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 195 | PVC抱箍 | φ20mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 16 | 工业 |
| 196 | PDU插排 | 8位，双断开关，2500W. | 套 | 1 | 工业 |
| 197 | 光纤 | 从机房引两路光纤（8芯）（用一备一）。 | 米 | 200 | 工业 |
| 198 | 网线 | 讲台及学生位布网线。六类网线。 | 米 | 240 | 工业 |
| 199 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 个 | 67 | 工业 |
| 200 | HDMI线 | HDMI线5米。 | 根 | 1 | 工业 |
| 201 | 分配器 | 1转2分配器 | 个 | 1 | 工业 |
| 202 | PVC管 | φ32mmpvc管 | 米 | 100 | 工业 |
| 203 | PVC三通 | φ32mmpvc三通 | 个 | 26 | 工业 |
| 204 | PVC弯头 | φ32mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 205 | PVC抱箍 | φ32mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 16 | 工业 |
| 206 | 墙面油漆及辅材 | 墙面环保油漆含辅材。层高3.5米，墙面约143平方。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 间 | 1 | 工业 |
| 207 | 矿棉板 | 规格：600×600mm，厚度不小于8mm。吸音、隔热、防火（A级不燃）。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | ㎡ | 96 | 工业 |
| 208 | 地胶 | - 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； | ㎡ | 101 | 工业 |
| 209 | LED面板灯（固定式通用灯具） | 规格：600mm（±10mm）*600mm（±10mm）； 1.LED面板灯(固定式通用灯具）为一体式LED微晶灯具，不接受组合式灯具；灯具整体长度600mm±10mm；、宽度600mm±10mm； 教室灯外形平整、表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED面板灯(固定式通用灯具）色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 4 | 工业 |
| 210 | 集成系统调试 | - 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； - 2.系统结构安装调试； - 3.系统控制安装调试； - 4.给排水安装调试； - 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 7.实验桌凳安装调试。 | 套 | 1 | 工业 |
| 211 | 系统安装辅件 | 采用定制槽钢架点位吊装方式，防止左右晃动，可进行上下平衡调节。经激光切割、数控冲压、便于安装，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 项 | 1 | 工业 |
| （305室右）生物器材室配置清单 |  |  |  |  |  |
| 212 | 准备台 | 规格：3000*700*850mm；台面：采用≥13mm厚优抗板台面，台面边缘用同材质板双层加厚至26.0mm(±2㎜)，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 台身：板材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板合理搭配, 其截面由硬质PVC利用封边机械温热压封边。结构：立柱规格为横截面不小于60×40 mm的矩形铝合金，壁厚不小于1.2mm型材，横梁方管规格为横截面不小于40×40 mm的矩形铝合金壁厚不小于1.2mm型材，镶板槽宽16mm，所有铝材表面经静电粉末喷涂处理，需达到国家防腐蚀、防火、防潮标准.整体结构需稳固耐用。上部抽屉，下部储物柜。铰 链：为优质铰链。滑 轨：为优质三节静音滑轨。拉手：为一字型拉手。采用ABS工程塑料与直径≥10mm的防腐螺杆模具注塑成形，防水及防潮，耐磨、耐腐蚀，高度可调。 | 张 | 1 | 工业 |
| 213 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm(±2㎜)柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。层板为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 | 张 | 14 | 工业 |
| 214 | 三联水嘴 | - 1.主体：加厚铜质。 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层。 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4.鹅颈管可360°旋转。 5.开关旋钮：高密度PP材质。 | 套 | 1 | 工业 |
| 215 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm(±2㎜)；采用高密度PP材料一体化成型。 | 只 | 1 | 工业 |
| 216 | 隔断 | 规格：2000*1000*400mm；外框采用横截面不小于40×20 mm的矩形钢管，壁厚不小于1.2mm型材制作，柜身采用板材为18mm厚E1级彩色三聚氰胺板合理搭配, 其截面由硬质PVC利用封边机械温热压封边。上部玻璃柜门整体结构需稳固耐用。铰 链：为优质铰链。滑 轨：为优质三节静音滑轨。拉手：为一字型拉手。采用ABS工程塑料与直径≥10mm的防腐螺杆模具注塑成形，防水及防潮，耐磨、耐腐蚀，高度可调。 | 套 | 1 | 工业 |
| 217 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修.（含引水至教室及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 项 | 1 | 工业 |
| 218 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。（含出水至室外及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 项 | 1 | 工业 |
| （311室）物理实验室配置清单（50座） |  |  |  |  |  |
| 219 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； - 2.采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 - 3.台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4.书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 | 张 | 25 | 工业 |
| 220 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±5㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 套 | 25 | 工业 |
| 221 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm; - 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 - 4.方形托盘厚度3mm边长160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 张 | 50 | 工业 |
| 222 | 教师电源 | 规格：500*260mm； 1.教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,时钟屏（规格7*3.8）显示蓝黄屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间、年、月、日、中文显示星期；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏来代替）。 - 2.采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 - 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 - 4.教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 - 5.教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。 CV指示灯亮是恒压模式。CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明，恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接，恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 - 6.大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等于45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。7.有150V 240V 300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 - 8.教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-36V,分辨率为1V；控制直流电压为0V-36V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 - 9.在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A,1.8A,2.5A）三个档位。 | 套 | 1 | 工业 |
| 223 | 顶装智能控制平台 | 操作显示屏采用不小于10寸高分辨率智能触摸屏；分辨率1024×600、彩色24位显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行，智能电源管理系统具体详细参数如下： ①.默认账号登陆；密码可以设置修改，温湿度显示。 ②.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 ③.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 ④.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 ⑤.教师端语音播报功能：当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。 ⑥.电源模块控制：对全室学生终端的电源模块进行单独或分组控制上升、下降、暂停。 | 套 | 1 | 工业 |
| 224 | 智能控制柜 | 1.整体尺寸不小于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统。 3.2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座1组。 4.单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套。 | 套 | 1 | 工业 |
| 225 | 智能吊装控制系统 | 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 项 | 1 | 工业 |
| 226 | 温湿度监视系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 项 | 1 | 工业 |
| 227 | 顶部多模块电源供应装置 | ★1.尺寸240mm*90mm(±2㎜)，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，上盖为铝合金材质，中间为压铸铝，两片多功能铝合金盖翅膀式设计，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能铝合金盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源两边共六个插座、0-24V低压电源输出、网络接口、USB接口、Typec接口等安装位置。 2.顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在彩色液晶触摸屏上； （2）电压调节范围:AC\DC:1.25～24V; （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； ▲顶部多模块电源供应装置须提供满足以下技术要求：电子电气产品中某些物质的测定第4部分:CT-AAS、CT-AFS、ICPOES和ICP-IS测定聚合物金属和电子件中的汞≤1000mg/kg，检测结果均符合标准。电子电气产品中某些物质的测定第5部分:AAS、AFS、ICP-OES和[CP-IS法测定聚合物和电子件中镉≤100mg/kg、铅≤1000mg/kg、铬≤1000mg/kg，金属中镉、铅的含量检测结果均符合标准。 电子电气产品中某些物质的测定 第6部分:气相色谱-质谱仪(GC-IS)测定聚合物中的多溴联苯≤1000mg/kg和多澳二苯醚≤1000mg/kg，检测结果均符合标准。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 个 | 15 | 工业 |
| 228 | 模块储藏装置 | 中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯光源，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 | 个 | 15 | 工业 |
| 229 | 学生电源模块 | - 带有2个USB接口电源2个Typec接口、220V插座6个、网络接口2个。低压1.25-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A。 - 电源供应模块技术要求满足： - 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出操作应在圆形彩色液晶触摸屏上。 - 2.电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； - 3.内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； - 4.电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 ★5.圆形2.1寸液晶触屏，供学生调节、显示使用，可显示当前交直流、220V电压。彩色液晶触摸数字仪表盘成像学生电流电源；通过液晶触屏显示触摸按键可以调节电源交直流电压；通过液晶触屏显示触摸按键可以上下微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 30 | 工业 |
| 230 | 伸缩线缆 | 采用10芯构造伸缩定制线缆，结构包括导线、绝缘层和屏蔽层，确保信号互不干扰，保证传输的质量和稳定性‌。线缆外部采用交联聚乙烯(XLPE)材质，具有良好的绝缘特性，有优异的耐热性能，能够在200℃以下不会分解及碳化，有良好的机械性能，包括高抗拉强度、柔韧性、耐磨性和抗冲击性，线缆内部包含铜线高压低压供电线缆，所有线缆长不少于3米。 | 套 | 15 | 工业 |
| 231 | 物理智能升降机构及智能电源 | 1.外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥500mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,采用自动升降牵引装置，内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2.内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 ▲、智能升降系统须提供满足以下技术要求的： ①保护连接系统的电阻试验：32A,2min，保护连接系统的电阻≤0.1Ω ②预期的接触电压、按触电流和保护导体电流试验:初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA。 ③：③：湿热试验要求:在不工作条件下，受试样品进行40℃93%RH，120h湿热处理试验后，进行初级-次级不接地部件-4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。 ④低温工作试验：根据“试验 Ad”进行:在-10士3°℃的条件下,贮存2小时,工作1小时，要求试验期间:1、样机通电工作正常,2、样机结构正常3、样机外观正常。 ⑤高温工作试验：根据 “试验 Bd”进行在40士2°C的条件下,正常工作16小时(非操作)，在此期间要求:1、样机通电工作正常，2、样机结构正常3、样机外观正常。 （该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 个 | 15 | 工业 |
| 232 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线作为信号线。 | 项 | 1 | 工业 |
| 233 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 | 工业 |
| 234 | 安装辅件 | 五金件（不含桁架） | 间 | 1 | 工业 |
| 235 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV4mm²，4色。 | 米 | 150 | 工业 |
| 236 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV2.5mm²。 | 米 | 50 | 工业 |
| 237 | 室内电源控制线 | 讲台及学生位布线。BV2.5mm²。 | 米 | 320 | 工业 |
| 238 | 插座 | 五孔插座。 | 个 | 26 | 工业 |
| 239 | PVC管 | φ20mmpvc管 | 米 | 84 | 工业 |
| 240 | PVC三通 | φ20mmpvc三通 | 个 | 22 | 工业 |
| 241 | PVC弯头 | φ20mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 242 | PVC抱箍 | φ20mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 14 | 工业 |
| 243 | PDU插排 | 8位，双断开关，2500W. | 套 | 1 | 工业 |
| 244 | 光纤 | 从机房引两路光纤（8芯）（用一备一）。 | 米 | 100 | 工业 |
| 245 | 网线 | 讲台及学生位布网线。六类网线。 | 米 | 240 | 工业 |
| 246 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 个 | 57 | 工业 |
| 247 | HDMI线 | HDMI线5米。 | 根 | 1 | 工业 |
| 248 | 分配器 | 1转2分配器 | 个 | 1 | 工业 |
| 249 | PVC管 | φ32mmpvc管 | 米 | 84 | 工业 |
| 250 | PVC三通 | φ32mmpvc三通 | 个 | 22 | 工业 |
| 251 | PVC弯头 | φ32mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 252 | PVC抱箍 | φ32mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 14 | 工业 |
| 253 | 矿棉板 | 规格：600×600mm，厚度不小于8mm。吸音、隔热、防火（A级不燃）。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | ㎡ | 67 | 工业 |
| 254 | LED面板灯（固定式通用灯具） | 规格：600mm（±10mm）*600mm（±10mm）； 1.LED面板灯(固定式通用灯具）为一体式LED微晶灯具，不接受组合式灯具；灯具整体长度600mm±10mm；宽度600mm±10mm； 教室灯外形平整、表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED面板灯(固定式通用灯具）色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 6 | 工业 |
| 255 | 集成系统调试 | - 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； - 2.系统结构安装调试； - 3.系统控制安装调试； - 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 6.实验桌凳安装调试。 | 项 | 1 | 工业 |
| （304室）物理实验室配置清单（50座） |  |  |  |  |  |
| 256 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； - 2.采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 - 3.台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4.书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 | 张 | 25 | 工业 |
| 257 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±5㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 套 | 25 | 工业 |
| 258 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm; - 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 - 4.方形托盘厚度3mm边长160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 张 | 50 | 工业 |
| 259 | 教师电源 | 规格：500*260mm； 1.教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,时钟屏（规格7*3.8）显示蓝黄屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间、年、月、日、中文显示星期；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏来代替）。 - 2.采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 - 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 - 4.教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 - 5.教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。 CV指示灯亮是恒压模式。CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明，恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接，恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 - 6.大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等于45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。7.有150V 240V 300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 - 8.教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-36V,分辨率为1V；控制直流电压为0V-36V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 - 9.在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A,1.8A,2.5A）三个档位。 | 套 | 1 | 工业 |
| 260 | 顶装智能控制平台 | 操作显示屏采用不小于10寸高分辨率智能触摸屏；分辨率1024×600、彩色24位显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行，智能电源管理系统具体详细参数如下： ①.默认账号登陆；密码可以设置修改，温湿度显示。 ②.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 ③.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 ④.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 ⑤.教师端语音播报功能：当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。 ⑥.电源模块控制：对全室学生终端的电源模块进行单独或分组控制上升、下降、暂停。 | 套 | 1 | 工业 |
| 261 | 智能控制柜 | 1.整体尺寸不小于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统。 3.2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座1组。 4.单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套。 | 套 | 1 | 工业 |
| 262 | 智能吊装控制系统 | 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 项 | 1 | 工业 |
| 263 | 温湿度监视系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 项 | 1 | 工业 |
| 264 | 顶部多模块电源供应装置 | 1.尺寸≥240mm*90mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，上盖为铝合金材质，中间为压铸铝，两片多功能铝合金盖翅膀式设计，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能铝合金盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源两边共六个插座、0-24V低压电源输出、网络接口、USB接口、Typec接口等安装位置。 2.顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在彩色液晶触摸屏上； （2）电压调节范围:AC\DC:1.25～24V; （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 15 | 工业 |
| 265 | 模块储藏装置 | 中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 15 | 工业 |
| 266 | 学生电源模块 | - 带有2个USB接口电源2个Typec接口、220V插座6个、网络接口1个。低压1.25-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A。 - 电源供应模块技术要求满足： - 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出操作应在圆形彩色液晶触摸屏上。 - 2.电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； - 3.内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； - 4.电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 - 5.圆形2.1寸液晶触屏，供学生调节、显示使用，可显示当前交直流、220V电压。彩色液晶触摸数字仪表盘成像学生电流电源；通过液晶触屏显示触摸按键可以调节电源电压；通过液晶触屏显示触摸按键可以微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 30 | 工业 |
| 267 | 伸缩线缆 | 采用10芯构造伸缩定制线缆，结构包括导线、绝缘层和屏蔽层，确保信号互不干扰，保证传输的质量和稳定性‌。线缆外部采用交联聚乙烯(XLPE)材质，具有良好的绝缘特性，有优异的耐热性能，能够在200℃以下不会分解及碳化，有良好的机械性能，包括高抗拉强度、柔韧性、耐磨性和抗冲击性，线缆内部包含铜线高压低压供电线缆，所有线缆长不少于3米。 | 项 | 15 | 工业 |
| 268 | 物理智能升降机构及智能电源 | 1.外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥500mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,采用自动升降牵引装置，内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2.内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 | 个 | 15 | 工业 |
| 269 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线作为信号线。 | 项 | 1 | 工业 |
| 270 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 | 工业 |
| 271 | 安装辅件 | 五金件（不含桁架） | 间 | 1 | 工业 |
| 272 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV4mm²，4色。 | 米 | 200 | 工业 |
| 273 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV2.5mm²。 | 米 | 60 | 工业 |
| 274 | 室内电源控制线 | 讲台及学生位布线。BV2.5mm²。 | 米 | 320 | 工业 |
| 275 | 插座 | 五孔插座。 | 个 | 26 | 工业 |
| 276 | PVC管 | φ20mmpvc管 | 米 | 84 | 工业 |
| 277 | PVC三通 | φ20mmpvc三通 | 个 | 22 | 工业 |
| 278 | PVC弯头 | φ20mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 279 | PVC抱箍 | φ20mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 14 | 工业 |
| 280 | PDU插排 | 8位，双断开关，2500W. | 套 | 1 | 工业 |
| 281 | 光纤 | 从机房引两路光纤（8芯）（用一备一）。 | 米 | 120 | 工业 |
| 282 | 网线 | 讲台及学生位布网线。六类网线。 | 米 | 240 | 工业 |
| 283 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 个 | 57 | 工业 |
| 284 | HDMI线 | HDMI线5米。 | 根 | 1 | 工业 |
| 285 | 分配器 | 1转2分配器 | 个 | 1 | 工业 |
| 286 | PVC管 | φ32mmpvc管 | 米 | 84 | 工业 |
| 287 | PVC三通 | φ32mmpvc三通 | 个 | 22 | 工业 |
| 288 | PVC弯头 | φ32mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 289 | PVC抱箍 | φ32mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 14 | 工业 |
| 290 | 矿棉板 | 规格：600×600mm，厚度不小于8mm。吸音、隔热、防火（A级不燃）。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | ㎡ | 67 | 工业 |
| 291 | LED面板灯（固定式通用灯具） | 规格：600mm（±10mm）*600mm（±10mm）； 1.LED面板灯(固定式通用灯具）为一体式LED微晶灯具，不接受组合式灯具；灯具整体长度600mm±10mm；宽度600mm±10mm； 教室灯外形平整、表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED面板灯(固定式通用灯具）色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 6 | 工业 |
| 292 | 集成系统调试 | - 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； - 2.系统结构安装调试； - 3.系统控制安装调试； - 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 6.实验桌凳安装调试。 | 项 | 1 | 工业 |
| （305室左）物理器材室配置清单 |  |  |  |  |  |
| 293 | 准备台 | 规格：3000*700*850mm；台面：采用≥13mm厚优抗板台面，台面边缘用同材质板双层加厚至26.0mm(±2㎜)，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 台身：板材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板合理搭配, 其截面由硬质PVC利用封边机械温热压封边。结构：立柱规格为横截面不小于60×40 mm的矩形铝合金，壁厚不小于1.2mm型材，横梁方管规格为横截面不小于40×40 mm的矩形铝合金壁厚不小于1.2mm型材，镶板槽宽16mm，所有铝材表面经静电粉末喷涂处理，需达到国家防腐蚀、防火、防潮标准.整体结构需稳固耐用。上部抽屉，下部储物柜。铰 链：为优质铰链。滑 轨：为优质三节静音滑轨。拉手：为一字型拉手。采用ABS工程塑料与直径≥10mm的防腐螺杆模具注塑成形，防水及防潮，耐磨、耐腐蚀，高度可调。 | 张 | 1 | 工业 |
| 294 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm(±2㎜)柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。层板为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 | 张 | 14 | 工业 |
| 295 | 仪器柜大 | 规格：1200×500×2000mm(±2㎜)柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。层板为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 | 张 | 4 | 工业 |
| 296 | 三联水嘴 | - 1.主体：加厚铜质。 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层。 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4.鹅颈管可360°旋转。 5.开关旋钮：高密度PP材质。 | 套 | 1 | 工业 |
| 297 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm(±2㎜)；采用高密度PP材料一体化成型。 | 只 | 1 | 工业 |
| 298 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修.（含引水至教室及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 项 | 1 | 工业 |
| 299 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。（含出水至室外及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 项 | 1 | 工业 |
| 物理仪器配置清单 |  |  |  |  |  |
| 300 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 件 | 5 | 工业 |
| 301 | 超声波清洗机 | 2L〜3L | 台 | 1 | 工业 |
| 302 | 人体发电趣味演示仪 | 铝电极和铜电极，带检流计 | 套 | 2 | 工业 |
| 303 | 架盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。 | 台 | 2 | 工业 |
| 304 | 记忆合金特性实验盒 | 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变 | 套 | 2 | 工业 |
| 305 | 纳米特性实验盒 | 纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等 | 套 | 2 | 工业 |
| 306 | 改变物体运动状态实验装置 | 小铁球、条形磁铁、小球释放装置 | 套 | 2 | 工业 |
| 307 | 水火箭 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 台 | 2 | 工业 |
| 308 | 气火箭 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 台 | 2 | 工业 |
| 309 | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 个 | 1 | 工业 |
| 310 | 生活中的连通器模型 | 透明地漏模型、水位计等，可注水演示 | 套 | 1 | 工业 |
| 311 | 倒装壶 | 透明，可注水演示 | 个 | 1 | 工业 |
| 312 | 桔槔 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 1 | 工业 |
| 313 | 辘轳 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 1 | 工业 |
| 314 | 水转连磨 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 1 | 工业 |
| 315 | 自制乐器实验材料 | 自制乐器并研究声音的三要素 | 套 | 2 | 工业 |
| 316 | 初中声学实验箱 | 可完成声音的产生、声音的传播、声音的特 性、噪声的测量等实验 | 套 | 1 | 工业 |
| 317 | 太阳能探究实验箱 | 含底座、底座支架、底座滑块、0.5 V 太阳能电池板、1 V 太阳能电池板等，太阳能电池板仰角角度可调 | 套 | 1 | 工业 |
| 318 | 风能探究实验箱 | 底座、底座支架、底座滑块、带支架的电动机、带支架的发电机、2 叶风叶、3 叶风叶、4 叶风叶（2 个）、水槽、小水泵、连接线（双色，各 4 条）、充电电池、电池座、二极管、可调电阻、电源等 | 套 | 1 | 工业 |
| 319 | 风车及驱动系统套装 | 搭建块、转轴、角度块、连接片、搭建面、驾驶室、连接角、可自由转动轮毂、带锁紧装置轮毂、带锁紧装置薄轮毂、轮胎、转盘、联轴器、底板、弹簧板条、气球、带支架的气球排气管、皮筋、重物等 | 套 | 2 | 工业 |
| 化学仪器配置清单 |  |  |  |  |  |
| 320 | 实验服 | 1.材质：涤卡，颜色为白色； 2.需做工精细，外观无破损、斑点、污物等缺陷； 3.规格以中号为主，大、小号为辅； | 件 | 50 | 工业 |
| 321 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型 | 个 | 50 | 工业 |
| 322 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲 击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 | 工业 |
| 323 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 1 | 工业 |
| 324 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 1 | 工业 |
| 325 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖 | 个 | 2 | 工业 |
| 326 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 双 | 50 | 工业 |
| 327 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常 见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理 量≥6 L/次 | 盒 | 1 | 工业 |
| 328 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25 L | 套 | 4 | 工业 |
| 329 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。 - 1.外壳采用ABS，外尺寸：300×270×220(mm)。 2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。 3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：15mL×12。5.定时时间：0-99min。6.使用电压：AC220V，无刷电机，机械锁。 | 台 | 1 | 工业 |
| 331 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5 L/h，额定功率≥4500 W， 外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 1 | 工业 |
| 332 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、 风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 12 个直径 3 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电 阻大于 100 MΩ | 台 | 1 | 工业 |
| 333 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 | 工业 |
| 334 | 学生电源 | 直流 1.5 V～9 V，1.5 A，每 1.5 V 一档 | 台 | 25 | 工业 |
| 335 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V，共 6 档 | 台 | 1 | 工业 |
| 336 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 2 | 工业 |
| 337 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm | 个 | 12 | 工业 |
| 338 | 民用剪刀 | 3 号 ，150 mm，A 型 | 把 | 3 | 工业 |
| 339 | 玻璃瓶盖开户器 | 钢制 | 套 | 1 | 工业 |
| 340 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 | 个 | 1 | 工业 |
| 341 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 | 工业 |
| 342 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC， 总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃 ＜0.1 mm | 个 | 1 | 工业 |
| 344 | 架盘天平 | ㈠适用范围、规格：1.中学实验教学称量用。 2.规格：500g、0.5g,所配砝码为6级（M2级）。 ㈡技术要求： 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。 最小分度值0.5克。 最大称量时感量为0.5克。 配6级砝码及镊子一套。 ▲架盘天平须提供《计量器具型式批准证书》原件扫描件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 | 工业 |
| 345 | 电子天平 | 量程0g～400g，分辨力0.1g，带标准砝码 | 台 | 2 | 工业 |
| 346 | 电子天平 | 1000 g，0.1 g | 台 | 1 | 工业 |
| 347 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 | 支 | 24 | 工业 |
| 348 | 水银温度计 | ℃ 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃ ， 有保护套 | 支 | 1 | 工业 |
| 349 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 台 | 1 | 工业 |
| 350 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 1 | 工业 |
| 351 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 2 | 工业 |
| 352 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 | 工业 |
| 353 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 | 工业 |
| 354 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 25 | 工业 |
| 355 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL瓶口光滑，液封口深度 ≥1 cm | 个 | 5 | 工业 |
| 356 | 陶土网 | 金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 ， 功能等同于石棉网 | 个 | 25 | 工业 |
| 357 | 结晶皿 | 80 mm ， 平底 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 | 工业 |
| 358 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 25 | 工业 |
| 359 | 蓝石蕊试纸 | 试纸，7*50mm,80张/本，适用初中化学实验。 | 本 | 5 | 工业 |
| 360 | 红石蕊试纸 | 试纸，7*50mm,80张/本，适用初中化学实验。 | 本 | 5 | 工业 |
| 361 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 盒 | 5 | 工业 |
| 362 | 定性滤纸 | 快速，15cm，100张 | 盒 | 1 | 工业 |
| 363 | 水电解演示器 | 电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液，碱式或 酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V ， 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气 漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气 与氧气的体积之比为 2:1，误差 ≤ 5 ％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨 ，示数易于读取 | 台 | 5 | 工业 |
| 364 | 水电解实验器 | 电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液。实验时 间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1 min；采用相同条件电解 Na 2SO 4 溶液，时间不超 过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与 氧气的体积之比为 2 : 1，误差 ≤ 5％；仪器无明显 外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨 ， 示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 25 | 工业 |
| 365 | 石墨烯结构模型 | 碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 | 工业 |
| 366 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 | 工业 |
| 367 | 碘升华凝华管 | ≥ Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻 璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠 近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐 用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 25 | 工业 |
| 368 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与 水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 2 | 工业 |
| 369 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 17 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 25 | 工业 |
| 370 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封 完好，固定牢固 | 盒 | 1 | 工业 |
| 371 | 炼铁高炉模型 | 高度 ≥620 mm。主要结构应用标签注明，标 注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接 牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 盒 | 1 | 工业 |
| 372 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落 | 盒 | 1 | 工业 |
| 373 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积 ≥190 mm×130 mm×25 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观 | 盒 | 1 | 工业 |
| 374 | 溶解氧测定仪 | 量程 0 mg/L ～10.0 mg/L；分辨力 0.1 mg/L 仪器界面简单，便于操作 | 台 | 1 | 工业 |
| 375 | 水处理实验箱 | 至少可用纳米材料、稀土陶瓷砂、生物活性炭、 水处理膜等材料进行水处理实验 | 台 | 1 | 工业 |
| 376 | 手持气体检测仪 | 可检测包括氧气、复合可燃气体、一氧化碳、氮 氧化物、甲醛等气体 仪器界面简单，便于操作 | 台 | 1 | 工业 |
| 377 | 空气净化实验箱 | 至少可用 PM2.5 空气净化专用膜、聚 四氟乙烯空 气净化膜、纳米纤维膜、静电防霾膜、分子筛 、 沸石等材料进行空气净化实验 | 台 | 1 | 工业 |
| 378 | 土壤成分分析仪 | 可测速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、 全磷、全钾，有机质含量，土壤酸碱度及土壤含 盐量（定量）等指标 仪器界面简单，便于操作 | 台 | 1 | 工业 |
| 379 | 化学与社会发展实验箱 | 能够完成燃料、粉尘爆炸和有机合成材料的相关 实验 仪器简单，便于操作，使用安全 | 套 | 1 | 工业 |
| 生物仪器配置清单 |  |  |  |  |  |
| 380 | 实验服 | 1.材质：涤卡，颜色为白色； 2.需做工精细，外观无破损、斑点、污物等缺陷； 3.规格以中号为主，大、小号为辅； | 件 | 5 | 工业 |
| 381 | 孵化器 | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1 ℃，可孵化 10～20 个蛋 | 台 | 2 | 工业 |
| 382 | 水族箱 | - 1.容量≥50 L； 2.由透明亚克力材料制成； 3.配有灯光、加氧和过滤控制装置等辅助设备。 | 套 | 1 | 工业 |
| 383 | 磁力加热搅拌器 | 外形尺寸（长*宽*高）不小于：240mm×150mm×100mm，外壳采用钣金外壳，采用不锈钢加热面盘，尺寸不小于Φ120mm，电源：220V±5% ，50HZ；电动功率：25W ；加热功率：150W；无级调整：0-2000转/分；最大搅拌量 1 L。 | 台 | 1 | 工业 |
| 384 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 | 工业 |
| 385 | 架盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。 | 台 | 2 | 工业 |
| 386 | 生物显微镜（智能数码显微镜） | - 1.观察头：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。 - 2.目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm。 - 3.摄像系统：内置数码一体化2000万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持单机/互动模式切换，支持多人共揽。 - 4.物镜：平场消色差物镜。 - 5.转换器：内倾式四孔物镜转换器。 - 6.移动平台：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.012，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.004mm。 - 7.聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节。 - 8.电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象。 - 9.智能终端：≥10英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统≥500万像素，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统。 - 10.终端可兼容任何操作系统电脑或平板电脑，配显微镜图像分析软件。 ★11.数码显微镜平板即可放在显微镜上观察，又可以拆卸下来观察，支架可任意角度调节，显微镜机身自带USB供电，为平板电脑供电；单台显微镜可支持5台以上平板/手机同时观察。用户可通过机身二维码扫描下载软件，安装软件应用程序。学生端软件系统界面同时具备：微观观察、宏观观察、即时通信、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块。 - ▲12.数码显微镜产品所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） - ★产品须提供满足以下技术参数的，4倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm；10倍物镜成像清晰圆直径≥18.4mm；40倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm；100倍物镜成像清晰圆直径≥18.3mm。10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm。显微镜目镜放大率准确度≤0.42%。显微镜物镜放大准确率≤±0.5%。微调机构空回≤0.003mm。转换器稳定性≤0.002mm。双目系统左右视场像面中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm；双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 台 | 1 | 工业 |
| 387 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色，装片的基本规格：尺寸约25mm x 75mm，厚度1mm，磨边的玻璃材质、一端磨砂、无尘无油，预涂胶。 | 片 | 60 | 工业 |
| 388 | 人体骨骼模型 | 1700 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 | 工业 |
| 389 | 兔外形标本 | 成体自然大，约20x20cm。 | 件 | 1 | 工业 |
| 物理数字化探究器材 |  |  |  |  |  |
| 391 | 数据采集器 | 数据采集器功能需至少满足以下要求： 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器与四只声波/声级传感器通过具有方向性和自锁功能的BT连接线连接；可通过音频发生器内置或接外部扬声器发出声波，声波频率200Hz~2000Hz、声音响度连续可调（音频发生器自带2.0寸TFT彩色液晶屏显示波形），声波/声级传感器同步采集、显示四条高频（每个传感器采样频率必须≥20K Hz）曲线图像，并呈现四条曲线的同步性。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源。 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 ▲采集器可支持级联，各路通道采样频率可达20K,满足不低于10通道声波/声级传感器数据并行采集，采集器可通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 台 | 8 | 工业 |
| 392 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带不低于1.7寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.可切换二维码与安卓、苹果、Windows系统采集终端无线数据同步传输。 8.传感器数据显示模块(通用)可满足不低于1.7寸彩屏，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，可通过无线与手机或平板无线数据传输，并可通过有线的方式将内部存储的测量数据上传至PC端。 | 只 | 2 | 工业 |
| 393 | 微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 394 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 395 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 8.力传感器须提供满足以下要求的，可支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，支持硬件调零和软件调零，满足Windows、Android、iOS平台。分别满足低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间4h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间4h）、恒定湿热试验（温度40℃±2℃，湿度93%RH±3%RH,存放时间12h）条件后能正常启动并工作。 | 只 | 8 | 工业 |
| 396 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 对 | 8 | 工业 |
| 397 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 398 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率量程：20Hz~20kHz。 2.声级量程：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 399 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 400 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 ★6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 401 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA。 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 8.多量程电流传感器须提供满足以下要求的，须提供该产品外观实物图片。可支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，支持硬件调零和软件调零，满足Windows、Android、iOS平台。 分别满足低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间4h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间4h）、恒定湿热试验（温度40℃±2℃，湿度93%RH±3%RH,存放时间12h）条件后能正常启动并工作。 | 只 | 8 | 工业 |
| 402 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 403 | 相对压强传感器 | 1.量程：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa。 2.可用于测量气体的相对压强。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 404 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 套 | 8 | 工业 |
| 405 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬;物理实验指南一本 | 套 | 8 | 工业 |
| 406 | 智能运动学系统 | 产品含智能小车1辆、矢量显示模块、USB充电线1根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制，实验功能满足以下要求： 1、力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 数据无线最高采样率：2000Hz。位移：-9999.9 mm ~9999.9mm；分度：≤0.1mm；精准 度：±5mm；数据无线最高采样率：2000Hz。 速度：最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.1m/s；数据无线最高采样 率：2000Hz；加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2；陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S；精准度：±5°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。 2、为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。 3.可应用于Windows、Android、Linux、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。 ▲提供满足以上（1~3条）技术要求的检测报告复印件。 （该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 套 | 8 | 工业 |
| 407 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 套 | 1 | 工业 |
| 408 | 数字化摩擦力实验器 | 1.由智能摩擦块（内置力传感器、蓝牙、液晶显示屏*2块、砝码槽*3个）、测钩、3种摩擦面（塑料面、绒面、胶面）、50g砝码*3个、牵引器、纳米魔术贴构成、数据线1条、充电头1个； 2.双面液晶显示屏能够实时显示摩擦力的大小，支持有线、无线与计算机进行数据通讯实现实验器材数据显示数据与软件显示数据同步； 3.自带力传感器硬件调零功能，支持硬件调零和软件调零；支持无线修改力传感器的数据显示位数，可修改成整数显示、1位小数点显示、2位小数点显示； 4.实验器材可在任意桌面、底板等材料上做实验，无需专门的实验轨道； 5.智能摩擦块力测量范围：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 6.具有配套的专用软件和通用软件，用于探究影响摩擦力大小的因素，可测量最大静摩擦力大小、摩擦力与正压力的关系、摩擦力与接触面的粗糙程度之间的关系实验。 ▲提供满足以上（1~3条）技术要求的检测报告复印件。 （该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 套 | 8 | 工业 |
| 409 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 | 套 | 8 | 工业 |
| 410 | 电阻定律实验器 | 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 套 | 8 | 工业 |
| 411 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 套 | 1 | 工业 |
| 412 | 通电螺线管 | 外形尺寸：112mm*40mm*45mm(±1mm)，可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 套 | 1 | 工业 |
| 413 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 套 | 8 | 工业 |
| 414 | 远红外实验用加热器 | 外形尺寸：161mm*125mm*136.5mm(±1mm),由炉体、底座和电源线构成；220V交流供电，功率80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 8 | 工业 |
| 415 | 晶体熔解与凝固实验器 | 实验器包含试管支架及温度传感器支架2个，试管及橡皮圈2个。 | 套 | 8 | 工业 |
| 416 | 智能机械能守恒实验器 | 1、组成：由底座、刻度板主体、释放装置、挡光片、立柱、无线传输电路、摆锤、摆杆、固定螺栓、专用软件等组成。产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、底座：尺寸≥480*91*24mm，镁铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 3、刻度板主体：板面尺寸≥403*240*3mm，内置控制电路，自带不少于15组挡光片插口，方便老师自由设计挡光片位置来验证实验规律。 4、挡光片：不少于6片，内置触点和指示灯。 5、与计算机通讯：支持无线通讯。 6、实验功能满足以下要求： （1）将至少6片挡光片插入刻度板主体卡槽，打开软件，通过无线方式将实验器连接到计算机； （2）释放摆锤，软件自动记录至少6个位置处的动能和势能，软件能描绘动能、势能和机械能的变化曲线； （3）用手指触碰挡光片触点时，挡光片上的指示灯亮起，同时软件界面上自动显现实验器图案； （4）触碰不同挡光片触点，软件界面中实验器摆锤自动摆到对应触点位置，相应曲线中数据点自动变粗，数据表格中数据自动凸显； （5）改变挡光片位置或数量，软件能自动识别挡光片位置和数量，重新实验，软件仍能描绘改变后的动能、势能和机械能的变化曲线。 | 套 | 1 | 工业 |
| 417 | 音频信号发生器 | 音频信号发生器功能需至少满足以下要求：通过内置或接外部扬声器发出 声波，声波频率200Hz~2000Hz，声波的产生采用了 数字合成技术，具有还原性好、失真小、频率稳定 等优点，声音响度连续可调。 频率调节档位：频率调节一共有3个档位，分别为 1Hz、10Hz、100Hz，系统上默认频率调节的档位为 10Hz；通过↑键和↓键来切换频率调节档位，按↑ 键增加档位，按↓键减小档位。 频率调节旋钮：通过旋转频率调节旋钮调节频率到 目标频率值。顺时针旋转增加频率值，逆时针旋转 减小频率值，增加或减小的数值根据当前的档位进 行计算。 通过滑动外置音量调节滑杆和内置音量调节滑杆来 调节声波输出的音量。向上滑动外置音量调节滑杆 时外置喇叭音量增加，向下滑动外置音量调节滑杆 时外置喇叭音量减小；向上滑动内置音量调节滑杆 时内置喇叭音量增加，向下滑动内置音量调节滑杆时内置喇叭音量减小。 与声波/声级传感器配合使用，检测音频信号并进行 音频分析，自带2.0寸TFT彩色液晶屏显示波形；可 以完成响度与振幅的关系、频率与音调的关系、声 波的振动图像、噪声波形、声波的合成等实验。 | 套 | 1 | 工业 |
| 418 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺、探头线）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成；自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据； 2.无需数据采集器；压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°；压强探头自带防水功能，可直接将压强探头放入水中；支持压强硬件调零和软件调零； 可自动生成电子二维码，用于蓝牙数据无线传输； 3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.实验器可与App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端，也可有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可在0°~180°内调节压强探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测浸入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带可充电锂电池，无需外接电源。 ▲提供满足以上（1~3条）技术要求的检测报告复印件。 （该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 套 | 1 | 工业 |
| 419 | 真空铃实验器 | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。 硅胶垫置于罐体上开口的边缘，调整位置可确保该硅胶垫能够与罐体上开口边缘正对且完全贴合；摁下真空铃罐体的阀门外缘的弹性锁口，放松锁口，将压强传感器和数据显示模块接入实验器；使用抽气装置进行抽气，随着压强的降低，发泡球仍随音乐的节奏跳动，真空铃往外传播的声音逐渐消失，可总结出：空气是声音传播的介质，而介质的减少则影响了声音传播的效果。 轻轻转动阀门上面的旋钮，使空气缓慢进入罐体。随着罐体内空气的增加，数据显示模块显示的压强数据逐渐升高，音箱发出的声音又能被听到。 该实验器与压强传感器配合使用，支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式，让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 套 | 1 | 工业 |
| 420 | 流体压强实验器 | 1.由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。 2.进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 套 | 1 | 工业 |
| 421 | 焦耳定律实验器 | 1.由量热器、底座组成，外形尺寸：140mm*140mm*157mm(±5mm)。2.量热器内金属丝长度为86cm±2mm，每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)。 3.结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 | 套 | 1 | 工业 |
| 422 | 空气阻力效应实验器 | 1.空气阻力效应实验器由计时接收板（含接收盘、振动传感器、缓冲脚垫）、释放触发器（含光电门、固定杆、固定螺栓、通讯连接线）、配重组件（含配重杆和配重球）、阻力板（Φ120mm泡沫板、Φ160mm泡沫板、Φ200mm泡沫板各3片，阻力板加配重组件质量均为25±1.5g。3种规格泡沫板各有2片备用。Φ200mm塑料板1片，阻力板加配重组件质量为43.5±2g）、魔术贴构成。 2.实验器支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式； 3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.配合教学支架使用，用于观察比较不同大小物体在空气中的下落时间，使学生了解空气阻力会影响物体下落的速度。 ▲提供满足以上（1~3条）技术要求的检测报告复印件。 （该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 套 | 1 | 工业 |
| 423 | 马德堡实验器 | 马德堡实验器功能需至少满足以下要求：1.马德堡实验器包含透明上下壳、吊环、阀门、抽气装置及内置的微型压强传感器构成; 2.自带数据显示屏幕可实时显示马德堡实验器内部压强的数据变化; 3.扫描产品自带的二维码，通过蓝牙匹配后实验数据可实时无线传输到移动端； 4.自带可充电锂电池，无需外接电源。 | 套 | 1 | 工业 |
| 化学数字化探究器材 |  |  |  |  |  |
| 424 | 数据采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 台 | 8 | 工业 |
| 425 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.7寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.可切换二维码与安卓、苹果、Windows系统采集终端无线数据同步传输。 | 只 | 2 | 工业 |
| 426 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~1200℃；分度：1℃。 2.不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 427 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 428 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 429 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 430 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 431 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 432 | 电导率传感器 | 1.测量范围：0~20000μS/cm；分度：≤10μS/cm 测量范围：0~2000μS/cm；分度：≤1μS/cm 测量范围：0~200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≥0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；采样率：≥5KHz； 2.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；可应用于Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm； 5.结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 6.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； ▲提供满足以上（1~3条）技术要求的检测报告复印件。 （该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 只 | 7 | 工业 |
| 433 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 | 工业 |
| 434 | 智能分光光度计（色度传感器） | - 可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 2.主机包含标有序号的4个比色皿卡槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光据测量。测量透射率范围0~100%，分度≥0.1%； 3.可输出≥8个波段（至少包含8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。）的测量数据； ▲提供满足以上（1~3条）技术要求的检测报告。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 4.硬件包含智能分光光度计主机1台、比色皿10个、数据线1条、充电头1个；器材尺寸：150×90×60mm（±2mm）。 5.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口； 6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起； 7.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。 8.产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。 | 只 | 1 | 工业 |
| 435 | 氢气传感器 | 1.量程：0～100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量。2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 | 工业 |
| 436 | 多量程电导率传感器 | 1.量程：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm量程：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm量程：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm通过按钮切换量程。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 | 工业 |
| 437 | 系统附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 套 | 8 | 工业 |
| 438 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬;化学实验指南一本 | 套 | 8 | 工业 |
| 439 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 套 | 8 | 工业 |
| 440 | 电磁搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 套 | 1 | 工业 |
| 441 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器（用于统计液滴数量、测量液滴体积。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。）、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 套 | 1 | 工业 |
| 442 | 流速温度仪 | 流速温度仪功能至少需满足以下要求：1.流速温度仪由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成；2.流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。 3.通过自带显示屏实时显示测量的水流速和水温数值变化，可设定年月日时间。4.具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线； ▲流速温度仪须提供依据以下技术要求的：1.需满足以下内容：由传感器系统、收缩杆及数据显示控制器组成；流速分度值不大于0.01m/s,温度测量范围值不小于0~50℃；屏幕可预览记录保存的流速和数值。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 套 | 1 | 工业 |
| 443 | 多用途生化传感器支架 | 1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成， 2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 4.机械臂长度：600mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 444 | 多用途密封塞 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 8 | 工业 |
| 生物数字化探究器材 |  |  |  |  |  |
| 445 | 数据采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 台 | 8 | 工业 |
| 446 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.7寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.可切换二维码与安卓、苹果、Windows系统采集终端无线数据同步传输。 | 只 | 2 | 工业 |
| 447 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 448 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 449 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 450 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 451 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 452 | 双量程光照度传感器 | 1.量程：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx。 2.传感器通过自带硬件，按钮切换量程。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 453 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 8 | 工业 |
| 454 | 心率传感器 | 1.量程：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 8 | 工业 |
| 455 | 心电图传感器 | 1.量程：-5mV ~+5mV； 2.用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率； 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 | 工业 |
| 456 | 呼吸率传感器 | 1.量程满足人体生理特征； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 | 工业 |
| 457 | 乙醇传感器 | 量程：0% ~ 3%，精度：±0.50％，分度：0.01%。可用于测量待测溶液上方空气中乙醇的浓度。 | 只 | 1 | 工业 |
| 458 | 风速传感器 | - 测量范围：0.3m/s~45m/s；起动风速：0.3m/s，分度：0.1m/s ； - 2.用于测量空气流动速度； 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 | 工业 |
| 459 | PM2.5/10传感器 | 1.测量范围：0 ~500 ug/m3；分度：1ug/m3。 2.用于检测空气中PM2.5与PM10浓度； 3.支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 | 工业 |
| 460 | 系统附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 套 | 8 | 工业 |
| 461 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬;生物实验指南一本 | 套 | 8 | 工业 |
| 462 | 多用途密封塞 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 8 | 工业 |
| 463 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 8 | 工业 |
| 响水县向阳中学实验室建设项目 |  |  |  |  |  |
| （503室）生、化综合实验室配置清单（56座） |  |  |  |  |  |
| 464 | 实验室专用洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。 4.供水软管：采用≥1.5米长不锈钢软管。 5.公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 付 | 1 | 工业 |
| 465 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； - 2.采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 - 3.台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4.书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 | 张 | 28 | 工业 |
| 466 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±5㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 套 | 28 | 工业 |
| 467 | 集气罩 | 拱形集气罩采用PC材质一体成型，直径≥260mm，风口可以任意角度旋转，集气罩与风管可以拆卸。 | 套 | 28 | 工业 |
| 468 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm(±2㎜)；水槽后端高出水槽两侧50mm(±2㎜)，防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 套 | 14 | 工业 |
| 469 | 水龙头 | 1.规格：高度350mm* 下宽度290mm*(上鹅颈宽178mm*深度178mm)(±2㎜)。 2.折叠式两口水龙头：产品可以向前折叠90°，具有两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴为可以插皮管的尖嘴型。 3.主体材料：横管：采用ø28*4.5 mm管径的H55铜棒制造，可折叠90°。三角阀：采用ø22*1.0mm 管径的H55铜棒制造。鹅颈弯管：采用ø18 *1.0mm管径的H62铜管制造。涂层: 高亮度环氧树脂涂层。开关旋钮: 高密度PP。 4.陶瓷阀芯: 可90°旋转,开关50万次不损坏,静态最大耐压10 bar。 | 套 | 14 | 工业 |
| 470 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm; - 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 - 4.方形托盘厚度3mm边长160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 张 | 56 | 工业 |
| 471 | 教师演示电源 | - 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可控制教师高低压电源，可分组控制学生的220V电源，确保学生实验安全方便； 2.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 3.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 4.低压大电流值为40A，自动关断； 5.教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示。 | 套 | 1 | 工业 |
| 472 | 通风矢量控制器 | 采用电流无感矢量控制，（380V/5.5KW），额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。 | 套 | 1 | 工业 |
| 473 | 智能控制柜 | - 1.整体尺寸不小于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理。 - 2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 - 3.风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 - 4.控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压,C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 5.3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组， 6.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 7.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 8.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9.供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 10.单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 | 套 | 1 | 工业 |
| 474 | 智能控制屏 | - 1.控制屏为不小于10寸的高分辨率触摸屏； - 2.集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）： - （1）摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制，具有防卡，防夹功能； - （2）电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - （3）照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； - （4）通风控制：触摸数字无级变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； - （5）供水控制：对全室给排水进行控制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 475 | 智能吊装控制系统 | - 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能；2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； - 4、语音控制功能：可通过手机语音来控制吊装系统学生摇臂电源交、直流的电压调节，吊装系统灯光的开启与关闭，以及摇臂的展开、暂停、收回动作。 | 项 | 1 | 工业 |
| 476 | 环境监视系统 | 系统控制箱内配置精密传感器，实时监测室内的烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度。系统可实时显示室内烟雾浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC（即总挥发性有机物）、PM2.5浓度数值的变化，并可将监测到的各项数值实时显示在屏幕上。 | 项 | 1 | 工业 |
| 477 | 铝合金万向抽风装置 | 材质：采用铝合金材质，表面阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，经过氧化处理。关节：高密度PP材质，可360旋转调节方向。关节及密封圈：高密度橡胶材质。关节连接杆：304不锈钢材质。关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，由关节连接杆锁合。 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。拱形／杯形集气罩：高密度PP/PC材质。伸缩导管：75mm(±0.5㎜)铝合金管。独有360旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm； | 个 | 1 | 工业 |
| 478 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：镁硅铝合金，拆装方便。 | 套 | 1 | 工业 |
| 479 | 学生端万向抽风装置 | - 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。 - 2.关节密封圈：高密度橡胶，在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 - 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 - 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 - 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 - 6.伸缩导管：4节直径≥50mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理。 - 7.扭簧：使用90度的直径≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 8.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停。 | 套 | 28 | 工业 |
| 480 | 智能吊装 | 采用标准模块化组成，1200*550*195mm(±2㎜)为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 套 | 14 | 工业 |
| 481 | 室内外行程通风系统 | 采用实验室专用防腐蚀材质管道，整体组装成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。规格：定制。管卡采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 482 | 风机平台预制块 | 尺寸规格：1200*1200*300mm；按比例布置钢筋网，混凝土浇筑，上顶面和四侧面抹平，收光。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 块 | 1 | 工业 |
| 483 | 防腐离心风机 | 节能环保离心风机，能效等级不低于2级。风机效率满足≥78%； - （1）功率：5.5KW。流量：4012-7419m3/h。风压：2014-1320Pa。转速：2900r/min。噪音：≤55dB(A)。 - （2）外壳材质：FRP耐酸碱乙烯基酯树脂制作。 - （3）叶轮材质：FRP耐酸碱乙烯基酯树脂制作。 - （4）马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 。 | 台 | 1 | 工业 |
| 484 | 风机控制线 | - 1.规 格：3x4+2x2.5mm²。 - 2.线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯。 - 3.绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘。 - 4.标称截面：4mm²。 - 5.电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。 6、电源线。 投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 485 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为220V直流减速推杠电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 14 | 工业 |
| 486 | 自动给排水系统 | 水槽柜内设自动给排水系统装置，自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组，储水箱1个，储水箱具有双重过滤装置，自动供水管路一条，采用PP材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当污水桶的水位达到设定高水位时，水泵自动开启排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排至设定的低水位时排水系统自动关闭。 | 套 | 14 | 工业 |
| 487 | 吊装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 14 | 工业 |
| 488 | 电源供应模块 | 220V电源供应模块：接收智能化控制系统控制，内含5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。0-24V电源供应模块： 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在“锁定”字样显示后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； - 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。485模块:采用485通信方式进行通讯;网口采用RJ-45网络接口;USB5V输出;额定电流750MA。 | 套 | 14 | 工业 |
| 489 | 双封闭接头 | 双封闭接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 14 | 工业 |
| 490 | 智能照明 | 尺寸：1270*60mm; 接收智能化控制系统控制，采用嵌入式12WLED灯珠，照明亮度4000K 1140lm设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 28 | 工业 |
| 491 | 废水存储箱 | 采用 PP 材质存储设备，尺寸不小于330*250*245mm，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 14 | 工业 |
| 492 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修.（含引水至教室及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 493 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。（含出水至室外及其他辅助环节材料。）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 494 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 套 | 1 | 工业 |
| 495 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 套 | 1 | 工业 |
| 496 | 吊装端头 | 规格：465mm×550mm×200mm；整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条。 | 套 | 4 | 工业 |
| 497 | 安装辅件 | 采用定制槽钢架点位吊装方式，防止左右晃动，可进行上下平衡调节。经激光切割、数控冲压、便于安装，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 间 | 1 | 工业 |
| 498 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV4mm²，4色。 | 米 | 50 | 工业 |
| 499 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV2.5mm²。 | 米 | 15 | 工业 |
| 500 | 室内电源控制线 | 讲台及学生位布线。BV2.5mm²。 | 米 | 300 | 工业 |
| 501 | 插座 | 五孔插座。 | 个 | 29 | 工业 |
| 502 | PVC管 | φ20mmpvc管 | 米 | 90 | 工业 |
| 503 | PVC三通 | φ20mmpvc三通 | 个 | 24 | 工业 |
| 504 | PVC弯头 | φ20mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 505 | PVC抱箍 | φ20mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 14 | 工业 |
| 506 | PDU插排 | 8位，双断开关，2500W. | 套 | 1 | 工业 |
| 507 | 光纤 | 从机房引两路光纤（8芯）（用一备一）。 | 米 | 100 | 工业 |
| 508 | 网线 | 讲台及学生位布网线。六类网线。 | 米 | 260 | 工业 |
| 509 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 个 | 63 | 工业 |
| 510 | HDMI线 | HDMI线5米。 | 根 | 1 | 工业 |
| 511 | 分配器 | 1转2分配器 | 个 | 1 | 工业 |
| 512 | PVC管 | φ32mmpvc管 | 米 | 100 | 工业 |
| 513 | PVC三通 | φ32mmpvc三通 | 个 | 24 | 工业 |
| 514 | PVC弯头 | φ32mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 515 | PVC抱箍 | φ32mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 14 | 工业 |
| 516 | LED黑板灯(固定式通用灯具） | - 1.LED黑板灯(固定式通用灯具）为一体式LED灯具，黑板灯整体长度 1100～1250mm；黑板灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁、无流挂现象； - 2.LED黑板灯色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； - ▲3.LED黑板灯(固定式通用灯具）LED灯具产品寿命≥50000h；（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后15日内必须向采购人提供具备CMA标识的满足以上技术要求的检测报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） | 盏 | 3 | 工业 |
| 517 | LED面板灯（固定式通用灯具） | 规格：600mm（±10mm）*600mm（±10mm）； 1.LED面板灯(固定式通用灯具）为一体式LED微晶灯具，不接受组合式灯具；灯具整体长度600mm±10mm；宽度600mm±10mm； 教室灯外形平整、表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED面板灯(固定式通用灯具）色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 12 | 工业 |
| 518 | 集成吊顶 | 主龙骨：轻钢龙骨35mm*1.2mm；副龙骨：三角轻钢龙骨98型；吊杆：镀锌φ6mm全丝集成铝合金扣板：600mm*600mm*0.9mm； 吊杆间距不超过1.2米；主龙骨间距不超过1.2米；副龙骨间距0.6m。（含教室原有照明灯更改位置安装）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | ㎡ | 87 | 工业 |
| 519 | 地胶 | - 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： （1）.拉伸强度≥2MPa；（2）.拉断伸长率≥100%；（3）.球反弹≥90%；（4）.阻燃性Ⅰ级；（5）.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出；（6）.挥发物≤50g/m2；（7）.燃烧性能达到难燃B1级；（8）.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象；（9）.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象；（10）.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出；（11）.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级；（12）.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 。 | ㎡ | 87 | 工业 |
| 520 | 集成系统调试 | - 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； - 2.系统结构安装调试； - 3.系统控制安装调试； - 4.给排水安装调试； - 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 7.实验桌凳安装调试。 | 项 | 1 | 工业 |
| （五楼西一室）化学实验室部分（实验室拆除及搬运） |  |  |  |  |  |
| 1、化学实验室拆除 |  |  |  |  |  |
| 521 | 教师演示台 | 规格：2800×700×850mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边拆除；台身铝合金框架及镶嵌板材拆除，演示台控制台抽屉拆除；柜门拆除；抽屉轨道安拆除装；脚垫拆除。 | 张 | 1 | 工业 |
| 522 | 学生实验台 | 规格：2800×600×780mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边拆除；台身铝合金框架及镶嵌板材拆除；脚垫拆除。 | 张 | 14 | 工业 |
| 523 | 教师电源控制台 | 教师控制台电源面板及线路拆除；电源变压系统及线路拆除。 | 套 | 1 | 工业 |
| 524 | 学生电源盒 | 学生电源盒外壳、线路板、控制线路拆除； | 套 | 28 | 工业 |
| 525 | 水槽拆除 | 规格：440*330*190mm；ＰＰ材质。ＰＰ水槽拆除。 | 套 | 15 | 工业 |
| 526 | 三联水嘴拆除 | 整套铜质三联水嘴拆除。 | 付 | 15 | 工业 |
| 527 | 地上部分给排水及配件拆除 | 15个点位地上给排水水管、角阀等拆除。 | 室 | 1 | 工业 |
| 528 | 地上部分电路拆除 | 1个教师演示台点位及28个点位学生电源控制线穿线及线路连接。 | 室 | 1 | 工业 |
| 2、化学实验室桌凳等搬运（从5楼搬运至1楼，然后搬运至校园内学校指定存放处） |  |  |  |  |  |
| 529 | 教师演示台 | 规格：2800×700×850mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边搬运；台身铝合金框架及镶嵌板材搬运，演示台控制台抽屉搬运；柜门搬运；抽屉轨道搬运；脚垫搬运。 | 张 | 1 | 工业 |
| 530 | 学生实验台 | 规格：2800×600×780mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边搬运；台身铝合金框架及镶嵌板材搬运；脚垫搬运。 | 张 | 14 | 工业 |
| 531 | 教师电源控制台 | 教师控制台维修、电源面板及线路搬运；电源变压系统及线路搬运。 | 套 | 1 | 工业 |
| 532 | 学生电源盒 | 学生电源盒外壳、线路板、控制线路搬运； | 套 | 28 | 工业 |
| 533 | 水槽 | 规格：440*330*190mm；ＰＰ材质。ＰＰ水槽搬运。 | 套 | 15 | 工业 |
| 534 | 三联水嘴 | 整套铜质三联水嘴搬运。 | 付 | 15 | 工业 |
| 535 | 垃圾清运 | 所有拆除后残余垃圾，搬运到学校指定位置。 | 室 | 1 | 工业 |
| （202室）物理创新实验室配置清单（66座） |  |  |  |  |  |
| 536 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； - 2.采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 - 3.台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4.书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 | 张 | 33 | 工业 |
| 537 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±5㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 套 | 33 | 工业 |
| 538 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm; - 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 - 4.方形托盘厚度3mm边长160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 张 | 66 | 工业 |
| 539 | 教师电源 | 规格：500*260mm； 1.教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,时钟屏（规格7*3.8）显示蓝黄屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间、年、月、日、中文显示星期；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏来代替）。 - 2.采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4.教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 5.教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。 CV指示灯亮是恒压模式。 CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明 恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。 B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接 恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 6.大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等于45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。7.有150V 240V 300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 8.教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-36V,分辨率为1V；控制直流电压为0V-36V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 9.在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A,1.8A,2.5A）三个档位。 | 套 | 1 | 工业 |
| 540 | 顶装智能控制平台 | 操作显示屏采用不小于10寸高分辨率智能触摸屏；分辨率1024×600、彩色24位显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行，智能电源管理系统具体详细参数如下： ①.默认账号登陆；密码可以设置修改，温湿度显示。 ②.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 ③.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 ④.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 ⑤.教师端语音播报功能：当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。 ⑥.电源模块控制：对全室学生终端的电源模块进行单独或分组控制上升、下降、暂停。 | 套 | 1 |  |
| 541 | 智能控制柜 | 1.整体尺寸不小于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统。 3.2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座1组。 4.单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套。 | 套 | 1 | 工业 |
| 542 | 智能吊装控制系统 | 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 项 | 1 | 工业 |
| 543 | 温湿度监视系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 项 | 1 | 工业 |
| 544 | 顶部多模块电源供应装置 | 1.尺寸≥240mm*90mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，上盖为铝合金材质，中间为压铸铝，两片多功能铝合金盖翅膀式设计，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能铝合金盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源两边共六个插座、0-24V低压电源输出、网络接口、USB接口、Typec接口等安装位置。 2.顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在彩色液晶触摸屏上； （2）电压调节范围:AC\DC:1.25～24V; （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 19 | 工业 |
| 545 | 模块储藏装置 | 中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 19 | 工业 |
| 546 | 学生电源模块 | - 带有2个USB接口电源2个Typec接口、220V插座6个、网络接口2个。低压1.25-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A。 - 电源供应模块技术要求满足： - 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；、电压输出操作应在圆形彩色液晶触摸屏上。 - 2.电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； - 3.内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； - 4.电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 - 5.圆形2.1寸液晶触屏，供学生调节、显示使用，可显示当前交直流、220V电压。彩色液晶触摸数字仪表盘成像学生电流电源；通过液晶触屏显示触摸按键可以调节电源电压；通过液晶触屏显示触摸按键可以微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 38 | 工业 |
| 547 | 伸缩线缆 | 采用10芯构造伸缩定制线缆，结构包括导线、绝缘层和屏蔽层，确保信号互不干扰，保证传输的质量和稳定性‌。线缆外部采用交联聚乙烯(XLPE)材质，具有良好的绝缘特性，有优异的耐热性能，能够在200℃以下不会分解及碳化，有良好的机械性能，包括高抗拉强度、柔韧性、耐磨性和抗冲击性，线缆内部包含铜线高压低压供电线缆，所有线缆长不少于3米。 | 套 | 19 | 工业 |
| 548 | 物理智能升降机构及智能电源 | 1.外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥500mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,采用自动升降牵引装置，内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2.内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 | 个 | 19 | 工业 |
| 549 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线作为信号线。 | 项 | 1 | 工业 |
| 550 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 | 工业 |
| 551 | 安装辅件 | 五金件（不含桁架） | 间 | 1 | 工业 |
| 552 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV4mm²，4色。 | 米 | 50 | 工业 |
| 553 | 室外电源控制线 | 从楼层电源控制线引线至实验室，BV2.5mm²。 | 米 | 15 | 工业 |
| 554 | 室内电源控制线 | 讲台及学生位布线。BV2.5mm²。 | 米 | 340 | 工业 |
| 555 | 插座 | 五孔插座。 | 个 | 34 | 工业 |
| 556 | PVC管 | φ20mmpvc管 | 米 | 110 | 工业 |
| 557 | PVC三通 | φ20mmpvc三通 | 个 | 32 | 工业 |
| 558 | PVC弯头 | φ20mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 559 | PVC抱箍 | φ20mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 20 | 工业 |
| 560 | PDU插排 | 8位，双断开关，2500W. | 套 | 1 | 工业 |
| 561 | 光纤 | 从机房引两路光纤（8芯）（用一备一）。 | 米 | 130 | 工业 |
| 562 | 网线 | 讲台及学生位布网线。六类网线。 | 米 | 300 | 工业 |
| 563 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 个 | 73 | 工业 |
| 564 | HDMI线 | HDMI线5米。 | 根 | 1 | 工业 |
| 565 | 分配器 | 1转2分配器 | 个 | 1 | 工业 |
| 566 | PVC管 | φ32mmpvc管 | 米 | 110 | 工业 |
| 567 | PVC三通 | φ32mmpvc三通 | 个 | 32 | 工业 |
| 568 | PVC弯头 | φ32mmpvc弯头 | 个 | 8 | 工业 |
| 569 | PVC抱箍 | φ32mmpvc抱箍，含五金配件 | 套 | 20 | 工业 |
| 570 | LED黑板灯(固定式通用灯具） | - 1.LED黑板灯(固定式通用灯具）为一体式LED灯具，黑板灯整体长度 1100～1250mm；黑板灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED黑板灯色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 3 | 工业 |
| 571 | LED面板灯（固定式通用灯具） | 规格：600mm（±10mm）*600mm（±10mm）； 1.LED面板灯(固定式通用灯具）为一体式LED微晶灯具，不接受组合式灯具；灯具整体长度600mm±10mm；、宽度600mm±10mm； 教室灯外形平整、表面均匀、光洁、无流挂现象； 2.LED面板灯(固定式通用灯具）色温(或相关色温)满足3300K-5500K，显色指数满足Ra≥90，灯具效能（lm/w）≥80，功率（W）≤40，功率因数≥0.95； | 盏 | 12 | 工业 |
| 572 | 集成吊顶 | 主龙骨：轻钢龙骨35mm*1.2mm；副龙骨：三角轻钢龙骨98型；吊杆：镀锌φ6mm全丝集成铝合金扣板：600mm*600mm*0.9mm； 吊杆间距不超过1.2米；主龙骨间距不超过1.2米；副龙骨间距0.6m。（含教室原有照明灯更改位置安装）投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | ㎡ | 95 | 工业 |
| 573 | 地胶 | - 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； | ㎡ | 95 | 工业 |
| 574 | 集成系统调试 | - 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； - 2.系统结构安装调试； - 3.系统控制安装调试； - 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 6.实验桌凳安装调试。 | 项 | 1 | 工业 |
| 原电学物理实验室维修及整合（二楼西两间实验室整合成1间） |  |  |  |  |  |
| 1、物理实验室安装及维修 |  |  |  |  |  |
| 575 | 教师演示台 | 规格：2800×700×850mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边安装；台身铝合金框架及镶嵌板材安装，演示台控制台抽屉安装；柜门安装；抽屉轨道安装；脚垫安装。 | 张 | 1 | 工业 |
| 576 | 学生实验台 | 规格：2400×600×780mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边安装；台身铝合金框架及镶嵌板材安装；脚垫安装。 | 张 | 14 | 工业 |
| 577 | 教师电源控制台 | 教师控制台维修、电源面板及线路安装；电源变压系统及线路安装。 | 套 | 1 | 工业 |
| 578 | 豪华学生电源安装 | 学生电源维修、电源面板及线路安装； | 套 | 28 | 工业 |
| 579 | 地上部分电路安装 | 1个教师演示台点位及28个点位学生电源控制线穿线及线路连接。 | 室 | 1 | 工业 |
| 2、物理实验室增加的材料 |  |  |  |  |  |
| 580 | 豪华学生电源 | - 1.学生电源面板采用铝塑板制成，电源面板配有一块0—3A直流电流表，一块0—30V直流电压表，一块0—30V交流电压表，一块0—0.6—3A直流电流表，一块0—3—15V直流电压表，一块0—±30G灵敏电流计。 2.交流输出电压：2—30V/2A（ 步进调节）交流输出必须保证正弦波）直流输出电压：1.5—30V/2A（稳压，连续可调，采用精密5圈电位器） 3.电源交流输出为步进可调，直流输出为连续可调。受教师电源控制。交流输出必须保证正弦波。 4.电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。 | 套 | 28 | 工业 |
| 581 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm; - 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 - 4.方形托盘厚度3mm边长160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 张 | 56 | 工业 |
| 582 | 增加电路地面覆槽板 | 地面覆槽板穿电源线。实验室专用绝缘槽板。 | 室 | 1 | 工业 |
| 583 | 挂凳护套 | PP材质新料模具一次性注塑成型。 | 个 | 46 | 工业 |
| 584 | 地上电源电线 | 2.5平方BVR多股铜芯线。 | 卷 | 5 | 工业 |
| 585 | 地上电源电线 | 1.5平方BVR多股铜芯线。 | 卷 | 3 | 工业 |
| 586 | 绝缘胶布 | 绝缘阻燃PVC防水胶布，规格18mm*10m,重450克。 | 卷 | 5 | 工业 |
| 587 | 螺丝 | 各种规格沉头、圆头不锈钢自攻螺丝。 | kg | 1 | 工业 |
| 588 | 膨胀管 | 环保的pp注塑材质，直径6mm. | 个 | 80 | 工业 |
| 589 | 铁角 | 304不锈钢材质，规格：30*30*38mm,壁厚1mm. | 个 | 40 | 工业 |
| 590 | 玻璃胶 | 中性半透明硅胶，容量300ml。 | 瓶 | 5 | 工业 |
| 591 | 实验室损坏材料增补 | 实验室原先损坏的材料。 | 室 | 1 | 工业 |
| 592 | 实验桌铝合金连接件 | ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与原实验桌铝合金配套。 | 个 | 62 | 工业 |
| 593 | 实验桌调节脚 | 采用ABS工程塑料与直径12mm的防腐螺杆模具注塑成形，高度可调。 | 个 | 56 | 工业 |
| 原力学物理实验室维修及整合（二楼东一间力学实验室整修） |  |  |  |  |  |
| 1、力学物理实验室安装及维修 |  |  |  |  |  |
| 594 | 教师演示台 | 规格：2800×700×850mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边安装；台身铝合金框架及镶嵌板材安装，演示台控制台抽屉安装；柜门安装；抽屉轨道安装；脚垫安装。 | 张 | 1 | 工业 |
| 595 | 学生实验台 | 规格：2400×600×780mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边安装；台身铝合金框架及镶嵌板材安装；脚垫安装。 | 张 | 12 | 工业 |
| 596 | 学生实验台 | 规格：1200×600×780mm；12.7mm厚实心理化板台面及挡水边安装；台身铝合金框架及镶嵌板材安装；脚垫安装。 | 张 | 8 | 工业 |
| 597 | 桌面学生电源 | 学生电源维修、电源面板及线路安装； | 套 | 28 | 工业 |
| 598 | 地上部分电路安装 | 1个教师演示台点位及28个点位学生电源控制线穿线及线路连接。 | 室 | 1 | 工业 |
| 2、力学物理实验室增加的材料 |  |  |  |  |  |
| 599 | 物理实验桌台面 | 规格：1200*600*25mm；台面：台面为不小于12.7mm厚实心理化板，四周镶边,总厚度不小于25mm；开好配套电源方孔；台面颜色：墨绿色； | 张 | 8 | 工业 |
| 600 | 教师主控电源 | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 | 台 | 1 | 工业 |
| 601 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm; - 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 - 4.方形托盘厚度3mm边长160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 张 | 56 | 工业 |
| 602 | 增加电路地面覆槽板 | 地面覆槽板穿电源线。实验室专用绝缘槽板。 | 室 | 1 | 工业 |
| 603 | 电线 | 2.5平方BVR多股铜芯线。 | 卷 | 5 | 工业 |
| 604 | 电线 | 1.5平方BVR多股铜芯线。 | 卷 | 3 | 工业 |
| 605 | 绝缘胶布 | 绝缘阻燃PVC防水胶布，规格18mm*10m,重450克。 | 卷 | 5 | 工业 |
| 606 | 螺丝 | 各种规格沉头、圆头不锈钢自攻螺丝。 | kg | 0.5 | 工业 |
| 607 | 膨胀管 | 环保的pp注塑材质，直径6mm. | 个 | 40 | 工业 |
| 608 | 铁角 | 304不锈钢材质，规格：30*30*38mm,壁厚1mm. | 个 | 20 | 工业 |
| 609 | 玻璃胶 | 中性半透明硅胶，容量300ml。 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 向阳中学物理仪器配置清单 |  |  |  |  |  |
| 610 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 件 | 5 | 工业 |
| 614 | 超声波清洗机 | 2L〜3L | 台 | 1 | 工业 |
| 615 | 寒暑表 | 量程-50 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 台 | 1 | 工业 |
| 618 | 数字温度计 | 量程-10 ℃～110 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥20 mm×40 mm | 支 | 25 | 工业 |
| 619 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 个 | 25 | 工业 |
| 621 | 硫代硫酸钠 | 俗称海波，分析纯 | g | 1000 | 工业 |
| 622 | 石蜡 | 工业 | g | 1000 | 工业 |
| 623 | 人体发电趣味演示仪 | 铝电极和铜电极，带检流计 | 套 | 2 | 工业 |
| 624 | 架盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。 | 台 | 2 | 工业 |
| 625 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 台 | 5 | 工业 |
| 626 | 记忆合金特性实验盒 | 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变 | 套 | 2 | 工业 |
| 627 | 纳米特性实验盒 | 纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等 | 套 | 2 | 工业 |
| 628 | 数显外径千分尺 | 量程 0 mm～25 mm，分辨力 0.001 mm | 只 | 2 | 工业 |
| 629 | 激光测距仪 | 量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm | 台 | 2 | 工业 |
| 630 | 滚轮式测距仪 | 量程 0 m～9999.9 m，分辨力 0.1 m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160 mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 台 | 2 | 工业 |
| 631 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 块 | 10 | 工业 |
| 632 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 块 | 20 | 工业 |
| 633 | 节拍器 | 机械式，40 拍/分～208 拍/分，39 档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式 | 个 | 2 | 工业 |
| 634 | 节拍器 | 电子式，1 拍/分～200 拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4） | 个 | 2 | 工业 |
| 635 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 20 | 工业 |
| 636 | 弓箭 | 小型模型，形变现象显著 | 把 | 2 | 工业 |
| 637 | 弹弓 | 形变现象显著 | 把 | 2 | 工业 |
| 638 | 连弩枪 | 小型模型 | 把 | 2 | 工业 |
| 639 | 改变物体运动状态实验装置 | 小铁球、条形磁铁、小球释放装置 | 套 | 2 | 工业 |
| 640 | 水火箭 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 台 | 2 | 工业 |
| 641 | 气火箭 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 台 | 2 | 工业 |
| 642 | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径 160 mm，刻度范围 180°；量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1 分度，重复性偏差≤1 分度 | 个 | 2 | 工业 |
| 643 | 数字测力计 | 量程 0 N〜5 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 2 | 工业 |
| 644 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 2 | 工业 |
| 645 | 金属钩码 | 10 g（Φ15 mm）×l，20 g（Φ17 mm）×250 g（Φ25 mm）×2，200 g（Φ30 mm）×1 允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g | 套 | 20 | 工业 |
| 646 | 金属钩码 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放 | 套 | 20 | 工业 |
| 647 | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 个 | 1 | 工业 |
| 648 | 生活中的连通器模型 | 透明地漏模型、水位计等，可注水演示 | 套 | 1 | 工业 |
| 649 | 倒装壶 | 透明，可注水演示 | 个 | 1 | 工业 |
| 650 | 乳胶管 | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 10 | 工业 |
| 651 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 10 | 工业 |
| 652 | 玻璃管 | Φ5 mm～Φ6 mm、长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | g | 1500 | 工业 |
| 653 | 玻璃管 | Φ7 mm～Φ8 mm，长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | g | 1500 | 工业 |
| 654 | 可密封长玻璃管 | Φ10 mm×800 mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 25 | 工业 |
| 655 | 桔槔 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 1 | 工业 |
| 656 | 辘轳 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 1 | 工业 |
| 657 | 水转连磨 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 1 | 工业 |
| 658 | 简单机械设计实验箱 | 能方便的组合出多种简单机械，配有实验指导书和装拆工具，供学生按照设计思路进行装配和模拟设计 | 套 | 5 | 工业 |
| 659 | 初中力学实验箱 | 应包括运动与力、简单机械、压强与浮力等实验装置 | 套 | 5 | 工业 |
| 660 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×93mm×53mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 20 | 工业 |
| 661 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸150mm×93mm×53mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 20 | 工业 |
| 662 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB | 套 | 2 | 工业 |
| 663 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 2 | 工业 |
| 664 | 话筒 | 动圈式，输出阻抗 600 Ω | 个 | 2 | 工业 |
| 665 | 音频发生器 | 频率范围 200 Hz〜2000 Hz，误差≤±3 Hz； 带功率放大器和扬声器，输出功率≥250 mW； I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台 | 2 | 工业 |
| 666 | 低频信号发生器 | 频率范围 0.05 Hz～50 kHz，可产生正弦波、 三角波及方波信号，各种输出波形不应有明 显失真，I 类电器，电源端与信号输出端抗 电强度 3000 V | 台 | 2 | 工业 |
| 667 | 自制乐器实验材料 | 自制乐器并研究声音的三要素 | 套 | 2 | 工业 |
| 668 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端 抗电强度 3000 V | 台 | 1 | 工业 |
| 669 | 示波器 | 数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏， 有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出 端抗电强度 3000 V | 台 | 1 | 工业 |
| 670 | 超声应用演示器 | 超声雾化、超声清洁等 | 套 | 2 | 工业 |
| 671 | 声音能量演示器 | 带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮 或者声波吹蜡烛火焰等 | 套 | 2 | 工业 |
| 672 | 初中声学实验箱 | 可完成声音的产生、声音的传播、声音的特 性、噪声的测量等实验 | 套 | 2 | 工业 |
| 673 | 哈哈镜 | 纵向、横向 | 块 | 2 | 工业 |
| 674 | 光的反射实验仪 | 由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光 源和法线）、入射光调节装置、反射面、入 射角和反射角测量装置组成；入射角可在三 维空间调节，入射光线和法线构成的平面可 改变、转动 | 台 | 25 | 工业 |
| 675 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个，宜采用黑色物体，红色塑料蜡烛2个；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 25 | 工业 |
| 676 | 平面镜成像实验器 | 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1 mm）等组成；平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，红色塑料蜡烛；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 20 | 工业 |
| 677 | LED 光源 | 距光源 500mm 处照度 800 1x～900 1x；发光形状、亮度均可调，能形成 F 光源、T 光源等发光形状 | 个 | 20 | 工业 |
| 678 | 无尽头灯廊制作材料 | 组成：反光镜 1 个、半反镜 1 个、纸盒、发 光二极管、电池盒 1 个、导线若干等 | 套 | 2 | 工业 |
| 679 | 潜望镜制作材料 | 2 段直管，2 段 90°弯管，各段可连接；弯 管转角有 45°切角，可安装平面镜 | 套 | 2 | 工业 |
| 680 | 透明水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透 光率≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 2 | 工业 |
| 681 | 透明水槽 | Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率 ≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 2 | 工业 |
| 682 | 凹透镜 | 玻璃材质，焦距-50 mm，误差±2 mm | 面 | 15 | 工业 |
| 683 | 凸透镜 | 玻璃材质，焦距 75 mm，误差±2 mm | 面 | 15 | 工业 |
| 684 | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 个 | 20 | 工业 |
| 685 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双 色光混合色和三色光混合色 | 套 | 20 | 工业 |
| 686 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 个 | 20 | 工业 |
| 687 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度 35 mm， 厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为 精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm | 块 | 15 | 工业 |
| 688 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10% 50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×95mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×45mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm；荧光片尺寸为70×50×3mm,采用透明无色有机玻板制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。 | 套 | 2 | 工业 |
| 689 | 红外线热效应演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130×65×85mm。红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm。 | 套 | 2 | 工业 |
| 690 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5 条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰 直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱 透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸 柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 2 | 工业 |
| 691 | 激光光学演示仪 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学 零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱 面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹 凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱 镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺） 等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm； 圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象 限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分 束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 套 | 2 | 工业 |
| 692 | 初中光学实验箱 | 可完成光的直线传播、反射定律、平面镜成 像、光的折射、光的色散、色光的混合、透 镜的焦点与焦距、凸透镜成像规律、望远镜 与显微镜等实验 | 套 | 13 | 工业 |
| 693 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥200 mm× 200 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上 所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电 器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 20 | 工业 |
| 694 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥100 mm ×80 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶 棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒 上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验 电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 20 | 工业 |
| 695 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 20 | 工业 |
| 696 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 20 | 工业 |
| 697 | 罗盘 | 磁针在±5°内摆动 5 次，复位误差≤0.3°， 垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻 度盘 0°～180°的平行度偏差±0.5° | 台 | 2 | 工业 |
| 698 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | 2 | 工业 |
| 699 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不 确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器 | 只 | 2 | 工业 |
| 700 | 数字低压电流表 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程 0 A～4 A，3 位；1 min 自动关电，过载自恢复 | 只 | 25 | 工业 |
| 701 | 数字低压电压表 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程 0 V～40 V，3-3/4 位；1 min 自动关电，过载自恢复 | 只 | 25 | 工业 |
| 702 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 | 只 | 2 | 工业 |
| 703 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、频率测试 | 只 | 2 | 工业 |
| 704 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω | 只 | 25 | 工业 |
| 705 | 绝缘电阻表 | ZC25-3 型，额定电压 500 V，量程 0 MΩ～500 MΩ，准确度 10 级 | 只 | 2 | 工业 |
| 706 | 电池盒 | 适用于 R6 电池 | 个 | 50 | 工业 |
| 707 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 个 | 50 | 工业 |
| 708 | 充电电池 | 镍氢电池，R6 | 个 | 50 | 工业 |
| 709 | 干电池 | R20，无汞 | 个 | 100 | 工业 |
| 710 | 充电器 | ≥20 槽，容量≥2700 mAh | 台 | 2 | 工业 |
| 711 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套 | 1 | 工业 |
| 712 | 焦耳定律实验器 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于 0 ℃～100 ℃，分度值为 1 ℃，误差≤±1 ℃ | 套 | 25 | 工业 |
| 713 | 太阳能探究实验箱 | 含底座、底座支架、底座滑块、0.5 V 太阳能电池板、1 V 太阳能电池板等，太阳能电池板仰角角度可调 | 套 | 1 | 工业 |
| 714 | 风能探究实验箱 | 底座、底座支架、底座滑块、带支架的电动机、带支架的发电机、2 叶风叶、3 叶风叶、4 叶风叶（2 个）、水槽、小水泵、连接线（双色，各 4 条）、充电电池、电池座、二极管、可调电阻、电源等 | 套 | 1 | 工业 |
| 715 | 风车及驱动系统套装 | 搭建块、转轴、角度块、连接片、搭建面、驾驶室、连接角、可自由转动轮毂、带锁紧装置轮毂、带锁紧装置薄轮毂、轮胎、转盘、联轴器、底板、弹簧板条、气球、带支架的气球排气管、皮筋、重物等 | 套 | 2 | 工业 |
| 向阳中学化学仪器配置清单 |  |  |  |  |  |
| 716 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 | 工业 |
| 717 | 实验服 | 1．材质：涤卡，颜色为白色； 2．需做工精细，外观无破损、斑点、污物等缺陷； 3．规格以中号为主，大、小号为辅； | 件 | 50 | 工业 |
| 718 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型 | 个 | 50 | 工业 |
| 719 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲 击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 | 工业 |
| 720 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 1 | 工业 |
| 721 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 1 | 工业 |
| 722 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖 | 个 | 2 | 工业 |
| 723 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 双 | 50 | 工业 |
| 724 | 防护面罩 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常 见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理 量≥6 L/次 | 盒 | 1 | 工业 |
| 725 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25 L | 套 | 4 | 工业 |
| 729 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用ABS，外尺寸：300×270×220(mm)。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：15mL×12。5.定时时间：0-99min。6.使用电压：AC220V，无刷电机，机械锁。 | 台 | 1 | 工业 |
| 731 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5 L/h，额定功率≥4500 W， 外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 1 | 工业 |
| 732 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、 风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 12个直径 3 mm 的通气孔。功率≥240 W，绝缘电 阻大于 100 MΩ | 台 | 1 | 工业 |
| 733 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 | 工业 |
| 734 | 学生电源 | 直流 1.5 V～9 V，1.5 A，每 1.5 V 一档 | 台 | 25 | 工业 |
| 735 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V，共 6 档 | 台 | 1 | 工业 |
| 736 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 2 | 工业 |
| 737 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm | 个 | 12 | 工业 |
| 738 | 民用剪刀 | 3 号 ，150 mm，A 型 | 把 | 3 | 工业 |
| 739 | 玻璃瓶盖开户器 | 钢制 | 套 | 1 | 工业 |
| 740 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 | 个 | 1 | 工业 |
| 741 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 | 工业 |
| 742 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC， 总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃 ＜0.1 mm | 个 | 1 | 工业 |
| 744 | 架盘天平 | ㈠适用范围、规格： 1. 中学实验教学称量用。 2. 规格：500g、0.5g,所配砝码为6级（M2级）。 ㈡技术要求： - 1.外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。 - 2.双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 - 3.最大称量500克，刻度尺最大称量10克。 - 4.最小分度值0.5克。 - 5.最大称量时感量为0.5克。 - 6.配6级砝码及镊子一套。 | 台 | 1 | 工业 |
| 745 | 电子天平 | 量程0g～400g，分辨力0.1g，带标准砝码 | 台 | 5 | 工业 |
| 746 | 电子天平 | 1000 g，0.1 g | 台 | 1 | 工业 |
| 747 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 | 支 | 24 | 工业 |
| 748 | 水银温度计 | ℃ 0 ℃～200 ℃，分度值 2 ℃，示值误差＜0.5 ℃ ， 有保护套 | 支 | 1 | 工业 |
| 749 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 台 | 1 | 工业 |
| 750 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 1 | 工业 |
| 751 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 2 | 工业 |
| 752 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 | 工业 |
| 753 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 | 工业 |
| 754 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 25 | 工业 |
| 755 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL瓶口光滑，液封口深度 ≥1 cm | 个 | 5 | 工业 |
| 756 | 陶土网 | 金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 ， 功能等同于石棉网 | 个 | 25 | 工业 |
| 757 | 结晶皿 | 80 mm ， 平底 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 | 工业 |
| 759 | 铝片 | 铝片 | g | 60 | 工业 |
| 760 | 铝丝 | 铝丝 | g | 50 | 工业 |
| 761 | 铝箔 | 铝箔 | g | 60 | 工业 |
| 762 | 锌片（锌花） | 工业 | g | 150 | 工业 |
| 763 | 锌粒 | 工业 | g | 150 | 工业 |
| 764 | 铁粉 | 试剂 | g | 50 | 工业 |
| 765 | 铁丝 | 直径≤2mm | g | 150 | 工业 |
| 766 | 紫铜片 | 紫铜片 | g | 200 | 工业 |
| 767 | 铜丝 | 铜丝 | g | 100 | 工业 |
| 768 | 活性炭 | 活性炭 | g | 600 | 工业 |
| 769 | 碘 | 试剂 | g | 100 | 工业 |
| 770 | 二氧化锰 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 771 | 三氧化二铁 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 772 | 氧化铜 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 773 | 氧化钙 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 774 | 氯化钾 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 775 | 氯化钠 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 776 | 氯化钠 | 工业 | g | 1000 | 工业 |
| 777 | 氯化钙 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 778 | 无水氯化钙 | 工业 | g | 100 | 工业 |
| 779 | 氯化镁 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 780 | 氯化铵 | 工业 | g | 500 | 工业 |
| 781 | 硫酸钾 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 782 | 硫酸铝 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 783 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | g | 500 | 工业 |
| 784 | 无水硫酸铜 | 试剂 | g | 100 | 工业 |
| 785 | 硫酸铵 | 工业 | g | 250 | 工业 |
| 786 | 硫酸铝钾 | 工业 | g | 500 | 工业 |
| 787 | 碳酸钾 | 试剂 | g | 100 | 工业 |
| 788 | 碳酸钠 | 工业 | g | 1000 | 工业 |
| 789 | 碳酸氢钠 | 工业 | g | 1000 | 工业 |
| 790 | 大理石 | 块状 | g | 1500 | 工业 |
| 791 | 碳酸钙 | 粉末 | g | 500 | 工业 |
| 792 | 碳酸氢铵 | 工业 | g | 500 | 工业 |
| 793 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 794 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 795 | 葡萄糖 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 796 | 蔗糖 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 797 | 石蕊 | 指示剂 | g | 10 | 工业 |
| 798 | 酚酞 | 指示剂 | g | 5 | 工业 |
| 799 | 品红 | 染料 | g | 5 | 工业 |
| 800 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 25 | 工业 |
| 801 | 蓝石蕊试纸 | 试纸，7*50mm,80张/本，适用初中化学实验。 | 本 | 5 | 工业 |
| 802 | 红石蕊试纸 | 试纸，7*50mm,80张/本，适用初中化学实验。 | 本 | 5 | 工业 |
| 803 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 盒 | 5 | 工业 |
| 804 | 定性滤纸 | 快速，15cm，100张 | 盒 | 1 | 工业 |
| 805 | 水电解演示器 | 电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液，碱式或 酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V ， 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气 漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气 与氧气的体积之比为 2:1，误差 ≤ 5 ％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨 ，示数易于读取 | 台 | 5 | 工业 |
| 806 | 水电解实验器 | 电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液。实验时 间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1 min；采用相同条件电解 Na 2SO 4 溶液，时间不超 过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与 氧气的体积之比为 2 : 1，误差 ≤ 5％；仪器无明显 外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨 ， 示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 25 | 工业 |
| 807 | 石墨烯结构模型 | 碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 | 工业 |
| 808 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 | 工业 |
| 809 | 碘升华凝华管 | ≥ Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻 璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠 近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐 用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 25 | 工业 |
| 810 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与 水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 2 | 工业 |
| 811 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 17 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 25 | 工业 |
| 812 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封 完好，固定牢固 | 盒 | 1 | 工业 |
| 813 | 炼铁高炉模型模型 | 高度 ≥620 mm。主要结构应用标签注明，标 注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接 牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 盒 | 1 | 工业 |
| 814 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落 | 盒 | 1 | 工业 |
| 815 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积 ≥190 mm×130 mm×25 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观 | 盒 | 1 | 工业 |
| 向阳中学生物仪器配置清单 |  |  |  |  |  |
| 817 | 实验服 | 1．材质：涤卡，颜色为白色； 2．需做工精细，外观无破损、斑点、污物等缺陷； 3．规格以中号为主，大、小号为辅； | 件 | 5 | 工业 |
| 818 | 孵化器 | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1 ℃，可孵化 10～20 个蛋 | 台 | 2 | 工业 |
| 819 | 水族箱 | - 1.容量≥50 L； - 2.由透明亚克力材料制成； 3.配有灯光、加氧和过滤控制装置等辅助设备。 | 套 | 1 | 工业 |
| 820 | 磁力加热搅拌器 | 外形尺寸（长*宽*高）不小于：240mm×150mm×100mm，外壳采用钣金外壳，采用不锈钢加热面盘，尺寸不小于Φ120mm，电源：220V±5% ，50HZ；电动功率：25W ；加热功率：150W；无级调整：0-2000转/分；最大搅拌量 1 L。 | 台 | 1 | 工业 |
| 821 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 | 工业 |
| 822 | 架盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。 | 台 | 2 | 工业 |
| 823 | 牛肉膏 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 824 | 蛋白胨 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 825 | 碘 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 826 | 碘化钾 | 试剂 | g | 250 | 工业 |
| 827 | 氯化钠 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 828 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 829 | 碳酸氢钠 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 830 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 831 | 甘油 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 832 | 柠檬酸钠 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 833 | 蔗糖 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 834 | 可溶性淀粉 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 835 | 琼脂 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 836 | 葡萄糖 | 试剂 | g | 500 | 工业 |
| 837 | 酚酞 | 试剂 | g | 5 | 工业 |
| 838 | 甲基绿 | 试剂 | g | 5 | 工业 |
| 839 | 亚甲基蓝 | 试剂 | g | 5 | 工业 |
| 840 | 溴麝香草酚蓝 | 试剂 | g | 10 | 工业 |
| 841 | 胭脂红（洋红） | 试剂 | g | 5 | 工业 |
| 842 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 25 | 工业 |
| 843 | 尿糖试纸 | 半定量或定性 | 盒 | 5 | 工业 |
| 844 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 盒 | 10 | 工业 |
| 845 | 生物显微镜（智能数码显微镜） | - 1.观察头：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。 - 2.目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm。 - 3.摄像系统：内置数码一体化2000万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持单机/互动模式切换，支持多人共揽。 - 4.物镜：平场消色差物镜。 - 5.转换器：内倾式四孔物镜转换器。 - 6.移动平台：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.012，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.004mm。 - 7.聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节。 - 8.电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象。 - 9.智能终端：≥10英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统≥500万像素，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统。 10.终端可兼容任何操作系统电脑或平板电脑，配显微镜图像分析软件。 11.数码显微镜平板即可放在显微镜上观察，又可以拆卸下来观察，支架可任意角度调节，显微镜机身自带USB供电，为平板电脑供电；单台显微镜可支持5台以上平板/手机同时观察。用户可通过机身二维码扫描下载软件，安装软件应用程序。学生端软件系统界面同时具备：微观观察、宏观观察、即时通信、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块。 12.产品功能需满足：4倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm；10倍物镜成像清晰圆直径≥18.4mm；40倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm；100倍物镜成像清晰圆直径≥18.3mm。10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm。显微镜目镜放大率准确度≤0.42%。显微镜物镜放大准确率≤±0.5%。微调机构空回≤0.003mm。转换器稳定性≤0.002mm。双目系统左右视场像面中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm；双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 846 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色，装片的基本规格：尺寸约25mm x 75mm，厚度1mm，磨边的玻璃材质、一端磨砂、无尘无油，预涂胶。 | 片 | 60 | 工业 |
| 847 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍 | 个 | 50 | 工业 |
| 848 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 25 | 工业 |
| 849 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 60 | 工业 |
| 850 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 60 | 工业 |
| 851 | 复层扁平上皮装片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 | 片 | 5 | 工业 |
| 852 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 60 | 工业 |
| 853 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 60 | 工业 |
| 854 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 60 | 工业 |
| 855 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 60 | 工业 |
| 856 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 60 | 工业 |
| 857 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 60 | 工业 |
| 858 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≥70 mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 859 | 水质检测工具箱 | 含水质测试笔、氨氮试剂、磷酸盐试剂、溶解氧试剂等 | 套 | 2 | 工业 |
| 860 | 空气质量检测仪 | 可检测甲醛、PM2.5 等 | 台 | 2 | 工业 |
| 861 | 声级计 | 130 dB，0.1 dB，手持式，数显 | 台 | 1 | 工业 |
| 862 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 60 | 工业 |
| 863 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 件 | 2 | 工业 |
| 864 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 60 | 工业 |
| 865 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 60 | 工业 |
| 866 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 13 | 工业 |
| 867 | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型，高 300 mm±20 mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高 250 mm±20 mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少 1 个小穗可拆下，至少 1 个小穗去掉颖片和外稃 | 件 | 2 | 工业 |
| 868 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 869 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 870 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 片 | 5 | 工业 |
| 871 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 872 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 873 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 件 | 2 | 工业 |
| 874 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 2 | 工业 |
| 875 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 2 | 工业 |
| 876 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 片 | 5 | 工业 |
| 877 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 片 | 5 | 工业 |
| 878 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 60 | 工业 |
| 879 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 60 | 工业 |
| 880 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 2 | 工业 |
| 881 | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 片 | 5 | 工业 |
| 882 | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 5 | 工业 |
| 883 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 60 | 工业 |
| 884 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 13 | 工业 |
| 885 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 | 工业 |
| 886 | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 片 | 5 | 工业 |
| 887 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 60 | 工业 |
| 888 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | 2 | 工业 |
| 889 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 2 | 工业 |
| 890 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程 | 件 | 1 | 工业 |
| 891 | 膈肌运动模拟器 | 高度250 mm±15 mm，宽度或直径220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 2 | 工业 |
| 892 | 肺活量计 | 量程 0 mL～9999 mL，分辨力 5 mL | 台 | 1 | 工业 |
| 893 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 60 | 工业 |
| 894 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 片 | 60 | 工业 |
| 895 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 片 | 5 | 工业 |
| 896 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 片 | 5 | 工业 |
| 897 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 2 | 工业 |
| 898 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 2 | 工业 |
| 899 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 | 工业 |
| 903 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 | 工业 |
| 904 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 | 工业 |
| 905 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 2 | 工业 |
| 906 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 片 | 5 | 工业 |
| 907 | 尿的形成动态模型 | 应清晰显示 1 个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 | 件 | 1 | 工业 |
| 908 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 件 | 2 | 工业 |
| 909 | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 | 工业 |
| 910 | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 | 工业 |
| 911 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 13 | 工业 |
| 912 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 | 工业 |
| 913 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件 | 2 | 工业 |
| 914 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 2 | 工业 |
| 915 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 13 | 工业 |
| 916 | 运动神经末梢装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板 | 片 | 25 | 工业 |
| 917 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 8 | 工业 |
| 918 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 | 工业 |
| 919 | 人体骨骼模型 | 1700 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 | 工业 |
| 920 | 兔外形标本 | 成体自然大，约20x20cm。 | 件 | 1 | 工业 |
| 921 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 60 | 工业 |
| 922 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 套 | 13 | 工业 |
| 923 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 | 工业 |
| 924 | 病毒模型 | 放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 2 | 工业 |
| 925 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 2 | 工业 |
| 926 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 60 | 工业 |
| 927 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 60 | 工业 |
| 928 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 60 | 工业 |
| 929 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 60 | 工业 |
| 930 | 黑根霉装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 | 工业 |
| 931 | 伞蕈切片 | 菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩 | 片 | 5 | 工业 |
| 响水县运河中学 |  |  |  |  |  |
| 生、化综合创新实验室配置清单（42座） |  |  |  |  |  |
| 933 | 教师演示台 | - 1.规格：2800×700×850mm。 - 2.台面：采用12.7mm(±2㎜)厚双面膜实芯理化板制作。 - 3.结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 - 4.柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 - 5.柜门：双包结构。 - 6.门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 - 7.滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 - 8.拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 - 9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 | 工业 |
| 934 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm(±2㎜)；采用高密度PP材料一体化成型。 | 只 | 1 | 工业 |
| 935 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质。2.涂层：高亮度环氧树脂涂层。3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。4.鹅颈管可360°旋转。5.开关旋钮：高密度PP材质。 | 套 | 1 | 工业 |
| 936 | 实验室专用洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。 4.供水软管：采用≥1.5米长不锈钢软管。 5.公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 付 | 1 | 工业 |
| 937 | 教师电源 | 规格：500*260mm； 1.教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,时钟屏（规格7*3.8）显示蓝黄屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间、年、月、日、中文显示星期；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏来代替）。 - 2.采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4.教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 5.教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。 CV指示灯亮是恒压模式。 CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明 恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。 B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接 恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 6.大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等于45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。7.有150V 240V 300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 8.教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-36V,分辨率为1V；控制直流电压为0V-36V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 9.在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A,1.8A,2.5A）三个档位。 | 台 | 1 | 工业 |
| 938 | 智能安全用电保护器 | 单相（220V/50HZ）“智能安全用电保护器”（以下简称“保护器”）安装在实验室的电源输入（进线）端通过“保护器”控制后所输出的电压为安全电压。“保护器”用于交流50HZ/60HZ，额定电流0~80A的电路中，当发生电路漏电、过载、雷击、火灾、短路以及火线、零线单独或同时受潮，甚至浸入水中时“保护器”应能自动检测到异常，并在0.01秒时间内进入保护状态，从而避免人身伤害和设备损坏。 - 1.“保护器”外壳采用优质ABS工程阻燃塑料模压制成。固定在实验室电器控制器右侧。对各项功能应有明显的标注。功能设置采用按键式。所有参数均由液晶（带背景灯光）显示屏显示。具有声、光故障报警功能。电流从1~80A线性调节，漏电流10~90MA线性可调。 - 2.技术参数：额定电压：AC220V50Hz/60Hz；工作电源范围：AC40V~AC320V；本机功耗： ＜3W；额定输出电流：IN10A、20A、32A、45A、63A、80A；漏电动作时间：≤0.01S；过压设定范围：AC220~280V；过压动作时间：≤0.01S；欠压设定范围：AC145~220V；欠压动作时间：≤0.01S；过流设定范围：1A~80A；过流动作时间：2~5S；短路保护电流：≥3IN；短路动作时间：≤0.1S；故障信息保存数：≥9999；RS485波特率：≥9600；通讯地址范围：1~247；显示误差：≤5%；漏电设定范围：10~90mA；浸水保护时间：≤0.01S 火、零线单独或同时浸水保证无触电现象发生。工作环境：温度 -20℃~55℃；贮存温度：-45℃~80℃；湿度：≤95%Rh；大气压力：90KPa~106KPa；体积：109*98*69mm±2mm ；“保护器”对欠电压（160V）以下，过电压（280V）以上，对漏电、过载、短路，以及火线、零线单独或同时受潮，甚至浸水都能起到有效保护。 | 套 | 1 | 工业 |
| 939 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； - 2.采用20mm(±1㎜)厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 - 3.台身结构：新型塑铝结构。桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长590×宽50×高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长540×宽50×高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。立柱：采用≥120×55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头并做圆角处理。加强横支撑件：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 4.书包斗:420×260×155mm(±2㎜)，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间可安装电源盒。 | 张 | 21 | 工业 |
| 940 | 学生电源 | 规格：160*100*60mm； - 1.ABS翻转式电源盒，数字表显示，置于书包盒中间。 - 2.学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复，电压2V每档，由教师集中供电控制。 - 3.学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复，由教师集中供电控制。 - 4.配置1组220V5孔插座，保险丝保护，工作指示。 - 5.电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断。 - 6.电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 | 套 | 21 | 工业 |
| 941 | 功能柱 | 规格：宽340mm深200mm高750mm(±5㎜)，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 个 | 21 | 工业 |
| 942 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm(±2㎜)；水槽后端高出水槽两侧50mm(±2㎜)，防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 套 | 14 | 工业 |
| 943 | 三联水嘴 | - 1.主体：加厚铜质。 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层。 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4.鹅颈管可360°旋转。 5.开关旋钮：高密度PP材质。 | 套 | 14 | 工业 |
| 944 | 学生凳 | - 1.规格:315*455-510mm; - 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 - 4.方形托盘厚度3mm边长160*160mm。 - 5.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 - 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 张 | 42 | 工业 |
| 945 | 铝合金万向罩 | - 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径不小于55mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 个 | 22 | 工业 |
| 946 | 室内行程通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 947 | 室外行程通风系统 | 采用实验室专用防腐蚀材质，整体焊接组装成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。规格：定制。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 948 | 风机平台预制块 | 尺寸规格：1200*1200*300mm；按比例布置钢筋网，混凝土浇筑，上顶面和四侧面抹平，收光。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 块 | 1 | 工业 |
| 949 | 防腐离心风机 | 节能环保离心风机，能效等级不低于2级。风机效率满足≥78%； - （1）功率：5.5KW。流量：4012-7419m3/h。风压：2014-1320Pa。转速：2900r/min。噪音：≤55dB(A)。 - （2）外壳材质：FRP耐酸碱乙烯基酯树脂制作。 - （3）叶轮材质：FRP耐酸碱乙烯基酯树脂制作。 - （4）马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 。 | 台 | 1 | 工业 |
| 950 | 风机控制线 | - 1、规 格：3*4mm²+2*2.5mm²2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘4、标称截面：4mm²5、电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。 6、电源线。 - 投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 套 | 1 | 工业 |
| 951 | 给水管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管。 | 套 | 1 | 工业 |
| 952 | 排水管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U管。 | 套 | 1 | 工业 |
| 953 | 室内电线 | BV（2.5mm²*4）、（2.5mm²*5）。确保符合学校及实验室使用要求。投标人需自行现场勘察测量，中标后造价不作另外增加； | 间 | 1 | 工业 |
| 954 | 静电地板 | 全钢防静电地板，600*600*30mm，均布载荷大于500KG/m2；安装高度150mm,全钢支架。抬高地面，布置水电管线，开好水管、线管出地板的洞口。 | ㎡ | 58 | 工业 |
| 955 | 集成系统调试 | - 1.给排水安装调试； 2.供电系统安装调试； 3.实验桌凳安装调试。 4.排风系统安装调试。 | 项 | 1 | 工业 |

1.2本项目执行的标准应符合但不限于以下标准，如遇国家更新标准，则按新标准执行：

GB 21746－2008 《教学仪器设备安全要求 总则》；

GB/T 21747－2008《教学实验室设备 实验台（桌）安全要求及试验方法》；

GB 21748－2008《教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求》；

GB 21749－2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》；

GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB/T3810.13-2016《陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定》；

T/CIQA10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》；                                                    GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G标准；

GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；

GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；

HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；

GB/T 1040.2-2022《塑料拉伸性能的测定》；

QB/T4071-2021《课桌椅》；

GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》；

GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》

GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验》；

GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》；

GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；

QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；                                                GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；

GB/T 12967.3-2022《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法》；

GB/T 15115-2024《压铸铝合金》；

GB/T 1173-2013《铸造铝合金》；

GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材》；

GB/T 700-2006《碳素结构钢》；

GB50628-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》；

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》；

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

GB 55038-2025《住宅项目规范》；

GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》；

GB 40070-2021全称为《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》

GB/T 9473-2022 《读写作业台灯性能要求》

IEC 62471-7:2023 《灯和灯系统的光生物安全 第7部分:主要发射可见光辐射的光源和灯具》

GB/T 18595-2014《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》

GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》

GB/T 26125-2011 《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》

GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》

GB 7000.201-2008 《灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具》

二、商务要求 （投标人必须逐条响应）

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：响水县教育局 |
| 2 | 核心产品、进口产品相关说明 | 本项目服务核心产品为：学生实验桌 本项目不接受进口产品投标 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目免费质保不低于3年，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 |
| 4 | 投标要求 | 供应商须具有丰富的跟本项目有关的服务案例。 |
| 5 | 实施要求 | 招标清单中的设备数量和工程量，供应商在报价时不得增减，供应商必须满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行，未在招标文件中明示的设备及附配件，供应商应在供货时须免费补充。本项目报价已包含所有辅材费用、所有框架结构及地面开挖和恢复。投标所报总价含清单所列及运输、安装、调试、保洁、培训、第三方检测、免费上门全保及维护等与本项目相关的一切费用。 |
| 6 | 货物采购要求 | 根据项目需求应制定货物采购方案，内容应当包括但不限于以下内容①购买流程：采购流程须符合法律法规及招标要求，步骤要清晰、严谨、可追溯以及对货物来源、供应商资质、合作模式的阐述，②包装方案：包装须符合国家/行业标准、包装材料、结构设计须能有效保护货物，防止运输、仓储中的损坏、变质，③运输管理方案： 运输服务商的选择标准、评估及管控措施，货物运输保险的购买情况，风险责任划分等。 |
| 7 | 风险评估与应对 | 根据项目需求应制定风险评估与应对方案，内容应当包括但不限于以下内容①风险识别：针对供应链、质量安全以及不可抗力等因素做出风险识别分析。②风险评估：对已识别的风险进行定性与定量分析，确定管控优先级。③风险应对措施方案：针对不同等级的风险，制定预防性（事前）、缓解性（事中）和补救性（事后）措施，以保障项目顺利实施。 |
| 8 | 质量保障 | 根据项目需求应制定质量保障措施方案，内容应当包括但不限于以下内容①系统安装：安装时应核对设备材料，确保所有设备、管线、部件的安装位置准确、牢固可靠、工艺合规。②调试：确认安装完毕，水电供应稳定，调试仪器仪表校准有效，现场环境满足要求。③验收：供应商需先对照采购文件、投标文件、合同自主组织验收，通过后再联系采购人进行验收。 |
| 9 | 工期与交货地点 | 合同签订后45个日历天完成供货（安装）并交付使用。 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。 |
| 10 | 售后服务 | 根据项目需求应制定售后服务方案，内容应当包括但不限于以下内容①售后人员配置： 供应商应配置3位售后服务人员，确保快速抵达现场。②响应时效：接到报修后2小时内到达现场。③故障处理：紧急故障4-12小时内提供有效的解决方案、重要故障12-48小时内提供有效的解决方案、一般故障 3-5个工作日内提供有效的解决方案。 |
| 11 | 培训要求 | 根据项目需求应制定培训方案，内容应当包括但不限以下内容①操作流程：供应商须对采购人进行标准化操作流程培训避免随意操作、错误操作导致设备损坏，②保养维护：供应商须对采购人进行设备的定期维护进行培训明确易损件以及安全更换流程等。 |
| 12 | 供货要求 | 本项目所涉网线、插座、音视频线材等，如无特别说明，则不得低于以下标准： 网线，六类4对8芯无氧铜双绞线，线规为23AWG； 接线板（插座）均需符合GB2009.3-2015标准； HDMI信号线，4K/60HZ，镀金接口，屏蔽为高密镀锡铜编织； 音频线； VGA线，全铜芯线材； 电源线，根据负载选择合理线径，材质为纯铜。 |
| 13 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商须完成文档整理，对整个项目实施的档案资料进行整理、装订成册为竣工文档（一式两份），包含合格证、说明书、培训材料等，以及各厂家的技术支持和维修电话清单。 2、申请验收前供应商应配合学校完成清点工作；逐项核对合同清单、验收表、验收清单。 3、供应商所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 14 | 付款条件 | 1、报价中含清单所列及安装、运输、送货等与本项目相关的一切费用，本项目单项报价含税。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 2、施工、安装、调试完毕，学校接收并全系统正常运行1周后，方可根据合同办理付款手续。 |

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初中理化生实验室操作标准化考场实验桌凳等基础设施设备采购项目（重新招标） | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 （30 分） | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 二 | 参数响应 （26分） | 投标技术参数完全满足或高于招标文件要求得满分26分。标“▲”项为重要参数指标偏离1项，扣1分，未标“▲”项一般技术参数指标偏离1项，扣0.5分，26分扣完为止。标“★”的重要技术参数指标作为实质性条款不允许偏离。 注：1、以上技术参数响应均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 2、投标人应按招标文件要求准备相关证明材料，以便中标后供采购人核查。 |
| 三 | 实施方案（18分） | 1、根据投标人提供的货物采购方案进行综合评价内容应当包括但不限以下内容①购买流程，②包装方案，③运输管理方案等分别进行评审，优于项目需求得6分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 2、根据投标人提供风险评估与应对方案进行综合评价内容应当包括但不限以下内容①风险识别，②风险评估，③风险应对措施方案等分别进行评审，优于项目需求得6分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 3、根据投标人提供的质量保障措施方案进行综合评价内容应当包括但不限以下内容①系统安装，②调试，③验收的方案等分别进行评审，优于项目需求得6分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 四 | 售后服务方案（6分） | 根据投标人提供的针对本项目制定切实可行的售后服务方案进行综合评价内容应当包括但不限以下内容：①售后人员配置，②响应时效，③故障处理等分别进行评审，优于项目需求得6分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 五 | 培训方案 （6分） | 根据投标人提供的针对本项目所涉及智能化系统的操作及维护培训服务方案进行综合评价内容应当包括但不限以下内容：①操作流程，②保养和维护等分别进行评审，优于项目需求得6分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 六 | 业绩 （6分） | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似业绩的(需提供合同、验收报告扫描件并加盖公章，否则不得分)，每有1项得2分，本项最高得6分。未提供不得分。 |
| 七 | 免费质保期（6分） | 本项目免费质保期为三年，投标人在满足三年的基础上，免费质保期每增加一年得3分，最高得6分。（投标时提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 八 | 节能环保 （2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 备注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、供应商认为需要提供的其他材料

十八、响水县政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：响水县教育局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投  标  人  开  户  行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加响水县公共资源交易中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十二、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加响水县公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、中标服务费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十七、供应商认为需要提供的其他材料

十八、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。