连云港市政府采购

竞争性磋商采购文件

项目名称：徐圩新区水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320700-SQYX-C2024-0005

采   购   人：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

采购代理机构：江苏势起工程项目管理有限公司

2024年04月

本项目技术参数、评分标准等经我单位审核，完全符合我单位要求，同意按此文件发布信息。

目   录

第一部分  竞争性磋商邀请	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  评审方法和评审标准	20

第四部分  项目需求	23

第五部分  合同	39

第六部分  竞争性磋商响应文件格式	48

- 第一部分  竞争性磋商邀请

项目概况： 徐圩新区水质自动监测站运维服务项目采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2024年04月24日15点00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件并完成签到。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-SQYX-C2024-0005

项目名称：徐圩新区水质自动监测站运维服务项目

预算金额：人民币150万元，报价超出预算金额的按无效响应处理。

采购需求：徐圩新区14座水质自动监测站运维项目，供应商根据采购文件的要求负责上述监测站的运行和维护工作。具体详见采购文件第四部分“项目需求”。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务时间）：1年（自合同约定之日起365日历天）。

本项目（是/否√）接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件第六部分 竞争性磋商响应文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）成交后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取采购文件

1.时间：2024年04月12日至2024年04月19日,每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2024年04月19日后仍可以下载采购文件，2024年04月19日后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权限受到损害的证明材料和依据。

2.地点：在“江苏政府采购网”（“苏采云”系统自行免费下载采购文件。）

3.网址： http://jszfcg.jsczt.cn/

4.方式：在线获取

5.售价：0 元

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.响应文件接收截止时间：2024年04月24日15:00:00（北京时间）

2.开标时间：2024年04月24日15:00:00（北京时间）

3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次竞争性磋商不收取磋商保证金。

2.本采购文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节，供应商须在采购会议结束后，等待采购代理机构人员通知；磋商环节结束后，供应商须等候采购代理机构人员通知，评审过程中不再另行通知。如供应商因个人原因错过相应环节，责任自负。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

地    址：连云港市徐圩新区海堤路产业服务中心

联系方式：唐工  17702550096

2.采购代理机构信息

名    称：江苏势起工程项目管理有限公司

地    址：连云港市海州区通灌南路102号建院观筑大厦A座8楼

联系方式：张工  18851781165

3.项目联系方式

项目联系人：唐工

电      话：17702550096

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

如果供应商参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局（海州区海连中路66号）西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

江苏势起工程项目管理有限公司

2024年04月12日

- 第二部分  供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

- 一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本采购文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足本采购文件“竞争性磋商采购邀请”中“申请人的资格要求”的规定。

2.2满足本采购文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1本次供应商报价时应考虑以下费用：

（1）本项目代理服务费按苏招协[2022]002号文规定的服务类收费标准的58%计取。

（2）涉及本次采购的其他费用，按相关规定执行。

以上所有费用均由成交供应商支付，响应单位须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

5.采购文件的约束力

5.1供应商一旦依法获取了本采购文件并决定参加磋商，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、采购文件

1.采购文件构成

1.1采购文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请

（2）供应商须知

（3）评审方法与评审标准

（4）项目需求

（5）合同

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购邀请”中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

3.采购文件的澄清和修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对采购文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取采购文件的供应商，更正公告内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

1.响应文件编制要求

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.资格文件证明

2.1 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按采购文件第六部分给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

3.首次磋商报价表

3.1 供应商应按照采购文件给定格式及要求填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“首次磋商报价明细表”（报价明细表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见第四部分 项目需求。

3.3 有关费用处理

本次磋商采购，供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本采购文件中另有规定的除外。

3.4 其他费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

4.项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对采购文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5.磋商保证金

5.1 本次磋商采购不收取磋商保证金。

6.响应文件制作工具

6.1 供应商必须使用江苏省政府采购网平台上可接受的响应文件制作工具编制电子响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载－江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

7.响应文件构成

供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

7.1 竞争性磋商响应文件格式：

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

7.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时须提交《授权委托书》，否则按无效响应处理；其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表（首次磋商报价明细表）：请按采购文件第六部分给定格式及要求填写。

（4）政府采购政策：《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见八、政策功能。

（5）资格审查材料：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按采购文件第六部分给定格式及要求填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见采购文件第一部分竞争性磋商采购邀请“二、申请人的资格要求”。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，财务状况报告、税收证明、社保证明可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，请按采购文件第六部分给定格式及要求填写。响应文件提供《承诺函》的无需重复提供对应的证明材料。

（6）授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明：若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》，请按采购文件第六部分给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按采购文件第六部分给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

7.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、采购文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）项目需求响应：格式自定。

7.4 评审因素所需材料：

如有，请按采购文件要求提供。

7.5 其他材料：

如有，请按采购文件要求提供。

特别说明：响应文件制作工具所附文本格式与采购文件给定格式不一致的，以采购文件提供的为准。

8.生成响应文件

8.1 响应文件应当由供应商法定代表人（单位负责人）或其委托代理人在规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件或使用电子签章），本采购文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

- 四、响应文件的递交

1.电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.提交响应文件截止时间

3.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二部分“五、响应文件的解密与评审”第5.4.2条规定做无效响应处理。

3.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3磋商响应有效期

磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.4响应有效期的延长

在特殊情况下，采购代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

4.5 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.6 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

1.响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2.磋商小组

2.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程中的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：由磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中首次磋商报价表（开标一览表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次磋商报价表（开标一览表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次磋商报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

5.4未实质性响应采购文件的情形：

5.4.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.4.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

5.4.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.4.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

5.4.5供应商的最后报价超过了采购预算。

5.4.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中标注★的款项为实质性要求和条件）。

5.4.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.4.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.4.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.4.10响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

5.4.11未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

5.5未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

5.6如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

6.磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据采购文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本采购文件所述综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本采购文件第三部分“评审方法和评审标准”规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本采购文件第二部分“五、响应文件的解密与评审”第6.1.2条磋商程序第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本采购文件“五、响应文件的解密与评审”第6.1.2条磋商程序情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商不作为成交候选人。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。成交供应商领取成交通知书时，需提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（一正四副）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

1. 签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在江苏政府采购网上公告。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、政策功能

1.本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其响应文件中的一次报价为准。

根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的响应报价－小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的响应报价×10%。

2.参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

2.1供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分 竞争性磋商响应文件格式）。

2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分 竞争性磋商响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.3符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

3.支持绿色发展

3.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

3.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

3.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 第三部分  评审方法和评审标准

- 一、磋商小组

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

- 二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交二轮（最后）报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交二轮（最后）报价的供应商的响应文件和二轮（最后）报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 三、评审原则

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 四、评审标准

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

综合评分法

1.价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且二轮（最后）报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

项目评审过程中，不得去掉二轮（最后）报价中的最高报价和最低报价

2.商务技术分：90分

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（47分） | 业绩 （18分） | 自2021年1月1日至今承担过监测站运维项目：其中，承担过 1.地表水相关运维合同，每个得分4分，最高12分； 2.其他运维业绩合同的每个3分，最高不超过6分。 3.业绩分为总分，合计不超过18分。 注：须提供合同扫描件上传至电子响应文件中，日期以签订时间为准，否则不得分。 |
|  | 综合实力 （16分） | 1.供应商针对本项目配置运维服务的，配置两辆及以上得4分，最高为4分； 注：须提供供应商的自有车辆的购置发票及车辆产权证明文件，上述资料扫描件上传至电子响应文件中，否则不得分。 2.供应商具备人工监测比对能力且有配套的独立实验室，能快速响应、及时分析异常水样水质情况的得4分；并可出具CMA报告的得8分；本项最高得12分。 注：须提供供应商自有的实验室证明文件加盖供应商公章并上传至电子响应文件中，否则不得分。 |
|  | 人员配置 （8分） | 服务于本项目的运维人员有中国环境保护产业协会颁发的运维资格证书的，每有一人得2分，最高为8分。 注：以上所有人员不得兼任，且须提供相关证书、供应商为其缴纳的2023年10月至今任意连续3个月的社保缴纳证明扫描件上传至电子响应文件中，否则不得分。 |
|  | 故障承诺 （2分） | 运维单位发现故障或接到故障通知，能在1小时内赶到现场，24小时内排除故障，得2分； 注：供应商需提供公司承诺函，否则不得分。 |
|  | 备件耗材的使用（3分） | 承诺使用仪器原厂备件、试剂、耗材的得3分。 注：供应商需提供公司承诺函，否则不得分。 |
| 技术部分 （43分） | 实施方案 （12分） | 供应商针对本项目需求的理解和总体运维实施方案的掌握，提出运维实施方案。 1.内容全面、科学合理、能完全响应项目需求的得12分； 2.内容较好、较合理、对项目需求响应度较高的得7分； 3.内容一般、合理一般、基本响应项目需求的得2分。 4.未见阐述不得分。 |
|  | 项目管理 （12分） | 供应商具有完整的项目管理体系，包括日常运维、异常情况响应、上传数据结果质量把控等方面内容。 1.内容详实、安排合理，作业内容、作业标准及成果能够满足采购人要求得12分； 2.内容较为详实、安排较为合理，作业内容、作业标准及成果较能满足采购人要求得7分； 3.内容一般，作业内容、作业标准及成果一般得2分； 4.未见阐述不得分。 |
|  | 质控方案 （10分） | 供应商提供本项目质控方案，包括项目质量管理体系、质量管理目标、质量保证措施、保障运维仪表的数据质量等。 1.有针对性、详细具体、可操作性强：10分； 2.较完整、较合理、有可操作性：6分； 3.无针对性、不详细、无操作性：2分； 4.未见阐述不得分。 |
|  | 运行资料及档案管理 （9分） | 据供应商对所投项目中运营信息及档案管理方案进行打分，内容包括人员管理、排污企业信息及设备档案管理、日常管理图表等。 1.方案合理得9分； 2.方案一般得5分； 3.方案较差得1分； 4.未见阐述不得分。 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请响应单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

4.响应单位文件中须提供以上资料（提供复印件盖公章），签订合同前采购人有权核查上述资料真实性。

- 五、成交标准

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照二轮（最后）报价由低到高的顺序推荐。评审得分且二轮（最后）报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。

- 第四部分  项目需求

说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。

根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则响应无效。

- 一、采购内容及需求

1.本次采购的项目为徐圩新区地表水自动监测站运维服务。徐圩新区现有地表水自动监测站14座，站点仪表包含常规五参数分析仪、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪。详细站点及设备内容见下表：

地表水自动监测站仪器清单

| 序号 | 站点名称 | 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埃字河站 东干河站 盐河上游站 中干河站 西干河站 新沟河站 中干河北站 山杨界河站 云善河 扁担河 埃字河新站 | 常规五参数分析仪 | PHDTM差分PH |
|  |  |  | LDOⅡ溶解氧 |
|  |  |  | 3700E电导率 |
|  |  |  | solitax TS-Line sc浊度探头 |
|  |  | 氨氮分析仪 | NA8000氨氮 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | COD203高锰酸盐指数 |
|  |  | 总磷总氮分析仪 | NPW160总磷总氮 |
| 2 | 云善河下游站 新建庄站 | 常规五参数分析仪 | GR-700 |
|  |  | 氨氮分析仪 | GR-3411 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | GR-3500 |
|  |  | 总磷分析仪 | GR-3100 |
|  |  | 总氮分析仪 | GR2140 |
| 3 | 复堆河站 | CODMn在线分析仪 | WTW DIQ/S 282+carbovis 705IQ |
|  |  | 氨氮在线分析仪 | 布朗卢比 PowerMonNG NH4 |
|  |  | 总磷总氮在线分析仪 | 布朗卢比 PowerMonNG TPTN |
|  |  | 常规五参数在线分析仪 | WTW DIQ/S 284 |

2.根据服务内容，供应商在报价中应包含下表所列各部分工作的费用；

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 人工费、差旅费、交通费、网络通讯费等 |
| 3 | 设备维修保养费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 质量控制费 | 标准物质、校准液等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备 |
| 5 | 年度维修等 | 按照要求进行年度维护的服务内容。 |

3.根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由成交供应商提供。

4.须针对水站系统和仪表开展保养检修。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

5.按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

6.对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

7.配合徐圩新区环保局进行水站质量保证和质量质控工作。

8.随时接受徐圩新区环保局的工作考核及质量考核。

9.保证站房清洁，整齐。

10.认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报徐圩新区环保局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

11.在运营维护及管理期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

12.水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电、通讯所需费用及站房和空调的维修和保养由成交供应商支付，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

12.协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

14.积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

15.按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

- 二、总体要求

1.供应商资金保证充足。

2.供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

3.供应商需为本项目在连云港徐圩新区设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上。须为已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员。运维公司必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

4.供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案）及作业指导书，提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

5.供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

6.在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

7.在水质自动监测系统运维及管理期间，成交供应商应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交供应商必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

8.不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

9.不论何时，成交供应商无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

10.供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

11.对供应商装备的要求：

（1）供应商应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；供应商自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（供应商自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。

（2）供应商应在徐圩新区内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（3）供应商为实施本项目配备专职的技术人员和交通工具。

12对供应商提供服务的要求

（1）供应商必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

（2）《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求。

13.水质自动站运行维护内容及要求

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。具体要求如下：

（1）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和 PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN 网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC 检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS 检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关闭完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1 次/周， 确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放整齐 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1 次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除 ORP 电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的 ORP 电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 16 | 总有机碳分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）保证氮气的正常供应 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查燃烧器 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 18 | 采样器维护 | 1 次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |
| 19 | 数据上报 | 1 次/周 | 完成水质自动监测站水质自动监测数据审核上报 |

（2）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1 次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管路透明，无泥沙 藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1 次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1 次/月，确保蠕 动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1 次/1 月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 次/月，更换试剂并校正，确保 数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 总有机碳分析仪 |  |  |
| 12 | 五参数分析仪 | 1 次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH 和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（2）每2月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管 路透明，无泥沙 藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1 次/2 月，确保 清洗后电动球阀 吸合自如，无堵 塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s 以内） |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1 次/2 月，确保 清洗后电动球阀 吸合自如，无堵 塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1 次/2 月，确保 清洗后压力表读 数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为 0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1 次/2 月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows 系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用 ghost 软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区 D 内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意 cpu 板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复 1）、2）步骤 |

14.自动站运维质控要求

（1）成交供应商须每月编制并提交运维计划；

（2）成交供应商须制定详细的质控工作方案；

（3）当仪器质控接近质控要求限值时，须及时对仪器进行维护；

（4）水站维护和质控测试期间的缺失数据视为无效数据，质控测试时如仪器出现故障视为无效数据；

（5）监测过程全程序留痕，所有维护及质控测试均应形成记录或报告并上报；

（6）水质自动站要求成交供应商参照国家、省等规定要求，定期对水站仪表进行校准、核查、比对、性能测试，其中：

①氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮每日自动完成一次零点核查及漂移、跨度核查及漂移；遥望港入海口站每月至少进行一次零点核查及漂移、跨度核查及漂移；

②pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次标样核查、实际水样比对；

③氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮至少每月进行一次多点线性核查、实际水样比对、集成干预检查、加标回收率测试；

④维护后质控核查

当自动分析仪器进行更换试剂以及更换部件等维护后，应进行标样核查测试；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试；标样核查通过后仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

合格标准参考国家相应规范要求。

15.技术指标和要求

采购文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

16.水质自动站运行指标付款要求

（1）运维工作要求

①水质自动站运行指标要求：

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器运转率不低于95%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，

仪器月运转率=。

②数据质量要求：

水质自动站要求成交供应商参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。

③异常情况处理的要求：

故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

④运维单位每月定期向业主提交《水站运行月计划》《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

⑤数据必须真实有效，供应商近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。

★（2）运维考核付款办法

依据运行考核的综合结果支付运维经费，每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式对各站进行评分，以各站考核得分均值作为考核依据，满分为100分，平均分小于85分为不合格，平均分大于或等于85分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。付款办法：

①考核结果平均分在80分以上，85分以下，为初级警告，扣除季度运营费5%，并责令整改；

②考核结果平均分在75分以上，80分以下，为二级警告，扣除季度运营费的10%，并责令整改；

③考核结果平均分在65分以上，75分以下，为三级警告，扣除季度运营费20%，并责令整改；

④考核结果平均分在65分以下，取消运营合同。

当采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

注：甲方对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后10个工作日内将资金支付到约定的乙方账户，以发票开具日期计算。

附表：自动站运维考核表

考核站点：                 运维商：                  考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水站的运维管理（75分） |  |  |  |
| 数据有效运行率 （30分） |  | 数据有效率≥95%得满分；95%〉水站数据有效率≥90%得10分；90%〉水站数据有效率≥80%的得5分；水站数据有效率<80%的不得分。 |  |
| 一次质控考核合格率 （10分） |  | 标样考核合格率为100%得满分；100%〉标样考核合格率≥95%得8分；95%〉标样考核合格率≥90%得5分；90%〉标样考核合格率≥80%得2分；80%〉标样考核合格率<80%不得分。 |  |
| 现场运维内容 (60分，此项为现场打分 ) | 周边环境（2分） | 水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁，采水点应具有代表性，根据站房卫生及采水口情况酌情扣分。 |  |
|  | 维护频次（5分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行电极清洗和管路清洗，管路和电极表面清洁；不满足运维频次不得分，管路或电极不清洁酌情得分。 |  |
|  | 自动监测仪器运行情况（15分） | 仪器、系统运行状态正常。定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内， 一个参数不正常扣1分，扣完为止 |  |
|  | 试剂、备件更换（8分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品和备品备件，试剂标签完整、状态正常（缺一个标签扣1分，试剂状态不正常或备件未及时更换扣2分，扣完为止）。 |  |
|  | 采配水系统的维护（5分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行，采水浮筒正常、采水管路、保温层正常。定期检查，防止管路堵塞或破裂；样水杯、管路、沉沙池清洁无异物。 |  |
|  | 数据一致性（5分） | 水站控制及通信系统正常；检查仪器、工控机与平台的数据一致情况，核查数据的真实性，采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差不得超过± 2%。 |  |
|  | 仪器运行记录（10分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换 等记录齐全，档案完整；错写、漏写一处扣 1 分， 扣完为止。 |  |
|  | 现场质控考核（10分） | 现场质控考核全部合格得满分，否则一项不合格扣 2 分，扣完为止 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

17.应急措施要求

（1）突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须1小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

（2）水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在4小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

18.惩罚办法

（1）一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

（2）如果成交供应商运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

- 三、交接方式

采购单位应在合同生效前向成交供应商提供水质自动监测系统的以下技术资料：

1.系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

2.电气原理图；

3.电气接线图；

4.操作手册；

5.仪表试剂配方；

6.通讯协议。

在合同生效前成交供应商应与采购单位共同对水质自动监测系统的系统运行情况， 仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

- 四、参考技术规范和标准

1.国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准；

2.国家标准方法和《水和废水监测分析方法》；

3.《国家地表水自动监测站运行管理办法》；

4.《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》 及其实施细则；

5.《环境水质监测质量保证手册》；

6.《地表水和污水监测技术规范》；

7.《水质河流采样技术指导》；

8.《pH 水质自动分析仪技术要求》；

9.《电导率水质自动分析仪技术要求》 ；

10.《浊度水质自动分析仪技术要求》；

11.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》；

12.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》；

13.《氨氮水质自动分析仪技术要求》；

14.《总氮水质自动分析仪技术要求》；

15.《总磷水质自动分析仪技术要求》 ；

16.《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》；

17.《声学多普勒流量测验规范》。

- ★五、服务期限：1年（自合同约定之日起365日历天）。

- ★六、服务标准：符合国家相关规定，满足采购人要求。

- 七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 八、其他

1.本项目报价不得超过预算价。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五部分  合同

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

成交人：

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

乙方：

见证方：江苏势起工程项目管理有限公司

甲、乙双方根据      年   月   日徐圩新区水质自动监测站运维服务项目（项目编号：    ）采购的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.服务内容：      。

2.服务要求：      。

3.服务标准：      。

4.补充条款：

（1）甲方承担的义务和责任

1）按照法规要求，对乙方运营行为进行监督和考核；

2）协调乙方运行的水质自动监测设备运营环境（站房、水、电、安全等）

3）协调相关企业为乙方人员办理证件，为乙方人员进出企业提供便利；

4）按照合同要求履行付款义务。

（2）乙方承担的义务和责任

1）按照标准规范开展运营行为，并接受业主监督和考核；

2）根据相关法律法规，建立相关规章制度，并按章执行，台账记录完整无涂改；

3）乙方每月编制运维报告，对设备运行情况进行统计分析；

4）发现故障或接到故障通知时，能在   小时内赶到现场，    小时内排除故障 ；

5）根据 HJ915-2017《地表水自动监测技术规范》要求，对仪表进行维护、标定核查，并在规定误差范围内，现场工作必须根据规范要求如实记录：

6）负责协调环保管理方面的工作，接受甲方质控检查，仪器出现故障或数据异常负责及时向相关部门做好报备工作；

7）接受业主的工作考核及质量考核，服从业主的现场管理，负责配合业主进行各项迎检迎查工作；

8）任何监测数据未经许可不得以任何方式和渠道向外界传递，该保密义务不因本合同变更、解除或终止而终止；

9）异常、缺失的自动监控数据及时反馈给甲方，配合甲方做好手工监测数据的记录、存档。

二、合同金额

1.本合同金额为人民币（大写）：_________________元整（¥__________），最终按审计结算金额为准。

2.本合同费用包含在线监控设备耗材费，备件费，试剂和标液配制费，采水设备、留样器、视频监控、UPS 和 PLC 自控设备的维修费，人工和交通费，视频监控通讯费，站房内所有设施水电费，废液处理费，管理费和技术服务税费等。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

1.乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

2.如需转让或分包需经甲方同意，否则甲方有权终止合同。

八、服务时间

1.服务时间：_________。

九、交付期、交付方式及交付地点

1.交 付 期：_________。

2.交付方式：_________。

3.交付地点：_________。

十、合同款支付

1.依据运行考核的综合结果支付运维经费，每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式对各站进行评分，以各站考核得分均值作为考核依据，满分为100分，平均分小于85分为不合格，平均分大于或等于85分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。付款办法：

①考核结果平均分在80分以上，85分以下，为初级警告，扣除季度运营费10%，并责令整改；

②考核结果平均分在75分以上，80分以下，为二级警告，扣除季度运营费的20%，并责令整改；

③考核结果平均分在65分以上，75分以下，为三级警告，扣除季度运营费30%，并责令整改；

④考核结果平均分在65分以下，取消运营合同。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

注：甲方对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后10个工作日内将资金支付到约定的乙方账户，以发票开具日期计算。

十一、税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2.乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1.甲方对乙方交付的产品或服务依据采购文件中的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

3.甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

1.乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

3.乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4.合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

3.乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

1.甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式6份，具有同等法律效力，甲方2份、乙方2份、见证方及财政监督管理部门各执1份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：江苏势起工程项目管理有限公司

- 第六部分  竞争性磋商响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：徐圩新区水质自动监测站运维服务项目

项 目 编 号：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

响应文件主要目录

（格式自定）

- 格式1、响应函

响 应 函

致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

根据贵方     项目（项目编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本项目采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 格式2、首次磋商响应报价表

首次磋商报价表（开标一览表）

| 项目名称及编号 | 项目名称：【项目名称】 项目编号：【项目编号】 |
| --- | --- |
| 首次磋商报价 （人民币） | 大写： （¥： 元） |
| 属于（或视同）小型或微型企业 |  |
| 合同履行期限 （服务期限） |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、报价明细表

报价明细表

项目名称：徐圩新区水质自动监测站运维服务项目

项目编号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

我方 （供应商名称） 参加徐圩新区水质自动监测站运维服务项目（项目编号：              ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

- 格式6、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交人的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 格式8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改徐圩新区水质自动监测站运维服务项目（项目编号：              ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术职称、专业资质 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式15、其他材料

其他材料

（供应商对磋商文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日