江苏省纺织产品质量监督检验研究院招　标　文　件

项目名称：纺织品基础物理性能能力提升

项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0005

江苏励邦招标代理有限公司

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请 ………………………………………1

- 投标人须知 ……………………………………5

- 合同文本………………………………………15

- 采购需求………………………………………21

- 评标方法与评标标准…………………………40

- 投标文件格式…………………………………42

# 第一章  投标邀请

受江苏省纺织产品质量监督检验研究院的委托，江苏励邦招标代理有限公司就纺织品基础物理性能能力提升项目（JSZC-320000-LBZB-G2025-0005）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省纺织产品质量监督检验研究院纺织品基础物理性能能力提升招标项目的潜在投标人可在南京市鼓楼区江东北路305号9楼B座获取招标文件，并于2025年6月13日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0005

2、项目名称：纺织品基础物理性能能力提升

3、预算金额及最高限价：人民币452.2万元

4、采购需求：采购一批检验检测设备，提升江苏省纺织产品质量监督检验研究院纺织品基础物理性能检验检测能力，详见第四章采购需求。设备采购清单见下表：

| 品目号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （万元/人民币） | 是否接受 进口产品投标 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多工位强力机 | 1 | 50 | 否 | 否 |
| 2 | 耐光色牢度测试仪 | 1 | 45 | 是 | 否 |
| 3 | 水平机械摩擦静电试验机 | 1 | 38 | 是 | 否 |
| 4 | 蒸发热板法干燥速率测试仪 | 1 | 15 | 否 | 否 |
| 5 | 数码显微镜 | 1 | 72 | 是 | 是 |
| 6 | 自动萃取设备 | 1 | 38 | 是 | 否 |
| 7 | 平板保温仪 | 1 | 35 | 是 | 否 |
| 8 | 撕破仪 | 1 | 22 | 是 | 否 |
| 9 | cu-6显微投影仪 | 1 | 10 | 否 | 否 |
| 10 | 长丝条干均匀度仪 | 1 | 27 | 否 | 否 |
| 11 | 皂洗色牢度试验机 | 2 | 11.6 | 否 | 否 |
| 12 | 耐臭氧仪（带温湿度调节） | 1 | 5.8 | 否 | 否 |
| 13 | 多头起毛起球仪 | 2 | 8.4 | 否 | 否 |
| 14 | 全自动折痕回复仪（激光式） | 1 | 7.5 | 否 | 否 |
| 15 | 接缝疲劳度测试仪 | 1 | 3.8 | 否 | 否 |
| 16 | 平板压烫机（尺寸变化、可调节压力） | 1 | 3.8 | 否 | 否 |
| 17 | 毛毯脱毛仪 | 1 | 3.5 | 否 | 否 |
| 18 | 平板保温仪 | 1 | 4.8 | 否 | 否 |
| 19 | Taber耐磨试验仪 | 1 | 4 | 否 | 否 |
| 20 | 遮热性能测试仪 | 1 | 8 | 否 | 否 |
| 21 | 水洗尺寸变化率自动测量仪 | 1 | 9 | 否 | 否 |
| 22 | 自动织物硬挺度仪 | 1 | 3 | 否 | 否 |
| 23 | 勾丝针布滚筒法 | 1 | 3 | 否 | 否 |
| 24 | 新摩擦法钻绒仪 | 2 | 2.9 | 否 | 否 |
| 25 | 滚箱式勾丝仪 | 1 | 2.6 | 否 | 否 |
| 26 | 袜子拉伸仪 | 1 | 2.6 | 否 | 否 |
| 27 | 钉锤式勾丝 | 1 | 2.3 | 否 | 否 |
| 28 | 拆下纱线线密度测试仪 | 1 | 2.2 | 否 | 否 |
| 29 | 耐摩擦色牢度仪（竖向） | 1 | 1.5 | 否 | 否 |
| 30 | 数字式织物厚度仪 | 1 | 1.5 | 否 | 否 |
| 31 | 翻滚烘干机 | 1 | 1.2 | 否 | 否 |
| 32 | 纤维卷曲弹性仪 | 1 | 1.1 | 否 | 否 |
| 33 | 多孔位恒温水浴锅（含油） | 2 | 1 | 否 | 否 |
| 34 | 高温烘箱（300℃） | 1 | 0.6 | 否 | 否 |
| 35 | 天平0.001精度 | 2 | 1 | 否 | 否 |
| 36 | 摩擦仪器配套的厚度仪 | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 37 | 棉纤维长度分析仪 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 38 | JTT/D型台式投影仪 | 1 | 2 | 否 | 否 |
| 合计 |  | 42 | 452.2 |  |  |

5、合同履行期限：成交供应商须在签订合同之日起90天内将所有设备送到指定地点，到货后30天内完成安装、调试、完成项目实施。

6、本项目所属行业为工业（制造业）。

#### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目部分设备接受进口产品投标。

4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5、本项目不接受联合体投标。

（二）特定资格要求

本项目的特定资格要求：无。

#### 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布次日起5个工作日。每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；未在规定时间内招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

2、地点：江苏励邦招标代理有限公司，江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座。

3、方式：网上领购。投标人上传采购文件付款凭证至邮箱：jslibang_public@126.com后获取招标文件申请表，付款凭证需注明项目名称和项目编号，按要求填写表格并报送相关材料，代理机构经审核通过后发送招标文件。

4、售价：每包600元人民币，售后不退。

招标文件费用的收款账户信息如下：

账户名称：江苏励邦招标代理有限公司

开户银行：中国银行草场门支行

账号：509277386442

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年6月13日14点00分

2、地点：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座

#### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

无

#### 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：江苏省纺织产品质量监督检验研究院

地址：南京市光华东街3号

联系人：柴老师

电话：025-85778530

2、采购代理机构信息

名称：江苏励邦招标代理有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座

联系人：刘老师

电话：13815884695

#### 八、其他

1、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份。每份文件须清楚标明“正本” 或“副本”字样。电子版文件 1 份，用于辅助评标和存档（内容为投标文件正本加盖公章的扫描件， 以 U 盘形式，贴上含项目编号、供应商名称等项目信息的标签，随纸质文件一同密封提交，文件格式应为 PDF 格式，所有内容必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加招标项目（例：XX公司+招标项目）。当电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第五章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对斜体下划线的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

第一章投标邀请中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

第一章投标邀请中 落实政府采购政策需满足的资格要求；

第一章投标邀请中 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 中标服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费基准费率向采购代理机构交付招标代理服务费（最低收费5000元整），费用一次付清。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。出现下列情形的，按无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件报价出现前后不一致的，投标人不确认价格修正的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用斜体下划线、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第五章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举。代理机构质疑接收部门为内控科，联系地址：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座，联系电话：025-83206581。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对同级政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购人逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  合同文本

注：以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：        年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 （元） | 数量 （台套） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

2、货物名称及参数详见乙方投标文件。

- 第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、中标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 权利保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

- 第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后        天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件另有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

- 第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.6保修期后的货物维护由双方协商再定。

- 第九条 履约保证金

本次    □收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为银行保函 。

- 第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：合同签订后甲方支付合同金额的50%，安装、调试验收合格后再支付合同金额的40%，设备验收合格满一年后支付合同金额的10%。

- 第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十六条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方： （盖章） 法人代表： 签定时间： 电话： 传真： 地址： | 乙方： （盖章） 授权代表： 签定时间： 电话： 传真： 地址： |
| --- | --- |

第四章 采购需求

一、项目概况

项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0005

项目名称：纺织品基础物理性能能力提升

预算金额及最高限价：人民币452.2万元

- 设备采购清单

| 品目号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （万元/人民币） | 是否接受 进口产品投标 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多工位强力机 | 1 | 50 | 否 | 否 |
| 2 | 耐光色牢度测试仪 | 1 | 45 | 是 | 否 |
| 3 | 水平机械摩擦静电试验机 | 1 | 38 | 是 | 否 |
| 4 | 蒸发热板法干燥速率测试仪 | 1 | 15 | 否 | 否 |
| 5 | 数码显微镜 | 1 | 72 | 是 | 是 |
| 6 | 自动萃取设备 | 1 | 38 | 是 | 否 |
| 7 | 平板保温仪 | 1 | 35 | 是 | 否 |
| 8 | 撕破仪 | 1 | 22 | 是 | 否 |
| 9 | cu-6显微投影仪 | 1 | 10 | 否 | 否 |
| 10 | 长丝条干均匀度仪 | 1 | 27 | 否 | 否 |
| 11 | 皂洗色牢度试验机 | 2 | 11.6 | 否 | 否 |
| 12 | 耐臭氧仪（带温湿度调节） | 1 | 5.8 | 否 | 否 |
| 13 | 多头起毛起球仪 | 2 | 8.4 | 否 | 否 |
| 14 | 全自动折痕回复仪（激光式） | 1 | 7.5 | 否 | 否 |
| 15 | 接缝疲劳度测试仪 | 1 | 3.8 | 否 | 否 |
| 16 | 平板压烫机（尺寸变化、可调节压力） | 1 | 3.8 | 否 | 否 |
| 17 | 毛毯脱毛仪 | 1 | 3.5 | 否 | 否 |
| 18 | 平板保温仪 | 1 | 4.8 | 否 | 否 |
| 19 | Taber耐磨试验仪 | 1 | 4 | 否 | 否 |
| 20 | 遮热性能测试仪 | 1 | 8 | 否 | 否 |
| 21 | 水洗尺寸变化率自动测量仪 | 1 | 9 | 否 | 否 |
| 22 | 自动织物硬挺度仪 | 1 | 3 | 否 | 否 |
| 23 | 勾丝针布滚筒法 | 1 | 3 | 否 | 否 |
| 24 | 新摩擦法钻绒仪 | 2 | 2.9 | 否 | 否 |
| 25 | 滚箱式勾丝仪 | 1 | 2.6 | 否 | 否 |
| 26 | 袜子拉伸仪 | 1 | 2.6 | 否 | 否 |
| 27 | 钉锤式勾丝 | 1 | 2.3 | 否 | 否 |
| 28 | 拆下纱线线密度测试仪 | 1 | 2.2 | 否 | 否 |
| 29 | 耐摩擦色牢度仪（竖向） | 1 | 1.5 | 否 | 否 |
| 30 | 数字式织物厚度仪 | 1 | 1.5 | 否 | 否 |
| 31 | 翻滚烘干机 | 1 | 1.2 | 否 | 否 |
| 32 | 纤维卷曲弹性仪 | 1 | 1.1 | 否 | 否 |
| 33 | 多孔位恒温水浴锅（含油） | 2 | 1 | 否 | 否 |
| 34 | 高温烘箱（300℃） | 1 | 0.6 | 否 | 否 |
| 35 | 天平0.001精度 | 2 | 1 | 否 | 否 |
| 36 | 摩擦仪器配套的厚度仪 | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 37 | 棉纤维长度分析仪 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 38 | JTT/D型台式投影仪 | 1 | 2 | 否 | 否 |
| 合计 |  | 42 | 452.2 |  |  |

三、技术要求

品目1：多工位强力机（1台）

- 1、技术参数

- 1.1载荷感测系统

- 1.1.1容量：200N；

- 1.1.2最大行程（不含夹具）：1100mm（接受定制加高）；

- 1.1.3有效宽度：750mm（接受定制加宽）；

- 1.1.4力量分解度：1/800，000（全程不分档 且全程分辨率不变 ）；

- 1.1.5力量精度：±0.5%；

- 1.1.6试验力测量范围：0.2%～100%FS；

- 1.1.7力量放大倍率：无段自动放大；

- 1.1.8力控速率调节范围：0.005～5%FS/s；

- 1.1.9力控速率相对误差：设定值的±1.0%以内；

- 1.1.10传感器：高精度防爆Load Cell，重复性误差0.01%，温度自动补偿-10℃~+40℃，保证传感器在不同环境温度下的精确度，安全系数120%。

- 1.2位移感测追踪系统

- 1.2.1位移分解度：0.00004mm（0.04μm）；

- 1.2.2变形测量范围：0.2%～100%FS；

- 1.2.3变形示值相对误差：示值得±0.5%以内；

- 1.2.4变形速率调节范围：0.02～5%FS/s；

- 1.2.5变形速率相对误差：速率小于0.05%FS时，为±2%设定值以内；速率大于等于0.05%FS时，为±0.5%设定值以内；

- 1.2.6测试速度：0.001～1000mm/min；

- 1.2.7速度精度：±0.5%；

- 1.2.8横梁速度相对误差：速率小于0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率大于等于0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；

- 1.2.9恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%～100%FS；

- 1.2.10恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值小于10%FS时，为±1%以内；设定值大于等于10%FS时，为±0.1%以内；

- 1.2.11机械传动：具有高速高频率的定位功能，搭配时规皮带，提供高精度、低噪音的传动组合；

- 1.2.12无间隙、无磨损滚珠镙杆，可消除噪音及机台共振确保横担位移水平度及试件受力均匀度。

- 1.3静态监控软件

- 1.3.1 U70全数字测量控制系统及配套分析软件；

- 1.3.2电脑端采集频率：2000times/sec（最高可达10000tims/sec,当提高取样速率，需要相应的提高PC计算机配置），讯号传输方式：网线（RJ45）；

- 1.3.3具有8路拓展通道；

- 1.3.4断裂敏感度：根据试样类型设定断裂敏感度(特色功能，专用于橡塑高分子材料检测)；

- 1.3.5取任意点功能：软件含有取任意点功能，可自由定义侦测任意非特征点的数据；

- 1.3.6软件可终身免费升级。

- 2、配置要求

- 2.1主机1台；

- 2.2传感器5支（200N）；

- 2.3计算机1套；

- 2.4 U70控制系统及测试软件1套；

- 2.5 AM-100气动平面夹具5套；

- 2.6遥控飞梭1个。

- 品目2：耐光色牢度测试仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1符合标准：ISO 105 B02、GB/T 8427、GB/T 14576、AATCC TM 16、AATCC TM 169、ISO 105 B04、ISO 105 B06、GB/T 8430、JIS L0843、PV 16303等标准；

- 1.2 风冷氙灯老化试验机，不同试验方法和程序：可选择并自动控制，实时监控并显示；

- ★1.3光源：氙灯，灯管使用寿命≥3000h。如在使用寿命达到前非人为原因造成损坏或失效，则免费更换一支全新灯管。（需提供灯管寿命质保承诺书，格式自拟）；

- ★1.4低能耗高效式光源：标准氙灯在100%功率输出条件下低于1880瓦；

- 1.5辐照度控制系统应能随时监控光能变化并予以补偿，使试验在事先设定的光能（标准规定光能）下进行；

- 1.6可以兼容配备目前10种广泛使用的滤光片，满足不同标准的需求。包括但不限于：日光模拟滤光片、窗玻璃滤光片、紫外延展滤光片等。机器搭配适当的日光过滤片可以产生与太阳光光谱非常接近的光谱；

- ★1.7光照循环时温度控制范围（黑标温度）：55-105℃；黑暗循环时温度控制范围（黑标温度）25-45℃；光照循环时温度控制范围（黑板温度）：50-100℃；黑暗循环时温度控制范围（黑板温度）：25-45℃；

- 1.8随时监控湿度变化并予以补偿，保证实验的准确性及重现性；湿度控制范围：20％－95％，(根据温度及辐照度设置会有所不同)；

- ★1.9光强控制，辐照强度可控，可选三种监控点（420nm，340nm和300~400nm），日光过滤片时的辐照强度控制范围分别是0.25~0.95W/m2@340nm；0.45~1.70W/m2@420nm；20~85W/m2@300~400nm。各监控点具备独立的硬件实体，不是系统模拟转换；

- ★1.10内置辐照强度校正仪，配合相应校准探头可简单快速校正机器的辐照强度，保证系统的准确度和重现性。校准探头附有可朔源至国际MRA多边互认机构——A2LA的校准证书；

- ★1.11需提供整机ISO 17025标准实验室出具的证书；

- 1.12处理器控制，可设定、控制、显示测试数据如：空气温度、黑标温度、黑板温度、相对湿度、辐射度等数据，可预先设定和自动操作标准测试方法，也可使用操作者设置的程序；

- 1.13操作简便，微处理器编程简单，内置以太网数据输送连接，可通过U盘储存近两年测试数据，供客户分析自诊断报警和维护提醒。运行完全自动化，能够全天24小时，每周7天连续运行；

- 1.14实验数据可以通过数据线在线输出到外用电脑上，通过编辑软件供使用者分析留档。设备自身可储存近两年内的测试数据，并可通过U盘导出；

- ★1.15双液晶显示屏操作界面可以对测试程序进行编辑存储，控制面板可以连续显示试验的情况和进度。支持中文、英文、日文等多种语言；

- ★1.16随机配备的辐照度校准探头,可在具备A2LA国际认可的校准和溯源资质的国内技术中心完成溯源，无须送国外溯源。（必须提供国内技术中心的A2LA校准实验室资质证书，无法提供资质证书的将被视为不满足此项技术规格）；

- 1.17监测所有系统的状态和运行情况，进行自我诊断式的错误检查,具备断电自动重启功能，具备提醒日常维护信息或必要时执行安全关闭程序。

- 2、配置要求

- 2.1 日晒色牢度仪主机                    1台；

- 2.2 氙灯灯管                            1支；

- 2.3 旋转样品架套件                      1套；

- 2.4  420nm监控点探测器                 1个；

- 2.5  ISO 105 B02滤光内外套筒            1个；

- 2.6  黑标温度传感器                     1个；

- 2.7  1/3、2/3 ISO样品短金属压板          1套；

- 2.8  可清洗空气过滤网(2片/组)            1组；

- 2.9  辐照度智能校准感应器420nm         1个。

- 品目3：水平机械摩擦静电试验机（1台）

- 1、技术参数

- 1.1试验台：厚度1.5mm  开口直径72mm；

- 1.2试样夹持器：厚度1mm 开口直径75mm；

- 1.3试样夹持器开孔中心与试样台开孔中心垂直对齐；

- 1.4摩擦次数：10次；

- 1.5自由设定5~10000次；

- ▲1.6直流高压校正电源： 0～5kV；

- 1.7带电压测定范围：～9999V；

- ▲1.8衰减率测量范围：1~99%标准设定50%；

- 1.9最大测量时间：999sec （标准设定60秒）；

- 1.10静电场计规格： 45mm；

- 1.11静电场计与试样的距离： 50mm；

- 1.12试样支撑底座： 边缘曲径率6mm、曲率半径250mm；

- 1.13摩擦台座：≤长130mm×宽70mm×高27mm；

- 1.14填充棉絮后摩擦台：37～39mm（填充10mm±1mm棉絮）；

- 1.15试样与摩擦台接触后压缩距离；观察刻度尺刻度调节；

- 1.16摩擦台移动速度：2次/秒 同一方向摩擦试样；

- 1.17支撑底座移动：自动移动（程序内部设定调节）；

- 1.18摩擦台移动：自动移动 （程序内部设定调节）；

- ▲1.19摩擦带电压、衰减电压、衰减时间显示：数字显示及带电衰减曲线图显示。

- 2、配置要求

- 2.1主机1台；

- 2.2程序 1套；

- 2.3 连接线 1套。

- 3、对应标准：

- ▲3.1GB∕T 12703.8-2020 ; JIS L 1094 ;  ISO 18080-4 。

- 品目4：蒸发热板法干燥速率测试仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1适用范围：用于功能性吸湿速干面料干燥时间和干燥速率的测试；

- 1.2适用标准：AATCC201等。

- 1.3技术要求

- 1.3.1高清彩色触摸屏控制，中英文菜单操作界面；

- 1.3.2内置高精度风速传感器、红外温度传感器，实时监控风速和温度；

- 1.3.3配专业测试软件，自动完成织物干燥时间和干燥速率测试，并对数据进行系统分析；数据有曲线、图表等多种统计形式；

- 1.3.4发热板尺寸不小于：305mm×305mm±1mm；

- 1.3.5柔性加热片尺寸不小于：305mm×305mm±1mm；

- 1.3.6隔热软木板尺寸不小于：305mm×305mm±1mm；

- 1.3.7金属压杆：150mm×40mm×2mm±1mm；

- 1.3.8内置红外温度传感器，热板温度可设定范围：(30-40)℃，加热精度±0.1℃；

- 1.3.9配自动滴水装置，滴水速度可数字设定，可设定速度范围(0.01-0.2)ml/s；

- 1.3.10、配风速调节系统，可设定风速范围(1-3)m/s；

- 1.3.11设备拥有一种布料干燥速率测试仪自主知识产权，确保技术先进及后期的升级服务；（须提供证明文件，如国家专利证书（仅限发明专利和实用新型专利）或国家法定部门出具的技术鉴定书）；

- 配置要求

- 2.1主机一台；

- 2.2专业测试软件一套。

- 品目5：数码显微镜（1台，核心产品）

- 1、技术参数

- 1.1工作条件

- 1.1.2电源：220V（±10%），50Hz，单相/三相；

- 1.1.3环境温度：+5至40℃；

- 1.1.4相对湿度：35至80%RH（无凝结）；

- 1.1.5运行持久性：连续工作，连续操作。

- 1.2光学系统

- 1.2.1光源：高亮度LED光源，色温5700k（yp.），照明寿命≥40000小时；

- 1.2.2摄像机

- ★1.2.2.1CMOS图像传感器：1/1.8型、有效像素≥319万像素；

- 1.2.2.2实效像素：2048（H）X 1536（V）；

- 1.2.2.3扫描方式：逐行扫描；

- 1.2.2.4帧率：扫描帧率≥50Hz。

- 1.2.3大景深镜头

- 1.2.3.1放大倍率：20~200X；

- 1.2.3.2照明方式：环形照明、环形侧射；

- ★1.2.3.3景深大小：20倍时≥34mm；

- 1.2.3.4观察距离：25.5mm；

- 1.2.3.5视场范围：1.91~19.05mm（对角）；

- 1.2.3.6无线自动倍率识别：镜头倍率自动识别；

- ★1.2.3.7支持手持镜头接触样品观察。

- 1.2.4专用高分辨率旋转式镜头

- ★1.2.4.1放大倍率：100X、200X、400X、1000X、2000X；

- 1.2.4.2照明方式：同轴照明、同轴侧射；

- 1.2.4.3观察距离：100X-20mm、200X-11mm、400X-3mm、1000X-1mm、2000X-0.94mm；

- 1.2.4.4视场范围：0.19~3.81mm（对角）；

- 1.2.4.5无线自动倍率识别：镜头倍率自动识别；

- ★1.2.4.6五孔物镜转盘搭配五支镜头。

- 1.2.5显示系统

- 1.2.5.1尺寸：≥27英寸；

- 1.2.5.2画面尺寸：大于等于596.736（H）X 335.664（V）mm；

- 1.2.5.3对比度：大于等于1300:1（typ）；

- 1.2.5.4显示颜色：大于等于10.7亿色；

- 1.2.5.5像素节距：0.1554mm（H）X0.1554mm（V）；

- 1.2.5.6像素数：3840（H）X 2160(V)。

- 1.3载物台

- 1.3.1 Z轴移动方式：电动移动；

- ★1.3.2 Z轴移动分辨率：≤0.1um；

- 1.3.3 Z轴移动量：≥49mm；

- 1.3.4 Z轴旋转角度：向左≥60° 向右≥90°；

- 1.3.5 载物台尺寸：≥171mmX168mm；

- ★1.3.6 载物台行程：电动移动≥40mmX40mm，移动分辨率1um；

- 1.3.7 平台载重量：不低于5Kg；

- 1.3.8 底部照明：有。

- 1.4操作系统

- 1.4.1Win10——中英文等多语言操作系统；

- 1.4.2远程诊断控制系统、可连接至局域网共享文件；

- 1.4.3测量软件：两点间距、RGB值、任意夹角、两线间距、直径/半径、同心度、任意线长、自动面积测量、单键测量、注释工具、箭头标示、移动标尺等；

- 1.4.4自动功能：镜头倍率自动识别功能、实时测量功能、一键报告生成等。

- 品目6：自动萃取设备（1台）

- 1、技术参数

- 1.1 适用溶剂：由于其高性能的加热系统和惰性材料，对溶剂没有限制；

- ★1.2操作界面：7英寸彩色触摸屏，专有APP可在移动设备上进行萃取远程监视及数据处理，萃取报告可从设备中传输到移动设备及电脑软件。可接入 LIMS 系统；

- ★1.3内置标准回流索氏萃取法、连续萃取法两种方法；

- 1.4可升级LSV玻璃组件配有更大的萃取腔和烧杯，可加入更多样品以实现分析物检测极限。主要玻璃部件的容量均增大60%；

- 1.5 实验过程包括回流萃取（可以精确控制回流次数或回流时间）、淋洗和干燥三步；

- ★1.6真正的回流索式萃取法：底部烧杯中的溶剂受热蒸发，被上部的冷凝器冷凝回落到萃取腔中与样品萃取，萃取腔中的溶剂慢慢积累，当达到液位后溶剂回流到底部的烧杯中，完成一次循环，反复多次，直至完成萃取过程。实验过程既可以设定萃取时间，也可以设定循环次数；

- ★1.7 提供六个独立的萃取位置，可实现单独过程控制，也可同时运行不同的萃取方法、使用不同的萃取溶剂；

- ▲1.8 每道拥有独立液位传感器，根据样品量调节的液位传感器，极大地改善索氏萃取法的循环时间。显著提高每天的萃取效率和样品处理量；

- 1.9 全自动系统，法兰Z-密封系统，密封性良好，极大降低溶剂损失，溶剂回收率 >90%；

- 1.10 溶剂自动回收到可拆卸的溶剂回收瓶中，可重复使用，极大降低成本；

- ▲1.11 烧杯底部独特的磨砂设计，防止溶剂爆沸；

- ▲1.12可重复使用的砂芯样品杯，可替代一次性的纸滤筒，节约实验成本；

- 1.13 仪器上凡与样品接触的部位均采用耐腐蚀，无污染，抗高温的材料，无污染样品风险；

- 1.14 安全保护功能：防护罩确保操作者安全，运行过程中有防护状态提示；

- ▲1.15 自动监控：具有冷却水流量传感器实现冷却水流量监控；具有溶剂杯在位传感器确认溶剂杯是否在位；温度传感器监控溶剂量；具有过热保护；

- 1.16 可选择惰性气体保护功能，避免有效成分的氧化；

- 1.17 整个萃取过程完全可见。玻璃组件可轻松取放和拆卸，以便进行清洁和在烘箱中去除污染物 (在+450℃温度下烘烤)。

- 2、配置要求

- 2.1  6位全自动固液萃取主机一台（标准索氏法和连续萃取法）；

- 2.2  2套玻璃附件包括：12个玻璃砂芯样品杯，12个溶剂杯；

- 2.3  1台冷凝水循环机，制冷功率不小于700W，水箱不小于5L。

- 品目7：平板保温仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1试样规格：约30cm×30cm（基本设定）；

- 1.2发热体表面规格：≥25.4cm×25.4cm；

- 1.3发热体材料：铝；

- 1.4发热体用加热器：硅橡胶电热板；

- 1.5温度调节显示器：热敏电阻(时间比例控制)LED显示(最小显示：0.1℃)3台搭载；

- 1.6温度传感器：K热电偶；

- 1.7温度调节范围：（20～60）℃；

- 1.8温度保持精度：±0.1C；

- 1.9测定计时器：内部计时器Max.9999sec(最小显示0.1sec)；

- ★1.10测定值显示：保温率(%)、热阻值(m²·K/W)、热传导率(W/m²·K)、克罗值(clo)；

- ★1.11测试模式：ASTM界面和GB界面。进入ASTM界面后可进行JIS L 1096 、ASTM D1518－85（2003年再版）、GB/T 11048-1989标准的测试。进入GB界面后可进行GB/T35762-2017、GB/T 11048-2008标准的测试；

- 1.12试验设定及操作方式：通过触摸屏进行试验方法的设定及对试验结果进行显示；

- 1.13试验结果：显示屏显示和打印机打印；

- 1.14防风保护罩：透明丙烯晴纤维树脂(带门)；

- 1.15打印机：微型感热纸打印机；

- 1.16打印形式：GB测试模式和ASTM测试模式；

- 1.17试验台规格尺寸（约）W565×D565×H780mm；

- 1.18控制仪规格尺寸（约）W455×D320×H270mm；

- 1.19由测试板、保护板、底板组成热板组件，每块板加热后都能维持在恒定的（35±0.1）℃；

- 1.20仪器罩内风速不超过0.1m/s；

- ★1.21符合GB/T 35762-2017纺织品 热传递性能试验方法 平板法；GB/T 11048-2018纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定(蒸发热板法)；GB/T 11048-2008纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定等标准的要求。

- 品目8：撕破仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1量程：30000g （300N）；

- 1.2仪器可快速切换至不同量程：1600g, 3200g, 6400g, 15000g, 30000g；

- 1.3分辨率：0.01g；

- 1.4测试结束后摆锤自动复位，不需人工手动复位；

- 1.5自动切开撕口；

- 1.6仪器可自动内校归零；

- 1.7摆锤下落后自动停摆，不能来回晃动；

- 1.8 LCD显示；

- 1.9仪器可外接打印机和电脑；

- 1.10仪器需要具备安全防护罩(可拆卸)和摆锤自锁功能，以保证操作员安全；

- 1.11可以输入用户名，试验参数，布重，样品数量，径向，纬向等测试要求；

- 1.12可以选择不同的单位：CN, N, daN, Mn, g, Kg, Lbs, oz；

- 1.13测试结果显示：最大值，最小值，平均值， CV值，标准偏差等；

- 1.14夹具开口：4.5mm (即被测样品厚度)；

- 1.15自动开口长度：20±0.5mm；

- 1.16撕破长度：43±0.5mm；

- 1.17配备标准校正负荷；

- 1.18符合标准: ASTM D1424, ISO6383, 9290, 13937-1, JIS L1096, GB3918, BS3424, 4253, 4468,   DIN53862。

- 品目9：cu-6显微投影仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1装物台，装有能向相互垂直的两个方向移动的步进位移装置；

- 1.2物镜和目镜，投影放大倍数为500倍；

- 1.3毫米刻度尺，安装在投影屏幕圆心，可在平面内绕其圆心旋转。

- 品目10：长丝条干均匀度仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1不同规格的平板式电容器组成的几个测量槽，每个测量槽测量不同范围的线密度，总线密度范围连续无间隔。电容极板沿长丝运动方向的长度为17mm；

- 1.2能使长丝以一定速度经过测量槽的牵引、传动机构；

- 1.3加捻机构：能使长丝以近似圆形截面通过测量槽，有S捻、Z捻两种捻向，单丝测试时可以不加捻；

- 1.4信号处理：计算并显示条干不匀率值，波普图、不匀曲线图和其他统计值；

- 1.5测试结果（数值、图形等）的输出装置。

- 品目11：皂洗色牢度试验机（2台）

- 1、技术参数

- 1.1工作室布置：左右工作室设计，可同时或独立工作。

- 1.2试杯容量及数量组合

- A、12只550ml（国标）+12只550ml（国标）；

- B、12只550ml（国标）+6只 1200ml（美标）；

- C、6只1200ml（美标）+6只1200ml（美标）；

- 1.3试杯架中心至杯底距离：45mm；

- 1.4旋转速度：40±2r/min；

- 1.5时间控制范围/精度：1~999 min/＜±2%；

- 1.6温度控制温度/精度室温：~99.9℃/±1℃；

- 1.7显示屏：7寸彩色触摸屏幕显示；

- 1.8电机功率：180W×2；

- 1.9加热器功率：1.5kw×3+1.5kw×3=9.0kw；

- 1.10电源电压：AC380V；

- 品目12：耐臭氧仪（带温湿度调节）（1台）

- 1、技术参数

- 1.1仓内温度18℃-28℃、40±5℃；

- 1.2仓内相对湿度65%、85±5%；

- 1.3臭氧浓度4.5ppm。

- 品目13：多头起毛起球仪（2台）

- 1、技术参数

- 1.1运动轨迹：Φ40mm±1mm圆轨迹；

- 1.2运动速度：60r/min±1r/min；

- 1.3毛刷高度：2mm～10mm可调；

- 1.4计数范围：1次～999900次；

- 1.5电源：AC220V±10%  50Hz；

- 品目14：全自动折痕回复仪（激光式）（1台）

- 1、技术参数

- ★1.1直线导轨开放式一字形设计（提供满足该技术参数的图片和说明）；

- ★1.2工作模式：AI视觉成像（提供满足该技术参数的图片和说明）；

- 1.3成像传感器：工业相机；

- 1.4测量方式：急弹：15s±1s    缓弹：5min±5s；

- 1.5压力负荷：10N；

- 1.6受压时间：5min；

- 1.7受压面积：18×15mm；

- 1.8测角精度：0～180±1°；

- 1.9分辨率：0.1°；

- 1.10工位：10位；

- 1.11电源：Ac220V  50Hz  功率：120W；

- ★1.12具有防叠影系统（提供满足该技术参数的图片和说明）；

- 1.13采用慢速试样翻板回复使回复角测试更真实。

- 品目15：接缝疲劳度测试仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1力值测量准确度:  ±1%；

- 1.2力值显示分辨率:  0.01N；

- 1.3速度调节范围  : 1～999 mm/min；

- 1.4夹持距离设置  : 10mm～500mm；

- 1.5夹持器有效宽度 : 100mm；

- 1.6拉伸频率：0-50次/min；

- 1.7反复拉伸次数：1-999999次；

- ★1.8仪器自带WIFI远程连接功能方便故障诊断以及后期软件升级（提供满足该技术参数的图片和说明）；

- 1.9电源及功率: AC220V±10V，50Hz，750W；

- 品目16：平板压烫机（尺寸变化、可调节压力）（1台）

- 1、技术参数

- 1.1可提供蒸汽和上烫板加热方式，上下烫板工作面积满足试验要求；

- 1.2蒸汽压力在0MPa~1MPa范围内可调节,准确度为±0.05MPa；

- 1.3烫板压力在0 kPa~60 kPa范围内可调节,准确度为±2.5 kPa；

- 1.4温度在室温至200 C范围内可调节,准确度为±1°C；

- 1.5计时器计时在0 s~30 s范围内可调节；

- 1.6蒸汽喷射方式:采用上烫板喷射式,喷汽孔孔径3 mm,孔距2 cm。

- 品目17：毛毯脱毛仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1摩擦头行程：（200±2）mm；

- 1.2往复速度：30次/min；

- 1.3圆形摩擦头直径：（90±1）mm；

- 1.4摩擦头固定夹环外径：（120±0.5）mm，内径：（90±0.5）mm；

- 1.5试验垫片直径（113±0.5）mm；

- 1.6泡沫塑料垫片：直径为105mm，厚度为8mm，单位面积质量约270g/m²；

- 1.7摩擦负荷总质量：（595±7）g；

- 1.8砂纸：600目氧化铝耐水洗砂纸；

- 1.9电源：AC220V  50Hz；

- 1.10功率：500W；

- 1.11采用触屏控制器，摩擦次数任意设置；

- 1.12触屏内按钮备份机械按键，同时使用，方便快捷；

- 1.13试样安装采用气动夹持器，方便快捷；

- 1.14带轧车用于调节磨料含水率，轧余率可调节。

- 品目18：平板保温仪（1台）

- 1、适用范围及标准

- 1.1适用范围：用于测定织物、绗缝制品及其它材料的保温性能；

- 1.2适用标准：GB/T11048、GB/T35762、ISO11092、ASTM D1518、JIS-1096等；

- 2、技术参数

- 2.1热阻（Rct）测试范围：0.002-2.000m²•K/W，分辨率0.0001m² •K/W；

- 2.2传热系数(U)测试范围：0.500-500 W/(m².K)；

- 2.3保温率测试范围：0.1% - 99.9%；

- 2.4操作界面可显示保温率、热传导系数、克罗值CLO、热阻Rct指标，满足新老标准。

- 2.5超大彩色触屏程控，中文、英文系统可切换；

- 2.6可连电脑操作，配套专用测试软件，提供多种分析方式，以便对测试数据进行详细分析；

- 2.7热板温度调节范围：室温～39℃ ；

- 2.8预热时间设定范围：1～999min；

- 2.9温控精度：±0.5℃；

- 2.10温度示值分辨率：0.01℃；

- 2.11试验板尺寸不小于：250×250mm；

- 2.12仪器整体性能须满足GB/T11048标准。（须提供证明文件，如投标产品的制造商是该标准起草单位、或国家法定部门出具的符合该标准的计量校准证书）。

- 3、配置要求

- 3.1主机一台；

- 3.2连接电脑测试软件一套。

- 品目19：Taber耐磨试验仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1满足标准FZ/T81019-2014附录A要求；

- 1.2可水平旋转的试样平台,转速为(60±5)转每分钟,两个带有磨轮的支撑臂 ,磨轮内壁边沿距离试样平台轴心(26.20 ±0.25)mm,每个磨轮对被测试样施加 (250±10)g或者500g的力；

- 1.3在被测试样的上方装有真空吸嘴；

- 1.4仪器装有计数器 ,显示试样平台旋转次数；

- 1.5  CS-10 标准磨轮 ,宽度(12.7± 0.1)mm,最大直径 51.7mm,最小直径44.0mm；

- 1.6试验中磨轮的直径应保持一致 ,试验报告中应记录磨轮的直径 。

- 品目20：遮热性能测试仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1彩色触摸屏：≥7英寸；

- 1.2短弧氙灯：功率750W，波长200nm-1100nm ，色温5500K-6000K；

- 1.3试样台处辐照度：国家标准规定(400±10)W/ m²；

- 1.4试样中心与氙弧灯垂直距离：(400±2)mm；

- 1.5试样台和试样压框（GB/T18319-2019）：为聚四氟乙烯材质，试样台尺寸为(180±2)mm×(180±2)mm，试样压框的宽度为(10±1)mm；

- 1.6夹持装置（GB/T41560-2022）:隔热材质，试样接受照射的有效面积为150mm × 150mm；

- 1.7金属黑板（GB/T41560-2022）:厚度为（0.5± 0.1）mm，尺寸为150mm ×150mm,材质为铝，表面用发射率0.94以上的黑体涂料涂覆；

- 1.8辐照度计测试范围：0-2000W/ m²；

- 1.9试样温度传感器量程：0-220℃，分度值:0.01℃；

- 1.10环境温度传感器量程：0-220℃，分度值:0.01℃；

- 1.11温度升高值范围：0-125℃，分度值:0.01℃；

- 1.12平均温度升高值范围：0-125℃，分度值:0.01℃；

- 1.13时间设置范围：0-99999min，分度值:1s；

- 1.14采样频率：10次/s (可连续记录每1min的温度变化）；

- 1.15试验环境：温度(20±2)℃；湿度(65±4)%；

- 1.16电源：AC220V±10% ；功率：800W；

- 2、配置要求

- 2.1主机1台；

- 2.2专用电脑分析软件1套。

- 品目21：水洗尺寸变化率自动测量仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1电源：220/110V 50/60Hz；

- 1.2产品净重：≤40kg；

- 1.3适用标准：AATCC 179、ISO 16322-2/3、FZ/T 60047.GB/T 22848、GB/T 2666等；

- 1.4测量范围：100*100、200*200、250*250、350*350、450*450、460*460、500*500、10in*10in、15in*15in、18in*18in，并可自定义尺寸模板；

- 1.5相机参数

- 1.5.1传感器类型：CMOS；

- 1.5.2像素：20MP。

- 1.7镜头参数

- 1.7.1焦距：12mm；

- 1.7.2光圈：F2.8-F16；

- 1.7.3传感器：17.6mm (1.1")。

- 1.8辅助照明光源： DC21-24V晶元，45mil芯片，支持无级调光；

- 1.9测试功能

- 1.9.1支持自动识别测试模板和标记点，并允许实时手动调整；

- 1.9.2支持洗前及洗后测试结果数据库查询，自动对比并自动计算缩水率；

- 1.9.3支持单独设置洗后测试模式，支持自定义固定尺寸和自动计算缩水率；

- 1.9.4支持测试扭曲率，自动计算：经纬向缩水率、接缝扭曲率、垂直扭曲率、对角线扭曲率等各种扭曲率，并可以随时切换，实时显示不同的缩水率。

- 1.10识别模板标记点类型：可识别4点、8点、12点或非标自定义的标记点类型；

- 1.11识别标记点形状类型：可识别标记点形状有圆点、十字、直角和非标自定义形状的标记点；

- 1.12支持标记点颜色：黑色、黄色，可自动识别；

- 1.13报告输出方式

- 1.13.1可输出通用测试报告模板；

- 1.13.2可应客户要求，定制测试报告模板并输出；

- 1.13.3数据接口：JSON文件格式，HTTP协议通用接口，方便接入用户EPR系统。

- 1.14样品信息录入：

- 仪器自带影像式光学扫码系统，支持样品编号条形码、二维码，均可自动识别并自动录入。录入的样品编号可编辑，并且支持从电脑USB接口接入第三方通用扫码枪；

- 1.15适用材料

- 1.15.1针/机织物，非织造布和层压织物；

- 1.15.2适用于各种纺织产品；

- 1.15.3适用于各类非织造布；

- 1.15.4适用于针织物和弹性机织物。

- 品目22：自动织物硬挺度仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1仪器的测试角度：41.5°、43°、45°可选；

- 1.2伸出长度量程：5～250mm（任意数字设定）；

- 1.3测量精度：≤±1mm；

- 1.4试样压板推进速度：0.1～5mm/s；

- 1.5试样规格：25×250mm；

- 1.6工作平台规格：40×200mm；

- 1.7试样压板规格：25×200mm；

- 1.8电源：220v±10%  50Hz；

- 1.9微机控制、自动处理数据，触屏显示，并可外置联接针式打印机打印输出；

- 1.10具有无效数据删除功能；

- 1.11采用隐形斜面抗干扰性好、稳定、可靠；

- 1.12起始位置自动定位、准确。

- 品目23：勾丝针布滚筒法（1台）

- 1、技术参数

- 1.1满足GB/T11047.3-2024要求；

- 1.2针角植针规格：针筒直径￠1.4mm 针高度8mm 针密度10mm×10mm；

- 1.3勾丝次数：1--9999次任意调节；

- 1.4电源：220V、50HZ、40W。

- 品目24：新摩擦法钻绒仪（2台）

- 1、技术参数

- 1.1不锈钢试样夹板距离：3~60mm 可调，数字显示；

- 1.2摩擦速度：135±1r/min；

- 1.3驱动轮轴心与基板的距离：（100±1）mm；

- 1.4摆动杆支承点中心与驱轮轴心距离：（25±0.5）mm；

- 1.5摆杆长度：（150±1）mm；

- 1.6连接摆杆与基板的支承杆长度：(95±1)mm；

- 1.7驱动轮轴心与支承杆在基板固定点的距离：（170±1)mm；

- 1.8夹板尺寸：（180±2）x（80±2）mm；

- 1.9计数范围：0~999999 次；

- 1.10摇轮调距；

- 1.11电源：AC220V 50Hz 30W；

- 品目25：滚箱式勾丝仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1底盘尺寸：400mmX550mm；

- 1.2滚箱数量：2只；

- 1.3滚箱内壁尺寸：对边距224.5mmX228mm；

- 1.4转速：10~70转/分；

- 1.5计数位数：0~99999转；

- 1.6型式：滚箱左右排列、滚动式；

- 1.7噪声：小于65dB；

- 1.8电源：220V；

- 1.9功率：100W。

- 品目26：袜子拉伸仪 （1台）

- 1、技术参数

- 1.1额定拉力：25N±0.5N（标准）,33N±0.65N（扩展），40N±0.85N；

- 1.2拉伸速度：40mm/s±2mm/s；

- 1.3最大延伸值：800mm；

- 1.4测试结果：自动数字显示，并可打印；

- 1.5测量精度：相对误差≤1%；

- 1.6功率：80W；

- 1.7电源：220V，1A；

- 品目27：钉锤式勾丝（1台）

- 1、技术参数

- 1.1织物勾丝转筒四个、钉锤四个；

- 1.2相对转速：60±2转/分；

- 1.3计数位数0~99999转；

- 1.4噪声小于50dB；

- 1.5电源220V；

- 1.6功率60W；

- 品目28：拆下纱线线密度测试仪 （1台）

- 1、技术参数

- 1.1最大测力范围：200.00cN；

- 1.2示值分度值：0.1cN；

- 1.3测力误差： ±0.5% ；

- 1.4左右夹持器距离（隔距）：0mm～1000mm；

- 1.5力值标定砝码：200cN；

- 1.6数据输出内容：液晶显示；

- 1.7AC 220V±10%    50Hz   60W；

- 品目29：耐摩擦色牢度仪（竖向）（1台）

- 1、技术参数

- 1.1摩擦头加压重量9N±0.9N；

- 1.2端面往复行程104±3mm；

- 1.3曲柄转速1次/s；

- 1.4摩擦头端面面积16mm±0.1mm；

- 1.5端面接触面积16mm±0.1mm；

- 1.6摩擦次数0-100次。

- 品目30：数字式织物厚度仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1测试厚度的范围：0.01～25.00mm；

- 1.2最小分度值：0.01mm；

- 1.3压重时间：10s、30s；

- 1.4电源：AC220V±10％50Hz；

- 1.5压脚直径及面积： Φ11.28mm    Φ50.48mm  Φ56.42mm  Φ112.84mm

- 100mm2       2000mm2       2500mm2    10000mm2；

- 1.6压重砝码：5cN、10cN、100cN、400cN、1000cN共5种；

- 品目31：翻滚烘干机（1台）

- 1、技术参数

- 1.1滚筒内径 56cm±1cm 冷却时间 0~1440min；

- 1.2滚筒深度 38cm±1cm 滚筒叶片数 2片；

- 1.3滚筒转数 55r/min±5 风量 2m3/min；

- 1.4滚筒口径 30cm 出风温度 常温~80℃。

- 品目32：纤维卷曲弹性仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1加载范围： 0～25.00mN；

- 1.2初始长度： 20mm；

- 1.3下夹持器行程：≥30mm；

- 1.4位移最小示值：  0.01mm；

- 1.5位移读数误差：≤0.05mm（在10mm范围内）；

- 1.6定时分档： 0.5、1、2mm；

- 1.7触摸屏控制。

- 品目33：多孔位恒温水浴锅（含油）（2台）

- 1、技术参数

- 1.1六个孔位；

- 1.2温度在0-70℃可调，精确0.1℃，可调，水浴温度控制稳定；

- 1.3水浴锅长度≤109cm（受通风橱长度限制）。

- 品目34：高温烘箱（300℃）（1台）

- 1、技术参数

- 1.1工作室尺寸：≥500×600×750mm；

- 1.2温度范围：室温～300℃；

- 1.3功率：4.5KW；

- 1.4温度显示：数字显示；

- 1.5电源：AC 380V。

- 品目35：天平0.001精度（1台）

- 1、技术参数

- 1.1精度0.001g；

- 1.2测试范围0-5kg。

- 品目36：摩擦仪器配套的厚度仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1压盘尺寸： 160×180±2mm；

- 1.2压盘重量：14.7±0.2N；

- 1.3测试精度：0.1mm；

- 1.4测量厚度范围：0.1~45mm；

- 品目37：棉纤维长度分析仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1纤维引伸器：前罗拉直径8mm

- 后罗拉直径16mm

- 皮辊直径17mm；

- 1.2纤维分析器：绕棉绒辊直径66mm

- 输辊罗拉直径19.1mm

- 分析器弹簧压力70N；

- 品目38：JTT/D型台式投影仪（1台）

- 1、技术参数

- 1.1投影屏直径：300mm；

- 1.2放大倍率 20×,(10×,50×,100×选用)；

- 1.3载物台玻璃直径     110mm ；

- 1.4坐标测量范围 X向  0-50mm            角度测量范围         0-360°；

- Y向  0-25mm           角度分划最小值           1°；

- 1.5测微鼓最小分度值   0.01mm           角度游标分划值           2' 。

- 四、商务条款

1、交货期

成交供应商须在签订合同由采购人通知后起90天内将所有设备送到指定地点，到货后30天内完成安装、调试、完成项目实施。

2、交货地点

采购人指定地点。

3、配送要求：

3.1货物的包装适应当地气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

3.2货物对温度条件有要求的，应确保运输全过程中冷链条件，需在出库后 4 小时内到达用户方，否则造成的货物质量问题，成交供应商应在接到通知后在 3日内无条件进行更换。

3.3成交供应商应严格按采购合同向采购人供应货物，不得擅自供应标外货物(含品牌、型号、规格等)，否则，采购人有权拒收。如成交供应商确因市场生产、流通或采购人使用需求等问题需将原标准内货物变更为不同品牌的同类货物时，成交供应商应以性价比更高作为主要原则，及时向采购人提供书面申请及货物样板，并与采购人就货物价格签订补充协议后方可向采购人执行销售配送。

3.4所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，数量及配置与装箱单相符。

3.5成交供应商须保证产品符合相关验收标准，并通过验收后，再配送采购人。

3.6标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。数量、质量及性能不低于采购需求中提出的要求。

3.7成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册或中文说明书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，成交供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。

4、验收

4.1产品配置应原厂出厂时全部自带，所有耗材外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购人或采购人指定部门对成交供应商提供的产品进行抽样检测，检测不符合采购要求的，采购人有权终止合同。相关损失由成交供应商自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购人不再另行支付。

4.2如货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究成交供应商的违约责任，成交供应商须无条件接受。

4.3验收标准：按响应文件的标准。验收包括：数量、外观、质量、性能等。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，必须为合格品。同时有明确的制造商、生产日期、合格证等。

4.4验收期限：自货物交付完成之日起5日内，成交供应商向采购人提出验收申请，采购人于收到申请后的20日内完成验收工作。

4.5知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、售后服务

5.1成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

5.2成交供应商在接采购人通知1小时内做出响应，24小时内到达现场，五个工作日内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

6、付款方式

合同签订后采购人支付合同金额的50%，安装、调试验收合格后再支付合同金额的40%，设备验收合格满一年后支付合同金额的10%。

7、质量保证期

自验收合格之日起1年。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 1.1满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 | 30 |
| 2 | 技术参数 （44分） | 2.1根据供应商提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价。技术要求中标注“★”为核心技术参数，每有一条负偏离项的扣1分；标注“▲”为重要技术参数，每有一条负偏离项的扣0.5分；未标注的为一般参数，每有一条负偏离项的扣0.1分，扣完为止。要求投标人提供可以满足 “★”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书），完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会将有可能视为不满足。 | 44 |
| 3 | 履约能力 （10分） | 3.1产品详细配置、备品备件。评标委员根据各供应商满足招标文件配置要求，提供所投产品的详细配置、备品备件等进行评分，配备方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 3.2业绩。供应商提供2022年1月以来已承担过类似项目的合同业绩证明材料（须至少包括核心产品；提供合同复印件），每提供1份得1分，最高得5分；不符合或者未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 服务方案 （16分） | 4.1安装调试方案。供应商根据安装调试要求制定安装调试方案，包括计划、步骤、流程、应急处理措施等内容。方案细致全面、合理，技术可行性强，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分；不符合或者未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 4.2人员培训方案。供应商根据设备使用要求制定人员培训方案，包括培训方式、培训资料、培训内容、培训人数及次数等内容。方案细致全面、合理，针对性、可操作性强，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分；不符合或者未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 4.3售后服务方案。 4.3.1供应商所投所有产品在质保期基础上每增加1年质保得0.5分，最多得1分，仅提供1年质保的本项评审不得分。 4.3.2供应商提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)由评委综合比较，故障维修、配件价格等方案，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分；不符合或者未提供的不得分。 | 6 |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件一、投标函

投标函

致：江苏励邦招标代理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致江苏励邦招标代理公司：

本授权委托书声明：注册于                （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                            项目编号：

| 投标总报价 | 小写：人民币 元 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |
| 属于小微企业产品的金额： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

说明：（1）投标人在《采购需求偏离表》中未对招标文件技术参数逐一应答，或篡改招标文件技术参数的，按无效投标处理。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货期 |  |  |
| 2 |  | 付款方式 |  |  |
| 3 |  | 质量保证期 |  |  |

说明：

（1）此表中列出的3条，如有负偏离，视为投标人不响应，作无效投标处理。未列出的，视为响应招标文件要求。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏励邦招标代理有限公司组织的（单位名称）采购编号为         ，（项目名称）（分包号：     ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目中小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏励邦招标代理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：      年    月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）