江苏省特种设备安全监督检验研究院

实验室专用试验机设备

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0140

采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年八月

- 招标公告

项目概况：实验室专用试验机设备 JSZC-320000-SNZX-G2025-0140 招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2025-08-26 14：30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0140

项目名称：实验室专用试验机设备

预算金额：282.7万元（采购包1:117万元；采购包2:165.7万元）

最高限价：采购包1:117万元；采购包2:165.7万元，各采购包投标总价或单价超过对应最高限价的按无效投标处理。

采购需求：本项目共分为2个采购包，技术要求详见招标文件第四章采购需求。

| 采购包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算/最高限价（万元） | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 金相磨抛机 | 1 | 套 | 1 | 否 | / |
|  | 电解腐蚀仪 | 1 | 套 | 2 |  | / |
|  | 喷码仪 | 1 | 套 | 4 |  | / |
|  | 250kN电液伺服疲劳试验机 | 1 | 套 | 110 |  | 核心产品 |
| 采购包2 | 高温高压鼓胀多头测试系统 | 1 | 套 | 165.7 |  | / |

合同履行期限：自合同签订之日起120天内完成供货及安装调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 申请人的资格要求：

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，成立不满一年的无须提供）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前半年（2025年2月至2025年7月）内（至少一个月）依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料））；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

- 法律、行政法规规定的其他条件：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标后，通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业）。

- （三）本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

时间：2025年08月06日至2025年08月12日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

方式：线上支付：采购包1网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=2086；采购包2网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=2087有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成对应包招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。

未按照上述要求合法获取对应包招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其对应包的投标（响应）。

售价：500.00元，本公告包含的招标（采购）文件售价总和

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年08月26日14点30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室二楼开标室

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目不允许转包、分包。

- 本项目标的所属行业：工业。

- 集中考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- 本项目共分为2个采购包，投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件，但是只能中标一个采购包。采购包评审顺序采购包序号顺序进行，投标人在前一个采购包中被推荐为第一中标候选人之后，不再参加后续其他采购包的评审；

- 投标文件份数：每个采购包纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份（一般应为加盖公章的PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 发布媒介：

- 本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

- 若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

- 需要落实的政府采购政策：本项目若符合将落实政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购鼓励采购节能环保产品等政策。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地址：南京市鼓楼区草场门大街150号龙江大厦

联系人：李风华

联系电话：025-89621099

- 采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：陆蓉025-84205129

- 项目联系方式

项目联系人：陆蓉

电话：025-84205129

- 投标人须知

- 总则

- 适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 定义

- “采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “使用单位”是指使用货物、服务的单位.

- “采购代理”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

- “投标人”、“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- 政策功能

- 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位政策

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

- 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

- 政府采购节能产品、信息安全产品，环境标志产品

- 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

- 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- 如提供的产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见《评标方法与评标标准》（如涉及）。

- 进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件

- 招标文件组成

- 招标文件组成：招标公告、投标人须知、评分标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。

- 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分采购包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分采购包的，应当以包为单位投标。

- 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 招标文件的澄清、修改

- 招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 投标

- 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

- 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 投标人应用人民币报价。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

- 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用 A4 规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

- 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

- 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 联合体及分包：

7.1本项目不接受联合体投标；不接受分包、转包。

- 投标费用

- 无论采购结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理收费基准费率80 %计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

- 投标文件组成

- 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

- 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，格式见招标文件第六章《投标文件格式》包括但不限于投标申请及声明、法定代表人授权委托书及身份证复印件、投标人资格要求的证明材料、商务条款偏离表、投标人认为需要提供的其他商务资料等。（加“*”目录不得有缺失）

- 投标文件的技术部分

- 技术部分是证明投标人提供的产品或服务是合格的、并提供符合招标文件要求的证明文件，以及对所投的货物或服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

- 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

- 提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

- 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，格式见招标文件第六章《投标文件格式》包括但不限于：技术方案、技术偏离表、投标人认为需要提供的其他技术资料等。（加“*”目录不得有缺失）

- 投标文件的价格部分

- 价格部分是对投标货物或服务价格构成的说明，每一项产品或服务仅接受一个价格，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理；格式见招标文件第六章《投标文件格式》包括但不限于：《开标一览表》《投标分项报价》等。（加“*”目录不得有缺失）

- 报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

- 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明提供货物的单价、总价以及分项报价，。所投产品制造商系小企业（含小型、微型企业），须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明，投标人应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

- 投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

- 投标保证金：无

- 投标有效期

- 自开标之日起90天内投标有效。

- 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交，投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

- 投标文件的份数、签署

- 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

- 投标文件的密封和递交

- 投标人应当将投标文件密封；

- 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

- 有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

- 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 开标、评标与确定中标人

- 开标

- 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

- 开标时，招标代理将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

- 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

- 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

- 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现 20.4-20.7 中两种以上不一致的，按照 20.4-20.7 的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目或采购包应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

- 评标

- 评标组织

- 评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 根据采购人委托协议直接确定中标人；

- 向采购人报告评标中发现的违法行为。

- 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

- 评标程序

- 投标文件的资格审查。

- 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

- 投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定的资格条件的；

- 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 投标文件的符合性审查。

- 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标总价高于采购预算金额或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 没有逐一说明投标产品响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

- 实质性要求未响应招标文件要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规或招标文件规定的其他无效情形。

- 同品牌多家投标人处理原则

- （1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- （2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- （3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均高于采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

- 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的

- 投标文件的进一步评审。

- 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

- 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

- 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标方法和标准

- 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

- 评分标准详见文件第三章。

- 确定中标人

- 采用综合评分法的，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标委员会根据投标人总得分由高到低的顺序推荐前三名作为中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分及投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选人顺序确定一名中标人。本项目共分为2个采购包，投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件，但是只能中标一个采购包。采购包评审顺序采购包序号顺序进行，投标人在前一个采购包中被推荐为第一中标候选人之后，不再参加后续其他采购包的评审。

- 中标人确定之日起2个工作日内，将在指定的发布媒体上公告，中标人及时到招标代理领取《中标通知书》。

- 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

- 招标代理和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

- 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

- 编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 评标过程的保密性

- 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

- 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 签订合同

25、签订合同

- 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 询问、质疑、投诉和诚实信用

- 询问

26.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 质疑

- 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

- 投标人质疑行为应符合财政部94号令相关规定（质疑函格式详见附件），不同的采购包参与的供应商的条件是独立的，未参加采购包采购活动的供应商或在采购包采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

- 上述应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算；

- 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

- 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

- 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

- 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 投诉

28.1 质疑投标人对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目采购部门投诉。

- 诚实信用

- 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

- 投标人不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

- 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请相关部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

- 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

- 评标标准

- 评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

- 本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标委员会根据投标人总得分由高到低的顺序推荐前三名作为中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分及投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选人顺序确定一名中标人。本项目共分为2个采购包，投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件，但是只能中标一个采购包。采购包评审顺序采购包序号顺序进行，投标人在前一个采购包中被推荐为第一中标候选人之后，不再参加后续其他采购包的评审。

- 综合评分标准

评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

采购包1：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算（四舍五入保留小数点后2位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术指标明细”，对投标文件中技术规格说明满足程度进行评审： 1、所投产品完全响应招标文件要求的得26分，本项最低分0分，最高分得26分。 2、标记“▲”为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得10分；负偏离在5项之内（含5项），每项扣2分，超过5项视为重大负偏离，此项得0分。 3、无标记为一般技术条款，一般技术条款全部响应得16分；负偏离在16项以内（含16项），每项（序号等级最小项）扣1分，超过16项视为重大负偏离，此项得0分。 4、标记“★”为核心技术条款为实质性响应条件，有负偏离则为无效投标。 5、投标人需在“技术条款偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及响应情况（正偏离、无偏离、负偏离），如招标文件要求提供相应证明材料的，还应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 26 |
| 3 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包含人员安排、安装、调试、验收等），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 方案贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得5分； 方案完整性、合理性、针对性一般的得3分； 方案仅满足基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 4 | 进度计划及保证措施 | 投标人应根据本项目情况，提供供货、安装进度计划及保证措施方案，评委对投标人的安装进度计划及保证措施进行评价。 计划及措施完整全面、描述详细、科学可行、针对性强的得7分； 计划及措施完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般的得4分； 安装进度计划及保证措施仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 7 |
| 5 | 突发情况应急处理措施 | 投标人应根据本项目情况，提供的突发情况应急处理方案，评委对投标人的突发情况应急处理措施进行评价。 措施详细、考虑周全、对突发事件能迅速应对并能及时解决的得5分； 措施详细程度一般、对突发事件应对速度及解决时效性一般的得3分； 突发情况应急处理措施仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 备品备件 | 投标人应根据本项目情况，提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格品牌填写清楚、报价合理的得5分； 备品备件清单内容较完整、规格品牌填写较清楚、报价较合理得3分； 备品备件清单内容基本完整、规格品牌填写基本完整、报价基本合理得1分； 不符合或未提供0分。 | 5 |
| 7 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得7分； 产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得4分； 产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 7 |
| 8 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案（包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面），评委根据用户培训方案进行评价。 培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得5分； 培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得3分； 培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 9 | 业绩 | 投标人具有2022年4月1日以来（以合同签订时间为准）同类核心产品供货业绩，每提供1份得2分，最高得10分。（提供合同复印件及对应合同的发票复印件并加盖公章，原件备查，未提供或提供不符合要求的不得分）。 | 10 |

采购包2：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算（四舍五入保留小数点后2位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术指标明细”，对投标文件中技术规格说明满足程度进行评审： 1、所投产品完全响应招标文件要求的得26分，本项最低分0分，最高分得26分。 2、无标记为一般技术条款，一般技术条款全部响应得26分；负偏离在13项以内（含13项），每项（序号等级最小项）扣2分，超过13项视为重大负偏离，此项得0分。 3、标记“★”为核心技术条款为实质性响应条件，有负偏离则为无效投标。 4、投标人需在“技术条款偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及响应情况（正偏离、无偏离、负偏离），如招标文件要求提供相应证明材料的，还应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 26 |
| 3 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包含人员安排、安装、调试、验收等），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 方案贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得5分； 方案完整性、合理性、针对性一般的得3分； 方案仅满足基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 4 | 进度计划及保证措施 | 投标人应根据本项目情况，提供供货、安装进度计划及保证措施方案，评委对投标人的安装进度计划及保证措施进行评价。 计划及措施完整全面、描述详细、科学可行、针对性强的得7分； 计划及措施完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般的得4分； 安装进度计划及保证措施仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 7 |
| 5 | 突发情况应急处理措施 | 投标人应根据本项目情况，提供的突发情况应急处理方案，评委对投标人的突发情况应急处理措施进行评价。 措施详细、考虑周全、对突发事件能迅速应对并能及时解决的得5分； 措施详细程度一般、对突发事件应对速度及解决时效性一般的得3分； 突发情况应急处理措施仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 备品备件 | 投标人应根据本项目情况，提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格品牌填写清楚、报价合理的得5分； 备品备件清单内容较完整、规格品牌填写较清楚、报价较合理得3分； 备品备件清单内容基本完整、规格品牌填写基本完整、报价基本合理得1分； 不符合或未提供0分。 | 5 |
| 7 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得7分； 产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得4分； 产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 7 |
| 8 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案（包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面），评委根据用户培训方案进行评价。 培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得5分； 培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得3分； 培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 9 | 业绩 | 投标人具有2022年4月1日以来（以合同签订时间为准）同类核心产品供货业绩，每提供1份得2分，最高得10分。（提供合同复印件及对应合同的发票复印件并加盖公章，原件备查，未提供或提供不符合要求的不得分）。 | 10 |

说明：

- 所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件为依据。

- 小微企业价格扣除

- 对于专门面向中小企业的项目或者采购包，只面向中小企业采购（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）；如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，每个采购标的均应由中小企业制造。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 对于非专门面向中小企业的项目或者采购包，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。在货物采购项目中，货物由小微企业制造（货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，对其报价给予10%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，每个采购标的均由小微企业制造的可享受小微企业价格扣除优惠。

- 中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。②若投标人提供的“中小企业声明函”（见投标文件格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 监狱和戒毒企业的价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利性单位的价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 强制类节能产品不享受价格扣除；环境标志产品或非强制类的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：若投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）或《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（节能、环保产品报价时必须对属于优先采购产品单独分项报价并在投标文件中提供《政府采购执行节能、环保政策情况表》、投标产品须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”且提供有效证书复印件，否则不予认定。若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一产品既属于节能产品又属于环境标志产品的，不重复优惠。同一认证证书编号的不重复优惠）。

- 本项目所属行业：工业。

- 项目需求

- 采购清单

| 采购包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算/最高限价（万元） | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 金相磨抛机 | 1 | 套 | 1 | 否 |  |
|  | 电解腐蚀仪 | 1 | 套 | 2 |  |  |
|  | 喷码仪 | 1 | 套 | 4 |  |  |
|  | 250kN电液伺服疲劳试验机 | 1 | 套 | 110 |  | 核心产品 |
| 采购包2 | 高温高压鼓胀多头测试系统 | 1 | 套 | 165.7 |  |  |

- 技术指标明细

- 采购包1：

| 序号 |  | 名称 | 技术要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相磨抛机 |  | 总功率 | ≥700W*2 |  |
|  |  |  | 工作盘 | 2个；≥φ250mm |  |
|  |  |  | ▲磨盘转速/转向 | 50-1000rpm/min转速任意可调,为无级变速，转向可调 |  |
|  |  |  | 控制方式 | 按键/旋钮 |  |
|  |  |  | 双盘双控，两个盘可分别控制，节省空间，使用方式更灵活，配置急停按钮，更安全可靠 |  |  |
|  |  |  | 工作盘运动过程中，跳动小于3丝（检测位置为离工作盘中心三分之二处） |  |  |
| 2 | 电解腐蚀仪 |  | ▲输出电压/电流 | 直流0~100V / 0~6A，连续可调，数字显示 |  |
|  |  |  | ▲电压/电流调节精度 | 可精准调节电压/电流，上下调节电压压±0.01V，上下调节电流流±0.001A， |  |
|  |  |  | ▲恒温范围 | 常温-100℃ |  |
|  |  |  | 显示 | 可自行设置工作时间显示；电压/电流调节精度可数字显示 |  |
|  |  |  | 电解液容量 | ≥800ml |  |
|  |  |  | 冷却系统 | 具有冷却系统 |  |
|  |  |  | 样品罩直径 | 大于等于15mm |  |
| 3 | 喷码仪 |  | ▲喷头类型 | 电喷头 |  |
|  |  |  | ▲喷印宽度 | 32.4mm |  |
|  |  |  | 喷印速度 | ≥50m/min（最高） |  |
|  |  |  | 支持颜色 | 黑/白/红/黄/蓝等全部单色 |  |
|  |  |  | 喷印高度 | 0.5~5mm |  |
|  |  |  | ▲喷印内容 | 支持各种文本、数字、字母、一维码、二维码、电子监管码、追溯码、图片、时间及日期、批号、流水号、数据库等 |  |
|  |  |  | 数据接口 | USB2.0及以上、千兆网口 |  |
|  |  |  | 功率 | 不低于150W |  |
|  |  |  | 防护等级 | ≥IP55 |  |
| 4 | 250kN电液伺服疲劳试验机 |  | - ★最大静态试验力 | - 250kN |  |
|  |  |  | - ★最大动态试验力 | - 200kN |  |
|  |  |  | - 试验力测量范围 | - 2%-100%FS |  |
|  |  |  | - 试验力分辨力 | - 1/250000（全程不分档，分辨率不变） |  |
|  |  |  | - ▲静态示值精度 | - ≤±0.5%；（投标文件中提供同型号设备计量校准报告复印件，原件备查） |  |
|  |  |  | - ▲动态示值精度 | - ≤±0.5%；（投标文件中提供同型号设备计量校准报告复印件，原件备查） |  |
|  |  |  | - 位移测量范围 | - ±75mm |  |
|  |  |  | - 位移测量分辨力 | - 0.001mm |  |
|  |  |  | - 位移测量相对误差 | - ±0.5% |  |
|  |  |  | - ▲设备同轴度 | - ≤5%（投标文件中提供同型号设备计量校准报告复印件，原件备查） |  |
|  |  |  | - 试验波形 | - 正弦波、三角波、方波、梯形波等 |  |
|  |  |  | - 立柱间距 | - ≥600mm |  |
|  |  |  | - 试验空间 | - ≥1400mm |  |
|  |  |  | - 试验频率 | - 0.01-50HZ |  |
|  |  |  | - 泵站流量 | - 110L/min |  |
|  |  |  | - 泵站压力 | - 21MPa |  |
|  |  |  | - 泵站电机功率 | - 45KW |  |
|  |  |  | - ★高低温环境系统一套 | - 使用温度-190℃～+350℃ |  |
|  |  |  | - 温度梯度（空载） | - ≤±2℃ （100mm标距内） |  |
|  |  |  | - 温度波动（空载） | - ≤±1℃ （100mm标距内） |  |
|  |  |  | - 恒温精度（空载） | - ≤±2℃（100mm标距内） |  |
|  |  |  | - 温控表显示精度 | - ≤0.1℃ |  |
|  |  |  | - 制冷方式 | - 压缩机和液氮双制冷 |  |
|  |  |  | - 工作室尺寸(深×宽×高mm) | - ≥400×540×600 |  |
|  |  |  | - 高低温液压夹具一套 | 采用液压智能结构夹持，不同形状的试样装夹可以通过更换钳口来实现； 钳口通过拉伸弹簧和弹簧挂柱固定在夹具体上，更换快捷简易； 使用温度：﹣70～300℃ 试样夹持范围：适合板材厚度 0～26mm，棒材直径 6～31mm； |  |
|  |  |  | ★高温炉一套 | - 均温带≥50mm，炉膛温度可达1200℃，温度偏差：300℃～600℃≤±2℃，600℃～900℃≤±3℃，900℃～1100℃≤±4℃，温度梯度：300℃～600℃≤2℃，600℃～900℃≤3℃，900℃～1100℃≤4℃。 |  |
|  |  |  | PID 温控表 | - 0.1 级 |  |
|  |  |  | - 动态负荷传感器技术参数 | 量程≥250kN测量精度：≤0.1%FS；非线性：≤0.08%FS；过载能力300%。 |  |
|  |  |  | - 磁致位移传感器技术参数 | - 行程≥150mm；非线性度：≤0.01%；重读精度：≤0.001%；输出信号：SSI数字输出；实时感应同步测量、坚固耐用、线性测量输出。 |  |
|  |  |  | - 伺服阀主要技术参数 | - 采用三级伺服阀，阶跃响应：4-12ms（最大试验频率至少能达到50HZ）；分辨率≤0.2%，滞环＜0.5%；能满足准静态和低高周疲劳的要求，也能满足中高频疲劳的试验需求。 |  |
|  |  |  | - 控制器采样频率 | - 10kHZ，信号发生器精度：0.01%； |  |
|  |  |  | - ▲加载波形 | - 正弦波、方波、三角波、梯形波等，特别是能满足随机波的加载（投标文件中提供低失真度的图形界面及对比证明文件佐证，原件备查） |  |
|  |  |  | - 液压作动缸 | - 采用静压支撑伺服作动器，通过静压轴承系统来实现活塞杆与缸体的自动对中、密封与导向。 |  |
|  |  |  | - ▲系统噪音 | - ≤65dB（投标文件中提供疲劳机设备测试该项指标的测试报告复印件，原件备查) |  |
|  |  |  | - ▲设备稳定性 | - 技术实力：所投标产品获得过国家重大专项资金支持；制造商获得过行业金谱奖；（提供相关证明文件，原件备查） - 设备提供：所投疲劳机产品技术成熟，稳定可靠，且做过超过 3500 小时的疲劳机整机 MTBF认证测试要求。（投标时提供第三方检测机构出具的证明文件，包括0.01-50HZ之间某个频率下的疲劳测试原始试验数据认证记录，原件备查） |  |
|  |  |  | ▲负荷传感器、位移传感器、高压管路系统、伺服阀、静压支持作动缸各一套 | 这些部件是保证疲劳试验系统长时间稳定运行的关键部件，性能不低于如下（负荷传感器：Interface/HBM/GT或同档次及以上、位移传感器：TEMPOSONICS/SICK/KEYENCE或同档次及以上、管路系统：PARKER/EATON/FRD或同档次及以上、高频响应伺服阀：MOOG/PARKER/EATON或同档次及以上、静压支撑作动缸MTS/HANCHEN/ATOS或同档次及以上 |  |
|  |  |  | - ▲伺服油源系统一套 | - 采用伺服电机+变量柱塞泵，电机和油泵的性能不低于如下电机：PANASONIC/ABB/ELMO或同档次及以上，油泵：REXROTH/NACHI/ELMO或同档次及以上 |  |
|  |  |  | - 水冷机冷却系统一套 | - 要求可以放到室外 |  |
|  |  |  | - 高低温紧凑拉伸夹具(K1C试验)一套 | CT试样，B=12.5mm,B=25mm |  |
|  |  |  | - 高低温三点弯曲夹具一套 | - 最大跨距240mm，宽度90mm，支辊半径15mm |  |
|  |  |  | - COD规一套 | - 最大跨距240mm，宽度90mm，支辊半径15mm，性能不低于如下MTS/Epsilon/sander或同档次及以上品牌 |  |
|  |  |  | - 常温动态引伸计2套 | - 标距 25mm，行程≥+/-5mm。使用温度范围：低温段≦-80°C，高温段≥180°C，使用频率≥10Hz - 标距 50mm，行程≥+/-5mm。使用温度范围：低温段≦-80°C，高温段≥180°C，使用频率≥10Hz - 性能不低于如下MTS/Epsilon/sander或同档次及以上 |  |
|  |  |  | - 高温动态引伸计一套 | - 三自由度支架，可量化接触力，提高重复性。使用频率≥10Hz。采用压缩空气或水进行冷却。标距≥25mm，行程≥+20%-10%。含 2 套备杆 - 性能不低于如下MTS/Epsilon/sander或同档次及以上 |  |
|  |  |  | - 高温拉杆夹具一套 | - 棒材Φ10(M16)，Φ5(M12) |  |
|  |  |  | - ★全数字式闭环测控系统一套 | - 性能不低于如下参考（DOLI/MTS/DELTA或同档次及以上） |  |
|  |  |  | - 疲劳试验软件一套 | - 投标文件中提供产品相关的软件著作权证书和软件测试报告复印件，原件备查 |  |
|  |  |  | - 工控机一台 | - 配置不低于：i7/内存16GB/硬盘1TB/22寸显示器 |  |

采购包2：

| 序号 | 名称 | 配置清单及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高温高压鼓胀多头测试系统 | - 配置清单 名称; 系统组成; 部件单元; 部件名称; 单位; 数量; 备注. 高通量气压鼓胀材料高温性能测试系统; 承载系统; 承载单元; 承载框架; 套; 1. 立柱; 件; 2. 主机台面; 件; 1. 起吊装置; 套; 1. 横梁; 件; 1. 连接配件等; 套; 1. 高温夹具单元; 承压夹具体; 套; 6. 固定支架; 件; 6. 测量支架; 套; 6. 增压系统; 增压单元; 气体增压泵; 套; 1. 气体温度调控装置; 套; 1. 气体预处理组件; 套; 1. 蓄能装置; 套; 1. 压力调控单元; 高压阀; 件; 1. 单向阀; 件; 6. 低压阀; 件; 1. 安全阀; 件; 1. 高压管路单元; 管路; 套; 1. 接头; 套; 1. 密封垫等; 套; 1. 捡漏单元; 捡漏装置; 套; 1. 环境系统; 加热单元; 加热炉; 件; 1. 隔热片; 套; 1. 钟罩; 套; 1. 炉膛固定架; 套; 1. 密封组件等; 套; 1. 冷却单元; 水冷机; 台; 1. 汇流排; 件; 1. 开关阀; 套; 1. 管套等连接配件; 套; 1. 充气单元; 开关阀; 套; 1. 减压阀; 套; 1. 接头管路等; 套; 1. 测量系统; 变形测量单元; 光栅尺; 支; 6. 温度测量单元; 热电偶; 支; 6. 压力测量单元; 压力传感器; 支; 6. 电控系统; 电控柜单元; 控制器、仪表及线路接头; 套; 1. - 2、标准规范和技术要求 - 2.1标准规范 - 乙方可参照金属材料冶炼、成型、制造、检验、性能测试等相关行业标准和规范进行，并对遵循标准和规范的正确性及有效性负责。 - GB/T 10592-2023 高低温试验箱技术条件 - GB/T 26802.1-2011 工业控制计算机系统通用规范第1部分:通用要求 - GB/T 38888-2020 数据采集软件的性能及校准方法 - GB/T-2039-2024 金属材料单轴拉伸蠕变试验方法 - GB/T 14976-2012 流体输送用不锈钢无缝钢管 - GB/T 24511 承压设备用不锈钢钢板及钢带 - YB/T 5091 惰性气体保护焊用不锈钢棒及钢丝 - GB/T 29459.1-2012 在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第1部分:总则 - GB/T29459.2—2012 在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第2部分:室温下拉伸性能 - GB/T 15825.1-2008 金属薄板成形性能与试验方法 第1部分：成形性能和指标 - GB/T 15825.3-2008 金属薄板成形性能与试验方法 第3部分：拉深与拉深载荷试验 - 2.2技术要求 - （1）位移测量方法：引伸计。 - （2）试样的密封方式和夹具设计：试样与夹具通过焊接固定。 - （3）试样和接收孔规格 - 薄圆片试样：Φ19 mm×0.3 mm； - 接收孔半径：∠45°圆角1.0±0.01 mm；接收孔尺寸：6 mm。 - （4）试验介质：高纯氩气。 - （5）试验温度：最高温度800 ℃，波动度≤±3 ℃，梯度≤±3 ℃。 - （6）最大加载能力：50MPa，加载精度0.5% FS。 - （7）试验类型：高温气压鼓胀、蠕变试验。其中，试验载荷控制方式至少应包括高温恒定气压控制，可同时对多个试样独立进行试验。 - （8）试验压力测量误差：≤±0.5%FS，测量范围：1%FS～100%FS，试验压力控制稳定度：≤±0.5%FS。 - （9）位移分辨率：0.1 μm。 - （10）变形测量：范围±5 mm，分辨率1 µm，精度±0.5%FS。 - （11）试验控制与数据采集系统：配备试验控制软件和数据采集系统，能够采集高温下压力位移曲线。包含适用于试验机载荷位移、引伸计数据和温度测点数据的采集通道，精度不低于0.5级。所有数据均可在试验控制程序界面显示。 - （12）实现稳定可靠的气压加载测试回路，试验工况（最高工作温度800 ℃，最高工作压力50MPa），具备超温、超压、流量丧失等运行故障的声光报警和连锁保护功能。 - 3.材料要求 - 试验系统硬件用到的材料需满足高温试验要求，夹具采用耐高温合金材料。 - 4.检验和试验 - 需通过试验验证试验系统的密封性能，采用的传感器需满足国家标准。 - 5.标记和标识 - 制作高通量气压鼓胀材料高温性能测试系统铭牌，包含相关功能参数信息。 - 6.文件和记录 需提供给采购方的文件，包括:《高通量气压鼓胀材料高温性能测试系统设计方案》《高通量气压鼓胀材料高温性能测试系统使用说明书》，产品合格证、仪器仪表检定证书，夹具材质证明等文件以上文件原件两份，电子版一份。 |

★ 三、商务要求：

- 服务要求：

- 交货期及交货地点：

- 交货时间：自合同签订之日起120天内完成供货及安装调试。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 设备包装要求：成交投标人必须按照采购人要求在指定的时间内完成采购人订购货物的制作（或订货），并在采购人规定时间内将货物运送到指定地点。投标人负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、密封，防水、防火、防锈和防震，并防止因运输而发生损坏。

- 安装、调试和验收

仪器到达最终买方现场并且现场条件合格后，在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员到买方现场指导安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。如因产品质量导致产品无法正常使用，由成交投标人无偿更换。

- 验收标准：采购文件、响应文件、双方签订的技术协议、行业通行标准和国家的相关标准。

- 付款方式：

- 合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

- 培训：

- 现场培训：投标人在设备的组装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至买方基本掌握使用操作、维护保养技术。

- 专门培训：投标人就设备的组装、检验、调试、使用和维护等培训采购人不少于2名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

- 培训方式：理论知识技术培训、实际操作培训。

- 培训人员、地点和时间：受训人员及培训次数由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。

- 质保及维保：

- 免费质保期：卖方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为验收合格后 2年。

- 质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，24小时内响应，并应在三个工作日内派设备厂家工程师赶到买方现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

- 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，应在上述条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

- 质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接到买方通知后，设备厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

- 设备维护保养：

卖方应在设备质保期内每年免费提供全面的设备保养，在质保期外应根据买方需要免费提供设备全面保养服务。在不涉及硬件更换条件下，卖方需无偿提供系统的升级服务。

- 报价要求及违约责任：

- 本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等，合同执行期间合同总价款不变。

- 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方响应报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

- 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（1、上述要求投标人需在投标文件《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》中进行逐项应答；2、实质性要求不接受负偏离，否则作为无效文件。如有疑问请与采购代理联系。）

- 合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需检测设备采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：采购包1：自合同签订之日起  个工作日内完成供货及安装调试。采购包2：自合同签订之日起   天内完成供货及安装调试。

4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 甲方付款方式及期限：

8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

8.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。

- 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后X年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

18. 合同的生效：本合同一式陆份，各份具有同等法律效力，自甲乙双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。

19. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。

20. 招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 投标文件格式及附件

注：

- 本部分内容仅提供格式参考。

- 投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 投标人提交的材料不予退还。

- 全部文件应按投标人须知以及前文中规定的语言和份数提交。

投标文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

采购包号：采购包1/2

投标人名称（盖单位章）：

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录（须生成页码））

*目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院

根据贵方          （项目名称）           （项目编号）采购包        （包号）投标邀请，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表投标人         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

- 按招标要求，我方投标的总报价为人民币（小写）         元，（大写）         元。

- 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 本项目交付时间为：满足招标文件要求。

- 我方已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

*目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏省特种设备安全监督检验研究院：

本授权书声明：注册于     （投标人住址）的     （投标人名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（     投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的     （项目名称），     （项目编号）采购包    （包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：      年    月    日

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

投标人近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明材料：

*目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  | 采购包号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |  |
| 投标总报价（人民币） |  | 小写：人民币 元 大写：人民币 |  |  |
| 投标产品是否全部由小型或微企业制造 |  | 是☐ 否☐ |  |  |
| 投标产品是否全部由残疾人福利性单位制造 |  | 是☐ 否☐ |  |  |
| 投标产品是否全部由监狱企业制造 |  | 是☐ 否☐ |  |  |

投标人名称：                                                  （盖章）

说明：

- 在“投标标的是否全部由小型或微企业提供”栏后“是”或“否”上打“√”

- 在“投标产品是否全部由残疾人福利性单位制造”栏后“是”或“否”上打“√”

- 在“投标产品是否全部由监狱企业制造”栏后“是”或“否”上打“√”

- 包含完成本项目的全部费用。

*目录四、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  | 采购包号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 内容 | 品牌、制造商名称（服务类可不填） | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 其中，小、微型企业或残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业产品价格（元） | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元（小数点保留两位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                                  （盖章）

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 未注明小微企业或残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业或节能产品价格或环保产品价格的，不享受对应的价格扣除。专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行促进中小企业发展的相关价格优惠政策。

# *目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  | 采购包号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |  | 页码 |

投标人名称：                                                  （盖章）

说明：

- 1、如果行数不够，请自行增加；

- 2、偏离包括正偏离、无偏离、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，无偏离指供应商的响应等于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

- 3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

- 4、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理

*目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： | 采购包号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 | 页码 |

投标人名称：                                                  （盖章）

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 2、偏离包括正偏离、无偏离、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，无偏离指供应商的响应等于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

- 3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

- 4、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理

目录七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

目录八、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  | 采购包号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 |  | 证书号 | 技术职 称 | 相关工 作年限 | 备注 |

投标人名称：                                                  （盖章）

目录九、备品表备件表

备品表备件表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  | 采购包号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 质保年限 | 备注 |

注：1、所有价格应以人民币为单位进行填写。

2、如本表格不能满足需要，投标人可自行划表填写。

3、备品表备件表内为投标人能为本项目产品提供的备品表备件及耗材。

4、请各投标人在填报投标报价时务必认真计算及核对，以免出现不必要的错误。

投标人名称：                                                  （盖章）

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                   项目编号：        采购包号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标人名称：                                                  （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

*目录十二、资格证明文件

# 资格证明文件

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，成立不满一年的无须提供）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前半年（2025年2月至2025年7月）内（至少一个月）依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料））；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

- 法律、行政法规规定的其他条件：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标后，通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

- （五）落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业）。

- （六）本项目的特定资格要求：无。

注：1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件等证明文件，自然人的身份证明）（不同情形下证明文件）。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目特定资格条件明确允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（g）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件

（附件为提供的格式，不符合的可不填写）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，总报价将不参与优惠。

注4：供应商不得修改中小企业声明函格式，货物制造商的相关信息应全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章；出现产品漏项的；总报价将不参与优惠。

注5：供应商对以上数据的真实性负责，中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省特种设备安全监督检验研究院：

我单位            （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏省特种设备安全监督检验研究院：

我单位     （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（公章）

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件

附件六、承诺函（格式）

承诺函

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院

我公司郑重承诺，我司参加贵方（项目名称）（项目编号）（采购包号）采购：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，未参加该采购项目的其他采购活动。

特此承诺！

投标人名称：（盖章）

日期：

注：单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 A单位法定代表人或者 B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

目录十三、属于节能、环保产品的证明文件

政府采购执行节能、环保政策情况表

项目名称：

项目编号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、制造商、金额须与《分项报价表》一致。

2. 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，如未提供，将不做价格扣除。投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，如未提供，将不做价格扣除。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

4.若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一产品既属于节能产品又属于环境标志产品的，不重复优惠。同一认证证书编号的不重复优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投总价）*100% |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                                  （盖章）

日期：   年  月   日

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》（最新一期）中相应的页面、处于有效期之内的节能产品认证证书）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）中相应的页面、处于有效期之内的环境标志产品认证证书）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。