标书编号： JSZC-320583-SZYC-G2024-0004

招 标 文 件

采购单位：苏州市昆山生态环境局

采购内容：2024年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务

类    别：服务类

苏州市营财招投标咨询服务有限公司

二O二四年三月

总目录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标书

第五章：合同主要条款

第六章：评标方法、评标标准

第一章  投标邀请函

苏州市营财招投标咨询服务有限公司受苏州市昆山生态环境局的委托，为其拟采购的2024年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务进行公开招标，欢迎具备资格条件的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320583-SZYC-G2024-0004 号

2.项目名称：2024年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务。

3.预算金额：总预算：1201.00万元。其中：

第一标段：2024年度吴淞江干支流水质站运维委托服务，采购预算： 250.00万元。

第二标段：2024年度娄江干支流水质站运维委托服务，采购预算： 230.00万元。

第三标段：2024年度水源地水质站运维委托服务，采购预算： 305.00万元。

第四标段：2024年度河长制断面水质站运维委托服务，采购预算： 156.00万元。

第五标段：2024年度区镇空气站运维委托服务，采购预算： 125.00万元。

第六标段：2024年度重点区域空气站运维委托服务，采购预算： 105.00万元。

第七标段：2024年度固定式机动车尾气遥感监测委托运维,采购预算： 30.00万元

- 采购需求：

2024年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务，各标段如下：

| 标段号 | 采购内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一标段 | 2024年度吴淞江干支流水质站运维委托服务（共24个站） | 250 |
| 第二标段 | 2024年度娄江干支流水质站运维委托服务（共23个站） | 230 |
| 第三标段 | 2024年度水源地水质站运维委托服务（共29个站） | 305 |
| 第四标段 | 2024年度河长制断面水质站运维委托服务（共16个站） | 156 |
| 第五标段 | 2024年度区镇空气站运维委托服务（11个站点） | 125 |
| 第六标段 | 2024年度重点区域空气站运维委托服务（8个站点） | 105 |
| 第七标段 | 2024年度固定式机动车尾气遥感监测委托运维 | 30 |

5.合同履行期限：第一至六标段：2024.4.1-2025.3.31；第七标段：2024年10月14日至2026年3月31日。

6.本项目不接受联合体投标。

7. 本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购；

3.本项目的特定资格条件：投标单位必须为中小微型企业；

4.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.获取时间，自公告发布之日起至2024年3月29日17:00（北京时间）。

2.获取地点：“苏采云”系统自行下载采购文件。

3. 获取流程：网上报名获取方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者进入“江苏政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年4月12日9:30（北京时间）；

2.开标时间：2024年4月12日9:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

4.供应商解密时间：2024年4月12日9:30至9:40（北京时间），如分标段，所投标段均须报名和投标，请仔细确认回执是否为贵单位所投标段的回执；投报多个标段的单位，开标时，每个投报的标段都须在规定时间内远程解密。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无需缴纳投标保证金，但需提供《投标承诺函》（格式见附件）。

2.履约保证金：无。

3.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

4. 昆山市政府采购办公室监督电话：0512-57310854。

5．本次采购的全部公告信息均通过中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：苏州市昆山生态环境局

联系人：孟烨  联系电话：0512-57735682

2.招标代理人（机构）：苏州市营财招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市人民路905号二楼

电话：（0512）65159202、65156811

邮政编码：215002

联系人：陶元倩 陈婷婷 林嘉林

八.供应商中标后注意事项：

（（1）请将《中标信息》（格式见附件）、《报价明细表》（格式见附件）、供应商为中、小微企业，中小企业声明函（加盖公章的电子件）等于1个工作日内发至1910884334@qq.com邮箱，并电话联系代理机构进行确认。联系电话：0512-65156811，65159202。以免影响中标公告发布。

（2）在中标公告发出的同时，中标单位可向招标代理机构领取中标通知书。

（3）中标公告公示期满后，采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，在苏采云系统内完成合同下载和签订。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1  本招标文件仅适用于苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2  本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3  本招标文件的解释权属于苏州市营财招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1 招标代理人：具体组织实施招标活动的独立法人。

2.2  投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的供应商。

2.3  响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4  合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5  甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

2.6  乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的独立法人。

2.7  伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8  知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9  天：日历日。

2.10  交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标人

3. 合格投标人的范围

3.1 具有独立承担民事责任的能力

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

3.6 依法报名，完全满足招标文件的实质性要求。

3.7 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4. 投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人必须为投标单位正式员工，并在投标文件中提供投标人授权代表的社保证明材料。

4.2如果投标人是联合投标，须持有《联合投标授权委托书》（格式见附件）。

5. 投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

6.1本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应以询问形式向招标代理人提出，招标代理人将予以解答。

9.投标人询问和质疑等

9.1 投标人的询问通知不得迟于规定的截止日期使招标代理人收到，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标代理人收到。

9.2投标人认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，过期不予受理。

9.3 勘察现场

9.3.1 根据需要，投标人将被邀请对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担（但招标文件如不特别注明，则项目不进行勘察现场）。

9.3.2 招标代理人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标代理人现有的能使投标人利用的资料。招标代理人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10. 招标文件的修改

10.1 在投标截止时间15日前，招标代理人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告或变更公告的方式进行修改。

10.2 招标代理人对招标文件的修改，将在政府采购信息发布媒体上发布更正公告。补充文件即更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理人可酌情推迟投标截止日期和开标日期，并于原定投标时间前将此变更在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用我国国家法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1 投标报价和资格文件

12.1.1 投标文件封面

12.1.2开标一览表(统一格式，用于唱标,格式见第三章)；

12.1.3投标分项报价明细表（格式见第三章） 。

12.1.4资格证明文件：

12.1.4.1基本资格证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见《投标承诺函》或提供相应证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见《投标承诺函》或提供相应证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见《投标承诺函》或提供相应证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见《投标承诺函》或提供相应证明材料）；

12.1.4.2投标人符合相关扶持政策的证明材料（任意一款）：

（1）中小企业声明函（格式见第三章）；

（2）残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

（3）监狱企业证明文件。

12.1.5 投标单位情况表、存在管理或控股关系单位情况表（格式见第三章）。

12.1.6投标人必须提交“12.1.1-12.1.5”款规定的资料，并加盖电子公章，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求，不能通过资格审查。

12.2符合性审查

12.2.1法定代表人授权委托书（如法人自己投标，则无须法定代表人授权书）；12.2.2投标人法定代表人身份证复印件、投标人授权委托人身份证明；

12.2.3 投标函和投标承诺函；

12.2.4其他有关符合性证明的文件或内容（例如：2个或以上投标人机器码一致、盖章签署缺失也可能不能通过符合性审查）。

12.2.5以上“12.2.1-12.2.4”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

12.3技术及履约能力部分

12.3.1 投标服务方案偏离表（本表不得出现价格）；

12.3.2 对本次投标的详细说明(含服务管理工作的组织设计及达到的标准详细说明、应急处理预案、人员配备方案等，投标人视需要自行编写)；

12.3.3 投标服务的质量保障（证）及技术支持等；

12.3.4关于资格的声明函（格式见附件）

12.3.5 招标代理人在招标书中要求的相关证书、文件；

12.3.6其他根据评分标准要求或认为需要提供的可以证明投标人货物、服务质量、履约能力等的资料；

12.3.7根据《评标方法、评分标准》编制的“评标索引”。

12.3.8投标人必须提交 “12.3.1”、“12.3.4”、“12.3.7”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性投标招标文件要求。以上“12.3.1-12.3.7”中不得出现价格。

12.3.9投标文件由“12.1”、“12.2”、“12.3”款规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。投标人所提交的文件完整与否，将直接影响投标人的评分。

12.4制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

12.5开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制说明

13.1  投标文件按序编写。

13.2  开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标文件的制作、签署、上传

14.1  对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，相关证明材料，附于正文之后，编目编码上传。

14.2本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.3制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.4电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

15. 投标报价

15.1  除非合同中另有规定，投标人对本次招标的全部货物和服务进行报价，应包括货物或劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

15.2  投标人应按《投标分项报价明细表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，且总价应和《开标一览表》一致，并由法定代表人或被授权人签署。

15.3  投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低报价不能作为中标的保证。

16. 投标保证金

16.1  本项目不收取投标保证金，但需提供《投标承诺函》（格式见附件）。

17. 投标文件的有效期

17.1  自开标日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2  在特殊情况下，招标代理人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、投标文件的提交、撤回和修改

18. 投标文件的提交

18.1 电子投标文件的提交：投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20．投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的修改：投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标文件的撤回：投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活。 开标后投标人不得修改或撤回投标。

21. 投标截止时间

21.1  投标文件必须在投标截止时间前上传到网上上传到系统。

21.2  采购人和采购代理机构如推迟投标截止时间时，将按更正公告的方式发布公告。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。所有投标人应及时关注本项目相关公告。

21.3  在投标截止时间以后将无法上传投标文件。

六、开标和评标

22.开标和评标

22.1招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行公开开标。开标由采购代理人在线主持，投标人可远程参加，评标委员会成员不得参加开标活动。单个标段投标人不足3家的，该标段不得开标。

22.2 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。参加投标的单位应在项目开标前30分钟提前进入不见面开标大厅，做好相关准备工作。

22.3  开标时，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，解密不成功的，视同放弃投标。如果有多标段的项目，投多标段的单位，请仔细查看每个标段的操作情况。

22.4开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.5投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格，均视同认可开标结果。

22.6在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为投标无效：

22.6.1报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

22.6.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

22.6.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

22.6.4同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

22.7投标人信用信息查询

22.7.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。查询时间：书面投标文件递交当天。

查询渠道：苏采云系统或“信用中国”网站。为防止网络问题等原因无法查询，供应商应自行将“信用中国”网站信用查询记录截图放入响应文件。

22.7.2评审小组在对供应商进行审查时，应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

22.7.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

22.8开标结束后，采购人应依法对投标人的资格进行审查。

23. 评标委员会或评标小组

23.1  评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由招标采购单位负责组织。

24. 评标内容的保密

24.1  公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对招标代理人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3  在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与投标人进行联系。

25. 对投标文件初审

25.1  初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

25.2  初审中，投标文件报价出现前后不一致的，按下述规定修正：

25.2.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

25.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2.5同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

25.3  与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量、内容、标准、数量及期限等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25.4 招标代理人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任

何外来证明。

25.5 下列投标文件将被拒绝：

25.5.1  投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.5.2  未按本须知第12条的规定提交资格文件；

25.5.3  与招标文件有重大偏离；

25.5.4  投标人拒绝修正错误；

25.5.5  投标人的报价是选择性的；

25.5.6  投标人的报价只投了部分内容；

25.5.7  投标报价超过预算或限价的；

25.5.8不同投标文件制作机器码一致的；

25.5.9投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.5.10法律、法规及本招标文件规定的无效的情况。

26. 投标的澄清

26.1  评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的价格及实质性内容，并将作为投标内容的一部分。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2  需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

27．废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

27.1.4因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，招标代理人将把废标的理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1 评标委员会将仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、

评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较，同时考虑以下因素：

28.2.1 货物和服务的质量保证（保障）内容；

28.2.2 售后的三包（如系国家规定的三包货物）维修、维护、备件、配件供应及其他伴随服务；

28.2.3 企业信用及财务状况；

28.2.4 其他优惠条件；

28.2.5 参与政府采购工作的态度及信誉。

28.2.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授标

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照评分标准进行打分，汇总评分结果。

29.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，向采购单位推荐中标候选人。

29.3采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

29.4采购代理机构将在本项目招标公告发布的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.5若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.5.1提供虚假材料谋取中标的。

29.5.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

29.5.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.5.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.5.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.6 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.6.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.6.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.6.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30. 中标人标准

30.1  确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2  在合同签订之前，采购单位和招标代理人如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回。

31. 中标和未中标通知书

31.1  在公告中标结果的同时，招标代理人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2  中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31.3 招标代理人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。评审结束后，供应商可在系统中自行查询评审结果或关注公告发布网站的中标公告，评审结果将载明未中标供应商的评审情况。

32. 合同的签订

32.1 中标公告公示期满后，中标人可在“苏采云”系统内完成合同下载和签订，具体操作详见“苏采云”系统办事指南。

32.2  签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

32.3采购人在合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、在不改变其他条件的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

33. 履约保证金

33.1 中标的投标人应按《投标邀请函》中的规定向甲方提交履约保证金。

33.2 中标的投标人必须在合同签定后的三日内按《投标邀请函》中的规定将履约保证金交至甲方并加盖备案章。

33.3 履约保证金（无息）将在货物质保期满后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标服务费按苏财购告【2016】31号公示执行，即：以预算金额为基数，100万元以内部分1.5%、100～500万元部分1.1%、500～1000万元部分0.8%，1000万以上部分0.5%的差额定率累进法计算，但单项收费不低于3000元。在领取中标通知时向采购代理机构支付。本项目第一标段：31500元，第二标段：29300元，第三标段：37550元，第四标段：21160元，第五标段：17750元，第六标段：15550元，第七标段：4500元。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理人将保留诉讼的权利。34.3质疑接收方式：按相关规定接收书面质疑，供应商应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人需打印保留“网上报名截图”，质疑时与质疑函一并提交。如对《招标文件》提出质疑的，请提交资格审查内容的相关文件(但只对“投标人资格要求”质疑的除外)。

联系部门：苏州市营财招投标咨询服务有限公司招标一部，电话：0512-65159202，65158110，地址：苏州市人民路905号二楼。联系人：陶元倩 林嘉林。

35. 监督

35.1政府有关管理部门将对招投标全过程进行监督。

九、合同的一般条款

（一）合同文件

36.  合同文件适用法律

36.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

37.  合同文件组成和解释顺序

37.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

37.1.1 合同的特殊性条款

37.1.2 合同的一般性条款

37.1.3  洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

37.1.4  中标通知书、投标书和招标文件

37.1.5  有关标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

37.2  合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

38. 合同文件使用文字

38.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

38.2  合同文件使用特殊性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

（二）标的物的一般条款

39.  标的内容

标的的具体服务内容。

40.  服务标准

40.1  乙方应按招标要求提供达到或高于其要求的具体服务标准，并严格按该标准提供服务。

41. 伴随服务

乙方应当按照约定的期限和约定的地点进行相关手续和资料的交接。

42．乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付有关单证和资料。

43. 服务的检查标准

甲方按照招标文件要求和乙方投标文件相关承诺的标准进行检查。

44.  检查方法

44.1  乙方应对服务内容按服务标准制作相关表格，提供给甲方，以方便甲方对整个服务进行详细而全面的检查，并出具一份检查合格报告，该报告作为甲方验收的依据。

44.2  如双方对检查结果有分歧，以协商解决为主。

（四）对服务提出异议的时间和办法

45.  对服务提出异议的时间和办法

45.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检查期间内将不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

45.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方符合合同规定。

45.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（五）合同价款和支付

46.  合同价款和支付

46.1  本合同的结算货币为人民币，单位元。

46.2  乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算款项。

46.2.1 合格的销售发票；

46.2.2 甲方盖章签收后的验收合格证明。

46.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

46.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（六）违约责任

47.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

48.  甲方违约责任

48.1  在合同生效后，乙方已提供合格的服务，甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

48.3  甲方违反合同规定，拒绝接受乙方的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

49.  乙方违约责任

49.1  按招标文件相关规定处理。

50.  不可抗力

50.1  因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

50.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（七）履约保证金

51.  履约保证金

51.1  乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

51.2  如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

51.3  履约保证金（无息）将在服务期满且甲方无质量异议后的五天内退回。

（九）合同的解除和转让

52.  合同的解除

52.1  甲乙双方不得擅自解除合同。

52.2  有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

52.2.1  因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

52.2.2  因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

52.3  有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

53.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

（九）合同的生效

54.  合同的生效

本合同在双方签字盖章并在收到乙方提交的履约保证金后，经政府采购管理部门备案后生效。

（十）争议解决

55.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

（十一）附则

56.  合同份数。

本合同一式四份，甲乙双方各执一份，招标代理方一份，政府采购管理部门一份。

57.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》等规定解释。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名，身份证号）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字）

年  月  日

2、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标函

1）投标函

：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标（第  标段） )。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的全部服务人工、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4、我们愿意提供招标代理方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标者，还认为你们有权按规定接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳相关保证金；

9、如果我们中标，我们将向代理机构以下账户(账户：苏州市营财招投标咨询服务有限公司，账号：1102020209000342238，开户行：苏州工行道前支行）领取《中标通知书》时支付中标服务；按中标通知书时间要求签订合同书；

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

11、如中标，中标服务费需开具增值税专用发票，开票信息如下：

单位全称：

税号：

地址：

联系电话：

开户行：

银行帐号：

12、 所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：                            邮政编码：

联系电话：

传真：

投标方：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

2）投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）

苏州市营财招投标咨询服务有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，我单位自愿参加编号：JSZC-320583-SZYC-G2024-0004 ___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

4、投标分项报价明细表

投标分项报价明细表格式

项目投标报价表

第      标段：

| 序号 | 站点名称 | 期限 | 每月单价 | 数量（月） | 每年总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | … |  |  |
| 总报价 | 金额大写 : 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |
| 是否是小微企业并提供的自有服务： （是或否）。 |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

注：

1.上述报价表由投标单位按具体的收费项目自制清单投报，此表仅为格式。但须明确列出每个站点每月费月。

2.供应商中标后，请将此表完善信息，连同《中小企业声明函》等，于1个工作日内发至1910884334@qq.com邮箱，联系电话：0512-61518669，65159202，以免影响中标公告发布。

5、投标服务详细方案：

| 序号 | 招标要求 | 投标方案 |
| --- | --- | --- |

投标单位自行承述。

6、人员配备表（技术、商务）：

拟定从事苏州市昆山环境监测站项目的人员情况表（第  标段)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间（月） | 联系方式 （手机及电子信箱） | 用工性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中: 1.运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数 人; 3.是否派遣1名有两年以上驻场经验的专职人员驻苏州市昆山生态环境局（苏州市昆山环境监控中心）负责日常数据监控、标记和协调管理工作： （是或否），姓名： 。 注：提供以上技术人员的劳动合同、社保缴费记录、培训合格证、职称、经验证明等相关材料（其中：社保缴费记录姓名需清晰）。...... (以上请根据各标段评分标准要求修改后填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或其授权代理人）签字：

投标单位（公章）

7、投入设备、备品备件、试剂等配备表（格式）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或其授权代理人）签字：

投标单位（公章）

8、 业绩：

20       年从事的水质站（或空气站）运维业务汇总表

| 年度 | 项目名称 | 甲方（被服务）单位 | 站点个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人（或其授权代理人）签字：

投标单位（公章）

9、资格证明文件

1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市营财招投标咨询服务有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法定代表人或被授权人签字：

（投标方）公章：

年　	 月 	日

2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

3）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体）参加__（单位名称）____的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），根据《中小企业划型标准规定》属 其他未列明             行业；承接企业为__（企业名称）____，从业人员_____人，营业收入为__    ____万元，资产总额为__    ____万元，属于             （中型、小型、微型企业）。

2、1、（标的名称），根据属              行业；承接企业为__（企业名称）____，从业人员_____人，营业收入为__    ____万元，资产总额为__    ____万元，属于             （中型、小型、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：    年  月  日

- 注：

1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上年度数据的新成立公司可不填。

4）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 5）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请填“无”。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

6）中标信息

供应商中标后，请在1个工作日内将以下材料发至1910884334@qq.com邮箱，联系电话：0512-65156811，65159202，以保证中标公告及时发布。

1）中标信息；2）投标报价表（明细）；3）《中小企业声明函》。

中标信息

| 序号 | 信息 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 中标单位名称 |  |
| 3 | 中标单位地址 |  |
| 4 | 中标总价格（或折扣率） |  |
| 5 | 代理人姓名及联系方式 |  |
| 6 | 交付时间或服务期限 |  |
| 7 | 质保期限 |  |
| 8 | 履约保证金数额 | （取整到百元，无需四舍五入） |
| 9 | 增值税发票开票信息 | 单位全称： 税号： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号： |
| 10 | 是否中小微企业 |  |

第四章  招标书

受苏州市昆山生态环境局的委托，苏州市营财招投标咨询服务有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的2024年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务进行国内公开招标。

一、招标编号： JSZC-320583-SZYC-G2024-0004  号

二、招标内容和技术要求（本次招标不接受进口产品投标）：

（一）采购内容：2024年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务，预算：1201万元。各标段内容如下：

| 标段号 | 采购内容 | 预算 （万元） | 履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 2024年度吴淞江干支流水质站运维委托服务（共24个站） | 250 | 2024.4.1-2025.3.31 |
| 第二标段 | 2024年度娄江干支流水质站运维委托服务（共23个站） | 230 | 2024.4.1-2025.3.31 |
| 第三标段 | 2024年度水源地水质站运维委托服务（共29个站） | 305 | 2024.4.1-2025.3.31 |
| 第四标段 | 2024年度河长制断面水质站运维委托服务（共16个站） | 156 | 2024.4.1-2025.3.31 |
| 第五标段 | 2024年度区镇空气站运维委托服务（11个站点） | 125 | 2024.4.1-2025.3.31 |
| 第六标段 | 2024年度重点区域空气站运维委托服务（8个站点） | 105 | 2024.4.1-2025.3.31 |
| 第七标段 | 2024年度固定式机动车尾气遥感监测委托运维 | 30 | 2024.10.14-2026.3.31 |

（二）项目服务范围和要求：

第一标段2024年度吴淞江干支流水质站委托服务:

1．项目服务概述

2024年度吴淞江干支流水质站运行维护， 为保障自动站正常运行，为昆山市的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：2024.4.1-2025.3.31。（此次招标运维时间为2024年4月至2025年3月底，所有从上一运维期结束至中标单位实际开始运维期间的运维费用由中标单位支付给原维护单位，含在本此次报价中）。

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为吴淞江干支流水质站共24个站的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 建成时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菉溪大桥 | 2012.1 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 2 | 千灯浦上游 | 2011.9 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总铜 、总镍、流速流量、氟化物、挥发酚 |
| 3 | 小虞河高速南 | 2012.1 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 4 | 东尤泾港西 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 5 | 小虞河西 | 2018.12 | 氨氮、总磷、五参数、高锰酸盐指数、总氮、氟化物 |
| 6 | 吴淞江大桥 | 2017.12 | 氨氮、氟化物、总磷 |
| 7 | 中盐公司下游 | 2017.12 | 五参数、氨氮、氟化物、总磷 |
| 8 | 新吴淞江出口 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 9 | 老吴淞江出口 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷 |
| 10 | 吴淞江东城大道桥 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、氟化物、总铜 、总镍、总氮、流速流量 |
| 11 | 东尤泾 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 12 | 南安站 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 13 | 青淞中心站 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 14 | 北善浦 | 2017.12 | 五参数、氨氮、氟化物、总磷、总铜 、总镍 |
| 15 | 汶浦港东口 | 2017.12 | 五参数、氨氮、氟化物、总磷、总铜 、总镍 |
| 16 | 香花河 | 2017.12 | 五参数、氨氮、氟化物、总磷 |
| 17 | 道褐浦 | 2017.12 | 五参数、氨氮、氟化物、总磷 |
| 18 | 车塘河 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 19 | 夏驾河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、氟化物 |
| 20 | 木瓜河 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 21 | 瓦浦河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 22 | 界浦河北 | 2019.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 23 | 界浦河南 | 2019.12 | 氨氮、高锰酸盐指数 |
| 24 | 中盐公司上游 | 2019.12 | 氨氮、总磷 |
| 25 | 石浦大桥、江里庄 |  | 采水构筑物、采（配）水管路的维护 |

- 3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为昆山市吴淞江干支流水质站共24个站点（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理,并配合采购单位完成其他标段的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合苏州市昆山生态环境局完成对其他标段水站的质控检查任务

3.1.2.7 随时接受苏州市昆山生态环境局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市昆山生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8须派遣1名专职人员驻苏州市昆山生态环境局负责日常数据监控、标记和协调管理工作。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.2、运维单位每月定期向环境监测站提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

▲3.7考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

第二标段 2024年度娄江干支流水质站委托服务:

1．项目服务概述

2024年度娄江干支流水质站运行维护， 为保障自动站正常运行，为昆山市的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：2024.4.1-2025.3.31。（此次招标运维时间为2024年4月至2025年3月底，所有从上一运维期结束至中标单位实际开始运维期间的运维费用由中标单位支付给原维护单位，含在本此次报价中）。

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为娄江干支流水质站共23个站点的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 建成时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬二泾渡口 | 2017.12 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、氟化物、总铜、总镍、总锌、六价铬、总铬 |
| 2 | 汉浦塘西（目前停运） | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 3 | 青阳大桥 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷 |
| 4 | 黄浦江路桥 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮、氟化物、总铜、总镍、总锌、六价铬、总铬 |
| 5 | 娄江东城大道桥 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、氟化物、流速流量 |
| 6 | 项头港南出口 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 7 | 皇仓泾 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 8 | 汉浦塘 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 9 | 东门塘 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 10 | 夹浦河 | 2018.12 | 氨氮 |
| 11 | 昆北塘 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 12 | 白塔闸 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 13 | 横泾闸 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 14 | 金鸡河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 15 | 珠泾泵站 | 2018.12 | 氨氮 |
| 16 | 鸭脚浜 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 17 | 宋介港闸 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 18 | 洞庭湖路河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、五参数、总氮、氟化物、流速流量、总铜、总镍、总锌、六价铬、总铬 |
| 19 | 杨文闸 | 2018.12 | 氨氮 |
| 20 | 兵东河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 21 | 金鸡河迎宾东路 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 22 | 蓬溪北路河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 23 | 十五甸港 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、氟化物 |
| 24 | 正义铁路桥、朱家村 |  | 采水构筑物、采（配）水管路的维护，朱家村（流速流量） |

- 3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为昆山市娄江干支流水质站共23个站点（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理，并配合采购单位完成其他标段的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合苏州市昆山生态环境局完成对其他标段水站的质控检查任务

3.1.2.7 随时接受苏州市昆山生态环境局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市昆山生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8须派遣1名专职人员驻苏州市昆山生态环境局负责日常数据监控、标记和协调管理工作。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求：招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.3运维单位每月定期向环境监测站提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.4数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

▲3.7考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

第三标段：2024年度水源地水质站委托服务:

1．项目服务概述

2024年度水源地水质站委托运维服务， 为保障自动站正常运行，为昆山市的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：2024.4.1-2025.3.31。（此次招标运维时间为2024年4月至2025年3月底，所有从上一运维期结束至中标单位实际开始运维期间的运维费用由中标单位支付给原维护单位，含在本此次报价中。）

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为水源地水质站共29个站的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 建成时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野尤泾节制闸 | 2004.8 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、叶绿素a、藻密度 |
| 2 | 傀儡湖三水厂取水口 | 2011.9 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻、氟化物、挥发酚、总有机碳 |
| 3 | 朱家堰 | 2007.6 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 4 | 原制药厂北 | 2013.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 5 | 常熟水源厂取水口 | 2014.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、水中油 |
| 6 | 七浦塘稚新水利站 | 2017.12 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、氟化物 |
| 7 | 傀儡湖水源厂取水口 | 2004.8 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、挥发酚、叶绿素、藻密度 |
| 8 | 急水港苏沪交界 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮、挥发酚 |
| 9 | 明镜荡 | 2018.12 | 氨氮、总磷、总氮、五参数、高锰酸盐指数 |
| 10 | 大直港 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 11 | 长牵路港 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 12 | 界桥 | 2017.12 | 五参数、氨氮、总磷、氟化物、高锰酸盐指数 |
| 13 | 白蚬湖 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 14 | 白莲湖 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 15 | 长白荡 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 16 | 商鞅潭 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 17 | 陈墓荡 | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 18 | 茆沙塘 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 19 | 杨林港大桥 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 20 | 黄泥田出口 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 21 | 新开河桥 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 22 | 黄金河相石路桥 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 23 | 项头港马鞍山路 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 24 | 杨氏田湖 | 2019.12 | 氨氮、高锰酸盐指数 |
| 25 | 阮白荡 | 2019.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 26 | 巴城湖北 | 2019.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流速流量 |
| 27 | 汪洋荡 | 2020.12 | 五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、挥发酚 |
| 28 | 庙泾港 | 2022.12 | 总磷、流量计 |
| 29 | 白曲港 | 2018.12 | 氨氮、总磷、流量计 |
| 30 | 急水港大桥、急水港桥、朱厍港口、巴城湖口、道褐浦新开泾 |  | 采水构筑物、采（配）水管路的维护 |

- 3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为昆山市水源地水质站共29个站（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理，并配合采购单位完成其他标段的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合苏州市昆山生态环境局完成对其他标段水站的质控检查任务

3.1.2.7 随时接受苏州市昆山生态环境局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市昆山生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8须派遣1名专职人员驻苏州市昆山生态环境局负责日常数据监控、标记和协调管理工作。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.2、运维单位每月定期向环境监测站提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

▲3.7考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

第四标段：2024年度河长制断面水质站委托服务:

1．项目服务概述

2024年度河长制断面水质站运行维护， 为保障自动站正常运行，为昆山市的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：2024.4.1-2025.3.31。（此次招标运维时间为2024年4月至2025年3月底,所有从上一运维期结束至中标单位实际开始运维期间的运维费用由中标单位支付给原维护单位，含在本此次报价中。）

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为河长制断面水质站共16个站的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 建成时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汶浦港西出口 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 2 | 北湾中心河东出口 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 3 | 支浦江 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 4 | 诸天浦 | 2019.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指 |
| 5 | 千灯浦闸 | 2019.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指、流速流量 |
| 6 | 阳澄湖（浮标站） | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、藻密度、叶绿素 |
| 7 | 淀山湖（浮标站） | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、藻密度、叶绿素 |
| 8 | 青阳港国道南 | 2012.1 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流速流量、氟化物 |
| 9 | 桐丘港金家庄路桥 | 2012.1 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 10 | 牛湾泾河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 11 | 桃花江 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 12 | 绿中海 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 13 | 新塘江（后港河锦辉路桥） | 2018.12 | 氨氮、总磷、五参数、高指数 |
| 14 | 西亭子港（毛柴泾） | 2018.12 | 五参数、氨氮、总磷、氟化物、高指数 |
| 15 | 泥塘河（庆丰路桥） | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 16 | 鸡鸣塘 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 17 | 千灯浦口、青阳北路桥 |  | 采水构筑物、采（配）水管路的维护、青阳北路桥（流速流量） |

- 3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为昆山市河长制断面水质站共16个站（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理，并配合采购单位完成其他标段的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合苏州市昆山生态环境局完成对其他标段水站的质控检查任务3.1.2.7 随时接受苏州市昆山生态环境局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市昆山生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8须派遣1名专职人员驻苏州市昆山生态环境局负责日常数据监控、标记和协调管理工作。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.2、运维单位每月定期向环境监测站提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

▲3.7考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》

（三）投标报价及付款说明

1.投标报价应包括标段内全部服务内容、标的物、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、备机、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术等一切费用。

2. 报价应将各个站点委托服务费单独列出。甲方根据《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法(修订稿)》向乙方支付费用。投标响应文件中的总价为服务期限内水质自动监测站的运维及管理报价。每个站点按月单独报价（建议：报单价），每个站点运维费为：服务月数*每月报价（单价）。

第五标段：2024年度区镇空气站运维委托服务:

（一）采购内容：2024年度区镇空气站运维委托服务。

1．项目服务概述

2024年度昆山市空气质量自动监测系统（张浦自动站、锦溪自动站、淀山湖自动站、花桥自动站、周市自动站、巴城自动站、周庄自动站、千灯南自动站、高新区自动站、开发区晨曦小学自动站、陆家自动站）运行维护, 为保障自动站正常运行，为昆山市的综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装空气质量自动监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市有关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：2024.4.1-2025.3.31。（此次招标运维时间为2024年4月至2025年3月底，从2023年4月1日至中标单位实际开始运维期间的运维费用由中标单位付给原维护单位，含在本此次报价中。）

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为昆山市11个空气质量自动监测站（名单附后）的运维管理，并配合采购单位完成其他标段的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责空气质量自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 所在位置 | 参数配置 | 建站时间 | 主要品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张浦自动站 | 张浦培训中心 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2021年 | 赛默飞 |
| 2 | 锦溪自动站 | 锦溪干家甸 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2021年 | 赛默飞 |
| 3 | 淀山湖自动站 | 淀山湖福利院 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2020年 | 赛默飞 |
| 4 | 花桥自动站 | 花桥天福 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2021年 | 赛默飞 |
| 5 | 周市自动站 | 周市中学 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2021年 | 赛默飞 |
| 6 | 巴城自动站 | 托普学院 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2020年 | 赛默飞 |
| 7 | 周庄自动站 | 周庄小学 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2014年 | 赛默飞 |
| 8 | 千灯南自动站 | 千灯小学 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2017年 | 赛默飞 |
| 9 | 高新区自动站 | 高新区清华科技园 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2020年 | 赛默飞 |
| 10 | 陆家自动站 | 陆家陈巷 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2018年 | 赛默飞 |
| 11 | 开发区自动站 | 晨曦小学 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2020年 | 赛默飞 |
| 12 | 降尘样品收集 | 11个站点 | / | / | / |

- （二）具体需求和内容

本次采购的项目为昆山市11个空气自动站（名单及各站的配置见上表）的运维管理和11个站点每月的降尘样品收集。要求投标人根据招标文件的要求负责空气站的运营维护及管理工作。凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

1.空气子站的运维管理内容

1.1中标人须按照《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》的相关要求开展日常维护、质量控制和质量保证、数据处理和数据审核，确保环境空气质量自动监测网络的有效和正常运转。

▲1.2运营维护内容（包括但不限于以下内容）：

（1）日常检查

- 定期维护

- 每周维护

- 每月维护

- 每季维护

- 半年维护

- 年度维护

1.3紧急维护

- 当自动站仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常有效，并记录仪器故障维修记录表，详细记录故障现象。

- 采购人技术人员发现子站问题通知中标人时，运营方亦须即时派员到现场处理。中标人在发现问题或接到采购人通知的2小时内派技术人员到现场处理。如不能现场排除，马上更换备用机，保证全天的监测数据在有效范围内；故障仪器按照故障设备处理要求及时维修。

- 紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保12小时内子站系统恢复正常运行。

- 如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

- 发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

- 更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

- 中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

- 仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

2.委托运营服务及质量控制目标

2.1委托运营维护总体目标

根据《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》的要求，做好系统维护和日常运行。通过全面维护检修工作，保证子站设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到上级对委托方子站质量控制要求，监测数据准确可靠。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

仪器24小时正常开机，对污染物浓度数据有效性的最低要求是：SO2\NO2\NOx\PM10\PM2.5每月至少有27个日平均浓度值，每年至少有324个日平均值；SO2\NO2\NOx\CO\PM10\PM2.5每个有效工作日监测数据不少于20个小时；SO2\NO2\NOx\CO\O3每小时至少有45分钟的采样时间；O3每8小时至少有6小时平均浓度；保证系统各子站有效日均监测数据达到全年的95%以上。

2.2监测仪的质量控制

- 至少每周一次对二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧分析仪等仪器进行零点检查（校准）和跨度检查（校准），填写检查（校准）报告、定期将检查（校准）报告表交委托方技术人员签字确认。

- 每次对一起进行手动单点校准时，分别为零点和满量程的80%两个点，每次通气时间不少于20分钟。

- 在仪器进行维修或更换设备件后，对仪器进行一次手动单点校准，必要时进行多点校准。

- 当需要立即对仪器性能和工作状态进行检查及了解时（如上级单位的检查），对仪器进行一次手动单点校准。

- 仪器的零点和标点漂移超过要求时，应对仪器进行一次手动单点校准。

- 仪器停机一段时间重新开机后，应对仪器进行一次手动单点校准。

- 在做手动单点校准时，零点漂移控制限为±5ppb，标点漂移控制限为相对误差的±15%。

- 在仪器更换一些重要部件（如电光倍增管、电路板等），仪器停机一段时间重新开机后，对仪器进行一次多点校准。

- 每半年对每台氮氧化物/一氧化氮/二氧化氮分析仪进行一次钼炉转换效率校准，计算出钼炉转换效率。

- 每半年至少对每台一起进行一次多点线性校准，包括量程的0%、20%、40%、60%、80%等五个点，记录校准结果，计算出相关系数（r）、斜率（b）、截距（a），并满足以下要求：

- 截距a：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均小于仪器测量量程的±1%；

- 斜率b：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均为1.00±0.01；

- 相关系数r：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪≥0.9999.

2.3分析仪性能质量控制目标

各站的SO2、NO2、O3、CO、PM2.5、PM10等常规因子监测仪器质量控制目标参考《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》中的质量控制目标如下：

表1 环境空气自动监测仪器技术性能指标

| 项目 | SO2 | 质量控制目标 |
| --- | --- | --- |
| 零点漂移 | ±5ppb/24小时 | ±5ppb/24小时 |
| 20%跨度漂移 | ±5ppb/24小时 | ±5ppb/24小时 |
| 80%跨度漂移 | ±10ppb/24小时 | ±10ppb/24小时 |
| 流量 | 标称的±10% | 标称的±10% |
| 响应时间（从零到90%的标气浓度值） | 5分钟 | 5分钟 |
| 20%跨度精密度 | ±5ppb | ±5ppb |
| 80%跨度精密度 | ±10ppb | ±10ppb |

表2 空气质量颗粒物自动监测仪技术性能指标

| 项目 |  | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | 0-10mg/m3 | 0-10mg/m3 |
| 50%切割粒径 |  | 2.5±1μm空气动力学直径 | 10±1μm空气动力学直径 |
| 最小显示单位 |  | 0.0010mg/m3 | 0.0010mg/m3 |
| 采样流量偏差 |  | ≤±5%设定流量/24小时 | ≤±5%设定流量/24小时 |
| 仪器平行性 |  | ≤±7% | ≤±7%或5μg/ m3 |
| 标准膜重现性 |  | ≤±2%标准值 | ≤±2%标准值 |
| 与参比方法比较 | 斜率 | 1±0.1 | 1±0.1 |
|  | 截距 | 0±0.5 | 0±0.5 |
|  | 相关系数 | ≥0.95 | ≥0.95 |

表3 子站自动校准设备技术性能指标

| 设备名称 | 性能指标 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多元气体校准装置 | 稀释比率 | 1/100 1/1000 | 要求所有的稀释源使用含氧量为20.9±0.2%的无干扰干燥气体。 |
|  | 流量计准确度 | ±1 |  |
|  | 工作环境 | 0～40℃ |  |
| 零气发生器 | 用于SO2监测分析仪 | SO2<0.5ppb |  |
|  | 用于NOx监测分析仪 | NOx <0.5ppb |  |

3.中标人须建立定期会商报告制度，定期汇报系统运行情况。

3.1每周提交每个监测子站的维护报告。

3.2每月维护结束后3日内提交维护状况汇整统计表报告。

3.3每季维护结束后7日内提交季度维护报告。

3.4半年维护结束后7日内提交半年维护报告。

3.5一年维护结束后7日内提交年度维护报告（具体时间按合同执行）。

3.6监测子站性能检查改善报告，每年配合性能检查计划分梯次汇整内容包含：

- 综述。

- 各监测子站参数达标结果总结。

- 各监测子站质控任务总结表（数据获取率，校准执行等）。

- 各监测子站站点突发事件说明。

- 各监测子站校准结果，工作记录和控制图。

- 各监测子站精度校准结果表。

- 各监测子站附录维修工作表及测试报告。

- 结论与建议。

▲4.本项目包括站点运行产生的电费、通讯费，运维所需耗材、标气、备件及相关技术服务费用，中标人需具有本项目相应设备的耗材及备件库存。提供相关耗材及备件来源渠道证明及库存证明。站房及空调的维护、维修及保养由中标人负责。投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

5.财产保护：

5.1甲方委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、气站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，乙方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害，乙方应第一时间向甲方申报，待甲方审批后将由市财政重新采购。

5.2协助甲方做好空气站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

▲6.固定服务及办事机构：

6.1投标人需为本项目在昆山市内设立固定服务及办事机构（在同等条件下，已经在昆山市设立固定服务及办事机构的优先考虑），并派驻最少4人的运行维护专业技术人员（需具备相应设备的厂家培训证明及省级以上环保部门颁发的培训证明），提供社会保险缴纳证明。

6.2投标人需为本项目派驻至少2辆运营维护车辆，该车辆只能用作昆山空气子站维护使用，不能派做他用。

▲7.不论何时，乙方都应承担监测数据的保密责任；乙方按照甲方的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则甲方有权终止合同，追究乙方相关法律责任，并罚款运营总费用的10%。

- ▲8.应急措施要求

8.1 突发污染事故要求

当气站监测数据发现异常或发生污染事故时，须1小时内报告甲方并到达现场检查仪器，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助甲方进行手工监测、应急车监测等。

8.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在1小时内到达现场检修，如12小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时报告甲方，协商处理方案。

- 9.参考技术规范和标准

《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）

《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》

10.报价说明

10.1 投标报价应包括标段内全部服务内容、标的物、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术等一切费用。

▲11.考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》.

第六标段：2024年度重点区域空气站运维委托服务:

（一）采购内容：2024年度重点区域空气站运维委托服务。

1．项目服务概述

2024年度重点区域空气站（青阳港自动站、唐龙村委会自动站、石牌自动站、沪士电子自动站、开发区自动站、千灯自动站、千灯上风向自动站、千灯下风向自动站）运行维护, 为保障自动站正常运行，为昆山市的综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装空气质量自动监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市有关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：2024.4.1-2025.3.31。（此次招标运维时间为2023年4月至2023年3月底，从2023年4月1日至中标单位实际开始运维期间的运维费用由中标单位付给原维护单位，含在本此次报价中。）

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为昆山市8个空气质量自动监测站（名单附后）的运维管理，并配合采购单位完成其他标段的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责空气质量自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 所在位置 | 参数配置 | 建站时间 | 主要品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青阳港自动站 | 青阳港 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2019年 | 赛默飞 |
| 2 | 唐龙村委会自动站 | 唐龙村委会 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2019年 | 赛默飞 |
| 3 | 石牌自动站 | 石牌中学 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2019年 | 赛默飞 |
| 4 | 沪士电子自动站 | 沪士电子 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2019年 | 赛默飞 |
| 5 | 开发区自动站 | 开发区光电产业园 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2014年 | API、METONE |
| 6 | 千灯自动站 | 千灯化工区 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、数据采集器、气象五参数 | 2012年 | API、METONE |
| 7 | 千灯上风向自动站 | 千灯化工区上风向 | SO2、NOX、硫化氢、氨气、CO、O3、PM10、PM2.5、VOCs、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2019年 | 赛默飞、国技 |
| 8 | 千灯下风向自动站 | 千灯化工区下风向 | SO2、NOX、硫化氢、氨气、CO、O3、PM10、PM2.5、VOCs、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 2019年 | 赛默飞、国技 |

- (二）具体需求和内容

本次采购的项目为昆山市重点区域8个空气自动站（名单及各站的配置见上表）的运维管理，并配合采购单位完成其他标段的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责空气站的运营维护及管理工作。凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

1.空气子站的运维管理内容

1.1中标人须按照《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》的相关要求开展日常维护、质量控制和质量保证、数据处理和数据审核，确保环境空气质量自动监测网络的有效和正常运转。

▲1.2运营维护内容（包括但不限于以下内容）：

1）日常检查

2）定期维护

3）每周维护

4）每月维护

5）每季维护

6）半年维护

7）年度维护

1.3紧急维护

1）当自动站仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常有效，并记录仪器故障维修记录表，详细记录故障现象。

2）采购人技术人员发现子站问题通知中标人时，运营方亦须即时派员到现场处理。中标人在发现问题或接到采购人通知的2小时内派技术人员到现场处理。如不能现场排除，马上更换备用机，保证全天的监测数据在有效范围内；故障仪器按照故障设备处理要求及时维修。

3）紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保12小时内子站系统恢复正常运行。

4）如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

5）发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

6）更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

7）中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

8）仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

9）VOCs自动监测系统仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常。

2.委托运营服务及质量控制目标

2.1委托运营维护总体目标

根据《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》的要求，做好系统维护和日常运行。通过全面维护检修工作，保证子站设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到上级对委托方子站质量控制要求，监测数据准确可靠。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

仪器24小时正常开机，对污染物浓度数据有效性的最低要求是：SO2\NO2\NOx\PM10\PM2.5每月至少有27个日平均浓度值，每年至少有324个日平均值；SO2\NO2\NOx\CO\PM10\PM2.5每个有效工作日监测数据不少于20个小时；SO2\NO2\NOx\CO\O3每小时至少有45分钟的采样时间；O3每8小时至少有6小时平均浓度；保证系统各子站有效日均监测数据达到全年的95%以上。

2.2监测仪的质量控制

1）至少每周一次对二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧分析仪等仪器进行零点检查（校准）和跨度检查（校准），填写检查（校准）报告、定期将检查（校准）报告表交委托方技术人员签字确认。

2）每次对一起进行手动单点校准时，分别为零点和满量程的80%两个点，每次通气时间不少于20分钟。

3）在仪器进行维修或更换设备件后，对仪器进行一次手动单点校准，必要时进行多点校准。

4）当需要立即对仪器性能和工作状态进行检查及了解时（如上级单位的检查），对仪器进行一次手动单点校准。

5）仪器的零点和标点漂移超过要求时，应对仪器进行一次手动单点校准。

6）仪器停机一段时间重新开机后，应对仪器进行一次手动单点校准。

7）在做手动单点校准时，零点漂移控制限为±5ppb，标点漂移控制限为相对误差的±15%。

8）在仪器更换一些重要部件（如电光倍增管、电路板等），仪器停机一段时间重新开机后，对仪器进行一次多点校准。

9）每半年对每台氮氧化物/一氧化氮/二氧化氮分析仪进行一次钼炉转换效率校准，计算出钼炉转换效率。

10）每半年至少对每台一起进行一次多点线性校准，包括量程的0%、20%、40%、60%、80%等五个点，记录校准结果，计算出相关系数（r）、斜率（b）、截距（a），并满足以下要求：

11）截距a：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均小于仪器测量量程的±1%；

12）斜率b：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均为1.00±0.01；

13）相关系数r：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪≥0.9999.

14）VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准和检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

2.3分析仪性能质量控制目标

各站的SO2、NO2、O3、CO、PM2.5、PM10等常规因子监测仪器质量控制目标参考《《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》中的环境空气自动监测仪器技术性能指标。

质量控制目标如下：

表1 环境空气自动监测仪器技术性能指标

| 项目 | SO2 | 质量控制目标 |
| --- | --- | --- |
| 零点漂移 | ±5ppb/24小时 | ±5ppb/24小时 |
| 20%跨度漂移 | ±5ppb/24小时 | ±5ppb/24小时 |
| 80%跨度漂移 | ±10ppb/24小时 | ±10ppb/24小时 |
| 流量 | 标称的±10% | 标称的±10% |
| 响应时间（从零到90%的标气浓度值） | 5分钟 | 5分钟 |
| 20%跨度精密度 | ±5ppb | ±5ppb |
| 80%跨度精密度 | ±10ppb | ±10ppb |

表2 空气质量颗粒物自动监测仪技术性能指标

| 项目 |  | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | 0-10mg/m3 | 0-10mg/m3 |
| 50%切割粒径 |  | 2.5±1μm空气动力学直径 | 10±1μm空气动力学直径 |
| 最小显示单位 |  | 0.0010mg/m3 | 0.0010mg/m3 |
| 采样流量偏差 |  | ≤±5%设定流量/24小时 | ≤±5%设定流量/24小时 |
| 仪器平行性 |  | ≤±7% | ≤±7%或5μg/ m3 |
| 标准膜重现性 |  | ≤±2%标准值 | ≤±2%标准值 |
| 与参比方法比较 | 斜率 | 1±0.1 | 1±0.1 |
|  | 截距 | 0±0.5 | 0±0.5 |
|  | 相关系数 | ≥0.95 | ≥0.95 |

表3 子站自动校准设备技术性能指标

| 设备名称 | 性能指标 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多元气体校准装置 | 稀释比率 | 1/100 1/1000 | 要求所有的稀释源使用含氧量为20.9±0.2%的无干扰干燥气体。 |
|  | 流量计准确度 | ±1 |  |
|  | 工作环境 | 0～40℃ |  |
| 零气发生器 | 用于SO2监测分析仪 | SO2<0.5ppb |  |
|  | 用于NOx监测分析仪 | NOx <0.5ppb |  |

3.中标人须建立定期会商报告制度，定期汇报系统运行情况。

3.1每周提交每个监测子站的维护报告。

3.2每月维护结束后3日内提交维护状况汇整统计表报告。

3.3每季维护结束后7日内提交季度维护报告。

3.4半年维护结束后7日内提交半年维护报告。

3.5一年维护结束后7日内提交年度维护报告（具体时间按合同执行）。

3.6监测子站性能检查改善报告，每年配合性能检查计划分梯次汇整内容包含：

- 综述。

- 各监测子站参数达标结果总结。

- 各监测子站质控任务总结表（数据获取率，校准执行等）。

- 各监测子站站点突发事件说明。

- 各监测子站校准结果，工作记录和控制图。

- 各监测子站精度校准结果表。

- 各监测子站附录维修工作表及测试报告。

- 结论与建议。

▲4.本项目包括站点运行产生的电费、通讯费，运维所需耗材、标气、备件及相关技术服务费用，中标人需具有本项目相应设备的耗材及备件库存。提供相关耗材及备件来源渠道证明及库存证明。站房及空调的维护、维修及保养由中标人负责。投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

5.财产保护：

5.1甲方委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、气站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，乙方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害，乙方应第一时间向甲方申报，待甲方审批后将由市财政重新采购。

5.2协助甲方做好空气站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

▲6.固定服务及办事机构：

6.1投标人需为本项目在昆山市内设立固定服务及办事机构（在同等条件下，已经在昆山市设立固定服务及办事机构的优先考虑），并派驻最少4人的运行维护专业技术人员（需具备相应设备的厂家培训证明及省级以上环保部门颁发的培训证明），提供社会保险缴纳证明。

6.2投标人需为本项目派驻至少2辆运营维护车辆，该车辆只能用作昆山空气子站维护使用，不能派做他用。

▲7.不论何时，乙方都应承担监测数据的保密责任；乙方按照甲方的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则甲方有权终止合同，追究乙方相关法律责任，并罚款运营总费用的10%。

- ▲8.应急措施要求

8.1 突发污染事故要求

当气站监测数据发现异常或发生污染事故时，须1小时内报告甲方并到达现场检查仪器，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助甲方进行手工监测、应急车监测等。

8.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在1小时内到达现场检修，如12小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时报告甲方，协商处理方案。

- 9. 参考技术规范和标准

《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）

《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》

《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》

《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》HJ1010-2018

10.  报价说明

10.1 投标报价应包括标段内全部服务内容、标的物、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术等一切费用。

▲11.考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

第七标段：2024年度固定式机动车尾气遥感监测委托运维

（一）采购内容

根据省生态环境厅印发的《江苏省机动车遥感监测系统建设及运行管理技术要求（试行）》，为保障设备的运行维护管理的规范化管理，进一步加大在用车尾气排放监管力度，拟采购2024年度苏州市昆山生态环境局3套固定式机动车尾气遥感监测委托运维。

1.采购目录：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 具体实施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式机动车尾气遥感监测委托运维 | 3 | 保障遥感监测仪器设备和系统可靠安全运行 |  |
| 2 | 固定式机动车尾气遥感监测平台运维服务 | 1 | 保障监测平台正常运行，数据及时上传 |  |
| 3 | 遥感监测数据分析服务 | 1 | 汇总收集各个机动车遥测点位及平台数据，及时出具数据分析报告。 |  |

2.采购情况详述（加★部分必须满足）

2.1 三个固定式机动车尾气遥感监测站点运维服务：陆家收费站、震川西路和长江北路道路3个站点，远程故障诊断和分析、仪器故障维修、系统巡视巡检服务、运行耗材更换，开展系统准确度检查工作，设备运行管理记录、遥测数据质量控制。

2.2昆山市固定式机动车尾气遥感监测平台维护服务：软件故障解决、漏洞修复和软件系统维护，以保障软件平台正常运行，协助用户进行监管，提供技术咨询服务。

2.3遥感监测数据分析服务：每月月初提供上一月度的遥感监测数据分析报告1份及其他数据汇总分析报告。

★2.4 确保固定式机动车尾气遥感监测站点能接入苏州昆山生态环境局的环境监测监控平台和省控平台，须提供接入服务承诺函。

3.运行维护技术要求

3.1 人员要求

3.1.1投标方运维技术人员必须具备机动车遥测相关专业知识，积极参加国家和省相关技术培训。

3.1.2投标方的运维技术人员如有变动，须书面报告所属生态环境部门，及时提供替代人员资料。

- 3.2运维管理工作要求

要求中标人参照省生态环境厅印发的《江苏省机动车遥感监测系统建设及运行管理技术要求（试行）》对机动车遥测系统运行维护，投标方需通过专业的技术支持，保障仪器设备可靠和安全运行的要求，满足遥感监测设备统一管理、及时恢复故障的要求；满足机动车遥测数据及时上报，实现国家、省和市三级联网和数据共享的要求。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

成立专项运维小组，制订明确的巡检计划，定期对系统设备进行巡检，记录巡检日志；实施“日监视、周巡检”日常管理制度，即每日至少两次远程实时监视并存取数据，每周至少一次到现场检查维护，远程监视及维护维修工作必须记录备查，有关记录格式详见表1-表6。

需定期检查机动车遥测设备，黑烟车智能抓拍识别设备，设备计量检定，系统软件、网络及设备服务器等。

（1）机动车遥感监测设备：清理机动车遥感监测设备道边主机单元、机动车遥感监测设备道边辅机单元、机柜外观及周边环境，保证光路清洁；确认速度加速度测试组件、环境气象参数测量单元、机动车遥测系统附件、道边工业控制计算机、机柜空调等供电或网络状态；对标准气体状态进行确认，对不符合要求的标准气体进行更换等。

（2）黑烟车智能抓拍识别设备：清理摄像头及其配件卫生，对清晰度模糊和抓拍角度不合适的摄像头进行调整。

（3）设备计量检定：每年在设备计量检定证书有效期到期前10个工作日，必须完成设备计量检定并取得相应计量检定证书或校准证书。

（2）系统软件、网络及设备服务器：负责机动车遥测系统应用管理软件、机动车遥测系统操作软件、黑烟车视频遥感监控系统软件的修改和升级工作，检查机房网络，户外设备专线网络，防火墙，交换机，数据库服务器，应用服务器的运行状态及供电情况。

4. 设备维修与保养

4.1实施故障报修制度。机动车遥测系统一旦发生故障且无法自行解决时必须及时报修，运维单位需要在22小时响应，28小时解决问题。

4.2 运行管理部门设备维修与保养台帐，明确设备维修与保养的时间、周期、保养内容、维修内容、易损件的备用情况等内容。

4.3设备在使用过程中，认真按设备操作规程进行操作，不得随意损坏设备。

4.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、站点和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

4.5协助采购人做好站点固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

5.数据管理与上报

5.1 机动车遥感监测的通信软件与原始数据由投标单位专职人员负责管理，任何机构和个人不得以任何理由修改监测的原始数据。如需修改软件设置，必须及时将软件修改原因和内容报市生态环境主管部门备案。

5.2 保证机动车遥感监测的数据传输线路专线专用，严禁私自挪用。

5.3 数据记录

（1）测量地点每经过一辆车，不论是否测得其有效排放，系统均需生成一个记录。

（2）每个记录都需要赋予特定的序列号作为检测记录编号。

（3）自动记录校准过程与结果。

（2）每次测量后，应记录相应信息，并按要求与生态环境主管部门联网，实现测量数据（包括合格和不合格结果）共享。

5.4 数据信息及记录项目

（1）点位信息：包括检测地点名称、经度、纬度、坡度、检测人员姓名、检测设备厂家、型号、自动生成日期和开始、结束时间、自动生成测量记录编号。

（2）环境参数：包括风速（m/s）、环境温度（℃）、相对湿度（%）、大气压力（kPa）。

（3）测量结果：包括一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、一氧化氮（NO）、不透光度（%）等适用的排放结果。

（4）车辆信息：包括车型、车牌号码、车牌颜色、车辆通过时间、车辆燃料类型、车辆行驶速度、加速度、对应车辆照片文件名。

（5）自动校准和检查数据记录。包括时间、过程数据和结果。

5.5 运维单位必须实时主动向机动车遥感监测平台上报数据。遥测点位发生故障时，应核实原因并予以说明。

5.6服务方具有保密义务，未经业主单位同意不得将本项目的技术资料及数据内容向任何第三方提供。

6. 质量控制

6.1 生态环境主管部门将按年度对机动车遥感监测点位运行管理进行量化抽查考核，根据遥测点位对有关管理规定的执行情况、运行情况、数据管理和上报情况等进行评分考核。

6.2考核内容

（1）遥测点位有关规定的执行情况；

（2）遥测点位的运行情况；

（3）遥测数据的上报情况；

（2）质量保证与质量控制工作情况；

（5）档案保存与运行记录情况。

（6）对照“表6机动车遥感监测点位运行考核表”的考核内容，对各遥测点位进行打分。

7.运行管理记录表

表1  机动车遥感监测排气污染物检测报告

江苏省机动车遥感监测排气污染物检测报告

检测报告编号：

检测时间：                                 检测操作员：

1、车辆基本信息

2、检测环境参数

相对湿度（%）：                             温度（℃）：

风速（m/s）：                              大气压力（kPa）：

坡度（°）：

3、监测点位信息

检测地点：

检测地点经度：                             检测地点纬度：

2、检测设备

检测系统名称：                             检测系统型号：

检测系统编号：                             制造厂：

5、检测结果

车牌号码：                                 车牌颜色：

图片系列号：

| 图片1 | 图片2 |
| --- | --- |

污染物排放结果

| 排气污染物（1） | HC（10-6） | CO（%） | NO（10-6） | 不透光度 （%） | 林格曼黑度（级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | / | / | / |  |  |
| 单项判定结果 | / | / | / | 合格/不合格 | 合格/不合格 |
| 总判定结果 | 通过/未通过 |  |  |  |  |
| 注（1）：出具报告时，应根据燃料类型对污染物排放限值进行判定，移动式机动车遥感监测使用时， 参照此表格 |  |  |  |  |  |

表2 运维服务（巡检）记录表

| 业务系统 | 巡检项 | 情况记录 |
| --- | --- | --- |
| 服务器、数据库 | 设备运行、数据存储 |  |
| 网络及设备 | 断网频次 |  |
| 机动车遥感监测设备 | 巡检次数 |  |
|  | 设备故障恢复时间 |  |
|  | 坏件更换 |  |
|  | 现场驻点服务 |  |
|  | 现场响应时间 |  |
|  | 检查和处理设备错误日志 |  |
|  | 系统运行环境检查 |  |
| 黑烟车抓拍单元 | 运行情况、数据完整 |  |
| 系统软件 | 系统软件运行、升级检查 |  |
| 数据上报 | 数据记录、传输 |  |
| 备件保证 | 备件清单、更换 |  |
| 技术服务 | 驻点服务 |  |
|  | 远程技术支持 |  |
|  | 培训服务 |  |

表3 仪器故障记录表

| 序号 | 仪器名称 | 故障出现时间 | 故障现象 | 故障排除时间 | 解决办法及处理结果 | 故障率 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4 仪器运行情况记录表

| 仪器名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试运行天数： |  |  | 其中正常运行天数： |  |  |
| 序号 | 停机日期 | 停机原因简述 |  | 备注 | 签名 |

表5 仪器有效数据获取率统计表

| 项目 | 运行考核 总时数 | 无效数据时数 | 有效运行时数 | 有效数据 获取率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |
| NO |  |  |  |  |  |
| 光吸收系数 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

表6 机动车遥感监测点位运行考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 总分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监测点位的维护管理 | 服务器、网络的维护 | 数据库服务器，应用服务器，机房网络，户外设备专线网络，防火墙，交换机等满足要求，保证仪器正常运行；少一项扣0.5分。 | 3分 |  |  |
|  | 机动车遥感监测设备的维护 | 及时维护，保证机动车遥感监测设备道边主机单元、机动车遥感监测设备道边辅机单元、速度加速度测试组件、机动车拍照自动识别系统、环境气象测量单元、机动车遥测系统附件、道边工业控制计算机、机柜空调，光路情况、气体标定等正常使用；少一项扣0.5分。 | 5分 |  |  |
|  | 黑烟车智能抓拍识别设备的维护 | 摄像头及其配件等满足要求，保证仪器正常运行。 | 2分 |  |  |
|  | 系统软件的维护 | 机动车遥测系统应用管理软件、机动车遥测系统操作软件、黑烟车遥感监控系统软件等满足要求；每少一项扣2分。 | 6分 |  |  |
|  | 仪器有效运行率（%） | 有效率≥70%，得8分；有效率≥60%，得6分；有效率≥50%，得2分；有效率小于50%，不得分。 | 8分 |  |  |
|  | 仪器在线率（%） | 在线率≥90%，得6分；在线率≥80%，得2分；在线率≥70%，得2分；在线率小于70%，不得分。 | 6分 |  |  |
| 二、数据上报 | 数据上报有效率（%） | 有效率≥90%，得30分；有效率≥80%，得20分；有效率≥70%，得10分；有效率小于70%，不得分。 | 30分 |  |  |
|  | 数据上报 | 未按时间节点上报，不得分。 | 20分 |  |  |
| 三、监测数据的质量管理 | 监测数据的质量管理 | 数据齐全无缺项，每缺一项扣2分。 | 10分 |  |  |
| 四、档案管理 | 档案管理 | 仪器设备检定证书、运维服务（巡检）记录表、仪器故障记录表、仪器运行情况记录表、仪器有效数据获取率统计表等每缺一项扣2分。 | 10分 |  |  |
| 监测点位运行管理考核总分数 |  |  |  |  |  |
| 合计（分） | 总分≥90，为优秀；总分≥80，为良好；总分≥70，为中等；总分≥60，为合格；总分小于60，为不合格。 |  | 100分 |  |  |

（二）商务要求

1.运维服务期：2024年10月14日至2026年3月31日。

2.付款方式：

合同签订生效后，2024年10月底前，甲方向乙方支付本项目总额的30%；运维服务结束期满后，视运行质量支付余款。

3.其他要求：

3.1服务方具有保密义务，未经业主单位同意不得将本项目的技术资料及数据内容向任何第三方提供。

4.报价要求：

4.1报价人所投服务应能够达到或优于以上技术参数、性能和服务要求，同时明确所投服务具体组织实施方案，以及使用的为本项目配备的人员、人员的技术职称、简历等。

4.2报价人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出且评审时未能发现，则按招标文件要求执行。

4.3报价要求及内容：包括完成本项目服务相关工作可能发生的一切费用，包括但不限于运维服务、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

三、其它说明：

1. 本次招标分7个标段，投标人可投报全部标段，也可选择其中任一标段投标。按标段顺序评标并确定中标单位。

2.本项目每个投标单位只能中标一个标段。如已中标某一标段，将不再具有其他标段的得标权，不能再作为有效的供应商参加其他标段的评审，避免重复中标。如因有效投标供应商不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，已中标单位也不再具有本重招项目的得标权，不能再作为有效的供应商参加评审。如已中标单位因质疑投诉或其他等原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他标段中标的，风险自行承担。

3.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市营财招投标咨询服务有限公司在苏州市政府采购网等网站上发布的相关公告为准。

第五章 合同的主要条款

编号：JSZC-320583-SZYC-G2024-0004（）

甲方：苏州市昆山生态环境局

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据苏州市营财招投标咨询服务有限公司采购编号为：JSZC-320583-SZYC-G2024-0004号的采购文件及该文件的投标报价文件和中标通知书，甲方和乙方就2024年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务（运行维护）的事宜，签订本合同。

一、合同内容：2024年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务（第1标段：2024年度            运维委托服务）。

二、合同有效期为：（按各标段具体要求）

2024.4.1-2025.3.31。（此次招标运维时间为2024年4月至2025年3月底，所有从上一运维期结束至中标单位实际开始运维期间的运维费用由中标单位支付给原维护单位，含在本此次报价中）。

- 业务费支付（根据各标段具体付款方式）：

第1-6标段：合同总金额：          ；在合同签订后，甲方向乙方支付本项目总费用的10%，一年期满，视运行质量支付余款。2023年4月1日至交接期的维护费用按天数以本次中标金额的相应比例结算给前期维护单位。

第7标段：合同签订生效后，2024年10月底前，甲方向乙方支付本项目总额的30%；运维服务结束期满后，视运行质量支付余款。

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1、本合同书；

2、招标文件；

3、投标报价文件及其附件（含投标人递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

4、中标通知书。

五、违约责任

1、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规的规定进行处罚，直至解除合同；

3、甲方、乙方可就违反合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

4、经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

六、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行定点供应商义务的协议。

七、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）客户对乙方有效投诉记录累计达3次；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借维护资格的；

（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的；

（6）甲方组织的技术考核，累计2次不合格者。

八、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决。

九、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章或合同章（系统内电子签章）后生效，并提交政府采购管理机构网上备案。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》等现行法律法规处理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

十、本合同一式四份，签订合同的单位各执一份，招标代理机构一份，政府采购监督管理部门一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

甲方代表：                            乙方代表：

日期：  年  月  日                   日期：     年  月   日

账号：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1.本次招标评标方法为综合评分法。即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分的主要因素为：价格、技术、服务水平、履约能力、售后服务等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。

本项目按标段顺序评审。每个投标单位只能中标一个标段。如已中标某一标段，将不再具有其他标段的得标权，不能再作为有效的供应商参加其他标段的评审，避免重复中标。如因有效投标供应商不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，已中标单位也不再具有本重招项目的得标权，不能再作为有效的供应商参加评审。如已中标单位因质疑投诉或其他等原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他标段中标的，风险自行承担。

评标时，评标委员按标段分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，如有价格分，按投标评审报价由低到高顺序排列；综合得分相同，无价格分的，小微企业优先，否则以抽签方式决定中标人。

提供相同品牌产品（核心产品）的不同投标人，按一家投标人计算，得分最高的获得推荐资格，得分相同的，由评委会抽签决定一名中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为投标候选人。
   2、采购政策：

（1）中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。如投标单位认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（2）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标单位为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（3）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标单位为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（4）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标书中提交。

（5）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

- 二、评分标准：

（一）第一标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术能力9分 | （1）根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数数量打分，每1人得1分，最高得6分； （2）驻场人员3分：派遣1名有两年以上驻场经验的专职人员驻苏州市昆山环境监测站负责日常数据监控、标记和协调管理工作的得3分。 提供以上人员的劳动合同、社保缴费记录、培训证书、职称、经验证明等相关材料。 | 9分 |
| 人员车辆配备5分 | 投标人为本项目配备6名有2年以上经验的专业技术人员、3辆运维车辆的得5分，不满足不得分。本项最高得5分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 5分 |
| 管理规程等3分 | 根据投标人为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程情况，最高3分。方案有缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、设置或制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 技术支持3分 | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况3分 | 提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等监测参数备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分，缺1个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案11分 | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得11分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 11分 |
| 安全措施3分 | 根据投标人提供的确保水站仪器设备安全有效措施，最多且有效的3分，较多的得2分，较少的得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 仪器运维方案8分 | 投标人根据各个站点仪器和系统实际状态情况提供完善的运维方案评定。方案的完整、全面、详细、可行、针对性强的得8分，阐述不清晰、较粗略、方案不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 实验室情况6分 | （1）投标人在自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达实验室的得6分；投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达委托实验室的得5分； （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、总氮、总铜、总镍等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 投标人具有水站质控经验（含视为“投标人自有实验室”的项目）6分 | 2020年1月1日至今，投标人为县级及以上政府环保部门提供地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），对质控站点数量情况进行评分；超过60个站点的得6分，30-59个站点的得3分，1-29个站点的得1分，没有不得分。（须提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 6分 |
| 质控承诺3分 | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 业绩12分 | 2021年1月1日以来（以运维服务期为准）签订1年及以上环境地表水水质自动站运维合同：运维达40个水站，则得基础分6分；超过40个水站部分，每5个水站加1分，最高加6分。同一站点不重复计算，本项得分最高12分。（投标书中提供合同复印件加盖公章或盖章扫描件，请自行计算出本项目得分，以供评委审核，否则不得分） | 12分 |
| 用户满意度评价5分 | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2020年1月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得0.5分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2020年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2020年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

（二）第二标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术能力9分 | （1）为本项目配置的运维技术人员（辅助人员不算）6分：根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数数量打分，每1人得1分，最高得6分； （2）驻场人员3分：派遣1名有两年以上驻场经验的专职人员驻苏州市昆山环境监测站负责日常数据监控、标记和协调管理工作的得3分。 提供以上人员的劳动合同、社保缴费记录、培训证书、职称、经验证明等相关材料。 | 9分 |
| 人员车辆配备5分 | 投标人为本项目配备6名有2年以上经验的专业技术人员、3辆运维车辆的得5分，不满足不得分。本项最高得5分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 5分 |
| 管理规程等3分 | 根据投标人为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程情况，最高3分。方案有缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、设置或制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 技术支持3分 | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况3分 | 提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等监测参数备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分，缺1个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案11分 | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得11分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 11分 |
| 安全措施3分 | 根据投标人提供的确保水站仪器设备安全有效措施，最多且有效的3分，较多的得2分，较少的得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 仪器运维方案8分 | 投标人根据各个站点仪器和系统实际状态情况提供完善的运维方案评定。方案的完整、全面、详细、可行、针对性强的得8分，阐述不清晰、较粗略、方案不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 实验室情况6分 | （1）投标人在自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达实验室的得6分；投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达委托实验室的得5分； （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、总氮等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 投标人具有水站质控经验（含视为“投标人自有实验室”的项目）6分 | 2020年1月1日至今，投标人为县级及以上政府环保部门提供地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），对质控站点数量情况进行评分；超过60个站点的得6分，30-59个站点的得3分，1-29个站点的得1分，没有不得分。（须提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 6分 |
| 质控承诺3分 | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 业绩12分 | 2021年1月1日以来（以运维服务期为准）签订1年及以上环境地表水水质自动站运维合同：运维达40个水站，则得基础分6分；超过40个水站部分，每5个水站加1分，最高加6分。同一站点不重复计算，本项得分最高12分。（投标书中提供合同复印件加盖公章或盖章扫描件，请自行计算出本项目得分，以供评委审核，否则不得分） | 12分 |
| 用户满意度评价5分 | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2020年1月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得0.5分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2020年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2020年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

（三）第三标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术能力9分 | （1）为本项目配置的运维技术人员（辅助人员不算）6分：根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数数量打分，每1人得1分，最高得6分； （2）驻场人员3分：派遣1名有两年以上驻场经验的专职人员驻苏州市昆山环境监测站负责日常数据监控、标记和协调管理工作的得3分。 提供以上人员的劳动合同、社保缴费记录、培训证书、职称、经验证明等相关材料。 | 9分 |
| 人员车辆配备5分 | 投标人为本项目配备6名有2年以上经验的专业技术人员、3辆运维车辆的得5分，不满足不得分。本项最高得5分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 5分 |
| 管理规程等3分 | 根据投标人为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程情况，最高3分，方案缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、设置或制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 技术支持3分 | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况3分 | 提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氟化物、挥发酚等监测参数备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分缺1个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案11分 | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得11分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 11分 |
| 安全措施3分 | 根据投标人提供的确保水站仪器设备安全有效措施，最多且有效的3分，较多的得2分，较少的得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 仪器运维方案8分 | 投标人根据各个站点仪器和系统实际状态情况提供完善的运维方案评定。方案的完整、全面、详细、可行、针对性强的得8分，阐述不清晰、较粗略、方案不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 实验室情况6分 | （1）投标人在自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达实验室的得6分；投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达委托实验室的得5分； （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、挥发酚、总磷、总氮、总铜，总镍、总镉、总铅、总砷，总汞、石油类等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 投标人具有水站质控经验（含视为“投标人自有实验室”的项目）6分 | 2020年1月1日至今，投标人为县级及以上政府环保部门提供地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），对质控站点数量情况进行评分；超过60个站点的得6分，30-59个站点的得3分，1-29个站点的得1分，没有不得分。（须提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 6分 |
| 质控承诺3分 | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 业绩12分 | 2021年1月1日以来（以运维服务期为准）签订1年及以上环境地表水水质自动站运维合同：运维达40个水站，则得基础分6分；超过40个水站部分，每5个水站加1分，最高加6分。同一站点不重复计算，本项得分最高12分。（投标书中提供合同复印件加盖公章或盖章扫描件，请自行计算出本项目得分，以供评委审核，否则不得分） | 12分 |
| 用户满意度评价5分 | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2020年1月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得0.5分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2020年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2020年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

（四）第四标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术能力9分 | （1）为本项目配置的运维技术人员（辅助人员不算）6分：根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数数量打分，每1人得1分，最高得6分； （2）驻场人员3分：派遣1名有两年以上驻场经验的专职人员驻苏州市昆山环境监测站负责日常数据监控、标记和协调管理工作的得3分。 提供以上人员的劳动合同、社保缴费记录、培训证书、职称、经验证明等相关材料。 | 9分 |
| 人员车辆配备5分 | 投标人为本项目配备6名有2年以上经验的专业技术人员、3辆运维车辆的得5分，不满足不得分。本项最高得5分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 5分 |
| 管理规程等3分 | 根据投标人为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程情况，最高3分，方案缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、设置或制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 技术支持3分 | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况3分 | 提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素蓝绿藻等监测参数备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分，缺1个种扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案11分 | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得11分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 11分 |
| 安全措施3分 | 根据投标人提供的确保水站仪器设备安全有效措施，最多且有效的3分，较多的得2分，较少的得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 仪器运维方案8分 | 投标人根据各个站点仪器和系统实际状态情况提供完善的运维方案评定。方案的完整、全面、详细、可行、针对性强的得8分，阐述不清晰、较粗略、方案不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 实验室情况6分 | （1）投标人在自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达实验室的得6分；投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达委托实验室的得5分； （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、总氮等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 投标人具有水站质控经验（含视为“投标人自有实验室”的项目）6分 | 2020年1月1日至今，投标人为县级及以上政府环保部门提供地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），对质控站点数量情况进行评分；超过60个站点的得6分，30-59个站点的得3分，1-29个站点的得1分，没有不得分。（须提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 6分 |
| 质控承诺3分 | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 业绩12分 | （1）2021年1月1日以来（以运维服务期为准）签订1年及以上，环境地表水水质自动站（不含浮标站）运维合同：运维达40个水站，得基础分6分，超过40个水站部分，每10个水站加1分，最高加2分，本小项最高得8分。 （2）2021年1月1日以来（以运维服务期为准）签订1年及以上，投标人浮标站运维业绩数量每达到10个的得1分，本小项最高4分。 （投标书中提供合同复印件加盖公章或盖章扫描件，请自行计算出本项目得分，以供评委审核，否则不得分） | 12分 |
| 用户满意度评价5分 | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2020年1月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得0.5分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2020年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2020年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

（五）第五标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| ▲人员技术能力8分 | （1）环保部门上岗证4分：根据为本项目配置运维技术人员具备省级及以上环保部门颁发的培训上岗合格证的人数打分，每1人得1分，最高得4分； （2）仪器厂家培训上岗证2分：根据具备仪器厂家颁发的培训上岗合格证的人数数量打分，每1人得1分，最高得2分； （3）驻场人员2分：派遣1名有两年以上驻场经验的专职人员驻苏州市昆山环境监测站负责日常数据监控、标记、协调管理和参加应急监测工作的得2分。 须提供技术人员的姓名清晰的社保缴费记录等相关材料，否则不得分。 | 8分 |
| 人员车辆配备5分 | 投标人为本项目配备4名专业技术人员得3分、2辆运维车辆的得2分，不满足不得分；本项最高得5分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 5分 |
| 运维方案12分 | 运维工作方案全部满足采购要求的得10分，提供详细合理的优化或深化条款的，每个加1分，最高12分。运维方案缺项的或不满足采购要求每项扣2分；阐述不清晰、较粗略、方案制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 12分 |
| 技术支持5分 | 投标人具有本项目主要监测设备品牌运维所需的易损件和耗材的原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道等的得5分，没有得0分。 | 5分 |
| ▲备机情况6分 | 投标人具有可服务于本项目的备用设备：包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3等的自动监测仪器的，根据配置情况，缺项1项扣1分，扣完为止。 须提供备机的采购合同或采购发票等证明材料，否则不得分。 | 6分 |
| ▲维护熟练程度5分 | 根据投标人提供的2021年以来的维护情况评定。 （1）能提供近3年内与本项目监测设备同品牌产品安装或维护合同的得5分。 （2）提供其他类似品牌型号产品的运维合同的最多得3分。 | 5分 |
| 服务质量保证9分 | 根据提交的服务保证措施进行评分。质量保证措施包含充足的人员、设备、技术保障力量、技术支持的可行性等方面，全部满足或高于采购要求的方案得9分；有1项低于采购要求或未回答的扣3分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码）。 | 9分 |
| 应急处理方案6分 | 提供满足应急处理要求的应急处理方案并说明保障实施的措施，方案和保障措施均切实可行的得6分；方案可行但保障措施不足的得3分；没有不得分。 | 6分 |
| ▲服务承诺3分 | 若投标人为非本项目设备品牌的生产厂商，需提供本项目设备品牌厂商（或代理商）及投标人的服务承诺书的3分，无提供不得分。（厂商得3分） | 3分 |
| ▲证书6分 | a. 投标人具有环境管理体系认证证书的，得2分； b. 投标人具有质量管理体系认证证书的，得2分； c. 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。 2020年以来曾因空气自动监测系统运维失误被当地环保部门书面通报的，扣5分（需投标人出具承诺函并加盖公章，如a-c得分不够扣除，则本项得0分）。 注：须提供认证证明复印件加投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |
| ▲业绩15分 | 大气环境自动监测系统运营项目业绩15分：投标人具有2021年1月1日以来大气环境自动监测系统运维项目业绩，每1套气站0.5分，最高15分，无业绩不得分（提供合同复印件加盖公章，否则不得分）。 | 15分 |

（六）第六标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| ▲人员技术能力8分 | （1）环保部门上岗证4分：根据为本项目配置运维技术人员具备省级及以上环保部门颁发的培训上岗合格证的人数打分，每1人得1分，最高得4分； （2）仪器厂家培训上岗证2分：根据具备仪器厂家颁发的培训上岗合格证的人数数量打分，每1人得1分，最高得2分； （3）驻场人员2分：派遣1名有两年以上驻场经验的专职人员驻苏州市昆山环境监测站负责日常数据监控、标记、分析和协调管理工作的得2分。 须提供技术人员的姓名清晰的社保缴费记录、上岗证、培训证、驻场承诺等相关材料，否则不得分。 | 8分 |
| 人员车辆配备5分 | 投标人为本项目配备4名专业技术人员得3分、2辆运维车辆的得2分，不满足不得分；本项最高得5分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 5分 |
| 运维方案12分 | 运维工作方案全部满足采购要求的得10分，提供详细合理的优化或深化条款的，每个加1分，最高12分。运维方案缺项的或不满足采购要求每项扣2分；阐述不清晰、较粗略、方案制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 12分 |
| 技术支持4分 | 投标人具有本项目主要监测设备品牌运维所需的易损件和耗材的原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道等每一项得1分，最高得4分，没有得0分。 | 4分 |
| ▲备机情况6分 | 投标人具有可服务于本项目的备用设备：包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3等的自动监测仪器的，根据配置情况，缺项1项扣1分，扣完为止。 须提供备机的采购合同或采购发票等证明材料，否则不得分。 | 6分 |
| ▲走航监测设备2分 | 投标人具有可服务于本项目的VOCs走航监测车，每1辆得1分，最高得2分。 须提供合同和发票或其他等证明材料，否则不得分。 | 2分 |
| 质量保证措施9分 | 针对运维服务质量保证措施进行评分。质量保证措施包含充足的人员、设备、技术保障力量、技术支持的可行性等方面，全部满足或高于采购要求的方案得9分；有1项低于采购要求或未回答的扣3分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码）。未提供方案不得分。 | 9分 |
| 应急处理方案4分 | 提供满足应急处理要求的应急处理方案并说明保障实施的措施，方案和保障措施均切实可行的得4分；方案可行但保障措施不足的得2分；没有不得分。 | 4分 |
| ▲服务承诺3分 | 投标人提供本项目服务承诺书的得3分，无提供不得分。 | 3分 |
| ▲证书5分 | a. 投标人具有环境管理体系认证证书的，得2.5分； b. 投标人具有质量管理体系认证证书的，得2.5分。 2020年以来曾因空气自动监测系统运维失误被当地环保部门书面通报的，扣5分（需投标人出具承诺函并加盖公章，如a-b项得分不够扣除，则本项得0分）。 注：须提供认证证明复印件加投标人公章，不提供不得分。 | 5分 |
| ▲业绩和经验22分 | - 大气环境自动监测系统运营项目业绩15分：投标人具有2019年1月1日以来大气环境自动监测系统运维项目业绩，每1套气站0.5分，最高15分，无业绩不得分（提供合同复印件加盖公章，否则不得分）。 - 2019年1月1日以来VOCs自动监测站建设或运维业绩情况：投标单位建设完成或者运维的VOCs自动监测站，每提供1个合同，得2分，最高为4分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分） （3）分析经验2分：投标人自身应具备一定的数据分析处理能力，可为管理提供支撑，具有大气污染物排放特征及影响因素、大气颗粒物化学组分分析的经验，自2019年承担过设区市及以上城市大气颗粒物源解析项目（项目周期应覆盖全年四个季节，否则不得分），每个项目得1分，最高为2分。（须提供业绩合同、验收报告复印件，否则不得分） （4）课题研究1分：2019年1月1日至开标前，投标人为环境管理提供技术支撑，承担省级及以上环境管理有关的课题的，每提供一个加1分，本项最高1分。 | 22分 |

（七）第七标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），即：10分，设备配置及技术质量、综合评价90分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分10分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等90分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务方案14分 | 评委根据投标人提供的运维服务方案进行综合评分：采购要求中：所有内容均响应，且全部满足或高于采购要求的方案得14分；有1项低于或不满足采购要求或未响应的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明或说明材料，并注明证明材料页码） | 14分 |
| 应急预案10分 | 根据投标人提供的应急预案（包括但不限于运维期间出现的严重影响系统运行、运营期间出现的严重影响数据质量）进行综合评价，方案完整（无缺漏项）、符合招标项目实际情况的计10分；以上内容有缺漏项（不完整）、不合理、不符合项目实际情况的每处扣5分，扣完为止，未提供的本项不计分。 | 10分 |
| 服务质量保障方案10分 | 评委根据投标人提供的服务质量保障方案（包括但不限于质量保障体系、质量保障内容、故障解决方案等）进行综合评分：方案内容完整，巡检计划、定期检查机动车遥测设备、设备维修与保养均有明确合理的时间、较短的周期和详细内容，数据管理与上报保障措施得当的得10分；方案内不容完整，巡检计划或定期检查机动车遥测设备周期长，设备维修与保养周期长或内容不详细，数据管理与上报保障措施不当的每项扣2分，扣完为止。 | 10分 |
| 服务组织架构10分 | 评委根据投标人提供的服务组织架构（包括具体负责技术、管理（保 密）、实施分工明确等）进行综合评分：项目组织架构清晰合理，负责技术、管理、实施人员分工明确，能让本项目服务人员高效高质量的完成服务内容的得10分；项目组织架构不清晰、不合理，负责技术、管理、实施人员缺少或分工不明确，不能让保证高效高质的，每项扣2分；无此项内容不得分。 | 10分 |
| 服务承诺8分 | 评委根据投标人提供的服务承诺，包括是否针对采购人的实际需求提供延伸服务、便利服务等特色服务承诺、数据保密措施等进行综合评分：经评委评定切实可行的，有1条得2分，最高得8分；无此项内容不得分。 | 8分 |
| 企业业绩10分 | 投标人提供2021年1月1日以来承接过机动车遥感运维项目的业绩，每有一项计2分，最多计10分。（以提供中标(成交）通知书及合同协议书复印件为准，未盖章或盖章不清晰的合同无效并不计分） | 10分 |
| 综合实力15分 | （1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每项计2分，满分6分。(提供证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不计分。) （2）投标人在移动源监测领域获得省级及以上部门颁发的奖励、荣誉或证书得有一个得3分，最高9分。 | 15分 |
| 人员配备13分 | 投标人派任本项目团队成员： 1.具有省级及以上环保部门颁发的培训上岗合格证运维上岗证证书的，有1人得 2分，最高得 8 分。 2.提供环境类中级工程师职称有一人得5分，最高得5分。注:响应文件中提供证书以及供应商为以上人员缴纳本项目开始前半年内社保证明复印件加盖供应商公章。 | 13分 |

- 备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

附件：

昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）

一、地表水自动监测站

1. 付款考核

苏州市昆山环境监测站（以下简称监测站）依据站点的实际有效运行率按月对运维单位开展考核，以每个水质自动站为单位进行，具体如下：

（1）站点整体有效运行率≥90%，拨付该站点全部运维款。

（2）站点整体有效运行率<90%，≥80%时该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

（3）站点整体有效运行率<80%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电、河道整治或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于80%的，按站点实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款

（4）因不可抗拒因素导致完全停运超过1个月及以上的，每周完成2次手工补测或因无法采水，采用清水运行的支付停运周期内该站点运维款的50%。

2. 评分考核

除前述付款考核外，监测站组织或委托其他监测机构不定期对水站开展检查，按半年度对每个站点单独考核，依据维护内容的质量和相关指标相结合的方式进行评分（评分表见附件1），满分为100分，平均分大于80分为合格，平均分小于80分为不合格；根据考核结果计算付款额度，其中：

（1）考核结果平均分在80分以下、75分及以上，为初级警告，扣除该站点半年度实付运维款的5%，并责令整改；

（2）考核结果平均分在75分以下、70分及以上，为二级警告，扣除该站点半年度实付运维款的10%，并责令整改。

（3）考核结果平均分在70分以下、60分及以上，为三级警告，扣除该站点半年度实付运维款的20%，并责令整改。

（4）考核结果平均分在60分以下，扣减该站点半年全部运维款。

二、环境空气自动监测站

1. 付款考核

监测站依据站点数据的有效天数按月对运维单位开展考核，以每个空气自动站为单位进行，具体如下：

（1）站点每月数据有效天数≥27天（2月≥25天），拨付该站点当月全部运维款。

（2）站点每月数据有效天数<27天（2月<25天）天时，扣除该站点当月全部运维款。因停电、站房搬迁或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效天数<27天（2月<25天）的，以27天（2月25天）为基准，按站点实际有效天数等比例拨付运维款。

（3）站点半年数据有效天数<162天（不可抗拒因素除外）的，每少一天扣除该站点半年运维款的1%。

各评价项目数据统计有效性要求按照《环境空气质量标准》GB3095-2012中有关规定执行。

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

2. 评分考核

除前述付款考核外，监测站组织或委托其他监测机构不定期对空气站开展检查，对每个站点单独考核，依据维护内容的质量和相关指标相结合的方式进行评分（评分表见附件2），满分为100分，平均分大于80分为合格，小于80分为不合格；根据考核结果计算付款额度，其中：

（1）考核结果平均分在80分以下、75分及以上，为初级警告，扣除该站点当月实付运维款的5%，并责令整改。

（2）考核结果平均分在75分以下、70分及以上，为二级警告，扣除该站点当月实付运维款的10%，并责令整改。

（3）考核结果平均分在70分以下、60分及以上，为三级警告，扣除该站点当月实付运维款的20%，并责令整改。

（4）考核结果平均分在60分以下，扣减该站点当月全部运维款。

三、其他规定

1. 运维机构有下列情形之一的，监测站将扣除相应站点当月10%～100%运维经费：

（1）故意迟报、漏报或不报审核数据的；

（2）分析仪器监测结果出现异常，但运维机构未及时响应并未采取有效措施的；

（3）运维机构未按要求进行例行维护，未定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的；

（4）有人为干扰采样情形，未及时发现并上报的；

（5）其他不履行规定职责的情形。

2. 运维机构有下列情形之一的，监测站将提前终止运维合同：

（1）运维单位运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的；

（2）运维单位未能有效开展运维工作，在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项；

（3）发现重大虚假数据，将按已支付费用的双倍进行经济处罚并提前终止合同。

3. 运维机构及人员在自动站运行期间存在以下情形的，一经查实，将依照《江苏省生态环境监测条例》等法律法规及有关要求严肃处理，涉及违法行为的直接移送司法部门:

（1）拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

（2）发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰或填写虚假记录的；

（3）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

（4）实施或参与干扰采样设施和自动监测设施、破坏自动监测系统的；

（5）其他实施或破坏造成自动监测数据严重失真的情形。

（6）存在其它需要处罚行为的。

附件：1.昆山市水质自动监测现场检查运维质量评分表

2.昆山市环境空气自动监测现场检查运维质量评分表

附件1

昆山市水质自动监测现场检查运维质量评分表

检查站点：                          检查日期：      年    月     日

运维人员（签字）：                   质控人员（签字）：

| 检查项目 |  | 序号 | 检查内容 |  | 评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运 维核查 | 系统 及仪器 状态 | 1 | 仪器及管路应干净整洁、安全有效运行。 *未正常运行的仪器：□五参数、□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮、□工控机、□藻类、□流速流量故障持续时间：（每项每持续2天扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  | 运维内 容核查 | 2 | *运维频次 | 维护记录满足每周运维1次，（不满足的发现一次扣2分，扣完为止） | 8 |  |  |
|  |  | 3 | 每周一次取水口检查：采水是否正常，有无水草、杂物等（需在巡检记录中体现）。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 每月进行1次管路清洗，保证取水、配水、预处理及辅助等系统运行正常（需在巡检记录中体现）。 五参数测定应使用原水，其它设备自然沉淀水样时间不得少于30min，配水单元应具有清洗功能并需保证清洗效果。 未达到要求：□取水管路、□测量杯、□五参池、□沉淀池、□配水管、□空压机、□稳压器、□纯水器机、□UPS、□留样器、□其他（每项扣1分，扣完为止） |  | 5 |  |  |
|  |  | 5 | 根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂的更换周期原则上不得超过30天； 更换时应做好记录。 未达到要求：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  |  | 6 | 每次试剂更换时进行1次校准液校正，相关记录需填写完整。 未达到要求：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 | *相应仪器及校正参数在正常范围内（参数需备案），校正记录需填写完整。 异常校正核查记录（写出偏差的参数及范围）： 指标参数 偏差范围 指标参数 偏差范围 指标参数 偏差范围 （未正常校正一次扣1分，记录填写缺失一次扣1分，扣完为止。） |  | 6 |  |  |
|  |  | 8 | □数据采集传输异常、数据采集传输不完整。 □仪器数据与工控机、数据平台误差超过1%。（每项扣2分） |  | 4 |  |  |
| 运维质 控情况 | 盲样 考核 | 1 | 现场对氨氮、总磷相对误差要求为<±15%；高锰酸盐指数、总氮相对误差为<±20%。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号，盲样由质控单位提供。 不合格项目：£氨氮、£高锰酸盐指数、£总磷、£总氮（每项扣1分，扣完为止） |  | 4 |  |  |
|  | 标液 核查 | 2 | 每周运维商对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行1次内控标液核查，相对误差要求为≤±10%。 有自动质控仪的站点要求每日一次，对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行零点、跨度核查和漂移测试，相对误差要求为≤±10%。 *考核结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 不合格项目：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 比对核查 | 3 | 每月对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行采样送实验室分析，评判标准参照《地表水自动监测技术规范（试行）》中比对要求。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项扣1分，扣完为止） |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 集成干预核查 | 4 | 每月进行溶解氧集成干预核查，选取氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮进行集成干预检查，溶解氧绝对值误差超过±0.5mg/L。其余四参数评判标准为I~II类:两者结果均低于II类时,判定结果合格:II～劣V类:±15%。 *核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:□溶解氧、□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮(每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 多点线性核查 | 5 | 每季度进行氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数多点线性核查，线性相关系数r≥0.98，示值误差±10%：多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求。 *核查结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮(每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 加标回收核查 | 6 | 每季度进行加标回收核查，加标回收率要求为80%~120%。 *加标核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:£氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 五参数比对 | 7 | 每月对五参数开展仪器比对。*核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:£水温、£pH、£溶解氧、£电导率、£浊度（每项扣0.5分，扣完为止) |  | 2 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 数据 核查 | 8 | *存在弄虚作假行为：□工控机自动生成数据、□仪表斜率设定不符合要求、□修改仪表内部参数（已报备除外）、R其他： |  | -20 |  |  |
| 运维记录核查 | 维护 记录 | 1 | □维护记录应符合频次要求且内容完整、字迹工整、□单页不超过三处杠改、□并存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 质控 记录 | 2 | □运维商质控记录内容和频次应满足考核要求、□内容完整、字迹工整、□应存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 更换 记录 | 3 | 按要求定期更换试剂、易耗品，试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换频次记录内容完整、详实、字迹工整，且可以与维护记录相吻合，并存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 文化 建设 | 4 | 文化建设完整、无损坏、无脱落。（若为运维不到位导致扣分）（0-3分内打分） |  | 3 |  |  |
| 运维 响应 | 监控 预警 | 1 | 实现日监控，监控人员应第一时间发现水质异常并上报。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 应急 处置 | 2 | 接到水质异常报警后，及时赶赴现场。对现场仪器状态进行确认，确认正常后，及时上报监管单位。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 当站点停运时，应保证仪器正常关闭和封存，待重新启动时应进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、精密度、准确度及线性实验，通过验证的检测仪器方可重新投入使用。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
| 运维 保障 | 站房 卫生 安全 | 1 | □地面、机柜、管路、站房内部及外围不整洁。 □试剂、标准溶液以及危险化学品需未按要求存放，废液未按规定收集、处置。 （0-8分内打分） |  | 4 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评级：合格≥80分、80分＞初级警告≥75分、75分＞二级警告≥70分、70分＞三级警告≥60分、取消半年度运维费＜60分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

*为重点检查内容。

附件2

昆山市环境空气自动监测现场检查运维质量评分表

检查站点：                                      检查日期：      年      月       日

运维人员（签字）：                               质控人员（签字）：

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 单项 分值 | 得分 | 评分说明 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站房与人员情况 （10分） | 站房要求与人员持证 （10分） | a）站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下 | 5 |  | 1）若温度超出范围，扣2分；若湿度超出范围，扣2分 |  |
|  |  | b）自动站操作、运维人员是否持证上岗 | 5 |  | 1）检查现场操作、运维人员的上岗证，发现有一人无上岗证的扣2分，扣完为止 |  |
| 2.采样系统（5分） | 采样系统（5分） | 气体采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 5 |  | - 采样头、采样管内壁脏污，扣3分； - 采样风机不能正常工作的，扣3分； 扣完为止 |  |
| 3.测试的准确性（40分） | 1）仪器性能（10分） | a）颗粒物K值 （标准回归斜率）： 或K0值 （TEOM法），是否与仪器说明书一致。 | 2 |  | - 查K值或K0值，K0 /K值与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣2分； - 若仪器菜单无修正系数K设置的，直接得2分 |  |
|  |  | b) PM10和PM2.5仪的温度设置是否为零度。 | 2 |  | 1) PM10和PM2.5仪的温度设置不为零度的，扣2分； |  |
|  |  | c) 采用模拟量输出的，各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 | 2 |  | 任一项目的监测仪器模拟传输通道参数设置与说明书不符合的，扣1分 |  |
|  |  | d）仪器性能：仪器是否出现报警 | 4 |  | 仪器有报警现象，扣4分（若是停电重启的报警，不扣分） |  |
|  | 2）现场测试（30分） | a) 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±2%，标准流量计的读数应转换成质量流量后计算误差）： 零气MFC流量： L/min 标准流量计测值： L/min，相对误差 % 标气MFC流量： mL/min 标准流量计测值： mL/min，相对误差 % | 5 |  | - 零气流量误差超出±2%的，扣3分； - 标气流量误差超出±2%的，扣3分 |  |
|  |  | b）气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）： SO2显示流量： L/min， 标准流量计测值： L/min，相对误差 %； NOx显示流量： L/min， 标准流量计测值： L/min，相对误差 %； CO显示流量： L/min， 标准流量计测值： L/min，相对误差 %； O3显示流量： L/min， 标准流量计测值： L/min，相对误差 % | 2 |  | 任一项误差超出±10%的，扣0.5分 |  |
|  |  | c）颗粒物采样总流量测试（要求相对误差≤±5%）： PM10：设计值 L/min 标准流量计测值： L/min，相对误差 % PM2.5：设计值 L/min 标准流量计测值： L/min，相对误差 % | 5 |  | - PM10流量误差超出±5%的，扣2.5分； - PM2.5流量误差超出±5%的，扣2.5分 |  |
|  |  | d）用考核组带去的钢瓶标气输出SO2跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试： SO2标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度 ppb，浓度误差（要求相对误差≤±10%） 响应时间t90： min | 4 |  | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分 扣完为止 |  |
|  |  | e) 用考核组带去的钢瓶标气输出NO跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试： NO标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度 ppb，浓度误差（要求相对误差≤±10%） 响应时间t90： min | 4 |  | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分 扣完为止 |  |
|  |  | f) 用考核组带去的钢瓶标气输出CO跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试： CO标气稀释输出浓度： ppm，仪器响应浓度 ppm，浓度误差（要求相对误差≤±10%） 响应时间t90： min | 4 |  | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分 扣完为止 |  |
|  |  | g) 用考核组带去的臭氧校准仪输出O3跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试： O3标气稀释输出浓度： ppm，仪器响应浓度 ppm，浓度误差（要求相对误差≤±10%） 响应时间t90： min | 4 |  | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分 扣完为止 |  |
|  |  | 现场臭氧工作标准是否经过量值溯源 | 2 |  | 检查O3溯源报告，要求每年至少溯源一次，否则扣2分 |  |
| 4.数据的可靠性与相符性（15分） | 1）数据比对（10分） | ①一次仪表数据、②数采仪采集数据、③中心站原始数据库数据 | 10 |  | ①、②、③须一致，否则扣10分 |  |
|  | 2）数据采集与传输（5分） | 子站是否向中心计算机定时或实时传输数据 | 5 |  | 不满足，扣5分 |  |
| 5.监测档案的完整性（30） | 监测档案检查（30分） | a）按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 | 5 |  | - 无巡检记录的，扣5分 |  |
|  |  | b）标准气体是否在有效期内使用 | 3 |  | - 钢瓶气无标签或过期使用的，扣3分； |  |
|  |  | c）气态监测项目质控校准记录（包括零跨、精度、多点校准） | 5 |  | 1）校准基本要求：零跨1次/6-8天，精度、多点校准1次/季度； 2）缺1项记录扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | d）颗粒物质控校准记录（包括流量、质量传感器/标准膜、温度和压力校准） | 5 |  | 校准基本要求：流量1次/月，标准膜1次/季度，其他1次/2月，； PM10和PM2.5缺1项记录扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | e）动态校准仪质量流量控制器多点校准记录 | 4 |  | 至少1次/半年，否则扣4分 |  |
|  |  | f）标气使用记录 | 3 |  | 巡检时需检查和记录标准气的消耗情况，若无记录，扣2分 |  |
|  |  | g）气态项目采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、采样管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录 | 5 |  | 检查记录，缺1项扣1分，扣完为止 |  |

注：1.《规范》：指环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ 654-2013)、环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范(HJ 193-2013)、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范(HJ 655-2013)等；2.《标准》：指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

（全文完）