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第一章  投标邀请
受[宿迁市生态环境监测监控服务中心]的委托，[宿迁建威工程咨询有限公司]就[宿迁市生态环境监测监控服务中心实验室能力提升项目]([项目编号:JSZC-321300-SQJW-G2024-0043])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁市生态环境监测监控服务中心实验室能力提升项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SQJW-G2024-0043
2.项目名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心实验室能力提升项目
3.预算金额：1000万元，其中分包一：590万元；分包二：210万元；分包三：200万元。
4.本项目  设定  最高限价，最高限价为 991万元。其中分包一最高限价：585万元；分包二最高限价：208万元；分包三最高限价：198万元。
5.采购需求（简介）：
分包一：拟采购大气挥发性有机物无组织排放监测分析系统、大气挥发性有机物有组织排放监测分析系统、水中挥发性有机物排放监测分析系统、气相色谱仪等，具体详细内容见本招标文件第四章采购需求内容。
分包二、拟采购可吸附卤素分析仪（含燃烧炉）、冷原子吸收测汞仪、TOC测定仪、全自动烷基汞测定仪、煤含硫量分析仪等，具体详细内容见本招标文件第四章采购需求内容。
分包三：拟采购等离子发射光谱质谱联用仪、高效液相色谱仪、离子色谱仪（阳离子）、原子吸收光谱仪（火焰）等，具体详细内容见本招标文件第四章采购需求内容。
注：按分包一至分包三的顺序开标、评标、定标，每个投标人可以参与全部分包的投标，但只能中一个分包。被推荐为第一中标候选人的，可以参与其他分包的评标，但不参与其它分包中标候选人的推荐。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。 
6.合同履行期限：采购合同签订后 90日历天内所有设备安装调试完毕，经检定合格后开始试运行，试运行3个月。按照厂家提供的免费保修期年限执行（最低不少于1年）。
7.本项目 不接受   联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)
方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
售价：0.00元
本项目共分三个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月09日09点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK1]名 称：宿迁市生态环境监测监控服务中心
地址：江苏省宿迁市湖滨新区软件园智谷小镇B1号楼
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：丁科长0527-84338869
2.采购代理机构信息
名 称：宿迁建威工程咨询有限公司
地　址：宿迁市府苑小区商住楼A座2楼
联系人：  李许静  
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：　0527-81888178　
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，宿迁建威工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  4.2.2   种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按国家计委计价格【2002】1980 号文件标准的60%计取招标代理服务费。可由数字人民币支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、检定、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、实施计划方案、培训方案、售后服务及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供实施计划方案。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训方案。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供售后服务方案。
15、投标声明及承诺函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]18、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁建威工程咨询有限公司或宿迁市生态环境监测监控服务中心
联系电话：0527-81888178或0527-84338869
[bookmark: EBc47d332cd3474bc88437be5d658b65c2]通讯地址：宿迁市府苑小区A座2楼或江苏省宿迁市湖滨新区软件园智谷小镇B1号楼
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、中标通知书
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；
 2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4履约保证金
按照以下第  （1）  方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：  /   ，按采购合同总价的  / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下方式实行：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456] 按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6][bookmark: OLE_LINK14]进度款：货物完成安装调试经检定合格后付至合同价款的40%，仪器试运行正常，项目验收合格后付至合同价款的100% 。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。












[bookmark: _Toc104802328][bookmark: _Toc118461986][bookmark: _Toc155086566][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）
（合同编号）
依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号，项目名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心实验室能力提升项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、乙方向甲方提供总价值为元的标的物（货物）。
主要标的物清单（详细列明）
	序号
	货物名称.品牌.规格.型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计：人民币金额（大写）：                  （￥：       ）


二、供货期限、地点
（一）供货期限：采购合同签订后 90日历天内所有设备安装调试完毕。 
（二）供货地点：采购人指定地点 
三、质量技术标准
质量要求：合格。乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现响应文件承诺条款。
四、实施方式及费用
由乙方视情况自定实施方式，费用自负。
五、验收
（一）乙方货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。验收时所有物品以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重），不接受任何负偏离和所谓的国家标准。为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证甲方能够正常使用 。
（二）若因乙方原因造成无法验收通过的，甲方将拒绝付款，并追究乙方的违约责任。乙方向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。
六、付款方式：
[bookmark: OLE_LINK15]采购合同签订后收到成交供应商发票10个工作日内付合同金额的30%作为预付款；货物完成安装调试经检定合格后付至合同价款的40%，仪器试运行正常，项目验收合格后付至合同价款的100% 。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
七、售后服务
（一）验收通过之日起对设备免费保修     年。维保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。
（二）质保期内，中标人应提供7*24小时的电话技术支持服务和远程指导。在质保期内招标人提出现场技术服务要求后，保证4小时内到达指定地点，提供现场技术保障服务。应于24小时内完成物资装备修复，不得收取任何费用。如在规定时间内无法修复，应及时更换备用设备，并承担因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。 
（三）中标人需提供售后服务方案，要求售后组织计划完善，售后人员配备专业数量充足，售后管理措施及验收说明清晰明确、可操作性强，质量保证明确清晰，售后服务计划清晰明确。
八、违约条款
（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限以给甲方造成的实际损失为准。损失一旦达到误期货物或服务合同价的 5%，甲方有权强制解除合同并不返还履约保证金。
（二）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的  /   %计算，最高限额为本合同总价的  /   %；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
（三）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 
（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
（五）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。
九、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十、合同生效
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。
十一、合同的组成部分
本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及供应商在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。 
十二、合同份数
本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份、乙方各执贰份。
十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
通用条款
十四、词语涵义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即              。
（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                      。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十五、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十六、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十七、包装要求
（一） 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
（四） 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十八、装运条件
根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。
十九、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。
二十、伴随服务
乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：
（一）货物的现场安装；
（二）提供货物组装和维修所需的工具；
（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。
二十一、质量保证
（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。
（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。
二十二、履约保证金
本项目不收取履约保证金
二十三、检验
（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
二十四、索赔
（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。
3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。
（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。
二十五、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十六、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十七、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十八、合同争议
本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，本合同履行中因一方违约产生的额外费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保险费等均由违约方负担。双方在本合同落款处签字盖章确认的地址及联系方式既为双方因合同履行而送达相关文书的地址，也视为将来发生诉讼时，审判审判机关向当事人送达法律文书的送达地址。
二十九、安全条款
在合同期内乙方拟派所有服务人员的人身安全、财产安全由乙方负责并承担一切责任，与甲方无关且甲方无需承担任何责任。
三十、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）      
地址：                               地址：
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：
联系人：                             联系人：
联系电话：                           联系电话：
2024年    月   日                    2024年   月   日


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 制造业 
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
宿迁市生态环境监测监控服务中心实验室能力提升项目，最高限价为991万元。其中分包一最高限价：585万元；分包二最高限价：208万元；分包三最高限价：198万元。
其中具体分包情况如下：
分包一：拟采购大气挥发性有机物无组织排放监测分析系统、大气挥发性有机物有组织排放监测分析系统、水中挥发性有机物排放监测分析系统、气相色谱仪等，具体详细内容见本招标文件第四章采购需求内容。
分包二、拟采购可吸附卤素分析仪（含燃烧炉）、冷原子吸收测汞仪、TOC测定仪、全自动烷基汞测定仪等仪器，具体详细内容见本招标文件第四章采购需求内容。
分包三：拟采购等离子发射光谱质谱联用仪、高效液相色谱仪、离子色谱仪（阳离子）、原子吸收光谱仪（火焰）等，具体详细内容见本招标文件第四章采购需求内容。
二、合同履行期限、地点及要求
供货期限：采购合同签订后 90日历天内所有设备安装调试完毕；
试运行期限：经检定合格后开始试运行，试运行3个月；
免费保修期：按照厂家提供的免费保修期年限执行（最低不少于1年），自项目验收合格之日起；
供货地点：采购人指定地点；
质量要求：合格。
三、付款方式
采购合同签订后收到成交供应商发票10个工作日内付合同金额的30%作为预付款；货物完成安装调试经检定合格后付至合同价款的40%，仪器试运行正常，项目验收合格后付至合同价款的100% 。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
四、采购清单及技术参数
1、 分包一核心产品为：气相色谱质谱仪
2、 分包二核心产品为：TOC测定仪
3、分包三核心产品为：等离子发射光谱质谱联用仪
分包一：（一）采购清单
	序号
	设备名称
	拟购置数量（台/套）
	免费保修年限

	1
	[bookmark: OLE_LINK16]大气挥发性有机物无组织排放监测分析系统（大气预浓缩系统、气相色谱质谱仪等）
	1
	1年

	2
	大气挥发性有机物有组织排放监测分析系统（含热脱附系统、气相色谱质谱仪）
	1
	1年

	3
	水中挥发性有机物排放监测分析系统（含自动吹扫捕集、气相色谱质谱仪）
	1
	1年

	4
	[bookmark: OLE_LINK17]气相色谱仪（配有双FID检测器、气体直接进样系统）
	1
	1年

	5
	气相色谱仪（配有FID、ECD检测器、顶空自动样器）
	1
	1年


（二）具体技术参数要求
[bookmark: _Toc9704][bookmark: _Toc30860]一、大气挥发性有机物无组织排放监测分析系统（大气预浓缩系统、气相色谱质谱仪等）
1. 适用范围
适用于大气挥发性有机物无组织、环境空气的测定；
2. 基本配置要求
2.1大气预浓缩系统
2.1.1 大气预浓缩系统主机1套； 
2.1.2 4位苏码罐自动进样器1套； 
2.1.3 电子半导体动态除水装置1套；
2.1.4 抽气泵1套； 
2.1.5 仪器专用冷阱1根； 
2.1.6 载气控制附件1套； 
2.1.7 高精度稀释仪1套； 
2.1.8 自动清罐仪1套； 
2.1.9 6L硅烷化苏码罐20个； 
2.1.10 超净减压阀2套；
2.1.11 定时采样器4套；
2.1.12 内标气1瓶； 
2.1.13 维护包1套；
2.1.14 TO-15标气1瓶；
2.1.15 随机附件1套； 
2.2 气相色谱质谱仪
2.2.1 气相色谱仪主机1套；
2.2.2 分流/不分流毛细管柱进样口1套；
2.2.3 单四极杆质谱仪1套；
2.2.4 毛细管色谱柱2套；
2.2.5 基础耗材包1套；
2.2.6 操作软件1套；
2.2.7 操作控制主机1套；
2.2.8 输出设备1套；
3. 技术性能指标
3.1大气预浓缩系统
3.1.1大气预浓缩主机 
3.1.1.1 系统可与任何品牌气质联用系统连接，无需占用气相标准进样口； 
3.1.1.2 具有吸附管水平进样位及功能；
3.1.1.3 可对苏玛罐、气袋或在线采集的空气样品进行浓缩处理和进样功能； 
▲3.1.1.4 可以实现自动的将在线采集、气袋、苏码罐内的样品全部在线分流备份到主机的吸附管中，然后可对吸附管样品进行再次分析； 
▲3.1.1.5 可以实现吸附管和苏玛罐进行自动连续交替进样，并且该过程无需拆卸进样装置； 
3.1.1.6 富集模式：电子半导体制冷富集； 
▲3.1.1.7 冷阱温度范围是-30/+425℃，避免使用危险的液氮（需提供设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料加盖投标人公章）； 
3.1.1.8 配置石英冷阱； 
▲3.1.1.9 石英冷阱中预填充三种以上吸附剂（需提供实物透明的照片文件作为证明材料，加盖投标人公章）；
▲3.1.1.10适合 C2～C44宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围（需提供设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料加盖投标人公章）；
▲3.1.1.11 冷阱有效填充长度≥ 60mm（需提供实物带标尺的照片文件作为证明材料，加盖投标人公章）；
▲3.1.1.12 冷阱升温速度：≥100℃/s（需提供设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料加盖投标人公章）； 
3.1.1.13 惰性特富龙阀设计，阀的温度范围50～210℃； 
3.1.1.14 传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～250℃；控制精度≤ 1℃； 
★3.1.1.5 样品备份功能：可对关键样品进行自动再收集备份（需提供设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料加盖投标人公章）；
▲3.1.1.6 主机内MFC流速：2～250ml/min（需提供设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料加盖投标人公章）；
3.1.2自动进样器 
3.1.2.1 苏玛罐、气袋及在线自动进样器 
3.1.2.1.1 进样量范围：5ml-15L； 
3.1.2.1.2 进样功能：罐进样（≥4位）或气袋进样装置、具有在线连续进样功能； 
3.1.2.1.3 可升级至≥17位苏玛罐或气袋进样； 
3.1.2.1.4 配置高精度流路温控部件和在线内标添加部件，完全符合TO-15分析要求； 
▲3.1.2.1.5 内标进样方式可以采用定量环进样与MFC进样方式可并联自动选择（需提供软件显示截图或流程原理示意图加盖投标人公章）；
▲3.1.2.1.6 采样管线：从苏玛罐到动态除水装置的管线，管线温度范围:室温～200℃可调（需提供软件温度显示截图加盖投标人公章）； 
3.1.2.2 吸附管进样功能 
3.1.2.2.1 可升级≥100位吸附管自动进样器；
3.1.2.2.2进样方式：水平摆放吸附管； 
3.1.3在线动态除水装置 
3.1.3.1 气路控制方式：电子流量控制器来控制流量； 
3.1.3.2 N2或干燥空气的流速范围：0～100mL/min； 
3.1.3.3 配套空石英冷阱：内径尺寸≤3.5mm；  
3.1.3.4 空冷阱温度范围：-30℃～425℃； 
3.1.3.5 制冷模式：通过电子半导体的制冷模式；  
3.1.3.6 样品传输管线温度：50～250℃； 
3.1.4高精度稀释仪 
3.1.4.1 配置要求:标准配置至少5个流路通道，4路标气和1路稀释气； 
3.1.4.2 技术性能指标 
3.1.4.2.1 稀释倍数: 能实现标样ppb至ppt级的稀释,最终稀释倍数可≥5000倍； 
3.1.4.2.2 压力传感器范围：0-60psi； 
3.1.4.2.3 压力设定范围:0-45psi； 
3.1.4.2.4 压力精度：±0.25% ； 
3.1.4.2.5 体积测量：通过测量压差实现标气体积的测量； 
3.1.4.2.6 流量精度：≤2%s.p.使用高精度质量流量控制器(NFC)和压力传感器作为稀释控制单元，由编程控制； 
3.1.4.2.7 流量重复性：≤0.1%s.p； 
3.1.4.2.8 稀释过程自动计算，稀释的计算过程已经集成在操作界面，稀释倍数、目标浓度、输入方便直观； 
3.1.4.2.9 内置输出设备，稀释结果直接输出，数据可追溯； 
3.1.4.2.10 内部样品流路以及接口必须经过熔融硅惰性化涂覆； 
3.1.4.2.11 全流路体积：＜200μL； 
3.1.5自动清罐仪(罐加热) 
3.1.5.1 通过控制软件设定的多次充气、抽真空的循环，将采样罐内的压力降至 10pa 以下，并清除罐内的挥发物及半挥发性有机物和其他杂质； 
3.1.5.2 所有管线、流路和阀区等经过熔融硅涂覆惰性化处理； 
3.1.5.3 四通道对称管路设计，保证每个罐压力一致性； 
3.1.5.4 使用无油泵: 干式真空泵； 
3.1.5.5 真空泵抽气量：≥100L/min； 
3.1.5.6 清洗中可选择加湿或干气清洗； 
3.1.5.7 清洗周期：＜30min（同时4个6L采样罐进行三次抽真空、两次加压、两次排空）； 
3.1.5.8 抽真空度：＜10Pa； 
3.1.5.9 四通道独立加热套； 
3.1.5.10 加热范围：50-180℃； 
3.1.5.11 控温精度：±1℃； 
3.1.5.12 升温速率：≥120℃/min； 
3.1.6 6L 采样苏玛罐 
3.1.6.1满足HJ759-2015、EPA TO-14和TO-15采样要求；
3.1.6.2不锈钢材质；
3.1.6.3内壁惰性化处理；
3.1.6.4体积为：≥6L；
3.1.6.5具有Siltek-处理的2通，配置RAVE阀门；
3.1.6.6气密性满足加压至30psig关闭开关阀，静置24小时，压降小于±2psig；
3.1.6.7 RAVE阀门：超长耐用设计，旋转次数超过15000次，每个阀门都通过氦气泄漏测试；
3.1.7减压阀: 用于TO-15标气和内标样；
3.1.8野外被动限流定时采样器（24小时野外被动定时采样器）: 保证在指定时间内的流速稳定；
3.1.9 TO-15 标准气体:内含1ppm 65种化合物,≥2L；
3.1.10内标样:内含1ppm4种化合物,≥2L；
▲3.1.11以上大气预浓缩、自动进样器、动态除水装置、稀释仪和清罐仪为系统主要部件，为同一品牌产品。
3.2气相色谱质谱仪
3.2.1系统性能指标
3.2.1.1保留时间重现性：<0.0008min；
▲3.2.1.2峰面积重现性：<0.3% RSD；
3.2.2柱温箱
3.2.2.1操作温度范围：室温以上3℃到450℃；
3.2.2.2温度控制精度：≤0.1℃；
3.2.2.3程序升温：≥24阶／25平台；
3.2.2.4最高升温速率：≥125℃／min；
3.2.2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min（室温22°C）；
3.2.2.6温度稳定性：≤0.01℃/1℃；
3.2.2.7柱温箱照明装置，柱温箱门打开自动点亮（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.3电子压力控制器
3.2.3.1压力范围：0～1050kPa（152psi）；
▲3.2.3.2全程压力范围内控制精度：≤0.001psi（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.3.3最大分流比：12500:1；
3.2.4分流不分流进样口
▲3.2.4.1进样口使用即时联接模块设计或其他更优的设计，用户可随时更换进样口模块（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.4.2进样口维护时无需搬动液体进样器即可完成；
3.2.4.3进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护；
3.2.5单四极杆质谱仪
3.2.5.1离子源
3.2.5.1.1无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜整合在单一的套筒内；
3.2.5.1.2无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度≥350℃；
3.2.5.1.3具备除源加热器之外的独立透镜加热器；
▲3.2.5.1.4具有独立的射频透镜，能够有效消除四极杆边缘场效应，同时具有防止四极杆污染的功能（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.1.5精确调节的灯丝发射电流最大可到350 µA（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.2离子光学通道
3.2.5.2.1在离子源和四极杆之间配备可加热离轴式S型弯曲的离子轨道；
3.2.5.2.2 可加热S型离子通道与离子源通过射频透镜直接接触，射频透镜与S型离子通道通过四个保护鞘相联，可同时加载电压；
3.2.5.3四极杆质量分析器
▲3.2.5.3.1全惰性金属钼主四极杆，均一无镀层设计，可打磨可清洗（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.3.2质量范围：1.2-1100u（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.3.3电离能量范围：最低可设置3ev（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.3.4无需独立进行加热；
3.2.5.3.5分辨率：全质量范围内单位质量分辨；
▲3.2.5.3.6扫描速度：≥20000u/s；
3.2.5.3.7采集速率
选择离子监测模式，采集速率≥240scans/sec；
全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97scans/sec ；
3.2.5.4 气质接口：温度最高400℃（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.5 灯丝：一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.6检测器系统
3.2.5.6.1检测系统配置离轴打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计，动态线性范围 >107（0-110μA）；
3.2.5.6.2提供宽度不小于9个数量级的线性动态范围（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.7灵敏度（使用He气做载气）（提供计量校准证书加盖投标人公章作为证明文件）
▲3.2.5.7.1离子源EI全扫描，1pg/µL八氟萘进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 2500:1 (mass 272，RMS)；
3.2.5.7.2仪器检出限（IDL）≤4fg（5 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间不低于99％）；
3.2.5.8便利设计
▲3.2.5.8.1质谱顶部有透明玻璃视窗，可通过窗口观测质谱硬件（提供设备照片并加盖投标人公章）；
3.2.5.8.2维护门板设计在质谱正面，可快速打开正面门板进行离子源的维护；
3.2.5.9质谱数据采集
3.2.5.9.1具有棒状、轮廓及和单位质量数扫描模式采集数据；
3.2.5.9.2提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)；
3.2.5.9.3可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益，指定调谐文件进行控制（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.4支持如下扫描模式：全扫, 特征离子扫描,定时-选择离子扫描，可进行全扫描，选择离子扫描，全扫/选择离子扫描同时进行, 定时-选择离子扫描，全扫/定时-选择离子扫描同时进行（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.5具有自动特征离子扫描和定时-选择离子扫描功能；
3.2.5.9.6在全扫/特征离子扫描模式下，仪器控制能够把所有采集数据放在单一文件下，通过数据处理软件分开浏览；
3.2.5.9.7智能调谐模式，自动根据仪器状态自动选择调谐模式，且自带仪器调谐诊断工具（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.8仪器调谐包含定制化的灵敏度阈值，根据灵敏度自动选择调谐类型；
3.2.5.9.9数据处理系统: 智能/自动/手动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；
3.2.5.10数据处理软件及谱库
3.2.5.10.1原装正版软件；
3.2.5.10.2可同时支持Oracle和SQL Server数据库；
3.2.5.10.3同一软件可以双向连接（仪器控制和数据采集）气相色谱和气质联用仪；
3.2.5.10.4仪器方法，处理方法统一包含在序列里，无需单独建立仪器方法和处理方法文件夹；
3.2.5.10.5在查看正在运行或已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图；
3.2.5.10.6 可查看序列中任意的色谱图、质谱图、校正曲线、方法设置和结果；
3.2.5.10.7图形化功能：直接将数据转化为直观的图形进行查看，也可将图形置于报告中，数据的图形形式可以直接复制粘贴办公软件中；
3.2.5.10.8审计追踪：打开色谱数据时，可在同一窗口中查看色谱图与进样时的仪器工作日志，记录仪器的每一个执行的参数；
3.2.5.10.9具备用户管理、审计追踪以及访问控制功能；
3.2.5.10.10数据查询：通过查询功能搜索符合条件的进样，用户选择或输入特定参数，软件快速列出符合条件的所有样品，支持十个以上的参数组合查找，以及模糊查找与动态查找；
3.2.5.10.11内置邮件通知功能；
3.2.5.10.12一键诊断功能，迅速查看异常信息；
3.2.5.10.13一键维护功能。可对进样口，气相检测器一键降温（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.10.14提供eWorkflow或者其他类似功能。可生成文件类型为eWorkflow或者其他类似的文件，单一文件即可包含仪器方法，处理方法，报告模板，视图模板，PDF文档。
3.2.5.10.15可同时发送多个序列，预设每个序列的自动运行时间，并指定序列发生错误时运行特定的仪器方法（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.10.16序列运行时可随时选择立即停止或运行完当前样品或运行完当前序列后停止；
3.2.5.10.17已采集的样品可通过更改样品的状态重新进行采集，无需新建一个样品；
3.2.5.10.18 可锁定序列，锁定序列后可查看但不可更改序列（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.6液体自动进样器
▲3.2.6.1带有≥100位（2mL）自动液体进样盘；
3.2.6.2进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器；
3.2.6.3在不搬动进样塔的情况下可以执行手动进样。
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二、大气挥发性有机物有组织排放监测分析系统（含热脱附系统、气相色谱质谱仪）
1. 适用范围
适用于大气挥发性有机物有组织排放的监测；
2. 基本配置要求
2.1 热脱附系统
2.1.1 热脱附仪主机含自动进样器（≥50位）1套；
2.1.2 气路控制装置 1套；
2.1.3 Tenax TA吸附剂的吸附管20根；
2.1.4 铝合金密封帽60个；
2.1.5 Difflok密封帽40个；
2.1.6 液体标样进样附件1套；
2.1.7 操作系统1套；
2.1.8 20位老化仪1套；
2.1.9 惰性不锈钢吸附采样长棒6个；
2.1.10 预填充三种填料吸附管 20根；
2.1.11 预填充多种填料石英冷阱 1根；
2.1.12 预填充Tenax填料石英冷阱2根；
2.2 气相色谱质谱仪
2.2.1 气相色谱仪主机 1套；
2.2.2 分流/不分流毛细管柱进样口 1套；
2.2.3 单四极杆质谱仪 1套；
2.2.4 毛细管色谱柱 2套；
2.2.5 基础耗材包 1套；
2.2.6 操作软件 1套；
2.2.7 操作控制主机 1套；
2.2.8 输出设备 1套
3. 技术性能指标
3.1热脱附系统
▲3.1.1 第一级解析温度范围：35～425℃ ；控制精度≤1℃；
3.1.2富集模式：电子半导体冷冻富集；
3.1.3 石英冷阱—填充段内径≤2mm，样品进出口内径≤0.9mm；
3.1.4中间吸附剂填充部分长度为不少于60mm（可填充一种至四种吸附剂）；
▲3.1.5适合C3～C44宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围；
3.1.6第二级解析最低富集温度：≤-30℃；
3.1.7 第二级解析最高解析温度：≥425℃；控制精度≤1℃；
3.1.8冷阱加热升温速率：≥100℃/s；
3.1.9  阀的温度范围50～200℃；
3.1.10 传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～200℃；控制精度≤1℃；
3.1.11 管路系统：在脱附前后，样品管都处于密封状态。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能；
3.1.12密封帽：自动进样器的脱附管采用微分锁式密封帽； 
3.1.13自动进样器≥50位，自动进样；
3.1.14自动进样的吸附管采用水平摆放方式；
3.1.15对进样的每根吸附管，都具有自动测漏功能；
▲3.1.16冷阱分流出口标配工业标准吸附管收集废气；
▲3.1.17具有自动样品备份功能；
3.1.18 老化仪不少于20位；
3.1.18.1显示装置：彩色可触控；
3.1.18.2 采用内置气体流量计；
3.1.18.3  2x10 AB双通道设计，可选A或B通道独立老化，也可同时老化；
3.1.18.4  最大升温速率：≥80℃/min；
3.1.18.5 温度控制范围：室温至0～400℃可调；
3.1.18.6 温度控制精度：≤0.1℃；
3.1.18.7 实时显示温度运行趋线图，便于温度监控；
3.1.18.8  不少于6阶程序升温控制，可以满足一些特殊老化要求；
3.1.18.9 气源没打开下禁止老化程序，防止无载气情况下损坏吸附管；
3.1.19 大体积固液相萃取棒
3.1.19.1萃取棒采用惰性不锈钢材料，坚固耐用；
3.1.19.2 长度为75mm或55mm规格可选；
3.1.19.3 萃取棒采用PDMS吸附材料；
3.1.19.4 萃取棒吸附材料容积为≥60μL。
3.2气相色谱质谱仪
3.2.1系统性能指标
3.2.1.1保留时间重现性：<0.0008min；
▲3.2.1.2峰面积重现性：<0.3% RSD；
3.2.2柱温箱
3.2.2.1操作温度范围：室温以上3℃到450℃；
3.2.2.2温度控制精度：≤0.1℃；
3.2.2.3程序升温：≥24阶／25平台；
3.2.2.4最高升温速率：≥125℃／min；
3.2.2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min（室温22°C）；
3.2.2.6温度稳定性：≤0.01℃/1℃；
▲3.2.2.7柱温箱照明装置，柱温箱门打开自动点亮（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.3电子压力控制器
3.2.3.1压力范围：0～1050kPa（152psi）；
▲3.2.3.2全程压力范围内控制精度：≤0.001psi（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.3.3最大分流比：12500:1；
3.2.4分流不分流进样口
▲3.2.4.1进样口使用即时联接模块设计或其他更优的设计，用户可随时更换进样口模块（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.4.2进样口维护时无需搬动液体进样器即可完成；
3.2.4.3进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护；
3.2.5单四极杆质谱仪
3.2.5.1离子源
3.2.5.1.1无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜整合在单一的套筒内；
3.2.5.1.2无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度≥350℃；
3.2.5.1.3具备除源加热器之外的独立透镜加热器；
▲3.2.5.1.4具有独立的射频透镜，能够有效消除四极杆边缘场效应，同时具有防止四极杆污染的功能（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.1.5精确调节的灯丝发射电流≥350 µA（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.2离子光学通道
3.2.5.2.1在离子源和四极杆之间配备可加热离轴式S型弯曲的离子轨道；
3.2.5.2.2 可加热S型离子通道与离子源通过射频透镜直接接触，射频透镜与S型离子通道通过四个保护鞘相联，可同时加载电压；
3.2.5.3四极杆质量分析器
▲3.2.5.3.1全惰性金属钼主四极杆，均一无镀层设计，可打磨可清洗（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.3.2质量范围：1.2-1100u（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.3.3电离能量范围：最低可设置3ev（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.3.4无需独立进行加热；
3.2.5.3.5分辨率：全质量范围内单位质量分辨；
▲3.2.5.3.6扫描速度：≥20000u/s；
3.2.5.3.7采集速率
选择离子监测模式，采集速率≥240scans/sec；
全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97scans/sec ；
3.2.5.4 气质接口：温度≥400℃（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.5 灯丝：一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.6检测器系统
3.2.5.6.1检测系统配置离轴打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计，动态线性范围 >107（0-110μA）；
3.2.5.6.2提供宽度不小于9个数量级的线性动态范围（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.7灵敏度（使用He气做载气）（提供计量校准证书加盖投标人公章作为证明文件）
▲3.2.5.7.1离子源EI全扫描，1pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 2500:1 (mass 272，RMS)；
3.2.5.7.2仪器检出限（IDL）≤4fg（5 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间不低于99％）；
3.2.5.8便利设计
▲3.2.5.8.1质谱顶部有透明玻璃视窗，可通过窗口观测质谱硬件（提供设备照片并加盖投标人公章）；
3.2.5.8.2维护门板设计在质谱正面，可快速打开正面门板进行离子源的维护；
3.2.5.9质谱数据采集
3.2.5.9.1具有棒状、轮廓及和单位质量数扫描模式采集数据；
3.2.5.9.2提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)；
3.2.5.9.3可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益，指定调谐文件进行控制（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.4支持如下扫描模式：全扫, 特征离子扫描,定时-选择离子扫描，可进行全扫描，选择离子扫描，全扫/选择离子扫描同时进行, 定时-选择离子扫描，全扫/定时-选择离子扫描同时进行（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.5具有自动特征离子扫描和定时-选择离子扫描功能；
3.2.5.9.6在全扫/特征离子扫描模式下，仪器控制能够把所有采集数据放在单一文件下，通过数据处理软件分开浏览；
3.2.5.9.7智能调谐模式，自动根据仪器状态自动选择调谐模式，且自带仪器调谐诊断工具（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.8仪器调谐包含定制化的灵敏度阈值，根据灵敏度自动选择调谐类型；
3.2.5.9.9数据处理系统: 智能/自动/手动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；
3.2.5.10数据处理软件及谱库
3.2.5.10.1原装正版软件；
3.2.5.10.2可同时支持Oracle和SQL Server数据库，保障数据安全；
3.2.5.10.3同一软件可以双向连接（仪器控制和数据采集）气相色谱和气质联用仪；
3.2.5.10.4仪器方法，处理方法统一包含在序列里，无需单独建立仪器方法和处理方法文件夹；
3.2.5.10.5在查看正在运行或已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图；
3.2.5.10.6 可查看序列中任意的色谱图、质谱图、校正曲线、方法设置和结果；
3.2.5.10.7图形化功能：直接将数据转化为直观的图形进行查看，也可将图形置于报告中，数据的图形形式可以直接复制粘贴办公软件中；
3.2.5.10.8审计追踪：打开色谱数据时，可在同一窗口中查看色谱图与进样时的仪器工作日志，记录仪器的每一个执行的参数；
3.2.5.10.9具备用户管理、审计追踪以及访问控制功能；
3.2.5.10.10数据查询：通过查询功能搜索符合条件的进样，用户选择或输入特定参数，软件快速列出符合条件的所有样品，支持十个以上的参数组合查找，以及模糊查找与动态查找；
3.2.5.10.11内置邮件通知功能；
3.2.5.10.12一键诊断功能，迅速查看异常信息；
3.2.5.10.13一键维护功能。可对进样口，气相检测器一键降温（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.10.14提供eWorkflow或者其他类似功能。可生成文件类型为eWorkflow或者其他类似的文件，单一文件即可包含仪器方法，处理方法，报告模板，视图模板，PDF文档。
3.2.5.10.15可同时发送多个序列，预设每个序列的自动运行时间，并指定序列发生错误时运行特定的仪器方法（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.10.16序列运行时可随时选择立即停止或运行完当前样品或运行完当前序列后停止；
3.2.5.10.17已采集的样品可通过更改样品的状态重新进行采集，无需新建一个样品；
3.2.5.10.18 可锁定序列，锁定序列后可查看但不可更改序列（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
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三、水中挥发性有机物排放监测分析系统（含自动吹扫捕集、气相色谱质谱仪）
1. 适用范围
适用于水中挥发性有机物监测及土壤中挥发性有机物的监测
2. 基本配置要求
2.1 自动吹扫捕集进样器
2.1.1 吹扫捕集自动进样器主机1台；
2.1.2 样品托盘（≥84位）1套；
2.1.3 样品传输组件1套；
2.1.4 吹扫捕集进样瓶2盒；
2.1.5 吹扫捕集进样瓶盖垫2盒；
2.2 气相色谱质谱仪
2.2.1 气相色谱仪主机 1套；
2.2.2 分流/不分流毛细管柱进样口 1套；
2.2.3 单四极杆质谱仪 1套；
2.2.4 自动液体进样器（≥105位） 1套；
2.2.5 自动液体进样器样品瓶2盒；
2.2.6 自动液体进样器样品瓶盖2盒；
2.2.7 火焰离子化检测器检测器1套；
2.2.8 毛细管色谱柱 2套；
2.2.9 基础耗材包 1套；
2.2.10 操作软件 1套；
2.2.11 操作控制主机1套；
2.2.12 输出设备 1套；
3. 技术性能指标
3.1自动吹扫捕集进样器
3.1.1 仪器工作环境
3.1.1.1 温度：10-30 ºC；
3.1.1.2 湿度：相对湿度最大90%；
3.1.1.3 气体：高纯气体(99.999%) 氦气或氮气，进气压力：65 - 100 psig；
3.1.2 吹扫捕集主机：吹扫气体以密集和细小的泡状形式通过待分析的样品基体，VOCs被吹扫气带出样品并吸附收集于捕集阱中；吹扫过程完成后，加热捕集阱，VOCs由捕集阱中解析并被传输至气相色谱仪（GC）/气质联用仪（GCMS），气相色谱仪/气质联用仪将输入的VOCs中的不同成分分离并检测；
3.1.3 自动进样器：≥84位40mL 吹扫捕集瓶；
3.1.4 运行周期：采用吹扫时间≤11分钟，系统运行周期＜15分钟。该过程包括吹扫、解析、烘烤和冷却（假设室温为20～22℃）；
3.1.5 捕集阱加热：室温至350℃；
3.1.6 捕集阱冷却：90秒内，捕集阱温度可由250℃冷却至40℃（假设室温为20～22℃）；
3.1.7 六通切换阀：温控范围：室温至250℃，24V直流电驱动；
3.1.8 外置传输管线：温控范围：室温至250℃；
3.1.9 采样台：温控范围：室温至90℃；
3.1.10 浓缩器：温控范围：室温至200℃；
3.1.11 样品加热器：温控范围：室温至90℃；
3.1.12 样品旁路：所有的管路均采用Siltek®表面涂层处理，接头采用PEEK材质，PTFE材质；
3.1.13 电子质量流量计：可控流速范围5mL/min～500mL/min。每种模式独立控制。具备记录采样压力和泄露自动检测能力；
3.1.14 软件：RS-232通讯接口；气相分析软件可直接控制吹扫捕集主机，无需额外软件。
3.2气相色谱质谱仪
3.2.1系统性能指标
3.2.1.1保留时间重现性：<0.0008min；
▲3.2.1.2峰面积重现性：<0.3% RSD；
3.2.2柱温箱
3.2.2.1操作温度范围：室温以上3℃到450℃；
3.2.2.2温度控制精度：≤0.1℃；
3.2.2.3程序升温：≥24阶／25平台；
3.2.2.4最高升温速率：≥125℃／min；
3.2.2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min（室温22°C）；
3.2.2.6温度稳定性：≤0.01℃/1℃；
3.2.2.7柱温箱照明装置，柱温箱门打开自动点亮（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.3电子压力控制器
3.2.3.1压力范围：0～1050kPa（152psi）；
▲3.2.3.2全程压力范围内控制精度：≤0.001psi（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.3.3最大分流比：12500:1；
3.2.4分流不分流进样口
▲3.2.4.1进样口使用即时联接模块设计或其他更优的设计，用户可随时更换进样口模块（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.4.2进样口维护时无需搬动液体进样器即可完成；
3.2.4.3进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护；
3.2.5单四极杆质谱仪
3.2.5.1离子源
3.2.5.1.1无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜整合在单一的套筒内；
3.2.5.1.2无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度≥350℃；
3.2.5.1.3具备除源加热器之外的独立透镜加热器；
▲3.2.5.1.4具有独立的射频透镜，能够有效消除四极杆边缘场效应，同时具有防止四极杆污染的功能（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.1.5精确调节的灯丝发射电流≥350 µA（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.2离子光学通道
3.2.5.2.1在离子源和四极杆之间配备可加热离轴式S型弯曲的离子轨道；
3.2.5.2.2 可加热S型离子通道与离子源通过射频透镜直接接触，射频透镜与S型离子通道通过四个保护鞘相联，可同时加载电压；
3.2.5.3四极杆质量分析器
▲3.2.5.3.1全惰性金属钼主四极杆，均一无镀层设计，可打磨可清洗（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.3.2质量范围：1.2-1100u（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.3.3电离能量范围：最低可设置3ev（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.3.4无需独立进行加热；
3.2.5.3.5分辨率：全质量范围内单位质量分辨；
▲3.2.5.3.6扫描速度：≥20000u/s；
3.2.5.3.7采集速率
选择离子监测模式，采集速率≥240scans/sec；
全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97scans/sec ；
3.2.5.4 气质接口：温度最高400℃（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
▲3.2.5.5 灯丝：一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.6检测器系统
3.2.5.6.1检测系统配置离轴打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计，动态线性范围 >107（0-110μA）；
3.2.5.6.2提供宽度不小于9个数量级的线性动态范围（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.7灵敏度（使用He气做载气）（提供计量校准证书加盖投标人公章作为证明文件）；
▲3.2.5.7.1离子源EI全扫描，1pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 2500:1 (mass 272，RMS)；
3.2.5.7.2仪器检出限（IDL）≤4fg（5 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间不低于99％）；
3.2.5.8便利设计
▲3.2.5.8.1质谱顶部有透明玻璃视窗，可通过窗口观测质谱硬件（提供设备照片并加盖投标人公章）；
3.2.5.8.2维护门板设计在质谱正面，可快速打开正面门板进行离子源的维护；
3.2.5.9质谱数据采集
3.2.5.9.1具有棒状、轮廓及和单位质量数扫描模式采集数据；
3.2.5.9.2提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)；
3.2.5.9.3可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益，指定调谐文件进行控制（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.4支持如下扫描模式：全扫, 特征离子扫描,定时-选择离子扫描，可进行全扫描，选择离子扫描，全扫/选择离子扫描同时进行, 定时-选择离子扫描，全扫/定时-选择离子扫描同时进行（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.5具有自动特征离子扫描和定时-选择离子扫描功能；
3.2.5.9.6在全扫/特征离子扫描模式下，仪器控制能够把所有采集数据放在单一文件下，通过数据处理软件分开浏览；
3.2.5.9.7智能调谐模式，自动根据仪器状态自动选择调谐模式，且自带仪器调谐诊断工具（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.2.5.9.8仪器调谐包含定制化的灵敏度阈值，根据灵敏度自动选择调谐类型；
3.2.5.9.9数据处理系统: 智能/自动/手动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；
3.2.5.10数据处理软件及谱库
3.2.5.10.1原装正版软件；
3.2.5.10.2可同时支持Oracle和SQL Server数据库，保障数据安全；
3.2.5.10.3同一软件可以双向连接（仪器控制和数据采集）气相色谱和气质联用仪；
3.2.5.10.4仪器方法，处理方法统一包含在序列里，无需单独建立仪器方法和处理方法文件夹；
3.2.5.10.5在查看正在运行或已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图；
3.2.5.10.6 可查看序列中任意的色谱图、质谱图、校正曲线、方法设置和结果；
3.2.5.10.7图形化功能：直接将数据转化为直观的图形进行查看，也可将图形置于报告中，数据的图形形式可以直接复制粘贴办公软件中；
3.2.5.10.8审计追踪：打开色谱数据时，可在同一窗口中查看色谱图与进样时的仪器工作日志，记录仪器的每一个执行的参数；
3.2.5.10.9具备用户管理、审计追踪以及访问控制功能；
3.2.5.10.10数据查询：通过查询功能搜索符合条件的进样，用户选择或输入特定参数，软件快速列出符合条件的所有样品，支持十个以上的参数组合查找，以及模糊查找与动态查找；
3.2.5.10.11内置邮件通知功能；
3.2.5.10.12一键诊断功能，迅速查看异常信息；
3.2.5.10.13一键维护功能。可对进样口，气相检测器一键降温（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.10.14提供eWorkflow或者其他类似功能。可生成文件类型为eWorkflow或者其他类似的文件，单一文件即可包含仪器方法，处理方法，报告模板，视图模板，PDF文档。
3.2.5.10.15可同时发送多个序列，预设每个序列的自动运行时间，并指定序列发生错误时运行特定的仪器方法（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.5.10.16序列运行时可随时选择立即停止或运行完当前样品或运行完当前序列后停止；
3.2.5.10.17已采集的样品可通过更改样品的状态重新进行采集，无需新建样品；
3.2.5.10.18 可锁定序列，锁定序列后可查看但不可更改序列（提供软件截屏并加盖投标人公章）；
3.2.6液体自动进样器
▲3.2.6.1带有≥100位（2mL）自动液体进样盘；
3.2.6.2进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器；
3.2.6.3在不搬动进样塔的情况下可以执行手动进样。
3.2.3.7氢火焰离子化检测器（FID）
3.2.3.7.1 最低检出限：＜1.5 pg C/s；
3.2.3.7.2 灵敏度：≤0.03 库仑/gC；
▲3.2.3.7.3检测器即时联接模块设计或其他更优的设计，用户可随时更换检测器模块（提供证明材料并加盖投标人公章）

[bookmark: _Toc23855]四、气相色谱仪（配有双火焰离子化检测器检测器、气体直接进样系统）
1. 适用范围
适用于气体甲烷、总烃、非甲烷总烃、氯乙烯等气体有机物的监测
2. 系统配置要求
2.1 气相色谱仪主机1台；
2.2 分流/不分流毛细管柱进样口2套；
2.3 火焰离子化检测器检测器2套；
2.4 阀进样系统1套（应用于非甲烷总烃分析）；
2.5 毛细管色谱柱2套（甲烷、总烃各2根）；
2.6 基础耗材包1套；
2.7 操作软件1套；
2.8 操作控制主机1台；
2.9 输出设备1台；
3. 技术性能指标
3.1 系统性能指标
3.1.1 保留时间重现性：<0.0008min；
▲3.1.2 峰面积重现性：<0.3% RSD；
3.2柱温箱
3.2.1 操作温度范围：室温以上 3℃到450℃；
3.2.2 温度控制精度：≤0.1℃；
3.2.3程序升温：≥24阶／25平台；
3.2.4 最高升温速率：≥125℃／min；
3.2.5 柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于 4min （室温 22°C）；
3.2.6 温度稳定性：≤0.01℃/1℃；
▲3.2.7柱温箱照明装置，柱温箱门打开自动自动点亮（提供证明材料并加盖投标人公章）
3.3 电子压力控制器
3.3.1 压力范围：能够覆盖 0～1050kPa（152psi）；
▲3.3.2 全程压力范围内控制精度：≤0.001psi；
▲3.3.3最大分流比：12500:1
3.4.分流/不分流毛细管柱进样口
▲3.4.1进样口即时联接模块设计或其他更优的设计，用户可随时更换进样口模块（提供证明材料并加盖投标人公章）
3.4.2 进样口维护无需搬动液体进样器即可完成；
3.4.3 进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护；
3.5.阀进样系统
▲3.5.1 与气相色谱同品牌阀进样系统；
3.5.2 应用于非甲烷总烃分析，设备在出厂前即完成应用调试；
3.5.3 氢火焰离子化检测器（FID）
3.5.3.1 最低检出限：＜1.5 pg C/s；
3.5.3.2 灵敏度：≤0.03 库仑/gC；
▲3.5.3.3检测器即时联接模块设计或其他更优的设计，用户可随时更换检测器模块（提供证明材料并加盖投标人公章）


1、 
1


[bookmark: _Toc6115]五、气相色谱仪（配有火焰离子化检测器检测器、电子捕获检测器及顶空进样器）
1. 适用范围
  适用于环境中挥发性卤代烃、酚类、硝基苯、农药等有机物的测定
2. 系统配置要求
2.1 气相色谱仪 
2.1.1 气相色谱仪主机1台；
2.1.2 分流/不分流毛细管柱进样口2套；
2.1.3 火焰离子化检测器检测器1套；
2.1.4 电子捕获检测器模块1套；
2.1.5 自动液体进样器1套；
2.1.6 毛细管色谱柱1套；
2.1.7 基础耗材包1套；
2.1.8 操作软件1套；
2.1.9 操作控制主机与输出设备各1台；
2.2 自动顶空进样器
2.2.1 顶空自动进样器主机1台；
2.2.2 样品托盘（≥120位）1套；
2.2.3 样品传输组件1套；
2.2.4 钳口顶空瓶2盒；
2.2.5 钳口顶空瓶盖垫2盒；
2.2.6 顶空瓶封盖器、开盖器各1套；
3. 技术性能指标
3.1气相色谱仪
3.1.1 系统性能指标
3.1.1.1 保留时间重现性：<0.001min；
▲3.1.1.2 峰面积重现性：<0.3%RSD；
3.1.2柱温箱
3.1.2.1 操作温度范围：室温以上 3℃到450℃；
3.1.2.2 温度控制精度：≤0.1℃；
3.1.2.3 程序升温：≥24阶／25平台；
3.1.2.4 最高升温速率：≥125℃／min；
3.1.2.5 柱温箱冷却时间：从 450℃降温至50℃，小于4min（室温 22°C）；
3.1.2.6 温度稳定性：≤0.01℃/1℃；
▲3.1.2.7柱温箱照明装置，柱温箱门打开自动点亮（提供证明材料并加盖投标人公章）
3.1.3 电子压力控制器
3.1.3.1 压力范围：能够覆盖 0～1050kPa（152psi）；
▲3.1.3.2 全程压力范围内控制精度：≤0.001psi（提供证明材料并加盖投标人公章）；
▲3.1.3.3最大分流比：12500:1
3.1.4.分流/不分流毛细管柱进样口
▲3.1.4.1进样口即时联接模块设计或其他更优的设计，用户可随时更换进样口模块（提供证明材料并加盖投标人公章）
3.1.4.2 进样口维护无需搬动液体进样器即可完成；
3.1.4.3 进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护；
3.1.5.电子捕获检测器
3.1.5.1 放射源：370 MBq，等同于10 mCi，63Ni；
3.1.5.2 最低检出限：＜5.0 fg/s lindane；
▲3.1.5.3检测器即时联接模块设计或其他更优的设计，用户可随时更换检测器模块（提供证明材料并加盖投标人公章）；
3.1.6自动液体进样器
▲3.1.6.1 带有≥100 位（2mL）自动液体进样盘；
▲3.1.6.2 进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器（需提供液体自动进样器安装的照片）
3.1.6.3 在不搬动进样塔的情况下可以执行手动进样；
3.1.7火焰离子化检测器
3.1.7.1最低检出限：＜1.5 pg C/s
3.1.7.2灵敏度：≤0.03 库仑/gC
▲3.1.7.3检测器即时联接模块设计或其他更优的设计,用户可随时更换检测器模块（提供证明材料并加盖投标人公章）
3.2自动顶空进样器
3.2.1 样品瓶容量
▲3.2.1.1 样品瓶位数：≥120位，序列运行时可取下样品托盘,加载额外样品；
3.2.1.2 孵化箱位数：≥12位；
▲3.2.1.3 自动重叠位数：≥12位，支持不连续的样品瓶位；
3.2.2 样品流路
3.2.3.1 阀-定量环技术；
3.2.3.2 无传输线，样品出口直接与毛细管色谱柱连接；
3.2.3.3 定量环可选规格：25 μL、50 μL、100 μL、500 μL、1mL和3 mL；
3.2.3.4 样品流路材料：不锈钢，采用高化学惰性材料和SulfiNert™涂层；
3.2.3 综合性能指标
3.2.3.1 孵化箱温度：关闭或室温+5至300 ℃，增量设置为1 ℃，读取精度不大于0.1 ℃；
3.2.3.2 定量环/样品流路温度：关闭或室温+5至225 ℃，或150至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度不大于0.1 ℃；
3.2.3.3 样品瓶振摇：内置快速旋转振摇（QSS）功能：关闭、慢速、中速、快速；
3.2.3.4 压力平衡时间：0.00至5.00 min；
3.2.3.5 定量环平衡时间：0.00至5.00 min；
3.2.3.6 进样时间：0.00至999.99 min；
3.2.3.7 重叠进样：无需在顶空仪器方法中设置气相循环时间/Cycle Time，顶空进样器能直接读取气相运行时间；
3.2.3.8 样品瓶加压模式：恒定压力，加压时间，升压；
3.2.3.9 吹扫模式：每次进样后及待机模式下，不少于五种吹扫水平可选（时间可选）；
3.2.3.10 独立的Web服务器界面，可进行检漏，校准，仪器配置，实时日志记录，样品实时运行状态显示；
3.2.3.11 可通过气相面板交互界面直接控制顶空进样器，实时设置顶空参数，实时显示运行状态；
3.2.3.12 自动保护功能：样品分析完毕后自动冷却不少于5分钟后才放回样品托盘；
3.2.3.13 可升级条形码读取器，兼容1D和2D条形码；
3.2.3.14 可升级加热/冷却托盘：4至70 ℃，在顶空方法中可直接设置托盘温度；
3.2.3.15 进样模式：标准模式；多次顶空萃取（MHE），每个样品瓶高达100次萃取；多次顶空进样（MHI），每个样品瓶高达100次萃取；
3.2.3.16 载气：兼容氢气、氦气、氮气、氩气；
3.2.3.17 辅助气：兼容氦气、氮气、氩气；
3.2.3.18 压力范围：最大进样口压力：≥550kPa，最大样品瓶压力：≥500kPa；
3.2.3.19 压力设置单位：bar, psi, kPa；
3.2.3.20 载气节省模式：可通过调节样品瓶之间和序列之间的进样针吹扫水平，减少气体消耗。

分包二：（一）采购清单




	序号
	设备名称
	拟购置数量（台/套）
	免费保修期

	1
	可吸附卤素分析仪（含燃烧炉）
	1
	1年

	2
	冷原子吸收测汞仪
	1
	1年

	3
	TOC测定仪
	1
	1年

	4
	全自动烷基汞测定仪
	1
	1年

	5
	煤含硫量分析仪
	1
	1年

	6
	氢气发生器
	2
	1年

	7
	有机样品提取装置(索式提取)
	2
	1年

	8
	石墨消解仪
	1
	1年

	9
	程控式定量封口机
	1
	1年

	10
	全自动红外测油仪
	1
	1年

	11
	相衬显微镜
	1
	1年

	12
	翻转式振荡器（含零顶空单元）
	2
	1年

	13
	有机样品浓缩仪（氮吹仪）
	1
	1年

	14
	石墨电热板
	2
	1年

	15
	硫化物酸化吹气仪
	1
	1年

	16
	垂直振荡器
	1
	1年

	17
	高压蒸汽灭菌锅
	1
	1年





















（二）具体技术参数要求
一、可吸附卤素分析仪（含燃烧炉）
1、适用范围
适用于生活用纸可吸附有机卤素(AOX)的测定；
2、基本配置要求
2.1总有机卤素分析仪主机1台
[bookmark: OLE_LINK3]2.2专业软件（含操作控制主机）1套
2.3 35位以上自动进样器1个
2.4  3通道压力过滤系统1台
2.5振荡吸附系统1台
2.6已填充石英柱20个
2.7已填充玻璃柱100个
2.8活性炭填充工具1个
2.9陶瓷棉1包
3、技术性能指标
▲3.1测量原理：活性炭吸附后，燃烧加库仑滴定法，燃烧炉采用垂直燃烧模式；（提供产品彩页等证明材料加盖投标人公章）
3.2量程范围：0.01~950 µg Cl 绝对含量
3.3误差范围：<3%@200ppb Cl；
3.4样品体积：10~200ml；
3.5样品吸附介质：活性炭；
3.6进样方式：采用气锁式垂直进样；
3.7燃烧炉：
3.7.1最高燃烧温度≥1100℃；
★3.7.2采用垂直燃烧模式；（提供产品彩页等证明材料加盖投标人公章）
3.8微库仑滴定池：
3.8.1联合电极库仑池，无须盐桥； 
3.8.2库仑池有自动冷却装置，保证最佳信噪比；
3.8.3含磁力搅拌，容积≥20ml滴定池, 滴定池易于拆卸，应有自动清洗功能和恒温装置；
3.8.4范围量程宽，突遇高浓度样品时，不会发生电解液速耗失效现象，电解液寿命长；
3.9库仑滴定产生电流：50µA，200µA，1000µA，3500µA；
3.10样品预处理器：包含一个气压式柱吸附装置和振荡法装置
[bookmark: OLE_LINK2]▲3.11 进样模式：对于不同浓度的样品，可每次选择一个、两个或多个吸附柱等吸附柱进入燃烧管，在一次燃烧后得出结果；（提供产品彩页等证明材料加盖投标人公章）
3.12干燥池：自动更换干燥池中的硫酸；
3.13垂直进样自动进样器，位数不少于35位；
3.14系统配置冷却式滴定池，只需一个复核电极且免维护。（提供产品彩页等证明材料加盖投标人公章）；
3.15控制分析软件：应在独立的计算机上运作多任务程序控制软件，交互式菜单软件应能自动监测仪器的各种参数，及进行控制调整。 软件应能提供实时显示滴定曲线、监测加热区温度变化、可编制输入和储存各种参数，打印各种参数包括滴定曲线和测定数据及不同单位的数据换算。遵循GLP（优良实验室规范），含分析质量保证软件。
二、冷原子吸收测汞仪
1、适用范围
适用于环境保护、农业、地矿、冶金、石化、土壤、城市给排水、地下水、教学研究等领域样品中的汞的含量测定。
2、基本配置要求
2.1 主机1台
2.2 自动进样器1台
2.3 试剂托盘1套
2.4 尾气净化装置1套
2.5 废液收集系统1套
2.6操作控制主机1台
2.7输出设备1台
2.8 齐化管2套
2.9 释放炉丝2套
2.10流路毛细管2套
3、技术性能指标
▲3.1采用金汞齐富集系统，提高灵敏度，可在线多次富集功能，降低检出限；（提供装置实物图加盖投标人公章）
3.2后排废涌泡模式的蒸气发生反应，使氧化还原彻底、信号值更稳定；
3.3采用连续吹扫气路设计，最大限度避免汞记忆效应对检测结果的影响；
▲3.4高效、金属热传导以及闭环温控模式集成设计，PID数字全温控设计，控温误差±1℃；（提供产品彩页等证明材料加盖投标人公章）
3.5恒温长、短吸收池多光程技术，根据样品的浓度自动切换选择不同的校正曲线进行定量计算；
3.6实时双光束系统，检测过程可对光源漂移和波动进行实时校正；
▲3.7配备单个样品管≥50毫升，不少于40位圆盘自动进样盘，实现无人值守，全自动测量；进样器具进样针外壁专用清洗位。（提供产品彩页等证明材料加盖投标人公章）
3.8状态指示灯功能，具备不少于4种可视化状态指示灯颜色提示；
3.9配备高精度、数控微量气体流量模块，实时监测载气；
3.10 无污染废液收集系统，并可实现废液液位实时报警功能；
3.11样品检出限：≤0.001mg/L；
3.12相对标准偏差（RSD）：≤1% ；
3.13注射泵进样系统，最大进样量：5mL；注射泵精确定量，可自动稀释在线自动配置标准曲线；
3.14 线性范围：0.005~2 mg/L（长吸收池）；2~100 mg/L（短吸收池）。
三、TOC测定仪
1、适用范围
主要用于分析水体样品中的总碳、有机碳总氮、无机碳等指标含量，用于研究受污染水体中各种含碳污染物质的含量。
2、基本配置要求
2.1总有机碳/总氮分析仪主机1台
2.2专用分析软件1套
2.3 不少于60位自动进样器1台
2.4分析耗材包1套
3、技术性能指标
3.1高温催化燃烧单元
3.1.1最高炉温≥1000 ℃；
▲3.1.2燃烧温度: ＞900℃（提供产品彩页等证明材料加盖投标人公章）
3.1.3样品最高允许含盐量: ＞80 g/L
3.1.4样品中颗粒物兼容性＞280μm
3.1.5催化剂：兼容CeO2,Pt
3.2电子气路控制系统
3.2.1可以补偿气流流速引起的变化；
3.2.2流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统；
3.2.3采用免维护的电子干燥装置，非化学干燥方式；
3.3检测器系统
▲3.3.1 TOC采用非色散红外检测器，总氮采用电化学检测器；（提供产品彩页等证明材料加盖投标人公章）
3.3.2测量范围：TOC：0―25000 mg/L，检出限≤4ppb；N: 0-500 mg/L，检出限≤50ppb；固体：0.05mg—130mg碳绝对量
3.3.3重现性：优于2%@1ppm；
3.3.4一次进样TOC和TN同时出结果，分析时间≤5分钟；
▲3.3.5设备分析精度要求：可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线，以100ppb的标准样品为基准液，设备测量0mL、0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL和1.0mL基准液得出标准曲线，要求相关线性系数＞0.999。（提供实验报告）
3.4自动进样器要求
3.4.1自动进样器，样品位≥60位；
3.4.2具有自动清洗功能；
3.4.3有样品位带自动搅拌功能，搅拌速度10级可调。
3.4.4所有样品位带自动酸化功能
3.5工作站和软件系统要求
3.5.1具有方法开发和储存功能；
3.5.2能显示系统状态和参数设定；
3.5.3具有1次方或2次方线性回归校正曲线；
3.5.4可以通过接口输出及打印实验结果
3.5.5具备操作软件
3.5.6软件测试方法必须至少包含直接法和差减法两种测量方法。
四、全自动烷基汞测定仪
1、适用范围
全自动烷基汞分析仪是一种专门用于测定环境样品中痕量烷基汞的仪器，仪器集成了自动进样器、吹扫捕集气相色谱高温裂解模块、冷原子荧光检测器，加上烷基汞蒸馏冷凝装置，可以测定水样品中的甲基汞和乙基汞。
2、基本配置要求
2.1模块式全自动烷基汞测试系统主机1套，包含自动进样器、吹扫捕集气相色谱高温裂解模块、冷蒸汽原子荧光检测器、水样蒸馏模块、仪器连接附件及仪器控制及数据处理软件。
2.2耗材包1套，包含：丙基化试剂1g，进样瓶2套，备用尾气吸附阱1套。
3.技术性能指标
3.1符合标准要求
全自动烷基汞分析仪符合生态环境部《水质 烷基汞测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》（HJ 977-2018）。
3.2工作条件
3.2.1电源电压: 单相AC  220V ±10%  / 50Hz
3.2.2环境温度：0℃-35℃
3.2.3相对湿度：≤80%
3.3技术指标
3.3.1自动进样器：不少于70位或以上自动进样器；
3.3.2进样针：为保证进样针不吸附烷基汞及衍生物，采用金属材质进样针
3.3.3吹扫方式：使用原位吹扫方式，进样量25ml或40ml；
3.3.4利用捕集阱捕集样品；配置具有捕集阱的氮气的自动清洗功能；同时具备氩气反吹功能；
3.3.5热脱附采用红外线热方式，对捕集阱进行三维立体式加热；
3.3.6气相色谱：采用毛细管柱，固定相为 100%二甲基聚硅氧烷，柱长不小于15 m，内径不大于0.53 mm，膜厚不大于0.5μm，符合HJ977-2018方法要求
3.3.7 毛细管柱可通过柱温箱程序化升温控制
3.3.8 气相色谱分析时间≤6分钟/样品，同时甲基汞、乙基汞的分辨率均大于1.5
3.3.9热裂解管将气相分离后不同形态汞分解还原为蒸汽汞，裂解温度最高可达900℃或以上；
3.3.10冷原子荧光检测器，采用低压汞灯作为光源，光强输出稳定，低噪音；汞检出限达0.002ng/L；
3.3.11 水样蒸馏系统：
3.3.11.1 10个或以上样品加热位，加热铝快每个孔位深11cm以上，保证良好的加热效率；控温范围常温-150℃，精度≤±1℃；过热自动断电；
3.3.11.2 10个或以上冷凝样品位，采用冰浴或电热制冷，冷凝铝块每个孔深11cm以上；
五、煤含硫量分析仪
1、适用范围
该仪器适用于煤炭业、电力业、造纸业、科学研究、学院教学、环保、原油以及石油化工产品等领域，可进行对各种样品中的全硫含量的测定。
2、基本配置要求
2.1主机1台
2.2电解池1套
2.3石英管1支
2.4石英舟2只
2.5进样杆2只
2.6磁舟20只
2.7热电偶1只
2.8操作控制主机、输出设备各1台
3、技术性能指标
3.1测量范围：0.005～99.99% 
3.2控温范围：室温～1250℃（1%±10℃） 
3.3执行标准：
GB/T387-1991 深色石油产品硫含量测定法（管式炉法） 
SHT 0303-1992 添加剂中硫含量测定法（电量法） 
GB/T214-2007 煤中全硫测定方法（电量法） 
3.4取样范围：5～150mg（称准至 0.2 mg） 
3.4测试时间：5～8min 左右/个（可根据样品种类和重量而定）
3.5 仪器主机结构尺寸：不大于640mm×440mm×400mm
3.6功率：主机<3KW

六、氢气发生器
1、适用范围
用于气相色谱等检测装置，提供高纯氢气作为燃气或载气；也可用于小型反应装置，提供稳定气源。
2、基本配置要求
2.1氢气发生器2台
2.2接口螺帽2套
3、技术性能指标
3.1氢气纯度：99.999%；
3.2 氢气流量：0-300ml/min；
3.3 输出压力：4kg/cm2、6kg/cm2两挡可调，出厂时设定为4kg/cm2(约0.4MPa)；
3.4压力稳定性：< 0.001MPa；
3.5环境温度：1-40℃；
3.6相对湿度：<85%。
七、有机样品提取装置（索式提取仪）
1、适用范围
根据索氏抽提原理、用重量测定法来测定脂肪含量，适用于食品、脂肪、饲料等行业脂肪的测定。
2、基本配置要求
2.1主机2台
3、技术性能指标
3.1试样重量：0.5-15g；
3.2测试数量：≥6个/批；
3.3加热方式：水浴加热；
3.4控温范围：室温~100℃；
3.5控温精度：≤±1℃；
3.6溶剂回收率：≥80%。
八、石墨消解仪
1、适用范围
适用于样品消解、样品上机前处理。
2、基本配置要求
2.1 主机1台
2.2 带回流聚丙烯消解管1套
2.3 不锈钢消解管架2个
3、技术性能指标：
3.1工作条件：
3.1.1环境温度：15℃～35℃
3.1.2相对湿度：45～80%
3.1.3工作功率：≤3000W
3.2消解位数：不低于32位
3.3消解加热方式：采用立体环绕电加热方式，并采取特制保温工艺，热利用效率高，消解速度快。
3.4导热材质：表面喷涂耐高温陶瓷处理的高纯石墨，传热均匀快速，同时有效避免石墨粉末对样品的污染。
3.5控温范围：室温～420℃，控温精度：≤±1℃，智能PID控温技术，实时显示程序升温曲线；
3.6智能控制终端采用彩色触摸屏可图形化直观实时显示温度曲线，每条温度曲线支持10段以上程序升温，升温曲线可自由拖动。
九、程控式定量封口机
1、适用范围
用于水样中的总大肠菌群和粪大肠杆菌、大肠埃希菌、绿脓假单胞菌群、肠球菌、菌落总数、水样中嗜肺军团菌的快速检测。可野外携带、应急、定量检测。
2、基本配置要求
2.1主机1台
3、技术性能指标
3.1符合GB5750-2006国标方法及HJ1001-2018酶底物法。
3.2无需无菌室，18-24小时检测出准确结果，可便携及野外应急使用。
3.3预热时间≤2分钟，不超过10秒完成封口，可连续不间断工作24小时。
3.4重量 ＜11公斤，可便携野外使用。
3.5操作温度：10 - 32℃。储存温度：-20 - 80℃。
十、全自动红外测油仪
1、适用范围
用于测定环境水总石油类的全自动分析设备，符合《HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》，包括萃取、过滤分离测定过程的自动完成。同时可以辅助完成《HJ1051-2019”土壤 石油类的测定 红外分光光度法》；《HJ1077-2019”固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》油类的分析。
2、基本配置要求 
2.1 测油仪主机（内置触控操作控制系统） 1台
2.2 不少于12位全自动定量萃取进样器1台
2.3 自动测油分析软件1套
2.4 700ml广口采样萃取瓶12个
2.5 专用采样箱1个
2.6 标准耗材配件1套
3、技术性能指标
3.1产品基本要求
3.1.1 水样种类：工业废水和生活污水中的石油类和动植物油类。
3.1.2 仪器需包含但不限于前处理单元、检测单元、数据分析单元，可相互联机工作，亦可分别独立使用，独立使用时可适用于油烟和油雾的测定。
3.1.3 联机工作时从水样的定容、萃取、分离、吸附到进样、分析、检测、清洗、排废等全流程实现自动化。吸附时可自动切换硅酸镁柱，电脑实时提示硅酸镁剩余吸附量。
3.1.4 分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离
▲3.1.5 进样器有不少于两个独立取放样窗口，方便样品分析时中途添加。（提供自动进样器多个独立取放样窗口实物图加盖投标人公章）
3.1.6 水样萃取、试剂添加、仪器测量、废液排放、萃取液收集，五大模块同时运行。
▲3.1.7采用十一通切换阀和精密注射器配合（提供多通阀1000万次以上寿命测试报告加盖投标人公章）；
[bookmark: OLE_LINK4]3.1.8 操作方式：自带触屏操作控制系统，也可外接操作控制系统
3.2技术指标
3.2.1 萃取试剂：四氯乙烯。
3.2.2 全自动进样器的样品位数不少于12位，最多可同时连续做12个水样。
3.2.3 采样方式：广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积，样品不转移。
3.2.4 体积量取：非接触式自动测量水样体积，避免交叉污染，体积测量误差<2%（不接受探针液面探测法，避免交叉污染）。
3.2.5 自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置；自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离。
3.2.6 校正方法：标准物质校正、标准曲线校正、单点快速校正。
3.2.7 线性：>0.999
3.2.8 测量范围：0-50000mg/L，超量程自动稀释。
3.2.9 分辨率：≤0.001mg/L
3.2.10 检出限：≤0.03mg/L
3.2.11 重现性：RSD<2%
3.2.12 准确度：≤±2%
3.2.13 测量波长：2930、2960、3030cm-1
3.2.14 测量时间：8-12分钟。
十一、相衬显微镜
1、适用范围
适用于观察到透明样品的细节，适用于对活体细胞生活状态下的生长、运动、增殖情况及细微结构的观察。
2、基本配置要求
2.1主机1台
3、技术性能指标
3.1光学系统：无限远光学系统；
3.2目镜：不小于10x(22)；
3.3观察头：无限远，铰链式双目观察镜筒，可30度倾斜，瞳距 47-78mm；
3.4物镜：无限远平场物镜；
3.5转换器：内向式五孔转换器(编码式)；
3.6调焦系统：粗微动同轴，粗动≤37.7mm/圈微动≤0.2mm/圈,≤0.002mm/格升降范围≤30mm；
十二、翻转式振荡器（含零顶空单元）
1、适用范围
广泛适用于环保、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业。
2、基本配置要求
2.1主机2台
2.2零顶空提取器2套
3、技术性能指标
3.1样品数：≥6；
3.2取样量：≥2L；
3.3转速：0-90r/min，数显可调；
3.4时间设定：全数字定时，秒、分钟、小时任选ls-99H99m可任意设定。
十三、有机样品浓缩仪（氮吹仪）
1、适用范围
主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
2、基本配置要求
2.1主机1台
3、技术性能指标
3.1温度控制范围：室温+5℃~150℃ ；
3.2控温精度：≤±0.5℃（40~100℃）；≤±1℃（100-150℃）；
3.3显示精度：≤0.1℃；
3.4升温时间(从40-150℃)：≤30min；
3.5氮气流量：0~15L/min；

十四、石墨电热板
1、适用范围
适用于大体积样品加热消解煮沸、蒸酸等前处理。
2、基本配置要求
2.1主机2台
3、技术性能指标
3.1控温范围：室温～370℃；
3.2控温精度：≤±1℃，智能双PID控温技术，实时显示程序升温曲线；
3.3石墨加热面板工作区域不低于620×400mm，适用于大批量样品的处理；
3.4分体控制结构设计，外接智能控制终端可置于通风橱外使用，避免腐蚀性试剂对控制部分的损害，控制器与主机连接线长度大于1.5m；
3.5 智能控制终端采用不少于7寸彩色大屏触摸控制，屏幕表面为耐腐蚀玻璃设计；
十五、硫化物酸化吹气仪
1、设备要求：
适用于地表水、生活污水、工业废水或土壤样品中硫化物项目的预处理。具备氮气控制互不干扰、操作简便快捷、气密性良好等特点。
2、基本配置要求：
主机1台（含气密监控模块）、压力安全阀1个、恒温水浴单元1套、3孔反应瓶6支、比色管6支、送气管6根、刻度四氟塞分液漏斗6支、保险丝2个，随机附件1套。
3、技术性能指标
3.1仪器要求：
3.1.1要求不少于六个通道运行模式，标准容器，不泄漏，可同时处理六个样品。
3.1.2智能恒温水浴加热，PID精确控温，能够快速恒定水浴温度，缩短分析时间，无液干烧保护，避免热源无液干烧。
3.1.3要求配套氮气安全保护和各通道恒流保护模块，每个样品的氮气流量独立控制，气路超压安全保护，确保实验安全有效进行。
3.2参数要求：
3.2.1样品数量：不低于6位样品单元
3.2.2加热方式：自动控温恒温水浴
3.2.3加热功率：≤l200W，加热均匀
3.2.4氮气流量计控制：0—3L/min（具备防爆安全阀）
3.2.5温度范围：室温—99.9℃
3.2.6控温精度：±1℃
3.2.7氮气防护：气源自动监控，超压自动防护
3.2.8氮气流量支路：50-500mL/min
十六、垂直振荡器
1、适用范围
适用于完成液液萃取、样品混匀等实验过程
2、基本配置要求
2.1主机1台
3、技术性能指标
3.1振荡方式：垂直振荡或倾斜振荡可选，倾斜角度0-20度；有度数刻度线；
3.2无级调速，振荡频率范围：50-300 rpm；
3.3定时器时间：0-99小时；
3.4样品位数：不小于8位
3.5振荡幅度0-60mm
十七、高压灭菌锅
1、适用范围
适用于制药、科研、农业等单位，对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌。
2、基本配置要求
2.1主机1台
3、技术性能指标
3.1温度分辨率:≤1℃
3.2灭菌时间:4-120min
3.3设计温度:≥139℃
3.4 设计压力:0.25MPa
3.5容积:24L≤容积≤30L














分包三：（一）采购清单
	
	设备名称
	拟购置数量（台/套）
	免费保修期

	[bookmark: OLE_LINK18]1
	等离子发射光谱质谱联用仪
	1
	1年

	2
	高效液相色谱仪
	1
	1年

	3
	离子色谱仪（阳离子）
	1
	1年

	4
	原子吸收光谱仪（火焰）
	1
	1年


（二）具体技术参数要求
一、ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪
1、适用范围：土壤、固废、水质以及相关污染物中痕迹金属杂质分析检测，进行样品的定性确认、定量成分分析以及元素成分的同位素分析和形态分析。
2、基本配置要求
基本配置结构概述：由电感耦合等离子体（离子源）、离子透镜、碰撞/反应池、质量过滤器、检测器等部分构成。由专业软件对仪器进行控制，并对数据进行获取、压缩、处理显示和存储。质谱仪还应包括维持高真空的必要设备，以及进行常规溶液样品雾化的进样系统。电感耦合等离子体质谱仪至少拥有5路高精度质量流量计，精确控制包括等离子体气、辅助气、载气、碰撞气等在内的气体流速。其中具体包括：
2.1 进样系统 1套
2.2等离子体 1套
2.3接口和离子透镜 1套
2.4碰撞/反应池 1套
2.5四极杆质量过滤器 1套
2.6检测器 1套
2.7配套软件 1套
2.8 操作控制主机 1套
2.9 输出设备 1套
3、技术性能指标
3.1进样系统
3.1.1 由雾化器和雾化室构成，配置帕尔帖半导体制冷模块，将雾化室包裹其中，可实现低温去除溶剂的效果，制冷温度5~20℃连续可调；
3.1.2 蠕动泵满足进样管、内标管、废液管的稳定分析需求。
3.1.3 配置质量流量计精确控制氩气加入，实现对高盐样品的在线气溶胶稀释，可实现4档、8档、25档、50档、100档稀释，稀释气流速0~2.00L/min，0.015L/min连续可调；
3.1.4 配置补偿气，对样品实现预富集，提高电感耦合等离子体质谱仪痕量检测能力，气体流速范围0~2L/min，≤0.012L/min步进精度；
3.1.5 具有超高基质进样系统：可在不稀释的情况下直接分析总溶解态固体含量不小于23％ 的样品，减少样品前处理时间。
3.2等离子体
★3.2.1固态射频发生器，最高功率不小于1580W，射频线圈采用循环水冷却。（提供宣传资料或软件证明截图加盖投标人公章）
3.2.2石英炬管，X/Y/Z定位可由电机控制自动完成。
▲3.2.3配置屏蔽炬，非耗材，实现等离子体真实接地，彻底杜绝锥口二次放电。（提供宣传资料或相关文件证明加盖投标人公章）
3.2.4配置观察窗，可实时观察锥孔和炬管是否需要清洗。
3.2.5离子源：频率≤27.12 MHz；变频设计快速匹配样品基体剧烈变化。
3.3接口和离子透镜
3.3.1接口：镍质采样锥和截取锥组成，锥上不得施加任何电压，锥间不得通入任何气体。 
3.3.2离子透镜起到有效提取及聚焦离子束，同时将中性粒子和光子与正离子彻底分离。
▲3.3.3配置不少于2个提取透镜，实现软提取、硬提取等方式，提高离子传输效率，提取透镜电压范围 -200~10V，≤0.1V步进精度；（提供提取透镜实物图及软件截图证明加盖投标人公章）
▲3.3.4配置不少于2个偏转透镜，实现双离轴，进一步降低仪器背景，偏转透镜电压范围-50~10V，≤0.1V步进精度；（提供透镜实物图及软件截图证明加盖投标人公章）
3.4碰撞/反应池
▲3.4.1 池内设计有多极杆装置，内含碰撞/反应池，池内温度范围55~100℃，0.1℃连续可调。（提供池温控软件截图证明加盖投标人公章）
3.4.2除干扰装置：具备八级杆型设计的碰撞/反应池，彻底去除质谱干扰，确保测定结果准确性。
3.4.3池内可通入高纯氦气，彻底去除所有质谱干扰，确保数据准确性，He气流速最高不小于12mL/min，实现高能碰撞模式；
3.5四极杆质量过滤器
▲3.5.1 质量过滤器：钼材质物理四极杆设计，保证高分辨率，质量范围2-255amu，四极杆射频频率＞2.2MHz。（提供软件设置界面截图证明加盖投标人公章）
3.5.2保证快速扫描2-255amu质量范围内所有离子。
3.6检测器
3.6.1 双模式电子倍增器，模式间可自动切换。
3.6.2 至少9个数量级的动态线性范围，满足同时分析痕量与常量元素。
▲3.6.3待测离子通过四极杆质量过滤器后，施加电压使离子束偏转90度进入检测器，降噪同时大幅延长检测器寿命；（提供宣传资料或实物证明加盖投标人公章）
3.7软件
3.7.1 提供中文版的ICP-MS控制软件。
3.7.2仪器能够智能化检测仪器使用状态，根据运行时间或测量的样品数量确定需要维护的时间，避免维护不当造成损失。
3.8 操作控制主机1套
3.9 输出设备1套
二、高效液相色谱仪

1、适用范围：土壤、空气、以及相关环境污染物中的有害物质检测。

2、基本配置要求：

2.1四元梯度泵 1套
2.2高容量样品瓶进样器 1套
2.3柱温箱 1套
2.4紫外可变波长检测器 1套
2.5荧光检测器 1套
2.6 操作控制主机 1套
2.7 输出设备 1套
3、技术性能指标：
3.1四元梯度泵
3.1.1▲串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，（提供软件设置截图证明加盖投标人公章）
3.1.2▲泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，保证泵的可靠性，并在较长的生命周期里保证一贯良好的精度；（提供实物图拍摄证明加盖投标人公章）
3.1.3流量范围：0.001~10ml/min，递增率0.001ml/min
3.1.4流量精度：<0.07%RSD
3.1.5流速准确度 ： ±1%
3.1.6梯度精度：< 0.2 % RSD
3.1.7操作压力：≥400bar,实现快速分离。
3.1.8集成真空脱气机：消除基线波动，并减少平衡时间
3.2高容量样品瓶进样器
3.2.1采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低。
3.2.2可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
3.2.3进样范围：0.1~100mL，步进为0.1mL
3.2.4▲进样精密度：< 0.25% RSD（进样体积 5~100mL） （提供宣传资料或相关文件证明加盖投标人公章）
3.2.5进样循环时间：≤18 s
3.2.6最大操作压力：≥600bar
3.2.7重复进样次数：1~99次/样品
★3.2.8样品残留：<40ppm（启动洗针程序）（提供宣传资料或相关文件证明加盖投标人公章）
3.2.9▲样品容量：不少于2个66位样品盘，可放置≥132个2mL样品瓶（提供宣传资料或相关文件证明加盖投标人公章）
3.3高通量柱温箱
▲3.3.1柱温范围：高于环境温度5℃至80˚C。
3.3.2温度稳定性：± 0.1˚C，温度准确度：≤± 0.5 °C。
3.3.3▲柱容量：2根30cm色谱柱（提供宣传资料或相关文件证明加盖投标人公章）
3.4紫外可变波长检测器
3.4.1检测类型 双光束光度计
3.4.2光源 氘灯
3.4.3信号数量 单波长检测和双波长检测
3.4.4▲最大数据采集速率 ≥120 Hz （单波长检测） 2.5 Hz （双波长检测）（提供宣传资料或相关文件证明加盖投标人公章）
3.4.噪音 <±0.25·10-5 AU，在 230 nm 条件下（单波长检测）<±0.80·10-5 AU，在 230 nm 和 254 nm 条件下（双波长检测）
3.4.6漂移 <1·10-4 AU/h，在 230 nm 条件下
3.4.7线性 >2.5 AU 上限
3.4.7波长范围 190–600 nm
3.4.8波长准确度 ±1 nm，使用氘灯谱线进行自校正，使用氧化钬滤光片进行验证
3.4.9波长精度 <±0.1 nm
3.4.10时间可编程控制 波长、极性、峰宽、灯开/ 关
3.4.11流通池标准：14 μL 容积， 10 mm 池光程和 40 bar （588 psi）最大压力
3.5 荧光检测器
3.5.1检测类型 单信号波长（激发和发射） 可编程单波长（激发和发射）荧光检测器
3.5.2光源氙灯，常规模式 20 W，节能模式5 W，寿命 4000 h
3.5.3脉冲频率296 Hz，针对单一信号模式74 Hz，针对节能模式
3.5.4最大数据采集速率74 Hz
3.5.5▲激发单色器范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级带宽：凹面全息光栅
3.5.6发射单色器范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级 带宽：20 nm （固定）单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：400 nm
3.5.7参比系统 串联激发测量
3.5.8时间表编程单信号波长、响应时间、PMT 增益、基线行为（增补、自由、零）
3.5.9波长特性 重复性 +/- 0.2 nm
3.5.10准确度 +/- 3 nm 设置
3.5.11流通池标准：8 μL 体积和 20 bar（2 MPa）最大压力，熔融石英体
3.6 操作控制主机1套
3.7 输出设备1套
三、离子色谱仪（阳离子）
1、适用范围/主要用途：用途：满足水质、空气、固定污染源废气等各类环境样品中各种阳离子（锂、钠、铵、钾、镁、钙、氨、甲胺、二甲胺和三甲胺）等项目检测要求
2、基础配置要求
2.1离子色谱仪主机1套
2.1.1高压双柱塞平流泵  1套
2.1.2阳离子色谱柱1支（另配备阳离子色谱柱1支）
2.1.3阳离子保护柱1支（另配备阳离子保护柱1支）
2.1.4柱温箱 1套
2.1.5阳离子抑制器1套
2.1.6电导检测器 1套
2.1.7专用色谱工作站1套
2.1.8气液分离器1个
2.1.9漏液报警模块1个
2.1.10备品备件工具包1套
2.1.11自动进样器1套
2.2 操作控制系统1套
2.3输出设备1套
3、技术性能指标    
3.1高压双柱塞平流泵  
（1）高压双柱塞平流泵，采用PEEK泵头，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂
（2）流速范围：0.001～9.999mL/min；最大压力：≥42MPa
▲（3）流量稳定性：≤0.1%；（提供计量机构出具的证明文件）；
（4）流量设定值允许误差：≤0.1%；
（5）压力波动：≤0.5%
3.2柱温箱 
（1）嵌入式热传导加热模式，程序升温由色谱工作站反控实现，柱温箱内增加淋洗液预热设计，色谱柱温度更稳定，确保精确控温 
（2）温度控制范围：环境温度+5-60℃
（3）柱温箱温度设定值允许误差：±0.1℃；温度稳定性：≤0.1℃/h
3.3阳离子抑制器
★（1）先进的连续自再生微膜电抑制技术，不需额外的再生液
（2）并联式再生液流路设计，流路压力低，寿命长
（3）耐压能力强，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行
（4）高抑制容量：100μeq/min(阳离子）
（5）死体积＜50μL，更灵敏的响应信号
3.4电导检测器
（1）恒温自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；
（2）检测量程：0-35000μS/cm
（3）检测分辨率：0.0020nS/cm
（4）最大耐压：8MPa
（5）定性重复性：≤0.1%、定量重复性：≤0.1%
（6）仪器线性：≥0.999
（7）基线噪声：0.0001μS；基线漂移：≤0.0009 μS/30min
▲（8）电导池体积：≤0.4μL（提供计量机构出具的证明文件）
3.5色谱柱
▲（1）原厂生产的高效高容量阳离子分离柱及保护柱，符合各种标准检验方法中所述的色谱柱要求。
（2）高效阳离子色谱柱，一次进样同时分析：Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子；另还可进行甜菜碱、氯化胆碱的检测；
▲（3）色谱柱含有智能芯片，可以记录色谱柱使用时间及进样次数等信息，有助于用户提供耗材使用效率。（提供产品图片与软件截图并加盖投标人公章）
3.6专用色谱工作站
▲（1）基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，不能从文件夹中直接删除数据。仪器主机、自动进样器、数据处理在同一个软件上实现。（提供计量机构出具的证明文件）
（2）仪器控制和数据处理完全由软件进行，可编制分析方式、样品序列、进行色谱图积分处理和分析报告生成
▲（3）批处理功能，可对同一方法检测的数据进行批量化处理，单次批处理量不低于50个，同一界面内无需打开谱图，一键完成批处理，且不影响仪器同时进行谱图采集（提供计量机构出具的证明文件）
▲（4）工作站标配虚拟柱软件技术，模拟本公司不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性，（提供计量机构出具的证明文件）
3.7气液分离器：气液分离器用于拦截进入流路的气泡，使仪器运作更稳定
3.8报警装置：对仪器进行实时监测，仪器发生低压、超压、漏液等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理
3.9自动进样器
（1）三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样
▲（2）样品位数：120位×2mL（标配）,并配置5ml和10ml样品盘
（3）最大进样量：500μL
（4）洗针瓶缺水报警、顶针保护、样品瓶缺瓶检测等报警功能
（5）自动稀释功能，可以完成标准溶液的自动配置和样品的自动稀释
（6）进样方式：全定量环/部分定量环/无损进样
（7）进样精密度：满环进样：RSD≤0.3%
四、原子吸收光谱仪（火焰）
1、适用范围/主要用途：适用于重金属含量的检测
2、基本配置要求：
2.1 原子吸收分光光度计主机  1套
(1) 中文工作站              1套
(2) 无油空压机              1台
(3) 雾化器                  2只
(4) 元素灯               11只(铜、铅、锌、镉、钾、钠、钙、镁、铬、汞、锰)
（5）操作控制主机           1台
（6）输出设备               1台
3、技术性能指标
3.1原子吸收分光光度计主机技术性能指标
3.1.1分析方法：火焰法
3.1.2光路结构：单光束，双透镜，C-T型单色器
3.1.3背景校正：氚灯、自吸双重背景校正系统。1Abs时氘灯背景校正能力≥40倍、自吸背景校正能力≥60倍。
3.1.4光学系统
3.1.4.1衍射光栅:  ≥1800线/mm
3.1.4.2波长范围/设置: 190nm-900nm/自动寻峰设置。
3.1.4.3▲波长准确度: ≤±0.15nm
3.1.4.4波长重复性: ≤0.05nm
3.1.4.5★光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm
3.1.4.6光谱带宽偏差≤±0.02nm
3.1.4.7基线稳定性: ≤0.002Abs/30min（静态）
3.1.5元素灯系统
3.1.5.1▲灯座数:每个灯架装8只，可同时点亮两支，一支工作、一支预热。
3.1.5.2位置: 自动设定,自动微调。
3.1.6火焰部分
3.1.6.1燃烧头: 预混合型全钛燃烧头
3.1.6.2扣背景: 氘灯，自吸全波段扣背景
3.1.6.3点火方式: 自动点火
3.1.6.4燃烧条件设置: 质量流量控制器自动设置燃烧条件
3.1.6.5保护功能: 自动安全连锁功能：仪器设有火焰监视器,当意外火焰熄灭时,自动关闭乙炔流量；异常压力监视器：随时监视空气压力变化，异常时自动关闭乙炔气体，安全熄火；
3.1.6.6特征浓度: 铜≤0.02ug/ml/1%
3.1.6.7▲重复性: RSD≤0.7% 
3.1.6.8▲检出极限: 铜≤0.004ug/ml
3.1.6.9自动设置燃气流量：实现了自动选择元素分析最佳助燃比。
3.1.6.10▲自动设定最佳火焰高度，使仪器处于最佳的分析条件。
3.1.6.11使用氘灯扣背景时：具有自动切入半透半反镜装置功能。
3.1.17▲ 配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力100倍以上，检出限要求达到5ppb以下；(提供有资质的第三方检验机构出具的加盖公章的验证报告)。
注：1、“★”为实质性响应参数，不接受负偏离，不响应作为无效标处理。 
2、对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
五、其他要求
[bookmark: _Toc120614281]1、供货要求
供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
2、验收要求
2.1招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。项目完成后，由采购人根据合同载明的设备名称、型号、数量、技术参数、说明书等对照验收，投标人提供的设备要与投标时承诺的质量相一致。采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标投标人代表必须在场。验收合格后，中标投标人凭采购人出具的验收合格书至采购人处根据合同规定办理付款手续。验收不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
2.2中标人完成仪器安装调试后须进行检定/校准，且须提供具有检定/校准资质的检测单位出具的仪器设备检定/校准证书。
3、节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
4、 商品包装、快递包装政府采购需求标准
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
4.1商品包装环保要求
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； 
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； 
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
4.2快递包装环保要求
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
5、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
6、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品  。
7、本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。 
六、项目实施要求
1、项目实施方案
投标人应具备实施本次项目相应分包的的技术能力，充分了解采购人各分包内容的需求，制定详细可行的各分包的项目实施方案，实施方案内容包括各个分包的进度计划与保证、组织结构与管理、技术资料管理、管理力量，经采购人认可后方可开始实施。投标人需针对本项目各分包成立专门的项目团队，积极主动与采购人进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供物资装备的供货、调试。投标人须承担各分包项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试和验收等）。供应商各分包实施计划方案至少包包括进度计划、项目管理、人员配备、质量管理、设备调度等。
2、人员培训
投标人应根据招标文件要求，制订所投分包的培训方案，培训课程应全面合理；投标人应安排具备相应资质和经验的技术人员，对使用人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。投标人应承诺积极配合招标人组织的其他培训，需提供师资和设备支持的，不额外收取任何费用。
3、售后服务
3.1中标人应对所投产品质量负责，按照厂家提供的免费保修期年限执行（最低不少于1年），自项目验收合格之日起。
3.2质保期内，中标人应提供7*24小时的电话技术支持服务和远程指导。在质保期内招标人提出现场技术服务要求后，保证4小时内到达指定地点，提供现场技术保障服务。应于24小时内完成物资装备修复，不得收取任何费用。如在规定时间内无法修复，应及时更换备用设备，并承担因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。 保修期外乙方对本设备终身负责维修，只收配件费，免收上门费、人工费。
3.3中标人需提供所投分包的售后服务方案，要求售后组织计划完善，售后人员配备专业数量充足，售后管理措施及验收说明清晰明确、可操作性强，质量保证明确清晰，售后服务计划清晰明确。


















第五章  评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
（2） 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。





分包一评标办法：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	40.00分
	（1）所投分包的设备技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”采购清单及技术参数的，得40分；“★”为实质性响应参数，不响应作为无效标处理。 
（2）标▲项属于重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.2分，扣完为止；
（3）未标▲项属于一般参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.08分，扣完为止。
供应商须在技术参数偏离表中逐条进行应答，列明所投分包产品的详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后要求提供相关证明材料的，须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准。

	
	节能环保
	2.00分
	[bookmark: OLE_LINK20]1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书原件扫描件的，提供一个得 1 分，本项最高得1分。 
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件扫描件的，提供一个得1分，本项最高得1分。

	企业经营业绩

	企业业绩
	4.00分
	所投分包的供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过所投分包的类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得4分。
注：提供合同、验收报告扫描件，且合同业绩中主要内容、标的、金额清晰可见，否则不得分。上述业绩资料原件扫描件直接上传至投标文件中。

	项目实施方案
	项目实施计划方案
	10.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的实施方案，实施方案内容包括进度计划与保证、组织结构与管理、技术资料管理、管理力量；方案结构严谨，内容完整详实，能够针对所投分包采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全，且优于采购需求，得10分；项目实施方案完整，为所投分包的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，能够满对各分包的实施的要求，得7分；有所投分包项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对所投分包细化制定，承诺经过优化可实现采购需求，得5分。没有内容不得分。

	
	
培训方案

	6.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的项目培训方案，方案描述详细、完整，优于采购需求的得6分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得2分。没有内容不得分。

	其他
	售后服务
	8.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的项目售后服务方案，方案内容包括人员配备、响应时间、质保期内外的技术支持和维护能力，方案详细、完整、优于采购需求的得8分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得6分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得3分。没有内容不得分。



分包二评标办法：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	40.00分
	（1）所投各分包的设备技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”采购清单及技术参数的，得40分；“★”为实质性响应参数，不响应作为无效标处理。 
（2）标▲项属于重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止；
（3）未标▲项属于一般参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.18分，扣完为止。
各分包供应商须在技术参数偏离表中逐条进行应答，列明所投分包产品的详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后要求提供相关证明材料的，须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准。

	
	节能环保
	2.00分
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书原件扫描件的，提供一个得1 分，本项最高得1分。 
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件扫描件的，提供一个得1分，本项最高得1分。

	企业经营业绩

	企业业绩
	4.00分
	所投分包的供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过所投分包的类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得4分。
注：提供合同、验收报告扫描件，且合同业绩中主要内容、标的、金额清晰可见，否则不得分。上述业绩资料原件扫描件直接上传至投标文件中。

	项目实施方案
	项目实施计划方案
	10.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的实施方案，实施方案内容包括进度计划与保证、组织结构与管理、技术资料管理、管理力量；方案结构严谨，内容完整详实，能够针对所投分包采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全，且优于采购需求，得10分；项目实施方案完整，为所投分包的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，能够满对各分包的实施的要求，得7分；有所投分包项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对所投分包细化制定，承诺经过优化可实现采购需求，得5分。没有内容不得分。

	
	
培训方案

	6.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的项目培训方案，方案描述详细、完整，优于采购需求的得6分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得2分。没有内容不得分。

	其他
	售后服务
	8.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的项目售后服务方案，方案内容包括人员配备、响应时间、质保期内外的技术支持和维护能力，方案详细、完整、优于采购需求的得8分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得6分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得3分。没有内容不得分。



分包三评标办法：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	40.00分
	（1）所投分包的设备技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”采购清单及技术参数的，得40分；“★”为实质性响应参数，不响应作为无效标处理。 
（2）标▲项属于重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止；
（3）未标▲项属于一般参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.25分，扣完为止。
各分包供应商须在技术参数偏离表中逐条进行应答，列明所投分包产品的详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后要求提供相关证明材料的，须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准。

	
	节能环保
	2.00分
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书原件扫描件的，提供一个得 1分，本项最高得1分。 
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件扫描件的，提供一个得1分，本项最高得1分。

	企业经营业绩

	企业业绩
	4.00分
	所投分包的供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过所投分包的类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得4分。
注：提供合同、验收报告扫描件，且合同业绩中主要内容、标的、金额清晰可见，否则不得分。上述业绩资料原件扫描件直接上传至投标文件中。

	项目实施方案
	项目实施计划方案
	10.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的实施方案，实施方案内容包括进度计划与保证、组织结构与管理、技术资料管理、管理力量；方案结构严谨，内容完整详实，能够针对所投分包采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全，且优于采购需求，得10分；项目实施方案完整，为所投分包的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，能够满对各分包的实施的要求，得7分；有所投分包项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对所投分包细化制定，承诺经过优化可实现采购需求，得5分。没有内容不得分。

	
	
培训方案

	6.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的项目培训方案，方案描述详细、完整，优于采购需求的得6分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得2分。没有内容不得分。

	其他
	售后服务
	8.00分
	供应商应根据招标文件要求提供所投分包的项目售后服务方案，方案内容包括人员配备、响应时间、质保期内外的技术支持和维护能力，方案详细、完整、优于采购需求的得8分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得6分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得3分。没有内容不得分。



（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4 
1、 采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第   （2）   种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）本项目投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。
















第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、投标人响应承诺函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
四、法人授权书
五、投标函
六、开标一览表
七、投标报价明细表
八、中小企业声明函
九、残疾人福利性单位声明函
十、技术要求响应及偏离表
十一、项目组成员
十二、企业业绩
十三、投标所需其他材料
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[bookmark: _Toc120614284]一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	[bookmark: OLE_LINK21]无需提供营业执照等证明材料







三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。






















四、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         

五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                      分包号：                              
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                              日期：       年   月   日






























六、投标报价明细表（分包号：  ）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务），响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、检定、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：   ）
中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）


企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表（分包号：   ）
	序号
	招标文件第四章采购需求中具体技术参数要求
	投标技术参数响应情况
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1.投标人需要对技术参数响应逐条做出明确响应，“★”为实质性响应参数，不响应作为无效标处理。 
2.如果采购文件参数要求提供证明材料，投标人将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。







九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]
十一、项目实施方案
根据评分办法自行编制






















十二、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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