招　标　文　件

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0029

项目名称：常熟市支塘人民医院血透室设备

项目属性：货物类项目

常熟市永拓工程咨询有限公司

2025年8月14日

目      录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的递交	7

五、开标与评标	8

六、定标	11

七、授予合同	13

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	24

一、项目说明：	24

二、货物清单：	25

三、技术性能参数要求：	25

（一）血液透析设备	25

（二）水处理设备	29

（三）除颤仪	32

四、投标报价要求：	32

五、质量保证及售后服务：	33

七、综合说明：	34

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	41

附件1 开标一览表	44

附件2 报价明细表	45

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	46

附件4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	47

附件5 法人授权书	48

附件6 中小企业声明函	49

附件7 残疾人福利性单位声明函	50

附件8 投标函	51

附件9 实质性要求响应及偏离表	52

附件10 技术参数响应及偏离表	54

附件11 商务条件响应及偏离表	55

附件12 详细配置表	56

附件13 投标设备综合性能	57

附件14 项目实施方案和售后服务承诺	58

附件15 业绩一览表	59

- 第一章  投标邀请

受常熟市支塘人民医院的委托，常熟市永拓工程咨询有限公司就常熟市支塘人民医院血透室设备（JSZC-320581-CSYT-G2025-0029）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

常熟市支塘人民医院血透室设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年9月5日9：00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0029

项目名称：常熟市支塘人民医院血透室设备

预算金额：人民币2620000.00元整

采购需求：本项目采购内容为常熟市支塘人民医院所需的血透室设备一批，主要包括血液透析设备、水处理设备、除颤仪的供货运输、安装调试及售后服务。

合同履行期限：自合同签订后的60日历天内完成所有设备的供货安装及调试工作，并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：具有所投产品生产（经营）许可资格。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年9月5日9：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964 ，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常熟市永拓工程咨询有限公司在公告媒体上发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：常熟市支塘人民医院

地 址：常熟市支塘镇东胜路1号

联系方式：0512-52987725

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市永拓工程咨询有限公司

地 址：常熟市联丰路56号顺益虞山商业街1-301

联系方式：0512-52843376、0512-52849970

3、项目联系方式

项目联系人：盛敏、袁新怡（采购人）、蔡慧（代理机构）

电 话：0512-52987725、0512-52843376  0512-52849970

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市永拓工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费，但收取采购代理服务费用。

本次招标项目服务费由中标人支付，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付服务费贰万贰仟玖佰元整，一次性付清。

常熟市永拓工程咨询有限公司指定账户：

账 户 名：常熟市永拓工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行常熟方塔支行

帐    号：10520101040008432

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术（或商务）要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、详细配置情况及投标设备综合性能

14.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供设备的品牌及选型情况进行说明。

14.2 投标人需按照招标文件要求，对拟提供设备的综合性能进行说明，并根据自身能力在投标文件中提供相关设备证明材料。

- 15、项目实施方案、售后服务、业绩情况及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划、安装调试方案、配合措施等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证期、售后服务方案及人员情况，及售后服务的响应能力等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后3分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购货物合同

编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0029

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：                        （如有）

开户银行：                                （如有）

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市支塘人民医院血透室设备项目（项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0029）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

3.1合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币        元（大写       ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

5.1所有货物运至采购人指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总价的30%。

5.2项目验收合格一周年后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总价的60%。

5.3项目验收合格二周年后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总价的100%。

注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

②本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付，包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为：             。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3

乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修  2  年（具体根据乙方投标文件中的承诺质保期为准），自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过     小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款  5  ％的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的  0.5  ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的  5  ％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的  5  ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的  5  ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 15 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起  10  日内向甲方支付本合同价款总额的 5 ％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 10日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2乙方出现转包情形的；

14.5.3乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

19.1本项目不收取履约保证金。

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2本合同一式     份，以简体中文书写，甲方、乙方、     各执一份。

22.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：              法定（授权）代表人（签字）：

年     月     日                      年     月     日

- 第四章  采购需求

项目名称：常熟市支塘人民医院血透室设备

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0029

采 购 人：常熟市支塘人民医院

- 一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品”）。

2、本项目采购内容为常熟市支塘人民医院所需的血透室设备一批，主要包括血液透析设备、水处理设备、除颤仪的供货运输、安装调试及售后服务。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：袁新怡，联系电话：0512-52987725。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交货地点：根据采购人要求送达指定地点（常熟市支塘人民医院）。

5、交付日期：自合同签订后的60日历天内完成所有设备的供货安装及调试工作，并通过验收。

6、付款方式：

6.1所有货物运至采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的30%。

6.2 项目验收合格一周年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的60%。

6.3 项目验收合格二周年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的100%。

注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

②投标人不满足上述付款方式的，将按无效投标处理。

③本合同项下所有款项支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

7、本项目采购预算为￥2620000.00元（人民币贰佰陆拾贰万元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

- 二、货物清单：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析设备 | 8套 | 否 |  |
| 2 | 水处理设备 | 1套 | 否 |  |
| 3 | 除颤仪 | 1套 | 否 |  |

注：本项目核心产品为“血液透析设备”。

- 三、技术性能参数要求：

- （一）血液透析设备

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 【一】 | 血液透析设备 |
| 1 | 用于血液透析及相关治疗。 |
| 2 | 满足三种透析液供给方式：小桶浓缩液供给，中央浓缩液供给，联机浓缩干粉自动配液系统；适用各种配方透析液。 |
| 3 | 配置彩色液晶显示屏，中文操作界面。 |
| 4 | 可实时显示治疗过程参数和曲线。 |
| 5 | 可调钠曲线治疗：具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序；可单独使用或与超滤程序组合使用。 |
| 6 | 可调超滤曲线模式治疗：具有多种可选择的线性/梯级；自动调整程序，实现个体化透析；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。 |
| 7▲ | 平衡系统采用容量式平衡腔或者电子流量计控制，平衡精确度不超过透析液总量的±0.1%（提供产品说明书或检验报告作为证明材料）：可连续提供透析液，可达到零超滤。 |
| 8 | 电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。 |
| 9 | 透析液配制：容积式连续配制方式，可使用多种不同透析液配方。 |
| 10▲ | 标准配置碳酸氢盐B干粉自动配制系统，为保证超纯透析品质，可提供同品牌B干粉，且纳入江苏省公共资源交易平台（提供平台采购编码）。 |
| 11▲ | 清洗消毒：具备化学/热/脱钙多种消毒清洗程序：消毒、除钙、除脂程序可一体进行，可自动强制冲洗；透析液吸管可联机清洗消毒，热柠檬酸消毒时间＜40分钟（提供程序在实际运行界面截图）。可提供与设备同品牌柠檬酸消毒液供选用，且纳入江苏省公共资源交易平台（提供平台采购编码）。 |
| 12 | 显示、控制、监测、水路等系统自检，自检不可跳过。 |
| 13 | 可设定自动开机时间、选择自动消毒程序。 |
| 14★ | 可使用通用型血路管和透析器等耗材。 |
| 15 | 具备透析液内毒素过滤器接口：可对透析液进行超纯滤过。可配置原厂品牌细菌过滤器（非贴牌代工产品，提供产品照片作为证明材料）。 |
| 16 | 水电路分离设计：具备单独水路控制系统。 |
| 17 | 在消毒＋脱钙模式下，消毒液使用量不超过100ml。 |
| 18 | 内置不间断电源，停电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据。 |
| 19 | 可实现软硬件升级，有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。 |
| 20 | 设备无SFDA召回记录。 |
| 21▲ | 设备可监测给出实际有效血流速度（提供产品运行照片作为证明材料）。 |
| 22 | 透析液流速可随实际有效血流速自动适配，亦可手动调节。 |
| 23▲ | 水路系统在治疗过程中自动、定时密闭性检测（提供产品运行照片作为证明材料）。 |
| 24 | 透析液平衡精度：总透析液容量的0.1% |
| 25 | 血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。 |
| 26▲ | 血泵管路：自检后可调节使用不同直径透析管路，范围不小于6-8mm。 |
| 27 | 肝素泵：可设定停泵时间，显示累积量，肝素泵流量：0-10ml/h，并有大剂量追加功能。 |
| 28 | 静脉压力监测范围 -60mmHg -520mmHg,精确度±10mmHg。 |
| 29 | 动脉压力监测范围 -280mmHg -280mmHg, 精确度±10mmHg。 |
| 30 | 空气探测方式：采用超声探测。 |
| 31 | 漏血探测方式：光学检测。漏血探测器灵敏度：漏血量≤0.5ml/min(在透析液流速300-800ml/min）。 |
| 32 | 超滤率：0-4000ml/h（可调），精确度±1%，可实现零超滤。 |
| 33 | 跨膜压监测范围：-60mmHg-500mmHg,具备自动跟踪报警功能。 |
| 34 | 透析液温度：35℃-39℃，可随时调整。 |
| 35 | 透析液流量范围：300ml-800ml/min。 |
| 36▲ | 可提供与设备同一品牌血液透析器、血液透析滤过器、体外循环管路、内瘘穿刺针、透析液过滤器、柠檬酸消毒液供选用（提供产品照片作为证明材料）。 |
| 37★ | 血液透析设备配置清单： 彩色液晶操作面板 1个 血泵模组1个 肝素泵模组1个 空气监测模组 1个 水路系统 1个 干粉装置 1个 后备电源1个 透析液过滤器2个 血透信息化管理系统1套 |
| 【二】 | 血透信息化管理系统的功能、技术参数要求 |
| 1 | 对患者基本信息、感染信息、透析信息等内容进行记录，并支持流程化指引的建档方式。 流程化建档：针对新患者，提供流程化建档指引，快速完成患者的基本信息、病史、血管通路、处方、长期医嘱等信息的录入。 |
| 2 | 可拓展支持上传患者头像。 |
| 3 | 可拓展支持通过身份证、就诊号从LIS中获取患者检验信息。 |
| 4 | 电子病历需要包含以下几个部分：病历首页、阶段性小结、病史资料、诊断信息、检验信息、检查信息、转归记录、病历文书、记录单、评估记录、感染事件监测、血源性病原体监测、关键指标评估等。 |
| 5 | 记录单：支持在电脑端和移动端查看透析记录单，并支持电脑端和移动端发起打印操作。 |
| 6 | 医疗文书：可以快速带入患者基本信息、检验、检查、病史、治疗例次、透析事件、长期医嘱信息等，可实现快速编写病程。 |
| 7▲ | 可拓展支持从PACS中获取检查报告信息。 |
| 8 | 可生成关键指标评估报告。 |
| 9 | 患者排班相关：支持对患者透析处方的管理，包括血管通路管理、透析治疗处方管理、长期医嘱管理；可根据透析频率设置对应的治疗班次、处方、区域、床位。 |
| 10 | 智能排床：系统根据患者治疗方案及内置排班算法，实现智能一键自动排班。常规排床：可通过复制上周和排班模板的形式完成患者排班。 |
| 11 | 拖拽功能：可实现通过PC或PAD进行拖拽排班、换床。 |
| 12 | 治疗处方：需要包括透析信息、通路信息、抗凝剂信息、透析器信息、透析1液信息、透析机器预设值信息等；一个患者支持建立多条透析治疗处方；支持多透析器管理，比如患者治疗频率为每周一、三、五，需支持每天不同透析器或每天多透析器的治疗方式。 |
| 13 | 长期医嘱：需要支持患者长期医嘱的录入、修改、停用、成组操作，可根据在用/停用、口服/非口服、透析/非透析用药、嘱托/非嘱托、自备/非自备进行条件筛选。 |
| 14 | 针对血管通路：支持维护多条血管通路。 |
| 15 | 排班配置：可以自定义显示排班内容，如治疗方式、患者标签、透析器、血管通路、灌流器、抗凝剂、血滤患者、阳转阴患者；可以根据患者标签进行筛选。 |
| 16 | 排班轮换：可以一键实现当前排班轮换。 |
| 17 | 排班日志：系统自动记录排班所有的操作，并提供排班日志查询的功能，让管理人员快速了解排班变化信息。 |
| 18 | 材料准备：系统需要能够支持根据排班自动生成透析材料的汇总和明细记录，同时需要支持材料汇总和明细记录的打印。 |
| 19 | 感染控制：阳性患者不能排在阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区，通过患者标识来区分出阳性患者。 |
| 20 | 医生PAD查房系统：可以方便医生在查房时查看该病人上次透析的主要情况，并方便修改透析参数，录入医嘱等的查房操作，实现与医院原有系统的无缝对接，实现无纸化的操作，不需要使用病人的纸质病历。 |
| 21 | 透前参数设置：医生可以在查房的时候，实时调整透析参数的设置值，系统会以PAD端消息的方式提醒该病人所在区域的护士，由护士进行核实与确认。 |
| 22 | 透析历史查看：医生在查房过程中，可以很方便查看所有历次的透析记录。 |
| 23 | 医嘱录入：医生在查房过程中，可以方便根据病人的透析记录情况和检验指标情况，录入透析用药。 |
| 24 | 检验查询：在查房界面可以直接查看检验结果。 |
| 25 | 检查查询：查房界面可以直接查看检查结果。 |
| 26 | 患者查询：可以根据预检时间、称重时间、上机时间、透前核对时间、床位号进行排序，可以通过班次、区域、拼音码进行检索。 |
| 27 | 快速查房：可以快速查询未按要求进行检验、检查的患者并可以自定义配置检验、检查项，可快速对比患者近两次化验信息并实现快速调整患者长期医嘱。 |
| 28 | 医疗文书：可以快速带入患者基本信息、检验、检查、病史、治疗例次、透析事件、长期医嘱信息，实现快速编写病程。 |
| 29 | 库房管理：系统需要支持根据排班、实际治疗时发生的材料费，自动进行计费汇总，也可以手动进行计费。 |
| 30▲ | 支持科室内部的耗材、药品管理，便于与医院库房对接。 |
| 31 | 支持科室内部设备管理，包括设备维护、消毒记录、维修记录、保养记录等。 |
| 32 | 可拓展支持水处理机监测，包括进水压力、前置滤器、后置滤器、软水硬度等内容的监测。 |
| 33 | 自动生成交班名单、交班内容、特殊交班及交班报告。 |
| 34 | 需提供丰富的多维度统计报表和查询功能。 |
| 35 | 支持图表、数据表格两种显示方式；支持数据导出。 |
| 36 | 支持用户自定义筛选条件。 |
| 37 | 可拓展支持定期对透析患者需要的各种检验信息查询和逾期提醒功能，可自定义配置提醒内容及计划。 |
| 38▲ | 具备一定的兼容性，可随着医院等级评审的需求与要求，可拓展支持与HIS、LIS对接，实现：拉取患者的基本信息、化验信息、检查报告、门诊住院缴费信息等功能。 |
| 39 | 透析软件系统能够拓展支持与科室设备的数据传输，且保证数据的准确性，减轻医护人员工作量。 |
| 40 | 可拓展支持数据同步，频率：≤2分钟/次，确保临床及时获取数据，了解患者治疗情况。软件显示治疗时间与透析设备时间实时同步，该时间非软件推算，确保数据准确。 |
| 41 | 系统具有一定的兼容性，能够拓展支持与现有全国及各省质控上报中心系统进行对接，可以完成质控数据一键导出。 |
| 42 | 系统具有一定的兼容性，可拓展支持患者通过人脸识别、刷卡、扫码等多种形式进行自助称重、自助血压，且血压计、体重秤可由科室自备（非透析软件系统捆绑式专用血压计、体重秤设备，对应设备具有联网功能即可），对接后可实现体重、血压数据自动记录并上传到系统。 |
| 43 | 支持记录单、材料明细、材料汇总、患者条码等各种单据、条码的打印。 |
| 44 | 系统具有一定的兼容性，可拓展自定义表单工具：可对科室护士每天工作量进行统计，包括但不限于上机数量、交叉核对数量、执行医嘱数量、特殊护理数量、透中护理数量、危重病人处理数量、穿刺数量等日常工作量的统计。 |
| 45 | 系统具有一定的兼容性，可拓展自定义报表工具。 |
| 【三】 | 配套设施 |
| 1★ | 提供满足血液透析设备运行要求的配套供水、供电等硬件设施 |

- （二）水处理设备

1、设备整体要求：

1.1	系统产水量：≥900升/小时（水温：25℃）；

1.2	规格及消毒方式：双级反渗透全自动化学消毒标准型；

1.3	产品水质符合YY0572—2015版血液透析用水标准规定；

1.4	具备水处理医疗器械生产资质：二类医疗器械注册证，医疗器械生产许可证；

1.5细菌清除率≥99%，装置出水口的菌落群含量＜1CUF/ml，内毒素数量＜0.03EU/ml；

1.6	电导率≤4μs/cm；

1.7	主机产水脱盐率≥98%；水回收率≥70%；

1.8 可提供反渗透水处理全自动控制系统软件注册权材料；

★1.9提供满足水处理设备运行要求的配套供水、供电等硬件设施。

2、反渗透预处理部分：

2.1	全自动前级加压泵组件≥1台，规格：扬程40米，流量4T/H；

2.2	前级泵前配置金属过滤器；

2.3	全自动砂滤过滤器1套，内填多重滤料，带时间控制全自动/手动反冲装置，罐体规格1665；

2.4 全自动除氯（活性碳）过滤器1套，内填碘值大于1000的椰壳酸洗活性炭等滤料，带时间控制全自动/手动反冲装置，罐体规格1665；

2.5	全自动软水器1套，内填软化树脂，带流量型控制全自动/手动的反冲/再生装置，罐体规格1665；

2.6	精密过滤器规格不超过20英寸，5μm；

2.7	溶盐箱容积≥200L；

2.8	软水缓冲水箱由压力传感器控制，防止溢水；罐体结构为圆柱体单层304不锈钢，容积≥100L；

2.9	卧式泵采用变频加压，使供水压力恒定；

2.10预处理系统采用不透明的罐体材料，外壳防止藻类生长。在最大处理水流量条件下，炭吸附罐具备＞5分钟的空床接触时间；

2.11罐式过滤器、软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进出水口均安装压力表；软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进出水口均安装取样阀；

2.12每个过滤罐设有旁路装置，在出现故障时，可启动旁路装置，保证供水；

2.13软水控制阀操作系统具备图形显示功能，设有自动安全锁功能防止误操作；

3、主机及反渗透装置部分

3.1	一级反渗透8040反渗膜及不锈钢膜壳≥1支，二级反渗透4040反渗膜及不锈钢膜壳≥3支，反渗膜品质不低于海德能ESPA系列；

3.2	一级立式高压泵1台，规格：扬程不低于128米，流量不低于3T/H；二级立式高压泵1台，规格：扬程不低于128米，流量不低于1T/H；

3.3	在夜间或无治疗时，对反渗透膜表面、纯水泡膜及输送管道进行反渗水自动循环冲洗，保证反渗水无死腔定期流动，防止生物膜的产生；

3.4	操作系统对操作人员的操作权限分级管理，并具有防止误操作提示文字框有效防止误操作；

3.5	触摸屏人机触控界面，参数设置方便，具有中文显示菜单、多级菜单式选项操作，系统具有高稳定，高可靠，抗干扰强；

3.6	具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能；故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储方便操作人员查询；

3.7	控制系统面板上配以流程图形式配以指示灯，实时跟踪显示系统的运行状态；

3.8  具备纯水泡膜阶梯大流量冲洗功能；

3.9	模组化的设计理念，主控单元，一级反渗透，二级反渗透均为独立模组。反渗透一级、二级模组水路管路连接使用医用304不锈钢；

▲3.10采用全频滤波器防止供电出现尖峰脉冲对设备造成损坏，系统具有缺相、短路、过压、过流、过载、漏电保护功能（提供生产企业盖章佐证材料）；

3.11	主机机箱采取水电分离设计方案；

▲3.12工控系统使用高品质总控单元，故障率低，抗电磁干扰能力强，系统运行控制采用三重保障方案。极端情况下：触摸屏损坏时PLC可独立控制设备工作，可启动手动控制应急预案；

3.13采用≥7英寸真彩液晶触摸屏及PLC控制和显示，中文操作；通俗易懂的人机界面设计理念，实现设备和用户之间进行交互和信息交换；

▲3.14	控制及信号采集电器部件全部采用低压电源 24V双路双电源控制供电（需提供设备原始电路图证明该设备能够符合安全电源双路双电源控制要求）；

3.15	反渗透装置高压泵均采用启动控制，完成全自动运行；

▲3.16设备开关机时，对反渗膜浓水侧采取低压大流量冲洗（冲洗流量≥8.0m³/h，压力＜0.4Mp，时间＞10min)，能实现夜间模式下对反渗膜内外两侧均进行纯水泡膜，并可对反渗膜采取高频脉冲式冲洗模式（提供工作界面截图）；

▲3.17在夜间模式下采用纯水冲洗，实现对一级反渗透管路、二级反渗透管路、主机循环管路、透析中心主循环管路的冲洗，避免细菌粘附管壁造成不可逆的循环管壁生物膜；夜间冲洗时有漏水检测功能（提供工作界面截图）；

▲3.18消毒程序可实现对一级反渗透管路、二级反渗透管路进行一键式全自动化学消毒（提供工作界面截图）；

3.19可自设定自动开/关机时间使设备全自动运行、自设定自动夜间模式；并有自动/手动控制系统，可一键转换；

3.20应急控制方式：可实现一级反渗透模组独立工作、二级反渗透模组独立工作，应急模式设置可一键完成，无需安装短接腔，电动阀自动调整，避免人为误操作；

3.21设备控制系统具有一定拓展性，可选配提供远程监测平台，实时显示水质状态，显示主要耗材的使用时间，使用状态等相关参数。可通过手机、电脑、PAD等设备远程监测水机运行状态；

▲3.22可拓展加装原厂数字化信息采集平台，可导出对应数据，同时具有实现储存10年内数据的功能。

4、反渗水供水管路

4.1	输送管路加装安全恒压阀；

4.2	根据场地实际情况，透析室内循环管路可为双循环；

4.3	反渗水循环管路系统无死腔设计，保证反渗透主机和输送管道中的水循环流动，避免微生物污染风险；

4.4	反渗水管路采用高品质UPVC材质。

- （三）除颤仪

1、具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

2、同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

3、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

4、除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

5、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

6、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

▲7、监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。

▲8、支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

9、配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

10、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

▲11、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

12、体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

13、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

14、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

15、防护等级≥IP55。

- 四、投标报价要求：

1、投标人须就所有需求设备及服务进行投报，不得漏报，否则作无效投标处理。

2、本项目应以人民币进行报价，投标总报价包括全部设备、辅助材料、配套设施、安装、调试、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保、售后服务、中标服务费、专利技术及免费质保期间的一切费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

- 五、质量保证及售后服务：

1、本项目设备免费质保期要求：所有投标设备免费质保期≥2 年。

投标人应针对所投设备提供不低于上述要求的免费质保期。自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期内，根据采购人需要提供免费保养服务，质保期内每年提供一次免费保养，质保期自设备经验收合格之日起计算。

2、免费质保期结束后，在设备使用寿命周期内中标人仍然要提供及时、优质、快速的设备维修服务，要保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。免费保修期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

3、接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修，如48小时无法完成可提供备用机器，同时把故障品送回原厂维修。

4、投标人负责设备的运输、装卸、安装、调试（如有要求采购人准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购人的操作人员制定完整专业的培训计划，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

5、设备安装后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任人承担。

6、服务团队

投标人应针对所投的项目提供专业的服务团队负责设备的售后、维修等服务（包括不限于项目经理≥1名、安装施工人员≥2名、维修人员≥1名），服务团队应具有丰富的经验（包括不限于具有所投产品生产厂家证明或生产厂家培训证明等），可及时应对采购人在该设备使用过程中出现的相关问题或突发状况。

7、培训方案

提供临床科室使用培训及医学工程处维护人员培训。①提供培训内容及方法，包括培训内容的重点方向、安装调试过程介绍、产品使用技能及简易零配件更换要领、预期培训课程时间安排等；②负责培训业务人员，包括培训人员资质、工作年限、工作经验介绍及专业特长等；③培训场地情况，包括对培训硬件设施、培训场所安排、培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品介绍等；

8、提供维保方案及维保收费

维保方案及维保收费至少包括：①维保工作具体维保内容；维保流程；维保规范标准、维保档案、维保台帐等情况。②维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格；

零配件应保证在免费质保期内正常供应。质保期内零配件不另外收费。设备维修期间零配件供应最长时间不超过3个工作日，如不能提供，需提供备用机器供采购方使用。

9、故障应急预案

投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

①可能出现的重大故障分析，例如设备无法开机或持续处于宕机状态等情况的故障分析，分析故障原因。提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案；

②本项目的重点、难点分析，例如分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况；针对分析的上述故障应急情况，提供对应的解决方案；

- 七、综合说明：

1、技术指标符号说明：

招标文件标“★”项技术指标为实质性要求，投标人必须响应并满足，否则将作无效投标处理；标“▲”项技术指标为重要技术参数，投标人应根据要求提供指定的证明材料作为佐证；如参数中未要求提供指定材料的，需在投标文件中提供以下任意一项证明材料作为佐证：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书扫描件；（2）产品功能运行界面的截图、官网截图、和链接相关证明扫描件；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件）。

2、采购需求中所列的技术指标和性能要求均为基本参考要求，凡是等于或优于所列要求的货物均可参加投标。

3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供货物的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。说明书、彩页样本需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准。

4、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、投标人须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），须无条件更换。同时对设备有可能出现的重大故障规划出合理应对措施及预案。

6、验收标准：设备安装后，需方按国家标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。中标人在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，采购人有权拒绝验收，并向中标人索取因投标方造成废标、延误装机等相关经济损失。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

7、投标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则按照上传投标文件先后顺序确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术部分52分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 40分 | 投标人投报的设备技术性能参数完全满足招标文件要求的得40分： （1）其中带“▲”项（共20项）为主要技术参数，每负偏离一项扣1分； （2）其余为常规技术参数，每负偏离一项扣0.16分。 注：①本项最高得40分。 ②带“▲”项主要参数需根据招标文件“第四章 项目需求”中的要求在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。 |
| 2 | 项目实施方案 | 2分 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括①供货进度计划；②质量保障措施）进行评定，本项最高得2分。 体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 安装调试方案 | 2分 | 根据投标人提供详细的安装调试方案（包括①设备安装流程和人员安排；②配套设施安装）进行评定，本项最高得2分。 体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 免费质保期 | 2分 | 所投所有产品在满足采购文件免费原厂质保期要求的基础上；每延长半年质保加1分，最多加2分；低于招标要求或未作说明的不得分。 注：本项目质保期延长不足半年不予加分。 |
| 5 | 维保服务方案 | 2分 | 根据投标人提供的维保服务方案（包括①维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准；②维保档案、维保台帐等情况）进行评定，本项最高得2分。 体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 培训计划 | 2分 | 根据投标人提供的培训方案（包括①培训内容及计划；②负责培训人员情况）进行评定，本项最高得2分。 体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 故障应急预案 | 2分 | 根据投标人提供的设备有可能出现的故障应急预案（包括①重大故障规划出合理应对的措施；②有关经验措施）进行评定，本项最高得2分。 体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

3、商务部分8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；有负偏离条款的，每条扣0.1分（付款方式不响应的，按无效投标处理）。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施过血透室设备（至少包含血液透析设备）项目业绩的，每提供一项得3分，最高得6分。 注：投标文件中提供相关合同（必须包括合同首页、标的内容所在页、签字盖章页）扫描件，未按要求提供的不得分。 |

三、政府采购政策的评审加分（下述政策不重复享受政策）：

（一）针对小微型企业的评审

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，结合《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

2、中小企业划型标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

3、中小微企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。

投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。投标人应当出具《中小企业声明函》（见格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、中小企业在投标文件中提供《中小企业声明函》的，可以认定为中小企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。请各投标人如实填写。如投标人提供的《中小企业声明函》不符合中小微企业认定标准，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5、根据投标人提供的《中小企业声明函》，如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为小型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为微型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与评审。

（二）关于政府采购促进残疾人就业政策的评审

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）关于政府采购支持监狱企业发展政策的评审

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、其它须落实的政府采购政策：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

2、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

2.1环保与节能：

2.1.1若本次拟采购产品属于政府采购节能产品品目清单（强制采购）范围内的，各投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，否则视为无效投标。

2.1.2若本次拟采购产品属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

五、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：投标截止时间以后。

（2）查询渠道：

通过“信用中国”网站上查询的信用信息。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评标委员会在对投标人进行符合性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。投标人存在上述文件规定的失信行为的，其投标无效。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：常熟市支塘人民医院血透室设备

项 目 编 号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0029

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期：2025年    月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2  2023年至今任意一期的财务状况报告，或者近六个月内银行出具的资信证明；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

2、法定代表人授权书（格式见附件5）

3、所投产品生产（经营）许可资格证书（扫描件）

4、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件8）

2、报价明细表（格式见附件2）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件10）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件11）

3、详细配置表（格式见附件12）

4、投标设备综合性能说明（格式见附件13）

5、项目实施方案和售后服务承诺（格式见附件14）

6、业绩一览表（格式见附件15）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市支塘人民医院血透室设备

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0029

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

- 附件2 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  | ¥ |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

- 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件5 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYT-G2025-0029号常熟市支塘人民医院血透室设备项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2025 年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟市支塘人民医院 的 常熟市支塘人民医院血透室设备 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（血液透析设备），属于   工业   行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（水处理设备），属于   工业   行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、（除颤仪），属于   工业   行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：工业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它小微企业制造的货物时，不需要相关制造商另外提供声明函。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，则不享受中小企业扶持政策。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日    期：

- 附件8 投标函

致：常熟市永拓工程咨询有限公司

根据贵方的  常熟市支塘人民医院血透室设备JSZC-320581-CSYT-G2025-0029号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7、与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月     日

- 附件9 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6、付款方式： 6.1 所有货物运至采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的30%。 6.2 项目验收合格一周年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的60%。 6.3 项目验收合格二周年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的100%。 注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。 ②投标人不满足上述付款方式的，将按无效投标处理。 ③本合同项下所有款项支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。 |  |  |
| 2 | 可使用通用型血路管和透析器等耗材。 |  |  |
| 3 | 血液透析设备配置清单： 彩色液晶操作面板 1个 血泵模组1个 肝素泵模组1个 空气监测模组 1个 水路系统 1个 干粉装置 1个 后备电源1个 透析液过滤器2个 血透信息化管理系统1套 |  |  |
| 4 | 提供满足血液透析设备运行要求的配套供水、供电等硬件设施 |  |  |
| 5 | 提供满足水处理设备运行要求的配套供水、供电等硬件设施。 |  |  |

备注：

1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

- 附件10 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物 配置及技术性能参数要求 | 投标货物 配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第四章 项目需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

- 附件11 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件12 详细配置表

| 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 原产地及生产厂名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟提供货物的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

- 附件13 投标设备综合性能

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标设备医疗器械注册证。

2、投标设备主要技术性能参数说明。

3、投标设备功能、性能特点说明。

4、能体现投标设备技术参数的彩色样本、图片资料等（如果有的话）。

5、其他说明。

- 附件14 项目实施方案和售后服务承诺

- 投标人应根据招标要求及自身实际情况编写项目实施方案，主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目实施方案；

2、安装调试方案；

3、其他说明（如果有的话）。

（二）投标人应根据招标文件相关要求编写质量保证和售后服务承诺，主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物免费质量保证时间及质保内容的说明。

2、售后服务情况说明（包括服务地点、联系方式、人员数量等）。

3、投标货物出现问题时的处理情况说明（包括响应时间、方式、零配件供应及费用收取情况等）。

4、维保服务方案说明。

5、培训计划说明。

6、故障应急预案说明。

7、其他说明。

- 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施日期 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施过血透室设备（至少包含血液透析设备）项目。

2、投标人应提供上述一览表中合同的证明材料（必须包括合同首页、标的内容所在页、签字盖章页）扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照扫描件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。