南京市浦口生态环境监测监控中心离子色谱仪采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320111-JGXM-G2025-0001

（专门面向中小企业）

采购人：南京市浦口生态环境监测监控中心

采购代理单位：江苏建高工程项目管理有限公司

日期：二〇二五年九月十七日

目录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标标准	14

第四章 采购需求及标准	16

第五章 合同条款	19

第六章 投标文件格式及附件	23

- 第一章 公开招标公告

项目概况

南京市浦口生态环境监测监控中心离子色谱仪采购的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年10月10日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JGXM-G2025-0001

2.项目名称：南京市浦口生态环境监测监控中心离子色谱仪采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：60万元

5.最高限价：60万元

6.采购需求：南京市浦口生态环境监测监控中心离子色谱仪采购，数量1套，具体技术参数详见采购文件第四章。

7.合同履行期限：2025年11月30日前交货（质保期3年）。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间

1.截止时间：2025年10月10日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开标时间和地点

1.时间：2025年10月10日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2.供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com）“南京市政府采购供应商诚信档案”供应商入口登录，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市浦口生态环境监测监控中心

地址：南京市浦口区雨合路20号

联系人：杨主任

联系方式：02558888402

2.采购代理机构信息

名称：江苏建高工程项目管理有限公司

地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区浦滨路150号中科创新广场2号楼18层

联系人：冯工

联系方式：02558262916

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

1.适用法律：

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“投标人”“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》规定订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其

中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否

则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法2017〉的通知》国统字〔2017〕

213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8根据财库〔2011〕59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.9为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。在政府采购活动中，通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件的组成部分：

第一章 公开招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式及附件

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购人或采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

6.2 提交的投标文件、技术文件和资料以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.3 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.4 投标人应用人民币报价。

6.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或法定代表人或其授权代表签字。

6.6 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人名称、地址、电话、传真等。

7.联合体投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的投标人组成的联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的投标人组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

7.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标费用

8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，需由投标人考虑并包含在投标报价中。

8.2本次代理服务费由中标（成交）供应商支付，按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准计取。

9.投标文件的组成

9.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带 “★”的技术条款在投标文件中必须全部响应。

9.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 投标文件的商务部分。商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★资格证明文件（第一章公开招标公告中的“二、申请人的资格要求”，投标人提供相关证明文件）；

（4）投标人基本情况表

（5）合同条款；

（6）《商务条款偏离表》

（7）投标人（企业）业绩表；

（8）人员配备一览表

（9）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（打印并加盖企业公章）；

（10）★投标人诚信承诺书

（11）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9.5 投标文件的技术部分。技术部分是证明投标人提供的服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术方案；

（2）《技术条款偏离表》

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.6 投标文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.7 投标文件的其他部分。其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

10.投标保证金：无。

11.投标有效期：90日历日

12.投标文件签署与提交

12.1 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

12.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

12.3 有下列情形之一的投标文件将拒收：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

（2）未按招标文件要求密封的。

13.投标文件的修改和撤回

13.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

13.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，一年内不得参加江苏建高工程项目管理有限公司组织的政府采购活动。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

14.开标

14.1 采购人或采购代理机构将在招标公告确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

14.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

14.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

14.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.5 投标截止时间参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

14.6 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的。不得评标。

15.评标

15.1评标组织

15.1.1评标工作由采购人或采购代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

15.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

15.2 评标程序

15.2.1 投标文件的资格审查

15.2.1.1采购人代表或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

15.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

15.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

15.2.2 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接手联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

15.2.3 投标文件的符合性审查

15.2.3.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

15.2.3.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。

15.2.3.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

15.2.3.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件要求的；

（11）不同投标人的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

15.2.3.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

15.2.4 投标文件的进一步评审

15.2.4.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

15.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

15.2.4.3 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.2.4.4接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

15.2.4.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

16.评标方法和标准

16.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选人或者中标人的评审方法。

16.2综合评审的主要因素是：价格、技术方案、业绩、对招标文件响应程度等。

16.3 评标方法，详见第三章。

17.确定中标供应商

17.1评标委员会对质量和服务均能满足招标文件实质性要求的投标人，在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果技术指标得分也相等，由采购人确定。评标委员会将综合排名第一的投标人确定为中标供应商。

17.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到代理机构领取《中标通知书》。

17.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

17.4 代理机构对未成交的投标人不作未成交原因的解释。

17.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

18.编写评审报告

18.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

19.签订合同

19.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

19.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

19.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

19.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

20.询问

20.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

21.质疑

21.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏建高工程项目管理有限公司。

21.2 质疑投标人的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

21.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）投标人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

21.4 质疑投标人是指直接参加本项目招标活动的投标人；对招标文件提出质疑的，应自投标人获得招标文件之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

21.5 代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

22.投诉

22.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

23.诚实信用

23.1投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

23.2投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

23.3投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.4投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

23.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 30分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 | 30 | 价格分 |
| 二、技术 67分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数 响应 | 根据投标人对“第四章采购需求及标准”中技术参数响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，其中标注★的指标为实质性指标，负偏离按无效投标处理；如有标注▲的重要指标负偏离一项扣4分，其他指标负偏离一项扣2分，扣完为止。本项满分35分。 （投标人需在技术条款偏离表中对技术参数要求条款逐项回复） | 35 | 客观分 |
| 2 | 交付及调试验收方案 | 评委根据投标人提供的交付及调试验收方案（如交付方案、包装方案、质量保障方案、调试方案、验收方案等）进行评分： 方案完整、思路清晰，能把握重点、难点的得8分； 方案内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差的得6分； 方案偏离项目特点和要求，有明显的缺陷和错误的得4分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3 | 售后维保方案 | 评委根据投标人提供的售后维保服务方案（如服务体系、服务内容、响应时间、故障解决方案等）进行评分： 投标人具备完善全面的售后维保服务体系，方案内容科学合理、切实可行且针对性强、全面细致的得8分； 投标人具备基本的售后维保服务体系，方案内容合理、具有可行性及针对性的得6分； 投标人的售后维保服务体系有缺陷，方案内容全面性、故障解决方案针对性基本满足要求的，得4分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4 | 耗材配件供应方案 | 评委根据投标人提供的耗材配件供应方案（如耗材配件的价格优惠情况、供应响应时间）进行评分： 耗材配件价格优惠，方案完整、思路清晰能把握重点、难点的且有不同于其他投标人的价格优惠政策的得8分； 耗材配件价格优惠不明显，方案内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差的得6分； 耗材配件价格较高，方案偏离项目特点和要求，有明显的缺陷和错误的得4分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 5 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训工作的目标、任务、计划等安排合理性、完善性及可行性进行评分： 培训方案完整、思路清晰，能把握重点、难点的得8分； 培训方案内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差的得6分； 培训方案偏离项目特点和要求，有明显的缺陷和错误的得4分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 三、商务3分 |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承担过与本项目类似供货业绩的，每有一个得1分，最高得3分。 （提供合同原件扫描件上传至电子投标文件中，合同需能明确反映出合同内容，项目名称、双方签字盖章齐全，证明材料提供不符合要求或未提供不得分） | 3 | 客观分 |

备注：评分细则说明：

1.评标委员会成员根据上述评分细则，客观分由评委统一打分；方案由评委各自进行打分，然后平均计算出方案的得分值，最后根据各供应商的总分汇总进行排名，推荐三名成交候选人。

2.总分最高的供应商为第一成交候选人，当出现并列最高综合得分时，以报价低的优先；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列，如果技术指标得分也相等，由采购人确定。

3.所有认证、证明和合同业绩均以有效的证明文件复印件加盖公章为依据，原件备查。供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

4.上述评分办法均以响应性文件、评委的判断为准。磋商委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

- 第四章采购需求及标准

一、采购技术参数要求

1.离子色谱仪包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器，电导检测器和在线电解淋洗液发生器。

1.1泵：

1.1.1高性能/低脉冲低压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.1.2流量范围：0.50-5.00 mL/min。

1.1.3最大压力：35 MPa(5000 psi)。

1.1.4流量准确度：<2%。

1.1.5流量精度：<0.2%。

1.1.6压力脉冲：<1.0%。

▲1.1.7泵废液阀需集成在泵内部 ，泵和废液阀不能通过管路连接。淋洗液自动发出红光或者绿光，警告淋洗液的量是否足够。需提供仪器实物截图。

1.2色谱分析柱：

1.2.1与主机同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。

1.2.2乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。耐受0-14的pH工作范围。最大耐压不小于3000psi。耐受2.0mL/min及以上的流速。柱容量不小于200μeq/根。

1.2.3耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200μeq/根。 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

1.2.4氢氧根淋洗液一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于7分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。

1.2.5与主机同品牌的高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。

1.2.6乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和羧酸基或磷酸基官能团。兼容甲基磺酸淋洗液梯度洗脱。最大耐压不小于4000psi。

1.2.7柱体材料为PEEK，柱容量不小于900μeq/根。

1.2.8一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间不大于5分钟，六种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。

1.3 柱温箱：

▲1.3.1强制空气恒温，优于接触式加热。磁力吸合柱温箱，色谱柱更换便利。加热腔双层玻璃透窗，保温且易于观察。单升温柱温箱：室温+5~70℃。升降温柱温箱：室温-10~70℃。需提供彩页截图。

1.4抑制器：

1.4.1与主机同品牌的阴离子抑制器1 套。

1.4.2抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系）。

▲1.4.3自动电解连续再生微膜抑制器。无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式。所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

1.4.4与主机同品牌的阳离子抑制器 1 套。

1.4.5抑制背景总电导小于5.0μS。

▲1.4.6自动电解连续再生微膜抑制器。无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。 抑制器容量 100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式。所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。 需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

1.5电导检测器：

1.5.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。

1.5.2电导检测器量程：0-5000μS。

1.5.3检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。

1.5.4 电导池电极材料：钝化316不锈钢。

1.5.5 电导池体材料：化学惰性聚合材料。

▲1.5.6检测器耐受最大压力：≥8Mpa，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

1.5.7信号采集频率：不低于90Hz。

1.6 软件：

1.6.1 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。

1.6.2 可导出TXT格式原始数据，可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。

1.6.3 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。

1.7在线电解淋洗液发生器：

1.7.1梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。

1.7.2梯度精度：<0.2%，

▲1.7.3产生方式：利用电解产生的H+和OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。支持KOH、NaOH、LiOH 、MSA等多种电解淋洗液发生罐选择。标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。标配高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

1.8与主机同品牌的自动进样器：

1.8.1 具有49个以上进样瓶物理位置，单个进样瓶体积≥5.0 mL，单次进样体积≥4.5 mL，样品接触部含进样针均为PEEK非金属材质。

1.8.2 具有进样清洗位。

1.8.3 能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。

1.8.4 进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。

1.8.5上样速度：0.1-5.0 mL/min。

1.8.6 进样器可耐压达100psi。

1.8.7 自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。

1.8.8 预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

1.8.9 样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，可自动过滤样品中的颗粒物。或配置在线过滤装置，且提供100片以上在线过滤滤膜。

二、配置要求

离子色谱仪主机1套

自动进样器1台

阴阳离子同时检测系统1套

淋洗液发生器1台

阴离子保护柱色谱柱2套

阳离子保护柱色谱柱1套

阴离子抑制器1套

阳离子抑制器1套

氢氧化钾淋洗液罐1套

工作站软件1套

控制终端1套

- 第五章合同条款

南京市浦口生态环境监测监控中心离子色谱仪采购合同

项目编号：

采购人：

供应商：

日期：

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理公司的结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 离子色谱仪 | 1套 | 核心产品 |

货物内容详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款 本合同项下总价款为                 （大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于南京市政府采购          号招标文件、供应商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；   （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                   （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                     （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                   （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

一旦出现侵权起诉或索赔，由乙方负责抗辩，并承担甲方维权产生的诉讼费、律师费、差旅费等，给甲方造成其他损失的，全部由乙方承担。若构成侵权的，甲方有权单方终止本合同。第五条 质量保证

乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后       天内完成服务事项。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项且不承担任何违约责任，且乙方各项合同义务仍应按合同约定履行。

3.付款条件：

（1）签订合同后，支付合同总价的60% ；

（2）仪器设备安装调试运行正常并通过验收后，支付至合同总价的90%；

（3）质保期满1年后（自验收合格之日起）30天内，一次性支付剩余合同价。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

2.本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                         乙方（供应商）：

（盖章）                                （盖章）

代表人：                                 代表人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

- 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标函

二、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件

三、资格证明文件（第一章招标公告中的“二、申请人的资格要求”，投标人提供相关证明文件）

四、投标人基本情况表

五、商务条款偏离表

六、技术条款偏离表

七、投标人（企业）业绩表；

八、人员配备一览表

九、技术方案

十、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、投标人诚信承诺书

附件三、信用查询

- 一、投标函

致：南京市浦口生态环境监测监控中心

根据贵方        （项目名称）（项目编号          ）招标文件，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表            （投标人名称），提交投标文件并声明如下。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2.我方拟派项目负责人       。

3.投标总价为：         万元。我方       （是/否） 中小微企业/监狱戒毒企业/残疾人福利性单位。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

9.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

投标人名称（公章）：

法定代表人签字/盖章：

日期：年月日

- （一）分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 品牌 | 产地 | 生产商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪主机 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 自动进样器 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 阴阳离子同时检测系统 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 淋洗液发生器 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 阴离子保护柱色谱柱 | 2套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 阳离子保护柱色谱柱 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 阴离子抑制器 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 阳离子抑制器 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 氢氧化钾淋洗液罐 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工作站软件 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制终端 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 大写 （小写） |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 二、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件

致：南京市浦口生态环境监测监控中心

本授权书声明：注册于           （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称）（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人名称：（盖章）

法定代表人签字/盖章：

代理人签字：

日期：年 月 日

- 三、资格证明文件

一、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）。

（五）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（打印并加盖企业公章）

- 四、投标人基本情况表

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质 |  | 员工总人数 |  |
| 办公面积 | 平方米 |  |  |
| 基本户开户行 |  |  |  |
| 基本户账号 |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 五、商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 六、技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 七、供应商（企业）业绩表

| 供应商业绩 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购内容 | 合同价 | 签订日期 | 采购人方联系人、联系方式 | 其他情况 | 备注 |

注：本表后应附合同复印件（加盖公章）

- 八、人员配备一览表

| 序号 | 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目组成员相关资料复印件（加盖公章）

- 九、技术方案

（自行编制，格式自拟）

- 十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

节能产品认证证书

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

环境标志产品认证证书

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

对于允许进口产品参加的项目。

附件二、投标人诚信承诺书

致：南京市浦口生态环境监测监控中心

为了诚实、客观、有序地参与本项目政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

二、参加本项目组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标投标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

七、我司不存在下列情形之一：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是招标项目投标文件的组成部分。各投标人不得随意修改，并且加盖企业公章、法定代表人或委托代理人（签字或盖章）、如投标人自行修改本承诺书内容，皆视为未提供此承诺书。

投标人名称：（公章）

法定代表人委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- 附件三、信用查询

投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）