无锡市滨湖区政府采购

公    开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0070

采购项目名称：无锡市滨湖区重点园区空气自动站运维服务项目（2025-2027）

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年八月

目     录

一、投标邀请函	3

二、投标供应商须知	7

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同协议书（格式）	46

五、合同条款（格式）	47

六、附件	50

- 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市滨湖生态环境局委托，对无锡市滨湖区重点园区空气自动站运维服务项目（2025-2027）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市滨湖区重点园区空气自动站运维服务项目（2025-2027）

2.项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0070

3.合同履行期限：两年（以合同签订日期为准）

4.项目预算：318.00万元

5.项目最高限价：282.239万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市滨湖生态环境局

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

9.落实政府采购政策需满足的资格要求：是；

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）投标供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的投标供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的投标供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.投标供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，投标供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统投标供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统投标供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统投标供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统投标供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--资料下载--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统投标供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年8月18日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-JSZH-G2025-0070项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年9月3日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年9月3日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市滨湖生态环境局

采购人地址：无锡市滨湖区金城西路500号

联系人：孙滢滢

联系电话：0510-81178977

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因投标供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，投标供应商如有问题应及时反馈，投标供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，投标供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标投标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.投标供应商请仔细阅读投标供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二、投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

3．投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出疑问。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出疑问的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

2.2潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出疑问。对招标文件提出疑问的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3投标供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出疑问。投标供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4投标供应商提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出疑问的日期。

2.5投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6投标供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责投标供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑投标供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2投标供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5投标供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）投标人如为中小微企业的提供中小企业声明函（格式见附件）；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

（12）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目组人员配备计划表（格式见附件）

- 技术文件（内容参照评标办法）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，如项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标投标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标投标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标投标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标投标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%；在此基础上打八折计取。

2.领取中标通知书时由中标投标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标投标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交投标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交投标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交投标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交投标供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 三、项目技术要求和有关说明

一、项目基本情况

1、项目名称：无锡市滨湖区重点园区空气自动站运维服务项目（2025-2027）

2、服务期限：两年（以合同签订日期为准）

3、服务范围：各站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障处理、季度年度维护与预防性维护等工作，以及站房维护、电力供应、网络通讯保障并负担相应费用，确保各监测仪器正常稳定运行。采用光纤和一点多发方式，向无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心上传监测数据，并接受质量检查和考核。

4、站点情况：供应商提交勘察申请后，经同意后自行现场踏勘。

5、设备情况：本项目涵盖的主要仪器设备列表如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx/氮氧化物分析仪 | Thermo 42i型 | 1 |
| 2 | PM2.5分析仪 | Thermo 5030i型 | 7 |
| 3 | O3/臭氧分析仪 | Thermo 49i型 | 5 |
| 4 | 环境空气57种VOCs在线监测 | Thermo MODEL 5900 | 5 |
| 5 | 环境空气117种VOCs在线监测 | Superlab 2020-TT-GCMS | 1 |
| 6 | 动态气体校准仪 | Thermo 146i | 6 |
| 7 | 零气发生器 | Thermo 111 | 1 |
| 8 | 去除器 | Thermo 1150 | 5 |

二、运维服务要求

2.1 技术规范

投标供应商应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、中国环境监测总站2019年12月发布785号文件的“国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）”等国家相关技术规范开展环境空气质量自动监测站的运维工作，加强系统维护主动性，做好空气质量自动监测站的运行管理和质量保证，保障空气质量自动监测站的正常连续运行和监测数据的准确性。

2.2工作目标

2.2.1 所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.2.2 单站设备运行率PM2.5、NOx、O3必须高于90%（含），有效率必须高于85%（含）；VOCs有效率必须高于80%（含）。

2.2.3 异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

2.3运维总体要求

2.3.1 投标供应商应自行配备质量控制设备，包括配套的流量计、各种标气等，同时须提供本项目主要设备原厂备件耗材的来源证明（提供生产厂家承诺函）。中标供应商须在中标后30天内，配齐本项目中所涉及的主要仪器设备的耗材和备件，耗材按照不少于1年的消耗量配置，备件按照至少2年使用量配置，必须使用原厂生产的备品备件和耗材，同时提供采购证明（发票、合同等）供无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心审核。

2.3.2 投标供应商应为运维人员配备专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

2.3.3 对于系统故障，投标供应商应在仪器发生故障或接到故障通知1小时之内响应，白天4 小时、夜间8小时内排除故障。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，需及时上报采购人并采取相应措施。

2.3.4 投标供应商在进行运维工作时的安全问题（包括人员、车辆的安全），全部由投标供应商负责；因投标供应商操作不当所导致的采购人仪器设备、安全损失，由投标供应商承担；如遇到洪水、火灾、暴雨等不可抗力造成的仪器设备的故障，投标供应商须上报采购人，由采购人提供维修所需的备品备件。

2.3.5 在空气自动监测系统维护服务期间，投标供应商应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，并达到无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。

2.3.6投标供应商需承诺，中标后按照无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心制定的环境空气自动监测站运行维护细则，做好运维质控管理等工作，运维工作若不符合采购人要求，将取消供应商今后的运维投标资格。

2.4 巡检工作内容

2.4.1平台数据查看

运维人员每天不少于2次对数据进行实时查看，发现异常及时分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

1）查看站点数据传输情况；

2）根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常；

3）发现运行数据有持续异常值时，应向无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心汇报并赴现场查看，做好相应记录。

2.4.2完成数据回补工作。

2.4.3每周巡检：运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。

1）站房基本功能及安全检查

运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录，包括：

门锁功能是否正常；

站房照明系统是否正常；

室内温湿度是否正常、站房有无漏水、破损现象；

检查供电情况，包括UPS部分，保证系统的正常运行；

检查排气扇是否正常运转；

废气排放口管线等是否正常；

检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位；

避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；

站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；

站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；

灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。

2）仪器设备功能参数检查及维护

运维人员应对各仪器设备参数进行检查。

2.5 PM2.5、NOx、O3、在线监测系统运行维护要求

2.5.1每周工作内容如下：

1）查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

3）检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

4）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

5）对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；

6）对臭氧O3、氮氧化物NOx分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准；

7）对气象仪器运行情况进行检查；

8）在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

2.5.2每月工作除每周工作内容外，还需：

1）清洗PM₂.₅切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应在一周内清洗切割器；

2）检查PM₂.₅监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气，校准和检查PM₂.₅分析仪的温度、气压和时钟；

3）检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；

4）对数据进行备份；

5）使用指北针或指南针核验气象参数监测仪指北是否无误（偏差超过15°需进行校准）。

2.5.3每季度工作除月度工作外，还需：

1）至少清洗一次采样总管及采样风机；

2）对气态分析仪进行多点线性检查；

3）对PM₂.₅进行标准膜检查或K0值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

2.5.4每半年工作除季度工作外，还需：

1）检查PM₂.₅分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

2）对动态校准仪流量进行检查，必要时校准，采用臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

3）检查氮氧化物分析仪钼炉转化率。

2.5.5每年工作除半年度工作外，还需对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.5.6其他要求

1）每周所更换的气态污染物分析仪滤膜，材料必须为聚四氟乙烯材质；颗粒物滤带应使用原厂滤带，使用后的滤膜和滤带必须记录更换时间，留存备查；

2）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

2.6环境空气 117 种 VOCs 在线监测系统运行维护要求

2.6.1每日维护内容：

1）系统状态检查：检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成；

2）基线检查：检查图谱基线是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分；

3）保留时间漂移检查：根据保留时间前中后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。如影响监测组分的自动积分，应进行重积分；

4）质谱检测器内标响应检查：对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%-150%范围内；

5）数据重积分：日审核结束后，对异常数据进行标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

2.6.2每周维护内容：

1、站房周巡检

1）检查站房温度是否保持在25℃±5℃，相对湿度保持在85%以下；

2）检查采样总管进气排气是否正常；

3）检查采样支管是否有冷凝水，若存在，及时进行干燥清洁处理；

4）检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气，检查标气和辅助气有效期、压力并及时更换；

5）检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性炭等；

6）检查空调电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调过滤网是否清洁，必要时进行清洗；

7）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常；

8）及时清除站房周围的杂草和积水，清理对采样有影响的树枝等。

2.6.3监测系统周巡检内容：

1）检查富集解析模块的参数设置，如吸附温度、脱附温度、采样流量、采样时间等是否正常；

2）检查富集/解析模块运行情况，如低温富集模块是否结冰、吹扫压力是否正常，如有堵塞，及时停机清理；

3）检查气相色谱、检测器参数是否正常，如氢气空气压力和流量、升温程序，管线温度、质谱温度等是否正常；

4）根据耗材使用频率定期更换吸附管、阀膜、色谱柱、灯丝等重要耗材，及时清洁阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、离子源等重要部件，对检测器进行清理维护、调谐后，重新建立标准曲线。

2.6.4 周质控内容：

1）空白检查，每周进行空白检查，若超过20%化合物或者臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，检查零气质量或清洗更换管路；

2）单点检查，每周进行单点检查，若超过20%化合物或者臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，检查系统并重新绘制标准曲线。

2.6.5 每月维护内容：

采样流量检查：每月进行采样流量检查，采样流量示值与标准流量计示值偏差应≤5%。

2.6.6 每季度维护内容：

1）标准曲线绘制：至少包含五个浓度点。关键部位维修维护或更换后，如检测器清洁、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线；

2）验漏检查：每三个月进行验漏检查，尽可能覆盖采样、富集、检测器等环节。

2.6.7 年度维护内容：

对系统、辅助设备、校准和配气设备进行预防性维护，并在维护后进行质控检查，包括空白核查、标准曲线、方法检出限、分离度、期间精密度和准确度等。

2.7 环境空气 57 种 VOCs 在线监测系统运行维护要求：

2.7.1运维一般要求：

1) 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2) 保持站房外20m以内的环境清洁；

3) 检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

4) 保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

5) 做好站房安全保障，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

6) 定期检查消防和安全设施；

7) 维护后做好系统运行维护记录；

8) 应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.7.2每日工作内容：

每天上午和下午两次远程查看数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1）判断系统数据采集与传输情况；

2）根据电源电压、站房温度、湿度数据，判断站房内部情况；

3）发现监测数据异常，运维人员保证仪器故障发生时1小时之内响应，每日6时至23时出现故障时，应在2小时内赶到现场进行处理；其他时段应在8小时内赶到现场进行处理，通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时；

4）单点质控检查：每日通入日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（2nmol/mol）的标准气体进行核查，化合物相对误差≤20%（质谱放宽至30%）；如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点 VOCs（苯系物等）不合格，则应检查在线监测系统，并重新绘制标准曲线，所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识；

5）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

6）每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

2.7.3每周维护内容：

每周至少巡检VOC自动站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1) 查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气，标气、辅助气的消耗情况；

2) 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

3) 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

4) 检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前应更换；

5) 如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性炭或无水氯化钙；

6) 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

7) 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

8) 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

9) 检查站点通讯系统，保证站点与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常，确保无远程控制软件；

10) 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

11) 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

12）在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

13) 及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

14) 经常检查避雷设施是否可靠，站房房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

15) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

16) 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，并做好报备工作；

17) 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

2.7.4 57种VOCs质控要求：

1）每周质量控制内容：

零气空白检查（全系统空白）：检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路；

- 每月质量控制内容：

采样流量检查：不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识；

3）每季度质量控制内容：

标准曲线绘制：绘制标准曲线前，应进行零气空白检查（全系统空白），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5个浓度点。关键部位维修维护或更换，需重新绘制标准曲线；

验漏检查：每周系统状态检查时核查系统气密性，每三个月应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节；

温度、压力传感器检查：如系统条件允许，应根据厂家提供的作业指导书或说明书的要求定期对富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器进行检查；

每季度至少清洗一次采样总管及采样风机；

4）每年质量控制内容：

年度预防性维护：每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换，预防性维护后系统应进行全面质控检查。

2.8 数据综合分析服务

项目实施期间提供滨湖区大气站监测数据综合分析服务，每月提交一份数据分析报告，报告包含但不限于以下内容：

2.8.1 本地空气质量概况分析，分析本地空气质量概况，本地环境空气六参数数据质量浓度，城市空气质量排名情况；分析本地空气站点空气质量变化特征，数据异常变化分析原因等。

2.8.2 本地污染特征分析，结合本地考核站点监测数据分析本地污染变化特征，明确本地污染重点因子、重点时段、重点方位，为本地污染综合管控提供数据支撑。

2.8.3 气象条件分析，气象因素在本地污染的形成和转化过程中起着非常重要的作用，它通过影响前体物的扩散、大气环流、光化学环境等导致污染浓度的变化。通过本地区风速、风向、温度、湿度等气象数据，分析本地气象条件变化情况及其对本地污染影响分析。

2.8.4 光化学分析，综合本地大气站监测数据，开展大气光化学综合分析，根据 VOCs 组分监测数据、NOx 数据及臭氧监测数据，分析本地 VOCs 组分变化特征，明确本地臭氧污染控制区，建立基于臭氧生成潜势（OFP），定量表征 VOCs 生成臭氧、颗粒物的能力，为本地开展污染因子科学管控提供有效支撑。

2.9 项目人员及车辆配备要求

2.9.1 本项目投标供应商应配备1名具有环境保护类中级及以上职称的项目负责人（非运维人员）统筹项目实施。

2.9.2 配备至少2名专职维护人员和2辆运维及巡查车辆，运维人员要有熟练的仪器维护技能，通过仪器生产厂家对涉及本项目主要仪器的培训，从事空气自动站运维工作2年以上，有省级或省级以上环保部门颁发的运维上岗证，必须定点在无锡市范围内运维。

2.9.3 配备1名具有环境保护类中级及以上职称的专职数据审核与分析报告编制人员（非运维人员）常驻采购人指定单位，对仪器数据进行有效性审核，对采购方提出的数据统计与分析要求及时响应并完成，结合用户区域内其他站点的数据进行数据分析服务，协助本项目的顺利开展。

三、考核要求

1.投标供应商应承担监测数据的保密责任并签订保密协议，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等；否则采购人有权终止本运维服务合同。

2.运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止本运维服务合同。

3.无锡市滨湖生态环境局、无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

4.考核方案

（1）考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该站点考核总分为0分。

（2）无锡市滨湖生态环境局每六个月组织对中标供应商职责履行情况进行考核，填写考核表（详见附表1、附表2、附表3、附表4）。考核采取百分制、单站考核的方式进行：

1）单站考核得分≥85分的，按当期六个月服务费的100%支付运维费；

2）75分≤单站考核得分＜85分的，按当期六个月服务费的90%支付运维费；

3）65分≤单站考核得分＜75分的，按当期六个月服务费的80%支付运维费；

4）单站考核得分＜65分的，不予拨付运维费且采购人有权单方面解除合同；

5）如果发生以下任何一种或多种情况，采购人可以单方解除合同。若因此给采购人造成损失的，中标供应商除承担相应责任外，还应进行赔偿：

①设备运行率、数据有效率考核达不到要求或者六个月绩效考核得分＜65分的；

②被上级部门督查通报2次（如存在采购人购置的资产，中标供应商需将固定资产归还采购人）；

③中标供应商在服务工作中存在弄虚作假行为的；

④因中标供应商违反安全操作规定而发生安全事故；

⑤在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访或发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

附表1：

环境空气自动监测质量现场检查考核表

运维公司：                                                               考核时间：

站点名称：胡埭镇政府                                                     考核得分：

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 评分说明 | 单项 分数 | 现场情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房情况 （5分） | 设备工作环境和站房安全 | a）站房温度是否控制在25±5C°，相对湿度控制在80%以下 | 站房需配有温湿度计，且观测到的室内温湿度满足要求。若温度超出范围，扣1分；若湿度超出范围，扣1分；未配温湿度计的，直接扣2分； | 5 |  |
|  |  | b）防水、防雷、供电是否满足《规范》要求（注1） | 1）防水：站房无漏雨，站房底层应高于支撑楼面，不符合的，扣1分； |  |  |
|  |  |  | 2）防雷：包括有避雷针接地、电源防雷、网络防雷，不符合的，扣1分； |  |  |
|  |  |  | 3）供电：仪器用电需配有稳压器，否则扣1分；扣完为止 |  |  |
| 采样 规范性 (20) | 采样口设置 | a）采样口距地面的高度是否满足3～25m的要求 | 不能满足要求的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | b）采样口周围水平面是否有270°以上的捕集空间；如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有180°以上的自由空间；50m 范围内无明显污染源 | 任意一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 | 2 |  |
|  | 采样单元设置 | a）气体采样总管和采样支管材质是否满足《规范》 | 1）采样总管材质不满足要求的，扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）采样支管材质不满足要求的，扣1分 |  |  |
|  |  | b）采样总管是否竖直安装，采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，内径是否为1.5cm～15cm，各支管接头间隔是否大于8cm | 任一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  | c）采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接管线长度是否小于3m | 1）采样支管未插入总管中心的，扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）支管长度大于3m的，扣1分 |  |  |
|  |  | d）采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 1）采样头、采样管内壁脏污，扣1分，扣完为止； | 2 |  |
|  |  |  | 2）采样风机不能正常工作的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  | e）采样总管是否有加热装置，加热温度是否控制在30～50℃，是否避免被空调直吹。若采用不带加热系统的聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃采样总管的，则其室内部分需加保温套 | 1）采样总管需加热的，而无加热系统或加热系统故障的扣1分，扣完为止； | 3 |  |
|  |  |  | 2）采样总管不需加热的，未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 3）采样管路被空调直吹的，扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | f）颗粒物采样管：采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，与其他采样口之间的水平距离是否大于1m，是否垂直接入仪器，是否避免被空调直吹，室内部分是否加保温套，采样头是否清洁 | 1）采样头到站房顶部垂直距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  |  | 2）与其他采样口之间的水平距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 3）室内采用软管与仪器连接的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 4）因受站房面积影响，采样管未能避免空调直吹且未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 5）采样头有较多积灰的，扣1分， |  |  |
| 测试 准确性 （44分） | 仪器状态 | a）颗粒物K值（标准回归斜率）或K0值（TEOM法）是否与仪器说明书一致 | 1）查K值或KO值，KO/K值与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣3分； | 3 |  |
|  |  |  | 2）若仪器菜单无修正系数K设置的，直接得3分 |  |  |
|  |  | b）采用模拟量输出的，各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 | 1）任一项目的监测仪器模拟传输通道参数设置与说明书不符合的，扣2分； | 3 |  |
|  |  |  | 2）采用了数字口输出的，直接得2分； |  |  |
|  |  | c）仪器性能：仪器是否出现报警 | 仪器有报警现象，扣1分，（若是空气站停电重启的报警，不扣分） | 2 |  |
|  | 空气站 | a）动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±5%，标准流量计的读数应转换成质量流量后计算误差） | 1）零气流量误差超出±5%的，扣3分 | 6 |  |
|  |  |  | 2）标气流量误差超出±5%的，扣3分 |  |  |
|  |  | b）采样流量测试（要求相对误差≤±10％） | 任一项误差超出±10%的，扣1分 | 2 |  |
|  |  | c）颗粒物采样总流量测试（要求相对误差≤±5%） | 2）PM₂.₅ 流量误差超出±5%的，扣3分 | 3 |  |
|  |  | d）用现场钢瓶标气输出NO 跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试 | 进行跨度测试，并测试响应时间： | 4 |  |
|  |  |  | 1）浓度误差超出±10%的，扣4分； |  |  |
|  |  |  | 2）t90＞5min，扣2分扣完为止 |  |  |
|  |  | e）用现场臭氧校准仪输出O3 跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试 | 进行跨度测试，并测试响应时间： | 4 |  |
|  |  |  | 1）浓度误差超出±10%的，扣4分； |  |  |
|  |  |  | 2）t90＞5min，扣2分扣完为止 |  |  |
|  |  | g）现场臭氧工作标准是否经过量值溯源 | 检查臭氧溯源报告，要求每年至少溯源一次，否则扣3分 | 3 |  |
|  | VOCs | a）内标响应 | 内标物峰面积是否在标准曲线时峰面积的50%-150%范围内，每不满足1项扣0.5分，扣完为止； 若使用外标法，直接得2分 | 2 |  |
|  |  | b）采样流量测试 | 流量误差超出±10%的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | c）系统气密性测试 | 气密性不合格的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | d）零气空白检查 | 各待测组分的零气空白结果≤各待测组分的方法检出限且≤0.1nmol/mol，若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格的扣2分 | 2 |  |
|  |  | e）单点质控检查 | 选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度测试。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20％为不合格（质谱检测器放宽至30%），扣2分 | 2 |  |
|  |  | f）线性检查（检查最新线性是否合格） | 目标化合物的标准曲线相关系数≥0.98，每有一个物质不合格扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  | g）精确度、准确度检查（每年） | 准确度、精密度均≤10%，每不合格一项扣1分 | 2 |  |
| 数据 可靠性 （14分） | 数据比对 | ①一次仪表数据 | 1）①、②、③须一致，否则扣6分 2）④与①、②、③不一致，且无依据随意删改数据的，扣8分； 3）若被检查单位不能提供原始数据库数据文件的，直接扣8分；扣完为止 若①、②、③、④因小数取舍位数不同而造成差异的，不扣分。 | 8 |  |
|  |  | ②数采仪采集数据 |  |  |  |
|  |  | ③中心站原始数据库数据 |  |  |  |
|  |  | ④上报数据是否一致 |  |  |  |
|  | 数据采集与传输 | 子站是否采集、处理及存储监测数据，向中心计算机定时或实时传输数据 | 任一功能不满足，扣2分；扣完为止 | 2 |  |
|  | 数据异常值处理 | 监测数据异常值的取舍、仪器漂移时数据无效判定是否符合《规范》（注1）要求 | 数据做了修改的，需提供数据取舍依据，随意删改数据的，扣2分； | 2 |  |
|  | 数据审核 | 空气自动站监测数据报出是否按报表要求进行统计、填写、报送，如平台对于异常数据的标识和剔除是否与现场记录一致等 | 未按要求开展数据审核工作的，扣2分 | 2 |  |
| 档案 完整性 （17分） | 空气站 | a）按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 | 无巡检记录的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | b）用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用 | 1）未按要求送检流量计、湿度计和大气压计、无检定报告的，每项扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）钢瓶气无标签或过期使用的，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3）未配置校准设备的，直接扣2分；扣完为止 |  |  |
|  |  | c）气态监测项目质控校准记录（包括零跨、精度、多点校准） | 1）校准基本要求：零跨1次/5-7天，精度1次/季度，多点1次/半年； | 2 |  |
|  |  |  | 2）缺1 项记录扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 3）若发现存在伪造校准记录的，直接扣2分 |  |  |
|  |  | d）颗粒物质控校准记录（包括流量、质量传感器／标准膜、温度和压力校准） | 1）校准基本要求：流量1次/半年，其他1次/年；缺1项记录扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  |  | 2）若发现存在伪造校准记录的，直接扣2分 |  |  |
|  |  | e）动态校准仪质量流量控制器多点校准记录 | 至少1次/半年，否则扣2分 | 2 |  |
|  |  | f）标气使用记录 | 巡检时需检查和记录标准气的消耗情况，若无记录，扣1分 | 1 |  |
|  |  | g）气态项目采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、采样管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录 | 检查记录，缺1项扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  | VOCs | 现场运维每周例行巡检记录，包括载气、标气使用状况记录、仪器运行参数记录等 | 检查记录，缺1项扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  | 每月至少检查一次监测仪流量并填写相关记录 | 检查记录，若无记录，扣1分 | 1 |  |
|  |  | 每季度进行多点线性检查，并填写相关记录 | 检查记录，若无记录，扣1分 | 1 |  |
| 影响空气自动站正常运行的行为或隐患 | 点位管理 | 未经相应管理权限生态环境主管部门批准同意，擅自停运、变更、增减环境空气监测点位或者故意改变环境空气监测点位属性的 |  | 出现任何一条总分即为0分 |  |
|  | 人为破坏 | 破坏损毁监测设备、站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵、采样管线、监控仪器仪表或其他监测监控辅助设施的 |  |  |  |
|  | 设备、设施 |  |  |  |  |
|  | 参数设置干扰 | 人为操纵、干预或者破坏空气自动站运行维护管理的正常参数设置的 |  |  |  |
|  | 采样口或 | 采取人工遮挡、堵塞和喷淋等方式，干扰采样口或周围局部环境的 |  |  |  |
|  | 局部环境干扰 |  |  |  |  |
|  | 改变监测 | 故意更换、隐匿、遗弃空气自动站标准样品，或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变保存条件等方式改变空气质量监测样品性质的 |  |  |  |
|  | 样品性质 |  |  |  |  |
|  | 原始数据 | 故意不真实记录或者选择性记录原始数据，篡改、销毁原始记录，或者不按规范传输原始数据的 |  |  |  |
|  | 与记录 |  |  |  |  |
|  | 其他情形 | 其他影响空气自动站监测数据真实性的 |  |  |  |
| 注：1．《规范》：指环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ654-2013）、环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范（HJ193-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 653-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统安装和验收技术规范（HJ655-2013）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、中国环境监测总站2019年12月发布785号文件的《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》； |  |  |  |  |  |
| 2．《标准》：指《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |  |  |  |  |  |
| 3.备注：中标供应商履约过程中，采购人有权根据垃圾分类最新标准、项目执行情况等对考核细则进行调整，中标供应商须无条件执行。 |  |  |  |  |  |

附表2：

环境空气自动监测质量现场检查考核表

运维公司：                                                               考核时间：

站点名称：蠡园中心小学                                                   考核得分：

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 评分说明 | 单项 分数 | 现场情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房情况 （5分） | 设备工作环境和站房安全 | a）站房温度是否控制在25±5C°，相对湿度控制在80%以下 | 站房需配有温湿度计，且观测到的室内温湿度满足要求。若温度超出范围，扣1分；若湿度超出范围，扣1分；未配温湿度计的，直接扣2分； | 5 |  |
|  |  | b）防水、防雷、供电是否满足《规范》要求（注1） | 1）防水：站房无漏雨，站房底层应高于支撑楼面，不符合的，扣1分； |  |  |
|  |  |  | 2）防雷：包括有避雷针接地、电源防雷、网络防雷，不符合的，扣1分； |  |  |
|  |  |  | 3）供电：仪器用电需配有稳压器，否则扣1分；扣完为止 |  |  |
| 采样 规范性 (20) | 采样口设置 | a）采样口距地面的高度是否满足3～25m的要求 | 不能满足要求的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | b）采样口周围水平面是否有270°以上的捕集空间；如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有180°以上的自由空间；50m 范围内无明显污染源 | 任意一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 | 2 |  |
|  | 采样单元设置 | a）气体采样总管和采样支管材质是否满足《规范》 | 1）采样总管材质不满足要求的，扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）采样支管材质不满足要求的，扣1分 |  |  |
|  |  | b）采样总管是否竖直安装，采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，内径是否为1.5cm～15cm，各支管接头间隔是否大于8cm | 任一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  | c）采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接管线长度是否小于3m | 1）采样支管未插入总管中心的，扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）支管长度大于3m的，扣1分 |  |  |
|  |  | d）采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 1）采样头、采样管内壁脏污，扣1分，扣完为止； | 2 |  |
|  |  |  | 2）采样风机不能正常工作的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  | e）采样总管是否有加热装置，加热温度是否控制在30～50℃，是否避免被空调直吹。若采用不带加热系统的聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃采样总管的，则其室内部分需加保温套 | 1）采样总管需加热的，而无加热系统或加热系统故障的扣1分，扣完为止； | 3 |  |
|  |  |  | 2）采样总管不需加热的，未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 3）采样管路被空调直吹的，扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | f）颗粒物采样管：采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，与其他采样口之间的水平距离是否大于1m，是否垂直接入仪器，是否避免被空调直吹，室内部分是否加保温套，采样头是否清洁 | 1）采样头到站房顶部垂直距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  |  | 2）与其他采样口之间的水平距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 3）室内采用软管与仪器连接的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 4）因受站房面积影响，采样管未能避免空调直吹且未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 5）采样头有较多积灰的，扣1分， |  |  |
| 测试 准确性 （36分） | 仪器状态 | a）颗粒物K值（标准回归斜率）或K0值（TEOM法）是否与仪器说明书一致 | 1）查K值或KO值，KO/K值与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣3分； | 4 |  |
|  |  |  | 2）若仪器菜单无修正系数K设置的，直接得3分 |  |  |
|  |  | b）采用模拟量输出的，各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 | 1）任一项目的监测仪器模拟传输通道参数设置与说明书不符合的，扣2分； | 4 |  |
|  |  |  | 2）采用了数字口输出的，直接得2分； |  |  |
|  |  | c）仪器性能：仪器是否出现报警 | 仪器有报警现象，扣1分，（若是空气站停电重启的报警，不扣分） | 4 |  |
|  | 空气站 | a）动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±5%，标准流量计的读数应转换成质量流量后计算误差） | 1）零气流量误差超出±5%的，扣4分 | 8 |  |
|  |  |  | 2）标气流量误差超出±5%的，扣4分 |  |  |
|  |  | b）采样流量测试（要求相对误差≤±10％） | 误差超出±5%的，扣4分 | 4 |  |
|  |  | c）颗粒物采样总流量测试（要求相对误差≤±5%） | 2）PM2.5 流量误差超出±5%的，扣4分 | 4 |  |
|  |  | d）用现场臭氧校准仪输出O3 跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试 | 进行跨度测试，并测试响应时间： | 4 |  |
|  |  |  | 1）浓度误差超出±10%的，扣4分； |  |  |
|  |  |  | 2）t90＞5min，扣2分扣完为止 |  |  |
|  |  | e）现场臭氧工作标准是否经过量值溯源 | 检查臭氧溯源报告，要求每年至少溯源一次，否则扣2分 | 4 |  |
| 数据 可靠性 （20分） | 数据比对 | ①一次仪表数据 | 1）①、②、③须一致，否则扣8分 2）④与①、②、③不一致，且无依据随意删改数据的，扣10分； 3）若被检查单位不能提供原始数据库数据文件的，直接扣10分；扣完为止 若①、②、③、④因小数取舍位数不同而造成差异的，不扣分。 | 10 |  |
|  |  | ②数采仪采集数据 |  |  |  |
|  |  | ③中心站原始数据库数据 |  |  |  |
|  |  | ④上报数据是否一致 |  |  |  |
|  | 数据采集与传输 | 子站是否采集、处理及存储监测数据，向中心计算机定时或实时传输数据 | 任一功能不满足，扣2分；扣完为止 | 4 |  |
|  | 数据异常值处理 | 监测数据异常值的取舍、仪器漂移时数据无效判定是否符合《规范》（注1）要求 | 数据做了修改的，需提供数据取舍依据，随意删改数据的，扣3分； | 3 |  |
|  | 数据审核 | 空气自动站监测数据报出是否按报表要求进行统计、填写、报送，如平台对于异常数据的标识和剔除是否与现场记录一致等 | 未按要求开展数据审核工作的，扣3分 | 3 |  |
| 档案 完整性 （19分） | 空气站 | a）按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 | 无巡检记录的，扣3分 | 3 |  |
|  |  | b）用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用 | 1）未按要求送检流量计、湿度计和大气压计、无检定报告的，每项扣1分； | 3 |  |
|  |  |  | 2）钢瓶气无标签或过期使用的，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3）未配置校准设备的，直接扣3分；扣完为止 |  |  |
|  |  | c）气态监测项目质控校准记录（包括零跨、精度、多点校准） | 1）校准基本要求：零跨1次/5-7天，精度1次/季度，多点1次/半年； | 3 |  |
|  |  |  | 2）缺1 项记录扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 3）若发现存在伪造校准记录的，直接扣3分 |  |  |
|  |  | d）颗粒物质控校准记录（包括流量、质量传感器／标准膜、温度和压力校准） | 1）校准基本要求：流量1次/半年，其他1次/年；PM2.5缺1项记录扣1分，扣完为止 | 3 |  |
|  |  |  | 2）若发现存在伪造校准记录的，直接扣3分 |  |  |
|  |  | e）动态校准仪质量流量控制器多点校准记录 | 至少1次/半年，否则扣3分 | 3 |  |
|  |  | f）气态项目采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、采样管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录 | 检查记录，缺1项扣1分，扣完为止 | 4 |  |
| 影响空气自动站正常运行的行为或隐患 | 点位管理 | 未经相应管理权限生态环境主管部门批准同意，擅自停运、变更、增减环境空气监测点位或者故意改变环境空气监测点位属性的 |  | 出现任何一条总分即为0分 |  |
|  | 人为破坏 | 破坏损毁监测设备、站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵、采样管线、监控仪器仪表或其他监测监控辅助设施的 |  |  |  |
|  | 设备、设施 |  |  |  |  |
|  | 参数设置干扰 | 人为操纵、干预或者破坏空气自动站运行维护管理的正常参数设置的 |  |  |  |
|  | 采样口或 | 采取人工遮挡、堵塞和喷淋等方式，干扰采样口或周围局部环境的 |  |  |  |
|  | 局部环境干扰 |  |  |  |  |
|  | 改变监测 | 故意更换、隐匿、遗弃空气自动站标准样品，或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变保存条件等方式改变空气质量监测样品性质的 |  |  |  |
|  | 样品性质 |  |  |  |  |
|  | 原始数据 | 故意不真实记录或者选择性记录原始数据，篡改、销毁原始记录，或者不按规范传输原始数据的 |  |  |  |
|  | 与记录 |  |  |  |  |
|  | 其他情形 | 其他影响空气自动站监测数据真实性的 |  |  |  |
| 注：1．《规范》：指环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ654-2013）、环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范（HJ193-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 653-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统安装和验收技术规范（HJ655-2013） |  |  |  |  |  |
| 2．《标准》：指《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |  |  |  |  |  |
| 3.备注：中标供应商履约过程中，采购人有权根据垃圾分类最新标准、项目执行情况等对考核细则进行调整，中标供应商须无条件执行。 |  |  |  |  |  |

附表3：

环境空气自动监测质量现场检查考核表

运维公司：                                                               考核时间：

站点名称：胡埭党群服务中心、胡埭龙延村                                   考核得分：

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 评分说明 | 单项 分数 | 现场情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房情况 （5分） | 设备工作环境和站房安全 | a）站房温度是否控制在25±5C°，相对湿度控制在80%以下 | 站房需配有温湿度计，且观测到的室内温湿度满足要求。若温度超出范围，扣1分；若湿度超出范围，扣1分；未配温湿度计的，直接扣2分； | 5 |  |
|  |  | b）防水、防雷、供电是否满足《规范》要求（注1） | 1）防水：站房无漏雨，站房底层应高于支撑楼面，不符合的，扣1分； |  |  |
|  |  |  | 2）防雷：包括有避雷针接地、电源防雷、网络防雷，不符合的，扣1分； |  |  |
|  |  |  | 3）供电：仪器用电需配有稳压器，否则扣1分；扣完为止 |  |  |
| 采样 规范性 (20) | 采样口设置 | a）采样口距地面的高度是否满足3～25m的要求 | 不能满足要求的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | b）采样口周围水平面是否有270°以上的捕集空间；如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有180°以上的自由空间；50m 范围内无明显污染源 | 任意一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 | 2 |  |
|  | 采样单元设置 | a）气体采样总管和采样支管材质是否满足《规范》 | 1）采样总管材质不满足要求的，扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）采样支管材质不满足要求的，扣1分 |  |  |
|  |  | b）采样总管是否竖直安装，采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，内径是否为1.5cm～15cm，各支管接头间隔是否大于8cm | 任一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  | c）采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接管线长度是否小于3m | 1）采样支管未插入总管中心的，扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）支管长度大于3m的，扣1分 |  |  |
|  |  | d）采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 1）采样头、采样管内壁脏污，扣1分，扣完为止； | 2 |  |
|  |  |  | 2）采样风机不能正常工作的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  | e）采样总管是否有加热装置，加热温度是否控制在30～50℃，是否避免被空调直吹。若采用不带加热系统的聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃采样总管的，则其室内部分需加保温套 | 1）采样总管需加热的，而无加热系统或加热系统故障的扣1分，扣完为止； | 3 |  |
|  |  |  | 2）采样总管不需加热的，未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 3）采样管路被空调直吹的，扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | f）颗粒物采样管：采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，与其他采样口之间的水平距离是否大于1m，是否垂直接入仪器，是否避免被空调直吹，室内部分是否加保温套，采样头是否清洁 | 1）采样头到站房顶部垂直距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  |  | 2）与其他采样口之间的水平距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 3）室内采用软管与仪器连接的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 4）因受站房面积影响，采样管未能避免空调直吹且未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 5）采样头有较多积灰的，扣1分， |  |  |
| 测试 准确性 （40分） | 仪器状态 | a）颗粒物K值（标准回归斜率）或K0值（TEOM法）是否与仪器说明书一致 | 1）查K值或KO值，KO/K值与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣4分； | 4 |  |
|  |  |  | 2）若仪器菜单无修正系数K设置的，直接得4分 |  |  |
|  |  | b）采用模拟量输出的，各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 | 1）任一项目的监测仪器模拟传输通道参数设置与说明书不符合的，扣3分； | 3 |  |
|  |  |  | 2）采用了数字口输出的，直接得3分； |  |  |
|  |  | c）仪器性能：仪器是否出现报警 | 仪器有报警现象，扣3分，（若是空气站停电重启的报警，不扣分） | 3 |  |
|  | 空气站 | a）颗粒物温湿度测试 | 1）每有一项不满足扣1分，扣完为止； | 2 |  |
|  |  | b）颗粒物采样总流量测试（要求相对误差≤±5%） | 2）PM2.5流量误差超出±5%的，扣4分 | 4 |  |
|  | VOCs | a）内标响应 | 内标物峰面积是否在标准曲线时峰面积的50%-150%范围内，每不满足扣1分，扣完为止； 若使用外标法，直接得4分 | 4 |  |
|  |  | b）采样流量测试 | 流量误差超出±10%的，扣3分 | 3 |  |
|  |  | c）系统气密性测试 | 气密性不合格的，扣3分 | 3 |  |
|  |  | d）零气空白检查 | 各待测组分的零气空白结果≤各待测组分的方法检出限且≤0.1nmol/mol，若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格的扣3分 | 3 |  |
|  |  | e）单点质控检查 | 选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度测试。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20％为不合格（质谱检测器放宽至30%），扣3分 | 3 |  |
|  |  | f）线性检查（检查最新线性是否合格） | 目标化合物的标准曲线相关系数≥0.98，每有一个物质不合格扣0.5分，扣完为止 | 4 |  |
|  |  | g）精确度、准确度检查（每年） | 准确度、精密度均≤10%，每不合格一项扣2分 | 4 |  |
| 数据 可靠性（19分） | 数据比对 | ①一次仪表数据 | 1）①、②、③须一致，否则扣8分 2）④与①、②、③不一致，且无依据随意删改数据的，扣10分； 3）若被检查单位不能提供原始数据库数据文件的，直接扣10分；扣完为止 若①、②、③、④因小数取舍位数不同而造成差异的，不扣分。 | 10 |  |
|  |  | ②数采仪采集数据 |  |  |  |
|  |  | ③中心站原始数据库数据 |  |  |  |
|  |  | ④上报数据是否一致 |  |  |  |
|  | 数据采集与传输 | 子站是否采集、处理及存储监测数据，向中心计算机定时或实时传输数据 | 任一功能不满足，扣3分；扣完为止 | 3 |  |
|  | 数据异常值处理 | 监测数据异常值的取舍、仪器漂移时数据无效判定是否符合《规范》（注1）要求 | 数据做了修改的，需提供数据取舍依据，随意删改数据的，扣3分； | 3 |  |
|  | 数据审核 | 空气自动站监测数据报出是否按报表要求进行统计、填写、报送，如平台对于异常数据的标识和剔除是否与现场记录一致等 | 未按要求开展数据审核工作的，扣3分 | 3 |  |
| 档案 完整性 （16分） | 空气站 | a）按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 | 无巡检记录的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | b）用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用 | 1）未按要求送检流量计、湿度计和大气压计、无检定报告的，每项扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）钢瓶气无标签或过期使用的，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3）未配置校准设备的，直接扣2分；扣完为止 |  |  |
|  |  | c）颗粒物质控校准记录（包括流量、质量传感器／标准膜、温度和压力校准） | 1）校准基本要求：流量1次/半年，其他1次/年；缺1项记录扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  |  | 2）若发现存在伪造校准记录的，直接扣2分 |  |  |
|  |  | d）气态项目采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、采样管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录 | 检查记录，缺1项扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  | VOCs | 现场运维每周例行巡检记录，包括载气、标气使用状况记录、仪器运行参数记录等 | 检查记录，缺1项扣1分，扣完为止 | 4 |  |
|  |  | 每月至少检查一次监测仪流量并填写相关记录 | 检查记录，若无记录，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 每季度进行多点线性检查，并填写相关记录 | 检查记录，若无记录，扣2分 | 2 |  |
| 影响空气自动站正常运行的行为或隐患 | 点位管理 | 未经相应管理权限生态环境主管部门批准同意，擅自停运、变更、增减环境空气监测点位或者故意改变环境空气监测点位属性的 |  | 出现任何一条总分即为0分 |  |
|  | 人为破坏 | 破坏损毁监测设备、站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵、采样管线、监控仪器仪表或其他监测监控辅助设施的 |  |  |  |
|  | 设备、设施 |  |  |  |  |
|  | 参数设置干扰 | 人为操纵、干预或者破坏空气自动站运行维护管理的正常参数设置的 |  |  |  |
|  | 采样口或 | 采取人工遮挡、堵塞和喷淋等方式，干扰采样口或周围局部环境的 |  |  |  |
|  | 局部环境干扰 |  |  |  |  |
|  | 改变监测 | 故意更换、隐匿、遗弃空气自动站标准样品，或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变保存条件等方式改变空气质量监测样品性质的 |  |  |  |
|  | 样品性质 |  |  |  |  |
|  | 原始数据 | 故意不真实记录或者选择性记录原始数据，篡改、销毁原始记录，或者不按规范传输原始数据的 |  |  |  |
|  | 与记录 |  |  |  |  |
|  | 其他情形 | 其他影响空气自动站监测数据真实性的 |  |  |  |
| 注：1．《规范》：环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 653-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统安装和验收技术规范（HJ655-2013）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、中国环境监测总站2019年12月发布785号文件的《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》； |  |  |  |  |  |
| 2．《标准》：指《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |  |  |  |  |  |
| 3.备注：中标供应商履约过程中，采购人有权根据垃圾分类最新标准、项目执行情况等对考核细则进行调整，中标供应商须无条件执行。 |  |  |  |  |  |

附表4：

环境空气自动监测质量现场检查考核表

运维公司：                                                               考核时间：

站点名称：雪浪山水城、荣巷勤新、马山管委会                               考核得分：

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 评分说明 | 单项 分数 | 现场情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房情况 （5分） | 设备工作环境和站房安全 | a）站房温度是否控制在25±5C°，相对湿度控制在80%以下 | 站房需配有温湿度计，且观测到的室内温湿度满足要求。若温度超出范围，扣1分；若湿度超出范围，扣1分；未配温湿度计的，直接扣2分； | 5 |  |
|  |  | b）防水、防雷、供电是否满足《规范》要求（注1） | 1）防水：站房无漏雨，站房底层应高于支撑楼面，不符合的，扣1分； |  |  |
|  |  |  | 2）防雷：包括有避雷针接地、电源防雷、网络防雷，不符合的，扣1分； |  |  |
|  |  |  | 3）供电：仪器用电需配有稳压器，否则扣1分；扣完为止 |  |  |
| 采样规范性 (20) | 采样口设置 | a）采样口距地面的高度是否满足3～25m的要求 | 不能满足要求的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | b）采样口周围水平面是否有270°以上的捕集空间；如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有180°以上的自由空间；50m 范围内无明显污染源 | 任意一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 | 2 |  |
|  | 采样单元设置 | a）气体采样总管和采样支管材质是否满足《规范》 | 1）采样总管材质不满足要求的，扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）采样支管材质不满足要求的，扣1分 |  |  |
|  |  | b）采样总管是否竖直安装，采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，内径是否为1.5cm～15cm，各支管接头间隔是否大于8cm | 任一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  | c）采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接管线长度是否小于3m | 1）采样支管未插入总管中心的，扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）支管长度大于3m的，扣1分 |  |  |
|  |  | d）采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 1）采样头、采样管内壁脏污，扣1分，扣完为止； | 2 |  |
|  |  |  | 2）采样风机不能正常工作的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  | e）采样总管是否有加热装置，加热温度是否控制在30～50℃，是否避免被空调直吹。若采用不带加热系统的聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃采样总管的，则其室内部分需加保温套 | 1）采样总管需加热的，而无加热系统或加热系统故障的扣1分，扣完为止； | 3 |  |
|  |  |  | 2）采样总管不需加热的，未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 3）采样管路被空调直吹的，扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | f）颗粒物采样管：采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，与其他采样口之间的水平距离是否大于1m，是否垂直接入仪器，是否避免被空调直吹，室内部分是否加保温套，采样头是否清洁 | 1）采样头到站房顶部垂直距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  |  | 2）与其他采样口之间的水平距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 3）室内采用软管与仪器连接的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 4）因受站房面积影响，采样管未能避免空调直吹且未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  | 5）采样头有较多积灰的，扣1分， |  |  |
| 测试准确性 （44分） | 仪器状态 | a）颗粒物K值（标准回归斜率）或K0值（TEOM法）是否与仪器说明书一致 | 1）查K值或KO值，KO/K值与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣3分； | 3 |  |
|  |  |  | 2）若仪器菜单无修正系数K设置的，直接得3分 |  |  |
|  |  | b）采用模拟量输出的，各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 | 1）任一项目的监测仪器模拟传输通道参数设置与说明书不符合的，扣2分； | 3 |  |
|  |  |  | 2）采用了数字口输出的，直接得2分； |  |  |
|  |  | c）仪器性能：仪器是否出现报警 | 仪器有报警现象，扣1分，（若是空气站停电重启的报警，不扣分） | 2 |  |
|  | 空气站 | a）动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±5%，标准流量计的读数应转换成质量流量后计算误差） | 1）零气流量误差超出±5%的，扣3分 | 6 |  |
|  |  |  | 2）标气流量误差超出±5%的，扣3分 |  |  |
|  |  | b）采样流量测试（要求相对误差≤±10％） | 任一项误差超出±10%的，扣1分 | 3 |  |
|  |  | c）颗粒物采样总流量测试（要求相对误差≤±5%） | 2）PM₂.₅ 流量误差超出±5%的，扣3分 | 3 |  |
|  |  | d）用现场臭氧校准仪输出O3 跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试 | 进行跨度测试，并测试响应时间： | 4 |  |
|  |  |  | 1）浓度误差超出±10%的，扣4分； |  |  |
|  |  |  | 2）t90＞5min，扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | e）现场臭氧工作标准是否经过量值溯源 | 检查臭氧溯源报告，要求每年至少溯源一次，否则扣3分 | 3 |  |
|  | VOCs | a）内标响应 | 内标物峰面积是否在标准曲线时峰面积的50%-150%范围内，每不满足扣1分，扣完为止； 若使用外标法，直接得4分 | 4 |  |
|  |  | b）采样流量测试 | 流量误差超出±10%的，扣3分 | 3 |  |
|  |  | c）系统气密性测试 | 气密性不合格的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | d）零气空白检查 | 各待测组分的零气空白结果≤各待测组分的方法检出限且≤0.1nmol/mol，若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格的扣2分 | 2 |  |
|  |  | e）单点质控检查 | 选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度测试。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20％为不合格（质谱检测器放宽至30%），扣2分 | 2 |  |
|  |  | f）线性检查（检查最新线性是否合格） | 目标化合物的标准曲线相关系数≥0.98，每有一个物质不合格扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  | g）精确度、准确度检查（每年） | 准确度、精密度均≤10%，每不合格一项扣1分 | 2 |  |
| 数据可靠性 （14分） | 数据比对 | ①一次仪表数据 | 1）①、②、③须一致，否则扣6分 2）④与①、②、③不一致，且无依据随意删改数据的，扣8分； 3）若被检查单位不能提供原始数据库数据文件的，直接扣8分；扣完为止 若①、②、③、④因小数取舍位数不同而造成差异的，不扣分。 | 8 |  |
|  |  | ②数采仪采集数据 |  |  |  |
|  |  | ③中心站原始数据库数据 |  |  |  |
|  |  | ④上报数据是否一致 |  |  |  |
|  | 数据采集与传输 | 子站是否采集、处理及存储监测数据，向中心计算机定时或实时传输数据 | 任一功能不满足，扣2分；扣完为止 | 2 |  |
|  | 数据异常值处理 | 监测数据异常值的取舍、仪器漂移时数据无效判定是否符合《规范》（注1）要求 | 数据做了修改的，需提供数据取舍依据，随意删改数据的，扣2分； | 2 |  |
|  | 数据审核 | 空气自动站监测数据报出是否按报表要求进行统计、填写、报送，如平台对于异常数据的标识和剔除是否与现场记录一致等 | 未按要求开展数据审核工作的，扣2分 | 2 |  |
| 档案完整性 （17分） | 空气站 | a）按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 | 无巡检记录的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | b）用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用 | 1）未按要求送检流量计、湿度计和大气压计、无检定报告的，每项扣1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2）钢瓶气无标签或过期使用的，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3）未配置校准设备的，直接扣2分；扣完为止 |  |  |
|  |  | c）气态监测项目质控校准记录（包括零跨、精度、多点校准） | 1）校准基本要求：零跨1次/5-7天，精度1次/季度，多点1次/半年； | 2 |  |
|  |  |  | 2）缺1 项记录扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 3）若发现存在伪造校准记录的，直接扣2分 |  |  |
|  |  | d）颗粒物质控校准记录（包括流量、质量传感器／标准膜、温度和压力校准） | 1）校准基本要求：流量1次/半年，其他1次/年；缺1项记录扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  |  | 2）若发现存在伪造校准记录的，直接扣2分 |  |  |
|  |  | e）动态校准仪质量流量控制器多点校准记录 | 至少1次/半年，否则扣2分 | 2 |  |
|  |  | f）标气使用记录 | 巡检时需检查和记录标准气的消耗情况，若无记录，扣1分 | 1 |  |
|  |  | g）气态项目采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、采样管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录 | 检查记录，缺1项扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  | VOCs | 现场运维每周例行巡检记录，包括载气、标气使用状况记录、仪器运行参数记录等 | 检查记录，缺1项扣0.5分，扣完为止 | 2 |  |
|  |  | 每月至少检查一次监测仪流量并填写相关记录 | 检查记录，若无记录，扣1分 | 1 |  |
|  |  | 每季度进行多点线性检查，并填写相关记录 | 检查记录，若无记录，扣1分 | 1 |  |
| 影响空气自动站正常运行的行为或隐患 | 点位管理 | 未经相应管理权限生态环境主管部门批准同意，擅自停运、变更、增减环境空气监测点位或者故意改变环境空气监测点位属性的 |  | 出现任何一条总分即为0分 |  |
|  | 人为破坏 | 破坏损毁监测设备、站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵、采样管线、监控仪器仪表或其他监测监控辅助设施的 |  |  |  |
|  | 设备、设施 |  |  |  |  |
|  | 参数设置干扰 | 人为操纵、干预或者破坏空气自动站运行维护管理的正常参数设置的 |  |  |  |
|  | 采样口或 | 采取人工遮挡、堵塞和喷淋等方式，干扰采样口或周围局部环境的 |  |  |  |
|  | 局部环境干扰 |  |  |  |  |
|  | 改变监测 | 故意更换、隐匿、遗弃空气自动站标准样品，或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变保存条件等方式改变空气质量监测样品性质的 |  |  |  |
|  | 样品性质 |  |  |  |  |
|  | 原始数据 | 故意不真实记录或者选择性记录原始数据，篡改、销毁原始记录，或者不按规范传输原始数据的 |  |  |  |
|  | 与记录 |  |  |  |  |
|  | 其他情形 | 其他影响空气自动站监测数据真实性的 |  |  |  |
| 注：1．《规范》：指环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ654-2013）、环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范（HJ193-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 653-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统安装和验收技术规范（HJ655-2013）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、中国环境监测总站2019年12月发布785号文件的《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》； |  |  |  |  |  |
| 2．《标准》：指《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |  |  |  |  |  |
| 3.备注：中标供应商履约过程中，采购人有权根据垃圾分类最新标准、项目执行情况等对考核细则进行调整，中标供应商须无条件执行。 |  |  |  |  |  |

- 四、合同协议书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标单位）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）　　　　　　　；（小写）　　　　　　　，

四、质量及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：合同签订后支付合同价款的20%作为预付款，运维期满12个月根据考核结果支付合同价款的20%，运维期满18个月根据考核结果支付合同价款的20%，待完成合同内容后根据考核结果付清余款。

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执两份、采购代理机构一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方： （盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

- 五、合同条款（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为               （小写），              （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外）

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《无锡市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

合同签订后支付合同价款的20%作为预付款，运维期满12个月根据考核结果支付合同价款的20%，运维期满18个月根据考核结果支付合同价款的20%，待完成合同内容后根据考核结果付清余款。

第八条　违约责任

1、

2、

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执两份、采购代理机构一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 六、附件

- 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.报价                                   23分

2.投标供应商评价                         22分

3.技术方案                               55分

（二）各项目评分标准

1.报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2.投标供应商评价（22分）

（1）投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分【提供有效期内证书扫描件上传至电子投标文件中，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商2022年1月1日至今承担过同类项目的，有一个得2分，本项最高得6分【时间以合同签订日期为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件中，未按要求提供不得分】

（3）人员配备（6.5分）

①拟派项目负责人具备环境保护类副高级职称的得1分，具有高级及以上职称的得2分，本项最高得2分；

②拟派项目组成员中（除项目负责人外），具有中国环境监测总站运维培训合格证书的得1.5分，本项最高得4.5分。

【提供以上人员的证书和投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）为其缴纳的社保等证明材料扫描件上传至电子投标文件中，未按要求提供不得分】

（4）备品备件保障：投标供应商能够提供本项目主要设备厂商针对本项目NOx/氮氧化物分析仪、PM2.5分析仪、O3/臭氧分析仪、环境空气57种VOCs在线监测、环境空气117种VOCs在线监测、动态气体校准仪、零气发生器、去除器，八款设备的原厂备品备件供货支持承诺函的，每提供一款设备得0.5分，本项最高得4分【提供设备厂家供货支持承诺函扫描件上传至电子投标文件中，未按要求提供不得分】

（5）仪器配备：投标供应商针对本项目能够提供NOx/氮氧化物分析仪、PM2.5分析仪、O3/臭氧分析仪、环境空气57种VOCs在线监测、环境空气117种VOCs在线监测，五款运维仪器备用机的，每获得一款设备得0.5分，本项最高得2.5分【投标文件中需提供以上仪器设备清单、仪器设备购置发票（发票名称须与投标供应商名称一致）或设备生产证明文件原件扫描件上传至电子投标文件中并加盖公章或签电子公章，租赁的设备另需提供有效期内的设备租赁协议，未按要求提供不得分】

3.技术方案（55分）

（1）运维服务需求理解及分析（10分）

投标供应商能够提供针对本项目的实施方案，包括：①运维服务总体思路、总体部署；②运维服务要求及目标。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得10分；内容较全面，有针对性解释说明的，该项得7分；内容表述一般、方案基本全面的得3分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

（2）运维服务方案（10分）

投标供应商需提供针对本项目制定本地情况方案，包括：①硬件设备的运维方案；②软件设备的运维方案。内容完整详细、有针对性且合理可行的得10分；内容比较详细、较合理可行的得7分；内容表述一般、方案不够全面的得3分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

（3）异常数据判断与处理方案（10分）

投标供应商能够针对异常数据判断与处理方案，包括：①提供多种具体可行的异常数据判断方法，阐述判断方法和依据；②提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图。方案合理、详细、操作性强得10分；方案较合理、比较详细、具备一定可操作性得7分；方案内容一般、可操作性较弱得3分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

（4）运维服务质量保障措施方案（10分）

投标供应商应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施，包括：①质量保证和质量控制体系；②相应质控措施。内容表述清晰、制度健全、总体安排科学合理、可行性强的得10分；内容表述较为清晰、制度较为健全、总体安排较合理、较可行的得7分；内容表述一般、安排基本合理的得3分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

（5）应急管理措施（8分）

投标供应商能够提供针对维护期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题需具备有效的预防和应急措施，包括：①对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案；②系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程。方案合理、详细、操作性强得8分；方案较合理、比较详细、具备一定可操作性得5分；方案内容一般、可操作性较弱得2分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

（6）安全保障措施（7分）

投标供应商为本项目提供项目保障措施进行综合评分，包括：①设备、设施安全保障措施；②项目人员保障措施。安全保障措施全面详细，针对性强得7分；安全保障措施较为全面，针对性较强得4分；安全保障措施不够全面，不够详细得1分；未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0070

采购项目名称：无锡市滨湖区重点园区空气自动站运维服务项目（2025-2027）

投标供应商：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320211-JSZH-G2025-0070招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出疑问的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标投标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0070）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0070）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0070）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标投标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0070）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0070）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0070

| 投标报价（万元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）投标报价明细表（格式）

投标明细报价表

投标供应商名称（盖章）                      项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0070

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由投标供应商自行列明报价项目类别和项目内容及报价。

表格不够可自行延长。

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0070

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目组人员配备计划表（格式）

项目组人员配备计划表

投标供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、提供拟派人员证书（如有）。

（十一）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）