滨海县人民医院血滤机等设备采购项目

项目编号：JSZC-320922-JSHY-G2025-0152

代理机构编号：1009-2541HOLLY35D

招  标  文  件

| 采购人： | 滨海县人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2025年5月 |

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	8

第三部分  评标方法和标准	26

第四部分  采购需求	31

第五部分  合同格式及条款	69

第六部分  投标文件格式	74

第一部分  招标公告

项目概况 滨海县人民医院血滤机等设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年6月24日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JSHY-G2025-0152

2.项目名称：滨海县人民医院血滤机等设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：681.3万元（采购包1：71.2万元；采购包2：10万元；采购包3：14.9万元；采购包4：98万元；采购包5：18.4万元；采购包6：200万元；采购包7：5.8万元；采购包8：12万元；采购包9：10万元；采购包10：17万元；采购包11：1万元；采购包12：5万元；采购包13：30万元；采购包14：160万元；采购包15：28万元；）

5.项目需求：

| 包号 | 设备名称 | 数量 （套） | 预算 (万元) | 最高限价 （万元） | 质保期 | 交货期 (天) | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血滤机 | 4 | 71.2 | 65 | 3年 | 90 | 否 |
| 2 | 胰胆成像系统 | 1 | 10 | 6 | 3年 | 90 | 否 |
| 3 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 14.9 | 14.9 | 3年 | 90 | 否 |
| 4 | 双平面超声引导系统 | 1 | 98 | 98 | 3年 | 90 | 否 |
| 5 | 振动排痰机 | 2 | 18.4 | 18.4 | 3年 | 90 | 否 |
| 6 | 心电图机 | 100 | 200 | 185 | 3年 | 90 | 否 |
| 7 | 白带分析仪 | 1 | 5.8 | 5.8 | 3年 | 90 | 否 |
| 8 | 血型分析仪 | 1 | 12 | 12 | 3年 | 90 | 否 |
| 9 | 化学发光仪 | 1 | 10 | 10 | 3年 | 90 | 否 |
| 10 | 血常规分析仪 | 2 | 17 | 17 | 3年 | 90 | 否 |
| 11 | 化学发光仪 | 1 | 1 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 12 | 化学发光仪 | 1 | 5 | 5 | 3年 | 90 | 否 |
| 13 | 药品追溯系统 | 1 | 30 | 29.3 | 3年 | 90 | 否 |
| 14 | 神经外科手术导航定位系统 | 1 | 160 | 160 | 3年 | 90 | 否 |
| 15 | 医保管理系统 | 1 | 28 | 28 | 3年 | 90 | 否 |

6.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，参加投标时需提供对应材料。

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

3.2其它：

3.2.1根据投标产品类别，投标人具有所有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

3.2.2根据投标产品类别，提供所有所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

注：以上证明材料均需加盖投标单位公章。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

- 1.采购文件获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日

- 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

- 3.方式：本项目采用网上注册登记方式

- 3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

- “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投

- 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导

- 入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）

- --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》

- （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

- 3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

- 江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

- 3.3“CA 数字证书”的获取：

- 供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

- 3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

- 3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 4.文件售价：免费。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1.线上提交投标文件截止时间：2025年6月24日09:30（北京时间）

- 2.线上开标时间：2025年6月24日09:30（北京时间）

- 3.线上开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

4.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。

5.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

6.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：滨海县人民医院

- 地址：滨海县海滨大道299号

- 联系方式：0515-84222979

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

- 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

- 联系方式：025-52278761

- 传  真：025-52278761

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：徐老师（项目负责人）   刘女士（商务）

- 电话： 15189217050

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照苏招协【2022】002号文收费标准的27%收取，中标人应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目履约保证金的数额为合同金额的10% |
| 8 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 01包-14包： 工业 。 本项目采购标的对应的行业主要为 15包：软件和信息技术服务业。 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7 拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8根据投标产品类别，投标人具有所有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

11.1.9根据投标产品类别，提供所有所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

注：以上证明材料均需加盖投标单位公章。

11.1.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.5.2质保期（提供的承诺函（格式自拟））

11.5.3项目实施方案

11.5.4人员配备方案

11.5.5售后服务方案

11.5.6项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案

11.5.7应急保障方案

11.5.8项目培训方案

11.6商务文件

11.6.1承担的业绩一览表，提供合同相关资料；

11.6.2其他商务文件。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1招标代理服务费按发改价格参照苏招协【2022】002号文收费标准的27%收取，由中标单位支付给采购代理机构。

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的提交

17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.9.1 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

29.9.2 快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.14未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内（《中标通知书》发出之日起三十日内）与采购人签订合同的，采购人有权取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.3 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.4 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.5中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、履约保证金

34.1中标供应商在领取中标通知书后15日内，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消中标人中标资格。

34.2中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（履约保证金的50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013

34.3履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于中标供应商自身行为可能给采购人带来的各种损失。中标供应商履行合同违约时，采购人按合同约定扣除全部履约保证金。如违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

34.4履约保证金的退还：

34.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

34.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后60日内。

34.4.3条件：按合同要求全部履约完成或经采购人验收合格同意。

34.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

34.4.5逾期退还的违约责任：

采购人逾期无故未退还履约保证金的，按银行同期利息标准支取利息，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。质疑人必须提供投标人为其缴纳的在职社保证明，质疑超出采购代理机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。质疑期外的任何时间对招标文件提出疑义的或未按上述要求提交的质疑函，采购人或代理机构有权不予受理。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 售后服务要求

38、售后服务要求

38.1 在招标文件规定的免费质量保修期内，投标人应对招标范围内所有损坏的货物及零部件修理或更换，并承担由此所发生的修理或更换费、检测费、维修人员工资、往返费用等一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

38.2 免费质保期内提供7×24小时服务，接到故障报修后1小时内做出响应，24小时内应派专业技术人员到达现场。一般故障 4 小时内解决；重大故障24小时内解决；如在48小时内无法排除故障的，须免费提供原厂同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行。若未能在规定的时间内进行响应和解决货物故障的，招标人有权自行处理，所产生的费用和风险由中标人承担，其费用在合同款中扣除。投标人需提供售后服务方案，售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

38.3在免费质量保修期满后，如招标人仍要求供应商提供相关服务，投标人仍可提供服务，服务费用以重新招标的结果执行。

38.4如技术参数中对售后服务时间有明确规定的，按其规定的时间执行。

- 有关说明

39、有关说明

39.1对采购文件相关条款理解产生分歧时由招标人或招标代理机构负责解释。采购文件中未尽事宜遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关法律、法规及相关文件规定。

39.2在产品验收合格之前，所有安全责任由中标人负责。

39.3投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、江苏省、盐城市、滨海县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

（1）国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部及其招标采购监管机构。（2）江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅及其招标采购监管机构。（3）盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、行政审批局及其招标采购监管机构。（4）滨海县财政局、行政审批局及其招标采购监管机构。

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

39.4符合现行法律、法规、规章及相关招标管理文件明确限制投标情形的，将被取消投标资格或者中标资格。

39.5投标人投诉时须根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)、《政府采购投诉处理流程》(苏财购(2018)32号)要求在规定时间以书面方式向滨海县财政局提交投诉书和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

39.6投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，一经查实，将记入不良行为记录名单档案，并视情节予以公示三个月至五年，公示期间，滨海县其他政府投资项目的招标人可以拒绝其参加投标。

39.7因处理投诉发生的第三方检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。投诉处理决定明确双方责任后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

- 十二、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三部分  评标方法和标准

- 一、资格审查

采购人或采购代理机构按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

- 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

| 评分因素 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术响应 | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 技术参数>中技术参数和要求的，得34分； “技术参数”中带★的条款，每有一项不满足作无效投标文件处理 1、“技术参数”中的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣2分，扣完为止。 2、“技术参数”带▲的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣3分，扣完为止。 注：（1）以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 （2）若参数中明确要求投标人提供相关证书及证明材料的，未提供的不得分。 （3）《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 | 34分 |
| 产品业绩 | 提供自2021年01月01日（以合同签订时间为准）以来完成过所投产品的业绩，有1项得0.5分，本项最高得6分。（投标时须提供合同和验收报告扫描件，提供不全的或未提供的本项不得分）。如合同和验收报告均未体现货物名称以及品牌型号的，还须提供业绩发包方出具的证明扫描件并加盖单位公章。 | 6分 |
| 免费质量保修期 | 在项目需求原质量保修期基础上每增加1个月的得1分，最高得12分。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 | 12分 |
| 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收，方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 人员配备 | 根据投标人针对本项目实施的管理人员投入、各专业施工人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入等；管理及专业实施人员配备优于本项目需求的得3分，管理及专业实施人员配备基本符合本项目需求的得2分，管理及专业实施人员配备低于本项目需求的得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案 | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂性、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂性及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案，方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 应急保障方案 | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障预案进行评分，方案至少包括自然灾害等突发不可预见的紧急情况；方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 项目培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容等；方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置等；方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |

说明：

1.小微型企业价格扣除

在货物采购项目中，货物由小微型企业制造，即货物由小微型企业生产且使用该小微型企业商号或者注册商标；

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.政府采购落实绿色采购政策，依据《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》。

6.政府采购落实信用报告政策，对提供符合要求信用报告的供应商给予相应优惠政策，依据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》。

7.政府采购落实“政采贷”政策，并配合采购人和供应商办理“政采贷”业务。依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》。

8.依据《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

9.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 采购需求

- 【一】 采购需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 （台） | 质保期 | 交货期 (天) | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血滤机 | 4 | 3年 | 90 | 否 |
| 2 | 胰胆成像系统 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 3 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 4 | 双平面超声引导系统 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 5 | 振动排痰机 | 2 | 3年 | 90 | 否 |
| 6 | 心电图机 | 100 | 3年 | 90 | 否 |
| 7 | 白带分析仪 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 8 | 血型分析仪 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 9 | 化学发光仪 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 10 | 血常规分析仪 | 2 | 3年 | 90 | 否 |
| 11 | 化学发光仪 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 12 | 化学发光仪 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 13 | 药品追溯系统 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 14 | 神经外科手术导航定位系统 | 1 | 3年 | 90 | 否 |
| 15 | 医保管理系统 | 1 | 3年 | 90 | 否 |

包1：血滤机

1	中/英文操作界面

2	采用≥10英寸大屏幕液晶触摸显示屏，治疗数据数值化，方便观察记录

3	本机特色快捷窗口:一键式图标按钮便利操作人员轻松操作

4	拥有≥4色报警灯，≥17种报警铃音，可帮助医护及时准确判断报警类型

5▲	拥有不少于3个独立的CPU控制系统（驱动、监视和控制系统），具有电磁屏蔽功能。

6	可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析,执行血液透析滤过(HDF)在线生成置换液

7▲	具有自动预冲、自动回血、自动消毒，自动开机、消毒后自动待机功能。可设定≥五种水洗模式，≥10种消毒模式，无需专用消毒液

8	透析液安全模式功能：准备完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。

9	透析重要参数在线图表监测功能。将(AP,VP,DP,TMP,电导度) 实时在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。

10▲	设备超滤系统:采用≥400ML大容量双平衡腔密闭回路超滤系统。

11	兼容多种透析液配方，机内可预设记忆≥3种配方

12	高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法

13	血泵可以单独使用：做血液灌流时不需透析液在机循环。

14	内部水路工作状态实时动态显示,内部零件自检与使用寿命显示。

15	内毒素过滤器ETRF采用2PS串联连接设计，双重过滤、自动冲洗、自动消毒、泄漏自检。

16	具备以下安全监测技术

16.1、动脉(AP)压监测：	－400～＋500(mmHg)±3(mmHg)

16.2、静脉(VP)压监测：	－200～＋400(mmHg)±3(mmHg)

16.3、透析压(DP)监测	： －400～＋400(mmHg)±3(mmHg)

16.4、跨膜压(TMP)监测：	－400～＋500(mmHg)±6(mmHg)

16.5▲、超滤率范围：0.0-5.0L/hr陶瓷泵脱水，超滤目标量:0-40L

16.6、置换液速率: 0.0～18L/hr(0-300ml/min)

16.7、置换液总量：0.0～99L可随时生成高质量置换液。

16.8、透析液流速：0.300～800ml/min可调、执行高低流量透析功能。

16.9、透析液温度：调整范围:30～40℃设有过温保护装置。

16.10、电导度浓度：醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围12.0～18.0ms/cm

16.11、血液流速： 双滚轴式血泵适用大小管径血液回路管(可调)

流速范围:0.20～600ml/min连续可调

16.12▲、肝素流速：流速范围:0.0～9.9ml/h注射器适用10cc,20cc,30cc

设有快速注射,持续注射与肝素自动预停功能

16.13、空汽侦测：采用超声波探测原理可侦测血路管内气泡(最小容积0.02ml以上)

16.14、漏血侦测：采用红外线探测原理。灵敏度:≤300ppm

具清洁侦测器的警示功能

17▲具备以下个性化透析方程式

17.1、▲UF超滤方程式:UF曲线可任意设置，预设≥5种处方程序可记忆保存与更改。

17.2、▲电导度(Na﹢可调)方程式:Na﹢曲线可任意设置，预设≥5种方程序可记忆保存与更改。

17.3、▲血流速方程式:B曲线可任意设置，预设≥5种处方程序可记忆保存与更改。

17.4、▲肝素方程式:S曲线可任意设置，预设≥5种处方程序可记忆保存与更改。

18	UPS内置的后备电源，断电后可维持30分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD屏幕的正常运转并保存治疗数据。

19	可用通用各厂牌置换液补液管。

20	可通用各厂牌内毒素过滤器

21	可通用各厂牌血液回路管

包2：胰胆成像系统

主机：成像控制器

（1）影像处理系统：电子数字成像处理系统。

（2）可适配11Fr、9Fr等≥10种规格一次性使用成像导管。

（3）具备图像显示放大和缩小功能，调节档位数≥3档。

（4）具备图像冻结和解除冻结模式。

（5）具备图像显示边框调节模式，可调节≥5种模式。

（6）具备手动和自动调节白平衡功能。

（7）输出光源：LED光源，光源具备独立开关。

（8）可调节光亮强度，调节档位数≥5档。

（9）具备自动增益、自动曝光功能。

（10）主机面板按键为物理按键，操作方便灵敏。

（11）视频输出格式≥2种，至少要求具备：DVI格式。

（12）支持软件版本可更新升级。

（13）至少具备中国标准要求的PAL制式。

★配套耗材：

★1、一次性使用成像导管

规格1：

外径11Fr：可通过器械直径≤2.0mm；可通过内镜钳道直径≥4.2mm；有效工作长度2200±50mm；最大视场角120°±18°

规格2：

外径9Fr：可通过器械直径≤1.2mm；可通过内镜钳道直径≥3.2mm；有效工作长度2200±50mm；最大视场角120°±18°

其他耗材：

★2、一次性无菌胰胆组织取样钳

★3、一次性使用内镜下取石网篮

包3：体外冲击波碎石机

1、上定位电磁式冲击波源：

1.1、高压放电治疗电压范围不小于：11kv-17kv,连续可调；

1.2、治疗频率调节范围不小于：0.5Hz～2Hz，连续可调；

▲1.3、高压放电电容储能最大值：≥150J；

▲1.4、冲击波压缩声压峰值的最大值≤30MPa；

▲1.5、电磁式冲击波源焦点聚焦范围：径向范围≤±7mm ，轴向范围≤±50mm；

1.6、冲击波源具有：故障报警功能，振膜漏水时自动切断高压系统，安全可靠；

1.7、开机治疗电压自动复位；

▲1.8、冲击波波源具有实时抽真空功能（非电磁盘出厂预抽真空），实现低能量低剂量碎石；

1.9、易损件要求：冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电容箱的整体更换；

▲1.10、操作系统由内嵌式处理器控制（非MCU控制），带快速操作摇杆；

▲1.11、采用法兰密封式电磁盘；

1.12、具备冲击波总计数功能，可显示冲击波源累积冲击次数。

2、定位装置

2.1、探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤1mm；

2.2、定位装置最小位移在各移动方向上均≤1mm；

2.3、超声探头定位装置环冲击波源锥形多角度运动；

2.4、电动探头具有伸缩功能，数字显示范围：25mm～125mm。

3、治疗床及波源运动参数

3.1、治疗床载重量不小于130kg；

3.2、治疗床纵向运动范围不小于145mm；

▲3.3、波源摆动角度范围不小于50°；

▲3.4、波源半球面运动范围不小于35°；

3.5、波源升降范围不小于：0mm～290mm。

★4、配置要求

★4.1、主机	1台

★4.2、治疗床	1台

★4.3、控制盒	1个

★4.4、电磁式冲击波发生器	1套

★4.5、储能系统	1套

★4.6、负压抽真空系统	1套

★4.7、水、气处理系统	1套

★4.8、电动定位装置	1套

★4.9、离体碎石架、定位盘	1套

★4.10、压腹带	1套

★4.11、枕头	1个

★4.12、工具箱	1套

★4.13、定位超声（含双探头）1套

- 包4：双平面超声引导系统

- 一、项目功能需求

- 实时双平面显示功能
系统需具备实时双平面显示功能，能够同时呈现前列腺的纵向和横向图像，帮助医生更清晰地观察前列腺结构，精准定位病变区域，以支持经会阴前列腺穿刺活检。

- 高清成像和组织分辨功能
系统需配备高清成像技术，确保图像清晰度高、组织分辨率强，能够清晰呈现前列腺的组织结构，尤其是细微病变的分辨，减少诊断的盲区，提高诊断的准确性。

- 经会阴穿刺路径引导功能
系统应支持经会阴穿刺路径的实时引导，通过动态监测和路径规划，保证穿刺的安全性和精准性，避免多次穿刺对患者造成的损伤，降低术后并发症。

- 三维影像重建功能
系统最好具备三维影像重建功能，能够在术前为医生提供更全面的病灶信息，并在穿刺过程中提供实时影像参考，帮助医生评估病变的形状、位置和体积，为后续治疗提供详细的影像学依据。

- 数据存储与传输功能
系统需配备完善的数据存储和传输功能，能够将穿刺过程中的影像资料和诊断信息存储于医院信息系统，便于后续随访、远程会诊和医疗质量控制等工作。同时系统需符合信息安全标准，确保患者数据的安全性和隐私性。

- 多模式超声探头兼容性
系统应支持多种超声探头，以满足不同检查需求，包括经直肠探头、腹部探头等，确保在多种手术和检查环境下均能稳定使用，提升设备的适用性和经济效益。

- 二、配置参数

- 超声主机

  - 显示屏：高清屏显示器，≥1920x1080以上分辨率，支持三维影像显示

  - 处理系统：配备高速多核处理器，支持快速图像处理与高效数据处理功能

  - 内存和存储：≥ 16 GB内存；≥ 1TB固态硬盘存储空间，支持外接存储和数据导出功能

  - 图像模式：至少包括 B模式、M模式、彩色多普勒模式、功率多普勒模式、谐波成像、频谱多普勒等

  - ★成像技术：具备实时双平面成像技术、高清成像功能、组织谐波成像和自适应增强成像功能

  - 三维/四维重建：支持实时三维成像，可提供四维实时重建功能

- 经直肠双平面探头

  - 频率范围：6-12 MHz以上

  - ★探头类型：具备实时双平面显示功能的经直肠探头，能同时提供横向和纵向视图

  - ★成像模式：支持实时双平面成像，并具备局部放大功能，确保前列腺组织的细致观察

  - 角度旋转功能：能够提供180°横向扫描角度（横截面），以确保从不同角度对前列腺进行全面评估

- 数据传输与存储系统

  - 数据存储：≥ 1TB内置存储，支持图片、视频存储及患者数据管理系统

  - 图像记录与传输：支持JPEG、BMP、AVI等格式的图像及视频输出，支持USB、CD/DVD等多种数据传输方式

- 软件功能

  - 图像增强：具备图像自适应增强、降噪及清晰度调节功能，确保清晰成像

  - 组织弹性成像：具备组织弹性成像功能，能够更好地识别前列腺病变

  - 测量分析：配备专业前列腺容积计算和肿瘤标记功能，可提供精准的病灶测量和统计分析功能

  - 多语言支持：支持简体中文、英文等多语言操作界面，方便医护人员使用

  - 操作模式：支持触屏和物理按键双操作模式，提供快捷键和定制化设置功能，提升操作便利性

- 系统扩展与升级

  - 扩展性：设备具有良好的系统扩展能力，便于未来升级其他探头和功能模块，适应科室长期发展需求

  - 升级支持：支持远程固件和软件更新，确保设备长期运行的稳定性和技术的先进性

- ★三、配置需求

- ★实时双平面超声系统：1套

- ★经直肠实时双平面探头：1个

- ★（可选）经皮肾镜探头或腔镜用探头：1个

包5：振动排痰机

设备参数：

1.  彩色触摸屏操作，具有≥2个治疗通道。

2.  搭配≥2种治疗头，至少包含手持治疗头、靠垫治疗头。

3.  启动后治疗头全自动运作，每个治疗头可随时独立控制暂停或停止。

4.  强度调节：10Hz-60Hz，步进5Hz。

5.  ▲治疗头振动加速度：≤80m/s2。

6.  ▲治疗头振幅值≤2mm。

7.  ▲具有三维振动功能，可以从前后、左右、上下三个空间方向同时振动。

8.  ▲具备不少于3种振动模式：包含标准式、摆动式、上下式。

9.  定时范围：5分钟-60分钟，5分钟步进。

10. 治疗头控制：各治疗头独立设置治疗模式、时间和频率，且可以不停机调整。

11. ★无额外耗材。

12. 手持治疗头为全封闭设计，酒精擦拭即可全面消毒。

13. 靠垫治疗头靠垫部分为耐腐蚀人造革包裹设计，酒精擦拭即可全面消毒。

14. ▲工作噪音：设备正常工作状态下，噪音≤65dB(A)。

15. 提示功能：设备工作时间完成时，有语音提示。

16. 主机电源具有熔断功能，≥2个熔断器。

17. 射频发射功率满足国标GB4824，避免与其他医疗设备发生干扰。

18. 电磁抗干扰度满足国标GB9706和YY9706，确保设备使用稳定性。

注：参数需提供证明材料

包6：心电图机

- 设备参数需求：

- ▲心电图输入：支持12/15/16/18导同步采集、同屏显示；（要求提供含有描记和分析12、15、16、18导联同步心电图的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明）。

- A/D转换：24bit；

- ▲频率响应：0.05-500Hz；（要求提供含有该项的检验报告或医疗器械注册证复印件并圈出对应内容作为证明）。

- 噪声水平：≤15μVp-p；

- ▲输入阻抗：≥115 MΩ；（要求提供含有该项的检验报告或医疗器械注册证复印件并圈出对应内容作为证明）。

- 输入回路电流：≤0.1μA；

- 时间常数：≥3.2s；

- 定标电压：1mV±5%；

- ▲耐极化电压：≥±980mV；（要求提供含有该项的检验报告或医疗器械注册证复印件并圈出对应内容作为证明）

- 标准灵敏度：10mm/mV±5%；

- 走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%；

- 提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式；

- 可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房模式；

- 具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表；

- 支持多阶段心率变异检查采集、报告功能；

- ▲支持阿托品试验报告、心得安试验报告的功能；（要求提供含有该项的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容作为证明）。

- ▲供应商所提供的所有相关设备系统应免费开放接口，免费完成与采购人其他信息系统对接工作，并不再向任何其他信息系统厂家另行收取接口费用。（投标时提供承诺书，格式自拟）

- ▲投标人所投产品须与滨海县区域心电系统无缝对接并正常使用，否则不作中标候选人推荐；（投标时提供承诺书，格式自拟）

- ▲设备心电图数据可无缝传输至现有滨海县人民医院心电网络系统，且不影响现有系统正常运行与工作。完成对接所需技术和费用问题由供应商自行承担；若因外部接口标准发生变化，供应商应及时予以调整，其产生的费用由供应商承担，供应商需无条件响应。（投标时提供承诺书，格式自拟）

- 数量：100套。单套配置要求：平板电脑1台、心电放大器1个、蓝牙背夹1个、导联线1条、肢电极4个、胸电极6个、移动台车1台、充电线1根。

★ 注：免费质保期满后，相关配件维修价格不得高于以下价格（投标时须提供承诺书，格式附后，不提供承诺书将不作中标候选人推荐）

- 放大器维修单价：2700元/套

- 蓝牙背夹：1000元/套

- 更换平板电脑：2500元/套

- 导联线：780元/套（易损件）

- 吸球：300元/套（易损件一套6个）

- 夹子：300元/套（易损件一套4个）

包7：白带分析仪

- 全自动一体机：可实现一次性完成镜检和生化检测项目，要求镜检和生化检测部分必须为一体机，无需外置显微镜、显示屏等设备。

- 镜检项目至少包括：红细胞、白细胞、上皮细胞、小圆上皮细胞、线索细胞、霉菌（菌丝、孢子、芽孢）、滴虫、清洁度等，可扩展其他项目。

- 生化检测项目至少包括：PH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶六联检测，可扩展其他项目。

- 玻片：非流动计数池，采用一次性细胞计数板，自动涂片盖片，防止镜头交叉污染，保证标本层次分明，避免重叠现象，检测完成后直接废弃，避免交叉污染。

- 全自动模拟人工镜检：可实现自动加样至载玻片，自动盖片、压片等制片过程，完全模拟手工镜检，涂片均匀，显微镜下成像清晰度高，降低因为分层引起的漏检。

- 全自动镜检：内置高端进口显微镜，实现显微镜自动对焦、自动切换高低倍镜（10×，40×），符合标准镜检要求，保证对焦景深，全视野高像素镜检，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传。

- 湿片镜检（红色或无色） ：可选择性自动滴加白带染色液，可自动混匀、自动涂片、自动盖片压片、自动清洗加液针，提高病原体检出率，避免出现漏检误检。

- 人工智能大数据识别：收集大量临床对比数据建立数据库，提取图像特征，匹配数据库，实现自动判别镜检结果，识别准确性不低于90%，并能生成由镜检和生化检测结果合并的图文并茂的检测报告。

- 视频捕捉：针对每个高倍镜视野具有视频录制功能，可动态观察标本多层析图像，捕捉滴虫运动轨迹，提高检出率。

- 全自动生化检测技术：集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗、吸样加样装置为一体，与人肉眼判读结果符合率不低于95%。

- 一机多测：支持湿片镜检（红色或无色）和生化检测一机多测，可进行灵活组合，满足不同检验需求。

- 检测灵活性：可根据临床要求对镜检方式、温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利。

- 加样准确：加样针取样，保证样本量，加样准确度误差不超过±10%，变异系数应不超过5%。吸样加样装置进行内外清洗，避免了加样的交叉感染，并能防治管道堵塞。

- 检测速度快：一次可进样不少于30个样本，随到随检，批量检测速度不少于60个标本/小时，预留至少5个急诊位。

- pH结果判读准确：PH孔样本要求在温育之前判定结果，以保证此样本不会因温育而挥发，使PH值读数更准确；

- 精确颜色判读：颜色判读在密封的暗室中完成，有效的避免了自然光对判读结果的影响和干扰，使检测结果更准确；

- 检测流程的实时状态监控：友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控；

- 自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载玻片和检测卡，有效避免因漏放玻片和检测卡造成的假阴性或假阳性。检测完毕后，自动废弃检测卡和玻片至废弃槽，废弃槽满仪器具备自动提醒功能。

- 配套产品注册证：工作站、配套使用试剂和阴道炎联检试剂盒质控品及有形成分质控均取得产品注册证，批内阴性、阳性质控率大于等于98%。

- 信息化管理：可与医院的信息管理系统联网，实现检测结果的共享及病例信息管理的标准化。

- 可扩展功能：可拓展白带分析前处理仪，组成一体化全自动流水线。全封闭、原始采样管直接上机操作，可实现样本的自动扫描、定量稀释、挤压混匀、传送检测等。

包8：血型分析仪

1、检测原理：微柱凝胶检测法。

2、检测项目：至少能开展以下项目：ABO、RhD血型定型检测；ABO、RhD血型检测；Rh血型抗原检测；新生儿ABO、RhD血型检测；不规则抗体筛查；直接抗人球蛋白试验；HDN母体IgG抗体效价检测；交叉配血试验。

3、凝胶检测卡：至少能提供ABO、RhD血型定型检测卡；ABO、RhD血型检测卡；Rh血型抗原检测卡(能提供6孔及8孔卡)；抗人球蛋白检测卡；新生儿ABO、RhD血型和直抗检测卡。

4、移液通道：采用空气置换技术原理，使用一次性加样导电枪头，无需洗液，杜绝交叉污染。

5、孵育器容量：不少于24张微柱凝胶检测卡

6、离心机容量：不少于24张微柱凝胶检测卡

7、测试通量：ABO、RhD 血型定型检测每小时不少于50个样本；ABO、RhD 血型检测每小时不少于80 个样本；不规则抗体筛查每小时不少于48 个样本。

8、Lis连接：支持双向通讯和单向通讯，投标供应商负责该仪器接入医院LIS系统。

9、质控功能：至少能开展下列项目：ABO、RhD血型定型室内质控；交叉配血试验室内质控；不规则抗体筛查试验室内质控。可以将室内质控结果按月份绘制成专业质控图表，便于科室的统计和管理。

10、结果记录：数据结果永久保存，并具有原始结果打印功能，配备彩色打印机。

11、特殊结果报警：对于特殊的检测结果，如RhD阴性，交叉配血不合和抗体筛查阳性等结果，具有明显提示功能；对于异常的检测结果，如正反定型不符、弱凝集、混合凝集、溶血等结果，具有报警提示功能。

▲12、急诊功能：可手动设置样本紧急程度，保证急诊样本优先出具结果。

13、所有项目检测卡及试验配套试剂、质控品为同厂家，且均为江苏省阳光采购平台目录内产品。

包9：化学发光仪

1、	测定方法：采用酶促或电化学化学发光免疫测定（CLIA）

▲2、检测速度：单机测试速度≥550T/H

3、	进样方式：轨道式进样；急诊样本优先通道；可通过提篮或托盘批量装载样本≥140个，可持续追加

4、	加样针： 特氟龙涂层加样钢针；具备吸液检测、空吸检测、防撞、凝块检测功能

5、	携带污染率 ：保障结果准确性，系统整体携带污染率≤5*10-7

▲6、反应杯装载：采用倾倒式添加散装反应杯，一次最大添加≥3600个，可连续供给,随时添加

▲7、试剂位： 单模块试剂位≥48个，可独立制冷2-8℃

8、	配套项目 ：配套项目≥140项

9、试剂更换： 支持不停机更换试剂，通过RFID扫码装载，记录试剂使用情况

10、底物更换 ：双套底物液上机自动切换，支持不停机一键更换

11、清洗液配比：清洗液采用浓缩清洗液，方便储运和更换，全自动配制及供给

12、可扩展性 ：支持1-4个模块联机使用

13、混匀方式 ：采用非接触式混匀

14、孵育位数量：孵育位≥300个

包10：血常规分析仪

- 白细胞分类：全自动五分类

- 检测原理：激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色

- 检测光源：半导体激光

- 检测速度：每小时不少于60个样品

- 用血量：全血模式用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类；末梢血模式用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类

- 测试参数（不包含图形）：不少于28项参数

- 幼稚细胞检测：提供幼稚粒细胞定量检测结果，包括异常幼稚粒细胞，异常淋巴细胞，原始细胞等，幼稚细胞检测灵敏度可以达到0.7%。

9.线形范围：WBC：0-400×109/L

RBC：0-8×1012/L

PLT：0-5000×109/L

10.精密度：WBC：≤3%

RBC：≤1.5%

PLT：≤4%

11.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能

12.操作系统及数据处理系统：windows XP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放

包11：化学发光仪

1测试速度：测试速度：单模块≥600T/小时 ；联机速度：≥2400T/小时；

2反应原理：磁微粒载体ALP酶促化学发光；

3支持试剂组分：支持三组分试剂(R1、R2、M)，占用1个试剂位；

4支持测试方法： 一步法、两步法；

支持至少6个反应流程；

5定标方法： 内置主定标曲线，2点以及多点校正；

6试剂位：≥40个；过敏原试剂位≥110个；

7试剂冷藏： 支持试剂冷藏；

冷藏温度2～8℃；

8试剂识别：手持式二维条形码扫描仪，试剂、样本识别，或固定式二维条形码扫描仪，试剂、样本识别；

9反应杯孵育：	反应区温度准确度37±0.5℃，温度波动度0.5℃；

10样本位： ≥370个，轨道进样，可随时添加；

11样本承载方式： 轨道式

12样本类型：样本类型为血清、血浆；

13支持样本管类型： 至少支持标准试管、原始采血管、微量样本杯；

14反应杯装载：	一次性塑料杯，最大可一次性装载不少于1200个反应杯；

15反应杯卸载： 自动卸载反应杯；带余量报警；

16试剂/样本 加样方式： 样本针1根，试剂针2根；

钢针加样，带清洗装置；

液面检测、余量检测；

钢针，保证样品间携带污染≤10-5 加样死体积＜150μL；

17试剂样本量：	样本量：5～100 μL， 1μL步进；

试剂量：20～150 μL，1uL步进；

18发光底物：双组分底物（单组份底物，可同时加载两瓶底物，支持在线更换）；

底物瓶瓶体要求避光；

19检测：测量范围：0～60M RLU内单调；

检测线性范围3000-30M RLU；

暗计数小于300 RLU；

20样本稀释：支持预稀释功能；

支持二次稀释，原始样本2~2500 倍稀释。

21清洗盘：双清洗系统；

22清洗液加载：	接纯水自动稀释配比；

23联机：可实现多台联机；

24软件系统：支持与医院双向LIS系统（检验科信息管理系统）关联；

仪器启动时间小于30分钟；

离机时间≥240分钟；

包12：化学发光仪

技术参数：

仪器名称：全自动化学发光测定仪

检测原理：采用吖啶酯直接化学发光

样本类型：至少包括全血、末梢血、血清、血浆、尿液及其他人体体液；

测试速度：最高测速≥150测试/小时

首样结果报告时间：≤7分钟

样本位：≥50个样本位，轨道式连续进样，可连续添加样本，支持原始管上机

试剂位：≥15个试剂位，具有冷藏功能，温度稳定性：2~8℃，具有RFID功能

反应杯：一次性塑料杯，可加载≥600个反应杯，单杯设计，防止交叉感染，不停机直接倾倒式连续加载自动更换

温育位：≥40个，采用恒温槽固体直热，温度稳定性：37.0±0.5℃

加样模块：钢针，至少具备自动液面探测、吸空/堵针/凝块检测、强化清洗功能，随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

测试模式：具备批量和急诊功能，具备急诊插入功能和急诊样本位，可随时插入紧急样本进行检测

上样模块：至少具备条码识别、轨道进样、自动脱帽、自动摇匀、自动上样功能

混匀方式：采用非接触式涡旋混匀

一体机硬盘：≥256G    内存：≥8G

开机预热时间：小于等于30分钟

发光值的重复性：采用发光剂法，变异系数（CV%）不超过5%

发光值的稳定性：采用发光剂法，仪器开机处于稳定工作状态第4小时、第8小时的测试结果与处于稳定工作状态初始时测试结果的相对偏倚不超过±10%

发光值的线性相关性：采用发光剂法，在不小于3个发光值的数量级范围内，线性相关系数（r）≥0.99

临床项目的批内测量：重复性：CV≤8%，批间差：CV批间≤15%

携带污染率：携带污染率≤10−5

软件系统：至少包括 中/英文操作软件，液晶触摸屏，支持多种报告格式，具备双向条码扫描功能，支持LIS双向通信，兼容 ASTM，支持耗材余量显示，自动定时开关机，自动维护保养，自动质控，自动校准。

- 包13：药品追溯系统

包13：药品追溯系统

一、项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 模块 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品追溯码采集与管理平台 | 药房 | 门急诊整盒发药 | 支持门急诊药房批量扫码发药 | 1套 |
|  |  |  | 门急诊拆零发药 | 支持门急诊拆零药品扫码发药 |  |
|  |  |  | 门急诊退药 | 支持门急诊药品退药扫码 |  |
|  |  |  | 扫码报损 | 支持门急诊药品扫码报损验证 |  |
|  |  | 药库 | 扫箱码入库 | 支持扫箱码获取盒码 |  |
|  |  |  | 扫盒码入库 | 支持扫盒码验证药品信息 |  |
|  |  |  | 扫码入库核验 | 支持入库药品信息、数量验证 |  |
|  |  |  | 扫码退货 | 支持药品扫码退货验证 |  |
|  |  |  | 扫码报损 | 支持药品扫码报损验证 |  |
|  |  | 住院追溯码采集 | 1、实现住院汇总领药单的追溯码采集。 2、实现住院摆药单的追溯码采集。 3、实现住院出院带药单的追溯码采集。 4、实现住院精麻处方的追溯码采集。 5、实现手术用药的追溯码采集。 6、实现病区备药的采集。 |  |  |
|  |  | 管理端 | 系统配置 | 支持对用户、药房、窗口等实体进行细致划分与管理 |  |
|  |  |  | 查询功能 | 支持查询各类药品信息 |  |
|  |  |  | 统计报表 | 支持发药、配药等相关工作量的统计功能 |  |
| 2 | 配套硬件 | PDA | 发药药品需要与处方信息核对，针对错发、漏发、少发进行系统提示。 |  | 18 |
|  |  | 智慧高拍仪 | 安卓系统，发药药品需要与处方信息核对，针对错发、漏发、少发进行语音播报提醒和系统提示。 |  | 9 |
| 备注：药房包括门诊药房、急诊药房、病区药房、输液大厅药房、血透药房静配中心、医共体配套药房。 |  |  |  |  |  |

二、技术参数：

1、药品追溯系统

- ▲门急诊整盒发药

在门急诊整合发药配药环节，系统需支持药师使用PDA或者高拍仪上传药品追溯码信息，以确保药品的追溯与监管。

- ▲门急诊拆零发药

在门急诊拆零发药配药环节，系统需支持药师使用PDA或者高拍仪上传药品追溯码信息，以确保药品的追溯与监管。

- ▲门急诊退药

对于门诊退药流程，系统应要求药师首先核对药品的追溯码信息，确认无误后方可进行退药操作，以保障药品管理的严谨性。

- ▲扫码报损

在药房环节，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集报损单信息进行扫码验证，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ▲扫箱码入库

在入库环节，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集相应的追溯码并存入本院追溯码信息库，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ▲扫盒码入库

在入库环节，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集相应的追溯码并存入本院追溯码信息库，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ▲扫码入库核验

在入库环节，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集药库系统未追溯入库单列表和明细，对相应的追溯码进行集中扫描处理并与入库单数据验证，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ▲扫码退货

在退货处理环节中，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪完成验证步骤后，会将退货的相关信息准确无误地传递至医院信息系统，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ▲扫码报损

在药库环节，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集报损单信息进行扫码验证，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ▲住院追溯码采集

1.10.1实现住院汇总领药单的追溯码采集。

自动区分其中按单个患者整包装发药和按单个拆零发药的药品。

1.10.2实现住院摆药单的追溯码采集。

自动获取摆药单的详细数据，采用预拆零流程自动赋码,在药房发药环节增加控制，药房追溯码赋码完成后才能发药。

1.10.3实现住院出院带药单的追溯码采集。

自动获取出院带药单的详细数据，由药房药师利用高拍仪（整盒）和PDA（实时拆零）完成追溯码的采集工作，在药房发药环节增加控制，药房追溯码赋码完成后才能发药。

1.10.4实现住院精麻处方的追溯码采集。

自动获取精麻处方的详细数据，考虑到此类药品的特殊性，由药房药师利用PDA实时扫码完成追溯码的采集工作，在药房发药环节增加控制，药房追溯码采集完成后才能发药。

1.10.5实现手术用药的追溯码采集。

该流程通过PDA术中扫码暂存或者术后手术记账单的采集，自动获取手术用药的详细数据，通过PDA完成此项工作，考虑到手术室可能有备药，手术室需单独建立拆零台账实现拆零药品的自动赋码，最终追溯码采集完成后才能手术记账。

1.10.6实现病区备药的采集。

该流程通过PDA实时扫码获取患者临时紧急用药信息，整盒用药采用PDA实时扫码，拆零药品按照先用，后续中心药房补发药品自动赋码的形式，实现病区备用药品的追溯码采集工作。

- ▲系统配置

支持管理员对个人数字助理（PDA）等硬件设备进行配置；

支持对用户、药房、窗口等实体进行细致划分与管理，为不同角色赋予相应的权限与职责。

支持药品基本信息的配置，涵盖药品名称、规格、生产厂家等基础数据，以及对应的追溯码前7位等关键信息。

支持药品是否需要追溯设置，是否需要拆零以及拆零换算关系。

- ▲查询功能

支持药品追溯码及明细查看功能，查询药品的流通轨迹与详细信息；

支持交易查询功能，通过输入特定的查询条件（如药品名称、追溯码等）。

- ▲统计报表

支持发药、配药等相关工作量的统计功能，显示药品的流通情况。

2、PDA

支持一维/二维条码、GPS、摄像头等多种采集方式，轻松识别弯曲、高密度、污渍、反光等各种异常条码。

| 处理器 | 八核 2.0GHz高性能处理器 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| 内存 | 4GB RAM + 64GB ROM |
| 拓展插槽 | Micro SD卡(最高支持256G) |
| SIM | 三选二卡槽，支持双卡双待 |
| 显示屏 | 5.5英寸，分辨率1440*720，18:9 |
| 触摸屏 | 工业级电容屏(支持带手套触摸，湿手操作) |
| 摄像头 | 后置800万像素(可选1300万像素)，前置500万像素，支持PDAF |
| 键盘 | 侧面2键，电源键，共3键 |
| 电池 | 3.8V 5000mAh 锂聚合物电池 |
| 充电方式 | Type-C |
| 提示 | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
| 指纹识别 | 支持 |
| 震动马达 | 内置震动马达 |
| 传感器 | G-SENSOR、接近传感器、光线传感器 |

- 3、智慧高拍仪

·安卓一体机

·支持药监码、商品码、UDI等各种一维、二维码

·支持条码分组，按条码规则标记颜色

·操作便捷、简单接入即可

·高清语音播报和大屏显示扫描信息，有效防漏扫

| 处理器 | 6核1.8GHz高性能处理器 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 12.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB |
| 显示屏接口 | ≥10英寸，800*1280，全视角，PS高清屏 |
| 触摸屛接口 | 支持多点触控，工业级电容屏，支持带手套触摸 |
| 工业相机 | 800万全彩相机，视野范围460mm*350mm，景深600mn |
| 读码速度 | ≥60件/分钟 |
| 条码类型 | 一维码：Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25等二维码：QR、DM等 |
| 补光灯 | 3W*4LED光源,亮度可调 |
| 提示灯 | 共3个，正面屏幕下方*1，顶部两侧*2，支持白、红、绿三色 |
| 喇叭 | 5W*2，双喇叭 |
| 数据接口 | Type-C |
| 电源接口 | DC电源口，12V 3A |
| 输入输出接口 | USB接口：Type-A*3 ，USB 2.0*2，USB 3.0*1 |
|  | RJ45网口：1000M有线网络 |
|  | HDMI接口*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 内部扩展 | 支持Micro SD卡扩展 |

包14：神经外科手术导航定位系统

一、自动机械臂

1、机械臂拥有不少于6个旋转关节；

2、机械臂所有关节由电机驱动及锁定；

3、机械臂定位误差≤0.5mm；

4、机械臂重复定位误差≤0.1mm；

5、机械臂臂展≥1000mm，一次摆位自动覆盖全颅脑定位；

6、机械臂末端负载≥5KG；

7、可根据指令，自动定位至靶点路径，支持等中心运动、轴向移动和平移运动，精细运动步长≤0.2mm；

8、在主动运动过程中，臂体任意位置受到阻力，可自行停止运动，实现安全交互；

二、计算机：使用64位操作系统；性能不低于Intel I7处理器；≥16G内存；≥1TB硬盘；高性能独立显卡。

三、显示器：≥21英寸高清触控屏。

四、光学跟踪定位仪

1、采用三目光学跟踪定位仪，配有独立落地的支架，利用手术室自身环境光即可实现对目标物三维位置和姿态的实时亚毫米级追踪；

2、独立落地的三目光学跟踪定位仪支架具备竖直旋转、水平旋转和万向关节，实现定位仪的快速摆位；

3、利用手术室自身环境光，三目光学跟踪定位仪测量范围：≥240cm×200cm×160cm的三维空间；

4、利用手术室自身环境光，三目光学跟踪定位仪定位误差≤0.2mm；

5、利用手术室自身环境光，三目光学跟踪定位仪可同时追踪≥100个目标的三维位置和姿态；

6、实现脱离系统中主动机械臂的视觉导航，三目光学跟踪定位仪利用手术室自身环境光跟踪自由手持导航探针，在二维影像和三维模型中实时显示探针所指位置和方向；

7、以高亮线束激光自动扫描换着面部轮廓，光学跟踪定位仪利用手术室自身环境光自动捕捉计算点云坐标，实现患者位置的免标志物注册。

五、专用仪器车：承载机械臂&控制器、计算机和显示器等，可万向推动，可一键固定，设有DVD光驱和USB接口，配有无线鼠标以及键盘。

六、头架连接装置：对接颅脑三钉头架和框架，兼具灵活和稳定。

七、导向器：免螺钉快速安装在主动机械臂末端，可被三目光学跟踪定位仪只利用手术室自身环境光识别追踪三维位置和姿态，严格匹配手术器械以自动定位定向。

八、光学导航探针：自由手持，可被三目光学跟踪定位仪只利用手术室自身环境光追踪三维位置和姿态，实现脱离系统中主动机械臂的术中实时光学导航。

九、光学追踪架：与患者固连，可被三目光学跟踪定位仪只利用手术室自身环境光追踪三维位置和姿态，实现术中对患者位姿的持续动态监测，支持机械臂自动安全纠正。

十、手术导航软件

1、DICOM3.0文件读取、解析、预览和显示；

2、支持CT、MRI（MRA、T1、T2、MRV、DTI、BOLD等）、PET等多模态影像融合；

3、支持影像间自动融合、手动融合和基于解剖特征点融合；

4、支持自动融合时设定兴趣区融合；

5、支持融合微调，包括平移和旋转微调；

6、支持以透明叠加、棋盘格、混合、调制视图方式呈现融合结果；

7、根据影像分割不同解剖结构（皮肤、颅骨、血管、脑皮层、神经纤维束等）的三维模型；

8、支持脑皮层、血管、神经纤维束等所有三维模型的叠加显示；

9、重构轴位面、冠状面、矢状面、垂直于路径的横截面和平行于路径的横截面视图；

10、支持影像灰阶和彩色显示及调整；

11、可进行二维、三维距离测量、角度测量；

12、可调整三维模型的透明度等显示属性；

13、放大、缩小、平移、旋转二维影像和三维模型。

14、支持病灶等兴趣区域的自动、手动轮廓勾画；

15、支持病灶等兴趣区域三维体积的计算；

16、支持病灶等兴趣区域的三维显示；

17、支持定义AC-PC坐标系，并重组视图；

18、支持在二维影像和三维解剖上设定手术靶点、入颅点，规划多个手术路径；

19、支持在AC-PC坐标系中直接输入坐标设定路径靶点；

20、支持手术路径的二维和三维显示；

21、支持对手术路径可见性等显示属性设置；

22、支持电极路径的触点显示；

23、支持手术路径与轴位面、冠状面和矢状面视图交点的二维和三维显示；

24、支持当前手术规划导出/导入；

25、支持脱离系统中主动机械臂的光学导航；

26、支持沿切除路径对三维病灶进行体表投射，自动生成等大骨窗；

27、无需系统中配备的主动机械臂参与，控制三目光学跟踪定位仪只利用手术室自身环境光，实时追踪自由手持导航探针的三维位置和姿态；

28、在二维影像和三维模型中跟踪显示自由手持光学导航探针所指方向上更深入的解剖结构，深入距离可任意设定；

29、控制三目光学跟踪定位仪只利用手术室自身环境光，实时计算追踪架三维位置和姿态，实现对术中患者移动的动态注册，持续保持导航的准确。

包15：医保管理系统

一、项目概述

本次项目建设，旨在医院建立一套以医院经济效益为中心的医保基金智能监管平台，借助智能精细化管理平台修正医生诊疗服务行为，提升医疗服务质量，保证医院合法合规提升经济效益。

在政府监管部门统一指导下，逐步建立以保证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的医保支付和医院管理体系；建立相应的医保规程和管理流程，强化医疗行为、服务质量等方面的监管；提升医务人员的主动意识和成本节约意识。

二、项目要求

总体要求：

- 平台采用B/S架构模式，具有基于HTTP中文Web图形化界面管理。

- 具有不少于100+个并发用户同时登录系统并进行操作。

详细要求：

| 系统名称 | 序号 | 模块 | 功能点 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医 保 基 金 智 能 监 管 系 统 | 1 | 知识库与规则库管理 | 基础规则库 | - 具有院内医保审核规则库动态维护，提供简单的图像化操作页面，可针对医保审核规则进行新增、修改等操作。 - 具有自定义不同错误类型（明确违规、高度疑似、一般疑似等）、医疗类型（诊疗、药品、耗材等）的医保审核规则，方便统一管理。 - 符合国家医疗保障局两库框架，规则知识库需包含以下内容： 政策类：依据医疗保障政策及管理要求制定，通过该类规则可判断监管对象发生的不符合相关要求的行为。 医疗类：依据疾病诊疗规范、药品合理使用以及相互关联作用的标准制定，通过筛选、挖掘和分析诊疗和用药相关的数据，对医疗服务行为的合理性进行判断。 管理类：依据各级医保部门在日常管理工作中的经验及医疗卫生行业管理要求制定，通过大数据分析等手段判断背离常规就医或诊疗行为。 - 支持配置规则医生或科室白名单功能，对具体科室或医生进行规则放行，不做违规处理。 - 支持针对规则有效对象属性进行配置，灵活配置规则对事前、事中、事后生效。 - 系统初始化医保审核规则库，至少包含项目互斥、限价、限年龄、限次数、超住院时长收费、依赖主项目收费、体检式住院（检查费用占住院总费用比例异常）、手术计费不规范、麻醉计费不规范、超医保限定天数支付、限适应症、限险种类型、限就医类型等审核规则。 - 支持只针对院内现有HIS系统中涉及到的医保基金监管类事前弹框规则，转化到该系统中，减少不必要的弹框。 |
|  |  |  | 飞检规则库 | 基于医保局飞行检查工作方案动态更新飞检规则库，展示飞检规则内容、飞检规则来源等信息，重点关注。 |
|  |  |  | 医保药品目录管理 | 医保药品目录可以查询医保药品目录的基本信息，包括药品编码，药品名称，支付类别，医保剂型、医保支付范围等信息，其中药品名称和编码支持模糊查询。 |
|  |  |  | 医保耗材目录管理 | 医保耗材目录可以查询医保耗材目录的基本信息，包括收费项目名称、收费项目等级，耗材名称等信息，其中收费项目名称和耗材名称支持模糊查询。 |
|  |  |  | 医保诊疗项目目录管理 | 医保诊疗项目目录可以查询医保这诊疗项目目录的基本信息，包括收费项目名称、收费项目编码，项目内涵、说明、文件依据等信息，其中收费项目名称、收费项目编码、项目内涵、说明支持模糊查询。 |
|  |  |  | 医保政策管理 | 支持维护各级各地发布的医保相关政策、通知公告、飞检报告等各类文件，支持在线查看和下载。 |
|  | 2 | 事前提醒 | 门诊事前提醒 | - 支持通过API接口或数据视图等方式对接院内相关系统，并能提供标准化的接口对接方案。 - 支持在医师开具门诊医嘱时自动对医嘱进行实时审核，通过规则审核，筛查出可疑违规项目后及时在院内相关系统展示违规行为的内容提醒医师，当出现强制拦截的规则时，医嘱不可执行或收费。 3、支持对违规填写理由后继续使用。 |
|  |  |  | 住院事前提醒 | 1、支持通过API接口或数据视图等方式对接院内相关系统，并能提供标准化的接口对接方案。 2、支持在开具住院医嘱、住院护理计费、手术室计费、预出院计费时和住院登记时进行实时审核，通过规则审核，筛查出可疑违规项目后及时在院内相关系统展示违规行为的内容提醒医师，当出现强制拦截的规则时，医嘱不可执行或收费。 3、支持对违规填写理由后继续使用。 |
|  |  |  | 事前提醒统计 | - 具有将所有事前违规提醒记录系统存档，可根据需要进行数据导出。 - 具有针对事前违规提醒记录进行统计分析的功能，根据门诊事前和住院事前分别统计提醒次数、提醒金额、违规处理方案、违规等级、违规趋势等数据， |
|  | 3 | 事中干预 | 在院自查自纠 | - 定时/即时从海量数据中筛选在院患者的医嘱明细、费用明细等数据，按照规则自动对在院数据进行审核并在后台展现违规列表，支持查看和导出历史对比数据的记录。 - 支持输入处理状态、患者姓名、住院号、当前科室、当前医生、违规类型、住院时间等多种条件搜索，支持模糊搜索和精准匹配，自动显示该患者姓名、住院号、当前科室、入院时间、出院时间、责任医生、违规类型、规则内容、违规项目名称、医疗类别等信息数据。支持导出查询结果。 - 具有查看患者基本信息以及费用明细的功能，其中违规明细项置顶高亮展示，便于判断具体违规情况。 - 支持医保办等审核部门对过滤出来的违规数据进行审核处理的操作。 - 具有根据用户的使用习惯，自定义界面中的数据列表展示顺序和展示内容，方便对违规数据的查看和处理。 |
|  |  |  | 在院数据分析 | 支持按科室、按时间、按处理状态分析在院数据的违规数、违规金额等信息，以可视化图表或报表形式展示。 |
|  | 4 | 事后追溯 | 门诊违规检测 | - 定时从海量数据中筛选出院患者的医嘱明细、费用明细等数据，按照规则自动对出院数据进行审核并在后台展现违规列表。 - 支持输入患者姓名、住院号、当前科室、责任医生、违规类型、住院时间等多种条件搜索，支持模糊搜索和精准匹配，自动显示该患者姓名、住院号、当前科室、入院时间、出院时间、责任医生、违规类型、规则名称、规则内容、违规项目名称、医疗类别等信息数据。支持导出查询结果。 - 具有查看患者基本信息以及费用明细的功能，其中违规明细项置顶高亮展示，便于判断具体违规情况。 - 支持医保办等审核部门对过滤出来的违规数据进行审核处理的操作。 |
|  |  |  | 门诊数据分析 | 支持按科室、按时间、按处理状态分析出院数据的违规数、违规金额等信息，以可视化图表或报表形式展示。 |
|  |  |  | 出院违规检测 | - 定时从海量数据中筛选门诊患者的医嘱明细、费用明细等数据，按照规则自动对出院数据进行审核并在后台展现违规列表。 - 支持输入患者姓名、就诊号、当前科室、责任医生、违规类型、住院时间等多种条件搜索，支持模糊搜索和精准匹配，自动显示该患者姓名、住院号、当前科室、入院时间、出院时间、责任医生、违规类型、规则名称、规则内容、违规项目名称、医疗类别等信息数据。支持导出查询结果。 - 具有查看患者基本信息以及费用明细的功能，其中违规明细项置顶高亮展示，便于判断具体违规情况。 - 支持医保办等审核部门对过滤出来的违规数据进行审核处理的操作。 |
|  |  |  | 出院数据分析 | 支持按科室、按时间、按处理状态分析门诊数据的违规数、违规金额等信息，以可视化图表或报表形式展示。 |
|  | 5 | 审核与申诉 | 违规事项处理 | - 系统内置消息线上沟通平台，医院各科室能够就某一具体医保违规事项，进行实时线上沟通，沟通记录全程留痕可追溯。 - 具有院内医保违规处置科室（如医保办），针对医保违规项目进行推送（将医保违规项直接推送至具体科室）、处理（将医保违规项进行主动处理）等操作。 - 具有针对有异议的医保违规项（根据实际特殊情况人为判断不算违规），各科室能够上传相应佐证材料（支持图片上传），医保违规处置科室能够批量下载不同违规项的佐证材料，从而提高部门之间的配合效率。 - 具有用户自定义配置常用的医保违规项目办结说明，方便在日常处理医保违规数据时，能使用统一、规范的办结用语。 |
|  | 6 | 两定违规处理 | 两定违规总览 | 1、支持导入两定平台下发的违规清单，并自动按照科室自动分配下发。 2、支持依据科室的申诉情况批量下载科室上传的佐证材料，方便院内针对两定下发的违规进行申诉操作。 |
|  |  |  | 两定违规申诉 | 科室可自动获取自己科室的违规清单，在申诉截止日期之前，可选择申诉或不申述，选择申诉则需要上传对应的佐证材料。 |
|  | 7 | 数据分析统计 | 首页 | 支持按照就医方式、违规等级统计违规数量、违规分布、违规明细，并支持多种时间段进行查询。 |
|  |  |  | 科室排名分析 | 支持按时间、按违规等级对科室进行门诊、出院数据的违规数、违规金额等进行统计分析，以可视化图表或报表形式展示，支持导出详情信息。支持下钻查看明细。 |
|  |  |  | 科室纵向分析 | 支持按科室、按时间、按违规等级对科室内违规次数、违规金额、违规等级、违规项目类型等进行各类趋势统计分析，以可视化图表或报表形式展示，支持导出详情信息。支持下钻查看明细。 |
|  |  |  | 科室下钻分析 | 支持按科室、按时间、按违规等级对临床医生的违规次数、违规金额进行对比分析，支持对违规等级、违规项目类型、违规问题定性和违规规则等进行各类趋势统计分析，以可视化图表或报表形式展示，支持导出详情信息。 |
|  |  |  | 违规类型分析 | 支持按时间、按处理状态对规则类型进行门诊、在院、出院数据的违规数、违规金额等进行分析，以可视化图表或报表形式展示。支持下钻查看明细。 |
|  |  |  | 项目类型分析 | 支持按时间、按处理状态对项目类型进行诊疗、耗材、药品的违规数、违规金额等进行统计及分析，以可视化图表或报表形式展示。支持下钻。 |
|  | 8 | 通用参数配置 | 规则分类配置 | 可自由配置院内规则的统计分类，灵活调整，更贴合院内的需求。 |
|  |  |  | 算法模型配置 | 可灵活配置院内需要用到的算法模型。 |
|  |  |  | 检测范围配置 | 可以灵活调整系统对院内各场景中生效的规则中是否对自费患者进行检测。 |
|  |  |  | 办结说明配置 | 办结说明的配置，可以服务于医保办工作人员，在集中处理类似医保违规数据时，可使用统一说明，或做少量修改。既减少了处理工作的重复性，又能保证处理说明的统一性。 |
|  | 9 | 系统管理 |  | 1、具有系统用户的批量新增、批量修改、批量导出等功能。 2、具有系统菜单查看以及数据权限可自定义配置。 3、具有系统菜单名称、展示顺序等可自定义维护。 |

注：1、各投标人针对采购需求在响应文件《技术规格偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况。

2、中标人所投产品入场前需进行应标技术参数测试，测试费用由中标人承担，测试验证过程中若发现技术参数有虚假应标嫌疑，甲方有权向相关部门申请废除其中标资格并依法追究相应责任。

【二】其他要求

1. 签定合同日期：自中标通知书发出之日起30日内。

2.交货期：签订合同后为3个月内完成供货、安装、调试。

3.付款方式：（根据采购文件具体需求，付款方式分别如下）

签订合同后采购人支付合同金额的30%作为预付款，验收合格支付至合同金额的50%，验收满一年支付至合同金额的70%，满两年支付至合同金额的85%，满三年支付至合同金额的100%。

注：中标供应商在采购人支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保采购人的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标供应商未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为中标供应商无条件放弃预付款，付款方式调整为采购人验收合格后直接支付至合同金额的50%。

4.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：根据采购文件具体需求

5.后期项目验收：严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

6、售后服务及其他（含安装、调试、维护等）

6.1免费质保期内提供7×24小时服务，接到故障报修后1小时内做出响应，24小时内应派专业技术人员到达现场。一般故障 4 小时内解决；重大故障24小时内解决；如在48小时内无法排除故障的，须免费提供原厂同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行。若未能在规定的时间内进行响应和解决货物故障的，招标人有权自行处理，所产生的费用和风险由中标人承担，其费用在合同款中扣除。投标人需提供售后服务方案，售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

6.2投标人负责完成货物安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

6.3投标人应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本货物系统操作及常见问题处理，确保使用人员具备独立工作的能力。

7、货物如需第三方出具检测或验收报告的，所产生的相关费用由中标人承担。

8、如货物需与采购人信息化系统做接口，由中标人与信息化系统单位联系，根据信息化需求完成系统对接，所产生的费用由中标人承担。如采购人有其他系统需安装投入，中标人须无条件免费开放接口接入。

9、货物验收合格交付采购人之前的所有风险由中标人承担 。

- 【三】质量要求：

3.1.质量等级为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

3.2.投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

3.3.投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

3.4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

3.5.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.6.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.7.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.8.所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

3.9.招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，另交监管部门处理。

3.10.投标人提供的货物及服务必须按照采购人要求接入医院HIS系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由投标人承担。如中标供应商未能按上述需求免费接入对应系统，则视为中标供应商违约，由采购人自行接入，采购人有权扣除所有货款。

3.11.投标人投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均由投标人自行承担，并包含在投标报价中，采购人不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为中标供应商违约，相关违约责任由中标供应商承担，采购人有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

- 【四】特别说明：

4.1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

4.2.报价含交付使用前一切费用；本次招标不接受选择性报价。

- 【五】免费质量保修期：

5.1本项目免费质量保修期为按照招标文件技术参数中免费质量保修期要求执行。如生产厂家规定的质量保修期限大于该期限，按生产厂家规定执行。签订合同时以投标人承诺的质保期为准。

5.2本项目免费质量保修期结束后，应继续给采购人提供维保服务，每年质保维修服务费不得超过中标金额的5%。

注：以上【二】至【五】项为商务条款，商务条款为实质性条款，不允许偏离，否则视为无效投标。

第五部分  合同格式及条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

1.4 质量要求:

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________________________圆（￥_______________元）人民币。

2.2本合同金额包括但不限于：货物本身、场所改造、安装调试、运输、培训、人工、服务、税金、相关辅助设施以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、 规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、质保期

7.1 质保期（自交货验收合格之日起计）：根据采购文件具体需求

7.2本项目免费质量保修期结束后，应继续给甲方提供维保服务，每年质保维修服务费不得超过中标金额的5%。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：签订合同后为3个月内完成供货、安装、调试。

8.2交货方式：送货上门

8.3交货地点：滨海县人民医院（具体放置位置由甲方指定地点）

九、货款支付

付款方式：（根据采购文件具体需求，付款方式分别如下）

1、质保期3年及以下：签订合同后甲方支付合同金额的30%作为预付款，验收合格支付至合同金额的50%，验收满一年支付至合同金额的70%，满两年支付至合同金额的85%，满三年支付至合同金额的100%。

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方在签订合同前15日内未按上述要求提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式调整为甲方验收合格后直接支付至合同金额的50%。

指定银行明细：

十.税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品（即生产日期至验收之日不超过一年）。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__24__小时内到达甲方现场，并在48小时内解决质量及故障问题。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担所产生的一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为根据招投标文件要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的货物，乙方应提供终生维修（除甲方不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

11.6售后服务：乙方须按招标文件要求和投标文件的承诺执行。

11.7 乙方提供的货物及服务必须按照甲方要求接入医院HIS系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由乙方承担。如乙方未能按上述需求免费接入对应系统，则视为乙方违约，由甲方自行接入，所产生的一切费用由乙方承担。

11.8 乙方投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均有乙方自行承担，并包含在投标报价中，甲方不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为乙方违约，相关违约责任由乙方承担，甲方有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

十二、货物验收

12.1 甲方对乙方提供的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，不满足要求或标准的不予验收。

12.2 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术依据，清单应随货物交付甲方。

12.3 对技术复杂的货物，甲方可请具有资质的专业检测机构参与验收与检测，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在验收合格交付甲方前所发生的所有风险由乙方承担。

十四、违约责任

14.1   1、单项货物逾期交付的，乙方应按单项货物中标金额每日历天 2% 向甲方支付违约金。

2、合同中单项货物供货逾期超过30个日历天的，视为单项违约，甲方有权终止单项设备供货，乙方应向甲方支付单项货物中标金额200%的违约金。

3、超过总金额50%以上货物逾期交付的视为总项目逾期，乙方应按合同总价每日历天1%向甲方支付违约金。

4、总项目逾期的，逾期交付超过30个日历天的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

5、违约金的支付

①违约金从履约保证金中扣除；

②违约金超过履约保证金部分由应付货款中扣除；

③违约金超过应付货款的差额部分，乙方须支付差额部分，乙方拒绝支付的，甲方可向法院起诉要求乙方支付。

14.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，且视为乙方逾期交货，若因此产生的违约责任按照14.1条款执行。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。

十六、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决，并签订补充协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、其他

17.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书及补充协议均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

17.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十八、合同生效

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式 伍 份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：以上合同版本作为合同签订时的正式文本，最终签订时详细条款需参照招标文件要求及投标文件的响应情况，合同条款中的付款方式及交货期不得出现偏离。

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

- 评审索引表

| - 资格审查项 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| - ...... |  |
| - 符合性审查 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |
| - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、项目业绩一览表

十七、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供）

- 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 九、开标一览表

- 项目编号：

- 项目名称：

包号：第   包

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 小写： |
| 交货期 | 天 |
| 投标货物是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物 |  |
| 是否为环保节能产品 |  |
| 备注（品牌、型号、国别） |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

说明：“投标货物是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 十、明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

中小微企业声明函（服务类项目）（15包）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为                      ， （项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- （二）投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

- 十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十六、项目业绩一览表

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

投标承诺函

致：采购人名称

我方：供应商名称，现就参与贵单位组织的项目名称（项目编号）政府采购活动，郑重承诺如下：

一、关联关系承诺

我方与参加本项目采购活动的其他供应商不存在以下情形：

1. 单位负责人为同一人；

2. 存在直接或间接控股关系；

3. 存在其他可能影响采购公正性的关联关系。

二、经营合规承诺

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、信用记录承诺

截至本承诺函出具之日，我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入以下名单：

1. 失信被执行人名单；

2. 重大税收违法案件当事人名单；

3. 政府采购严重失信行为记录名单。

我方承诺，如违反上述承诺，愿承担由此产生的一切法律责任，同意医院将我方列入采购黑名单，不再接受我方投标，我方且接受采购人及相关监督管理部门依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规作出的处罚。

备  注：

1. 本承诺函需加盖供应商公章，并由法定代表人签字。

2. 本承诺函作为投标文件/响应文件的组成部分，具有同等法律效力。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：