苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0379

采购单位：苏州市立医院本部

项目名称：苏州市立医院医疗设备一批

项目类别：货物类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年08月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	40

第六章 评标办法和评分标准	47

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0379 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市立医院医疗设备一批 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 李工、金工 联系电话：0512-69820884 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市立医院本部 地址：苏州市道前街26号，广济路242号，白塔西路16号 联系人：王俊文 联系电话：62362603 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年09月05日10点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年09月05日10点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年09月05日10点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况：苏州市立医院医疗设备一批招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2024年09月05日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0379

2.项目名称：苏州市立医院医疗设备一批

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币壹仟叁佰伍拾贰万贰仟圆整（￥13522000.00）其中标段一：无创呼吸机1批，预算为人民币壹佰壹拾贰万贰仟圆整（￥1122000.00），标段二：一氧化氮治疗仪一批，预算为人民币陆拾万圆整（￥600000.00），标段三：血透机一批，预算为人民币柒拾万圆整（￥700000.00），标段四：检验设备一批，预算为人民币壹佰叁拾万圆整（￥1300000.00），标段五：监护仪一批，预算为人民币柒佰万圆整（￥7000000.00），标段六：输液泵1批，预算为人民币贰佰捌拾万圆整（￥2800000.00）。

5.最高限价：人民币壹仟壹佰玖拾陆万圆整（￥11960000.00）其中标段一：无创呼吸机1批，最高限价为人民币壹佰零伍万圆整（￥1050000.00），标段二：一氧化氮治疗仪一批，最高限价为人民币伍拾伍万圆整（￥550000.00），标段三：血透机一批，最高限价为人民币陆拾万圆整（￥600000.00），标段四：检验设备一批，最高限价为人民币壹佰壹拾陆万圆整（￥1160000.00），标段五：监护仪一批，最高限价为人民币陆佰陆拾万圆整（￥6600000.00），标段六：输液泵1批，最高限价为人民币贰佰陆拾万圆整（￥2600000.00）。

6.合同履行期限：详见采购文件第四章

7.采购需求：详见采购文件第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年09月05日10点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年09月05日10点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购【2021 82号】及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市立医院本部

地址：苏州市道前街26号，广济路242号，白塔西路16号

联系人：王俊文

联系方式：62362603

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820884

3.项目联系方式

项目联系人：李工、金工

电话：0512-69820884

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6 投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

14.1.4.7其它有关资格证明文件；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1 技术参数比较；

14.1.6.2 售后服务保障方案；

14.1.6.3 投标单位履约能力；

14.1.6.4 项目业绩；

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的;

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受苏州市立医院本部的委托，就苏州市立医院医疗设备一批项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0379

二、项目名称：苏州市立医院医疗设备一批

三、预算金额：人民币壹仟叁佰伍拾贰万贰仟圆整（￥13522000.00）其中标段一：无创呼吸机1批，预算为人民币壹佰壹拾贰万贰仟圆整（￥1122000.00），标段二：一氧化氮治疗仪一批，预算为人民币陆拾万圆整（￥600000.00），标段三：血透机一批，预算为人民币柒拾万圆整（￥700000.00），标段四：检验设备一批，预算为人民币壹佰叁拾万圆整（￥1300000.00），标段五：监护仪一批，预算为人民币柒佰万圆整（￥7000000.00），标段六：输液泵1批，预算为人民币贰佰捌拾万圆整（￥2800000.00）。

四、最高限价：人民币壹仟壹佰玖拾陆万圆整（￥11960000.00）其中标段一：无创呼吸机1批，最高限价为人民币壹佰零伍万圆整（￥1050000.00），标段二：一氧化氮治疗仪一批，最高限价为人民币伍拾伍万圆整（￥550000.00），标段三：血透机一批，最高限价为人民币陆拾万圆整（￥600000.00），标段四：检验设备一批，最高限价为人民币壹佰壹拾陆万圆整（￥1160000.00），标段五：监护仪一批，最高限价为人民币陆佰陆拾万圆整（￥6600000.00），标段六：输液泵1批，最高限价为人民币贰佰陆拾万圆整（￥2600000.00）。

五、合同履行期限：合同签订后 90天内到货，免费质保期为验收之日起三年。

六、招标内容：

第一标段（无创呼吸机1批）

无创呼吸机技术参数：

1.▲≤8英寸彩色触摸屏。

2.监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量。

3.图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。

4.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%。

5.应具有气道压力泄露补偿功能。

6.▲应具备同步通气功能，同步通气功能应通过腹部呼吸传感器触发。

7.▲使用包含科恩达效应和气流切换原理气道正压发生器，可兼容Infant Flow LP、Medijet、NV FLOW、Neo.Flow四种压力发生器。

8.▲压力监测范围：-30～120cmH2O

9.▲应具有NCPAP/NIPPV/SNIPPV/HFNC四种通气模式。

10.▲在NCPAP模式下：要求配置腹部呼吸传感器，支持窒息监测及窒息唤醒功能。

11.▲应具有腹部呼吸传感器1-10级触发灵敏度调节，1-5次窒息唤醒次数调节功能。

12.在NIPPV/SNIPPV模式下：PIP吸气压力最高可设置25cmH2O。

13.SNIPPV模式下：应具有窒息监测以及后备通气功能。

14.HFNC模式下：应具有自主呼吸频率和压力监测功能。

15.▲呼吸频率监测范围：0～300 /min

16.应具有通气过程中在线氧浓度校准功能。

17.具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，直观指示自检状态。

18.交流、直流、充电指示灯分开设计。

19.具有独立的硅胶待机按键。

20.主机立柱具有两个收纳挂钩，方便线缆管理。

21.具有压力上下限报警自动设置功能。

22.▲要求内置空气气源积水杯，避免外部碰撞影响正常使用。

23.▲内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。

24.可选配医用空气压缩机，要求与主机同一品牌。

本标段核心产品为：无创呼吸机。

本标段共采购无创呼吸机10台。

第二标段（一氧化氮治疗仪一批）

一氧化氮治疗仪技术参数：

1、用途：用于治疗新生儿肺动脉高压。

2、▲使用电池时，运行时间≥90分钟。

3、配备传感器：气体流量传感器、气体压力传感器、气体浓度传感器。

4、▲治疗用一氧化氮(NO）气体来源：空气为气源，即时获取，无需储气钢瓶和反应体。

5、内置过滤器过滤除NO外的废气，保证NO的纯度。

6、▲一氧化氮气体生成方式：脉冲电弧放电。

7、▲一氧化氮气体浓度输出范围：3ppm~80ppm。

8、气体浓度监测范围：

（1）一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm。

（2）二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~10ppm。

9、支持有创呼吸机、无创呼吸机、高频呼吸机（新生儿版），显示屏上显示呼吸回路连接指南，避免连接错误。

10、▲浓度波形显示，为临床医生治疗患者提供参考。

11、数据传输：可通过RJ45接口接入医院信息化系统，也可通过USB接口导出数据。

12、显示界面：NO/NO2实时监测浓度、监测浓度波形、传感器和过滤器使用寿命、目标治疗时间设置、治疗浓度设置，有创呼吸机、无创呼吸机、高频呼吸机（新生儿机型）连接方式，已治疗时间。

13、显示NO治疗仪系统的软件界面，可以通过触摸/旋钮来选中和更改设置。

14、▲治疗过程中支持锁屏，可防止误操作。

15、▲报警方式：包括且不限于灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁。

16、▲机器能自动抽取积水杯内积水到大储水杯，减少医护工作量，避免因操作而导致的漏气。

17、▲设备重量（含电池、传感器）：≤8kg，适合转运使用

18、具备输送和采样一体式NO管路，减少医护连接步骤，避免更多二氧化氮生成。配置重复消毒NO管路套装，非耗材。

19、过滤器使用寿命≥1000小时。

20、具备NO/NO2浓度传感器实时使用寿命显示。NO、NO2浓度监测器使用寿命≥4000小时。

21、▲机器使用寿命≥8年

23、配置清单：

（1）主机，1台。

（2）台车，1辆。

（3）混合器，1套。

（4）管接头，1个。

（5）流量传感器，1个。

（6）流量传感器线缆，1条。

（7）重复消毒NO管路，1条。

本标段核心产品为：一氧化氮治疗仪。

本标段共采购一氧化氮治疗仪2套。

第三标段（血透机一批）

血透机功能配置：

1、机器具有自检功能，自检项目:电导度、温度、静脉压、动脉压、血泵、漏血、气泡；

2、机器配备动静脉壶液面调节功能，通过触摸屏可以方便的调整动静脉液面。；

3、具有超滤、透析液浓度、血液流速、肝素泵注射速度、碳酸氢盐曲线，五种透析治疗个性化曲线；

▲4、独立外部的360°四色报警指示灯帮助医护及时准确判断报警及提示内容。

▲5、中文显示，菜单栏可以进行个性化设定，各种模式可以设定成不同颜色，背景光亮度等级可以调整。

6、机器软件有维修和故障诊断功能，出现报警时，中文提示报警内容；

7、控制,监测和驱动的处理系统，保证机器安全平稳运行；

8、采用3CPU设计，提供可靠的的控制、 监测和驱动的处理系统，保证机器安全平稳运行

9、肝素泵具有自动注入和追加功能；

▲10、采用≧100ml容量的平衡腔密闭式超滤系统（容量控制），闭合回路陶瓷泵脱水系统；

11、完全分离的水电路设计；

▲12、实时的动态水路图，实时显示液体流动状态，在停止模式下可对部件进行测试，并监控测试状态。

13、采用单通道消毒模式，消毒过程可监测消毒液短缺和电导度，消毒后消毒液自动排空。可应用化学消毒、热水消毒、热化学消毒等多种消毒模式。

14、待机模式下，定时对内部管路进行液体循环，减少机器管路内部细菌的滋生；

▲15、具有ETRF监测功能，可以为患者提供超纯的透析液，提高透析质量；可加装B干粉支架，提高透析液质量，细菌过滤器和设备为同一品牌

16、具有Kt/V检测功能，了解患者的清除率情况；

17、机器配备进水过滤器，可有效过滤进水中杂质，避免机器内部部件的堵塞；

▲ 18、标配内置备用电池，当供电停电后，机器将自动切换至电池运行，治疗参数可保存，体外血液循环监测系统可运转 30 分钟以上；

血透机技术参数：

▲1、设备电压：交流AC220 V～240 V，50 Hz/60 Hz，最大功耗：1.5 kVA，重量：最大85 kg

2、供水压力：0.1～0.3Mpa，供水流量：大于800ml/min，供水温度10～30℃.

3、消毒功能：十种消毒模式可选，可以化学消毒，也可以热消毒

4、透析液流量：0 mL/min,　300 mL/min～700 mL/min，显示精度：±10 ﹪

5、透析液温度：33 ℃～40 ℃

6、透析液电导度：13.0 mS/cm～18.0 mS/cm，可以保存三种透析液配方。

7、脱水速率：0 L/h～5.00 L/h，陶瓷泵脱水。超滤目标量设定范围：0～40.0L

8、血流量：0 mL/min, 30 mL/min～600 mL/min，血液流量精度：±10 mL/min或±10%

9、肝素泵：0.0 mL/h～9.9 mL/h；

10、气泡检测器：超声波检测方式，探测灵敏度（单个气泡）0.02 mL

11、漏血检测器：光电检测方式，探测灵敏度 300 ppm以上（Ht32 %±2 %，37℃）

▲12、透析液压监测：压力测定范围 -400 mmHg～+400 mmHg，监测精度≤±6mmHg

▲13、静脉压监测：压力测定范围 -200 mmHg～+400 mmHg，监测精度≤±6mmHg

▲14、动脉压监测：压力测定范围 -400 mmHg～+500 mmHg，监测精度≤±6mmHg。

- TMP监测：压力测定范围 -400 mmHg～+500 mmHg；

本标段核心产品为：血透机。

本标段共采购血透机6台。

第四标段（检验设备一批）

1.智能试管贴标机系统（采血贴标机）技术参数：

▲1.1主机及备管方式：一机双位模式下，选管贴标主机可直接放置于采血桌上，无需额外配套附加落地模块作为双出口分配载体。主机水平预置式取管，支持所有厂家品牌试管，自动打印粘贴标签，全程无需人工干预；

1.2主机尺寸：≤ 600mm（长）×450mm（高）×250mm（宽）；

1.3处理能力：单台智能试管贴标机最大处理速度≥1400管/小时；

▲1.4出管方式：具备左右双输出口功能，未采集试管由试管盒整体运输至采血老师手边，并非通过轨道将单支未采集试管通过附加轨道载体分次运输至采血老师手边。

1.5装载方式：采血管整把水平放入，无需单支垂直插入；

1.6装载容量：仓位≥6仓；整机装载≥200支采血管

1.7连续不停机装载：上方装管下方通道取管，开放式试管仓，加管无需取出试管仓，具备中途不停机、随时连续装载采血管功能；

1.8分级报警：根据故障等级，具备分级报警功能，并且能够通过屏幕提示指导用户处理故障；

1.9余量探测：具备采血管余量探测、量少预警、用完自动报警功能；

1.10试管仓指引：仓位上可放置样管，指引使用者放入正确类型的采血管；

1.11采血管规格：直径范围12-18mm，长度范围75-110mm；橡胶盖、无盖、塑胶盖符合要求的尿管都可以，可同时贴标采血管和尿管；

1.12打印条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等；

1.13标签装载数量：每台智能试管贴标机容纳2卷标签纸，每卷≥1500张标签；

1.14标签格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆；

1.15标签内容：能够根据医院需要设定试管标签打印信息内容，标签粘贴位置及格式；

▲1.16标签纸自动装载：标签纸可以一键自动装载更换，无需人工按步骤手动更换；

1.17多次覆盖粘贴功能：可检测原管标签，并原位覆盖粘贴，过号已贴试管可自动完整覆盖再粘贴，并保留一条观察试管中血液的透明窗口；

1.18条码打印机：单台智能试管贴标机具备≥2台集成内置式热敏打印机，当其中一台设的主打印机故障时，可由副打印机打印标签；

▲1.19嵌入式集成控制一体机：彩色液晶触摸显示屏≥8英寸；

1.20任何一台智能试管贴标机发生故障不影响其它采血窗口的智能试管贴标机正常运转；

1.21扫描器参数：可视二极管激光，全向多线；解码能力：code128、code39、JAN、2of5、NW-7等；

1.22处理后的试管及标签自动掉入同一个试管盒内，患者的所有采血管、额外的非装载试管标签、特殊容器标签、项目单等自动打印并掉入同一个试管盒内；

1.23采血管选择：按照采血相关信息（医嘱信息），自动在采血管仓中选择出正确的采血管的功能；

1.24条码信息：按照采血相关信息（医嘱信息），自动把选择出来的各采血管的对应信息打印在标签上的功能；

1.25条码粘贴位置：把各打印好的标签自动粘贴在对应的已选择出来的采血管固定位置上的功能，同时可通过设备软件界面随时进行调整、设定；

▲1.26标本传输轨道内嵌于采血桌内侧，宽度≥12cm，可连续整把（≥10支）投入标本，且不堵塞，并统一收集至发送站中。采血桌内轨道为宽轨皮带传输，非拼接式模块轨道，长度根据采血桌数量个性化定制。

1.27收集轨道维护方式：采血桌内侧自带磁吸式扣板，可直接掀开，且桌内配备照明设施。

2.智能采血窗口（满足4个采血工位应用）技术参数：

2.1核对方式：护士可用工作站的条码扫描器扫描患者的等候号票上的条码或检验申请单进行核对；

2.2窗口：采血工作站用户各自在工作站的电脑登记，登记则开通，注销则不开通，可根据工作量灵活调节采血窗口开放数量；

2.3采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间；

2.4工作量统计：具备每个采血窗口工作量自动统计功能，并可输出；

3.患者自助登记排队系统技术参数：

3.1预约功能：患者可以通过自助机，人工等方式进行预约采血，可以预约采血日期，采血当天时段；

3.2系统组成：包含数据接收、排队管理、语音叫号软件、通信接口软件、音频功率放大器、吸顶喇叭等；

3.3预叫号功能：提前预叫号下一位患者等待采血；

3.4排队管理软件：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对串口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及LED显示屏的同步控制和管理；

3.5自助登记：具备病人自助登记的功能；

3.6凭证种类：可提供医院所需的凭证进行登记的功能，凭证的种类包括但不限于：就诊卡、社保卡、导诊单，电子卡等；

3.7预约条件可设：在病人自助登记时可提前识别病人或检验项目的种类及采血要求，根据医院的规则进行人员分流功能；

3.8优先规则：可设置优先级别≥5级，优先规则可分时段，可指定采血窗口；

4.语音叫号系统技术参数：

4.1语音叫号软件：支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可变更、设定；合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果；

4.2功率放大器：具备多路AUX输入、输出；话筒输入具备默音功能；

4.3触发叫号方式：与采血管理系统完全整合，采用采血托盘内打印的患者条码标签扫描后触发；

4.4叫号次数：可自行调节；

4.5具备糖耐量多次智能自动提醒功能；

4.6具备过号后重新呼叫功能；

4.7具备转发呼叫功能；

4.8选择呼叫：可响应采血工作人员（或采血者）的请求，自动把病人及相应采血管同时调度到发出请求的采血工位的功能；

5.软件系统技术参数：

5.1操作指南：用户对仪器进行操作时，仪器可提供操作指南；

5.2自我诊断机能：具备主机故障自我诊断、打印机故障自我诊断；可通过触摸屏显示本设备故障方位的功能；

5.3统计功能：仪器可针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计计算。自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表；

5.4能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能，具备后续兼容扩展功能；

5.5软件具备工作人员登陆功能、工作量统计功能；

5.6具备患者信息查询，患者采血状态查询功能

6.分拣核收系统技术参数：

6.1 进样容量：一次可以无序倒入≥1500支以上采血管，可待机自动进管触动启动，不停机进管。

6.2 分拣速度：根据信息系统提供的患者样本数据扫码分类，分拣机速度≥2700管/小时

6.3 下料出管仓类别设置：≥16个分类仓和1个单独异常标本仓，可根据需求设置

▲6.4下料仓容量：≥300管/每仓（外置仓可装≥150管），可不停机取样。

▲6.5下料仓结构：下料仓分内外仓设计，外仓可更换拿出，非抽屉式下料仓设计

6.6摄像系统：有摄像系统，以实时观察料仓内的情况。

▲6.7轨道扩展：具有分拣设备内部空中轨道抬升扩展空间，不占用额外空间，要求一进一出两条内部标本传输抬升下降轨道。

▲6.8	结构设计：分拣机分类仓分布设计为两层平行一体化设计，非模块化设计，方便拿取样本和保证设备稳定性。

▲6.9 喷码功能:具备根据LIS派发的数据序号喷码于采血管指定位置。

6.10 异物处理:非采血管标本的容器或者实验室相关异物掉入设备，具备专用收集装置。

本标段核心产品为：智能试管贴标机系统（采血贴标机）。

本标段共采购1.智能试管贴标机系统（采血贴标机）2台，2.智能采血窗口（满足4个采血工位应用）4台，3.患者自助登记排队系统1套，4.语音叫号系统1套，5.软件系统1套，6.分拣核收系统2套。

第五标段（监护仪一批）

1.中央监护系统技术参数：

1.1中央站分别同时监视多床患者，重点患者可显示6个通道。并具有可扩充到同屏同时监视16床患者的功能。

1.2可升级选配医生工作站系统, 要求医生工作站可以主动访问中央监护系统中任意一位患者，查看所有病人信息，方便主任医生在远程查看病人实时生命体征、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、事件回顾等资料。

▲1.3中央站显示器≥19英寸,彩色TFT。中文操作界面。

1.4 24小时全息波形存贮回顾,报警事件记录与回顾,24小时资料的趋势回顾,准确的ST段分析和全面的心率失常分析及21种心率失常金标准分析,各种资料的打印。

1.5具有双脚规测量技术,可以测量QT间期,QTC等。

1.6可以在中央站控制床边机器启动无创血压测量,调整心电报警极限。

1.7可根据临床需要选择相关声、光报警,具有报警信息回顾功能。

1.8具有与医院网络联接功能,标准的TCP/IP协议及网上查询功能。

1.9配备激光打印机。

2.联网监护仪技术参数：

2.1硬件结构

​2.1.1元器件采用低功耗设计,无排热风扇，单机监护为无硬盘设计，监护应用平台可搭载临床信息系统。

​2.1.2具备整合式电源，无需电源适配器。

▲2.1.3原厂原装医用级显示器具备触摸屏操作方式，全中文操作界面和中文菜单显示 ，其中≥9英寸宽屏监护仪3台，要求WXGA TFT显示器, 分辨率≥800*480。≥15英寸宽屏监护仪49台， 要求WXGA TFT显示器, 分辨率≥1280*768，且主机内置3个插件槽，兼容单/多参数插件模块；具有能够清晰同屏同时显示实时生理数据，屏幕碰触没有凹陷水印等现象。

▲2.1.4配置转运监护模块无需缆线直接插入主监护仪后可完全显示波形和数值，并实现监护仪前后双屏双控。

2.2报警功能

2.2.1具有三级声光报警功能。

2.2.2具有三个独立报警显示灯，可同时显示技术报警与生理报警，直观的颜色标识，便于临床工作人员了解患者及设备状态。

2.2.3具备单独的报警暂停/关闭状态提示灯，可直观呈现报警关闭状态，醒目提示医护人员报警关闭情况。

2.2.4报警暂停时长可配置为暂停1分钟、2分钟、3分钟、5分钟、10分钟、或者永久。

2.2.5具备报警限值窗口，辅助医护人员了解当前测量值与报警限值在一段时间内的关系。

2.2.6对测量参数可实现在较宽报警设限范围与较窄报警设限范围间一键切换，以快速实现报警范围的设定；如对病人生命体征的细微变化都十分关键的情况可一键切换应用较窄报警设限范围，提升操作效率。

2.3临床决策支持

▲2.3.1ST-MAP环状图，具备≥4个时间段ST趋势环，可动态观察ST段的变化

▲2.3.2ST段抬高型患者，增加了区分性别的STE限值，超过这些限值的ST值标为红色高亮显示，实时提示医护人员患者的异常情况及严重程度。

▲2.3.3水平趋势图，支持箭头方式指示参数趋势变化。

▲2.3.4直方图，支持柱状图方式统计参数时间分布。

2.4测量性能

2.4.1心电及心律失常分析：

2.4.1.1标配12导联心电监护。

▲2.4.1.2心电监测可用≤5个电极获得实时的同屏12导联心电。

2.4.1.3具备ST段分析，可环状图显示ST段变化、趋势，直观实时监护心肌缺血部位及程度，方便重症监护人员进行监护和诊治。

2.4.1.4基于V2、V5 和 aVF 的绝对值的总和以数值显示ST段变化情况，提早预见心脏ST段变化情况；

2.4.1.5实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值，并且以箭头形式提示QT变化趋势，预警猝死发生。

2.4.1.6标配≥25种心律失常分析，含房颤分析。

2.4.2无创血压：

2.4.2.1具备无创血压的序列测量功能，医生护士可自定义测量间隔时间。

2.4.2.2双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。

2.4.3脉搏血氧饱和度：

2.4.3.1标配Masimo或FAST等同档次血氧。

2.4.3.2抗干扰和低灌注的血氧饱和度，每台标配灌注指数PERF，同时具有智能报警延迟功能。

2.4.4监护仪52套均配置有创血压测量功能：

2.4.4.1、支持IAP、ICP、ABP、ART等多种有创压测量监测，并需提供腹内压IAP，颅内压ICP测量功能及专属标名。

2.5≥15寸联网监护仪中26套配置呼气末二氧化碳（CO2）测量功能：

▲2.5.1主路旁路一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可实现主路与旁路两种功能的传感器连接及参数测量。

2.6≥15寸联网监护仪中5套配置心排/连续心排（CO/PICCO）测量功能：

2.6.1具有连续心输出量PICCO测量和热稀释法传统漂浮导管心排量CO测量功能模块。

▲2.6.2连续心输出量PICCO测量和传统漂浮导管心排量CO测量一体化设计，一个心排量测量模块可实现PICCO与CO两种功能的传感器连接及参数测量。

2.7≥15寸联网监护仪中4套配置双频指数 (BIS)测量功能：

2.7.1采用BISx技术，使用BIS Bilateral双边监测和其传感器。

2.7.2提供脑电图及信号质量指数 (SQI)、肌电活动 (EMG)等相关参数

本标段核心产品为：中央监护系统。

本标段共采购中央监护系统7套，联网监护仪52台，其中≥9寸联网监护仪3台，≥15寸联网监护仪49台，52套心电血氧无创血压功能模块,52套双有创血压测量功能模块，26套呼末CO2测量功能模块, 5套PICCO测量功能模块 , 4套BIS测量功能模块。

第六标段（输液泵1批）

1.全院各区域注射泵参数要求：

1.1屏幕尺寸≥3.5英寸；

1.2自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml；

1.3≥8种注射模式可选，支持梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

1.4最大输注速率不低于1900ml/h；

1.5阻塞级别：10级可选择，动态显示管路的压力状态；

▲1.6电阻触摸屏操作（非电容屏），方便快捷；

1.7具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；

1.8防撞推头设计，更安全；

1.8支持配置药物库, 可存储至少2000种药物；

1.9声音音量等级：可调10级报警音量；

1.10夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

1.11防护等级不低于IP34；

1.12界面风格可设置七种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物；

▲1.13具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值；

1.14内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于20h；

1.15可配输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息；

1.16可配输注中央监护系统，其具有持续改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量等进行统计报告导出，跟踪优化临床输注用药；

1.17可选配输注中央监护系统，同屏显示患者输注用药和生命体征信息，辅助医护分析病情及精准用药。

1.18可配输注中央监护系统，进行实景视图绘制；

▲1.19产品使用期限≥10年。

2.全院各区域输液泵（数量：76台）参数要求：

2.1屏幕尺寸≥3.5英寸；

2.2触摸屏操作，方便快捷；

2.3≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式；

2.4单个气泡监测，气泡等级7级可调：最大可选800ul；

2.5累积气泡监测，气泡等级7级可调：最大可选1000ul/15min；

▲2.6具有“按键”放大显示输注速度功能，最多可放大三级；

2.7阻塞级别：80mmHg～975mmHg，13级可选择，动态显示管路的压力状态；

2.8KVO速度0.1-30ml/h；

▲2.9电动止液夹，按动【止液夹】按键，止液夹会自动打开或者关闭；

2.10电动泵门：开泵门按键，按键即可自动打开泵门；

▲2.11支持上、下端阻塞报警；

2.12内置锂电池，在25ml/h速度状态下，可实现工作时间最长不少于20h；

2.13IP34防护等级；

2.14可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息；

2.15可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比；

3.重症、急诊、急诊留观、手术室区域注射泵参数要求：

3.1自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml所有符合标准的注射器；

3.2≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；

3.3序列模式可设置10组序列；

3.4速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增；

3.5注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%；

3.6可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进

3.7KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

3.8可以选择11档阻塞级别，动态显示管路的压力状态；

3.9全触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

3.10更改速速时完全不需要中断输液；

3.11报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作、阻塞预警、管路脱落（仅适用于 30ml、50/60ml 注射器）；

3.12阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；

3.13具有动态压力监测，实时显示压力信息；

3.14夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

3.15界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

▲3.16具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；

3.17能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

3.18报警音量10级可调；

3.19内置药物库；

3.20记录最近20次治疗方案；

3.21模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；

3.22具有USB接口；

3.23内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时；

3.24重量：小于或等于1.6Kg（含锂电池）；

3.25可配输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息；

3.26可配输注中央监护系统，其具有持续改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量等进行统计报告导出，跟踪优化临床输注用药；

3.27可配输注中央监护系统，同屏显示患者输注用药和生命体征信息，辅助医护分析病情及精准用药。

3.28可配输注中央监护系统，进行实景视图绘制；

3.29可配输注中央监护系统，支持HL7 以及Webservice协议与第三方进行对接

▲3.30使用年限不小于10年。

4.重症、急诊、急诊留观、手术室区域输液泵参数要求：

4.1≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、微量模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；

4.2序列模式可设置10组序列；

4.3流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.1mL/h ；

4.4输液精度：≤±5%；

4.5可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进；

4.6KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

4.7可以选择11档阻塞级别，动态显示管路的压力状态；

▲4.8支持输血功能。

4.9电阻触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

4.10气泡检测：支持单个气泡7级报警；支持累计气泡7级报警，最大可选1000ul/15min；

4.11防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

4.12更改速速时完全不需要中断输液；

4.13输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、级联序号重复、无法启动输液、待机结束、阻塞预警；

4.14阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；

4.15夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

4.16能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

4.17报警音量10级可调；

4.18内置药物库；

4.19记录最近20次治疗方案；

4.20模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；

4.21具有USB接口；

4.22重量：约1.2 Kg（含锂电池）；

4.23可配输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息；

4.24可配输注中央监护系统，其具有持续改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量等进行统计报告导出，跟踪优化临床输注用药；

4.25可配输注中央监护系统，同屏显示患者输注用药和生命体征信息，辅助医护分析病情及精准用药。

4.26可配输注中央监护系统，进行实景视图绘制；

4.27可配输注中央监护系统，支持HL7 以及Webservice协议与第三方进行对接；

5.全院输注系统架及输注系统参数要求：

5.1该产品用于从输注设备获取数据、集中实时显示输注信息、输注报警，并储存患者输注用药信息；

▲5.2支持不少于1000台输注泵的连接，支持不少于100个用户登录在线，支持不少于20个用户并行使用系统；

5.3医院管理功能至少可以创建10个科室、每个科室可以创建50个房间和50个床位，实现输注信息集中监护；

5.4支持绘制实景视图，可根据科室的实际布局在系统上绘制实景图；

5.5具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比；

5.6支持科室自定义药物库，支持针对不同的临床护理区配置文件，包含对泵的设置配置以及对药物库的设置配置；

5.7采用B/S架构的系统，支持在浏览器端浏览及操作服务器上的数据；

5.8可接收注射泵、输液泵、输注工作站、营养泵的输注信息，并集中监护；

5.9采用 HL7 标准协议与第三方CIS、HIS系统同步数据。

6.移动输液架参数要求：

6.1底盘承重大于5kg；

6.2输液杆可自由升降；

6.3配置托盘；

本标段核心产品为：全院各区域注射泵。

本标段共采购1.全院各区域注射泵93台；2.全院各区域输液泵76台；3.重症、急诊、急诊留观、手术室区域注射泵250台；4.重症、急诊、急诊留观、手术室区域输液泵146台；5.全院输注系统架及输注系统42套；6.移动输液架40个。

安装及售后服务要求（同时适用所有标段）：

1.按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购方审核。

2.本项目中应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3.供方需长期提供优惠价格的主要零配件（承诺中标后提供原厂承诺的配件及消耗品的价格清单）；提供维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式。

4.服务期内，报修后2小时响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

5.投标文件中提供质保期满后的年保费用。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：苏州市立医院医疗设备一批

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0379

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在采购合同签订生效后，预付合同30%，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格30个工作日内，由甲方向乙方按合同总价支付65%的款，余款5％在验收合格满一年，无质量问题，由甲方在60个工作日内向乙方一次性付清。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

- 填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 本项目按顺序开标，兼投兼中。

二、评分标准（所有标段适用）：

(一）价格分：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

（二）技术参数比较:30分

投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，注“▲”的技术指标为主要参数，若出现负偏离每项扣3分；本项最高得30分。

（注：注“▲”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页，未按要求提供的视为负偏离。）

（三）售后服务保障方案：28分

1.投标单位维保收费及维保方案比较（8分）

投标人根据本项目特点，制定维保收费及维保方案：

（1）维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格；

（2）整个维保工作具体维保内容；

（3）维保流程及规范标准；

（4）维保档案；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分，内容有欠缺，方案不够清晰的得1分，最高得8分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

2.培训方案（10分）

投标人根据本项目特点，制定培训方案：

（1）培训需求分析；

（2）培训目标计划；

（3）培训内容及方法计划；

（4）负责培训人员情况；

（5）培训设备场地等情况介绍；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分，内容有欠缺，方案不够清晰的得1分，最高得10分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

3.项目实施方案（10分）

投标人根据本项目特点，制定项目实施方案：

（1）货源组织；

（2）交货期工序安排；

（3）产品质量控制；

（4）安装质量保障措施；

（5）验收方案；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分，内容有欠缺，方案不够清晰的得1分，最高得10分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（四）投标单位履约能力：6分

1.免费质保要求承诺（2分）

投标单位或生产厂家满足招标文件原厂免费质保要求，提供原厂免费质保承诺得2分（需提供承诺函，质保承诺函上须注明质保期限）；由代理商提供的免费质保或其他质保形式的得1分。（注：投标文件中提供以上复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。）

2.质保期（4分）

投标单位或生产厂家在满足原有质保期基础上，质保期每增加一年的得2分,最高得4分。（注：投标文件中提供以上证书复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。）

（五）项目业绩：6分

投标单位或投标产品提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目的，每提供一份得2分,最高6分。（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。