单 一 来 源

采购文件

采购编号：JSZC-320000-SZWK-D2025-0267

采购项目：多粒子治疗装置采购及安装

采购单位：苏州大学附属第一医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年六月

单一来源采购邀请函

受苏州大学附属第一医院的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其所需采购的多粒子治疗装置采购及安装在国内组织单一来源采购，欢迎贵单位前来参加。

一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-D2025-0267 号

二、采购内容：多粒子治疗装置采购及安装

三、采购预算：55000万元

四、参加采购供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有医疗器械经营资格。

（8）本项目不接受联合体投标。

五、单一来源采购时间、地点：

1、递交响应文件的截止时间：2025年7月1日14:30（北京时间）

2、谈判时间：2025年7月1日14:30（北京时间）开始

3、递交及评审地点：苏州市干将西路1296号（深业姑苏中心）1幢17层

六、联系单位：

1、采购人：苏州大学附属第一医院

联系人：周小飞      联系电话：0512-67972785

2、招标代理机构名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号（深业姑苏中心）1幢17层    邮政编码：215000

电话：0512-65158848-8016                 传真： 0512-65153553

联系人：周依雯、齐一豪、李东、鲁加超

七、请贵单位领取本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，并按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加。

单一来源采购文件

受苏州大学附属第一医院的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其所需采购的多粒子治疗装置采购及安装在国内组织单一来源采购，欢迎贵单位前来参加。

一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-D2025-0267 号

二、采购内容：多粒子治疗装置采购及安装

三、采购方式：单一来源采购

四、采购预算：55000万元

五、采购要求

- （一）总体要求

1、三个固定治疗室：1号治疗室水平+垂直治疗头；2号治疗室水平+45°治疗头；3号治疗室水平治疗头；最高能量不低于400MeV/u。

2、多粒子治疗装置应注册碳离子用于临床治疗，还可提供氢离子、氦离子、氧离子进行科学研究。

3、每个治疗室按需配备图像引导系统、患者支撑系统、激光定位系统、治疗计划系统、治疗控制系统等。治疗模式均采用高速 3D 扫描（调制扫描），扫描范围为 200×200mm2。

4、辅助设施系统为整个多粒子治疗装置提供低压工艺配电系统、装置区换气系统、冷却用水以及气动元件所需压缩气体；同时提供符合法规要求的辐射防护联锁系统，为多粒子治疗装置的稳定和可靠运行提供保障。

（二）多粒子治疗装置设备清单（以下清单为最低配置要求）

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 加速器系统（含以下） |  |
| 1 | 离子源系统 | 1套 |
| 2 | 直线注入器 | 1套 |
| 3 | 常规同步加速器 | 1套 |
| 4 | 中能传输系统（由注入器至同步加速器） | 1套 |
| 5 | 高能传输系统（同步加速器至治疗室） | 1套 |
| 6 | 组成加速器的所有磁铁、电源、束诊、控制、真空、高频等设备 | 各1套 |
| 二 | 治疗系统（含以下） |  |
| 1 | 固定束治疗室 | 3个 |
| 2 | 固定束治疗头 | 5个 （水平+垂直/水平+45°/水平） |
| 3 | DR图像引导系统 | 3套 |
| 4 | 机械臂治疗床 | 3套 |
| 5 | 固定式激光灯 | 3套 |
| 三 | 治疗相关软件 |  |
| 1 | 治疗控制系统 | 1套 |
| 2 | 治疗计划系统 | 1套 |
| 四 | QA设备 |  |
| 1 | 三维水箱 | 1套 |
| 2 | 剂量仪 | 1个 |
| 3 | 电离室 | 2个 |
| 4 | 固体水，规格30cm×30cm×30cm | 1套 |
| 5 | 平板探测矩阵 | 1套 |
| 6 | 晨检仪 | 1套 |
| 7 | 荧光探测器 | 1套 |
| 8 | 非标加工工装 | 1批 |
| 五 | 辅助系统 |  |
| 1 | 低压工艺配电系统 | 1套 |
| 2 | 工艺冷却水系统 | 1套 |
| 3 | 防护及剂量监测系统 | 1套 |
| 4 | 装置区换气系统 | 1套 |
| 5 | 供气系统 | 1套 |

- （三）多粒子治疗装置技术要求

| 序号 | 参数 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 治疗室个数 | 3 |
| 2 | 粒子种类 | 12C6+ 、H+ 、4 He2+ 、16O8+ （注册仅提供碳离子） |
| 3★ | 加速方式 | 直线注入器＋常规同步加速器 |
| 4★ | 治疗头（机架）类型 | 固定治疗头 |
| 5★ | 固定治疗头（机架）角度 | 1号治疗室：水平治疗头、垂直治疗头 |
|  |  | 2号治疗室：水平治疗头、45°治疗头 |
|  |  | 3号治疗室：水平治疗头 |
| 6 | 不同治疗室切换时间 | ≤6s |
| 7 | 能量切换时间 | ≤6s（周期间变能） ≤0.2s（周期内变能） |
| 8 | 束流引出时间 | 可调，最大平顶时间>10s |
| 9 | 束流关断时间 | ≤0.3ms |
| 10 | 同步环累积流强 | 12C6+：≥6×109ppp |
| 11 | 终端流强范围 | 12C6+：2×107-3×109ppp |
| 12 | 能量范围 | 12C6+ ：120MeV/u～400MeV/u |
| 13 | 最大射程 | 12C6+：＞270mm |
| 14 | 能量调节步长 | ＜2MeV/u（12C6+，2mm水等效厚度） |
| 15 | 能量调节方式 | 主动变能 |
| 16 | 剂量率（物理剂量） | 12C6+：≥2Gy/min/L |
| 17 | 扫描模式 | 调制扫描（支持呼吸门控+快速重复扫描） |
| 18 | 扫描速度 | X：≥25m/s |
|  |  | Y：≥75m/s |
| 19 | 束斑位置精度 | ≤1mm |
| 20 | 束斑宽度(FWHM) | 4mm-10mm（ 12C6+）（能量120MeV/u以上） |
| 21 | 束斑形状差异 | ≤15% |
| 22 | 照射野大小（等中心处） | ≥200mm×200mm |
| 23 | 剂量均匀性 | ≤3% |
| 24 | 射程稳定性（水等效） | ≤0.3mm |
| 25 | 剂量重复性 | ≤1% |
| 26 | 剂量稳定性 | 日稳定性≤2% 周稳定性≤5% |
| 27 | 剂量线性 | ≤2% |
| 28 | 调制扫描离轴响应 | ≤±2% |
| 29 | 最小射线束急停响应时间（束流关断时间） | ≤300μs |

- （四）治疗系统技术要求

- 1、DR图像引导系统

| 序号 | DR图像引导系统 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 支持X光，透视，门控实时成像 | 支持 |
|  | 双球管方式 | 具备 |
|  | 定位中心点机械偏差 | ≤0.5mm |
|  | 配准精度 | ≤1mm |
|  | 定位稳定性 | ≤0.3mm |
|  | 配准方式 | 2D/3D解剖结构自动配准 2D/3D金属标记点自动配准 手动配准 |
|  | 自动配准时间 | ≤25s |
|  | 有效成像区域 | ≥95% |
|  | 图像视野FOV | ≥280mm |
|  | 像素分辨率 | ≤0.4mm |
|  | 影像均匀性 | ≤2.2% |
|  | 摆位校正计算重复性 | ≤0.5mm |
|  | 平板探测器面积 | ＞400mm×400mm |
|  | 透视成像最高采集帧率 | ≥15 Hz |
|  | 连续拍片持续时间 | >20s |

- 2、机械臂治疗床

| 序号 | 机械臂治疗床 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 | 六轴 |
|  | 机器人承载 | ≥150kg |
|  | 床面板额定承载 | ≥135kg |
|  | 床面板治疗区域范围 | ≥100cm×50cm×50cm |
|  | 床面板滚动旋转范围 | ≥±15° |
|  | 床面板倾斜旋转范围 | ≥±5° |
|  | 治疗床旋转范围 | ≥180° |
|  | 床面板治疗范围内的定位精度（≤135kg） | ≤1mm |
|  | 滚动、倾斜、旋转的定位精度（≤135kg） | ≤±0.2° |
|  | 定位重复性 | ≤1mm |
|  | 床面板平移速度 | 5mm/s-200mm/s范围内可调 |
|  | 床面板旋转速度 | 0.1°/s-6°/s范围内可调 |
|  | 床面板滚动（rolling）旋转速度 | 0.01°/s-0.3°/s范围内可调 |
|  | 床面板倾斜（pitching）旋转速度 | 0.01°/s-0.3°/s范围内可调 |
|  | 旋转运动过冲限制（速度大于1°/s时） | 停止偏差：≤3° |
|  | 直线运动过冲限制（速度大于25mm/s时） | 停止偏差：≤10mm |
|  | 紧急中断运动时的过冲限制 | 停止偏差：≤5°（旋转） ≤10mm（直线） |
|  | 具有患者固定和解除功能 | 具备 |

- 3、激光定位系统

| 序号 | 固定式激光灯 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 线宽（等中心） | ＜1mm |
|  | 线长（距离3m处） | ≥2m |
|  | 激光颜色 | 绿色 |
|  | 输出功率 | ＜1mW |
|  | 直线度 | ≤0.5mm |
|  | 等中心调整精度 | ≤0.1mm |
|  | 位置偏差 | ≤±0.5mm |

- 4、放疗计划系统（TPS）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户、岗位、部门和角色和权限管理；系统状态监控，服务监控和日志记录，系统和数据备份；配置CT机器数据和治疗机器数据 | 具有 |
| 2 | 治疗计划可转换到模体中，并选择任意角度、任意深度进行剂量计算 | 具有 |
| 3 | 多种勾画工具实现靶区和危及器官的勾画 | 具有 |
| 4 | 碳离子剂量模拟笔形束扫描 | 具有 |
| 5 | 患者资料删除：删除患者资料时应提供密码验证功能 | 具有 |
| 6 | 剂量体积、最小DVH、最大DVH统计功能 | 具有 |
| 7 | 支持导入的能谱影像生成阻止本领比SPR图像资料建立，患者虚拟三维模体，患者信息可编辑 | 具有 |
| 8 | 输出患者资料，包括影像、器官轮廓、计划及剂量 | 具有 |
| 9 | 导入患者图像的来源应支持基于DICOM文件、DICOM查询获取和DICOM接收方式 | 具有 |
| 10 | 不同视野进行实时比较，使用同步滚动并列比较竞争计划 | 具有 |
| 11 | 同一QA模体可重复用于其它的计划 | 具有 |
| 12 | 医生工作站浮动License | 4个 |
| 13 | 碳离子物理剂量和生物模型 | 具有 |
| 15 | 新建、编辑、删除、复制计划功能 | 具有 |
| 17 | 点扫描逆向优化功能 | 具有 |
| 18 | 医生工作站台式电脑硬件系统 | 4套 |
| 19 | 将当前计划基于其它CT图像计算剂量 | 具有 |
| 20 | DVH图计算并输出，多个计划的DVH的比较 | 具有 |
| 21 | 输出患者资料时可根据需要匿名化患者的名字以及病历号 | 具有 |
| 22 | 浏览工作界面，对一个计划或多个计划的所有RT目标的可视化 | 具有 |
| 23 | 显示等RBE剂量分布曲线（或云图），能显示等RBE剂量-体积直方图 | 具有 |
| 24 | 来自于第三方标准Dicom RT格式的患者器官轮廓、治疗计划和剂量导入 | 具有 |
| 25 | 显示计划的剂量信息，并对多个计划比较和叠加 | 具有 |
| 26 | 设计扩展布拉格峰的大小 | 具有 |
| 27 | 脚本扩展功能：可用于自动计划设计，数据挖掘分析功能 | 具有 |
| 28 | 物理师工作站台式电脑硬件系统 | 4套 |
| 29 | 验证计划的数据可以导出为DICOM格式，通过网络或其它媒介输出到第三方验证系统以供读取和分析 | 具有 |
| 30 | 碳离子笔形束扫描计划授权（临床） | 4个 |
| 31 | 勾画ROI的动作和优化的撤消、重做 | 具有 |
| 32 | 逆向计划采用基于GPU构架的蒙卡算法计算剂量鲁棒优化及剂量评估 | 具有 |
| 33 | 新建QA计划、导出QA计划和报告 | 具有 |

- 5、物理QA质控设备

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 三维水箱 | 1套，三轴电机驱动，常规测量范围≥240mm×240mm。 |
|  | 剂量仪 | 1个，与电离室配合使用，用于绝对剂量测量 |
|  | 电离室 | 2个，与剂量仪配合使用，用于绝对剂量测量 |
|  | 固体水，规格30cm×30cm×30cm | 1套，规格30cm×30cm×30cm（含1mm，2mm及5mm，10mm规格板，其中10mm*30片） |
|  | 平板探测矩阵 | 1套，用于剂量验证和质量控制 |
|  | 晨检仪 | 1套，用于日常快速 QA，与荧光探测器配合使用。 |
|  | 荧光探测器 | 1套，包括但不限于重离子束斑、射程、射野检测数字荧光屏。 |
|  | 非标加工工装 | 1批 |

- （五）多粒子治疗装置辅助系统

多粒子治疗装置辅助系统范围为：装置运行所需要的辅助设施系统包括低压工艺配电系统、供气系统、工艺冷却水系统、辐射防护系统、装置区换气系统。

由投标人负责辅助系统建设，投标人需提供详细设计及安装方案。

1、辐射防护系统

投标人负责协助招标人完成多粒子治疗装置辐射屏蔽设计；投标人负责辐射监测系统、人身安全联锁系统的设计和安装；提供辐射防护系统设计数据及环境影响分析源项等结果及依据，协助招标人通过辐射环评和放射防护预控评。辐射屏蔽设计是依据各个辐射场的特性，采用经验公式法及蒙特卡洛模拟等满足国家要求的方法计算和设计，提供辐射防护屏蔽设计的计算结果及设计要求。辐射监测系统用于实时监测多粒子治疗装置各区域中子及伽玛等射线的辐射剂量，监测内容包括辐射区域及治疗大厅等工作场所。

人身安全联锁系统用于辐射区人员出入管理及安全联锁管理。

2、低压工艺配电系统

投标人负责多粒子治疗装置配电系统中配电室变压器低压侧之后的0.4kV低压配电系统的设计、设备采购、设备安装及调试。

3、工艺冷却水系统

投标人负责多粒子治疗装置工艺冷却水系统的设计、设备采购、设备安装、系统调试，并按照多粒子治疗装置设备调试进度达到使用要求。

3.1水温要求：内循环冷却水供水温度调节范围为27±3℃，直线冷却水系统供水温度调节范围为25±0.5℃。

3.2水压要求：磁铁集流管入口水压0.6MPa，电源集流管入口水压0.4MPa，直线入口水压0.4MPa，压力波动范围在±0.05MPa以内。

3.3水质要求：循环水采用大于1.0MΩ·cm的高纯水作为冷却介质。管路任意一点测量进水电阻率不低于1.0MΩ·cm。

4、工艺区换气系统

多粒子治疗装置装置区及治疗区设立负压工作环境（或静态封闭）避免放射性物质的扩散。进出辐射区的风道以迷宫形式设计，满足辐射防护要求及环评要求为防止污染扩散。工艺区换气系统设计指标满足设备运行环境要求。

换气系统按三种工况运行：正常运行模式、清洁模式、值班模式。

正常运行模式——装置区为禁入区，换气系统处于封闭循环状态，并保持装置区在一定的负压状态，以防止活化空气的泄漏。此模式下，排风换气次数设计为0.5次/h。

清洁模式（兼事故排风模式）——从装置停止运行，经适当延时衰减后，采取大风量排风，换气次数设计为5次/h，置换装置区中的空气，以满足人员进入的要求。

值班模式——装置停止运行，人员可进入。此时，可根据实际需要，换气系统采取正常运行，提高新风比到0.9-1.5ACH。

治疗室通风换气指标：排风次数为4次/h，送风次数为3次/h，均采用机械送排风的方式。

5、供气系统

5.1多粒子治疗装置压缩空气系统：

供气总管压力：0.55～0.7MPa（表压）；含油量：≤0.01mg/m³；含尘量：≤0.1mg/m³；压力露点：＜-20℃。

5.2多粒子治疗装置高纯氮气系统：

压力要求：气源为0-15MPa的99.999%的气体，减压阀后的气压可调节至0.2MPa。

- （六）售后服务及其他要求：

1、质保与维保服务

1.1整体系统免费质保期≥1年，质保期自最终验收之日起计算，质保期内免费提供运维（运行及维护保养）服务。质保期内，投标人保证设备先进性和设备正常运行，投标人免费提供包括但不限于日常维护保养、故障排除与疑难技术问题解决、零部件更新更换、配套软件更新升级等服务。质保期内的运行费用(包括但不限于运行人员、水电、空调)由招标人承担。

1.2应提供质保期后的详细运维方案及承诺。投标人保证多粒子治疗装置使用寿命不少于二十年，在此期间需连续提供维保和配件服务。

1.3质保期内：投标人须提供必要的运行人员，全年每天不间断对多粒子治疗装置进行运行服务。装置交付招标人使用后投标人配备的运行人员费用由招标人承担。相关人员需为经投标人认证的技术人员，其中有相同设备工作经验的人员应≥20%，并提供相关证明；同时还应取得国家认可的辐射安全等相关资质。（投标单位须在投标文件中对上述要求做出承诺，否则将视为非实质性响应处理）

1.4投标人在中华人民共和国境内拥有设备维保服务中心和备件仓库，根据各部件的故障率、保养更新频率确定备件品种以及数量；常用备件到场时间≤24小时，技术人员支持到场时间≤24小时。

1.5开机时间最低要求：法定工作日≥12小时治疗时间，非法定工作日≥10小时治疗时间。如投标人需停机检修，提前≥2天告知对方。

1.6质保期结束后，装置的运行维护合同由招投标双方另行商议签订。

2、设备交货、验收及交付要求

2.1设备设施到场期：所投主要设备须在多粒子治疗装置建筑完成且达到投标人要求的设备安装条件后7个工作日内到达项目现场或招标人指定的地点。

2.2投标人须向招标人提供建筑交界面指导文件并明确设备安装条件。

2.3到货验收：进场安装开始，主要部件及清单交货至项目现场或招标人指定的地点后，经招标人确认无误后完成到货验收。

2.4装置交付验收：取得医疗器械注册证，投标人立即启动设备交付工作，招标人按多粒子治疗装置验收指导文件参与验收工作，招标人认可后完成交付。

2.5交付货物必须为最新生产批次的、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供国家药品监督管理局认可的省级以上（含省级）相关计量检定部门出具的最新合法检定报告。

2.6交付文件包括设备配置清单、产品说明书、合格证。

2.7投标人须提供多粒子治疗装置交付验收指导文件，以该文件为指导由招标人参与交付验收工作，实际技术指标符合招标文件要求，由招标人认可后完成交付验收。

2.8最终验收交付时间：设备采购合同签订后开始设计加工；2年内完成设备加工，主要硬件设备运输到招标人指定且投标人认可的地点；多粒子治疗装置建筑达到投标人要求的设备安装条件后开始设备安装，自设备安装开始2年内完成设备安装、注册检测、临床评价并取得医疗器械注册证。

3、设计服务要求

3.1投标人应提供针对本项目全套场地技术接口文件和安装界面说明文件。包括工艺冷却水、工艺气体、医疗气体、给排水系统、电力供应、换气系统、冷却水系统等技术接口要求和与安装界面相关文件。

3.2投标人应提供相关设备、器材等安装的详细、完整的设计要求及说明。提供相关设备、器材等的图像、影像资料, 帮助建筑总承包方正确理解各项工艺区域土建施工注意事项及技术要求。

3.3投标人应明确提供多粒子治疗装置特殊的微振动、微沉降技术要求；明确设备搬运路线、设备吊装区域，以满足后续建筑总承包方的实际土建施工。

3.4建筑设计、土建施工方面的人员配备要求：

投标人应提供满足中国大陆放射防护标准的机房放射防护计算成果，并指导机房放射防护设计。

3.5投标人要派有实地工作经验的建筑专业团队驻场指导建筑总承包方的工艺机房设计。投标人需提供必要的人力支持，对招标人的附属设备选型确认、联调联试等工作进行现场指导。

4、培训要求

4.4设备正式投入使用前或投入使用前期的用户培训。

4.2总数不少于12人月（含医师、物理师、技师）的国内外医院培训。

5、其它要求

5.1协助招标人办理多粒子治疗装置专项环评（不包含非放环评）、《辐射安全许可证》及专项竣工环保验收工作，多粒子治疗装置专项环评（不包含非放环评）、《辐射安全许可证》的办理及专项竣工环保验收涉及到的第三方评价公司产生的手续费用由投标人负责，不包含上述流程及审批中需配备的安全设施设备（如室外环境监测站）以及取证需要配置的人员（如注册核安全工程师）等费用。

5.2由投标人邀请第三方专业机构对装置进行注册检测并取得第三方注册检测报告，此费用由投标人承担。

5.3多粒子治疗装置临床评价（如有临床试验）阶段，由招标人、投标人共同遴选临床试验CRO公司,由投标人负责CRO公司管理并承担相应费用。

5.4根据国家药监局《医疗器械临床试验质量管理规范》、《质子/碳离子治疗系统临床评价技术审查指导原则》，国家卫生健康委《质子重离子设备配置许可评审标准》、《质子和重离子加速器放射治疗技术临床应用管理规范（2022 年版）》等相关法规，结合重离子治疗中心建设及临床治疗需要具备的人员、技术要求，保障设备的安全、有效运行，投标人负责对招标人医师、物理师、技师等多粒子治疗装置使用人员进行培训，达到独立临床操作和使用水平，培训费用由投标人承担。

5.5需进行计量检定的设备，交付前投标人将提供国家认可的相关计量检定部门出具的在有效期内且合法的检定报告，相关检定费用由投标人承担。交付招标人后，相关计量器具的检定校准由招标人负责。

5.6协助招标人办理预控评手续和《放射诊疗许可证》等工作。

6.施工组织方案及进度保障要求

投标人须提供多粒子治疗装置项目计划及施工组织方案和进度保障方案。

（七）最终交付期限：自合同签订之日起48个月内取得医疗器械注册证并完成最终交付验收手续。

（八）付款方式：

1、在采购合同签订生效后一个月内甲方向乙方支付合同总金额18%的预付款；

2、多粒子治疗装置主要设备到达现场或甲方指定的地点后，一个月内甲方向乙方支付合同总金额37%的款项；

3、多粒子治疗装置安装完成并取得检测报告后甲方向乙方支付合同总金额10%款项；

4、多粒子治疗装置取得医疗器械注册证并验收合格一个月内，在乙方向甲方提供合同总金额5%的等额银行保函后，甲方向乙方支付合同总金额35%的款项；合同总金额5%的银行保函作为质量保证，质保期结束后甲方退回银行保函。

六、单一来源响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1、参加采购活动的响应承诺书；

2、响应一次报价表；

3、投标人营业执照复印件或分支机构的营业执照复印件（如为分支机构）；

4、投标人法定代表人或分支机构负责人身份证复印件；

5、投标人法人授权委托书（如有授权）；

6、代理人身份证复印件（如有授权）；

7、投标人经审计过的上一年度财务报告或投标人最新基本开户银行出具的资信证明；

8、符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

9、最新一期依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；

10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11、医疗器械经营资格证明材料复印件；

12、对于本项目的详细服务方案；

13、与本次采购相关的其他资料。

（二）文件要求：

1、数量要求为一份正本，副本两份；正副本内容应一致，如有矛盾以正本为准，装在袋里密封，封口处盖章，并在密封袋正面有醒目的招标文件编号和投标单位全称；

2、投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法定代表人（或代理人）签名的文件必须按要求加盖公章或签署。

七、单一来源采购程序及方式：

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持单一来源采购活动。

2、参加采购活动的供应商法定代表人或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

3、在单一来源文件递交截止时间前，响应供应商凭身份证明原件向采购代理机构递交响应文件，未能出示身份证明原件的供应商，采购代理机构有权拒绝接受其响应文件。

4、响应供应商按照签到顺序分别进行谈判。

5、由单一来源评审小组（评审小组由相关专家及采购人代表组成）按单一来源文件的资格条件进行资格性审查，确定合格谈判供应商。

6、评审小组所有成员集中与单一供应商分别就价格、技术、服务等内容进行谈判与沟通，确定其是否满足采购要求。单一来源文件如有实质性变动的，评审小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

8、单一来源评审小组各成员独立对每个供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按采购文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

9、评审小组根据单一来源成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加采购活动的未成交供应商。

八、单一来源成交原则、评审办法及评审内容：

（一）单一来源成交原则：

本次采购采用最低投标价法，即在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，由价格最低的供应商为成交供应商。

针对中小型企业的价格评审：

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2011〕181号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后成交，成交价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）评审办法：

1、本次采购活动采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出最低报价且不超过采购预算的谈判供应商作为成交供应商。

2、单一来源评审小组各成员独立对单一来源供应商的响应文件按照单一来源文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足单一来源文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、单一来源小组为3人及以上单数组成。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。

九、综合说明：

1、投标总报价一次报定，总报价包括全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、本项目仅一个采购包，不接受进口产品投标。标注“★”的为实质性响应指标，如有负偏离为无效投标。投标人应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。投标人必须说明其是否响应采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、保证金：无。

4、成交服务费：按照苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批（苏财购告【2016】31号）收费标准下浮30%收取。领取成交通知书时成交单位向招标代理机构一次性付清。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

帐       号：1102020209000295112

开 户 银 行：苏州工行道前支行

5、投标单位必须承诺采购文件中提出的全部要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、响应文件以中文资料为准。

7、采购文件、响应文件和报价文件是合同的不可分割的部分。

8、其他优惠条件，请予以书面说明。

9、知识产权：

乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用该设备所需的设备和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以采购代理机构的书面通知为准。

11、单一来源说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加谈判的供应商必须提供被授权代表代表的身份证明原件和法人授权委托书原件（法定代表人为代表的可不提供）；

（3）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）报价超过采购预算的，不能成交；

（5）评审不合格的不能成交；

（6）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

合同一般条款

甲方：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据采购编号为             号的采购文件、乙方的投标文件及中标结果，甲乙双方就此次中标的采购包标的物相关事宜签订本合同：

第一部分 合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同的特殊性条款

2.1.2合同的一般性条款

2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5有关图纸

2.1.6标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

1、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

2、质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应及时负责维修、更换零配件等，确保不影响甲方正常运营，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题或未及时退还、提供替代设备等导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的或影响甲方运营导致各类损失等，乙方承担由此产生的全部责任。

2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据本合同第（六）条“违约责任”向乙方主张各项权利。

2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款成交的标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。若发生退回、维修或设备替换等情形，质保期自发生之日起，至标的物恢复正常使用之日止，停止计算。

2.4乙方再次承诺严格按照招投标文件及本合同等文件所记载内容提供服务内容，包括且不限于整体要求、各类功能要求等。

3、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1 标的物的现场安装、启动、调试、培训、验收、维护、升级、监督、更换或设备替换等，以及招招投标文件等文件所记录的服务项目；

4.2提供标的物组装；

4.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.4按甲方要求，对甲方技术人员进行技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划；提供厂家免费培训、并提供维修资料及中文的用户操作手册。

5、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

1、标的物的交付

1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

2、检验和验收

2.1  在交货前，乙方应对标的物的各项指标进行详细而全面的检验，包括但不限于规格、性能、质量等一切可能影响合同目的实现的指标，并出具一份合格检验证明，乙方对该检验证明的真实有效性负责。若检验证明不合格或未出具检验证明，甲方有权拒收标的物。该检验证明不作为标的物的最终检验结论。

2.2  交货后，甲方根据合同约定及相关验收标准，对标的物进行验收。甲方经验收无误后，向乙方出具验收合格证明。若验收证明不合格，甲方有权根据合同约定向乙方主张权利。

2.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

3、货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：设备配置清单、产品说明书、合格证。

四、对标的物提出异议的时间和办法

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

注：甲方有权在成交后的项目实施过程中，对标的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备的参数和功能与招标等文件要求及投标文件的承诺存在偏离，甲方仍有权要求乙方进行整改，直到满足要求，对此乙方予以认可。

1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

1、合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

1.2.1合格的发票；

1.2.2其他确认文件。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但守约方有权要求违约方承担违约金。

若实际损失超过违约金的应按照实际损失承担赔偿责任，损失赔偿范围包括但不限于守约方的直接损失、间接损失及维权支出的各项费用（诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等）。

2、甲方违约责任

2.1  在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2  甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

3.1  乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方所支付的任何款项并支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，甲方有权要求乙方补足：

1）不能交货。

2）交付的标的物不符合投标文件及合同约定；

3）因可归责于乙方的情形导致标的物不能正常使用，致使甲方合同目的无法实现；

4）其他合同约定的违约行为，致使甲方合同目的无法实现。

3.2 因乙方原因，导致标的物未按照约定日期延迟交付的，则在原有质保期基础上增加相应延迟时限的质保服务，该违约条款的执行不能免除乙方继续执行合同的义务。若因甲方原因导致标的物无法进行正常安装调试，经双方确认后所有乙方相应工作的交付时间依次顺延，不视为乙方违约。

4、不可抗力

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

4.3因不可抗力、软件升级导致投标人无法按合同约定提供原定配件或部件的，乙方经甲方同意后可调整、更换提供的配件或部件，但提供的该配件或部件其品质、性能不得低于原定指标。

七、索赔

1、索赔

1.1 甲方有权根据甲方所出具的验收证明、第三方质量检验机构或其他专业机构、组织、部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，乙方同意甲方有权按下列一种或多种方式合并解决索赔事宜：

1.2.1用符合规格、质量和性能要求的原厂全新零件 、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。

1.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方支付的履约保证金直接扣除索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2合同期间， 因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担本合同总价款30%作为违约金，并按本合同第六条承担各项违约责任；

1.2有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方时即告解除。

1.3 本合同当事人联系信息以国家企业信用信息公示系统等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书（含裁判文书）送达。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

合同特殊条款

一、合同标的物：

1、合同内容：

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招投标文件及中标通知书；

②产品清单；

③合同其他附件。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币大写：              ，（小写：￥        ），包括但不限于本合同所涉全部设备、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、与现有/后期设备对接费、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款步骤：

2.1在采购合同签订生效后一个月内甲方向乙方支付合同总金额18%的预付款；

2.2多粒子治疗装置主要设备到达现场或甲方指定的地点后，一个月内甲方向乙方支付合同总金额37%的款项；

2.3多粒子治疗装置安装完成并取得检测报告后甲方向乙方支付合同总金额10%款项；

2.4多粒子治疗装置取得医疗器械注册证并验收合格一个月内，在乙方向甲方提供合同总金额5%的等额银行保函后，甲方向乙方支付合同总金额35%的款项；合同总金额5%的银行保函作为质量保证，质保期结束后甲方退回银行保函。

三、质量验收：

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供合格标的物；

2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，乙方负责及时维修，确保甲方正常运营，费用均由乙方承担；

3、产品的验收包括： 数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标；验收后使用阶段，甲方仍有权按本合同（一）合同一般条款中第二条及第四条等约定主张各项权利；

4、验收标准：根据招投标文件要求及有关规定并按国家最新行业标准确保甲方验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。

四、售后服务（乙方承诺严格按招投标文件等“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，甲方无须另行支付其他任何费用）：

1、质保期：乙方承诺提供原厂软硬件技术支持及质保  年。在免费维护期内，乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供7*24小时免费维修服务热线，设备（含软件、电脑系统<如有>）一旦发生故障，保证2小时响应，重大故障24小时内技术人员到达处理。

2、合同产品使用年限不低于二十年，零配件供应最长时间不超过3个工作日。

3、提供专业的技术培训（操作、维修），保证甲方操作人员正常使用设备的各项功能。

4、在质保期内，乙方承诺无偿并迅速更换由于器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。

5、如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

6、质保期后维保价格不超过合同总价的9%。

7、乙方应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。

乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并有权按本合同（一）合同一般条款中第六条的约定主张全部违约责任。

五、交货时间及地点：

1、交货时间：合同签订后    日内送货到位并完成安装调试。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、乙方须在交货时向甲方出具满足质保期要求的原厂质保证明文件，否则甲方有权终止合同并由乙方承担因此带来的一切损失。

六、合同生效及其他：

1、本合同经双方法定（授权） 代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需递交代理机构一份备存。如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方及采购代理机构各执一份。

甲 方（签章）：                           乙 方（签章）：

甲方法定（授权） 代表人签字：             乙方法定（授权） 代表人签字：

签订日期：       年     月     日        签订日期：       年     月     日

格式1：

响应承诺书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320000-SZWK-D2025-0267 号单一来源采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加。

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供以上所有货物，总价格及明细见《单一来源响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后30天。如果我方在规定的有效期内撤回我方的响应文件，我方愿承担一切相关责任。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我方在响应文件和采购中所作的承诺在采购活动后保持有效，不作任何更改和变动。

8、如我方成为成交供应商，我方愿意在按文件要求向采购代理机构支付成交服务费，如逾期支付，我公司愿意按照银行当期贷款最高利率支付滞纳金。

9、与本谈判有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商名称：（单位盖章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

格式2：

单一来源响应报价表（格式）

报价项目名称：

采购编号：JSZC-320000-SZWK-D2025-0267  号

| 单一来源响应报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 费用详细说明 |
| 响应报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（单位盖章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：

格式3：

投标人关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

我公司愿针对本次                    竞争性谈判进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

授权人代表签字：

供应商公章：

日期：

格式:4：

法人授权委托书

采购编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司全权办理针对上述项目的谈判，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对代理人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自谈判开始至合同履行完毕止。

代理人签名：                        法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                            供应商公章：

格式5：

响应单位情况表

年    月    日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额：2024年 万元； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润：2024年 万元； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要 服务经验 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式6：投标产品技术偏离对照表

| 序号 | 参数指标项 | 标的物参数要求 | 投标产品参数说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标产品技术偏离对照表

（格式）

采购编号：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：

格式7、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

3、若一个采购项目或采购采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函。

4、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式8：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：