竞争性磋商文件

项目名称：徐圩新区环境空气自动监测站运维服务

项目编号：JSZC-320700-SQYX-C2025-0005

采  购  人：国家东中西区域合作示范区

（连云港徐圩新区）经济发展局

采购代理机构：中阜势起科技（江苏）有限公司

2025年06月

目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	27

第五章  评审方法与评审标准	39

第六章  响应文件格式	42

# 第一章  磋商邀请

受国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局的委托，中阜势起科技（江苏）有限公司就徐圩新区环境空气自动监测站运维服务项目（项目编号：JSZC-320700-SQYX-C2025-0005）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 徐圩新区环境空气自动监测站运维服务采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2025年7月9日10：30：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-SQYX-C2025-0005

项目名称：徐圩新区环境空气自动监测站运维服务

预算金额：人民币120万元，报价超出预算金额的按无效响应处理。

采购方式：竞争性磋商

采购需求：开展徐圩新区环境空气自动监测站运维服务等工作。具体详见采购文件第四章“采购需求”。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。(符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则响应无效)。格式详见磋商文件第六章响应文件格式。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2025年6月26日 至 2025年7月3日，每天上午0：00-12：00，12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年7月9日10：30：00（北京时间）

开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中标注★为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

地    址：江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道66号产业服务中心

联 系 人：唐工

联系电话：17702550096

2.采购代理机构信息

名    称：中阜势起科技（江苏）有限公司

地    址：连云港市海州区科苑路壹品国际写字楼88-B号811-815号

联 系 人：张工

联系电话：0518-81889106

3.项目联系方式

项目联系人：唐工

电      话：17702550096

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

### 2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3.适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和中阜势起科技（江苏）有限公司（以下代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购，采购代理费按苏招协[2022]002号规定的收费标准65%计取，由成交供应商支付，供应商在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在成交结果公示后成交通知书发出前由成交供应商一次性付清。

### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

### 6.磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

### 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、响应文件编制

### 9.响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10.响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11.响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

### 12.证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13.分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

### 14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16.磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

### 17.磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件提交

### 18.电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

### 19.提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20.响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

### 21.响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

## 五、响应文件开启（解密）与评审

### 22.响应文件开启（解密）

22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

### 23.磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

### 24.评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

### 25.响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

### 26.对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

### 27.磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

### 28.评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

### 29.未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交

### 30.确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

### 31.成交通知书

31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向代理机构提供3份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 32.签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4采购人应当在合同签订后2个工作日内上传合同至苏采云公示。

32.5履约保证金

32.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

32.5.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5.5 本项目履约保证金要求详见磋商文件第四章 采购需求。

### 33.合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 34.政府采购履约资金扶持政策

34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 35.询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 36.质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 37.质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 38.质疑处理

38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 39.促进中小企业发展

39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

39.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 40.支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

### 41.政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

徐圩新区环境空气自动监测站运维服务合同

甲方：

乙方：

年  月  日

（备注：以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日      项目（项目编号：      ）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：      元（¥      ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：      。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：

（1）本项目无预付款，项目分四次付款，第一次付款为第一季度的运维费用和零星维护费用。第二次付款为第二季度的运维费用。第三次付款为第三季度的运维费用。第四次付款为第四季度的运维费用。每次付款前需出具等额符合税法规定的发票，否则逾期付款的责任由乙方承担

（2）运维费用付款要求：

1）签订合同并正式进场后每季度考核一次，根据考核结果及考核办法计算当期费用，每季度付款一次。

2）运维费用具体支付如下：

①考核得分达到90分及以上的，支付该季度全额运维费用；

②考核得分为80分（含）-90分（不含），季度运维费用=季度全额运维费用×当期考核得分/100；

③考核得分低于80分以下，季度运维费用=0元。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 百分之五 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 百分之五 。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日 万分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的 百分之五 。逾期超过约定日期 10个工作日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市徐圩新区。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执二份，见证方执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

见证方：

签订日期：       年    月    日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

注：本项目标的所属行业为其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

本项目需求中标注★为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则响应无效。

一、项目概况

根据国家生态环境部、江苏省政府及相关部门发布的《环境空气质量监测点位布设技术规范HJ664-2013》、《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2020〕335号）、《省生态环境厅关于印发全省挥发性有机物强化监测方案的通知》（苏环办〔2020〕230号）、《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力》（苏环办〔2021〕144号）、江苏省工业园区限值限量环境质量自动监测站运行管理技术规范（苏环办〔2021〕142号）等标准规范文件精神和要求，本项目计划完成对徐圩新区7座大气环境监测站仪器设备进行运行维护，包括气象五参数、SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3及VOCs分析仪等仪器设备的日常运行维护以及1座已停运的大气环境监测站的日常看管等内容。具体站点信息见设备清单。

二、服务技术要求

1.设备清单

| 站点名称 | 监测因子 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化基地东边界 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |  |
| 石化基地西边界 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |  |
| 香河湖站 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 、VOCs科玛特，PAMs57组分 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i 科玛特 GC866 airmoVOC |  |
| 张圩社区站 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |  |
| 珠江钢管站 | 气象五参数、 PM2.5 、PM10 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |  |
| 精细化工园区站 | 气象五参数、SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |  |
| 徐圩港区站 | 气象五参数、SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |  |
| 云湖站 | 气象五参数、SO2 、NO2、 PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i | 已停运，需进行日常看管，每月进行检查 |

2.运维服务需求

2.1常规六参数

环境空气质量自动监测系统运营维护服务工作要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行管理 | （1）必须保障监测子站及仪器设备的安全； （2）每周对自动站至少巡检一次，检查系统气路，监测仪器、 数据采集存储和传输系统、校准系统和其他辅助设备等运行是 否正常，做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的实现要求处理。确认。 （3）检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气或堵塞现象。 （4）定期清洗气体采样总管，每半年至少清洗一次，采样总管与支管内不能有明显积尘。 （5）颗粒物采样头至少每月清洗 1 次，滤网无明显积尘，滤水瓶无积水。 （6）校准系统所需的氧化剂和净化剂每半年更换一次。 （7）检查标准气体钢瓶是否安全固定、阀门是否漏气、标准气体的有效期限和消耗情况等。 （8）根据实际情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。 （9）定期清洗气象五参数设备，每季度至少清洗一次。 （10）认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报园区管委会，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括： ①每日远程监控记录表 ②每周工作计划表 ③仪器设备维护记录表 ④备件耗材更换记录表 ⑤故障处理申报表 ⑥质控检查结果记录表 （11）月度自动监测数据统计表 |
| 2 | 质量控制 | （1）气体分析仪 ①每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。 ②每季度一次精密度检查并做好记录。 ③每半年一次流量检查、使用可追溯标准流量计。 ④氮氧化物分析仪的钼炉转化率每年至少检查一次。 ⑤每半年一次子站 O3 溯源与标准传递，并做好记录。 ⑥每半年一次多点线性校准并做好记录。 ⑦仪器维修更换重要部件（如光电部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。 （2）颗粒物分析仪 ①光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度 计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。 ②校准设备 每年进行一次标气和零气的质量流量计校准并做好记录。 |
| 3 | 应急管理 | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在 3 小时内、节假日应在 6 小时内到达子站处理故障并将信息反馈给园区管委会。如不能在 24 小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回维修点并负责维修仪器。故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关费用。 |
| 4 | 维修管理 | 在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复，如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关维修费用（配件费用除外）。在维修过程中，未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发现问题应及时汇报。 |
| 5 | 数据要求 | （1）有效监测天数：常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）的单元子参数有效监测天数必须≥28天（2月份≥26 天）。 （2）有效数据捕获率：常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）单台有效数据捕获率应达到 96%以上。 |

2.2 VOCs

挥发性有机物自动监测系统运营维护服务工作要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行管理 | （1）每日远程检查 8：00-22：00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括： ①查看站点数据传输情况； ②根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常； ③发现运行数据有持续异常值时，应立即通知委托方管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。 ④在线挥发性有机物（VOCs）分析系统应每天远程检查仪器峰窗漂移情况。 （2）每周巡检 运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括在线挥发性有机物（VOCs）分析系统运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。 1）站房基本功能及安全检查 运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录： ①站房照明系统是否正常； ②室内温湿度是否正常； ③站房有无漏水、破损现象； ④检查供电情况，保证系统的正常运行； ⑤检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常； ⑥检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位； ⑦避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固； ⑧站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况； ⑨站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）； ⑩灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。 2）仪器设备功能参数检查及维护 运维人员应对各仪器设备参数进行检查每周工作内容如下： ①查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅； ②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象； ③检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常； ④检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜； ⑤在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象； ⑥对于VOCs开展仪器状态和运行状况巡检，并完成巡检记录，应包括：主要性能指标检查、氢气发生器、载气和零气供应情况检查，基线空白漂移/响应值，更换采样滤膜、内标和外标。 3）每月工作内容如下： ①使用标准混合气体对VOCs仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，完成氢气发生器、载气、零气发生器性能检查与流量等各项指标检查； ②检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性； ③对数据进行备份； 4）每季度工作内容如下： ①至少清洗一次采样总管及采样风机； ②VOCs仪器开展一次采样管路清洗，并使用标准混合气更新多点校准曲线和峰窗；运行时间2年以下或有渗透管做内标的在线气相色谱，应开展混合气单点校准，计算气体浓度偏差校准和峰窗漂移校准，当标准气单点标准气体浓度偏差大于20%，需重新标定校准曲线；利用外部流量计对仪器采样流量进行检查；辅助设备的耗材应根据实际情况进行更换，如氢气发生器和零气发生器的过滤器和干燥剂更换等。 5）每半年工作内容如下： ①每半年开展一次VOCs仪器多点线性检查，并做一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和FID检测器进行清洗等；根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点校准、仪器重复性、稳定性、方法检出限，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。 ②要求Voc每半年给一个数据分析报告。 6）其他要求 ①每周所更换下来的耗材，必须记录更换时间，留存备查。 ②严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。 |
| 2 | 质量控制 | 运维单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。 （1）量值溯源要求 运维单位要根据要求定期对VOCs仪器进行单点和多点线性校准，VOC标准气体必须在有效期内。 （2）日常校准要求 每周进行系统气密性检查，每周进行不低于一次的单点质控检查；进行不低于一次的零气空白和系统空白检查； （3）仪器设备检查 每月进行流量检查，每季度进行系统的验漏测试和标准曲线绘制。 （4）质控审核 每年进行1次质控审核，审核对象包括所有子站在用和辅助设备。 （5）记录上报 各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，上报采购方。 |
| 3 | 应急管理 | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内到达子站处理故障并将信息反馈给园区管委会。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回维修点并负责维修仪器。故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关费用。 |
| 4 | 维修管理 | 在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复，如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关维修费用（配件费用除外）。在维修过程中，未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发现问题应及时汇报。 |
| 5 | 数据要求 | 每月对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。 |

3.监督考核要求

3.1监督管理

★（1）数据必须真实有效，供应商近五年内，在同类服务项目中必须没有数据弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询并承诺并加盖单位公章，若有不实，按提供虚假资料上报监管单位处理，并承担相关法律责任；如不提供，按无效响应处理）

（2）供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（4）采购方定期组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

3.2考核办法

每季度由采购方对运维成交供应商绩效（职责履行情况）进行考核，填写考核表。考核采取百分制，主要包括设备运行率、数据有效率（以下简称两率）、运行维护管理检查综合评议，其中两率考核占50%，运行维护管理检查综合评议占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）两率及运行维护管理检查综合评议得分

1）在线挥发性有机物质谱仪（VOCs）的两率部分（50分）

当单站设备运行率≥80%时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则此站点两率部分直接0分。

①监测数据有效率≥90%的，两率得分=50；

②有效率在80%（含）-90%（不含）的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在70%（含）-80%（不含）的，两率得分=实际有效率×90%×50。

2）运行维护管理检查综合评议部分（50分）

运行维护部分每季度由采购方或其上级主管单位核查，具体检查内容见下表二，最终得分=（多个站点核查实际得分的简单算术平均值÷100）×50。

表二  环境自动监测系统运行管理检查综合评议表

考核站位：                       日期：                     总分：

| 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行环境 | 室内整洁、干燥（湿度低于80%），照明、空调运行正常（25-30℃），保障仪器适合工作环境。 | 10 |  | 室内整洁，干燥和温度分别打分。 |
| 日常质控 | 巡检记录：监测仪器必须按要求定期进行内外标的检查，及时更换仪器滤膜、干燥剂；仪器标识清楚。采样口有无异物，采样管路干净通畅；采样总管有无加热（30-50℃）；观察站点周围污染源、道路变化情况，如有异常及时上报。 | 12 |  | 内标/外部检查/每日； 定期维护/每月； 季度维护/每季度； 年度维护/每半年。 |
| 持证上岗 | 站点管理人员每三年参加一次全省空气自动站技术培训，合格持有上岗证。酌情打分。 | 10 |  | 没有扣5分，扣光为止。 |
| 档案记录 和管理 | 校准设备每年计量认证、仪器校准、标气使用、管路清洁维护、突发情况等信息记录在档。 要求及时上报维护核查报告、仪器维修记录。 | 10 |  | 缺少任一记录扣2分，直到扣完为止。 |
| 巡检和考核 | 要求接到通知后一个小时内达到检测点位配合巡检工作和考核情况。 | 15 |  | 根据国家标准现场考核，VOCs内标线性检查20%因子超过标准直接扣15分。 |
| 数采仪 状况 | 数采仪工作正常，显示数据与仪器数据一致。 | 5 |  | 仪器显示与数据平台不一致，一个指标扣5分，扣完为止。 |
| 系统保障 | 运维车辆和人员的配置管理是否合理；应急响应速度及应急事件及故障处理方案是否符合规范要求；数据传输网络是否正常。 | 18 |  | 运维车辆和人员的配置管理不符合规范扣5分；应急事件及故障处理方案未达到要求扣6分；应急响应速度未达到要求扣5分；数据传输故障处理措施未达到要求扣2分。 |
| 仪器运行 有效率 | 仪器运行有效率和上报率。 | 20 |  | 在线率不低于90%，数据有效率不低于80%，未达到要求扣10分，扣光为止。 |
| 总分 |  |  |  |  |

考核人：                      审核人：                     日 期：

3.3运维费核算方法

绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80分（含）-90分（不含）的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；绩效考核总分低于80分（不含）的，不予拨付运维费。

三、人员配备要求

1.运维单位需安排至少1名项目负责人，至少 3 名运维人员在运维期内常驻运营维护地点内，同时配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量不少于 2 辆。

2.运维单位需要配备必要的质量控制设备、标准气体；需配备流量计、标准气压计、标准温湿度计、便携式颗粒物自动监测仪各 1 套。

3.运维单位须配置 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 等指标自动监测仪器各1套用作备机。

★4.运维单位须承诺成交后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备的耗材和备件。耗材按照1年的消耗量配置，备件按照1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用劣质备品备件和耗材。费用由成交供应商承担。（供应商需提供承诺书并加盖单位公章，否则按无效响应处理）

5.运维单位应至少配备 1 套专用仪器维护维修工具。

6.在项目运维及管理期间，运维单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交运维商必须接受采购方和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

7.在项目运维及管理期间发生的仪器设备的耗材及备件、零星维护（具体详见下表）、网络费、电费等均由成交供应商承担。

表三  零星维护项目一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 适配品牌设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换减压阀 | 6 | 5L气瓶 |  |
| 2 | 更换带证书空盒压力表 | 1 | DYM-3 |  |
| 3 | 购买湿度温度计（提供CNAS检测报告） | 4 |  |  |
| 4 | 更换显示屏 | 1 | 赛默飞49i |  |
| 5 | 更换氮氧化物检测仪冷堆制冷片 | 2 | 氮氧化物49i |  |
| 6 | 更换显示屏 | 1 | 赛默飞一氧化氮48i检测器 |  |
| 7 | 更换臭氧剔除器 | 1 | 赛默飞臭氧监测器49i |  |
| 8 | 购置不低于WIFIi6+3000M的路由器 | 1 |  |  |
| 9 | 更换电磁阀 | 1 | 赛默飞146i |  |
| 10 | 更换内置泵接头一套 | 1 | 赛默飞一氧化碳检测器48i |  |
| 11 | 更换环境监测仪器颗粒物密封圈包 | 1 | 赛默飞5030i |  |
| 12 | 更换环境监测仪器颗粒物密封圈包 | 1 | 赛默飞5014i |  |
| 13 | 更换氢气发生器电解膜 | 1 | Chromatotec GC866氢气发生器 |  |
| 14 | 更换氢气发生器钛电极板 | 1 | Chromatotec GC866氢气发生器 |  |

★四、服务期限

自合同签订后一年。

五、服务标准

参考服务标准及规范应当符合以下要求：

《环境空气质量监测规范（试行）》、《环境空气质量自动监测技术规范》 （HJ/T193-2005）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》、《环境空气气态污染物（SO2、 NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）等。

六、培训要求

供应商应针对本次服务项目制定详细的人员教育培训方案，建立业务培训制度，明确培训的方式、内容、时间、频次和记录等要求。

七、履约验收

1.验收主体：采购人；

2.验收程序：由采购人组织成交人开展验收工作，验收完成共同签署项目验收单；

3.验收内容：采购文件中的全部内容；

4.验收标准：规划设计需符合国家、省、市相关规范与要求。设计方案科学、合理，满足可持续性发展的要求，并充分考虑甲方意见，达到合格。

八、付款方式与履约保证金

★1.付款方式

（1）本项目无预付款，项目分四次付款，第一次付款为第一季度的运维费用和零星维护费用。第二次付款为第二季度的运维费用。第三次付款为第三季度的运维费用。第四次付款为第四季度的运维费用。每次付款前需出具等额符合税法规定的发票，否则逾期付款的责任由乙方承担

（2）运维费用付款要求：

1）签订合同并正式进场后每季度考核一次，根据考核结果及考核办法计算当期费用，每季度付款一次。

2）运维费用具体支付如下：

①考核得分达到90分及以上的，支付该季度全额运维费用；

②考核得分为80分（含）-90分（不含），季度运维费用=季度全额运维费用×当期考核得分/100；

③考核得分低于80分以下，季度运维费用=0元。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、报价要求

本项目采取总价包干，响应报价包含本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、仪器设备的耗材及备件、零星维护费用、网络费、电费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向成交人支付任何其他费用。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，零星维护费用需要单独报价，如未单独报价，按照无效响应处理。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×10分

（2）技术分（43分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目了解情况 （8分） | 供应商自主现场踏勘，提供针对拟运维点位内主要设备型号和备品备件清单，并明确拟运维点位具体地理位置及站点周边环境： 1.内容全面、能完全响应项目需求的，得8分； 2.内容较好、对项目需求响应度较高的，得5分； 3.内容一般、基本响应项目需求的，得2分； 4.未见阐述不得分。 注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。 |
| 运维措施 （8分） | 供应商提供的运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况： 1.内容全面、科学合理、能完全响应项目需求的，得8分； 2.内容较好、较合理、对项目需求响应度较高的，得5分； 3.内容一般、合理性一般、基本响应项目需求的，得2分； 4.未见阐述不得分。 |
| 数据审核方案 （5分） | 供应商提供的数据审核方案与项目的适用性： 1.内容全面、切实可行、能完全响应项目需求的，得5分； 2.内容较好、可行性较高、对项目需求响应度较高的，得3分； 3.内容一般、可行性一般、基本响应项目需求的，得1分； 4.未见阐述不得分。 |
| 预防措施 （5分） | 供应商提供针对本项目运维工作的预防措施： 1.内容全面、科学合理、能完全响应项目需求的，得5分； 2.内容较好、较合理、对项目需求响应度较高的，得3分； 3.内容一般、基本响应项目需求的，得1分； 4.未见阐述不得分。 |
| 应急方案 （5分） | 供应商针对本项目提供应急方案： 1.内容全面、科学合理、能完全响应项目需求的，得5分； 2.内容较好、较合理、对项目需求响应度较高的，得3分； 3.内容一般、合理性一般、基本响应项目需求的，得1分； 4.未见阐述不得分。 |
| 质量保证和质量控制体系 （4分） | 供应商应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施： 1.内容全面、科学合理、能完全响应项目需求的，得4分； 2.内容较好、较合理、对项目需求响应度较高的，得2.5分； 3.内容一般、合理性一般、基本响应项目需求的，得1分； 4.未见阐述不得分。 |
| 标准化操作规程 （4分） | 供应商依据本磋商文件要求的各种运维工作，提供针对拟运维点位内主要设备的监测设备标准化操作规程： 1.内容全面、可操作性强、能完全响应项目需求的，得4分； 2.内容较好、可操作性较好、对项目需求响应度较高的，得2.5分； 3.内容一般、可操作性一般、基本响应项目需求的，得1分； 4.未见阐述不得分。 注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。 |
| 标准物质或样品的管理方案 （4分） | 供应商提供标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案： 1.内容全面，科学合理、能完全满足本项目采购需求的，得4分； 2.内容较好、较合理、对项目需求响应度较高的，得2.5分； 3.内容一般、合理性、基本符合本项目采购需求的，得1分； 4.未见阐述不得分。 |

（3）商务分（47分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业业绩 （10分） | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似环境空气类运维项目的，每有1个得2分，最高得10分。 注：时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书（或成交通知书）及合同扫描件并加盖单位公章，合同需体现供应商名称、项目内容等主要信息，未按要求提供的不得分。 |
| 拟派项目负责人 （6分） | 1.拟派项目负责人同时具有环境空气自动监测和挥发性有机物自动监测培训合格证或者上岗证的，得2分。 2.拟派项目负责人具有环境类高级及以上技术职称的，得4分；具有环保相关专业中级职称的，得2分。 注：（1）须提供项目负责人相关证书、供应商为其缴纳的社保证明（2024年11月至今任意1个月）扫描件并加盖单位公章； （2）培训或上岗证书以省级及以上生态环境部门相关机构或环保行业机构提供的培训合格证明为准； （3）未按要求提供的不得分。 |
| 本项目的拟派运维人员（项目负责人除外） （23分） | 1.拟派的运维人员同时具有环境空气自动监测和挥发性有机物自动监测培训合格证或者上岗证，每有1人得2分，最高得8分。 2.拟派的运维人员具备环境类高级及以上技术职称的，每有1人得2分，最高得8分。 3.拟派的运维人员取得低压电工作业特种作业操作证的，每有1人得1分，最高得4分。 4.拟派的运维人员具备注册环保工程师职业资格证书的得3分，最高得3分。 注：（1）须提供运维人员相关证书、供应商为其缴纳的社保证明（2024年11月至今任意1个月）扫描件并加盖单位公章； （2）培训或上岗证书以省级及以上生态环境部门相关机构或环保行业机构提供的培训合格证明为准； （3）未按要求提供不得分。 |
| 分析处理能力 （4分） | 供应商为本项目拟派的运维人员具备主要设备制造商的培训合格证书（培训内容至少含SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3等6项指标自动监测仪器）每有一人得1分，最高得4分。 注：（1）本项目主要设备制造商是指在拟运维站点中该品牌仪器数量占比不小于80%； （2）须提供运维人员相关证书、供应商为其缴纳的社保证明（2024年11月至今任意1个月）扫描件并加盖单位公章，未按要求提供不得分。 |
| 运维车辆保障 （4分） | 供应商为本项目至少配备2辆运维车辆，每增加1辆得1分，最高得4分。 注：（1）若是自有车辆提供购买发票、车辆行驶证扫描件及车辆照片加盖单位公章； （2）若是租用车辆提供车辆行驶证扫描件、车辆照片及租赁合同扫描件加盖单位公章。 （3）未按要求提供不得分。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、磋商响应函

磋商响应函

致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加      组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本磋商文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：零星维护费用需要单独报价，如未单独报价，按照无效响应处理。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。