公 开 招 标 文 件

项目名称: 淮安市盱眙生态环境监测监控站规范化建设和监测能力提升采购项目

项目编号:  JSZC-320830-HAZS-G2024-0002

淮安市盱眙生态环境局

淮安中盛项目管理有限公司

二0二四年十一月

第一章   投标邀请

受淮安市盱眙生态环境局的委托，淮安中盛项目管理有限公司就淮安市盱眙生态环境监测监控站规范化建设和监测能力提升采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:淮安市盱眙生态环境监测监控站规范化建设和监测能力提升采购项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_3261554/index.html）自行免费下载招标文件，并于2024年12月06日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320830-HAZS-G2024-0002

（二）项目名称: 淮安市盱眙生态环境监测监控站规范化建设和监测能力提升采购项目

（三）预算金额:554万元

（四）最高限价:554万元

（五）采购需求:计划采购ICP-MS等一批仪器设备，具体见第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限:维护期3年

（七）分3期支付，签订合同后支付40%，调试验收合格后支付55%，维护期满验收合格后支付5%。

（八）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:

- 1.法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）、法定代表人身份证或授权委托书（格式按照示范格式二要求）、受托人身份证；

- 2.企业法人营业执照（如不是三合一新证，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本）；

- 3.符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式按照示范格式三要求）；

- 4.供应商未被“信用中国”网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

备注:本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2024年12月06日9点00分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安中盛项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市盱眙生态环境局

地址:淮安市盱眙县企业服务大厦12楼

联系方式:徐文超  0517-88212032

2、采购代理机构信息

名称:淮安中盛项目管理有限公司

地址:盱眙县山水大道8号远方物流中心6-6#

联系方式:付晓敏 051788663627

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

4.3本次采购项目招标代理费参照江苏省招标投标协会苏招协[2022]002关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》收取60000元，由中标单位领取中标通知书时缴纳。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，招标人或招标代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人（招标代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准（开标一览表除外）。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27．质疑处理

27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人和采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

27.6采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人活采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

29. 签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.履约保证金

1、乙方缴纳中标价的1%作为本合同的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出1名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位） |
| 技术部分 | 40分 | 1、完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得40分。2、技术参数中加“▲”标志的为重要响应指标，每一项重要响应指标不满足或负偏离扣1分； 3、每一项非“▲”指标不满足或负偏离扣0.25分，扣完为止。 （“▲”指标需按采购需求要求提供相关证明材料 ；如果采购需求中未提及具体证明材料，则提供产品技术白皮书或彩页或手册或设备检测报告等原件扫描加盖制造商公章上传；非“▲”指标以技术偏离表为准。） |
| 方案部分 (10分) | 5分 | 配送及调试验收方案：投标人应提供系统交付、安装、调试及验收方案，根据方案的全面性、合理性等进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得4-5分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得3-2分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得 1分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 5分 | 技术培训方案：投标人提供具体详细的技术培训方案，根据投标人提供的培训方案完整性、可操作性等进行综合评审。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得4-5分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得3-2分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得 1分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不符合项目需求未提供的不得分。 |
| 商务部分(20分) | 6分 | 业绩： 投标人具有2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担过类似业绩的，每提供一份得2分，最多得6分。（提供中标通知书、合同原件及验收证明材料扫描上传，三者缺一不可） |
|  | 4分 | 认证证书： 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有1个得1分，本项最多得4分。（提供有效证书扫描件加盖投标人电子签章） |
|  | 10分 | 售后服务： 1、质保其内，安排具有生态环境类专业人员该项目跟踪服务和开展仪器设备维护的得2分（提供承诺书和人员证书原件，如环境类中、高级职称证书（职称证书上不能明确专业的需同时提供其毕业证书，专业为环境类）；提供投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，原件扫描上传，否则不得分）； 2、维护期为3年，承诺带★仪器设备维护期增加1年的得1分，承诺带★仪器设备维护期增加2年的得3分（提供加盖投标人盖章的承诺函，原件扫描上传，否则不得分）； 3、制定质保维护期内仪器设备维护方案，应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。最高得3分。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得3分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得 1分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不符合项目需求未提供的不得分。 4、安排有一定环境类专业能力人协助开展规范化能力建设得2分（提供参与过类似报告编制的证明和承诺书），没有不得分。 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款：见招标公告

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1甲方     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 项目采购需求

★（1）电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)

- 1.配置要求

- 1.1仪器主机1台

- 1.2自动进样器系统1套

- 1.3载气（含钢瓶）1套

- 1.4附件等1套

2.技术要求

2.1▲性能要求:满足《水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）要求

2.2通用要求

仪器设备必须具备较好的可靠稳定性、安全性、测量时效性、对环境的要求和适应性、数据的保存安全和兼容性等特性，操作维护简便，试剂耗材便于获取和配置，响应快，分辨率高，测量范围广，并能提供有价值的售后质保和培训等。

2.3精度要求

▲仪器精度是仪器最重要的性能指标，仪器必须提供权威的书面材料证实仪器设备至少达到方法标准中各元素的方法检出限0.02μg/L～19.6μg/L、测定下限 0.08μg/L～78.4μg/L的精度要求，详见下表，精度优者优先。

3.仪器最基本使用指标：

3.1仪器扫描范围至少达到并更优于：5-250amu；分辨率：10%峰高处所对应的峰宽优于 1amu的指标要求

3.2仪器具备自动进样和多元素同时分析能力。

4、监测结果质量指标要求

必须提供权威的书面材料证实仪器设备能够达到或优于以下监测指标：

4.1校准曲线的相关系数达到 0.999 以上

4.2内标的响应值介于校准曲线响应值的 70%～130%

4.3空白值低于方法检出限

4.4基体加标回收率应在 70%～130%之间；两个基体重复加标样品测定值的偏差在 20%以内。

4.5两个平行样品测定结果的相对偏差小于等于 20%

4.6校准曲线中间浓度点测定结果与实际浓度值相对偏差≤10%，曲线最低点分析测定结果与实际浓度值相对偏差≤30%。

4.7精密度和准确度测试达到或优于水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）中精密度和准确度测试结果.

5、抗干扰能力要求

仪器设备必须具备可利用干扰校正方程、仪器优化、碰撞反应池技术、干扰校正方程、调节仪器参数等方法有效地降低原子离子干扰、同量异位素干扰、氧化物和双电荷干扰等质谱型干扰的能力；并支持使用内标法、仪器条件最佳化或标准加入法有效地降低基体抑制干扰、空间电荷效应干扰、物理效应干扰等非质谱型干扰的能力。

以上所有指标要求为最低指标要求，不接受负偏离，需要提供证明材料，性能越优者优先。

★（2）便携式GC-MS

1.配置要求

1.1便携式GC-MS1台(含便携式顶空进样器、固相微萃取装置、吹 扫捕集装置)

1.2标准物质1套

1.3随机附件 1套

2.技术要求

2.1▲该设备同时满足或优于《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》（HJ 1223—2021）、《水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》（HJ 1227—2021）对仪器性能的要求。

2.2功能要求

2.2.1整套仪器应轻便，便于现场应急监测，可放置监测车，或采用肩背方式到达现场。

2.2.2便携式气相色谱-质谱仪：具有温度控制功能的气体采样模块、具有吸附热脱附模块、气相色谱模块（具程序升温功能），以及四极杆或离子阱质谱模块。质谱模块具有 70 eV 电子轰击（EI）离子源，有全扫描/选择离子扫描、自动/手动调谐、谱库检索及定量分析等功能，性能指标应符合 GB/T 32210 要求。所有样品经过的管路和接头均应进行惰性化处理。

2.2.3便携式顶空进样器：加热温度控制在室温至 80 ℃之间，温度控制精度±1 ℃内。

2.2.4毛细管色谱柱：15 m×0.25 mm×1.0m 或 10 m×0.1 mm×0.4m，固定相为100%二甲基聚硅氧烷，也可使用其它等效毛细管色谱柱。

2.2.5内置吸附管：装填Tenax、Carbopack、硅胶等吸附剂，或者其他等效吸附剂。

2.2.6便携式GC-MS含便携式顶空进样器、固相微萃取装置、吹扫捕集装置。且与仪器同品牌，便于售后服务。顶空进样瓶应使用与便携式顶空进样器配套的玻璃顶空瓶，带聚四氟乙烯涂层密封垫。

2.2.7载气：氦气或氮气。与主机连接的同时具备减压阀，可调节载气压力大小。

2.2.8▲载气监控：可对载气压力进行监控，并在载气压力低于规定限值时报警提示用户。（提供报告证明）

2.2.9▲内标气至少包括1,3,5-三（三氟甲基）苯、4-溴氟苯或4-溴氟苯，具有内标调谐功能。内标钢瓶无需打开主机外壳即可实现反复灌充、易于更换，容积小，灌充标气可耐受压力高，以适应应急现场大量样品的分析需求（越优者优先）。

2.3性能要求

2.3.1精度要求：仪器精度是仪器最重要的性能指标，仪器必须提供权威的书面材料证实仪器设备至少达到《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》（HJ 1223—2021）、《水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》（HJ 1227—2021）中各元素的方法检出限和测定下限的精度要求，精度优者优先。

2.3.2空白样品中目标物化合物浓度应小于方法测定下限。

2.3.3校准核查和样品测试时，内标与校准曲线中间点内标的保留时间变化不超过10s，定量离子峰面积变化在 60%～140%之间。

2.3.4用预制校准曲线的中间点浓度样品进行校准核查，目标组分测定结果的相对误差应在±30%以内。

★（3）便携式傅里叶红外分析仪

1.配置要求

1.1主机1台

1.2随机附件 1套

1.3各类标气1套

2.技术要求

2.1功能要求

▲满足《环境空气无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》(HJ920-2017)要求，可现场对适用于环境空气中一氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、氯化氢、氰化氢、氟化氢、一氧化二氮、氨等无机有害气体的现场应急监测，以及筛选、普查等先期调查工作。无需制样、直接采样，直接进行定性、定量分析，能在现场进行长时间的监测，无需值守。

2.2仪器配置要求

2.2.1供电方式：具备市电和内置电池供电两种方式，采用内置电池供电时，续航不低于4小时，可实现不断电更换电池。配备备用电池，电池供电时间越长者优先。

2.2.2主机内内置采样泵、氧气传感器等，内置环境温度、湿度测量装置。

2.2.3仪器轻便，便于携带，分析仪主机不超过20kg，重量越轻者优先。（提供主机称重实物图证明）

2.2.4仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，兼具外接电脑能力。

2.2.5通讯模式：蓝牙或WIFI，配套便携式打印机，有即打印功能。

2.2.6仪器的主机采用触摸屏或外接手操器。

2.3.性能要求

2.3.1配备定性定量功能的工作软件；

2.3.2样气压力为大气压；

2.3.3样品室温度为 50℃±2℃；

2.3.4光程长度>9.0 m，采用多次反射等方法，满足检测下限的要求；波长范围为 600～4500 cm-1。

2.3.5当空气相对湿度不大于 85%时，适宜监测。

2.3.6当样品中含尘量较大时，会污染仪器管路和分析单元，对分析结果产生干扰，仪器应具有在采样管前安装防尘滤芯防干扰功能。

2.3.7▲能进行ppm与mg/m3单位转换；

2.3.8精度和测定范围应达到或优于表2中相关标准要求（包括但不限于HJ920-2017项目范围），优者优先。

表 2 方法的检出限、测定下限和测定范围

| 化合物 | 检出限（mg/m3） | 测定下限（mg/m3） | 测定范围（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 1 | 4 | 4～127 |
| 二氧化氮 | 1 | 4 | 4～100 |
| 一氧化氮 | 2 | 8 | 8～130 |
| 二氧化硫 | 2 | 8 | 8～480 |
| 二氧化碳 | 1 | 4 | 4～3000 |
| 氯化氢 | 2 | 8 | 8～240 |
| 氰化氢 | 1 | 5 | 5～240 |
| 氟化氢 | 1 | 4 | 4～45 |
| 一氧化二氮 | 1 | 4 | 4～200 |
| 氨 | 1 | 4 | 4～160 |

注：检出限为纯氮气及单组分条件下的值，测定下限为能得到可靠定性和定量结果的下限浓度。

2.3.9出厂需标定光谱库（包括但不限于HJ920-2017项目范围）

★（4）红外热成像气体检测仪

1.配置要求

1.1主机1台

1.2专用锂电池1套

1.3随机附件1套

2.技术要求

2.1功能要求

2.1.1可远距离对环境空气监测，爆炸、火灾现场燃烧产物危险性评估，船只烟囱或通风管道的排放监测。针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。

2.1.2探测器类型：制冷型高灵敏度探测器；

2.1.3气体增强显示：具备高灵敏度模式，可探测到微小泄漏状态；

2.1.4录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；

2.1.5激光指示：具有激光指示功能，激光分类为二级，功率为1mW，波长为635nm红色激光。（提供第三方检测报告证明）

2.1.6激光测距：具有激光测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1000m。

2.1.7测温精度：采用不少于4个不同的温度校准点，进行温度校准比对，示值误差均≤2%。

2.1.8定位系统：主机屏幕可以显示实时经纬度信息。

2.1.9放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。

2.1.10图像冻结功能：具备图像冻结功能。

2.1.11具有防爆合格证，且防爆等级不低于Ex ic nc IIC T6 Gc（提供防爆合格证明）防护等级：不低于IP54。

2.1.12▲可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

2.1.13可通过WIFI连接定量模块（FID+PID），仪器屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器，实时监测检测数据。（提供连接界面截图证明）

2.2定量模块技术要求：

2.2.1检测原理：FID检测器和PID检测器。

2.2.2氢气气源：储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时；储氢合金重量不超过100g，容纳氢气体积不少于10L；

2.2.3氢气瓶充氢方式：可使用电解水原理的小型氢气发生器充气，氢气发生器重量≤2kg。

2.2.4防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex db ia IIC T4 Gb；（提供第三方防爆合格证，且需与仪器设备型号一致）

2.2.5▲供电方式：采用可拆卸电池供电，电池容量≥3500mAh，单个电池的连续工作时间≥6小时；（提供第三方检测报告证明）

2.2.6量程范围：FID：0~50000μmol/mol，PID：0.5~2000μmol/mol；

2.2.7▲检出限：FID：≤0.3μmol/mol，PID：≤0.3μmol/mol；（提供第三方检测报告证明）

2.2.8重复性：FID：≤2%，PID：≤2%；仪器平行性：FID：≤2%，PID：≤2%

★（5）便携式非甲烷总烃检测仪

1.配置要求

1.1.主机1台；

1.2.反复充放式气瓶以及充放气装置1套；

1.3.储氢合金气瓶1套；

1.4.氢气发生器1套；

1.5.电源适配器1套；

1.6.温度可调采样伴热管线1套；

1.7.甲烷高、低浓度标气配备减压阀各1套；

1.8.高纯氮气1套。

1.9.检定或校准证书1份

2.技术要求

2.1.监测项目：固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃，分离模块应采用色谱法原理。

2.2.检测器：FID检测器，具有火焰温度判断和熄火保护功能，能实时监测火焰状态，当检测到火焰熄灭故障状态后发出报警并一键自动点火。

2.3高集成度：色谱分析模块、FID检测器、电池模块、氢气瓶、载气瓶全部集成在一台分析仪。电池模块、氢气瓶、载气瓶、标气瓶应支持无工具快速拆卸。（提供第三方检测报告证明）

2.4.全程高温伴热：样品采集部件及流路应具备全程加热和保温功能，加热温度不低于120℃，实际温度值可在仪器中显示。

2.5.样品采集部件应具备颗粒物过滤功能，采样设备前端或后端具备便于更换或清洗的颗粒物过滤器，过滤器应至少能过滤5μm粒径的颗粒物，在气体样品进入分析仪之前应设置精细过滤器；过滤器滤材的材质应不吸附并不与气体污染物发生反应，过滤器应至少能过滤（0.5~1）μm粒径的颗粒物。

▲2.6.样品采集部件应可搭载专门设计的除液态水装置，可除去液态水。（提供技术证明材料）阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于120℃，控温精度≤±0.2℃。

2.7.供气要求：内置可充放自密封高压气瓶（包括载气、氢气），内置气瓶体积不超过300mL，耐压不小于2000psi，充气时间小于5s，可重复灌充，可无工具拆卸，气瓶自带压力表，可随时查看剩余压力。

2.8.氢气和载气高压气瓶正常运行的连续工作时间不小于3小时，标准气体高压气瓶正常运行的连续工作时间不小于1小时。

2.9.供气方式：仪器应可采用内置储氢合金和内置钢瓶两种方式供氢。

▲2.10充氢方式：储氢合金可使用氢气发生器充氢，氢气发生器采用电解水原理。（提供第三方检测报告证明）

2.11.供电要求：具有直接电池供电和居民电供电两种形式。

1.12.单块电池持续时间不小于6h，电池电量可视化，不开机即可查看电池电量。（提供第三方检测报告证明）

2.13.质控要求：内置不少于5条单点校准曲线和多点校准曲线，校准曲线可在仪器运行时进行切换。

▲2.14.仪器具有预抽和反吹功能，采用定量环定量。（提供第三方检测报告证明）

2.15.主机分析软件要求：

2.15.1软件全中文数据采集、记录和处理控制界面，具有实时浓度显示、方法选择、参数监控、校准曲线建立、历史数据和谱图查询、峰窗口设置等功能；

2.16.2软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少30天历史数据和谱图的功能，并能以报表或报告形式输出；

▲2.15.3谱图能显示总烃和甲烷两个峰，满足HJ 1332-2023、HJ 38和HJ 604标准要求；

2.15.4仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

2.15.5数据传输功能：主机测试数据可以通过无线WI-FI及时把所测结果导出到客户端平台，远程掌握现场工况。

2.15.6 仪器可通过蓝牙或WI-FI连接打印机，实时打印总烃、甲烷、非甲烷总烃浓度数据。

2.15.7仪器内置北斗定位模块，实时获取检测点位位置信息（提供主机屏幕显示定位信息截图）

★（6）离子色谱仪

1.配置要求

1.1主机1台

1.2自动进样系统1套

1.3随机附件 1套

2.技术要求

2.1功能性要求

▲需要满足《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ84-2016）、《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》（HJ544-2016）、《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ549-2016）等方法要求。

2.2通用要求

仪器设备必须具备较好的可靠稳定性、安全性、测量时效性、对环境的要求和适应性、数据的保存安全和兼容性等特性，操作维护简便，试剂耗材便于获取和配置，响应快，分辨率高，测量范围广，并能提供有价值的售后质保和培训等。

2.3精度要求

仪器精度是仪器最重要的性能指标，仪器必须提供权威的书面材料证实仪器设备至少达到方法标准中各元素的方法检出限和测定下限要求，精度优者优先。

①当样品是水质，且进样量为 25 µl 时，8种可溶性无机阴离子的方法检出限和测定下限见表 1。

▲表1 方法检出限和测定下限（mg/L）

| 离子名称 | F- | Cl- | NO2- | Br- | NO3- | PO43- | SO32- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法检出限 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.051 | 0.046 | 0.018 |
| 测定下限 | 0.024 | 0.028 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0. 204 | 0.184 | 0.072 |

②当样品为废气或者环境空气时，硫酸雾和氯化氢的方法检出限及测定下限需满足《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ544-2016）、《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ549-2016）中的相关要求。

2.3仪器配置要求

①离子色谱仪：由离子色谱仪、操作软件及所需附件组成的分析系统。具备自动进样和多元素同时分析能力。

②泵系统：在满足国家标准的基础上，具有耐压高、流量稳定性强、流量设定允许误差小特点。性能优者优先

③色谱柱：阴离子分离柱（聚二乙烯基苯/乙基乙烯苯/聚乙烯醇基质，具有烷醇季铵功能团、亲水性、高容量色谱柱）和阴离子保护柱。一次进样可测定本方法规定的8种阴离子，峰的分离度不低于1.5。耐受pH1-14的工作范围。

④阴离子抑制器。

⑤电导检测器。

⑥自动进样器：位数不少于40位，配备样品管。

2.4仪器监测结果质量指标要求

①标准曲线的相关系数应≥0.999

②空白值低于方法检出限

③基体加标回收率在80%-120%之间

④两个平行样品测定结果的相对偏差小于等于10%

⑤校准曲线中间浓度点测定结果与实际浓度值相对偏差≤10%

以上所有指标要求为最低指标要求，性能越优者优先。

（7）紫外-可见光分光光度计

1.配置要求

1.1.主机 1台

1.2.五联可变池架一套（可同时放置5个10-50mm不同规格比色皿）

1.3.石英比色皿 1cm、2cm、3cm各2只

1.4.检定或校准证书1份

2、技术要求

2.1.功能要求

2.1.1.全密封结构、光学镜面具备 SiO2 保护膜，保护光学元器件不受气体和环境的影响。

2.1.2.▲电机直驱光栅，取代传统丝杆传动机构（提供证明材料）。

2.1.3.波长移动速度可达 7000nm/min，波长扫描速度可达 2500nm/min。

2.1.4.使用彩色触控屏幕。

2.1.5.内置比色皿存放架，具有灯寿命自动监测系统。

2.2▲数据技术要求

2.2.1.波长范围	190nm~1100nm

2.2.2.波长示值误差：±1.0nm

2.2.3.波长重复性	≤0.2nm

2.2.4.最小光谱带宽不大于	2.0nm

2.2.5.杂散光	≤0.05%

2.2.6.光度范围	-0.3 Abs~3 Abs

2.2.7.比示值误差	±0.002(0Abs~0.5Abs)±0.004(0.5Abs~1Abs)±0.3 %

2.2.8.基线平直度(吸光度)	±0.002(200nm~1090nm)

（8）全自动器皿清洗机

1.配置要求

1.1全自动玻璃器皿清洗机1台；

1.2基础篮架2套；

1.3不低于25位容量瓶和顶空瓶清洗篮架1套；

1.4不低于15位采样瓶、扁量瓶、锥形瓶、碘量瓶清洗篮架2套；

1.5烧杯、称量瓶、坩埚、瓶盖清洗篮架1套；

1.6不低于88位移液管、滴管及试管、比色管、顶空瓶、离心管清洗篮架1套；

1.7强碱性清洗剂（5L）5桶；

1.8酸性清洗剂（5L）5桶；

1.9纯水供水系统1套；

2.技术要求

2.1控制系统

2.1.1微电脑控制系统，具备液晶触摸显示屏，显示屏亮度可根据用户需求调节。

2.1.2联锁装置：电子门锁开关门，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开。

2.1.3报警装置：控制系统应对设备的异常和偏离情况进行报警，能够实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息并自动打印记录，操作界面上可以显示警报信息。

2.1.4设备带有延迟3秒开机、关机功能；防止客户误操作。

2.2设备结构

2.2.1▲装载门：正面装载并配备下拉式门；带透视窗，可直接观察内部清洗情况（提供实物图证明）

2.2.2设备结构：采用双层可拆卸隔热隔音外壳设计，减少了热量损失。

2.2.3▲材料：304级不锈钢外壳，316L级镜面不锈钢内胆，具有良好的防腐蚀功能。

2.2.4设备自带纯水增压系统。

2.2.5具备不锈钢托架的篮架疲劳度测试报告，盐雾测试报告及表面电解处理报告。（提供检测报告证明）

2.3干燥系统

2.3.1空气过滤：采用高效过滤器/HEPA。

2.3.2风机：每小时空气流量>120m3/小时。

★（9）便携式红外测油仪

1.配置要求

1.1主机1台

1.2带盖石英比色皿1cm2cm4cm各一套

1.3便携式萃取装置一套

1.4随机附件一套

2.技术要求

2.1.▲符合国家标准“HJ 637-2018水质 石油类和动植物油的测定  红外分光光度法”

2.2.具有自动统计分析、谱图显示、储存、打印等功能

2.3.电源：内置电池，可持续工作8小时以上，也可外接电源供电。

2.4.设备采用一体化、便携式设计方式，前处理萃取系统和测量主机全部集成在一个机箱内（提供实物图证明）。

2.5.最低检出浓度：≤0.06 mg/L。

2.6.波数要求：能在2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处测量吸光度。

★（10）原子吸收分光光度计

1.配置要求

1.1.石墨炉原子吸收分光光度计主机1台；

1.2.单盘大于140位自动进样器 1套；

1.3.冷却循环水装置1套；

1.4.配置铍、锡、镉、铅、铜元素灯各1支；

1.5.仪器控制软件1套，全中文操作系统；

1.6.配套石墨管10支；

1.7.配套重金属检测专用耗材及方法包（铍/锡/镉/铅/铜）1套；

1.8.检定或校准证书一份；

1.9载气1瓶（含钢瓶）

2.技术要求

2.1.波长范围：范围满足184－900nm；（提供技术证明）

2.2.八只灯的回转灯架，自动精准找位；（提供技术证明）

2.3.▲检出限：镉≤0.1μg/L、铅≤2μg/L、铜≤1μg/L；

2.4.中文操作软件；

2.5.配套背景校正器；

2.6.采用向导的方式对测量元素进行设置，自动完成8只元素灯的切换和寻峰工作；

2.7.提供报告显示和打印功能；

（11）声级计

1.配置要求

1.1主机 1台

1.2仪器支架 1套

1.3打印机及打印纸1套

1.4检定证书 1份

2.技术要求

2.1▲仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1，滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；

2.2测量和显示功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

2.3主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；

2.4传声器灵敏度级：-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)，以下参数以-28 dB灵敏度级为参考；

2.5前置放大器：LEMO插头；

2.6频率范围：10 Hz～20 kHz；

2.7Ａ/Ｄ位数：24位；

2.8采样频率：48 kHz；

2.9本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

2.10测量范围：A计权声级20 dB～143 dB，C计权声级25 dB～143 dB，Z计权声级30 dB～143 dB，C计权峰值声级60 dB～146 dB。

（12）土壤采样装备（有动力）

1.配置要求

1.1.主机一台

1.2.随机附件1套

2.技术要求

2.1.▲样品管规格：用于土壤样品的采集；一次采样长度25cm(钻头可定做)；

2.2.采样深度：≥2米，延长杆插销连接；

2.3.动力装置：汽油动力发动机或移动电源；

（13）配气装置

1.配置要求

1.1配气装置1套

1.2高浓度备用SO2、NO标准气体1套

1.3随机附件 1套

2.技术要求

2.1采用高精度质量流量控制器，确保气体流量的稳定性与准确性

2.2▲可预设至少6组常用配气参数，自动记忆上次配气参数

2.3可进行两种以上气体混合配气，支持多种类型气体

2.4自带压力和温度补偿功能

2.5快速稳定的气体流量调整

2.6自带多种气体流量补偿系数

2.7高清触摸屏

2.8配气方式：质量流量动态配气法

2.9稀释气：清洁空气或氮气或具有相同功能气体。

（14）加长烟尘采样枪

1.配置要求

1.1 1.5X1.5对接式取样管1套

1.2 随机附件1套

2.技术要求

2.1三段式模块化对接结构设计，可实现气路、电路方便快捷的现场对接，无需增加额外管线，前接可独立使用，适用范围宽

2.2特有滤膜、滤筒结构，取样管的前端兼容滤筒及低浓度采样头，且均可加热

2.3具备加热装置，加热效率高，加热温度可以设定并自动调节

2.4管体采用优质316不锈钢加工而成，耐腐蚀，强度高

2.5具备水陷阱结构，能够有效阻止冷凝水回流

2.6直径Ø47mm一体式钛采样头整体称重，自损耗低，专用拆装工具拆装快速便捷

2.7具有角度超限报警提醒，保证采样精度

2.8皮托管模块化，易拆卸，可更换

2.9加热温度：( 100~160）℃，可以设定（默认110℃）

2.10▲须与本站崂应智能烟尘烟气测试仪完全配套使用。

★（15）菌类 酶底物法封口机

1、配置要求

1.1程控定量封口机主机 1套

1.2 97孔标准阳性比色盘 1台

1.3取样瓶（含硫代硫酸钠）、97孔定量盘、试剂等需满足至少300个水样量。

2.技术要求

2.1▲符合 GB5750-2006《生活饮用水标准检验方法》，符合 HJ 1001-2018 。《水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》国家环境保护标准。

2.2无需无菌室，18-24 小时检测出无需确认的准确结果.可便携及野外应急使用。

2.3稳定高效

2.4试剂要求

2.4.1每个试剂后有固定底物技术酶底物法标注

2.4.2专用包装的试剂，每个试剂上有批号、有到期时间：日/月/年

2.4.3有可视窗口，便于观察试剂的物理性状，判读在保质期内是否能正常使用

2.4.4有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全

1.4.5每盒包装内需要符合ISO9001、ISO17025质量合格体系监管的合格证书。。

1.4.6通过伽马射线照射，符合ISO11137-02 要求，大肠菌群最低无菌保证水平（SAL）为10-3。

（16）户外供电电源2套

1.配置要求

1.1主机2台

1.2随机附件2套

2.技术要求

2.1功率：>1500W

2.2AC输出：>2个交流输出插口

2.3▲循环寿命：>4000次（提供证明材料）

2.4携带方便

★（17）便携式重金属测定仪

1.配置要求

1.1.主机1台

1.2.配套仪器一套

1.3.随机附件一套

2.技术要求

2.1.可检测十种以上水中的重金属离子；

2.2.供电系统：内置电池，电池上具有剩余电量百分比显示功能，可持续工作8小时以上，也可外接电源供电；

2.3.▲仪器必须自带集成显示屏，保证在野外无需电脑可以单独使用，方便现场应急检测；

★（18）便携式氢火焰离子化检测仪

1.配置要求

1.1分析仪主机1台

1.2氢气发生器1个

1.3储氢合金2个

1.4安全防护箱1个

2.技术要求

2.1▲浓度单位：设备在不连接任何外部终端的情况下能实时显示测量浓度值，可通过主机软件切换浓度单位：ppm、mg/m3及μmol/mol。

2.2显示与控制：不需外接手操器等移动设备即可实现对仪器进行启动点火、浓度校准、背景值扣除和信息查看等操作。

2.3氢气气源：储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时；储氢合金重量不超过100g，容纳氢气体积不少于10L。（提供第三方检测报告证明）

2.4储氢合金安全性要求：无危险性识别和空运货物条件限制。（提供第三方运输条件鉴定书证明）

2.5氢气瓶充氢方式：通过氢气发生器对储氢合金充气，充气方式安全，可自动充气，自动停止充气，储氢合金和氢气发生器无需通过管路连接，避免氢气死体积。氢气发生器采用电解水的原理，重量应不超过2.0kg。氢气发生器出口正常工作压力应大于2.5MPa。

2.6▲氢气发生器需配备防爆外壳，型号须与氢气发生器主机保持一致。（提供第三方防爆合格证明）

2.7数据存储：仪器具有数据存储的功能，可存储不少于 40000 条数据，同时存储的数据可统一转换单位进行导出。

2.8采样探头过滤器：可过滤颗粒物的尺寸不低于5μm。

2.9供电方式：需配备电池供电，电池容量≥3500mAh

2.10充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式

2.11使用操作便携性：仪器使用方便，储氢合金和电池支持无工具拆装。

2.12配备VOCs泄漏现场筛查工具APP，可以实现现场拍照取证功能，照片中可以同时显示当前实时的地理位置信息以及FID检测实时数值和最大值，还可以显示当前日期、时间以及检测仪器的型号。

2.13▲参数要求

| 序号 | 指标项 | 功能及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作条件 | 环境温度:-10℃～+45℃；相对湿度：(0~95)%RH |
| (2) | 量程范围 | FID：0~50000μmol/mol |
| (3) | 检出限 | FID：≤0.5μmol/mol |
| (4) | 重复性 | FID：≤2% |
| (5) | 仪器平行性 | FID：≤2% |

（19）个人防护包3套

1.配置要求

1.1水上救生设备3套

1.2急救器材箱3套

1.3重型防化服3套

1.4防毒面罩3套

2.技术要求

2.1水上救生设备

单套配置：包装袋1个，防灾手册1本，防汛救援漂浮绳1条，，雨衣套装1套，雨鞋1双，探照灯1个，兵工铲1把，一次性警戒线50米，救生衣1建，毛巾2条，手机防水袋1个，点胶手套1副，口哨1只。

2.2急救器材箱

单套配置：创口贴x35片，卫生湿巾x2包，碘伏棉棒x20支，酒精棉棒x20支，碘伏消毒片x2片，酒精消毒片x2片，6x400弹性绷带x2卷，8x400弹性绷带x1卷，三角巾x2袋，60ml乙醇消毒液x1瓶，60ml碘伏消毒液x1，棉签x50支，无纺布胶带x1卷，辅料镊x1把，止血带x1卷，口对口呼吸膜x1袋，退热贴x1袋，医用棉球x1袋，安全扣针x5支，圆头剪刀x1把，口罩x10个，口哨x1支，风油精x1瓶，清凉油x1盒，医用垃圾袋x2袋、9寸铝合金箱x1个（肩带x1根、干燥剂x1袋、配置清单x1张、钥匙x2），相关材料合格证。

3.重型防化服：全封闭型

4.▲防毒面罩：可以防无机、有机化学气体（提供第三方报告证明材料）。

（20）易燃易爆气体报警装置

1.配置要求

1.1主机 1台

1.2随机附件 1套

2.技术要求

2.1采样方式：泵吸式

2.2气体种类：一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）、可燃气体（EX）、氧气（O2）

2.3检测原理：电化学原理

2.4▲测量范围：CO：0~1000μmol/mol，H2S：0~100μmol/mol，EX：0~100%LEL，O2：0~30%VOL

2.5▲分 辨 率：CO：1μmol/mol，H2S：0.1μmol/mol，EX：1%LEL，O2：0.1%VOL

2.6响应时间：≤30S（T90）

2.7检测误差：≤±3%FS或±10%（视具体传感器而定）

2.8浓度单位：μmol/mol、ppm、mg/m3可一键切换显示，浓度值由系统自动换算

（21）有毒有害气体检测报警装置

1.配置要求

1.1主机 1台

1.2随机附件 1套

2.技术要求

2.1检测气体：氰化氢，磷化氢、PID,氯化氢，光气

2.2量程 :0-10ppm,0-100ppm ,,0-100ppm,0-100ppm,,0-10ppm

2.3▲分辨率 :0.01ppm，

2.4精度：≤±3%FS或±10%（视具体传感器而定）

2.5响应时间 : ≤30s(T90)

2.6检测原理 : 电化学原理/PID 原理

2.7采样方式：泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调

2.8浓度单位：μmol/mol ,ppm，mg/m3 等，可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算

2.9显示界面：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池电量，报警状态，数据记录状态等

2.10报警方式：声、光报警，高低报警值可以任意设置

（22）便携式氧气检测装置

1.配置要求

1.1主机 1台

1.2随机附件 1套

2.技术要求

2.1采样方式：泵吸式

2.2气体种类：氧气（O2）

2.3检测原理：电化学原理

2.4▲测量范围： 0~30%VOL，0-25%VOL

2.5分 辨 率： 0.1%VOL

2.6响应时间：≤30S（T90）

2.7检测误差：≤±3%FS或±10%（视具体传感器而定）

2.8▲浓度单位：μmol/mol、ppm、mg/m3可一键切换显示，浓度值由系统自动换算

★（23）手持式蓝绿藻测定仪

1.配置要求

1.1叶绿素(蓝绿藻)测定仪主机 1台

1.2配备传感器种类包含蓝绿藻、叶绿素、水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、氧化还原电位（ORP）

1.3随机附件 1套

2.技术要求

2.1记忆存储：大容量记忆存储，带有采样地点列表和数据标签功能；

2.2传感器类型：数字智能传感器仪器可自动识别并存储校准数据；

2.3测量模式：自动稳定功能的单点测量或连续测量；

2.4 软件：数据管理软件具有数据地理标注功能，支持中文；

2.5接口：USB接口，用于PC 连接、为主机充电 /供电且可直接连接于 USB 记忆棒；

2.6传感器

2.6.▲1藻蓝蛋白：测量范围：0~100RFU或0~100μg/L；线性：≥0.999，分辨率：0.01 RFU或0.01μg/L

2.6.2▲叶绿素：测量范围：0~100RFU或0~400μg/L；线性：≥0.999，分辨率：0.01 RFU或0.01μg/L

2.6.3温度传感器：测量范围：-5~70℃，准确度：±0.2℃，分辨率：0.1℃

2.6.4pH、电导率、溶解氧、浊度、氧化还原电位满足对应方法标准的精密度和准确度。

（24）无菌室改造及仪器设备

1.配置要求

1.1高压蒸汽灭菌器1台：121℃可调，容积满足我站监测要求。

1.2生物安全柜1套。

1.3专业无菌室空气净化装置1套。

2.技术要求

2.1▲符合BSL-1实验室建设要求。

2.2▲结合现有站房进行改造，从室外应能看到室内情况。

2.3合理布局，无菌室周围需设缓冲走廊，走廊旁再设缓冲间。无菌室与缓冲间门缝要封紧，两门应错开，以免空气对流造成污染。

2.4无菌室、缓冲走廊及缓冲间均设有日光灯及供消毒空气用紫外灯。

2.5无菌室和缓冲间都必须密闭、室内装备的换气设备须有空气过滤装置。

2.6▲无菌室改造及仪器设备满足实验室资质认定评审要求（评审后根据评审组要求完善）。

（25）总体要求

1、采购参数中“配置要求”必须确保满足，不满足的为无效标。

2、需要配备电脑的仪器设备，同时配备打印机。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二四年    月    日

一、投标函

致招标人:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

# 注: 1、投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。

# 2、开标一览表格式如与系统不一致，以系统为准。

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、运输装卸费用、测试验收费、培训费、运行维护费用、税费、其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

（详见招标公告）

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致招标人:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加招标人组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致招标人:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致招标人:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致招标人:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。