无锡市政府采购

公  开

# 招  标  文  件

- （全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024

采购项目名称：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购

采购人：无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心

采购代理机构：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

2025年12月

# 目    录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

# 第一章  投标邀请

受无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心的委托，江苏诚锡工程咨询管理有限公司就江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购（JSZC-320214-CXZX-G2025-0024）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2025年12月30日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024；

2.项目名称：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购；

3.项目预算金额：402.8万元。

4.项目最高限价：382.66万元，其中标段一：59.47万元，标段二：86.45万元，标段三：236.74万元，超过上述各标段最高限价的投标文件按无效文件处理。

5.采购需求：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购。具体详见采购文件第四章《采购需求》；

6.供货期：合同签订后90个日历日内完成供货及安装；误期违约金：2000元/天；

7.质保期：1年（自交货验收合格之日起计）

8.质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品；质量违约金：合同价的5%；

9.维修响应时间：接到报修电话后30分钟内响应，12小时内赶到报修现场排除故障。

10.服务地点：甲方指定的地点。

11.本项目共设3个标段，标段一：120救护车设备；标段二：两专一中；标段三：2025院内。投标供应商最多可以参加本次采购3个标段的投标，但中标只能中1个标段，评标时评标委员会将根据招标文件规定的评标方法与评标标准，并按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序分别进行评审。

采购包1：按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。

采购包2：排除采购包1的中标单位后，按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。如排除采购包1的中标单位后，本包有效投标人不足三家的，本采购包废标。

采购包3按照采购包2的方法以此类推分别进行评审。

11.本项目是否专门面向中小微企业：否；

12.本项目标的所属行业：工业；

13.本项目不接受联合投标；

14.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：/

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：（1）所投产品生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》及生产备案凭证扫描件（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）；（2）若投标供应商为代理商须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证扫描件；（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；（3）投标供应商投标时根据所投产品提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证扫描件（注：除标段一急救终端，标段三除湿机无需提供）。

三、获取采购文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

4.售价：本项目采购文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月30日13时30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名称：无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心

地址：无锡市新吴区苏巷路199号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名称：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

地址：无锡市滨湖区蠡湖大厦1202室

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：周晓静；电话：0510-82110033

采购代理机构联系人：潘雪蝉；电话：17605226494

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

（七）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

# 第二章  投标人须知

一、总则

        - 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

        - 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

        - 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

        - 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标的采购代理服务费由中标人支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，以标段预算金额为基数，100万以下费率为1.5%；100万—500万费率为0.8%；500万—1000万费率为0.45%；按差额定率累进法计算后七折计取。

        - 5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

        - 6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

        - 7.采购文件的澄清

        - 7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

        - 8.采购文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对采购文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

        - 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

9.8.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

9.8.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

9.8.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

9.8.4不得有其他体现投标人身份的内容。

        - 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

10.4招标文件中要求的资料，有目录的上传至“苏采云”投标文件制作系统对应目录中，无对应目录的可上传至“商务”模块中，技术方案（暗标）只能上传至暗标对应的目录中，其他节点不得重复上传，否则按无效响应文件处理。

        - 11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

        - 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

        - 13.分项报价表

13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

        - 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

        - 15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

        - 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

        - 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

        - 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

        - 19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

        - 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

        - 21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

        - 22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

        - 23.评标过程的保密与公正

23.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

        - 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

        - 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

        - 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

        - 27.确定中标单位

27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按照采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

        - 28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

        - 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

        - 31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 第三章  合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购（    标段）项目（项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心

供方（中标方）：

一、政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024

二、采购内容：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购，详见清单

三、中标总金额：（大写）                       ；（小写）

四、质量要求及验收标准：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品。

五、供货期：合同签订后90个日历日内完成供货及安装；误期违约金：2000元/天；质保期为1年（自交货验收合格之日起计）

六、供货地点和方式：送货至甲方指定地点；

七、货款支付步骤和办法：签订合同后预付合同价款的30%，调试验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后付至审定金额的90%，质保期满后按审定金额付清余款。

八、违约责任：详见合同条款。

九、解决争议的方式：详见合同条款。

十、其他事项：详见合同条款。

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，需方执二份，供方执二份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方法定（授权）代表人签字、加盖公章（或合同专用章），并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年   月   日                          年   月   日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

#### 合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及JSZC-320214-CXZX-G2025-0024（招标编号）项目招标结果，就乙方为甲方江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购（    标段）项目提供设备产品及相关服务事宜签订本合同，以供共同遵守。

1.采购内容

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 制造单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币（大写） 元（￥ ）含税 |  |  |  |  |  |  |  |

2.设备的交货期或完工期

供方需在合同生效之日起或接到院方通知后     日历日内向需方交付上述设备，并应保证所供设备生产日期为合同签订前90天内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及协议技术标准要求。逾期将按违约责任执行。

3.设备运输、安装和验收

3.1 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方设备的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。

3.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在60天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后7天内安装调试完成。

3.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置设备的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口，数字化医疗设备须提供HL7软硬件接口，并经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

4.付款方式：签订合同后预付合同价款的30%，调试验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后付至审定金额的90%，质保期满后按审定金额付清余款。

5.伴随服务

5.1 乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料信息等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2 乙方还应免费提供下列服务

（1）设备的现场安装和调试；

（2）提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，并且乙方应随时接受甲方使用人员有关设备使用的咨询，积极解答相关操作问题。

6.质量保证及售后服务

6.1 乙方应保证所供设备生产日期为合同签订前90天内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及协议技术标准要求。如果设备的型号、产地、数量、质量及生产日期等不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合协议规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本协议规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2 乙方应提供保修期           ，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方承诺本合同所涉设备一年内开机率保证在 95%以上。如果开机率由于乙方的原因未能达标，对于开机率低于95%的每一个百分点，服务合同期限将相应延长7个日历日。

6.3 报修响应时间    小时，到场时间   小时（不可抗力量下除外）。

6.4 保修期内，年度定期预防性维护保养次数，不少于   次；保修期满后，人工费为单次故障不高于     元，年度保修协议价不高于设备总价的     %，年度定期预防性维护保养次数，不少于     次。

6.5 乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以       优惠价格供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

7.违约责任

7.1 如经国家药品监督管理局检验确认设备不符合本合同约定，甲方有权要求乙方进行补救：乙方应在设备被确认为不符合合同约定之日起60日内调换有瑕疵的设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能等，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

7.2 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法。乙方发生延期交货和延期服务或延期退款的，每逾期一日按设备合同总价的千分之三向甲方支付赔偿金，直至交货或提供服务为止，但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。如乙方超过约定期限15天仍不交货或提供服务的，甲方有权终止合同并要求退货退款，乙方应在甲方要求终止本协议之日起15日内将甲方已付货款返还至甲方。

7.3 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

8.争议的解决

双方如在履行协议中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向协议签订地法院起诉。

附件1. 设备配置清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

廉政协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）          ，（乙方）         特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

（四）甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

乙方的义务

（一）乙方工作人员须遵纪守法，严格遵守职业道德，不得以任何形式贿赂甲方工作人员，获得非法利益。

（二）乙方须严格执行“两指”制度，即在指定的部门，指定的时间与医院职能科室人员进行业务活动。凡在此以外的任何活动均属违规，一经发现，甲方有权暂停或终止与其业务往来。

（三）乙方不得特指安排甲方工作人员外出学习培训，参观考察等活动。

（四）乙方应教育所属业务人员，严格遵守上级和医院有关廉政、行风建设有关规定，做文明规范、守法的模范。

（五）乙方应遵守职业准则，为甲方提供物品、服务品质一流、价格合理。

三、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予纪律处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

四、其他

本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表签字：                             代表签字：

日期：                                 日期：

# 第四章  采购需求

本项目为江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

一、基本要求

1.江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购项目，共分三个标段，标段一：120救护车设备；标段二：两专一中；标段三：2025院内。

2.供货期：合同签订后90个日历日内完成供货及安装；误期违约金：2000元/天；

3.质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品；质量违约金：合同价的5%；

4.质保期：1年（自交货验收合格之日起计）；

5.维修响应时间：接到报修电话后30分钟内响应，12小时内赶到报修现场排除故障。

二、采购清单及主要技术规格及系统概述

## 标段一：120救护车设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 台 | 2 |
| 2 | 除颤仪监护仪 | 台 | 2 |
| 3 | 视频喉镜 | 台 | 2 |
| 4 | 转运负压气垫 | 套 | 2 |
| 5 | 担架车 | 套 | 2 |
| 6 | 铲式担架 | 套 | 2 |
| 7 | 便携式负压吸引器 | 套 | 2 |
| 8 | 急救终端 | 套 | 2 |

（品目1）转运呼吸机

（一）整机与显示要求

- 1.该产品预期在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用，

- 2.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 3.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

- 4.可支持单管路通气，管路更加简单便携。

- 5.电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。

- 6.呼吸机主机重量≤4.5kg。

- 7.呼吸机主机（不含把手）尺寸不超过300mmx160mmx200mm，方便携带。

- 8.吸气峰值流速≥210L/min。

- 9.可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

- 10.配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。

- 11.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 12.采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。

- 13.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

- 14.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

- 15.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

- 16.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

（二）环境适应性要求

- 1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

- 2.工作温度范围：-20~50℃，满足低温和高温环境下工作要求。

- 3.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

（三）呼吸模式及功能

- 1.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

- 2.高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

- 3.可配备有创及无创通气模式和氧疗模式。

- 4.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 5.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

（四）设置参数

- 1.潮气量：20ml—2000ml

- 2.吸气压力：1—60cmH2O

- 3.呼气末正压：0—50cmH2O

- 4.吸入氧浓度：21%—80%

- 5.吸气时间：0.1—10s

- 6.压力触发灵敏度：-20—-0.5cmH2O，或OFF

- 7.流速触发灵敏度：0.5—20L/min，或OFF

- 8.呼气触发灵敏度：Auto,1%—85%

- 9.氧疗流量：2—80L/min

（五）监测参数和报警

- 1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

- 2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

- 3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

（六）信息化功能要求

- 1.信息互连：支持多种无线方式（选配Wi-Fi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

（品目2）除颤监护仪

- 1.重量：≤4.2kg（含电池）。

- 2.彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 3.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。

- 4.具备手动除颤、心电监护。

- 5.体外除颤电极板同时支持成人。

- 6.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型

- 7.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

- 8.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

- 9.除颤充电迅速，充电至120J≤4s。

- 10.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 11.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

- 12.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

- 13.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

- 14.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s。

- 15.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

- 16.支持ST和QT实时分析。

- 17.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

- 18.提供的监护参数适用于成人、小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE（MDR）认证。

- 19.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 20.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

- 21.满足院前院内急救系统的联网通信。

- 22.无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。

- 23.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准，可承受0.75米跌落冲击。

（品目3）视频喉镜

（一）主机技术要求

1.采用智能主控芯片，使用窥视叶片手柄。

2.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

3.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

4.可外接显示器，具备USB接口。

5.主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

6.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

7.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

8.内置锂电池，可重复充电使用，方便外出携带，具备电量管理功能。

9.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。

10.显示器前后转动≥120º，左右≥270º。

（二）窥视叶片手柄技术规格要求

1.采用数字电子成像技术，空间分辨率≥10.08lp/mm，细节清晰呈现。

2.采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4.手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5.光源照度≥1000lx。

6.手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

7.最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

8.具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

9.可以选配无线传输功能模块，用于无线连接图像处理工作站。

（品目4）转运负压气垫

躯体固定气囊由高耐磨PVC材料无缝熔接制成，有效减少病人负重及热量损失。内衬高分子泡沫颗粒，配有专用抽气筒。

在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。

1.体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用；

2.在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害；

3.躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒；

4.使用时快速简便，非专业人员也可操作；

5.可进行X光成像及磁共振检查；

（品目5）担架车

产品尺寸：≥190*55*92CM

背部靠角：≥75度

折叠尺寸：≥190*55*25cm

包装尺寸：≥196*63*27cm

1.本产品车体部分主要采用铝合金结构，配接件铝合金压铸，具有轻便韧性好，容易消毒的特点，供医院急救中心转移伤员使用。

2.本担架车采用海绵软垫，靠背可调节角度，使病员躺卧更舒适。

3.本担架车采用折腿机械结构，通过右手手柄控制折叠，仅需一名救护人员把病人推上救护车。

4.本担架车的车轮外围采用PU材质，结实耐用。

5.本担架车上车后必须与救护车上的固定装置锁紧，保证救护车行驶过程中病人的安全。

6.本担架车配备两根安全绑带，保证病人的安全。

7.当运送病员到达病房或目的地后，打开后固定锁，慢慢从救护车内拉下，担架腿会自动放下。
8、采用高质铝合金材料、配接件铝合金压铸。采用海绵软垫，使伤病员躺卧舒适，折腿机械结构，通过左右手柄控制。固定支架与救护车相固定。

（品目6）铲式担架

1.采用高强度铝合金材料制成，四块板：可折叠，可拆分，可伸缩。可折叠设计，便携易堆叠，大大缩小所占用的空间，利于大规模应用。

2.可拆分设计，采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员。两端设有离合装置，可以分离成左右两部分侧开关更容易操作，为伤员提供更优保护。在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。

3.可伸缩设计，担架长度根据人身长可作调节，共3个挡位。担架一端（脚部）采用窄框架结构。适用于任何体型、身高的患者。

4.产品配备安全绑带，保证病人的安全。

（品目7）便携式负压吸引器

- （一）性能特点：

- 1.采用无油润滑真空泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。

2.采用交流、外接直流和机内锂电池三种供电方式，其中机内锂电池在充足情况下可连续使用60分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。

3.采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。

4.通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示，机器管路为PVC+硅胶材质。

5.塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。

（二）主要技术参数

1.极限负压值：≥0.08MPa(600mmHg)

2.负压调节范围：0.01MPa(75mmHg)～极限负压值

3.抽气速率：≥20L/min

4.噪声：≤65dB(A)

5.贮液瓶：1000mL（PC塑料）

6.电源：AC100V～240V，50/60Hz；DC12V

7.输入功率：110VA

8.外包装尺寸：40.5cm×20cm×36cm

9.毛/净重：5.5kg/3.4kg

（品目8）急救终端

1.一体式工业结构设计：适合台面安装，不可拆卸使用；

2.触摸显示屏≥7寸；显示屏分辨率≥1024*600；

3.支持RFID、IC卡司机信息卡；

4.无线通信：支持4G全网通；

5.定位：支持BDS单模板，不得支持其他定位方式。

6.支持VOIP语音通话；

7.支持安装第三方应用程序，扩展终端行业应用功能；

8.具备电瓶过放电保护功能；具备过压保护，超过极限电压，立即切断外部电路保护终端；

9.具有车辆启动点火检测功能，当车辆熄火后，设备向监控中心发送休眠信号并进入休眠状态，并在下次车辆启动后自动退出休眠状态。休眠状态数据上传频率可由监控中心远程设置或者按照初始化时设置的参数自动持续降低数据上传频率；关闭除无线通信模块外其他不必要设备，卫星定位模块在需要上传时自动唤醒；

10.具备电气性能（含电源电压适应性、耐电源极性反接、耐电源过电压性、断电保护性能、低压保护性能等）。

- 标段二：两专一中

| 序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机（带血压） | 台 | 1 | 肾内科 |
| 2 | 普通血液透析机（带血压） | 台 | 2 | 肾内科 |
| 3 | 高位灌肠机 | 台 | 1 | 肾内科 |
| 4 | 肾穿刺超声探头支架 | 套 | 2 | 肾内科 |
| 5 | 中药熏蒸仪 | 台 | 1 | 肾内科 |
| 6 | 微泵（单泵） | 台 | 3 | 急诊科 |
| 7 | 微泵（双泵） | 台 | 3 | 急诊科 |
| 8 | 输液泵 | 台 | 5 | 急诊科 |
| 9 | 气垫床 | 套 | 3 | 急诊科 |
| 10 | 重症监护仪（含有创血流动力学检测模块） | 台 | 1 | 急诊科 |
| 11 | 灸具 | 套 | 1 | 适宜技术推广中心 |

（品目1）血液透析滤过机（带血压）

- 1.机身尺寸：机身宽度≤450mm深度≤500mm

- 2.设备使用年限：≥10年

- 3.供水：压力范围至少包含：1-6.5bar；温度范围至少包含：5℃~30℃。

- 4.透析液流速：测量范围至少包含：300—700mL/min。

- 5.透析液温度：测量范围至少包含：33.0~40.0°C，具备超温报警。

- 6.超滤速度：测量范围至少包含：0.50～4.00L/h。

- 7.动脉血泵：测量范围至少包含：40～600mL/min。

- 8.肝素泵：测量范围至少包含：0.0~9.0mL/h。

- 9.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

- 10.动脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 11.静脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 12.透析器血液入口压（PBE）：测量范围至少包含：0~+500mmHg。测量精度：±10mmHg。

- 13.TMP：测量范围至少包含：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 14.透析液浓度：测量范围至少包含：12.5~16.0mS/cm。

- 15.置换液流速：测量范围至少包含：1—25L/h

- 16.治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。

- 17.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器。

- 18.压力监测：具备动脉压监测。

- 19.漏血检测器：采用光学原理监测。

- 20.治疗界面显示：包括动脉压、透析器血液入口压（PBE）、静脉压、跨膜压、超滤速度等。

- 21.报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。

- 22.消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。

- 23.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 24.个性化透析：可预存≥7条透析液浓度曲线，实现个性化透析。

- 25.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

- 26.液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能，操作更加简便。

- 27.通讯组件：标配网络接口。

（品目2）普通血液透析机（带血压）

1.可进行碳酸氢盐透析或醋酸盐透析模式，可用碳酸盐干粉/浓缩液，也可连接中央输送系统。

2.采用密闭式容量平衡腔超滤控制系统。

3.配备超纯透析液过滤器，可对透析液进行超纯过滤。

4.支持开机自检，同时治疗过程中可进行周期性压力保持测试，检测密闭系统是否存在泄漏。

5.全自动的消毒、脱脂程序，每日消毒、除钙一次完成，其间无需人员更换消毒液，热化学消毒时间≤30分钟。

6.血泵输送速率：覆盖范围15～400ml/min。

7.可使用不同直径的血泵管路，血泵管路直径可覆盖范围2～10mm。

8.肝素注入速度设定覆盖范围：0.1～10ml/h。

9.空气检测器：超声波气泡检测系统；同时具有光学探测器。

10.标配漏血探测器，在透析液最大流量为800ml/min时，灵敏度≤0.5ml/min（HCT为32%）。

11.透析液流量覆盖范围：300～800ml/min。

12.电导度覆盖范围：13～15.5mS/cm。静脉压力监测覆盖范围：-50mmHg～+500mmHg，精确度±10mmHg，分辨率20mmHg。动脉压力监测覆盖范围：-300mmHg～+200mmHg，精确度±10mmHg，分辨率20mmHg。跨膜压监视器监测范围≥－50mmHg～＋500mmHg。

13.超滤率覆盖范围：0～4000ml/h。

14.具备血压监测组件，方便医护监测管理。

15.具备联机清除率监测装置，无需额外耗材，实时显示Kt/V值，帮助医护人员评估患者透析充分性，可显示患者血浆钠水平，精确度±6%。

16.内置不间断电源，工作时间不少于15分钟。

17.设备平均能耗参数不大于2kW/h。

（品目3）高位灌肠机

1.控温范围和测量精度：35℃～40℃；测温误差不大于±0.2℃；

2.超温防护

2.1、设备应有低温防护（低于32℃）和高温防护（高于42℃）。

2.2、超出防护限值时，触发声和光报警，设备应停止液体的灌入。

3.泵注液速度

3.1、主泵注液速度范围不小于0L／min～1.5L／min，该范围内可任意设置速度参数；

3.2、药泵注液速度范围不小于0L／min～100ml／min，该范围内可任意设置速度参数；

4.灌注量及灌注误差，总液量设定范围6L—16L，灌注量在5L—15L范围内误差不大于±1%；

5.压力设定范围及测压误差，灌注压力设定范围不大于0kPa～200kPa，测压误差：±2kPa。排泄压力设定范围不大于0kPa～25kPa；测压误差：±2kPa。

6.报警及保护功能设备发生如下情况，将进行声光报警：超预定温度报警、阻塞报警、液尽报警、超压报警。发生上述报警后，设备应自动停止治疗，同时设备还应设有手动紧急停止开关按钮，紧急状况下可人为停止灌注。

7.软件功能

7.1、具有“药液配置”“治疗方案设置”“病人信息”“系统检测和故障诊断”“帮助”菜单及“肠道水疗”“结肠透析”“药液保留灌注”治疗模式，且可以实现单一或组合治疗模式。

7.2、温度、总液量、灌注量、储液量、灌注7.1压力、排泄压力、时间参数的实时显示；

7.3、具有灌注压力及排泄压力的双通道压力变化波形曲线并实时显示；

治疗阶段逐步提示培训功能；

8.水处理装置：出水口水质应达到饮用水标准，滤芯不大于0.02μm；

9.噪声：治疗机正常工作的噪声≤65dB（A）；

10.连续工作时间：治疗机连续工作时间不小于6h；

11.高位结肠透析：设备压力传感器与双腔直肠导管配合，建立治疗通路至高位结肠。直肠导管为无菌一次性使用。

（品目4）肾穿刺超声探头支架

- 1.全包容性体外使用

- 2.腹部探头体外穿刺导向使用

- 3.三个穿刺角度，针架可分离

- 4.≥2个不同粗细导针孔可选择

- 5.产品总质量100g±20g

- 6.材质S51740或S30408

- 7.消毒灭菌方法：高温高压或环氧乙烷

设计使用寿命：约8000次±10%

（品目5）中药熏蒸仪

- 1.外形尺寸：650mm*770mm*1090mm；

- 2.使用电源：AC220V,50Hz；

- 3.工作环境：大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于80％；

- 4.额定输入功率：1800VA；

- 5.机械臂前后调节范围：0~180°；

- 6.机械臂旋转角度：0~360°；

- 7.熏蒸模式：正常模式和强弱模式；

- 8.熏蒸档位：1~15档可调，步长1档；

- 10.熏蒸时间：0~99min，级差1min；

- 11.熏蒸通道：双通道，可分别独立控制；

- 12.最大加液量：单通道：3L；

- 13.实时温度显示范围：室温～99℃；

- 14.实时蒸汽压力显示范围：10kPa~40kPa；

- 15.8英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便；

- 16.具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”“液位正常”“预热状态”“治疗状态”“压力保护”等状态；

- 17.具有缺液自动停止加热并报警功能；

- 18.具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用；

- 19.具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过40kPa停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa，限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa，安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa，加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力；

- 20.具有熏蒸过程中暂停功能；

- 21.具有冷凝水实时自动回收功能，杜绝喷头滴水和喷液；

- 22.ABS材质机身，304材质加热锅体，美观耐用；

- 23.加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min；

- 24.熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道，蒸汽

- c输出装置随时可拆卸，方便清洗药垢；

- 免维护水位传感器，显著降低医生设备维护工作量；

（品目6）微泵（单泵）

- 1.整机使用期限≥10年，

- 2.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- 3.速率范围：0.01—2300ml/h最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

- 4.快进速度范围：0.01—2300ml/h

- 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 6.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 7.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 8.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

- 9.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 10.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

- 11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 12.支持药物库，可储存5000种药物信息

- 13.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 15.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

- 16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 18.信息储存：可存储5000条的历史记录

- 19.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

- 20.整机重量不超过1.7kg

- 21.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

（品目7）微泵（双泵）

- 1.整机使用期限≥10年

- 2.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

- 3.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- 4.速率范围：0.01—2300ml/h最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

- 5.快进速度范围：0.01—2300ml/h

- 6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 8.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

- 10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 11.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

- 12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 13.支持药物库，可储存5000种药物信息

- 14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 16.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

- 17.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 18.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 19.信息储存：可存储5000条的历史记录

- 20.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

- 21.整机重量不超过2.8kg

- 22.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

（品目8）输液泵

- 1.整机使用期限≥10年

- 2.支持输血功能

- 3.可升级肠内营养液输液功能

- 4.输液精度≤±5%

- 5.速率范围：0.1—2000ml/h，最小步进0.01ml/h

- 6.快进流速范围：0.1—2000ml/h

- 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 8.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式和间断给药模式、点滴模式

- 9.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 10.可选时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式，适用于肿瘤科输注化疗药物

- 11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 12.支持药物库，可储存5000种药物信息。

- 13.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 15.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

- 16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 18.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- 19.信息储存：可存储5000条的历史记录

- 20.电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 21.整机重量不超过1.5kg

- 22.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

（品目9）气垫床

- 1.床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性。

- 2.床面采用优质冷轧钢带一次压制成型，厚度≥1.0mm，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构，延长病床寿命。

- 3.床体骨架采用40*80*1.1mm，床腿采用50*50*1.2mm的成型方管焊接而成。先进的焊接工艺，焊接质量优质、床体坚固，可承载≥240kg

- 4.整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化镀膜等一系列工艺，自有全自动流水喷涂线，使用环保粉末静电喷涂，喷涂硬度达3H，喷涂涂层厚度150UM，色泽鲜亮，附着牢固。

- 5.床体中性盐雾测试800h，镀层耐腐蚀性等级≥6级

- 6.配折叠式护栏，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件坚固耐用，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。

- 7.配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠采用20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪声小，寿命长。

- 8.脚轮轮径不小于φ125mm，具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。

9.规格参数：L2130×W900（不含护栏）×H500mm

- 10.功能参数：（1）靠背：0-80±5º（2）腿部：0-40±5º

（品目10）重症监护仪（含有创血流动力学检测模块）

- 1.监护仪为插件式设计，内置插槽数≥5个，≥15寸屏幕，1920x1080像素。重量不超过5.5kg；	触摸屏操作，≥170度大视角观察；内置可充电锂电池，供电时间≥2小时，无风扇设计；标配基本参数模块，含3/5导心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双体温、双有创监测；

- 2.监护仪具有待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式

- 3.监护仪提供高级监测参数使用提示功能，包括监测参数的原理、适应症、图形化指示缆线连接等

- 4.监护仪提供图形化报警提示界面，用以指示包括电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落等

- 5.监护仪支持配置管理功能，用户可自定义配置并利用U盘导入、导出这些配置

- 6.监护仪具有药物计算、血流动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能

- 7.波形显示通道数≥8道

- 8.具有大字体显示界面，大字体显示≥5个监测参数区

- 9.具有动态趋势共存界面，具有多种回顾对比查看界面，具有呼吸氧合图界面

- 10.具有它床观察界面，同时它床观察床位数≥10床

- 11.心律失常分析种类≥23种包括：停搏（Asystole）、室颤/室速（VFib/Vtac）、室速（Vtac）、室性心动过缓（Vent.Brady）；

- 12.阻抗法呼吸，呼吸导联自动切换功能，确保呼吸监测精确。呼吸监测范围：0～150rpm，窒息报警时间：0～40秒可调

- 13.血氧饱和度监测能有效的抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数），有效反映血流灌注情况。

- 14.血氧附件为软指套血氧探头，防水级别达iPX7，支持直接用消毒剂清洗、浸泡。

- 15.无创血压监测支持成人、小儿、新生儿

- 16.血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机批量清洗，减少医护人员工作量；

- 17.支持双有创和双体温可同时监测，并且在有创监测时无创监测可以不显示。

- 18.具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 19.具有防误报警功能，能够显著降低HR、PR和心律失常误报警。

- 20.监护仪支持掉电存储功能，监护仪支持全息波形回顾≥24小时，NIBP测量结果存储≥500组，趋势图回顾≥100小时，监护仪支持报警事件回顾≥300个。

（品目11）灸具

- 1.灸具材质：陶瓷/活瓷

- 2、重量：0.30kg

- 3.灸具口径：7cm

- 4、杯高<10cm

- 5.杯口为刮痧设计，可以刮痧、点穴、拨经，杯身增加按摩乳珠，在艾灸刮痧的过程中可以穿插。

- 6.陶瓷杯口的聚拢性可以大范围地让经脉穴位更好更多地吸收艾的药性和灸火的热效应。

- 标段三：2025院内

| 序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机（带血压） | 台 | 1 | 肾内科 |
| 2 | 普通血液透析机（带血压） | 台 | 2 | 血透室 |
| 3 | 强脉冲光治疗仪多功能波片（强光一号） | 套 | 3 | 皮肤科 |
| 4 | 艾灸灸疗仪 | 台 | 1 | 针灸康复科 |
| 5 | 全自动眼底照相机（带AI识别软件） | 台 | 1 | 经典科 |
| 6 | 肋骨AI软件 | 套 | 1 | 放射科 |
| 7 | 膝关节线圈 | 套 | 1 | 放射科 |
| 8 | 踝足一体线圈 | 套 | 1 | 放射科 |
| 9 | 除湿机 | 台 | 2 | 放射科 |
| 10 | 两联铅屏风 | 套 | 1 | 手术室 |
| 11 | 外伤清洗设备（含清洗池） | 套 | 1 | 犬伤门诊新增 |
| 12 | 内镜全自动清洗消毒机 | 台 | 1 | 内镜中心新增 |
| 13 | 全自动血球分析仪 | 台 | 1 | 检验科新增 |
| 14 | 全自动发光仪 | 台 | 1 | 检验科新增 |
| 15 | 全自动生化发光检测 | 套 | 1 | 检验科新增 |
| 16 | 全自动荧光免疫分析仪 | 台 | 1 | 检验科新增 |
| 17 | 骨科牵引架 | 套 | 1 | 骨伤科新增 |
| 18 | 注水胃镜 | 套 | 1 | 脾胃病科（两专一中） |
| 19 | 注水泵 | 台 | 1 | 脾胃病科（两专一中） |

（品目1）血液透析滤过机（带血压）

- 1.机身尺寸：机身宽度≤450mm深度≤500mm

- 2.设备使用年限：≥10年

- 3.供水：压力范围至少包含：1-6.5bar；温度范围至少包含：5℃~30℃。

- 4.透析液流速：测量范围至少包含：300—700mL/min。

- 5.透析液温度：测量范围至少包含：33.0~40.0°C，具备超温报警。

- 6.超滤速度：测量范围至少包含：0.50～4.00L/h。

- 7.动脉血泵：测量范围至少包含：40～600mL/min。

- 8.肝素泵：测量范围至少包含：0.0~9.0mL/h。

- 9.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

- 10.动脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 11.静脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 12.透析器血液入口压（PBE）：测量范围至少包含：0~+500mmHg。测量精度：±10mmHg。

- 13.TMP：测量范围至少包含：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 14.透析液浓度：测量范围至少包含：12.5~16.0mS/cm。

- 15.置换液流速：测量范围至少包含：1—25L/h

- 16.治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。

- 17.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器。

- 18.压力监测：具备动脉压监测。

- 19.漏血检测器：采用光学原理监测。

- 20.治疗界面显示：包括动脉压、透析器血液入口压（PBE）、静脉压、跨膜压、超滤速度等。

- 21.报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。

- 22.消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。

- 23.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 24.个性化透析：可预存≥7条透析液浓度曲线，实现个性化透析。

- 25.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

- 26.液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能，操作更加简便。

- 27.通讯组件：标配网络接口。

（品目2）普通血液透析机（带血压）

1.可进行碳酸氢盐透析或醋酸盐透析模式，可用碳酸盐干粉/浓缩液，也可连接中央输送系统。

2.采用密闭式容量平衡腔超滤控制系统。

3.配备超纯透析液过滤器，可对透析液进行超纯过滤。

4.支持开机自检，同时治疗过程中可进行周期性压力保持测试，检测密闭系统是否存在泄漏。

5.全自动的消毒、脱脂程序，每日消毒、除钙一次完成，其间无需人员更换消毒液，热化学消毒时间≤30分钟。

6.血泵输送速率：覆盖范围15～400ml/min。

7.可使用不同直径的血泵管路，血泵管路直径可覆盖范围2～10mm。

8.肝素注入速度设定覆盖范围：0.1～10ml/h。

9.空气检测器：超声波气泡检测系统；同时具有光学探测器。

10.标配漏血探测器，在透析液最大流量为800ml/min时，灵敏度≤0.5ml/min（HCT为32%）。

11.透析液流量覆盖范围：300～800ml/min。

12.电导度覆盖范围：13～15.5mS/cm。静脉压力监测覆盖范围：-50mmHg～+500mmHg，精确度±10mmHg，分辨率20mmHg。动脉压力监测覆盖范围：-300mmHg～+200mmHg，精确度±10mmHg，分辨率20mmHg。跨膜压监视器监测范围≥－50mmHg～＋500mmHg。

13.超滤率覆盖范围：0～4000ml/h。

14.具备血压监测组件，方便医护监测管理。

15.具备联机清除率监测装置，无需额外耗材，实时显示Kt/V值，帮助医护人员评估患者透析充分性，可显示患者血浆钠水平，精确度±6%。

16.内置不间断电源，工作时间不少于15分钟。

17.设备平均能耗参数不大于2kW/h。

（品目3）强脉冲光治疗仪多功能波片（强光一号）

- 1.波段要求：Vascular（血管专用）、615nm-1200nm、640nm-1200nm

- 2.尺寸要求：≤4cmX3.5cm

- 3.每个波片自带传感识别芯片。

- 4.系统要求：兼容医院现有强脉冲光治疗仪治疗系统。

（品目4）艾灸灸疗仪

- 1.用途：通过传统艾灸燃烧产生温热作用施灸于人体穴位，用于疾病预防与治疗

- 2.电源与功率：输入电压220V/50Hz，功率≤300VA

- 3.支撑手臂水平运动范围：以支撑部的中心点为起点，灸头装置中心点在半径为810mm（±20mm）范围内

- 4.正常施灸工作距离：30—60mm范围内

- 5.五重净烟系统，充分吸收艾灸治疗过程产生的烟和味道，并实现内部净化

- 6.具有温度检测系统，可实时监视艾灸部位体表温度并超温提醒，防止低温灼伤。

- 7.无外置管道，施灸时无可见明烟泄露，可吸入颗粒物≤0.1mg/m³，TVOC≤0.6mg/m³

- 8.灵活的臂杆可以水平和垂直多角度方向移动调整，匹配临床各种体位施灸需求，实现多体位艾灸

- 9.双灸头和双臂杆，双臂展开最大范围为160CM，一机两床、同时施灸

- 10.温度调节旋钮：可确保小孩、老人、青年人、不同温度的覆盖及调节。

- 11.艾烟调节旋钮：即可调节至无烟，也可调节至有烟，根据患者喜好选择。

- 12.臂杆和灸头不用时可以收起来，节省空间，多功能空间利用率更高。

- 13.圆筒灸头的加热面积：90cm²

- 14.圆筒灸头可装2个直径18mm—50mm，长度27mm—35mm以内的艾柱

（品目5）全自动眼底相机（带AI识别软件）

- 1.操作模式：全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量，自动转换左右眼；

- 2.对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置；

- 3.拍照模式：自动/手动，

- 4.采集模式：免散瞳/散瞳彩照

- 5.曝光模式：自动/手动

- 6.采集过程全程语音导航

- 7.照相瞳孔直径：2.8mm或以上

- 8.闪光强度：自适应无级可调

- 9.操作者方位：对侧、旁侧

- 10.采集模块：内置专业高清摄像头

- 11.成像像素：1500万以上

- 12.患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-30D～+30D

- 13.固视标：内固视标：采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有9点固视

- 14.显示屏：≥10寸旋转电容触摸控制屏，外接20寸液晶扩展显示器（可分屏显示）

- 15.图像处理：图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比

- 16.眼底AI辅助诊断系统：

- （1）覆盖20余种主要的致盲性眼病（糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、视网膜动脉阻塞、视网膜色素变性、视网膜脱离、黄斑前膜、黄斑裂孔、年龄相关黄斑变性、中浆、可疑青光眼、视神经萎缩、黄斑水肿、高血压视网膜病变、视盘水肿、有髓神经纤维、病理性近视、激光术后、豹纹状眼底、白内障等其他疾病、其它疾病）。

- （2）支持7种心脑血管、代谢疾病及衰老程度的健康风险评估（脑梗塞、高血压、动脉硬化、心肌梗塞、糖尿病、心衰、眼底年龄）。

- （3）报告内容包含板块：①眼底疾病AI分析②AI评估结果③量化分析数据④疾病解释⑤健康建议⑥眼底与亚健康AI分析（心脑血管评估）⑦亚健康解释与健康建议

（品目6）肋骨AI软件

- 1支持在医院现有人工智能辅助诊断系统的基础上高兼容性新增胸部CT骨折检出模块，可共用同一界面，胸部CT骨折检出需包含肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折等。

- 2骨折识别特异度：在外部多中心测试集验证，肋骨层面模型检出特异度不小于98.5%

- 3骨折识别敏感性：在外部多中心测试集验证，模型检出灵敏度不小于93.3%

- 4肋骨导航：需支持24个导航按钮分别对应24根肋骨，根据骨折情况提供至少3种不同按钮颜色提示不同骨折类型。

- 5肋骨骨折类型分类：需支持自动检测分析骨折病灶分类，包括疑似骨折、陈旧骨折、不完全骨折、移位骨折、非移位骨折、骨折伴骨痂、术后

- 6锁骨病变靶重建：需支持自动生成锁骨骨折所在局部区域VR图像，并支持旋转观察

（品目7）膝关节线圈

- 1.提供同步接收系统

- 2.频率：≥63.86MHz

- 3.可扫描部位：膝关节

- 4.发射接收设计：发射、接收型

- 5.通道：8通道

- 6.成像范围FOV：≤16cm

- 7.重量要求：≤8.56kg

- 8.尺寸要求：≤45.7cm×72.4cm×42.7cm

- 9.支持技术：Pure，T2Map等

- 10.病人接触舒适性设计

（品目8）踝足一体线圈

- 11.频率：≥63.86MHz

- 12.可扫描部位：通用

- 13.发射接收设计：接收型

- 14.通道：8通道

- 15.重量要求：≤5.4kg

- 16.尺寸要求：≤38.1cm×40.6cm×37.5cm

- 17.病人接触舒适性设计

（品目9）除湿机

- 1、除湿量：≥138L/D  (35℃90%)

- 2.具有高低压保护、防冻结保护、电流过载保护、断电记忆保护、压缩机三分钟延时保护功能

- 3.定时功能：设置定时开机，无须人员值守

- 4.显示功能：采用精密电脑智能控制显示屏

- 5.一键开启舒适除湿模式

- 6.一键开始干燥除湿模式

- 7.湿度10%—90%可调

- 8.自动除湿：湿度达到设定值，设备会自动停止工作，环境湿度高于设定值，自动启动，降低用电能耗。

（品目10）两联铅屏风

- 1.1、屏风尺寸：≥1800*（900+900）mm

- 2.观察窗尺寸：≥200mm*300mm

- 3.2、屏风和观察窗铅当量：≥2mmPb

- 4.3、观察窗为ZF-6铅玻璃，规格为200*300mm，主屏为304不锈钢板；

- 5.4、表面材料：采用304不锈钢拉丝面板，四周为加固304不锈钢加厚包边；

- 6.5、底部带刹车功能的万向医用静音脚轮，便于推动和固定；

- 7.6、每个脚轮可承载120公斤以上，移动平稳

（品目11）外伤清洗设备（含清洗池）

- 1.清水流量：在0L/min～2L/min范围内可调。清水最大流量时最大扬程≥1600mm。

- 2.清水温度设置在25℃～40℃范围内，以0.5℃为单位连续可调。

- 3.清洗液流量≥0.5L/min。清洗液最大扬程≥1200mm。冲洗管路长度≥150cm。

- 4.冲洗机共有四种工作模式：自动模式、清水冲洗、液体冲洗、自洁模式。

- 5.自洁模式：使用清水进行清洗管路，时间不低于100s。

- 6.主机打印功能：打印创口冲洗记录单，记录单显示开始时间和结束时间。

- 7.语音提示功能：具备语音提示功能，可提示冲洗状态。

- 8.增压控制功能：在自来水流量较低时可以通过增压泵将流量提升≥0.6L/min。

（品目12）内镜全自动清洗消毒机

- 1.一次性可同步或者异步清洗两条软式内镜，两个缸体分别独立进水，独立排水，独立运行，互相不影响清洗使用，方便快捷

- 2.具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器太脏或水压太低或太高报警；内镜漏气报警；排水受堵报警；消毒槽水位太低报警。

- 3.设备设计有旋转式喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行冲洗，喷淋旋转速度可根据要求调节快慢，喷淋可根据洗消步骤进行酶洗、消毒等步骤，可解决槽盖的清洗消毒

- 4.采用三通道清洗消毒，全程灌流、灌气，清洗消毒无死角，使用高分子材质透明塑料盖，不仅可以清晰地观察清洗消毒情况且杜绝传统钢化玻璃门盖会碎裂的风险，确保使用人员的人身安全

- 5.整机的工作流程、步骤转换及工作时间均在液晶显示屏上显示，方便操作人员观察，设备操作界面为≥9英寸彩色电容触摸屏，设备内置≥9种操作模式，包括常规洗消、早消毒、晚消毒、阳性病人消毒等

- 6.测漏功能两种模式，可全程检测，也可以只在清洗前检测，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行，确保不会因为内镜管道破裂，造成内镜进水损坏

- 7.设备内置高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%

- 8.开放式消毒液，可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯的消毒剂，消毒时间均可调整

- 9.消毒液使用次数记录功能，从而能更好地检测消毒液的使用情况，保证消毒效果。

- 10.设备装有读卡器，可同时刷内镜编号卡和操作人员卡，方便用户的清洗信息记录。

- 11.具备打印功能，能够长期有效地追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗人员、清洗消毒的时间日期等。

- 12.采用排水泵进行强排水，减少排水时间，节省清洗总时间。杜绝因排水不畅造成的消毒液稀释

- 13.供水要求及压力自来水，水量：40L/分以上；0.2Mpa≤压力≤0.5Mpa

- 额定电能参数AC220V±10%，50Hz10A

- 14.设备尺寸：宽度≥1200×深度≥600×高度≥900（mm）

（品目13）全自动血球分析仪

一、血液分析流水线参数要求：

- 1.要求全自动血细胞分析流水线包含至少1台全自动血液细胞分析仪和1台特定蛋白分析仪，可实现血常规和CRP+SAA检测功能。

- 2.具有自动复检功能，可以根据医院需要进行复检规则设置，并自动进行同项目复检或追加项目复检；

- 3.操作简便，可以一键开机，无需键盘和鼠标控制，一个红外触屏控制多台仪器。

二、血液分析检测部分

- 4.检测参数：≥32个；

- 5.单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥80样本/小时；

- 6.全自动进样模式样本用血量≤180微升；开盖模式用血量≤90微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升；

- 7.采用激光流式原理加细胞荧光染色技术对进行白细胞分类；

- 8.需具有有核红细胞自动检测功能，无需专门的检测通道、无需专用的试剂，可自动修正每个样本的白细胞总数及分类；

- 9.血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不得含有氰化物；

- 10.具有低值白细胞检测功能：当遇到低值白细胞样本时，仪器可转换到低值白细胞检测模式；

- 11.线性度（静脉血）：白细胞：0-400*109/L；红细胞：0-8.5*1012/L；血红蛋白：0-250g/L；血小板：0-3500*109/L；

- 12.血小板精密度：全血检测血小板PLT检测范围≥100*109/L时，精密度或绝对偏差CV≤3.5%；

- 13.具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液、关节腔积液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能，并可对肿瘤细胞进行提示；

- 14.可储存≥10000个结果

三、特定蛋白分析检测部分

- 15.要求1台全自动特定蛋白分析仪；

- 16.具备CRP和SAA特定蛋白分析功能；

- 17.检测原理：要求采用免疫散射比浊法；

- 18.检测速度：要求≥150T/h；

- 19.样本用量：要求≤20ul；

- 20.线性范围：CRP线性要求0.2—320mg/L、SAA线性要求1—200mg/L；

- 21.样本类型：要求支持静脉全血、末梢全血、血清、预稀释血；

- 22.具有试剂冷藏功能，试剂制冷仓可控制在2-8℃，支持24小时不间断制冷。

（品目14）全自动发光仪

- 1.检验原理：磁颗粒非酶参与的管式直接化学发光

- 2.测试速度单机≥600个测试/小时，可拓展达2400测试/小时；

- 3.一次可装载≥280个样本，可随时连续装载、替换；支持急诊优先；具有自动重测功能。

- 4.样本类型：血清、血浆、尿液等。

- 5.同时可装载≥40种试剂，测试过程中可连续装载，更换试剂；24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃。

- 6.取样采用一次性吸头（TIP头），自动液面探测、凝块探测、气泡探测、碰撞探测。

- 7.试剂针为双针设计，可同时吸取不同试剂，自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪。

- 8.一次可装载≥2800个反应杯；智能化装载方式，支持连续装载，实时数量显示。

（品目15）全自动生化发光检测

- 1.测试原理：吖啶酯化学发光；

- 2.检测速度：大于150T/H；

- 3.最快出结果时间：不超过12min；

- 4.同时分析项目：14个项目；

- 5.进样仓：轨道式进样，最多可同时放入50个样本，可以连续添加样本；

- 6.仪器具备采血管自动上样，自动摇匀，自动脱帽功能；

- 7.仪器试剂位：14个；

- 8.试剂仓：冷藏温度2-8℃；

- 9.样本类型：全血，血清，血浆，尿液；

- 10.HCT测量，保证全血检测准确；

- 11.试剂针技术：采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；

- 12.加样针：一次性TIP，拒绝携带污染；

- 13.反应杯材质：一次性塑料杯；

- 14.反应盘恒温方式：采用恒温槽固体直热，日常免维护保养；

- 15.混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀；

- 16.磁分离系统：洗涤次数3次，具备底物注入功能；

- 17.耗材不停机自动更换；

- 18.自动报警，诊断，可与LIS系统连接；

（品目16）全自动荧光免疫分析仪

- 1.免疫荧光法检测甲型、乙型流感抗原

- 2.进样方式可以实现全自动连续进样

- 3.样本类型为咽拭子

- 4.仪器内置样本条码扫描仪

- 5.单台仪器最大在机样本量≥40个

- 6.样本通道≥10个独立通道，支持任意急诊位

- 7.单台仪器连续检测速度≥100测试/小时

- 8.仪器可以实现预混样本洗脱液直接使用，仪器全自动洗脱混匀

- 9.仪器可以实现自动孵育、自动丢卡、试剂除湿等功能

- 10.单台仪器可以储存试剂卡≥100测试

- 11.仪器内置Westgard多规则质控

- 12.出结果时间≤15分钟

- 13.数据传输支持Lis系统双向传输

（品目17）骨科牵引机

- 1.悬吊式骨科牵引架，并有自动调节支撑装置，和床主体的连接稳定可靠，用于骨科手术前、手术中及手术后肢体的固定和牵引。

- 2.牵引架主要由连接装置、座板、左右加宽座板、会阴柱、圆管、牵引装置、左右后管等组成，配备移动推车，可快速安装牵引架、收纳骨科配件。

- 3.牵引架采用转接架挂置方式连接床体，转接架连接件采用按钮一键按压快拆快装的方式安装，操作简单方便。

- 4.当手术台的台面上升或下降，骨科牵引架同步上升或下降。

- 5.采用双关节悬臂，可折成不同角度方便透视，满足各专业骨科手术所需体位需求。

- 6.骨科牵引架长度：≥1200mm。

- 7.悬臂第一关节转动角度：≥185°。

- 8.悬臂第二关节转动角度：≥230°。

- 9.牵引装置移动行程：≥450mm。

- 10.牵引行程：≥190mm。

- 11.牵引靴可360°旋转。

- 12.最大承重：≥150kg。

（品目18）注水胃镜

- 1.视野方向：直视（0°）

- 2.视野角≥140°

- 3、景深≥3—100mm

- 4.先端部外径≤9.8mm

- 5.插入部外径≤9.9mm

- 6.钳子管道≥3.2mm

- 7.弯曲角度（上/下/左/右）上≥210°/下≥120°/左≥100°/右≥100°

- 8.副送水：有

- 9.有效长度≥1030mm

- 10、全长≤1400mm

（品目19）注水泵

1.兼容主流品牌内镜主机及国产内镜主机

- 2.适用泵管内径：3.2mm、4.8mm（壁厚1.6mm）

- 3.输出压强：323kPa～357kPa

- 4.输出流量：0~300±30mL/min

- 0~600±60mL/min

- 5.定时时间：≥20s

- 6.定时精度：±3s

三、有关说明

1.本项目总报价包括从项目开始起到项目正式结束所发生的一切费用。

2.设备免费保修期：整机质保1年。

3.在保质期内，故障发生后，要求供应商在接报后30分钟内响应，12小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。

4.免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

5.交货期：合同签订后90个日历日内完成供货及安装；误期违约金：2000元/天。

6.验收标准：供应商提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供应商承诺的其它指标。

7.交货条件：产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料。

7.1装箱单

7.2产品质检合格证明

7.3需要提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息

8.运输及到货地点：由供应商负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供应商承担。

9.安装、调试及售后服务：在货物到达用单位后,供应商应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,并协助医院组织验收；供应商负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供应商免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供应商提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

10.成交供应商提供的货物必须与响应文件内容一致，否则验收不合格，采购人有权终止合同并追究其责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 第一部分 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

## 第二部分 评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

### 标段一：120救护车设备

（一）商务部分（64分）

1.价格分（50）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合评价（12分）

（1）投标供应商2022年12月1日以来承担过同类项目的，每提供一个得1分，本项最高得2分【日期以合同签订时间为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）产品性能（10分）

1）转运呼吸机吸入氧浓度达到90%（含）得1分，达到100%（含）的得2分，本项最高得2分。

2）除颤监护仪同时具备手动除颤、心电监护和呼吸监护的得1分，同时具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群的得2分，本项最高得2分。

3）除颤监护仪除颤充电至150J≤4s的得1分，除颤充电至200J≤4s的得2分，本项最高得2分。

4）除颤监护仪同时支持成人和小儿且快速切换的得2分，本项最高得2分。

5）视频喉镜同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄和硬管手柄的得1分，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄的得2分，本项最高得2分。

注：提供上述技术要求的证明材料，如产品彩页、技术白皮书或检测报告，未按要求提供不得分。

3.加分因素：节能、环保产品（2分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，予以加1分，最多加2分。（节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；投标时提供证书扫描件上传至投标文件补充证明文件部分，否则不得分）。

（二）技术部分（36分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）售后服务方案（18分）

供应商针对本项目提供的售后服务方案包括：①服务体系、②服务内容、③故障解决方案、④专业技术人员保障及服务电话等、⑤相应的服务细则和规范的管理制度⑥应急保障措施。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得18分。

（2）实施方案（12分）

供应商针对本项目提供的实施方案，包括①包装运输方案、②进度计划、③安装调试流程和技术重难点、④安装调试人员安排。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得12分。

（3）培训方案（6分）

供应商针对本项目提供的培训方案，包括①培训内容、②培训人员安排、③培训周期。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

### 标段二：两专一中

（一）商务部分（64分）

1.价格分（50）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合评价（12分）

（1）投标供应商2022年12月1日以来承担过同类项目的，每提供一个得1分，本项最高得2分【日期以合同签订时间为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）产品性能（10分）

1）血液透析滤过机（带血压）具备双动脉压和透析器血液入口压（PBE）监测且治疗界面显示：动脉压、透析器血液入口压（PBE）、静脉压、跨膜压、超滤速度的得3分。

2）普通血液透析机（带血压）血泵输送速率的覆盖范围为15～500ml/min的得1分；血泵输送速率的覆盖范围为15～600ml/min的得3分；

3）重症监护仪（含有创血流动力学检测模块）支持全息波形回顾≥30小时，NIBP测量结果存储≥600组，趋势图回顾≥100小时，监护仪支持报警事件回顾≥400个的得2分，支持全息波形回顾≥40小时，NIBP测量结果存储≥800组，趋势图回顾≥100小时，监护仪支持报警事件回顾≥500个的得4分。

注：提供上述技术要求的证明材料，如产品彩页、技术白皮书或检测报告，未按要求提供不得分。

3.加分因素：节能、环保产品（2分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，予以加1分，最多加2分。（节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；投标时提供证书扫描件上传至投标文件补充证明文件部分，否则不得分）。

（二）技术部分（36分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）售后服务方案（18分）

供应商针对本项目提供的售后服务方案包括：①服务体系、②服务内容、③故障解决方案、④专业技术人员保障及服务电话等、⑤相应的服务细则和规范的管理制度⑥应急保障措施。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得18分。

（2）实施方案（12分）

供应商针对本项目提供的实施方案，包括①包装运输方案、②进度计划、③安装调试流程和技术重难点、④安装调试人员安排。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得12分。

（3）培训方案（6分）

供应商针对本项目提供的培训方案，包括①培训内容、②培训人员安排、③培训周期。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

### 标段三：2025院内

（一）商务部分（64分）

1.价格分（50）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合评价（12分）

（1）投标供应商2022年12月1日以来承担过同类项目的，每提供一个得1分，本项最高得2分【日期以合同签订时间为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）产品性能（10分）

1）血液透析滤过机（带血压）具备双动脉压和透析器血液入口压（PBE）监测且治疗界面显示：动脉压、透析器血液入口压（PBE）、静脉压、跨膜压、超滤速度的得2分。

2）普通血液透析机（带血压）血泵输送速率的覆盖范围为15～500ml/min的得1分；血泵输送速率的覆盖范围为15～600ml/min的得2分；

3）全自动血球分析仪中血液分析检测的单机检测速度为CBC+DIFF+NRBC≥90样本/小时的得1分；血液分析检测的单机检测速度为CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时的得3分；

4）全自动血球分析仪中特定蛋白分析检测的检测速度≥170T/h的得1分，特定蛋白分析检测的检测速度≥180T/h的得3分。

注：提供上述技术要求的证明材料，如产品彩页、技术白皮书或检测报告，未按要求提供不得分。

3.加分因素：节能、环保产品（2分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，予以加1分，最多加2分。（节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；投标时提供证书扫描件上传至投标文件补充证明文件部分，否则不得分）。

（二）技术部分（36分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）售后服务方案（18分）

供应商针对本项目提供的售后服务方案包括：①服务体系、②服务内容、③故障解决方案、④专业技术人员保障及服务电话等、⑤相应的服务细则和规范的管理制度⑥应急保障措施。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得18分。

（2）实施方案（12分）

供应商针对本项目提供的实施方案，包括①包装运输方案、②进度计划、③安装调试流程和技术重难点、④安装调试人员安排。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得12分。

（3）培训方案（6分）

供应商针对本项目提供的培训方案，包括①培训内容、②培训人员安排、③培训周期。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每条内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 第六章  投标文件内容与格式

## 第一部分 投标文件内容

### 一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

- （1）上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。

- （2）上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- （4）上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

### 二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 明细报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- （1）上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- （2）上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- （3）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

- 1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

- 2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

## 第二部分 投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投标文件

政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024

采购项目名称：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购

投标人：

日期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位）针对【JSZC-320214-CXZX-G2025-0024】项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：      ；年龄：      ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：      ；联系方式：      ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：      年      月      日

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- （1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- （2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- （3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- （4）被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心：

我公司（单位）针对本次项目【JSZC-320214-CXZX-G2025-0024】进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

四、中小企业声明函（给定格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《开标一览表》之后（如有）

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日期：

六、投标函（给定格式）

投标函

致江苏诚锡工程咨询管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320214-CXZX-G2025-0024招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：       ；传真：       ；邮编：       ；

通讯地址：       ；

投标人名称（签章）：

七、承诺书（给定格式）

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-CXZX-G2025-0024）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-CXZX-G2025-0024）所提供的货物及服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

八、开标一览表（给定格式）

开标一览表

采购项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购（ 标段）总报价（人民币） | 大写： 元 小写：￥ 元 |
| 供货期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 质保期 |  |
| 维修响应时间 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

填写说明：

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
九、明细报价表（给定格式）

江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购（    标段）明细报价表

项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 除颤仪监护仪 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 视频喉镜 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 转运负压气垫 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 担架车 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 铲式担架 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 便携式负压吸引器 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 急救终端 | 套 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 元 小写：￥ 元 |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购（    标段）明细报价表

项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机（带血压） | 台 | 1 |  |  | 肾内科 |
| 2 | 普通血液透析机（带血压） | 台 | 2 |  |  | 肾内科 |
| 3 | 高位灌肠机 | 台 | 1 |  |  | 肾内科 |
| 4 | 肾穿刺超声探头支架 | 套 | 2 |  |  | 肾内科 |
| 5 | 中药熏蒸仪 | 台 | 1 |  |  | 肾内科 |
| 6 | 微泵（单泵） | 台 | 3 |  |  | 急诊科 |
| 7 | 微泵（双泵） | 台 | 3 |  |  | 急诊科 |
| 8 | 输液泵 | 台 | 5 |  |  | 急诊科 |
| 9 | 气垫床 | 套 | 3 |  |  | 急诊科 |
| 10 | 重症监护仪（含有创血流动力学检测模块） | 台 | 1 |  |  | 急诊科 |
| 11 | 灸具 | 套 | 1 |  |  | 适宜技术推广中心 |
|  | 合计 | 大写： 元，小写：￥ 元 |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

江溪街道第二社区卫生服务中心医疗设备采购（    标段）明细报价表

项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机（带血压） | 台 | 1 |  |  | 肾内科 |
| 2 | 普通血液透析机（带血压） | 台 | 2 |  |  | 血透室 |
| 3 | 强脉冲光治疗仪多功能波片（强光一号） | 套 | 3 |  |  | 皮肤科 |
| 4 | 艾灸灸疗仪 | 台 | 1 |  |  | 针灸康复科 |
| 5 | 全自动眼底照相机（带AI识别软件） | 台 | 1 |  |  | 经典科 |
| 6 | 肋骨AI软件 | 套 | 1 |  |  | 放射科 |
| 7 | 膝关节线圈 | 套 | 1 |  |  | 放射科 |
| 8 | 踝足一体线圈 | 套 | 1 |  |  | 放射科 |
| 9 | 除湿机 | 台 | 2 |  |  | 放射科 |
| 10 | 两联铅屏风 | 套 | 1 |  |  | 手术室 |
| 11 | 外伤清洗设备（含清洗池） | 套 | 1 |  |  | 犬伤门诊新增 |
| 12 | 内镜全自动清洗消毒机 | 台 | 1 |  |  | 内镜中心新增 |
| 13 | 全自动血球分析仪 | 台 | 1 |  |  | 检验科新增 |
| 14 | 全自动发光仪 | 台 | 1 |  |  | 检验科新增 |
| 15 | 全自动生化发光检测 | 套 | 1 |  |  | 检验科新增 |
| 16 | 全自动荧光免疫分析仪 | 台 | 1 |  |  | 检验科新增 |
| 17 | 骨科牵引架 | 套 | 1 |  |  | 骨伤科新增 |
| 18 | 注水胃镜 | 套 | 1 |  |  | 脾胃病科（两专一中） |
| 19 | 注水泵 | 台 | 1 |  |  | 脾胃病科（两专一中） |
|  | 合 计 | 大写： 元，小写：￥ 元 |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

十、投标偏离表（给定格式）

投标偏离表

项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

填写说明：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。