JSZC-320000-SWGC-G2025-0091号

扬州大学小动物活体三维多模式影像系统项目

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年5月16日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	32

第五章 评标方法及评标标准	40

第六章 投标文件格式	44

第一章 招标公告

受扬州大学的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州大学小动物活体三维多模式影像系统项目(JSZC-320000-SWGC-G2025-0091号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

扬州大学小动物活体三维多模式影像系统项目的潜在投标人可在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行获取招标文件，并于2025年6月9日 下午3:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0091号

2.项目名称：扬州大学小动物活体三维多模式影像系统项目

3.预算金额：850万元

4.最高限价：最高限价同预算价，报价超过最高限价的为无效投标。

5.采购需求：详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：详见招标文件第四章。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖投标人公章）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）（复印件加盖投标人公章）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖投标人公章）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖投标人公章）

1.6供应商信用承诺书（原件加盖投标人公章）

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

获取期限：自招标公告发布之日起5个工作日。

获取地点：“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”

获取方式：招标文件在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”上下载，供应商如确定参加投标，请在公告期限内及时登录扬州大学采购管理办公室门户网站（http://cgb.yzu.edu.cn/）注册、登录、报名、交费，线上报名交费截止时间2025年6月8日12:00（北京时间）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

四、投标文件提交

截止时间：2025年6月9日 下午3:00（北京时间）

地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标四室(扬州市邗江区翠岗路48号)

注：投标人须由法定代表人或其授权委托人现场参加投标并递交投标文件，否则投标文件不予接收。递交投标文件时现场核查法定代表人或授权委托人身份证原件。

五、开标

时间：2025年6月9日 下午3:00（北京时间）

地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标四室(扬州市邗江区翠岗路48号)

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、其他补充事宜

1、纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（应为不加密的U盘或光盘形式递交、内容为盖章后的纸质版投标文件的扫描件，电子版内容应与纸质文件正本一致，随纸质正本文件一并或单独密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、本项目在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布公告。

3、各投标人须明确项目授权代表，进场后的投标人应在指定开标室等候并参加开标活动，自觉配合场内秩序管理，不得擅自至非相关场所活动。

4、本次招标不收取投标保证金

5、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

6.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：扬州大学

地    址：扬州市邗江区大学南路88号

项目联系人：柏甫荣

电　　 话：0514-87977298

2.采购代理机构信息

名    称：江苏苏维工程管理有限公司

地　　址：扬州市邗江区翠岗路48号

项目联系人：赵凌云、袁玲

电　　 话：0514-87986785

江苏苏维工程管理有限公司

2025年5月16日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-SWGC-G2025-0091号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购（招标）收取文件工本费300元。采用线上报名交费方式，投标（响应）人应当按照《扬州大学采购管理系统--供应商操作手册》（下载地址：http://cgb.yzu.edu.cn/info/1084/5117.htm），登录扬州大学采购管理办公室网（http://cgb.yzu.edu.cn/）注册、登录、报名、交费。如未按要求操作，导致投标（响应）无效，由此产生的风险自行承担。

4.3本次采购由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。

| 项目 类型 | 100万以下 | 100万以上 | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代理费 （单位：元） | 代理费 （折扣率） | 代理费 （单位：元） |
| 货物 | 2000元 | 27.17 % | 10000元 |
| 服务 |  |  |  |
| 工程 |  | 27 % |  |

基准费率表

| 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在响应报价中单列，包含在响应总价中，由中标人支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户帐号：1108020819100000612

4.4专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标内容数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的内容不得部分投标；招标内容数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本采购文件所表述（指定）的“签字”是指当事人用不褪色墨水书写签名，非签字章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
  （1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“小动物活体成像模块部分”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.8本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则视为放弃，由此给采购人造成损失的，中标投标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.5如中标候选人在规定时间不与学校签订合同、主动放弃中标资格或无正当理由终止合同履行的，将列入学校不良行为记录名单，我校有权在学校相关网址公开供应商不良行为黑名单信息，并保留在一至三年内禁止其参加学校采购活动的权利。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

无

35、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还，请在开标结束后24小时运离代理机构。

36、其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州大学货物类（国产）采购合同

合同编号：

扬州大学（以下简称甲方）与                （以下简称乙方），根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经过商务招标与技术洽谈，按照投标文件的要求及承诺，在信任与协商的基础上，就乙方为甲方提供下列产品及技术服务达成本合同书，条款如下：

一、供货清单：

乙方向甲方提供下列产品：

| 名 称 | 型号规格 |  | 数量 | 单 价 | 总价 | 生产厂家 | 质保 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数要求：投标文件为本合同的技术参数及配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额：

合同总额人民币                。¥           元。

三、交货方式：

3.1 交货时间：202  年    月     日前。如甲方提出推迟供货，按重新约定时间执行。

3.2 交货地点：扬州大学指定实验室

3.3乙方按照设备名称、产地、标准、型号、规格、数量及原装全套标配附件，送至甲方指定地点，由双方共同清点核实、交货。

四、付款方式：

4.1 合同总额含运费、安装费、调试费；

4.2合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价70%的预付款；

4.3产品经甲方验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%。

五、组成本合同的有关文件

5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的投标文件。

六、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

八、履约保证金

8.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

8.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

8.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

8.4 履约保证金收取：无

九、转包或分包

9.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

9.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

十、验收标准：

10.1 仪器设备验收标准：投标文件的技术参数作为验收标准。

乙方所提供的仪器设备是对中国大陆行销产品，具有该产品质保证书，厂商认定的进货渠道证明及备查记号。国产仪器设备应有出厂合格证书、质保证书、技术标准（质量标准）、装箱单等，包装完好。乙方应保证对其所供的仪器设备享有完整的权利。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

11.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

十三、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在七个工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：          。

十四、违约责任：

14.1 双方应按合同约定的期限履行合同。除发生不可抗力外，乙方每迟交一天，向甲方交纳合同总额5‰的违约金；甲方如未能按期支付货款，由甲方支付乙方每日5‰的违约金。

14.2 乙方所供仪器设备如不符合本合同第十三项验收标准、不符合投标文件中所承诺的技术标准、不符合国家相关强制性技术标准，甲方有权退货，并按乙方延误供货所造成的损失情况，向甲方交纳违约金。

14.3 如果甲方使用乙方所供仪器设备，因乙方的权利瑕疵而受到第三方的追究，乙方要代替甲方向第三方承担责任，并赔偿甲方的经济损失。

14.4如果因乙方原因本合同终止，乙方应在合同终止之日起五个工作日内无条件退还甲方已付的合同预付款项，且甲方保留向乙方追究因此造成的相关损失的权利。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十七、本合同为一式柒份，合同附件、合同备忘录与本合同正文具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执两份，见证方及财政监管部门各执一份。

十八、未尽事宜，双方协商后可签订合同备忘录。

十九、乙方在项目实施中做好安全工作，一切安全责任由乙方承担。

二十、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

二十一、其它约定事项： 提供正规的增值税专用发票

二十二、扬州大学开票资料

户    名： 扬州大学

开   户  行： 中国工商银行扬州分行汶河支行

账    号： 1108022009000002048

统一社会信用代码：12320000466007837W 地 址： 扬州市大学南路88号

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -

甲    方：   扬 州 大 学	          乙    方：

甲方代表：	                      乙方代表：

电    话：   0514-87977298          电    话：

用户代表：                          账   号：

开   户：

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- -- - -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- - -- -- -- -- 附：配置清单

扬州大学货物类(进口)采购合同

甲方（买方）：扬州大学                            签订地点：扬州大学

乙方（卖方）：                                 签订时间：      年   月     日

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

依据扬州大学小动物活体三维多模式影像系统项目招标公告和招标文件（        号），经评审公示确定         为中标供应商。为了维护甲、乙双方合法权益，扬州大学（甲方）与                 （乙方）经友好协商，签订如下进口产品采购合同：

一、标的物内容：

| 产品名称 | 型号 | 生产商 | 产地 | 单价 （人民币） | 单位 | 数量 | 总价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）人民币 （RMB： 元）（免税价） |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额：

1.本项目合同总额=货款+外贸代理费（包括银行费用、国内运杂费、报关费用、港杂费用、装卸费用、港口至甲方目的地的运保费、海关监管费、商检费、外贸代理业务服务费以及合同未列出的其他相关费用）。

2.本合同总额为标的物到扬州大学指定地点，包括装卸、调试、培训等一切费用，价格（大写）：人民币        元整。

3.合同总额为免税价，外贸代理费由乙方支付。

三、免费质保

产品质保  年,     年免人工服务费，质保期从安装验收合格之日起计算。

四、交货地点及方式：

1.交货时间：202  年    月     日前。如甲方提出推迟供货，按重新约定时间执行。

2.交货地点：扬州大学指定实验室

3.外贸代理商按照标的物名称、产地、标准、型号、规格、数量及原装全套标配附件，送至甲方指定地点，由双方共同清点核实、交货。

五、技术规格

卖方所提供标的物的技术规格应与投标文件响应的技术规格相一致。

六、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同标的物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权保证

乙方保证所交付的标的物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

八、履约保证金

8.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

8.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

8.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

8.4 履约保证金收取：无

九、付款方式

1.由甲方指定外贸代理商办理相应清关手续，并协调解决在清关及海关查验过程中可能出现的问题。外贸代理商根据甲方采购合同内容（如商品描述、技术标准、质量标准等）负责与外方签订外贸采购合同。

2.合同款凭装运单据或到货签收单支付，10%的合同款凭最终用户签字盖章的正本验收单支付。

3.货物款项的90%为合同预付款，合同签订后，凭装运单据或到货签收单支付给乙方指定的境外公司，甲方在收到装运单据或到货签收单后10个工作日内支付；10%的货物款凭最终用户签字盖章的正本验收单支付，在验收合格后10个工作日内支付。在本协议生效后由甲方指定的外贸代理进口公司向乙方指定的境外公司按本协议约定开立信用证。

4.甲方不直接向乙方支付货款。

十、标的物包装、发运及运输

1.乙方应在标的物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证标的物安全运达甲方指定地点。

2.乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的物内。

3.标的物在规定的交付期限内送达甲方指定的地点，经初步验收即视为标的物交付。

十一、验收标准、方法及买方提出异议期限：

1.标的物到货后，甲、乙双方按规定共同开箱验收。在检查标的物原产地、规格、型号、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试，甲方负责技术验收（乙方协助），验收标准以采购文件中的标的物详细配置清单、功能描述等的有关技术要求为准。

2.乙方安装调试完毕、正常运行后，甲方将组织人员对采购标的物进行验收，验收时需出具经甲方确认的开箱验收报告，双方责任人签字认可，采购标的物正式交付给甲方。

十二、违约责任

1.乙方违约的约定：卖方提供的标的物不符合约定的质量要求，应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求，否则买方有权解除合同并追偿损失。

2.甲方违约的约定：买方未能按双方约定的方式和期限支付货款，按有关法律规定向卖方承担相关的违约责任。

3.双方其他违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理。

4.乙方应对其提供的标的物承担所有权担保责任，并应保证甲方使用该标的物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

5.如果因乙方原因本合同终止，乙方应在合同终止之日起五个工作日内要求乙方指定的境外公司无条件退还甲方已付的合同款项，且甲方保留向乙方追究因此造成的相关损失的权利。

十三、不可抗力事件

1.在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

如有纠纷双方先行协商解决;达不成协议的提请仲裁机关仲裁或向合同履行地（甲方所在地）人民法院提起诉讼。

十五、其它事项

1.本合同经双方签字盖章后生效。本合同为一式柒份，甲方执肆份，乙方执壹份，见证方及财政监管部门各执壹份，执行完毕后自行失效。

2.在本合同执行过程中，甲、乙双方的招标文件和投标文件及其他承诺为本合同不可分割的补充内容，且具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方协商解决。

甲    方                                   乙    方

单位名称（盖章）：扬州大学          单位名称（盖章）：

地    址：扬州市大学南路88号       地址：

委托代理人签名：                    法定代表人或委托代理：

用户签名：

用户单位负责人签名（盖章）          开户行：

账  号：

联系电话：                          联系电话：

日期：        年   月   日          日期：       年   月    日

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

附件：配置清单

第四章 项目需求

一、配置要求

1、小动物活体成像模块部分

（1）成像仪主机及透射模块  1套；

（2）图像获取及分析软件  1套；

2、小动物结构成像模块系统部分

（1）小动物计算机断层扫描成像系统主机等  1套；

（2）小鼠床、大鼠床、兔床、离体样本床等  1套；

（3）分析软件及骨分析模块  1套；

（4）micro-CT和小动物成像配套软件以及联用部分的配套软件。

3、其他配件

（1）小动物麻醉机 两套；

（2）ups稳压电源，保证设备3h不断电，3套；

（3）micro-CT和小动物活体成像联用部件  1套；

4、图像数据分析服务器

（1）2*Intel_6530/8*L20 48G/ 1T DDR5/2*960G SSD + 6*7.68T SSD （硬盘支持≥16块NVMe SSD硬盘）/ RAID卡/ 2+2 3000W电源/；

（2）配套工作站。

说明：提供满足上述配置要求全部内容（不可漏项）的承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章。

二、技术参数

1．小动物活体成像模块部分

1.1 成像仪主机及透射模块

1.1.1▲具备二维和三维生物发光成像功能（提供SCI原文支撑，佐证材料所提供产品需为所投标产品同系列产品，型号可以不同，原文标记品牌和型号，复印件加盖投标人公章）。

1.1.2★具备二维和三维荧光成像功能（提供SCI原文支撑，佐证材料所提供产品需为所投标产品同系列产品，型号可以不同，原文标记品牌和型号，复印件加盖投标人公章）。

1.1.3能够获得成像动物横断面、矢状面及冠状面任意层面的光学信号图像及三维重建影像，能够对信号源体积、深度、强度、细胞数进行三维定量分析；

1.1.4 测器采用顶置式背照射、背部薄化科学一级CCD相机，检测器工作温度达到绝对-90℃，温度可视化（提供软件截图证明或官方网站截图并附网站链接，复印件加盖投标人公章）；

1.1.5 背照式CCD相机至少达到以下指标

1.1.6 CCD相机芯片尺寸不低于2.7cm x 2.7cm【提供（官方网站截图并附网站链接）或产品彩页，复印件加盖投标人公章】

1.1.7 CCD相机有效像素数量不低于2048 x 2048【提供（官方网站截图并附网站链接）或产品彩页，复印件加盖投标人公章】

1.1.8 ▲CCD相机量子效率≥ 95%（550nm-720nm或更大波长范围内）；【提供（官方网站截图并附网站链接）或产品彩页，复印件加盖投标人公章】

1.1.9 ▲产品采用≥50mm定焦镜头，最大光圈系数小于f/1.1，且光圈系数可调；【提供（官方网站截图并附网站链接）或产品彩页，复印件加盖投标人公章】

1.1.10 动物载物台温度可控（20-40℃）；

1.1.11 荧光光源采用LED激发灯或近红外增强型金属卤素灯，若为LED激发灯，则其不少于14组LED激发灯（需提供光源光谱图，复印件加盖投标人公章）；

1.1.12具备激光扫描器的产品，用于三维成像时动物体表拓扑结构的绘制；

1.1.13▲发射光滤片转轮可同时装载不少于24个滤片，标配滤片数量不少于18个；

1.1.14▲产品具备荧光光谱分离功能，能够进行光谱的扫描，纯光谱提取【提供SCI收录的证明或（官方网站截图并附网站链接），复印件加盖投标人公章】。

1.2 小动物活体成像图像获取及分析软件

1.2.1软件可以同步显示实验样本的ROI区域的光强度，获取更多的所需信息，并能方便后续的成像分析， 可进行成像分析所需的计算光学信息、光谱分离、信号光谱特征分类、图像叠加等；

1.2.2进行多种标记时，可把每种荧光信号分离出来，并独立的、准确的进行定量，分析结果可存储为TIFF等多种图像格式，能方便的在其它处理软件进行编辑，可以存储原始数据的全部信息，并能方便的进行以后的重新分析，可以自动或手动的确定选择感兴趣区域，进行定量，并可以对感兴趣区域的相关信息进行存储；

1.2.3具有3种荧光强度的表达方式：光强度的数值表达，荧光强度的单色表达以及伪色彩叠加的方式表达。具有对图像采集及数据分析进行批处理的功能，根据设定自动完成批 量的数据分析；

1.2.4具有对同一组实验样本荧光强度方便的进行比较的功能，可自由调整较组数、大小、亮度等参数。

1.2.5 成像视野可调，最小视野≤6cm×6cm，最大视野范围≥22cm×22cm；

1.2.6 ▲ 软件内置探针库，涵盖超过70种探针的激发和发射光谱。（提供软件截图证明，复印件加盖投标人公章）；

1.2.7荧光定量采用以单位时间、单位面积、单位弧度和单位激发光强下发出的光子数作为定量单位，确保不同成像参数获得的数据可直接进行比较（提供软件截图证明，复印件加盖投标人公章）。

1.2.8肿瘤生长及转移机制的长期研究及靶标性治疗肿瘤药物的开发；（提供SCI收录原文的证明，复印件加盖投标人公章）；

1.2.9 所有软件承诺终身免费升级。（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 2.小动物结构成像模块系统部分

- 2.1 小动物计算机断层扫描成像系统主机

2.1.1 ▲X光源最大电压≥100 KV；（提供官方网站截图并附网站链接，复印件加盖投标人公章），光源电压：40-100KV可调；

2.1.2 光源焦点尺寸≤5μm；（提供官方网站截图并附网站链接，复印件加盖投标人公章）

2.1.3 X探测器类型：CMOS检测器，像素≥1600万；或 CMOS平板探测器，探测器有效面积≥14cm x 10cm，像素≥650万；

2.1.4 ★空间分辨率≤5 μm，【提供分辨率标准品实测图像和（官方网站截图并附网站链接），复印件加盖投标人公章】；

2.1.5 最高重建分辨率或体素（voxel）≤2.9 μm；

2.1.6具备360度连续旋转扫描架构；

2.1.7 能够用于脂肪、肺等进行成像及相关数据分析。

2.1.8 增强micro-CT功能，如肝脏、脾脏、肾脏以及血管等进行成像及相关数据分析。

2.1.9 360°成像最短扫描时间≤4s；

2.1.10最短三维影像重建时间≤7 sec；

2.1.11扫描动物的最低辐射剂量＜6 mGy；

2.1.12辐射安全：任何表面任何位置<1μSv/h或距离设备表面1cm处X射线剂量率<0.5uSv/h；

2.1.13具备呼吸及心跳门控技术，能够去除由于呼吸或心跳运动导致的伪影；

2.1.14具备环状伪影去除的功能，硬件和软件可以对成像过程和图像进行优化，背景更干净；

2.1.15具备实时观测模式；

2.1.16 ▲至少具备以下其中6个可更换的滤片，进行成像优化，Al 0.5mm、Al 1.0mm、Al  0.5mm＋Cu 0.06mm、Cu 0.1mm、Cu 0.2 mm、Cu 1mm安装后仪器自动识别，无需手动设置。

2.2 小鼠床、大鼠床、兔床、离体样本床等

2.2.1 可用于大鼠、小鼠、豚鼠、兔子以及离体样品：

2.2.2 具备适用于小鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥28mm；

2.2.3 具备适用于大鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥70mm；

2.2.4 具备适用于离体样品的成像床。

2.2.5 ▲具备适用于兔子的成像内仓及成像床，适用于直径95mm以内的兔子；

2.2.6 能够用于大鼠、小鼠、豚鼠、兔子以及离体样品的成像。（提供SCI收录的证明，复印件加盖投标人公章）

2.3 分析软件及骨分析模块

2.3.1配置图像获取软件模块；

2.3.2 应用于骨骼、关节发炎、骨质疏松、骨质密度分析、骨微结构研究；

2.3.3配置2D及3D影像基本分析模块；

2.3.4配置高级分析软件，具备图像分离渲染、定量计算、视频输出等功能，兼容多种数据格式；

2.3.5配置骨分析模块，能够计算骨体积分数、骨小梁厚度、数量、连接度、皮质骨密度、松质骨密度等骨分析相关参数；

2.3.6图像输出文件格式至少包括DICOM、TIF、JPEG、BMP；

2.3.7 所有软件承诺终身免费升级。（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

2.4功能成像和结构成像联用模块

2.4.1▲小动物活体成像部分与Micro CT部分可以联用进行多模式成像，通过光学成像提供功能信号，如肿瘤、药物、基因表达等信号，利用Micro CT显示解剖学结构，可以提供多模式图像的断层信息及三维图像（提供SCI收录的证明，复印件加盖投标人公章）；

2.4.2所投产品中小动物活体成像部分与Micro CT部分能够同时独立运行，互不干扰。（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 3.其他配件

- 3.1小动物麻醉机（2套）

- 3.1.1采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔；

- 3.1.2用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉；（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 3.1.3蒸发器输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃；（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 3.1.4蒸发器出厂全检，每一只都精准质检。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出；

- 3.1.5异氟烷浓度调节范围0-5%，精度不低于±0.5%；（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 3.2UPS稳压电源（3套，以下为单套设备指标）

- 3.2.1能够为小动物成像部分、micro-ct和服务器各提供不小于3h的稳定电源。（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 3.2.2本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4KW，额定输出功率因数应≥0.9。（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 3.2.3UPS主机须满足CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，应提供包含本项目UPS主机同规格、同型号的中国节能产品认证证书。（提供证明材料复印件加盖投标人公章）

- 3.2.4UPS主机需采用先进的DSP数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定的运行。

- 3.2.5本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压≥12V，单节蓄电池容量≥100Ah，不少于16块纯电池。（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 3.2.6蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。

- 3.2.7蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。

- 3.2.8蓄电池端电压均衡性，开路应≤10mV，浮充应≤7mV，放电应≤0.2V

- 3.2.9防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。（提供承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章）

- 3.2.10电池柜须满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格，提供同类电池柜盐雾检验报告。（提供证明材料复印件加盖投标人公章）

三、安装、调试及验收要求

1． 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

2． 设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置。

3． 设备安装调试：用户实验室环境符合安装要求后，由学校设备管理部门、设备用户及设备安装工程师现场进行开箱检查，确认设备无损，用户清点设备及配件清单后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。

3.1 安装完成时间：根椐采购人要求完成安装调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

3.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.3 中标人应免费提供合同货物的安装服务。

3.4 投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

4． 验收要求：设备最终验收标准：国家有关标准、采购文件用户需求书、技术要求及相关的投标文件。验收结果以该项目验收单结论为准。验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

说明：提供满足上述安装、调试及验收要求全部内容（不可漏项）的承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章。

四、质保期及售后服务

1. 免费质保期：总代理商或厂家或其认可的人员提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。设备安装后，工程师提供现场培训，操作软件终身免费升级，分析软件终身免费使用。免费质保期自采购人验收合格之日起计算。验收合格之日起至少三年内，全机免费原厂保修，无人工费和配件耗材费。（提供承诺书原件加盖投标人公章，格式自拟）

2.技术支持和售后服务：如果设备出现故障，在接到维修服务的请求后，工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。质保期内48小时内派维修人员到达用户现场维修。免费质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。（提供承诺书原件加盖投标人公章，格式自拟）

3. 培训：

3.1中标人应安排原厂工程师为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。设备安装现场为至少5名设备操作人员提供免费的操作及维护培训，内容包括但不限于：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。（提供承诺书原件加盖投标人公章，格式自拟）

3.2由制造商或其认可的应用专家为用户操作人员（至少5人）提供免费培训，内容包含设备的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程，通过技术培训，应使用户的技术人员能够掌握操作和初步维修技术，能较熟练地调整参数和及时处理各种故障；累积培训时间不少于10个工作日。在设备使用集中培训以后，若用户仍有技术问题，中标人在任何时候，都应在48 小时以内提供详细技术方案并予以解决。（提供承诺书原件加盖投标人公章，格式自拟）

说明：提供满足上述质保期及售后服务全部内容（不可漏项）的承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章。

五、其他说明及要求

1.供货期：在合同签订之日起≤90日供货完成，交货方式：一次交货，交货地点：用户指定；

2.投标人为确保所投产品质保期结束后正常使用、维护，需向采购人提供的备品备件及专用工具。

3.投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保及质保期间等一切费用。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

4.投标人必须按照招标文件要求对产品的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，中标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中明确提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，同时明确生产厂家、型号规格等。

5.货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

6.安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

7.中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。

8.中标人所提供的产品应符合招标项目的技术要求，如出现技术参数等不符合招标文件及投标文件的质量问题，采购人有权要求中标人免费更换，如供应商未在20日内完成更换且给采购人造成影响的，则采购人有权解除合同并要求赔偿。

9.在接到采购人报修后，中标人需在规定时间内响应并到达现场解决故障，若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。

10. 所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标人应对本次采购的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购的所有货物进行响应并报价）。投标产品若为进口设备，则必须为全新的且是原品牌原产地的原装进口设备。

11. 投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

说明：提供满足其他说明及要求全部斜体下划线要求内容（不可漏项）的承诺函，格式自拟，原件加盖投标人公章。

六、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名供应商为中标候选人。

确定中标人的原则：采购人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者因其他原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；以此类推，直至选出合格的中标人。有效中标候选人不足三家的，本项目终止采购。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

| 评审因素 |  | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 说明：（1）此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价（计算时，按四舍五入法保留两位小数） （2）若投标人的报价明显低于其他通过资格性和符合性审查的投标报价的，投标人须现场提供相关证明材料证明其报价的合理性，否则视为无效报价。 |
| 技术 | 技术要求响应 | 44 | 1.第四章项目需求的内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。 2.在满足全部实质性要求（即加斜体下划线内容）的基础之上，全部满足或优于第四章项目需求【二、具体要求-2.技术参数要求】的，得44分。标注“★”的重要技术指标（共2项），每负偏离一项，或未按要求提供佐证材料的扣5分，最多扣10分。标注“▲”的重要技术指标（共10项），每负偏离一项，或未按要求提供佐证材料的扣3分，最多扣30分；不带 “▲”号的一般技术指标，总计负偏离项数：1~8项，扣1分，总计负偏离项数：9~16项，扣2分，总计负偏离项数：17~24项，扣3分，总计负偏离项数：≥25项，扣4分，最多扣4分。 说明： （1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 （2）对采购需求中加注“▲”符号的重要指标，应按指标末括号内要求提供证明材料，证明材料应能完整体现相应技术指标所有内容，证明材料包括但不限于SCI论文支撑、（官方网站截图并附网站链接）、产品彩页、软件截图证明或其他指标末括号内要求提供的证明材料。指标未要求提供证明材料的和不带“▲”号的一般技术指标的偏离情况以《技术参数响应及偏离表》为准。 （3）如投标人在《技术参数响应及偏离表》中描述为无负偏离，经评标委员认定存在虚假应标，则视为负偏离予以扣分。 |
|  | 产品综合性能 | 15 | 投标人代表进行述标讲解、PPT演示或图文介绍等，每家时间不超过15分钟。讲解及演示内容包括但不限于厂家特色、产品优势（投标产品的性能、先进性、易用性、可靠性、稳定性和市场占有率情况）、售后保障等：讲解清晰，特色显著、产品非常符合项目需求、售后保障非常好，得15分；讲解比较清晰，产品基本上能符合项目需求、售后有一定保障，得11分；讲解一般，产品不能完全符合项目需求、售后存在欠缺，得7分，讲解内容不完善，产品无任何优势、售后响应度低，得3分。未参加讲解述标，不得分。本项目只接受投标文件中指定的投标授权代表或专业讲解人员进行述标，如非投标授权代表进行述标，还应单独提供述标人员的讲解授权书，格式自拟。 说明：投标人如非现场述标，也可将述标相关材料存放在U盘内，将U盘密封在不透明的包装物中，在投标文件递交截止时间前与投标文件一同递交。 |
| 商务 | 质保期 | 2 | 1.免费质保期自采购人验收合格之日起计算，免费整机质保。安装验收3年，全机免费原厂保修，无人工费和配件耗材费，不满足视为无效投标处理。除服务器外，其他部分在前述基础上每免费顺延一年，得2分，本项满分2分。 说明：提供售后服务承诺书原件加盖投标单位公章（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 |
|  | 业绩 | 6 | 1.投标人或所投产品制造商提供2022年1月1日至今承担过的类似业绩（小动物光学活体成像部分），每提供1项得1分，最多得3分； 2.投标人或所投产品制造商提供2022年1月1日至今承担过的类似业绩（micro-ct部分），每提供1项得1分，最多得3分。 说明：（1）合同产品必须为该投标产品的同系列产品，型号可以不同，代理商也可不同，如所投产品为进口产品，也可提供国内代理商业绩，以业绩材料落款时间为准，提供合同或销售协议等有效业绩证明材料，复印件加盖投标人公章。 （2）如合同同时包含小动物光学活体成像部分和micro-ct部分，可重复计分。 |
|  | 售后服务 | 3 | 根据投标人为本项目提供的售后服务便捷性、质保期内的服务和技术支持方案、售后技术培训服务等内容进行评审： 要求每年培训一次，不满足不得分。另外根据投标人提供的现场培训计划、安排内容、培训范围、现场实施性、针对性等进行打分。培训计划完善全面，科学合理，内容及时间安排等可实施性强，得3分；培训计划基本合理，内容及时间安排等可实施性一般，得1分；未提供相关内容不得分，满分3分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州大学小动物活体三维多模式影像系统项目

编       号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0091号

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、主要标的信息

......

一、资格性和符合性检查响应对照表

- （一）资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章） |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖投标人公章） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）（复印件加盖投标人公章） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖投标人公章） |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖投标人公章） |  |
| 6 | 供应商信用承诺书（原件加盖投标人公章） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
|  | - 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
|  | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 8 | 投标函（原件加盖投标人公章） |  |
| 9 | 法人授权书（原件加盖投标人公章） |  |

- （二）符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

二、资信证明文件：

1、投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的JSZC-320000-SWGC-G2025-0091号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

2、法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为采购人就JSZC-320000-SWGC-G2025-0091号扬州大学小动物活体三维多模式影像系统项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权代表（签字）：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

4、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

5、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

投标人名称（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

6、 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为   号（项目全称）                        的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

7、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、货物采购项目中，货物制造商应当为中小微企业。

4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、声明函请按照第四章项目需求中的采购清单逐项填写，应涵盖本项目(分包)所有货物，否则视为不符合要求。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

8、残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏苏维工程管理有限公司采购编号为         的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

三、开标一览表

投标人名称（公章）：

项目名称：扬州大学小动物活体三维多模式影像系统项目

项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0091号

分 包 号：

| 名称 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |  |
| 主要货物制造商及产地 |  |  |

日期：     年   月   日

四、投标产品配置及分项报价表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

五、供货一览表

投标人名称（公章）：

| 货物名称 | 品牌及型号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

六、技术参数响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

八、主要标的信息（中标后将公示）

投标人名称（公章）：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

-