招

标

文

件

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048

采 购 人：徐州市传染病医院

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市传染病医院

《医疗设备一批（2）》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市传染病医院“医疗设备一批（2）”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：医疗设备一批（2）

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年5月21日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年5月21日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市传染病医院

（二）地址：徐州市云龙区东甸子

（三）联系方法：0516-68900818

（四）采购项目联系人：王绪民

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

见本文件第三章《投标资料表》中的要求。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市传染病医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份；或提供投标人上一年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格的扫描件）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 1、技术规格（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、质量保障方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4、售后服务及培训方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5、设备业绩。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购包1不接受超过110万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过50万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包3不接受超过70万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包4不接受超过120万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包5不接受超过120万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包6不接受超过190万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目采购包7不接受超过210万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年5月21日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年5月21日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜；联系电话：0516-83205102； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准
采购包1-采购包7

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（满分30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| 技术部分（66分） | 技术规格（30分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”得30分。招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”中加“▲”项，每一项不满足或负偏离减3分；非加“▲”项每一项不满足或负偏离减2分。本项最低得0分。 技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等扫描件加盖电子签章），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施计划、进度计划详细安排、进度保障措施等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （12分） | 依据投标文件中的《售后服务方案》（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分，不全面得0分； 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分； 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 根据投标文件中的《培训方案》的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得3分；比较健全、比较合理得2分；不够健全、不够合理、无具体内容得1分。未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | 在满足招标文件原厂质保期要求(采购包1床边DR、采购包2微波消融治疗仪原厂质量保证期至少为3年，其他采购包原厂质量保证期至少为1年)的基础上，每免费延长一年质保的得2分，本项最高得4分。 质保必须为原厂质保，投标文件中提供厂家承诺函并加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
| 商务部分（4分） | 设备业绩 （4分） | 投标文件中提供所投设备的销售合同，合同签订日期在2022年1月1日以后的合同，每提供一个与本次采购项目同类或相似的合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |

本章说明：（一）本项目采用综合评分法。
（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为  徐州市传染病医院   。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之百(100%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，  日安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日安装调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，由卖方协调供电公司进行验收，以供电公司验收意见或正式送电作为验收通过的主要依据。卖方此时方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10  日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，江苏中际招标代理有限公司一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

第六章  采购需求

一、说明

1、徐州市传染病医院采购医疗设备一批。

2、全自动分枝杆菌液体培养仪、4K膝关节镜、4K肩关节镜、高清晰腔镜系统、高清晰3D腔镜系统已在财政部门备案审核同意购买进口产品，本次采购可以采购进口产品。其他设备采购的是非进口产品。

3、本项目不允许分包。

4、本项目采购包划分

| 采购包名称 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 床边DR | 1台 |
| 采购包2 | 微波消融治疗仪 | 1台 |
| 采购包3 | 全自动分枝杆菌液体培养仪 | 1台 |
| 采购包4 | 4K膝关节镜 | 1套 |
| 采购包5 | 4K肩关节镜 | 1套 |
| 采购包6 | 高清晰腔镜系统 | 1套 |
| 采购包7 | 高清晰3D腔镜系统 | 1套 |

5、本项目为非专门面向中小微企业采购的项目。

6、本项目的医疗设备一批对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 二、采购项目预算金额

- 1、本项目采购包1不接受超过110万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过50万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包3不接受超过70万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包4不接受超过120万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包5不接受超过120万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包6不接受超过190万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目采购包7不接受超过210万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运输、装卸、检验、安装调试等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

2、投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

三、技术规格参数
（一）采购包1：床边DR

1.X射线球管：

1.1标称管电压: 不小于150kV。

1.2焦点:大焦点不小于1.2，小焦点0.6。

1.3靶角: 不小于12°。

1.4阳极热容量: 不小于300kHU。

1.5固有滤过: 不小于1.2mmAl/75kV。

1.6阳极热容量≥300KHU。

2.平板探测器：

2.1类型：可携带式探测器。

2.2通讯方式：无线，有线。

2.3闪烁体荧光材料：CsI或其他。

2.4探测元阵列材料：a-Si或其他。

2.5探测器有效尺寸：不小于35cm×43cm。

2.6有效探测矩阵：不小于2560×3072像素。

A/D转换：不小于16 bits。

2.7图像输出：不小于16 bits。

2.8频率：2.4G/5G。

3.顶壳显示屏：

3.1显示屏：触摸屏。

3.2屏幕尺寸：不小于19英寸。

3.3类型：彩色液晶触摸屏。

3.4分辨率：不小于1280*1024。

4.设备配置：

4.1灵活摆臂。

4.1.1X射线管垂直旋转角度≥±180°。

▲4.1.2射线管立柱水平旋转范围≥±335°。

4.1.3焦点至地面的最大距离≥2200mm。

4.1.4超小机身+超大功率。

▲4.1.5最窄机身宽度≤47cm。

4.1.6高压发生器最大功率≥50kW。

▲4.1.7高压发生器最大管电流≥500mA。

4.2超强续航

4.2.1电池容量≥80000mAh。

4.2.2锂电池数量：≥三组。

4.3运动方式：手动和电动助力两种模式，并可随时徒手切换。

4.4具备双模曝光+或其他、无线遥控 、平板锁控+机身充电或其他。

5.图像处理系统：

5.1.1图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量等。

▲5.1.2具备儿童低剂量摄影模式：新生儿、婴儿、幼儿、学龄前四组摄影模式（投标文件中提供软件截屏证明文件）。

- 采购包2：微波消融治疗仪

1.基本要求:用于影像设备引导下的微波消融治疗。

2.工作频率:2450MHz

3.输出功率:功率输出范围0~120W连续可调，误差≤10％。

4.治疗时间:0~30min 连续可调（误差≤5％）任意选择，治疗时间到，自动停止输出。

5.控制方式:可以手动开关控制和脚踏开关控制。

6.工作端口:一台机器双路输出，可双路同时运行或单路运行。

▲7.工作模式:主机具有连续、脉冲、脚踏三种微波输出的工作模式。（提供佐证材料）

8.测温系统:介入消融温度监测，杆温监测。实时监测针杆温度，保证手术的安全性。

9.测温安全控制:当达到界定温度，仪器自动停止功率输出并报警提示。

10.整机控制:脚踏开关控制，触屏控制，软件控制三种模式。

11.工作电源:220V±10%V 50Hz。

12.驻波比:射频连接线缆和匹配负载连接，在其工作频率下驻波比不大于1.5。

▲13.所需配套耗材:一次性使用微波消融针，一个注册证一种适用范围，适用范围有甲状腺、肝肿瘤（投标文件中提供注册证等证明材料）

14.防粘连:消融针表面经过防粘的特殊工艺处理，以防止在微波治疗过程及结束后与其周围组织的粘连。

▲15.微波消融针：配套微波消融针为一次性整体无菌包装，无菌盒中包含一次性使用微波消融针、微波连接电缆线、水冷循环水管，保证临床无菌操作。（投标文件中提供实物照片并加盖公章）

16.整机泄露:无用微波辐射<10mw/cm²，仪器外壳泄漏<10mw/cm

▲17.内嵌式工作站:具有病案存储功能，提供数据库对接端口。

18.退针模式:设备具有退针模式，点击退针按键，自动调节退针参数完成退针。

19.液晶屏显示:仪器设备界面需均为液晶屏显示，触屏操作。

▲20.双源输出一体化主机：配有双套主机发射源和双套水冷循环系统,既能单源用于肿瘤消融，也可双源同时用于肿瘤消融。（投标文件中提供证明材料）。

21.提供三类医疗器械证。

（三）采购包3：全自动分枝杆菌液体培养仪
1.使用荧光检测原理进行标本培养。

2.使用液体比例法进行药敏检测。

3.瓶外非侵入性连续检测技术。

4.不低于24小时连续监测，同时对培养结果进行自动判断。

5.对痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本进行分枝杆菌检测。

6.涵盖临床绝大多数致病性分枝杆菌。

7.设备具有记录和分析连续动态结果功能，每运行一次不低于一小时。

▲8.具有重新输入功能，阳性培养管取出不低于5小时内重新再放入检测。

9.设备可同时容纳不低于960份样本。

10.每天至少处理不低于20份样本，年处理样本量不低于8000份。

11.平均阳性检出时间不高于9天，平均药敏时间不高于8天。

▲12.配套提供多种抗结核药物药敏试剂盒（至少应包括链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺常用药物）。

▲13.配备内置系统定标管，自动校正无需人工进行检测校正。

14.内置电脑，操作简单易学。

15.具备条码扫描功能，方便样本信息输入。

16.具备打印功能，直接打印检测结果。

17.配套培养管可室温存储，安全密闭效果好。

▲18.可单手开管操作，便捷且减少暴漏与污染风险。

▲19.支持LIS双向联网以及数据统计分析功能。

▲20.对历史数据进行溯源，自定义分析标本生长曲线，检出时间，药物种类和浓度。

（四）采购包4：4K膝关节镜  
（一）4K关节镜摄像系统

1.4K 摄像系统主机

1.1 4K摄像系统在工作条件下，通过图像采集器可采集图像像素≥3840*2160，误差±0%；

- ▲1.2  4K摄像系统为多功能集成主机，集成摄像主机、LED光源系统、图像记录系统，通过独立医用监视器呈现图像；

- 1.3  4K摄像系统具备影像和视频记录功能，可通过主机控制面板的USB接口连接数据存储介质进行存储；

- 1.4  4K摄像系统4K/UHD视频输出端口：Display Port 接口或12G-SDI或4*3G-SDI；

- 1.5  4K摄像系统支持中文操作界面；

- 1.6  4K摄像系统可自定义配置腔镜模式≥10种，如：关节镜、腹腔镜、纤支镜等；

2.  4K摄像头

- 2.1 4K摄像头采用4K三晶片CMOS传感器，晶片尺寸≥1/3 inch；

- ▲2.2 4K摄像头图像采集像素≥3840*2160，注册证需标注“4K”字样 ；

- 2.3 4K摄像头防水等级为IPX7，支持高温高压与低温等离子等消毒方式；

- 2.4 4K摄像头操作按键≤3个，操作界面简洁，术中通过按键实现6种及以上功能；

- 2.5  4K摄像头与耦合器（光学接口）采用分体式设计，兼容不同焦距、品牌耦合器，以满足我院不同手术使用需要；

3.LED光源系统

- ▲3.1LED光源组件为摄像主机内置，光线通过光纤传导，使用寿命≥30000小时；

- 3.2可通过旋转等方式调节主机光纤接口，兼容院内不同品牌光缆，如史托斯、奥林巴斯、狼牌等厂家导光束，需提供证明材料；

- 3.3光纤采用玻璃纤维制造，非专机专用，可兼容院内其他腔镜光源系统，支持高温高压与低温等离子等灭菌方式；

- 3.4光亮度≥1200lm(流明)，色温范围为5350K到6200K的白光；

- 4.医用监视器

- 4.1▲需配置独立4K医用监视器，非摄像、显示集成一体机；

- 4.2屏幕≥32英寸，分辨率≥3840*2160，兼容院内其他腔镜摄像系统；

- 4.3画面显示模式：支持单一画面、PIP等显示模式；

（二）关节镜镜头

- 配置包含 4mm*30°关节镜，工作长度≥160mm，数量1套；

- 配备≥4mm*30°关节镜配套双阀、可旋转套管与穿刺锥；

- 镜子镜鞘一键式按钮快速卡槽式接口，可单手操作；

- 关节镜需通过NMPA批准，取得三类医疗器械注册证；

- （三）关节镜动力系统

1.动力系统主机

1.1需配置独立动力主机1台，非动力与射频等离子组合主机；

- 1.2动力主机一机多用，液晶屏彩色显示，满足不同手术需要；

- 1.3动力系统需通过NMPA批准，取得三类医疗器械注册证；

- 1.4支持两路手柄同时独立工作，双模式转速显示，提供不同转速和不同运行模式，使切割组织更加高效便捷；

2.动力系统手柄

- 2.1支持灌注系统，根据临床需要可快速调节吸引和灌注控制;

- 2.2动力手柄按键≥3个，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能；

- 2.3动力手柄扭矩：≥32 0z-in，需提供证明材料；

- 2.4手柄转速：正反转速为 100-9500rpm，往复转速为550-3000rpm；

- 2.5具备窗锁功能:刀头可以停留在预想位置，方便术中调整刀头开口，可保护患者软组织；

- （四）等离子手术系统

- ▲1.等离子体手术系统1台，非动力射频系统组合主机，主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LED液晶显示屏；

- 2.触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、温度控制，模式选择等模式选择；

- 3.系统提供≥5 工作设置，可提供不同部位优化档位设置。

- 4.设备可对关节液进行术中实时温度监控，在主机面板上显示温度；

- 5.拥有低温等离子体消融技术，关节腔内工作温度40-70度；

- 6.具备关节镜保护功能，在等离子电极贴近关节镜时，系统会中断能量输出，电极移开后恢复工作状态；

- 7.厂家可提供≥15种型号同品牌等离子刀头，以便于临床不同手术需要；

- 8.具备有线、无线控制脚踏可供临床选择；

（五）关节镜手术器械

- 1.关节镜手术器械需通过NMPA批准，取得二类医疗器械注册证；

- ▲2.手术器械硬度高、韧度强，采用无销钉设计，避免销钉脱落、器械松动现象；

- 3.手术器械采用拉杆设计,具备极强咬合力和切割力；

4.基础手动器械1套：

探针：1把,

上翘鸭嘴状蓝钳:1把,

左弯鸭嘴状篮钳:1把,

右弯鸭嘴状篮钳:1把,

直鸭嘴状蓝钳:1把,

凹陷游离体钳:1把.

5.膝交叉韧带工具1套：

ACL钻头导向手柄:1把,

ACL尖端瞄准器:1把,

ACL成角导向器:1把,

镜下钻头7mm :1把,

镜下钻头8mm :1把,

镜下钻头9mm:1把,

空心钻7mm:1把,

空心钻8mm:1把,

空心钻9mm:1把,

槽缝集成量筒:1把,

骨股导向器把手:1把,

股骨瞄准器 5mm:1把,

股骨瞄准器 6mm:1把,

股骨瞄准器 7mm:1把.

2.4mm尖导丝针:1把

4.5空心钻头:1把

闭口取腱器:1把

测深尺:1把

丝攻:1把

5mm股骨导向针（后叉胫骨瞄准器）:1把

9mm胫骨导向针（后叉股骨瞄准器）:1把

导线抓取器（后叉保护剥离子）：1把

▲（六）关节镜设备系统（包括摄像系统、动力系统、等离子手术系统、关节镜 ）为同一品牌，以保证设备运营与售后服务一致性。

| 4K关节镜手术系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 4K 超高清摄像光源系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 4K 超高清摄像头 | 1 | 个 |
| 3 | 通用光纤 | 1 | 套 |
| 4 | 4K独立医用监视器 | 1 | 台 |
| 5 | 关节镜系统配套台车 | 1 | 辆 |
| 6 | 4mm 30° 关节镜 | 1 | 支 |
| 7 | 配套穿刺锥、套管 | 1 | 套 |
| 8 | 动力刨削系统主机 | 1 | 台 |
| 9 | 刨削手柄 | 1 | 个 |
| 10 | 等离子体手术系统 | 1 | 台 |
| 11 | 有线脚踏 | 1 | 个 |
| 12 | 手术器械基础手动工具： | 1 | 套 |
| 13 | 探针 | 1 | 把 |
| 14 | 上翘鸭嘴状蓝钳 | 1 | 把 |
| 15 | 左弯鸭嘴状篮钳 | 1 | 把 |
| 16 | 右弯鸭嘴状篮钳 | 1 | 把 |
| 17 | 直鸭嘴状蓝钳 | 1 | 把 |
| 18 | 凹陷游离体钳 | 1 | 把 |
| 19 | 膝关节交叉韧带工具： | 1 | 套 |
| 20 | ACL钻头导向手柄 | 1 | 把 |
| 21 | ACL尖端瞄准器 | 1 | 把 |
| 22 | ACL成角导向器 | 1 | 把 |
| 23 | 镜下钻头7mm | 1 | 把 |
| 24 | 镜下钻头8mm | 1 | 把 |
| 25 | 镜下钻头9mm | 1 | 把 |
| 26 | 空心钻7mm | 1 | 把 |
| 27 | 空心钻8mm | 1 | 把 |
| 28 | 空心钻9mm | 1 | 把 |
| 29 | 槽缝集成量筒 | 1 | 把 |
| 30 | 骨股导向器把手 | 1 | 把 |
| 31 | 股骨瞄准器 5mm | 1 | 把 |
| 32 | 股骨瞄准器 6mm | 1 | 把 |
| 33 | 股骨瞄准器 7mm | 1 | 把 |
| 34 | 2.4mm尖导丝针 | 1 | 把 |
| 35 | 4.5 空心钻头 | 1 | 把 |
| 36 | 闭口取腱器 | 1 | 把 |
| 37 | 测深尺 | 1 | 把 |
| 38 | 丝攻 | 1 | 把 |
| 39 | 5mm股骨导向针（后叉胫骨瞄准器） | 1 | 把 |
| 40 | 9mm胫骨导向针（后叉股骨瞄准器） | 1 | 把 |
| 41 | 导线抓取器（后叉保护剥离子） | 1 | 把 |

（五）采购包5：4K肩关节镜

| 一 | 设备名称：4K肩关节镜 |
| --- | --- |
| 二 | 数量：壹套 |
| 三 | 适用范围：供肩关节镜手术、诊断、治疗用 |
| ▲四 | 基本配置及要求：影像系统、关节镜镜头、刨削系统、手术器械等注册证中“注册人名称”为同一注册人 |
| （一） | 影像系统 |
| 1 | 摄像控制系统（含32寸4K显示器，光源、连接接口等）壹套 |
| 2 | 摄像头壹个 |
| 3 | 导光线壹根 |
| 4 | 镜头适配器壹个 |
| 5 | 影像工作站一台 |
| 6 | 台车一台 |
| （二） | UHD或4K关节镜镜头及配套镜鞘 |
| 7 | 4mm 30º关节镜镜头壹根 |
| 8 | 配套镜鞘壹根，含穿刺锥，闭孔器 |
| （三） | 刨削系统 |
| 9 | 动力系统主机壹台 |
| 10 | 刨削手柄壹把 |
| （四） | 低温等离子系统壹套（含脚踏） |
| （五） | 肩关节手术器械一批 |
| 19 | 戳枪，直，壹把 |
| 20 | 戳枪，左弯，壹把 |
| 21 | 戳枪，右弯，壹把 |
| 22 | 剥离锉，壹把 |
| 23 | 剥离刀，壹把 |
| 24 | 开口滑动剪线器，壹把 |
| 25 | 缝线抓钳，壹把 |
| 26 | 推结器，壹把 |
| 27 | 交换棒，壹把 |
| 28 | 缝合钩手柄，壹把 |
| 29 | 缝合钩直型，壹把 |
| 30 | 缝合钩左弯45°，壹把 |
| 31 | 缝合钩右弯45°，壹把 |
| 32 | 缝合钩左弯90°，壹把 |
| 33 | 缝合钩右弯90°，壹把 |
| 五 | 主要技术参数及要求：注册证产品名称具有4K描述 |
| （一） | 基础参数： |
| 1 | 影像系统-摄像控制主机 |
| ▲1.1 | 一体机设计，安装操作简单便捷 |
| 1.2 | 符合I 类 CF 型应用、显示器分辨率：≥3,840 x 2,160，10-bit 全色深显示 |
| 1.3 | 具有中文界面，4K显示器尺寸：≥32吋 |
| ▲1.4 | 影像主机视频输出端口：具备4K/UHD影像传输标准的Display Port 接口，支持3840*2160p信号输出； |
| 1.5 | 主机系统具有≥8种预设手术模式，根据不同科室内镜类型（腹腔镜10mm镜头、腹腔镜5mm镜头、宫腔镜、膀胱镜、小关节镜、关节镜、鼻窦镜，各类软镜）快捷切换； |
| 1.6 | 具备峰均比调节功能，可以根据不同部位手术显示需求设置画面色彩动态平衡，≥10级调节； |
| 2 | 影像系统-摄像头 |
| 2.1 | 一体化钛合金3CMOS摄像头，摄像头功能按键≥3个； |
| ▲2.2 | 图像传感器类型≥3 个 1/3 英寸CMOS 传感器，耦合器不可拆卸； |
| 2.3 | 摄像头按键可设置功能或参数不少于20种； |
| 2.4 | 摄像头按键可设置≥7种快捷操作，也可以选择关闭按键功能； |
| 2.5 | 摄像头按键具备一键显示全部按键设置功能，默认预设功能包括亮度、图像缩放、光源待机、预设手术模式选择、录像、拍照、白平衡和关闭/打开按键功能，以上设置也可以通过屏幕主菜单进行设置； |
| 2.6 | 手术医生可自定义功能设置，包括亮度、图像缩放、光源待机、预设手术模式选择、录像、拍照、白平衡和关闭/打开按键功能； |
| 2.7 | 摄像头防震抗摔； |
| 2.8 | 摄像头重量≤1.40 磅； |
| 2.9 | 摄像头具备镜管锁定功能； |
| 2.10 | 摄像头具备≥IPX7高级别防水性能、支持自动清洗机或消毒机清洗； |
| 2.11 | 具备电子变焦功能； |
| 2.12 | 最近调焦距离：≤155mm； |
| 2.13 | 最小照度≤1Lux； |
| 2.14 | 系统具备内窥镜尺寸选择功能，可根据内窥镜实际尺寸进行设置，系统自动匹配预设参数； |
| 3 | 影像系统-LED光源 |
| 3.1 | 色温：≥4600K； |
| 3.2 | 长度≥3.6m，≥IPX7防水性能，支持高温高压灭菌； |
| ▲3.3 | 灯泡寿命：≥60,000小时； |
| 3.4 | 拥有多种适配接口，具有快接头； |
| 4 | 影像系统-内窥镜影像工作站； |
| 4.1 | 通过摄像头按键控制录像和拍照； |
| 4.2 | 触屏操作，工作站自带硬盘≥1T； |
| 5 | 关节镜镜头及配套镜鞘 |
| 5.1 | 镜头有UHD或4K标志，可高温高压灭菌； |
| 5.2 | 4mm 30度，长度≥150mm； |
| 5.3 | 照度≥1500Lx，有效景深：≥4-50mm； |
| 5.4 | 蓝宝石镜片，高硬度，耐磨、防腐蚀； |
| 5.5 | 套管采用一键式快速卡口，双阀门四通道设计全面满足关节镜手术需要，穿刺锥采用精钢材料； |
| 5.6 | 镜鞘直径≤5.7mm，满足手术的同时减少对患者损伤； |
| 6 | 关节镜专用台车一辆 |
| 7 | 刨削系统-动力系统主机； |
| 7.1 | 智能型动力刨削主机，双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分； |
| 7.2 | 一机多用，可兼容8种以上手柄，包括大骨动力和高速磨钻、摆锯、矢状锯、往复锯等，适用于各类骨科手术，最高支持≥20000rpm； |
| 7.3 | 彩色触控显示屏≥3英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等； |
| 7.4 | 彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能； |
| 7.5 | 双手柄模式，支持2个手柄同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩)； |
| 7.6 | 带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关； |
| ▲7.7 | 往复转频率具有≥5级的调节，可任意设定； |
| 7.8 | 具有窗锁功能，可在面板设定刀头的窗开和窗锁，可任意调整刀头窗开大小； |
| 7.9 | 具有医生自我编程功能，医生可根据自己手术习惯设定转速等参数； |
| 8 | 刨削系统-刨削手持件 |
| 8.1 | 手柄采用按键式的人体工学设计； |
| ▲8.2 | 可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速最高支持≥10,000rpm（提供注册证或说明书作为证明材料）； |
| ▲8.3 | 扭力: ≥32 in. oz.（提供注册证或说明书作为证明材料）； |
| 8.4 | 正反转速度范围：500-2,500rpm； |
| 8.5 | 刨削手柄噪声≤56dB； |
| 8.6 | 所投标刨削手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头，最小规格≤2.9mm，最大≥5.5mm； |
| 8.7 | 刀头采用ECG（电解磨削）的制造技术，具有更好的表面光洁度。小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm； |
| 8.8 | 刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式，内芯和外鞘接近完全同心，减少摩擦产生的金属屑，哑光外鞘，减少反光，使镜下视野更好； |
| 8.9 | 投标手柄可接刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型等、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，注册证刀头种类≥100种； |
| 8.10 | 不同颜色标识不同刀头，利于辨别，缩短手术时间。优化的刀齿角度来切除软组织和骨，避免撕扯； |
| 8.11 | 刀头在转动时做往复运动，切割力更强、减少组织损伤、缩短手术时间； |
| 8.12 | 刨削刀头基体芯杆圆跳动偏差≤0.01mm； |
| 8.13 | 刨削刀头采用符合ASTM标准不锈钢材质； |
| 9 | 手术器械1批 |
| 9.1 | 采用符合ASTM F899标准的精钢制造，硬度高，韧度强； |
| 9.2 | 戳枪，ø≤3.5mm，直型 |
| 9.3 | 戳枪，ø≤3.5mm，左弯 |
| 9.4 | 戳枪，ø≤3.5mm，右弯 |
| 9.5 | 剥离锉 |
| 9.6 | 剥离刀 |
| 9.7 | 开口滑动剪线器 |
| 9.8 | 缝线抓钳，ø≤3.4mm |
| 9.9 | 全圈推结器 |
| 9.10 | 交换棒 |
| 9.11 | 缝合钩手柄 |
| 9.12 | 缝合钩，直型 |
| 9.13 | 缝合钩（左弯45°） |
| 9.14 | 缝合钩（右弯45°） |
| 9.15 | 缝合钩（左弯90°） |
| 9.16 | 缝合钩（右弯90°） |
| 10 | 低温等离子系统 |
| 10.1 | 工作主频率≥110KHz，最大浮动范围控制在10％内 |
| 10.2 | 输出功率：切割模式的额定输出功率≥300W，凝血模式的额定输出功率≥27W，最大浮动范围控制在20％内 |
| 10.3 | 切割档位≥9档可调；凝血档位≥5档可调 |
| 10.4 | 具备自检和故障提示功能，并能自动监测手术电极及脚踏是否连接 |
| 10.5 | 脚踏开关具有切割、凝血及调节切割模式工作档位功能 |
| 10.6 | 刀头配备抽吸引功能，可有效吸引手术中产生的气泡和杂质，提高术区视野清晰度 |

- 采购包6：高清晰腔镜系统 
    1.摄像主机：

▲1.1主机输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描。

1.2 可同时处理可见光波段及近红外波段，实现白光及荧光功能。

1.3主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

▲1.4 主机可实现同品牌宫腹腔镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

▲1.5主机影像增强功能≥5种，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；至少2种电子染色，可提高对血管及组织的辨识度。

1.6 术野画面≥5级亮度可调；≥2种纤维镜图像优化功能。

1.7荧光和白光模式具有不少于两种切换模式（脚踏、摄像头）。

1.8术野画面可实现不少于上下、左右及180°翻转功能。

1.9通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与医院一体化手术室控制对接。

▲1.10主机模块自带嵌入式同品牌图文工作站：摄像主机USB接口数量大于3个，可抓取不小于3840×2160P的图像和刻录不小于1920×1080P的动态影像，支持U盘即插即拔及实时打印功能。

1.11输出端口：不少于DP数字端口2个，12G/3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口1个。

1.12电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

▲1.13主机模块化设计，主机核心平台可连接不少于4种影像模块。

1.14可实时自动调节冷光源输出亮度。

1.15术野画面放大功能，≥7级可调，具有自适应缩放功能，可进行自动电子变焦。

▲1.16主机使用寿命≥8年，并提供证明文件。

2.摄像头

- 2.1采集像素：摄像头像素不小于3840x2160，逐行扫描。

- 2.2图像格式16：9。

- 2.3重量≤260g，握持轻便。

- 2.4不少于五种显影模式：重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式等。

- ▲2.5可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

- 2.6摄像头按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式、FI开关。

- 2.7电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

3.光学镜

- 3.1采用柱状晶体技术，兼容4K及荧光成像。

- ▲3.2直径5mm、10mm，视向角0°、30°多规格可选。

- 3.3视场角不小于80°。

- 3.4有效景深范围不少于3mm-100mm。

- 3.5可高温高压消毒。

4.导光束

- 4.1长度不小于250mm。

- 4.2直径不小于4.8mm。

5.LED冷光源

- 5.1兼容荧光显影技术。

- 5.2色温不少于5700K。

- 5.3灯泡寿命≥30000小时。

- 5.4触摸屏，图形直观，用户界面简单明了。

- 5.5具有Auto模式，可自动调节光源亮度。

- 5.6持续输出恒定的光强度。

- 5.7单踏板脚踏。

- ▲5.8白光&荧光模式均为无激光设计的LED光源激发。

6.气腹机

- 6.1最大灌流速度≥40L/min；

- 6.2具有高速/高精两种灌流模式；

- 6.3具备小儿外科专用腹腔镜模式，具备相应的调节范围和精度；

- 6.4可与主机连接，可实现直接通过摄像头控制气腹机操作界面；

- 6.5自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题；

- 6.6若在一定时间内（可自行设定5-99 秒）无外部干预， 系统自动报警；

- 6.7清晰并排显示设定值和实际值，方便监测充气过程；

7.医用监视器

- 7.1 4K监视器尺寸≥32英寸；

- 7.2分辨率不低于3840 x 2160；

- 7.3视角：不少于178°/ 178°；

- 7.4双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等；

8.其他要求

▲所提供的主机、摄像头、高清监视器、冷光源、气腹机、导光束、内窥镜均须为同一品牌。

（七）采购包7：高清晰3D腔镜系统
 1.3D腹腔镜主机

1.1可处理3D和2D画面信号,分辨率支持不小于1920x1080,逐行扫描。

▲1.2 集成图文工作站功能可术中记录不小于1920×1080P全高清录像及1920×1080高清图片。

▲1.3 主机不少于4个USB接口,可连接外接存储设备(U盘和移动硬盘),控制设备(键盘、鼠标、脚踏),打印机(实现术中打印)。

1.4可根据手术需要,动态调节画面亮度,暗处增亮,并降低反光。

▲1.5 至少2种腔镜光谱分析处理模式,可提髙对血管的辨识度。

▲1.6 兼容包含3D影像模块在内的至少3种影像模块,可通过模块化升级后兼容多种类高清三晶片摄像头和多种类电子镜。

1.7  3D术野画面至少5级亮度可调。

1.8  术野画面至少5级电子变焦功能。

1.9  3D术野画面可实现不少于上下、左右及180°翻转功能。

1.10 可实现3D和2D图像之间的一键切换。

1.11 通过摄像头可操控手术设备,如气腹机,电子调光冷光源,并可实现与一体化手术室无缝连接。

1.12  3D信号输出端口至少包含:3G-SDI数字端口1个,DVI-D数字端口2个。

1.13电气安全:医用设备电气安全CF级别I类防护,可应用于心脏设备。

2.3D电子镜

2.1 采集像素:电子镜像素为不小于1920x1080,双路1080P采集。

▲2.2电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌。

▲2.3最大景深不小于200mm,可远距离观察,提高可视面积,并有效防止镜头污染

2.4 视野范围不小于80°,提高可视面积。

2.5 具有防雱功能,有效防止镜面起雾。

▲2.6重量不高于420g,可进行单手控制,方便术中操作。

2.7 免调焦设计,在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。

▲2.8可实现通过摄像头按键控制气腹机,冷光源。

2.9摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键,可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印,调节白平衡、亮度。

2.10 电气安全:医用设备电气安全CF级别I类防护,可应用于心脏设备。

2.11可拆卸导光束，降低使用及维修成本（需提供证明资料）。

3.LED冷光源

3.1色温不小于6000K。

3.2 LED灯泡，寿命≥30000小时。

3.3具有集总控制功能，可实现光源亮度自动调节。

3.4具有待机键，可一键开启或关闭照明。

3.5触摸面板设计，方便显示与控制。

3.6安全等级：CF级，对电击防护程度高，漏电流控制严格，可用于心脏相关内窥镜手术。

4.纤维导光束

4.1纤维导光束，直径不小于 4.8 mm，高耐热型。

5.气腹机

5.1最高灌流速度不小于40l/min。

5.2适用于成人，压力调节范围：1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 l/min；适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min。

5.3自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题，集成安全系统，可快速检测压力过高情况，系统自动泄流并自动报警。

5.4 液晶显示屏显示流量等工作参数，实时压力测量。

5.5 可实现直接通过摄像头控制气腹机操作界面。

5.6 电器安全最高等级CF，使用安全可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者。

6.全高清医用监视器

6.1 尺寸≥32英寸。

6.2 分辨率：不小于1920×1080逐行扫描。

6.3 信号输入\输出方式：不少于3G-SDI、 HD-DVI、DV 、BNC、S-Video、RGB、模拟信号等多规格标准的图像输入输出接口。

6.4 监视器品牌与摄像主机同品牌，保证监视器的稳定性和优秀的色彩还原度。

6.5 视角：不小于178°（水平和垂直）。

7.内窥镜专用台车

▲8.主机使用期限≥10年（需提供证明资料）

四、项目实施要求

（一）安装调试要求

中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1.中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

2.调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

3.所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4.所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（二）设备材料要求

1.中标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.中标人应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3.中标人提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通俗易懂的符号表示。

4.对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，中标人都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5.供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6.所有设备配件和耗材在现场安装使用前，采购人将进行随机抽验。

（三）交货时间、地点

1.采购合同签订后按采购人要求开始供货安装，进口产品90日内完成全部设备的安装调试并通过验收，非进口产品30日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2.由中标人免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，设备需要的电源插座及网络设施由中标人负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

五、售后服务和培训要求

（一）质保期：采购包1床边DR、采购包2微波消融治疗仪原厂质量保证期至少为3年，其他采购包原厂质量保证期至少为1年。（投标人提供根据招标文件要求出具的原厂质保及售后服务承诺书，格式自拟，并加盖投标人签章和原厂公章。）

（二）售后服务

1. 中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障，24小时内不能解决故障的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。

2.中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。
   3.保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后），3年内一般不超过设备原值的3%，3—5年一般不超过设备原值的4%，5年以上一般不超过设备原值的5%。
   4.应免费开放数据接口，以便采购人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（三）技术培训

中标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行产品技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购人确定。

（四）后期维护

设备每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因中标人设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。

（五）服务要求

1.中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。
    2.中标人应向采购人提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

六、质量保证要求

1.产品技术要求：中标人所供产品，必须是全新的，未经使用过的正品。必须符合采购人所需的规格、性能和技术指标，并符合产品出厂质量标准、国家强制标准或行业强制标准，属计量器具的要符合国家计量检定标准，并承担验收合格后的首次计量费用。

2.产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

3.货物到达现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

4.采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

5.合同签订前，中标人对所投产品进行逐条功能演示，如与采购需求不符，则采购人有权拒签合同。

七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（医疗设备一批（2））项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函格式

采购包1

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市传染病医院）的（医疗设备一批（2）采购包1）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（床边DR），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

采购包2

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市传染病医院）的（医疗设备一批（2）采购包2）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（微波消融治疗仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

采购包3

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市传染病医院）的（医疗设备一批（2）采购包3）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（全自动分枝杆菌液体培养仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

采购包4

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市传染病医院）的（医疗设备一批（2）采购包4）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（4K膝关节镜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

采购包5

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市传染病医院）的（医疗设备一批（2）采购包5）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（4K肩关节镜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

采购包6

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市传染病医院）的（医疗设备一批（2）采购包6）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（高清晰腔镜系统），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

采购包7

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市传染病医院）的（医疗设备一批（2）采购包7）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（高清晰3D腔镜系统），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加医疗设备一批（2）（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0048）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。