苏州市政府采购

招标文件

| 招标编号： | JSZC-320507-YJKJ-G2025-0015 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市相城区区级机关事务管理中心 |
| 项目名称： | 相城区疾控中心检测设备采购 |
| 类 别： | 货物类 |

研佳科技咨询（苏州）有限公司

二○二五年八月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320507-YJKJ-G2025-0015 |
| 2 | 招标内容 | 相城区疾控中心检测设备采购 |
| 3 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收投标证金 |
| 5 | 投标文件 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 6 | 投标文件 提交 | 截止时间：2025年08月27日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 开标时间 开标地点 | 时间：2025年08月27日09点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 9 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 10 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 （六）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； |
| 11 | 代理服务费 | 服务费：本项目招标代理服务费由中标单位按以下收费标准向招标代理机构支付。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 服务费账号：51472600001480 账户名：研佳科技咨询（苏州）有限公司黄埭分公司 开户行：苏州银行渭中路支行 |

目      录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评分标准

# 第一章  招标公告

项目概况 苏州市相城区区级机关事务管理中心关于相城区疾控中心检测设备采购的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年08月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-YJKJ-G2025-0015

项目名称：相城区疾控中心检测设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：人民币柒佰肆拾肆万零陆佰元整（￥7440600.00）

最高限价：人民币柒佰肆拾肆万零陆佰元整（￥7440600.00）

采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多病原核酸快速检测系统 | 套 | 1 |
| 2 | 全自动微生物质谱检测系统 | 套 | 1 |
| 3 | 大容量台式离心机 | 台 | 1 |
| 4 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 |
| 5 | 超低温冰箱 | 台 | 1 |
| 6 | 低温保存箱 | 台 | 1 |
| 7 | 相差显微镜 | 台 | 1 |
| 8 | 恒温水浴槽 | 台 | 1 |
| 9 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
| 10 | 隔水式恒温培养箱 | 台 | 1 |
| 1 | 气相色谱仪I | 套 | 1 |
| 2 | 气相色谱仪II | 套 | 1 |
| 3 | 气相色谱-质谱联用仪 | 套 | 1 |
| 4 | 离子色谱仪 | 套 | 1 |
| 5 | 火焰原子吸收光谱仪 | 套 | 1 |
| 6 | 原子荧光光度计 | 套 | 1 |
| 7 | 全自动游离二氧化硅前处理仪 | 套 | 1 |
| 8 | 全自动热脱附仪 | 套 | 1 |
| 9 | 气体发生器一体机 | 套 | 1 |
| 10 | 超纯水仪 | 台 | 1 |
| 11 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 |
| 12 | 洗瓶机 | 台 | 1 |
| 13 | 分析天平（1/10000） | 台 | 1 |
| 14 | 分析天平（1/100000） | 台 | 1 |
| 15 | 外置活塞式移液器 | 套 | 1 |
| 16 | 马弗炉 | 台 | 1 |
| 17 | 医用冷藏箱 | 台 | 3 |
| 18 | 无管式净化型储药柜（PP材质） | 台 | 2 |
| 19 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |
| 20 | 铂金坩埚 | 个 | 3 |
| 1 | 个体（定点）防爆采样器I | 台 | 5 |
| 2 | 个体（定点）防爆采样器II | 台 | 5 |
| 3 | 大气采样器 | 台 | 5 |
| 4 | 手动有毒有害气体采集系统 | 套 | 1 |
| 5 | 干式流量计 | 套 | 1 |
| 6 | 粉尘滤膜除静电器 | 台 | 1 |
| 7 | 大气压力表 | 台 | 1 |

技术参数要求详见：第四章 招标书

合同履行期限：合同签订后90天内完成供货安装调试结束。

交货地点：苏州市相城区疾病预防控制中心指定地点。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2投标单位具有全自动微生物质谱检测系统、医用冷藏箱、超低温冰箱、低温保存箱的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起五个工作日

2.地点：苏采云

3.方式：苏采云网上报名

4.售价：0.00元

注：未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

- 响应文件提交

截止时间：2025年8月27日09点30分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、开启

时间：2025年8月27日09点30分(北京时间)

地点：“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体。不得转包、分包本项目。

2、法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5、供应商未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

7、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

10、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市相城区区级机关事务管理中心

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号相城区行政中心8号楼

联系人：于文

联系方式：0512-85182861

2.采购代理机构信息

名称：研佳科技咨询（苏州）有限公司

地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号苏州港口大厦11层1101室

联系人：曹梦斌、赵正阳

联系方式：0512-65729727

# 第二章  投标人须知

1.说明

1.1本招标文件仅适用于研佳科技咨询（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于研佳科技咨询（苏州）有限公司。

2.词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格投标人的一般条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.供应商的特殊条件：

投标单位具有全自动微生物质谱检测系统、医用冷藏箱、超低温冰箱、低温保存箱的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。

6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合投标及转包、分包

7.1本项目不接受联合体投标。

7.2本项目不接受转包、分包。

7.3本项目不接受进口产品。

8.招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

9.质疑

9.1投标人可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2供应商质疑办法具体详见《政府采购质疑和投诉办法》。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.3根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。供应商对招标文件如有质疑，请质疑以书面形式（当场送达或邮寄方式，不接收到付快递）递交至采购代理单位。

9.4对招标文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目招标文件的《交易文件下载确认单》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.6质疑联系：研佳科技咨询（苏州）有限公司

联系地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号苏州港口大厦11层1101室

联系电话：0512-65729727

联系人：曹梦斌、赵正阳

10.招标文件

10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

10.2招标文件及其补充文件为未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.招标文件的澄清或修改

11.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

14.投标文件的组成

14.1封面

14.2开标一览表

14.3公开分项报价

14.4资格审查文件

14.4.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

14.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

14.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.4.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前6个月内（至少一个月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单），如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

14.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

14.4.6法律、行政法规规定的其他条件。

14.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第三章）；

14.4.8投标单位具有全自动微生物质谱检测系统、医用冷藏箱、超低温冰箱、低温保存箱的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

14.5符合性审查文件

14.5.1投标人法定代表人身份证扫描件；

14.5.2法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.5.3投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.5.4投标函（格式见第三章）；

14.5.5关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.5.6投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.5.7商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.5.8技术要求条款偏离表（格式见第三章）；

14.5.9品牌、型号规格、生产厂家说明（格式见第三章）；

14.5.10投标保证承诺书（格式见第三章）；

14.5.11其他有关符合性证明的文件。

14.6综合评审文件

14.6.1项目实施方案（包括但不限于质保期承诺、服务响应时间承诺、培训方案、售后人员配备等等）；

14.6.2企业类似业绩一览表（格式见第三章）；

14.6.3备品备件、易损件清单及报价表（格式见第三章）；

14.6.4评分标准中所涉及到的其他材料、证明。

注：（1）以上14.4.1-14.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.5.1-14.5.11为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.4-14.6”中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

14.7投标文件由14.1至14.6款规定的内容共同组成。

15.电子投标文件的编制与提交

15.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

15.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

15.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.报价（编制）要求说明

16.1投标报价包括全部货物和服务的报价，应包括所投产品及其备品、备件、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标的保证。

17.投标保证金

本项目不收投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件；拒绝延长的，其投标失效。

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

21.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

21.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

21.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

21.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.1.3对投标文件进行比较和评价；

22.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2评标委员会成员应当履行下列义务：

22.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

23.保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.无效投标

26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（六）机器码一致的。

26.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

27.废标

27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.1.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

28.投标文件的评价和比较

28.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购人的委托向招标采购人推荐中标候选单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告公告期届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告公告期届满之日起七个工作日后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)，招标代理机构有权对该质疑不予答复。

30.合同授予标准

30.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源

31.中标通知书

31.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

31.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.合同的签订

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日（最多三十日内）内，按照招标文件及投标文件规定与中标人签订书面合同。

32.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

32.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.代理服务费

33.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

34.监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

- 分项报价明细表

分项报价明细表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： |  |  |  | 小写：¥ |  |  |

注：本表中合计金额与“开标一览表”响应报价须一致。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

3、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策。

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （采购人名称）组织实施的编号为               号的采购活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

代理人（签字或签章）：

日期：

附：法定代表人、代理人的身份证正反面扫描件

要求：真实、有效、清晰

5、投标（响应）函

- 投标（响应）函

:

我方收到贵公司                  号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成本次项目所需的全部货物和服务的报价，应包括所投产品及其备品、备件、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止之日起    天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿接受处罚。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                              联 系 人：_____________________

地    址：                              邮政编码：_____________________

联系电话：                              传    真：_____________________

电子邮箱：______________________________

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

6、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 7、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 8、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

| 序号 | 商务内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 9、技术要求条款偏离表

技术要求条款偏离表

| 序号 | 技术内容 | 招标文件技术要求条款 | 投标文件技术要求条款 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 10、品牌、型号规格、生产厂家说明

- 品牌、型号规格、生产厂家说明

| 编号 | 品名 | 品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

11、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

12、备品备件、易损件清单及报价表

备品备件、易损件清单及报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述备品备件为该项目免费质保期内所需的。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

13、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致： 研佳科技咨询（苏州）有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加      （项目名称、项目编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（盖章）：

地址：

电话：        传真：

电子邮件：          邮编：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

# 第四章  招标书

招标书

苏州市相城区区级机关事务管理中心关于相城区疾控中心检测设备采购的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年08月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、招标编号：JSZC-320507-YJKJ-G2025-0015

二、项目名称：相城区疾控中心检测设备采购

三、项目预算：

总金额：人民币柒佰肆拾肆万零陆佰元整（￥7440600.00）；

最高限价：人民币柒佰肆拾肆万零陆佰元整（￥7440600.00）；

四、项目需求：

1、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多病原核酸快速检测系统 | 套 | 1 |
| 2 | 全自动微生物质谱检测系统 | 套 | 1 |
| 3 | 大容量台式离心机 | 台 | 1 |
| 4 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 |
| 5 | 超低温冰箱 | 台 | 1 |
| 6 | 低温保存箱 | 台 | 1 |
| 7 | 相差显微镜 | 台 | 1 |
| 8 | 恒温水浴槽 | 台 | 1 |
| 9 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
| 10 | 隔水式恒温培养箱 | 台 | 1 |
| 1 | 气相色谱仪I | 套 | 1 |
| 2 | 气相色谱仪II | 套 | 1 |
| 3 | 气相色谱-质谱联用仪 | 套 | 1 |
| 4 | 离子色谱仪 | 套 | 1 |
| 5 | 火焰原子吸收光谱仪 | 套 | 1 |
| 6 | 原子荧光光度计 | 套 | 1 |
| 7 | 全自动游离二氧化硅前处理仪 | 套 | 1 |
| 8 | 全自动热脱附仪 | 套 | 1 |
| 9 | 气体发生器一体机 | 套 | 1 |
| 10 | 超纯水仪 | 台 | 1 |
| 11 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 |
| 12 | 洗瓶机 | 台 | 1 |
| 13 | 分析天平（1/10000） | 台 | 1 |
| 14 | 分析天平（1/100000） | 台 | 1 |
| 15 | 外置活塞式移液器 | 套 | 1 |
| 16 | 马弗炉 | 台 | 1 |
| 17 | 医用冷藏箱 | 台 | 3 |
| 18 | 无管式净化型储药柜（PP材质） | 台 | 2 |
| 19 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |
| 20 | 铂金坩埚 | 个 | 3 |
| 1 | 个体（定点）防爆采样器I | 台 | 5 |
| 2 | 个体（定点）防爆采样器II | 台 | 5 |
| 3 | 大气采样器 | 台 | 5 |
| 4 | 手动有毒有害气体采集系统 | 套 | 1 |
| 5 | 干式流量计 | 套 | 1 |
| 6 | 粉尘滤膜除静电器 | 台 | 1 |
| 7 | 大气压力表 | 台 | 1 |

- 技术参数：

微生物仪器

## （一）多病原核酸快速检测系统

1、主要用途：

1.1 系统包括仪器与试剂测试条相互作用，在系统内纯化核酸，并通过PCR特异性扩增病原体靶序列，通过专业软件分析PCR产物，报告检测结果。

1.2 系统搭配配套试剂测试条可用于包括新冠病毒在内的呼吸道感染症候群、腹泻病症候群、脑膜炎症候群和病毒性水泡症候群等项目检测。

2、技术性能要求：

2.1只需要一台仪器, 即可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析；

★2.2核酸提取采用柱膜法的方式，保证疑难样本类型的提取纯度。并通过荧光定量PCR方式进行检测；

★2.3一体化的试剂盒，将核酸提取试剂以及PCR扩增试剂等整合到一个试剂盒中，加入样本即可上机检测；

★2.4每种试剂都采用统一的微流控全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室；

2.5所有检测从原始样本到出报告结果可以在80分钟内完成；

2.6操作简便, 手工操作时间少于1分钟，且检测过程中无需额外操作；

2.7机器可串联1-8个分析模块，每个分析模块可各自独立处理1个样本，互不干扰；

★2.8配套剂盒中包含所有所需干湿试剂，机器可自动重溶干粉试剂，不需要手工加溶解液，且支持干拭子类型样本直接上机，不需要其他处理步骤；

★2.9具有≥22种病原体靶标呼吸道感染性病原体核酸检测试剂盒（多重实时荧光定量PCR法），可进行新冠病毒、博卡病毒、肺炎衣原体和嗜肺性军团病杆菌等检测；

★2.10具有≥22种病原体靶标的胃肠道感染测试试剂盒（多重实时荧光定量PCR法），且能够区分GI和GII型诺如病毒；

★2.11具有≥15种病原体靶标脑膜炎感染性病原体核酸检测试剂盒；

★2.12具有≥5种病原体靶标的病毒性水泡感染检测试剂盒，且包括猴痘病毒（MPXV）的检测；

2.14可同时完成病原体DNA与RNA的检测, 可同时检测病毒,细菌,寄生虫等, 无需分开处理；

★2.15对于检出的病原体能够提供原始的扩增曲线和Ct值，便于进行样本质控及排除可能存在的污染和假阳性结果，控制实验结果的准确性；（需提供原厂盖章的证明材料）

★2.16 PCR扩增前自动进行荧光染料质控测试，测试染料信号强度是否达到预期，不需要人工目测试剂重溶是否充分，确保试验结果的可靠性；

2.17所有试剂及耗材常温储存, 方便储存及运输；

2.18能够自动检测试剂盒是否在有效期内并拒绝使用过期的试剂盒，能够识别并阻止用过的试剂盒，确保检测结果的准确性；

2.19具有内质控，同一个内质控可用于监控测试条内所有实验过程，包括样品重悬/均质化，裂解，核酸纯化，逆转录和PCR；

2.20可单个样本检测，不会浪费任何耗材和试剂；

2.21报告可存储至USB存储设备，可设置自动打印, 简单易读, 无需人工进行判读；

2.22数据库：软件具有数据库管理功能，数据系统可存储不少于10000个测试信息。

3、配置要求：

3.1操作模块1台

3.2分析模块 1 台

3.3操作模块和分析模块连接器1套

3.4 USB存储器（内包含操作手册）1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3 提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （二）全自动微生物质谱检测系统

1、主要用途：用于样品中微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）的快速鉴定。

2、技术性能要求：

2.1质谱仪硬件指标

★2.1.1激光斑点：至少包含50μm~120μm可调，可针对直径≤0.8mm的样品靶精准激发，可满足更多样品及样品靶种类的需求。（投标文件中提供具有国家认可的第三方机构出具的检测报告证明材料）

★2.1.2 飞行管采用钛金属飞行时间管，提高离子通道准确性和稳定性，技术含量高。（投标文件中提供厂家盖章的相关证明材料）

2.1.3离子源：真空管路系统的设计要保证离子源无需拆卸清洗，机器自动清洗，无需人工参与操作清洗，避免因残留而需要清洗的情况发生，方便日常维护。

2.1.4检测器：电子倍增器或微通道板，最大暗电流＜1pA，以实现极低的谱图噪声,最大增益可达10^7倍，无需额外加装前置放大器。（投标文件中提供具有国家认可的第三方机构出具的检测报告证明材料）

2.1.5真空泵：前级泵抽速≥4.0m³/h，前级真空度≥10-2mbar，保障应急检测。（投标文件中提供具有国家认可的第三方机构出具的检测报告证明材料）

★2.1.6软件装配质谱仪同品牌微生物实验室管理系统，可以与同品牌的药敏、质谱、血培养等仪器的连接、数据统计等。（投标文件中提供厂家盖章的相关证明材料）

★2.1.7飞行管：长度≥1050mm，保证质谱分辨率。（投标文件中提供厂家盖章彩页或官网证明资料）

2.1.8质谱仪的真空泄复压采用专用机电一体化系统，可实现自动调节泄复压时间及压力值，节省操作时间，大幅提高真空安全性和可靠性。

2.1.9 质谱仪配置有热平衡系统，确保质谱仪的热循环稳定，降低温漂，极大提升系统稳定性和重复性，同时提升仪器可靠性及寿命。

★2.1.10采集卡：采用高精度采集卡，精度≥12bit，提高检测准确。（投标文件中提供具有国家认可的第三方机构出具的检测报告证明材料）

2.2质谱仪软件指标

软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过2个，软件具有中文界面，方便实验人员使用鉴定和分析功能具有蛋白、核酸等检测功能，可进行聚类分析、多重性分析、自建库等功能。

2.3质谱仪已取得用于微生物鉴定的医疗器械注册证，提供的权威数据可对医疗机构鉴定数据进行符合确认。（投标文件中提供注册证材料）

2.4检测性能

2.4.1 检测范围：1-500kd；

2.4.2 分辨率：>3500FWHM（血管紧张素，Angiotensin）；

2.4.3质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<100ppm（外部校正误差）；

2.4.4质量重复性：变异系数<0.015%；

2.5数据库及功能

★2.5.1标配与质谱仪同品牌的数据库，数据库具有自主知识产权，数据库中包含可鉴定微生物的数量大于5000种、500个属，数据库可在线及时终生免费升级，并确保以上内容可在现场验证。数据库支持用户自行扩增数据库或是自建数据库，自建库与主库采用相同的建库原理和算法，以便确保自建库的可靠性。可进行聚类分析分型、溯源、多重性分析、菌株蛋白对比、蛋白胶图分析等功能。

★2.5.2增强罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力，鉴定数据库需包含不限于炭疽、霍乱弧菌、伤寒沙门菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据。

★2.5.3丝状真菌数据库数量≥450种，且包含白色红曲、冠突曲霉、黄曲霉、短孢弯孢、草酸青霉、橙色红曲、蜂蜜曲霉、黑根霉、酱油曲霉、燕麦镰刀菌、纸葡萄穗霉等真菌。

★2.5.4 分枝杆菌数据库数量≥170种。确保验收时可现场验证通过；

★2.5.5提供微生物数据云，用于查询菌种的形态学、药敏、基因序列等信息。（投标文件中提供网址及互联网备案信息资料）

★2.5.6具备非接触手势识别进出靶功能，并在外壳上有明确手势识别动作标志，提供外壳上标志照片。（投标文件中提供具有国家认可的第三方机构出具的检测报告证明材料）

★2.5.7可进行质谱药敏检测分析，提供同品牌质谱药敏板和试剂盒照片。

★2.5.8可升级同品牌核酸质谱前处理加样仪进行适配，以实现质谱核酸检测分析功能，提供核酸前处理仪器照片。

2.6质谱仪配套试剂消耗品

2.6.1可提供与质谱仪同品牌的样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂），已取得医疗器械注册证。既取即用，无需用户配制，避免配制带来的误差。（投标文件中提供注册证材料）

★2.6.2可提供与质谱仪同品牌的质控品，已取得医疗器械注册证。（投标文件中提供注册证材料）

2.6.3 可提供与质谱仪同品牌的标本板（靶托），90孔以上靶板，带有条形码，可进行追溯；

3、配置要求：

3.1台式MALDI-TOF微生物质谱鉴定仪（包含激光器、离子源、检测器、飞行管和真空系统）1台

3.2数据库及软件（包含微生物数据库，微生物采集与分析软件，IVD版本软件）1套

3.3数据处理系统（配置要求：不低于Windows7以上操作系统，3.0GHz CPU处理器，16GB内存，1TB硬盘，24寸液晶显示屏）1套

3.4条码扫描器1个

3.5标本板（靶托）1包

3.6样本预处理试剂1套

3.7激光打印机1台

3.8 6KVA UPS 电源1台

3.9超声波清洗机1台

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3 提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4 可提供不少于2-3名厂家国内培训中心免费培训名额。

4.5 数据库及软件免费升级。

4.6 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （三）大容量台式离心机

1、主要用途：用于真空采血管等离心浓缩。

2、技术性能要求：

2.1最高转速：≥5500r/min；

2.2转速精度：≤±10r/min；

2.3最大相对离心力：≥4900xg；

2.4可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增；

★2.5最大容量：≥4×750ml，一次性可分离不少于28支50ml、76支15ml尖底离心管、152支5/7ml采血管，120孔自动脱帽适配器；

2.6定时范围：1 s-99min59s、1 min-99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式；

2.7加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态；

2.8驱动系统：交流变频电机驱动；

★2.9控制系统：7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）高清触摸屏控制；可快速设置转速或离心力，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂；

2.10可以设置不少于100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性；

2.11可选中不少于五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行；

2.12自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况；

2.13材质：离心腔采用316L不锈钢；转子、吊篮采用7075-T6航空级锻造铝合金；

★2.14可配备经第三方认证的气密性圆杯/方杯、角转子,有效防止气溶胶及液体外泄，并可高温高压灭菌；

2.15点动功能：有；

2.16转子识别：有；

2.17外形尺寸（长×宽×高）：≤520*650*400mm；

2.18净重：≤80kg；

3、配置要求：

3.1主机1台

3.2自动脱盖水平转子1个

3.3适配器1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （四）医用冷藏箱

1、技术性能要求：

1.1立式对开门设计，有效容积≥760L；

1.2采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；

★1.3风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；

1.4整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

1.5标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条；

★1.6采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿

度下无凝露；

1.7全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；

1.8具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能

齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故

障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；

★1.9智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；整机噪音低至39dB(A)，日能耗

低至2.6kW·h；

1.10标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

1.11 6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性；

1.12箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控

制，更加方便用户使用；

1.13标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询；

★1.14标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

1.15选配RS485，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态；

1.16选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调；

1.17标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心；

1.18四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；

1.19产品具有医疗器械注册证；（提供注册证材料）

1.20产品具备第三方性能检测报告和CQC节能环保认证；（提供检测报告及认证证书）

1.21产品外部尺寸（宽*深*高）：≤995*810*1810mm；

2、配置要求：整机1台；冷链监测仪1个；

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于3年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （五）超低温冰箱

1、技术性能要求：

1.1箱内温度：-40℃~-86℃可调；

★1.2有效容积：≥330L，整机装箱量（2ml冻存管容量）不少于21600份样本；

1.3微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

1.4采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

1.5采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

1.6根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

★1.7符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；（ 提供中国质量中心节能证书和环保证书，并提供CQC网站截图及网址备查）

1.8进口品牌压缩机2个，功率≤900W ；

★1.9 25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；（提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告）

1.10标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

1.11多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能；（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

1.12具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

1.13可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态；

1.14一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；

1.15 2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好；

1.16内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

1.17使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好；

1.18具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

1.19箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

★1.20具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；（提供注册证材料）

1.21外部尺寸（宽x深x高）：≤850*900*1850mm；

1.22内部尺寸（宽x深x高）：≥460*630*1160mm；

1.23净重：≤238±3% kg；

2、配置要求：整机1台；冷链监测仪1个；

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于5年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （六）低温保存箱

1、技术性能要求：

1.1温度范围：-20°C～-40°C可调节；

1.2微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度≤0.1℃；

1.3具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；

1.4具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

1.5多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

★1.6后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上；

1.7采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

1.8根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

1.9采用碳氢节能压缩机，更节能环保；

1.10进口品牌风机，高效制冷，使用寿命更长；

★1.11设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

★1.12立式单门+双内门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；

1.13内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

1.14箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

★1.15门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

1.16具有不少于2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

1.17脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

1.18可选配圆盘式温度记录仪，USB接口，打印机，RS485或WIFI模块（二选一）；

1.20有效容积：≥296L；

1.21外部尺寸：≤780*710*1830mm；

1.22内部尺寸：≥540*440*1215mm，内胆材质为电锌板喷粉；

1.23产品具有医疗器械注册证；（提供注册证材料）

2、配置要求：整机1台；冷链监测仪1个；

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于3年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （七）相差显微镜

1、主要用途：用于观察活细胞和透明样本。

2、技术性能要求：

2.1目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节；

★2.2观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜，视度可调，±5屈光度；瞳距调节范围48-76mm。铰链组可360°旋转，用于改变眼点高度。眼点调节高度375—428.5mm；

2.3物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换器，能够记忆每个物镜的照明亮度、物镜切换时，亮度自动调整和适应；

2.4调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥27mm，微调精度≥2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置；

2.5物镜：无限远平场消色差物镜:

4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，

40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm；

★2.6照明系统：LED照明，光强连续可调，内置智能感应装置，连续30分钟无操作，ECO系统将自动关闭电源进入待机状态，可通过调光旋钮自动唤醒灯源；

2.7储物盒：机身自带储物盒，可以放置电源线、镜油、工具等物品；以免丢失同时保持桌面整洁；

★2.8载物台：双层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节，线轨传动，X方向无齿条伸出。载物台面积≥210×170mm，移动范围≥78×50mm，台面采用陶瓷工艺制作；

★2.9充电接口：机身背后有Type-C和USB接口，可以支持充电宝供电（Type-C接口输入），可以支持显微镜给手机、平板供电（USB接口输出）；

2.10产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料（复印件加盖生产企业公章）；

★2.11成像系统：≥630万像素。传感器尺寸：≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件；提供正版软件；（提供国家版权局出具的软件著作权证书）

3、配置要求：

3.1主机1台

3.2目镜1套

3.3无限远平场消色差物镜10X/0.25、40X/0.65、60X/0.85、100X/1.25各1个

3.4聚光镜1个

3.5成像系统1套

3.6分析软件1套

3.7电脑工作站1套（(配置不低于：处理器Intel i5，10核、硬盘512GB SSD、内存8G 、21寸液晶显示器)

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

## （八）恒温水浴槽

1、主要用途：用于细胞生物培养，食品检测，药物检测，材料测试，腐蚀试验等。

2、技术性能要求：

2.1无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关，允许操作者湿手进行开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路；

★2.2具备防干烧功能，低液位声光报警功能和自动断电功能；

2.2高亮白光LED显示，可以显示实际温度值和设定值；

2.3高品质不锈钢内槽，浴槽底部平整，没有加热盘管，无卫生死角；

2.4最高温度上限报警保护功能，因任何情况浴槽温度超过105℃时自动报警并切断电源；

2.5设备带有内嵌式搬运把手，不占用空间，正面配有底部放水阀，方便放液操作；

2.6标配计时功能，倒计时结束后报警通知，可选继续运行或自动关机；

2.7浴槽上边缘特殊的倾斜设计有利于冷凝水回流入槽；

2.8温度范围：室温 +5～+99.9℃，温度稳定性：≤±0.15℃；

★2.9配备透明浴槽弧形盖，易于观察样品，同时防止冷凝水滴落污染样品，开盖把手置于侧面，防止开盖时蒸汽烫伤实验人员；

2.10温度范围：室温+5－99.9ºC；

2.11显示精度：≤0.1℃；

2.12加热功率：≥2.0kw；

2.13温度稳定性：≤±0.15℃；

2.14开口尺寸（W×L/D）：≥55×25/18cm；

2.15内充容积：3.4-25.5L。

- 配置要求：

3.1主机1台

3.2不锈钢双列8孔盖1个

3.3单面冷凝管支架（含夹具）4个

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （九）鼓风干燥箱

1、主要用途：用于实验用具干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

2、技术性能要求：

2.1箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖；

2.2采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；

2.3热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度；

2.4采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；

2.5可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；

2.6独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)

2.7可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)

2.8控温范围：RT+10～250℃；

2.9温度波动度：≤±1.0℃；

2.10温度分辨率：≤0.1℃；

2.11温度均匀度：≤±3%（测试点为100℃）；

2.12输入功率：≤2450W；

2.13容积：≥220L；

2.14载物托架（标配）：2块；

2.15定时范围：0～9999min；

2.16内胆尺寸（mm）W*D*H：≥600*500*750；

2.17外形尺寸（mm）W*D*H：≤880*650*950；

3、配置要求：整机1台；

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十）隔水式恒温培养箱

1、主要用途：用于样本中细菌培养。

2、技术性能要求：

2.1拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁；

2.2隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温；

2.3箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机；

2.4微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏；

2.5循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；

2.6多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；

2.7多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；

2.8独立限温报警系统、能声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外；（选配）

2.9具有温度偏高、超温和缺水等报警；

2.10具有开门时间过长报警；

2.12加热方式：水套式；

2.13控温范围：RT+5～65℃；

2.14温度分辨率/波动度：≤0.1℃/±0.3℃；

2.15温度均匀度：≤±0.5℃（测试点为37℃）；

2.17输入功率：≤1350W；

2.18容积：≥270L；

2.19载物托架：2块；

2.20定时范围：0～9999min；

2.21内胆尺寸（mm）W*D*H：≥600*600*730；

2.22外形尺寸（mm）W*D*H：≤750*750*1050；

3、配置要求：整机1台；

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3零配件应保证不少于8年的供应期。

理化仪器

## （一）气相色谱仪I

1、主要用途：用于环境、水质、职业卫生样品的定性定量分析。

2、技术性能要求：

2.1柱箱

2.1.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C；

2.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定；

2.1.3 最大运行时间：≥999.99分钟；

2.1.4 温度稳定性：＜0.01˚C/1˚C环境变化；

2.1.5 峰面积重现性： ＜0.5% RSD；

2.1.6具有不少于六个气相色谱柱智能钥匙；

2.2毛细柱分流/无分流进样口（带电子流量控制）

2.2.1最高使用温度：≥400˚C；

2.2.2电子参数设定压力，流速和分流比；

2.2.3压力设定范围：0-100psi；

2.2.4电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi；

★2.2.5流量范围：0-500Ml/min N2；0-1250mL/min H2 或 He；0-200ml/min Ar 或 CH4；

★2.2.6 扳转式进样口设计，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，有助于快速、轻松地更换进样器衬管；（提供原厂盖章的官方发行的证明材料及实物图片）

2.2.7 EPC的设计基于微通道架构基础上，可以防止颗粒、水、汽和油等污染物，可靠性和使用寿命有显著提高，最大程度保证低维护成本；

★2.2.8 分流比：≥12500:1；

2.3 氢火焰检测器

2.3.1最高使用温度：≥450˚C；

2.3.2具有自动点火装置，自动调节点火气流，具有自动灭火检测功能；

2.3.3最低检测限：＜1.2 pg碳/秒(十三烷)；

2.3.4线性动态范围：≥107；

★2.3.5数据采样速率：1000Hz；（提供原厂盖章的官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料）

2.4 微池电子捕获检测器

★2.4.1最低检测限＜3.8fg/ml（林丹在标准条件下）；（提供原厂盖章的官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料）

★2.4.2线性动态范围：＞5*104；（提供原厂盖章的官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料）

2.4.3放射源：＜15mCi的63Ni的β射线；

2.4.4最高使用温度：≥400℃；

2.4.5安装隐含阳极和大体积流速，防止污染；

2.5 液体自动进样器

2.5.1 进样方式：进样塔+扩展托盘；

★2.5.2 样品位数：≥165位；

2.5.3进样量范围 ：0.1~50ul；

2.5.4进样量线性 ：≥99%；

2.6 全自动顶空进样器

2.6.1 色谱性能指标：面积重复性：＜1%RSD；

★2.6.2 样品加热位：≥12位，样品瓶位：≥48位；

2.6.3 采用自适应算法自动进行样品重叠加热，以便获得最大的分析效率；

2.6.4 进样方法：顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式；

2.6.5 气路控制：标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压 GC柱头压可以独立控制）压力设定点可以调节的增量为0.001psi，在0.000到75.000psi之间的控制精度为0.001 ；

2.7 电脑工作站

2.7.1 软件：操作环境：Windows 10，英文版或中文版专业版或企业版；

2.7.2气相色谱数据传输全部由内置的网卡实现；

★2.7.3 具有保留时间锁定（RTL）功能, 此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现，非保留时间调整功能；

3.配置要求：

3.1气相色谱主机1套

3.2 毛细进样口2套

3.3 FID检测器1套

3.4 ECD微池电子捕获检测器1套

3.5 16位液体进样塔 1套

3.6 150位进样器扩展托盘 1套

3.7 48位顶空进样器 1套

3.8配套耗材：进样隔垫50个，柱螺母10个，分流不分流衬管5支，衬管O型圈10个，石墨密封垫10个，水氧捕集阱1个，20 mL顶空钳口样品瓶100个， DB-624色谱柱（60 m, 0.25 mm, 1.40 µm）1根，HP-5色谱柱（30m, 0.32mm, 0.25um ）1根，DB-FFAP柱（30m，0.32mm，0.50um，7英寸柱架）1根

3.8 电脑工作站1套(配置不低于：处理器Intel Xeon E3，3.2GHz，8MB Smart Cache 4核、硬盘500GB SSD+500GB SATA、内存16G、光盘驱动器DVD-ROM 、21寸液晶显示器)

3.9 激光打印机1台

3.10 气瓶连接不锈钢气路管1套

3.11 气瓶连接阀门1套

3.12装机配套试剂标准物质1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3 提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4可提供不少于2名厂家国内培训中心免费培训名额。

4.5 协助客户完成职业卫生方法项目扩展。

4.6 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （二）气相色谱仪II

1、主要用途：用于环境、水质、职业卫生样品的定性定量分析。

2、技术性能要求：

2.1柱箱

2.1.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C；

2.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定；

2.1.3 最大运行时间：≥999.99分钟；

2.1.4 温度稳定性：＜0.01˚C/1˚C环境变化；

2.1.5 峰面积重现性：＜0.5% RSD；

2.1.6具有不少于六个气相色谱柱智能钥匙；

2.2毛细柱分流/无分流进样口（带电子流量控制）

2.2.1最高使用温度：≥400˚C；

2.2.2电子参数设定压力，流速和分流比；

2.2.3压力设定范围：0-100psi；

2.2.4电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi；

2.2.5流量范围：0-500Ml/min N2；0-1250mL/min H2 或 He；0-200ml/min Ar 或 CH4；

★2.2.6 扳转式进样口设计，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，有助于快速、轻松地更换进样器衬管；（提供原厂盖章的证明材料及实物图片）

2.2.7 EPC的设计基于微通道架构基础上，可以防止颗粒、水、汽和油等污染物，可靠性和使用寿命有显著提高，最大程度保证低维护成本；

★2.2.8 分流比：≥12500:1；

2.3 氢火焰检测器

2.3.1最高使用温度：≥450˚C；

2.3.2具有自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能；

★2.3.3最低检测限：＜1.2 pg碳/秒(十三烷) ；（提供原厂盖章的官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料）

2.3.4线性动态范围：≥107；

★2.3.5数据采样速率:1000Hz；（提供原厂盖章的官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料）

2.4 火焰光度检测器

2.4.1最高使用温度：≥400˚C；

★2.4.2最低检测器限：＜45fg P/sec, ＜2.5pg S/sec；

★2.4.3动态范围: ＞103 S, ＞104 P；

2.5 液体自动进样器

★2.5.1 样品位数：≥165位 ；

2.5.2进样量范围 ：0.1~50ul；

2.5.3进样量线性 ：≥99%；

2.6 电脑工作站

2.6.1软件：操作环境：Windows 10，英文版或中文版专业版或企业版；

2.6.2 气相色谱数据传输全部由内置的网卡实现；

★2.6.3 具有保留时间锁定（RTL）功能, 此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现，非保留时间调整功能；

3、配置要求：

3.1气相色谱主机1套

3.2 毛细进样口2套

3.3 FID检测器1套

3.4 FPD检测器1套

3.5 16位液体进样塔 1套

3.6 150位进样器扩展托盘 1套

3.7 配套耗材：进样隔垫50个，柱螺母2个，分流不分流衬管5支，衬管O型圈10个，石墨密封垫10个，水氧捕集阱1个，启动工具包1套2ml样品瓶100个，HP-5色谱柱（30m, 0.32mm, 0.25um ）1根，DB-1 柱（30 m, 0.32 mm, 0.5 um，7 英寸柱架）1根

3.8 电脑工作站1套(配置不低于：处理器Intel Xeon E3，3.2GHz，8MB Smart Cache 4核、硬盘500GB SSD+500GB SATA、内存16G、光盘驱动器DVD-ROM 、21寸液晶显示器)

3.9 激光打印机1台

3.10 气瓶连接不锈钢气路管1套

3.11 气瓶连接阀门1套

3.12 装机配套试剂标准物质1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3  提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4 可提供不少于2名厂家国内培训中心免费培训名额。

4.5 协助客户完成职业卫生方法项目扩展。

4.6 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （三）气相色谱-质谱联用仪

# 1、主要用途：用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析，可用于有机物的确认。

2、气相色谱部分

2.1. 系统性能指标

2.1.1 保留时间重现性：＜0.0008min；

2.1.2 峰面积重现性：＜0.5% RSD；

2.2. 柱温箱

2.2.1 操作温度范围：室温以上4℃到450℃；

2.2.2温度控制精度：≤0.1℃；

2.2.3 程序升温：不少于25阶／26平台；

2.2.4最高升温速率≥125℃／min；

2.2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min；

2.2.6 温度稳定性：0.01℃/1℃；

★2.2.7 配置柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动自动点亮，方便色谱柱日常维护；（提供原厂盖章的实物图照片或彩页）

2.3. 电子压力控制器

2.3.1 压力范围：不少于0～150psi；

2.3.2最大分流比：≥12000:1；全程压力控制精度：≤0.001psi；

2.4 分流不分流进样口

2.4.1进样口即时联接模块设计，无需任何工具用户可在2min之内更换进样口模块，无需任何工具即可快速维护进样口，更换隔垫及衬管；（提供结构图彩页）

2.4.2 最高操作温度：≥400℃；

2.4.3 配置有即时连接锁扣，免工具即可完成色谱柱的连接；

2.5 液体自动进样器
2.5.1样品位：2mL样品位100位以上；

2.5.2进样精度：RSD＜0.3%；

2.5.3进样体积：0.01-5µl；

★2.5.4进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫、衬管或执行手动进样无需搬动进样器；（提供原厂盖章的自动进样器安装的照片）

2.5.5 配置状态指示灯和前置放大镜，方便观测进样器和进样针的工作状态；

2.6 顶空自动进样器
2.6.1峰面积重复性：＜0.8%RSD；

2.6.2 样品瓶容量：≥120位样品瓶位，12位孵化箱位数；12位自动重叠位，支持不连续的样品瓶位；

2.6.3 样品流路：阀-定量环技术；

2.6.4孵化箱温度：关闭或室温 +5 至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.01 ℃；

定量环/样品流路温度：关闭或室温 +5 至 225 ℃，或 150 至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.01 ℃；

2.6.5 压力平衡时间：0.00 至 5.00 min；定量环平衡时间：0.00 至 5.00 min；进样时间：0.00 至 999.99 min；

2.6.6 重叠进样：无需在顶空仪器方法中设置GC循环时间/Cycle Time，顶空进样器能直接读取GC运行时间；

2.6.7 可通过GC面板交互界面直接控制顶空进样器，实时设置顶空参数，实时显示运行状态；

2.6.8 进样模式：标准模式；

多次顶空萃取（MHE），每个样品瓶高达100次萃取；

多次顶空进样（MHI），每个样品瓶高达100次萃取；

2.6.9载气：兼容氢气、氦气、氮气、氩气；辅助气：兼容氦气、氮气、氩气；

2.6.10压力范围：最大进样口压力：550kPa，最大样品瓶压力：500kPa；

3.质谱部分

3.1基本性能

3.1.1质谱与气相色谱须相同品牌；

★3.1.2质量范围：不少于1.5–1100u；（提供原厂盖章的官方指标参数）

★3.1.3灵敏度: 1EI全扫描，1pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N≥3000:1 (mass 272，RMS)；仪器检出限（IDL）≤2fg，（10 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）；（提供原厂盖章的官方指标参数）

3.1.4分辨率：全质量范围内单位质量分辨；

3.1.5最大扫描速度：≥20,000 u/sec；

3.2 离子源

★3.2.1 采用一体化无线式超惰性离子源，整体拆卸无需停泵卸真空；若为有线式，须提供5个离子源备用（提供原厂盖章的离子源实物图）

3.2.2 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；

3.2.3 精确调节的灯丝发射电流最大可到350µA；

★3.2.4 为方便仪器操作和维护，须具有无需放真空更换离子源和更换色谱柱，5分钟内完成离子源和色谱柱的更换；（提供原厂盖章的设计图彩页）

3.2.5 一体化同方向并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计，灯丝发射电流≥350µA；

★3.3须配置可加热预四级杆：在离子源和四极杆之间必须配备弯曲型的离子轨道，采用离轴式光学设计以提升低浓度检测定量，同时能够保护主四极杆不受污染；（提供原厂盖章的原理图彩页）

★3.4 四极杆质量分析器：全金属钼主四极杆，无需加热免维护；若配置非金属或带涂层型四级杆须提供至少4套四级杆作为备用件；（提供原厂盖章四级杆说明或彩页说明）

3.5 检测器系统：≥108的线性动态范围；

3.6 真空系统：分子涡轮泵抽速≥300L/s(He)；前级机械泵抽速≥3.0 m3/h；

3.7 质谱数据采集和数据处理

3.7.1 具有棒状图和轮廓图数据采集能力；

3.7.2 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)；

3.7.3 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制；

3.7.4 具有AutoSIM和t-SIM功能（即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法）；

3.8 具有审计追踪功能：打开色谱数据时，可在同一窗口中查看色谱图与进样时的仪器工作日志，记录仪器的每一个执行的参数；符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求；

★3.9 具有使用单一文件一键式方法转移功能：只需从制造商软件官网免费下载方法包文件导入到用户软件工作站中，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列即得分析结果；（提供原厂盖章的软件截图和官网方法包截图及链接）

3.10 数据处理系统: 智能/自动/手动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分及谱库检索功能；

3.11 谱库：NIST 23谱库，支持自建谱库，客户根据自身应用建立自己需求的谱库；

4、配置要求：

4.1 气相色谱仪主机（带质谱接口）1台

4.2 分流不分流进样口2套

4.3 质谱仪主机（带分子涡轮泵和机械泵、惰性EI源）1台

4.4 气相气质软件1套、NIST 23谱库1套

4.5 液体自动进样器1套

4.6 顶空自动进样器1套

4.7 耗材1批（进样口隔垫50个、O型圈10个、石墨垫片1包、螺母5个；分流/不分流衬管10根、气质分析柱1根）

4.8 电脑工作站1套(配置不低于：处理器Intel i7，十二核、硬盘512GB SSD+2TB HDD、内存32G 、4G独显、21寸液晶显示器)

4.9 激光打印机1台

4.10 6KVA UPS电源1台

4.11 气瓶连接不锈钢气路管1套

4.12 气瓶连接阀门1套

4.13装机配套试剂标准物质1套

5、售后服务要求：

5.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

5.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

5.3 提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

5.4 可提供不少于2名厂家国内培训中心免费培训名额。

5.5 协助客户完成职业卫生方法项目扩展。

5.6 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （四）离子色谱仪

1、主要用途：适用于水质样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析。

2、技术性能要求：

2.1泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；

2.1.1流速范围：0.00-5.00 mL/min；

2.1.2最大耐压：≥35MPa（5000psi）；

2.1.3流量设定值误差：＜0.1%；

2.1.4流量稳定性：＜0.1%；

★2.1.5标配流动相截止阀、漏液传感器和独立的在线密封圈清洗室，密封圈自动清洗，与分析同步进行，减少密封圈的磨损，方便仪器维护；（提供原厂盖章的实物图照片和密封圈自动清洗的软件截图）

2.2 色谱分析柱

★2.2.1和仪器同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱，耐受0-14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi，柱交换量不小于240μeq/根，耐受2.0mL/min及以上的流速；阴离子柱的Cl-：NO2-的分离能力可达到100000:1，可适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析；（提供原厂盖章的色谱柱官网参数截图和分离能力图谱）

2.3柱温箱

2.3.1种类：原装内置柱温控模块，减少系统死体积；

2.3.2温控范围：30℃-60℃，温度稳定性：＜0.1℃；

2.4 自动电解连续再生微膜抑制器

2.4.1原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加酸或者再生液进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换，所有样品和标样均通过同一抑制器；

2.4.2抑制背景总电导小于5.0μS，阴离子抑制容量200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速至少持续30min；

2.5电导检测器：

2.5.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号；

2.5.2全程信号输出范围：不小于0-18000μS/cm；

2.5.3检测器分辨率：≤0.002nS/cm；

2.5.4检测器耐受最大压力≥10Mpa；

2.5.5信号采集频率≥90Hz；

★2.6 在线电解淋洗液发生器：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生；提供等度和高压多步梯度，梯度产生曲率1-9任意数值可选，梯度精度≤0.2%，梯度准确度≤0.2%，在软件中直接输入所需淋洗液浓度；（提供软件功能截图）

2.7操作软件

2.7.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作；

2.7.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；

2.7.3可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA 21CFR Part 11中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求；

2.7.4可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输；

2.7.5具备系统适应性测试（SST）和智能运行控制功能（IRC）功能；

★2.7.6配置虚拟柱软件技术，模拟本公司不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果；不同阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果；糖分析色谱柱对20种以上糖的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性；（提供原厂盖章的虚拟柱软件截图）

2.8 自动进样器

2.8.1具有不少于50个进样瓶物理位置的自动进样器，进样速度和进样量可调；

2.8.2上样速度：0.1-5.0 ml/min；

2.8.3预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用；

2.8.4样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩；样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，避免样品交叉污染；

2.9 实际应用能力

★2.9.1一针进样可同时完成水样中ppm级别常规离子（氟离子、氯离子、亚硝酸根、溴离子、硝酸根、硫酸根、磷酸根）、ppb级别含氧消毒副产物（亚氯酸、溴酸盐、氯酸盐）、卤代乙酸（二氯乙酸、三氯乙酸）、草甘膦、碘离子、高氯酸共15种阴离子分析；（提供应用文献）

2.9.2 可扩展与ICPMS联用，实现一次进样完成砷、铬、溴、碘四种元素11种形态同时分离分析；（提供方法报告）

2.9.3 可扩展与MSMS及高分辨质谱无缝联机，用于分析研究强极性农兽残、阴阳离子、有机酸、寡糖等；可开展环境样品中11种消毒副产物和30种以上有机酸的定性筛查和定量分析；可用于45种以上代谢物的研究；（提供分离图谱）

3、配置要求：

3.1 离子色谱主机（泵、柱温箱、检测器等）1套

3.2 阴离子分析系统（阴离子保护柱和分析柱、阴离子电解微膜抑制器）1套

3.3 KOH淋洗液发生器1套

3.4色谱工作站1套

3.5离子色谱自动进样器（含定量环25µL、500µL各1个,自动进样瓶500个）1套

3.6 电脑工作站1套(配置不低于：处理器Intel i7，十二核、硬盘512GB SSD+2TB HDD、内存32G 、4G独显、21寸液晶显示器)

3.7 激光打印机 1台

3.8 6KVA UPS电源1台

3.9 气瓶连接不锈钢气路管1套

3.10 气瓶连接阀门1套

3.11装机配套试剂标准物质1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3  提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4 可提供不少于2名厂家国内培训中心免费培训名额。

4.5协助客户完成职业卫生方法项目扩展。

4.6 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （五）火焰原子吸收光谱仪

1、主要用途：应用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。仪器以固体检测器为基础，由进样系统、火焰原子化器、光路系统、检测器、 分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节。

2、技术性能要求：

2.1技术规格

2.1.1进样系统

2.1.1.1 火焰AAS耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。

2.1.1.2火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。

2.1.1.3燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

★2.1.2光学系统：实时双光束，236nm和597nm双闪耀波长，1800线/mm平面光栅分光系统。

2.1.3波长范围：184 - 900nm。

★2.1.4检测器：全谱高灵敏度阵列式CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列，样品光束和参比光束同时检测。

2.1.5灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

2.1.6 灯位数：具有八灯位

2.1.7 火焰采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬。

2.2性能指标

2.2.1火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.35，精密度RSD < 0.4%。测量方法按照

中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1和4.7.2.1试验程序进行。

2.2.2  Cu元素2ppm浓度，一小时连续测试12次/5分钟，每次测试值小于等于1%。

2.3 操作软件

2.3.1分析软件：全中文AAS操作软件，和中文帮助软件；而且测量报告也必须为全中文

报告。控制软件可以在中文版Windows 10下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行

模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、

演示和培训。

2.3.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积

分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，同时内置数理统计功能。

★2.3.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

2.3.4仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

2.3.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。

2.3.6全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规。

2.3.7具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能。

2.3.8数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出。

3、配置要求：

3.1 火焰原子吸收光谱仪主机1台

3.2 无油空压机1套

3.3 操作软件1套

3.4 10cm燃烧头1套

3.5 进样毛细管1套

3.6 高灵敏度雾化器1套

3.7 元素灯8个

3.8 电脑工作站 1套(配置不低于：处理器Intel i5，10核、硬盘512GB SSD、内存8G 、21寸液晶显示器)

3.9 激光打印机1台

3.10 气瓶连接不锈钢气路管1套

3.11 气瓶连接阀门1套

3.12装机配套试剂标准物质1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3  提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4 可提供不少于2名厂家国内培训中心免费培训名额。

4.5 协助客户完成职业卫生方法项目扩展。

4.6 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （六）原子荧光光度计

1、主要用途：适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、锑、碲、锗、镉、锌等元素的痕量全元素分析。

2、技术性能要求：

2.1进样系统：采用支持多模式进样系统。

★2.1.1采用支持多模式进样，软件自动切换，进样系统具备三种方式：1）双注射泵模式；2）注射泵+蠕动泵模式；3）蠕动泵模式。（提供原厂盖章的设备硬件及操作软件等证明材料）

2.1.2采用聚四氟乙烯材质多位阀与三位阀设计。（提供原厂盖章的实物图片等证明材料）

★2.1.3微升级取样精度和补偿技术，运动行程大于60mm，两级减速结构设计。保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%。(提供原厂盖章的技术证明文件)

2.1.4具备氢化发生除泡装置。

2.1.5具备自动配置标准系列功能，单标准自动配制标准曲线（r＞=0.999）。

2.1.6具备在线高浓度样品自动稀释功能。

2.1.7 大于150位极坐标式自动进样器，碳纤骨架PTFE取样针。避免石英针易碎问题，避免钢针扎坏自动进样器。同时减少挂液，减交叉污染。（提供原厂盖章的技术证明文件、PTFE材质进样针照片）

2.1.8支持样品快速检测，检测周期＜60s。

2.1.9支持自动在线补载流，可以达到检测过程中无人值守。

2.1.10支持大体积进样方式：在蠕动泵进样基础上，升级管路包，支持现场连接，适用于汞痕量样品的检测。（提供原厂盖章的技术证明文件）

2.2 光学系统：

2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测。

2.2.2 内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部光路，提高了仪器的稳定性，又可直接对火焰状态实时进行观察。

★2.2.3采用平面扇形光学系统，不接受倾斜式光学系统。（提供原厂盖章的实物图片等证明材料）

2.3光源：

2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息（提供证明材料）。

2.3.2灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率。

2.3.3具备双偏心自校正无极调节机构元素灯架，适合不同偏心量的各种元素灯。（提供证明文件）

2.3.4 具备信号增强功能，可提高检出性能。

2.4氢化物反应装置：

2.4.1屏蔽式低温点火石英炉原子化器，有效克服记忆现象的发生，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性。

2.4.2一级气液分离器采用化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高。

2.4.3二级气液分离器采用半密封气液分离装置，便捷排水设计，有效消除水蒸气。

2.4.4具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。

2.5气路系统：质量流量计模块，具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量70%~80%。

2.6电路系统：

2.6.1核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性。

2.6.2快速多通道采样电路，提高采样频率（500Hz），降低道间干扰。

2.7 扩展功能

2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。

2.7.2具备直接进样汞镉测试仪分析扩展功能，可升级为直接进样汞镉测试仪，在线快速分析汞镉。（提供原厂盖章的证明材料）

2.8数据处理系统：

2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警。

2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换。

2.8.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件。

2.8.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息；支持扫码器直接导入编码。

2.8.5提供向导式操作功能，实现一站式运行。

2.8.6 具备漂移校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测；（提供原厂盖章的证明材料）。

2.8.7独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理。

2.8.8信号曲线实时监测，支持多道信号谱图实时显示，可加载背景谱图进行对比。

2.8.9灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需选择；支持自定义模版。

2.8.10检测结果可以转换成常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、txt等。

★2.8.11 具备自动清洗、吹扫和系统维护功能（提供原厂盖章的软件截图等证明材料）。

2.8.12专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能。（提供原厂盖章的软件截图等证明材料）

2.8.13支持静态预热和动态预热功能，减少等待时间。

2.8.14通讯接口:能够与化验室管理系统(LIMS系统)对接数据,对接方式满足集团化验类设备数据接口技术要求，数据接口可满足以下两种接口。

接口一:设备自带软件必须提供常规关系数据库，如: MDB, Mysql,sllite, Sglserver 等其中一种。提供数据库连接信息，包括但不限于用户名和密码。数据库中包含以下字段:样品信息、化验项目信息、化验结果信息、时间信息。在每次化验结束后，都保存到数据库中，以供SQL提取。

接口二:提供对外数据传输协议，如: Modbus 协议或Https协议。提供协议包含以下字段:样品信息化验项目信息、化验结果信息、时间信息。在每次化验结束后，都可以通过此接口获取到对应数据。

2.9监控和报警信息

2.9.1具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、废液位监测等。

2.9.2运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒。

2.10 主机参数：

2.10.1相对标准偏差RSD：<0.6%（提供原厂盖章的证明文件）

2.10.2漂移：≤1.6%/30min。

2.10.3噪声：≤1.6%。

2.10.4道间干扰：≤2.5%。

2.10.5线性范围: 大于三个数量级。

2.10.6检出限（D.L.）砷、锑、硒、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L。

3、配置要求：

3.1 原子荧光光度计主机1台

3.2 顺序注射泵2支和两位三通阀2个 1套

3.3 独立的蠕动泵1台

3.4 单样品盘150位以上自动进样器1台

3.5 汞漂移校正装置1套

3.6 PTFE材质的进样针2套

3.7 化学气相发生气液分离装置2套

3.8 元素灯（砷、汞、硒）3支 2套

3.9 炉芯  2套

3.10 进样管路 2套

3.11 蠕动泵管 2套

3.12 痕量汞进样系统1套

3.13电脑工作站 1套(配置不低于：处理器Intel i5，10核、硬盘512GB SSD、内存8G 、21寸液晶显示器)

3.14 激光打印机 1台

3.15气瓶连接不锈钢气路管1套

3.16气瓶连接阀门1套

3.17装机配套试剂标准物质1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于3年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3 提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4 可提供不少于2名厂家国内培训中心免费培训名额。

4.5 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （七）全自动游离二氧化硅前处理仪

1、主要用途：用于游离二氧化硅分离前处理的自动化。

2、技术性能要求：

2.1 仪器性能

2.1.1 内置多功能样品架，包含：样品位≥8位，过滤清洗位≥8位；

2.1.2 内置高精度自动控温加热器，双感温控探头，实时监控样品温度，控温精度±1℃；

2.1.3 为保证实验室安全，精准控温装置，加热工位的功率≤500W；并且仪器实时炉体温度和样品温度；

2.1.4 内置高精度自动进样系统，进样器需采用耐高温、耐磨、耐酸碱材质；自动设置加液体积，开启自动搅拌功能。进样误差＜0.1mL；实验过程自动添加；

★2.1.5 内置模拟人工倾倒清洗系统，模拟手工方法倾倒，配置360°清洗喷头确保样品能完全转移至过滤漏斗；（提供原厂盖章的倾倒结构装置图片证明）

2.1.6 内置创新过滤清洗系统。常压过滤清洗，8个过滤位平行清洗，在高温纯水和0.1mol/L盐酸自动清洗烧杯和滤纸。不使用负压装置或通过其他管道转移样品；

2.1.7 内置在线无接触测距装置系统，可实时监测过滤状态，自动调节角度，提高实验效率；

2.1.8 支持平行清洗与二次清洗，可根据样品酸性程度对不同工位编程设定二次清洗次数，直至无磷酸根残留；

★2.1.9 仪器配置清洗喷头，喷头内置喷嘴一个，可顺时针和逆时针360°旋转滴液清洗。（提供省级或以上计量单位出具的功能验证测试报告文件）

2.1.10 一体机：一机自动完成加热控温、搅拌、过滤和清洗步骤，全程无需手工干预转移；(提供仪器图片或软件证明文件）

2.1.11 内置蒸馏水自动加热装置，蒸馏水水箱自动加水，自动补水，自动加热；

2.1.12 内置保温过滤模块，过滤全程保温，提高过滤速度；

2.1.13 需自带排风管道，可自动排风；

2.1.14 整体实验过程中无需转移样品，减少样品在不同器皿之间转移过程中的样品损失；

2.1.15 准确度：高中低浓度质控符合标准。数据在确定度范围内；

2.1.16 精密度：高中低浓度质控符合标准。数据的相对标准偏差RSD<5%；

2.1.17一键式操作，全程无须人工干预；

2.1.18 仪器自带试剂用量提醒功能；

★2.1.19 仪器配有配套废液处理装置，对废液进行处理之后可直接排放（提供原厂盖章的实物证明图片，并作为验收的指标）

2.1.20 仪器具有仿真机械手，全程模拟手工倾倒方式转移样品，严格依据国家标准要求；样品在加热杯稀释完直接倾倒转移至漏斗滤纸上，不经过中转杯，不经过管路二次转移。

★2.1.21 仪器配置专用样品加热杯，杯口有鹰嘴造型，可有效控制样本流出位置。（提供原厂盖章的机械手抓取带鹰嘴加热杯实物证明图片）

★2.1.22 仪器可在线制备焦磷酸，整个前处理流程可以用磷酸完成实验，不需要成品焦磷酸或者另外手工烧制。（提供仪器可以制备焦磷酸图片证明）

★2.1.23 内置蒸馏水自动加热装置，蒸馏水水箱自动加水，自动补水，自动加热。（提供原厂盖章的内置蒸馏水加热装置实物证明图片）

2.2 样品盘和试剂位

2.2.1玻璃烧杯：定制玻璃烧杯，满足实验用量大小。

2.2.2试剂开放，可使用原厂试剂，用户也可自行配备。

2.3 清洗站

2.3.1 实验结束后自动清洗所有管路。

2.3.2可根据实验需要，设定清洗方法。

2.4 数据控制与输出。

2.4.1 仪器内置电脑，智能触屏控制，可选多种模式进行实验。

3、配置要求：

3.1 自动控温加热器1套

3.2 自动加液搅拌系统1套

3.3 自动过滤清洗系统1套

3.4 可编程二次过滤系统1套

3.5 自动人工倾倒模块1套

3.6 多功能样品架1套

3.7 工控触屏1套

3.8 控制系统软件1套

3.9 定制样品杯16个

3.10 定制漏斗杯16个

3.11 慢性定量滤纸1盒

3.12 漏斗架1套

3.13 烧杯架1套

3.14 排风装置1套

3.15 装机配套试剂标准物质1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于3年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3 提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4 零配件应保证不少于8年的供应期。

## （八）全自动热脱附仪

1、主要用途：用于解吸样品中的挥发性有机化合物。

2、技术性能要求：

2.1 第一级解析温度范围：35～425℃ ；控制精度为≤1℃；

2.2富集模式：电子半导体冷冻富集；

2.3 石英冷阱—填充段内径为≤2 mm， 样品进出口内径为≤0.9 mm；

★2.4中间吸附剂填充有效部分长度≥60 mm（可填充一种至四种吸附剂）；（提供原厂盖章的带标尺的实物图片做为证明材料）

2.5对VOC保留效率高，适合C3～C44宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围；

2.6第二级解析最低富集温度：-30℃；

★2.7 第二级解析最高解析温度≥425℃；（提供原厂盖章的操作软件截图做为证明材料）

★2.8冷阱加热升温速率：≥100℃/s；（提供原厂盖章的操作软件截图做为证明材料）

2.9 阀的温度范围50～210℃ ；

2.10 传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～250℃；控制精度为1℃；

2.11 管路系统：在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间；

2.12气路控制：直接采用气相的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，使之不受温度、压力变化的影响；

2.13密封帽：自动进样器的脱附管采用微分锁式密封帽，保证样品的完整性；只有当载气压力达到一定范围时，密封帽才会开启，让载气或样品通过，保证样品的密封性，避免污染物的进入和样品成分的损失，样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化；简便可靠的操作：分析时，只要将带微分锁式帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽；（提供原厂盖章的设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料）

★2.14自动进样器位数≥100位，自动进样；（提供原厂盖章的实物图片做为证明材料）

2.15 抽屉式自动进样盘；

★2.16自动进样的吸附管采用水平摆放方式，防止管内直接解析物松脱而造成系统管路污染；（提供原厂盖章的实物图片做为证明材料）

2.17对进样的每根吸附管，都具有自动测漏功能；（提供原厂盖章的设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料）

2.18冷阱分流出口标配工业标准吸附管收集废气，确保实验室环境安全；（提供原厂盖章的实物照片图并加盖原厂公章做为证明材料）

2.19具有自动样品备份功能；（提供原厂盖章的原理示意图做为证明材料）

2.20具有样品重叠进样功能：可以将多根吸附管的样品一次性浓缩一次性解析进样；（提供原厂盖章的设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料）

2.21 可升级内标加入装置；

2.22  具有20位老化仪；

2.22.1采用液晶触摸屏显示，操作直观、简便；

2.22.2 采用内置气体流量计，流量调节方便；

★2.22.3  2x10 AB双通道设计，可选A或B通道独立老化，也可同时老化；（提供原厂盖章的实物图片做为证明材料）

2.22.4  最大升温速率：80℃/min；

2.22.5 温度控制范围：室温至0～400℃可调；

2.22.6 温度控制精度：0.1℃；

2.22.7 实时显示温度运行趋线图， 便于温度监控；

2.22.8  6阶程序升温控制，可以满足一些特殊老化要求；（提供原厂盖章的设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明书等证明材料）

2.22.9 气源没打开下禁止老化程序，防止无载气情况下损坏吸附管；

2.23 标样制作装置

2.23.1与主机同一品牌；

2.23.2液体标样进样体积0.1ul-10ml；

2.23.3气体标样体积：1ml-1000ml（可调）；

2.23.4可以用气体和液体标样来制作标样管；（分别提供原厂盖章的气体标样制作连接实物照片和液体标样制作连接实物照片做为证明材料）

2.23.5具有工业标准吸附管接口；

2.23.6配置气路开关阀；

2.24 大体积固液相萃取棒

2.24.1萃取棒采用惰性不锈钢材料，坚固耐用；

2.24.2 长度为75mm或55mm规格可选；

2.24.3 萃取棒采用PDMS吸附材料；

2.24.4 萃取棒吸附材料容积为≥60μL；

3、配置要求：

3.1 热脱附仪主机（含100位自动进样器） 1台

3.2 气路控制装置 1套

3.3 Tenax TA吸附剂的吸附管 20根

3.4 Difflok密封帽 40个

3.5 标样制作装置 1套

3.6 20位老化仪 1套

3.7 恒流采样泵 1套

3.8 采样管线 1套

3.9 采样箱 1套

3.10 密封帽专用工具 1套（2个）

3.11 预填充Tenax填料石英冷阱 1根

3.12 操作系统 1套

3.13 惰性化大体萃取棒 6个

3.14气瓶连接不锈钢气路管1套

3.15气瓶连接阀门1套

3.16装机配套试剂标准物质1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

## 气体发生器一体机

1、主要用途：用于提供高纯度空气气源，适用于各种化学分析、气相色谱、质谱分析等实验室应用。

2、技术性能要求：

2.1 氢气发生器

2.1.1 氢气流速范围：0-200cc/min；

2.1.2 氢气纯度最高可达99.9995%，CO＜0.1x10-6, CH4＜0.1x10-6，总杂质含量＜5.5x10-6 ； （提供国家级实验室检测报告）

2.1.3 氢气出气压力：0-100psi，输出氢气压力可手动调节；

2.1.4 模块化设计，可以和氮气发生器、零级空气发生器、空压机任意叠放；

2.1.5 制取氢气原理：质子交换膜纯水电解技术；

2.1.6 标配电解池质保不少于三年；

2.1.7 具有低水位报警、压力报警、漏气报警装置，配备自动进水泵，自动进纯水，无需加碱液；

2.1.8 具有液晶面板，可在线显示压力和流速以及纯化装置的使用寿命，有两种压力单位显示：psi、bar；

2.1.9 具有LCD模块的人机交互菜单。正面具有指示灯显示运行、待机或故障等不同状态；

2.1.10 具有开机自检功能；

2.1.11 具有水质在线监测，水箱反应过程可视。纯水进入电解池之前，先经过去离子柱处理，确保水的纯度，延长电解池使用寿命；

2.2 零级空气发生器

2.2.1 零级空气流速：0-1500cc/min；

2.2.2 烃类化合物总残留量＜0.05ppm；

2.2.3 零级空气输出压力：0—80psi；

2.2.4 高效催化裂解并通过膜系统净化；

2.2.5 模块化设计，可与氢气发生器和氮气发生器按序叠加或拆分；

2.2.6 仪器正面具有指示灯显示运行、待机或故障等不同状态

2.2.7 标配原装空压机；

2.3 空压机

2.3.1 压缩空气流速：0-30L/min，适合不同Precision组合；

2.3.2 压缩空气输出压力：0-120psi/8.27bar；

2.3.3 空压机与气体发生器连接方式：空压机外置叠加式；

2.3.4 气体出口(OD)：1/4〞BSPP；

2.3.5 热量输出：1740－3922BTU/Hr；

2.3.6 双极空压机悬置系统。可隔离噪声和震动，系统噪音水平低≤50dB；

2.3.7 模块化、一体化、紧凑式设计，可与零级空气发生器和氮气发生器按序叠加或拆分；

2.3.8 仪器正面设有专利性分子结构指示灯，实时显示高纯氮气发生器运行、待机、维护或故障等不同状态；

    - 全天24小时不间断持续、安全、可靠运行；

3、配置要求：

3.1 氢气发生器1台

3.2 零级空气发生器1台

3.3 空压机1台

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十）超纯水仪

- 主要用途：为各种理化分析仪器供水和其他各种实验用水。

2、技术性能要求：

2.1 该系统以城市自来水为进水，连续生产纯水和超纯水；

2.2 纯水产水水质

2.2.1 离子截留率：97-98%；

2.2.2 有机物截流率：≥99% ；

★2.2.3 纯水产水流速：≥42 L/H；（提供原厂盖章的彩页或技术参数证明材料）

2.3超纯水产水水质

2.3.1 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃；

2.3.2 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb；

2.3.3 颗粒：无>0.22um粒子；

2.3.4 细菌：＜1 cfu/mL ；

2.3.5 热原含量：＜0.001EU/mL ；

2.3.6 RNases (核糖核酸酶) ：＜1 pg/mL ；

2.3.7 DNases (脱氧核糖核酸酶)：＜5 pg/mL；

2.3.8 Protease(蛋白酶) ：＜0.15 ug/mL；

★2.3.9 流速 1.6L/min(逐滴-1.6L/min顺畅可调节)；（提供原厂盖章的彩页或技术参数证明材料）

2.4 纯化柱到达使用期限后机器会自动提示更换，无需手动设定提醒时间；

2.5 纯化柱采用“旋转&锁紧”的设计，方便使用人员独立、轻松的进行更换，纯化柱外观有明显的颜色标识，帮助使用人员轻松识别并使用；

★2.6 对于未取用完的超纯水将会进入超纯水循环回路经由紫外灯、精纯柱纯化后再次取用，确保始终如一的高品质超纯水。（提供原厂盖章的彩页或技术参数证明材料）

★2.7 取水臂符合人体工学设计原理，握感舒适，操作省力。并配有取水流速的无级调节开关。可固定位置取水，也可于远程70cm范围内移动取水；

2.8 内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌。使用期间无需更换，最高使用寿命可达7年；

2.9 电阻率具有自动检测及报警功能，彩色LED指示灯实时提示电阻率状态；

2.10 符合CE、UL，符合ISO 14001环境管理体系认证，生产工厂符合ISO 50001能源管理体系认证，符合ISO 9001质量管理体系认证；

2.11 配置50L专用PE水箱，用于纯水储存或转移。

2.11.1 水箱具有自洁功能；

2.11.2 取水流速：不小于5L/min。

2.11.3支持远程取水，可达60米。

2.11.4带有空气过滤器和紫外灯杀菌。

3、配置要求：

3.1 纯水超纯水系统主机1台

3.2 纯水处理设备1套

3.2 精制纯化柱1套

3.3 终端过滤器1套

3.4 离子交换精纯柱1套

3.5 30L水箱1只

3.6 50L水箱1只

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十一）紫外分光光度计

1、主要用途：用于微量样品测试、代谢产物分析、药品分析等。

2、技术性能要求：

2.1 光学系统：双光束；

2.2 波长范围：190nm～1100nm；

2.3 多种测量方式同时显示，瞬间测量；

★2.4 杂散光：≤0.01%T(220nm，Nal)；（提供原厂盖章的彩页或技术参数证明资料，且作为验收指标）

2.5 波长重复性：≤0.1nm；

2.6 波长扫描：三档可选（快、中、慢）；

★2.7 波长扫描速度：≥30000nm/min，扫描精度：≤0.1nm；（提供原厂盖章的彩页或技术参数证明资料，且作为验收指标）

2.8 插座式氘灯和钨灯，换灯时免去光学调试；

2.9 光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量；

2.10 光度范围：-4.0Abs～4.0Abs吸光度范围，无惧高浓度样品；

2.11 基线平直度：±0.0005Abs；

2.12 测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定；

2.13 可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理；

2.14 支持网络远程控制，实验室设备网络组建，进行一台计算机多台设备的操控；

2.15 仪器系统平台可扩展应用，实现在线教学、智能考核、水质检测等功能；

2.16 可定制用户专属方法，方法支持存储设备和网络形式移植；

2.17 数据可导出至U盘，存储空间支持扩展；

★2.18 准确度I级；（提供原厂盖章的彩页或技术参数证明资料，且作为验收指标）

2.19 外壳采用四重材料工艺处理，耐酸、碱和有机溶剂的腐蚀；

2.20 样品池防腐材质，避免生锈问题；

2.21 样品池有凹槽型结构设计，防打翻漏液，截流防腐；

2.22 可配置X、Y、Z轴三维直角坐标式紫外自动进样器，可支持不少于50个样品连续进样，通过紫外可见分光光度计的软件直接反控自动进样器；

2.23 配置重金属检测专用耗材及方法包，实现对重金属特异性选择、富集及检测，检出限要求达到5ppb以下，实现对重金属的检测；

3、配置要求：

3.1 紫外可见分光光度计主机1台

3.2 自动五联长样品池架1个

3.3 石英比色皿（10mm）1对

3.4 UV win7.0中文操作软件（三维图谱）1套

3.5 印迹材料1盒

3.6 备品备件1套（含黑挡块、安装工具、U盘、仪器罩、网线、电源线、多用电源盒等）

3.7 电脑工作站1套(配置不低于：处理器Intel i5，10核、硬盘512GB SSD、内存8G 、21寸液晶显示器)

3.8 激光打印机1台

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于3年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十二）洗瓶机

1、主要用途：适用于不同材质（玻璃、陶瓷、塑料和金属）、不同形状（试管、培养皿、容量瓶、锥形瓶、量筒等）、不同容量和尺寸器皿的清洗、消毒、烘干；

2、技术性能要求：

2.1控制系统

★2.1.1采用国际知名品牌PLC控制系统，运行稳定(非微电脑芯片控制)，不小于7寸液晶触摸显示屏，显示屏亮度可根据用户需求调节；不少于20个标准清洗程序，可根据需要可设置多个自定义清洗程序；满足有机、无机或微生物等实验室使用，用户可自定义编辑程序，如：用户中英文俄名称、程序名称、清洗时间、温度、清洗水源、清洗剂用量、烘干时间、烘干温度等参数。(提供原厂盖章的材料/实物图证明）

2.1.2联锁装置：电子门锁开关门，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开。

2.1.3操作权限：操作权限分为系统工程师、管理员、操作员，其中系统工程师有不少于1个账户，管理员有不少于2个账户，操作员有不少于3个账户，每个账户都有相应的权限密码进行登录。(提供原厂盖章的材料/实物图证明）

2.1.4报警装置：控制系统应对设备的异常和偏离情况进行报警，能够实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息 并自动打印记录，操作界面上可以显示警报信息。

2.1.5设备自带不少于三种语言系统：中文、英文、俄文。

2.1.6设备带有延迟三秒开机、关机功能；防止客户误操作。

2.2在线监测

2.2.1 联锁装置：保证设备的运行状态下是不能打开门锁，以免热水烫伤。

2.2.2 进水监测：保证设备清洗过程中正常的用水需求。

2.2.3 双温监控：按照清洗温度图谱精确控制温度。

2.2.4 过热保护：监测到循环泵过热时，设备自动关闭，以防损坏机器。

2.2.5 清洗剂监测：保证清洗过程中有足够的化学试剂。

2.2.6 泡沫监测：清洗机能够自动识别清洗运行状态，如果清洗内腔泡沫过多，阻碍了喷淋臂转速，清洗机会自动报警。

★2.2.7可通过显示屏PID运行程序实时监测和显示整个设备的运行状态。(提供原厂盖章的材料/实物图证明）

2.2.8内置3套水位传感系统，防止设备溢水。

2.3循环系统

2.3.1采用进口循环泵，最大循环能力可自动调节0-400L/min，安装有软启动和防过载装传感器，保护泵启动温和并延长使用寿命。

2.4清洗剂分配：

2.4.1 用于液体酸性助剂的蠕动泵（1 个）

2.4.2 用于液体清洁剂的蠕动泵（1 个）

2.4.3 内置2×6 升容器的清洗剂，清洗剂放置在设备里面，保证安全。

2.5设备结构

2.5.1装载门：正面装载并配备下拉式门。

2.5.2设备结构：内腔采用模具冲压一体成型，无焊接点，R15圆角设计，清洗室内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm Ra 清洗/冲洗溶液管道，内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm，外表面Ra≤0.9μm。管道焊接工艺符合GTAW（自动轨迹焊）标准。

★2.5.3材料：304级不锈钢外壳，316L级8K镜面不锈钢内胆，具有超强的防腐蚀功能。(提供原厂盖章的材料/实物图证明）；

2.5.4 进水方式：采用篮架从内腔背部耦合对接，分两路进水，保证器皿清洗的水量均匀及清洗效果，能够更好的分配清洗液和合理利用内腔空间。

2.5.5喷淋系统：标配上中下旋转喷淋臂，采用扇形喷嘴和非对称设计，保证清洗的覆盖率更广。

★2.5.6装载篮架：设备内置4个进水口，2层导轨,可放置2层清洗篮架；且上下2层篮架互不干涉，每层两个独立模块，每次可最多放置4个模块篮架，模块化篮架设计更合理。(提供原厂盖章的材料/实物图证明）；

2.5.7内腔容积：不小于230L；

2.5.8设备有带USB数据接口，可连电脑、打印机、U盘等，并内置储存芯片；仪器带有数据追溯功能，可储存不低于20000条清洗记录，符合GMP要求。

2.5.9 设备自带纯水增压系统；

2.5.10 内置三层过滤系统，避免杂物进入管路造成堵塞，防止二次污染；

2.6干燥系统：

2.6.1 空气过滤：采用高效过滤器/HEPA,

2.6.2 风机：每小时空气流量120m3/小时；温度最高可调至100℃，干燥时间可自定义设置。

2.6.3热装装置：≤2.5KW。

2.6.4 蒸汽冷凝器：采用双蒸汽冷凝器将干燥过程中水蒸气转换为液体排放掉，避免增加房间的湿度，同时保护电子器元件不受损坏。

2.7清洗能力

2.7.1清洗能力:单次清洗250ml以下的容量瓶不低于160个，单次清洗48ml以下的移液管不低于196支；单次清洗50ml以下的试管不低于380支；单次清洗20ml以下的顶空瓶不低于104个；单次清洗250ml以下的烧杯不低于 104个；单次清洗进样小瓶不低于 392个；单次清洗200ml以下的量筒等综合型篮架装载数量数量不低于160支；

2.7.2 可根据用户需求定制；

2.8资质要求

★2.8.1 检测报告：出具有国家级检测机构出具的有CNAS、CMA资质认可的权威检测报告告复印件，检测机构针对投标型号设备清洗残留量的检测报告；

2.8.2 管理资质：提供ISO9001等认证证书；服务认证证书；高新技术产品、高新技术企业

2.8.3 篮架报告：提供不锈钢托架的篮架疲劳度测试报告，盐雾测试报告，进口材料报告，表面电解处理报告等。

2.8.4 漏水测试：清洗腔、贮水槽等所有焊缝，不存在焊接缺陷，并通过100%注水24小时检漏测试。

★2.8.5 提供无交叉污染证明材料，管道压力监测证明材料；

3、配置要求：

3.1 全自动玻璃器皿清洗机1台

3.2 上层基础篮架1套

3.3 下层基础篮架1套

3.4 容量瓶、比色管、顶空瓶、试管清洗篮架（40位）2套

3.5 三角烧瓶、分液漏斗清洗篮架（15位）2套

3.6 三角烧瓶、容量瓶 、分液漏斗清洗篮架（8位）1套

3.7 移液管、刻度吸管清洗篮架（98位）1套

3.8 强碱性清洗剂5L 1桶

3.9 酸性清洗剂5L 1桶

3.10 纯水机1台

3.11空气开关1套

4、售后服务要求：

4.1 质保期：不少于3年（质保期自验收合格之日起计算）。

4.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十三）分析天平（1/10000）

1、技术性能要求

1.1 可读性：≤0.1mg；

1.2 最大秤量值：≥220g；

1.3 重复性典型值（sd, 5%加载）：≤ 0.004 mg；

1.4 线性误差典型值：≤ 0.06 mg；

1.5 灵敏度偏置：≤ 0.24 mg；

1.6 典型稳定时间：≤ 1.5S；

1.7 最小称量值（k=2,U=1%）：≤8.2mg；

★1.8 采用高精度、高分辨率后置式传感器，获得准确称量结果，避免样品洒落对于传感器的损伤；

★1.9 具有天平状态指示灯，通过不同颜色直观地显示天平当前运行状态，防止出错；

1.10全自动内部校准技术，温度漂移触发的天平自动内校，内置两组砝码实现线性误差校准；

★1.11 网格称量及后挂称量设计，对环境有更好的适应性 ；

1.12 全自动开关天平防风门；

1.13 水平控制警告功能，指示天平水平调整方向；

1.14 方法储存和编辑；

1.15 校准和日常测试历史记录；

★1.16 完全可拆卸的防风罩设计，方便清洗；

1.17 内置4*USB、1*LAN通讯接口，方便连接打印机、电脑等外围设备；

1.18根据实验室环境，选择适应性的称量参数设置；

1.19具有称量结果记事本；

1.20具有密码保护的个人配置文件；

2、配置要求：

2.1 万分之一天平主机1台

2.2 独立的带状态显示灯的彩色触摸屏1套

2.3 网格秤盘1个

2.4 自动开关防风门1套

2.5 针孔打印机1台

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十四）分析天平（1/100000）

1、技术性能要求：

1.1可读性：≤0.01mg；

1.2最大秤量值：≥120g；

★1.3重复性典型值（sd, 5%加载）：≤ 0.008 mg；

1.4线性误差典型值：≤ 0.06 mg；

1.5灵敏度偏置：≤ 0.08 mg；

1.6典型稳定时间：≤ 3S；

1.7最小称量值（k=2,U=1%）：≤1.6mg；

★1.8采用高精度、高分辨率后置式传感器，获得准确称量结果，避免样品洒落对于传感器的损伤；

1.9具有天平状态指示灯，通过不同颜色直观地显示天平当前运行状态，防止出错；

★1.10全自动内部校准技术，温度漂移触发的天平自动内校，内置两组砝码实现线性误差校准；

★1.11网格称量及后挂称量设计，对环境有更好的适应性；

1.12全自动开关天平防风门；

1.13水平控制警告功能，指示天平水平调整方向；

1.14方法储存和编辑；

1.15校准和日常测试历史记录；

1.16完全可拆卸的防风罩设计，方便清洗；

1.17内置4*USB、1*LAN通讯接口，方便连接打印机、电脑等外围设备；

1.18根据实验室环境，选择适应性的称量参数设置；

1.19具有称量结果记事本；

1.20具有密码保护的个人配置文件；

2、配置要求：

2.1 十万分之一天平主机1台

2.2 独立的带状态显示灯的彩色触摸屏1套

2.3 金属篮称量组件（用于放置小试管）1套

2.4 标液制备漏斗 10个

2.5 网格秤盘1个

2.6 自动开关防风门1套

2.7 U形去静电装置1个

2.8 针孔打印机1台

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十五）外置活塞式移液器

1、技术性能要求：

1.1 可精准处理高密度、高粘度、易挥发的液体（油漆、胶水、油、酒精、甘油、血清等）、起泡以及常规水性溶液等样品移液；

1.2 正面显示的四位数精度千分尺易于读取和设置；

1.3 移液器手柄有彩色条纹可轻松识别每款PQ的型号——10（淡蓝色）、25（黄色）、50（蓝色）、100（桃色）、250（红色）和1,000µL（灰色），并可快速匹配对应量程吸头；

1.4 移液量程有便捷的锁定机构，可防止漂移；

1.5 量程锁和便捷的吸头加载机构均可发出“咔嗒”声，可轻松了解吸头已锁定并准备就绪；

1.6符合人体工程学的手柄设计，指钩手感自然、舒适，易于抓握；

1.7 液体端可高压灭菌：只需快速旋转四分之一圈，即可轻松拆卸/重新安装液体端，方便清洁和高压灭菌；

1.8 无线射频识别技术：方便进行资产校准和管理，更加符合GLP/GMP安全性；

★1.9 量程规格及技术参数：（容量范围10%~100%）

1.9.1 规格10μL，体积增量：0.02μL，系统误差：±1.5%，随机误差：≤0.6%；

1.9.2规格25μL，体积增量：0.02μL，系统误差；±1.2%，随机误差：≤0.4%；

1.9.3规格50μL，体积增量：0.05μL，系统误差：± 1.4%，随机误差: ≤0.6%；1.9.4规格100μL，体积增量：0.2μL，系统误差：± 1.0%，随机误差: ≤0.4%；

1.9.5规格250μL，体积增量：0.2μL，系统误差：±1.0%，随机误差：≤0.2%；

1.9.6规格1000μL,体积增量：1μL，系统误差：±0.8%，随机误差：≤0.4%；

2、配置要求：10μL移液器1 支；25μL移液器1 支； 50μL移液器1 支；100μL移液器1 支；250μL移液器1 支；1000μL移液器1 支；

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十六）马弗炉

1、技术性能要求：

1.1高品质陶瓷炉体，加热器内置，不会被样品污染。可进行程序运行。配备操作性优良的控制器，实现高精度控温。

1.2设定温度、时间、指示值都可进行数字表示。通过上下键操作设定，操作简便。

1.3使用温度范围：100~1150℃。

1.4温度调节精度：≤±1.5℃（at 1150℃）。

1.5常温最高温度到达时间：约80分钟。

1.6温度控制方式：PID控制（10段修正）。

1.7温度设定/表示：数字设定/数字表示。

1.8超温保护：控制器一体型。

1.9超温保护设定方式：数字设定。

1.10定时器：1分～99小时59分以及999小时50分。

★1.11运行功能：定值运行、程序运行（6种模式30段×1、15段×2种模式、10段×3种模式）、自动开始运行、自动停止运行。

1.12附加功能：偏差修正功能、停电补偿功能、锁键功能。

★1.13安全装置：自诊断回路（温度传感异常、显示异常、自动过升防止异常）、测定温度异常、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关。

1.14外装：冷扎钢板，表面耐药品性涂装。

1.15炉体：陶瓷纤维。

★1.16传感器：双支R热电偶：一支用于温控，一支用于过升，减少故障率。在极端情况下，可保护设备安全。

1.17加热器材质：铁铬铝合金加热丝。

1.18加热器功率：≤3.5kW。

1.19冷却风叶：轴流风扇，提高工作效率。

1.20配备排气口：内径20mm，上部。

1.21内尺寸（宽×深×高mm）：≤300 × 300 × 200。

1.22外形尺寸（宽×深×高mm）：≤550 × 600 × 650。

1.23内容积：≥10L。

1.26可选配件：架台ON61C、承烧板、排气装置（AC220V）、试料盒、N2导入装置（付流量计）、微型打印机、记录仪、组合警示灯（待机/运行/故障）、外部通信功能（RS485）、温度输出端子（4～20mA）、外部警报输出端子、时间到达输出端子、集中监控软件。

2、配置要求：整机1台；

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十七）医用冷藏箱

1、技术性能要求：

1.1温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

1.2整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

1.3核心组件：采用品牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

1.4制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

★1.5温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤±2℃，波动度≤4.5℃；

1.6控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器。

★1.7温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

1.8门体结构：门体双层钢化电加热玻璃并带有上吹风，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

1.9安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

★1.10数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

1.11数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；

1.12物联通讯：产品标配Wifi模块、选配485接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端查看；

1.13温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

1.14箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个搁架，数量可根据用户需求增加，可选配价目条；

★1.15节能降噪：低噪音，噪音低于45分贝；

1.16柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

1.17固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

1.18冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

1.19断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

1.20安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

★1.21产品具有医疗器械注册证和国家级检测报告；（提供注册证和检测报告）

1.22资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书；

1.23有效容积：≥350L；

1.24 外部尺寸：≤600mm*630mm*2000mm，内部尺寸：≥500mm*500mm*1400mm；

2、配置要求：整机3台；冷链监测仪3个；

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于3年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十八）无管式净化型储药柜（PP材质）

1. 技术性能要求：

1.1容积：≥520L（可放置100瓶500ml的试剂瓶）；

1.2材质：箱体材质为PP，厚度为8MM厚PP材质；

1.3空气处理量： 0-677m³/h；

1.4采用风机，使用寿命≥60000小时（约6年），软启动，无火花静电；

1.5能耗低功率：≤85w；

1.6低噪音：≤40dB；

1.7双门带隔断柜室，用于将非兼容化学品分类放置；

1.8透明亚克力门板8mm厚，强度高，方便查看药品储藏情况，黑色喷防腐蚀门套；

1.9两根PP门套包裹亚克力门板，便于装配锁具，同时具有防撬锁功能（符合公安部门对锁具装配安全要求）；

1.10标配八块可调防腐涂层层板，抗酸碱，层板载重≥50Kg；

1.11柜体配有八个专用pp折页(内部紧固采用pp螺母，防锈设计)；

★1.12分子过滤器采用一体透碳设计，非拼接模块过滤器，重量大于10公斤。

1.13入风口底为箱体侧边

1.14活性炭选用优质高效活性炭，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准。

1.15配备有用于检测过滤器饱和状况的检测端口

1.16风扇调速功能可视柜内储藏试剂状况进行适当调节，有效延长风机及过滤器使用寿命

1.17一次装配成型箱体,非现场拼接箱。

1.18安装、拆卸简便，无外接管道，不需施工，可放置在实验室任何所需场所，方便使用

★1.19双门双锁,（根据公安部对危化品试剂储存锁具管理要求，在多台试剂柜存放相互间钥匙不可通用），必须有独立锁芯锁在中间柜体中间立柱孔隙内；

★1.20具有风机调速功能，根据试剂存储量调节最佳转速，可以调节16档位，从低位转速到高位转速，转速调节每一次至少5%以上。屏幕上可以看到转速变化。门感应器一个，门打开会系统会提高风机转速屏幕可以看到转速变化，防止危化品大量溢出。

1.21风机失灵报警系统和室内温湿度显示

1.22室内环境监测系统，可以监测室内工作环境内有机物VOC含量，保护操作者；

1.23箱体：工厂一体成型箱体，非块状部件现场装配，采用8mm厚度pp高强度耐腐蚀板材。

1.24具有断电后再重新来电情况下风机可以自行开启功能，保证24小时无人值守，

1.25外部尺寸：≤850×530×2000mm，内部尺寸：≥750×470×1600mm；

2、配置要求：整机2台；门锁4把；

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （十九）超声波清洗机

1、技术性能要求：

1.1 容量：≥22L；

1.2 超声频率: ≥40kHz；

1.3 超声功率: ≥600W；

1.4 超声功率可调范围：0-100%；

1.5 加热功率：≤800W；

1.6 温度设定范围：室温-80℃；

1.7 工作时间可调：0-24h；

1.8 具有液位保护功能；

1.9 清洗器采用液晶触控操作；

1.10 清洗槽采用304优质不锈钢一次冲压成型；

1.11 清洗器主体材质均为304优质不锈钢；

1.12 噪音<60dB，运行更安静；

1.13 具有过温、过流，运行更稳定可靠；

1.14 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低；

1.15 标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz；

1.16 外形尺寸: ≤540*330*380mm；

1.17 内槽尺寸: ≥500*300*150mm；

2、配置要求：

2.1 超声波清洗机主机1台

2.2 降音盖1个

2.3 不锈钢网架1个

2.4 不锈钢托架1个

3、售后服务要求：

3.1 质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

3.2 服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

3.3零配件应保证不少于8年的供应期。

## （二十）铂金坩埚

1、技术性能要求：

1.1 规格≥30ml，上直径37mm，高度38mm，厚度0.29mm（允许偏离范围±5%）；

1.2纯度：铂≥99.95%（提供纯度检测报告）；

1.3密度：≥21.46g/cm3；

1.4元素原子量：195.1；

1.5约31g（以实际重量结算）；

2、配置要求：铂金坩埚3个；坩埚盖3个；

采样设备

- （一）个体（定点）防爆采样器I

- 1、主要用途：用于采集空气中化学毒物，满足在易燃易爆等危险环境下的采样需求。

- 2、技术性能要求：

- ★2.1测量范围：（20-1500）mL/min；

- 2.2流量误差：±5%；流量稳定性：≤5%/12h；流量重复性：≤2% ；

- 2.3调节分辨率：≤1mL/min ；

- 2.4定时范围：1-9999min；定容范围：1-999L；编程点数：1-8 个；预约采样：依据系统时间 24h 内；计时误差：≤0.1%；

- 2.5负载能力：当流量 500mL/min 时，可克服 25kPa 的阻力；当流量 1L/min 时，可克服 10kPa 的阻力；

- 2.6恒流流量不受外界一定因素的干扰；

2.7暂停采样：方便用户采集状态下其他事宜可暂停；

2.8支持按键锁死功能，防止误操作；

2.9中文操作界面，可单点，线性，自动校准；

2.10LCD显示屏：显示采样时间、采样流量、进度、电池电量、工况标况体积、气体温度和大气压强等信息；

2.11工况、标况流量转化设置；

2.12数据管理：可日志存储，亦可删除异常数据；

2.13充电方式：type-C充电；

- 2.14适用环境温度：(0～50)℃；

- 2.15连续工作时间：≥30h；

- ★2.16防爆形式不低于：本质安全型 Ex（ia）ⅡCT4 Ga 及Exia I Ma（提供国家级机构出具的防爆证书扫描件）；

- 2.17防护等级：不低于IP64；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告；（提供具有CNAS认证的第三方检测报告）

- ★2.18采样滤膜要求：满足标准：GBZ/T 300.15—2017、GBZ/T 300.15—2017、GBZ/T 160.16—2004、GBZ/T 300.10—2017  GBZ/T 160.11—2004 、GBZ/T 192.1—2007  GBZ/T 192.2—2007 GBZ/T 192.4—2007等职卫标准；

- 3、配置要求：

- 3.1主机 1 台

- 3.2仪器箱 1 只（两台一个包装）

- 3.3吸收瓶托架 1 只

- 3.4防倒吸瓶 1 只

- 3.5硅胶管 2 根

- 3.6充电器 1 只

- 3.7三脚架 1 只

- 3.8说明书/合格证/保修卡 1 份

- 3.9微孔测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，6盒；25mm 0.8μm，50片/盒，6盒；37mm 0.8μm，50片/盒，6盒

- 3.10丙纶测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，6盒；25mm 0.8μm，50片/盒，6盒；37mm 0.8μm，50片/盒，6盒

- 3.11玻纤测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，3盒；25mm 0.8μm，50片/盒，3盒；37mm 0.8μm，50片/盒，3盒

- 4、售后服务要求：

- 4.1质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

- 4.2服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

- 内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

- 4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

- 4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

- （二）个体（定点）防爆采样器II

- 1、主要用途：用于采集空气中化学毒物，满足在易燃易爆等危险环境下的采样需求。

- 2、技术性能要求：

- ★2.1测量范围：（300-6000）mL/min；

- 2.2流量误差：±5% ；流量稳定性：≤5%/12h ；流量重复性：≤2%；

- 2.3调节分辨率：≤1mL/min；

- 2.4定时范围：1-9999min；定容范围：1-999L；编程点数：1-8 个；预约采样：依据系统时间 24h 内；计时误差：≤0.1%；

- 2.5负载能力：当流量 500mL/min 时，可克服 25kPa 的阻力；当流量 2L/min 时，可克服 10kPa 的阻力；

- 2.6恒流流量不受外界一定因素的干扰；

- 2.7暂停采样：方便用户采集状态下其他事宜可暂停；

- 2.8支持按键锁死功能，防止误操作；

- 2.9中文操作界面，可单点，线性，自动校准；

- 2.10LCD显示屏：显示采样时间、采样流量、进度、电池电量、工况标况体积、气体温度和大气压强等信息；

- 2.11工况、标况流量转化设置；

- 2.12数据管理：可日志存储；

- 2.13充电方式：type-C充电；

- 2.14适用环境温度：(0～50)℃；

- 2.15连续工作时间：≥30h；

- ★2.16防爆形式不低于：本质安全型Ex（ia）ⅡCT4 Ga及Exia I Ma（提供国家级机构出具的防爆证书扫描件）；

- 2.17防护等级：不低于IP64；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告；（提供具有CNAS认证的第三方检测报告）

- ★2.18采样滤膜要求：满足标准：GBZ/T 300.15—2017、GBZ/T 300.15—2017、GBZ/T 160.16—2004、GBZ/T 300.10—2017  GBZ/T 160.11—2004 、GBZ/T 192.1—2007  GBZ/T 192.2—2007 GBZ/T 192.4—2007等职卫标准；

- 3、配置要求：

- 3.1主机 1 台

- 3.2仪器箱 1 只（两台一个包装）

- 3.3吸收瓶托架 1 只

- 3.4防倒吸瓶 1 只

- 3.5硅胶管 2 根

- 3.6充电器 1 只

- 3.7三脚架 1 只

- 3.8说明书/合格证/保修卡 1 份

- 3.9微孔测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，6盒；25mm 0.8μm，50片/盒，6盒；37mm 0.8μm，50片/盒，6盒

- 3.10丙纶测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，6盒；25mm 0.8μm，50片/盒，6盒；37mm 0.8μm，50片/盒，6盒

- 3.11玻纤测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，3盒；25mm 0.8μm，50片/盒，3盒；37mm 0.8μm，50片/盒，3盒

- 4、售后服务要求：

- 4.1质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

- 4.2服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

- 内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

- 4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

- 4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

- （三）大气采集器

- 1、主要用途：用于采集空气中粉尘类。

- 2、技术性能要求：

- ★2.1测量范围：3-30L/min（含旋风式和冲击式呼尘采样头）；

- 2.2流量误差：±5%；流量稳定性：≤5%/12h；流量重复性：≤2%；

- 2.3调节分辨率：≤0.1L/min；

- 2.4定时范围：1-9999min、 定容范围：1-999L 、编程点数：1-8 个、计时误差：≤0.1%；

- 2.5恒流流量不受外界一定因素的干扰；

- 2.6暂停采样：方便用户采集状态下其他事宜可暂停；

- 2.7支持按键锁死功能，防止误操作；

- 2.8可中英文操作界面切换；

- 2.9 LCD显示屏：显示采样时间、采样流量、进度、电池电量、工况标况体积、气体温度和大气压强等信息；

- 2.10工况、标况流量转化设置；

- 2.11数据管理：可日志存储；

- 2.12适用环境温度：(0～50)℃；

- 2.13连续工作时间：≥10h；

- ★2.14防爆形式不低于：本质安全型 Exia ⅡBT4 Ga及Exia I Ma（提供国家级机构出具的防爆证书扫描件）；

- 2.15防护等级：不低于IP64；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告；（提供具有CNAS认证的第三方检测报告）

- ★2.16采样滤膜要求：满足标准：GBZ/T 300.15—2017、GBZ/T 300.15—2017、GBZ/T 160.16—2004、GBZ/T 300.10—2017  GBZ/T 160.11—2004 、GBZ/T 192.1—2007  GBZ/T 192.2—2007 GBZ/T 192.4—2007等职卫标准；

- 3、配置要求：

- 3.1主机 1 台

- 3.2仪器箱 1 只（根据实际情况确定包装数量）

- 3.3充电器 1 只

- 3.4配套采样配件1套

- 3.5说明书/合格证/保修卡 1 份

- 3.6微孔测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，6盒；25mm 0.8μm，50片/盒，6盒；37mm 0.8μm，50片/盒，6盒

- 3.7丙纶测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，6盒；25mm 0.8μm，50片/盒，6盒；37mm 0.8μm，50片/盒，6盒

- 3.8玻纤测尘滤膜：40mm 0.8um，50片/盒，3盒；25mm 0.8μm，50片/盒，3盒；37mm 0.8μm，50片/盒，3盒

- 4、售后服务要求：

- 4.1质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

- 4.2服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

- 内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

- 4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

- 4.4零配件应保证不少于8年的供应期。

- （四）手动有毒有害气体采集系统

- 1、主要用途：用于有毒有害气体的快速采集检测。

- 2、技术性能要求：

- 2.1 具有实验室和应急现场都能方便使用；

- ★2.2具有气体定性、定量检测功能；

- ★2.3系统配置有防毒面具，气体采样仪，手动采样器，氧气/可燃气报警仪，无机/有机气体快速检测管(CO，CO2，H2S，SO2，NH3，CI2，汽油，苯，氮氧化物，液化石油气) ；

- 3.快速气体检测管量程：CO:5-100ppm 、CO2:300-5000ppm 、H2S:2-50ppm 、S02:10-150ppm、NH3:1-30mg/m3 、Cl2:1-30mg/m3 、汽油:50-1000 mg/m3 、苯:20-400mg/m3、氮氧化物:5-100mg/m3 、液化石油气:0.01-0.2%；

- 3、配置要求：

- 3.1防毒面具1个

- 3.2气体采样仪1台

- 3.3手动采样器1个

- 3.4氧气/可燃气报警仪1台

- 3.5无机/有机气体快速检测管（含CO,CO2,H2S,SO2,NH3,CI2,汽油,苯,氮氧化物,液化石油气）1套

- 3.6手提箱1个

- 4、售后服务要求：

- 4.1质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

- 4.2服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

- 内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

- 4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

- （五）干式流量计

- 1、主要用途：用于校准采样器流量。

- 2、技术性能要求：

- 2.1测量范围: 5mL/min-500mL/min +0.3L/min-30L/mi；

- 2.2精确度/分辨率：≤±1% / 1mL/min，1级精度；

- 2.3测量方式：干式；

- ★2.4触摸屏设置，灵敏度高；

- ★2.5连接PC软件，电脑上实时观测流量以图形状态变化，测量数据保存为EXCEL型式进行打印；

- 2.6显示内容：实时/平均流量、电池电量、温度压强、数据保存/删除、温度压强、抖动率、测量次数，日期时间等各种信息；

- 2.7具有温度、压力传感器;可选温度单位:℃、F等;可选压力单位: mmHg 、kPa等

- 2.8流量单位：L/min、mL/min、cc/min切换；

- 2.9查询日志，可预览采集信息及打印等；

- 2.10 SD卡、蓝牙传输校准数据功能；

- ★2.11传感器调零、泄漏量测试、工况/标况切换等功能；

- 2.12 连续工作时间：>48h；

- 2.13尺寸：≤150mm×140mm×70mm；

- 2.14 重量：≤680g；

- ★2.15为确保及时的技术支持和维修服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章；

- 3、配置要求：

- 3.1主机 2 台

- 3.2充电器1个

- 3.3 SD卡1个

- 3.4硅胶管1根

- 3.5便携保护箱1个

- 3.6说明书/合格证/保修卡 1 份

- 4、售后服务要求：

- 4.1质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

- 4.2服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

- 内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

- 4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

- （六）粉尘滤膜除静电器

- 1、主要用途：用于去除滤膜上的静电。

- 2、技术性能要求：

- 2.1无风型；

- 2.2离子调解范围宽；

- 2.3有专门的离子发射器清洁器；

- 2.4工作电压：220V/50Hzor、110V/60HZ；

- 2.5离子平衡度：+28 - 69；

- 2.6除静电速度：正 0.1S，负 0.1S；

- 2.7测试条件：工温度 26℃；湿度 67%；测试电压 1KV~100V；测试距离 150mm；

- 3、配置要求：

- 3.1主机 1 台

- 3.2相关配件1套

- 3.3说明书/合格证/保修卡 1 份

- 4、售后服务要求：

- 4.1质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

- 4.2服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

- 内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

- 4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

- （七）大气压力表

- 1、主要用途：用于测量环境大气压力，在职业卫生监测、环境监测等工作中，为采样数据的校准和分析提供准确的大气压力数据。

- 2、技术性能要求：

- 2.1测量大气压力范围： 500-1020hPa；

- 2.2使用温度范围：－30℃～＋40℃；

- 2.3仪器温度表刻度范围：－11℃～＋41℃；

- 2.4仪器温度最小分度值：1℃；

- 2.5经过示度、温度、补充修正后,其测量误差：≤±3.3hPa；

- 2.6示度盘最小分度值：2hPa；

- 2.7仪器重量：≤1.5kg；

- 2.8仪器尺寸：≤160mm×160mm×120mm；

- 3、配置要求：

- 3.1主机 1 台

- 3.2充电器1个

- 3.3数据传输线1根

- 3.4相关配件1套

- 3.5说明书/合格证/保修卡 1 份

- 4、售后服务要求：

- 4.1质保期：不少于2年（质保期自验收合格之日起计算）。

- 4.2服务响应：接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时

- 内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

- 4.3提供详细的培训计划，保证使用人员正常操作设备。

五、安装及售后服务要求：

1、按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购方审核。

2、安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿采购方相应的损失。

3、人员培训：除现场安装和使用培训外，大型仪器还须为采购人提供不少于2名操作人员前往生产商在中国培训中心实验室进行相关软硬件的免费操作培训，时间不少于3天，食宿和交通费用由中标人承担。

4、仪器设备安装后，应长时间无条件提供采购人需要的设备方法开发及应用资料。

5、质保期：具体见 第四章 招标书。

6、仪器维修：仪器自验收签字之日起，仪器终生维修。供方需长期提供优惠价格的主要零配件（承诺中标后提供原厂承诺的配件及消耗品的价格清单）；提供维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式。

7、服务期内，报修后2小时内响应，12小时内到达现场，48小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

五、综合说明及要求

1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

3、本项目报价包括但不限于完成所有招标内容以及本项目所需的所有服务内容以及本项目所需的劳务支出、人员培训、各种税费、人工、维护、餐费、加班费、社保、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购单位不再为本项目内容中的任何具体工作任务支付额外的费用。成交单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应单位在投标时应充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。

4、成交单位管理如不符合或达不到采购单位的要求，采购单位书面告知成交单位整改；若经整改后仍不能达到采购单位要求，采购单位有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

5、投标单位须自行勘察，根据现场实际情况做出符合采购单位要求的整体方案，费用由投标单位自行承担。未踏勘现场的投标单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。

6、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

六、政府采购政策：

（1）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。

（2）促进残疾人就业：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

（3）支持监狱企业发展：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

（4）中小微企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为    。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】 300 号）。

（5）关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

七、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的公告为准。

# 第五章  合同主要条款

- 合同主要条款

项目名称：相城区疾控中心检测设备采购

招标编号：JSZC-320507-YJKJ-G2025-0015

甲方(招标人)：苏州市相城区区级机关事务管理中心

联系人：于文

联系电话：0512-85182861

联系地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号相城区行政中心8号楼

乙方（中标人）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据研佳科技咨询（苏州）有限公司招标编号                号相城区疾控中心检测设备采购的招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同文件

下列文件为本合同不可分割部分：

1、招标文件及其附件；

2、乙方的投标文件；

3、合同条款；

4、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

5、中标通知书；

6、本合同附件。

二、合同价款

1、合同金额：                        ；

价格包括完成本次项目所需的全部货物和服务的报价，应包括所投产品及其备品、备件、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时

2、付款方式

（1）货物全部到达现场，甲方确认收货后支付至合同总价的50%；

（2）货物全部安装完成经验收合格，无任何问题后付至合同总价的 97%；

（3）余款在质保期满后一年内付清。

3.付款步骤：提供如下单据甲方支付前批货款。

①甲方填制的支付申请单；

②合格销售发票；

③经甲乙双方及招标代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

4、付款形式：通过银行转账支付。

三、付款约定

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、合同内容及要求

详见招标文件第四章。

五、合同履行期限、地点

1、合同履行期限：合同签订后90天内完成供货安装调试。

2、交付时间、地点：甲方指定地点，根据采购方要求24小时之内送至相应地点。

六、质量保证

1.乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

2.根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

七、标的物的交付

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

八、伴随服务

1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1.标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

2.提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3.在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

2、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

九、验收

1、中标单位向采购单位提出验收申请，采购单位会同中标单位进行项目验收并对项目进行测试，如采购单位认为不符合采购单位要求及相关标准，可申请有关部门进行项目测试和验收，其相关费用由中标单位承担。

2、验收期：自中标单位提出验收申请后十五个工作日内组织验收。

十、标的物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、售后服务要求

接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

十二、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无合理理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五个日历日视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。乙方逾期交货超过二十个日历日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

（2）乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方协商，如甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十三、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十四、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。若甲方通过诉讼索赔，则乙方还应承担甲方由此支付的诉讼费、保全费、律师费等所有维权费用。

2.根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十五、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2招标文件约定的解除合同的情形。

3、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

4、乙方提交的投标材料虚假，或者乙方故意隐瞒足以导致不能中标的事实被发现的，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金。

5、本合同不得以任何形式转让，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。

6、本合同未经甲方书面同意不得分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。

7、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十六、合同生效及其它

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

- 十七、争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十八、附则

1、本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执壹份，政府采购监管一份，具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

日期：                                 日期：

# 第六章  评分标准

一、评标方法：

（一）评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）综合评分的主要因素为：价格、设备的技术与质量、技术服务及售后服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

（三）评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为预中标人（四舍五入，保留小数点后2位）。

（四）如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、综合评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格部分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分（即价格权值）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

投标价格高于采购预算的投标文件不进行评审。

（二）投标设备的技术与质量（最高为38分）

1、技术参数符合性情况（38分）：所投设备的技术参数满足或高于招标文件要求的得38分；打“★”的技术指标出现一个负偏离扣1分，扣完为止；其他技术指标出现一个负偏离扣0.5分，扣完为止。打“★”的技术指标需按招标文件技术参数要求提供对应佐证资料，未做要求的可提供具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或官网截图证明或制造商盖章的技术参数或制造商盖章的彩页，否则视为负偏离；其他技术指标，投标单位可提供盖章的技术响应对照表或其他证明资料。

（三）技术服务及售后服务方案（27分）

1、针对本项目的技术服务体系方案（包括专业技术人员保障及服务技术力量配置等）（最高5分）：技术服务体系内容阐述合理、描述详细、科学合理可行性高的得5分；技术服务体系内容阐述详实程度较好，科学合理性可实施性较好的得3分；技术服务体系内容阐述详实程度较好，科学合理性可实施性一般的得1分；技术服务体系内容阐述合理性差或不详细不够具体全面的得0.5分，未提供相关说明或所提供技术服务体系内容存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务内容（最高6分）：售后服务内容详实具体科学可行合理性高的得6分；售后服务内容较为详细较为合理可行的得4分；售后服务内容不够详细合理性可行性一般的得2分；售后服务内容不够详细合理性可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等）（最高6分）：方案考虑详实具体全面周到、应对措施科学合理可行的得6分；方案考虑较为详细较为合理可行的得4分；方案考虑不够详细合理性可行性一般的得2分；方案考虑不够全面合理性可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）（最高5分）：培训服务方案详实具体、针对性、可实施性强的得5分；培训服务方案较为详细、针对性、可实施性较好得3分；培训服务方案不够详细，针对性、可实施性一般的得1分；培训服务方案不够详细，针对性、可实施性较差的得0.5分，未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、针对本项目交货进度计划及安装调试验收方案（最高5分）：投标单位提供针对本项目的交货进度计划及安装调试验收方案：交货进度计划及安装调试验收方案详实具体，有相关保障措施，科学合理可行性高为5分；交货进度计划及安装调试验收方案较为详细，合理性可行性较好为3分；交货进度计划及安装调试验收方案不够详细，合理性和可行性一般为1分；交货进度计划及安装调试验收方案内容简单，合理性可行性较差为0.5分；未提供相关说明不得分。

（四）投标单位综合实力（5分）

1、体系认证证书：投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得1分，本项最高3分。（投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询页面完整截图并加盖投标单位公章，不提供、不符合或不完整的不得分）

2、投标人履约能力比较：投标单位提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今投标产品业绩情况，每提供一份得1分，最高2分。（投标文件中提供完整的合同复印件，未提供或资料不全的不得分）

备注：1.付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章（除特别说明外）。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）