招　标　文　件

项目名称：张家港市中医医院AI分析系统

标书编号：JSZC-320582-NDZB-G2024-0019

项目属性：货物类

诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

2024年12月30日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	35

一、评标方法与定标原则	35

二、评标标准	36

第六章 投标文件格式	38

一、封面	40

二、投标函	41

三、开标一览表	42

四、资格证明文件	43

五、投标配置及分项报价表	53

六、常用零件及耗材报价表	54

七、技术参数响应及偏离表	55

八、商务条款响应及偏离表	56

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	57

十、技术方案、服务方案	58

十一、投标人情况介绍	59

十二、中小企业声明函	65

十三、残疾人福利性单位声明函	68

十四、监狱企业的证明文件	69

十五、检测报告	70

十六、其他材料	71

第一章  投标邀请

张家港市中医医院AI分析系统采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2025年01月21日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-NDZB-G2024-0019

项目名称：张家港市中医医院AI分析系统

预算金额：1500000元

最高限价：1500000元

采购需求：本次项目采购AI分析系统，含冠状动脉CT造影图像血管狭窄辅助评估系统、冠状动脉CT血流储备分数评估系统、颅内动脉瘤CT血管造影图像辅助检测系统、脑灌注CT影像处理系统各1套，详见第四章项目需求。

合同履行期限：在合同生效后45天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

3.1若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

3.方式：

3.1CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策—《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.2参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.3电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年01月21日 14:00（北京时间）

2.地点：苏采云系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座8楼、9楼开标室）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

1.2根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，招标人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：采用在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”公告的方式告知，投标人可自行下载。

3.本次招标不收取投标保证金

4.只有在“苏采云”系统获取招标文件的供应商才可参加本次采购活动。

5.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：张家港市中医医院

地 址：张家港市杨舍镇康乐路4号

联系人：顾敏晖

联系方式：0512-56380291

2.采购代理机构信息

名 称：诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

地 址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼

联系方式：13915696678

3.项目联系方式

项目联系人：吴张轶

电 话：13915696678

第二章  投标人须知

一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；

4.2.2代理费用收取方式：转账

4.2.3收费金额：预算金额的1.37%，即20500元。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

### 10、投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2标的物

12.2.1招标人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装、调试、维护、人员培训等所产生的费用。

12.4.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

### 14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

### 15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

### 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

### 19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

### 21、迟交的投标文件

21.1诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

### 23、开标

23.1诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内完成投标文件解密。

### 24、评标委员会

24.1开标后，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、招标人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和招标人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

### 25评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

### 28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向招标人推荐出3名中标候选人。

29.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

### 30、询问和质疑

30.1询问形式

30.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以联系代理机构招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司。

30.1.2招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.2质疑形式

30.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，进入“项目质疑申请”栏目完成质疑提交和回复查看。

30.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权不予受理。

30.3特别提示

30.3.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

30.3.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.4其他

30.4.1招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

### 31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

### 32、签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

### 33、履约保证金

33.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2%。

33.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

### 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### 35、监督

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          元（      元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序

9.2结付期限

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在     小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应    小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。如需返厂维修则免费提供备用样机，否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。

11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。

11.7质保期（一年以365天计算），每年累计出现因故障维修原因导致停机的天数不超过18天，每超过1天，质保期顺延15天，因维修原因，停机累计超过36天的，甲方有权要求乙方每天按照合同金额5‰支付违约金并赔偿甲方损失，该款可在尾款内直接扣除，不足部分由乙方另行支付甲方，甲方同时有权解除合同的全部或部分。

11.8设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价5%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份，招标代理公司壹份，张家港市政府采购管理中心壹份。

甲方：张家港市中医医院               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

招标代理机构：

地址：

备案方：张家港市政府采购管理中心

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冠状动脉CT造影图像血管狭窄辅助评估系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 冠状动脉CT血流储备分数评估软件 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 颅内动脉瘤CT血管造影图像辅助检测系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 脑灌注CT影像处理系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 冠状动脉CT造影图像血管狭窄辅助评估系统 |
| 2 | 冠状动脉CT血流储备分数评估软件 |
| 3 | 颅内动脉瘤CT血管造影图像辅助检测系统 |
| 4 | 脑灌注CT影像处理系统 |

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 冠状动脉CT造影图像血管狭窄辅助评估系统 | 1.1.具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证。 ▲1.2.具备心脏、冠脉自动提取功能，对心脏自动分割，提供全面完整的形态学信息；自动分割冠脉；智能识别主动脉特征点和起始点，并自动分割主动脉。 1.3.从冠脉起源位置到冠脉的各级分支，自动计算血管的中心线。支持从CPR图入手编辑血管中心线轨迹，通过在CPR上拖拽中心线来调整中心线轨迹。 1.4.心脏+冠脉树的VR重建，支持心脏、冠脉树VR图像重建及显示，可任意角度旋转，支持心脏的显示和隐藏。 1.5.MIP、CPR、SCPR重建及显示，支持心脏、冠脉树MIP、CPR、SCPR图像重建及显示，可任意角度旋转，支持心脏的显示和隐藏。 1.6.探针图自动重建，支持探针图显示，长短径、管腔轮廓显示，并提供长短径值。 1.7.MPR重建及显示，支持横断面、冠状面、矢状面的同时显示，提供横向和纵向的十字线，支持十字线联动功能。支持在MPR三视图中标记血管的mask。 1.8.起源异常、动脉瘘、搭桥数据自动重建，支持对起源异常、动脉瘘、搭桥数据的VR三维可视化重建，且能重建出搭桥血管的CPR图和SCPR图。 ▲1.9.完全闭塞血管自动重建，能识别出完全闭塞的血管，并重建出VR图、CPR图、SCPR图。完全闭塞血管自动分割和重建成功率≥95%，平均后处理时间＜125秒。 1.10.右位心重建，支持一键右位心重建，并支持一键切换回左位心结果。 1.11.支持冠脉树MIP图、左冠MIP图、右冠MIP图三种显示方式，并可任意角度旋转。 1.12.支持CPR图、SCPR图（拉直图）360°旋转。 1.13.支持三视图的MIPthin、Min MIP、Mean MIP重建，支持三视图单独和联动调节层厚。 1.14.能够计算所有导入的期相，识别最佳重建质量期像并默认优先打开。 1.15.MPR任意斜切重建，采用三维多平面重建算法，支持任意角度实时斜切，以方便观察血管和组织。 ▲1.16.MPR斜切旋转模式，MPR斜切支持至少两种（自由旋转和正交旋转）旋转模式，且支持模式间切换。 1.17.支持冠脉起源和优势型检出，用户可手动修改。可自动识别血管内斑块；自动识别支架，CPR和SCPR同步显示支架标记；可自动识别心肌桥，自动输出心肌桥深度和壁冠状动脉长度，CPR和SCPR同步显示心肌桥标记。针对起源异常数据，自动重建的成功率＞95%、针对包含支架的数据，自动重建的成功率＞98%，针对搭桥数据，自动重建的成功率≥75%。需提供第三方机构测试或有效证明文件。 ▲1.18.可对钙化斑块、非钙化斑块、混合斑块进行分类。 1.19.给出斑块狭窄程度、直径狭窄率、狭窄长度等参数，并支持用户手动修改。 1.20.自动分割斑块，并显示去除斑块后的管腔轮廓。 1.21.提供斑块成分分析，包括平均CT值、体积和体积占比。 1.22.对于斑块中的低衰减成分给予分析。 ▲1.23.提供跨期相结果列表，支持在当前期相查看与其他期相的对比差异结果，差异结果包括狭窄分级不同，有无心肌桥以及有无支架等。 ▲1.24.支持三种狭窄测量计算方式的切换，包括参考近端、参考远端和参考近、远端的计算方式。 1.25.支持人工狭窄测量，提供直径狭窄率和面积狭窄率，及对应的曲线； 1.26.支持管腔轮廓编辑，编辑后直径/面积曲线实时更新，人工测量狭窄率实时更新。 1.27.具备TAG功能，提供TAG管腔内造影剂衰减曲线，自动拟合线性回归方程并给出TAG值。 1.28.支持在横断位上通过打点或涂抹的方式对搭桥血管欠分割的地方进行生长。 ▲1.29.支持在CPR图上，使用cut bar 从上往下删除搭桥血管段。 1.30.可在VR图上任意裁剪主动脉、冠脉、心肌和血管。 1.31.智能计算RCA、LAD、LCX血管周围脂肪密度FAI值。 1.32.自动生成符合用户日常报告书写习惯的文本报告和结构化表格报告，根据行业内指南，自动生成结构化报告。 1.33.在归档和打印预览中，支持通过一键归类来选择不同期相图像的合并排序类型，一键归类的排序根据归档配置的规则来排序，支持多种排序方式，包括按照图像类型排序或按照血管类型排序。 1.34.在不同期相下选择的图像或血管可以自动在打印预览中合并展示，支持跨期相图像一键合并。 ▲1.35.冠脉狭窄检测性能，冠脉狭窄检测算法敏感度在病人层面＞90%，在血管层面＞80%，需提供第三方机构测试或有效证明文件。 |
| 2 | 冠状动脉CT血流储备分数评估软件 | ▲2.1.根据个体的CTA重建数据，自动分析心输出量，并支持编辑，同时支持用户对收缩压和舒张压进行编辑。 2.2.根据冠脉分割、斑块分割结果及生理参数计算冠状动脉树上任意位置的CT-FFR值。 2.3.根据冠脉CT-FFR自动分析结果进行冠脉树的三维渲染，不同的CT-FFR值对应不同颜色，直观呈现各血管分支的供血情况。 2.4.提供各血管分支的CT-FFR曲线，并在曲线上标记狭窄处，支持查血管上任意位置的CT-FFR数值。 2.5.提供各血管分支的狭窄评估，并参考行业指南，对存在狭窄的血管分支提供CT-FFR测量值。 ▲2.6.提供各血管分支的狭窄评估与CT-FFR平均值，便于研究血管水平CT-FFR值变化。 2.7.自动生成结构化报告，报告包含：患者的基本信息、影像所见、CT-FFR评估结果概述、CT-FFR评估结果与对应CPR图像等。 2.8.产品具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证。 ▲2.9.CT-FFR预测敏感性＞85%、特异性＞90%、准确性＞90%，提供材料证明。 |
| 3 | 颅内动脉瘤CT血管造影图像辅助检测软件 | 3.1.具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证。 ▲3.2 .自动分割头颈动脉，自动提取颈内动脉、椎动脉、锁骨下动脉、颈外动脉、大脑前动脉、大脑中动脉和大脑后动脉的中心线。 3.3.对头颈动脉进行自动分段，支持切换血管分段标准。 ▲3.4.针对大脑中动脉闭塞的急性卒中患者，支持重建闭塞段血管。 3.5.进行头颈动脉的VR重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转，支持将VR切换为去骨VR，支持单独显示头部VR和颈部VR，支持单独显示前循环血管和后循环血管的VR图像，支持单独显示Willis环血管的VR图像。 3.6.头颈血管的带骨VR重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转，支持将带骨VR的骨骼以半透明状态显示。 3.7.支持在带骨VR中裁剪手动勾画的任意区域，通过调整组织切割窗可以切割带骨VR，组织切割窗的边界支持单向调节和双向调节。 3.8.MIP显示 3.8.1进行头颈动脉的整体MIP重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转； 3.8.2.支持将整体MIP切换为整体去骨MIP； 3.8.3.支持单独显示头部MIP和颈部MIP； 3.8.4.支持自定义头部VR和头部MIP的显示范围； 3.8.5.支持单独显示前循环血管和后循环血管的MIP图像； 3.8.6.支持单独显示Willis环血管的MIP图像； 3.9.支持头颈动脉的MPR重建显示，可将MPR切换为MIP Thin，支持手动调节投影范围，可将MPR切换为MinIP，支持手动调节投影范围。 3.10.支持颈内动脉、椎动脉、锁骨下动脉、颈外动脉、大脑前动脉、大脑中动脉和大脑后动脉的曲面重建（CPR）、拉直曲面重建（SCPR）显示，支持360°旋转。 3.11.支持血管的探针重建显示，并显示长短径、管腔轮廓、长短径值和横截面积值。 ▲3.12.可显示/隐藏探针图中的长短径和血管轮廓，支持调节探针图缩放比例。 3.13.支持对视图区进行全局手动截图，支持快捷键。 ▲3.14.支持通过在横断位断层图打点的方式在线生长血管。完成血管生长后，更新血管中心线及血管分段。 3.15. 支持4D CTA动态显示，支持对多期相CTA数据的动、静脉血管进行VR、MIP、MIP Thin动态显示。 3.16.支持4D CTA 骨骼显示/隐藏，支持在4D CTA MIP Thin视图中显示/隐藏骨骼。 ▲3.17.融合多期相CTA数据，并对动、静脉血管进行VR显示。支持用户自定义参与融合的期相。 ▲3.18.自动分割颈部动脉斑块，并支持显示/隐藏斑块mask。 ▲3.19.提供不同斑块成分（钙化成分、纤维成分、纤维脂质成分和脂质成分）的体积和体积占比。 ▲3.20.支持自定义不同斑块成分的HU值阈值。提供斑块及管腔形态的量化参数。 ▲3.21.自动检出≥9种主动脉弓起源变异、20种椎动脉变异、18种Willis环变异。 3.22.自动检出头颈动脉狭窄，并给出狭窄位置、直径狭窄率和狭窄程度；自动识别头颈动脉支架；自动识别头颈动脉瘤、定位载瘤动脉敏感度：≥90%（1FPs/case）。 3.23.支持切换狭窄程度分级标准，支持对头部动脉和颈部动脉分别应用不同的狭窄程度分级标准。 3.24.病灶列表设置狭窄过滤开关，支持过滤直径狭窄率＜30%或直径狭窄率＜50%的狭窄，并支持自定义阈值。 3.25.自动识别漏斗变异，定位漏斗变异所在动脉。 3.26.可用不同颜色提示各种严重程度的病灶。 3.27.根据检出结果自动生成表格报告，报告支持复制、归档和打印。 3.28.根据检出结果自动生成图文报告，报告支持下载与打印。 |
| 4 | 脑灌注CT影像处理软件 | 4.1.具备中华人民共和国医疗器械注册证。 4.2.自动生成瞬间密度最大投影图（tMIP）,辅助医生查看血管情况。 4.3.自动选取动静脉点并绘制TDC曲线 自动选取最优动静脉点并绘制其时间密度曲线（TDC），并将选取的最优动静脉点标记于tMIP图上。 4.4.支持手动编辑动静脉点，实时生成TDC曲线，并支持根据手动编辑选点重新计算，更新结果。 4.5.自动生成脑血流量图（CBF）、脑血容量图（CBV）、对比剂平均通过时间图（MTT）、对比剂峰值时间图（TTP）、残余功能达峰时间图（Tmax）。 ▲4.6.自动分析缺血组织错配情况（Mismatch）,支持在影像区以CBF＜30%定位核心梗死区、以Tmax＞6s定位低灌注区，并给出核心梗死区和低灌注区具体体积以及两者错配（Mismatch）体积和错配比例。 4.7.支持叠加显示CBF＜30%的核心梗死区和Tmax＞6s的低灌注区，进行错配区域的对比。 4.8.支持在CBF重建参数图上显示CBF＜30%的核心梗死区，在Tmax重建参数图上显示Tmax＞6s的低灌注区，并在同一页面进行独立显示对比错配区域。 4.9.支持Mismatch显示不同模式（叠加显示、独立对比显示）之间的相互切换，可在不同客户端个性化配置。 4.10.支持CBF、CBV、Tmax多阈值参数对比图自动生成。 ▲4.11.自动脑区分割，支持15个脑区的异常脑区分析。分析包括定量分析（低灌注区体积、核心梗死区体积）、相比正常脑组织的异常脑区趋势分析。 ▲4.12.基于原始数据，自动给出扫描过程中的旋转与位移改变情况。针对严重运动的数据，提示扫描过程中存在运动异常。 ▲4.13.TDC曲线质控分析，支持对扫描质量不佳的数据进行质控并做出提示，质控项包括影像平扫期过少、影像扫描结束时造影剂未完全流出。 ▲4.14.自动定位核心梗死面积最大层面、Mismatch面积最大层面。 4.15.支持tMIP图和原图显示Mismatch标记，辅助医生放大查看Mismatch定位分析结果。 4.16.支持动静脉点标记、Mismatch分析及多阈值分析标记的透明度调节。 4.17.支持脑灌注结构化图文报告、图表报告自动生成，报告支持配置、编辑、复制、归档和打印。 4.18.支持配置图文/图表报告是否显示图像，以及图像默认显示层面（核心梗死面积最大层面、Mismatch面积最大层面、基底节层面）。支持配置图文/图表报告脑区描述范围。 4.19.支持一键添加图像至报告或删除报告中图像。 4.20．支持脑灌注处理与分析结果自动归档PACS，可配置归档图像类型、参数图显示模式、Mismatch显示模式。 4.21.自动定位中轴线，支持对扫描偏移的数据进行摆正，使其更易于观察。 4.22.支持对存在运动/金属伪影的数据进行计算。算法可自动检测脑灌注扫描中存在严重运动/金属伪影的序列，并抑制伪影对计算的干扰。 4.23.支持对非灌注区域进行检测并在核心梗死区和低灌注区定量分析时进行抑制，支持配置参数伪彩图重建上显示/不显示非灌注区。 4.24.支持对侧脑室包括侧裂池等脑脊液所在区域进行检测并在核心梗死区和低灌注区定量分析时进行抑制。 4.25.支持对低灌注区与核心梗死区检出结果进行修改、增加和删除。 |

三、商务条款

1 质保期

自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），物品的免费质保期3年。

2 售后技术服务要求

（1）免费质保期内，除不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养巡检一次并提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。

（2）投标人在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

（3）投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

（4）提供厂家原厂售后服务承诺书及相关证明材料。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后45天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3.3、交货地点

采购单位指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭双方签署的验收确认函、销售发票到采购单位指定地点办理货款结算手续。

4.2、结付期限

①合同签订生效后7个工作日内，中标人填写付款申请并附合同复印件交采购单位，采购单位支付合同金额的30%作为预付款；②供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购单位收到发票后15个工作日内，支付剩余合同金额。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

无

- 其他部分

（一）、产品质量要求：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2.国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3.所有产品在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有产品、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（二）、售后服务要求：

1.中标方应配备专门的项目团队人员，保证货物的运输、交付、安装、调试等定时定期进行。

2.中标方负责提供设备操作培训及2人次专业厂家维修培训，保证采购单位工程师及操作人员正常操作设备的各种功能及进行设备基础维修。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。

3.在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，中标方对零配件、备品、备件提供长期的优惠价格（投标单位在投标文件中提供价格清单及质保期满后维保方案）。

4.设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由中标方承担。

5.验收要求：设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标方应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担，只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由中标人承担。

（三）、综合说明

1.投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等。

2.投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标总报价一次报定，所报内容含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用所产生的费用。

4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

5.知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（四）安装调试要求：

（1）须提供详细的方案，具体说明工作计划、工期及步骤；（2）到货后在采购人的指导下，中标人在符合安全生产规范的同时完成安装事项；（3）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购人指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等；（4）验收要求：安装结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；甲方出具的可正常运转的验收文件。

（五）维保要求：

投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

（六）培训要求：

需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

（七）提供的2021年以来的类似业绩。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

二、评标标准

1 价格分 30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30.0%* 100（保留二位小数）。

2 性能、质量、配置分 46.0 分

2.1.性能、质量、配置

根据投标人提供的产品性能质量、技术指标和功能要求进行评定。全部满足采购技术要求的得46分；标注“▲”为重要参数，若有负偏离的，每项减1分；其他项若有负偏离的，每项减0.5分，减完为止。实质性要求的参数不得出现负偏离。（带“▲”条款未按要求提供证明材料或证明材料无效的视为负偏离）【0-46】

3 服务方案分 23.0 分

3.1.安装调试方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于安装调试组织架构、人员安排与分工、实施计划、安装调试进度、风险管理及应急处理预案等。方案内容完整且有实质性意义的得7分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得4分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/4/7】

3.2.维保方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于维保服务响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等。方案内容完整且有实质性意义的得7分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得4分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/4/7】

3.3.培训方案

投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，方案内容包括但不仅限于培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。方案内容完整且有实质性意义的得7分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得4分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/4/7】

3.4.质保期

在满足原有质保期基础上,质保期每增加一年的得1分,最高得2分。（请在投标文件中提供投标人承诺的质保期限的原厂免费质保承诺函，不提供的不得分）【0/1/2】

4 履约能力分 1.0 分

4.1.类似业绩介绍

根据投标人提供的2021年以来的类似业绩，有一个得0.5分，最高1分。（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他相关证明材料予以佐证，不提供的不得分）【0/0.5/1】

注:以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

投标人承诺函

关于资格证明文件的书面承诺

若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

五、投标配置及分项报价表

六、常用零件及耗材报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

拥有的加工设备介绍

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

十二、中小企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、监狱企业的证明文件

十五、检测报告

十六、其他材料

一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函

投标函

致：

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方      （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 投标产品名称 | 技术要求 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见第四章项目需求 |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |

注：

- 总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用所产生的费用。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 授权委托书

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权     (被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于    起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

投标人承诺函

投标人承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月

### 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

### 若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

五、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号（版本号） | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 元(大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

六、常用零件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

七、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

八、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

十一、投标人情况介绍

### 拥有的加工设备介绍

拥有的加工设备介绍（若有的话）

### 类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

### 投标人获得的相关证书

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 投标人获得的相关奖项

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

十二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于    行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

十四、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

十五、检测报告

检测报告（如有）

十六、其他材料