常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2025年度环境监测能力建设仪器采购

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0082

采 购 人：江苏省常州环境监测中心

采购代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	50

第七章   投标文件格式	55

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0082

2.项目名称：2025年度环境监测能力建设仪器采购

3.项目预算金额：人民币184万元；最高限价：人民币184万元

4.采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动定量浓缩仪 | 1 | 2 |  |
| 2 | 液相色谱仪 | 1 | 3 |  |
| 3 | 颗粒物自动换膜采样器 | 1 | 1 |  |
| 4 | 荧光光度计 | 1 | 2 |  |
| 5 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 1 |  |
| 6 | 智能降水采样器 | 2 | 1 |  |
| 7 | 烟尘（气）测试仪 | 2 | 1 |  |
| 8 | 智能高精度综合标准仪 | 1 | 1 |  |

5.合同履行期限：

5.1全自动定量浓缩仪合同签订之日起30日内供货至采购人指定地点；

5.2液相色谱仪合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点；

5.3颗粒物自动换膜采样器合同签订之日起45日内供货至采购人指定地点；

5.4荧光光度计合同签订之日起45日内供货至采购人指定地点；

5.5真空冷冻干燥机合同签订之日起45日内供货至采购人指定地点；

5.6智能降水采样器合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点；

5.7烟尘（气）测试仪合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点；

5.8智能高精度综合标准仪合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年7月18日9:00（北京时间）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：江苏省常州环境监测中心

地    址：江苏省常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园24号楼

联系方式：沈丽娟 0519-86691381

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地    址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：赵敏

电      话：0519-85581855

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：液相色谱仪。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：按项目中标金额的0.8%计算中标服务费，按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 缴纳时间：在发出成交通知书后五个工作日内。 缴纳方式：付至以下账户 收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司 银行账号：1105020119000676959 开户银行：中国工商银行常州分行营业部 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6     信息安全产品

5.6.1   所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2  推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3  优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 本项目签订固定单价合同，实际使用量以招标人通知交货清单为准，以单价乘以数量按实结算。报价表上的价格为含税报价，除非合同中另有规定，投标人对《报价表》中的全部货物和服务的报价应包括提供本服务所需的人工、材料、设备、装车、运输、卸料、安全、保险、税金等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

    - 招标人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 技术响应 | 50 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分；在此基础上，招标文件中标注“▲”的内容为重要参数，对这些重要参数负偏离的，每项扣3分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。投标人需如实填写技术参数偏离表，如有弄虚作假，承担一切法律后果。 | 须提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等加盖制造商公章）扫描件，证明文件无盖章视为未响应 |
| 3 | 体系认证 | 3 | 具有有效的环境管理体系认证、质量管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，每个认证得1分，最高得3分。 | 须提供认证证书扫描件加盖公章 |
| 4 | 业绩 | 5 | 提供自2022年1月1日至今的本项目同类仪器业绩合同（须包含中标通知书和验收证明材料），每份得0.5分，最高得5分。 | 须提供合同（须包含中标通知书和验收证明材料）扫描件加盖公章 |
| 5 | 售后服务 | 12 |  |  |
| 5.1 | 技术服务承诺 | 4 | 投标人需出具所投产品制造商（生产厂商）出具的在质保期结束提供终身免费软件升级服务、应用咨询以及技术帮助的承诺书，则每个产品得0.5分，最高得4分，无法出具则不得分。 | 须提供承诺书加盖制造商公章的扫描件 |
| 5.2 | 售后服务方案 | 4 | 根据投标人提供的售后服务方案（如质保期内外服务承诺、安装调试验收、服务响应时间、专业技术人员保障及服务电话、验收等）打分，完善且贴近采购人需求的得4分，比较完善且相对贴近采购人需求的得2分，一般且勉强贴近采购人需求的得1分，未描述得0分。 |  |
| 5.3 | 仪器培训方案 | 4 | 根据投标人提供的仪器培训方案，完善且贴近采购人需求的得4分，比较完善且相对贴近采购人需求的得2分，一般且勉强贴近采购人需求的得1分，未描述得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

受江苏省常州环境监测中心的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需2025年度环境监测能力建设仪器采购项目进行公开招标采购。

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动定量浓缩仪 | 1 | 2 |  |
| 2 | 液相色谱仪 | 1 | 3 |  |
| 3 | 颗粒物自动换膜采样器 | 1 | 1 |  |
| 4 | 荧光光度计 | 1 | 2 |  |
| 5 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 1 |  |
| 6 | 智能降水采样器 | 2 | 1 |  |
| 7 | 烟尘（气）测试仪 | 2 | 1 |  |
| 8 | 智能高精度综合标准仪 | 1 | 1 |  |

二、技术参数要求

1、全自动定量浓缩仪

1.1 基本要求

参照相关标准规范现场做样，目标物精密度和加标回收率满足相关标准要求。

1.2 工作条件

1.2.1 最佳环境温度：5～40℃。

1.2.2 工作电压：AC  220V±10%，50Hz 功率：800W。

1.2.3 环境条件：有通风系统（合格通风厨）。

1.2.4 气源：氮气，最佳输入气压范围：1～60psi。

1.3 技术参数要求

1.3.1 实验样品能够进行快速定量浓缩，无需人工看管。

▲1.3.2 采用旋涡气流斜吹方式结合水浴加热的浓缩方式对样品进行快速浓缩，且不得采用直吹的浓缩方式（易引起样品溅射）；仪器显示温度必须为水浴实际实时温度，而非电加热板温度；

1.3.3 每个样品管位置配有独立的光学传感器，而非液位传感器（易受样品颜色影响），同一样品管，可分别定量浓缩至1.0ml和0.5ml，两种自动终点规格可在一台仪器上实现，整个浓缩过程无需人工看管；

▲1.3.4 采用旋涡气流斜吹技术及水浴加热，结合光学传感器对样品进行定量浓缩；一次可至少同时浓缩8个样品，浓缩单元相互独立,  每个单元可自由选择开启和关闭， 每个样品浓缩的体积为0—200ml；

▲1.3.5 样品到达设置终点后，吹扫自动停止，有指示灯和声音报警提示，任何时候开启浓缩仪盖板，仪器会立即停止工作，仪器有压力及温度显示，并具备光学探头诊断功能；

▲1.3.6 多个操作方式：光学探头控制终点、时间控制、光学探头和时间相结合（到达探头设置的终点体积后按照设置的时间继续浓缩）、人工操作等四种方式来使用该仪器，真正人性化的设计，操作简单方便；

1.3.7 仪器下部设有排水孔，可实现自动或手动排水功能，使用方便；

▲1.3.8 仪器浓缩时吹扫角度可调整，方便使用，同时可形成特殊的漩涡气流；氮气吹扫针不得伸入样品管内部，不得上下移动，防止引起交叉污染；

▲1.3.9 仪器每个单元浓缩到达设置终点后，可实行远程实时提醒用户，不受距离限制，真正智能化浓缩；

1.3.10 温度控制范围：室温～99℃；

1.3.11 控温精度：1℃；

1.3.12 时间设定范围：0～999分钟；

1.3.13 样品浓缩位数：至少8位；

1.3.14 氮气吹扫流速可随意调节、温度控制可随意调节、时间控制可随意调节；

1.4 配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动定量浓缩仪主机 | 套 | 1 |
| 2 | 废气排放管 | 根 | 1 |
| 3 | 氮气进气管 | 根 | 1 |
| 4 | 样品浓缩管200ml/1.0ml（与主机浓缩位数量一致） | 盒 | 1 |
| 5 | 即插式排水管 | 根 | 1 |
| 6 | 外置管架 | 只 | 1 |
| 7 | 其他启动工具和配件 | 套 | 1 |

1.5 其他要求

1.5.1 交货：合同签订之日起30日内供货至采购人指定地点，由中标方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需通过现场验收，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、安全防护设施等）由中标方负责。

1.5.2 保修：全自动定量浓缩仪免费质保期为二年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

1.5.3 维修：中标方及制造商（生产者）提供服务电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标方及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

1.5.4 培训：安装调试合格后，由中标方及仪器制造商安排工程师为采购人操作人员提供现场基本操作培训服务，人数不限。培训内容：包括最新技术的解读，仪器功能、应用、基本原理、操作方法、仪器基本维护等，使培训人员能够正确、熟练的操作及掌握仪器，简易、常见故障的判别及排除、维修等；最终使采购人专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

1.5.5 文件资料：由中标方提供每台设备应附有单机和系统的中文的纸质或电子版使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

1.5.6 验收：根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

2、液相色谱仪

2.1 基本要求

仪器需满足《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》（HJ 587-2010）、《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》（HJ 478-2009）、《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》（HJ 683-2014）、《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》（HJ1071-2019）等标准的测定要求。并能通过阿特拉津、草甘膦等水质标准有证物质的考核。

2.2 工作条件

2.2.1电源：220V，50Hz

2.2.2温度：操作环境10℃-35℃

2.2.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

2.3 技术参数要求

2.3.1 四元泵

2.3.1.1	工作原理：串联双柱塞

2.3.1.2	通道数量：4个

2.3.1.3	流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min

▲2.3.1.4最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

2.3.1.5	压力波动：<0.2 MPa or <1%

▲2.3.1.6流量准确度：±0.1%

▲2.3.1.7 流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD

2.3.1.8	梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）

2.3.1.9	梯度精密度：< 0.15%SD

2.3.1.10 泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

2.3.1.11 溶剂脱气：内置4通道脱气机

2.3.2 自动进样器

▲2.3.2.1 样品瓶位：>100位

2.3.2.2进样方式：流经针环模式

▲2.3.2.3 进样体积：0.01~100μL

2.3.2.4	进样准确度：± 0.5%

2.3.2.5	进样量精度：<0.25% RSD

▲2.3.2.6 交叉污染：0.0004%

▲2.3.2.7 最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

▲2.3.2.8 进样周期：< 8s

▲2.3.2.9UDP用户自定义进样，实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能

▲2.3.2.10 进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）

2.3.3 柱温箱

2.3.3.1	安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。

▲2.3.3.2 控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式

▲2.3.3.3温控范围：5~85℃

2.3.3.4	温度准确度：±0.5℃

2.3.3.5	温度稳定性：±0.05℃

2.3.3.6	容量：最多2支色谱柱，最长30cm

2.3.3.7	升温速率：典型5 min从25°C升温至40°C

2.3.3.8	降温速率：典型15 min从50°C降温至20°C

2.3.3.9 温度精度：0.1℃

2.3.4 检测器

2.3.4.1	紫外检测器

2.3.4.1.1原理：双波长，可变波长

▲2.3.4.1.2光源：氘灯、钨灯

2.3.4.1.3频带宽度：6 nm 在254 nm

2.3.4.1.4通道数量：2个

▲2.3.4.1.5波长范围：190-750 nm

2.3.4.1.6波长准确度：±1 nm

2.3.4.1.7波长精确度：±0.1 nm

2.3.4.1.8线性范围：< 5% RSD 在2.5 AU时

2.3.4.1.9数据采集频率：125HZ

2.3.4.1.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

2.3.4.1.11 噪声：<± 2.5μAU

2.3.4.1.12漂移：<0.1 mAU/h 在254nm下

2.3.4.1.13停泵扫描：支持

2.3.4.2荧光检测器：

2.3.4.2.1 光源：闪烁氙灯

▲2.3.4.2.2脉冲频率: 支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）

2.3.4.2.3 扫描模式：激发、发射、同步扫描

2.3.4.2.4 激发波长：200~630nm

2.3.4.2.5 发射波长：265~650nm

2.3.4.2.6 带宽：激发和发射都是20nm

2.3.4.2.7 通道数：1个

▲2.3.4.2.8 波长准确度：±2 nm

▲2.3.4.2.9 波长精密度：±0.2 nm

▲2.3.4.2.10 最大数据采集频率：100Hz

2.3.4.2.11 灵敏度：拉曼S/N: >550 ASTM标准全灯寿命范围内；S/N: >2100当扣除背景噪声时

2.3.4.2.12 流通池温控：室温+15℃~50 ℃

2.3.5 软件

2.3.5.1 软件支持中文系统。

2.3.5.2 工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

2.3.5.3 数据报告：集成电子表格功能，支持报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。

2.3.5.4 支持自动进样器自定义进样功能。

2.3.6 柱后衍生系统

2.3.6.1 化学衍生单元

▲2.3.6.1.1 高压恒流泵：选用双柱塞串联式往复泵。

2.3.6.1.2 流速范围：0.001～9.999 mL/min，以0.001ml为增量

2.3.6.1.3 流量精度：±0.5%或者10uL/min

2.3.6.1.4 流量重复性：RSD≤0.1%

2.3.6.1.5 最大耐受压力：40MPa

2.3.6.1.6 压力脉冲<0.1MPa

▲2.3.6.1.7含屏幕视窗，可实时监视泵运行状态

2.3.6.1.8 衍生结束自动阀切管路清洗衍生设备后自动停泵

▲2.3.6.1.9 黑金触控面板（液晶LED）独立操作系统及VCS软件系统，可监视仪器运行状态；

2.3.6.2 温控反应池：

2.3.6.2.1 工作温度：室温+3℃-150℃

2.3.6.2.2 温度重现性±0.1℃

2.3.6.2.3 温度准确：±0.1℃

2.3.6.2.4 温度稳定时间小于20min

2.3.6.2.5 可选反应池体积0.1ml-2ml

▲2.3.6.2.6双温控反应池：含两套独立温度控制系统。

▲2.3.6.3 系统兼容性：兼容所有液相系统，兼容所有模拟检测器：UV（DAD）、FLD

2.3.6.4 仪器全惰性管路

2.3.6.5 柱后防回流系统：管内单向阀，当HPLC压力降低时，防止试剂回流至色谱柱，逆向耐压>40MPa

2.3.6.6 过压保护系统：设有最大压力上限，保护检测器流通池。

2.3.7 溶剂监测系统：自动测量溶剂瓶内流动相余量与流动相组成。

2.3.7.1 测量精度：1%

▲2.3.7.2 溶剂监测通道数量：≥3

▲2.3.7.2 废液监测通道数量：≥1

2.3.7.3 溶剂瓶规格：0.25～5L

2.3.8 触摸屏：带液晶触摸屏，可显示关键参数（流量、压力等），方便快捷操控

2.4 配置要求

主要配置清单表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液相色谱仪主机（含四元泵、柱温箱、自动进样单元、紫外检测器） | 套 | 1 |
|  | 荧光检测器 | 套 | 1 |
|  | 柱后衍生系统 | 套 | 1 |
|  | 仪器工作软件系统，以及软件安装和培训 | 套 | 1 |
|  | 电脑 | 台 | 1 |
|  | 打印机 | 台 | 1 |
|  | 维护工具包及相关配件 | 套 | 1 |

2.5 其他要求

2.5.1交货：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点，由中标方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过相应有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标方负责。

2.5.2保修：液相色谱仪质保期为三年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

2.5.3维修：中标方及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标方及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

2.5.4培训：安装调试合格后，由中标方安排工程师为采购人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作。

2.5.5文件资料：由中标方提供每台设备应附有单机和系统的中文的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

2.5.6验收：根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

3、颗粒物自动换膜采样器

3.1 基本要求

用于采集空气中的TSP、PM10、PM2.5、PM1等不同粒径大小的颗粒物，可对不少于十六张滤膜进行自动更换采样，同时可对采集到的样品进行低温保存，有效防止样品中的挥发性有机物的损失。能同时满足对环境空气中质量浓度、无机阴阳离子、无机元素、有机碳及有机物分类和颗粒物分散度分析的需求。

3.2 工作条件

3.2.1 环境要求

3.2.1.1工作温度：-30℃至+50℃

3.2.1.2工作湿度：0至100%RH

3.2.1.3 防护等级：IP55防护等级，保障设备在户外沙尘、雨雪等恶劣天气下的防尘和防喷水能力，避免内部元件受损。

3.2.1.4抗风能力：配备可拆卸支架及安装孔，确保强风环境下采样稳定性，适用于工地、矿区等露天场所。

3.2.2电力与网络支持

3.2.2.1电源配置：需220V±10%稳定交流电源（50/60Hz），最大功耗420W；内置电池支持断电后数据保存及短时续航，长期无电环境需外接电源。

3.2.2.2网络需求：依赖3G/4G模块实现数据传输及云平台远程管理，需部署于网络信号覆盖区域；GPS/北斗双模定位确保地理位置精准上报。

3.2.3采样环境适配场景：支持TSP、PM10、PM2.5等多粒径颗粒物采集，适用于城市、工业区、交通枢纽等高污染区域；

3.2.4操作与维护要求

3.2.4.1噪音控制：运行噪音＜62dB(A)，适合居民区、学校等敏感区域。

3.2.4.2数据管理：需定期通过U盘导出数据或升级软件，并确保云平台账户权限分级管理，保障数据安全。

3.3 技术参数要求

3.3.1用不少于十六张滤膜连续采样，无需人工值守并更换滤膜；

▲3.3.2滤膜转换装置采用纯机械设计，不卡膜，耐用稳定，支持手动和自动两种操作模式；

▲3.3.3配备高精度温度、湿度、压力传感器，并可监控滤膜采样处温度、空调储存处温度及负载压力实时变化并记录；

3.3.4设备配备RFID滤膜夹，实现对任意滤膜采样信息的自动识别，配合云平台，实现采样任务远程设置、开始及停止，设备远程可监控；

▲3.3.5采样器操作系统模式多样化，不仅可通过触摸屏也可以通过旋转按钮旋转完成所有的菜单操作的双操作系统模式设置任务；

3.3.6配备帕尔贴制冷滤膜储存单元，使滤膜的保存空间温度始终不大于20℃，有效防止被采集到的易挥发性物质的损失；

▲3.3.7采样器使用的流量计，需内置高精度温度传感器，且终身免维护和免更换；

3.3.8设备采用北斗/GPS双模式（▲必须有北斗模式）；

3.3.9流量范围：1m³/h至3.5m³/h，可调；

3.3.10额定流量：16.7L/min（1m³/h）可扩展进行2.3m³/h流量采样；

3.3.11流量精度：24小时内偏差≤2.0%；

3.3.12额定流量泵负载：流量在1.0m3/h时，阻力＞50 kpa；

3.3.13采样时间：1min至999h，可调；

3.3.14数据储存：＞1000000组（最小1分钟一组，可调）；

3.3.15电源：220V±10%,50/60Hz；

3.3.16电力需求：Max 420W；

3.3.17滤膜直径：47mm；

3.3.18设备需提供仪器适用性测试证书：要求仪器稳定可靠、精度高，主机产品必须通过生态环境部监测仪器设备质量监督检验中心的适用性测试并提供检测报告。

3.4 配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物自动换膜采样器主机 | 套 | 1 |
| 2 | RFID滤膜夹 | 套 | 1 |
| 3 | U盘（16G） | 个 | 1 |
| 4 | 3G/4G模块 | 套 | 1 |
| 5 | 流量校准接头 | 个 | 1 |
| 6 | PM10撞击式切割器 | 个 | 1 |
| 7 | 美式PM2.5 VSCC旋风式切割器 | 个 | 1 |
| 8 | 采样头转接头 | 个 | 1 |

3.5 其他要求

3.5.1交货：合同签订之日起45日内供货至采购人指定地点，由中标方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过相应有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标方负责。

3.5.2保修：颗粒物自动换膜采样器整机质保期为一年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

3.5.3维修：中标方及制造商（生产者）终身提供维修服务，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标方及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

3.5.4培训：安装调试合格后，由中标方安排工程师为采购人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作；一年内可多次培训。

3.5.5文件资料：由中标方提供每台设备应附有单机和系统的中文的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

3.5.6验收：根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

4、荧光光度计

4.1 基本要求

主要用于测量物质的荧光光谱，通过激发样品并检测其发射的光来分析样品成分；整机质保。

4.2 工作条件

4.2.1工作环境温度:15～35℃

4.2.2工作环境相对湿度: 10-75%

4.3 技术参数要求

4.3.1 光学系统：双单色器结构

▲4.3.2 光源：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯（日本滨松2000小时寿命）

▲4.3.3 激发波长范围（EX）：200nm~900nm

4.3.4 发射波长范围（EM）：200nm~900nm

▲4.3.5 波长准确性：	±0.4nm

▲4.3.6 波长重复性：	≤0.2nm

▲4.3.7 激发和发射光谱带宽：1nm/2nm/5nm/10nm/20nm

4.3.8 检测灵敏度：S/N>200（P-P）

4.3.9 检测极限（硫酸奎宁标准溶液）：	优于5x10-11g/mL

4.3.10 测量线性：	≥0.995

▲4.3.11 波长扫描速度：15/30/60/300/1000/3000/6000/15000/30000/48000 nm/min

4.3.12 光度显示范围：	-9999-9999

4.3.13 分辨率：1nm

4.3.14 响应时间：0到98%，0.02/0.1/0.5/1/2/4秒，可自动调节

▲4.3.15 灵敏度调节：高/中/低 三档可调，可切换为17档精细调节

4.3.16 波长移动速度：80000nm/min

4.3.17数据传输方式：USB2.0

4.3.18 电源：220V，50Hz

4.4 配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光分光光度计主机 | 台 | 1 |
| 2 | 操作电脑 | 台 | 1 |
| 3 | 软件U盘 | 个 | 1 |
| 4 | 10mm 石英 比色皿 | 只 | 2 |
| 5 | 熔 丝（2A 与 5A） | 只 | 各2只 |
| 6 | 单孔样品池座 | 个 | 1 |

4.5 其他要求

4.5.1 交货：合同签订之日起45日内供货至采购人指定地点，由中标方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，并通过相应有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标方负责。

4.5.2 保修：荧光光度计质保期为两年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

4.5.3 维修：中标方及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标方及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

4.5.4 文件资料：由中标方提供每台设备应附有单机和系统的中文的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

5、真空冷冻干燥机

5.1 基本要求

在高真空状态下，利用升华原理，使预先冻结的物料中的水分，不经过冰的融化，直接以冰态升华为水蒸汽被除去，从而达到冷冻干燥的目的。

5.2 工作条件

5.2.1 工作环境温度:15～35℃

5.2.2 工作环境相对湿度: 10-75%

5.3 技术参数要求

5.3.1 冻干面积≥0.8㎡，尺寸≥350mm*570mm

▲5.3.1 板层数量：4+1（辐射层）

5.3.2 板层间距≥80mm

5.3.3 搁板控温范围：-55℃～+70℃

5.3.4 板层温差±1℃

5.3.5 真空度≤ 1Pa。

5.3.6 冷阱温度≤ -85℃

5.3.7 板层、冷阱均采用304不锈钢材质。

5.3.8 压塞方式：电动压塞

▲5.3.9 立式冷阱，捕水量≥20L，除霜速度快

5.3.10 可插接U盘读取冻干数据，便于进行数据分析；

▲5.3.11 整机为前箱后阱结构的箱阱分离硅油型冻干机

5.3.12 全自动控制系统：一键自动运行，可随时对进行中的冻干工艺曲线进行人工干预。

5.3.13 预冻及干燥阶段速率控制，可调用多阶段预冻程序、多阶段升华干燥程序。

5.3.14 升华过程中进行真空度的调节，避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率问题。

5.3.15 可存储500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。

5.3.16 配热氟除霜功能，除霜速度快、安全。

5.3.17 高效油雾过滤器，避免污染使用环境。

5.4 配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空冷冻干燥主机 | 台 | 1 |
| 2 | 真空泵 | 台 | 1 |
| 3 | 烟雾过滤器 | 个 | 1 |
| 4 | 真空连接管 | 套 | 1 |

5.5 其他要求

5.4.1 交货：合同签订之日起45日内供货至采购人指定地点，由中标方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，并通过相应有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标方负责。

5.4.2 保修：真空冷冻干燥机质保期为一年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

5.4.3 维修：中标方及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标方及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

5.4.4 文件资料：由中标方提供每台设备应附有单机和系统的中文的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

- 智能降水采样器

6.1 基本要求

仪器需满足《降雨自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T174-2005）；《大气降水采样和分析方法》（GB13580.11-13580.13）；《酸雨观测规范》（GB/T 19117-2017）等标准的测定要求。

6.2 工作条件

6.2.1 电源： 220-240 VAC。

6.2.2 环境温度：-20～70 ℃。

6.2.3 相对湿度：≤95%。

6.3 技术参数要求

6.3.1 仪器总体性能：能自动采集大气环境降水，记录降雨量及降雨起止时间，水样自动冷藏采集和保存，供实验室全指标分析，可有效保存最多8场降水水样。

6.3.2 采用先进的嵌入式系统，性能好，功能全，具有看门狗功能，确保仪器高可靠性，并有融雪、防冰冻和通风功能。

6.3.3 产品结构件全部采用不锈钢材料制作，外壳喷塑，接雨桶离地面1.2M，使用不具有化学反应活性的聚乙烯材质,能长年经受日晒雨淋。

6.3.4 酸雨桶盖采用四连杆传动机构，接到降水信息后上下和平移运动，能准确平稳地将酸雨桶罩在防尘盖的海绵体内，保证采雨桶的密封性，从而确保刮风时采雨桶的清洁无尘埃。

6.3.5 具备冷藏保存样品，使样品新鲜，可分8瓶储存。

6.3.6 梳状感雨传感器，具备加热功能，20-50℃可设，灵敏度高，可防杂物和鸟粪落入而误动作。

▲6.3.7 感雨传感器采用交变抗电离和动态温控防凝露技术，并有效消除雪、雾天和露水天所造成的误差，可避免露水、大雾、霜降等环境因素造成对降雨的误判。

6.3.8 仪器控制部分的显示屏采用抗高低温的工业级背光液晶中文显示，使露天工作的采样器在光线较暗和强日光照射下均能清晰地显示即时信息。

6.3.9 串口通讯可远程读取采样器数据，自动存储、查询八年降雨信息（降雨启始时间、 结束时间和降雨量），并进行数据统计。

▲6.3.10 设备具备管路增压清洗功能，保证管路清洁无交叉污染。

6.3.11 适应有线、无线联网方式，进行远程数据传输上报。

6.3.12 仪器具有故障自检和报警功能，停电自动数据保护功能。

6.3.13 冷藏温度：（4±2）℃可设置；感雨器灵敏度：0.05mm/h；关盖延迟时间：≤3min(可设置)；开盖延迟时间：≤15S (可设置)；采雨桶内径：Φ300mm；集尘桶内径：Φ150mm；降雨强度：0～4mm/min；雨量分辨率：0.1mm；雨量精度：±0.4mm(≤10mm)、±4%(＞10mm)；冷藏箱容量：1L*8只；绝缘电阻：≥50MΩ；计时误差：≤0.01%。

6.3.14仪器具备环保产品认证证书

6.3.15仪器具有产品认证检测报告

6.4 配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | 雨量计 | 个 | 1 |
| 3 | 样品冷藏箱 | 个 | 1 |
| 4 | 留样瓶 | 个 | 8 |
| 5 | 电源线 | 根 | 1 |

6.5 其他要求

6.5.1 交货：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点，由成交供应商安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过相应有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由成交供应商负责。

6.5.2 保修：质保期为一年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

6.5.3 维修：成交供应商及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。成交供应商及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

6.5.4 培训：安装调试合格后，由成交方安排工程师为采购人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。

正式培训：成交供应商须提供至少2名技术人员的免费培训，主要培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，以能够熟练操作为目标，差旅费及食宿费由成交供应商承担。

6.5.5 文件资料：由成交供应商提供每台设备应附有单机和系统纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

6.5.6 验收：根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及采购文件的要求作验收试验，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

- 烟尘（气）测试仪

  - 基本要求

可用于采集固定污染源排气中的颗粒物和烟气成份；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、烟气浓度等参数。

  - 工作条件

7.2.1 电源：220V，50Hz或内置DC24V电源。

7.2.2 温度：操作环境-20～45℃。

7.2.3 湿度：≤85%。

7.3 技术参数要求

7.3.1 具有烟尘测量、烟气分析同步运行功能；标配氧气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳模块，并预留二氧化碳模块扩展接口以便于后期根据需求进行增配。

7.3.2 内置弹性气容，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪。

7.3.3 具有防倒吸功能，采样过程停电记忆功能。

▲7.3.4 工况测量模块前置到烟枪末端，并支持有线和无线双通信模式。

7.3.5 无线通信采用433MHz无线射频通信模式，距离远，通信稳定。

▲7.3.6 流量可达120L/min。

▲7.3.7 气体过滤及储水装置透明式设计，能直观看到过滤器及存水状态，方便维护。

▲7.3.8 具备彩色触摸屏和物理按键，触摸和按键双操作，物理按键快捷切换烟尘测量、烟气分析、烟气采样，具有功能状态指示灯。

▲7.3.9 锂电池组有独立电池仓，可插拔更换，电池自带电量显示，具有快捷充电接口。

7.3.10 为保障售后服务，仪器生产厂家需在中标后提供《商品售后服务评价体系》五星级服务认证证书。

7.3.11 仪器内置电子标签，可与软件配合实现仪器智能化管理。

7.3.12 拥有故障自检功能，气密性自动检测功能。

▲7.3.13 可选择内置单北斗模块，实现定位和日期时钟自动授时功能。

▲7.3.14 仪器数据打印条具有二维码校验功能，可进行数据真伪校验。

7.3.15 烟气动压：(0～2000) Pa；烟气静压：(-30～＋30) kPa；大气压：(50～130) kPa；烟气温度：(0～500)℃可扩展；采样泵负载能力：≥60 L/min (阻力为20kPa时)。

7.4 配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | 烟尘多功能取样管 | 套 | 1 |
| 3 | 含湿量检测器 | 套 | 1 |
| 4 | 无线工况模块 | 套 | 1 |
| 5 | 双肩背包 | 套 | 1 |
| 6 | 蓝牙打印机 | 套 | 1 |
| 7 | 汽水分离器 | 套 | 1 |
| 8 | 硅橡胶管 | 套 | 1 |
| 9 | 连接管 | 套 | 1 |

7.5 其他要求

7.5.1 交货：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点，由中标方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过相应有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标方负责。

7.5.2 保修：烟尘（气）测试仪质保期为一年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

7.5.3 维修：中标方及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标方及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

7.5.4 培训：安装调试合格后，由中标方安排工程师为采购人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。

正式培训：中标方须提供至少2名技术人员的免费培训，主要培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，以能够熟练操作为目标，差旅费及食宿费由中标方承担。

7.5.5 文件资料：由中标方提供每台设备应附有单机和系统的中文的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

7.5.6 验收：根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

- 智能高精度综合标准仪

8.1 基本要求

仪器集微压、表压、流量校准于一体，校准精度高，便于携带，满足烟尘测试仪的全功能校准及其他采样仪器的校准。

8.2 工作条件

8.2.1 电源：220V，50Hz。

8.2.2 温度：操作环境-40～80℃。

8.2.3 湿度：≤95%。

8.3 技术参数要求

▲8.3.1 一机多用，可完成微小、小、中等多路量程流量测量，流量范围广。

8.3.2 多路流量可同时运行，同步进行校准。

8.3.3 具有计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算。

8.3.4具有环境温度和大气压测量功能。

8.3.5可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量以及油气回收检测仪的压力、流量进行校准。

▲8.3.6 配有高能锂电池，可在无外接电源适配器的情况下工作不低于8小时。

8.3.7 具备数据存储、查询、打印和导出功能。

8.3.8 提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级。

▲8.3.9 配不小于6英寸触摸屏设计，显示区域大，数据多。

8.3.10 仪器轻巧便携，方便现场使用。重量不大于2.5kg。

▲8.3.11 流量范围‌：微小流量 (10-200)ml/min、小流量 (0.2~2.0)及 (2.0-20)L/min、中流量：(20~230)L/min，准确度不超过±1%。

8.3.12 压力范围：微压（±2500Pa）、表压（±60kPa）。

▲8.3.13烟温标定（PT100）：0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃，准确度不超过±1℃。

8.4 配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | 主机箱 | 套 | 1 |
| 3 | 充电器 | 套 | 1 |
| 4 | 阻力模块 | 套 | 1 |
| 5 | 转接嘴 | 套 | 1 |

8.5 其他要求

8.5.1 交货：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点，由中标方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过相应有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标方负责。

8.5.2 保修：智能高精度综合校准仪质保期为一年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

8.5.3 维修：中标方及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标方及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

8.5.4 培训：安装调试合格后，由中标方安排工程师为采购人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。

正式培训：中标方须提供至少2名技术人员的免费培训，主要培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，以能够熟练操作为目标，差旅费及食宿费由中标方承担。

8.5.5 文件资料：由中标方提供每台设备应附有单机和系统的中文的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

8.5.6 验收：根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

三、付款方式

1、货到（含招标货品清单中所有数量正确，外观、型号相符的货品）后，采购人向成交供应商支付合同金额的50%。

2、安装调试结束并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同金额的50%。

3、成交供应商应在合同签订前，向采购人缴纳合同金额5%的履约保函(保险)。

- 第六章   拟签订的合同文本

招标人（以下称甲方）：江苏省常州环境监测中心        合同编号：

中标人（以下称乙方）：                              签订地点：

合同时间：    年   月   日

甲方 : 江苏省常州环境监测中心

乙方 :

甲、乙双方根据编号为：            项目名称： 2025年度环境监测能力建设仪器采购项目采购的结果，签署本合同。

合同价金额为（大写）：人民币            元整；（小写）：¥            元

一、附货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 质保期 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 全自动定量浓缩仪 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 液相色谱仪 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 颗粒物自动换膜采样器 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 荧光光度计 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 真空冷冻干燥机 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 智能降水采样器 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 烟尘（气）测试仪 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 智能高精度综合标准仪 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | ¥ 人民币 元 |  |  |

二、交货时间：  。

三、交货地点：甲方指定地点

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、组成本合同的主要条款：

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方、乙方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

（3）“服务”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切劳务；

（4）“甲方”系指为需要购买本次竞争性磋商采购所列相关货物及服务的江苏省常州环境监测中心；

（5）“乙方”系指提供服务的磋商单位。

2.技术性能

乙方所提供服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.专利权及版权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

5.装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方负担。

6.付款

6.1货到（含招标货品清单中所有数量正确，外观、型号相符的货品）后，甲方向乙方支付合同金额的50%；

6.2安装调试结束并验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的50%；

6.3乙方应在合同签订前，向甲方缴纳合同金额5%的履约保函(保险)。

7.违约责任

7.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

7.2产品质量责任

7.2.1产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

7.2.2由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

7.2.3伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

7.3违约赔偿

7.3.1逾期交货：乙方逾期交付使用（验收合格），每逾期—天，按货物合同总价的0.5%支付违约金。最高限额为合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权立即终止合同。

7.3.2经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列。

8.违约终止合同

8.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

8.1.1如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

8.1.2乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

8.1.3如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

8.2在甲方根据上述第8.1条规定，终止了全部或部分合同后，可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.不可抗力

9.1尽管有合同条款第8条、第9条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

9.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同。

10.税费

货物交付甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

11.争议解决方法

11.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的人民法院进行诉讼。

11.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

12.转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.合同生效及其它

13.1合同应在甲方、乙方签字（盖章）之日起生效。

13.2本合同一式五份，以中文书写，甲、乙方各执二份、鉴证方采购代理机构留存一份，具有同等效力。

13.3本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。

13.4如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

| 甲方（盖章）：江苏省常州环境监测中心 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：江苏省常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园24号楼 | 地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人或授权委托人（签字）： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

江苏省常州环境监测中心

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

无。

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0082     项目名称：2025年度环境监测能力建设仪器采购

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写（元） | 小写（元） |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0082项目名称：2025年度环境监测能力建设仪器采购                                   报价单位：人民币     元

| 序号 | 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 质保期 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 全自动定量浓缩仪 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 液相色谱仪 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 颗粒物自动换膜采样器 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 荧光光度计 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 真空冷冻干燥机 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 智能降水采样器 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 烟尘（气）测试仪 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 智能高精度综合标准仪 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | ¥ 人民币 元 |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0082    项目名称：2025年度环境监测能力建设仪器采购

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0082    项目名称：2025年度环境监测能力建设仪器采购

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业（制造业））行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于______（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业（制造业））行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于__________（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）售后服务方案

2）仪器培训方案

3）其他。

- 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0082

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。本表格式可自拟。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0082

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料