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[bookmark: _Toc183091221]  招标公告
项目概况
江苏省长江特色渔业种质资源基因库与创新利用中心建设所需实验室仪器设备采购项目的潜在投标人应在e交易平台（以下简称平台）网址为：（http://www.ejy365.com）获取招标文件，并于2025年5月29日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.1项目编号：ZZ203225580363
1.2项目名称：江苏省长江特色渔业种质资源基因库与创新利用中心建设所需实验室仪器设备采购项目
1.3项目预算：114.4万元
1.4最高限价：114.2万元
1.5采购需求：
	序号
	设备名称
	数量
（台/套）
	预算
（万元）
	是否接受进口产品投标
	是否为核心产品

	1
	CO2培养箱（三气）
	1
	7
	是
	

	2
	冷冻离心机
	1
	7
	是
	

	3
	PCR仪
	2
	8
	是
	

	4
	分析天平
	1
	1.5
	是
	

	5
	多参数水质分析仪
	1
	20
	是
	是

	6
	推水机
	20
	6
	
	

	7
	制冰机
	1
	1
	
	

	8
	显微镜
	2
	3
	是
	

	9
	解剖镜
	1
	3.5
	是
	

	10
	烘箱
	1
	2.4
	
	

	11
	超净工作台
	2
	3
	
	

	12
	液氮罐
	3
	3
	是
	

	13
	酸度计
	1
	0.3
	
	

	14
	全自动核酸提取仪（96通道）
	1
	9.5
	
	

	15
	高空专业摄影器材
	1
	1.4
	
	

	16
	无人机投饲机
	2
	17
	
	

	17
	空气能机
	4
	4.8
	
	

	18
	超低温冰箱
	1
	6
	
	

	19
	荧光细胞计数仪
	1
	10
	是
	


详细技术参数见采购文件第四章采购需求。
[bookmark: _Hlk174352998]1.6合同履行期限：
国产设备自合同签订后45日内完成供货，到货后接采购人通知完成安装调试；进口设备自合同签订后三个月内完成供货，到货后接采购人通知完成安装调试。对于个别产品供货周期较长（不得超过5项），供应商应书面申请，并经采购人同意后方可延长。
1.7本项目为“非专门面向中小企业采购项目”。
1.8本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。
1.9本项目部分设备接受进口产品投标（详见1.5采购需求）。
1.10本项目标的所属行业：制造业。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]3.1时间：2025年5月8日至2025年5月15日17:30。（北京时间，法定节假日除外）
3.2地点：e交易平台（http://www.ejy365.com）
3.3方式：
（一）凡有意参加响应者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录e交易平台（http://www.ejy365.com）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件，招标文件服务费400元，下载后不退。
（二）平台网址为：http://www.ejy365.com。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。
（三）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。
（四）下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由采购代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在“资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在“资金管理--专用发票申请”中填写相关信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因采购代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。
（五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台咨询电话为：4008280799。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
3.4售价：招标文件服务费400元，售后不退。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间：2025年5月29日上午9:00（北京时间）
4.2开标时间：2025年5月29日上午9:00（北京时间）
4.3地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座11楼1号开标室
投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。
4.4供应商应提供纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版响应文件1份（一般应为PDF格式正本盖章扫描件、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
6.1本项目在“江苏政府采购网”发布公告。
6.2投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。
[bookmark: _Hlk174125446]6.3勘察现场或答疑：无
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：江苏省淡水水产研究所
联系人：张工
联系方式：025-86561005
地址：南京市建邺区南湖东路90号
2.采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室
联系人：吴喆
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-83320576
邮箱：wuz@jcec.cn
3.项目联系方式
项目联系人：吴喆
电话：025-83320576
采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司
2025年5月8日
[bookmark: _Toc452625218][bookmark: _Toc183091222]
  投标人须知
一、总则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、投标文件的组成
7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。
7.2投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章投标文件格式及附件”的要求编制。
8、投标文件的商务部分
8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）分项报价表（格式见附件）；
（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
9、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
10、投标文件的价格部分
10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
10.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
10.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
10.6《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。
10.7本项目预算为：详见第一章。
11、投标文件的其他部分
11.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12、投标保证金
无。
13、投标有效期
13.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
14、投标文件签署
14.1投标文件应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。
15、投标费用
15.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
15.2招标代理服务费：本次采购，中标供应商按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格〔2002〕1980号”）代理招标收费基准费率的70%向招标代理机构支付代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
16、投标文件的密封和递交
16.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。
16.2投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。
16.3投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。
16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。
16.5投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件
17、有下列情形的投标文件将被拒收：
17.1逾期送达的；
17.2未按照招标文件要求密封的。
18、投标文件的修改和撤回
18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
19、诚实信用
19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。
19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
20、开标
20.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
20.3投标人不足3家的，不得开标。
20.4开标过程由采购代理机构集中系统解密，生成的开标记录表由各投标人代表和相关工作人员扫码签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应递交投标文件时当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
20.5投标人未扫码签字确认开标记录表的，视同认可开标结果。
20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
21、评标
21.1评标委员会
21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（4）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（5）未按招标文件规定的数额和形式交纳投标保证金的；
（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
21.2.3澄清有关问题。
21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.3评标方法和标准
21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22、确定中标人
22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。
22.4中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
23、编写评标报告
23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
25、签订合同
25.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
25.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.5政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
25.6招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26、质疑
26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
26.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。
27、投诉
27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
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  评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐中标候选人。
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30（小数点保留两位）。
	30

	2
	技术能力及业绩
（40分）
	核心产品业绩
	提供2023年2月1日至今所投核心产品的供货业绩，每提供1份业绩得2分，满分4分。
业绩须提供合同，合同货物清单中须包含该标包要求的核心产品，时间以合同签订时间为准。
	4

	
	
	技术能力
	对质量可靠性进行评审：全部满足招标文件技术指标、参数要求的得36分，其中标注“★”的条款为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理；标注“▲”条款为重要指标，如有一项负偏离扣2分；一般指标如有一项负偏离扣1分，扣完为止。
所有对招标文件标注“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（如厂家技术说明书、使用手册、官网截图、检测报告等），简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
	36

	3
	技术部分
（28分）
	供货方案
	方案完善、切实可行的，得6分；
方案较完善、可行的，得4分；
方案一般的，得2分；
方案差或无供货方案的不得分。
	6

	
	
	安装调试方案
	方案完善、切实可行的，得6分；
方案较完善、可行的，得4分；
方案一般的，得2分；
方案差或无安装调试方案的不得分。
	6

	
	
	质量保证措施
	措施明确、先进，可操作性强的，得6分；
措施较明确，可操作性较好的，得4分；
措施及可操作性一般的得2分；
无措施或差的不得分。
	6

	
	
	故障管理及应急处理安排
	故障管理及应急处理方案明确、先进，可操作性强的，得6分；
故障管理及应急处理方案较明确，可操作性较好的，得4分；
故障管理及应急处理方案可操作性一般的得2分；
差的不得分。
	6

	
	
	售后服务方案
	售后服务方案完善、合理、可行的4分；
售后服务方案一般的得2分；
售后服务方案差或未提供的不得分。
	4

	6
	国家政策导向
（2分）
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。
	2

	合计
	100


说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
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  采购需求
一、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
（台/套）
	预算
（万元）
	是否接受进口产品投标
	是否为核心产品

	1
	CO2培养箱（三气）
	1
	7
	是
	

	2
	冷冻离心机
	1
	7
	是
	

	3
	PCR仪
	2
	8
	是
	

	4
	分析天平
	1
	1.5
	是
	

	5
	多参数水质分析仪
	1
	20
	是
	是

	6
	推水机
	20
	6
	
	

	7
	制冰机
	1
	1
	
	

	8
	显微镜
	2
	3
	是
	

	9
	解剖镜
	1
	3.5
	是
	

	10
	烘箱
	1
	2.4
	
	

	11
	超净工作台
	2
	3
	
	

	12
	液氮罐
	3
	3
	是
	

	13
	酸度计
	1
	0.3
	
	

	14
	全自动核酸提取仪（96通道）
	1
	9.5
	
	

	15
	高空专业摄影器材
	1
	1.4
	
	

	16
	无人机投饲机
	2
	17
	
	

	17
	空气能机
	4
	4.8
	
	

	18
	超低温冰箱
	1
	6
	
	

	19
	荧光细胞计数仪
	1
	10
	是
	


★供应商在报价时不得超出本项目最高限价及上表中所列明各设备的预算，各设备的具体价格应当在“分项报价表”中列明。
二、参数要求
品目1：CO2培养箱（三气）
1、技术指标
（1）170升直热式三气培养箱。
（2）▲灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌，并带排气泵在灭菌后程具有干燥和冷却功能，无需人工擦拭，避免污染。
（3）▲灭菌认证：通过HPA灭菌效果认证。
（4）灭菌全程时间：≤15小时。
（5）▲温度控制范围（℃）：环境温度+3～60℃。
（6）温度控制精度（℃）：≤±0.1℃。
（7）内腔设计为强制空气对流，8个加热单元，6面加热模式，保证温度均一性，温度均一性≤±0.3℃。
（8）开门30s后，37℃温度恢复时间（min）：≤5min，5%浓度时CO2恢复时间：≤5min。
（9）CO2控制范围：0～20％，CO2控制精度：±0.1%。
（10）▲二氧化碳检测系统采用NDIR单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性。
（11）▲灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器，简便且减少交叉污染的风险。
（12）O2控制范围：1～20.7%；O2控制精度：±0.1%。
（13）▲O2传感器：氧化锆，高精度、国际主流。
（14）▲一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角。
（15）水盘式加湿方式，方便实现换水及灭菌消毒。
（16）标准搁板数量：4块，最大搁板数量：22块。
（17）内、外门可方便地左右换向，具有可选的玻璃小门。
（18）▲箱体涂层：箱体外部Isocide含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。
（19）气体在线过滤器：进入的气体经过0.2um在线过滤器可消除输入气体中的污染物。
（20）箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO5级洁净度水平。
（21）采用气流流经水盘表面设计，湿度可达到环境湿度～98%RH。
（22）Smartsense微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时、ULPA报警提示等参数的报警及设置。
（23）智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据的长期储存。
（24）标配有RS485数据输出端口，可升级软件进行远程电脑监控，数据记录，编程设置等，实现一台电脑中央监控多台设备。
（25）稳定能耗功率：≤42.2W。
2、配置清单
（1）培养箱主机箱体1台
（2）出厂报告1套
（3）CO2进气在线过滤器1件
（4）不锈钢隔板2件
（5）中式电源线1根
品目2：冷冻离心机
1、技术指标
（1）▲转速要求：≥15000rpm
（2）▲定角转头最大容量(ml)：6×100ml、离心机角度≥30°、转头重量＜2.4KG、满载12000rpm升降速时间≤45s；转速精度：±10rpm/min；
（3）▲最大离心力（xg）：≥20627×g
（4）时间控制范围：0～99分钟59秒/连续运转/短时加速
（5）温度设定范围：-10～40℃
（6）免维护无碳刷变频电机
（7）最高转速下，可平稳运转
（8）短时加速，按秒显示
（9）离心力，速度，时间显示
（10）▲可存贮10个用户程序。
（11）▲双重盖锁定装置，不平衡保护
（12）▲符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证。
（13）▲新型复合材料转头：非金属材料，密度1.16g/cm3，性能：质量超轻、强度高、热传导慢，升降速快,对酸碱盐和有机溶剂均不发生化学反应、不敏感，适用复杂多变的实验室环境。
2、配置清单
（1）主机一台
（2）角转子24×1.5/2mL一个；12×5mL一个
品目3：PCR仪
1、技术指标
（1）样品基座：0.2ml，96孔；
（2）最大模块变温速率3.5℃/Sec，变温速率可调节；
（3）▲最大样本变温速率2.7℃/Sec；
（4）温度范围：0～100.0℃；
（5）温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）；
（6）▲温度准确性：±0.25℃（35～99.9℃）；
（7）PCR体积范围：支持10～100ul，允许1～100ul；
（8）▲采用分区控温技术，3个独立控温区域，可精确设置三个不同温度，实现真正意义的梯度PCR，最大可设20℃温差（区间10℃）；
（9）▲热盖：热盖压力自动调节，无需手动调节。热盖温度默认105℃，温度可调范围30～110℃，可设置关闭；
（10）▲不小于5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置操作简单方便；
（11）程序存储：机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]（12）▲有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，可连接打印机；
（13）▲联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控；
（14）▲内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR仪的热学性能，方便新旧仪器的平稳过渡，包括Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler，MJ Research PTC-200，Takara Dice，博日XP等。
（15）内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；
（16）内置AutoDelta选项，适合Touchdown PCR或Long PCR，可设置随循环数温度升降或时间调整；
（17）其他功能：多重权限账户管理模式、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等；
（18）电源：100～240V，50～60Hz，最大500W
（19）工作条件：环境温度15～30℃，相对湿度15%～80%
2、配置清单
（1）PCR仪主机1台
（2）电源线1根
（3）入门耗材套装1盒
（4）快速操作指南1份
（5）COA证书1份
（6）COC证书1份
品目4：分析天平
（1）可读性：≤0.1mg
（2）量程：≤220g
（3）秤盘尺寸：≤Φ90mm
（4）重复性：≤0.1mg
（5）线性：≤0.2mg
（6）响应时间：≤2.5s
（7）校准方式：外校
（8）称量室高度：≤230mm
（9）超级双杠杆单体传感器
（10）前置式水平仪，防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
（11）采用先进技术，使线路部分体积更小，集成度更高
（12）40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快
（13）内置RS232标准接口，符合GLP标准，可连接打印机、电脑
（14）密度直读
（15）-CW型号标配内置校准砝码，全自动校准
（16）动态温度补偿
（17）全自动故障诊断
（18）多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19种单位换算
品目5：多参数水质分析仪
5.1多参数水质分析仪
1、用途：
（1）可用于养殖用水、市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水质分析。
2、工作条件：
（1）电源：100～240V，50/60Hz
（2）温度：10～40°C
（3）湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）
技术性能指标：
（1）读数模式：浓度（mg/L等）、吸光度（Abs）、透过率（%）
（2）▲校准曲线：不少于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析。
（3）比色皿适用型号：1～5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm；16mm
（4）波长范围：320～1100nm
（5）波长准确度：±1.5nm（340～900nm时）
（6）波长分辨率：≤1nm
（7）光谱带宽：≤5nm
（8）波长校准模式：自动
（9）波长选择：
①自动：基于测试方法的自动选择波长和试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；
②手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序；
（10）扫描速度：≥8nm/s，步进1nm
（11）吸光度测量范围：±3.0Abs（波长340～900nm范围内）
（12）吸光度测量准确度：5mAbs（0.0～0.5Abs）；1%（0.50～2.0Abs）
（13）吸光度测量线性：偏差<0.5%（≤2Abs时）；偏差≤1%（＞2Abs时）
（14）杂散光：<0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定）
（15）数据传输接口：USB接口，网络接口
（16）软件更新：自动
（17）操作界面：彩色触摸屏显示
（18）语言：具有多种语言选择，其中包括了中文
（19）具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤
（20）测量方式：开放式，无需使用遮光盖
（21）LINK2SC®软件可以使仪器同时比较在线和实验室的数据（选配软件）
（22）▲自动识别预制试剂条形码，智能测试样品
（23）光源：卤素灯
（24）消解器：双模块独立控制，位数不少于30位
（25）加热速度：10分钟从20℃～150℃
（26）温度稳定性：±2℃
（27）最高温度：不低于165℃
3、配置要求
（1）仪器主机，双比色池，包含不少于240条的内置程序的操作软件，电源线
（2）比色皿适配器，1英寸玻璃比色皿（2只）
（3）消解器，双模块不少于30位
（4）用户手册
▲4、售后服务承诺：
投标人所投核心产品若为进口产品，需提供原厂商针对本此项目的售后服务承诺书，承诺书内容包含：①厂家工程师的仪器安装、培训及应用支持服务；②培训人员数量不限；③原厂免费质保期不少于一年。
5.2便携式水质多参数分析仪
1、用途
（1）可用于测定pH、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、钠离子和氨等水质参数。适用于污水、地表水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水质分析。
2、工作条件
（1）电源要求：提供可充电锂电池
（2）存储温度：–20～60℃，最高90%相对湿度（无冷凝）
（3）工作湿度：＜90%（无冷凝）
技术性能指标：
（4）提供多国语言，包括中文
（5）显示：可同时支持如下任意3个电极的测量
（6）pH电极：pH、mV、温度
（7）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度
（8）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度
（9）BOD电极：溶解氧、压力、温度
（10）ORP氧化还原电位：mV、温度
（11）钠离子选择性电极：mg/L、温度
（12）氨离子选择性电极：mg/L、温度
（13）铵根离子选择性电极：mg/L、温度
（14）氟离子选择性电极：mg/L、温度
（15）硝酸根离子选择性电极：mg/L、温度
（16）数据内存：不少于90,000组数据
（17）多种测量模式：按下即读、间隔测量和连续测量模式。
（18）数据传输：通过USB可直接进行数据的导出和仪器供电。
（19）温度校正：自动和手动，
（20）外壳防护等级：IP67
电极技术性能指标：
（21）温度
①量程：-10.0～110.0℃
②分辨率：0.1℃
③准确度：±0.3℃
（22）pH电极
①量程：0～14
②分辨率：0.1/0.01/0.001可选
③精度：pH电极0.02
电导率电极
（23）电导率：
①量程：0.01μS/cm～200.0mS/cm
②分辨率：0.01μS/cm（最大0.05μS/cm）
（24）盐度：
①量程：0～42g/kg或‰
②分辨率：0.01ppt
（25）溶解氧
①量程：0.05–20.0mg/L或1–200%饱和度
②分辨率：0.01mg/L
③溶解氧的准确度：在0.1–8mg/L时，为±0.1mg/L；大于8.0mg/L时，为±0.2mg/L
（26）氧化还原电位电极
①量程：-1200～＋1200mV
②分辨率：0.1mV
3、单套设备配置
①便携式水质多参数测定仪主机，兼容离子选择电极
②标准型1m电缆pH电极
③标准型1m电缆溶解氧电极
④标准型1m电缆电导率电极
⑤标准型1m氧化还原电位电极
⑥标准溶液：pH缓冲溶液500ml，电导率标准溶液100ml，氧化还原电位标准溶液500ml
⑦便携箱
▲4、售后服务承诺：
投标人所投核心产品若为进口产品，需提供原厂商针对本此项目的售后服务承诺书，承诺书内容包含：①厂家工程师的仪器安装、培训及应用支持服务；②培训人员数量不限；③原厂免费质保期不少于一年。
品目6：推水机
1、技术指标
（1）额定功率：输入1100W功率设计
（2）配套电源：接入电压：220伏交流，输入电压48伏，同时具有接入20～100伏直流电接口，并具有按照设定要求自动切换交流或直流电输入的功能。内置于鼓风机罩壳内，无需额外做防水配套。
（3）配套电机参数：低噪音全封闭电机，软启动，所用电机为永磁无刷变频电机，负荷水面3～6亩，动力功率≥1.5。
（4）结构参数：全304封闭结构
（5）配套增氧格为防腐蚀设计，通过旋流方式产生气泡，配套框架为防腐蚀设计，通过导流板可形成定向水流。
2、配置
（1）高速永磁直流鼓风机：1台
（2）内置转换电源：1个
（3）浮船：2条
（4）玻璃钢框架：1套
（5）导流板：3张
（6）旋流曝气增氧格：1个
（7）304不锈钢螺丝螺母1套
品目7：制冰机
（1）采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。
（2）箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。
（3）采用优质高效R134a无氟压缩机。
（4）所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证，认证零部件，安全可靠。
（5）制冰过程采用全电脑程序控制，采用高端优质电脑芯片，控制可靠，运行平稳。
（6）采用先进技术的二级减速器，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。
（7）采用制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大。
（8）螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。
（9）独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无残水、节水节能。
（10）有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。
（11）所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。
（12）前部设有电源开关和功能指示灯，周到详细的操作说明，使用直观方便，各项安全指标均经电性能测试通过，安全放心。
（13）出厂前长时间的制冰性能检测和调试，保证了产品卓越优良的性能。
（14）制冰量（kg/24h）≥20
（15）储冰量（kg）≥10
（16）冷凝方式风冷
（17）耗水量（L/H）≤0.8
（18）压缩机/制冷剂进口无氟/R134a
（19）箱体外壳不锈钢
（20）输入功率（w）180
（21）冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
品目8：显微镜
用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。
工作条件
（1）适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
（2）配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
（3）主要技术指标
①▲光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm，不得大于45mm。
②▲载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm
机械固定载物台，（W×D）：≥211mm×154mm
移动范围（X×Y）：≥76mm×52mm
载物台XY移动可锁定
③调焦机构：载物台高度调节（粗调：15mm），可以进行张力调节；有粗调限位，
避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度：2.5μm。
④聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜NA1.25（油浸时）；2孔位：明场/暗场。
⑤照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时以上。
⑥三目观察筒：瞳距调整范围48～75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥20；
⑦物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。
⑧▲物镜：平场消色差物镜
4X(N.A.≥0.1,W.D≥27.8mm)、
10X(N.A.≥0.25,W.D≥8.0mm)、
40X(N.A.≥0.6,5W.D≥0.6mm)
100XO(N.A.≥1.25,W.D≥0.13)
⑨所采用光学元件均为环保无铅玻璃
品目9：解剖镜
1、用途：动物、植物、卵细胞的观察。
2、工作条件
（1）适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
（2）配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
3、主要技术指标
（1）放大倍率：6.7～45倍
（2）▲变倍：0.67～45X连续变倍，变倍比1:6.7
（3）▲工作距离：110mm
（4）双目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52～76mm
（5）▲100W透射照明底座：
（6）目镜：10X，F.N.22
（7）所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证
品目10：烘箱
（1）控制方式：模糊逻辑控制技术
（2）显示方式：LCD
（3）送风方式：背部水平吹风
（4）环境温度要求（℃）：5～35
（5）调温方式：定值、步调可选
（6）段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1～9”段为程序控制段）/18步
（7）每步时间：1～999（分）
（8）温度控制范围（℃）：环境温度+5～200
（9）温度分辨精度（℃）：0.1
（10）温度波动度（℃）：≤±1
（11）温度均匀度（%）：≤±2.5（高工作温度时）
（12）安全功能：自诊断功能：停电报警、传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30～80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。
（13）附属功能：自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、RS-232接口、嵌入式微型打印机数据输出
（14）容量（L）：≥110
（15）搁板数量（块）：2（多4）
品目11：超净工作台
1、技术指标
（1）气流模式：垂直层流
（2）工作区域尺寸（长*宽*高）：（1200～1250）*（600～610）*（500～600）mm
（3）外形尺寸（长*宽*高）：（1300～1400）*（670～690）*（1800～1850）mm
（4）过滤器尺寸（长*宽*高）：（1180～1200）*（460～480）*（60～70）mm
（5）平均气流流速：低挡风速0.3m/s，高挡风速0.45m/s（可调）
（6）▲过滤系统：主过滤器采用H14 HEPA高效空气过滤器，针对0.3μm颗粒其过滤效率＞99.99%；配有初效过滤器（高效聚酯纤维），可过滤较大灰尘颗粒，能有效延长主过滤器寿命。（可选配Class4级洁净度过滤器）
（7）▲操作室洁净度水平：HEPA级过滤器达到ISO5级，100级洁净等级（美联邦209E）；可选配过滤器达到ISO4级，10级（美联邦209E）
（8）▲风机系统：采用知名品牌离心式EC风机，具有可恢复性热保护功能。性能稳定，低噪音，低能耗、震动小，使用寿命长。
（9）▲操作室结构：采用高品质1mm厚304＃不锈钢台面，圆滑无清洁死角区；5mm厚防紫外线强化玻璃侧壁，增加操作室采光度；柜体前部为竖直式设计，外部为环氧酚及Isocide抗菌混合涂层。
（10）▲控制面板显示风速，气流分辨率最低为0.01m/s；按键控制风机、灯光和紫外灯，易于操作，具备一键风速校准功能；
（11）▲操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线，不会引起操作者的视觉疲劳。
（12）▲紫外预约：标配紫外灯定时开启/关闭预约功能，可以选配红外遥控器或者远程无线电模块开启关闭紫外灯。
（13）▲紫外灯消毒功能：只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可开启，打开前窗玻璃后，紫外灯自动关闭。
（14）电源插座：电源插座预留孔位于操作室后侧。
（15）噪音标准：＜65dBA
（16）日光灯照度：＞900LUX
2、配置
（1）超净工作台主机
（2）中式电源线
品目12：液氮罐
1、技术指标
（1）▲容积：≥20L。
（2）口径：≥50mm。
（3）▲外径：≥380mm。
（4）▲高度：≥667mm。
（5）▲空重：≤11.2kg。
（6）▲静态液氮日蒸发量：≤0.12L。
（7）▲静态液氮保存期：≥167天。
（8）提桶数量：≤6个。
（9）提桶直径：≥38mm。
（10）▲提桶高度：≤276mm。
（11）▲2mL冻存管数量：≥144。
（12）真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性。
（13）▲材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。
2、配置
（1）液氮罐主机一个
（2）圆提桶数量6个
（3）说明书1份
（4）合格证1份
品目13：酸度计
1、技术指标
（1）仪器级别：0.01级
（2）测量范围：
①pH：(0.00～14.00)pH
②mV：(-1999～1999)mV
③温度：-5.0～105.0（℃）
（3）电子单元基本误差：
①pH：±0.01
②mV：0.1%(FS)
③温度：0.5（℃）
（4）输入阻抗：1×1012Ω
（5）稳定性：±0.01
（6）温度补偿范围：0～100（℃）
2、配置
（1）温度探头两个
品目14：全自动核酸提取仪（96通道）
1、技术指标
（1）▲处理体积：30～1000ul；
（2）▲样本通量：1～96；
（3）磁珠回收效率＞98％；
（4）磁棒数量：96；
（5）样品处理时间15～40min（由所用试剂决定）；
（6）提纯灵敏度：100拷贝样品的阳性检出率＞95％；
（7）▲运行方式：转盘式；
（8）▲磁棒形式：非整根磁棒，硬度高防止磁棒断裂；
（9）▲平台板位数：8个；
（10）提纯孔间差（CV）：CV＜3％；
（11）▲使用耗材：96深孔板+96尖底磁棒套；
（12）▲加热温度：温室～120℃；
（13）振荡混合：3档可调；
（14）▲试剂种类：磁珠法开放式平台（随机器附送磁珠法组织DNA提取试剂盒五千份）；
（15）操作界面：安卓系统中/英文接触操作；
（16）程序管理：具有新建、编辑和删除程序功能；
（17）数据存储（内部程序）：可存储＞500组程序；
（18）防污染接液板：有；
（19）LED照明：有；
（20）污染控制：紫外消毒功能；
（21）▲显示屏：不小于10寸彩色液晶屏幕。
（22）电源：AC198～242V，50/60Hz，450W
（23）操作环境：温度10～40℃，湿度≤80％；
（24）▲设备外形尺寸：（500～600）mm×（600～620）mm×（510～515）mm(W×D×H)（可放入生物安全柜）；
（25）▲污染防控：HEPA过滤系统，可更换过滤网；
（26）噪音控制：低噪音控制；
（27）▲断电保护：具有断电保护功能；
（28）▲灵活控制：可扫码运行；
2、配置
（1）核酸提取仪主机
（2）中式电源线
（3）磁珠法组织DNA提取试剂一万份
品目15：高空专业摄影器材
1、影像系统：
（1）主相机：采用5000万像素一英寸图像传感器及24mm镜头、3.2μm大像素、f/1.8光圈，支持4K/60fpsHDR及4K/120fps视频录制及10bitD-LogM色彩。
（2）中长焦相机：采用4800万像素1/1.3英寸CMOS及70mm镜头、2.4μm大像素、f/2.8光圈，带来3倍光学变焦，在人像、车拍等场景中，可通过压缩景深来凸显主体，让影像更显质感。
（3）避障系统：支持APAS高级辅助飞行功能，配备前向激光雷达，配合下视红外ToF传感器和机身头部、尾部和底部三对视觉传感器，可实现夜景级全向主动避障，主动识别并避开飞行及返航路径上的建筑等障碍物。
（4）图传系统：采用DJIO4图传，最高可实现20公里远距离传输，1080p/60fps图像传输，并首次支持10-bit图像传输。
（5）续航能力：飞行时间最长可达45分钟，电池容量为62.5Wh，充电时间60分钟（支持100W快充）。
（6）其他特性：机身自带42GB存储空间，支持关机快传功能；支持全新自由全景功能，用户可以框选想要拍摄的主体，自定义拍摄多张照片合成全景图片。
品目16：无人机投饲机
1、技术指标
（1）最大作业速度13.8m/s最大推料速度280公斤/分钟
（2）最高飞行高度30m
（3）最大载重60公斤
（4）无图三维自主飞行
（5）60英寸超大螺旋桨
2、配置
（1）配置液体、固体喷洒装置
（2）2两组电池（普通220v充电、一充一备）储能充电器，单组电池满电满载飞行10分钟以上。
（3）60英寸超大螺旋桨
（4）带屏幕遥控器、智能手柄
（5）含人员培训，含2年保险，1年内免费维修。
航拍遥控飞机：
1、技术指标
（1）主摄像数5000万副摄像数4800万以上
（2）感知系统实时图传质量1080p多方向避障
（3）最大信号有效距离10千米
（4）最大抗风速10m/s
（5）最大上升和下降速度10m/s最长飞行时间45分钟最大续航里程32公里
2、配置
（1）电池容量62.5wh以上，一充一备。
（2）机身重量≤724g
（3）智能遥控
（4）充电器
品目17：空气能机
1、技术指标
（1）▲额定制热量21kW
（2）出水温度20～55℃
（3）▲额定输入功率/电流4.78kW/8.52A
（4）最大输入功率/电流7.29kW/13A
（5）额定流量3.61m3/h
（6）额定水阻55KPa
(7)COP4.39w/w
（8）▲制冷剂注入量R410A/1.8kg
（9）低高压侧最大工作压力≤3.0MPa
（10）热交换器最大工作压力≤3.0MPa
（11）▲排气/吸气侧允许工作压力3.0/0.8MPa
（12）▲水侧额定工作压力0.7MPa
（13）▲机组噪音≤60dB（A）
（14）防触电保护类型Ⅰ类
（15）防水等级IPX4
2、配置
（1）空气能主机一台
（2）电源控制柜一个
（3）水箱一个
（4）水泵一个
品目18：超低温冰箱
（1）箱内温度-40℃～-86℃可调
（2）有效容积≥630L，整机装箱量（2mL冻存管容量）40000份样本；
（3）具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护－可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；
（4）微电脑控制，LED显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；
（5）▲采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
（6）▲采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
（7）▲根据低温保存箱国家标准GB/T20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
（8）一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；
（9）4个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄漏。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好；
（10）品牌压缩机2个，功率≤1000W；
（11）使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；
（12）可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
（13）▲具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；
（14）具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
（15）具有两个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；
（16）具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；
（17）可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；
（18）▲均匀性≤5℃，提供第三方20点均匀性报告
品目19：荧光细胞计数仪
（1）仪器类型：荧光分析计数仪，一体机设计
（2）可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作
（3）物镜放大倍数：≥5倍
（4）▲镜头：≥1200万像素高清相机
（5）光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命＞3万小时
（6）显示屏：不小于8英寸LCD高清触摸屏，支持多点触控，无需外接计算机
（7）▲进样结构：细胞计数板自动进样，不同孔位检测精确度和重复性更好，软件操控载物台全自动取样，精确移动控制
（8）激发光配置：激发光480nm、525nm；检测器滤光片：535/40nm、600LP
（9）▲图像识别算法：人工智能算法（AI算法），对于不规则生物样本及具有挑战性的生物样品类型做到准确计数；对于特殊生物样本的计数可进行定制化服务
（10）计数模式：支持AO（吖啶橙）/PI（碘化丙啶）双荧光染色以及明场台盼蓝染色和非台盼蓝染色3种计数功能
（11）细胞直径测量范围：1～200μm，最佳直径测量范围：5～60μm
（12）细胞浓度测量范围：1×104～3×107个/mL，最佳浓度测量范围：3×105～1×107个/mL
（13）耗材：一次性细胞计数板，无需重复清洗，避免交叉污染，最大通量为6个槽位
（14）▲上样体积：10μL
（15）检测耗时：单样品计数时间＜8s（明场）；＜18s（荧光）
（16）测量细胞种类：细胞系、原代细胞、干细胞和全血细胞等
（17）采样方法：自动选取视角、自动曝光、自动拍摄、多视野成像、多视野计数
（18）分析参数：细胞浓度、活率、直径、聚团率等参数
（19）分析精度：细胞浓度3×105～1×107个/ml，CV值≤5%
（20）数据呈现：Excel、PDF、JPG
三、商务要求：
★1、质保期：完工验收之日起2年。保修期内，设备除环境特性、不可预见或人为损坏的情况外，供应商负责免费维修或更换。在保修期内出现设备故障，供应商承诺在24小时内响应维护服务，远程指导无法排除故障，需48小时内到达现场进行维修排除故障。
★2、合同履行期限（交货期）：国产设备自合同签订后45日内完成供货，到货后接采购人通知完成安装调试；进口设备自合同签订后三个月内完成供货，到货后接采购人通知完成安装调试。对于个别产品供货周期较长（不得超过5项），供应商应书面申请，并经采购人同意后方可延长。
3、交货地点及要求：采购人指定地点。货物由中标供应商负责运输、装卸及搬运至交货点等，并搬运至指定地点楼层及房间（无电梯），费用由中标供应商负责，如产生安装时候的搬运等费用，也由中标供应商承担。若质保期内出现产品质量问题由中标供应商负责包换或包退，并承担因此产生的一切费用。
★4、付款方式及履约保证金：
（1）付款方式：分2次支付合同费用，第一次为完成合同签订且采购人收到中标供应商的履约保证金（合同金额的5%）后支付合同总价的50%；第二次为全部到货验收完成后，支付剩余费用。
（2）履约保证金：采购人接受现金形式或银行保函形式的履约保证金。以现金形式缴纳的：中标供应商应于合同签订前支付合同金额的5%作为履约保证金提交至采购人指定账户（中标供应商汇款时须注明“XX处+项目名称（或内容、联系人等）”），待全部货物供货并验收合格后2个月内由中标供应商主动联系采购人办理履约保证金无息退还事宜。以银行保函形式缴纳的：中标供应商应于合同签订前向采购人提供合同金额的5%的银行保函作为履约保证金，银行保函的有效期限应当完全覆盖整个供货及最终验收的时间，到期自动作废或由中标供应商主动联系采购人办理银行保函原件退还事宜。
5、验收要求：采购人按照合同、采购文件和投标文件对货物组织验收，同时供应商须提供第三方检测报告、说明书等相关证明材料用于验收。对于品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件的要求时，采购人有权拒收该货物，予以退货，由此产生的损失由供应商负责。
6、质量标准：
（1）供应商提供的所有设备（含附件）均要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装（系加标签）。
（2）供应商所提供设备的功能和原理与供应商提供的“产品手册”描述一致，主要技术规格和参数等与招标文件、供应商投标文件、中标通知书和供应商所有澄清承诺文件所描述一致。没有涉及的标准按国家标准或行业标准执行，二者有差异以标准高的为准。
★（3）供应商所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
（4）由于所供产品造成仪器设备损坏的，供应商双倍赔付。
[bookmark: _Toc183091225]
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江苏省淡水水产研究所
采购合同




合同编号：                      
项目名称：江苏省长江特色渔业种质资源基因库与创新利用中心建设所需实验室仪器设备采购项目
采购人： 江苏省淡水水产研究所 
供应商：                      
签订日期：                    

合同编号：
甲方：                                          签订地点：江苏南京
乙方：                                          签订时间：2025年  月 日
受甲方委托，采购代理机构于2025年  月   日组织了江苏省长江特色渔业种质资源基因库与创新利用中心建设所需实验室仪器设备采购项目（项目编号：）公开招标，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。
第一条  合同标的内容
1、 供货一览表
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	总价人民币（大写）           元整（小写）           元


2、具体配置清单见《江苏省长江特色渔业种质资源基因库与创新利用中心建设所需实验室仪器设备采购项目招标文件》、乙方投标文件、中标通知书和乙方所有澄清承诺文件。
3、合同总价包括设备费、现场安装调试、试运行、质保运维期及13%增值税费和运输保险等全部费用。
第二条  交付时间、地点及要求
交货时间：国产设备自合同签订后45日内完成供货，到货后接采购人通知完成安装调试；进口设备自合同签订后三个月内完成供货，到货后接采购人通知完成安装调试。对于个别产品供货周期较长（不得超过5项），供应商应书面申请，并经采购人同意后方可延长。
交货地点及要求：甲方指定地点。货物由乙方负责运输、装卸及搬运至交货点等，并搬运至指定地点楼层及房间（无电梯），费用由乙方负责，如产生安装时候的搬运等费用，也由乙方承担。若质保期内出现产品质量问题由乙方负责包换或包退，并承担因此产生的一切费用。
第三条  包装和运输
1、乙方提供的所有设备（含附件）均要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装。对包装箱内或各散装部件均应系加标签。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、设备（含附件）运输方式：乙方自定。
3、设备（含附件）在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第四条  付款方式及履约保证金：
（1）付款方式：分2次支付合同费用，第一次为完成合同签订且甲方收到乙方的履约保证金（合同金额的5%）后支付合同总价的50%；第二次为全部到货验收完成后，支付剩余费用。
（2）履约保证金：甲方接受现金形式或银行保函形式的履约保证金。以现金形式缴纳的：乙方应于合同签订前支付合同金额的5%作为履约保证金提交至甲方指定账户（乙方汇款时须注明“XX处+项目名称（或内容、联系人等）”），待全部货物供货并验收合格后2个月内由乙方主动联系甲方办理履约保证金无息退还事宜。以银行保函形式缴纳的：乙方应于合同签订前向甲方提供合同金额的5%的银行保函作为履约保证金，银行保函的有效期限应当完全覆盖整个供货及最终验收的时间，到期自动作废或由乙方主动联系甲方办理银行保函原件退还事宜。
第五条  质量保证
1、乙方所提供设备的功能和原理与乙方提供的“产品手册”描述一致，主要技术规格和参数等与《江苏省长江特色渔业种质资源基因库与创新利用中心建设所需实验室仪器设备采购项目招标文件》、乙方投标文件、中标通知书和乙方所有澄清承诺文件所描述一致。没有涉及的标准按国家标准或行业标准执行，二者有差异以标准高的为准。
2、乙方所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
3、由于所供产品造成仪器设备损坏的，乙方双倍赔付。
第六条  设备的验收
1、乙方提供不符合本合同规定的设备，甲方有权拒绝接受。
2、乙方应将所提供设备的出厂检验书、合格证明书、装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方或业主，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
3、到货开箱验收。甲方应当在到货后对乙方提交的设备依据合同清单进行开箱到货验收，设备名称、规格型号、数量等符合供货一览表且外观无损坏的给予验收。乙方完成安装调试后甲方没有提出异议，视设备验收合格。验收合格后由甲乙双方项目经理签署设备验收单，甲乙双方各执一份。
4、设备试运行验收。设备安装调试结束后，由甲方项目经理认可后，试运行2个月，如各项指标性能满足技术文件，无故障，甲乙双方项目经理签署设备试运行验收单，甲乙双方各执一份。
5、质保期结束验收。质保期结束，乙方对系统进行消缺，符合验收标准，甲乙双方项目经理签署设备质保期验收单，甲乙双方各执一份。
第七条  技术支持
乙方派出专业技术人员到现场安装调试工作。
第八条  质保期及售后服务
1、设备质保起止时间：完工验收之日起2年。
2、在保修期内出现设备故障，乙方承诺在24小时内响应维护服务，远程指导无法排除故障，需48小时内到达现场进行维修排除故障。
3、保修期内，设备除环境特性、不可预见或人为损坏的情况外，供应商负责免费维修或更换。
4、质保运维具体要求：参照项目管理方运维要求实施，质保运维期内所发生的所有费用由乙方承担。
第九条  税率和税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。如遇国家税率调整，增值税率仍按照合同约定的税率执行或按照调整税率核算修正合同总价。
第十条  权利保证
1、乙方应保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2、乙方应按照合同规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。
3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。不得将甲方的合同内容用于乙方的宣传资料。
4、乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
5、双方确定在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人，项目联系人承担双方联系本项目协作事务。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条  违约责任
1、乙方逾期交货，则从交货逾期日起计，每日按照合同额的0.5%支付违约金。除取得甲方的同意延迟交货期可以免除违约金。
2、乙方所提供的设备为不合格品，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
3、乙方货物不能满足合同约定的质量标准或技术要求，甲方有权解除合同（退货），并赔偿甲方经济损失合同款的5%。
4、乙方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
5、因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处理。
6、乙方未按本合同中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额 5% 向甲方支付违约金，但不能免除乙方继续承担售后服务的义务。
7、甲方应按照约定支付合同款，如逾期支付合同款，则从逾期日起计，每日按照应支付金额的0.5%支付违约金。除取得乙方的同意延迟支付期可以免除违约金。
8、乙方理解甲方财务付款制度的特殊性，由于甲方财务付款制度导致原因的迟延付款，乙方自愿放弃违约金主张。
第十二条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  安全生产责任约定
1、甲乙双方必须认真执行国家制定的安全生产政策、法律法规。
2、由乙方造成的安全事故，乙方承担全部责任，并由乙方承担所造成的全部经济损失和刑事责任。
3、由甲方造成的安全事故，甲方承担全部责任，并由甲方承担所造成的全部经济损失和刑事责任。
第十四条  保密条款
1、甲乙双方应对在本合同履行过程中所获悉的有关对方的商业秘密、专有信息、产品使用过程中记载的信息，特别是与合作项目和产品有关的合同、方案、报价、业务资料等进行严格保密，若因任何原因引起以上信息流失到第三方，则对方有权追究责任。
2、除经对方书面同意或根据有关法律、法规规定必须向第三方披露的信息外，接收保密信息的一方不得向其他任何第三方披露保密信息或其中的任何部分。除为本合同履行之目的外，接收方亦不得使用或间接使用保密信息或其中的任何部分。如在提供服务时确有需要，乙方可以将本条款涉及的保密信息透露给乙方内部有必要了解保密信息的雇员。乙方应告知上述雇员甲方的保密要求，并对上述雇员的保密义务承担责任。
3、以下信息不属于保密信息：
（1）该信息在披露之时已成为可以公开获得的信息；
（2）该信息是甲方披露前已为乙方拥有的信息；
（3）甲方披露后非因乙方的过错成为可以公开获得的信息；
（4）该信息是乙方依据法律、法规、生效的司法判决或行政裁决必须披露的；
（5）乙方可从甲方以外的第三方合法获得的且无披露或使用限制的信息。
4、本协议到期后，甲乙双方对协议到期前所获悉的包括但不限于有关对方的商业秘密、专有信息、产品使用过程中记载的信息，特别是与合作项目和产品有关的合同、方案、报价、业务资料以及在协议期内归属于一方或双方的知识产权等进行严格保密。若因任何原因引起以上信息流失到第三方，泄露方应向对方支付违约金人民币10万元并赔偿对方因此遭受的损失。
5、双方承诺在本合同终止之后仍然继续承担在此条款下的保密义务。
第十五条  合同争议解决
1、因设备质量问题发生争议的，由乙方将设备提交给双方认可的，具有相关资质的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第（2）种方式处理：
 （1）提交南京仲裁委员会仲裁；
 （2）依法向甲方所在地人民法院起诉。
3、争议处理期间，本合同继续履行。
第十六条  合同生效及其他
1、合同自双方盖章后生效。
2、本合同的附件与合同具有同等法律效力。合同执行中涉及合同资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十七条  本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各持贰份。
以下无正文内容。
	甲方（章）            
	乙方（章） 

	地址： 
	地址： 

	法定代表人或授权代理人：
	法定代表人或授权代理人： 

	联系人：
	联系人： 

	电话： 
	电话： 

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号： 
	账号： 

	税号： 
	税号： 
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  投标文件格式及附件


（项目名称）



投标文件


（项目编号：       ）




投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）


年   月    日

目  录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录须生成页码）


资格性和符合性检查响应对照表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
	
	

	6
	招标文件中的其他实质性要求
	
	





附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
被授权人签字：                   
供应商盖章：
日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件：
 
 
 

附件三、报价表格式

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：
	投标总价
	合计
	小写：人民币      元

大写：人民币      元
	


	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否”）
	

	备注
	
	



投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
日期： 年 月 日
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、 “供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（单位：元）
	合价（单位：元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	


注：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
日期：年月日



 

 附件四、技术规格偏离表格式 
技术条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
日期：年月日
 
 
 
 
 
 

附件五、商务条款偏离表格式 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
日期：年月日
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附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                             项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	技术
职称
	相关工作年限
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（盖章）：            
法定代表人或其授权代表（签字）：          
日期：年月日
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附件七、供应商类似业绩情况表
供应商类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	签约及服务时间
	工作主要
内容
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（盖章）：            
法定代表人或其授权代表（签字）：          
日期：年月日
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附件八、企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                                企业名称（盖章）：
                    日期：


1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：    
日期：               







1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（盖章）：            
日期：年月日
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）





节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）





环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
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附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



声明人：（公章）
日期：年月日
附件十、资格资信证明文件





附件十一、项目技术说明或实施方案
技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写




附件十二、其他
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