 

招 标 文 件
项目名称：JSZC-320981-DTJM-G2025-0004
项目编号：东台市市场监督管理局重点食用农产品检测设备采购及实验室改造项目
 

 

 

 

 

 

 

采购单位：东台市市场监督管理局
采购代理机构：江苏炬铭工程项目管理咨询有限公司
2025年9月5日
                        
 

 总  目  录
 

招标公告…………………………………… 
投标人须知…………………………………  
合同条款……………………………………
采购需求……………………………………
评标方法与评标标准………………………
投标文件格式………………………………
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 招标公告
项目概况
东台市市场监督管理局重点食用农产品检测设备采购及实验室改造项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320981-DTJM-G2025-0004
2.项目名称：东台市市场监督管理局重点食用农产品检测设备采购及实验室改造项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：435.00万元
5.最高限价：435.00万元
6.采购需求（简介）：东台市市场监督管理局重点食用农产品检测设备采购及实验室改造，拟采购超高效液相色谱三重四级杆质谱仪、火焰石墨炉原子吸收分光光度计、四元梯度高效液相色谱仪、小型设备及实验室改造等。（详细内容见本招标文件第四章）
7.合同履行期限：合同签订后60日内货物全部送达招标人指定地点，并安装调试完毕。
8.本项目（是/否）接受联合体参与招标:否
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2025年9月29日（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：东台市市场监督管理局  
地址：东台市金海中路9号 
联系人：臧女士              
联系方式：15195189028            
2.采购代理机构信息
名 称：江苏炬铭工程项目管理咨询有限公司
地 址：东台市汇银广场6号楼203室
联系人：殷先生                     
联系方式：15962099618       
3.项目联系方式
项目联系人：臧女士              
联系方式：15195189028 
　　　　　　　　　　　　
 
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为东台市市场监督管理局，联系地址及联系电话详见采购公告。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31、签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
34、预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
35、代理服务费
依据采购人与招标代理人合同约定本项目代理服务费 4600 元由采购人支付。
 
 
 

 第三章  合同条款
政府采购货物买卖合同
项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）： 
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
1.采购项目名称：
         采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量：
品牌及规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：
    关键部件： 品牌： 型号：
    关键部件： 品牌： 型号：
    关键部件： 品牌： 型号：
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购 (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：(是 (否
   本合同是否为专门面向中小企业的采购合同：(是 (否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是否
中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是 (否
中标采购标的制造商是否为监狱企业：(是 (否
（7）合同是否分包：(是 (否
（8）中标供应商是否为外商投资企业：(是 (否
外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资 (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
        国别：品牌： 规格型号：
(否
    （10）是否涉及节能产品：
(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
(否
是否涉及环境标志产品：
(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
(否
是否涉及绿色产品：
(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
(否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：(是 否 (不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                
(分期付款：
①合同签订后支付30%的预付款。
②验收合格后付至合同价款的90%。
③验收合格之日起算满2年后支付清余款。
④在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
⑤结算款项时乙方须出具相应金额的有效票据。
⑥甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点： 甲方指定地点 
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是 (否
     收取履约保证金形式：
     收取履约保证金金额：
     履约担保期限：
（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）
（5）分期履行要求：
（6）风险处置措施和替代方案：
4.合同验收
（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是 (否
是否邀请专家参加验收：(是 (否
是否邀请服务对象参加验收：(是 (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是 (否
是否进行抽查检测：(是 (否
抽查比例：
是否存在破坏性检测：(是 (否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收 
（3）履约验收方式：一次性验收         
  分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是 (否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自 2025 年月日生效。
7.合同份数
本合同一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间： 2025 年月日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件：使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件： 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件： 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	货物免费质保期：超高效液相色谱三重四级杆质谱仪，火焰石墨炉原子吸收分光光度计，四元梯度高效液相色谱仪2年，小型设备、实验室改造质保期1年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
①自合同签订生效之日起，原则上在收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；
②所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后原则上在收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；
③验收合格且项目运行满2年后，甲方原则上在收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	1、详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价10%的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值10%的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日按银行同期利息向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 盐城市 ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2.纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在履约期限内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额10%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间： 60 日内完成供货（安装）并交付使用。
交货地点：甲方指定地点。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕，乙方提出验收申请之日起10日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
 (3) 提供货物组装和维修所需的工具；
 (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其它

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。


第四章 采购需求
项目属性:货物类项目。
一、采购内容
	序号
	设备名称
	核心产品
	数量
	备注

	1
	超高效液相色谱三重四级杆质谱仪
	是
	1台
	

	2
	火焰石墨炉原子吸收分光光度计
	
	1台
	

	3
	四元梯度高效液相色谱仪
	
	1台
	

	4
	小型设备
	
	9台
	

	5
	实验室改造
	
	1套
	


二、技术参数要求
（一）超高效液相色谱三重四级杆质谱仪
1.主要用途：
主要用于食品安全领域的小分子化合物的定性、定量分析。设备必须满足食品安全禁用与限用药物监测分析，并且分析方法必须符合相关国内和国际法规。
2.主要技术参数：
2.1液相色谱仪技术参数：
2.1.1 可编程的二元高压梯度泵，流速范围：0.001mL/min～5.000mL/min；流速准确度：± 1%；流速精确度：≤ 0.06％RSD。
2.1.2 最大操作压力：不小于105MPa。
2.1.3 脱气机:≥5路；脱气流路体积：不小于400 µL/每流路。
2.1.4进样位数：无需扩展模块下，不低于100位。
2.1.5进样器附带自动洗针功能，连续进样交叉污染率：<0.005%。
2.1.6进样器控温范围：4～40℃；样冷却控温精度：±2℃(传感器 ±0.5℃)。
2.1.7温控范围： -5～80℃(带制冷功能)；控温精度：±0.1℃。
2.2质谱仪技术参数
2.2.1离子源
2.2.1.1配有独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)；插拔式可互换ESI及APCI喷针，可实现ESI源及APCI源快速更换，软件自动识别ESI和APCI喷针，无需放空质谱真空系统，无需插拔气路和电路。
2.2.1.2 ESI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到2.5 mL/min。（提供农药多菌灵在不同流速：0.4、0.8、1、2mL/min下，灵敏度不损失的实验谱图数据作为证明材料）
2.2.1.3离子源温度：离子源辅助加热气温度650℃以上，且设置650℃以上温度可以在该仪器采集软件界面下运行（提供采集软件温度设置截图作为证明材料）。
2.2.1.4离子源不同温度对灵敏度的影响：在其他条件不变的前提下，在300～650℃范围内，测定喹乙醇（多重反应监测 264/143)随着离子源温度升高灵敏度升高的数据。（至少提供三个温度点下的谱图数据作为证明材料，其中必须包含650℃温度点）
2.2.1.5离子源具有废气主动排放功能，以防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间。
2.2.1.6离子源基质效应低，奶粉基质中分析氯霉素残留，前处理采用液液萃取LLE和不同的固相萃取柱如HLB、MCX、MIP，基质效应偏差小于2%。（提供已发表文章或离子源实验数据作为证明材料）
★2.2.1.7 离子化后，为保证化合物稳定性的设计：接口采用锥孔设计而非毛细管等管路接口设计以防止样品热降解后堵塞，以提高抗污染能力。（提供所投产品公开发布彩页中的离子源接口截图及所投产品仪器内部构造图作为证明材料）
★2.2.2应能拓展离子淌度模块：它基于分子形态提高选择性，增加待测化合物的分离特异性和准确性，提高同分异构体区分能力。（提供公开发布的彩色样本或实际案例作为证明材料）
2.2.3 应兼容无鞘液方式的毛细管电泳质谱连接接口，应能拓展大分子蛋白多肽分析。
2.2.4 扫描速度：≥12000 amu/sec；分辨率：＞12000（扫描速度为50amu/s时，@ m/z 922）。（需提供质谱轮廓图计算分辨率的谱图作为证明材料）
★2.2.5 碰撞室：大于90度的弯曲碰撞室，能最大化的去除中性粒子的干扰，且 Dwell time低至2ms时，灵敏度不损失。提供农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明。（提供所投产品公开发布彩页中的碰撞室结构截图及实验数据作为证明材料）
★2.2.6正负离子极性切换速度：不大于5ms。（提供官方参数和软件设置截图作为证明材料）
2.2.7 检测器：电子倍增管技术，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。
★2.2.8 气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需使用氦气或氩气。（需提供仪器安装条件准备说明作为证明材料）
2.2.9灵敏度和重现性指标：
2.2.9.1 灵敏度：实际柱上进样1pg利血平，信噪比≥1,000,000:1；肉类基质样品，克伦特罗最低检出限≤ 2ppt，连续5针，RSD< 5%；肉类基质样品，氯霉素最低检出限≤ 2ppt，连续5针，RSD< 5%。（提供数据支持文件作为证明材料）
2.2.9.2 重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3%；1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3%。（提供实际实验谱图及数据支持文件，并包括10次连续进样的采集时间，以保证连续进样的重复性）
2.2.10定量重现性：5ppb和50ppb胆固醇氧化物分别进样5次，RSD<3%。（提供数据证明材料作为证明文件）
★2.2.11高选择性三级离子定量线性要求：进样克伦特罗浓度为0.2ppb、0.5ppb、2ppb、5ppb、20ppb的标准曲线，质谱方法必须依次提取母离子277，子离子203，三级子离子132，采用三级离子拟合标准曲线，要求标准曲线r＞0.99。（提供实际实验谱图数据支持，任何源内解离（source-CID）数据均不应被看做满足此项指标。）
2.2.12 氯霉素在正负切换和单一极性模式下检测灵敏度应不下降。（提供实际谱图及数据作为证明材料）。
2.2.13 实际定量分析，一般设置驻留时间(dwell time)为1ms，可满足一次进样＞1000对多重反应监测分析（约15分钟）。（提供已发表的数据支持文献或实验数据作为证明材料）
★2.2.14高选择性三级正离子定量灵敏度：200fg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，必须依次提取母离子277，子离子259，三级子离子203，要求三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD＜5%。（提供谱图数据支持，任何源内解离（source-CID）数据均不应被看做满足此项指标。）
2.2.15信息关联扫描:一次进样不分时间窗口的条件下，可以同时完成至少60个多重反应监测离子对定量分析并同时触发每个多重反应监测对应的增强子离子扫描，在此采样中同时完成扫描窗口为500Da的母离子扫描分析加上扫描窗口为500Da的中性丢失扫描分析，以上所有分析的总循环时间小于1.5秒。（提供谱图数据支持作为证明材料）
★2.2.16系统满足食品安全国家标准GB23200.121要求，可实现正负切换，要求一针进样即可完成331种农药+44种代谢物的筛查定量工作。（提供完整解决方案并作为验收指标）

2.2.17工作站及软件
2.2.17.1自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。软件同时控制液相、质谱。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（多重反应监测）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确,通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。
2.2.17.2配备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。积分可靠，减少积分误差。具有审计追踪功能。智能的多化合物多重反应监测方法设置，可根据每个多重反应监测目标物的保留时间自动设置多重反应监测窗口，无需手动设置多重反应监测采集窗口的起止时间段。
3.主要配置
	名称
	要求
	数量

	超快速液相色谱
	包括二元高压梯度泵单元，脱气单元，控温自动进样器，柱温箱，C18色谱柱2根、溶剂瓶及托盘等
	1套

	串联四级杆质谱仪
	包含蠕动注射泵）
	1台

	ESI和APCI离子源
	
	各1套

	质谱工作站系统
	（含数据采集、高通量定量优化和数据处理软件）
	1套

	UPS电源
	功率不小于6kw，延时不小于2小时
	1台

	数据采集、处理系统
	CPU ：英特尔 W-2123及以上 ，四核心及以上，CPU主频3GHz及以上，内存≥64GB， 固态硬盘容量≥2T， 显示器≥23英寸，分辨率1920*1080
	1台

	打印机
	
	1台

	配套氮气发生器
	氮气流量不小于30L/min；噪音水平≤54dB@1m
	1套

	泵油
	
	2桶

	喷针
	ESI喷针、APCI喷针
	各5根

	安装标准品
	
	1套

	调谐液
	
	1套


（二）火焰石墨炉原子吸收分光光度计
1. 工作条件
电源要求：
220V±10%。 
环境温度：
15℃～35℃。
相对湿度：（20～80）%。
2. 系统描述
 台式设计原子吸收光谱仪，如为火焰、石墨炉一体机，应并列式设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变。
用途：进行金属元素和部分非金属元素的定性定量分析。
3. 光学系统和检测器技术指标
★3.1全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或2根光电倍增管检测器。
3.2波长范围：190nm－900nm。
3.3狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择。
3.4实时双光束，≥1800线/mm，超大面积光栅,光栅面积≥64mm´72mm。
★3.5灯选择：火焰≥8灯座（独立灯座），石墨≥8灯座（独立灯座），火焰和石墨炉分别做样分析8种元素无需换灯。
4. 火焰系统技术指标
4.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。
4.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。
4.3燃烧系统：可调式通用型雾化器，雾化器可以在无任何工具的情况手工拆卸，并且能够快速清洗。高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。
4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。
4.5火焰进样系统：火焰系统能直接进样分析悬浮奶粉等，具有悬浮液直接进样功能，并有实际应用。
4.6兼容性：应能兼容国产的氢化物发生器和国产灯，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算，利用国产的氢化物发生器和无极放电灯测量汞的标准曲线（汞的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb时，汞的标准曲线线性系数优于0.9999）。
4.7 火焰性能要求：火焰检出限Cu：≤ 0.0015mg/L，火焰重复性/稳定性：RSD＜0.3% 。
5. 石墨炉系统技术指标
★5.1在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，应有适当装置或方法保证：对食品、悬浮奶粉、食品添加剂等直接进样检测，样品无需事先消解；测量样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于3%，并提供实际应用报告。
5.2石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。
5.3电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体。
5.4温度控制：石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
5.5石墨管：标准配置为一体化平台（STPF）热解涂层石墨管。
★5.6石墨炉自动进样器≥140位，并带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：0.1ml。最大注入量（样品+试剂）为99微升。自动进样器由主机供电并由软件控制。
5.7编程：可设置多达12步分析程序，每步均可按参数编程。
5.8石墨炉进样系统：石墨炉进样系统应能直接进样分析悬浮奶粉等，可以直接分析果对食品、悬浮奶粉、食品添加剂等。(需现场验收指标) 
★5.9石墨炉采用纵向塞曼背景校正，横向加热方式,需配备摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。
5.10设备应具有自动基线调零技术,每次测定读数前，能自动进行零点漂移校正,克服由于灯、电路漂移或石墨炉两边石英窗变脏引的零点变化。
5.11石墨炉性能要求：石墨炉检出限：Cd: ≤0.002 ug/L， Pb:≤ 0.05 ug/L，石墨炉重复性8h长期稳定性Cd RSD≤2% 。
6. 操作软件和计算机技术指标
分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。
7. 配置要求
	名称
	要求
	数量

	标准附件箱
	包括火焰、石墨炉、自动进样器
	1套

	横向加热石墨管
	
	10只

	空气压缩机
	≤30L/min@0.7Mpa
	1台

	废液分离装置
	
	1套

	循环冷却水系统
	
	1台

	随机操作手册
	中文和英文操作手册
	各1套

	编码元素灯
	甲方有权在中标后，要求中标方根据甲方要求进行配备
	4只

	非编码元素灯
	
	10只

	直接进样检测装置
	直接进样检测，样品无需事先消解的装置
	1套

	数据采集、处理系统
	 I3/8G/512G/ 显示器/打印机 /win10 中文企业版/专业版
	1套


8. 验收指标(需到货后现场验收,通过后签订验收报告)
8.1 火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.4。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1试验程序进行。
8.2 石墨炉灵敏度，20ppb Cu 进样20微升，吸光度大于0.1。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2试验程序进行。
8.3 石墨炉背景校正能力≥200倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行。
8.4 以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数≥0.9995。
8.5以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数≥0.9995。
（三）四元梯度高效液相色谱仪
1.工作条件：
工作电压：220V±10%，50Hz 
温度：4.0~40.0 °C （39.2~104.0 °F）
湿度：20%~80%，无冷凝
2. 主要用途：适用于HPLC分离，应能以极快的速度重现现有HPLC方法、无缝转移或完成新方法开发。
3.技术指标：
3.1 四元溶剂管理系统 
3.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器
3.1.2四元溶剂泵，可任意A、B、C、D四路溶剂进行随意混合
3.1.3 集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理
3.1.4 pH范围：1~12.5
3.1.5 泵压力传感器反馈回路：2路
3.1.6 压缩补偿：自动、连续
3.1.7 梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合。
3.1.8 流量范围：0.001~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL
3.1.9 脱气：集成式真空脱气，4个排气仓
★3.1.10最大操作压力：≥65.5MP（全流量范围）
3.1.11 梯度延迟体积：< 1000 μL，不随反压变化
3.1.12 柱塞清洗：自动，可编辑
3.1.13 流速精度：＜0.075% RSD（保留小数点后3位有效数字）或+/-0.020 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果
3.1.14 流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0%
3.1.15 混合准确度：± 0.5%，5%~95%范围内；0.5∼5.0 mL/min，不随反压变化 
3.1.16 混合精度：±0.15% RSD或0.04 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果，不随反压变化
3.1.17 混合波动（基线噪音）：≤ 0.5 mAU
★3.1.18梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制
★3.1.19 内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1
内置缓冲盐配置体系数量：≥8
梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）
3.1.20 智能梯度起始模式：≥3（进样前，进样后，进样同步）,以模拟任意HPLC系统体积
3.2 自动进样器管理系统 
3.2.1 流通针式进样模式
3.2.2 定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性
3.2.3 样品容量：≥ 96（2 mL样品瓶架）
3.2.4 进样准确度：±0.2 μL
3.2.5 样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），UV条件下
3.2.6 进样针清洗：集成、主动、可设置
3.2.7 进样体积：0.1~50 μL（标配），增量：0.1 μL；应能扩展定量环最大扩到1000.0 μL。
3.2.8 最小样品量需求：3 μL，使用2 mL全回收样品瓶
3.2.9 进样线性度：>0.999，0.2~50.0 μL
3.2.10 进样精度：
< 1.0% RSD，0.5~0.9 μL
< 0.5% RSD，1.0~4.9 μL
< 0.25% RSD，5.0~1000.0 μL
3.2.11 准确度（吸取）：±0.2  μL
3.2.12 自动进样循环时间：<30 s（进样之间）
3.2.13 样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃
3.2.14 温度准确度：传感器处为±0.5℃
温度稳定性：传感器处为±1.0℃
3.2.15 进样次数：每个样品1~99次进样
3.3 色谱柱管理器
3.3.1色谱柱容量：
单根色谱柱，最大内径7.8 mm；最长300 mm（带过滤器或保护柱）
3.3.2 温度范围：
30 cm CH：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃
温度准确度 ±0.5 °C
温度稳定度 ±0.3 °C
3.3.3 加热模式：空气循环
3.3.4 溶剂平衡：被动预加热
3.4 二极管阵列检测器
★3.4.1 波长范围：190~800 nm，单一光源：氘灯 
3.4.2 波长准确度：±1 nm （使用专利型铒过滤器）
3.4.3 带宽：1.2 nm
★3.4.4 二极管数：≤512
3.4.5 数字分辨率：1.2 nm/像素
3.4.6 采样频率：80 Hz
3.4.7 基线噪音：≤10.0×10-6 AU
3.4.8 漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr
3.4.9 线性范围：≤ 5% （2.5 AU），对羟基苯甲酸丙酯，257 nm
3.4.10 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量
3.4.11 流通池长：10 mm（分析池）；池体积：8.4 µL（分析池）
3.4.12 流通池耐压：≥6.8Mpa（分析池）
3.4.13 固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作
3.4.14 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值
3.4.15 具备建立标准物质光谱库功能
3.5 荧光检测器
3.5.1 激发波长：200~890 nm
3.5.2 发射波长：210~900 nm
3.5.3 发射波长与激发波长设置差值：10 nm
3.5.4 带宽：20 nm
3.5.5 数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道
3.5.6 波长准确度：±3 nm 
3.5.7 波长重现性：±0.25 nm
3.5.8 灵敏度：S/N ≥ 1000 （水测量信号的拉曼光谱）
3.5.9 测量范围：0.001~100,000.000 发射单位（默认）
3.5.10 流通池：< 13ul，长轴向设计
3.5.11 光源：氙灯,150W，质保：寿命2000小时或1年（以先到者为准）
3.5.12 采样频率：单（波长）模式最高20 Hz；3D模式为1 Hz
3.5.13流通池耐压：1MPa
3.6 示差折光检测器
3.6.1 折光率范围：1.00~1.75 RIU
3.6.2 噪音：±1.5 x 10-9，RIU模式（2s FTC Hamming，1.0 mL/min，100% H2O）；±3.0 x 10-9 RIU/h 410/2410，模拟模式（1s FTC （RC），1.0 mL/min，100% H2O）
3.6.3 漂移：≤±1.0 x 10-7RIU/hr
3.6.4 测量范围：5.0 x 10-4~7.0 x 10-9 RIU
3.6.5 线性动态范围：在5.0 x 10-4 RIU范围内≤ 5%
3.6.6 流速范围：0.1~10.0 mL/min
3.6.7 温度控制：独立温度控制：30~55°C，±0.5°C，增量1°C； 
3.6.8 流通池：熔融石英，池体积10 µL
3.6.9 流通池设计：专利设计，梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应
3.6.10 最大耐压：≥0.68Mpa
3.6.11 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态
4. 色谱数据管理系统
4.1 是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。
4.2原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。
4.3内置或外置数据库安全特性型数据库。
4.4 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。
4.5 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。
4.6 ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。
4.7 ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。
4.8 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。
4.9 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。
4.10带有系统适用性软件，可以计算柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。
4.11用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（二极管阵列检测器）。
4.12 用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。
5. 基本配置：
	名称
	要求
	数量

	高效液相色谱四元泵
	可以任意四路溶剂进行随意混合
	1套

	在线脱气机
	含4个排气仓
	1套

	自动进样器
	流通针式进样模式
	1套

	柱温箱
	30 cm CH：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃
	1套

	样品室冷却装置
	控温4-40℃
	1套

	二极管阵列检测器
	单一光源：氘灯 
	1套

	荧光检测器
	含数据采集模式4个2D通道
	1套

	示差检测器
	可独立温度控制
	1套

	处理系统，数据采集
	原厂原代码，中文和英文
	1套

	电脑
	Windows10,专业版，64位，16g内存，1TB硬盘，四核数据处理器
	1套

	打印机
	激光打印
	1套


（四）小型设备
1）刀式研磨仪
1.1技术参数
1.1.1仪器系统：大容量刀式研磨仪是一款专门进行粉碎和均质化处理的仪器，主要用于食品样品的前处理，适用于对软性、中硬性、脆性及纤维性等样品的粉碎研磨，且能够处理大量样品，如：肉制品、水产品、畜禽、粮谷、果蔬、饲料等；
1.1.2 建议进样尺寸：＜130mm；
1.1.3 最终出样尺寸：＜300μm；
1.1.4 常规转速：500-4000rpm，数字显示，连续可调； 
1.1.5 样品最大处理量：≥4升；            
1.1.6 触摸显示屏：≥5英寸；   
1.1.7 触摸显示屏的位置应高于研磨区域的上机盖，位于整机最上方，操作方便，也不会沾染样品水分，导致故障；（提供实物图片证明材料）
1.1.8 存储模式：程序可存储至少9组常用参数，方便快速调取使用；
1.1.9 研磨套件类型及材质：转刀有3种可选，分别为不锈钢制、锯齿形不锈钢制、钛制；研磨容器有2种可选，分别为PC制、不锈钢制；顶盖有3种可选，分别为标准顶盖、重力顶盖、重力顶盖，带溢流渠；1.1.10 重力顶盖由重力顶盖上盖、金属导向杆、压盖三部分组成，压盖可带溢流渠，也可不带溢流渠，且压盖上应无任何螺钉。在研磨的过程中，可以通过手持金属导向杆上下移动压盖；另外，金属导向杆上至少有三个定位槽，可以通过顺时针旋转金属导向杆进行定位，定位后压盖不再可上下移动，会停在特定容积的位置，可用于更好的研磨不同容积的样品，使研磨更充分；（提供重力顶盖实物照片及定位槽介绍实物证明材料）
1.1.11 仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性；
1.1.12 研磨区域与机箱为前后式设计，研磨区域具有独立的空间，左右无任何机壳遮挡，便于研磨套件的安装、样品的添加及取样等；（提供实物图片证明材料）
1.1.13 具有间歇、正转及反转模式, 均可在控制面板上直接操作；
1.1.14 仪器采用电子锁，样品研磨结束后自动开盖，并在机器右侧设有手动快速开锁装置；（提供手动快速开锁装置实物图片证明材料）
1.1.15 电机功率≥3000W，大功率无刷电机，最大峰值功率更大，动力强劲；
1.1.16 仪器至少有5个地脚，保证研磨过程中不晃动；
1.2 配置要求
1.2.1 大容量刀式研磨仪主机，1台
1.2.2 5L研磨容器，2个
1.2.3 重力顶盖，带溢流渠，1个
1.2.4 标准顶盖，1个
1.2.5 全不锈钢转刀，1个
1.2.6 钛制转刀，1个
1.3 售后服务及资格能力
1.3.1 两年的保修期，仪器终生维护；
1.3.2 免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训；
1.3.3 生产厂商获得ISO9001质量管理体系认证且具有10年的生产、销售、研发能力.
2）氮气发生器
2.1 氮气气源（氮气发生器）技术参数：与主机联通，可直接输入连续稳定的氮气气源.
2.2高压分离制氮，采用进口活性碳分子筛物理分离压缩空气得到纯净氮气，纯物理分离，进口分子筛；
2.3 专用贵金属催化除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；除水过滤装置配合净化剂，去除残留水份,无滞留液体 ；
2.4 氮气流量≥30L/min可调，输出气体纯度>99.9%，气体输出接口：1/4英寸内管螺纹，并可根据需要转换各种气路接口；
2.5优质电磁阀控制和精密控制电路保障仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.5Mpa，压力稳定性<0.03Mpa；
2.6 高精度信息集成系统，三重压力安全监测系统，维护及耗材更换时间提醒系统，压缩机电路监测。具有累计工作时间在线提示，故障停机记录，双仓温度监测等技术全方位保障仪器正常使用；
2.7 内置式高压压缩机，空气处理量大，无需另配空气气源。具有压缩机电压电流检测及压缩机功耗智能分配技术和外部电路异常报警功能。
2.8 具有定时开关机功能，异常关机记录；
2.9 具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定；
2.10 具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热；
2.11 氮气纯度在线显示功能。选择此功能时，具有定时提醒更换氧传感器功能；
2.12 整机开机即可输出氮气。不锈钢储气罐，三重压力保护措施。内置大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 ;
2.13 采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音<54dBa@1m；
3）纯水型氢气发生器
3.1 氢气纯度：99.999%
3.2 氢气流量：0-300ml/min
3.3 输出压力：0-0.4Mpa
3.4 压力稳定性：< 0.001MPa
4）涡旋振荡器
4.1 电机类型：无刷电机
4.2 振幅:4mm水平回转
4.3 转速范围: 500-2800rpm
4.4 定时范围: 1min ~ 99h59min
4.5 转速显示: LED数字显示
4.6 时间显示: LED数字显示
4.7 处理量：最多50个样品
4.8 防护等级:IP21
5）多功能水浴摇床
5.1 产品特点
5.1.1 采用不锈钢内胆、顶盖，防腐蚀、易清洁。
5.1.2 电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时。
5.1.3 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，不发生意外。
5.1.4 采用无级调速的交流减速电动机，能直接驱动摇床，且高线性度，噪声低。
5.1.5 自我诊断功能（加热器断路、传感器异常、上下限温度报警）。
5.2 技术参数
5.2.1 温度范围：RT+5～99℃
5.2.2 温度分辨率：≤0.1℃
5.2.3 温度均匀性：≤±1℃
5.2.4 振荡频率：30～180r/min
5.2.5 振幅：可选择30、40mm 
5.2.6 内胆尺寸（mm）W*D*H：≥618*310*250
6）冷冻冰柜
6.1 容积：大于等于320L
6.2 冷冻能力(kg/24H)：直冷
6.3 温度范围(℃)：-15~-65
6.4 噪音 (dB(A))：≤60
7）冷藏冷冻冰箱（2台）
7.1 样式：对开门式
7.2 总容积≥600L，l冷藏室≥380L；冷冻室≥220L
7.3 制冷剂：RA600环保制冷剂
7.4 制冷方式：风冷
7.5 噪音 (dB(A):≤40
8）高通量真空平行浓缩仪
8.1 仪器用途：可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。
8.2 技术参数：
8.2.1 样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。
8.2.2 批处理能力：≥16个250ml试管、≥16个50ml试管同时进行浓缩，并可在浓缩尾管内直接定容。
8.2.3 多试管支持，无需更换配件，直接安装并使用100ml鸡心瓶浓缩，样品位数16位不变。（提供主机安装100ml鸡心瓶的实拍图片并说明）
8.2.4 定容模式：时间定容或尾管隔热保护多种模式可选。
8.2.5 高度可视化：浓缩腔体为三面透明，容积不小于8L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。
8.2.6 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。
8.2.7 仪器具备自动给排水功能：主机内置自动加水泵、排水泵和高低液位传感器，主界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点。（提供主机上的高低液位传感器和主机面板加水排水的实拍图片并说明）
8.2.8 程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。
8.2.9 样品架上可加装冷凝回流模块，将挥发的部分气态溶剂重新冷凝在样品管璧，进而冲刷样品管，提高易挥发物质的回收率。
8.2.10 水平振荡转速范围：0-300 rpm
8.2.11 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm
8.2.12 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。
8.2.13 标配可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温-70℃。（提供盖板加热结构的图片说明以及软件界面上盖板温度设置界面的实拍图片）
8.2.14 盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层，减少样品交叉污染。
8.2.15 真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60 dB以下。
8.2.16  真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar；
8.2.17 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。
8.2.18 盖板助力机构：助力行程≥100mm，可在垂直方向进行助力上下移动：助力承担盖板大部分重量，并自动对齐密封样品盖板和样品瓶(须拍摄两张实拍图片证明：要求盖板全程处于水平密封状态下，通过直尺辅助测量，移动最高点和最低的两张实拍图片，并且高度差≥100mm)
8.2.19 仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。
8.2.20 废液收集瓶体积：3L。
8.2.21  主机集成自控，不小于七寸LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，真空度下降梯度实时调节；
8.2.22  终点控制可设定，定时和尾管隔热保护。（须提供主机上安装尾管隔热保护的实拍照片并说明）
8.2.23 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压；
8.2.24 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警。（须提供主机低液位报警触发后提醒的并提示的实拍图片并说明）
★8.2.25 主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用；（提供主机控制面板上≥35溶剂数据量的实拍图片并说明）
8.2.26 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。（须提供主机控制面板单个溶剂，5张连续不同温度查询结果的实拍图片并说明）
8.3 配置清单
8.3.1  真空平行浓缩仪主机，带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统  1台
8.3.2 蛇形冷凝回收管 1套
8.3.3 真空泵 1套
8.3.4 冷却循环系统 1套
38.3.5 ≥16位样品架 1套
8.3.6 ≥16位加热真空带助力盖板 1件
（五）实验室改造
1.流量传感一体变风量蝶阀

★1.1提供关于变风量蝶阀的第三方检测结构出具的，按JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》标准检测的，阀片漏风量检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。在阀片两侧设定压差为500Pa、1000Pa、1500Pa、2000Pa、2500Pa的情况下，单位面积阀片小于8.6m3/h 。
1.2 提供关于变风量蝶阀的第三方检测结构出具的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP  10项均符合RoHS2011/65/EU及修订指令（EU）2015/863附录II要求，检测结果为未检出的检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。
1.3变风量阀厂家需要提供由国家空调设备质量监督检验中心或第三方权威机构出具的关于风量标定台/空气动力性能试验台符合标准GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》规定的性能检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。风量标定台/空气动力性能试验台所配备仪器、设备均有有效期内的标定/校准证书；风量标定台/空气动力性能试验台风量检测相对偏差≤2%；风量标定台/空气动力性能试验台在1000Pa压力下，漏风率≤0.5%。
1.4 提供关于变风量蝶阀的第三方检测机构出具的按照GB/T17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，试验过程中及试验后，控制器显示面板无闪烁、死机等异常现象，控制器能控制变风量蝶阀的开关的检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。
1.5 提供变风量蝶阀的第三方检测机构出具的带C 章的，按JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》标准检测的风量与阀前静压无关性检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。在设定风量为 600 /h、800 /h、 1000 /h和1200_/h,阀前静压为-150Pa-300Pa、-450Pa、-600Pa、-750Pa及-900Pa的情况下，风量偏差≤6%
2.通风柜液晶显示面板

2.1提供关于通风柜液晶显示面板符合CANS和CMA认证的第三方检测机构出具的GB8624-2012燃烧性能满足A（A1）等级检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。
2.2 提供关于通风柜液晶显示面板符合CANS和CMA认证的第三方检测机构出具的不含GB/T26125-2011电子电气产品中六种限用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章2.3 提供关于通风柜液晶显示面板的第三方检测机构出具的按照GB/T17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，试验期间，屏幕能正常显示，有数据更新；试验后，屏幕能正常显示，有数据更新，可以触控的检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。
2.4 材质要求：无边框液晶面板，后盖pp材质耐酸碱腐蚀，
3.管道静压传感器：静态精度≤1%Fs，温度补偿范围路-18~+65℃，在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/ ℃， 工作电压：DC24V，量程：0～1500Pa，输出：4～20mA
4.VAV变风量通风柜控制器软件
4.1 通风柜面风速控制系统产品需提供CE证书，提供复印件并加盖生产厂家公章。
4.2 需要提供符合CNAS认证的第三方检测机构出具的合格检测报告，报告中须包括如下指标，通风柜视窗开口分别在100%、50%、25%的设计工作操作高度下，不同开度面风速算数平均值偏差小于10%，招标时间小于3秒，以上关键指标都合格的检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。
4.3 需提供第三方检测机构出具的符GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008 ,高、低温测试，样品均正常工作的检测报告，提供复印件并加盖生产厂家公章。
4.4 VAV面风速控制系统具有以下功能特性：自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求；不安全的条件下，声光及显示报警；支持实测面风速并数字显示面风速值；支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态；支持一键最大风量紧急排放功能；面风速目标值参数可设定；报警阈值参数可设定。
5.排风控制箱及变频器

5.1 管道静压传感器 
5.1.1 两线制：0-5VDC,0～10VDC或4～20MA的高电平输出，供电电源：24VDC
5.1.2 精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃
5.1.3 量程： 0～1000Pa
5.2 变频控制柜柜体要求
5.2.1控制柜功能：远程控制功能，在实验室能就地实现远程控制。
需要有过流，过压，过热，漏电流，缺相，紧急停止等保护功能，以上保护功能实现需要独立元件，在无变频器工作的状态下，电控柜仍然具有相应的保护功能。
5.2.2 远程控制功能部分需要采用24V控制信号。设备及部件均采用工厂定型产品，安装前应进行质量检查，不合格产品必须更换，不得使用。
6.离心风机
6.1 技术参数要求：功率:≥15 kW；‌风量范围‌：15889-29038m³/h；风压范围1059-1540Pa；转速:2900转/分钟；材质:PP（聚丙烯）塑料材质，耐酸碱腐蚀；噪音:<65 分贝；风机重量:≤500 kg
6.2 外观：米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
6.3 防雨风帽：PP防雨帽，一个圆锥型或者半球型的伞帽和几根支撑杆组成。
6.4 电机防雨罩：防止电机被雨水打湿。 
6.5 减震器：减震器可减少地面的震动，降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命。安装减震器后，风机的震动较原来增大了，但地面的震动减少了。
6.6 要求：提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件。
7.离心风机
7.1 技术参数要求：‌功率‌：≥11kW ‌；‌风量范围‌：10602-20400m³/h ‌；‌风压范围‌：1550-984Pa ‌；‌材质‌：PP（聚丙烯）塑料材质，耐酸碱腐蚀 ；‌气流方向‌：侧出风（或根据定制需求调整）
7.2 扩展参数：‌叶轮直径‌：600mm ；‌转速‌：2900-3000转/分；‌噪音‌：低于75分贝
7.3 外观：米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
7.4 防雨风帽：PP防雨帽，一个圆锥型或者半球型的伞帽和几根支撑杆组成。
7.5 电机防雨罩：防止电机被雨水打湿。 
7.6 减震器：减震器可减少地面的震动，降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命。安装减震器后，风机的震动较原来增大了，但地面的震动减少了。
要求：提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件。
8.天平台
  级别：十万级
8.1 外柜体与天平位置分体结构，并预留防干扰距离。
8.2 天平位置采用可调液压阻尼器和65-75硬度缓冲胶托双重减震装置，不易受到外部震动的干扰保证精密天平的工作稳定
8.3 大理石台面：60mm大理石，降低3-10赫兹震动
9.万象吸风罩
9.1 关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸，重组及清洗。
9.2 关节密封圈：不易老化的高密度橡胶。
9.3 关节连接杆：304不锈钢。
9.4 关节旋钮：高密度PP材质，内置不锈钢承轴，与连接杆组合。
9.5 气流调节阀：手动调节外部开关旋钮，控制进入气体流量。
9.6 环型集气罩：高密度PP/PC材质。
9.7 伸缩导管：75mmPP/PVC。
9.8 独有360度旋转装置：以固定架为中心，最大活动半径可达1600mm。
9.9 固定底座：非黏接而成，磨具注塑一体成型，牢固强，不脱底
10.活性炭箱
只更换活性炭
10.1 颗粒活性炭需满足碘吸附值≥800mg/g
10.2 比表面积≥850㎡/g
10.3 四氯化碳吸附率≥60%
11.喷淋塔 维修现有喷淋塔满足以下要求
11.1 操作压力多为常压（101.3kPa），压降一般控制在500-800Pa
11.2 塔耐温-10℃~80℃
11.3 覆盖角度90°-120°酸碱雾为1.5-2.0m，含尘气体1.0-1.5m，低溶解度气体（如Cl₂）需2.5-3.5m
11.4 净化效率通常可达85%-99%
12.工程量清单
	序号
	项目名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	通风柜液晶显示面板
	4.3吋彩色液晶触摸面板，面风速可设，如0.5m/s ，面风速可设置控制范围0.2m/s – 1m/s，风速过高过低（上下阀值可设，如0.2，0.8）报警，阀门异常报警，紧急最大排风，静音功能，按键实现待机功能
	12

	套

	

	2
	通风柜专用控制器
	具有多路模拟量、开关量输入输出接口，带流量测量功能，支持Modbus标准协议，控制器需标配一款开放式通讯协议，便捷接入中控管理系统
	
	
	

	3
	调节窗高度传感器
	行程：0-1000mm，外壳和线轮均经过防腐处理，可以在恶劣环境下工作
	
	
	

	4
	流量传感一体变风量蝶阀
	带快速执行器，执行器参数：工作电压24AC/DC功率7W，力矩5NM，0～90度全行程2秒，PP阀体，带文丘里流量测量段，带法兰，强度高，抗腐蚀性强，气密性好
	
	
	

	5
	VAV变风量通风柜控制器软件V3.6
	VAV变风量通风柜控制器软件
	
	
	

	6
	管道静压传感器
	静态精度1%Fs，温度补偿范围路-18~+65℃，在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/ ℃，，工作电压：DC24V，量程：0～1500Pa，输出：4～20mA
	2
	个
	

	7
	排风变频器（带英文数显面板）
	微控制器控制，采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件，脉冲宽度调制的开关频率可选，具有完善的保护功能，原装出品，性能优良11KW-15KW各一台
	2
	台
	

	8
	排风变频控制柜
	单台变频器，强电柜体，含空开、断路器、交流接触器、中间继电器、开关电源、指示灯、端子排等元器件，具有远程控制，过流保护等功能，具有自动切换功能，室外防雨落地柜体，冷轧钢板喷涂
	1
	套
	

	9
	控制电缆
	RVV-2*0.75，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003，铜芯线，纯度高，材质好
	300
	米
	

	10
	控制电缆
	RVV-3*0.75，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003，铜芯线，纯度高，材质好
	200
	米
	

	11
	KBG线管
	DN20
	200
	米
	国标

	12
	安装辅材（金属软管、线盒、扎带、管卡等）
	
	1
	批
	国标

	13
	pp离心风机
	15KW
	1
	台
	

	14
	pp离心风机
	11KW
	1
	台
	

	15
	维修喷淋塔循环水泵
	现有一台喷淋塔水泵已坏需要维修
	1
	台
	

	16
	更换活性碳（颗粒）
	
	2
	套
	

	17
	微波分解仪安装软管
	连接设备软管到PP管道中
	1
	台
	

	18
	增加万象集气罩
	新增加集气罩跟新设备对其排出废气
	4
	套
	

	19
	连接设备仪器网络通讯线
	连接设备与电脑连接控制线，做好人机分离
	1
	班
	

	20
	专业天平台
	900*600*800/850
	1
	台
	


13.验收标准
13.1 控制所有设备用能耗下降在10-20%左右。

13.2 变频调速后风机通常以30-45Hz运行，节能达25%-50%以上，在风量下降到50%时轴功率可降至额定功率的20%，同时减少房间热/冷损失。

13.3 稳定气流，能根据玻璃柜门开启幅度自动调节排风量，保持正面表面风速基本不变（如0.5m/s），响应时间≤1秒，确保提拉窗开度变化时无烟雾泄漏，相邻通风柜面风速相互影响小。

13.4 可提高系统工作效率，通过直接调节风量减少无用功；实现变频软启动，减少电机启动对电网和电机的冲击，延长风机及系统寿命。

13.5 降低室内外噪音，在低强度排气时噪音变小；灵活调节风量（40%-100%），改善功率因数，提高风机运行质量。 

本项目不接受进口产品投标（接受/不接受）
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	超快速液相色谱串联四级杆质谱仪
	工业

	2
	ESI和APCI离子源
	工业

	3
	质谱工作站系统
	软件和信息技术服务业

	4
	UPS电源
	工业

	5
	数据采集、处理系统
	软件和信息技术服务业

	6
	打印机
	工业

	7
	配套氮气发生器
	工业

	8
	泵油
	工业

	9
	喷针
	工业

	10
	安装标准品
	工业

	11
	调谐液
	工业

	12
	标准附件箱
	工业

	13
	横向加热石墨管
	工业

	14
	空气压缩机
	工业

	15
	废液分离装置
	工业

	16
	循环冷却水系统
	工业

	17
	编码元素灯
	工业

	18
	非编码元素灯
	工业

	19
	直接进样检测装置
	工业

	20
	数据采集、处理系统
	软件和信息技术服务业

	21
	高效液相色谱四元泵
	工业

	22
	在线脱气机
	工业

	23
	自动进样器
	工业

	24
	柱温箱
	工业

	25
	样品室冷却装置
	工业

	26
	二极管阵列检测器
	工业

	27
	荧光检测器
	工业

	28
	示差检测器
	工业

	29
	处理系统，数据采集
	软件和信息技术服务业

	30
	电脑
	工业

	31
	打印机
	工业

	32
	通风柜液晶显示面板
	工业

	33
	通风柜专用控制器
	工业

	34
	调节窗高度传感器
	工业

	35
	流量传感一体变风量蝶阀
	工业

	36
	VAV变风量通风柜控制器软件V3.6
	软件和信息技术服务业

	37
	管道静压传感器
	工业

	38
	排风变频器（带英文数显面板）
	工业

	39
	排风变频控制柜
	工业

	40
	控制电缆
	工业

	41
	KBG线管
	工业

	42
	安装辅材（金属软管、线盒、扎带、管卡等）
	工业

	43
	pp离心风机
	工业

	44
	pp离心风机
	工业

	45
	维修喷淋塔循环水泵
	工业

	46
	更换活性碳（颗粒）
	工业

	47
	微波分解仪安装软管
	工业

	48
	增加万象集气罩
	工业

	49
	连接设备仪器网络通讯线
	工业

	50
	专业天平台
	工业


第五章  评标方法与评标标准
 

一、定标原则  
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
三、评标方法与评标标准
	序号
	分部内容
	分项内容
	分值
	打分要求

	一
	价格部分（30分）
	投标报价
	30
	1、评标基准价：满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为30分。

2、其他供应商的报价分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：

响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×30

	二
	技术参数（39分）
	技术参数响应程度
	39
	满足采购文件全部的技术指标、参数要求的得39分，由评委根据供应商的响应文件中产品情况、《技术规格偏离表》等有关资料情况打分。带★的技术指标、参数不满足要求，每项扣1.5分；其他不带★技术指标以《非★项技术参数完全响应承诺书》为准，承诺完全响应的得9分，否则的0分。

注：1.标“★”号的，按招标文件中规定的要求提供相关证明材料（并在《技术参数响应表》中标注证明材料所在页码）为依据，否则视为负偏离；2.其他不带★的参数以提供的《非★项技术参数完全响应承诺书》（格式自拟）加盖投标人公章为依据，否则视为负偏离；3.所有的参数都为验收项，投标人应如实对参数进行响应。采购方对中标人在投标文件中提供的产品有疑问的，可在签订合同前要求中标人提供全新机器进行验证，如在设备到货验收时发现任何不实响应，都将取消中标人的中标资格，并追究相关责任。

	三
	项目实施技术方案、售后服务方案（27分）
	供应商应提供本项目特点，即本项目供货产品（超高效液相色谱三重四级杆质谱仪、四元梯度高效液相色谱仪、火焰石墨炉原子吸收分光光度计）的产品选型方案，安装调试方案，设备验收方案，设备培训方案，售后服务方案。

	
	
	产品质量、性能整体方案
	5
	投标时投标人应对本项目提供完整、详细整体产品整体方案：1、为本品牌最新型号及详细配置；2、具有检测应用研发能力，如在知名杂志发表的专业类文献、有成熟案例能为用户提供相关的检测方法开发及优化方面的等；3、优秀的产品稳定性，能提供测试数据的权威证明材料的；4、客户满意度，如第三方权威机构发布的市场占有率的调查数据、既往用户满意度评价的。

1、方案详尽列出上述所有要点所涉具体内容，内容、数据最优的，得5分；

2、方案详尽列出上述所有要点所涉具体内容，内容、数据较佳的，得2分；

3、方案不能详尽列出上述要点所涉具体内容，内容、数据最次的，得1分；

4、投标时未提供方案的，不得分。

	
	
	安装调试方案
	5
	投标时投标人应对本项目提供完整、详细、可行的安装调试方案，内容包括但不限于①工作目标、②程序和步骤、③人员构架、④管理和协调、⑤时间进度、⑥关键要点。评委根据投标人提供的具体安装调试方案进行打分：

1、方案内容均阐述到位，详细周全，方案各步骤均经过设计，以确保安装目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，得5分；

2、方案内容均有所阐述，但部分内容阐述不到位，方案预见到一些情况并提出了应对措施，方案具有可行性，得2分；

3、方案内容不全，或均有所阐述，但大部分内容阐述不到位，各类情况预见性不强，应对措施不具体，方案可行性较差，得1分；

4、投标时未提供方案的，不得分。

	
	
	验收方案
	5
	投标时投标人应对本项目提供完整、详细、可行的验收方案，内容包括但不限于①工作目标、②程序和步骤、③组织和协调、④应急预案。评委根据投标人提供的具体验收方案进行打分：

1、方案内容均阐述到位，验收流程清晰，步骤明确，可按照流程开展正确验收操作，并制定个性化合理化应急预案，得5分；

2、方案内容均有所阐述，但部分内容阐述不到位，验收流程与步骤不够清晰，应急预案针对性不够强，得2分；

3、方案内容不全，或均有所阐述，但大部分内容阐述不到位，验收流程与步骤不合理，应急预案不具备针对性，得1分；

4、投标时未提供方案的，不得分。

	
	
	培训方案
	5
	投标时投标人应对本项目提供完整、详细、可行的培训方案，内容包括但不限于①培训内容和目标、②时间地点安排、③方法要点、④师资和人次、⑤管理和协调、⑥效果评价。评委根据投标人提供的具体培训方案进行打分：

1、方案内容包含上述要点，能够根据货物特点安排有针对性并符合业主要求的培训内容，由富有经验的师资力量开展培训活动，具有详细培训课程安排和个性化的培训效果评价计划，得5分；

2、方案内容包含上述要点，能够根据货物特点安排有针对性的培训内容，但师资力量较弱，培训课程安排不够详细，培训效果评价计划不够有针对性，得2分；

3、方案内容不全，或包含上述要点，但缺少根据货物特点和业主要求的个性化内容，师资力量较弱，无具体课程安排和培训效果评价计划，得1分；

4、投标时未提供方案的，不得分。

	
	
	售后服务方案
	5
	投标时投标人应对本项目提供完整、详细、可行的售后方案，内容包括但不限于①保修时间响应、②服务响应速度、③应急处理方式、④日常维护和保养、⑤零配件和维修备品备件的供应保障、⑥服务人员专业素养、⑦软件免费升级保障、⑧客户反馈处理机制等。评委根据投标人提供的具体售后方案进行打分：

1、方案详尽列出上述所有要点所涉具体内容，能够根据业主要求提供个性化服务，得5分；

2、方案详尽列出上述所有要点所涉具体内容，仅能提供通用化服务，得2分；

3、方案不能详尽列出上述要点所涉具体内容，仅能提供通用化服务，得1分；

4、投标时未提供方案的，不得分。

	
	
	实验室改造整体方案
	2
	投标时投标人应对本项目提供完整、详细、可行的实验室改造整体方案，内容包括但不限于①针对本实验室“原布局优化、给排风效果、净化效率、能耗、热/冷损失、室内外噪音等”出具的设计方案、施工方案②提供室内有害有毒物质（如气体）第三方权威检测机构报告证明残留远低于安全防护标准③提供工程量清单中的关键零部件品牌，可以采用知名品牌并且参数优于工程量清单中技术要求④提供第三方检测权威机构出具相关证明材料来证明“采购清单中技术要求（不仅是《非★项技术参数完全响应承诺书》）

1、方案详尽列出上述所有要点所涉具体内容并能提供相关证明材料，得2分；

2、方案详尽列出上述所有要点所涉具体内容未能提供相关证明材料，得1分；

3、投标时未提供方案和相关证明材料的，不得分。

	四
	商务部分（4分）
	类似业绩
	4
	1.提供核心产品“超高效液相色谱三重四级杆质谱仪”自2022年1月1日以来具有与本项目采购标的类似业绩的，每有一个得1分，本项最高得4分，未提供不得分。

2.时间以合同签订时间为准，投标文件中提供合同扫描件，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。

3.需提供采购单位联系人及联系方式，不提供者不得分。


第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
 

 

 

 

 

项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             
 

投标文件目录
 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）；
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）；
七、法人授权书；
八、投标函；
九、中小企业声明函；
十、残疾人福利性单位声明函；
十一、投标分项报价表；
十二、技术要求响应及偏离表；
十三、商务要求响应及偏离表；
十四、开标一览表；
十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等；
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 

二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
 

 

 

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）
        （人员姓名），身份证号         。
……
 八、投标函
致：
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 

 

 

 

 

九、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称)组织的采购编号为           的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
 十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、备件材料费、改装升级费、运保费、税金（不限于增值税、关税等税费）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 

 

 

 

 

 

 

 

十二、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                         （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 

                                              日期：       年   月   日
 

 

 

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日
十七、质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    
 
       
地址：                      


      
邮编：                       

        
联系人：               





       
联系电话：                                           
授权代表：                 



        
联系电话：                  



     
地址：                   



        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       


    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
61 / 81

