招 标 文 件

项目编号：JSZC-321100-LXDL-G2024-0039

项目名称：镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）

江苏隆信项目管理有限公司

二〇二四年十二月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分     投标人须知

第三部分     合同

第四部分     采购需求

第五部分     评标办法和标准

第六部分     投标文件（格式）

第一部分    投标邀请

项目概况

镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）的潜在投标人应在“江苏政府采购网--苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2024-12-27 09:00（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-LXDL-G2024-0039

2.项目名称：镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）

3.预算金额：110万元。

4.最高限价：101.3万元，投标人报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

4.采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

5.合同履行期限：详细内容及要求见附件采购需求。

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7本次采购确定的成交供应商数量：1 名

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，货物全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

- 2.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

- 2.2本项目属于货物类项目，本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业（行业）。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。

- 2.3根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库9〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2.4根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 本项目的特定资格要求：无；

- 三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2024年12月11日  23:59（北京时间）

获取地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件

获取方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击投标人进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024年12月27日 9点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网--苏采云”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

- 本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市公安局

地 址：镇江市润州区九华山路9号

联系方式：0511-88958056

2.采购代理机构信息

名 称：江苏隆信项目管理有限公司

地 址：镇江市京口区清河路合山府1栋门面房103

联系方式：15952888491

3.项目联系方式

项目联系人：蒋工

电 话：15952888491

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织 |
| 5 | 演示 | ☑没有 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类。 本项目核心产品为：镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）。 属于：其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏隆信项目管理有限公司。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市公安局。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）等。

☑2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即投标人必须承担的供货安装、技术指导、培训、质保等以及招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

中标供应商须向采购代理机构支付招投标采购代理服务费。采购代理服务费收费标准：按镇好采服务类网上商城本项目采购代理服务确定的收费金额，向项目中标供应商收取采购代理服务费9200元（人民币玖仟贰佰元整）。由采购代理机构开具发票与中标供应商结算。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏隆信项目管理有限公司

收款账号：1104088909200136052

开户银行：中国工商银行镇江北门支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过镇江市公共资源交易中心提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1 ☑本项目不收取履约保证金。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 招标人、招标代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏隆信项目管理有限公司所有。

- 第三部分   政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-321100-LXDL-G2024-0039

项目名称：镇江市公安局顶空气相色谱仪

设备采购项目（二次）

甲方：

乙方：

- 签订日期：           年       月       日

（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

第一条   签约方

1.1  甲方：镇江市公安局

地址：镇江市九华山路9号

1.2  乙方：

地址：

- 第二条  合同文件

2.1  下列关于镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）JSZC-321100-LXDL-G2024-0039

的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（4）技术响应文件；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

第三条   合同范围和条件

3.1  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

第四条  标的物

4.1  本合同所提供的标的物详见“招标文件及投标文件：服务清单及报价表”（本项目为交钥匙项目，乙方必须完全实现招标文件中的招标需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

第五条  合同金额

5.1  根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币        元整，¥       元（项目增加费用不得超过原合同金额的 10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

第六条  付款方式

- 6.1、自合同签订之日起，采购人应当自收到发票后 10个工作日内支付合同款的 30％作为预付款到合同约定的供应商账户，即：___________元；

- 6.2、全部货物进场、安装调试完毕经采购方验收合格并运行一年后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付至合同款的90％，即：___________元；

- 6.3、经采购人验收合格并运行两年无问题后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付至合同款的95％，即：___________元。

6.4、经采购人验收合格并运行两年无问题后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付清合同尾款，遇有服务响应扣款情形，按扣除后支付清余款，即：___________元。

6.5  甲方开票信息：

名称：镇江市公安局

税号：1132110001446704XX

6.6  乙方帐户信息：

开户单位：

开 户 行：

第七条   争议解决

7.1  对本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

7.2  如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第八条  甲、乙双方违约责任

8.1  合同签订后，由于甲方原因停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，乙方必须全额返还预付款；乙方已进入现场工作，但因甲方过错导致的项目停止和终止，甲方应按完成的实际工作量支付合同款。

8.2  乙方违约责任

8.2.1、合同签订后，由于乙方原因停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，乙方必须全额返还预付款，甲方有权不支付乙方剩余合同。

8.2.2、在甲方提供了必要的工作，并且保证了合同款按时到位，乙方提供的服务未能达到合同规定质量要求时，乙方应当按照甲方的要求立即进行整改，同时应向甲方赔偿损失费，损失费以每拖延项目一天按合同款的 0.1％计算，但损失费的总数不超过合同总款的 3%。当乙方经过三次整改仍不能达到合同规定的质量要求，或项目延期超过 30 日时，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价 30%的违约金。项目拖延当因不可抗力、甲方违约等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。乙方须在约定的项目工期内完成并通过验收，因项目未通过验收而延期的，每延期一天扣罚 500 元。项目经三次验收后仍未通过的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价 30%的违约金。

8.2.3、在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。

8.2.4、违约方应承担守约方所发生的各项费用，费用包括但不限于诉讼费、鉴定费、交通费、律师费、保全保险费等。

- 第九条  服务要求

1、供应商必须提供三年以上免费维保服务（自项目验收合格之日起计算）。须提供仪器设备原厂盖章的维保证明材料，以确保得到原厂以下的服务及技术支持（对本次采购的所有货物、配件、辅件在到货检查及免费维保服务期内出现故障等情形必须按同型号无偿更换；免费维保服务期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零配件，以确保设备的正常运行，免费维保服务期后的维修，供应商只收取材料费）。

2、供应商负责安装调试，并免费提供技术咨询；如设备软件升级，在免费维保服务期内供应商负责免费软件升级。

3、免费服务期限内每年至少上门巡检､保养两次｡

4、售后服务：必须提供 7×24 小时全天候售后电话服务(电话:_________),在免费维保服务期内出现故障时,接到报修电话后维修技术人员 2小时内到达现场,不得借故推托而不到现场｡不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件(提供针对本项目的零配件供应一览表)进行更换,如不能提供同种规格型号的配件,用其它型号配件代替时,需经使用方同意,且不补差价｡

5、培  训

供应商免费培训采购人单位操作人员，提供具体的培训服务内容与安排，培训具体要求为：

（1）供应商需针对本项目及采用的相关技术、硬件、软件等提出全面培训计划并征得采购人方同意后实施，培训工作须满足硬件和软件的日常使用与维护。

（2）提供培训手册。

6、供应商必须负责整个项目的运输、安装、调试,完成后交付采购人使用,除采购人明确提出需要的变更增加外,不再增加任何费用,供应商应确保货物能安全､正常运行并达到采购人的要求｡

7、保密要求：在实施方案及日常维护中针对本项目实施内容制定保密措施并严格执行。成交人必须在项目实施前提供对本项目的保密承诺。相关工作人员上岗前需进行保密培训并签订保密承诺书。

8、投标人要提供详细的实用的安装、调试方案、针对本项目的培训方案、售后服务及维保响应情况评价。

9、供应商提供的类似合同案例（合同签订时间为2021年1月1日以来），合同涵盖内容与本项目类似。

10、在履行合同期间，以上所有项目需求及服务要求，乙方必须逐条响应，若在项目实施过程中没有达到要求，须按甲方要求在规定时间内免费更换相关软硬件或人员；如未能达到所有项目需求及服务要求，甲方按情况严重程度对乙方进行三级惩罚措施。

（1）I级。使用单位可出具催办单，每份催办单附带违约金1000元（可从合同款中扣除）。

（2）II级。使用单位出具督办单，每份督办单附带违约金5000元，并根据问题严重程度启动相应赔偿（可从合同款中扣除）。

（3）III级。因乙方责任在本项目内容运行及运维出现系统功能缺失、无法使用等严重情况时，经第三方界定责任边界和严重程度，乙方赔偿甲方三倍的损失，如有违法行为的，将追究当事人刑事责任，必要时甲方有权中止合同或上报财政部门备案。在履行合同期间，出现以上情况的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，同时乙方向甲方支付合同总价30%的违约金。

第十条  其他要求

1、采购人对货物的尺寸、颜色及实用性（使用需求）微调的，成交供应商应给予响应，并不收取额外费用。

2、报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商认为需要的其他费用等。在本项目实施过程中，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

第十一条  验收标准

乙方按照本招标文件中所含的采购需求和指标，并以甲方的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足甲方的需求，是否达到预期。

第十二条  项目工期及项目地点

1、项目工期：合同签订后20个日历天内完成供货及安装调试；

2、项目地点：由采购人指定地点。

第十三条   转让

13.1  为保证本项目的质量，该项目不得转包分包，如乙方违法转包分包的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，乙方应向甲方赔偿合同金额30%的违约金。

第十四条  不可抗力

14.1  如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

14.2  本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

14.3  受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以书面方式（包括但不限于微信、短信、邮件、传真等方式）通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

第十五条  合同生效及其它

15.1  合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

15.2  本合同一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，代理机构执贰份。

15.3  本合同在执行过程中，原定内容需修改的，应经甲方、乙方协商和签署协议，并将此协议提供一份给采购代理机构。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

15.4  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

15.5  书面送达条款：

甲方确认书面送达地址为： 镇江市九华山路9号

乙方确认书面送达地址为：

双方确认上述信息作为通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址，如书面送达地址发生变化的，一方应提前三十日通知另一方，如未通知或不按约定的通知，一方仍按上述地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。

以下无正文

甲方（单位盖章）：镇江市公安局             乙方（单位盖章）：

单位地址：镇江市九华山路9号               单位地址：

联系电话：                                 联系电话：

代表签字：                                 代表签字：

合同签订日期：    年   月   日

注：（1）以上为成交后签定本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。（2）采购人和成交人应在成交通知书发放15天内签订本项目正式合同。如果成交人不履行签订正式合同的义务，采购代理机构有权取消成交人的成交资格，成交人并承担相应责任；如果采购人不履行签订正式合同的义务，则按照《政府采购法》规定承担相应责任。

第四部分    采购需求

一、项目基本信息

（1）项目名称：镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）。

（2）项目预算：110万元。

（3）最高限价：101.3万元，投标人报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

（4）本次招标确定的成交供应商数量：1名。

（5）项目所属行业：其他未列明行业。

二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1、货物类标的

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶空气相色谱仪采购 | 项 | 1.0 | 否 |  |

三、气相色谱仪技术参数要求

1、工作条件

1.1电源：220V，50Hz电源。

1.2环境温度：10-35˚C。

1.3环境湿度：20%-80%。

2、系统性能

★2.1所有的进样口和检测器全面使用电子气路控制 。

★2.2最小压力设定值和控制精度：≤0.001 psi。

★2.3温度设定精度：0.1℃，控温精度：≤0.01˚C，温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C。

2.4可设定压力范围：0-147（或者≥147）psi，更有利于色谱的快速分析，出厂时提前校准H2,He,N2和Ar/CH4,用户可直接选择不同的载气类型，而无需校准。

2.5总共可安装6个气路模块，一个辅助气路模块，包含三个气路通道，检测器区也可以用作辅助气区，PPC（还是EPC）可直接设定mL/min, psig, bar 或者kPa。

2.6操作界面采用彩色触摸屏，可直接显示色谱的所有参数，并能直接编辑方法，带超大内存，具备一键智能维护设计，具备维护预警功能，可对进样次数，耗材使用时间、次数进行计数，内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报。用户可依据仪器状态有计划的维护仪器，以保持仪器状态，并节省消耗品的使用；

▲2.7 具备H2泄露感应器报警功能，可更安全的使用氢气。

2.8 可支持3个检测器同时工作，温度和气路单独控制。

★2.9 GC的主板上配置有可独立运行的电脑系统，含有独立的操作系统，可设定仪器的参数，编辑方法序列，采集实时谱图，具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，还可以从PAD或者远程的电脑直接登录，可以控制同品牌的顶空自动进样器。

3 、柱箱

3.1可连接毛细管柱或6mm o.d.和1/8in. o.d.不锈钢或者玻璃填充柱。

3.2操作温度范围：高于环境温度+4℃ 至430（或者≥430）℃。

3.3单次进样最长运行时间：999.99分钟。

3.4最大升温速度≥120℃/min, 设定温度步长0.1℃/min，时间步长0.01min,从450℃降到50℃需要4min。

3.5最大升温阶数≥100阶. 可以实现在一个谱图中多次程序升温进样，尤其是在线分析中。

3.6具有柱温箱温度的自动保护功能。

★3.7保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min；须提供技术证明材料加盖供应商公章；

可同时容纳3根玻璃毛细管柱。

4、电子气路控制

4.1通过电子流量传感器控制分流比或者分流流量，能自动补偿大气压力和温度变化。

4.2可通过GC面板或软件来设定气体参数。

★4.3进样口电子压力传感器精密度：<±0.05 psi，漂移：< ±0.1 psi / 6个月。

4.4用户可自主选择气体压力单位 psi, kPa, cm/sec 或 ml/min。

4.5一个检测器或者辅助PPC可设定多至3种气体控制程序。

★4.6压力控制精度≤0.001psi，设定范围0-147（或≥147）psi。

4.7 三阶以上压力程序, 气路压力程序速率：0-150.0psi/min，0-100.0ml/min或0-200cm/sec.；

4.8最多可配置6块PPC，每个PPC最多可配置3个气路通道。

5、(惰性)分流/不分流毛细管柱进样口 (SSL)

5.1压力设定精度：0.001psi。

5.2温度范围: 最低温度：<50ºC，最高使用温度：≥395˚C，（≥50ºC ～450ºC） 步长1 ºC，温度设定精度：0.1℃，控温精度：≤0.01˚C；温度稳定性：当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C；

5.3配备全自动电子流量控制系统；PPC有5种控制模式：程序流量，程序压力，程序线速度，恒流或者脉冲压力进样，真空补偿模式。

5.4快速旋转式进样口，更换衬管无需工具，实现进样口的快速维护。

5.6压力设定范围：0-100（或者大于100）Psi, 压力显示精确度为0.001psi。

5.7分流比最大可调整到≥9000（▲5.3分流比最高可调：≥10000：1）。

5.8总流量设定范围：5-500mL/分钟N2,5-1230mL/min H2 or He。

★5.9仪器主机同时安装2个SPL进样口。须提供“同时安装2个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料加盖供应商公章。

5.10可编程电子参数设定压力，流速和分流比，数字式电子气路控制保证气体流量精度。

6、火焰离子化检测器（FID）

6.1具有电子气路控制和电子开/关，可控制空气，氢气和辅助气流量。

6.2宽线性动态范围：>107（±10%），一次进样中可以对检测器的整个浓度动态范围（0-107）的峰实现定量分析。

6.3具有熄火检测和准备连锁功能，具有自动再点火功能。

6.4数据采集频率：≥495Hz，最大可达1000 Hz；（可采集半峰宽5ms的峰）。

6.5温度范围: 100ºC ～450ºC；3.3.5最高使用温度：450°C。

★6.6最小检出限：< 1.2 pg C/s （C13）。

▲6.7 峰面积重复性：≤0.1% RSD（须提供仪器设备制造商盖章证明材料，未提供的按负偏离处理）。

▲6.8 保留时间重复性：<0.008 % or <0.0008 minutes。

7、液体自动进样器

★7.1样品瓶位数（含洗针位）：标准容量≥24位。

7.2进样量范围：液体进样量范围：通常介于0.05-50μL之间。

7.3进样速度：3种模式: 高速/低速/正常速度。

7.4可在100ms内快速进样。

7.5最大进样量≥50uL。

7.6在本机不同进样口或者不同机的进样口之间移动自动进样器不需要重新配置。

7.7样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

7.8具有双塔同时进样功能。最大支持6个10ml洗液瓶，6个10ml废液瓶。

7.9粘度设定0-15，每瓶进样最大次数15次，最大溶剂清洗25次。具有预清洗功能。

7.10 支持三明治进样，提高了重复性，改善了色谱峰型。

▲7.11进样重复性< 0.1% RSD (填充柱进样口进 1% C9 in C7, 1 µL)（须提供仪器设备制造商盖章证明材料，未提供的按负偏离处理）。

8、化学工作站

8.1 在最新Windows 10操作系统下编写和测试。

8.2 可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自诊断程序。

四、高通量自动顶空进样器

1、工作条件

1.1电源：220V，50Hz电源。

1.2环境温度：10-35˚C。

1.3环境湿度：20%-80%。

2、技术要求及参数

★2.1顶空进样器主机：顶空进样器与气相色谱仪为同一品牌和售后服务，且在公安系统有成熟的联用方案和应用案例。工作站软件能够实现同步触发全自动化控制，气相色谱工作站可以内嵌式控制顶空，顶空软件随主机标配，可独立操作。

2.2顶空控制界面采用全彩色触摸屏，可在触摸屏上编辑方法和序列，可实现单一方法运行或多法运行，并可设置包括中文在内8种语言；色谱系统可对顶空进样器进行控制。

★2.3顶空进样器采用压力平衡时间进样，进样流路中只有一根金属进样针，无六通阀和定量环等易吸附残留的金属部件，无样品吸附，无化合物流失，进样量调整方便，定量准确，重复性好。或者顶空进样器采用阀和定量管的进样方式，标配全电子气路技术，采用软件对仪器进行全面控制，具有电子流量控制系统，压力设定点可以调节的增量为0.001psi，控制精度优于0.001；。

2.4进样量控制模式：时间进样模式或者体积进样模式，可直接在触摸屏或者软件上切换。进样体积通过参数设置。进样体积通过参数设置，无需拆换硬件定量环等。

▲2.5 可使用6ml，10ml，20ml，22ml顶空样品瓶。可以使用目前试验室现有的顶空瓶。

▲2.6顶空进样重现性，水中乙醇 RSD < 0.5% (N=10)（须提供仪器设备制造商盖章证明材料，未提供的按负偏离处理）。

▲2.7控制模式：常规模式，程序模式和多次顶空萃取模式或者具备单一提取模式、多次顶空提取（MHE）模式、多次顶空浓缩（MHC）模式和方法开发模式等多种方式。

2.8样品位数：≥100位。

2.9加热炉位数：≥12，样品加热温度：最高温度≥200℃  增量：1℃，精度±0.1℃。

2.10传输线：惰性熔融石英毛细管，长度≥1000mm，方便多台设备连接使用；控制温度最高温度≥200℃  增量1℃；精度±0.5℃；压力控制范围：0-60psi可调。

2.11 样品流路温度：最高温度≥200℃，1℃增量，精度±0.5℃。

2.12取样针温度：不低于室温~ 200℃。

2.13零稀释衬管，可完全杜绝顶空进样时的载气稀释。

2.14与气相色谱的连接模式有：进样口连接，两通连接和反串连接等模式。

2.15顶空具有两个以上样品优先位设置。

2.16顶空具有经济运行模式和维护报警功能。

2.17 系统自带载气干吹功能除水分，干吹时间0-99分钟，温度室温以上5℃-90℃，吹扫流量可调。

2.18具有色谱柱隔离功能，可在气相色谱运行状态下对顶空进样维护。

五、高纯气体发生器技术参数

（一）零级氮气发生器技术参数

▲1氮气流速：0-600cc/min 。

★2 氮气纯度（V/V）：≥99.9999 x10-2, H2<0.05x10-6, CH4<0.05x10-6，CO:0.15x10-6，O2:0.22x10-6，CO2<0.05x10-6（须提供国家级计量检测机构计量检测报告复印件加盖制造厂商公章，未提供的按负偏离处理）

3 氮气输出压力：0—80psi/5.5bar。

▲4配备内置高温釜，最高温度400℃，有效去除烃类物质。

5无邻苯二甲酸酯，无悬浮液体。

★6氮气分离技术：变压吸附技术，碳分子筛选择性分离，免除化学分离方式腐蚀仪器的隐患。

7仪器正面具有指示灯显示运行、待机或故障等不同状态。

8噪音：全静音运行

（二）零级空气发生器(含空压机)技术参数

▲1零级空气流速：0-3500cc/min，必须自带除水功能。

★2零级空气发生器烃类化合物总残留量〈0.05ppm （须提供国家级计量检测机构计量检测报告复印件加盖制造厂商公章，未提供的按负偏离处理）。

★3 零级空气输出压力：0—80psi。

4零级空气发生器高效催化裂解并通过膜系统净化。

5零级空气发生器模块化设计，可与氢气发生器和氮气发生器、空压机按序叠加或拆分。

6仪器正面具有指示灯显示运行、待机或故障等不同状态。

▲7空压机压缩空气流速：0-30L/min。

8空压机与气体发生器连接方式：空压机外置叠加式。

9双极空压机悬置系统。可隔离噪声和震动，系统噪音水平低≤50dB。

10全天24小时不间断持续、安全、可靠运行。

六、系统组成

4.1 最新型号的智能化气相色谱平台  （含控制平板）1套，并确保可以至少1台非工作站电脑可以控制或读取仪器参数及结果。

4.2 24位液体自动进样器 1套，配1盒进样针。

4.3 惰性分流/不分流进样口 2套。

4.4 FID检测器 3套。

4.5 血醇分析用色谱柱 2套。

4.6 氧过滤、烃过滤、水过滤柱1套，可重复透明除水干燥管3支。

4.7 色谱安装启动包（含各种规格/数量的配件、备件）1套。

4.8 顶空自动进样器（≥100位） 1套。

4.9 可加热传输线、传输线保护罩等 1套。

4.10 10ml顶空瓶适配器  100支。

4.11 10ml顶空瓶（含瓶盖）500支。

4.12 整机原厂质保3年。

4.14原装电脑（含预装色谱工作站） 1套，工作站为中文或在合同约定时间内实现工作站汉化；彩色带自动正反打印办公一体机1台。

4.15零级氮气发生器、零级空气发生器(含空压机)1套及1年耗材。

4.16 供应商至少提供3名仪器操作培训名额和一次现场应用培训。

4.16移液器：量程10μL～100μL（Eppendorf货号3123000047）、100μL～1000μL（Eppendorf货号3123000063）和30μL～300μL（Eppendorf货号3123000101）手动移液器各1支，均配盒装吸头。

4.17质谱前级泵1个。

4.18岛津12位液体进样器1个（货号221-45622-91）。

4.19大功率除湿机1台（额定功率≥1200W，除湿量≥120L/D)。

4.20移液枪架1个（Eppendorf货号3116000015，加配Eppendorf支架货号3116000120和3116000139各一个）。

4.21GPC液相柱1套（Shodex货号A1240283）。

注：1、上述参数中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对货物的需求，不能理解为唯一指定，只要优于或相当于其规格型号或功能要求的，均可视为响应。

2、标注“★”的为实质性参数及要求，负偏离或未响应按无效投标处理。

- 七、服务要求

1、供应商必须提供三年以上免费维保服务（自项目验收合格之日起计算）。须提供仪器设备原厂盖章的维保证明材料，以确保得到原厂以下的服务及技术支持（对本次采购的所有货物、配件、辅件在到货检查及免费维保服务期内出现故障等情形必须按同型号无偿更换；免费维保服务期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零配件，以确保设备的正常运行，免费维保服务期后的维修，供应商只收取材料费）。

2、供应商负责安装调试，并免费提供技术咨询；如设备软件升级，在免费维保服务期内供应商负责免费软件升级。

3、免费服务期限内每年至少上门巡检､保养两次｡

4、售后服务：必须提供 7×24 小时全天候售后电话服务(电话:_________),在免费维保服务期内出现故障时,接到报修电话后维修技术人员 2小时内到达现场,不得借故推托而不到现场｡不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件(提供针对本项目的零配件供应一览表)进行更换,如不能提供同种规格型号的配件,用其它型号配件代替时,需经使用方同意,且不补差价｡

5、培  训

供应商免费培训采购人单位操作人员，提供具体的培训服务内容与安排，培训具体要求为：

（1）供应商需针对本项目及采用的相关技术、硬件、软件等提出全面培训计划并征得采购人方同意后实施，培训工作须满足硬件和软件的日常使用与维护。

（2）提供培训手册。

6、供应商必须负责整个项目的运输、安装、调试,完成后交付采购人使用,除采购人明确提出需要的变更增加外,不再增加任何费用,供应商应确保货物能安全､正常运行并达到采购人的要求｡

7、保密要求：在实施方案及日常维护中针对本项目实施内容制定保密措施并严格执行。成交人必须在项目实施前提供对本项目的保密承诺。相关工作人员上岗前需进行保密培训并签订保密承诺书。

8、投标人要提供详细的实用的安装、调试方案、针对本项目的培训方案、售后服务及维保响应情况评价。

9、供应商提供的类似合同案例（合同签订时间为2021年1月1日以来），合同涵盖内容与本项目类似。

10、在履行合同期间，以上所有项目需求及服务要求，乙方必须逐条响应，若在项目实施过程中没有达到要求，须按甲方要求在规定时间内免费更换相关软硬件或人员；如未能达到所有项目需求及服务要求，甲方按情况严重程度对乙方进行三级惩罚措施。

（1）I级。使用单位可出具催办单，每份催办单附带违约金1000元（可从合同款中扣除）。

（2）II级。使用单位出具督办单，每份督办单附带违约金5000元，并根据问题严重程度启动相应赔偿（可从合同款中扣除）。

（3）III级。因乙方责任在本项目内容运行及运维出现系统功能缺失、无法使用等严重情况时，经第三方界定责任边界和严重程度，乙方赔偿甲方三倍的损失，如有违法行为的，将追究当事人刑事责任，必要时甲方有权中止合同或上报财政部门备案。在履行合同期间，出现以上情况的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，同时乙方向甲方支付合同总价30%的违约金。

八、项目工期及项目地点

1、项目工期：合同签订后20个日历天内完成供货及安装调试；

2、项目地点：由采购人指定地点。

九、其他要求

1、采购人对货物的尺寸、颜色及实用性（使用需求）微调的，成交供应商应给予响应，并不收取额外费用。

2、报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商认为需要的其他费用等。在本项目实施过程中，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

十、验收标准

乙方按照本招标文件中所含的采购需求和指标，并以甲方的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足甲方的需求，是否达到预期。

- 十一、付款方式

- 1、自合同签订之日起，采购人应当自收到发票后 10个工作日内支付合同款的 30％作为预付款到合同约定的供应商账户；

- 2、全部货物进场、安装调试完毕运行三个月并经采购方验收合格后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付至合同款的80％；

- 3、经采购人验收合格并运行三 年无问题后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付清合同尾款，遇有服务响应扣款情形，按扣除后支付清余款。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 35 | 35 |

（一） 技术评估

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术评估 |  | 30分 |
| 1、安装、调试方案 | 根据投标人或者设备生产厂家提供的安装、调试方案进行评价,包括但不限于：安装调试方式、安装调试进度等，方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 6分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加 2分；方案具有操作性的加2分。 | 10分 |
| 2、针对本项目的培训方案 | 根据投标人或者设备生产厂家提供的培训方案进行评价，包含但不限于培训目标、培训方式、培训内容、培训计划等内容，方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 6分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加 2分；方案具有操作性的加2分。 | 10分 |
| 3、售后服务及维保响应情况评价 | （1）根据投标人或者设备生产厂家提供的针对本项目的售后服务体系及定期回访、检测、保养，在免费维保服务期间对维修、服务时间等的响应情况进行打分：方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 3分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加2分；方案具有操作性的加2分。 （2）在原有三年免费维保服务的基础上，每增加一年得1分，最高得3分。 | 10分 |

- （二）商务评估

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  | 35分 |
| 技术指标满足情况评价 | 根据投标人或者设备生产厂家是否符合招标文件设备技术参数中的要求进行评价： 1、所投产品完全满足或优于招标文件技术参数及要求的得满分 30分； 2、标注“★”的为实质性参数及要求，负偏离或未响应的，按无效投标处理。 3、标注“▲”的为重要参数及要求， 每有一项负偏离扣2分，未标注“★”和“▲”的为一般参数及要求，每有一项负偏离扣1分，30分扣完为止。 注：以招标响应文件中提供的证明材料作为评审依据，证明材料按照招标文件要求提供。 | 30分 |
| 类似案例 | 供应商提供的类似合同（合同签订时间为2021年1月1日以来），合同涵盖内容与本项目类似，有一个得1分，本项最高得5分。 注：提供中标通知书及合同扫描件并加盖公章，缺少一项不得分。 | 5分 |
| 注：投标人提供以上原件扫描件在投标文件中，并加盖公章。 |  |  |

- （三）价格评估

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×35。 注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。 | 35分 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件格式

投 标 文 件

项目编号：JSZC-321100-LXDL-G2024-0039

项目名称：镇江市公安局顶空气相色谱仪

设备采购项目（二次）

投标人名称(盖章)：

日期：

## 一、资格部分

## （一）投标函

致：江苏隆信项目管理有限公司：

根据贵方关于镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）JSZC-321100-LXDL-G2024-0039的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

## 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）。

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

- （七）资格承诺函

- 致：    （采购人、采购代理机构）

- 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### （八）法律、行政法规规定的其他条件

### （九）落实政府采购政策需满足的资格要求

（十）本项目的特定资格要求

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

- 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目总报价 | 小写： 大写： |
| 服务期限 | 供应商必须提供三年免费维保服务（自项目验收合格之日起计算） |
| 备注 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

五、技术部分（与评分标准对应）

技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、▲或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.投标人完全响应（满足）“★”项的，可不填写上表，直接在下方做出完全满足“★”项要求的承诺。如要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的视为负偏离。

六、商务部分（与评分标准对应）

- 七、 其他部分

（一）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏隆信项目管理有限公司的镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次）活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次），属于其他未列明行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 镇江市公安局顶空气相色谱仪设备采购项目（二次），属于其他未列明行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局