- 招标文件

- 项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

- 项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

- 采 购 人：新沂市检验检测中心

采购代理机构：江苏众邦工程管理有限公司

2024年4月

总 目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

新沂市检验检测中心

《食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏众邦工程管理有限公司对新沂市检验检测中心“食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

(二)项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）时间：2024年4月27日至2024年5月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（法定节假日除外），2024年5月7日后仍可以下载招标文件，2024年5月7日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益收到损害的证明材料和依据。

（2）获取方式：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年5月21日 北京时间9时30分，（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（二）开标时间：2024年5月21日  北京时间9时30分。

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：新沂市检验检测中心

（二）地址：新沂市大桥西路4号

（三）联系方法：15952191216

六、采购代理机构

（一）名称：江苏众邦工程管理有限公司

（二）地址：新沂市花厅路华丰商城南门内西一排10幢-6号

（三）联系方法：0516-88995208

（四）采购项目联系人：徐宁

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：无

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：新沂市检验检测中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏众邦工程管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 - 本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准参照徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文。 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效，请各投标供应商仔细核对！） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《投标人承诺书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 3.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术规格（见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评标标准》）； 2.服务方案（见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评标标准》）； （二）商务部分 1.业绩（见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； - 价格折扣文件格式: 1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，需提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额：330万元人民币根据实际需求共划分两个采购包，分别为： 采购包1：不接受超过220万元人民币（预算金额）的投标报价； 采购包2：不接受超过110万元人民币（预算金额）的投标报价； 报价包括产品价、售后、运费、安装调试、检验、保险、验收、税金等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应用CA数字证书以及自备的能够正常运行及登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交时间：2024年5月21日 北京时间9时30分前； 2.投标截止时间：2024年5月21日 北京时间9时30分； 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年5月21日 北京时间9时30分； 2.开标地点： 线上地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目技术部分优劣顺序排列。 注：评审按采购包1、采购包2顺序进行，供应商可兼投也可兼中。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构或采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。询问和质疑由采购代理机构或采购人依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：徐宁 联系电话：0516-88995208 办公地址：新沂市花厅路华丰商城南门内西一排10幢-6号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。

- 评分标准（适用于采购包1、采购包2）

| 项目及分值 |  | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30（分值计算结果保留两位小数）； 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术 参数 （48分） | 技术 规格 （48分） | 产品技术参数完全满足招标文件要求的得48分。打“▲”号技术参数为重点参数（要求提供证明文件），如有不满足或负偏离每项减1分，其余非重要响应指标不满足或负偏离每项减0.5分，本项最低得0分。 备注：中标商供货前需按功能技术参数要求进行产品测试，若实际功能不满足招标文件要求，按虚假应标处理。 |
| 服务 方案 （18分） | 售后服务（8分） | 售后服务：根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间等方面）进行综合评分： 方案详细、服务范围广泛、售后服务应答及处理时间及时、服务体系完整、人员配置齐全，得5分； 方案详细、服务范围广泛、售后服务应答及处理时间有滞后性、服务体系完整、人员配置齐全，得3分； 方案笼统、服务范围狭窄、售后服务应答及处理时间不及时、服务体系较完整，但人员配置不全且缺乏有效保障设备稳定运行的措施，得1分； 未提供不得分。 售后服务中提到可以提供原厂整机质保每增加1年得1分，最高得3分。 此项最高8分。 |
|  | 培训方案（5分） | 培训：对买方操作、维护人员的培训方案及计划。 培训方案及计划完全符合本项目实际情况，时间地点明确、内容完整详细、资料齐全的得5分； 培训方案及计划基本符合本项目实际情况，时间地点基本明确，内容基本完整详细，资料基本齐全的得3分； 培训方案及计划不符合本项目实际情况，时间地点不够明确，内容不够完整详细，资料欠缺的得1分；未提供不得分。 |
|  | 实施方案（5分） | 根据投标人针对本项目制定详细的项目实施方案，方案包括但不限于产品到货日期、进度计划、节点控制、质量管理、人员安排、验收等内容进行对比打分。 方案完全满足采购需求，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰，得5分； 方案能够满足采购需求，项目实施方案较完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得3分； 有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，得1分； 未提供不得分。 |
| 商务得分（4分） | 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2021年1月1日以后，每提供一个与本项目采购标的类似业绩的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同扫描件，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |

注：上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。

说明：

1、本项目采用综合评分法，对通过资格审查、符合性审查的投标人进行综合打分； 2、本项目共分2个采购包，投标人可以参与全部2个采购包的投标也可兼中。评标顺序为采购包1、采购包2。

- 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

- 保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：   元），

付款方式：合同签订后10工作日付合同价款的30%，验收合格后30个工作日内付清剩余合同价款。

卖方需提交的支付文件包括：

1、合格的销售发票

2、验收合格证明

4.3 合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，     日安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%)，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日安装调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  10   日进行试运行，试运行结束后买方须组织同行业5位以上专家进行现场核查验证，经徐州市市场监督管理局出具该项目验收合格证明即该设备为通过验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:                                             卖方:

地址:                                             地址:

邮编:                                             邮编:

电话:                                             电话:

传真:                                             传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

- 第六章  采购需求

- 一、项目概况

- 1.项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升；

2.采购预算：本项目采购预算共330万元人民币，根据实际需求共划分二个采购包，如下：

采购包1：不接受超过220万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

采购包2：不接受超过110万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

注：1、报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、评审按采购包1、采购包2顺序进行，供应商可兼投也可兼中。

3、财政部门已审核同意购买进口产品，本次采购可以采购进口产品。但不限制满足需求的国产产品参与竞争。

二、采购设备清单

| 采购包 | 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1 | 液相色谱串联质谱仪 | 1 | 220万元 |

| 采购包 | 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包2 | 1 | 气相色谱串联质谱仪 | 1 | 110万元 |

三、技术参数及配置要求

采购包一：液相色谱串联质谱仪一台，预算金额为220万元。

（一）、具体用途：主要用于纤维材料、食品、食品接触材料、医药化工等领域的有机化合物的定性、定量分析，并且分析方法必须符合相关国内和国际法规。

（二）、工作条件

1．电源:220V，50Hz

2．温度: 操作环境20˚C -35˚C

3．湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

（三）、技术规格和性能要求

1、二维液相色谱仪

1.1第一维超高压二元液相色谱

    - 耐受压力：≥18000psi

▲1.1.2流量范围：0.001～5.000mL/min

1.1.3流速精确度：＜0.072% RSD

    - 1.1.4在线脱气： 5路

1.1.5泵清洗：带柱塞杆及密封圈自动清洗系统。

1.1.6 带过压保护功能，能进行漏液监测。

▲1.1.7柱温箱：室温以下10℃–110℃，温度准确度：±0.5℃，温度稳定性：±0.1℃

1.1.8自动进样器：

1.1.8.1进样范围：0.1～100μL；

▲1.1.8.2交叉污染：0.0004%以内。

▲1.1.8.3进样器孔位≥130位（2ml样品瓶）

1.1.8.4包括溶剂瓶、溶剂瓶托盘、混合器、管线、管路过滤器和电缆。

▲1.1.8.5进样针清洗方式：具有内外针自动清洗功能。

1.1.8.6交叉污染：≤0.004%。

1.1.8.7自动进样器温控范围：4-40℃。

▲1.1.8.8耐受压力：≥18000psi

▲1.1.8.9具有在线过滤功能。

1.1.9二极管阵列检测器（DAD）：

1.1.9.1光源：氘灯

1.1.9.2激发和发射波长范围均为: 90-600nm （▲200～1000nm或更宽，提供官方网页截图证明，评标现场核查网址）

1.1.9.3可编程狭缝宽度：1-8 nm

▲1.1.9.4采样频率：≥200 Hz

▲1.1.9.5二极管元件数量：1024

1.1.10	智能化可降温柱箱

▲1.1.10.1柱温范围：室温以下10℃–110℃

1.1.10.2 温度稳定性：±0.03℃。

1.1.10.3 温度精度：0.05℃。

1.1.10.4 柱容量：同时容纳30cm柱四根或10cm柱8根

1.1.10.5 独立控温区域：最少2个独立控温区域。

1.1.10.6 柱温箱高压阀最大压力≥18000psi（▲柱温箱高压阀最大压力≥18850psi）

1.2.8紫外检测器

1.2.8.1光源：氘灯；

▲1.2.8.2波长范围：190-700nm

▲1.2.8.3双波长功能：支持

1.2.8.4漂移：＜0.1×10-3AU/h

1.2.8.5噪音：＜5.0×10-6AU

1.2.8.6线性范围：＞2.5AU

1.2.8.7通池温控：可调节

▲1.2.8.8流通池温控范围：9-50℃，步进1℃

1.2.9荧光检测器

1.2.9.1光源：氙灯

1.2.9.2波长范围：200-600nm（▲200～1000nm或更宽，提供官方网页截图证明，评标现场核查网址）

1.2.9.3波长精度：±0.2nm

▲1.2.9.4 信噪比(S/N)：水的拉曼峰＞8000（暗值时测量的噪音）

1.2.9.5具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，在一次进样分析时，可同时采集4个通道不同激发波长和发射波长的数据

1.2.9.6波长重现性：± 0.2 nm

1.2.9.7波长准确度：± 3 nm

1.2.9.8最大数据采集速率：74Hz

2.2第二维液相色谱

▲2.2.1  流速范围：0.0001-10.0000mL/min

2.2.2耐压：≥6000psi

2.2.3流速精确度：≤0.072％RSD

2.2.4混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合

2.2.5梯度类型：二无高压梯度

2.2.6 自动进样器

▲2.2.6.1样品数量：≥130位（2ml样品瓶）

2.2.6.2进样速度：4秒

2.2.6.3样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品

▲2.2.6.4交叉污染： <0.0005%

2.2.6.5针外润洗和进样口冲洗：标配

▲2.2.6.6支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、自动衍生等

2.2.7柱温箱

▲2.2.7.1温度控制范围：室温-10℃~85℃

▲2.2.7.1色谱柱容量：单个柱温箱内可放置100mm×6根；300mm×3根

▲2.2.7.1双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器

2.2.8紫外检测器

2.2.8.1光源：氘灯；

▲2.2.8.2波长范围：190-700nm

▲.2.8.3双波长功能：支持

2.2.8.4漂移：＜0.1×10-3AU/h

2.2.8.5噪音：＜5.0×10-6AU

2.2.8.6线性范围：＞2.5AU

2.2.8.7通池温控：可调节

▲2.2.8.8流通池温控范围：9-50℃，步进1℃

2.2.9荧光检测器

2.2.9.1光源：氙灯

2.2.9.2波长范围：200-600nm（▲200～1000nm或更宽，提供官方网页截图证明，评标现场核查网址）

2.2.9.3波长精度：±0.2nm

▲2.2.9.4 信噪比(S/N)：水的拉曼峰＞8000（暗值时测量的噪音）

2.2.9.5具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，在一次进样分析时，可同时采集4个通道不同激发波长和发射波长的数据

2.2.9.6波长重现性：± 0.2 nm

2.2.9.7波长准确度：± 3 nm

2.2.9.8最大数据采集速率：74Hz

2、三重四极杆串联质谱仪

2.1 离子源技术

2.1.1 离子源类型：独立电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）

2.1.2 离子源性能：

2.1.2.1除雾化气之外，有夹角辅助气离子聚焦设计，离子化效率高和稳定性好；正交离子引入，提高抗污染能力。

▲2.1.2.2 ESI源与APCI源独立工作，互不干扰，更换离子源状态时，只需插拔式更换离子源喷针，无需卸真空，清洗、维护方便。

▲2.1.2.3 ESI源，100％水相， ≥3ml/min，无需分流，提供证明文件。

▲2.1.2.4 APCI源，100％水相，≥3ml/min，无需分流，提供证明文件。

▲2.1.2.5 ESI离子源加热温度：最高加热温度750℃；

▲2.1.2.6 APCI离子源加热温度：最高加热温度750℃；

▲2.1.2.7离子源排废设计：主动排废，废气直接排到室外或通风橱，不进机械泵，保证超强的抗污染能力，背景噪音低；

▲2.1.3离子源接口：反吹气接口技术，无需消耗更换，抗污染能力强，不易堵塞；复杂基质的样品，连续上百次进样分析，保证重现性和灵敏度。

▲2.1.3.1非毛细管接口，无需更换或清洗毛细管.

▲2.1.3.2为保持高灵敏度和优异的抗污染能力，离子源接口采用一级锥孔结构，要求采用气帘气技术接口，离子传输通道均避免采用毛细管结构或其他同等技术以防止堵塞;

▲2.1.4 预四极杆（Q0）部分：采用≥8mtorr高压聚焦技术进行离子聚焦，具有高效的离子传输能力。

▲2.1.5碰撞室（Q2）部分：采用180度U型弯曲设计高压聚焦线性加速，减少中性分子干扰，降低背景噪声。

2.2 质量分析系统

2.2.1 质量分析器：三重四极杆质量分析系统。

▲2.2.2 碰撞气只需要氮气，无需额外气源。

2.2.3 质荷比范围：5-2000 da （▲5-2500 da或更高）

▲2.2.4 质量稳定性：± 0.1amu/24小时， 3个月以上无需校正或调谐。

2.2.5 质量准确度：£ 0.01%（全质量范围）。

2.2.6 定量范围：6个数量级。农残正负切换定量能力：轻松实现超过500个化合物的正负切换分析，保障定量的稳定性和重复性；高通量兽残定量能力：一次进样可以实现轻松500个MRM通道分析，无需分时间窗口，重复性好.

▲2.2.7灵敏度和重复性

▲2.2.7.1克伦特罗最低定量限低于0.02 ug/kg，连续5针，RSD<5%(连续3-5针)。

2.2.7.2动物基质样品，氯霉素最低定量限低于0.005 ug/kg，连续5针，RSD<5%(连续3-5针);

2.2.7.3高灵敏度（＜1ppb浓度）数百种非法添加筛查定性功能。

▲2.2.7.4 1pg利血平柱上进样，S/N>1,500,000:1,连续6针峰面积RSD<5%,提供数据证明。

2.2.7.5 APCI+ MRM模式，浓度为 0.1ng/ml 的苯并芘样品连续六次进样分析，峰面积的变异系数均 ＜5%。（▲APCI+ MRM模式，20ul进样量NDMA（检测离子对7543）定量限(S/N>10)不低于0.03ng/mL,连续3针峰面积RSD<5%。）

2.2.7.6灵敏度：ESI+模式1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥500,000: 1; ESI-模式，1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥500,000: 1，（提供权威第三方机构计量报告）。（▲灵敏度：ESI+模式1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥850,000: 1; ESI-模式，1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥850,000: 1。）

▲2.2.8高通量定量能力：一次进样可以实现超过500种农药或抗生素残留的优异定量结果。

2.2.9 最小离子驻留时间：≤1ms。（▲最小离子驻留时间：≤0.5ms。）

2.2.10 三重四极杆扫描模式：具有全扫描 (Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描。

▲ 2.2.11 重复性：茶叶提取物加标农残样品MRM模式连续进样2000针，乐果（Dimethoate）多菌灵（carbendazim），RSD不得大于5%，提供原始谱图数据证。（▲重复性：10ug/kg 红茶提取物加标农残样品MRM模式连续进样300针，噻菌胺（penthiopyrad）, 灭蝇胺（Cyromazine）， 氟虫腈（Fipronil sulfone） RSD不得大于3%，提供官方数据支持。）

▲ 2.2.12仪器检测性能：蜂王浆提起溶液配置，呋喃妥因代谢物(SEM)0.1 ng/mL，上样5uL，连续进样6针，RSD小于5%，提供原始谱图数据证明。（▲仪器检测性能：硝基呋喃衍生物（A0Z,AMOZ）,浓度1ng/L进样量10ul,S/N＞10。1mg/L连续进样10针，峰面积RSD＜1%，提供原始谱图数据证明。）

2.3检测系统：

▲2.3.1电子倍增管技术，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应，保障长期复杂基质样品定量分析的可靠性和重复性。

2.3.2 数字式检测器技术，确保低浓度数据分析的稳定性。

▲2.4 真空系统：包括前置机械真空泵及分子涡轮泵。高真空无油分子涡轮泵系统，空气冷却，无需水冷，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。

2.5 数据系统软件和硬件：

2.5.1 软件：软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理；自动定量功能；自动实现MS和MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库建立和检索等功能。软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。液相色谱部分与质谱部分为原装厂家产品，且可通过同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制，能够充分保证系统的整体性能以及售后培训、维护等的系统性。

2.5.2 硬件：满足设备正常运行条件要求。

2.5.3 工作软件：能提供即时定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或许样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用，具有智能化的数据采集模式。

2.5.4软件符合21CFR Part 11法规要求：可实现GCP/GLP合规的数据稽查功能，可经受NMPA/FDA的核查，并有相关项目通过审批。

▲2.6质谱兼容扩展性

2.6.1可兼容主流品牌离子色谱用于无机盐分析。

2.6.2为满足不同样品检测需求，质谱主机具备连接毛细管电泳技术，实现CE-MS。

2.6.3为满足不同样品检测需求，质谱主机具备连接离子淌度技术，同时提供离子淌度型号

2.6.4 可升级线性离子阱的功能，在保留了三重四极杆的全部功能的基础上，提高定量分析通量和定性的功能，兼顾定性与定量、小分子与生物大分子。

3.氮气发生器1套；

3.1 氮气流量≥40L/min，氮气纯度：≥99.9%；

3.2 出口压力0-8 bar（115psi）可调, 并液晶显示压力等；

3.3 配备氮气罐

3.4 采用先进的PSA过滤技术，具有高纯氮气反吹功能，碳分子筛可自我净化，产生氮气纯度高，碳分子筛无需更换，无杂质残留，适合潮湿、粉尘等恶劣环境；

4  辅助设备

4.1 UPS电源续航时间≥2小时。

4.2 隔离变压器，功率10kva以上（隔离变压器，功率6kva以上）

5.质保期：提供1年原整机质保期。

（四）、配置要求

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆串联质谱主机 | 1套 |
| 2 | 二维液相色谱仪（含2.1-2.6） | 1套 |
| 2.1 | 高效液相色谱仪 | 2套 |
| 2.2 | 自动进样器 | 2套 |
| 2.3 | 柱温箱 | 2套 |
| 2.4 | 二极管阵列检测器 | 1套 |
| 2.5 | 紫外检测器 | 1套 |
| 2.6 | 荧光检测器 | 1套 |
| 2.7 | 紫外检测器 | 1套 |
| 3 | 氮气发生器 | 1套 |
| 4 | 配套启动备件及安装维护工具等 | 1套 |
| 5 | 品牌不间断稳压电源（10KVA，2hr），UPS电源续航时间≥2小时 | 1套 |
| 6 | 质谱操作系统 | 1套 |
| 7 | 智能数据存储管理系统 | 1套 |
| 8 | 独立的ESI和APCI离子源 | 各1个 |
| 9 | 2ml进样瓶（带瓶盖及垫片） | 2000个 |
| 10 | 前级机械泵 | 1套 |
| 11 | 溶剂瓶 | 5个 |
| 12 | 在线过滤器 | 2根 |
| 13 | 在线过滤器滤芯 | 60个 |
| 14 | PEEK管 | 50米 |
| 15 | 机械泵油（规格1L/瓶） | 5 L |
| 16 | 安装标准测试溶液包 | 1套 |
| 17 | 仪器的“0”型圈 | 各5个 |
| 18 | ESI喷雾针 | 5根 |
| 19 | APCI喷雾针 | 5 根 |
| 20 | UHPLC分析型色谱柱 | 4个 |
| 21 | 其他实用耗材和拆装工具（满足10年的正常需求） | 1套 |

采购包二：气相色谱串联质谱仪一台，预算金额为110万元

（一）、仪器配置要求

1)GCMSMS质谱和气相色谱仪主机（EI和CI源），数量1

2)进样口 (含电子流量控制)，数量1

3)自动进样器，数量1

4)超过1000种农药和环境污染物的MRM数据库，数量 1

5)智能数据存储管理系统，1套

6)安装工具包，1套

7)泵油，数量10瓶（1L/瓶）

8)色谱柱螺帽，10个

9)高温灯丝，10个

10)大容量通用捕集阱，5个

11)分析色谱柱，10根（HP-5MS 1701-MS）

12)样品瓶组件，200个/盒，20盒

13)石墨密封垫,10/包，15包

14)分流高惰性衬管，带玻璃毛，20根

15)低粘连高级绿色隔垫，11mm(50片/包)，10包

16)0型圈 (12个/包装)，10包

17)UPS不间断电源，续航2小时，隔离变压器，1套

18)气体净化载气过滤器5个

（二）、技术规格和性能要求

1.工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C -35˚C

1.3湿度:操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2.性能指标

2.1 气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温

2.1.1.2升温速率：最大升温速度80˚C/min，以0.01˚C /min增加

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒

2.1.1.4控温准确性：0.01℃

2.1.1.5具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列,提供官网截图证明材料，网址备查

2.1.1.6内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报，提供官网截图证明材料，网址备查

2.1.1.7与所有 GC/MS 平台兼容

2.1.1.8保留时间精密度：＜0.008min，响应精密度：峰面积＜0.5%RSD

2. 2进样口

▲2. 2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到148psi，提供操作软件截图技术证明材料，官网截图证明材料，评标现场核查网址

2. 2.2进样口压力控制精度为0.001psi，提供官网截图证明材料，评标现场核查网址

2. 2.3最高使用温度445˚C

2. 2.4快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单，提供图片证明材料，现场验收指标

2.3液体自动进样器

2.3.1 液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

▲2.3.2样品瓶位数2ml容量：不少165位，提供技术证明材料和软件界面截图，实物照片，官方网站截图，评标现场核查网址

2.3.3进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

▲2.3.4液体自动进样器样品盘具备加热恒温功能，最大加热到60ºC，提供软件截图和实物照片，官方网站截图，评标现场核查网址

▲2.3.5液体自动进样器样品盘含样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，速度≥3000转/分钟，提供软件截图和实物照片，官方网站截图，评标现场核查网址

2.4气相色谱检测器

2.4.1自动调节检测范围的火焰离子化检测器 (FID) 能够在单次 GC 进样中实现 ppb 级到百分级的检测和定量分析

▲2.4.2微电子捕获检测器 (micro-ECD) 可提供卤代有机化合物和芳香族污染物的痕量分析。（气相色谱仪对林丹的 MDL 为 3.8 fg/mL）

2.5质谱部分

2.5.1质量数范围：10-1030 m/z

2.5.2仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：

IDL(MRM): ≤2fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%。

2.5.3分辨率：0.4~4amu分辨可调，提供操作软件截图证明文件

2.5.4扫描速率：最大20000 Da/s，提供官网截图证明材料，评标现场核查网址

2.5.5无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-200uA

2.5.6 质谱工作站同时具有分段扫描功能和MRM全扫描功能

2.5.7离子源:配置独立EI源和独立CI源，独立控温，最高温度可到300˚C

2.5.8 离子源电离能量：10-290ev（提供软件设置界面截图证明文件）

2.5.9四极杆质量分析器：金属或石英材质，四极杆具备控温或有效的抗污染功能（提供四极杆抗污染功能的软件截图，官网截图及网址备查）

2.5.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C

▲2.5.11碰撞池气体流量范围在0~6.0 ml/min可调，气体流量范围软件可调，提供技术证明文件和气体流量设置的操作软件截图

2.5.12扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）

2.5.13最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms

2.5.14可以满足一针进样筛查植物性基质中超过1000种农残及环境污染物的应用需求，提供官方发表所投型号产品文章

2.5.15可以满足针对GB2763全流程解决方案，可以实现气质质结合液质质一天筛查农药种类超过400种（提供官方发表所投型号产品彩页文章，官网截图及现场核查网址）。

2.6数据处理系统

2.6.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件

2.6.2具有保留时间锁定功能（须于货品中提供3支以上包含敌敌畏、速灭磷、丁氟消草、氟乐灵、莠去津、甲基毒死蜱、七氯、马拉硫磷、狄氏剂、p, p'-DDE、环嗪酮、炔螨特、灭蚁乐、氯苯嘧啶醇、蝇毒磷、醚菊酯、溴氰菊酯在内的农残混标作为检验保留时间的依据）

2.6.3二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库,每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少8个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。（须于标书中随附数据库所包含的超过1100个化合物的证明，及这些化合物总计超过5000对离子对的证明，8种不同基质中800对MRM离子对信息）

2.7硬件:满足设备正常运行条件要求。

2.8智能数据储存管理系统，具备云管理服务，提供安全可靠、可扩展的共享文件存储服务，可连接实验室LIMS管理系统：包括数据采集模块,数据库服务器和应用服务器;所述数据采集模块通过网络连接通用对象管理平台,对通用对象管理平台记录的数据进行采集并分解后,输出到数据库服务器进行保存;应用服务器通过网络连接用户终端,根据用户终端发出的请求,调取数据库服务器中相应的数据,并按照用户终端要求的显示方式反馈数据至用户终端。

2.9 UPS不间断电源续航时间≥2小时。

3.质保期：提供1年原整机质保期。

四、售后服务

3.1供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月。

3.2仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

3.3供应商为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

3.4供应商具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

3.5质保期：提供1年原整机质保期。

- 五、项目实施要求：

- 4.1为保证本项目的顺利实施，投标人应结合各自产品特点，自行设计实施方案。

- 4.2货物送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同货物清单依合同标准进行货物验收。采购人对货物验收合格后，双方共同签署货物验收合格证明。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

- 4.3供货方式、时间及地点要求：

- 中标人在合同签订之日起20个工作日内将设备送达供货地点完成设备的安装及培训工作。

- 4.4交货地点及安装位置：采购人指定地点；

六、其他要求:见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

目录

一、 投标函

二、 开标一览表

三、 分项价格表

四、 偏离表

五、 法定代表人授权书

六、 中小企业声明函

七、 残疾人福利性单位声明函（如有）

八、 投标人承诺书

九、 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

十一、预付款保函支付条款模板

一、投标函

致：新沂市检验检测中心/江苏众邦工程管理有限公司

根据食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升[项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009]招标文件，     (姓名)代表我方      （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏众邦工程管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏众邦工程管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人：                          （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

二、开标一览表

项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

货币单位：人民币元

| 采购包 | 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

投标人（供应商电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

三、分项价格表

（适用于采购包1、采购包2）

项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（供应商电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- 注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

- ②投标人对以上数据的真实性负责。

- 江苏众邦工程管理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（供应商电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

五、法定代表人授权书

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：            职务：

统一社会信用代码：

受托人：                性别：男（女）

年龄：岁                民族：    族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升）（项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年  月 日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

(法定代表人身份证及受托人身份证正反面附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（新沂市检验检测中心）的（食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日    期：

备注：

1.如未提供中小企业声明函的，则其提供服务的投标报价不能享受采购文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2.如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

3.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

中小企业规模类型自测小程序

七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日    期：

注：

1.具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

2. 如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函。

八、投标人承诺书

项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、……

投标人（供应商电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升（项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（供应商电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升

项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：食品安全智慧监管（农药残留）检测能力提升，项目编号：JSZC-320381-ZBGL-G2024-0009）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（供应商电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币     。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥    大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（   XX%），小写￥      大写：人民币  。

……

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。