项目概况

宫腹腔镜等手术设备一批招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年7月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0232（原采购编号JSZC-320591-SZWK-G2025-0180）

项目名称：宫腹腔镜等手术设备一批

采购预算：人民币贰佰捌拾万元整（￥2800000.00）。

最高限价：无

采购需求：

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总价（元） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心外手术器械包 | 1 | 2800000.00 | 是 |

2、项目需求

本项目采购心外手术器械包一批，设备免费质保期≥3年，终身维修。保修期内根据客户需要提供免费保养服务，软件终身免费升级；质保期自设备经验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给，并满足客户对于配套服务的需求。

合同履行期限：

（1）交货期限：中标通知书发出后60天内交付使用。

（2）质保期：设备免费质保期≥3年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有所投产品合法代理资格（生产厂家或国产产品投标可不具备）；

（2）具有所投产品的生产或经营许可资格。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之日起五个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：网上获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口。

（2）登录系统

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取文件过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商需自行从系统里面下载本项目采购文件。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.售价：本项目免费下载电子招标文件。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交电子投标文件截止时间、地点

截止时间：2025年7月2日9点30分（北京时间），逾期递交（上传）的投标文件将被拒绝

地点：苏采云政府采购一体化平台

2.开标时间、地点

开标时间：2025年7月2日9点30分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

电子投标文件解密开始时间：2025年7月2日9点30分（北京时间）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

1.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

1.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

2、监督电话：0512-66681110。

3、本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网以及苏州市政府采购网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地    址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系方式：吴玲燕0512-65955367

2、采购代理机构信息

名    称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848转8011

3、项目联系方式

项目联系人：陆宇（项目经理）、张田、李东

电话：0512-65158848转8011

政府采购文件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0232号

采购项目：宫腹腔镜等手术设备一批

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

类    别：货物

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年六月

目    录

前 附 表

第一章  投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 拟签订合同主要条款

第六章 评审方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：吴玲燕 联系电话：0512-65955367 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0232号 |
| 3 | 采购内容 | 宫腹腔镜等手术设备一批 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 邮编：215005 电话：0512-65158848转8011/0512-65237219 联系人：陆宇、张田、李东 传真：0512-65153553 |
| 7 | 网上获取文件时间 | 自招标公告发布之日起五个工作日 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对采购文件如有疑问，请按网上招投标相关流程提出。 |
| 9 | 投标文件份数 | 电子投标文件 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025年7月2日9点30分（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | 苏采云政府采购一体化平台 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2025年7月2日9点30分（北京时间） 地点：苏采云政府采购一体化平台 |
| 13 | 履约保证金 | （可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）要求的电子履约保函）。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。 |
| 14 | 信用融资 | 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。 |
| 15 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为：按预算金额的如下比例差额定率累进法计算服务费收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元以下部分1.5% 100万元（含）~ 500万元部分1.1% 500万元（含）~ 1000万元部分0.8% 1000万元（含）~ 5000万元部分0.5% 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司工业园区分公司 账号：1102020209200836053 开户银行：工行苏州道前支行 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）所有投标人报价均超过采购预算或最高限价的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）投标报价超过采购预算或最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

:

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对宫腹腔镜等手术设备一批进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0232号

2、采购内容：宫腹腔镜等手术设备一批

3、采购预算：详见招标公告

最高限价：无

4、投标截止时间：2025年7月2日9点30分（北京时间）

5、开标时间：2025年7月2日9点30分（北京时间）

6、开标地点：苏采云政府采购一体化平台

7、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：吴玲燕   联系电话：0512-65955367

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

邮编：215005

联系人：陆宇、张田、李东

联系电话：0512-65158848转8011/0512-65237219，0512-65153553 （FAX）

请贵公司获取本采购文件后，认真阅读采购文件进行必要的投标准备，并按采购文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买产品的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供产品的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应、相关咨询辅助服务等及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3供应商资格要求

详见招标公告。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

8、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、采购文件的询问与澄清（修改）

9.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

10、采购文件的修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

11、质疑

11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本采购文件后可以依法进行质疑。

11.2供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

11.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

11.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

11.6联系电话：祝丽林0512-69165625

11.7 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14、投标文件的组成（部分格式见附件）

A、资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

14.1、企业营业执照副本复印件；

14.2、授权委托书（如有），法人及代理人身份证复印件；

14.3、投标单位最新一期财务报告或投标单位基本开户银行出具的资信证明；

14.4、符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

14.5、近三个月依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；

14.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

14.7、所投产品合法代理资格（生产厂家或国产产品投标可不具备）；

14.8、提供医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）复印件（如属）、所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件（如属）。

B、技术部分材料：

14.10、投标函；

14.11、供应商关于资格的声明函；

14.12、投标产品清单表；

14.13、投标产品技术对照表；

14.14、设备的安装、调试、验收方案；

14.15、产品质量承诺；

14.16、产品生产厂家印制的产品彩页或说明书；（投标技术参数如与彩页或说明书有矛盾之处，以彩页或说明书为准）

14.17、为提供货物所需的安装实施方案、人员培训方案、售后服务方案及服务体系方案；

14.18、对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

14.19、中小企业声明函（如属）、残疾人福利性单位声明函（如属）、监狱企业证明文件（如属）和《投标保证承诺书》

14.20、与本次投标采购相关的其他资料，详见评分办法；以上资料必须与投标文件中的内容完全一致

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。

投标文件由14.1~14.20款规定的内容共同组成

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”，上传电子投标系统。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制电子投标文件。

17、投标保证金

无

18、投标文件的有效期

18.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。

20、投标文件的递交

20.1投标文件必须在投标截止时间上传至苏采云电子招投标平台。

20.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.3至投标截止时间投标人不足3家的，不得开标。

21、投标文件的修改和撤销

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为电子投标文件的组成部分。

21.2开标后投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

22、开标

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

22.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

22.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

22.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

22.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

22.6技术支持

在网上招投标过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

22.7澄清

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：统一登录“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

23.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

23.4不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。

23.5资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

24、评标委员会

24.1评标委员会成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

24.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4推荐中标候选人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1初审内容：投标文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

26.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.2.2投标人拒绝修正错误；

26.2.3投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

26.2.4其他被评标委员会认定无效的情况。

26.3实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.5投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照采购文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供产品的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

七、授予合同

29、中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容做出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29.3中标人数量：1家。

30、合同授予标准

30.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

31、中标通知书

31.1确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32、合同的签订

32.1中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

32.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人无正当理由不得放弃中标。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           (采购项目编号)号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照投标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标单位：（单位盖章）

投标单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人：

法定代表人：

代理人：

日 期：

格式3：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

标段名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。

格式4：投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：                                    采购包：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 注册证号（如属） | 生产厂家是否为小微企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单并上传至系统中。

格式5：投标设备技术对照表

投标设备（货物）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式7：设备清单表

- 设备（货物）清单表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式8：售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序7号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式9：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式10：

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造并使用其商标。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章 招标书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对宫腹腔镜等手术设备一批进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0232号

二、采购项目名称：宫腹腔镜等手术设备一批

三、采购预算：详见招标公告

最高限价：无。

四、采购要求：

（一）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总价（元） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心外手术器械包 | 1 | 2800000.00 | 是 |

（二）技术参数：

1、冠脉搭桥器械包

| 序号 | 名称 | 招标参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 外科牵开器 | 乳内牵开器,臂长195mm,蝴蝶叶片一侧宽150mm,另一宽80mm,不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 2 | 乳突牵开器 | 乳突牵开器，尖齿，3X4齿,双关节，全长165MM,不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 3 | 外科牵开器 | 螃蟹爪牵开器，全长2.8cm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 4 | 外科牵开器 | 螃蟹爪牵开器，全长3.8cm,不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 5 | 外科牵开器 | 静脉拉钩，全长24cm，头端8mm, 不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 6 | 外科牵开器 | 静脉拉钩，全长24cm，头端10mm,不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 7 | 外科牵开器 | 静脉拉钩，全长24cm，头端12mm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 8 | 剥离器 | 剥离器，全长24cm，双头，头宽一端1MM，另一端2mm，弯头，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 9 | 组织摄 | 无损伤血管夹，全长48mm,头长20mm，直型，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 10 | 组织摄 | 无损伤血管夹，全长45MM，头长20mm，弯型，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 11 | 组织摄 | 无损伤血管夹，全长52MM，全长8mm，直型 | 1 | 把 |
| 12 | 组织摄 | 无损伤血管夹，全长56MM，头长12mm，直型，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 13 | 组织摄 | 无损伤血管夹，全长52MM，头长8mm，弯型，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 14 | 组织摄 | 无损伤血管夹，全长54MM，头长12mm，弯，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 15 | 剥离器 | 组织打孔剥离器，全长15CM，直径3.5mm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 16 | 剥离器 | 组织打孔剥离器，全长15CM，直径4mm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 17 | 手术刀 | 冠脉刀柄，全长15.5cm 不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 18 | 手术刀 | 冠脉刀柄，全长20cm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 19 | 器械钳 | 钛夹钳，黄色手柄，小号，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 20 | 器械钳 | 钛夹钳，黄色手柄，中号，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★21 | 器械钳 | 显微持针器，钻石镀层钳口，直型，带锁，流线型，全长21cm, 适用7/0缝线，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★22 | 器械钳 | 显微持针器，钻石镀层钳口，直型，带锁，全长23cm,适用7/0缝线，流线型，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★23 | 器械钳 | 显微持针器，钻石镀层钳口，直型，带锁，适用5-6/0缝线，全长21cm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★24 | 器械钳 | 显微持针器，钻石镀层钳口，直型，带锁，适用5-6/0缝线，全长23cm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 25 | 显微解剖剪 | 显微直剪，全长18cm，直尖型刃 ，弹簧柄，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 26 | 显微解剖剪 | 显微直剪，全长21cm，弹簧柄， 不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 27 | 显微解剖剪 | 显微弯剪，全长18cm，弯，弹簧柄，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 28 | 显微解剖剪 | 显微弯剪，全长21cm，弯，弹簧柄，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 29 | 向前剪 | 冠脉剪，全长18cm，刃部45度弯，弹簧柄，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 30 | 回头剪 | 冠脉剪，全长18cm，刃部125度弯，弹簧柄，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 31 | 医用剪 | 冠脉剪，全长21cm，刃部45度弯，不弹簧柄，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 32 | 医用剪 | 冠脉剪，全长21cm，刃部125度弯，弹簧柄，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 33 | 冠脉剪 | 镶片冠脉剪，钨钢镶片刃口，全长200MM，弯头 不锈钢材质 | 5 | 把 |
| 34 | 冠脉剪 | 镶片冠脉剪，全长230MM，不锈钢材质，弯，不锈钢材质 | 5 | 把 |
| ★35 | 组织摄 | 显微无损伤血管镊，全长21cm，头端直径1.2mm，无损伤齿槽，直头，弹簧柄，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| ★36 | 组织摄 | 显微无损伤血管镊，全长23cm，头端直径1.2mm，无损伤齿，弯头，弹簧柄，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 37 | 组织摄 | 显微缝合镊， 钻石镀层镊口 全长21cm， 头端0.7mm，6mm平台， 弯头，弹簧柄，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 38 | 组织摄 | 显微缝合镊，钻石镀层镊口，全长23cm，头端0.7mm，6mm平台，弯头，弹簧柄，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 39 | 探针 | 冠脉探条，全长19cm，直径1mm， 不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 40 | 探针 | 冠脉探条，全长19cm，直径1.5mm，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 41 | 探针 | 冠脉探条，全长19cm，直径2mm， 不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 42 | 吸引管 | 肝素针头，直径2.0MM，全长45mm 不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 43 | 吸引管 | 肝素针头，直径3.0MM，全长45mm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 44 | 组织摄 | 无损伤镊，全长20cm，头端1.5mm，钛合金材质，直，DeBakey齿，平柄 | 2 | 把 |
| 45 | 组织摄 | 无损伤镊，全长24cm，头端1.5mm，直，DeBakey齿，钛合金材质 | 1 | 把 |
| 46 | 组织摄 | 无损伤镊，全长24cm，头端2.0mm，直，DeBakey齿，钛合金材质 | 1 | 把 |
| 47 | 医用剪 | 组织剪，窄头，弯，全长18cm， 黑色陶瓷纳米镀层 | 1 | 把 |
| 48 | 医用剪 | 组织剪，窄头，全长20cm，黑色陶瓷纳米镀层 | 1 | 把 |
| ★49 | 器械钳 | 显微持针器，钻石镀层钳口，直型，带锁，颈部流线型，钳口0.4MM，全长21cm，适用8/0缝线，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 50 | 器械钳 | 显微持针器，钻石镀层，钳口0.4MM 全长23cm 不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 51 | 器械钳 | 显微持针器，钨钢镶片钳口，直型带锁，适用5-6/0缝线，全长21cm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 52 | 器械钳 | 显微持针器，钨钢镶片钳口，直型 带锁，适用5/0缝线，全长23cm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 53 | 组织镊 | 显微圈镊,头端圈部1X0.5MM，平台长10MM,全长18CM，钻石镀层头端，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★54 | 组织镊 | 显微圈镊,头端圈部1X0.5MM，平台长10MM，全长18CM，钻石镀层头端，钛合金材质 | 1 | 把 |
| ★55 | 组织镊 | 显微圈镊,头端圈部1X0.5MM，平台长10MM,全长21CM，钻石镀层头端，黑色纳米陶瓷镀层 | 1 | 把 |
| ★56 | 组织镊 | 显微圈镊,头端圈部2X1MM，平台长10MM,全长21CM,钻石涂层头端，钛合金材质 | 1 | 把 |

2、瓣膜器械包

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器械钳 | 镶片环柄针持，钨钢镶片钳口，粗头，不锈钢材质，全长20cm，钳口纹0.4mm，适用4/0-6/0缝线 | 6 | 把 |
| ★2 | 器械钳 | 镶片环柄针持，粗头，不锈钢材质，全长23cm，钳口纹0.4mm，适用4/0-6/0缝线，钨钢镶片钳口 | 6 | 把 |
| 3 | 器械钳 | 镶片环柄针持，粗头，不锈钢材质，全长24cm，前端直头，碳钨合金镶片钳口，钳口纹0.5MM，适用1/0-4/0缝线 | 6 | 把 |
| ★4 | 器械钳 | 镶片环柄针持，细头，不锈钢材质，全长20cm，钳口纹0.3mm，适用4/0-6/0缝线，钨钢镶片钳口 | 4 | 把 |
| ★5 | 器械钳 | 镶片环柄针持，细头 不锈钢材质，全长23cm，镶片纹0.3mm，适用4/0-6/0缝线，钨钢镶片 | 4 | 把 |
| 6 | 双排镊 | 多功能组织镊，头宽2.4MM 双排齿 ，全长20mm，直头，扁柄 不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 7 | 双排镊 | 多功能组织镊，双排齿 ，全长23mm，头宽2.4MM，直头，扁柄 不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 8 | 精细镊 | 平柄组织镊，无损伤DeBakey齿，全长200mm，直头，头端1.1mm，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 9 | 精细镊 | 平柄组织镊，无损伤DeBakey齿，全长240mm，直头，头端1.2mm，钛合金材质 | 2 | 把 |
| ★10 | 组织钳 | 侧壁钳，DeBakey无损伤齿，环型折柄，工作长度20CM 不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 11 | 组织钳 | 侧壁钳，环型折柄，工作长度16.2cm，DeBakey齿，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 12 | 组织钳 | 心耳钳，DeBakey齿，弯柄，工作长度250MM，钳口开度55mm 不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★13 | 组织钳 | 心耳钳，DeBakey齿，弯柄，工作长度260MM，钳口开度60mm 不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★14 | 组织钳 | 心耳钳，DeBakey齿，弯柄，工作长度265MM，钳口开度75mm 不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★15 | 组织钳 | 动脉钳，环型折柄，钳头60度折角弯，工作长度203MM，钳部长度55mm, DeBakey齿，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 16 | 组织钳 | 动脉钳，环形弯柄，钳头60度折角弯，工作长度220MM，钳部长度70mm, DeBakey齿，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 17 | 外科牵开器 | 心房拉钩，全长250mm，右侧，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 18 | 外科牵开器 | 心房拉钩，全长250mm，右侧，边缘有防滑齿，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 19 | 外科牵开器 | 心房拉钩，全长275mm，左侧 不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 20 | 组织钳 | 止血钳，分离钳，弯头，全长125mm，不锈钢材质 | 10 | 把 |
| 21 | 卡线圈 | 缝线固定器，环形直径230MM，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 22 | 瓣膜钳 | 持瓣钳，全长260MM，弯型，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 23 | 持瓣钳 | 持瓣钳，全长220MM，弯型，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 24 | 剥离器 | 神经拉钩，钛合金材质，精细球头，全长190mm | 2 | 把 |
| 25 | 外科牵开器 | 静脉拉钩，全长240mm，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 26 | 瓣膜镊 | 瓣膜镊，全长230MM，直头 镂空柄，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 27 | 瓣膜剪 | 全长230MM，钨钢镶片刃口，双弯型，耐磨防反光，黑色陶瓷纳米镀层表面处理 | 2 | 把 |
| ★28 | 器械钳 | 显微持针器，钨钢镶片钳口，流线型颈部设计，重型，直头，带锁，适用2-3/0缝线 全长23cm 不锈钢材质 | 2 | 把 |
| ★29 | 器械钳 | 显微持针器，钨钢镶片钳口，颈部流线型设计，重型，直型，带锁，适用2-3/0缝线，全长23cm，黑色纳米陶瓷镀层 | 1 | 把 |
| ★30 | 器械钳 | 显微持针器，钨钢镶片钳口，颈部流线型设计，重型，直型，带锁，适用2-3/0缝线，全长25cm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| ★31 | 器械钳 | 显微持针器,全长23CM,直型 带锁,钻石涂层钳口，颈部流线型，适用7/0缝线，黑色纳米陶瓷镀层 | 1 | 把 |

3、心脏基础外科器械包

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直蚊钳 | 止血钳，分离钳，直头，全长125mm，不锈钢材质 | 6 | 把 |
| 2 | 弯蚊钳 | 止血钳，分离钳，弯头，全长125mm，不锈钢材质 | 14 | 把 |
| 3 | 中弯钳 | 组织钳，中弯，全长140mm，不锈钢材质 | 8 | 把 |
| 4 | 长弯钳 | 组织钳，长弯，全长180mm，不锈钢材质 | 10 | 把 |
| 5 | 扁桃体钳 | 扁桃体组织钳，半齿型，弯头，全长210mm，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 6 | 直角钳 | 组织钳全长220mm，直角，半齿型，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 7 | 动脉游离钳 | 动脉组织游离钳，全长240mm，大弯头，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 8 | 动脉游离钳 | 动脉组织游离钳，全长230mm，大弯头，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 9 | 动脉游离钳 | 动脉组织游离钳，全长220mm，大弯头，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 10 | 胸腔钳 | 胸腔组织钳，中弯，全长250mm，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 11 | 胸腔钳 | 胸腔组织钳，大弯，全长260mm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 12 | 组织钳 | 纱布剥离钳，全长240MM，弯头，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 13 | 组织钳 | 爱丽斯钳，全长200MM，无损伤齿，不锈钢材质 | 3 | 把 |
| 14 | 组织钳 | 爱丽斯钳，全长190MM，5X6齿，不锈钢材质 | 10 | 把 |
| 15 | 巾钳 | 帕巾钳，全长160MM，不锈钢材质 | 4 | 把 |
| 16 | 库克钳 | 考克钳，1*2齿，直型，全长160mm，不锈钢材质 | 12 | 把 |
| 17 | 皮管钳 | 锯齿状夹口，直型，全长180mm,不锈钢材质 | 6 | 把 |
| ★18 | 钢丝剪 | 碳钨合金镶片刃口，特殊抗切割边，硬钢丝上限1.5mm，软钢丝上限2mm,全长175mm | 2 | 把 |
| ★19 | 钢丝持针器 | 持针钳，全长180MM，平头，钨钢镶片钳口，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| ★20 | 器械钳 | 镶片持针器，碳钨合金镶片 ，镶片纹路密度0.5MM，直型，全长180mm | 2 | 把 |
| ★21 | 持针钳 | 持针钳，全长200MM，粗头，钨钢镶片钳口，镶片纹路密度0.5MM，直，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 22 | 线剪 | 线剪，弯型，全长170MM，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 23 | 线剪 | 线剪，直型，全长170MM，平头，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 24 | 组织剪 | 全长200MM，不锈钢材质，钨钢镶片刃口，弯型 | 1 | 把 |
| 25 | 组织剪 | 全长230MM，不锈钢材质，钨钢镶片刃口，弯型 ，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 26 | 消毒钳 | 海绵钳，有齿，全长250MM，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| 27 | 消毒钳 | 海绵钳，无齿，全长250MM，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 28 | 甲钩牵开器 | 双头，一对，全长210mm，不锈钢材质 | 2 | set |
| 29 | 有齿镊 | 有齿，头端1X2齿，全长12.5CM，直，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 30 | 无齿镊 | 无齿，全长21CM，直，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 31 | 吸引管 | 胸吸引管，弯，直径6MM，全长240MM，不锈钢材质 | 3 | 把 |
| 32 | 手术刀 | 全长135mm，不锈钢材质 | 1 | 把 |
| 33 | 刀柄 | 全长160MM，不锈钢材质 | 2 | 把 |
| ★34 | 外科牵开器 | 肋骨牵开器，每侧四束挂线槽，共8束挂线槽 臂长185mm，叶片深30×宽100mm，牵开距离144mm，有挂线功能 不锈钢材质 | 1 | 套 |
| ★35 | 外科牵开器 | 肋骨牵开器，臂长190mm，四组叶片，可拆解式，叶片规格：宽100x深30mm、宽100x深40mm 、宽80x深50mm、宽60x深60mm ，最大牵开距离190mm，有挂线功能，不锈钢材质 | 1 | 套 |
| ★36 | 外科牵开器 | 乳内牵开器，三组叶片，叶片规格：1.U型叶片长100mm，2.四爪叶片宽22x深50mm，3.四爪叶片宽22x深40mm，最大牵开148mm，不锈钢材质 | 1 | 套 |
| ★37 | 外科牵开器 | 肋骨牵开器，牵开距离144MM，臂长185MM，叶片尺寸100X30MM，适配心表固定器，不锈钢材质 | 1 | 套 |
| 38 | 牵开器 | 双叶胸骨牵开器，小号，臂长148mm，叶片29x23mm 29X34MM，最大牵开距离170mm，双叶片，叶片可转动，不锈钢材质 | 1 | 套 |
| 39 | 牵开器 | 双叶胸骨牵开器，中号，臂长148mm，叶片29x38mm 牵开距离212mm，双叶片，叶片可转动，不锈钢材质 | 1 | 套 |
| ★40 | 拢合器 | 胸骨拢合，棘轮式，全长180MM，叶片长29MM，不锈钢材质 | 1 | 套 |

★采购要求中涉及的各项规格尺寸、功率等技术要求若未注明具体偏差范围的，最大允差不得超过5％。

注：采购主要标的物数量、交付期及交付方式、付款方式、质保期及质保方式属于实质性响应要求，不得出现负偏离，否则视为无效投标。

（三）其他要求：

1、投标人应针对本项目制定全面具体的实施方案，应包括但不限于安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

2、投标人应针对本项目制定全面具体的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

3、投标人应针对本项目制定全面具体的售后服务方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容。

4、投标人应针对本项目制定全面具体服务体系，需体现投标人服务体系的完备性、技术力量储备等内容。

五、综合说明及要求：

1、投标人在投标时应注明所投货物的生产厂家、品牌、规格和型号，提供货物配置清单，提供所用材质、配件的生产厂家、品牌清单等。投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该产品时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或外观设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

3、验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当甲乙方对验收标准有争议时，可委托三方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

4、售后服务：

设备免费质保期≥3年，终身维修。保修期内根据客户需要提供免费保养服务，保修期后每年提供一次免费保养，软件终身免费升级；质保期自设备经验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给。

5、服务期内，报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

6、交货时间：中标通知书发出后60天内交付使用。

7、交货地点：甲方指定地点。

8、报价要求：

（1）报价币种为人民币。

（2）本次采购共一个标段，投标总报价一次报定，投标总报价应包括完成对应标段所有相关工作可能发生的一切费用，包括全部所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（3）报价为固定价格，在合同执行过程中不因交货时间更改、物价变动、政策变动、投标人漏项或少报等风险因素而调整。

9、付款步骤：

见合同条款。

10、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子邮件方式（邮箱以供应商在获取招标文件登记表或投标函中预留的电子邮箱为准）告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13、优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

14、采购项目需要落实的政府采购政策：

14.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

14.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

14.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

14.4、绿色采购（本项目不涉及节能环保产品采购）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

15、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以政府采购网所发布的公告为准。

第五章 拟签订合同主要条款

根据苏州工业园区政府采购采购编号      采购文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价一次报定，包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

合同签订后30日内支付30%，验收合格后30日内支付65%，5%尾款质保期结束后30日内支付（不计息）。

A、合格销售发票。

B、供需双方签章的《苏州工业园区政府采购合同履行验收报告》。

3、付款方式：银行汇票或转账支票。

4、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理信用融资的需要，本合同中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理信用融资的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由采购代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及采购人；

四、售后服务：

按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按采购文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- 第六章 评审方法及评分标准

一、评标方法：

评标方法采用综合评分法。即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。

综合评分的主要因素为：价格、产品技术、方案、安装技术、信誉、业绩、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分后汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。采购人书面授权评标委员会直接确定中标单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

（一）投标报价（30分）

1、设备报价（30分）

1.1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

设备报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（本次招标价格权值为30%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）等文件的精神，在政府采购项目中，投标人所供货物全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标（成交），中标（成交）价格则以实际投标（响应）报价为准。

监狱企业、残疾人企业均视为小微企业，享受同等价格折扣优惠。残疾人企业或监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

- （2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

- （二）设备品牌与质量（最高得分40分）

1、技术参数、性能等符合性比较（40分）：所投产品应最大限度地满足采购文件的要求，打“★”项为核心要求，每有一项负偏离扣0.5分，其他项每出现一项负偏离扣0.25分，扣完为止。投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比。功能或技术参数以生产厂家印制的产品样本或说明书为准，如样本或说明书无法体现本次招标要求的功能或技术参数，则必须提供由设备生产厂家加盖公章的功能或技术参数文件（或公证件或有效的网络查询链接及查询截图）。

（三）投标人针对本项目实施方案情况比较（6分）：应包括但不限于（1）安装调试、系统集成、试运行测试调优等内容，（2）组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理措施；（3）实施协调方法、关键步骤的思路和要点等：

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

（四）投标人培训方案情况比较（8分）：包括（1）培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置；（2）使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

（五）投标人售后服务方案情况比较（8分）：包括（1）针对本项目制定的售后服务管理体系方案；（2）针对售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容管理方案。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

（六）服务体系完备性比较（8分）：包括（1）针对投标人服务体系的完备性；（2）投入技术服务人员技术力量。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

注：

- 以上评分标准中的每一条，各投标单位均应提供相关的证明材料（并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则不作为评分依据，无原件的可用公证件或有效的网络查询链接及查询截图代替。

（全文完）