苏州市相城区政府采购

货物类公开招标项目

采购编号：JSZC-320507-SZRF-G2025-0023

项目名称：2025年实验室仪器购置

采购方：苏州市相城生态环境局

采购代理机构：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

采购类别：货物类

2025年10月

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标方须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SZRF-G2025-0023 |
| 2 | 项目名称 | 2025年实验室仪器购置 |
| 3 | 项目预算 | 预算金额：180万元 最高限价：180万元 |
| 4 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市西环路883号蓝文化创意创业园204室 业务联系人：陈超、王思恬、宁杰星、孙阳 联系电话：0512-65115979 传真：0512-65115979 |
| 5 | 采购单位 | 名称：苏州市相城生态环境局 地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号6号楼 联系人：张頔旸 联系电话：0512-66156171 |
| 6 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起六十日历日 |
| 9 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 10 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年11月10日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 11 | 开标时间 开标地点 | 2025年11月10日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 12 | 评标时间 评标地点 | 2025年11月X日13点30分（北京时间） 苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼二楼 |
| 13 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标方按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标方无需提供纸质投标文件。 |
| 14 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 15 | 履约保证金 | 采用电子履约保函的形式缴纳 |
| 16 | 评标方法 | 详见第六章 |
| 17 | 中标服务费 | 本项目代理服务费由中标方支付，在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 收费标准：按下面计算方式收取，签订合同时中标方向招标代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算： 预算金额100万以下费率为预算金额1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1% 预算金额500-1000万费率为预算金额的0.8% 预算金额1000-5000万费率为预算金额的0.5% 注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算，若预算金额为150万，则中标服务费＝100万×1.5%＋（150万－100万）×1.1% 服务费账号：1102020209004028955 账户名：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司 开户行：工商银行苏州道前支行营业部 |
| 18 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标方或者对招标文件作实质响应的投标方不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标方的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 19 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购方不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； （六）不同投标人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应。 |

目录

第一章投标邀请函

第二章投标方须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章合同文本

第六章评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司受苏州市相城生态环境局委托，对2025年实验室仪器购置进行国内公开招标，欢迎符合投标资格条件的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1、采购编号：JSZC-320507-SZRF-G2025-0023

2、项目名称：2025年实验室仪器购置

3、预算金额：180万元，最高限价：180万元。

4.合同履行期限：合同签订生效之日起【30】日内，完成本项目全部采购内容的安装、调试并交付甲方正常使用。

5、采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流动注射分析仪 | 2 |
| 2 | COD消解器 | 4 |
| 3 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 |
| 4 | 全自动便携式紫外测油仪 | 1 |
| 5 | 氢气发生器 | 1 |
| 6 | 便携式重金属测定仪 | 1 |
| 7 | 无人机机载气体监测设备 | 1 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1 |
| 9 | 流量校准仪 | 1 |
| 10 | 噪声仪 | 1 |
| 11 | 清洗机 | 1 |
| 12 | 声源自动识别仪 | 1 |
| 13 | 声源方向识别仪 | 1 |
| 14 | 负压便携采气桶 (1L) | 4 |
| 15 | 电子天平1 | 2 |
| 16 | 电子天平2 | 1 |
| 17 | 石墨加热板 | 2 |
| 18 | 水样多联抽滤系统 | 1 |

二、供应商的资格要求

（一）供应商应当具备下列一般条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商应当具备下列特殊条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（四）联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为：工业。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

三、获取招标文件：

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏州市政府采购网自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月10日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年11月10日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他相关事宜：

1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、苏州市相城区政府采购监督电话：0512-67591006、0512-67591005。

3、本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

七、采购项目联系人及联系方式：

（一）采购方：苏州市相城生态环境局

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号6号楼

联系人：张頔旸

联系电话：0512-66156171

（二）采购代理机构：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市西环路883号蓝文化创意产业园204室

业务联系人：陈超、王思恬、宁杰星、孙阳

联系电话：0512-65115979

传真：0512-65115979

邮编：215000

（三）项目联系方式

项目联系人：陈超、王思恬

电话：0512-65115979

第二章  投标方须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市润芳招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市润芳招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1 采购方：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购方委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是苏州市润芳招投标咨询服务有限公司。

2.3 投标方：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 招标采购单位：采购方及采购代理机构的统称。

2.5 投标：投标方根据采购方或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7甲方（采购方）：指采购文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.9天：日历日。

2.10时间：除特别说明，均指北京时间。

2.11知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.19核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

二、投标方（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，所属行业为：工业

3.3本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的《医疗器械经营资格证书》复印件。

4、投标方代表

4.1指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、采购文件的说明

7、采购文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标方获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标方同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标方的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标方自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购方或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的澄清和修改

8.1采购方或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购方或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标方通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9、勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标方可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标方自己承担。

9.2采购方或采购代理机构向投标方提供的有关现场的资料和数据，是采购方或采购代理机构现有的并认为能使投标方可利用的资料。采购方或采购代理机构对投标方由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购方允许，投标方可为勘察目的进入采购方的项目现场，但投标方不得因此使采购方承担有关的责任和蒙受损失。投标方应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标方应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标方中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购方或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购方或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、投标质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：陈超、宁杰星

10.8联系电话：（0512）68128750（TEL/FAX） 65115979

10.9通讯地址：苏州市西环路883号蓝文化创意产业园204室

10.10邮政编码：215000

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标方应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标方都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标方不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标方应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标方承担所有相关责任。

14. 投标文件的组成（相关文件格式参见第三章）

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1投标函（格式见第三章）；

14.1.4.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.3投标方情况表（格式见第三章）；

14.1.4.4投标方《营业执照》副本复印件；

14.1.4.5投标方法定代表人身份证复印件；

14.1.4.6法定代表人授权委托书、投标方授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.7合格投标方资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标方应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标方如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（6）特殊条件：无

（7）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.5其他有关符合性审查的文件（投标方做出的相关承诺等）；

14.1.6评审文件

14.1.6.1投标产品技术参数

14.1.6.2供货方案、验收方案、售后服务方案等

14.1.6.3投标单位综合实力：投入本项目服务人员配置、类似项目业绩等

14.1.7其他可以证明投标方资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标方必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标方必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标方所提交的资料的完整与否，将直接影响投标方的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16、投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标方对《投标报价表》中的全部内容的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标方应按《投标报价表》中的全部内容计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

16.3投标方应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标方可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.7报价标的超过预算金额及单价限价，否则无效。

17、投标保证金：本项目不收取投标保证金

18、投标文件的有效期

18.1自投标截止时间之日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标方协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标方电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标方提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标方应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标方自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标方自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标方应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标方通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标方应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购方和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购方和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购方、采购代理机构和投标方的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标方在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标方不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标方在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标方撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标方不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标方在线参加。投标方应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标方名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标方在不见面开标系统中确认投标价格，如投标方未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购方应当依法对投标方的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购方、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标方被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标方存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标方的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标方对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标方；

24.3.5向采购方、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评委会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标方的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购方答复投标方提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、保密要求

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标方或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标方对采购方、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.1评标委员会应当对符合资格的投标方的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标方的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标方拒绝修正错误；

26.1.5投标方的报价是选择性的；

26.1.6投标方的报价只投了部分内容；

26.1.7投标方的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标方的名次相应排列。投标方不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标方确认后产生约束力，投标方不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标方的报价明显低于其他通过符合性审查投标方的报价或低于预算价的50%或低于最高限价45%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标方不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标方作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标方的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标方的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标方的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标方发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标方应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标方存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购方不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标方应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标方的竞争行为，不得损害采购方或者其他投标方的合法权益。

在评标过程中发现投标方有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标方串通投标，其投标无效：

（一）不同投标方的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标方委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标方的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标方的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标方的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标方的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购方和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标方。

30、投标文件的评价和比较

30.1评标委员会将仅对按采购文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

30.2评价和比较，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标方所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标方为排名第一的中标候选人。

根据委托代理协议内容，由采购方授权评标委员会直接确定中标供应商。

八、发出中标通知书

28.在投标有效期内，中标供应商确定后，采购方或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

九、告知招标结果

29.1 对未通过资格审查的投标方，告知其未通过的原因。

29.2 在发出中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为现场口述并签字确认。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十、签订合同

30.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购方签订合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标方无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

30.4本项目不接受分包、转包。

30.5采购方或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标方。确定为中标的投标方必须具有实施本合同的能力和资源。

十一、其他事项

31、中标服务费

31.1中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

31.2 中标单位如未按规定缴纳中标服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

32、监督和公证

32.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

32.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

33、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：本章所有的投标文件格式为投标文件的组成部分，供采购方或采购代理机构编制采购文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购方或采购代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

附件1.投标函

投标函

致：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

我方收到贵公司（项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：电子邮箱：

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标方全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写（人民币）： |
|  | 小写： |

日期：年月日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标方公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标方投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件3.公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 设备厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计：元（大写：） |  |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标方应根据此表格式按《采购清单》填写详细报价信息（标的物名称、单位、数量不得变动，否则无效）。

3.投标方合计总报价不得超过项目预算金额，单价不得超过单价限价，否则报价无效。

附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系          （投标方名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市润芳招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年月日

附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年月日

附件7.投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年月日

附件8.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标方应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年月日

附件9.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标方应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年月日

附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标方可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年月日

附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年月日

附件12.投标方基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标方可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年月日

第四章 招标书

第四章招标书

受苏州市相城生态环境局委托，对2025年实验室仪器购置进行国内公开招标，欢迎符合投标资格条件的投标方前来投标。

一、采购编号：JSZC-320507-SZRF-G2025-0023

二、项目名称：2025年实验室仪器购置

三、预算金额：180万元；最高限价：180万元

四、采购需求

（一）招标设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动注射分析仪 | 2 |  |
| 2 | COD消解器 | 4 |  |
| 3 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 |  |
| 4 | 全自动便携式紫外测油仪 | 1 | 主要核心产品 |
| 5 | 氢气发生器 | 1 |  |
| 6 | 便携式重金属测定仪 | 1 | 主要核心产品 |
| 7 | 无人机机载气体监测设备 | 1 |  |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  |
| 9 | 流量校准仪 | 1 |  |
| 10 | 噪声仪 | 1 |  |
| 11 | 清洗机 | 1 |  |
| 12 | 声源自动识别仪 | 1 |  |
| 13 | 声源方向识别仪 | 1 |  |
| 14 | 负压便携采气桶 (1L) | 4 |  |
| 15 | 电子天平1 | 2 |  |
| 16 | 电子天平2 | 1 |  |
| 17 | 石墨加热板 | 2 |  |
| 18 | 水样多联抽滤系统 | 1 |  |

- 详细技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流动注射分析仪 | 1、氰化物流动注射分析仪： （1）用于测定地表水、地下水、饮用水、生活污水和工业废水中的氰化物分析项目。 （2）工作原理： 仪器基于流动分析(FIA）的基本原理，满足《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ 823-2017)》标准要求。 （3）工作环境： 仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。 ★（4）仪器组成： 仪器每个检测项目为全自动独立一体机，每个通道由自动进样器（70位以上）、蠕动泵、化学分析流路、检测器、内置在线稀释模块。（提供以上设备的实物图片或者彩页等证明文件指出自动进样器位置） （5）（总）氰化物技术指标： 方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法 线性范围：0.001-0.2mg/L 检出限：≤0.001mg/L 样品分析频率：18样/小时 精密度：≤1% 准确度：误差在±3%以内 ★（6）仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈30-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀(提供结构图片指出化学流路板角度)。 （7）通道都包括一个专用的蠕动泵,泵速由计算机设定，蠕动泵为整体压块式设计，无需单独调节蠕动泵压片的松紧。 （8）通道包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。 （9）使用网线和无线WIFI进行通讯，通讯可靠，无需再配置主机连接。 （10）仪器采用定量环定体积进样，配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置。 ★（11）仪器整机可放置通风橱内。（提供实物图片或者彩页等证明） 中文操作软件，有试剂包供客户选择，同时可与实验室现有仪器配套使用。 2、硫化物流动注射分析仪： （1）用于测定地表水、地下水、饮用水、生活污水和工业废水中的硫化物分析项目。 （2）仪器原理： 仪器基于流动分析(FIA）的基本原理，满足《水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 824-2017)》标准要求。 （3）工作环境： 仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。 ★（4）仪器组成： 仪器每个检测项目为全自动独立一体机，每个通道由自动进样器（70位以上）、蠕动泵、化学分析流路、检测器、内置在线稀释模块构成。（提供以上设备的实物图片或者彩页等证明文件指出自动进样器位置） （5）硫化物技术指标 方法原理：亚甲基蓝光度法 线性范围：0.01-2.0mg/L 检出限: ≤0.004 mg/L 样品分析频率：15样/小时 精密度：≤2% 准确度：误差在±3%以内 ★（6）仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈30-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀(提供结构图片指出化学流路板角度)。 （7）通道都包括一个专用的蠕动泵,泵速由计算机设定，蠕动泵为整体压块式设计，无需单独调节蠕动泵压片的松紧。 （8）通道包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。 （9）使用网线和无线WIFI进行通讯，通讯可靠，无需再配置主机连接。 （10）仪器采用定量环定体积进样，配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置。 ★（11）仪器整机可放置通风橱内。（提供实物图片或者彩页等证明） （12）中文操作软件，有试剂包供客户选择，同时可与实验室现有仪器配套使用。 3、配置（包括但不限于）： 氰化物流动注射分析仪1套 硫化物流动注射分析仪1套 数据处理系统1套 试剂包各2套 配件包各1套 样品管各100个 |
| 2 | COD消解器 | 执行标准： HJ 828-2017 取样体积：10.0ml 检出限： 4mg/L 测定下限： 16 mg/L 测量范图：未经稀释的水样测定上限为700mg/L 消解时间： 10 分钟 ~2小时 30分钟 消解样品数： 8个（采用 24#磨口250ml 锥形瓶） 加热功率：≤1600W (AC 220V 50Hz) |
| 3 | 高压蒸汽灭菌锅 | 材质：不锈钢 使用容积：350mm×400mm 网篮尺寸：330mm×190mm 时间设定范围：0~99 h 额定工作压力：0.142MPa 温度设定范围：50~126℃ |
| 4 | 全自动便携式紫外测油仪 | 1、设备用途： 测定原理参照HJ970-2018 水质 石油类测定 紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水中石油类的应急监测； 2、性能要求： 2.1、★设备须一体化设计（采样瓶、试剂瓶、废液瓶、萃取装置和分析装置均集成在一个仪器箱内），可保障仪器和光学系统的稳定性； 2.2、★设备应具有抗振性能，可在监测车行驶状态下工作（需提供箱体第三方可溯源抗振等级检测报告复印件）； 2.3、★设备应具有不低于IP67的防水性能，外箱一体式注塑成型无缝隙及开口（需提供箱体高低温、跌落、盐雾、浸泡等合格第三方可溯源检测报告复印件）； 2.4、设备一键式全自动操作，应具有样品体积自动测量、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成功能； 2.5、设备不得采用液面接触方式测量水样体积，避免样品之间交叉污染（需提供水样体积探测器实物照片证明）； 2.6、设备应具备自动清洗功能，样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰； 2.7、设备应配备有不少于2根硅酸镁柱，检测到当前使用的硅酸镁吸附柱剩余吸附量不足时，仪器自动切换至备用硅酸镁吸附柱（提供硅酸镁吸附柱实物安装照片证明）； 2.8、★设备应具备废液自动分离功能，废正己烷试剂和废水样分别自动进入不同废液瓶，两者完全分离（提供废试剂管和废水管位置实物安装照片证明）； 2.9、仪器自带有破乳功能，可自动处理乳化水样； 2.10、可对仪器进行远程测量、监控、调取数据等操作； 2.11、★设备应配置有不小于10英寸触摸屏的手操器，手操器与仪器无需通过线缆连接，避免线缆影响实验操作； 2.12、设备须内置有锂电池，并具有交直流两用功能，可野外应急监测连续长时间使用； 2.13、可使用市售常见棕色广口玻璃瓶，使用同一样品瓶完成采样、样品体积测量及样品萃取，无需使用其他装置； 2.14、设备可根据需要后期升级北斗定位系统； 2.15、分析软件具备自动分析、计算功能，可手动操作各测试步骤；单次可设置多个样品的类型、名称、样品体积、添加试剂体积、测量次数等信息，开始运行后按照设定顺序逐个进行测量； 2.16、标准曲线：制作标准曲线时只需要放入曲线最高点浓度的标准溶液，仪器自动配置其他浓度标准溶液，测量完成后软件自动完成曲线拟合，并显示线性公式及相关系数（提供仪器标准曲线制作界面、曲线线性公式及相关系数显示界面照片证明）； 2.17、★内置多通阀应保证可长期连续使用（提供多通阀不少于1000万次切换寿命证明报告复印件） 2.18、应配置有便携式打印机，可现场打印监测数据，支持U盘导出数据，分析数据为不可修改格式； 2.19、设备应具备数据传输功能，须配置数据上传接口，可将数据传输至应急监测指挥调度系统； 2.20、★箱体为手提式外箱，无需额外的配件箱，单人即可轻松拿取，无需滚轮拖拉移动； 技术指标要求： 3.1、萃取试剂：正己烷； 3.2、校正方法：标准曲线； 3.3、测试波长：225nm； 3.4、测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）； 3.5、分 辨 率：0.001mg/L； 3.6、检 出 限：0.01mg/L； 3.7、重 现 性：RSD＜2%； 3.8、准 确 度：＜±2%； 3.9、线性系数：≥0.9999； 3.10、完成一条标准曲线时间：＜12分钟 3.11、水样体积：10-500毫升； 3.12、测试时间：≤10分钟/样品； 3.14、锂电池可连续工作时长：≥2小时； 3.15、设备箱体防护等级：≥IP67； 4、配置要求（包括但不限于）： 便携式全自动紫外分光测油仪主机（内置锂电池、手持式操作单元、分析单元、萃取单元）1套、样品瓶2个、硅酸镁柱2根、比色皿1只、便携式打印机1台、废液瓶1个、标样1支、质控样1支、调试工具1套。 |
| 5 | 氢气发生器 | 用途：对纯水进行电解后，可对含湿的氢气通过多级除湿和纯化，以达到色谱使用情况 氢气流量：（0-150）ml/min 氢气纯度：≥99.995% 氢气压力：（0.6-0.8）MPa 电源：24V 出口：1/16英寸螺纹 使用方式：将纯水注入后，按下电源开关即可正常使用； 自动断电功能：仪器产氢到一定压力后，电解槽自动断电，停止产氢；同时使用高质量卡套接头，可以保证气体在1MPa范围内无泄漏； 电池：自带电池，在任何场景下均可加水即用；电池满电情况下，续航不低于5h |
| 6 | 便携式重金属测定仪 | 1.设备用途：用于地表水、地下水、废水、污水等介质中重金属元素的现场应急测定，检测结果一次性显示20多种元素。 2.检测元素：K，Ca，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，As，Se，Rb，Sr，Tl，Pb，Bi，Cd，Sn，Sb等21种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示21种元素及其含量。 3.性能要求 3.1光学系统：全反射X射线荧光光谱技术，采用真空正交背靠背X射线人工多层反射聚焦镜，高亮度微焦斑固定靶点光源，50mm2超大面积SDD探测器（提供第三方CMA/CNAS资质机构出具的有效检测报告或实物图片证明）。 ★3.2供电系统：交直流两用，具备内置可充电锂电池，电池具有剩余电量百分比显示功能（提供实物图片证明），仪器无需开机可现场随时查看电池电量，可连续工作不少于8小时，可连续检测样品：不少于50个。 3.3显示屏与操作系统：屏幕尺寸：不小于10英寸，显示屏不可活动旋转，更适合现场应用，不采用外接PDA、手机、平板或笔记本电脑之类与仪器连接进行操作检测。 ★3.4进样系统：进样方式：需使用样品托作为载体进样，具备样品托插拔放置固定功能，降低探测器铍窗被小颗粒损坏和探测器表面被污染风险（提供第三方CMA/CNAS资质机构出具的有效检测报告或实物图片证明）。 3.5存储：不少于32GB系统内存，可以存储和显示样品名称、编号、元素名称、含量、测试时间等，可存储数据不少于100000个。数据传输与处理：蓝牙、USB数据线等，检测结果可现场直观读取并通过蓝牙打印机打印。 ★3.6安全保护：内置射线保护装置，具有金属屏蔽样品舱防护措施，硬件保护，样品舱关闭后属于全封闭性能，测样过程中万一样品舱被打开，仪器自动关闭X射线，停止检测，屏幕显示“舱门未关闭”提示功能（提供实物图片证明），无需额外携带仪器支架和防辐射罩，保障使用安全。 3.7便携性：要求主机及所有配件耗材需全部装在同一个设备箱内，方便一人携带，符合野外应急监测现场方便携带的需求（提供实物图片证明）。 3.8测量时间：小于120S（测样无需预热，开机即测）。 3.9散热性：除侧边散热窗散热以外，还自带铝合金矩型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率。 ★3.10抗振和防水：仪器野外应急使用，应具备良好的抗振性能和至少IP67防水性能（提供第三方CMA/CNAS资质机构出具的振动试验和IP67防水等检测报告）。 3.11云端服务功能：选配手机端APP服务，具有数据累积汇总，标签信息卡片化管理；录入标签信息、测试仪器、返回实时数据等功能；支持手工录入数据等功能；整体功能设计方案完善、细致周到、内容设置符合野外监测现场需求。 ★3.12分析模式：具备水质重金属检测模式，依据环境质量标准，快速判断样品是否达标，测试结果超标时，软件红色预警提示（提供实物图片证明）。 4.配置要求（包括但不限于） 4.1主机1台； 4.2水质富集系统1套； 4.3标样1个； 4.4充电器1个； 4.5附件耗材1套； 4.6配套输出系统1套。 |
| 7 | 无人机机载气体监测设备 | 1、气体监测设备招标参数 1.1、超紧凑型设计 1.2、检测项目：一台气体检测仪支持不低于同时检测9种不同污染物（不包含温湿度传感器），检测项目：PM2.5、PM10、O3、NO2、CO、SO2、TVOC，并能同步显示温度、湿度； 1.3、安装方式：气体的进样口位在无人机上方，以最大程度规避旋翼气流对监测造成的影响，并具备主动式进气系统，无压差下进风量约为10L/min，大幅缩短响应时间； 1.4、供电方式：由无人机PSDK口提供电源（24V）； 1.5、应具有1GHz处理芯片与512MB运行内存； 1.6、应具备前方与侧面RGB高亮警示灯，可设置为常亮或闪烁（频率可调）；警示灯颜色可设置为自动跟随气体浓度变化； 1.7、应具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，支持中国移动/中国联通/中国电信全网通（GPRS、EDGE、3G、4G），芯片与天线完全内置，不外露或凸起； 1.8、应具备数据实时加密传输功能（正常模式下1Hz，对单个检测模块进行校准时不低于3Hz），且具备数据断点续传功能，当通讯中断时可临时储存不低于9小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输； 1.9、应具备工作状态指示LED灯，显示传感总成、卫星定位模块、SD卡、移动通信模块、无人机连接、外置仪器的工作状态； 1.10、应支持组网作业：一台或多台监测设备的数据可以在一台或多台可视化终端展示； ★1.11、应支持在无人机官方航线规划与飞行控制软件中显示实时监测数值与设备工作状态；（需提供相关截图证明） 1.12、应具备SD卡数据备份模块，支持自动备份任务数据，且储存的任务数据可在配套的分析软件中读取与分析。 2、气体监测配套可视化配套软件参数要求 气体分析软件应同时支持Windows平台及移动端平台，需要具备如下数据可视化功能： 2.1、实时显示气体检测仪的工作状态，包括卫星数、待传数据量、相对高度、设备昵称，并且控制设备的高亮警示灯、主动式进气等功能； 2.2、具备数据断点续传功能，通信中断时采集到的任务数据不会丢失，且会在连接重新建立后自动追回，并显示待传数据量； 2.3、每个检测项目需要具备独立的温度、湿度与压力传感器，并能在专用调参与校准软件中独立显示；同时支持质量浓度、体积浓度两种单位，用户可自由切换； 2.4、实时显示空气污染物浓度时间变化曲线图；实时生成二维网格空气污染分布热力图，且网格大小实时可调；且实时生成二维等值线空气污染分布热力图； 2.5、实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度与相对高度； 2.6、污染物浓度的可视化颜色关系支持实时在软件中手动或自动调节； 2.7、浓度分布热力图在地图中对应显示，地图模式可选卫星图与街道图； 2.8、支持导入一个或多个历史数据任务，并可与当前任务数据同时显示； 2.9、支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系），导入后会自动覆盖相应区域的地图； 2.10、支持一键式导出任务报告及表格，多种数据呈现方式进行事后分析； 2.11、支持将气体分布网格图与等值线图输出为带有地理信息的正射图（GeoTiff）； 2.12、支持导入带有地理信息标记的图片并在地图对应位置显示； 2.13、支持在同一个软件界面中实时展示多台设备回传的数据，并可选择任意一台进行跟踪，且软件安装台数不受限制，支持软件自动更新； 2.14、具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准，可调整的参数包括每个检测项目的敏感度斜率和零点； 2.15、支持将接收到的加密数据解析为明文数据，并通过UDP输出，方便用户进行二次开发； 2.16、当使用无人机搭载气体监测设备时，实时显示可调整大小的无人机相机画面，并可在软件界面上拍摄带有地理信息标记的照片； 2.17、支持使用云端接入数据，方便用户进行二次开发。 3、配置清单（包括但不限于） 3.1、气体模块主机1套 3.2、气体监测配套可视化配套软件1套 3.3、适配无人机安装套件1套 3.4、气体设备上门安装操作培训1次 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 1、技术要求： 1.1光学系统：双光束 1.2波长范围：190nm～1100nm 1.3自带不低于9.0寸Ipad触摸屏，即可以单机使用，插上鼠标，即可为电脑反控。 1.4★杂散光：≤0.01%T(220nm，Nal)（须出具产品彩页或官网截图或检测报告或原厂证明） 1.5波长重复性：≤0.1nm 1.6波长扫描：三档可选（快、中、慢） 1.7波长扫描速度：30000nm/min，扫描精度：0.1nm 1.8插座式氘灯和钨灯，换灯时免去光学调试。 1.9光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量 1.10光度范围：-4.0Abs～4.0Abs吸光度范围，无惧高浓度样品。 1.11基线平直度：±0.0005Abs 1.12测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定。 1.13可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理。 1.14支持网络远程控制，实验室设备网络组建，进行一台计算机多台设备的操控。 1.15仪器系统平台可扩展应用，实现在线教学、智能考核、水质检测等功能。 1.16 可定制用户专属方法，方法支持存储设备和网络形式移植。 1.17 数据可导出至U盘，存储空间支持扩展。 1.18★准确度I级（须出具产品彩页或官网截图或检测报告或原厂证明） 1.19外壳采用四重材料工艺处理，耐酸、碱和有机溶剂的腐蚀。 1.20样品池防腐材质，避免生锈问题。 1.21 样品池有凹槽型结构设计，防打翻漏液，截流防腐。 1.22可配置X、Y、Z轴三维直角坐标式紫外自动进样器，可支持54个样品连续进样，通过紫外可见分光光度计的软件直接反控自动进样器。 1.23配置重金属检测专用耗材及方法包，实现对重金属特异性选择、富集及检测，检出限要求达到5ppb以下，实现对重金属的检测。 2、配置要求： 2.1、紫外可见分光光度计主机1台； 2.2、自动五联长样品池架1个； 2.3、石英比色皿（10mm）1对； 2.4、中文操作软件1套（三维图谱）； 2.5、印迹材料1盒； 2.6、备品备件1套（含黑挡块、安装工具、U盘、仪器罩、网线、电源线、多用电源盒等）； |
| 9 | 流量校准仪 | 具备微压、表压、流量校准一体化，校准精度高，便于携带，满足烟尘测试仪的全功能校准及其他采样仪器的校准。 1、技术指标 微小流量：参数范围：(10～200)mL/min；分辨率：0.1mL；准确度：不超过±1% 小流量：参数范围：(0.2～2)L/min；分辨率：0.1L；准确度：不超过±1% 参数范围：(2～20)L/min；分辨率：0.1L；准确度：不超过±1% 中流量：参数范围：（20～230） L/min；分辨率：0.1L；准确度：不超过±1% 微压：参数范围：（-2500～2500）Pa；分辨率：0.1Pa；准确度：不超过±0.1%FS 表压：参数范围：（-60～60）kPa；分辨率：0.001kPa；准确度：±0.5%FS 环境大气压：参数范围：（50～130）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±500Pa 环境温度：参数范围：（-40～80）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±2℃ 烟温标定（PT100）：参数范围：0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃；准确度：不超过±1℃ 2、性能要求： 2.1.一机多用，可完成微小、小、中等多路量程流量测量 2.2.多路流量可同时运行，同步进行校准 2.3.具有计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算 2.4.具有环境温度和大气压测量功能 2.5.可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量以及油气回收检测仪的压力、流量进行校准 2.6.配有高能锂电池，可在无外接电源适配器的情况下工作不低于8小时 2.7.具备数据存储、查询、打印和导出功能 2.8.提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级 2.9.配不小于6英寸触摸屏设计，显示区域大，数据多2.10.仪器轻巧便携，方便现场使用。 配置： 主机1套、主机箱1套、充电器1套、阻力模块1套、转接嘴1套。 |
| 10 | 噪声仪 | 用于环境噪声测定，能提供监测位置信息，监测数据加密，支持超标录音。 满足标准：GB/T 3785.1-2023 1级 /IEC61672-1：2013 Class1，GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1：2014滤波器1级。 - 技术指标要求 1.1.频率范围：10 Hz～20 kHz； 1.2.测量范围：A计权声级20 dB～143 dB； 1.3.本机电噪声：小于10 dBA，15 dBC，20 dBZ； 1.4.时间计权：并行（同时）F、S、I； 1.5.频率计权：并行（同时）A、C、Z； 1.6.主要测量指标：Lxyp、Lxeq，T、Lxeq，t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等（x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95）； 1.7.主要测量功能：总值积分、统计分析、24小时、1/1 OCT； 1.8.滤波器中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz； 1.9.显示器：不低于4英寸电容型触摸屏； 1.10.数据存贮：仪器自带10G以上存储，可扩展60G以上储存卡； 1.11.输出接口：AC（交流）、DC（直流），IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙； 1.12.电源：3.7 V 10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）； 1.13.测量时间：1 s到96 h任意设置； 1.14.数据加密功能：当测量存储文件中的任意字符被修改后，通过设备中数据调阅功能查看文件内容时，文件不能被打开并显示文件内容非法； 1.15.定位系统：内置北斗定位系统； 1.16.数据打印：设备可通过蓝牙方式实现测量数据输出至打印机进行打印； 1.17.录音：具有精密录音功能，48K采样率，保存格式为WAV； 2、配置 整机、风球、用电源适配器、使用说明书、塑料箱、热敏打印终端、型测试杆、线材 |
| 11 | 清洗机 | 1、控制系统： 1.1.采用知名品牌PLC控制系统，运行稳定(非微电脑芯片控制)，≥7寸液晶触摸显示屏，显示屏亮度可根据用户需求调节；≥20个标准清洗程序，可根据需要可设置多个自定义清洗程序；满足有机、无机或微生物等实验室使用，用户可自定义编辑程序。 1.2.联锁装置：电子门锁开关门，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开。 1.3.操作权限：操作权限分为系统工程师、管理员、操作员，其中系统工程师有1个账户，管理员有2个账户，操作员有3个账户，每个账户都有相应的权限密码进行登录。 ★1.4.自吸门锁：舱门到一定位置后，仪器自动识别，舱门扣与定位扣连接后自动关门，无需手动推送。（提供自吸门锁实物图证明） 1.5.设备自带3种语言系统：中文、英文、俄文； 1.6.设备带有延迟3秒开机、关机功能；防止客户误操作； 2、在线监测： 2.1.联锁装置：保证设备的运行状态下是不能打开门锁，以免热水烫伤。 2.2.双温监控：按照清洗温度图谱精确控制温度。 2.3.过热保护：监测到循环泵过热时，设备自动关闭，以防损坏机器。 2.4.泡沫监测：清洗机能够自动识别清洗运行状态，如果清洗内腔泡沫过多，阻碍了喷淋臂转速，清洗机会自动报警。 ★2.5.可通过显示屏PID运行程序实时监测和显示整个设备的运行状态。(需要提供实物图证明）； 3、循环系统： 3.1.采用知名品牌循环泵，最大循环能力可自动调节≥0-500L/min。 4、清洗剂分配： 4.1.采用知名品牌蠕动泵，寿命长久，高效耐腐蚀，用于液体助剂，无需手动添加清洗剂； 4.2.内置2×5 升容器的清洗剂，清洗剂放置在设备里面，保证安全； 5、设备结构： ★5.1.装载门：正面装载并配备下拉式门,带可视窗，带照明灯，可直接观察内部清洗情况。(需要提供实物图证明）； 5.2.材料：304级不锈钢外壳，316L级8K镜面不锈钢内胆，具有超强的防腐蚀功能。 ★5.3.喷淋系统：标配上下旋转喷淋臂，采用扇形喷嘴(需要提供实物图证明）； ★5.4.可同时清洗2层250ml容量瓶，可同时清洗2层清洗1000ml蓝盖瓶；(需要提供实物图证明）； 5.5.内腔容积：≥220L； 5.6.仪器带有数据追溯功能，可储存清洗记录，设备有带USB数据接口，可连电脑、打印机、U盘等。 5.7.设备自带纯水增压系统； 5.8.内置三层过滤系统，避免杂物进入管路造成堵塞，防止二次污染； 6、干燥系统： 6.1.空气过滤：采用高效过滤器HEPA 14； 6.2.风机：热风干燥，每小时空气流量≥130m3/小时；温度最高可调至120℃，干燥时间可自定义设置。 6.3.蒸汽冷凝器：采用双蒸汽冷凝器将干燥过程中水蒸气转换为液体排放掉，避免增加房间的湿度，同时保护电子器元件不受损坏。 7、配置： 7.1.全自动玻璃器皿清洗机1台； 7.2.基础篮架2套； 7.3.不低于26位容量瓶和顶空瓶清洗篮架2套； 7.4.不低于15位采样瓶、扁量瓶、锥形瓶、碘量瓶清洗篮架2套； 7.5.烧杯、称量瓶、坩埚、瓶盖清洗篮架1套； 7.6.强碱性清洗剂（5L）1桶； 7.7.酸性清洗剂（5L）1桶。 |
| 12 | 声源自动识别仪 | 声源自动识别仪采用智能技术手段，可自动识别自然环境的典型声源，并输出声源类型。 1.声源识别仪超标限值应以原噪声自动监测仪实时监测数值为准，具备自主抓取噪声自动监测仪实时数据并自动识别超标和录音的功能，确保数据的一致性和准确性，需提供承诺函。 2.声源识别仪具备声纹图谱数据的收集，采用人工智能技术手段，可自动收集自然环境的典型声源。（提供噪声声纹收集软件著作权证书或专利证书） 3.声音类型：支持判断5种以上噪声源识别分类功能，包括交通噪声、工业噪声、建筑噪声、社会生活噪声、自然环境噪声等；自然环境的典型声源至少包含雨声、风声、雷声、鸟叫、虫鸣、蛙鸣等声音识别能力。 4.声源识别系统的准确率≥85%。 5.支持噪声声源识别，关联超标录音数据，判断分析噪声超标声源类型。 6.投标人负责声源识别仪数据无缝接入苏州市功能区噪声自动监测系统，需提供承诺函。 |
| 13 | 声源方向识别仪 | 功能要求：能通过声学雷达定位追踪噪声源，并联动摄像头对超过某一设定噪声值进行抓拍、录像，且支持声源定位。能够实现359°声源方向自动判别； 1.视频监控装置能对超标声源自动定向抓拍，对噪声超标事件自动录像，上传和回放； 2.频率响应范围：满足100Hz-12.5kHz（≤1dB）；通道数：≥8通道； 3.定位精度：水平方向角度定位误差小于4°，垂直方向角度定位误差小于6°； 4.识别响应时间：小于1S；信噪比：≥8dB； 5.与原噪声子站合杆安装，需按照原噪声自动监测站数据协议进行通信和数据上传； 6.投标人负责声源方向识别仪数据无缝接入苏州市功能区噪声自动监测系统，需提供承诺函。 |
| 14 | 负压便携采气桶 (1L) | 采气桶用于环境空气和废气非甲烷总烃等监测项目专用采气设备。符合HJ732-2014和HJ 38-2017等监测方法要求。 “真空箱”、"活性炭过滤器"、“抽气泵”及“电源”一体化，活性炭过滤器方便拆卸更换，充电便携使用。 采气桶选用优质PC原料制造，结实耐摔；桶身采用深棕色设计，防止阳光直射气袋。 采样电池，可达到1000个以上充放循环，续航可达5小时以上，充分满足采气工作的时间要求。 选用优质微型无刷气泵，高效工作 活性炭过滤器直观查看 气流量4L/min 反插袋子可用现场气体进行洗袋工作 电池容量显示 |
| 15 | 电子天平1 | 显示屏类型：背光液晶显示屏(LCD) 显示尺寸：不低于20 mm 数字显示 最大称量值(g)：620 可读性 (g)：0.01 检定分度值(g)：0.1 量程校准砝码：300 线性校准砝码：300,600g 稳定时间(s)：1.5 结构、功能材质：高强度ABS塑料外壳、SUS 304不锈钢秤盘，运输保护锁,菜单和校准保护锁、可调防滑底座、机械和软件过载保护，自动关机,用户可设定打印选项，用户可设定通讯设置。 校准：外部校准 去皮范围：全量程去皮 称量单位：克, 千克 称量模式：基本称量，计件称量,百分比称量,检重称量 电源：AC适配器，电池 温度范围：10℃到40℃，相对湿度10%到85%,无冷凝 存放条件：-20℃到55℃，相对湿度10%到90%,无冷凝 通讯接口：USB组件或以太网组件 F1等级 1mg-1kg砝码 包含:1kg1个,500g1个,200g2个,100g1个,50g1个,20g2个,10g1个,5g1个,2g2个,1g1个,500mg1个200mg2个,100mg1个，50mg1个,20mg2个.10mg1个.5mg1个.2mg2个,1mg1个 个数 一套25个 |
| 16 | 电子天平2 | 显示屏类型：背光液晶显示屏(LCD) 显示尺寸：不低于20 mm 数字显示 最大称量值(g)：6200 可读性 (g)：0.1 检定分度值(g)：1 量程校准砝码：5000 线性校准砝码：3kg,6kg 稳定时间(s)：1.5 结构、功能材质：高强度ABS塑料外壳、SUS 304不锈钢秤盘，运输保护锁,菜单和校准保护锁、可调防滑底座、机械和软件过载保护，自动关机,用户可设定打印选项，用户可设定通讯设置。 校准：外部校准 去皮范围：全量程去皮 称量单位：克, 千克 称量模式：基本称量，计件称量,百分比称量,检重称量 电源：AC适配器，电池 温度范围：10℃到40℃，相对湿度10%到85%,无冷凝 存放条件：-20℃到55℃，相对湿度10%到90%,无冷凝 通讯接口：USB组件或以太网组件 |
| 17 | 石墨加热板 | 温控范围 室温+50~420℃ 显示方式：LCD液晶屏 整机功率：2KW 温控精度：±1℃ 定时功能：有 加热板材质：等静压石墨 加热面板尺寸：300*200 |
| 18 | 水样多联抽滤系统 | 1、技术参数 1.1、过滤联数：六联(带阀门) 1.2、滤杯容量：300ml×6 1.3、滤杯材质：316L不锈钢材质 1.4、选配滤膜直径：Φ47-50（mm） 1.5、滤膜材质：水系膜 1.6、滤膜孔径：0.45μm1.7、电源电压：AC220V±10% 50Hz 1.8、抽气速度（升/分）：60 1.9、最大负压值：≥-0.09MPa 1.10、噪音（DB）： ≤60 1.11、吸液瓶容量：3000ml 1.12、功率：230W 2、功能要求 2.1每个样品配单独阀门控制，可单独过滤一个样品，也可以同时过滤六个样品。 2.2高效率无油真空泵，自带温控装置，可长时间连续工作 2.3无油润滑活塞泵，无油雾污染环境 2.4自带温控装置，当真空泵过热时自动停机 2.5一个真空气源就可以完成全部操作 - 配置 无油真空泵1台、六联过滤器1台、积液瓶、微孔滤、管材、说明书手册等 |

五、安装、验收、售后服务

1、服务期限：自本合同签订生效之日起【30】日内，完成本项目全部采购内容的安装、调试并交付甲方正常使用。

2、项目交货地点：根据甲方要求送达指定地点。

3、中标人应保证所供标的物是全新的，未使用过的、性能良好、符合环保的、 原装、原产、合法、正规途径的货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒、伪劣或非正规途径之产品。产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。中标人应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

4、货物到达安装现场后，中标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

5、中标人负责供货、运输、安装调试，并确保涉及的平台运行正常。

6、中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。项目履约期间如由中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责，按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与招标文件及采购合同一致，性能指标达到招标文件规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

8、产品在安装调试并试运行符合要求后，采购人即可进行最终验收。验收期限为安装调试结束后三个月内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由中标人提供的必要文件汇集成册交付采购人。

9、中标人应为本项目配置项目负责人1名及充足的专业技术人员。并根据自身实际，配置售后服务人员，建立良好的售后服务体系。在质保期内，如货物出现质量问题，2小时响应，8小时内到达现场，48小时内解决问题。如果无法按照要求及时响应或解决问题，每次扣除3000元。中标人须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

10、免费技术培训：免费提供使用方技术人员的培训，包括设备的基本知识、使用方法、维护及保养技术的现场免费培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。需进行厂家培训的品目，由中标人及时安排，一切费用包含在投标报价中。培训是否达到要求、效果须由采购人最终认定。

11、软件升级：免费提供软件系统升级和网络传输软件更新服务。

12、中标人必须接受采购人的监督，中标人对采购人提出的合理意见与建议必须采纳。验收合格后中标人提供免费质保服务及相应日常维护工作。

13、质保期：自全部仪器验收合格起，本项目整体免费质保期不低于一年，其中全自动便携式紫外测油仪、噪声仪、清洗机免费质保期不低于两年。在质保期内，应无偿并在3日内更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标人承担。在期间如发生影响运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

14、在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的、在采购文件中规定的伴随服务，包括：技术资料、安装、调试、现场试运行、技术支持、技术协助、技术培训等，以及在本采购文件中未提及的、隐含的其它必须由中标人提供的相关服务。

六、综合说明

1、本项目不接受进口产品投标。

2、投标供应商中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

3、投标供应商应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

4、中标人应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向采购人以外的第三方提供保密信息，除非得到采购人的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

5、本次投标报价应包括投标方提供全部产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及中标方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定或经双方协商同意，中标方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

6、中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

七、其他有关说明：

1、政府采购政策：

1.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2023〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

1.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.4绿色采购（本项目不涉及）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.3对存在失信信息的供应商，评审小组填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最新信息为准。

第五章合同文本

第五章合同文本

政府采购合同书

项目编号：

甲方：苏州市相城生态环境局

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号6号楼

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次中标的【2025年实验室仪器购置】项目（以下简称“本项目”）购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同书及本合同书签署后双方以书面形式确认的补充协议等；

（2）中标通知书；

（3）采购文件；

（4）投标文件；

（5）乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件视为是能互相说明的，如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同内容

（一）项目内容：乙方负责完成甲方的“2025年实验室仪器购置”，具体内容见下表：

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价（含税）： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

（二）交付期限：自本合同签订生效之日起【30】日内，乙方应完成本项目全部采购内容的安装、调试后交付甲方正常使用。

（三）交付地点：甲方指定地点。

（四）质保期：本项目整体免费质保期不低于一年，其中全自动便携式紫外测油仪、噪声仪、清洗机免费质保期不低于两年。所有设备质保期均自甲方最终验收通过之日起开始计算。在质保期内，乙方应无偿并在3日内更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

三、价格与支付

（一）履约保函

1、本项目履约保函金额为中标金额的10%。保函止期须在项目免费质保期结束后。政府采购合同签订后，乙方登录政府采购电子履约保函(保险)平台按项目要求自行申请。

2、根据苏财购[2024]2号文件要求，如乙方未能按照本合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对甲方承担赔偿责任。

（二）本合同金额按此次中标（成交）价格执行，本合同总金额（含税）为人民币（大写）（¥：）。上述合同总金额已包括响应产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定或经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

（三）合同价款的支付及付款方式：

1、付款方式：

合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的50%作为预付款；乙方货到且安装调试完毕设备可正常运行且项目整体全部验收合格后，甲方支付至合同总价款的80%；甲方于项目整体验收合格一年内无重大质量问题一次性付清剩余款项。

2、乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

（1）合法有效且符合甲方要求的发票；

（2）《政府采购履约验收书》（支付尾款时附）。

若乙方未按要求提供上述资料的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。

3.付款方式：本次货款以数字人民币形式或银行转账支付。乙方账户信息如下：

账户名：

账号：

开户行：

或

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

4.未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额【10】%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、保密条款

1.乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

五、质量保证

（一）乙方应保证其向甲方提供的设备是全新的、未使用过的，并且不是长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有良好的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务等非甲方原因而造成的任何不足或故障负责。质保期内设备出现质量问题的，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（二）乙方应按照本合同约定的质量标准提供合格的设备，如未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行；同时存在不同标准的，以最高标准为准。

（三）根据甲方按本合同约定的检验标准检验的结果或具有法定检验资质的第三方检验机构出具的检验结果，如果设备的数量、质量或规格与本合同约定不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权通知乙方并提出索赔。

（四）乙方应保证对其提供的设备享有合法的权利和其他必要的授权，在其提供的设备、系统上不存在任何未曾向甲方书面披露的担保物权或其他权利负担，如抵押权、质押权、留置权、查封、转让限制等，不存在任何知识产权侵权行为。乙方应保证甲方在使用本合同项下设备、系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利主张。如甲方在使用乙方提供的设备构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

六、包装

（一）乙方应当按照约定的包装方式交付设备。对包装方式没有约定或约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或按照通用的方式包装；没有补充协议或通用方式的，应当采取足以保护设备且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。因乙方未采取合理包装方式致使设备损毁、灭失或无法正常使用，给甲方造成损失的，乙方应在接到甲方通知后3日内免费更换同品牌、同型号、同配置的新设备，并承担由此产生的一切费用及可能给甲方造成的一切直接、间接损失。

（二）乙方应保证其提供的设备是原包装未拆封的商品，在交付甲方验收前不得拆箱。

七、设备的交付

（一）本项目设备的所有权自设备由乙方交付甲方时转移。

（二）乙方应当按照本合同约定的期限和约定的地点交付设备。

（三）乙方应当按照本合同约定或者交易习惯向甲方交付提取设备单证以外的有关单证和资料。

（四）随货物附带的所有有关资料（如质量保证书等）

（五）本合同中所称“交付”指乙方完成全部设备安装调试后，并使设备可正常运行状态的交付。

八、伴随服务

（一）乙方除应按照本合同约定及甲方的要求履行按期按量交付合格设备的义务外，还应当提供下列服务：

1.设备的现场安装、调试、监督等；

2.提供设备组装和一般维修所必需的工具；

3.在本合同规定的期限内对所提供的设备实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

4.对甲方技术人员进行技术指导或培训服务。

（二）除本合同另有规定外，伴随服务的费用均已包含在本合同总价款中，甲方不再另行向乙方支付任何其他费用。

九、项目验收

1.验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标及其他内容。

2.根据甲方验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.验收期限在安装调试结束后三个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5.验收规范应由乙方在验收前两周提交给甲方，甲方可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由甲乙双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。

6.验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

十、设备提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的验收期间内将设备的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面形式通知乙方。若设备存在甲方无法检验的质量问题，则对该设备的检验不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。

（二）如果甲方在终验完成后【30】日内既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，乙方可在上述期满后【15】日内对甲方进行催告，经乙方催告后甲方在【30】日内仍未出具验收合格证明或提出书面异议的，视为验收合格。

（三）甲方在验收过程中向乙方发出异议通知的，乙方应自收到甲方书面异议通知后24小时内将处理意见与办法书面答复甲方，并于3日内负责解决问题，否则将视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、安全责任

（一）在项目实施期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，并对项目实施人员强化安全教育和安全管理，如施工过程中存在安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

（二）乙方项目实施人员在实施现场受到的一切人身伤害，一律由乙方自行承担，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任。乙方项目人员在甲方工作期间发生的意外伤害、猝死、疾病等均由乙方作为用人单位承担相应责任，乙方应负责办理相关工伤或保险理赔等手续，所需金额如理赔不足的，剩余部分则由乙方承担。甲方不承担任何责任，也无需支付任何补偿金、赔偿金、人道主义慰问金等。

十二、售后服务

（一）在质保期内，如货物出现质量问题，乙方须在2小时响应，8小时内到达现场，48小时内解决问题。如果无法按照要求及时响应或解决问题，每次扣除3000元，甲方有权直接在未支付的费用中扣除。乙方须设有7×24小时维修服务电话，负责解答甲方在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（二）乙方未能按前述约定提供售后服务的，甲方有权自行聘请第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从未支付的费用中扣除。未支付的费用不足以弥补甲方的实际损失的，乙方应予以补足。同时，乙方应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失。

十三、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失（包括但不限于直接损失及间接损失），并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，并赔偿甲方因此遭致的损失费用。

（3）若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失（包括但不限于直接损失及间接损失），并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

（4）若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权解除合同，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且有权要求乙方赔偿由此产生的全部损失。

十四、不可抗力

（一）合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除不能履行合同一方的责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当不可抗力通知发出后的7日内提供书面证明文件。

（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行或解除等相关事宜，由合同双方协商解决。

十五、索赔

（一）乙方交付的本项目设备的质量、数量、规格、性能等经检验、验收不合格的，甲方有权根据产品质量检验机构或其他有关部门出具的检验、验收证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或异议有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.乙方同意退货，并按本合同规定的货币形式将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切直接、间接损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其他必要费用。

2.根据设备的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方协商确定降低设备的价格。

3.乙方应在收到甲方书面索赔通知后7日内，负责采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或被更换部件或设备的质量保证期。

（三）如果在甲方发出书面索赔通知后7日内，乙方未能答复的，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出书面索赔通知后7日内或甲方同意的延长期限内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜的，甲方有权从未支付的款项中扣除索赔金额，如果此金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

十七、合同的解除

（一）除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

（二）有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1.因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方以主张解除本合同，本合同在书面通知到达对方时解除。

（三）乙方违反本合同约定，导致本合同项目运行受到任何不利影响持续超过【48】小时的，甲方有权立即与乙方解除合同，且有权向第三方采购设备及服务以保证项目正常运行，因此产生的采购费用由乙方无异议接受、承担。

（四）如乙方出现破产或丧失履行合同的能力，拒不配合验收与审计或其他甲方有权解除合同等情形的，甲方有权在任何时候以书面形式通知乙方终止合同并追究乙方违约责任，要求乙方返还合同款。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

（五）甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

十八、合同的生效

本合同自甲乙双方法定（授权）代表人签字并盖章后生效，生效合同须进行公告备案。

十九、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

二十、其他附则

（一）合同份数：本合同一式【陆】份，甲方执【叁】份，乙方执【贰】份，招标代理执【壹】份，各份合同具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其它法律、法规之规定解释，在执行过程中甲乙双方应在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构壹份备存。

（三）本合同首部所载明的双方地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

（以下无正文）

甲方（盖章）：苏州市相城生态环境局

法定（授权）代表人（签字）：

日期：年月日

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：年月日

第六章评标办法及评分标准第六章 评标办法及评分标准

一、评标方法

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标方。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标方为排名第一的中标候选人。

2.中标原则：根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会（评审小组）直接确定中标供应商

3.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标方的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标方的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标方的综合评分。

4.如投标方存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

5.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标方参加同一合同项下投标的，按一家投标方计算，评审后得分最高的同品牌投标方获得中标方推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标方提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标方必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

1.投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。

3.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100，小数点后保留两位。

（二）技术分值（45分）

1.设备性能、配置情况（42分）

根据所投仪器产品的技术指标、配置情况并结合技术参数偏离表进行评分。全部满足要求的得42分，带★为重点指标，每出一条负偏离扣2分，其他技术指标每出一条负偏离扣1分，扣完为止。技术参数要求中有要求提供相关证明材料的须按相应要求提供，否则视为负偏离；打“★”如未作特殊要求，需提供产品原厂彩页或官网截图或有效检测报告或其他原厂有效证明材料，否则视为负偏离。

2.产品选型（3分）

根据投标人选型的设备仪器的先进性、可靠性、稳定性、成熟度进行综合评审，选型可靠，仪器应用广泛，成熟度高，贴合需求得3分；选型较可靠，仪器成熟度较高得2分；仪器基本成熟得1分。提供有效支撑材料，否则不得分。

（三）实施进度、安装调试、售后服务方案（17分）

1.针对本项目采购需求提供项目实施方案和进度计划内容。应包含但不限于项目进度实施计划、任务分工及人员安排、设备采购及运送计划、交货时间及地点、质量管理计划、验收计划、调试方案及操作规程和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得 3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得0分。

2.针对本项目安装调试方案应包括但不限于安装调试进度计划、环境保障要求、设备拆箱要求及标准、设备安装步骤及检验标准、软件安装及使用、调试参数及验收标准和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得 3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供方案，得0分。

3.技术培训方案内容应包括但不限于培训计划、培训人员数量、培训组织时间及地点、设备及软件的安装及操作、设备维护及故障排除等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得0分。

4.售后服务方案应包括但不限于售后服务范围、售后服务机构及专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划、售后服务承诺书和设备使用情况回访计划等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得0分。

5.针对本项目质保期满后的售后服务项目和收费情况。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得0分。

6.根据各投标人针对本项目的其他优惠措施情况横向比较。优惠措施切实可行得2分；优惠措施不太可行得1分；未提供相应方案，得0分。

（四）综合实力（8分）

1.类似产品销售业绩（5分）

投标人提供自 2022年1月1日以来销售过类似项目的业绩，每提供一个合同得1分，本项共5分。

注：投标人须提供合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。

2.管理体系认证（3分）

投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，本项共3分。

注：投标文件中同时提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标方均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标方澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标方必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）