招　标　文　件

项目名称：江苏省2024年县域医共体设备更新项目128排及以上X线计算机断层扫描仪采购

（更正稿8.22）

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0407

江苏省政府采购中心

2025年8月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本………………………………… 17

- 采购需求………………………………… 34

- 评标方法与评标标准…………………… 64

- 投标文件格式…………………………… 68

第一章  投标邀请

受江苏省卫生健康委员会的委托，江苏省政府采购中心就江苏省2024年县域医共体设备更新项目128排及以上X线计算机断层扫描仪采购项目（JSZC-320000-SCZX-G2025-0407）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省2024年县域医共体设备更新项目128排及以上X线计算机断层扫描仪采购) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月12日 14点 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0407

2.项目名称：江苏省2024年县域医共体设备更新项目128排及以上X线计算机断层扫描仪采购

3.采购预算金额:

| 分包 | 设备品目 | 预算单价（万/台） | 采购数量（台、套） | 预算总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT） | 1300 | 5 | 6500 |
| 分包2 | 128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT） | 750 | 6 | 4500 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 6500 |
| 2 | 是 | 4500 |

5.采购需求(简介): 128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT），利用X线完成多种疾病的检查与诊断（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：按照合同要求。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2  上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3   依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、投标人必须提供所投医疗产品有效的《医疗器械注册证》及附件（证书上的型号必须与所投型号一致，否则将导致无效投标）。 2、投标人需具有《辐射安全许可证》。 |
| 2 | 1、投标人必须提供所投医疗产品有效的《医疗器械注册证》及附件（证书上的型号必须与所投型号一致，否则将导致无效投标）。 2、投标人需具有《辐射安全许可证》。 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年9月12日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目由省卫生健康委员会根据县域医共体牵头单位授权组织公开招标，采购合同由付款单位与中标供应商签订。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省卫生健康委员会

地 址：　南京市中央路42号

联系人：     胡宝庆、石亚军

联系方式：　　025-83620761、83620897

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：   徐晨义  唐雪菲

联系方式：　025-83668521　83668562

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

11 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

12 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

21凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收部门为财务处（快递运单上的收件人填写“江苏省卫健委财务处”即可），联系地址：南京市中央路42号，联系电话：025-83620761、83620897。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

履行合同的时间、地点和方式

1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

1 履约保证金

11 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

12 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

21合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

22 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第12款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第21款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT） | 工业 |
| 2 | 2 | 128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT） | 工业 |

供货单位清单：

分包1供货单位清单

| 医共体名称 | 医院名称 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 昆山市第一人民医院医共体 | 昆山市第二人民医院 | 1 |
| 昆山市第一人民医院医共体 | 昆山市妇幼保健院 | 1 |
| 仪征市人民医院县域医共体设备更新项目 | 仪征市人民医院 | 1 |
| 赣榆区中医院医共体 | 连云港市赣榆区中医院 | 1 |
| 江阴市人民医院医共体 | 江阴市第五人民医院 | 1 |

分包2供货单位清单

| 医共体名称 | 医院名称 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 六合区中医院医共体 | 南京市六合区中医院 | 1 |
| 六合区人民医院医共体 | 南京市六合区人民医院 | 1 |
| 睢宁县人民医院医共体 | 睢宁县人民医院 | 1 |
| 南京市江宁中医院医共体 | 南京市江宁中医院 | 1 |
| 宜兴市中医医院医共体 | 宜兴市第五人民医院 | 1 |
| 宜兴市人民医院医共体 | 宜兴市第二人民医院（职业病防治院） | 1 |

二、技术要求

分包1：CT（X线计算机断层扫描仪，128排及以上），数量：5套。

(一)标的 每套128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT）的具体配置明细：

| 1. CT（X线计算机断层扫描仪，128排及以上）（CT） | 1套 |
| --- | --- |
| 2. 机架系统 | 1套 |
| 数据采集系统 | 1套 |
| 4. X射线系统 | 1套 |
| 5. 扫描床系统 | 1套 |
| 6. 提供原厂主控计算机 | 1套 |
| 6.1 临床基础应用技术及软件 | 1套 |
| 6.2 高级后处理技术及软件 | 1套 |
| 7. 提供原厂重建计算机 | 1套 |
| 8. 原厂高级影像处理工作站（包含临床基础应用、高级后处理技术及软件） | 2套 |
| 9. 第三方产品（如属于医疗器械，须具备有效的医疗器械注册证，具体见参数要求） | 1批 |

请列出以下配件（服务）价格

1、球管（包含球管质保期说明）

2、探测器模块

3、高压发生器

4、高压注射系统

5、图像后处理工作站

6、报告工作站（含5M显示屏）

7、AI辅助诊断软件及工作站（功能包括肺结节、肋骨、头颈部血管、冠状动

脉）（提供品牌、规格等详细信息）

- CT出保修期后每年整机保修费用（要求包含球管等核心部件）

9、如有其他非标配的硬件或软件，请列出详情及报价

(二)技术参数及要求

| 1 机架系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈 | 提供 |
| ▲1.2 | 机架完整(不拆外壳)状态，扫描架孔径≥78cm | 提供 |
| 1.3 | 机架密闭，恒温恒湿 | 提供 |
| 1.4 | 机架控制面板、内置液晶数据显示及触控操作面板 | 提供 |
| 1.5 | 机架驱动方式：磁悬浮驱动或电磁直接驱动或气垫轴承驱动（非皮钢带驱动） | 提供 |
| 1.6 | 数据传输方式： 射频或光纤 | 提供 |
| 1.7 | 滑环类型: 低压滑环 | 提供 |
| 1.8 | 一键式摆位按钮：机架控制面板具备快捷按钮，只需单个按钮即可到达特定检查部位的指定床位 | 提供 |
| 1.9 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷 | 提供 |
| 1.10 | 具备机架激光定位系统 | 提供 |
| 1.11 | 具备呼吸导航系统 | 提供 |
| 1.12 | 机架内置曝光参数显示，包括转速、床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等，ECG实时监测，提供模拟心电图 | 提供 |
| 2 | 数据采集系统 | 提供 |
| 2.1 | 探测器Z轴方向物理排数：≥128排或双层2×64排或双源≥2×64排 | 提供 |
| ▲2.2 | 探测器Z轴方向物理排数：≥256排或双层2×128排或双源≥2×96排 | 提供 |
| 2.3 | 探测器Z轴方向物理排数：等宽排列 | 提供 |
| 2.4 | 单圈扫描最大层数：≥256层或双源≥2×128层 |  |
| ▲2.5 | 单圈扫描最大层数：≥512层或双源≥2×192层 | 提供 |
| 2.6 | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）：≥8cm，或双层2×4cm，或双源≥2×3.84cm | 提供 |
| ▲2.7 | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）：≥16cm，或双层2×8cm，或双源≥2×5.76cm | 提供 |
| 2.8 | 每排探测器物理宽度：≤0.625mm | 提供 |
| 2.9 | 每排探测器最大通道数：≥670个 | 提供 |
| 2.10 | 最大数据采样率：≥4800view/圈 | 提供 |
| 2.11 | 探测器类型：最新型探测器，提供专有商标注册资料证明 | 提供 |
| 2.12 | 具备3D射线滤过系统 | 提供 |
| 2.13 | 为保证投标产品的稳定性，各厂家所投CT机型首次获得NMPA的时间应为2025年1月1日之前(提供NMPA注册证及相关证明材料)，并提供原厂服务器架构工作站（工作站和CT为同一品牌，提供NMPA官网注册证信息截图及链接，注册信息需体现服务器及客户端架构内容） | 提供 |
| 3 | X线系统 | 提供 |
| 3.1 | 扫描机架内置安装独立的X线源≥1套 | 提供 |
| 3.2 | 高压发生器总功率（非等效）≥ 100KW | 提供 |
| ▲3.3 | 高压发生器总功率（非等效）＞100KW | 提供 |
| 3.4 | 球管阳极热容量≥ 30MHU | 提供 |
| 3.5 | 球管冷却原理：阳极直冷 | 提供 |
| 3.6 | 球管使用液态金属轴承技术 | 提供 |
| 3.7 | 球管阳极最大散热率≥1600kHU/min | 提供 |
| 3.8 | 焦点个数≥2 | 提供 |
| 3.9 | 球管小焦点≤1.0mm × 0.8mm | 提供 |
| 3.10 | 球管大焦点≤1.5mm × 1.8mm | 提供 |
| 3.11 | 具备飞焦点技术 | 提供 |
| 3.12 | 最小球管电流≤10mA | 提供 |
| 3.13 | 最大球管电流（非等效）≥800mA | 提供 |
| ▲3.14 | 最大球管电流（非等效）≥1000mA | 提供 |
| 3.15 | 管电流步进≤5mA | 提供 |
| 3.16 | 最高球管电压：≥140KV | 提供 |
| 3.17 | 最低球管电压：≤70KV | 提供 |
| 3.18 | 球管电压自动调节≥5档 | 提供 |
| ▲3.19 | 球管焦点到探测器距离＞108cm(双层探测器除外) | 提供 |
| ▲3.20 | 所投CT生产厂家具备自主研发生产同品牌原厂CT球管的能力。(请提供检测报告证明材料，不限CT型号) | 提供 |
| 4 | 扫描床 | 提供 |
| 4.1 | 最大水平可移动范围≥200cm | 提供 |
| 4.2 | 床面最大水平移动速度 ≥300mm/秒 | 提供 |
| 4.3 | 水平定位精度≤±0.25mm | 提供 |
| 4.4 | 床最大垂升降速度 ≥40mm/秒 | 提供 |
| 4.5 | 床面最高距离地面≥95cm | 提供 |
| 4.6 | 床面最低可降至离地面距离≤50cm | 提供 |
| 4.7 | 床面最大承重≥225KG | 提供 |
| 4.8 | 扫描床控制脚踏开关 | 提供 |
| 4.9 | 床点滴架+托盘架+纸床单架 | 提供 |
| 4.10 | 头臂托、头托、延长板、床垫、各类头垫、膝关节垫、绑带等扫描床附件 | 提供 |
| 4.11 | 原厂质控模体全套（提供规格型号及清单） | 提供 |
| 4.12 | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备 | 提供 |
| 5 | 相关AI智能扫描导航系统 | 提供 |
| 5.1 | 智能患者定位 | 提供 |
| 5.2 | 智能等中心、患者对中 | 提供 |
| 5.3 | 自动协议选择及优化 | 提供 |
| 5.4 | 智能自动扫描范围定义、条件设定 | 提供 |
| 5.5 | 智能自动可识别的患者体位，提供技术名称及种类 | 提供 |
| 5.6 | 实时患者看护功能：扫描中可实时观察患者情况 | 提供 |
| 6 | 扫描与重建参数 | 提供 |
| 6.1 | 多种实时定位像扫描方式：正位像、侧位像、双定位像 | 提供 |
| 6.2 | 轴扫最快扫描≤0.28秒/360° | 提供 |
| 6.3 | 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥8cm，或双层2×4cm，或双源≥2×3.84cm | 提供 |
| ▲6.4 | 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm，或双层2×8cm，或双源≥2×5.76cm | 提供 |
| 6.5 | 螺旋扫描最快扫描速度（非等效）≤0.28秒/360° | 提供 |
| 6.6 | 单次螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥4cm或双源2×3.84cm | 提供 |
| 6.7 | 单次螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm或双源2×5.76cm | 提供 |
| 6.8 | 螺旋连续扫描曝光时间≥60s | 提供 |
| 6.9 | 螺距连续可调：0.5-1.5，可任意选择 | 提供 |
| 6.10 | 最大水平定位像可扫描范围≥200cm | 提供 |
| 6.11 | 最大水平螺旋可扫描范围≥180cm | 提供 |
| 6.12 | 最大水平断层可扫描范围≥200cm | 提供 |
| 6.13 | 最薄扫描图像层厚≤0.625mm | 提供 |
| ▲6.14 | 最薄扫描图像层厚≤0.6mm | 提供 |
| 6.15 | 最大扫描FOV≥50cm | 提供 |
| 6.16 | 双能量扫描最大FOV≥50cm | 提供 |
| 6.17 | 单扇区时间分辨率≤140ms | 提供 |
| 6.18 | 等效时间分辨率≤35ms | 提供 |
| 6.19 | 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 | 提供 |
| 6.20 | 提供门控和非门控融合扫描功能 | 提供 |
| 6.21 | 图像显示矩阵≥1024×1024 | 提供 |
| ▲6.22 | 图像重建矩阵≥1024×1024 | 提供 |
| 6.23 | 图像重建视野FOV≥50 cm | 提供 |
| 6.24 | 图像重建速度≥40幅/秒（重建条件：512×512矩阵） | 提供 |
| 6.25 | 配备最新图像重建技术及配套硬件：提供技术名称及硬件配置 | 提供 |
| 6.26 | 各厂家提供最新发布的高端迭代技术，提供技术名称及硬件配置 | 提供 |
| 6.27 | 能谱扫描技术：通过kV切换进行，或双源双能量采集模式），或双层探测器（低能/高能光子同步采集） | 提供 |
| 6.28 | 散射伪影校正算法 | 提供 |
| 6.29 | 锥束重建算法 | 提供 |
| 6.30 | 单能扫描去金属伪影算法 | 提供 |
| 6.31 | 单心动周期前瞻式、回顾式的ECG门控扫描 | 提供 |
| 6.32 | 扫描时间实时显示：在同一扫描序列内不同层面图像根据实际扫描时间不同实时显示，精确到毫秒 | 提供 |
| 6.33 | 具备自动定位功能：依据检查部位不同（如头，胸，腹部等），在扫描定位像后，主机自动确定扫描范围功能，提供技术名称 | 提供 |
| 6.34 | 其他先进扫描技术及方案，提供技术名称 | 提供 |
| 7 | 图像质量 | 提供 |
| 7.1 | 空间分辨率（X,Y轴）≥15LP/cm(0%MTF) | 提供 |
| 7.2 | Z轴图像空间分辨率≥20LP/cm(0%MTF) | 提供 |
| 7.3 | 密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差0.3%，剂量≤9mGy | 提供 |
| 7.4 | 图像噪声：≤0.5% | 提供 |
| 7.5 | CT值范围（非扩展）≥-1024HU～+3071HU | 提供 |
| 8 | 低剂量技术 | 提供 |
| 8.1 | 扫描剂量预估 | 提供 |
| 8.2 | 结构化剂量报告 | 提供 |
| 8.3 | 剂量监控和预警 | 提供 |
| 8.4 | 自动毫安调节技术 | 提供 |
| 8.5 | 自动管电压推荐技术 | 提供 |
| 8.6 | 低管电压成像 | 提供 |
| 8.7 | 低剂量扫描模式 | 提供 |
| 8.8 | 低剂量儿科检查：定制化儿童扫描协议 | 提供 |
| 8.9 | 低剂量肺筛查、冠脉体检解决方案 | 提供 |
| 8.10 | 提供目前先进的低剂量迭代技术,基于模型域+原始数据域+图像域的3域迭代平台，在降低 X 线剂量的情况下保证图像质量，使患者受到的辐射剂量降低，提供技术名称及剂量降低效果 | 提供 |
| 9 | 主控计算机性能参数（提供最新最全软硬件版本） | 提供 |
| 9.1 | 提供原厂随机的最新、配置最高、最全的主控计算机（含医用显示器），提供详细配置清单及技术资料证明 | 提供 |
| 9.2 | 图像存档系统(USB移动硬盘、CD-RW或DVD等) | 提供 |
| 9.3 | 支持MPPS及PACS /HIS/RIS等连接管理系统 | 提供 |
| 9.4 | DICOM0接口 | 提供 |
| 9.5 | 传输：Dicom send/receive， | 提供 |
| 9.6 | 查询：Dicom query/retrieve， | 提供 |
| 9.7 | 打印：Dicom Basic Print， | 提供 |
| 9.8 | 存档：Dicom Storage Commitment | 提供 |
| 9.9 | DICOM Modality Worklist 患者列表软件 | 提供 |
| 9.10 | 提供DICOM 0激光相机接口 | 提供 |
| 9.11 | 中英文操作界面 | 提供 |
| 9.12 | 同步并行处理功能：注册、扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 提供 |
| 9.13 | 2D/3D图像浏览和编辑，胶片排版与打印 | 提供 |
| 9.14 | 2D/3D图像工具包 | 提供 |
| 9.15 | 主控制台提供并可以独立完成MPR，MIP，MinIP，CPR，VR，SSD，VRT，CTA，区域生长容积分析重建等三维后处理功能 | 提供 |
| 9.16 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，自动语音系统、双向语音传输 | 提供 |
| 9.17 | 图像采集和重建系统：实时重建，在线重建，离线重建，高清重建矩阵（512×512或768×768或1024×1024）等重建模式 | 提供 |
| 9.18 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥6个 | 提供 |
| 9.19 | 提供原厂最新、配置最高、最全的重建计算机，提供详细配置清单及提供原厂制造厂商盖章版的技术白皮书或相关检测报告等证明材料（含最新的重建技术或相关AI功能等）。 | 提供 |
| 10 | 影像处理工作站 | 提供 |
| 10.1 | 原厂高级影像处理工作站，提供2套（含显示器、软件）原厂最新、配置最高的高级图像后处理工作站，包含所有最新最全的后处理功能：临床基础应用和高级后处理技术及软件。提供原厂制造厂商盖章版的技术白皮书或相关检测报告等证明材料。 | 提供 |
| 11 | 临床基础应用技术及软件性能参数 | 提供 |
| 11.1 | 2D/3D图像浏览和编辑，胶片排版与打印 | 提供 |
| 11.2 | 2D/3D智能操作工具包 | 提供 |
| 11.3 | 2D/3D图像分析系统 | 提供 |
| 11.4 | 多模态图像融合 | 提供 |
| 11.5 | 多平面重建（MPR） | 提供 |
| 11.6 | 曲面重建（CPR） | 提供 |
| 11.7 | 最大密度投影（MIP） | 提供 |
| 11.8 | 最小密度投影（MinIP） | 提供 |
| 11.9 | 三维表面重建（SSD） | 提供 |
| 11.10 | 容积三维重建（VR） | 提供 |
| 11.11 | 容积漫游（VRT） | 提供 |
| 11.12 | CT血管造影（CTA） | 提供 |
| 11.13 | 组织裁剪功能 | 提供 |
| 11.14 | 自动去骨功能 | 提供 |
| 11.15 | 透明显示软件 | 提供 |
| 11.16 | CT电影功能软件 | 提供 |
| 11.17 | 三维容积测量评估功能软件 | 提供 |
| 11.18 | 虚拟内窥镜软件包 | 提供 |
| 11.19 | 线束硬化伪影校正软件（线束硬化伪影、条状伪影消除等） | 提供 |
| 11.20 | 金属伪影校正算法 | 提供 |
| 11.21 | 造影剂自动跟踪技术：对管腔内造影剂浓度进行实时监测，达到阈值时，系统自动触发扫描 | 提供 |
| 11.22 | CT尿路造影成像技术 | 提供 |
| 11.23 | 螺旋扫描降噪技术 | 提供 |
| 11.24 | 肺纹理增强技术 | 提供 |
| 11.25 | 小剂量团注跟踪测试技术 | 提供 |
| 11.26 | 提供多种容积三维重建模板 | 提供 |
| 11.27 | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 | 提供 |
| 11.28 | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览 | 提供 |
| 11.29 | 多期增强扫描技术 | 提供 |
| 11.30 | 钙化积分应用技术 | 提供 |
| 11.31 | 一站式胸痛三联扫描方案 | 提供 |
| 11.32 | 胸痛三联征一站式极速扫描：一次造影剂注射，完成冠脉、肺动脉、肺静脉和主动脉的全面评估，单心动周期冠脉轴扫与大范围血管螺旋扫描之间极速切换 | 提供 |
| 11.33 | 卒中诊断软件 | 提供 |
| 11.34 | 脊柱自动标记 | 提供 |
| 11.35 | 肌骨成像去金属伪影算法 | 提供 |
| 11.36 | 4D动态成像及分析技术：体部、动态血管等 | 提供 |
| 11.37 | 儿童多器官快速扫描 | 提供 |
| 11.38 | 儿童低剂量扫描模式 | 提供 |
| 11.39 | 专用儿童扫描协议 | 提供 |
| 11.40 | 头颅急诊扫描：单心动周期冠脉轴扫与头颈血管螺旋扫描之间极速切换 | 提供 |
| 11.41 | 脑出血、脑容积测量技术 | 提供 |
| 11.42 | 急诊缺血性脑卒中影像评估 | 提供 |
| 11.43 | 脑血管疾病结构和功能评估（脑血管畸形、脑动脉瘤等） | 提供 |
| 11.44 | 肺功能、肺实质、肺结节诊断分析软件 | 提供 |
| 11.45 | 腹部诊断分析软 | 提供 |
| 11.46 | 神经诊断分析软件 | 提供 |
| 11.47 | 肝诊断分析软件 | 提供 |
| 11.48 | 肿瘤系统诊断分析软件 | 提供 |
| 11.49 | 齿科诊断分析软件 | 提供 |
| 11.50 | 其他部位诊断的分析软件等，提供说明 | 提供 |
| 12 | 高级后处理技术及软件性能参数 | 提供 |
| 12.1 | 心脏高级后处理技术及软件 | 提供 |
| 12.1.1 | 最新心脏扫描与图像重建技术 | 提供 |
| 12.1.2 | 单心动周期冠脉、心功能成像技术 | 提供 |
| 12.1.3 | 心律不齐检测技术 | 提供 |
| 12.1.4 | 单心动周期内无限心率、无限心律的冠脉成像技术 | 提供 |
| 12.1.5 | 冠脉评估分析 | 提供 |
| 12.1.6 | 心功能评估分析 | 提供 |
| 12.1.7 | 智能心电编辑软件 | 提供 |
| 12.1.8 | ECG门控管电流调制技术 | 提供 |
| 12.1.9 | 智能扫描参数推荐：通过语音指导，模拟扫描流程评估患者进行心率情况，自动优化扫描参数，简化扫查工作流 | 提供 |
| 12.1.10 | 冠脉血管提取和编辑 | 提供 |
| 12.1.11 | 快速加载心脏多期图像 | 提供 |
| 12.1.12 | 智能识别、分割心脏解剖结构l | 提供 |
| 12.1.13 | 一键式自动冠脉提取、自动冠脉中心线提取和命名 | 提供 |
| 12.1.14 | 智能追踪特定冠脉分支，提供单点冠脉提取、多点冠脉提取、区域生长、中心线编辑等工具供用户使用，方便对自动结果进行调整 | 提供 |
| 12.1.15 | 仿真DSA 显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供 MIP/VR 显示技术，提供多个细腻显示模板选择 | 提供 |
| 12.1.16 | 冠脉钙化分析 | 提供 |
| 12.1.17 | 识别、标记并以伪彩区分冠脉钙化 | 提供 |
| 12.1.18 | 提供多种标记工具，对钙化组织进行分割，并可以归属至对应冠脉 | 提供 |
| 12.1.19 | 智能分析冠脉的钙化积分，按冠脉分支汇总钙点，支持钙化体积计算、钙化质量计算，Agatston积分和体积积分计算 | 提供 |
| 12.1.20 | 冠脉导航式分析钙化与非钙化病变 | 提供 |
| 12.1.21 | 冠脉斑块分析 | 提供 |
| 12.1.22 | 识别、标记并以伪彩区分冠脉斑块 | 提供 |
| 12.1.23 | 自定义 CT 值斑块成份分析（钙化、纤维、脂质） | 提供 |
| 12.1.24 | 快速提供精准的冠状动脉钙化斑块测量和计算数据 | 提供 |
| 12.1.25 | 冠脉狭窄分析 | 提供 |
| 12.1.26 | 识别、标记冠脉狭窄部位 | 提供 |
| 12.1.27 | 智能测量冠脉直径、截面积、长度、狭窄程度等 | 提供 |
| 12.1.28 | 冠脉支架分析 | 提供 |
| 12.1.29 | 提供支架位置情况分析及测量功能 | 提供 |
| 12.1.30 | 心脏功能评估 | 提供 |
| 12.1.31 | 心室参数计算：包括左右心室 ED/ES 容积，每博净流量，射血分数，心输出量，心脏指数 | 提供 |
| 12.1.32 | 心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数等 | 提供 |
| 12.1.33 | 瓣膜定位：包括主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣快速定位显示 | 提供 |
| 12.1.34 | 自动标记心肌 | 提供 |
| 12.1.35 | 牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度 | 提供 |
| 12.1.36 | 电影观察与记录心脏多时相运动 | 提供 |
| 12.1.37 | 结果归档（状态保存、结果保存、打印，一键式生成结构化报告、归档） | 提供 |
| 12.2 | 头颈血管高级后处理技术及软件 | 提供 |
| 12.2.1 | 头颈部血管一键提取 | 提供 |
| 12.2.2 | 头部DSA剪影去骨（全自动头部数字减影血管提取，消除平扫高密度组织对增强效果的影响，清晰地显示血管） | 提供 |
| 12.2.3 | 头颈部动脉瘤分割（一键式分割和提取动脉瘤、动脉瘤体积和截面直径等参数计算） | 提供 |
| 12.2.4 | 头颈部血管追踪 | 提供 |
| 12.2.5 | 自动提取血管中心线、管径轮廓，中心线解剖学名称识别 | 提供 |
| 12.2.6 | 通过在MPR和3D图像打点追踪中心线，方便查看病变血管 CPR 剖面图 | 提供 |
| 12.2.7 | 血管狭窄标记（血管狭窄异常标记和相对狭窄程度计算，包括参考面选取、面积、直径和狭窄率等） | 提供 |
| 12.2.8 | 血管多参数计算（提供长度、直径、面积、角度等多种参数计算，支持预设和自定义计算参数） | 提供 |
| 12.2.9 | 结果归档（状态保存、结果保存、打印，一键式生成结构化报告、归档） | 提供 |
| 12.3 | 体部血管高级后处理技术及软件 | 提供 |
| 12.1 | 体部去骨 | 提供 |
| 12.2 | 一键自动去除体部骨组织，包括胸腹、四肢等，直接呈现血管三维图像 | 提供 |
| 12.3 | 泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道） | 提供 |
| 12.4 | 体部血管追踪 | 提供 |
| 12.5 | 自动提取血管中心线、管径轮廓，中心线解剖学名称识别 | 提供 |
| 12.6 | 通过在MPR和3D图像打点追踪中心线，方便查看病变血管 CPR 剖面图 | 提供 |
| 12.7 | 血管残渣去除（一键式扫除骨渣等残留组织） | 提供 |
| 12.8 | 血管狭窄标记（血管狭窄异常标记和相对狭窄程度计算，包括参考面选取、面积、直径和狭窄率等） | 提供 |
| 12.9 | 血管多参数计算（提供长度、直径、面积、角度等多种参数计算，支持预设和自定义计算参数） | 提供 |
| 12.10 | 结果归档（状态保存、结果保存、打印，一键式生成结构化报告、归档） | 提供 |
| 12.4 | 灌注高级后处理技术及软件 | 提供 |
| 12.4.1 | 容积灌注成像（不移床或非摇篮床模式下）单源CT≥16cm，双源CT≥5.76cm,双层探测器CT≥2×8cm：一次造影剂注射，可获得心脏、全脑、全肝、肾脏等全脏器多期相灌注成像。 | 提供 |
| 12.4.2 | 脑灌注软件 | 提供 |
| 12.4.3 | 神经灌注软件 | 提供 |
| 12.4.4 | 体部灌注软件 | 提供 |
| 12.4.5 | 心脏灌注软件 | 提供 |
| 12.4.6 | 低千伏完成肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像的能力 | 提供 |
| 12.5 | 能谱分析软件包 | 提供 |
| 12.5.1 | 螺旋能谱扫描≥4cm | 提供 |
| 12.5.2 | 能谱特征的定性及定量分析 | 提供 |
| 12.5.3 | 对碘造影剂、钙化、结石、痛风等进行成分鉴别和量化评估 | 提供 |
| 12.5.4 | 单能量图像（具备多keV，多个个能级的单能量图像计算和显示功能）、融合和增强图像、对比度优化等多图像成像 | 提供 |
| 12.5.5 | CNR对比噪声比图像（支持针对用户划取的区域计算最佳对比噪声比图像） | 提供 |
| 12.5.6 | 基物质图像（提供以水-碘、水-钙、钙-碘等为基物质对的基物质图像） | 提供 |
| 12.5.7 | 有效原子序数图像（可计算不同物质有效原子序数，不同物质具有不同有效原子序数以对物质进行区分） | 提供 |
| 12.5.8 | 电子密度图像（可计算不同物质电子密度值，不同物质具有不同电子密度值以对物质进行区分） | 提供 |
| 12.5.9 | 能谱去金属伪影功能 | 提供 |
| 12.5.10 | 能谱分析工具（提供能谱曲线、直方图、散点图等工具） | 提供 |
| 12.5.11 | 结果归档（状态保存、结果保存、打印，一键式生成结构化报告、归档） | 提供 |
| 13 | 其他高级后处理技术及软件（含配套的独立的最新硬件、软件），提供详细配置清单及技术资料证明。除上面提到的，如有其他选配的软硬件，投标人详细提供名称、规格型号、价格、功能说明等，并说明是否放在标配里。如不提供，默认标配。提供原厂制造厂商盖章版的技术白皮书或相关检测报告等证明材料。 | 提供 |
| 14 | 其他附属配置要求 | 提供 |
| 14.1 | AI辅助诊断软件及工作站（功能包括肺结节、肋骨、头颈部血管、冠状动脉）≥1套（提供品牌、规格等详细信息及医疗器械注册证等证明材料） | 提供 |
| 14.2 | 高压注射器（提供品牌型号，可根据场地条件选择悬吊或落地安装）≥1套 | 提供 |
| 14.3 | 机房改造：根据院方要求交钥匙工程（含配电柜、辐射防护、设备与附件安装基础结构、温湿度控制系统、内饰二次装修、环评与卫评等）（投标人提供承诺函） | 提供 |
| 14.4 | 设备免费开放全部信息系统接口，且承担诸如pacs系统等相关软件的接口费用（投标人提供承诺函） | 提供 |
| 14.5 | 整机及附属第三方设备质保期≥3年，鼓励延长（投标人提供承诺函） | 提供 |
| 14.6 | 提供出保后原厂整机保修（全保）费用、主要配件价格（包括但不限于球管、高压发生器、高压油箱、准直器、探测器、重建计算机、主控计算机等）及球管保用条件等 | 提供 |

（三）产品综合性能要求

投标人需提供的证明材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄视频和照片、安全性及稳定性等证明材料，产品技术指标的描述、检测文件。

1、产品安全性、稳定性要求：

有源医疗设备应符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率>=95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

2、产品配置、功能要求：

产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

（四）项目实施、验收、培训要求

1、项目实施要求

1.1、项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

1.2、本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，承诺按期供货，在接到付款方或付款方指定用户的通知之日起30天内，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

1.3、为使项目培训保质、保量有序实施，投标人在江苏省内需有一个完善的组织机构，需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

2、项目验收要求

2.1、投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。付款方或最终用户有拒收和追究赔偿责任的权利。

2.2、需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。

2.3、需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。

2.4、投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。

2.5、投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。

2.6、投标人需提供产品使用期限的官方证明材料。

3、项目培训要求

中标供应商供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点；培训方式；设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

（五）相关证书、业绩要求

投标人需提供所投产品制造商的相关证书， ISO9001质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO13485医疗器械质量管理体系认证，ISO45001职业健康安全认证。

投标人需提供所投产品（同品牌同型号CT）自2023年1月1日以来完成的与本项目同品牌同型号CT的业绩（与医疗机构之间合同），每份业绩需提供完整合同文件复印件等材料作为佐证材料；如买方名称、供货品牌/型号、合同金额、数量、签订时间等信息缺失，则视作无效业绩；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等。

分包2：128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT），数量：6套。

(一)标的 每套128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT）的具体配置明细：

| 1. CT（X线计算机断层扫描仪，128排及以上） | 1套 |
| --- | --- |
| 2. 机架系统 | 1套 |
| 3. 数据采集系统 | 1套 |
| 4. X射线系统 | 1套 |
| 5. 扫描床系统 | 1套 |
| 6. 提供原厂主控计算机 | 1套 |
| 6.1 临床基础应用技术及软件 | 1套 |
| 6.2 高级后处理技术及软件 | 1套 |
| 7. 提供原厂重建计算机 | 1套 |
| 8. 原厂高级影像处理工作站（包含临床基础应用、高级后处理技术及软件） | 1套 |
| 9. 第三方产品（如属于医疗器械，须具备有效的医疗器械注册证，具体见参数要求） | 1批 |

请列出以下配件（服务）价格

1、球管（包含球管质保期说明）

2、出保修期后每年CT整机保修费用（包含球管等核心部件）

3、如有其他非标配的硬件或软件，请列出详情及报价

(二)技术参数及要求

| 1 | 机架系统 |
| --- | --- |
| 1.1 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.33s/圈 |
| ▲1.2 | 机架完整(不拆外壳)的状态下，扫描架孔径≥78cm(提供医疗器械注册证产品技术要求附件证明) |
| ▲1.3 | 机架物理倾斜角度≥±30°(提供医疗器械注册证产品技术要求附件证明) |
| 1.4 | 机架控制面板、内置液晶数据显示及触控操作面板 |
| 1.5 | 数据传输方式：射频或光调制或电刷 |
| 1.6 | 滑环类型:低压滑环 |
| 1.7 | 一键式摆位按钮：机架控制面板具备快捷按钮，只需单个按钮即可到达特定检查部位的指定床位 |
| 1.8 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷 |
| 1.9 | 具备机架激光定位系统 |
| 1.10 | 具备呼吸导航系统 |
| 1.11 | 机架内置曝光参数显示，包括转速、床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等，ECG实时监测，提供模拟心电图。 |
| 2 | 数据采集系统 |
| 2.1 | Z轴方向物理排数：≥128排或双层2×64排或双源≥2×64排 |
| ▲2.2 | 探测器Z轴方向物理排为等宽排列 (供应商须提供NMPA注册证产品技术要求附件证明，加盖供应商公章) |
| ▲2.3 | 单圈扫描最大层数：≥256层或双源≥2×128层 |
| 2.4 | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）：≥8cm，或双层≥2×4cm，或双源≥2×3.84cm |
| 2.5 | 每排探测器物理宽度：≤0.625mm |
| 2.6 | 每排探测器单元数：≥670个 |
| 2.7 | 探测器总单元数：≥85000个 |
| 2.8 | 最大数据采样率：≥1500view/圈 |
| ▲2.9 | 滑环数据传输率：≥20Gbps |
| ▲2.10 | 焦点到探测器距离：≥1080mm |
| 2.11 | 具备3D射线滤过系统 |
| 3 | X线系统 |
| 3.1 | 高压发生器总功率（非等效）≥100KW |
| 3.2 | 球管阳极等效热容量≥30MHU |
| 3.3 | 球管冷却原理：阳极直冷 |
| 3.4 | 球管使用液态金属轴承技术 |
| 3.5 | 球管阳极最大散热率≥1696kHU/min |
| 3.6 | 球管小焦点尺寸 ≤1.0mm x 0.8mm |
| 3.7 | 球管大焦点尺寸 ≤1.5mm x 1.8mm |
| ▲3.8 | 具备飞焦点技术 |
| 3.19 | 最小球管电流≤10mA |
| 3.10 | 最大球管电流（非等效）≥800mA |
| 3.11 | 管电流步进≤5mA |
| 3.12 | 最高球管电压：≥140KV |
| 3.13 | 最低球管电压：≤70KV |
| 3.14 | 球管电压自动调节≥5档 |
| ▲3.15 | CT生产厂家具备自主研发生产同品牌原厂CT球管的能力。(提供检测报告证明材料，不限CT型号) |
| 4 | 扫描床 |
| 4.1 | 最大水平可扫描范围≥170cm |
| ▲4.2 | 床面最大水平移动速度≥350mm/s |
| 4.3 | 水平定位精度≤±0.25mm |
| 4.4 | 床最大垂升降速度≥35mm/s |
| 4.5 | 床面最高距离地面≥90cm |
| 4.6 | 床面最低可降至离地面距离≤60cm |
| ▲4.7 | 床面最大承重≥300kg |
| 4.8 | 扫描床控制脚踏开关 |
| 4.9 | 床点滴架+托盘架+纸床单架 |
| 4.10 | 头臂托、头托、延长板、床垫、各类头垫、膝关节垫、绑带等扫描床附件 |
| 4.11 | 提供原厂质控模体全套（提供规格型号及清单） |
| 4.12 | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备 |
| 5 | AI智能扫描导航系统 |
| 5.1 | 智能患者定位 |
| 5.2 | 智能等中心、患者对中 |
| 5.3 | 自动协议选择及优化 |
| 5.4 | 智能自动扫描范围定义、条件设定 |
| 5.5 | 智能自动可识别的患者体位，提供技术名称及种类 |
| 5.6 | 实时患者看护功能：扫描中可实时观察患者情况 |
| 6 | 扫描与重建参数 |
| 6.1 | 多种实时定位像扫描方式：正位像、侧位像、双定位像 |
| 6.2 | 轴扫最快扫描≤0.33s/360° |
| ▲6.3 | 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥8cm，或双层≥2×4cm，或双源≥2×3.84cm |
| 6.4 | 螺旋扫描最快扫描速度（非等效）≤0.33s/360° |
| 6.5 | 单次螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥4cm或双源≥2×3.84cm |
| 6.6 | 螺旋连续扫描曝光时间≥60s |
| 6.7 | 螺距连续可调,最大螺距≥1.5:1 |
| 6.8 | 最大水平定位像可扫描范围≥170cm |
| 6.9 | 最大水平螺旋可扫描范围≥170cm |
| 6.10 | 最大水平断层可扫描范围≥170cm |
| 6.11 | 最薄扫描图像层厚≤0.625mm |
| 6.12 | 最大扫描FOV≥50cm |
| 6.13 | 双能量扫描最大FOV≥50cm |
| 6.14 | 单扇区时间分辨率≤180ms |
| 6.15 | 等效时间分辨率≤25ms |
| 6.16 | 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 |
| 6.17 | 提供门控和非门控融合扫描功能 |
| 6.18 | 图像显示矩阵≥1024×1024 |
| 6.19 | 图像重建矩阵≥512×512 |
| 6.20 | 图像重建视野FOV≥50cm |
| 6.21 | 图像重建速度≥60幅/s（重建条件：512×512矩阵） |
| 6.22 | 具备迭代重建技术，提供技术名称及硬件配置 |
| 6.23 | 具备能谱扫描技术 |
| 6.24 | 散射伪影校正算法 |
| 6.25 | 锥束重建算法 |
| 6.26 | 单能扫描去金属伪影算法 |
| 7 | 图像质量 |
| 7.1 | 空间分辨率（X,Y轴）≥13LP/cm(0%MTF) |
| 7.2 | Z轴图像空间分辨率≥13LP/cm(0%MTF) |
| 7.3 | 密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差0.3%，剂量≤9mGy |
| 7.4 | 图像噪声：≤0.5% |
| 8 | 低剂量技术 |
| 8.1 | 扫描剂量预估 |
| 8.2 | 结构化剂量报告 |
| 8.3 | 剂量监控和预警 |
| 8.4 | 自动毫安调节技术 |
| 8.5 | 自动管电压推荐技术 |
| 8.6 | 低管电压成像 |
| 8.7 | 低剂量扫描模式 |
| 8.8 | 低剂量儿科检查：定制化儿童扫描协议 |
| 8.9 | 低剂量肺筛查、冠脉体检解决方案 |
| 8.10 | 具备低剂量迭代技术，提供技术名称及剂量降低效果证明材料 |
| 9 | 主控计算机性能参数 |
| 9.1 | 提供原厂主控计算机（含医用显示器），提供详细配置清单及技术资料证明 |
| 9.2 | 图像存档系统(USB移动硬盘、CD-RW或DVD等) |
| 9.3 | 支持MPPS及PACS/HIS/RIS等连接管理系统 |
| 9.4 | DICOM0接口，传输：Dicom send/receive，查询：Dicom query/retrieve，打印：Dicom Basic Print，存档：Dicom Storage Commitment |
| 9.5 | DICOM Modality Worklist 患者列表软件 |
| 9.6 | 提供DICOM 3.0激光相机接口 |
| 9.7 | 中英文操作界面 |
| 9.8 | 同步并行处理功能：注册、扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 9.9 | 2D/3D图像浏览和编辑、胶片编辑与打印 |
| 9.10 | 2D/3D图像工具包 |
| 9.11 | 主控制台提供并可以独立完成MPR，MIP，MinIP，CPR，VR，SSD，VRT，CTA，区域生长容积分析重建等三维后处理功能 |
| 9.12 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，自动语音系统、双向语音传输 |
| 9.13 | 图像采集和重建系统：实时重建，在线重建，离线重建，高清重建矩阵等重建模式 |
| 9.14 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥6个 |
| 10 | 提供原厂重建计算机，提供详细配置清单及技术资料证明 |
| 10.1 | 计算机CPU≥4核 |
| 10.2 | 计算机内存≥16GB |
| 10.3 | 硬盘容量≥1TB |
| 11 | 影像处理工作站 |
| 11.1 | 提供1套原厂高级图像后处理工作站（含显示器） |
| 11.2 | 具备临床基础应用技术及软件：提供第12部分全部的临床基础应用技术及软件1套 |
| 11.3 | 具备高级后处理技术及软件：提供第13部分全部的高级后处理技术及软件1套 |
| 12 | 临床基础应用技术及软件性能参数 |
| 12.1 | 2D /3D图像浏览和编辑、胶片编辑与打印 |
| 12.2 | 2D /3D智能操作工具包 |
| 12.3 | 2D /3D图像分析系统 |
| 12.4 | 多模态图像融合 |
| 12.5 | 多平面重建（MPR） |
| 12.6 | 曲面重建（CPR） |
| 12.7 | 最大密度投影（MIP） |
| 12.8 | 最小密度投影（MinIP） |
| 12.9 | 三维表面重建（SSD） |
| 12.10 | 容积三维重建（VR） |
| 12.11 | 容积漫游（VRT） |
| 12.12 | CT血管造影（CTA） |
| 12.13 | 组织裁剪功能 |
| 12.14 | 自动去骨功能 |
| 12.15 | 透明显示软件 |
| 12.16 | CT电影功能软件 |
| 12.17 | 三维容积测量评估功能软件 |
| 12.18 | 虚拟内窥镜软件包 |
| 12.19 | 线束硬化伪影校正软件（线束硬化伪影、条状伪影消除等） |
| 12.20 | 金属伪影校正算法 |
| 12.21 | 造影剂自动跟踪技术 |
| 12.22 | CT尿路造影成像技术 |
| 12.23 | 螺旋扫描降噪技术 |
| 12.24 | 小剂量团注跟踪测试技术 |
| 12.25 | 提供多种容积三维重建模板 |
| 12.26 | 多期增强扫描技术 |
| 12.27 | 钙化积分应用技术 |
| 12.28 | 脑出血、脑容积测量技术 |
| 12.29 | 急诊缺血性脑卒中影像评估 |
| 12.30 | 脑血管疾病结构和功能评估（脑血管畸形、脑动脉瘤等） |
| 12.31 | 肺功能、肺实质、肺结节诊断分析软件 |
| 12.32 | 腹部诊断分析软 |
| 12.33 | 神经诊断分析软件 |
| 12.34 | 肝诊断分析软件 |
| 12.35 | 肿瘤系统诊断分析软件 |
| 12.36 | 齿科诊断分析软件 |
| 13 | 高级后处理技术及软件性能参数 |
| 13.1 | 脑出血测量技术； |
| 13.2 | 脑容积测量技术； |
| 13.3 | 具备心脏分析软件； |
| 13.4 | 具备心脏分离功能； |
| 13.5 | 具备心脏血池自动去除功能； |
| 13.6 | 具备冠状动脉束一键提取功能； |
| 13.7 | 具备智能识别心脏长轴位功能： |
| 13.8 | 具备智能识别心脏短轴位功能； |
| 13.9 | 具备心脏投影角度显示功能； |
| 13.10 | 具备冠状动脉最佳平面自动显示功能； |
| 13.11 | 具备胸痛三联专用分析： |
| 13.12 | 具备胸痛三联征一站式扫描分析功能； |
| 13.13 | 具备脑卒中分析：具备病灶识别及测量功能；具备缺血性脑卒中一站式联合扫描分析功能； |
| 13.14 | 具备肝脏分析功能：具备肝脏分割、分段、肝组织提取，肝动脉、肝静脉、门静脉血管的提取；具备多期相图像的融合 |
| 13.15 | 容积灌注成像功能：一次造影剂注射，可获得全脑、全肝、肾脏等全脏器多期相灌注成像。 |
| 13.16 | 脑灌注软件：提供卒中、肿瘤成像；头部运动校正；自动去骨分割：提供，自动脑脊液分割，自动动静脉点选择；支持手动选取动静脉点，血管抑制屏蔽不参与计算的血管；支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS |
| 13.17 | 神经灌注软件：提供神经灌注参数：BV、BF、TTP等，提供神经灌注时间密度曲线，具备低千伏完成神经灌注成像的能力等 |
| 13.18 | 体部灌注软件，提供肺、肝、胰腺、肾脏、肿瘤、子宫等全身各个部位灌注成像，软件具备运动校正功能，消除病人呼吸运动导致的测量误差，提供BV、BF、PPS、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP等灌注参数。自动/手动软组织分割功能，自动肝动脉和门静脉选择、血管抑制屏蔽不参与计算的血管，支持自动计算BV、BF等灌注参数，支持自动计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差。自动绘制感兴趣区的时间密度曲线，将参数图像和解剖图像进行3D或2D 融合，直观显示灌注参数和解剖功能。 |
| 13.19 | 低千伏完成肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像的能力 |
| 13.20 | 具备CT能谱成像技术 |
| 13.21 | 具备物质浓度测定功能 |
| 13.22 | 具备虚拟平扫功能 |
| 13.23 | 具备单能量图像分析功能； |
| 14 | 其他高级后处理技术及软件、相关AI平台及算法（含配套的独立的最新硬件、软件），提供详细配置清单及技术资料证明。如有其他选配的软硬件，投标人详细提供名称、规格型号、价格、功能说明等，并说明是否放在本次标配里。如不提供，默认全部标配。 |
| 15 | 其他要求 |
| 15.1 | 高压注射器（提供品牌型号，可根据场地条件选择悬吊或落地安装）≥1套 |
| 15.2 | 机房改造：根据院方要求交钥匙工程（含配电柜、辐射防护、设备与附件安装基础结构、温湿度控制系统、内饰二次装修、环评与卫评等）（投标人提供承诺函） |
| 15.3 | 整机及附属第三方设备质保期3年，鼓励延长(投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函) |
| 15.4 | 提供出保后原厂整机保修（全保）费用、主要配件价格（包括但不限于球管、高压发生器、高压油箱、准直器、探测器、重建计算机、主控计算机等）及球管保用条件等 |
| 15.5 | 设备免费开放全部信息系统接口，且承担诸如pacs系统等相关软件的接口费用（投标人提供承诺函） |
| 15.6 | CT使用期限≥10年（投标人提供医疗器械注册证产品技术要求附件证明或铭牌照片证明） |

（三）产品综合性能要求

投标人需提供的证明材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄视频和照片、安全性及稳定性等证明材料，产品技术指标的描述、检测文件。

1、产品安全性、稳定性要求：

有源医疗设备应符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

2、产品配置、功能要求：

产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

（四）项目实施、验收、培训要求

1、项目实施要求

1.1、项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

1.2、本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，承诺按期供货，在接到付款方或付款方指定用户的通知之日起30天内，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

1.3、为使项目培训保质、保量有序实施，投标人在江苏省内需有一个完善的组织机构，需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

2、项目验收要求

2.1、投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。付款方或最终用户有拒收和追究赔偿责任的权利。

2.2、需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。

2.3、需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。

2.4、投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。

2.5、投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。

2.6、投标人需提供产品使用期限的官方证明材料。

3、项目培训要求

中标供应商供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点；培训方式；设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

（五）相关证书、业绩要求

投标人需提供所投产品制造商的相关证书， ISO9001质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO13485医疗器械质量管理体系认证，ISO45001职业健康安全认证。

投标人需提供所投产品（同品牌同型号CT）自2023年1月1日以来完成的与本项目同品牌同型号CT的业绩（与医疗机构之间合同），每份业绩需提供完整合同文件复印件等材料作为佐证材料；如买方名称、供货品牌/型号、合同金额、数量、签订时间等信息缺失，则视作无效业绩；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等。

三、商务要求

（一）交付时间和地点

交付时间：具体按照签订合同内容为准。（本合同交付时间是指乙方在设备运送到甲方各指定地点安装调试完成并经使用验收后，将所有最终用户单位验收报告回执和乙方销售发票递交至甲方的时间）。

交货地点：

分包1

昆山市第二人民医院

昆山市妇幼保健院

仪征市人民医院

连云港市赣榆区中医院

江阴市第五人民医院

分包2

南京市六合区中医院

南京市六合区人民医院

睢宁县人民医院

南京市江宁中医院

宜兴市第五人民医院

宜兴市第二人民医院（职业病防治院）

（二）技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（三）知识产权

乙方应保证甲方（含甲方确认的设备最终用户单位）在使用、接受本合同设备和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，并赔偿甲方由此而产生的全部损失，包括但不限于对外赔偿费用、诉讼费、律师费、差旅费等。

（四）产权担保

乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

（五）转包或分包

1、本合同范围的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

（六）质量保证及售后服务要求

1、乙方提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、乙方投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。

乙方提供三年原厂整机（含第三方产品）免费保修，鼓励延长。

乙方提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容；乙方按照招标文件要求提供免费质保期承诺，鼓励增加免费质保期。

2、乙方提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可选择按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对甲方造成的损失，乙方承担损失金额不超过合同总值的5%。

3、在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

5、为了确保设备正常运行，乙方应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答甲方（含甲方确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*8小时现场维修和技术支持服务；如果在48小时内无法解决故障，须提供不低于采购型号规格档次的备用机；乙方应当设立投诉专线，接受甲方（含甲方确认的设备最终用户单位）的投诉。

（七）调试和验收

1、设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按招投标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，乙方应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。

2、乙方交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。乙方交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖乙方公章的销售发票复印件交与最终用户单位。乙方应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，易损件和试剂耗材价格（未提供视同质保期内免费提供），中文使用说明书等。

3、验收报告回执经最终用户单位签章和所在医共体牵头单位盖章确认后，作为付款条件之一。资料不齐全、验收不合格设备，甲方有权拒收，乙方应在限期内整改和更换到位。

4、最终用户单位对乙方提供的设备在使用前进行调试时，乙方需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照乙方投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。

5、验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由甲方承担，质量不合格的，检测费用由乙方承担。

（八）包装、发运及运输

1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3、乙方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。

4、设备在交付甲方（最终用户单位）前发生的风险均由乙方负责。

5、乙方在合同约定交付时间内将提供的设备送达甲方指定的地点，安装调试，并验收合格视为交付。

（九）付款

1、履行期间付款：采购合同签订后，甲方支付40%合同款；验收合格后，甲方支付60%合同款。乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票。产品资料不齐全、验收不合格设备，甲有权拒收并要求限期整改，乙方应在限期内整改和更换到位。

2、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

（十）违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收设备和支付货款，应当承担由此对乙方造成的损失，甲方承担损失金额不超过合同总值的5%。

2、乙方逾期交付设备的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不交货的，甲方可解除本合同。因乙方逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同、招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换设备但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（十一）不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT） |
| 2 | 128排及以上X线计算机断层扫描仪（128排及以上CT） |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准（分包1、分包2）

（一）投标报价（30分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

（二）产品技术响应情况(40分)

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求””的得40分；打▲号为重要参数，有一项负偏离扣3分；其他参数为一般参数，有一项负偏离扣1分；扣完为止。斜体下划线参数与▲号参数需提供医疗器械注册证及其附件、技术白皮书等证明材料，并在偏离表中标明所在页码，上述证明材料需加盖投标人公章，否则评标委员会有权作负偏离处理。

投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。

（三）所投产品综合性能评价(8分)

由评委根据所投产品的安全、稳定等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：

3.1产品安全性(2分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品安全性优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.2产品稳定性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品稳定性性优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.3产品配置评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.4产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

（四）生产企业所获质量管理体相关证书(2分)

4.1评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，所投产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO13485医疗器械质量管理体系认证，OHSAS18001（或ISO45001）职业健康安全认证的，每个证书得0.5分，最多得2分（提供有效证书复印件）

（五）项目实施及培训方案(6分)

5.1项目实施方案(3分)：由评委根据投标人在协议期内按期供货、安装调试方案、巡检方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容进行打分；方案优于招标文件要求的得3分；方案符合招标文件要求的得1.5分；其他或未提供的不得分。

5.2项目培训方案(3分)：投标人应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求得3分；方案符合招标文件要求的得1.5分；其他或未提供的不得分。

（六）售后服务承诺情况(5分)

6.1售后服务实施响应(2分)：由评委根据投标人的供货后质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容进行评审，方案优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求得1分，不符合或未提供的不得分。

6.2增加免费质保期承诺(3分)：投标人在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1.5分，最多加3分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

（七）产品业绩(8分)

7.1由评委根据投标文件中有关投标类似产品（主要标的物：同品牌同型号CT）的经营业绩情况进行评审。

2023年1月1日以来完成的与本项目同品牌同型号CT的业绩（与医疗机构之间合同），每提供一份业绩合同得0.4分（每份业绩需提供完整合同文件复印件等材料作为佐证材料；如买方名称、供货品牌/型号、合同金额、数量、签订时间等信息缺失，则视作无效业绩），最高得8分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假按照政府采购规定处理。

（八）节能环保（1分）

8.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分；未提供的不得分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

8.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，得0.5分；未提供的不得分。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。