竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0041

项目名称：江宁开发区水质自动监测站项目

采购类别：服务类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2025年7月

目  录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章竞争性磋商须知	7

第三章评分标准	22

第四章采购需求	27

第五章合同草案条款	37

第六章响应文件格式及附件	43

# 第一章竞争性磋商公告

项目概况

江宁开发区水质自动监测站项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年7月22日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0041

1.2项目名称：江宁开发区水质自动监测站项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：89.4万元

1.5最高限价：29.8万元/年

1.6采购需求：本项目为江宁开发区水质自动监测站项目，主要包含秦淮新河2座水质监测站的运维服务和数据分析。具体要求详见竞争性磋商文件。

1.7合同履行期限：三年，合同一年一签。

1.8本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评分标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取采购文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年7月18日下午17:00

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、响应文件提交

4.1响应文件提交截止时间：2025年7月22日14时00分（北京时间）

4.2响应文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

5.1时间：2025年7月22日14时00分（北京时间）

5.2地点：南京市石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室第一会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

7.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.2本项目成交后不允许转包。

7.3现场考察、答疑时间：采购人不组织，供应商可自行考察。

7.4是否接受进口产品：不接受。

7.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.6供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

7.7本竞争性磋商公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次竞争性磋商存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京江宁经济技术开发区管理委员会

地    址：南京市江宁经济技术开发区将军路166号

联 系 人：邸少宁

联系方式：15366084963

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：李敏

电      话：025-83111722-8015

# 第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物或服务”指本磋商文件中所述产品或相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

- 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

- 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目服务费由成交供应商承担。招标代理收费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费标准的70%计算收取；造价咨询费按照苏价服〔2014〕383号文规定收费标准计算收取；专家评审费参照苏财购〔2016〕48号文件按实结算。以上费用由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在投标报价表中单列。

付款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

二、响应文件编制

5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（如有）、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据磋商文件格式要求上传相应的文件。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

7.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

7.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

8、磋商有效期

8.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

9、响应文件的组成

9.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

9.2供应商编写的磋商文件应包括但不限于下列文件（（1）-（9）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证扫描件（格式见附件）；

（3）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书并加盖供应商单位电子公章，格式见磋商文件附件）；

（4）第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章）；

（5）《供应商资格承诺函》；

（6）报价一览表（格式见附件）；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）《技术条款偏离表》；

（10）技术说明或实施方案；

（11）服务承诺；

（12）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（13）供应商近年类似业绩情况表；

（14）第三章评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（15）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（16）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.3响应文件的价格

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，子目单价及总价让利幅度不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

三、响应文件的递交

10、响应文件的递交

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

10.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11、响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12、响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

12.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 响应文件的修改

12.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

12.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13、响应文件解密

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

14、磋商

14.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

14.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

15、评审过程的保密与公正

15.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16、评审过程中的澄清

16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17、联合体（本项目不适用）

17.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

17.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

17.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

17.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

18、响应文件的审查

18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

18.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

18.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.3 未实质性响应磋商文件的情形

18.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

18.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

18.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

18.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求；

18.3.5 未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

18.3.6 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

18.3.7 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

18.3.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.3.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

18.3.10 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

18.3.11报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

18.3.12采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

18.3.13 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

18.3.14 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

18.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

18.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

18.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

19、磋商程序及评审方法和评审标准

19.1 磋商程序

19.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

19.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

19.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

19.2 评审方法和评审标准

19.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

19.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

19.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

20、确定成交单位

20.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

20.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

20.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

20.4.1 提供虚假材料谋取成交。

20.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

20.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

20.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

20.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

20.4.6 将合同标的转包。

21、成交通知书

21.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

22、签订合同

22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

23、询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24、质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京瑞嘉建设项目管理有限公司。

24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25、投诉

25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定成交供应商。

| 项目 | 评分类别 | 评分内容及方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格标准 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效响应处理。 | 30 |
| 商务部分（30分） | 企业业绩 | 供应商提供自2022年6月1日（含）以来承担过类似运维项目的案例证明，每提供一份得2分，最高得6分。 （上传合同扫描件加盖供应商单位电子公章，时间以合同签订时间为准，相关证明材料应能反映相关信息。未提供不得分） | 6 |
|  | 人员配备 | 1.项目负责人具有环境相关专业高级职称证书的得4分，具有中级职称证书的得2分；具备同类项目管理经验的得4分。本项最高得8分。 （上传职称证书扫描件、类似工作经验证明材料（如业绩合同或所服务单位出具的相关工作经验证明材料等）及供应商为其缴纳的开标前半年任意一个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖供应商单位电子公章。专业以职称证书为准,职称证书无法显示专业的,以毕业证书为准。提供不齐全不得分） | 8 |
|  |  | 2.拟派遣运维人员（不包括项目负责人）均取得中国环境监测总站颁发的有效期内“国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证”，具有大专及以上学历或1年（含）以上同类型地表水水质自动监测站项目运维经验，每提供1人得2分，本项最高得6分。 （上传证书扫描件、类似工作经验证明材料（如业绩合同或所服务单位出具的相关工作经验证明材料等，证明材料须能体现工作年限）及供应商为其缴纳的开标前半年任意一个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖供应商单位电子公章。提供不齐全不得分） | 6 |
|  | 车辆配置 | 供应商拟投入本项目运维车辆，提供一辆得4分。 （如自有车辆需上传检验有效期内的行驶证；如租赁车辆需上传检验有效期内的行驶证及租赁合同扫描件加盖供应商单位电子公章。提供不齐全不得分） | 4 |
|  | 承诺书 | 1.信誉承诺书：供应商承诺在运营维护经营中，无因运维数据弄虚作假受环保相关监管部门通报批评或行政处罚，本项得3分。 2.响应时间承诺书：供应商承诺当水站发生故障时，在8小时内到达现场检修。如24小时内无法排除故障，按要求采用备用机或人工监测；如故障2日内仍未排除，必须提供备用机监测，本项得3分。 （上传承诺书加盖供应商单位电子公章。如有虚假将取消其成交资格，并追究其法律责任，不按要求出具承诺书不得分） | 6 |
| 技术部分（40分） | 运维方案 | 评委根据供应商提供的运行维护方案进行综合评分，包括但不限于（1）运维目标（2）运维内容（包括但不限于远程监控，供电、采水、配水、仪器设备（包括但不限于水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）、数据采集及传输、辅助设施等巡检维护的内容与频次）等。 内容能够完全针对本项目特点和实际需求，能够有效确保项目的顺利实施，运维方案科学合理、具有可行性、符合实际的得10分；所述内容与本项目特点和实际需求接近、运维方案有一定可行性和针对性的得7分；内容一般或空洞，缺乏针对性，前后逻辑有错误的得4分；未提供不得分。 | 10 |
|  | 质控方案 | 评委根据供应商提供的质控方案进行综合评分，包括但不限于（1）质控目标（2）质控措施（包括但不限于24小时零漂、标样核查、平行样测试及其他措施）（3）质控工作安排（4）数据审核方法等。 质控方案内容详实合理，质控措施完善，全面严谨、具备可操作性的得8分；质控方案内容基本合理，质控措施完整，描述清晰且符合项目需求的得4分；质控方案内容不够全面，质控措施欠缺，描述模糊、内容缺失的得2分；未提供不得分。 | 8 |
|  | 数据管理 | 评委根据供应商提供的数据管理方案进行综合评分，包括但不限于数据传输、数据审核机制、数据异常追溯机制等。 数据管理方案内容详实合理，措施完善，全面严谨、具备可操作性的得8分；数据管理方案内容基本合理，措施完整，描述清晰且符合项目需求的得4分；数据管理方案内容不够全面，措施欠缺，描述模糊、内容缺失的得2分；未提供不得分。 | 8 |
|  | 应急预案 | 评委根据供应商提供的应急预案进行综合评分，包括但不限于故障响应时间、突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期、冰封期等）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等。 方案全面合理、具有可操作性且有自己的特色，有科学高效应急举措的得8分；方案基本全面、具有一定的可操作性但未全部贴合服务实际的得4分；方案内容空洞不完整或缺乏可操作性的得2分；未提供不得分。 | 8 |
|  | 服务响应 | 评委根据供应商提供的服务响应方案、售后服务承诺及保障措施进行综合评分。 后续服务内容及保障措施详实合理，有固定的售后服务团队，日常技术支撑能力突出的得6分；后续服务内容及保障措施基本详实合理，有固定的售后服务团队，具有一定日常技术支撑能力的得3分；后续服务内容及保障措施欠缺，日常技术支撑能力不足的得1分；未提供不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1货物服务采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6.评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖供应商电子公章）为依据。

7.供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章采购需求

# 一、项目背景

根据省生态环境厅于2021年4月印发的《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力建设方案》文件要求，江宁开发区于2022年11月完成秦淮新河2座水质监测站建设联网及并稳定运行至今。因原项目运维服务即将于2025年11月1日到期，现拟对现有2座水站运维服务进行采购。根据《江苏省工业园区限值限量自动监测站运行管理办法》，工业园区需委托具备专业能力的单位开展水质监测站委托运维、数据联网及审核，对数据的真实性、准确性和全面性负责。

运维单位应通过建立包括定期开展水站例行维护、保养检修、故障检修、停机维护、数据平台日常管理与记录等在内的系统运维工作体系，保障秦淮新河2座水质自动监测站正常可靠运行、数据真实有效，为园区限值限量管理工作提供监测监控数据支撑。

二、工作目标

采购人拟委托有资质的运维单位对2座水质自动监测站点提供第三方运维服务，根据国家、省、南京市相关标准和规范要求，稳定运行水质自动监测站点，取得连续、有效的监测数据，为政府环境保护工作提供科学决策依据。当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。成交供应商需提供三年的运行维护服务。

# 三、运维服务要求

# （一）运行维护基本要求

# 1.符合规范和标准要求：成交后，供应商运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，运行服务工作必须符合《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范（HJ 915.3—2024）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行管理办法（征求意见稿）》、《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量水质自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）》、《南京市地表水自动监测站运行管理办法（试行）》中的各项要求，提供并负责水质自动站的日常运维、质量保证、故障维修等技术服务工作，确保监测数据的完整、准确和及时。

# 2.按照采购人的要求，做好水站的管理、运维、质控、考核以及总结等工作。

# 3.协助采购人开展业务培训和技术交流，并加强自身业务学习，不断提高运维人员业务能力和水平。

# 4.随时接受采购人的工作考核及质量考核。

# 5.遇关于此项目的参观、调研、检查等活动时，供应商应主动配合采购人，并提供相关现场接待人员、接待场地、宣传物料等。

# 6.协助做好江宁开发区水质自动监测工作，发现水质异常及时通知采购人。应急状况下，服从采购人的调度，按要求迅速到达指定地点。

# 7.按照合同要求做好水站资产的保护工作，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

# 8.对于质控不合格的项目，须立即查清原因，整改完成后的两个工作日内提供整改报告。

# 9.当水站发生故障时，供应商须在8小时内到达现场检修。如24小时内无法排除故障，按要求采用备用机或人工监测；如故障2日内仍未排除，必须提供备用机监测。

# 10.供应商成交后按合同要求必须根据仪器的状况和有效使用期，在仪器设备到达使用期限或出现故障超过规定的时限时及时更换备品备件并做好登记记录。供应商须做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

# 11.运维人员应每天通过平台查看现场运行情况，及时对水站运行状态、数据质量、运维情况及相关信息进行统计和评价，并按时完成数据审核。发现监测数据异常情况，应在8小时内向采购人报告，同时安排运维人员进行仪器设备故障排查，并将排查结果第一时间反馈至采购人。

# 12.运维人员根据《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）中规定的运维频次要求，做好每周、每月的例行维护工作以及应急维护工作。

# （二）例行维护工作内容及要求

# 1.每周应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护：

# a）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路和站房保温等维护工作。

# b）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况。

# c）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房内干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常。

# d）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、采水泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障。

# e）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材。

# f）启动水质自动采样器，检查水质自动采样器工作状态。

# g）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致。

# h）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂使用时间最长不超过 90 d。

# i）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况。

# 2.每月应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护：

# a） 清洗采水单元、配水与预处理单元；

# b） 备份与存储监测数据，备份时间应不低于 3 年；

# c） 检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；

# d） 检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

# e） 检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态。

# 3.每季度应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护：

# a） 启停各泵、阀，检查工作状态是否正常；

# b） 检查控制单元软硬件运行状态是否正常。

# 4.每年应按照以下要求开展维护：

# a） 对站房及仪器设备开展全面养护；

# b） 按要求更换站房内消防装置，通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。

# 5.根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品。

# 6.应保证监测站房内的温度、湿度满足 HJ 915.1 的要求。

# （三）仪器保养检修要求

# 1.根据系统运行的环境状况，在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用仪器作为保障时，应用备用仪器将水站中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，送往实验室进行保养检修；如没有备用仪器保障时，可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定。

# 2.水站的监测仪器设备每年至少进行1次保养检修。

# 3.按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件。

# 4.对仪器进行液路检漏和压力检查；对光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

# 5.对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。

# 6.在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。

# （四）废液收集要求

# 应收集所有设备运行产生的有污染的废液。废液须由成交供应商自行委托具有环保部门颁发的有效期内《危险废物经营许可证》（核准经营范围包含本项目需处理的报废危化品）的公司处理。

# （五）故障检修

# 故障检修是指对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。故障检修应做到：

# ①根据所使用的仪器特点和厂商提供的维修手册，制定常见故障的判断和检修的作业指导书；

# ②对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题(例如电磁阀控制失灵、泵管破裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则在现场进行检修；

# ③对于其他不易诊断和检修的故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修；

# ④在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等），至少做标液校准；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。

# （六）停机维护

# 短时间停机（停机时间小于 24h)：一般关机即可，再次运行时仪器须重新校准。

# 长时间停机（连续停机时间超过 24h）：当分析仪需要停机 24h 或更长时间时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。用纯水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路，清洗测量室并排空，务必取下测量电极并将电极头浸入保护液中存放。再次运行时仪器须重新校准。

# （七）数据平台日常管理

# 数据平台必须安排人员对设备运行和水质情况进行了解，每天上午和下午通过数据平台软件远程调看水站监测数据至少各1次，根据情况组织开展巡检、核查、维修等工作，保障水站正常、安全运行。数据平台日常管理工作包括：

# ①检查各水站数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题，及时处理；

# ②发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，必要时采集实际水样进行人工分析；

# ③调取并分析水站监测数据；

# ④上报监测结果，每周一的12:00之前将上一周经过判定后做好标识的监测数据报江宁开发区环境保护局；

# ⑤确保在用和备份计算机系统的硬、软件正常运行；定时对系统软件、水质监测软件、查杀毒软件进行升级更新；每季度备份一次系统监测数据；

# ⑥ 做好数据平台日常管理工作记录。

# （八）运行记录要求

# 1.运行记录形式不限，应至少包括以下基本内容：

# a） 水站检查维护记录，应包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、检查维护内容及处理说明等；

# b） 仪器设备检修记录，应包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、故障仪器设备型号及编号、故障情况及发生时间、检修情况说明、部件更换说明、修复后质控测试情况说明、正常投入使用时间等信息；

# c） 水站仪器关键参数设置及变更记录，应包含水站名称、设置时间或变更时间、仪器名称及型号、测量原理及分析方法、关键参数变更后情况及变更原因说明；

# d） 水站试剂及标准样品更换记录，应包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、仪器名称、试剂名称、标准样品浓度、试剂体积、试剂配置时间、试剂有效期、试剂更换时间等信息；

# e） 易耗品和备品备件更换记录，应包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、易耗品/备品备件名称、规格型号、更换日期、更换原因说明等信息；

# f） 应记录废液收集量、收集时间、转运记录等信息；

# g） 运维记录应清晰、完整，平台具备填报功能的可通过平台填报，平台不具备的应在现场及时填写，与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

# 2.运行记录表格要求：

# 运行记录表格包括巡检维护记录表、检修记录表、易耗品更换记录表（具体表格见《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）），运维单位可根据实际需求及管理需求调整或增加不同的表格。

# 3.每月维护结束后5个工作日内提交月度运维报告。

# 4.一年维护结束后5个工作日内提交年度运维报告。

# （九）运营维护服务结束需提交的文字报告要求

# 合同结束前20日内，须向采购人提交各水站运营维护状况总结报告，对于未修复的仪器，须于计划结束后15日内完成修复，并通过对各水站站房设备和仪器性能的验收，经确认后结案。报告内容须包含：各站点仪器运行情况总结、系统运行情况、问题及建议。

# （十）建立保障制度

# 为确保水站的正常运行和监测数据的准确可靠，必须建立相应的保障制度，包括但不限于下列内容。

# ①水站运行管理办法；

# ②水站运行管理人员岗位职责；

# ③水站质量管理保障制度；

# ④水站仪器操作规程；

# ⑤水站岗位培训及考核制度；

# ⑥水站建设、运维和质量控制的档案管理制度。

# 四、验收标准

# 1.验收指标：五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮总磷分析仪器单台仪器运转率不低于95%，仪器总有效运行率≥90％，数据有效率≥90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。

# 2.质控要求（详细指标参数见地表水水质自动监测站运行维护技术规范

# HJ915.3）

# （1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每 24 h 应至少开展一次期间自动标样核查，自动标样核查包括低、高 2 个浓度，每个浓度各测试一次，核查性能指标应满足相关要求。

# （2）pH、溶解氧、电导率、浊度水质自动监测仪器每周至少开展 1 次标样核查；无需频次加密时，2 次标样核查的间隔时间不得小于 4 d。

# （3）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每月至少开展 1 次多点线性核查。

# （4）针对测试评价结果为Ⅲ~劣Ⅴ类的水体，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每月至少开展 1 次集成影响检查，测试采水单元、预处理单元和配水单元对水质测试结果的影响，其中浊度大于 1 000 NTU 时可不开展集成影响检查。

# （5）针对测试评价结果为Ⅲ~劣Ⅴ类的水体，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每月至少开展 1 次加标回收率测试。

# （6）每季度至少开展 1 次实际水样比对，当水质类别发生变化时，可根据需求调整实施频次。

# （7）仪器具备自动质控功能的，多点线性核查、加标回收测试等质控措施可采用自动方式开展。

# （8）当某一监测项目上 1 个月 20 d 以上测定日均值均为Ⅰ~Ⅱ类时，该监测项目应按照Ⅰ~Ⅱ类水体的实施频次开展质控；否则，应按照满足Ⅲ~劣Ⅴ类水体的实施频次开展质控，具体要求见规范要求文件。

# 3.数据审核与管理要求

# （1）数据审核员每日12时前完成前一日监测数据的审核，于第2日24时前通过平台在线提交存疑数据的佐证材料。如无法在规定时间内提交佐证材料，运维单位应在72小时内提交书面说明。

# （2）运维商应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据捕捉率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

# （3）采用间歇测定情况下（2小时/次或4小时/次），每天至少保证有8组或4组有效数据，该天日均值有效。每周至少保证有5个有效日均值，若无法满足，须采用备用机或人工监测。

# （4）每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

# 五、考核办法

运维单位存在下列行为之一的，将按严重违约行为追究运维单位责任，出现一次，运维单位出具书面盖章说明；出现2次，扣除当年度运维费用30%，出现3次或以上，扣除当年度运维费用的50%并解除下一年度水站运维合作关系。

①单个水站月度数据有效率低于90%；

②擅自更改或对外界泄露原始数据；

③仪表故障7日内未排除，未提供备用机；

④对水站固定资产管理不善、造成重大损失；

⑤其他因未落实上述要求而对江宁开发区环境保护局产生恶劣影响的行为。

# 六、其它要求

# 1.成交供应商工作人员应经培训合格的技术人员组成；同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维，并能做好采购人现场巡查的交通等保障工作。

# 2.成交供应商必须向采购人专报自动监测站运行管理情况，并对相关数据进行分析研判；必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通。

# 3.成交供应商及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，将按严重违约行为依法追究运维机构相关责任。

# 七、报价说明

1.本项目报价包括但不限于所需的所有日常运营、维护工作（包括通讯费、废液收集处理费）和必须更换的备品备件、耗材、站房防雷检测报告费、代理服务费、利润、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

2.供应商报价应建立在对项目服务范围、要求充分了解的基础上，中标后签订合同及履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加合同外费用或其他的要求。

3.供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。报价应考虑南京市最低工资标准上调等因素，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由要求增加相关费用。

4.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

# 八、商务要求

# 1.服务地点：采购人指定地点。

# 2.合同履行期限：三年，合同一年一签。

# 3.运营维护服务期限：2025年11月1日至-2028年10月31日。

# 4.付款方式：三年运维费分阶段付款，每一年为一个运维周期，每个运维期结束后根据考核结果支付合同总价的1/3。

# 5.自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（因不可抗力因素影响且经市局许可停运的除外），数据有效率不低于90%。如果某个站点当月有效数据获取率不足90%的要求，那么扣除该站点全年运维费的十二分之一。

# 6.运维人员的档案记录须报采购人备案。成交供应商应配备开展运维工作所需的交通、通讯和专用工具。

# 第五章合同草案条款

南京市政府采购合同

（供参考）

合同编号：

项目名称：江宁开发区水质自动监测站项目

使用单位：南京江宁经济技术开发区管理委员会

服务单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） 南京江宁经济技术开发区管理委员会 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： - 南京市江宁经济技术开发区将军路166号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：江宁开发区水质自动监测站项目，详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下含税总价款为人民币：＿＿/年，￥：＿＿元/年，三年合计＿＿元，分项价款在乙方“响应文件价格部分”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和分项报价表；

（2）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务期限

三年，合同一年一签。运营维护服务期限：2025年11月1日至-2028年10月31日，本年度服务期自      年      月      日至      年      月      日止。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

# 3、付款条件：

# 三年运维费分阶段付款，每一年为一个运维周期，每个运维期结束后根据考核结果支付合同总价的1/3。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付总价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方提供的服务不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，乙方经整改后仍然不合要求的，除须继续履行本合同约定的义务外，还应按照合同款的1%/次向甲方支付违约金；如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方在承担上述4-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（ 1 ）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为      。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后      个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起签字并盖章生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（签署页）

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件：考核要求

运维单位存在下列行为之一的，将按严重违约行为追究运维单位责任，出现一次，运维单位出具书面盖章说明；出现2次，扣除当年度运维费用30%，出现3次或以上，扣除当年度运维费用的50%并解除下一年度水站运维合作关系。

①单个水站月度数据有效率低于90%；

②擅自更改或对外界泄露原始数据；

③仪表故障7日内未排除，未提供备用机；

④对水站固定资产管理不善、造成重大损失；

⑤其他因未落实上述要求而对江宁开发区环境保护局产生恶劣影响的行为。

# 第六章响应文件格式及附件

响  应  文  件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0041

项目名称：江宁开发区水质自动监测站项目

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码）

★附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

根据贵方＿＿＿＿＿（项目名称）＿＿＿＿（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人＿＿＿＿(姓名和职务)代表供应商＿＿＿＿（供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商总报价为三年合计人民币＿＿＿（大写），＿＿（小写）元。

3、项目负责人为＿＿＿＿（姓名）。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在磋商文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部磋商文件及其有效补充文件，放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

★附件二、授权委托书格式

授权委托书

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）授权在下面签字的＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿＿＿（项目名称），＿＿＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

★附件三、报价一览表格式

报价一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

磋商总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

说明：磋商总报价为三年合计含税报价

★附件四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测 站 | 五参数（水温、 pH、DO、电导率、 浊度）在线分析 仪 | 碧兴物联 S310 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 水质监测 站 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 碧兴物联 E310 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 水质监测 站 | 总氮在线分析仪 | 碧兴物联 C310 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 水质监测 站 | 氨氮在线分析仪 | 碧兴物联 C310 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 水质监测 站 | 总磷在线分析仪 | 碧兴物联 C310 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 运维服务 | 人员费 | / | 人 | 2 |  |  |
| 7 | 运维服务 | 车辆费 | / | 辆 | 2 |  |  |
| 8 | 水质监测 站 | 水费 | / | 站 | 2 |  |  |
| 9 | 水质监测 站 | 电费 | / | 站 | 2 |  |  |
| 10 | 水质监测 站 | 试剂处理费 | / | 站 | 2 |  |  |
| 11 | 水质监测 站 | 第三方比对费 | / | 站 | 2 |  |  |
| 12 | 运维服务 | 水泵附件费 | / | 套 | 2 |  |  |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

★附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的 要求规格 | 参与投标的 技术响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

★附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、提供项目组所有人员的人员名单、相关证书、专业资历、擅长技术、职责安排等资料。

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件等证明材料（如有）。

附件九、技术说明（实施方案）

实施方案（自行编制）

附件十、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制）

附件十一、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的其他证明文件及材料

★附件十二、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守磋商文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目磋商文件规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

附件十三、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加南京江宁经济技术开发区管理委员会的江宁开发区水质自动监测站项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

江宁开发区水质自动监测站项目，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于中型企业    小型企业    微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

★附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |