公 开 招 标 文 件

项目名称:  2026年淮安市空气自动站运维服务项目

项目编号: JSZC-320800-JZCG-G2026-0007

淮安市政府采购中心

二〇二六年二月二日

第一章  投标邀请

受淮安市生态环境局的委托，淮安市政府采购中心就2026年淮安市空气自动站运维服务项目政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 2026年淮安市空气自动站运维服务项目 招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年3月16日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-JZCG-G2026-0007

（二）项目名称: 2026年淮安市空气自动站运维服务项目

（三）预算金额:418万元

（四）最高限价:417万元，其中各县区常规站最高限制单价为0.708万元/站/月。

（五）采购需求:淮安市空气自动站运维项目，具体详见招标文件第五章项目采购需求

（六）合同履行期限:自合同签订之日起至2026年12月31日（不足1年的，则按各县区实际运维时间按月签订服务合同）

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年3月16日上午9:30。

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市生态环境局

地址:淮安市清江浦区健康西路77号

联系方式:潘先生  15152313408

2、采购代理机构信息

名称:淮安市政府采购中心

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系方式:顾诗仪  0517-83638392

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目不得以任何形式向投标人收取标书工本费及专家评审费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 投标邀请

6.2 投标人须知

6.3评标方法与评标标准

6.4 合同格式及条款

6.5 项目采购需求

6.6 投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（如本项目涉及的话）

17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.1.14投标人未按照采购文件第五章项目采购需求“三、机构、人员、车辆、备用设备配备要求”、“五、监督考核及履约验收要求

”中标注★要求提供相关承诺或证明材料的。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

28.7 采购中心（采购人）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心（采购人）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心（采购人）有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心（采购人）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心（采购人）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

32.1乙方交纳人民币30万元作为本合同的履约保证金。

- 32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34. 节能、环保政策（本项目不涉及）

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行/。

34.3 环保产品

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行/。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

37.采购本国产品的支持政策

37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标方法与评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

1、价格:20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分

2、方案部分:40分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）组织实施方案：10分

投标人根据项目需求提供运行维护工作组织实施方案，包括但不限于组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等，要求对项目的需求认识精准，内容详实表述清晰，可操作性、针对性强。

优于需求的得10分；完全满足的得8分；基本满足项目要求的得6分；方案内容缺项无法满足项目要求的得4分。

- 运维交接实施方案：10分

投标人根据项目需求提供气站运维交接实施方案，包括但不限于责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程（包括项目结束后与下一次中标方的交接）等，方案内容须表述清晰、内容详实，契合采购需求。

方案内容完整详实，优于需求的得10分；完全满足需求的得8分；提供常规、通用的实施方案，基本满足采购需求的得6分；方案内容缺项、笼统，无法满足项目要求的得4分。

- 质量控制实施方案：10分

投标人须结合地域、人员、仪器设备等实际情况提供技术层面自动监测系统质控方案。方案中须至少包含满足质控目标的质控措施、质控工作安排、数据审核方法等。

方案内容完整，针对性强，优于需求的得10分；完全满足需求的得8分；方案内容简单，但基本满足采购需求的得6分；方案内容缺项或有明显缺陷，无法满足项目要求的得4分。

- 应急响应实施方案：10分

- 投标人提供应急响应实施方案，包括但不限于职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案和不可抗力（如台风、暴风雪、冰封等恶劣天气，地震、洪水、塌方等地质灾害以及重大社会活动等）导致不具备运维条件时的应急预案等内容。方案内容应对应急工作进行合理规划并制定可行计划，同时列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案。

- 方案内容完整，针对性强，优于需求的得10分；完全满足需求的得8分；基本满足采购需求，能较好应对部分突发情形的得6分；方案内容缺项无法满足项目要求的得4分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，投标人需按照第二章“投标人须知”第17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

3、商务部分:40分

（1）投标人承诺在满足文件要求4套备机（包含SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3  6项常规指标自动监测仪器）的基础上，每多提供一套备机（需通过计量校准）得2分，本项最多得4分。

（2）投标人承诺在满足文件要求的基础上，每多提供一套质控设备（需通过计量校准）得2分，本项最多得4分。

注：上述（1）、（2）须提供承诺函（格式自拟）及提供仪器设备名称和型号，加盖投标人电子签章。缺项或不提供均不得分。

- 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境空气连续自动监测系统运营服务资质证书的，每提供1个得3分；本项最多得12分。

- 投标人自2021年以来（以合同签订时间为准）实施过类似业绩的（运维内容需包含标准空气站或挥发性有机物监测站）每提供1个得3分，本项最高得9分。（提供合同扫描件加盖投标人电子签章，合同须清晰反映项目实施内容，否则不得分）

- 投标人拟派的运维人员具备环保类专业技术中级职称的（环保类专业技术职称发证机构为人力资源和社会保障部门或生态环境主管部门，下同），每提供1人得1分，最高得2分；具备环保类专业技术高级职称的，每提供1人得2分，最高得4分。（一人多证以最高等级证书计分；提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的2025年8月以来任一月社保证明，加盖投标人电子签章）

- 投标人拟派的项目负责人具有环保类专业技术高级职称的得3分，环保类专业技术中级职称的得1分；数据分析人员具有环保类专业技术中级职称的得1分，环保类专业技术高级职称的得2分；本项最多得5分。（提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的2025年8月以来任一月社保证明，加盖投标人电子签章）

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_30万元 作为本合同的履约保证金。

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
  7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签订日期:                          签订日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

（4）若乙方在合同履行过程中发生服务内容缩减、服务不及时等违约现象，甲方有权视乙方的违约情节予以500元/次的经济处罚，并在付款时予以扣除。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延服务

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部服务或未通过终期验收，且未在甲方要求的合理期限内整改到位并通过验收的；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务，如监督考核及履约验收要求等。

（3）因乙方原因导致本合同被终止，乙方应向甲方支付剩余未付款项的5％作为违约金。

16.2 在甲方根据第16.1、17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市政府采购中心     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

由于我市乡镇空气自动站部分运维即将到期，为统一管理，为淮安市环境空气质量提优治理提供科学依据，我局对淮安市境内乡镇空气自动站运维服务展开公开招投标。本次服务采购包括市本级11个站点（VOC站3个、交通站2个、双考核站点6个，含淮安生态环境微信公众号空气质量展示模块建设）、涟水县15个常规站及淮阴区11个常规站、清江浦区9个常规站、经济开发区4个常规站、金湖县7个常规站及洪泽区8个常规站运维服务。

淮安市空气自动站运维项目统计表

| 县区 | 站点数 | 服务时间 | 品牌 | 统筹后预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级 | 11个站点 | 6个常规站：合同签订之日起-2026.12 | 1.API（经济开发区站点）； 2.赛默飞（富城路办事处、河下街道办、工业园区管委会、张码派出所站点）； 3.Envea（王家营街道站点） | 56万元 |
|  |  | 5个站点（3个VOC站、1个公路站、1个机场站）：2026.12 1个月 | 1.博赛德（VOC站）； 2.赛默飞（机场站）； 3.蓝盾（公路站） |  |
|  | 淮安生态环境微信公众号空气质量展示模块建设 |  |  | 3万元 |
| 涟水县 | 15个常规站 | 2026.4-2026.12 9个月 | 赛默飞 | 每个站点每个月费用0.708万元 |
| 淮阴区 | 11个常规站 | 2026.5-2026.12 8个月 | Envea |  |
| 清江浦区 | 9个常规站 | 合同签订之日起-2026.12 | 赛默飞 |  |
| 金湖县 | 7个常规站 | 2026.3-2026.12 10个月 | 赛默飞 |  |
| 经济开发区 | 4个常规站 | 2026.10-2026.12 2个月 | 赛默飞 |  |
| 洪泽区 | 8个常规站 | 合同签订之日起-2026.12 | 赛默飞 |  |

VOCs站点主要设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 在线VOC监测系统（116种） | 3套 |
|  | 太阳时数紫外测量系统 | 3套 |
|  | 气象五参数仪 | 3套 |

机场站主要设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | VOCs在线监测系统（57种） | 1套 |
|  | 非甲烷总烃在线监测系统 | 1套 |
|  | 黑碳仪 | 1套 |
|  | NO-NO2-NOX分析仪 | 1套 |
|  | SO2分析仪 | 1套 |
|  | CO分析仪 | 1套 |
|  | O3分析仪 | 1套 |
|  | PM10颗粒物分析仪 | 1套 |
|  | PM2.5颗粒物分析仪 | 1套 |

公路站主要设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs在线监测系统（57种） | 1套 |
| 2 | 非甲烷总烃在线监测系统 | 1套 |
| 3 | 黑碳分析仪 | 1套 |
| 4 | 道路车流量监测 | 1套 |

常规站主要设备清单

| 1 | NO-NO2-NOX分析仪 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 2 | SO2分析仪 | 1套 |
| 3 | CO分析仪 | 1套 |
| 4 | O3分析仪 | 1套 |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 | 1套 |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 | 1套 |
| 7 | 气象五参数仪 | 1套 |

项目需运行保障的设备信息及状况由供应商自行现场勘察，勘察联系人附后。

| 序号 | 归属地 （县区局） | 站点名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | VOCs楚州监测站 | 姜述铖 | 18360856464 |
| 2 |  | VOCs市生态环境局 | 姜述铖 | 18360856464 |
| 3 |  | VOCs张码派出所 | 姜述铖 | 18360856464 |
| 4 |  | 北京南路公路站 | 姜述铖 | 18360856464 |
| 5 |  | 涟水机场站 | 姜述铖 | 18360856464 |
| 6 |  | 经济开发区 | 钱锦 | 17712046115 |
| 7 |  | 富城路办事处 | 蔡曙宇 | 18036528968 |
| 8 |  | 河下街道办 | 钱锦 | 17712046115 |
| 9 |  | 王家营街道 | 王熙 | 18205232587 |
| 10 |  | 工业园区管委会 | 袁超 | 15195503031 |
| 11 |  | 张码派出所 | 郭明月 | 15952391030 |
| 12 | 涟水县 | 保滩 | 王加磊 | 17551722337 |
| 13 |  | 岔庙 | 华杰 | 13771981114 |
| 14 |  | 陈师 | 王加磊 | 17551722337 |
| 15 |  | 成集 | 王加磊 | 17551722337 |
| 16 |  | 紅窑 | 华杰 | 13771981114 |
| 17 |  | 高沟 | 华杰 | 13771981114 |
| 18 |  | 梁岔 | 王加磊 | 17551722337 |
| 19 |  | 朱码 | 王加磊 | 17551722337 |
| 20 |  | 大东 | 刘天龙 | 18352359945 |
| 21 |  | 黄营 | 刘天龙 | 18352359945 |
| 22 |  | 石湖 | 刘天龙 | 18352359945 |
| 23 |  | 五港 | 华杰 | 13771981114 |
| 24 |  | 唐集 | 刘天龙 | 18352359945 |
| 25 |  | 东胡集 | 华杰 | 13771981114 |
| 26 |  | 南集 | 刘天龙 | 18352359945 |
| 27 | 淮阴区 | 新渡街道 | 刘帅 | 13048619078 |
| 28 |  | 淮高镇 | 刘帅 | 13048619078 |
| 29 |  | 渔沟镇 | 刘帅 | 13048619078 |
| 30 |  | 丁集镇 | 刘帅 | 13048619078 |
| 31 |  | 刘老庄镇 | 刘帅 | 13048619078 |
| 32 |  | 徐溜镇 | 刘帅 | 13048619078 |
| 33 |  | 高家堰镇 | 徐志坚 | 15396961233 |
| 34 |  | 古清口街道 | 徐志坚 | 15396961233 |
| 35 |  | 马头镇 | 徐志坚 | 15396961233 |
| 36 |  | 南陈集镇 | 徐志坚 | 15396961233 |
| 37 |  | 三树镇 | 徐志坚 | 15396961233 |
| 38 | 清江浦区 | 淮安市烟草局 | 蔡曙宇 | 18036528968 |
| 39 |  | 清河街道办事处 | 蔡曙宇 | 18036528968 |
| 40 |  | 清江浦区王元 | 蔡曙宇 | 18036528968 |
| 41 |  | 清浦街道办事处 | 蔡曙宇 | 18036528968 |
| 42 |  | 黄码镇 | 蔡曙宇 | 18036528968 |
| 43 |  | 武墩幼儿园 | 蔡曙宇 | 18036528968 |
| 44 |  | 和平镇 | 郭明月 | 15952391030 |
| 45 |  | 府前街道 | 郭明月 | 15952391030 |
| 46 |  | 城南街道办事处 | 郭明月 | 15952391030 |
| 47 | 金湖县 | 戴楼街道 | 郭明月 | 15952391030 |
| 48 |  | 吕良镇 | 季宇昕 | 15195383939 |
| 49 |  | 金南镇 | 季宇昕 | 15195383939 |
| 50 |  | 前锋镇 | 季宇昕 | 15195383939 |
| 51 |  | 金北街道 | 王熙 | 18205232587 |
| 52 |  | 塔集镇 | 王熙 | 18205232587 |
| 53 |  | 银涂镇 | 郭明月 | 15952391030 |
| 54 | 经济技术开发区 | 空港产业园 | 郭明月 | 15952391030 |
| 55 |  | 南马厂 | 季宇昕 | 15195383939 |
| 56 |  | 崇德小学 | 王熙 | 18205232587 |
| 57 |  | 港龙建材家具城 | 王熙 | 18205232587 |
| 58 | 洪泽区 | 西顺河养殖场 | 王熙 | 18205232587 |
| 59 |  | 朱坝监测点 | 倪同山 | 18018156016 |
| 60 |  | 蒋坝监测点 | 倪同山 | 18018156016 |
| 61 |  | 三河镇共和监测点 | 倪同山 | 18018156016 |
| 62 |  | 老子山监测点 | 倪同山 | 18018156016 |
| 63 |  | 东双沟镇万集 | 倪同山 | 18018156016 |
| 64 |  | 黄集监测点 | 倪同山 | 18018156016 |
| 65 |  | 岔河监测点 | 倪同山 | 18018156016 |

二、总体运行维护要求

运行维护服务范围包括：各站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定。运维工作应接受属地生态环境局质量检查和考核，确保各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。

运维单位需综合考虑运维人员、备用设备、配件、耗材、车辆等相关费用，同时承担站房网络通讯费用、电费。采购方不承担由此产生的其他费用。运维单位需在服务区域具有存放相关备用设备、耗材配件及运维人员住宿的能力。

空气站运维应严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5和PM10）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ817-2018）》《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ818-2018）》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质控技术规定（试行）总站气函〔2019〕785号文件及国家、省、市相关最新标准、文件等要求。

三、机构、人员、车辆、备用设备配备要求

1.★运维单位需安排至少18名具有省级以上专业机构颁发的空气自动监测运维上岗证的运维人员，其中明确1名负责人专门负责协调运维质控总体工作，其余人员听从甲方安排。运维单位至少配备18台专用巡检车辆用于日常巡检，根据甲方需求，统筹使用。所有工作人员必须为中标方所在单位人员，运维期内甲方不定期开展人员核查（以缴纳社保为准）。

| 序号 | 区域 | 需配备运维 人员数 | 需配备车辆数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 5（含项目负责人和数据分析员各1人） | 5 |
| 2 | 涟水县 | 3 | 3 |
| 3 | 淮阴区 | 3 | 3 |
| 4 | 清江浦区 | 2 | 2 |
| 5 | 金湖县 | 2 | 2 |
| 6 | 经济技术开发区 | 1 | 1 |
| 7 | 洪泽区 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 18 | 18 |

注：上述人员为最低人员配置要求，未完全满足作无效响应文件处理。

2.★运维单位须至少配置4套SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3  6项常规指标自动监测仪器用作备机。为了保证数据可比性，备机必须满足国家相关技术规范，换备机需向采购人报备。（提供相关设备购买证明或租赁协议，未提供作无效响应文件处理）

2.1为了保证自动站运行质量和接受抽查、校准的需要，中标人需按照要求配备质量控制配套设施，签订合同之日起运维VOCs站点、非甲烷总烃站和黑碳仪器需配备经检定且在有效期内的流量计、温湿度计和标准气压计、标准气体、气体稀释装置等量值溯源设备，运维常规站的单位还需配备臭氧溯源等设备（详见下表）。耗材按照服务周期消耗量配置，备件按照项目周期内使用量配置，并且负责项目周期内的全部耗材。标准气体须为生态环境部标样所或中国计量院生产的一级标准样品或物质。

环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）质量控制设备基本仪器设备配置清单

| 编号 | 仪器名称 | 技术要求 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与子站监测项目相同的监测分析仪器 | 与子站监测分析仪器的技术性能指标相同 或优于子站监测分析仪器 | 1套 | 量值传递 |
| 2 | 标准气体 | 国家有证标准物质或标准样品 | 1套 | 量值传递 |
| 3 | 零气发生器 | 符合HJ 654的相关要求 | 1套 | 量值传递 |
| 4 | 动态气体校准仪 | 符合HJ 654的相关要求 | 1套 | 量值传递 |
| 5 | 臭氧校准仪 | 配置臭氧发生器、臭氧光度计及反馈装置 | 2套 | 量值传递 |
| 6 | 流量计 | 0～500 ml/min,1级 | 2套 | 量值传递 |
| 7 | 流量计 | 0～5L/min,1级 | 2套 | 量值传递 |
| 8 | 流量计 | 0～20 L/min,1级 | 2套 | 量值传递 |
| 9 | 标准温度计 | 1级，分辨率达到±0.1℃ | 1个 | 量值传递 |
| 10 | 压力计 | 1级 | 1块 | 气路检查 |
| 11 | 有毒气体泄漏报警器 | 能够对SO₂、NO、CO、O₃等气体开展监测并报警 | 1套 | 实验室安全防护 |

环境空气颗粒物质量控制设备基本仪器设备配置清单

| 编号 | 仪器名称 | 技术要求 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | 检定分度值≤0.01 mg | 1台 | 颗粒物与标准滤膜称重 |
| 2 | 流量计 | 0～5L/min,1级 | 1套 | 实验室流量基准 |
| 3 | 流量计 | 0～5L/min,1级 | 1套 | 流量传递 |
| 4 | 流量计 | 0～20 L/min,1级 | 1套 | 实验室流量基准 |
| 5 | 流量计 | 0～20 L/min,1级 | 1套 | 流量传递 |
| 6 | 高精度秒表 | 误差0.01s | 1块 | 流量传递 |
| 7 | 压力表 | 0.5级，分辨率≤0.1 kPa | 1块 | 气压传递 |
| 8 | 真空表 | 1级 | 1个 | 气路检查 |
| 9 | 湿度计 | 1级 | 1个 | 湿度传递 |
| 10 | 温度计 | 1级，分辨率0.1℃ | 1个 | 温度传递 |
| 11 | 万用表 | 1级 | 1台 | 电压传递 |
| 12 | 颗粒物自动分析仪 |  | 1台 | 准确度审核 |

2.2运维单位在每个县区应至少配备1套专用仪器维护维修工具。

2.3在空气自动监测系统运维及管理期间，运维单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人和上级生态部门或委托的第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

2.4须使用原厂生产的备品备件和耗材（若未使用原厂产品，造成的损失由中标方承担）。

★3.投标单位应具有用于质量控制的CMA实验室包含常规六参数、VOCs、非甲烷总烃等项目（可和有资质的单位签订相关合作协议），并保证相关手工监测样品能在3小时内送至实验室分析。（提供承诺函，格式自拟加盖投标人电子签章，未提供作无效响应文件处理）

四、运维工作内容

1.所有站点运维工作内容包括：

（1）空气自动监测站的日常运行维护，包含但不限于：保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；保持站房外20m以内的环境清洁；检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（2）空气自动监测站的日常质量管理，每次维护后做好系统运行维护记录。

（3）空气自动监测站的日常安全管理，包含但不限于指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；定期检查消防和安全设施；进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（4）空气自动监测站监测数据的日常审核、并配合各属地将审核数据按时提交上报；

（5）空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修，定期配合业主开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划；

（6）空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

（7）空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站与省驻市监测中心、采购人通信正常；

（8）根据工作需要对空气自动监测站开展手工比对；

（9）当仪器出现故障48小时不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测（除挥发性有机物、非甲烷总烃指标），挥发性有机物、非甲烷总烃指标采用每天一次手工监测替代；

（10）仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人；

（11）当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

（12）中标单位与上一轮运维做好交接仪器测试，如仪器测试未通过，需调试通过后完成交接手续。

（13）依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

（14）依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录。

（15）项目结束后提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

（16）依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

（17）运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作。

2.常规空气自动站运维工作内容及要求（六参数）

运维单位应遵守国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

- 每日工作内容如下：

每天上午和下午两次通过大数据平台远程查看监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

①判断系统数据采集与传输情况；

②根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

③发现监测数据异常，应立即通知采购人，在每日8时～22时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日23—次日7时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

④根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

⑤每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

⑥运维单位对监测站监测数据进行初审，并配合各属地将审核数据按时提交。

每日12时前运维单位配合属地完成前日各站点原始小时值的审核，上报复核。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应于当日18时前审核报送。

- 每周工作内容如下：

- 每周至少巡检监测站1次（最长间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- ①查看监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- ②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

- ③检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

- ④检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

- ⑤对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

- ⑥按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

- ⑦检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- ⑧检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- ⑨检查监测站的通讯系统，保证监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

- ⑩对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

- ⑪检查监测仪器的采样入口与采样支路管线接合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

- 12、在冬、夏季节应注意监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- 13、应及时清除监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制线时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

- 14、应经常检查避雷设施是否可靠，监测站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

- 15、检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

- 16、每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

- 17、每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

- 18、每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报。

- 19、每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

- 每月工作内容如下：

- ①清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

- ②检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

- ③每月对数据和运维记录进行备份。

- ④检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

- 每季度工作内容如下：

- ①采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

- ②对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

- ③采用臭氧传递标准对监测站臭氧工作标准进行标准传递；

- 每半年工作内容如下：

- ①对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

- ②振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

- ③更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

- ④对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

- ⑤对能见度仪器进行校准；

- ⑥检查和校准气象五参数设备。

- 每年工作内容如下：

- ①按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

- ②对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

- ③所有子站防雷系统每年检测一次，并出具防雷检测合格报告。

- 日常运维其他相关要求如下：

- ①每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

- ②应及时制定每月工作计划并将进出监测站的具体日期上报采购人备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报采购人备案。

- ③运维单位保证满足生态环境部门对仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～22时出现故障，应在1小时内响应，2小时之内到达现场，4小时内现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。备机应在投入使用前完成与原仪器的比对测试，确认关键参数（如流量、零点、跨度）偏差在±3%以内，方可正式启用，备机投入使用后，应连续运行72小时并提交比对报告，经采购人确认后正式纳入运维体系，

- ④当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告属地生态环境局，属地组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

- ⑤仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

- ⑥严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

- 质量控制要求

- 运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。运维单位必须接受采购人及其委托单位和人员的质量检查。

- 量值溯源要求

- 运维单位在每个监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

- 运维单位应每年将监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书。

- 日常质量控制要求

- 监测仪在以下情况下需进行校准：

- ①安装时

- ②移动位置时

- ③进行可能影响校准结果的维修或维护后

- ④监测仪暂停工作一段时间后

- ⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

- ⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

- 系统设备维修要求

- ①维修更换工作要求

- 运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

- ②设备维修质量控制要求

- 监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

- 仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

- 3.VOCs自动监测站技术运维要求

外标法（每日连续校准CC）所需控制物种清单

| 序号 | 中文名称 | CAS号 | 序号 | 中文名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 74-84-0 | 59 | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 2 | 乙烯 | 74-85-1 | 60 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
| 3 | 丙烷 | 74-98-6 | 61 | 甲基环己烷 | 108-87-2 |
| 4 | 丙烯 | 115-07-1 | 62 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
| 5 | 异丁烷 | 75-28-5 | 63 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |
| 6 | 正丁烷 | 106-97-8 | 64 | 1，4-二氧六环 | 123-91-1 |
| 7 | 乙炔 | 74-86-2 | 65 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
| 8 | 反式-2-丁烯 | 624-64-6 | 66 | 2，3，4-三甲基戊烷 | 565-75-3 |
| 9 | 1-丁烯 | 106-98-9 | 67 | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 |
| 10 | 顺式-2-丁烯 | 590-18-1 | 68 | 反-1，3-二氯-1-丙烯 | 10061-02-6 |
| 11 | 环戊烷 | 287-92-3 | 69 | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 |
| 12 | 异戊烷（2-甲基丁烷） | 78-78-4 | 70 | 4-甲基-2戊酮 | 108-10-1 |
| 13 | 正戊烷 | 109-66-0 | 71 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 14 | 二氟二氯甲烷 | 75-71-8 | 72 | 正辛烷 | 111-65-9 |
| 15 | 1，2-二氯四氟乙烷 | 76-14-2 | 73 | 顺式-1，3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
| 16 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 74 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
| 17 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 75 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 18 | 1，3-丁二烯 | 106-99-0 | 76 | 2-己酮 | 591-78-6 |
| 19 | 溴甲烷 | 74-83-9 | 77 | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 |
| 20 | 氯乙烷 | 75-00-3 | 78 | 二溴乙烷 | 106-93-4 |
| 21 | 一氟三氯甲烷 | 75-69-4 | 79 | 氯苯 | 108-90-7 |
| 22 | 1-戊烯 | 109-67-1 | 80 | 乙苯 | 100-41-4 |
| 23 | 反式-2-戊烯 | 646-04-8 | 81/82 | 间/对-二甲苯 | 106-42-3/108-38-3 |
| 24 | 异戊二烯 | 78-79-5 | 83 | 正壬烷 | 111-84-2 |
| 25 | 顺-2-戊烯 | 627-20-3 | 84 | 邻-二甲苯 | 95-47-6 |
| 26 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 85 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 27 | 二氯乙烯 | 75-35-4 | 86 | 溴仿 | 75-25-2 |
| 28 | 三氟三氯乙烷 | 76-13-1 | 87 | 异丙苯 | 98-82-8 |
| 29 | 2，2-二甲基丁烷 | 75-83-2 | 88 | 1，1，2，2- 四氯乙烷 | 79-34-5 |
| 30 | 丙酮 | 67-64-1 | 89 | 正丙基苯 | 103-65-1 |
| 31 | 异丙醇 | 67-63-0 | 90 | 3-乙基甲苯 | 620-14-4 |
| 32 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 91 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 33 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 92 | 1，3，5-三甲苯 | 108-67-8 |
| 34 | 2，3-二甲基丁烷 | 79-29-8 | 93 | 正癸烷 | 124-18-5 |
| 35 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 94 | 2-乙基甲苯 | 611-14-3 |
| 36 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 95 | 1，2，4三甲苯 | 95-63-6 |
| 37 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 96 | 1，3-二氯苯 | 541-73-1 |
| 38 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 97 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 |
| 39 | 1－己烯 | 592-41-6 | 98 | 1，2，3-三甲苯 | 526-73-8 |
| 40 | 正己烷 | 110-54-3 | 99 | 氯化苄 | 100-44-7 |
| 41 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 100 | 1，3-二乙基苯 | 141-93-5 |
| 42 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 101 | 1，4-二乙基苯 | 105-05-5 |
| 43 | 2，4－二甲基戊烷 | 108-08-7 | 102 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 |
| 44 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 103 | 正十一烷 | 1120-21-4 |
| 45 | 丁酮 | 78-93-3 | 104 | 正十二烷 | 112-40-3 |
| 46 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 105 | 1，2，4-三氯苯 | 120-82-1 |
| 47 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 106 | 1，1，2，3，4，4-六氯-1，3-丁二烯 | 87-68-3 |
| 48 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 107 | 萘 | 91-20-3 |
| 49 | 氯仿 | 67-66-3 | 108 | 乙醛 | 75-07-0 |
| 50 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 109 | 丙醛 | 123-38-6 |
| 51 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 110 | 异丁烯醛 | 78-85-3 |
| 52 | 环己烷 | 110-82-7 | 111 | 正丁醛 | 123-72-8 |
| 53 | 2，3－二甲基戊烷 | 565-59-3 | 112 | 反式丁烯醛 | 123-73-9 |
| 54 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 113 | 戊醛 | 110-62-3 |
| 55 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 114 | 己醛 | 66-25-1 |
| 56 | 苯 | 71-43-2 | 115 | 苯甲醛 | 100-52-7 |
| 57 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 116 | 间甲基苯甲醛 | 620-23-5 |
| 58 | 2，2，4-三甲基戊烷 | 540-84-1 |  |  |  |

- （1）每日例行质量控制检查：定期手动或自动使用外部标样验证系统的准确性，每日登录仪器检查内外标响应，内外标和采样进气量，仪器状态，峰型状况，在仪器的运行过程中，当所需控制外标物种（详见下表）分析结果与目标标准品浓度超出允许误差范围（±15%）时，需及时使用外标法重新积分该物种监测数据；当校准结果相对误差超过±20%时，应重新进行仪器校准，并根据需要调整积分参数，若连续两次校准结果均超出±20%，应停止数据采集，进行系统全面检查与维护；每天观察仪器运行和数据运行情况，查看日校准数据，可根据日校准数据判断仪器是否需要重新标定，并及时更改积分参数文件，保证所有化合物积分正确，个别化合物可手动积分，及时填写日质控记录；

- （2）每周例行质控：对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护，对数据库数据检查、备份，检查内、外标准品压力，及时填写质量控制记录；

- （3）每月预防性质量查核：每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量查核，对样品预处理单元及分析单元系统进行验漏，检查各辅助设备（载气压力、配气系统运行状况等）是否正常运行，解析当月质控数据，填写预防性质量查核记录；

- （4）每季度质量控制：每季度对GC/MS进行一次自动调谐（保证仪器灵敏度、正确的峰宽、正确的质量分配，必要时清洗离子源），同时对工作曲线重新标定（数据标定主要包括全扫描、SIM分组、7点校准（包含零点）；及时填写系统维护与质控记录（若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、雾霾等重污染特殊天气，上述质控工作可依据用户需求进行延期）；

- （5）每半年质量查核：每半年对GCMS进行检查，及时更换氧化去除剂、管路气密性配件，及时填写相关记录；

- （6）每年质量评价：每年度对GC/MS/FID分析单元进行全年运行质量评价，对MS、FID检测器年度获取监测数据有效性进行分析与评价，评价前端样品采集及预处理单元运行质量（包括稳定性）及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

- （7）数据统计：依据仪器性能及用户要求数据格式，定期开展数据统计上报工作，包括如下内容：

- ①运维单位对监测站监测数据进行初审，并配合各属地将审核数据按时提交。

- ②每周提交上一周完整监测数据报表（excel格式），报表内容包含内标响应、外标校准、经质控审核的浓度数据，数据模板由用户提供。

- ③每月第一周提交上月月度质控数据报表（excel格式）；

- ④每季度提交上一季度内、外标法质控结果和质控评价报表（excel格式）。

- （8）质控结果异常报警。发现设备质控数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

- （9）大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

- （10）质量控制要求

- ①仪器运行期间，每天零点自动进入一定浓度标准品，用于考核前一日监测数据有效性，若相对误差在±30%以内，且内标响应均在允许误差范围内，视前一日数据有效。

- ②每月依据控制目标物种配置2ppb标准品，使用手工进样方式，进行外标核查，并手工积分标准品浓度，计算相对误差；

- ③每半年重新统计、计算各目标化合物的检出限与不确定度。

- （11）运维记录与报告

- ①依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

- ②依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录。

- ③项目结束后提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

- ④依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

- （12）分析报告服务要求

采用在线监测仪器的综合方法，研究淮安市的大气VOC污染特征，以《环境空气挥发性有机物自动监测技术规范》（HJ 1246-2022）中的源解析推荐方法给出淮安市大气VOC在线监测分析研究报告，实现污染天气的过程监测。为淮安市大气污染防治、大气重污染过程应急方案完善、治理成效评估提供建设性意见。

①一个运维周期内，按照采购方工作实际要求，及时提供污染天气快报。

②每月提交月报，每年提交年报，跨年度周期，也应提供完整的自然年报告，报告内容包括：VOCs监测结果分析、臭氧或颗粒物监测结果分析等。

（13）VOCs系统检修要求

①VOCs自动监测系统仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常。

②每日6时至23时发生故障时，2小时之内响应，4小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

③紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保24小时内子站系统恢复正常运行。

④如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

⑤发生通讯故障时，技术人员到达现场后，应检查通讯线、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

⑥更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

⑦中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

⑧仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

4.非甲烷总烃自动监测技术运维要求

（1）每日维护内容

- ①系统状态检查：检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的 FID 温度、柱 箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

- ②基线检查：按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常 漂移和波动。基线漂移超过±5%FS或出现持续性趋势性变化时，视为异常，应记录并启动排查程序，如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的物质进行重积分。运维单位建立“基线漂移趋势图”，每月归档。

- ③保留时间漂移：检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分，如有影响，应进行调整

- ④数据审核：运维单位对监测站监测数据进行初审，并配合各属地将审核数据按时提交。

- ⑤数据审核应对异常数据进行无效标识或剔除，在 72 小时内完成。

（2）每周工作内容：

监测站房及周边环境应满足 HJ 193 相关要求。监测站房及辅助 设备日常巡检应满足 HJ 818 相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检 1 次，巡检工作主要包括：

- 检查站房内温度是否保持在（25±5）℃, 相对湿度保持在 85%以下。

- 在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样管路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

- 检查采样总管进气、排气是否正常。

- 检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

- 检查站房排风排气装置工作是否正常。

- 检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于 2MPa（或系统相关要求值）前应更换。

- 如采用气体发生器， 应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性炭或无水氯化钙。

- 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

- 检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

- 检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

- 检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

- 对站房周围的杂草和积水应及时清除； 对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

- 检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。

- 记录巡检情况。

- 气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气 与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。

- 气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（如除烃等）， 如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的 参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火 焰离子化检测器等是否正常， 如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）每月工作要求：

- ①检查各分析仪器的流量，必要时做流量校准；

- ②VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

- （4）每季度工作要求

定期清洗空调机的过滤网；为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线。

（5）每半年工作要求

定期进行采样总管及采样风机清洗。

（6）每年工作要求

①流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

②检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的检定报告；

③更换所有仪器的泵组件；

④VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

（7）不定期工作要求

①根据实际使用情况更换相关耗材；

②根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

（8）其他

①分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：移动位置时；进行可能影响校准结果的维修或维护后；分析仪暂停工作一段时间后；有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

②仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

5.黑碳仪运维要求

黑碳仪定期维护要求如下：

| 维护项目 | 最短周期 |
| --- | --- |
| 更换纸带 | 根据需求（通常2-12个月） |
| 温度、压力和流量检查 | 1个月 |
| 跨点检查 | 3个月 |
| 清洁入口颗粒捕集器（切割头） | 3个月 |
| 泄漏检查 | 3个月 |
| 流量、温度、压力全校准 | 3个月 |
| 清理切割头 | 3个月 |
| 更换切割头O圈 | 根据需求 |
| 清洁杂物过滤器 | 1 年 |
| 更换稀释系统过滤器 | 每12个月或出现明显堵塞、流量下降时更换；增加说明：运维单位应建立过滤器使用台账，记录更换时间、运行时长及状况 |
| 更换主泵 | 根据需求 |
| 更换稀释系统主泵 | 根据需求 |
| 更换稀释系统流量传感器 | 根据需求 |
| 工厂服务 | 根据需求 |

- 监督考核及履约验收要求

（1）监督管理

★①数据必须真实有效，投标人近2年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。（提供承诺函格式自拟，加盖投标人电子签章，未提供承诺函作无效响应处理）

②中标人应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

③运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

④运维单位在省、市、县组织开展运维管理和质控考核中出现严重质量问题，产生不良影响后果的，采购人有权终止运维合同。

⑤违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

（2）空气站运维考核要点

以半年为周期，以单站点为单位，组织开展考核。考核内容包括：两率考核（50分）、运行考核（50分）。

①两率考核：

设备运行率：设备运行率=实际运行天数/应运行天数*100%。考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应运行天数，需扣除因不可抗力、外部故障导致的停运天数。考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求（每月有效天数27天，2月25天，特殊情况如停电等除外），否则该站点考核总分为0分。

②数据有效率：数据有效率=校零校跨通过的天数/应运行天数*100%，计算应运行天数时，需扣除因不可抗力、外部故障导致的停运天数。

单站点设备运行率必须≥90%，否则该站点考核总分为0分。在设备运行率满足要求下，常规站有效率必须≥90%。挥发性有机物连续自动监测站要求各组分数据有效率数据获取率应≥80%。非甲烷总烃自动监测站数据有效率不低于90%。每低一个百分点扣1分；低于上述要求10个百分点的，此项不得分。

（3）运行考核

该项得分主要来源于站点现场检查，由检查人员对照评分要点进行现场评分，主要包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理方面内容。

服务期大于6个月的，属地环境保护主管部门于服务期中考核一次，服务期结束考核一次；服务期不足6个月的开展一次考核。考核内容及要求按照国家、省市最新文件要求执行。

另外经由国家组织的相关检查出不符合项的并被通报的，每次扣10分，经由省组织的相关检查出不符合项的并被通报的，每次扣6分。纳入总体考核分数计算。

（4）考核分值运用

单站点考核总分大于等于90分，考核结果为优秀，半年运维费可100%支付；单站点考核总分在80分（含）-90分的，考核结果为合格，以90分为基准每低一分扣500元；考核总分低于80分的，考核结果为不合格，不予支付考核期间运维费用，并终止运维合同。如出现10%及以内站点考核结果不合格，则对运维单位进行约谈，并扣除相应运维费；如出现超过10%以上站点考核结果不合格的情况，则终止运维合同。

（5）项目验收

- 本空气自动站运维服务项目验收工作由属地生态环境局组织开展。

- 其他要求

- 1、投标人承担运维期间运维人员、仪器设备及站房等所有安全责任。

- 2、本项目由淮安市生态环境局牵头负责统筹招标，后期中标人确定后，由各县区生态环境局与中标人签订采购服务合同。

七、商务部分

（一）服务时间:所有自动站运维截止时间都到2026年12月31日，不足1年的，则按各县区实际运维时间按月签订服务合同。

（二）服务地点:由采购人指定。

（三）付款方式:服务期大于等于6个月的分两次付款，合同签订后，甲方收到乙方开具的发票后15日内支付中标金额的50%；履约结束后，最终价款以扣除考核扣款后价款为准，经项目验收合格且财政预算下达后，结合预算到账情况支付尾款。服务期不满6个月的，在履约结束后，最终价款以扣除考核扣款后价款为准，经项目验收合格且财政预算下达后，结合预算到账情况支付款项。

第六章  投标文件

项 目 名 称:

招 标 编 号:

投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 服务要求 | 按采购文件标准执行 |

三、投标报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级11个站点（含淮安生态环境微信公众号空气质量展示模块建设） |  |  |  |  |
| 2 | 涟水县15个常规站 |  |  |  |  |
| 3 | 淮阴区11个常规站 |  |  |  |  |
| 4 | 清江浦区9个常规站 |  |  |  |  |
| 5 | 金湖7个常规站 |  |  |  |  |
| 6 | 经济开发区4个常规站 |  |  |  |  |
| 7 | 洪泽区8个常规站 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

四、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:        （电子签章）

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

致淮安市政府采购中心:

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。