镇江华信招投标代理服务有限公司文件  JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002

招　标　文　件

项目名称：江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目（第二次）
项目编号：JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002
镇江华信招投标代理服务有限公司

二○二六年一月
总  目  录

３第一章   投标邀请


６第二章   投标人须知


２０第三章   合同条款及格式


２５第四章   项目需求


６２第五章   评标方法与评标标准


６７第六章   投标文件格式




第一章   投标邀请

受江苏省镇江环境监测中心的委托，现对其江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目实施第二次公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目基本情况
1.项目名称：江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升
2.项目编号：JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002
3.预算金额：290.5万元。
4.最高限价：290.5万元，投标报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。
5.采购需求：为进一步提升环境质量监测能力，夯实生态环境保护技术支撑，同时更全面、精准、及时地掌握环境质量状况，完善环境监测网络体系，以监测能力现代化助力环境治理效能提升，现开展2025年江苏省省级环境监测能力提升项目采购。详细内容及要求见招标文件第四章采购需求。
6.合同履行期限：详细内容及要求见招标文件第四部分采购需求。
7.本项目不接受联合体参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
8.中标供应商数量：1家。
二、合格投标供应商资格要求
1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：按招标文件中格式要求填写《资格承诺函》。
2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3．本项目的特定资格要求：无。
三、招标文件的领取。

1．时间：自招标公告之日起至2026年1月27日，每日9时至16时（节假日除外）。
2．地点：镇江华信招投标代理服务有限公司（镇江市庄泉路1号南山华庭商务中心3幢518室）。

3．获取招标文件的方式：可以现场获取，也可接受邮箱报名，通过邮箱报名的请将领取文件所需资料的电子扫描件发送至zjhxztb@163.com并电话告知
4．本套采购文件售价人民币壹佰元整，售后不退；
收款账户信息如下：

收款单位：镇江华信招投标代理服务有限公司
开户银行：民生银行镇江润州支行
账    号：9902000523782134

5．登记领取招标文件时需提供下列材料：（以下资料复印件需加盖单位公章）
（1）营业执照复印件；（2）“单位介绍信+代理人身份证复印件 ”或“法人授权书+法人身份证及代理人身份证复印件”；（3）供应商采购文件领取登记表（咨询采购代理机构报名联系人严莹13914555697提供）。
四、投标文件接收截止及开标时间和地点（投标截止时间后递交的任何投标文件将被拒绝）。
 1.投标文件接收截止及开标时间：2026年2月10日14：00；逾期送达将作无效响应处理；

2.投标文件接收及开标地点：镇江华信招投标代理服务有限公司（镇江市润州区庄泉路1号南山华庭商务中心3幢518室）。
五、公告期：公告之日起五个工作日，在投标截止前，请关注原公告网站有无变更公告。
六、其他补充事宜
1．投标文件：正本份数：1份；副本份数：4份；请供应商另行准备一份与纸质投标文件一致的PDF电子文档（签字盖章后的扫描件），随投标响应文件一同提交。
2．可申请邮寄响应文件，申请格式见采购文件附件。
3.投标保证金要求：本项目无需缴纳投标保证金。
4.现场查勘：采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。
5．本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，采购货物全部由小微企业制造（货物由小微企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省镇江环境监测中心
地址：镇江市京口区东吴路133号
联系人：陈先生  电话：15365950371
2.采购代理机构信息
名称：镇江华信招投标代理服务有限公司

地址：镇江市庄泉路1号南山华庭商务中心3幢518室
内勤经理及报名联系人：严莹    联系电话：13914555697，0511-88083481

项目经理及标书答疑联系人：张晖    联系电话：13852900423
第二章  投标人须知

一、总则

1.1、招标方式

1.1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于投标邀请中所述“江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目”。
1.2、合格的投标人

1.2.1满足投标邀请中合格供应商的资格要求的规定。

1.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

1.3、适用法律及解释

1.3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.3.2供应商一旦领取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件中第一、第二、第三、第五章的所有条款。
1.4、投标费用

1.4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本采购代理机构（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本项目中标服务费：41235.90元。 中标服务费由采购代理机构开具发票向中标供应商结算。中标供应商在领取中标通知书前须向采购代理机构支付中标服务费。中标服务费收款账户信息如下：

收款单位：镇江华信招投标代理服务有限公司
开户银行：民生银行镇江润州支行
账    号：9902000523782134
1.5、政策功能
1.5.1支持中小企业发展
1.5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
1.5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
1.5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
1.5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
1.5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
1.5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
1.5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.5.2强制采购信息安全产品
列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
1.5.3支持绿色发展
1.5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
1.5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
1.5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
1.5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
1.5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。
1.5.5支持创新发展
1.5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
1.5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
1.5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
1.5.7 根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的实施意见》（财库﹝2021﹞20号）及《江苏省财政厅 江苏省农业农村厅 江苏省乡村振兴局 江苏省供销合作总社转发财政部等运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(苏财购〔2021〕58号)等文件工作要求，应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。
1.5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
1.6、投标文件的有效期
1.6.1  投标有效期为90天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。
1.6.2  在特殊情况下，招标代理人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电子邮件的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，其投标保证金按规定退回。

二、投标文件的密封、签署、盖章要求
2.1、投标文件的密封
    2.1.1开标一览表必须加盖公章，并单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件一同递交，否则视为无效投标。
    2.1.2投标人应将投标文件正本和所有副本密封（一正四副，详见后附格式）。
    2.1.3投标人应将投标文件正本、副本及开标一览表密封，包装物上需加盖投标人公章，并注明投标人名称、项目名称、项目编号。
2.1.4未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。
2.2、投标文件的签署、盖章
2.2.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。不论投标人中标与否，投标文件正本均不退回。
2.2.2 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须在“法定代表人或授权代表签字或盖章、供应商盖章”处签字或盖章，否则按照无效投标处理。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
2.2.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
三、投标文件的编制及投标报价要求
3.1、投标文件的语言及度量衡单位
3.1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
3.1.2 除另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3.2、投标文件构成
3.2.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解采购要求和服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。
3.2.2 投标人应将投标文件按招标文件要求顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
3.3、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
3.3.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
3.3.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
3.3.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    3.3.4投标人应提交根据招标要求提供的服务及标准是符合招标文件规定的具体承诺。
3.3.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
3.4、报价一览表和分项报价表
3.4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表与分项报价表，在表中标明所提供货物和服务的报价。每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。报价一览表与分项报价表不一致，以报价一览表为准。
3.4.2有关费用
投标人对本项目应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中需包括货物和服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。
3.4.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
3.4.4投标货币
投标文件中的货物和服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
四、投标保证金（如有）
4.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并作为其投标的组成部分。
4.2未按要求提交投标保证金的投标无效。
4.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作内退还，不计利息。
4.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；
五、投标响应、偏离表及偏离说明
5.1 按招标文件中第四章项目需求的技术和商务条款，逐项作出响应或偏离，并说明原因；
5.2 服务方案响应；
5.3 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
六、招标文件的澄清和修改
6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址或方式，以书面形式（如邮件、信件、传真、电报等）通知代理机构或采购人。
  6.2 代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
  6.3 代理机构（或采购人）可视采购项目具体情况，在采购人单位网站上发布变更公告延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
6.4 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
七、投标文件的修改和撤回
7.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。
7.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。
7.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
7.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
八、开标与评标
8.1 开标
8.1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人须由法定代表人或其授权委托代理人（具法人授权委托书）准时参加开标会议（申请邮寄标书的除外），参加开标的代表需签名以证明其出席(须随身携带居民身份证，以确定其身份)。
    8.1.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表等参加。
8.1.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封，投标人不足3家的，不得开标。
8.1.4 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布每份投标文件 “开标一览表”中投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
8.1.5 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。
8.1.6公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
资格性审查内容：
1）营业执照（复印件加盖投标单位公章）；
2）法定代表人身份证明书（格式一）、法定代表人授权委托书（格式二）（原件）； 

3）资格承诺函（格式三）（原件）；

4）关联关系披露表。

以上资格证明材料必须提供；资格证明材料缺少或不完整将无法通过资 格性审查。
8.2评标
    8.2.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
　　（一）核对评审专家身份，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向采购人报告；
　　（二）宣布评标纪律；
　　（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
　　（四）组织评标委员会推选评标组长；
　　（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
　　（六）根据评标委员会的要求介绍招标文件；
　　（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（八）核对评标结果出现下列情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向采购单位报告：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
　　（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；
　　（十）处理与评标有关的其他事项（包括但不限于相关底稿、评标报告的整理及请评标委员会成员签字审核）
8.2.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
审查内容主要是投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件签署、盖章；

	
	
	投标报价；

	
	
	无效投标情形的判定和处理；

	
	
	法律、法规和招标文件规定的其他资格证明材料；

	2
	投标文件完整性
	投标文件内容完整性、齐全性；

	3
	对招标文件响应程度
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符, 是否存在重大偏离或保留。


审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购方权利和投标方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
　　（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
　　（三）对投标文件进行比较和评价；
　　（四）根据评标结果，按评审后总得分由高到低顺序确定中标候选人名单；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
8.2.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
8.3评标过程的保密与公正
8.3.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
8.3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
8.3.3 代理机构和评标委员会不解释未中标投标人未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
8.4投标的澄清
8.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
    8.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
   8.4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
九、废标条款
9.1废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
9.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
9.1.3因重大变故，采购任务取消的；
9.1.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
9.2投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织招标。
十、定标
10.1、确定中标单位
10.1.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
10.1.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
10.1.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
10.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
10.1.5代理机构（或采购人）应当自中标人确定之日起2个工作日内在江苏政府采购网网站上发布中标结果，公告期限为1个工作日。
10.2若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
10.2.1提供虚假材料谋取中标的；
10.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
10.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
10.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
10.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；
10.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
10.2.7不符合法律、法规的规定的。
10.3. 有下列情形之一的，属于恶意串通：
10.3.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；
10.3.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
10.3.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
10.3.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
10.3.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；
10.3.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

10.3.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十一、质疑处理
11.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
11.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　11.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　11.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
11.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
11.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.4对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在收到参加投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
11.5供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
十二、中标通知书
12.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
12.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。
12.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
十三、合同签订相关事项
13.l采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
13.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
13.3中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。
13.4 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
13.5 签订合同时中标供应商须按采购人要求是否需要签订保密协议，签订合同后，中标供应商不得将按文件规定不可转包标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
13.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》
   十四、履约保证金
14.1本项目收取履约保证金。
14.2 合同签订生效后，在采购人付款前，中标供应商须提供合同金额10%的保函，保函有效期须覆盖“全部设备安装和验收合格”的时间。待全部设备安装结束并经验收合格后，退还保函。
15、 信用信息查询

 15.1采购人（或代理机构）有权登录中国政府采购网、信用中国、信用江苏等网站根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（1） 政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业在经营活动中，因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
如投标人根据“信用中国”等网站查询信息的基础信息、优良记录、负面记录、受惩罚名单中信息与实际不符的，请提供投标人所在当地工商行政部门的证明文件。
第三章 合同条款及格式

项目名称：江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目

项目编号：JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002
甲方：                       （以下简称甲方）
乙方：                       （以下简称乙方）
甲、乙双方根据“江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目”的评标结果，并按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，以及其它相关法律、法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同。下列关于镇江华信招投标代理服务有限公司JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002招标文件、乙方提交的投标响应文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：
1、投标承诺函；

2、开标（报价）一览表；

3、服务方案；
4、中标通知书；

5、招标文件、投标响应文件；

6、甲方、乙方商定的其他必要文件。

一、货物内容
1.1 采购项目内容及数量：

1.2 规格型号： 

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：（￥： ）。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目收取履约保证金。
6.2 合同签订生效后，在甲方付款前，乙方须提供合同金额10%的保函，保函有效期须覆盖“全部设备安装和验收合格”的时间。待全部设备安装结束并经验收合格后，甲方退还保函。
七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1     年。（自交货验收合格之日起计）

九、供货期及交货地点

9.1 供货期：详见招标文件要求。

9.2交货地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

乙方按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到甲方办理货款结算手续。
10.1合同签订生效，并在收到供应商发票后10个工作日内支付30%的合同预付款；
10.2全部设备安装结束并经验收合格，并在收到供应商发票后10个工作日内支付60%的合同款；
10.3质保期满，设备无质量问题，则在收到供应商发票后在10个工作日内支付10%的合同款；
10.4以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行。
十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，在接到甲方维修请求后，乙方应在24小时内对甲方的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内、重大问题应在48小时内解决。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换问题材料产品，甲方有权委托第三人对合同材料产品进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在质保期内若有更换或维修的部件，则该部件的质保期从更换修好之日起重新计算。
十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

    15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之一违约金。

    15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

    15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

    15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

    17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为镇江市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方（公章）：                        乙方（公章）： 

  地址：                                地址： 

  法定代表人或授权代表                  法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                       （签字或盖章）：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：    年     月    日         签订日期：      年    月    日

注：（1）以上为中标后签订本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

（2）采购人和中标人应在中标通知书发放30天内签订本项目正式合同。如果中标人不履行签订正式合同的义务，采购代理机构有权取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金，中标人并承担相应责任；如果采购人不履行签订正式合同的义务，则按照现行法律规定承担相应责任。
第四章 项目需求

一、项目简要说明及预算金额
简要说明：为进一步提升环境质量监测能力，夯实生态环境保护技术支撑，同时更全面、精准、及时地掌握环境质量状况，完善环境监测网络体系，以监测能力现代化助力环境治理效能提升，现开展2025年江苏省省级环境监测能力提升项目采购。本项目预算金额为人民币290.5万元，投标报价超过预算金额的作无效投标。
二、采购清单
	序号
	使用科室
	仪器设备名称
	采购数量（台）
	预算单价（万）
	预算预算（万）
	是否进口设备
	是否核心产品

	1
	分析科
	自动顶空进样器
	1
	25
	25
	否
	是

	2
	分析科
	多通道超声波破壁机
	1
	10
	10
	否
	　

	3
	分析科
	原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）
	1
	60
	60
	否
	是

	4
	分析科
	电子天平（百分之一）
	1
	0.8
	0.8
	否
	　

	5
	分析科
	总氮自动分析仪
	1
	32
	32
	否
	是　

	6
	分析科
	连续流动分析仪（2通道）
	1
	50
	50
	否
	是

	7
	分析科
	全自动氨氮分析仪
	1
	30
	30
	否
	是

	8
	分析科
	样品冷藏柜
	3
	0.68
	2.04
	否
	　

	9
	生态科
	振动测定仪
	1
	2
	2
	否
	　

	10
	生态科
	振动校准器
	1
	2
	2
	否
	　

	11
	生态科
	多功能声级计
	2
	1.5
	3
	否
	　

	12
	生态科
	声校准器
	1
	0.3
	0.3
	否
	　

	13
	现场科
	烟尘/气测试流量校准仪
	2
	4.5
	9
	否
	　

	14
	现场科
	贝勒管
	6
	0.01
	0.06
	否
	　

	15
	现场科
	智能降水采样器
	4
	6
	24
	否
	

	16
	现场科
	烟尘（气）分析仪（颗粒物、紫外法）
	1
	20
	20
	否
	

	17
	现场科
	现场便携式pH计
	1
	0.3
	0.3
	否
	　

	18
	水科
	小型采样无人船
	1
	20
	20
	否
	

	
	
	合计
	30
	　
	290.5
	
	


三、设备主要配置要求
1. 自动顶空进样器1台，主要配置如下：

	序号
	配置
	数量

	1
	顶空自动进样器 1
	1个

	2
	电动压盖器 1个
	1个

	3
	电动起盖器 1个
	1个

	4
	20ml顶空瓶 
	500个

	5
	20ml顶空瓶盖 
	500个

	6
	数据输出系统
	1个


2．多通道超声波破壁机1台，主要配置如下：
（1） 主机 ：1套
（2） 振动系统(换能器组件)：1套
（3） 模头：1套
（4） 自动升降照明隔音箱：1套
（5） 萃取探头：1套（≥8个）
（6） 温控系统：1套
（7） 配套管架：3套（5ml/10ml/20ml/50ml）
3. 原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）1台，主要配置如下：
（1）原子吸收光谱仪     1套
（2）自动进样器         1套
（3）石墨管             不少于30根
（4）原装编码元素灯       包含镉、铅、铜灯
（5）废液分离装置          1套
（6）循环冷却水系统        1台
（7）石墨炉加氧除碳炉内消解装置   1套
（8）样品杯             不少于4000个（直接进样模式配样品舟不少于100）

（9）配套工作站和数据输出系统1套。
4. 电子天平（百分之一）1台，主要配置如下：
（1）天平主机及附件（包含天平主机、秤盘、秤盘托架等）
（2）天平防尘罩
（3）天平防风罩

（4）电源适配器
（5）校正砝码（10g，200g含检定证书）
（6）清理毛刷
（7）手持式无线吸尘器
（8）提供“装箱单验收”、“合格证”和“说明书”
5. 总氮自动分析仪1台，主要配置如下：
（1）总磷总氮智能分析仪 1套（内置：高温高压消解系统、比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统）

（2）自动进样器 1套

（3）配套工作站和数据输出系统1套。
（4）试剂瓶  10个

（5）试剂瓶架 2个

（6）样品盘4个

（7）样品管 200个

（8）消解比色瓶60个

（9）纯水桶 2个

（10）废液桶 2个

（11）配套自动搅拌器1个，盘面自热50~360℃，温度设置设置精度:±1K，热输出功率600W,转速50~1500rpm。随机配置温度传感器，通过旋钮/按钮二合一的方式可对温度及转速进行精确设置，适合无人值守操作。

6. 连续流动分析仪（2通道）1台，主要配置如下：
（1）化学反应单元主机（含自动稀释模块） 1套

（2）总磷、阴离子洗涤剂模块
各1套

（3）自动进样器 1套

（4）双道数字式光度检测器
1个

（5）配套工作站软件

（6）试剂瓶  12个

（7）附件启动工具包及备品备件
1套
（8）样品管 200个

（9）纯水桶 2个

（10）配套工作站和数据输出系统1套。
7．全自动氨氮分析仪1台，主要配置如下：
（1） 全自动氨氮分析仪：1套；
（2） 可移动样品盘：1套；
（3） 样品管：2套；
（4） 安装工具：1套；
（5） 用户手册：1套；
（6） 配套工作站和数据输出系统1套；
（7） 基于 windows 操作系统的控制软件：1套；
（8） 标准配件及耗材：至少含一年
（9） 除尘装置：
8. 样品冷藏柜3台。
9. 振动测定仪1台。
主机                                                  1台

加速度传感器                                          1个

电源适配器                                            1个
USB TypeC数据线                                      1根

延伸电缆                                              1根
数据输出系统（含打印纸）                              1台

工程箱                                                1个
10. 振动校准器1台。
11. 多功能声级计2台

每台配置包括：
声级计(总值积分、统计分析、24小时自动监测、1/1 OCT、1/3OCT、FFT分析、室内测量、混响测量、STI、声暴露级)  1台

数据输出系统（含打印纸）                              1台

防风罩                                                1个

电源适配器                                            1个

USB TypeC数据线                                      1根

延长电缆                                              1根
测试杆（含夹具）                                      1套

工程箱                                                1个

12. 声校准器1台。
13. 烟尘/气测试流量校准仪2台。每台的主要配置清单如下：
	序号
	配置
	数量

	1
	主机
	1

	2
	保护箱
	1

	3
	电池及电源线
	1

	4
	配套硅胶管
	1

	5
	流量校准接口配件
	1


 14. 贝勒管6个，6个的主要配置清单如下：
	序号
	配置
	数量

	1
	特氟龙贝勒管
	4

	2
	特氟龙贝勒管配套流量调节阀
	4

	3
	不锈钢贝勒管
	2

	4
	不锈钢贝勒管配套流量调节阀
	2


15. 智能降水采样器4台，每台的主要配置清单如下：

	序号
	配置
	数量

	1
	主机
	1

	2
	恒温箱
	1

	3
	内置式雨量计
	1

	4
	阀控制组件
	1

	5
	样品储存桶
	1


16. 烟尘（气）分析仪（颗粒物、紫外法）1台。
主机、低浓度颗粒物采样枪、烟气采样枪（带预处理）、蓝牙打印机、仪器箱、电源适配器、电池等各1套。
17. 现场便携式pH计1台。
主机； pH电极头；满足国家标准的 pH校准液（酸性、中性、碱性各1个）；质控样；电极头保护液（如有必要）；电池；保护盒，说明书各1套。
18. 小型采样无人船1台。
四、设备主要技术要求
1. 自动顶空进样器
★1. 顶空进样器主机：实验室现有气相色谱设备包括且不限于安捷伦6890、7890、8890和9000气相色谱仪兼容，与现有气相色谱软件能够实现同步触发全自动化控制，内嵌气相色谱工作站控制顶空（证明材料：提供软件截图证明）。

2. 样品位数：≥100位

3. 加热位：≥12位

▲4. 峰面积重复性 ＜1% RSD（正加分0.5% RSD、0.2% RSD）

5. 阀与定量环或进样针温控：室温至200 ℃

6. 传输线温控：室温至200 ℃

7. 加热炉温控：室温至200 ℃

8. 顶空进样器采用阀和定量环的进样方式，标配全电子气路技术，采用软件对仪器进行全面控制，具有电子流量控制系统。

9. 支持摇振功能

10. 气路控制：电子气路控制

11. 可配置内置的条形码阅读器

12. 在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，最大可以容纳12个样品瓶，同时可以保持每个样品瓶恒定的加热时间

13. 多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行多达100次顶空提取

14. 多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行多达100次顶空提取，紧接着用一台GC开始分析以得到最高的灵敏度

15. 方法开发模式，增加下列任何一个参数用于优化顶空平衡：平衡时间、加热炉温度、或样品瓶摇动

16.顶空瓶规格：20ml、22ml

17.顶空瓶盖：可支持压盖或螺口

18.数据输出系统：配套扫描复印打印功能，可以自动双面输出、自动连续复印、自动连续扫描。

19.提供免费协助完成实验室信息管理系统的数据直接抓取，包括免费开放端口、免费接入服务等。
20.主要用途：用于环境水、土、气三类基质中的挥发性/半挥发性有机污染物（VOCs/SVOCs）进行高通量、自动化、痕量级筛查与定量。
2. 多通道超声波破壁机

超声模式：支持连续超声模式与间隙超声模式，可空载运行技术参数。

超声时间：连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s。

超声频率：具有自动振幅和脉冲补偿功能，20-25kHz自动追频，自适应。

超声功率：要求超声功率不低于2000W（1%-100%）功率可调。

样品处理体积：单通道处理量需满足5-50mL，搭载配套管架，不少于3套。

温度控制：要求室温~100℃可控，配温控设备1套。

★探头、模头材质：要求TC4钛合金材质，探头直径≥6mm，通道数量≥8个。

换能器：要求钛合金材质。

降噪功能：要求仪器配自动升降隔音设备，辅助照明系统。

安全功能：要求搭载可视窗、过载、超温报警功能。

软件：要求具备智能微处理控制系统，液晶屏幕显示器，可存储≥20组的工作预设程序。

提供免费协助完成实验室信息管理系统的数据直接抓取，包括免费开放端口、免费接入服务等。
主要用途：提升有机物提取效率，通过高频振动促进目标物溶解及扩散，缩短提取时间。

3. 原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）
▲1.采用全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或双路光电倍增管检测器检测样品。（正加分：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器）

2.波长范围需满足：190－900nm，实时双光束，超大面积光栅。

3.狭缝：狭缝的宽度可自动选择，狭缝的高度可自动选择

4．灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯，石墨≥8灯座（独立灯座）。

5.石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量。

6.石墨炉：内、外气流可由工作站分别单独控制。石墨炉的开、闭为工作站气动控制以便于石墨管的更换。

7.温度控制：红外探头石墨管温度需能实时监控，具需有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

8.石墨管：一体化平台热解涂层石墨管。

9.石墨炉自动进样器：≥100位（一次满载样品量，无需更换样品盘），并带一个取样嘴清洗池。

10.自动进样器由软件控制，能自动配置标准曲线，相关系数≥0.999，能够根据样品浓度自动稀释样品，不少于20倍。

11.分析编程：可设置多步分析程序，每步均可进行参数编程，校正曲线拟合方式不少于5种。

★12.石墨炉采用横向加热方式，具备塞曼背景校正。
13.具备固体直接进样分析功能，且使用GSS、GBW系列土壤标准物质盲样、固体直接进样分析Cd元素在正确值范围内。

14.需配备全彩色摄像装置，彩色摄像装置≥1500度，可以观察石墨管内做样情况，石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。

▲15.石墨炉检出限性能：Cd: ≤0.025ug/L，Pb:≤ 0.1 ug/L。石墨炉重复性8h长期稳定性 RSD≤5%。样品铅浓度10ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于3%。（正加分Cd: ≤0.002ug/L， Pb:≤ 0.05 ug/L，8h长期稳定性RSD≤2%。（证明材料：该条需提供使用同型号设备的检验检测单位盖章签字的方法验证报告、省级计量院出具的检测报告或仪器评价报告）

16.设备具有自动基线调零技术,每次测定读数前，自动进行零点漂移校正,克服由于灯、电路漂移或石墨炉两边石英窗变脏引的零点变化。

17.分析软件：需具有多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并能处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Window操作系统下运行。

18.数据处理及输出系统：兼顾数据处理和数据输出功能，内存不小于16G，保障仪器软件流畅使用，数据报告可以及时打印保存。
19.免费协助完成实验室信息管理系统的数据直接抓取，包括免费开放端口、免费接入服务等。
4. 电子天平（百分之一）
1.基本参数
（1）可读性：0.01g
（2）称重能力：≥1000g
（3）称重盘(W×D)：直径≥90mm
（4）典型的稳定时间：1-3s
（5）重复性（满量程处）：≤±0.02g
（6）线性误差：≤±0.02g

（7）最小样品量：≤160mg
2.操作系统：全中文彩色智能触摸屏，兼容手套模式，方便设置操作。
3.防风罩：配备防风罩，结构坚固，表面光滑，边缘圆润，能够轻松拆卸，便于清洁。
4.传感器：采用先进的单体传感器或电磁力传感器，单体传感器优于电磁力传感器，性能稳定，响应速度快。
5.除尘装置：充电时间≤3.5 h，集尘仓≥0.5 L，续航时间≥30 min，噪音小，气动吸力大于210AW。

5. 总氮自动分析仪
★1、设备原理必须符合国标GB11893-1989 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法;符合国标HJ 636-2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法；

2、操作便利，能够一键检测。全流程自动化完成批量样品试剂加入、消解、冷却、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作；

3、仪器可按单个标准母液，自动配置标准梯度，建立标准曲线；

4、智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，稀释倍数不小于20倍，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；

5、仪器具备自动扣除样品浊度干扰功能；

6、消解系统，各样品独立密封、消解，确保消解温度不低于120-124℃，最高工作压力不低于1.1-1.4kg/cm²，消解时间达到30min；

7、试剂流路系统，不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂交叉污染

8、仪器能自动实现试剂量监控，实时显示试剂液位，当试剂消耗达报警值时能自动停止检测并报警；

9、用户可设置样品优先级，测试过程中如遇需紧急出结果的样品，可添加紧急样品，无需等待已在消解样品完成消解测试，直接优先测试，100分钟内出结果，不影响正在消解测试的样品；

▲10、消解位不少于40个，样品位不少于40个，实现无人值守功能（正加分：样品位100个，可在线循环分析）；

11、总磷检出限0.01mg/L，检测范围（0.01-0.6）mg/L；总氮检出限0.05mg/L，测量范围（0.05-7）mg/L，线性范围达到三个数量级。

▲12、实际样品平行性相对误差小于10%，加标回收率90%-110%。（正加分：相对误差＜5%，加标回收率95%-105%；证明材料：该条需提供计量测试机构出具的检测报告）
13、免费协助完成实验室信息管理系统的数据直接抓取，包括免费开放端口、免费接入服务等。

14、数据处理及输出系统：兼顾数据处理和数据输出功能，内存不小于16G，保障仪器软件流畅使用，数据报告可以及时打印保存。
6. 连续流动分析仪（2通道）
★1.符合标准HJ 670-2013，HJ826-2017，采用气泡间隔流动技术，应用于地表水、地下水、生活饮用水、污水及工业废水样品中的总磷和阴离子表面活性剂的自动分析测定。

2.具有自动进样器，且样品位≥100位；具有≥4通道清洗泵及动态清洗池；双针取样模式同时进行两种不同基质样品的分析；可根据需求调整为单针模式。

3、内置智能自动稀释仪，工作软件可直接设置调用，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试，稀释倍数不小于20倍。同时，仪器可按单个标准母液，自动配置标准梯度，建立标准曲线。
4.高精度蠕动泵：为保证测试效率，蠕动泵精度≤0.5%；蠕动泵试剂泵位≥20位，泵气泡注入方式：由化学反应单元的内置的独立空气泵提供。

5、具有漏液监测提醒，漏液自动停机；
6、进样器可以循环分析，做完自动停止，实现无人值守功能；

7、分析项目
7.1总磷
方法：在线高温高压及在线消解后，钼锑抗比色法。
检测范围：0.01-5.0mg/L；线性范围：≧0.999
7.2阴离子洗涤剂
方法：酸碱恒温萃取后，亚甲基蓝比色法。
检测范围：0.02-2.0mg/L；线性范围：≧0.999

8、具备建设现代化智慧实验室常规参数智能化集成工作平台的适应性，可智能检测自我报错并显示相关故障代码，提供相应软硬件支撑及技术服务配套（免费协助完成实验室信息管理系统的数据直接抓取，包括免费开放端口、免费接入服务等）。
9、数据处理及输出系统：兼顾数据处理和数据输出功能，内存不小于16G，保障仪器软件流畅使用，数据报告可以及时打印保存。
7．全自动氨氮分析仪
★（1）设备原理必须符合国标《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）测定的全过程技术要求。
（2）检出限≤0.025mg/L。测量范围0-2.0mg/L，RSD <3.0% （1.0 mg/L）。对同一样品的分析值误差不大于5%，回收率范围为90-110%，能够自动生成报告。

（3）能够根据设定的稀释倍数实现自动稀释，自动绘制标曲，标曲最大浓度点不小于2.0mg/L，r>0.9990，斜率在0.0060-0.0078范围内，截距绝对值不大于0.005。

▲（4）具备蒸馏装置的蒸馏法水样预处理方法，同时具备容器自动清洗功能。(正加分：内置在线蒸馏装置)。

（5）具备自动定量取样功能，能够实现样品自动稀释功能，取样和做样完成后自动清洗管路和容器，确保无污染，样品间无干扰；

（6）整机一体化，具备独立的样品盘，样品位至少40位。所有试剂溶液管路均为独立管路，并行无交叉，具备试剂余量检测功能，试剂溶液缺液自动停止并报警提醒；
（7）具有紧急样品随时添加、优先检测功能；
（8）支持10~30℃工作温度以及20~80% RH工作湿度。电源要求为220±22 V交流电（50±0.5 Hz）；
（9）厂家需提供仪器操作视频。仪器可接入实验室LIMS管理系统，数据接口协议向LIMS系统开放，能够实现数据抓取。具备建设现代化智慧实验室常规参数智能化集成工作平台的适应性，与现有全自动化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷分析仪设备相互兼容，提供相应软硬件支撑及技术服务配套。
（10）主要用途：各类环境样品氨氮项目的自动分析。

（11）数据处理系统：兼顾数据处理和数据输出功能，内存不小于16G，保障仪器软件流畅使用；
（12）除尘装置：续航时间不少于1小时，功率大于500W，最大吸入功率不小于140AW，最大噪音不大于90dB。
8. 样品冷藏柜

1. 尺寸规格：箱内有效容积满足实验室常规储存需求不低于400L。
2. 温控性能：支持2-8℃可调温度范围，4℃恒温控制精度≤±1℃，温度波动幅度≤0.5℃/h，确保储存材料稳定性；具备高低温报警功能，异常时及时提示。
3. 显示与安全：配备LED或液晶电子温度显示屏，实时显示箱内温度，精度±0.1℃；内置机械或电子安全锁，防止非授权操作或样品误取。
4. 基础性能：采用高效制冷系统，支持强制空气循环，箱内温度均匀性≤±1℃；具备过热、过流保护功能，内胆采用耐腐蚀材质；符合一级能效标准，降低能耗成本。
5.主要用途
筛选尺寸符合要求的立式冷藏箱，确保适配实验室预留安装空间，兼顾操作与维护便利性。

确认设备核心功能达标：具备4℃恒温冷藏能力、电子温度实时显示功能及安全锁装置，满足实验材料储存的温控精度与安全防护需求。

9.振动测定仪
★1、执行标准：GB/T 10071-1988、JJG 921-2021、GB/T 23716-2009

2、 频率范围： 环境振动：1Hz～80 Hz

3、 频率计权： 环境振动：Lx-y、Lz、ap

4、测量范围：环境振动(不计权)：50 dB~160 dB（以10-⁶m/s²为参考）
5、主要测量指标： 环境振动：瞬时VLi、VLmax、VLmin、VLeq.T、 VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD

6、数据存贮：4 GB内部存储，支持64 GB TF卡

7、输出接口：AC(交流)、IO扩展口、USB

8、电源：可持续工作15h以上

9、工作环境温度：-10 ℃～50 ℃
10、主要用途：城市环境振动监测
10. 振动校准器
★1、执行标准：GB/T 23716-2009附录A, JJG 1062-2010

2、工作环境温度：0℃~40℃

3、频率误差范围：±1%

4、幅度：加速度1m/s² (RMS)，速度10mm/s (RMS) ，位移0.1mm；加速度10m/s² (RMS)，速度100mm/s (RMS) ，位移1mm

5、横向振动：小于5%

6、预热时间：小于20 s

7、负载能力：幅度为10 m/s²时不大于100 g, 幅度为1 m/s²时不大于1000 g

8、总失真：幅度为10 m/s²时小于3%, 幅度为1 m/s²时小于5%

9、功耗：电池充满电后可连续工作8h以上

11.多功能声级计
★1、执行标准：

GB/T 3785.1-2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1 

GB/T 3241-2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1

2、工作环境温度：-20 ℃～60 ℃
3、工作环境湿度：20 %～90 %；
4、测量范围：20dB（A）～143 dB（A）
5、频率范围：10 Hz～20k Hz

6、频率计权：A、C、Z,用户还可以根据需要自定义U、T计权

7、时间计权：并行（同时）快（F）、慢（S）、I（脉冲）

★8、主要测量功能：总值积分、统计分析、24小时自动监测、1/1 OCT、1/3OCT、FFT分析、室内测量、混响测量、STI、声暴露级

9、主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(注： x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95；)

10、主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图

11、数据存贮：16 GB内部存储，最大支持64 GB TF卡

12、通信方式：AC(交流)、DC(直流)、IO扩展口、USB 接口、4G、WiFi、蓝牙

13、电源： 10000 mAh锂电； 9 V DC电源(20 W快充)；可连续工作不少于24小时。

14、主要用途：声环境质量监测及噪声监督监测。

12. 声校准器

1、★执行标准： GB/T 15173—2010/IEC 60942：2017对1级声校准器的技术要求；

2、标称声压级：114.0dB和94.0dB（以2×10-5 Pa为参考）

3、频率：1000.0Hz±0.7 Hz

4、谐波失真：≤1.0 %

5、总失真：≤2.5 %

6、电池：最长连续使用时间大于6小时

7、工作温度：-10 ℃～50 ℃
13. 烟尘/气测试流量校准仪
1、流量校准包括(10～200)mL/min，（0.2～2）L/min，（5～130）L/min，（200～1200）L/min；
2、微压：（0～4000）Pa，表压：（-30.00～30.00）Kpa；
3、内置电池，可供仪器连续工作≥4小时；
4、★校准流量：（10～200）mL/min，分辨率：0.1mL/min，准确度：（10-100）mL/min优于±1.5%，（100-200）mL/min优于±1%；
5、★校准流量：（0.2～2）L/min、（5～130.0）L/min、（200～1200）L/min，分辨率：0.001L/min，准确度：优于±1.0％；
6、微压：（0～4000）Pa，分辨率：1Pa，准确度：优于±0.5％ ；
7、表压：（-30.00～+30.00）kPa，分辨率：0.001Pa，准确度：优于±0.2kpa ；
8、环境温度：（-40～85）℃，分辨率：0.1℃，准确度：优于±2.0℃； 

9、大气压：（50～130）kPa，分辨率：0.01kPa，准确度：优于±0.5kPa； 

10、整机重量<2.5Kg；
11、功耗<20 W；
12、工作电源：DC12V或内置电池；
13、主要用途：应用于烟尘/气测试仪、VOCs采样器、大气采样器、中流量环境空气颗粒物采样器等仪器流量、微压、表压的校准以及PT100部分温度的标定。
14. 贝勒管
主要用途：用于地下水样品采集。材质满足《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）中手工采样技术规范，具有流量调节阀。
	技术指标
	参数范围

	★材质
	特氟龙；不锈钢

	容积
	1000ml

	是否需要流量调节阀
	需要

	★管内径
	≤40mm


15. 智能降水采样器
主要用途：用于降雨样品的收集。
	技术指标
	参数范围

	★感雨器灵敏度
	感雨器最低能感应到的降雨强度为 

0.05mm/min 或 0.5mm 直径的雨滴

	接雨漏斗
	上口内径φ (300±2)mm；离支撑面≥1.2m

	降尘收集器
	上口内径φ (150±2)mm；离支撑面≥1.1m

	降雨开盖延迟时间
	≤60s

	雨停关盖延迟时间
	≤5min

	存储降雨记录
	1000 组数据（不小于）

	★恒温箱存储温度
	默认4℃ , (4～40)℃间任意设定  准确度：不超过±1℃

	雨量计采雨口内径
	φ(200±1)mm

	雨量计分辨率
	0.1mm（不低于）

	★雨量计降雨量

测量误差
	降雨量≤10mm 时，不超过±0.4mm；

降雨量＞10mm 时，不超过±4%

	雨量计测量

最大降雨强度
	4mm/min

	外形尺寸

（长×宽×高）
	868mm×696mm×1300mm（不大于）

	整机重量
	约40.0kg（不大于）

	工作电源
	AC(220±22)V，50Hz或DC24V

	功耗
	待机＜15W，最大＜100W

	输出信号
	降雨开始/结束信号，盖子打开/关闭信号，RS232

	工作电源
	AC（220±22）V，50Hz或DC24V，接地良好

	环境温度
	（-40～+60）℃

	环境湿度
	（0～95）%RH

	适用环境
	非防爆场合


16. 烟尘（气）分析仪（颗粒物、紫外法）
主要用途：用于有组织废气中的颗粒物和烟气污染物的测定。
	序号
	测量项目/功能
	核心技术要求

	1
	动压测量微压传感器​
	测量范围：≤ 0~2000 Pa
分辨率：≤ 2 Pa
精确度：≥ 2%
温度补偿范围：下限 ≤ -10℃，上限 ≥ 60℃ 

	2
	静压测量压力传感器​​
	测量范围：0~±10 kPa
分辨率：≤ 10 Pa
精确度：≥ 4%
其余技术要求与6.3.4.2条相同

	3
	流量传感器前压力传感器​
	测量范围：≤ 0~±50 kPa
分辨率：≤ 0.1 kPa
精确度：≥ 2.5%

	4
	流量传感器前温度传感器​
	测量上限：≤ 150 ℃
分辨率：≤ 1 ℃
精确度：≥ 1.5% 

	5
	​​流量传感器​​
	流量线性范围：下限 ≤ 15 L/min，上限 ≥ 50 L/min
精确度：≥ 2.5% 

	6
	​​零点漂移​​
	5小时内零点漂移应不大于 ±4 Pa

	7
	​等速跟踪吸引误差
	应不大于 ±8%

	8
	​​时间预置功能​​
	应能预置总采样时间和每一测点采样时间
最小预置时间应不大于 1 min
计时器误差与5.5.6条相同

	9
	​​自动启停功能​​
	应具有自动启动和停止功能
控制抽气泵停止抽气的动压值应不大于 5 Pa

	10
	​​掉电数据保护​​
	应具有掉电数据保护功能

	11
	​​流量调节系统​​
	等速跟踪响应时间应不大于 20 s

	12
	★主机重量
	不大于7.5kg

	13
	烟气测量
	示值误差不超过 ±5%

	
	
	响应时间不大于 90s。

	
	
	重复性不大于 2%

	
	
	1小时内示值变化不大于 5%。


17. 现场便携式pH计
主要用途：用于现场测定pH值。

	
	
	

	pH
	测量范围
	（-2.00 ~ 19.99）pH

	
	分辨率
	0.01/0.1 pH

	
	基本误差
	±0.01 pH ±1个字

	
	温度补偿范围
	（0 ~ 100）℃（自动或手动）

	mV
	测量范围
	-1999mV ~ 0 ~ 1999mV

	
	分辨率
	– 200 mV ~ 0 ~ 200 mV：0.1 mV ；其余：1mV

	
	准确度
	±0.1% FS ±1 

	温度
	测量范围
	0~100℃

	
	分辨率
	0.1℃

	
	基本误差
	±0.5℃±1

	电极
	电极应耐氢氟酸溶液


18. 小型采样无人船
1． 船体尺寸:1.15m（长）×0.6m（宽）×0.39m（高）
2． 整船防水等级:IP67
3． 投放方式:岸边投放;
4． 船体重量:≤12kg
5． 负载:16kg
6． 船体材质:新型高强度航天级碳纤维材料
7． 动力系统：涵道式金属推进器，双喷泵无舵设计，差动推进可靠性高，转弯半径更小
8． 供电系统：28Ah（14Ah×2），标称电压48V，满电电压50.4V
9． 主控系统：无人船具备两套硬件通信系统和多平台控制软件，硬件分别为点对点射频通信（遥控器5.8/2.4G）和网络（4G/5G）通信，软件分别为安卓设备App和电脑Web端
10． 船速和续航:最大速度5m/s，续航≥8小时，经济航速1.5m/s
11． 航行水平精度：RTK：1cm+1ppm
12． 工作水深：大于0.2m
13． ★水质采样:取水通道至少7个，500mL/个
14． 遥控距离：≤2km（网络（4G/5G）通信方式）；2km（5.8/2.4G） 
15． 视频系统:船载高清摄像机，分辨率大于720P
16． 声呐图像远程直播功能（不包含声呐硬件）：
数据传输方式：支持 5G/4G 网络传输；
分辨率：支持 1980x1080（全高清）或更高分辨率（如 
2560x1440）的声呐图像输出；
帧率：最大帧率不低于 30fps，且支持 1-30fps 可调，以适
应不同带宽与清晰度需求；
实时性：端到端延时，在网络状况良好条件下，从声呐采集
端到显示端的整体延时应 ≤ 200ms；
数据编码：支持 H.265/H.264 高效视频编码标准，优先采用 
H.265 以降低带宽占用；
访问与集成：查看方式，需提供可通过标准浏览器直接访问
的独立网页链接，并支持集成至统一的 Web 综合监控平台；开放接口，应提供 API 接口，允许第三方平台或软件调用并嵌入声呐直播流。
17. 主要用途：日常水质溯源监测
采样无人船在水质监测领域具有显著的应用价值。其可以自动收集水样，为环保部门提供关键的水质数据。这种自动化的采样方式大幅减少了人工采样的误差和人力成本，同时避免了人工采样可能带来的安全风险。此外，无人船还可以深入污染严重的区域，收集难以通过常规手段获取的水样，为水质污染状况评估提供有力支持。
注1：本项目核心产品为原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）、总氮自动分析仪、连续流动分析仪（2通道）、全自动氨氮分析仪、自动顶空进样器。所有核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注2：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。供应商须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。

注3：标“▲”条款的技术参数：供应商除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评审依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，供应商可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
供应商应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标▲条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，供应商自行承担偏离所产生的风险。
注4:技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注5:投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注6:技术参数要求中标“★”条款属于本项目实质性技术参数要求，如出现负偏离将被认定为“未实质性相应”，按无效投标处理。

注7:技术参数要求中标“▲”条款属于本项目重要技术参数要求，如出现负偏离将给予相应分值的扣分；如出现正偏离将给予相应分值的加分。
五、运输、安装、验收

5.1 通用要求

设备运输：供应商免费送货上门，并送货至采购人指定位置，包括搬运上楼，包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。供应商应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。
设备安装：设备到达指定地点后，供应商应约定时间内上门免费安装、调试，直至符合技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由供应商负责。安装过程中除基础水电配备外，一切安装需要的硬件和软件均由供应商免费提供。合同签订后，在1周内供应商将设备工作环境要求通知采购方。
设备验收：供应商需安排专业的安装工程师在采购人的实验室内或指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。直至采购人认可仪器符合技术性能为止，如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究供应商的法律责任。

文件资料：由中标人提供每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册、合格证，并附有装箱单。
5.2自动顶空进样器

交货：合同签订之日起30天内供货至采购人指定地点，中标仪器验收前，由中标供应商提供符合国家规范要求的仪器检定（或校准）证书；由中标人安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。卖方免费送货上门，并送货至买房指定位置，包括搬运上楼，包括应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。卖方应对于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果自负。6月内达不到技术要求包退包换
5.3多通道超声波破壁机
根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

中标仪器安装调试合格后，由中标供应商提供符合国家规范要求的有效仪器检定（或校准）证书，作为验收条件之一。

5.4原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）
根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，结果以验收报告为准。验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。
中标仪器安装调试合格后，由中标供应商提供符合国家规范要求的有效仪器检定（或校准）证书，作为验收条件之一。

中标供应商提供详细的产品说明书、产品合格证书、装箱单验收等文件，提供仪器操作视频资料。必须在用户的实验室内或指定地方安装调试仪器，直至用户认可仪器符合技术性能为止。
验收时需完成

（1）石墨炉检出限；Cd: ≤0.025ug/L， Pb:≤ 0.1 ug/L；
（2）石墨炉重复性8h长期稳定性 RSD≤5%；
（3）土壤镉标曲（含消解或固体直接进样方式）0-2ppb线性范围，相关系数≥0.999；土壤铅标曲0-50ppb线性范围，相关系数≥0.999；
（4）测定低中高三种浓度的土壤质控，镉铅测定结果（含消解或固体直接进样方式）在质控范围内；
（5）测试土壤镉铅方法检出限，低于标准方法检出限；
（6）设备需要检定、校准或提供检定、校准报告。
5.5电子天平（百分之一）
根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，结果以验收报告为准。验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。
中标仪器安装调试合格后，由中标供应商提供符合国家规范要求的有效仪器检定（或校准）证书，作为验收条件之一。

 5.6总氮自动分析仪
根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，结果以验收报告为准。验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

中标仪器安装调试合格后，由中标供应商提供符合国家规范要求的有效仪器检定（或校准）证书，作为验收条件之一。

验收时需完成

成交供应商提供详细的产品说明书、产品合格证书等随机文件，提供仪器操作视频资料。必须在用户的实验室内或指定地方安装调试仪器，直至用户认可仪器符合技术性能为止。
（1）两个项目各自至少3个不同浓度有证标准溶液的测定合格；

（2）两个项目各自不少于3条有效标曲（r＞0.999；a＜0.005）；

（3）两个项目各自至少7个合格的空白（按国标要求判定）；

（4）两个项目各自高低不同浓度样品平行加标回收率合格；

（5）两个项目均需测定地表水、废水实样，并各平行测定七次计算RSD符合国标精密度要求；

（6）设备需要检定、校准或提供检定、校准报告；

（7）提供“装箱单验收”、“合格证”和“说明书”。

5.7连续流动分析仪（2通道）
根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，结果以验收报告为准。验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。
中标仪器安装调试合格后，由中标供应商提供符合国家规范要求的有效仪器检定（或校准）证书，作为验收条件之一。
5.8全自动氨氮分析仪
设备安装：
合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点，由中标人安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；中标仪器验收前，由中标供应商提供符合国家规范要求的仪器检定（或校准）证书；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。卖方免费送货上门，并送货至买房指定位置，包括搬运上楼，包括应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。卖方应对于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果自负。安装过程除基础电力配备，一切安装需要的硬件软件均由卖方免费提供。
投标单位需提供原厂厂商出具的授权书、售后服务承诺书。
设备验收
供方严格按照招标文件要求提供运输（含保险）、 设备安装、调试、验收，直至移交给用户使用的工作和相关服务。
验收期间，仪器所制标曲的空白吸光度、斜率、截距、回归系数及准确度、精确度需满足国标HJ 535-2009要求（空白吸光度不超过0.030 A（10mm比色皿）、0.060 A（20mm比色皿），相关系数r>0.9990，斜率在0.0060-0.0078范围内，截距绝对值不大于0.005）。质控样分析数值应符合不确定度要求。进行实样分析时，应包含地表水、废水水样，需保证实际样品测量值平行性、回收率满足国标HJ 535-2009要求（相对偏差＜5%，加标回收率90%-110%）。使用仪器测定检出限、不确定度、变异系数等参数时，需满足买方要求（检出限≤0.025mg/L）。自仪器安装调试完成一年内，单台仪器调试、维修次数大于3次，卖方需免费为买方更换同型号全新仪器。
中标仪器安装调试合格后，由中标供应商提供符合国家规范要求的有效仪器检定（或校准）证书。
5.9样品冷藏柜
交货：合同签订之日起3个月内供货至采购人指定地点，中标仪器验收前，由中标供应商提供符合国家规范要求的仪器合格证书；由中标人安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。卖方免费送货上门，并送货至买房指定位置，包括搬运上楼，包括应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。卖方应对于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果自负。6月内达不到技术要求包退包换
5.10振动测定仪
现场进行设备实验，按照招标技术文件验收通过后采购方才能接受全部货物。
技术参数按照技术要求执行。
5.11振动校准器

现场进行设备实验，按照招标技术文件验收通过后采购方才能接受全部货物。
技术参数按照技术要求执行。
5.12多功能声级计
现场进行设备实验，按照招标技术文件验收通过后采购方才能接受全部货物。
技术参数按照技术要求执行。
5.13声校准器
现场进行设备实验，按照招标技术文件验收通过后采购方才能接受全部货物。
技术参数按照技术要求执行。
5.14烟尘/气测试流量校准仪
本项目实施人员不少于2人。

设备到货后一周内，中标人应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格；安装仪器及使用时，安装工程师需对本项目中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

5.15贝勒管

根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

5.16智能降水采样器
根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

5.17烟尘（气）分析仪（颗粒物、紫外法）
根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。
5.18现场便携式pH计

根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，并现场进行样品测试实验，验收通过后买方才能接受全部货物。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。
中标仪器安装调试合格后，由中标供应商提供符合国家规范要求的有效仪器检定（或校准）证书，作为验收条件之一。
5.19小型采样无人船

现场进行设备实验，按照招标技术文件验收通过后采购方才能接受全部货物。
技术参数按照技术要求执行。
六、服务要求
6.1通用要求
质保期自验收合格在验收单上签字之日起开始计算。质保期内，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，供应商应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标的行为。如果产品、材料是人为损坏，或不在保修范围内，供应商也必须为采购人修复，但费用由采购人承担，供应商只收取成本价。
供应商保证所提供的设备为合同协议规定厂家的原装产品，全新、未曾用过，其产品应符合合同规定的型号、规格和性能指标，并要有产品的检测证书。
免费质保期届满后，供应商保证继续为采购人提供合同材料设备的维修服务，采购人按供应商给与的优惠维修服务价格向供应商支付相关维修费用，供应商保证在合同材料设备使用期内以不高于本合同设备和相关配件的价格向采购人提供备品供应。
质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购方有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由中标供应商承担。
6.2自动顶空进样器
质保：中标仪器从验收合格之日起，免费提供为期三年的质保。在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供维修服务及配件更换。后期提供上门技术支持（例如：方法开发、软件更换升级、标准曲线建立等）终身免费。
维修：中标人及制造商（生产者）在江苏区域内具有办事处（书面合同证明）。办事处有相应的售后工程师及技术支持，并提供提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标人及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。

培训：中标仪器安装调试合格后，需由厂家免费提供上门培训服务，培训需包括：仪器的原理、仪器的结构、仪器的使用保养规范、仪器软件的操作、仪器操作视频等内容。

6.3多通道超声波破壁机
质保期：中标仪器从验收合格之日起，免费提供为期三年的质保，在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供维修服务及配件更换；后期提供技术支持（例如：方法开发、软件更换升级）终身免费。

故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后1个工作日内派维修人员到达用户现场维修。
中标仪器需由厂家免费提供上门不短于一周的培训服务，培训需包括：仪器的原理、仪器的结构、仪器的使用保养规范、仪器软件的操作等内容。

6.4原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）

中标仪器从验收合格之日起，免费提供为期三年的质保，在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供维修服务及配件更换；后期提供技术支持（例如：方法开发、软件更换升级）终身免费。
保修期内，免费上门维修，并免费提供所需的配件。保修期满以后，提供仪器全寿命维修，仅收取成本费用。报修4小时内响应，并在24小时内解决使用单位提出的维修要求，如需现场维修，48小时内上门维修。报修电话24小时响应。
安装调试现场进行使用操作和维护培训，定期巡检维护和人员再培训。中标仪器需由厂家免费提供上门不短于3天的培训服务，培训需包括：仪器的原理、仪器的结构、仪器的使用保养规范、仪器软件的操作等内容。提供至少2个仪器培训名额进行系统培训。
6.5电子天平（百分之一）
中标仪器从验收合格之日起，免费提供为期三年的质保。
具备建设现代化智慧实验室常规参数智能化集成工作平台的适应性，提供相应软硬件支撑及技术服务配套（免费协助完成实验室信息管理系统的数据直接抓取，包括免费开放端口、免费接入服务等）。

在江苏当地设有办事处及备件库，常驻当地售后工程师2名以上。保修期内，免费上门维修，并免费提供所需的配件。保修期满以后，提供仪器全寿命维修，仅收取成本费用。报修4小时内响应，并在12小时内解决使用单位提出的维修要求，如需现场维修，48小时内上门维修。报修电话24小时响应。

安装调试现场进行使用操作和维护培训，定期巡检维护和人员再培训。中标仪器需由厂家免费提供上门不短于一周的培训服务，培训需包括：仪器的原理、仪器的结构、仪器的使用保养规范、仪器软件的操作等内容。如一年内仪器需要维修 3次及以上，需提供仪器以换代修服务。
6.6总氮自动分析仪
中标仪器从验收合格之日起，免费提供为期三年的质保。
具备建设现代化智慧实验室常规参数智能化集成工作平台的适应性，提供相应软硬件支撑及技术服务配套（免费协助完成实验室信息管理系统的数据直接抓取，包括免费开放端口、免费接入服务等）。

在江苏当地设有办事处及备件库，常驻当地售后工程师2名以上。保修期内，免费上门维修，并免费提供所需的配件。保修期满以后，提供仪器全寿命维修，仅收取成本费用。报修4小时内响应，并在12小时内解决使用单位提出的维修要求，如需现场维修，48小时内上门维修。报修电话24小时响应。

安装调试现场进行使用操作和维护培训，定期巡检维护和人员再培训。中标仪器需由厂家免费提供上门不短于一周的培训服务，培训需包括：仪器的原理、仪器的结构、仪器的使用保养规范、仪器软件的操作等内容。如一年内仪器需要维修 3次及以上，需提供仪器以换代修服务。
6.7连续流动分析仪（2通道）

中标仪器从验收合格之日起，免费提供为期三年的质保，在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供维修服务及配件更换；后期提供技术支持（例如：方法开发、软件更换升级）终身免费。

保修期内，免费上门维修，并免费提供所需的配件。保修期满以后，提供仪器全寿命维修，仅收取成本费用。报修4小时内响应，并在12小时内解决使用单位提出的维修要求，如需现场维修，48小时内上门维修。报修电话24小时响应。

安装调试现场进行使用操作和维护培训，定期巡检维护和人员再培训。中标仪器需由厂家免费提供上门不短于一周的培训服务，培训需包括：仪器的原理、仪器的结构、仪器的使用保养规范、仪器软件的操作等内容。

6.8全自动氨氮分析仪
1.质保
中标仪器从验收合格之日起，免费提供为期三年的质保，在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供维修服务及配件更换；后期提供技术支持（例如：方法开发、软件更换升级）终身免费。在仪器质保期内提供仪器的搬家服务一次（包括拆装仪器，调试至正常运行为止），费用由中标人承担。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如买方有将仪器接入LIMS系统的需求，卖方应全力协助支持，且接入过程耗材费、人工费等费用由卖方承担。
2.维修
在江苏当地设有办事处及备件库，常驻当地售后工程师2名以上。保修期内，免费上门维修，并免费提供所需的配件。保修期满以后，提供仪器全寿命维修，仅收取成本费用。报修4小时内响应，并在12小时内解决使用单位提出的维修要求，如需现场维修，48小时内上门维修。报修电话24小时响应。
3.培训
中标仪器需安装调试现场进行使用操作和维护培训，由厂家免费提供上门不短于一周的培训服务，培训需包括：仪器的原理、仪器的结构、仪器的使用保养规范、仪器软件的操作等内容。除此以外，卖方还应组织定期巡检维护和人员再培训，次数不少于2人/年/次。质保期内至少提供一次不少于2人的免费外出培训，每年邀请用户参加一次用户交流会，进行仪器相关应用维护原理的技术交流活动，无需额外费用。
6.9样品冷藏柜

质保：中标仪器从验收合格之日起，免费提供为期三年的质保。在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供维修服务及配件更换。后期提供上门技术支持（例如：方法开发、软件更换升级、标准曲线建立等）终身免费。
维修：中标人或制造商（生产者）在江苏区域内具有办事处（书面合同证明）。提供提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标人及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。

中标仪器安装调试合格后，中标仪器需由厂家免费提供上门培训服务，培训需包括：仪器的原理、仪器的结构、仪器的使用保养规范、仪器软件的操作、仪器操作视频等内容。

6.10振动测定仪
质保期：质量保证期三年，终身维修；
故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后及时将设备送修。
6.11振动校准器

质保期：质量保证期三年，终身维修；
故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后及时将设备送修。
6.12多功能声级计
质保期：质量保证期三年，终身维修；
故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后及时将设备送修。
6.13声校准器
质保期：质量保证期三年，终身维修；
故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后及时将设备送修。
6.14烟尘/气测试流量校准仪
质保期：质量保证期三年，终身维修；
提供365天×24小时电话支持服务；

接到报修电话后，12小时内技术人员到达故障现场处置，并及时解决；

如果三个工作日内不能解决的，应提供备用设备，直到原设备修复。

6.15贝勒管

现场培训（1个工作日）
质保期：质量保证期三年，终身维修；
故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后1个工作日内派维护工程师到用户现场维修。

6.16智能降水采样器
现场培训（1个工作日）
质保期：质量保证期三年，终身维修；
故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后1个工作日内派维护工程师到用户现场维修。

6.17烟尘（气）分析仪（颗粒物、紫外法）
在镇江或周边城市设常驻工程师的服务办事处，每年现场不少于2次的免费整机维护保养服务，终身免费提供；
仪器出现用户不能自行修复的情况时，应在8小时到现场维修，24小时未内解决的提供备用机使用；
每年邀请用户参加免费培训班，进行仪器相关应用维护原理的技术交流和培训活动；
免费整机3年质保服务，质保期内故障问题免费解决；质保期外服务，终身不收取任何差旅费和人员费，配件更换酌情收取成本费。
6.18现场便携式pH计
现场培训（0.5个工作日）
质保期：质量保证期三年，终身维修；
故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后1个工作日内派维护工程师到用户现场维修。
6.19小型采样无人船

设备保质期三年；质保期内，供货方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非供货方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外；
接到用户报修可远程解决的，4小时内响应，6小时内提出解决方案；无法远程解决的，供货方派工程师在8小时内达到用户现场进行处理；
保证长期和远程的技术支持，以及免费的系统及软件升级和功能扩展等服务，并负责在保质期内所有故障配件免费更换，技术工程师每季度进行不定期回访。
操作使用现场培训服务1次。现场基本操作培训：由厂家人员对使用人员进行现场培训，培训应使使用人员能够进行熟练操作和一般维护，人数不限。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、结果分析、仪器基本维护等。
七、付款方式： 

供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1.合同签订生效，并在收到供应商发票后10个工作日内支付30%的合同预付款；
2.全部设备安装结束并经验收合格，并在收到供应商发票后10个工作日内支付60%的合同款；
3.质保期满，设备无质量问题，则在收到供应商发票后10个工作日内支付10%的合同款。；
4.以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行。
八、交货期和交货地点： 

1.设备供货期为：在“五、运输、安装、验收”中，对具体设备的供货期有规定的，从其规定；未有规定的，在合同签订后30天内完成设备安装、调试工作。“
2.本次所采购的设备交货地点为江苏省镇江环境监测中心指定地点。
九、履约保证金
1.本项目收取履约保证金。
2.合同签订生效后，在采购人付款前，中标供应商须提供合同金额10%的保函，保函有效期须覆盖“全部设备安装和验收合格”的时间。待全部设备安装结束并经验收合格后，退还保函。
十、报价要求： 

本项目为交钥匙工程，报价包括全部货物、软件系统、计量校准、辅材、配件、运输、管理、维护、利润、税金、保险、现场安装（包括安装过程中损坏的修补）调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标供应商须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。采购单位除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。
第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：
1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件技术和资信部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。 
3、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（“设备评价”得分）优劣顺序推荐。
二、评分标准：

	序号
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	一
	报价（35分）

	1
	价格评价
	35
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分
注1：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。

注2：采购货物全部由小微企业制造（货物由小微企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。

	二
	投标人承担项目能力评价（10分）

	1
	类似业绩评价
	10
	投标供应商自2022年1月1日以来(合同签订时间)具备所投产品或同类产品的销售业绩，
1、采购清单中“分析科”相关的设备：“单个合同”或“多个合同”的组合至少包含所有核心设备的，有1例得2分，满分6分。
2、采购清单中“生态科”相关的设备：“单个合同”或“多个合同”的组合包含其中任意2项的，有1例得0.5分，满分1分。
3、采购清单中“现场科”相关的设备：“单个合同”或“多个合同”的组合至少包含“烟尘/气测试流量校准仪、智能降水采样器、烟尘（气）分析仪（颗粒物、紫外法）”的，有1例得1分，满分2分。
4、采购清单中“水科”相关的设备：有1例得1分，满分1分。
注1：业绩证明材料必须同时具备合同、全额发票，缺一不可，否则不得分。
注2：单个合同里的设备不得重复计算。

	三
	设备评价（45分）

	1
	设备总体性能评价
	15
	根据各投标人所投产品的总体性能进行评价。（根据投标人提供的相关证明材料，包括但不限于：技术参数偏离表的正负偏离情况、投标人产品综合性能描述、户反馈或成功案例的图片展示或获得行业内获奖证书等）。

1）原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）：所投设备总体设备性能优异或优于招标文件要求的得3分；所投设备总体设备性能稳定可靠且能全面满足招标文件要求的得1.5分；所投设备总体设备性能一般或能大部分满足招标文件要求的得0.5分。

2）总氮自动分析仪：所投设备总体设备性能优异或优于招标文件要求的得3分；所投设备总体设备性能稳定可靠且能全面满足招标文件要求的得1.5分；所投设备总体设备性能一般或能大部分满足招标文件要求的得0.5分。

3）连续流动分析仪（2通道）：所投设备总体设备性能优异或优于招标文件要求的得3分；所投设备总体设备性能稳定可靠且能全面满足招标文件要求的得1.5分；所投设备总体设备性能一般或能大部分满足招标文件要求的得0.5分。

4）全自动氨氮分析仪：所投设备总体设备性能优异或优于招标文件要求的得3分；所投设备总体设备性能稳定可靠且能全面满足招标文件要求的得1.5分；所投设备总体设备性能一般或能大部分满足招标文件要求的得0.5分。

5）自动顶空进样器：所投设备总体设备性能优异或优于招标文件要求的得3分；所投设备总体设备性能稳定可靠且能全面满足招标文件要求的得1.5分；所投设备总体设备性能一般或能大部分满足招标文件要求的得0.5分。

	2
	技术参数响应评价
	25
	1、负偏离评价：评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。（本项目10分，出现负偏离扣分，扣完10分为止。）
1.1根据投标人的“技术参数响应及偏离表”，带△的参数要求每负偏离一个扣2分，不带△的扣1分，扣完为止。
1.2带△的参数，投标人虽然在“技术参数响应及偏离表”里列明无偏离，但未能招标文件要求的证明材料、技术参数的产品彩页（或原厂说明书截图、网页、厂家或国内官方总代）盖章的其它证明材料等佐证的，每一个扣2分，扣完为止。

2、正偏离评价：（本项目15分）

2.1自动顶空进样器：峰面积重复性＜0.5% RSD，加1分，重复性＜0.2% RSD，加2.5分；本项目满分2.5分；

2.2原子吸收分光光度计：采用全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器；加2.5分；本项目满分2.5分；

2.3原子吸收分光光度计：石墨炉检出限性能Cd: ≤0.002ug/L， Pb:≤ 0.05 ug/L，8h长期稳定性RSD≤2%，加2.5分，该条需提供使用同型号设备的检验检测单位盖章签字的方法验证报告、省级计量院出具的检测报告或仪器评价报告；本项目满分2.5分；

2.4总氮自动分析仪：样品位100个，可在线循环分析，加2.5分；本项目满分2.5分；

2.5总氮自动分析仪：实际样品平行性相对误差＜5%，加标回收率95%-105%，该条需提供计量测试机构出具的检测报告，加2.5分；本项目满分2.5分；

2.6全自动氨氮分析仪：具备内置在线蒸馏装置，加2.5分；本项目满分2.5分。

	3
	报价完整性和设备后期使用费用状况评价
	5
	根据供应商提供的报价明细表，配件、耗材表，考察报价的完整性、设备的长期使用成本，综合评价。

1.报价明细表，配件、耗材表，完整、设备的长期使用成本低得5分；

2.报价明细表，配件、耗材表，较完整、设备的长期使用成本一般得2分；

3.报价明细表，配件、耗材表，完整性一般、设备的长期使用成本高得1分

4.未提供备品备件明细及价格表的，本项不得分。

	四
	服务方案评价（10分）

	1
	售后服务方案评价
	5
	针对本项目提供的售后服务方案、技术培训、设备交货验收等进行综合评价。

完全包含上述要点的得3分，缺一项扣1分，扣完3分为止；无方案的不得分。方案可行性强的加2分。

	2
	核心设备质保期评价
	5
	原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）、总氮自动分析仪、连续流动分析仪（2通道）、全自动氨氮分析仪、自动顶空进样器等核心设备，质保期在3年的基础上，投标人承诺延长质保期的，每台设备每延长一年，得0.5分，本项满分5分。


三、投标无效情形
1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　3.5不同投标人的投标文件相互混装；
　  3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.5以上修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5、投标人存在下列情况之一的，投标无效:
　　5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
　　5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
　　5.3不具备招标文件中规定的资格要求或未按照资格证明文件要求提供证明文件的；
　　5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
　　5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5.6提供虚假材料的；
5.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）
       项目编号：JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002

项目名称：江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目

       投标人（盖公章） ：
年   月   日

投标文件格式的组成
供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
一、评分索引表
二、投标函 
三、报价一览表
四、（一）货物清单及报价明细表（及（二）主要配件、耗材报价表）
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款及合同响应及偏离表

七、服务方案
八、供应商类似业绩表
九、设备总体性能评价

十、关联关系披露表
十一、资信、资格证明文件
(格式一)法人授权委托书

 (格式二)法定代表人身份证明书

（格式三）资格承诺函
（格式四）中小企业声明函

附件：关于“非现场方式”参与项目投标的申请

一、评分索引表 
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：按照第五章评审标准的项目顺序，逐项列出对应的“响应文件中的页码位置”。
二、投标函
致：镇江华信招投标代理服务有限公司
根据贵方的JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002招标文件，正式授权下述签字或盖章人________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字或盖章人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还（如有）。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7. 如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费。 
8.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
9.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         
供应商开户行：                  账 户： 

法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：    
供应商名称（公章）：                       日 期：________年____月____日

三、开标（报价）一览表

项目名称：江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目

项目编号：JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002
	项目总报价
	大写：人民币                  元整
小写￥：

	备注
	


注：1、“项目总报价”包括本次招标要求提供服务本身已支付或将支付的各种税费及所有相关费用；

2、投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3、本“开标一览表”一式一份（用于公开唱标，格式及字号不得修改），不需装订，单独封装于信封内与投标文件一并提交。

4、另表式相同的“报价一览表”需装订在投标文件中。
投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

                                       日期：       年   月   日
四、（一）货物清单及报价明细表
	序号
	产品名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	一
	主要产品

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	二
	配件、耗材

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	三
	其它相关费用(安装、调试、培训等与项目一切相关费用)
	
	
	
	
	
	

	四
	合计金额（元）
	


注：1、本表内容供参考，供应商应当结合第四章采购需求中“二、采购清单”和“三、设备主要配置要求”的内容据实填写。 
2、本表中“其它相关费用”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到招标要求。 
3、本表中合计金额应与响应报价表（首轮）中项目总报价保持一致。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
供应商全称（盖章）：
日  期：   年   月   日
四、（二）主要配件、耗材报价清单
	序号
	配件、耗材名称、品牌、规格、型号
	对应设备
	产地及制造商
	单位
	单  价（人民币）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


注：
1、供应商应当结合第四章采购需求中的内容据实填写； 请填写完整，否则影响“报价完整性”的评分。
2、主要配件、耗材提供是投标人在成交后对服务期内维护保养及维修时效性的充分保证；主要配件、耗材的管理及所有权归中标供应商所有，保障售后服务正常运行； 
   3、 行数不够请自行添加。
五、技术参数响应及偏离表

	序号
	设备名称及型号
	文件要求参数
	响应实际参数
	响应文件中的页码位置
	符合或偏离

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、按照第四章 采购需求的 “四、设备主要技术要求”逐项填列；不得简单复制招标文件相关内容，提供所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。提供虚假材料谋取中标的，将被取消中标资格。

2、供应商应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★条款技术参数或其他明确要求相关证明材料的技术参数的证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，供应商自行承担偏离所产生的风险
3、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、行数不够，可自行添加。
六、商务条款及合同响应及偏离表
	序号
	商务条款内容
	招标文件要求
	是否完全响应
	备注

	1
	运输、安装、验收
	
	
	

	2
	服务要求
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	交货期和交货地点
	
	
	

	5
	履约保证金
	
	
	

	6
	报价要求
	
	
	

	7
	合同条款
	招标文件第三章“合同条款及格式”
	
	


注1商务条款和合同条款响应及偏离表根据招标文件要求进行逐条响应。如不完全响应的请在“备注”栏中说明原因。注2、除本表所列的偏离服务外，其他所有条款均应完全响应“招标文件”中的要求。注3、行数不够，自行添加。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
供应商全称（盖章）：
日  期：   年   月   日
七、服务方案
格式自拟，按照招标文件要求编制。根据第四章采购需求及第五章评标方法与评标标准展开描述，包括但不限于以下内容：
1、售后服务方案；

2、其他
八、供应商类似业绩表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同涵盖的设备内容
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


备注：

1、提供符合招标文件要求的类似业绩证明材料复印件加盖投标单位公章；

2、行数不够，请自行添加。
九、设备性能介绍
格式自拟，包括以下内容：
根据各投标人所投产品的材质性能进行评价。（根据投标人提供的相关证明材料，包括但不限于：技术参数偏离表的正负偏离情况、投标人产品综合性能描述、户反馈或成功案例的图片展示或获得行业内获奖证书等）。

1）原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）：
2）总氮自动分析仪： 

3）连续流动分析仪（2通道）： 

4）全自动氨氮分析仪： 

5）自动顶空进样器；
6）其他（如有）。
十、关联关系披露表
说明1：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
说明2：格式自拟，须至少包含以下三类信息：
--单位负责人为同一人的不同供应商；
--直接控股关系的不同供应商；
--管理关系的不同供应商。
十一、资信、资格证明文件
说明：“十一、资信、资格证明文件”旨在提示投标人需要准备的证明文件。

一、资信证明文件 

1、符合招标文件要求的供应商类似业绩的合同复印件加盖投标单位公章；

2、中小企业声明函（格式四）
3、招标文件要求的或投标人认为应该提交的其他证明文件。
二、资格证明文件

1、营业执照（复印件加盖投标单位公章）；
2、法定代表人身份证明书（格式一）、法定代表人授权委托书（格式二）（原件）； 

3、资格承诺函（格式三））；

4、关联关系披露表。

注：以上资格证明材料必须提供；资格证明材料缺少将可能无法通过资格性审查。

法定代表人身份证明书（格式一）
兹证明                 同志，性别          ，身份证号                  ，在我单位任               职务，系我单位法定代表人。
单位地址：
电    话：
                   单位全称： 

                   单位盖章： 

                                 年     月    日
注：“法定代表人”直接参加投标活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。
附：法定代表人居民身份证复印件
法定代表人授权委托书（格式二）
本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人（姓名） 授权（被授权人的姓名、职务），该同志系我公司正式员工，为我方就镇江华信招投标代理服务有限公司 江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目，JSZC-320000-ZJHX-G2026-0002的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。


本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                        

          职    务：                        

          单位名称：                        

授权委托代理人签字或盖章：                    
             职    务：                     
单位名称：                     
投标人名称（公章）：              
日     期：              

注：1、“法定代表人”授权其他人投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书，被授权人个人居民身份证携带备查。

    2、法定代表人法人章与其签字效力等同
附：法定代表人及被授权人居民身份证复印件

资格承诺函（格式三）

资格承诺函
 
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有独立承担民事责任的能力。
2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
 
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
中小企业声明函（格式四）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本企业参加江苏省镇江环境监测中心的江苏省镇江环境监测中心2025年江苏省省级环境监测能力提升项目公开招标（第二次）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                                      日   期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。
3.供应商提供的中小企业声明函声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.未在响应文件中提供本企业《中小企业声明函》的，不享受价格扣除；供应商不满足上述条件（如单位性质为社会组织、事业单位、大型企业等）无需填写。
5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。
附件：
关于“非现场方式”参与项目投标的申请
镇江华信招投标代理服务有限公司：
我单位申请以下项目投标的“非现场方式”：即邮寄提交纸质（或邮件提交扫描件）投标文件，并以非现场方式项目投标及参与评审的必要环节。
项目名称：                                
项目编号：                                
开标（磋商/谈判）时间：                           
在此，我单位承诺如下：
1、如以邮寄（或邮件）提交投标（响应）文件，投标（响应）文件接受时间以镇江华信招投标代理服务有限公司签收（或邮箱接收）时间为准。如果签收时间迟于约定开标（磋商、谈判）时间的，视为我单位逾期送达作无效响应处理。
2、开标（评审）的必要环节（响应文件的澄清、磋商、谈判等），请电话与我单位针对本项目的授权代表            联系，电话联系方式：                    。我单位将在开标（评审）环节期间保持电话畅通，配合贵单位组织的以视频（或语音）方式参与开标（评审）。如出现电话无人接听的情况，视同我单位无异议开标（评审）流程。我单位同意将视频（或语音）资料作为参与投标活动证据，并对视频（或语音）沟通内容的完整、真实、合法、有效性负责。
3、“磋商/谈判响应报价表（最终）”（如有）将按采购文件要求单独填写，并按磋商/谈判要求的时间递交。如本单位未能提供“磋商/谈判响应报价表（最终）”，请将首轮报价作为最终报价。
4、我单位同意：当评分项目中要求原件备查的评分项目，如果评审专家一致认为需要现场查核原件，如我单位不能提供将不得相应的分值。
供应商（公章）：
法定代表人（签名或盖章）：               

 日  期：
1
 ７１ / 71

