通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度）

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320692-SXSJ-C2026-0007

采购人：通州湾示范区生态环境局

采购代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

日    期：二〇二六年三月

目 录

第一部分  磋商邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  合同条款及格式

第五部分  评审方法和评审标准

第六部分  响应文件格式

# 第一部分  磋商邀请

江苏新世纪工程项目管理有限公司受通州湾示范区生态环境局的委托，就通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度）（项目编号：JSZC-320692-SXSJ-C2026-0007）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度）的潜在供应商应在苏采云系统内获取采购文件，并于2026年3月30日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320692-SXSJ-C2026-0007

2.项目名称：通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：106万元。

5.最高限价：106万元，响应报价超过最高限价为无效响应报价。

6.采购需求：详见竞争性磋商文件第三部分项目需求。

7.合同履行期限：自合同签订之日起两年。运行维护服务的起始日在后续的采购合同中另行约定。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；提供供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件5或附件6或附件7）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；提供相关证明材料扫描件并加盖供应商单位公章。

3.2法定代表人参加磋商的，提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件；格式见附件2、附件3。

3.3提供供应商信用承诺书；格式见附件4。

3.4在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云系统内。

3.方式：自行下载。

4.售价：0.00元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年3月30日14时00分（北京时间）；逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

1.时间：2026年3月30日14时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目类型：服务。

4.本项目所属行业：其他未列明行业。

5.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

6.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向请向磋商文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

7.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

8.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

9.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

10.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

11.“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

12.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

13.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

14.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

15.开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

16.响应件的解密：开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

17.本项目属于非招标方式，不存在唱标环节。按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏政府采购网站发布的成交结果公告获得。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：通州湾示范区生态环境局

地址：通州湾示范区商务大厦（金海路6号）二层

联系人：张女士

联系方式：051381680223

2.采购代理机构信息

名称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1号楼13层

联系人：周女士

电话：18306280900

3.项目联系方式

磋商文件制作人：周女士（18306280900）

项目磋商经办人：周女士（18306280900）

软件技术支持电话：0519-86722801、0519-86722806

第二部分 磋商须知

### （一）总则

#### 1.采购方式

1.1本次采购采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的采购代理费用由成交人承担，由供应商在响应报价时综合考虑并包含在报价内（不单列），采购代理费的计费基数为成交金额。由成交人在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构。

## 根据以下收费标准计算采购代理费，30万元以下的当少于1500元时，按1500元计取采购代理费；30-50万元（不含）当少于1800元时，按1800元计取采购代理费；50（含）-100万元（不含）当少于2500元时，按2500元计取采购代理费；100万元（含）以上的项目，一律按5000元计取采购代理费。

| ## 服务类型 ## 费 率 ## 成交金额（万元) | ## 示范区 ## 货物、服务类采购 |
| --- | --- |
| ## 30以下 | ## 0.6% |
| ## 30-50（不含） | ## 0.5% |
| ## 50（含）-100（不含） | ## 0.4% |
| ## 100（含）以上 | ## 5000元 |

#### 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

### （二）磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）合同条款及格式

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件格式

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1在提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止日期和开标日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在提交响应文件截止日期前，采购单位（或采购代理机构）对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购单位（或采购代理机构）已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人（或采购代理机构）提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购人（或采购代理机构）概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人（或采购代理机构）对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

6.采购项目涉及到的现场勘察

6.1磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在提交响应文件截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

6.4供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉作业现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

### （三）响应文件的编制

#### 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分，具体详见系统内电子响应文件组成。供应商按磋商文件“第六部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本磋商文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在提交响应文件截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照磋商文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1“苏采云”系统拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）响应报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.响应报价均以人民币为报价的货币单位。

3.磋商响应报价采用固定总价报价，最终报价应包括本项目的全部费用(含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。投标报价中应包括但不限于现状调查费、交通费（含油料费等）、差旅费、公示费、文件编制出版费、包括各类专家审查费、咨询费、招标代理服务费及会务费等所有环节所需的总费用（含保险、税金、管理费及利润）。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

4.各潜在供应商针对本项目的要求，综合考虑各种因素以及不可预见的事项（不包含不可抗力因素），请合理、谨慎报价，一旦成交，成交单位不得再以工作环境恶劣等各种因素要求采购人额外增加费用。

5.供应商应结合磋商文件、项目需求、技术要求、技术规范、作业现场的环境等，考虑本项目各项费用风险，周密调研，理性报价。供应商任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由供应商承担责任。

6.供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

7.最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

8.本项目最终报价作为成交价。同时，除合同条款另有规定外，供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。在服务过程中出现任何成交人未考虑到的费用，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

（六）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商仪式。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，提交响应文件截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2磋商仪式由采购代理机构组织。

1.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本采购代理人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3异常低价审查

5.3.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.3.2启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.7磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.8供应商在开、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理：

6.1.1投标供应商因自身原因在“苏采云”规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

6.1.2投标供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

6.1.3磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

6.1.4磋商响应文件除价格标以外出现磋商报价的内容；

6.1.5不具备磋商文件规定的资格要求的；

6.1.6磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.1.7项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

6.1.8磋商响应报价超出项目最高限价的；

6.1.9启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

6.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

6.1.11磋商小组认定为其他情况可确定为无效响应的。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败：

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的；

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）成交

#### 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第五部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。若采用邮寄方式提交质疑的，采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

采购人、采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中代理/采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

### （七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.服务（包含与服务相关的货物）的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网“易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

3.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.2.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.2.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒(或协助)其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。

3.2.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

供应商参与磋商即视作其承诺完全响应采购人在本次磋商过程中提出的各项技术及经济要求。在成交后供应商以任何理由不响应本磋商文件的，将按违约处理。

一、有关要求说明

供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

二、项目概况

1、采购预算：106万元。

2、采购需求：2个常规空气站和2个VOCs站，包括纳潮河站和闸北村站；22个微站的全托管运维服务（详见下表）。

## 1、闸北村常规空气站

| 序号 | 系统配置 | 仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子站数据采集和传输系统 | 4U | 艾讯宏达 |
| 2 | 气象五参数 | MULTI-5P | 智翔宇 |
| 3 | SO2气体分析仪 | AQMS-500 | 聚光 |
| 4 | NOx气体分析仪 | AQMS-600 | 聚光 |
| 5 | CO气体分析仪 | AQMS-400 | 聚光 |
| 6 | O3气体分析仪 | AQMS-300 | 聚光 |
| 7 | PM2.5颗粒物分析仪 | BPM-200 | 聚光 |
| 8 | PM10颗粒物分析仪 | BPM-200 | 聚光 |
| 9 | 多气体校准仪 | AQMS-200 | 聚光 |
| 10 | 零气发生器 | AQMS-100 | 聚光 |

## 2、纳潮河常规空气站

| 序号 | 系统配置 | 仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子站数据采集和传输系统 | 4U | 艾讯宏达 |
| 2 | 气象五参数 | MULTI-5P | 智翔宇 |
| 3 | SO2气体分析仪 | AQMS-500 | 聚光 |
| 4 | NOx气体分析仪 | AQMS-600 | 聚光 |
| 5 | CO气体分析仪 | AQMS-400 | 聚光 |
| 6 | O3气体分析仪 | AQMS-300 | 聚光 |
| 7 | PM2.5颗粒物分析仪 | BPM-200 | 聚光 |
| 8 | PM10颗粒物分析仪 | BPM-200 | 聚光 |
| 9 | 多气体校准仪 | AQMS-200 | 聚光 |
| 10 | 零气发生器 | AQMS-100 | 聚光 |

## 3、闸北村VOCs站

| 序号 | 系统配置 | 仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子站数据采集和传输系统 | IPC-910B | 谱育 |
| 2 | 高碳在线气象色谱仪 | EXPEC2000-315H | 谱育 |
| 3 | 常温前处理系统 | PRE-3000 | 谱育 |
| 4 | 氢气发生器 | EXPEC300 | 谱育 |
| 5 | 低碳在线气象色谱仪 | EXPEC2000-315P | 谱育 |
| 6 | 超低温前处理系统 | PRE-3100 | 谱育 |
| 7 | 动态稀释仪 | D300 | 谱育 |
| 8 | 零气发生器 | A710 | 谱育 |
| 9 | 冷阱 | CT-45 | 长城科工贸 |

## 4、纳潮河VOCs站

| 序号 | 系统配置 | 仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子站数据采集和传输系统 | IPC-910B | 谱育 |
| 2 | 高碳在线气象色谱仪 | EXPEC2000-315H | 谱育 |
| 3 | 常温前处理系统 | PRE-3000 | 谱育 |
| 4 | 氢气发生器 | EXPEC300 | 谱育 |
| 5 | 低碳在线气象色谱仪 | EXPEC2000-315P | 谱育 |
| 6 | 超低温前处理系统 | PRE-3100 | 谱育 |
| 7 | 动态稀释仪 | D300 | 谱育 |
| 8 | 零气发生器 | A710 | 谱育 |
| 9 | 冷阱 | CT-45 | 长城科工贸 |

## 5、22个微站

| 序号 | 系统配置 | 设备型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-22 | 微型环境空气质量监测系统 | AQMS-3000 | 聚光 |

三、项目总体要求

在委托运行管理及维修期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律、法规及环保行业规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各空气站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修空气站系统和仪表的故障，更要防范和减少故障，使各空气站真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

1、电、通讯及财产保护：运行管理期间所需的电、通讯、场地租赁等费用由成交供应商负责，委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、软件、配套设施、空气自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押、出借或转移；同时，在委托运行管理及维修期间，协助采购人做好空气自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作，空气自动站必须配备看护人员，驻地看护。成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2、积极参加国家、省、市主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核及质量考核。

3、按照《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》、《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》、《江苏省环境空气自动监测管理暂行规定》中的有关要求对委托空气自动站进行管理。

4、成交供应商需保证至少2名合格技术人员（获得空气自动站运维上岗证）常驻南通市，全日制从事空气自动监测站的日常运行和维护，法定节假日期间若设备出现故障能在24小时内到现场进行检修，保证系统的正常运行，协助采购方开展空气自动监测数据审核、数据保障等相关工作（成交供应商签订合同前需提供承诺书原件，否则采购人可根据排名依次确定其他供应商为成交人）。

5、不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。相关监测数据必须按相关要求成功接入市级数据平台并可正常使用，实现一点多发，多址传送。

6、成交供应商成交后也不得转包。供应商的投标响应须满足或满足且优于本采购文件中的要求，不得有负偏离，若有负偏离视为无效投标。

7、如果需要现场查看，在开标前和采购方联系，否则可能产生的后果由成交供应商自负。

四、项目需求及采购内容

根据服务内容，供应商在报价中应包含下表所列各部分工作的费用。因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏由成交供应商承担。

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 人工费、差旅费、交通费、电费、网络通讯费、场地租赁费等 |
| 3 | 设备维修保养费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 质量控制费 | 标准气体等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备 |
| 5 | 年度维修等 | 按照要求进行年度维护的服务内容。 |

1、标准气体需从国家标物中心或按照环保部标准所采购，并在有效期内使用；根据仪器运行状况和类型，提供并定期更换空气自动站监测仪器和仪表所需备品备件；配件、备品、耗材需各站点仪器设备匹配，并对服务器硬件免费维修和软件免费升级；

2、制定气站监测仪器和仪表每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容；

3、及时排除空气自动站监测仪器和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

4、对空气自动站仪表进行定期校准、核查、性能测试；

5、负责站房及相关附属设施的维修、维护工作。保证站房清洁、整齐，每周清扫站房，不得堆放杂物，不得在站房内抽烟、饮食，每月清理站房外围杂物，每年对站房整修粉刷并更换损坏标识牌；需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告；定期对站房门禁、站点监控、防火设施、文化建设等附属设施进行维修、维护或更换，保障站房安全及正常运行。

6、负责确保站房内的环境温度、湿度满足仪器运行的要求，确保空调、温湿度计等环境控制设施处于正常状态，如有损坏由成交供应商负责更换。

7、建立子站维护档案，认真、及时做好维护记录，并进行归档管理，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括但不限于：

⑴子站运行维护记录表；

⑵颗粒监测仪校准记录；

⑶气态污染物监测仪校准记录；

⑷子站仪器设备维修记录表；

⑸子站备品备件管理记录表；

⑹子站主要耗材使用登记表；

⑺多点线性校准表格；

⑻子站室内外环境记录；

⑼标准物质使用记录。

填写记录时要求字迹工整，不乱涂乱改。写错的地方宜采用杠改，并在旁边签上名字和日期。

五、运行维护要求

1、实施方案。成交供应商应根据相关管理规定针对各站点结合仪器设备品牌制定并提供完整的运行维护管理实施方案及作业指导书，明确气站的采样系统、分析系统、控制系统、数据记录和传输系统（包括工控机、MODEN、UPS）、气象仪器、校准仪器等仪器仪表及其它辅助设备（空调、稳压电源等）和联网软件系统的维护方法、周期、内容及技术保障等。气站现场配备必要的操作手册、管理规章和应急预案等。每次维护后做好系统运行维护记录。

2、运维保障。供应商应具备完善的仪表配件供应渠道，在南通地区设有服务及办事机构，运维人员应通过国家或省级空气自动站运维培训考核，持证上岗，具备专科以上学历，从事空气自动站运维两年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的50%。需提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明（原件及扫描件）。

## 3、常规空气监测系统运行维护

## 3.1运维目标

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

⑴所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

⑵设备运行率必须高于90%(含)；

⑶有效数据捕获率达到90％以上；

⑷异常情况处理率100%。

## 3.2、维护内容

成交供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、南通市生态环境局关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台了新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

成交供应商应每天至少两次（包括早晨、夜晚）检查各站数据是否存在异常，以及仪器设备参数是否在范围内，每周至少一次巡检各个空气站和微站，对整个空气自动监测站进行检查，对各个站点站房外部环境、内部环境、仪器设备系统、通讯系统、防雷系统、各气路系统、外部采样系统、站点监控系统等的运行情况进行检查，检查各仪器单元的工作状态，必须关注关键的技术参数如：仪器的光强，仪器数据的有效性，空调的工作情况，稳压电源的工作情况，室内温度湿度，采样管，PM10、PM2.5加热温度，室内密封情况，室外采样头，避雷，接地等情况，数据采集器的数据是否与仪器一致，子站通讯是否正常，数据采集工控机及数据采集软件运行情况，易损耗件使用情况等。要按照行业标准要求及时更换易耗品及进行检查。遇到可能影响空气站运行的特殊天气情况如台风、雷电、暴雨等时，成交供应商应及时到达现场，并对站房及所有仪器进行常规检查，确保正常运行。对于巡视中发现的问题，成交供应商应立即解决，并做好相应巡检和处理记录等；不能立即解决的问题，向采购人汇报，并以书面形式说明故障原因及确定最佳的解决方案。

- 远程监视

气站运维技术人员每天上午和下午至少两次远程检查各子站数据是否存在异常，以及仪器设备参数是否在范围内，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时按照采购方要求上传；

每日对数据情况进行初审，完成数据标记位标识，对异常数据进行标注。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行检查和处理。

- 例行巡检

成交供应商每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

### A站房

检查站房门窗、门禁系统是否正常，外围设施有无破损；

检查站房配套监控是否正常运行、视频是否能够正常查阅等，如遇问题及时维护到位；

对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除；站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

检查站房是否漏水，烟感、温感探测器是否正常，避雷设施是否可靠；

检查子站的接地线路是否可靠，排风装置工作是否正常；

根据需要开启空调，确保站房温度稳定在要求范围内（站房温度25±5℃），（最佳：夏季28℃左右、冬季20℃左右，注意站房内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象），相对湿度小于80%；如现有电力线路无法保证空调稳定运行，由成交供应商对电力线路进行提升，费用由成交供应商承担；

检查灭火器是否处于有效期，将灭火器放置在站房门口附近显眼位置；

检查站房内物件摆放是否整齐，清理杂物，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

B设备

每周：

检查站房气象杆和天线是否被刮坏，对气象仪器的运行情况进行检查；

查看站房设备是否齐备，无丢失和损坏；标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

检查硅胶是否变色，3/5变红时及时更换；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

检查纸带位置、长度是否正常（采样斑点需圆滑、均匀、完整）；

每月：

更换PM10及PM2.5分析仪纸带，进行系统自检；

清洗PM10及PM2.5切割头，检查仪器喷嘴、压环等部件；

检查PM10及PM2.5、气态分析仪、动态校准仪流量，必要时校准；检查仪器是否泄漏；

检查加热装置是否正常，加热温度是否正常；

对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；对数据进行备份；

清洗各仪器散热防尘网和站房空调的过滤网，防止尘土。

每季度：

校准和检查PM10及PM2.5温度、气压、时钟；

用标准气压计、温度计、手持式风速风向仪校准气象五参数；

采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

对气态分析仪进行多点线性检查；

每半年：

检查PM2.5 、PM10分析仪气体湿度传感器，仪器读数与标准湿度计读数应在±4%范围内，超出时应校准。

检查氮氧化物分析仪钼炉转化率，转换效率≥96%；

更换零气发生器中的氧化剂、活性碳等，对零气性能进行检查；

每年（合同期内）

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。供应商在投标响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。

对采样管路至少进行一次清洗，清洗后须进行气密性检查，并进行采样流量校准；

更换所有泵组件（易损件）。

### 3.3、质量控制与质量保证

### 各种技术与质量文件均保持现行有效，需根据管理需要进行调整或修订，各项质量保证与质量控制记录均须按要求填写，每年整理归档。按照相关技术规范和质控要求每半年开展一次PM2.5手工比对工作，做好相应记录。

### (1)量值溯源要求

### 供应商在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

### 供应商应每半年对站点所用的校准设备进行核查，性能指标应符合要求。供应商所用的量值传递设备，例如流量、温度、气压检查设备，臭氧校准仪等每年应通过技术监督部门的检定或校准。

### (2)日常校准要求

### 每周对气态分析仪进行零点及跨度检查，漂移超过国家规范要求，需对仪器的状态进行校准；

### PM10、PM2.5设备每月进行一次流量校准，必要时进行标准膜片校准，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量；

### 每季度动态校准仪流量单点检查（±1%），各监测仪器精密度监测（相对标准偏差≤5%）；

### 每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，0.95≤斜率≤1.05，相关系数>0.999，截距≤±1%满量程；仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准；

### 每年进行一次流量、气温、气压、湿度审核；至少一次对每台仪器进行准确度审核；

仪器大修或更换关键部件后，应按漂移（零点、跨度）、重复性、多点线性检查，并提交相应报告。

(3)日常质量控制要求

分析仪器在以下情况下需进行校准和再校准①安装时②移动位置时③进行可能影响校准结果的维修或维护后④分析仪暂停工作一段时间后⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化⑥达到国家规范或招标文件要求的校准周期或校准要求的。

### 4、 挥发性有机物监测系统运行维护

### 4.1运维目标

### 1）系统正常运行率和有效数据捕获率均达到90%以上；

### 2）日常质控措施执行率100%；

### 3）异常情况处理率达到100%。

### 污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| VOCS | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| VOCS | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| VOCS | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

### 4.2维护内容

### 1） 数据日常查看审核

### 每日两次检查仪器状态，峰窗积分情况，每日一次检查外标情况。登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

### 每日12点之前审核前一天0时-23时的原始数据，手动二次重积分。

### 2）站房及辅助设备日常巡检

### 站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818-2018、HJ1010-2018等相关要求。对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

### 检查站房内温度是否保持在25 ℃±5 ℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，应及时调整站房温度，对采样管或采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

### 检查采样总管、排风排气装置运行是否正常。

### 检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，及时进行清理。

### 检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

### 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

### 检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

### 检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

### 检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内。

### 对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除。

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

### 检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象，站房监控是否正常。

### 检查监测仪器设备、采集传输工控机及平台时间是否同步。

### 及时清理站房内外卫生。

### 严格记录巡检情况。

### 3）监测仪器设备日常维护

### 主要包括样品预处理部分(采样管、预浓缩等)、样品分离测试部分(气相色谱以及氢气发生器、零气发生器、动态校准仪等辅助设施(如有)、外标气等。

### 进行日常维护时，应作好记录。主要包括仪器及辅助设备运行状况、校准工作等维护项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护、维修记录。

### 日常维护主要内容如下(包括，不限于)：

### a每日维护内容

### 每日检查仪器设备运行状态及数据：

### ①检查仪器控制软件参数(包括富集温度、采样流量等)，发现异常报警时，应及时处理。

### ②检查仪器谱图及浓度趋势，异常判断(基线、峰响应或峰飘情况)。

### ③检查仪器参数、数据文件的完整性。

### ④检查数据上传至数据采集系统及数据平台是否正常。

### 每日开展保留时间检查，通全部目标化合物的标准品，确保每个目标化合物定性正确，保留时间漂移应小于±0.5 min。

### 每日使用混合标气对组分进行单点(工作点)检查与校准，当20%以上组分数量的标准气体单点浓度偏差大于20%需重新标定校准曲线。

### b 每周维护内容

### 每周开展空白检查，要求每个目标化合物的空白响应小于0.2 ppb，所有目标化合物的空白总响应小于3 ppb；否则需要重新调整仪器，进行系统标定。

### 每周检查钢瓶气压力并记录。判断压力是否下降异常，如异常，需查明原因；及时更换气瓶(一般压力低于2 MPa更换，更换后需保压验漏)。

### 每周检查并酌情更换仪器采样滤膜(一周至两周更换)，更换滤膜后，需进行检漏检查。

### 检查仪器运行是否正常，查看参数是否处于正常范围，查看是否有报警信息，判断仪器是否需要更换耗材或维修，并做好记录。

### 如：冷阱温度或除水管温度加热异常：可能由于水渗入模块内部结冰导致，进行模块除水，或者更换相应模块。

### c 每月维护内容

### 检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。

### 清洁空调滤网，清洁站房。

### 清洁各仪器滤网。

### 对色谱仪进行质控，如果超出质控范围，进行工作多点校准。

### 查看色谱滤膜更换记录，是否到了更换时间（每两个月更换一次）。

### 查看色谱多点线性校准，是否到了校准时间（每季度校准一次）。

### 采样流量检查，在仪器采样时使用流量计测试采样泵出口流量，采样泵出口流量须与仪器软件中储存的流量接近，否则更换样品过滤器。

### d 每季度维护内容

### 每季度进行多点线性检查。至少用6点不同浓度(0、1、2、4、8、10 ppb从低浓度到高浓度依次通入)标准气体对仪器开展线性化测试，以确定VOCs各组分定量的准确性。

### 每季度开展精密度检查。每个目标化合物的相对标准偏差需小于10%(2 ppb)。

### 每季度开展高浓度残留检查。通入20 ppb标准气体后，采集1个循环的零气后，每个目标化合物的响应需小于0.5 ppb。

### 每季度对动态校准仪进行流量检查。对动态校准仪的质量流量控制器，进行1次单点检查，相对标准偏差需≤±3%，否则进行校准(应使用经过计量院检定的标准流量计)。

### e 每半年维护内容

### 每半年检查气路连接的密封性。

### 每半年对零气发生器外置泵进行检查。检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。

### 屋顶采样口及气象杆密封胶检查。

### 仪器参数检查。

### 半年度维护及检查项目主要包括：

### 1）确认仪器各运行参数是否在正常范围

### 2）仪器报警信息查询、确认：点击软件报警信息，查看近期仪器出现的报警及问题，根据报警信息检查仪器及附属设备运行情况

### 3）采样流量检查

### 在仪器采样时使用流量计测试采样泵出口流量，采样泵出口流量须与仪器软件中保存的标准采样流量接近，否则更换样品过滤器。

### 4）重新建立校准曲线

### 将仪器连接至动态校准仪，使用动态校准仪配制不同浓度的标准气体，随后建立校准曲线，并且将新建的校准曲线加载至循环运行方法。

### f 每年维护内容

### 主要检查包括各仪器采样泵隔膜，各连接部密封圈，机械动作是否正常。清洁，耗材更换完毕后开机检查仪器各参数，与说明书中给出范围比较，如接近或超过限度则作相应调节或更换。

### 清洁色谱FID检测器，更换载气过滤器，更换预浓缩管等。

### 每年开展预防性维护及性能指标测试。对校准仪的流量控制器进行校准、传递。

### 对气象仪进行标定。

### g 其他

### 每次巡检、维护后，及时填写相应的记录表格。

### 每次维护后，及时检查数据采集软件运行及集成平台情况，并开启采集软件。

### 每次在更换色谱柱、改变分析条件、切换等均要重新进行色谱校准，并对仪器进行多点线性校准。

### 重大活动等保障以及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从业主的调度安排。

### 运维单位须配合完成各级的质控检查和样品考核，对需整改的项目按时整改。

5、微站维护要求

### 检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

### 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

每次巡检、维护后，及时填写相应的记录表格。

### 气体滤膜更换。

太阳能电池板，气象五参数等外观检查（无损坏、无缺失、无遮挡）

月度数据统一质控

设备产生故障，及时处理解决与记录

设备产生异常数据（存在负值,连续长时间出现恒值，有无连续长时间数值变跳），判断其原因并解决。

检查周围环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方

### 6、应急维护要求

仪器故障处置：当系统仪器出现故障时，保证在2小时内到达现场检修，4小时内解决故障。如24小时内无法排除故障，直接使用本项目大气自动监测系统主要分析仪表的备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。当系统出现数据未上传或出错等问题时，确保12小时内完成诊断，确认传输问题或仪器设备故障；如为传输问题，应确保现场数据并在一周内将现场数据重新备份至系统。

异常情况处置：发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购人，在每日6时-23时前出现的故障，成交供应商应能在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系）。如确定为空气质量异常或气站所在区域发生污染事故时，需要立即向公司负责人、向、采购人汇报，在保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通的同时，协助采购人进行手工监测。

停复站管理：因特殊情况，如子站改造、子站搬迁、自然灾害、停电等情况导致气站无法正常运行时，运维单位应及时向采购人出具停运（站）报告；气站恢复正常运行后，要及时申请复站。

若未能及时采取上述应急维护要求，纳入乙方日常运维考核情况记录，在季度考核打分时予以酌情扣分。

7、耗材与备件更换

若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购人同意；仪器故障发生后对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器；若数据存储/控制仪发生故障，在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；供应商备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

运维人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

8、交接方式

在合同生效前，成交供应商应与采购人、前一运维方共同对气站进行现场清点和评估，做好记录，签字备案。内容包括系统设备的完好度、系统运行情况、数据采集情况、技术资料、运维记录、站房及辅助设施，以及存在的问题等。

9、参考技术规范和标准

## 《关于国家环境空气质量监测网城市站点位调整相关事项的通知》（总站气字[2017]403号）

## 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）（含生态环境部发布的第1号修改单）

## 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）

## 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）

## 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）

## 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）（含生态环境部发布的第1号修改单）

## 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）

## 《国家环境监测网环境环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定（试行）》

## 《国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器关键技术参数管理规定（试行）》

## 《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》

## 《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法（试行）》的通知（总站质管字[2014]227号）

## 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）

## 《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）

## 《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010 -2018)

## 《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》

## 《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行)》

## 《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025）

《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号

七、监督管理

1、数据必须真实有效，供应商近三年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且承担相关法律责任）

2、响应供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

3、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

4、如果成交供应商运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前终止合同。

八、其他要求：

1.项目预算：106万元，（包含2个标准空气站，2个VOCs站，22个微站）。

2.项目服务期限：自合同签订之日起两年。运行维护服务的起始日在后续的采购合同中另行约定。

3.付款条件和方式：双方合同签订后15个工作日内，预支付合同额的30%。运维满一年后15个工作日内支付合同额的30%，两年运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同余款，如出现不符合双方签订的合同要求中的事项，则根据采购文件考核细则扣除部分费用。

九、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、安全等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，按照同期银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率支付违约金。

5、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

第四部分  合同条款及格式

通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度）

服  务  合  同

甲方：

乙方：

合同签订日期：

### 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度）

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度）

1.2标的质量：

1.3 服务内容及范围（规模）：2个常规空气站和2个VOCs站，包括纳潮河站和闸北村站；22个微站的全托管运维服务（具体详见附件1）。

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起两年。运行维护服务的起始日在后续的采购合同中另行约定。

1.5 履行地点：通州湾示范区

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________（____________元）人民币。

本合金额包含乙方为完成采购文件中确定的所有内容、乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用，不承担其他任何责任。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，否则乙方应当向甲方赔偿由此造成的实际损失，并且甲方有权根据乙方泄密的事实和情节决定解除合同。本条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2服务期限：自合同签订之日起两年。运行维护服务的起始日在后续的采购合同中另行约定。

七、合同款项支付

7.1 双方合同签订后15个工作日内，预支付合同额的30%。运维满一年后15个工作日内支付合同额的30%，两年运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同余款，如出现不符合双方签订的合同要求中的事项，则根据采购文件考核细则扣除部分费用。

7.2 乙方开户银行名称、账号：

八、考核办法、付费原则、补充运维要求

详见附件2

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、乙方的安全保证义务

乙方在本项目实施过程中，应严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护措施费用已包含在合同价格中。在项目建设及服务过程中发生的一切事故的责任与费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何安全责任和费用。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，乙方应做好相应配合工作，验收费用由乙方负担。

11.3 甲方有权按照采购文件及合同约定对乙方服务进行监督和考核，对乙方不符合采购文件及合同约定的行为有权要求乙方整改；甲方按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收意见,列明验收情况及项目总体评价。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

11.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日 0.1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 30 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.2乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 通州湾示范区 。

十五、其他

15.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

15.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

十六、合同生效

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同正本一式 捌 份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：年    月   日       签订日期： 年    月   日

注：发包人保留对上述合同文本进行继续修改的权利。

附件1：运维站点设备配置清单

## 1、闸北村常规空气站

| 序号 | 系统配置 | 仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子站数据采集和传输系统 | 4U | 艾讯宏达 |
| 2 | 气象五参数 | MULTI-5P | 智翔宇 |
| 3 | SO2气体分析仪 | AQMS-500 | 聚光 |
| 4 | NOx气体分析仪 | AQMS-600 | 聚光 |
| 5 | CO气体分析仪 | AQMS-400 | 聚光 |
| 6 | O3气体分析仪 | AQMS-300 | 聚光 |
| 7 | PM2.5颗粒物分析仪 | BPM-200 | 聚光 |
| 8 | PM10颗粒物分析仪 | BPM-200 | 聚光 |
| 9 | 多气体校准仪 | AQMS-200 | 聚光 |
| 10 | 零气发生器 | AQMS-100 | 聚光 |

## 2、纳潮河常规空气站

| 序号 | 系统配置 | 仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子站数据采集和传输系统 | 4U | 艾讯宏达 |
| 2 | 气象五参数 | MULTI-5P | 智翔宇 |
| 3 | SO2气体分析仪 | AQMS-500 | 聚光 |
| 4 | NOx气体分析仪 | AQMS-600 | 聚光 |
| 5 | CO气体分析仪 | AQMS-400 | 聚光 |
| 6 | O3气体分析仪 | AQMS-300 | 聚光 |
| 7 | PM2.5颗粒物分析仪 | BPM-200 | 聚光 |
| 8 | PM10颗粒物分析仪 | BPM-200 | 聚光 |
| 9 | 多气体校准仪 | AQMS-200 | 聚光 |
| 10 | 零气发生器 | AQMS-100 | 聚光 |

## 3、闸北村VOCs站

| 序号 | 系统配置 | 仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子站数据采集和传输系统 | IPC-910B | 谱育 |
| 2 | 高碳在线气象色谱仪 | EXPEC2000-315H | 谱育 |
| 3 | 常温前处理系统 | PRE-3000 | 谱育 |
| 4 | 氢气发生器 | EXPEC300 | 谱育 |
| 5 | 低碳在线气象色谱仪 | EXPEC2000-315P | 谱育 |
| 6 | 超低温前处理系统 | PRE-3100 | 谱育 |
| 7 | 动态稀释仪 | D300 | 谱育 |
| 8 | 零气发生器 | A710 | 谱育 |
| 9 | 冷阱 | CT-45 | 长城科工贸 |

## 4、纳潮河VOCs站

| 序号 | 系统配置 | 仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子站数据采集和传输系统 | IPC-910B | 谱育 |
| 2 | 高碳在线气象色谱仪 | EXPEC2000-315H | 谱育 |
| 3 | 常温前处理系统 | PRE-3000 | 谱育 |
| 4 | 氢气发生器 | EXPEC300 | 谱育 |
| 5 | 低碳在线气象色谱仪 | EXPEC2000-315P | 谱育 |
| 6 | 超低温前处理系统 | PRE-3100 | 谱育 |
| 7 | 动态稀释仪 | D300 | 谱育 |
| 8 | 零气发生器 | A710 | 谱育 |
| 9 | 冷阱 | CT-45 | 长城科工贸 |

## 5、22个微站

| 序号 | 系统配置 | 设备型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-22 | 微型环境空气质量监测系统 | AQMS-3000 | 聚光 |

附件2补充运维要求

## 1、常规空气监测系统运行维护

## 1.1运维目标

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

⑴所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

⑵设备运行率必须高于90%(含)；

⑶有效数据捕获率达到90％以上；

⑷异常情况处理率100%。

## 1.2、维护内容

成交供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、南通市生态环境局关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台了新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

成交供应商应每天至少两次（包括早晨、夜晚）检查各站数据是否存在异常，以及仪器设备参数是否在范围内，每周至少一次巡检各个空气站和微站，对整个空气自动监测站进行检查，对各个站点站房外部环境、内部环境、仪器设备系统、通讯系统、防雷系统、各气路系统、外部采样系统、站点监控系统等的运行情况进行检查，检查各仪器单元的工作状态，必须关注关键的技术参数如：仪器的光强，仪器数据的有效性，空调的工作情况，稳压电源的工作情况，室内温度湿度，采样管，PM10、PM2.5加热温度，室内密封情况，室外采样头，避雷，接地等情况，数据采集器的数据是否与仪器一致，子站通讯是否正常，数据采集工控机及数据采集软件运行情况，易损耗件使用情况等。要按照行业标准要求及时更换易耗品及进行检查。遇到可能影响空气站运行的特殊天气情况如台风、雷电、暴雨等时，成交供应商应及时到达现场，并对站房及所有仪器进行常规检查，确保正常运行。对于巡视中发现的问题，成交供应商应立即解决，并做好相应巡检和处理记录等；不能立即解决的问题，向采购人汇报，并以书面形式说明故障原因及确定最佳的解决方案。

- 远程监视

气站运维技术人员每天上午和下午至少两次远程检查各子站数据是否存在异常，以及仪器设备参数是否在范围内，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时按照采购方要求上传；

每日对数据情况进行初审，完成数据标记位标识，对异常数据进行标注。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行检查和处理。

- 例行巡检

成交供应商每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

### A站房

检查站房门窗、门禁系统是否正常，外围设施有无破损；

检查站房配套监控是否正常运行、视频是否能够正常查阅等，如遇问题及时维护到位；

对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除；站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

检查站房是否漏水，烟感、温感探测器是否正常，避雷设施是否可靠；

检查子站的接地线路是否可靠，排风装置工作是否正常；

根据需要开启空调，确保站房温度稳定在要求范围内（站房温度25±5℃），（最佳：夏季28℃左右、冬季20℃左右，注意站房内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象），相对湿度小于80%；如现有电力线路无法保证空调稳定运行，由成交供应商对电力线路进行提升，费用由成交供应商承担；

检查灭火器是否处于有效期，将灭火器放置在站房门口附近显眼位置；

检查站房内物件摆放是否整齐，清理杂物，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

B设备

每周：

检查站房气象杆和天线是否被刮坏，对气象仪器的运行情况进行检查；

查看站房设备是否齐备，无丢失和损坏；标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

检查硅胶是否变色，3/5变红时及时更换；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

检查纸带位置、长度是否正常（采样斑点需圆滑、均匀、完整）；

每月：

更换PM10及PM2.5分析仪纸带，进行系统自检；

清洗PM10及PM2.5切割头，检查仪器喷嘴、压环等部件；

检查PM10及PM2.5、气态分析仪、动态校准仪流量，必要时校准；检查仪器是否泄漏；

检查加热装置是否正常，加热温度是否正常；

对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；对数据进行备份；

清洗各仪器散热防尘网和站房空调的过滤网，防止尘土。

每季度：

校准和检查PM10及PM2.5温度、气压、时钟；

用标准气压计、温度计、手持式风速风向仪校准气象五参数；

采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

对气态分析仪进行多点线性检查；

每半年：

检查PM2.5 、PM10分析仪气体湿度传感器，仪器读数与标准湿度计读数应在±4%范围内，超出时应校准。

检查氮氧化物分析仪钼炉转化率，转换效率≥96%；

更换零气发生器中的氧化剂、活性碳等，对零气性能进行检查；

每年（合同期内）

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。供应商在投标响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。

对采样管路至少进行一次清洗，清洗后须进行气密性检查，并进行采样流量校准；

更换所有泵组件（易损件）。

### 1.3、质量控制与质量保证

### 各种技术与质量文件均保持现行有效，需根据管理需要进行调整或修订，各项质量保证与质量控制记录均须按要求填写，每年整理归档。按照相关技术规范和质控要求每半年开展一次PM2.5手工比对工作，做好相应记录。

### (1)量值溯源要求

### 供应商在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

### 供应商应每半年对站点所用的校准设备进行核查，性能指标应符合要求。供应商所用的量值传递设备，例如流量、温度、气压检查设备，臭氧校准仪等每年应通过技术监督部门的检定或校准。

### (2)日常校准要求

### 每周对气态分析仪进行零点及跨度检查，漂移超过国家规范要求，需对仪器的状态进行校准；

### PM10、PM2.5设备每月进行一次流量校准，必要时进行标准膜片校准，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量；

### 每季度动态校准仪流量单点检查（±1%），各监测仪器精密度监测（相对标准偏差≤5%）；

### 每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，0.95≤斜率≤1.05，相关系数>0.999，截距≤±1%满量程；仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准；

### 每年进行一次流量、气温、气压、湿度审核；至少一次对每台仪器进行准确度审核；

仪器大修或更换关键部件后，应按漂移（零点、跨度）、重复性、多点线性检查，并提交相应报告。

(3)日常质量控制要求

分析仪器在以下情况下需进行校准和再校准①安装时②移动位置时③进行可能影响校准结果的维修或维护后④分析仪暂停工作一段时间后⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化⑥达到国家规范或招标文件要求的校准周期或校准要求的。

### 2、 挥发性有机物监测系统运行维护

### 2.1运维目标

### 1）系统正常运行率和有效数据捕获率均达到90%以上；

### 2）日常质控措施执行率100%；

### 3）异常情况处理率达到100%。

### 污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| VOCS | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| VOCS | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| VOCS | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

### 2.2维护内容

### 1） 数据日常查看审核

### 每日两次检查仪器状态，峰窗积分情况，每日一次检查外标情况。登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

### 每日12点之前审核前一天0时-23时的原始数据，手动二次重积分。

### 2）站房及辅助设备日常巡检

### 站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818-2018、HJ1010-2018等相关要求。对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

### 检查站房内温度是否保持在25 ℃±5 ℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，应及时调整站房温度，对采样管或采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

### 检查采样总管、排风排气装置运行是否正常。

### 检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，及时进行清理。

### 检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

### 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

### 检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

### 检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

### 检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内。

### 对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除。

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

### 检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象，站房监控是否正常。

### 检查监测仪器设备、采集传输工控机及平台时间是否同步。

### 及时清理站房内外卫生。

### 严格记录巡检情况。

### 3）监测仪器设备日常维护

### 主要包括样品预处理部分(采样管、预浓缩等)、样品分离测试部分(气相色谱以及氢气发生器、零气发生器、动态校准仪等辅助设施(如有)、外标气等。

### 进行日常维护时，应作好记录。主要包括仪器及辅助设备运行状况、校准工作等维护项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护、维修记录。

### 日常维护主要内容如下(包括，不限于)：

### a每日维护内容

### 每日检查仪器设备运行状态及数据：

### ①检查仪器控制软件参数(包括富集温度、采样流量等)，发现异常报警时，应及时处理。

### ②检查仪器谱图及浓度趋势，异常判断(基线、峰响应或峰飘情况)。

### ③检查仪器参数、数据文件的完整性。

### ④检查数据上传至数据采集系统及数据平台是否正常。

### 每日开展保留时间检查，通全部目标化合物的标准品，确保每个目标化合物定性正确，保留时间漂移应小于±0.5 min。

### 每日使用混合标气对组分进行单点(工作点)检查与校准，当20%以上组分数量的标准气体单点浓度偏差大于20%需重新标定校准曲线。

### b 每周维护内容

### 每周开展空白检查，要求每个目标化合物的空白响应小于0.2 ppb，所有目标化合物的空白总响应小于3 ppb；否则需要重新调整仪器，进行系统标定。

### 每周检查钢瓶气压力并记录。判断压力是否下降异常，如异常，需查明原因；及时更换气瓶(一般压力低于2 MPa更换，更换后需保压验漏)。

### 每周检查并酌情更换仪器采样滤膜(一周至两周更换)，更换滤膜后，需进行检漏检查。

### 检查仪器运行是否正常，查看参数是否处于正常范围，查看是否有报警信息，判断仪器是否需要更换耗材或维修，并做好记录。

### 如：冷阱温度或除水管温度加热异常：可能由于水渗入模块内部结冰导致，进行模块除水，或者更换相应模块。

### c 每月维护内容

### 检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。

### 清洁空调滤网，清洁站房。

### 清洁各仪器滤网。

### 对色谱仪进行质控，如果超出质控范围，进行工作多点校准。

### 查看色谱滤膜更换记录，是否到了更换时间（每两个月更换一次）。

### 查看色谱多点线性校准，是否到了校准时间（每季度校准一次）。

### 采样流量检查，在仪器采样时使用流量计测试采样泵出口流量，采样泵出口流量须与仪器软件中储存的流量接近，否则更换样品过滤器。

### d 每季度维护内容

### 每季度进行多点线性检查。至少用6点不同浓度(0、1、2、4、8、10 ppb从低浓度到高浓度依次通入)标准气体对仪器开展线性化测试，以确定VOCs各组分定量的准确性。

### 每季度开展精密度检查。每个目标化合物的相对标准偏差需小于10%(2 ppb)。

### 每季度开展高浓度残留检查。通入20 ppb标准气体后，采集1个循环的零气后，每个目标化合物的响应需小于0.5 ppb。

### 每季度对动态校准仪进行流量检查。对动态校准仪的质量流量控制器，进行1次单点检查，相对标准偏差需≤±3%，否则进行校准(应使用经过计量院检定的标准流量计)。

### e 每半年维护内容

### 每半年检查气路连接的密封性。

### 每半年对零气发生器外置泵进行检查。检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。

### 屋顶采样口及气象杆密封胶检查。

### 仪器参数检查。

### 半年度维护及检查项目主要包括：

### 1）确认仪器各运行参数是否在正常范围

### 2）仪器报警信息查询、确认：点击软件报警信息，查看近期仪器出现的报警及问题，根据报警信息检查仪器及附属设备运行情况

### 3）采样流量检查

### 在仪器采样时使用流量计测试采样泵出口流量，采样泵出口流量须与仪器软件中保存的标准采样流量接近，否则更换样品过滤器。

### 4）重新建立校准曲线

### 将仪器连接至动态校准仪，使用动态校准仪配制不同浓度的标准气体，随后建立校准曲线，并且将新建的校准曲线加载至循环运行方法。

### f 每年维护内容

### 主要检查包括各仪器采样泵隔膜，各连接部密封圈，机械动作是否正常。清洁，耗材更换完毕后开机检查仪器各参数，与说明书中给出范围比较，如接近或超过限度则作相应调节或更换。

### 清洁色谱FID检测器，更换载气过滤器，更换预浓缩管等。

### 每年开展预防性维护及性能指标测试。对校准仪的流量控制器进行校准、传递。

### 对气象仪进行标定。

### g 其他

### 每次巡检、维护后，及时填写相应的记录表格。

### 每次维护后，及时检查数据采集软件运行及集成平台情况，并开启采集软件。

### 每次在更换色谱柱、改变分析条件、切换等均要重新进行色谱校准，并对仪器进行多点线性校准。

### 重大活动等保障以及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从业主的调度安排。

### 运维单位须配合完成各级的质控检查和样品考核，对需整改的项目按时整改。

3、微站维护要求

### 检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

### 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

每次巡检、维护后，及时填写相应的记录表格。

### 气体滤膜更换。

太阳能电池板，气象五参数等外观检查（无损坏、无缺失、无遮挡）

月度数据统一质控

设备产生故障，及时处理解决与记录

设备产生异常数据（存在负值,连续长时间出现恒值，有无连续长时间数值变跳），判断其原因并解决。

检查周围环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方

### 4、应急维护要求

仪器故障处置：当系统仪器出现故障时，保证在2小时内到达现场检修，4小时内解决故障。如24小时内无法排除故障，直接使用本项目大气自动监测系统主要分析仪表的备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。当系统出现数据未上传或出错等问题时，确保12小时内完成诊断，确认传输问题或仪器设备故障；如为传输问题，应确保现场数据并在一周内将现场数据重新备份至系统。

异常情况处置：发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购人，在每日6时-23时前出现的故障，成交供应商应能在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系）。如确定为空气质量异常或气站所在区域发生污染事故时，需要立即向公司负责人、向、采购人汇报，在保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通的同时，协助采购人进行手工监测。

停复站管理：因特殊情况，如子站改造、子站搬迁、自然灾害、停电等情况导致气站无法正常运行时，运维单位应及时向采购人出具停运（站）报告；气站恢复正常运行后，要及时申请复站。

若未能及时采取上述应急维护要求，纳入乙方日常运维考核情况记录，在季度考核打分时予以酌情扣分。

5、耗材与备件更换

若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购人同意；仪器故障发生后对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器；若数据存储/控制仪发生故障，在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；供应商备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

运维人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

第五部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：

综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在系统规定的时间内提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

第二轮报价（最后报价）只需填写年度费用报价，除不可调整因素外各子目按第二轮报价较首轮报价下浮率同比例下浮。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.磋商程序：

2.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术及服务要求。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

3.评审标准

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的由采购人抽签确定排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容独立评审。

| 评分因素 | 满分分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 体系认证 | 5分 | 1、投标人具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高得5分。 （证书须在有效期内且非暂停状态，需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供则相应项不得分） |
| 服务能力 | 8分 | 1、供应商自有CMA实验室，认证范围包含SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5、挥发性有机物得7分；或委托CMA实验室的得5分。没有实验室且未无委托的不得分。（须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证扫描件，否则不予计分）。本项最高得7分。 2、供应商为本项目配备1辆运维车辆的得1分，不满足不得分。（需提供行驶证或租车协议等证明材料扫描件加盖公章）。 |
| 项目实施人员 | 9分 | 1、为本项目配置的项目负责人具有仪器仪表专业或者环保类专业高级及以上职称的得2分，具有省级及以上生态环境部门颁发的空气自动站上岗证的得1分，本项最高得3分； 2、为本项目配置的2名及以上（含2名）运维技术人员具备省级及以上生态环境部门颁发的空气自动站上岗证的，有2人得2分，每增加1人增加1分，最高得3分；有2年及以上空气自动站运维经验的，有1人，得1分，最高得3分；本项最高得6分。 （退休人员、非本单位全职人员不得计入，投标文件中必须提供人员2025年12月至2026年2月任意一个月在本单位缴纳的社保证明、证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 业绩证明 | 10分 | - 供应商近3年（2023年3月1日以来，以合同签订时间为准）空气自动监测站运维经验情况：累计数量20（含）个站点以内的得基础分3分，每超过5个站点的加1分，最高得5分。 （供应商应将每个项目所包含站点详细列表且合计数目，便于评委评审。） 注：提供合同扫描件加盖公章。 2、供应商近3年（2023年3月1日以来，以合同签订时间为准）承担过类似的空气自动监测站运维的第三方质控或运维监理服务（不包含运维项目中的内部质控），每有一个得1分，最高得5分。 注：提供合同扫描件加盖公章。 |
| 运维方案 | 16分 | 供应商提供详细的运维实施方案，内容包含①项目概况、②管理制度、③维护工作流程、④备品备件保障、⑤管理体系文件、⑥安全保障制度、⑦故障维修、⑧档案管理。 本项满分16分，每小项方案2分，每缺少一项内容扣2分，每有一处分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 质控、应急方案 | 16分 | 供应商根据项目需求质控方案和应急方案，内容包含①质控方案、②异常数据识别办法、③响应办法、④应急监测流程、⑤人工采/送样流程、⑥污染事故应急监测方案、⑦自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防、⑧应急措施。 本项满分16分，每小项方案2分，每缺少一项内容扣2分，每有一处分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 备机情况 | 3分 | 针对本项目准备的备机，满足运维需要，覆盖常规六参数，得3分。注：①须提供备机配置清单（厂家、型号、数量、来源、监测方法）②提供适用性检测报告③仪器为已购买的提供发票和采购合同扫描件或者仪器为未购买的提供供货协议扫描件，不满足上述备注任一要求的，不得分。 |
| 诚信履约 | 3分 | 供应商 2021 年 1 月 1 日以来在环境空气质量自动监测站运维工作中未受到县（市、区）级及以上生态环境部门或其他政府部门的处罚，则本项得 3分；若出现以上情况则本项得 0 分。评审依据：投标文件中须提供声明函（格式自拟）及相关证明材料，虚假承诺作无效投标处理。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第六部分 响应文件格式

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明，法定代表人的身份证扫描件并加盖单位公章（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书，代理人(被授权人)身份证扫描件并加盖单位公章（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.中小企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件7）；

6.供应商情况一览表（格式见附件8）；

7.商务部分正负偏离表（格式见附件9）；

8.技术部分正负偏离表（格式见附件10）；

9.开标一览表（格式见附件11），因系统原因，以本项目磋商文件“第六部分 响应文件格式”中提供的开标一览表格式为准。

10.响应报价明细表（格式自拟）。
附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），_______________（项目编号）磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：         年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：        ， 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

供应商名称（盖公章）:

日期：    年    月    日

附：提供法定代表人的身份证扫描件并加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系     （授权单位名称）的法定代表人，现委托

（姓名）（身份证号     ）为我方代理人，以我方名义全权处理与

采购项目（项目编号：     ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附：提供代理人(被授权人)身份证扫描件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

# 中小企业声明函（服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：

# 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 3.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 4.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件6

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的项目编号为    的

项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件8

供应商情况一览表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份 |
| 7 | 公司资质 |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证 |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商全称(盖公章)：

日期：  年  月   日

附件9

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件10

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件11

开标一览表

项目编号：

项目名称：通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度）

| 投标货物、服务名称 | 响应报价 |
| --- | --- |
| 通州湾经济开发区空气自动监测站运维服务项目（2026-2028年度） | 小写：¥ 元（人民币） |

供应商（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应磋商文件。

（2）响应报价满足磋商文件要求。

（3）响应文件中开标一览表应填写年度费用报价。

# 附件12

响应报价明细表（格式自拟）

# 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：       包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。