苏 州 市 吴 江 区 政 府 采 购 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320509-SZHS-G2026-0002

项目名称：2026年吴江区自动监测站运维服务

采 购 人：苏州市吴江生态环境局

采购类别：服务类

苏州汇顺项目管理咨询有限公司

二零二六年三月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-SZHS-G2026-0002 |
| 2 | 招标内容 | 2026年吴江区自动监测站运维服务 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州汇顺项目管理咨询有限公司 地 址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼 电话：0512-63672251 联系人：周蕴希、陆阳、谢东宏 |
| 6 | 采购单位 | 苏州市吴江生态环境局 联系人：王建滨 联系电话：0512-63938033 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自招标公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年03月27日09：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年03月27日09：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年03月27日09：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标单位后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 本项目代理服务费为人民币肆万玖仟壹佰元整（¥49100.00 ）。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 代理服务费缴纳账号： 账户名：苏州汇顺项目管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长春路支行 账 号：32250199757200000291 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标单位存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和分项预算）或者最高限价（含单价）的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和分项预算）或者最高限价（含单价）的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标单位须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2026年吴江区自动监测站运维服务招标项目的潜在投标单位应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年03月27日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-SZHS-G2026-0002

2.项目名称：2026年吴江区自动监测站运维服务

3.预算金额：人民币肆佰壹拾万元整（¥：4100000.00）

| 标段名称 | 采购预算（元） |
| --- | --- |
| 第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务 | 1000000.00 |
| 第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务 | 1220000.00 |
| 第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务 | 1700000.00 |
| 第四标段：功能区噪声自动监测站运维服务 | 180000.00 |

本项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内，不进入该标段的评审。本次招标项目共四个标段，允许一个投标单位报名多个标段，但一个投标单位最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标单位为一名。

- 最高限价：人民币肆佰壹拾万元整（¥：4100000.00）

| 标段名称 | 最高限价（元） |
| --- | --- |
| 第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务 | 1000000.00 |
| 第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务 | 1220000.00 |
| 第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务 | 1700000.00 |
| 第四标段：功能区噪声自动监测站运维服务 | 180000.00 |

5.采购需求：本项目为2026年吴江区自动监测站运维服务，具体内容详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：一年（具体起止时间以合同签订为准）。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下列供应商参加本次采购活动：

4.1“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司）。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.4法人的分支机构参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：自行下载

4.售价：0.00元。

5.报名及投标流程：

5.1CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512- 65737699。

5.2参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.3电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964、18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026-03 -27  -09:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2026-03 -27  -09:30（北京时间）

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本招标公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。

2.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3．本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位信息

单位名称：苏州市吴江生态环境局

单位地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇体育路501号

联系人：王建滨

联系电话：0512-63938033

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

单位地址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼

联系人：周蕴希、陆阳、谢东宏

联系电话：0512-63672251

3.项目联系方式

项目联系人：周蕴希、陆阳、谢东宏

电　　  话：0512-63672251

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第二章  投标单位须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州汇顺项目管理咨询有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标单位（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标单位根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的服务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标单位

2. ★合格投标单位的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函。

3. 投标单位代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式。

5.2本次招标不接受转包，投标单位根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

8.2为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标单位在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标单位可利用的资料。招标采购单位对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标单位可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标单位不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标单位误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表（公开分项报价）

12.4★资格审查文件

12.4.1关于资格文件的声明函；

12.4.2投标单位情况表；

12.4.3法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.4.4投标保证承诺书；

12.4.5合格投标单位资格证明材料：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

12.4.6其它有关资格证明文件；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4安全责任承诺书；

12.5.5其他有关符合性证明的文件；

12.6综合评审文件

12.6.1针对本项目的服务方案；

12.6.2拟投入项目设备配置；

12.6.3针对本项目的人员配备表；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式

12.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：（1）以上12.4.1-12.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.5为符合性审查须提供的资料，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标单位所提交的资料的完整与否，将直接影响投标单位的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标单位应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。）

15.1 投标单位应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标方不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. ★投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标单位电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标单位应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份。

19. 投标截止时间

19.1投标单位应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标单位不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标单位撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标单位在线参加。投标单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标单位名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标单位在不见面开标系统中确认投标价格，如投标单位未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标单位拒绝修正错误；

24.1.5投标单位的报价是选择性的；

24.1.6投标单位的报价只投了部分内容；

24.1.7投标单位的报价超采购预算（或最高限价（含单价））或经评标小组评定为无效报价。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标单位不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.8异常低价响应审查：

24.8.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

24.8.1.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

24.8.1.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

24.8.1.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

24.8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.8.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第24.8.1.1项至第24.8.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第24.8.1.3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

24.8.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标单位的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标单位发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准），供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和分项预算）或者最高限价（含单价）的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和分项预算）或最高限价（含单价），采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标单位书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

质疑联系人：周蕴希、陆阳、谢东宏

邮编：215200

联系电话：18051741285

现场递交地址:吴江区长安路650号安普思大楼4楼

邮寄收取地址:吴江区长安路650号安普思大楼4楼

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标单位后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标单位具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督和公证

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

37.备注：本文件打“★”为实质性条款。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。委托代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止有效。

委托代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州市吴江生态环境局、苏州汇顺项目管理咨询有限公司（采购单位、采购代理机构名称）：

我们收到贵公司               号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 1.我们愿意按照采购文件的一切要求，提供招标项目的所有内容，我们的投标报价为包括完成本项工作所需的各项所有费用。明细见《投标报价分析表》。

- 2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成本项目综合服务的全部工作。我们承诺项目服务期间，我公司工作人员发生的一切安全问题包括由于我公司提供的服务导致的安全事故的责任，均由我公司自行负责。

- 3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。我们在开标后规定的投标有效期内不撤回投标。

- 4.我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

- 5.我们同意因中标方管理不善，造成合同规定服务范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求我们按实际损失金额赔偿。

- 6.我们承诺工作人员上岗执勤时身着统一的服装，佩戴统一的标志符号。

- 7.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

- 8.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消。

- 9.我们同意中标后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的中标资格，并可就因我方未能履约而导致采购单位损失的向我方进行索赔。

- 10.我们愿意按招标文件的规定交纳  /  投标保证金。

- 11.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

12.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

13.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

14.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

# 开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元人民币 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：        年        月       日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标单位投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、开标一览表以系统生成格式为准。

附件4、投标报价分析表

报价分析表

项目编号：                              标段号：

| 序号 | 站点（点位） | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务期限（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写金额： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中的报价为综合报价，包括所有人员、服务、耗材、备品备件、专用工具、车辆设备使用、维护、调试、检测、技术支持与培训、保险、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费。投标单位可自行添加表格中项目明细的内容。

2、投标单位根据各标段站点（点位）明细在此表中填报单个站点运维服务费用。

3、“合计金额”应与“开标一览表”一致，否则以开标一览表为准。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件5、文明用工承诺

内容格式自拟。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件6、服务偏离表

服务偏离表

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 正偏离、负偏离、无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标单位应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件8、针对本项目的服务方案

提示： 投标单位应编制针对本项目的工作方案、人员管理方案等内容的详细方案。 投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件9、针对本项目的安全责任承诺

安全责任承诺书

致：苏州市吴江生态环境局

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责，与苏州市吴江生态环境局无关。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日
附件10、项目组人员、设备配备一览表

（1）项目组人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（2）项目负责人授权书（如有）

本授权书声明：如果我方中标，则在本授权书上签字的(单位名称)   的(法定代表人姓名、职务) 代表本单位任命在本授权书上签字的(项目负责人，即项目负责人姓名、在单位现任职务)为本单位合法代理人，就             项目履行项目负责人即项目总负责人的职责，处理与之有关的一切事务。特签字如下，以资证明。

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

投标单位名称（公章）：

日 期：    年    月     日

（3）设备配备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注（自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上设备为专用设备，仅用于本项目。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：                                                               项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 业主单位（采购单位）联系人及电话 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件12、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市吴江生态环境局、苏州汇顺项目管理咨询有限公司（采购单位、采购代理机构名称）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件要求中申请人的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件13、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件14、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：苏州市吴江生态环境局、苏州汇顺项目管理咨询有限公司（采购单位、采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件15、合格投标单位资格证明材料

合格投标单位资格证明材料

采购编号：

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

附件16、声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（本项目所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（本项目所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行明确，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第四章 招标书

受苏州市吴江生态环境局的委托，苏州汇顺项目管理咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的2026年吴江区自动监测站运维服务的政府采购进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320509-SZHS-G2026-0002

- 二、项目名称： 2026年吴江区自动监测站运维服务

三、预算金额：人民币肆佰壹拾万元整（¥：4100000.00）

| 标段名称 | 采购预算（元） |
| --- | --- |
| 第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务 | 1000000.00 |
| 第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务 | 1220000.00 |
| 第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务 | 1700000.00 |
| 第四标段：功能区噪声自动监测站运维服务 | 180000.00 |

本项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内，不进入该标段的评审。本次招标项目共四个标段，允许一个投标单位报名多个标段，但一个投标单位最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标单位为一名。

- 最高限价：人民币肆佰壹拾万元整（¥：4100000.00）

| 标段名称 | 最高现金（元） |
| --- | --- |
| 第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务 | 1000000.00 |
| 第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务 | 1220000.00 |
| 第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务 | 1700000.00 |
| 第四标段：功能区噪声自动监测站运维服务 | 180000.00 |

五、合同履行期限：一年（具体起止时间以合同签订为准）。

六、采购需求：

# 第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务

# 1.项目内容

本项目是对吴江区盛泽、黎里、桃源等8套乡镇空气自动监测站点PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3在线监测仪、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统等进行维护、校准、维修，以及降尘监测和防人为干扰巡查，报价包含更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。具体运维子站名称、设施设备及运维周期如下：

| 序号 | 监测子站 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太湖新城 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 2 | 盛泽 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、能见度、气象、质控系统、降尘监测 |
| 3 | 黎里 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 4 | 桃源 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 5 | 震泽 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 6 | 平望 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 7 | 七都 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 8 | 同里 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |

运维周期：2026年7月1日至2027年6月30日。

# 2.设备和设施

供应商负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统和能见度监测仪。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。其中，太湖新城站点由供应商提供CO、动态校准仪、零气发生器备机。

# 3.运行维护要求

## 3.1人员、车辆、设备配备要求

3.1.1 供应商应保证配备至少5名专业技术人员（含项目负责人）以及2辆运维专用车辆。专业技术人员要求具备一年以上运维服务经验，大专及以上学历。其中1名工作人员，从事数据监控平台及数据综合分析工作，每日实时监控各站点的运维情况、数据审核等，具备一定的监测数据分析及报告编制能力，并配合苏州市吴江生态环境局完成各类分析报告的编制工作。

3.1.2 供应商需要配备必要的质量控制设备，标准气体须为生态环境部标样所或中国计量院生产的一级标准样品或物质，配备流量计、标准压力计、温度计和湿度计等。

3.1.3 供应商须配置六参数分析仪备机，配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机1套，臭氧标准传递设备1套。

3.1.4 供应商须在中标后合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用未经检定合格或劣质备品备件和耗材。

3.1.5 供应商应至少配备1套专用仪器维护维修工具。合同期内，11月底前完成运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

3.1.6 供应商应配备便携式颗粒物自动监测仪（与站点使用颗粒物仪器品牌及分析方法一致且使用前需承诺完成参比测试工作），根据采购单位工作需要或要求开展空气自动监测站PM10或PM2.5自动比对工作,监测位置由采购单位指定。

3.1.7 在空气自动监测系统运维及管理期间，供应商应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到苏州市吴江生态环境局提出的系统及仪器设备考核指标要求。供应商必须接受苏州市吴江生态环境局以及上级管理部门质控检查和考核。

## 3.2运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

3.2.1空气自动监测站的日常运行维护；

3.2.2空气自动监测站的日常质量管理；

3.2.3空气自动监测站的日常安全管理；

3.2.4空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

3.2.5空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

3.2.6空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

3.2.7空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站与苏州市生态环境局、苏州市吴江生态环境局通讯正常；

3.2.8根据工作需要开展对空气自动监测站PM10或PM2.5自动监测的比对工作；

3.2.9当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

3.2.10仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），供应商须先行及时使用备机开展监测，同时报告苏州市环境监测站和苏州市吴江生态环境局；

3.2.11当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向苏州市生态环境局报批。涉及站点迁移的，供应商应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

## 3.3运维工作目标

供应商必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

3.3.1所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

3.3.2单站设备月度运行率必须高于90%（含），有效率必须高于80%（含）。

3.3.3异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

## 3.4运维工作要求

供应商应遵守国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

### 3.4.1运维工作一般要求如下

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）保持站房外20m以内的环境清洁；

（3）检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

（4）保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（5）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（6）定期检查消防和安全设施；

（7）每次维护后做好系统运行维护记录；

（8）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

### 3.4.2每日工作内容如下

每天远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）每日昼间（06时-22时）每2小时报告一次空气站实时监测数据情况，发现监测数据异常，应立即通知苏州市吴江生态环境局，在每日8时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日23时～次日8时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

（4）发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

（5）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（6）每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

### 3.4.3每周工作内容如下

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

（3）检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

（5）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家、省相关规范要求，需要进行校准或维修。

（6）按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

（7）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（8）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（9）检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

（10）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（11）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（12）在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（13）应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（14）应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

（15）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（16）每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

（17）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

（18）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向苏州市吴江生态环境局汇报。

（19）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

### 3.4.4每月工作内容如下

（1）清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家、省相关规范要求时应进行校准。

（3）每月对数据和运维记录进行备份。

（4）检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

### 3.4.5每季度工作内容如下

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家、省相关规范要求时，及时进行校准或维修；

（3）采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递；

### 3.4.6每半年工作内容如下

（1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（2）振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

（3）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（4）对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

（5）对能见度仪器进行校准；

（6）检查和校准气象五参数设备。

### 3.4.7服务期间工作内容如下

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

### 3.4.8日常运维其他相关要求如下

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

（2）应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报苏州市吴江生态环境局备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报苏州市吴江生态环境局备案。

（3）供应商保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，供应商必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告苏州市吴江生态环境局，苏州市吴江生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（5）仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），供应商须先行及时使用备机开展监测，同时报告苏州市吴江生态环境局。

（6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

### 3.4.9质量控制要求

供应商需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

供应商在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

供应商服务期间需将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据采购人要求定期送苏州市吴江生态环境局开展期间核查工作。服务期间将空气自动监测站所用的臭氧标准向苏州市吴江生态环境局提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本采购文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

供应商必须接受苏州市吴江生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

### 3.4.10系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

### 3.4.11降尘监测

按照《环境空气降尘的测定-重量法》的技术规范开展降尘监测工作，负责降尘罐维护保养，各站点降尘罐需配置一备一用。降尘采样每月一次，每次不少于28天（2月份不少于26天），并提供检测报告。

3.5防人为干扰巡查要求

3.5.1 供应商承担对盛泽、黎里、桃源等8套乡镇空气自动监测站点进行月巡查，巡查频次为每月一次。检查内容参照《苏州市“十四五”期间相关断面和环境监测设施巡查工作机制》，检查内容不限于包括站点保护范围内是否有喷淋装置，站点保护范围内是否有雾炮车行驶，站点保护范围内是否有工地施工，有无喷淋现象，是否有其他人为干扰采样的行为等。

3.5.2 防人为干扰检查过程中发现可疑问题需立刻上报苏州市吴江生态环境局，站点巡查需留有水印照片作为巡查凭证。

3.5.3巡查报告于每月月底前报送至采购人指定的邮箱。

3.6监督考核要求

### 3.6.1监督管理

- 数据必须真实有效，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。

- 供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，苏州市吴江生态环境局有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实苏州市吴江生态环境局有权终止运维合同。

（4）苏州市吴江生态环境局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

（5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实苏州市吴江生态环境局有权终止运维合同。

### 3.6.2考核办法

每月度由苏州市吴江生态环境局对运维供应商绩效（职责履行情况）进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率和数据有效率（以下简称两率）、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

①两率部分得分（50分）

当单站设备月度运行率高于90%（含）时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

a.单站监测数据月度有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

b.有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；

c.有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×50；

d.有效率低于80%的，两率部分不得分。

②运行维护部分得分（50分）

运行维护部分内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理等3部分，满分50分，以苏州市生态环境局月度质控得分为依据，如苏州市生态环境局当月未开展质控，则以该季度考核得分替代当月质控得分。

a.单站月度质控得分高于90分(含)的，得分=50；

b.单站月度质控得分高于80(含)-90分的，得分=质控得分×50÷100；

c.单站月度质控得分低于80分的，得分=质控得分×90%×50÷100；

③月度综合得分

月度综合得分=两率部分得分+运行维护部分得分。

（3）月度费用结算方式

单站月度运维费用=单站月度综合得分%×单站月度中标服务费用。

3.6.3其他规定

运维机构有下列情形之一的，苏州市吴江生态环境局将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向苏州市吴江生态环境局报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，供应商未达到质控检查要求应及时进行整改，并上报整改报告，如未及时整改，扣减相应站点当季度运维经费。

## 3.7.项目交接要求

合同签订后在合同履约前1周内完成交接工作。

第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务

1.项目概述

为保障吴江区地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式。拟对吴江区地表水水质自动监测运维服务进行招标。涉及到雪湖桥、白蚬湖口、新路桥站点、横古塘桥、横路港桥、太浦闸、京杭运河G50高速桥等7个监测子站和庙港水源地、亭子港水源地、备用水源地等3个浮标站运行维护与管理工作。对吴江区16个国省市考断面及水站进行防人为干扰巡查。

运维周期：2026年5月1日—2027年4月30日。

2.总体要求

2.2 供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

2.3在水质自动监测系统运维及管理期间，供应商不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.4 供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.5供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2.6在水质自动监测系统运维及管理期间，供应商应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。供应商必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。

2.7供应商具备一定的监测数据分析能力，能配合采购人完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

2.8 本项目潜在供应商应提前深入了解原水站系统运行情况，以确保中标后与原运维单位对接并承担相应责任。

3.水站运维管理采购内容及要求

3.1 需求及采购内容

3.1.1 具体站点情况

本次采购的项目内容为吴江区7个水站和3个浮标站站点，供应商根据采购文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。具体情况见下表：

| 序号 | 站点名称 | 类型 | 仪器名称 | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪湖桥 | 水站 | 五参数分析仪 | WTW/IQ 2020 XT |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Yanaco/COD-380 |  |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW/Trescon UNO A111 |  |
|  |  |  | 总磷总氮分析仪 | 岛津/TNP-4200 |  |
|  |  |  | 流量计 | 美国TRDI/Channel master |  |
| 2 | 白蚬湖口 |  | 五参数分析仪 | WTW/IQ 2020 XT |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Yanaco/COD-380 |  |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW/Trescon UNO A111 |  |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP |  |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津/TNP-4200 |  |
|  |  |  | 流量计 | 美国TRDI/Channel master |  |
| 3 | 新路桥站点 |  | 流量计 | 美国TRDI/Channel master |  |
| 4 | 横路港桥 |  | 五参数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-MS5 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-CODmn |  |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-NHN |  |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP |  |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TN |  |
|  |  |  | 流量计 | 理工能科/WQMS2000-ADCP |  |
| 5 | 横古塘桥 |  | 五参数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-MS5 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-CODmn |  |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-NHN |  |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP |  |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TN |  |
|  |  |  | 流量计 | 理工能科/WQMS2000-ADCP |  |
| 6 | 太浦闸 |  | 五参数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-MS5 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-CODmn |  |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-NHN |  |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP |  |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TN |  |
| 7 | 京杭运河 G50高速桥 |  | 五参数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-MS5 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-CODmn |  |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-NHN |  |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP |  |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TN |  |
|  |  |  | 流量计 | 美国TRDI/Channel master |  |
| 8 | 太湖备用水源地浮标站 | 浮标站 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |  |
|  |  |  | 数采仪 | Campbell CR800 |  |
|  |  |  | 数据传输 | 驿唐DTU-609 |  |
|  |  |  | 浮体 （含供电系统、GPS等） | EMM700 |  |
| 9 | 庙港水源地 浮标站 |  | 水质多参数仪 | YSI 6600 |  |
|  |  |  | 数采仪 | Campbell CR800 |  |
|  |  |  | 数据传输 | 驿唐DTU-609 |  |
|  |  |  | 浮体 （含供电系统、GPS等） | ZM 1200 |  |
| 10 | 亭子港水源地浮标站 |  | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |  |
|  |  |  | 数采仪 | Campbell CR800 |  |
|  |  |  | 数据传输 | 驿唐DTU-609 |  |
|  |  |  | 浮体 （含供电系统、GPS等） | EMM700 |  |

3.1.2 设备和设施

供应商负责运维的设备主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九项参数，部分站点含流量计、叶绿素a、藻密度。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动采样器等。其中，雪湖桥站点由供应商提供总氮分析仪、流量计备机。

3.2 人员、车辆、设备配备要求

3.2.1 应配备经验丰富的专业技术人员4人，为本项目配置的服务人员要求具备一年以上运维服务经验，大专及以上学历。其中1名工作人员，从事数据监控平台及数据综合分析工作，每日实时监控各站点的运维情况、数据审核等，具备一定的监测数据分析及报告编制能力，并配合苏州市吴江生态环境局完成各类分析报告的编制工作。

3.2.2 供应商须在合同履约前一周内配置运维车辆一辆，中标后向吴江生态环境局提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期）。

3.2.3 供应商需要配备通过计量检定/校准的便携式监测设备，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核；需要配备1套走航式ADCP流量测量设备，应用于流量计率定工作。

3.2.4 供应商配备九参数分析仪备机。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。备机均应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传省平台。

3.2.5 供应商须在中标后合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。

3.2.6供应商应配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.3 运行维护要求

3.3.1 水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）〉的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环境厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

3.3.2 当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

3.3.3 签订合同后15天内，供应商按照相关技术规范和运维合同要求，结合中标实际情况，有针对性地编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

3.3.4 供应商应根据中标情况，有针对性地制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

3.3.5 供应商每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

3.3.6 供应商应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

3.3.7 供应商编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

3.3.8 须针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况编写数据审核方案，并提交采购人审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。

3.3.9 供应商应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

3.3.10 供应商在中标后3个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。

“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。

3.3.11 水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，供应商应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

3.3.12 供应商须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

3.3.13 供应商须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由供应商负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

3.3.14 供应商负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。对站房进行一次全面检查，对站房外围进行整修和粉刷，保证墙面整洁、站房安全；对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行维护；对界标和瓜泾口西两个国家水站的废液进行收集处置，合同期内根据上级管理部门通知要求完成上半年和下半年二次收集处置。

3.3.15 涉及站点迁移的，供应商应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关测试及记录。

3.3.16 对流量计安装支架、周边环境进行一次全面检查和维护，按照《河流流量测验规范》 (GB 50179-2015）要求开展大断面测量和流量率定，至少须覆盖丰、平、枯三个水期，提供大断面测量和流量率定报告。

3.3.17 对浮标站系统和仪表进行定期维护、保养，浮标站运维频次不低于两周一次，3-10月太湖安全度夏期间视上级要求或藻情变化情况加密维护核查，受天气影响时可视情况开展。 及时排除浮标站系统和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。服务期间供应商须对浮标标体进行一次全面检查和养护，服务期间至少一次系统大修，并填写相关记录。维护项目包括：仪器清洁、保养、校准和比对、性能测试；补充耗材，更换易损件；进行浮标体检修，包括检查、清洗、加固、更换锚缆；太阳能板、航标灯检修；蓄电池检修等；根据采购人要求适当调整浮标的位置。定期更换浮标站系统和仪表所需备品备件。pH电极前端更换模块服务期间更换一次，其余备品备件按原厂说明书要求定期更换，并做好下年度电极更换计划并上报。定期做好监测辅助设备的防蚀处理和防生物附着处理，现场巡检维护须检查浮标的太阳能供电系统、浮标标体、支架、航标灯等设施是否正常，必要时进行维护，确保正常运行。对采购单位3台便捷式分析仪进行保养维护，pH电极前端更换模块服务期间更换一次，其他电极出现故障需要维修的负责维修，不能维修的电极双方协商解决。浮标站运维涉及水上作业，供应商应为相关运维服务人员提供必要的劳动保护条件，加强安全措施，保障人员安全，杜绝各类安全隐患的发生，如在运维服务过程中一切事故责任由供应商负责。

3.4 质量保证与质量控制

3.4.1 需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

3.4.2 需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3.4.3 水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。供应商应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

3.4.4 监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

3.4.5 水站常规五参数须完成周核查和实际水样比对；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试。浮标站常规参数至少每月完成一次现场比对测试。

3.4.6 质控措施频次和技术要求须满足下表要求。

表：水站常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日/每周 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日/每周 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：仅具备自动质控功能的站点需开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于时，判定结果合格。 |  | 每月 | 浮船站除外 |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±15% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | Cx>BⅣ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | BII<Cx≤：±30% |  |  |  |
|  |  | Cx≤：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 数据异常排查时按需开展 | 浮船站除外 |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

3.5 其他相关要求

3.5.1 须协助采购人在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

3.5.2 须协助采购人做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

3.5.3 应积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

3.5.4 应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作，中标后3个月内向采购方提供废液处置合同复印件存档。

3.5.5 须保证满足生态环境部门对自动站仪器设备故障的响应时间要求，当水站（除浮标站外）仪器设备每日8时～18时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，供应商必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

3.5.6 当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

3.5.7 仪器报废后（包括使用超过使用年限导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），供应商须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

3.5.8 严禁擅自更改仪器参数设置。

4.防人为干扰巡查要求

4.1 供应商承担吴江区“十五五”国省市考断面及其水质自动站防人为干扰巡查，主要对王江泾、界标、平望新运河大桥、瓜泾口西4个国考断面及其水质自动站进行每月两次巡查（分上半月和下半月），对其余12个省考和市考断面及其省考断面水质自动站周边环境进行每月一次巡查，巡查范围要求河流型水站应覆盖站点采水口上下游1公里范围，湖泊型水站应覆盖站点500米半径范围，断面上下游需用无人机进行巡查。检查内容参照《苏州市“十四五”期间相关断面和环境监测设施巡查工作机制》，内容不限于是否有直接或者间接影响采样设备正常工作的问题，站点采水口或断面周边范围内是否存在漂浮物、藻类、水草、垃圾等影响水质的杂物堆积，是否有对采水环境实施人为干预，造成河流或湖泊现状改变，是否有对采水环境实施人为干预，造成水体环境改变，是否有其他人为干扰采样的行为等。

4.2 防人为干扰检查过程中发现可疑问题需立刻上报苏州市吴江生态环境局，站点巡查需留有水印照片作为巡查凭证。

4.3巡查报告于每月月底前报送至采购人指定的邮箱。

5.监督考核与惩罚办法

5.1 监督管理

5.1.1 供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

5.1.2 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

5.1.3 采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的运维经费，有权终止运维合同。

5.1.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

5.2 考核办法

采购人每月对供应商运维水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、驻场人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。

5.2.1 数据有效率

1、正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

2、非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，供应商应及时告知采购并根据实际情况判断是否开展补充监测。

浮标站运行过程中，因不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，供应商应及时告知采购人并根据实际情况判断是否开展补充监测。

（1）具备补充监测条件的，根据相关要求，供应商应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

（2）不具备补充监测条件的，供应商有义务采取必要措施最大限度地减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

（3）补充监测只适用于水站常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度）。

5.2.2 运维费支付

1、常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度）

（1）单站考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣款。

（2）单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）-90%，扣除该周期运维费10%，并责令整改。

（3）单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%，扣除该周期运维费20%，并责令整改。

（4）上述（1）-（3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该周期运维费5%。

（5）单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该周期全部运维费。

（6）全年平均数据有效率低于60%（不含），取消运维合同。

2、特殊参数（流量计）

（1）单参数考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣款。

（2）单参数考核周期内监测数据有效率在80%（含）-90%，扣除该周期运维费10%，并责令整改。

（3）单参数考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%，扣除该周期运维费20%，并责令整改。

（4）单参数考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该周期全部运维费。

（5）特征参数设备达到报废年限且无法维修时，供应商应向采购方申请报废，经采购方同意后终止该设备运行并终止运维费支付。

3、不具备补充监测条件

停运期间，供应商应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

5.2.3 水质预警奖惩

供应商发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站水质检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。

5.2.4 盲样考核

供应商应按照采购人相关要求配合开展水站高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮盲样考核工作，每出现1个盲样考核不合格的参数（以高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮四参数计）扣除当月该站点运维费的10%。

5.2.5 固定资产管理

供应商及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

5.2.6 运行维护规范性

经采购人认定，供应商存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

1、每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

（1）供应商未在每天10时前，完成前一日数据审核工作。

（2）供应商发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报采购人的。

（3）分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

（4）供应商未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

（5）供应商未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

（6）供应商未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

（7）供应商存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

2、发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

3、发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

4、水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、流量计、叶绿素a、藻密度设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止，当浮标站受天气影响时无法出湖时可视情况开展，但必须报采购单位确认。

5、经采购人认定，供应商使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

6、存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

5.3 其他规定

5.3.1 运维交接

供应商应在规定时间内严格按要求完中标接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，采购人依法追究供应商的相关责任。

5.3.2 弄虚作假

供应商及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

6. 技术规范和标准

6.1 《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

6.2 《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）

6.3《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）

6.4《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（苏环办〔2020〕174号）

6.5《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）〉的通知》（苏环办〔2019〕114号）

6.6 《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）

6.7 《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

6.8 《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

6.9 《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

6.10 《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

6.11 《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

6.12 《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

6.13 《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

6.14 《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务

1.项目概述

为保障吴江区地表水重金属环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水重金属环境质量监控系统第三方社会化运营模式。拟对吴江区地表水重金属水质自动监测运维服务进行公开招标采购。涉及到江南运河199、新路桥站点、黎里东大桥、太浦河桥、雪湖桥、界标、平望新运河大桥、南麻大桥和平望运河桥9套地表水重金属水质自动监测站运行维护与管理工作，见下表1。

表1 系统配置清单

| 序号 | 站点名称 | 监测因子 | 监测频次 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江南运河199 | 铅、锌、铜、镉、铬、砷、镍、锑、钼、铊、铍 | 4小时/次 | 重金属水质自动分析仪 | SUPEC 7000 |
| 2 | 新路桥站点 |  |  |  |  |
| 3 | 黎里东大桥 |  |  |  |  |
| 4 | 太浦河桥 |  |  |  |  |
| 5 | 雪湖桥 |  |  |  |  |
| 6 | 界标 |  |  |  |  |
| 7 | 平望新运河大桥 |  |  |  |  |
| 8 | 南麻大桥 |  |  |  |  |
| 9 | 平望运河桥 |  |  |  |  |

运维周期：2026年4月1日至2027年3月31日。

- 运维管理内容

2.1本项目为重金属在线ICP-MS运行维护服务项目，参照《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕645号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）〉的通知》（苏环办〔2019〕114号）要求及现场实际运行工况执行运维内容，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修。

2.2为保障水站设备数据及时有效，运维水站的单位须配备重金属分析仪备机。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。测量数据等参数按水站数据传输协议上传吴江平台。

2.3供应商应配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.4供应商须在合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用未经检定合格或劣质备品备件和耗材。

2.5供应商应根据中标情况，有针对性地制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，保障水站正常运行。

2.6供应商每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

2.7供应商应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

2.8供应商负责栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。定期对取水设施进行一次检查，确保水样取水的代表性；合同期内对重金属监测设备相关防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对各监测站点安防监控设备进行维护保养，并对已建水站文化建设内容进行保养，通讯和室内供电出现故障及时维修。

2.9供应商负责确保站房内的环境温度、湿度满足仪器运行的要求，确保温湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统，并确保空调、温湿度传感器等环境控制设施处于正常状态，如有损坏由供应商负责更换。

2.10供应商编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于双周核查、月度多点线性核查、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

2.11 供应商应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。供应商配备应急监测车。

2.12供应商须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由供应商负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

2.13 供应商保证站房清洁，整齐，每周清扫站房，不得堆放杂物、试剂，不得在站房内抽烟、饮食。负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。服务期间对站房进行一次全面检查，保证墙面整洁、站房安全；服务期间对栈桥或取水设施进行一次检查，确保水样取水的代表性；服务期间对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；是对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO、安防监控等附属设施进行维修和维护。

2.14在运营维护及管理期间，供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.15当点位需要新增、撤销、变更时，按照点位管理程序逐级向生态环境部门报批。涉及站点迁移的，供应商应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

2.16供应商须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由供应商负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

3.运维要求

3.1应配备经验丰富的专业技术人员4人，为本项目配置的服务人员要求具备一年以上运维服务经验，大专及以上学历。其中1名工作人员，从事数据监控平台及数据综合分析工作，每日实时监控各站点的运维情况、数据审核等，具备一定的监测数据分析及报告编制能力，并配合苏州市吴江生态环境局完成各类分析报告的编制工作。

3.2供应商须在合同履约前一周内配置运维车辆两辆，中标后向吴江生态环境局提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期）。

3.3远程监控诊断服务（至少2次/日），检查数据传输系统是否正常，发现数据有持续异常情况，立即前往站点进行检查。

3.4定期巡检服务（1次/周），并做好巡检记录，巡检内容包括：、检查设备及辅助设备运行状态、主要技术参数判断是否正常；、采样系统、内部管路是否清洁通畅；、检查站房电路、通讯系统是否正常；④、对于使用气体钢瓶的设备，检查气密性、气压是否达到要求；⑤、检查设备标准物质有效期和余量，及时更换和添加；⑥、检查数据传输系统，看设备和数采仪、上位机是否一致；⑦、站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度、湿度等正常运行环境。

3.5定期维护服务（1次/季），维护内容：、检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换；、检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换；、检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换；④、设备校正；⑤、检查数据存储、通讯系统工作状态，做好数据备份，保证数据不丢失）

3.6整体维护（1次/年），维护内容：、整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的，需事先报生态环境部门批准；、配合生态环境部门，接受有资质的检测机构进行抽检及校验。

3.7设备故障响应及维护服务：设备每4个小时监测一次水样，每日共监测6组，当现场水质超标时，需进行加密监测，加密频次不小于2小时一组。每次监测结果出值后判断数据是否有效。当数据无效时应在吴江监控平台及时标记，防止由于设备异常导致的监测数据通过预警平台发送。界标、太浦河桥、平望新运河大桥3个国省控站点做到24小时异常情况及时处理。其余站点当仪器设备每日8时～20时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，供应商必须在72小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；②设备进行维护后，使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和比对实验，其结果符合验收规范指标。

3.8提交相关技术档案：按当地生态环境部门要求，按时提交所需数据、月报等文件；设备校准例行记录；设备运行报告、定期巡检、维护保养记录；④设备维护、易耗品的定期更换记录；⑤质控记录（双周核查和月度多点线性）。

3.9其他服务：持续提供设备扩容服务；免费提供软件升级服务

4.质控控制要求

供应商需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

根据仪器操作手册和作业指导书对重金属监测系统仪器定期运用校准与核查等手段进行质量控制。

4.1系统有效运行率达到90%以上；

异常情况处理率达到100%。

4.2设备定期校准

根据仪器性能，对自动监测仪器进行性能情况检查，配置仪器运行状况，采用标准溶液校标。计算其准确度（相对误差/绝对误差）。根据仪器性能、配置运行参数和状况，对仪器进行校准。

5.其它相关要求

5.1 供应商须协助监测站在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

5.2供应商须协助监测站做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

5.3供应商应积极参加技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

5.4 供应商应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。

5.5 仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），供应商须先行及时使用备机开展监测，同时报告监测站。

5.6 严禁擅自更改仪器参数设置。

6.监督管理

6.1 供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，苏州市吴江生态环境局有权终止合同。

6.2 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，一经查实监测站有权终止运维合同。

6.3监测站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在吴江区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

6.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实监测站有权终止运维合同。

7.考核办法

采购人每月对供应商运维水站的运行情况进行考核。采取单站单月考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾站点检查、固定资产管理以及运行维护规范性等。

7.1 数据有效率

7.1.1正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

7.1.2非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，供应商应及时告知采购人并根据实际情况判断是否开展补充监测。

（1）具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上报，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

（2）不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度地减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

7.2 运维费支付

重金属监测参数（铅、锌、铜、镉、铬、砷、镍、锑、钼、铊、铍）

7.2.1单站考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣款。

7.2.2单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）-90%，扣除该周期运维费10%，并责令整改。

7.2.3单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%，扣除该周期运维费20%，并责令整改。

7.2.4单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

7.2.5全年平均数据有效率低于60%（不含），取消运维合同。

不具备补充监测条件：停运期间，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

7.3 水质预警奖惩

供应商发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的，或积极配合站点的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。如运维周期内有扣款时，可对加密监测的工作量进行奖励，多测数据按200元/组抵扣运维考核扣款。

7.4 送样检查

供应商应按照采购人相关要求配合将每月采集水样送至监测站进行实验室测试，分析因子不限于锑、铜、铅、锌、镉。

7.5 固定资产管理

供应商及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

7.6 运行维护规范性

经采购方认定，供应商存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

7.6.1每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

（1）供应商未在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

（2）供应商发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报采购方的。

（3） 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

（4）供应商未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

（5）供应商未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

（6）供应商未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

（7）供应商存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

7.6.2发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

7.6.3发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

7.6.4经采购方认定，供应商使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

7.6.5存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

7.7 定期开展检查

运维周期内对每个站点开展一次考核，考核得分影响运维金额支付，考核得分85分以上，考核结果为优秀，全额支付运维费。考核得分低于85分，每低1分扣除考核周期内该站点运维费1%。

附件：《地表水重金属水质自动站运维考核评分表》

地表水重金属水质自动站运维考核评分表

站点名称：									考核日期：

运维单位：							        考核单位：

运维人员：									考核人员：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控要求（20分） | 标样核查，月度线性核查(12分） | 标液核查频率满足及合格率100%为满分，每缺少1次核查记录或核查结果不合格扣2分。 | 每月运维商内控，至少进行 2 次标液核查，相对误差要求为≤±10%，每月运维商进行 1 次多点线性核查，线性系数≥0.95，其他项目按具体标准进行判定。 *考核记录须可在仪器或照片上查到 |  |  |
|  | 运维计划及运维报告 (8分） | 按照合同要求编制相关运维报告得4分；每月15日前报送上月运维报告得4分。 | 未及时报送运维报告的，直接扣除4分； 运维报告未按照合同及标准要求编制的，酌情扣分，扣满4分为止。 |  |  |
| 运维响应 （15分） | 应急响应（5分） | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分。 | 运维人员通过数据查看发现的异常和采购人反馈的异常问题，需要第一时间响应，尽快判断异常的真实情况并上报，确保仪器正常运行，响应不及时每次扣0.5分，5分扣完为止。 |  |  |
|  | 故障响应（5分） | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分。 | 仪器故障当天无法修复未反馈或者72小时未修复未采样至实验室分析的，每次扣1分，5分扣完为止。 |  |  |
|  | 反馈信息（5分） | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分。 | 运维人员每日进行两次数据查看及群内汇报，对于二级审核提出疑问，未在两小时内响应，每次扣0.5分，5分扣完为止。 |  |  |
| 运维保障 （10分） | 技术保障(5分) | 人员技术水平高，能及时解决相关故障，否则酌情扣分。 | 运维人员上岗前需要完成相关设备培训并获取设备生产公司培训合格证书，无培训证书扣3分。 |  |  |
|  | 人员、车辆保障（5分） | 配备2名专职运维人员和1部运维车辆。 | 运维人员数量不符，缺1人扣1.5分，运维车辆不符扣2分。 |  |  |
| 现场环境 （5分） | 环境（5分） | 水、电、电话（网络）、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁，采水点周围无垃圾堆积，根据站房卫生及采水口情况酌情扣分。 | 水电网异常需及时反馈或者回复，站房内需保持卫生整洁，每出现1次不符次扣1分，5分扣完为止。 |  |  |
| 仪器维护 （40分） | 维护频次（6分） | 运维频次满足每周运维1次 | 不满足每周运维1次的， 每次扣2分，6分扣完为止。 |  |  |
|  | 仪器运行情况（10分） | 仪器、系统运行状态正常。定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器的校正参数在正常范围内，校正异常及时处理； | 设备未及时校准的。每次扣4分；设备校正异常未及时处理的，每次扣4分。 |  |  |
|  | 试剂、备件更换（8分） | 定期更换试剂、设备故障及时更换备件，试剂标签完整、状态正常（缺一个标签扣1分，试剂状态不正常或备件未及时更换扣2分，扣完为止）。 | 未及时更换试剂或备品备件每处扣2分；使用的试剂需张贴标签（包含配置日期、配制人、试剂名称、有效期等），不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 采配水系统的维护 （6分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行，采水浮筒正常、采水管路、保温层正常。定期检查，防止管路堵塞或破裂；样水杯、管路、沉沙池清洁无异物。对不正常情况酌情扣分，扣完为止。 | 采水浮筒、采水管路、保温层不正常未及时处理的；采水管路堵塞或破裂未及时处理的；采样杯、给排水管路、过滤器、沉淀池未及时清洗的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 仪器运行记录（10分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整；错写、漏写一处扣1分，扣完为止。 | 巡检记录、质控记录、试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换记录、异常情况登记记录内容有一处填写错误扣1分。 |  |  |
| 数据一致性 （10分） | 数据一致性（10分） | 水站控制及通信系统正常；检查仪器、工控机与平台的数据一致情况，核查数据的真实性，采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差不得超过±2%。对不正常情况酌情扣分，扣完为止。 | 发现任何私自修改参数行为扣10分； 仪器仪器、工控机与平台采集数据不一致的每项目扣1分；采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差超过±2%的每项目扣1分。 |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  |

8.其他规定

8.1 运维交接

供应商应在规定时间内严格按要求完中标接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，采购人依法追究供应商的相关责任。

8.2 弄虚作假

供应商及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

第四标段：功能区噪声自动监测站运维服务

- 项目概述：

2025年，我区开始了功能区声环境质量自动监测，评价声环境功能区监测点位的昼间和夜间达标情况，反映城市各类功能区监测点位的声环境质量随时间的变化状况。因各站点设备露天运行、环境恶劣、安装地点分散，监测设备一旦出现故障，短时间内若无法修复排除，将直接影响环境管理和考核工作。监测设备需定期现场校准，工作专业性要求高，综合考虑人力、物力及时效性和可操作性，为保证本系统稳定、可靠、安全地运行，需采购本系统的运行维护服务保障。

# 2.具体内容

2.1.采购内容及具体要求：

本次采购的项目包括4套户外噪声自动监测站、4套气象监测仪、4套声源方向识别仪、1套车流量监测仪一年的运行维护服务。

服务期限：2026年12月1日至2027年11月30日。

2.1.1基本情况：

主要设备：AHAI6218J（爱华）噪声自动监测站，

数量：4套

数据传输网络：电信5G网络

2.1.2 点位基本信息

站点配置一览表

| 编号 | 站点名称 | 监测设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林清华东区 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
| 2 | 金域华府 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
| 3 | 博众精工 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
| 4 | 中山南路 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
|  |  | 车流量监测仪 | AHAI MPR | 1套 |

点位信息一览表

| 测点名称 | 经度 | 纬度 | 高度（米） | 功能区 类别 | 详细地址及参照物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥林清华东区 | 120.6362 | 31.1417 | 6.0 | 2类 | 奥林清华东区 86 幢东侧 20 米 |
| 金域华府 | 120.6466 | 31.1444 | 4.5 | 2类 | 金域华府 65 幢东侧 10 米 |
| 博众精工 | 120.6617 | 31.1529 | 8.5 | 3类 | 湖心西路 666 号博众精工二楼南平台 |
| 中山南路 | 120.6393 | 31.1233 | 4.5 | 4a类 | 金科廊桥小区外中山南路西侧 40 米 |

2.2.系统维护管理方针与目标

2.2.1运行维护管理方针

运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

2.2.2运行维护管理目标

提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高噪声自动监测站的运行质量，并达到以下指标：

（1）每个监测终端系统正常运行率达到95%；

（2）每个监测终端数据采集率达到95%；

（3）每个监测终端现场校准合格率达到100%；

（4）异常情况处理率100%。

数据审核时效要求：每周二前完成上一周的小时数据和日数据的审前校对、每月3日前完成上个月的小时数据和日数据的审前校对。

2.3.维护工作要求

2.3.1 总体要求

声环境功能区自动监测站日常运行质量保证与质量控制是保障其正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段，当系统不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施。

（1）噪声监测子站和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。校准仪器应符合 GB/T 15173 对 1 级仪器的要求，声级计应符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求，应检定校准合格并在有效使用期限，检定校准周期不应超过1年,服务期结束前完成校准。

（2）每日对噪声监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。做好每日自检结果记录。

（3）定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次。声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于+0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值。做好声校准和声校验的记录表。

（4）在台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气后对各噪声监测子站进行巡检和现场声校验、声校准。

（5）有效数据采集率：除外部停电或其他不可抗拒的原因外，年总采集率达到 95％以上。

（6）每台噪声监测子站整机（含户外传声器）应按照JJG1095或JJG778的要求检定校准合格，并在有效期内使用，检定校准周期不应超过1年。

（7）完成按月、季、半年汇总站点及系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，故障统计表要求分别按站点和故障原因分类，并配上文字说明，总结本月、季、半年系统的主要问题，如果必要写出解决方案，提交时间为月、季、半年结束后的第5个工作日；第二年第1个月提交上年的全年工作总结，总结中表格至少包括全年站点、系统情况统计表、故障分类统计表、站点数据捕获率统计表、站点现场校准汇总表、站点现场校准复核统计表、站点现场校准不合格情况统计表等，所有表格均需配文字说明。

（8）使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的噪声监测子站开展24小时连续比对测试，每年2次（分别在检定前4个月和后4个月进行）；比对测试按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》附录B要求实施，每次比对测试各小时等效声级偏差不超过±1.5dB,对比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换，做好比对测试记录表。

2.3.2一般要求

（1）对各点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站 点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编 号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等。

（2）台风、暴雪、冰雹、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

（3）检查维护应由专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、 站点各部件状态、故障处置信息等。

（4）供应商应派遣运维技术人员3人，须大专以上学历，具备一年以上运维经验。

（5）供应商须在合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

（6）在仪器故障检修或量值溯源期间，采用备用仪器开展监测。

（7）对运行维护和质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器、备件、耗材和其他工具应单独设置存放区域。

（8）开展现场运行维护和质量控制时，应按照起止操作时间做好标记。因仪器故障产生的异常监测数据，应上传监控系统，并标记为仪器故障数据。开展自检、声校验和声校准时段对应的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控数据。自检、声校验和声校准不合格等质量不受控情况下的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控不合格数据。

（9）如仪器使用年限较长、故障增多，应适当增加运行维护和现场声校准频次。

2.3.3日常检查

（1）每日对噪声监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。做好每日自检结果记录。

（2）每日检查噪声监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值应及时处理记录并查找原因。

（3）每日通过监控系统检查各噪声监测子站的数据、录音等信息传输及运行状况是否正常。若发现某站点信息传输异常，应立即查明原因并排除故障，短时间无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

（4）噪声自动监测系统各单元应采用网络授时，每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查，保证数据采集时间和监控系统时间一致，若时间偏差超过2秒，应及时进行调整。

（5）每日应检查数据是否异常，出现异常值时应查找原因并判断数据是否有效。审核监测数据是否存在恒值不变的情况，如接收的监测数据Leq监测结果持续多条不变；审核监测数据是否存在浮动异常情况，如同一时段内Leq监测结果起伏较大；审核监测数据是否超过测量范围，如最大值超过仪器测量上限，最小值低于仪器测量下限；审核监测数据是否存在逻辑异常情况，如小时数据不满足Lmax>L10>L50>L90>Lmin，出现Leq>Lmax、Leq<Lmin、Leq=L10(或L90、Lmax、Lmin)等情形。

（6）每日对异常状况警告信息及时处理，记录和报告可能影响监测结果的特殊情况，如台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气影响、噪声自动监测系统电力中断、通信中断、设备故障等异常报警、其他噪声干扰等，必要时应到现场检查和处理。

（7）每日做好检查记录表。

2.3.4 定期巡检及维护

（1）定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次。声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于±0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值。做好声校准和声校验的记录表。

（2）检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

（3）对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

（4）检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见表 1。

表 1 各设备检查维护要求

| 设备名称 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 传声器 | 传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
|  | 防风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 噪声监测终端 | 所有电参数 | 检查是否正常 |
|  | 空开 | 检查有无跳闸 |
|  | 网络设备 | 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常 |
| 辅助设备 | 供电电源 | 是否正常运行 |
|  | 蓄电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
|  | 气象仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |
|  | 车流量监测仪 | 车流量是否准确 |
|  | 视频监控 | 是否正常运行 |
|  | 声源方向识别仪 | 是否正常运行 |

（5）检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

（6）做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（7）每季度备份噪声自动监测系统原始数据、统计数据和运维质控记录。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。

（8）检查噪声监测子站周边200米范围环境变化情况，若发现新增影响监测结果的固定声源或其他可能影响监测结果的情况，应记录并报告负责该站点管理的主管部门。

（9）定期检查噪声监测子站及质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器的检定证书、校准证书是否在有效期内。

（10）每次巡检时应取下防风罩对其进行全面检查，如有异物及时清理，出现变形、老化、破损等影响监测的情况应及时更换，服务期间至少更换一次。更换的防风罩的声学性能应与原防风罩保持一致。沙尘天气结束后应及时对防风罩进行检查清理。

（11）按照仪器说明书要求，适时对气象采集单元进行清洁、维护。

（12）做好定期巡检记录表。

2.3.5 年度维护

（1）盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行。

（2）按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

（3）视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固。

（4）对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

（5）对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级。

（6）对维护及更换配件情况进行记录。

（7）每年初对上年噪声监测数据和运维质控记录进行存档。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。

2.3.6 运维报告定期提交每个监测子站的运营维护报告：每月维护结束后 5 日内提交运维记录报表；每年度维护结束后10 日内提交年度维护报告。

2.3.7 故障检修

（1）当噪声自动监测系统发生故障时，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，供应商必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。对于其他不易诊断和检修的故障，应返厂维修并采用备用仪器开展监测。

（2）做好故障检修记录表。

2.4.运维考核办法

每月由苏州市吴江生态环境局对供应商数据采集率进行考核，考核采取百分制、单站考核的方式进行。

- 小时数据获取率：小时数据获取率指噪声监测平台中各功能区声环境质量自动监测站点的小时原始数据获取率。年度小时数据获取率=自次年1月1日6:00往前推至上年1月1日6:00之间时段内本城市所有监测点位获取的小时数/（监测点位数*天数*24小时）*100%，每日、每月小时数据获取率依此类推。

（1）数据获取率（50分）

a.单站监测数据月度获取率高于95%(含)的，得分=50；

b.获取率在90%(含)-95%的，得分=实际有效率×50；

c.获取率在80%(含)-90%的，得分=实际有效率×90%×50；

d.获取率低于80%的，部分不得分。

（2）现场考核得分（50分）

按照《吴江功能区噪声自动监测站监督检查考核表》每月对各站点进行现场监督检查。

a.单站月度检查得分高于90分(含)的，得分=50；

b.单站月度检查得分高于80(含)-90分的，得分=质控得分×50÷100；

c.单站月度检查得分低于80分的，得分=质控得分×90%×50÷100；

（3）月度综合得分

月度综合得分=数据获取率部分得分+现场考核得分。

吴江功能区噪声自动监测站监督检查考核表

站点名称： 			       考核日期：                     总得分：

| 序号 | 考核 内容 | 分值 | 考核细则 | 得分 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录 检查 | 5 | 每日检查的记录是否完善，如出现自检不合格等异常情况，是否及时到现场维护和校准。 |  |  |
| 2 |  | 5 | 每月是否按计划开展现场巡检、设备维护和质控工作，巡检记录、故障检修和质控记录是否完善。 |  |  |
| 3 | 现场 检查 | 10 | 基础及底座、电源设施（包括外电、蓄电池和光能设施）、防雷设施、通信等基础设施是否正常。 |  |  |
| 4 |  | 10 | 噪声监测子站支架结构、机箱等是否完好，是否锈蚀、松动；机箱排风扇是否正常，有无异响。 |  |  |
| 5 |  | 10 | 仪器线路连接是否可靠，包括电源连接、通信设备连接、传声器连接等。 |  |  |
| 6 |  | 10 | 传声器是否变形、破损；防风罩是否洁净或风化；噪声监测子站单元时钟和日历设置是否准确。 |  |  |
| 7 |  | 10 | 噪声监测子站配套设备是否正常，包括气象单元、视频、显示屏、声定位雷达、车流量仪等。 |  |  |
| 8 |  | 10 | 现场设备数据与平台数据是否一致。 |  |  |
| 10 | 质量 控制 | 15 | 每月至少一次声源校准。 校准前后偏差≤0.5dB的，得满分； ＞0.5dB且＜0.8dB的扣5分，并在1个月后进行复核校准； 校准前后偏差≥0.8dB的要求在2个工作日内更换合格的备件，未更换备件的扣10分，备件更换后1个月复核校准一次； 对上月进行复核校准的，校准前后未达到≤0.5dB的，不得分。 |  |  |
| 11 |  | 15 | 现场校准用校准器，须在计量检定有效期内，否则不得分 |  |  |

检查考核单位：                        运维公司名称：

检查考核人员：							运维人员：

运维费核算方法：

单站月度运维费用=单站月度综合得分%×单站月度中标服务费用。

（六）其他要求：

1.中标服务单位人员对现场设备等造成损坏，应由中标服务单位负责修复及承担一切费用；

2.中标服务单位承担服务期间设备和人员的安全责任；

3.中标服务单位要求严格遵守服务规范要求，文明实施项目服务工作；严格服从本项目的各项管理制度及规定。

4.服务期间做好安全标识牌；中标服务单位负责及时清理垃圾，保证场地清洁；

5.供应商自行承担服务期间所有设备和人员安全责任、用人责任和经济赔偿及法律责任。供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担，采购单位不承担任何责任。作业车辆（如有）符合法律法规要求，一切事故所产生费用及事故责任均由供应商承担。

6.供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，招标单位不承担责任。

7.请供应商充分踏勘现场，了解存在的各种困难和风险，合理报价（各供应商请自行前往勘察现场，提前了解现场情况，中标后不得以不了解情况为由，提高价格或降低服务质量，否则取消中标资格。投标报价包括了完成本次招标范围内的全部服务所需费用，供应商参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素均已有充分的了解，所有的现场存在的可能影响项目目标实现的风险因素均视为已包含在供应商所报价格范围内）。

（七）综合说明：

1.履约保证金：

本项目是否需要提供履约保证金：£是R否

1.1供应商应在签订合同前，向采购单位交纳合同金额的5%的履约保证金（供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交）。

1.2如果供应商未能履行合同规定的任何义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

1.3履约保证金（无息）将在供应商履行完合同义务后，供应商没有违约行为、也没有应支付给采购单位的违约金、赔偿金的情况下七个工作日内退还。

1.4 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知(苏财购【2023】150号)》规定，中标(成交)供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请。详见:江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

1.5其他：供应商无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与招标人签订合同。

2.验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件规定。

3.供应商应承诺自2023年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中未出现供应商或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的情形。提供承诺函。如采购人发现供应商虚假承诺，将视为虚假应标，中标无效并承担相关法律后果。

响应文中需提供针对以上内容的承诺函，否则视为无效投标。

4.供应商所提供的相关服务或产品应符合国家标准和规范，并遵循采购文件的要求，报价人所投报产品和服务应能够达到或优于以上全部技术和服务要求，同时明确具体的维护组织实施方案，方案中应包含人员配备、配备人员的具体情况、详细的组织实施方案和配套的具体服务。

5.供应商必须承诺采购中提出的全部服务要求，如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，如未列出，且评审时未能发现其未响应，则履约时视同乙方全部响应采购要求并按采购文件要求执行。

6.本项目报价包括所提供的全部服务的报价，应包括所有人员、服务、备品、备件和专用工具费用、车辆设备使用、税费及包装、运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、与检查及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金等各项应有费用。供应商应对所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

7.服务期间如遇上级工作要求变化，需按最新规定执行；涉及点位变化双方协商处理。

8.供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

9.采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有产品和服务（包括设计、制造、调试以及节能环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

七、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同主要条款

| 甲方（采购人）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |

依据甲方委托苏州汇顺项目管理咨询有限公司进行本项目政府采购             的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币        元（￥        元）。实际包括全部服务内容、耗材、维护、调试、备品、备件、人工、机械、保险、劳保、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：（详见招标文件）。

（2）服务内容：（详见招标文件）。

（3）合同履行期限：（详见招标文件）。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：合同签订生效后，进场服务前一个月甲方预付合同金额的50%，剩余费用在合同结束后根据考核情况支付。

3.2支付方式：转账。

3.3乙方需提供的单据：

3.3.1首次预付提供合格的发票

3.3.2其余支付提供：

A.合格的发票；

B.合同履行验收报告

C.其他（若有）。

  - 乙方账户信息：

账户名：

开户行：

账号：

  - 乙方需根据甲方要求，做好与原服务单位的工作交接及其他相关事宜的衔接，保证甲方项目的无缝衔接、顺利进行。原服务单位已服务部分的费用将根据甲方统计数据由乙方（相应标段）代付，甲方不再另行支付。

- 履约验收

4.1  履约验收按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

- 服务工作管理、检查考核

  - 甲方将根据采购文件中的考核标准对乙方运维服务工作进行考核。

  - 考核要求见附件。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 采购文件规定的其他违约情形。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

12.1本合同经双方签字并盖公章后生效，并在规定时间内进行政府采购合同公告。

12.2下列文件为本合同不可分割部分，视为本合同的内容，与本合同具有同等法律效力：

中标通知书；

乙方投标文件；

采购文件；

乙方在招投标过程中所作的其他书面承诺或声明、书面澄清等。

12.3 本合同所列地址为双方各类文件的送达地址（包括合同履行过程的文件送达及发生争议时法院、仲裁机构的文件送达）。任何一方变更地址的，应提前7日书面通知对方。

廉洁要求

- 乙方应与甲方签订廉洁协议，廉洁协议作为合同附件，乙方人员不得向甲方相关人员提供任何不正当利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、旅游、宴请、娱乐等，自觉遵守法律法规规定的其他廉洁要求。如违反廉洁条款，一经发现，视为合同违约，甲方有权立即终止合同且无需承担违约责任。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式   份，甲方执  份，乙方执   份，政府采购监督管理部门一份，采购代理机构一份。

甲方（签章）

法定代表人

或其授权委托人：                       年     月     日

乙方（签章）

法定代表人

或其授权委托人：                       年     月     日

合同附件一：

廉洁服务承诺书

苏州市吴江生态环境局：

作为我市生态环境系统环境监测工作的服务方，在2026年吴江区自动监测站运维服务   标段提供高品质、准确、可靠的生态环境监测服务的同时，我们自愿遵守以下承诺：

一、本机构所提供的生态环境监测服务将始终遵守法律法规、行业标准和规范，维护公正、独立、客观的原则。

二、本机构将确保在提供生态环境监测服务过程中，不存在任何形式的贿赂、滥用权力、利益冲突等违法行为，教育并监督本机构所有人员，保证遵守此承诺。

三、本机构将始终保持独立、客观的判断，在服务过程中只依据客观事实和专业知识提供意见和建议，不受不正当利益的影响。

四、本机构在提供生态环境监测服务过程中，将遵守贵局“回避要求”，主动避免出现与受检单位可能存在影响数据公正性的利益关系、隶属关系等情况。

五、本机构将妥善保管受托监测数据和相关资料，未经授权的情况下，不泄露给任何第三方。

承诺方：（盖章）

年   月   日

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标单位。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标单位的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标单位的综合评分。

3.如投标单位存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

4.异常低价响应审查：

4.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

4.1.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

4.1.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

4.1.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第4.1.1项至第4.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第4.1.3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

4.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务

### （一）价格分（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进入评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，计算结果四舍五入保留两位小数（价格权值为10%）。

（二）技术服务方案（42分）

1、运维服务方案（7分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得7分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得5分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得3分；方案内容有所欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（7分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得7分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得5分；方案一般，可操作性和针对性一般的3分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（7分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得7分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得5分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得3分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺，得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（7分）

对投标单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得7分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得5分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得3分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（7分）

对投标单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得7分；方案良好，针对性及可操作性较强得5分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得3分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（7分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得7分；方案内容较详细、可操作性较强，得5分；方案一般，基本满足采购需求得3分；方案内容简略、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

### （三）针对本项目的人员、设备（23分）

1、项目负责人（4分）

投标单位拟投入该项目的项目负责人具备环境类相关专业高级及以上职称的得2分；具备省级及以上生态环境部门或环保行业相关部门的空气自动监测上岗证或培训合格证书的得2分，最高得4分。（投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、运维技术服务人员（除项目负责人外）（8分）

（1）为本项目配置的运维技术人员具备省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的空气自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得1分，最高得4分。（投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

（2）为本项目配置的运维技术人员具备环境类专业中级及以上技术职称的，每个得1分，最高得4分。（投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

3、备品备件配置情况（3分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得3分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得2分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

4、备机配置情况（6分）

投标单位具备自动监测仪器备机1套且具备SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标的得6分，缺任一指标扣1分。（如投标单位已配齐备机的，投标文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议或租赁合同复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在投标文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

5、质控设备配置（2分）

为本项目配置的运维所需质控设备，包括流量计（大、小）、标准温、湿度计、标准气压计（具有有效期内的校准报告复印件），并提供购买合同或租赁合同复印件，如承诺成交后配齐的，需在投标文件中提供承诺，格式自拟，所提供材料符合要求的每个得0.5分，最高2分，否则不得分。

### （四）投标单位综合能力（25分）

1、管理体系认证证书（6分）

投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，最高6分。（投标文件中提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（16分）

（1）自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似环境空气质量自动监测站运维（运维范围至少包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标且运维期不低于半年）服务，每一份业绩合同得2分，最高10分。（投标文件中提供业绩合同复印件）

（2）投标单位自2023年1月1日以来（以报告时间为准）开展过类似空气自动站颗粒物手工比对服务工作，每提供一份比对报告得3分，最高6分。（投标文件中提供比对报告复印件）

3、质控实验室（3分）

投标单位具备用于质量控制的CMA实验室，其认证范围包含二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5、臭氧、降尘。（提供实验室资质证书及附表并加盖公章；提供的CMA资质认定证书上单位名称和投标单位不一致的，均视为委托实验室；承诺成交后3个月内建立或承诺委托具有资质CMA实验室的在投标文件中提供承诺书。）

第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务

### （一)价格分（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进入评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，计算结果四舍五入保留两位小数（价格权值为10%）。

(二)技术服务方案 （48分）

1、运维服务方案（8分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得8分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得5分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得3分；内容欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（8分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得8分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得5分；方案一般，可操作性和针对性一般的3分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（8分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得8分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得5分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得3分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（8分）

对投标单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得8分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得5分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得3分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（8分）

对投标单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得8分；方案良好，针对性及可操作性较强得5分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得3分分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（8分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得8分；方案内容较详细、可操作性较强，得5分；方案一般，基本满足采购需求得3分；方案内容简略、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

（三）针对本项目的人员、设备（21分）

1、运维服务团队（9分）

为本项目配置的专业运维技术人员具有省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的地表水自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得3分，最多得9分。（投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、备品备件配置情况（4分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得4分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得2分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

3、备机配置情况（5分）

根据投标单位具备备机且具备五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析功能的得5分，缺任一项扣1分，扣完为止。（如投标单位已配齐备机的，投标文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议或租赁合同复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在投标文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

4、便携仪器设备配置（3分）

投标单位提供的便携仪器设备情况，具备测定五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、叶绿素a、藻密度、流量功能的得3分。（如投标单位已配齐设备且功能齐全的，需提供采购发票或采购合同或租赁合同证明复印件，如投标单位提供承诺的，承诺成交后按照招标文件要求配齐设备，格式自拟。不提供不得分。）

### （四）投标单位综合能力（21分）

1、管理体系认证证书（6分）

投标单位具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的每个得2分，最高得6分。（投标文件中提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（10分）

自2023年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过类似地表水水质自动站（运维范围至少包括五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮九项指标且运维期不低于半年）运维业绩的，每一份业绩合同得5分，最高10分。（投标文件中提供业绩合同复印件）

3、质控实验室 （5分）

投标单位具备用于质量控制的CMA实验室，其认证范围包含五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。（提供实验室资质证书及附表并加盖公章；提供的CMA资质认定证书上单位名称和投标单位不一致的，均视为委托实验室；承诺成交后3个月内建立或承诺委托具有资质CMA实验室的在投标文件中提供承诺书原件。）

第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务

### （一）价格分（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进入评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，计算结果四舍五入保留两位小数（价格权值为10%）。

（二）技术服务方案 （48分）

1、运维服务方案（8分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得8分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得5分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得3分；内容欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（8分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得8分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得5分；方案一般，可操作性和针对性一般的3分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（8分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得8分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得5分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得3分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺，得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（8分）

对投标单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得8分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得5分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得3分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（8分）

对投标单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得8分；方案良好，针对性及可操作性较强得5分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得3分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（8分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得8分；方案内容较详细、可操作性较强，得5分；方案一般，基本满足采购需求得3分，得3分；方案内容不够详细、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

### （三）针对本项目的人员、设备 （23分）

1、运维服务团队（6分）

为本项目配置的专业运维技术人员具有省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的地表水自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得3分，最多得6分。（投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、备品备件配置情况（5分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得5分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得3分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

3、备机配置情况（6分）

投标单位具有符合本项目监测要求的重金属在线ICP-MS监测系统1套用作备机，得6分。（如投标单位已配齐备机的，投标文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议或租赁合同复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在投标文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

4、应急监测车（6分）

投标单位具有应急监测车，能提供现场水质重金属应急监测使用（须含ICP-MS），每有一辆得3分，最高得6分。（如投标单位已具备应急监测车的，提供应急监测车内外照片、行驶证、保险、车辆配置清单等证明材料，如投标单位承诺成交后按照采购文件要求配齐设备，投标文件中提供承诺函，格式自拟。不提供不得分。）

### （四）投标单位综合能力（19分）

1、管理体系认证证书 （6分）

投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，最高6分。（投标文件中提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（8分）

自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似重金属在线监测系统（在线ICP-MS法）运维合同的，每一份业绩合同得4分，最高8 分。（投标文件中提供业绩合同复印件）

3、质控实验室（5分）

投标单位具备用于质量控制的CMA实验室，其认证范围包含铅、锌、铜、镉、铬、砷、镍、锑、钼、铊、铍。（提供实验室资质证书及附表并加盖公章；提供的CMA资质认定证书上单位名称和投标单位不一致的，均视为委托实验室；承诺成交后3个月内建立或承诺委托具有资质CMA实验室的在投标文件中提供承诺书原件。）

第四标段：功能区噪声自动监测站运维服务

- （一）价格分（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进入评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，计算结果四舍五入保留两位小数（价格权值为10%）。

- （二）技术服务方案 （58分）

1、运维服务方案（10分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得10分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得7分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得4分；内容欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（10分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得10分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得7分；方案一般，可操作性和针对性一般的4分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（10分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得10分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得7分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得4分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺，得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（10分）

对投标单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得10分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得7分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得4分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（10分）

对投标单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得10分；方案良好，针对性及可操作性较强得7分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得4分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（8分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得8分；方案内容较详细、可操作性较强得5分；方案一般，靠操作性一般，基本满足采购需求，得3分；方案内容简略、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

（三）针对本项目的人员、设备（16分）

1、运维服务人员（6分）

为本项目配置的专业运维技术人员中具备省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的噪声自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得2分，最多得6分。（投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、备品备件配置情况（5分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得5分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得3分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

3、备机配置情况（5分）

投标单位具有1套计量检定证书有效期内的噪声自动监测设备备机得5分。（如投标单位已配齐备机的，投标文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议或租赁合同复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在投标文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

（四）投标单位综合能力（16分）

1、管理体系认证证书（6分）

投标单位具有有效质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得2分，最高为6分（投标文件中提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（10分）

自2023年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过类似噪声自动监测站运维业绩的，有一份业绩合同得2分，最高10分。（投标文件中提供业绩合同复印件）。

备注：

1.报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2.付款步骤、合同履行期限如有负偏离的为无效投标。

3.针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

5.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

6.投标文件中复印件可用扫描件代替，招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

（全文完）