苏州大学附属第一医院关于总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装的招标公告

项目概况

总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装招标项目的潜在投标人应在苏州市卫康招投标咨询服务有限公司获取招标文件，并于2026年3月30日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0054

（二）项目名称：总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装

（三）预算金额：壹佰玖拾万元整（￥：1900000.00）

最高限价：壹佰捌拾伍万元整（￥：1850000.00）

（四）采购需求：

1、采购范围

1.1、地下二层回旋加速器机房及配套区域：测量室、解剖室、暂养间、缓冲、分装、处理室、细胞培养室、小动物PET-CT、小动物ECT、水冷机房等；

1.2、一层配套区域：污物暂存、分装、注射、储源、候诊室、控制室、走廊等，包括但不限于南连廊现有地砖拆除，并铺pvc卷材；候诊室及抢救室现有墙面医疗板拆除，铺设完铅板后按原样恢复；北走廊完成墙顶地。

1.3、地下二层回旋加速器区域至衰变池的排水管防护。

1.4、地下二层回旋加速器机房及热室区域至屋顶的风管防护。

1.5、回旋加速器机房的防中子门安装及调试。

2、中标人配合核医学场所辐射监测系统管线预埋及配合监测设备的安装；指导医院安装范围内有防护要求的管线、管路安装；配合医院在调试过程中采购范围机房内射线设备的安装、调试、更换及验收等各项工作。配合核素生产配套设施的安装、证照办理的工作。

3、本项目为总价包干。中标人需无条件满足采购范围内环评提出的防护措施要求，所含内容包括但不限于采购清单要求。

货物清单：

| 序号 | 部位 |  | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下二层 | 测量室 | 3mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 35.07 |
|  |  |  | 成品3mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 2 |  | 解剖室 | 4mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 55.89 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 3 |  | 暂养间 | 4mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 60.79 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 4 |  | 缓冲、分装 | 1mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 35.10 |
|  |  |  | 成品3mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 2.00 |
| 5 |  | 处理室 | 3mm铅板防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 44.13 |
|  |  |  | 成品3mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 6 |  | 细胞培养室 | 3mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 45.36 |
|  |  |  | 成品3mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 7 |  | 小动物PET-CT | 4mm铅板墙面、顶面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 97.13 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护移门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，双电机驱动门机，消防联动，不锈钢门头滑轮轨道包饰（带检修），含工作电子屏、警示灯及警示标志，含感应防撞装置，洞口尺寸1100*2200mm，门扇须大于门洞尺寸，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
|  |  |  | 6mmpb防护铅玻璃观察窗及配套相同铅当量窗套，窗套面板为不小于1mm厚不锈钢板，面层处理方式满足业主要求，洞口尺寸600*1200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 项 | 1.00 |
| 8 |  | 小动物ECT | 4mm铅板墙面、顶面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 61.03 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护移门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，双电机驱动门机，消防联动，不锈钢门头滑轮轨道包饰（带检修），含工作电子屏、警示灯及警示标志，含感应防撞装置，洞口尺寸1100*2200mm，门扇须大于门洞尺寸，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
|  |  |  | 6mmpb防护铅玻璃观察窗及配套相同铅当量窗套，窗套面板为不小于1mm厚不锈钢板，面层处理方式满足业主要求，洞口尺寸600*1200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 项 | 1.00 |
| 9 |  | 水冷机房 | 5mm铅板墙面、顶面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 56.18 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 10 | 一层 | 污物暂存 | 4mm铅板墙面、顶面、地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 36.70 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 11 |  | 分装 | 4mm铅板墙面、顶面、地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 94.3 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸分别为1000*2200mm和1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 2.00 |
|  |  |  | 成品8mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1000*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 12 |  | 注射 | 4mm铅板墙面、顶面、地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 32.16 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 13 |  | 储源 | 4mm铅板墙面、顶面、地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 16.68 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，其他辅材，未尽事宜详见招标文件及图纸，洞口尺寸1000*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 14 |  | 候诊 | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 37.62 |
|  |  |  | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，石膏板吊顶面层并重新安装石膏板面层及喷刷无机涂料\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 12.35 |
| 15 |  | 候诊 | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 21.34 |
|  |  |  | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，石膏板吊顶面层并重新安装石膏板面层及喷刷无机涂料\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 10.26 |
| 16 |  | 候诊vip | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 19.58 |
|  |  |  | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，石膏板吊顶面层并重新安装石膏板面层及喷刷无机涂料\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 9.50 |
| 17 |  | 抢救室 | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 41.14 |
|  |  |  | 原单层玻镁岩棉彩钢板墙面板拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，白色铝板背衬铝瓦楞板面层并重新安装\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 9.50 |
| 18 |  | 控制室 | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 19 |  | 过道 | 专用配套挂件安装/医疗板墙面/含弧形转角 | ㎡ | 59.92 |
|  |  |  | 全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8/60主龙骨/铝板专用副龙骨/600*1200mm白色穿孔铝板/W型收边条 | ㎡ | 21.20 |
|  |  |  | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，石膏板吊顶面层并重新安装石膏板面层及喷刷无机涂料\拆除原轻钢龙骨，白色铝板背衬铝瓦楞板面层并重新安装\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 50.30 |
|  |  |  | LED灯盘购买安装、含配件等 | 个 | 4.00 |
|  |  |  | 原地面地砖及其粘结层拆除\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 45.90 |
|  |  |  | 45mm厚C25细石混凝土找平层\3mm厚水泥自流平\2.0mm厚PVC卷材地板，墙面上翻80mm\清单量按水平投影面积计算 | ㎡ | 66.60 |
|  |  |  | 2mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 65.56 |
|  |  |  | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 33.44 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门（双开）及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，其他辅材，洞口尺寸1500*2200mm,未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 2.00 |
| 20 | 地下二层 | 地沟铅砖 | 3mm铅板地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸（地沟） | 项 | 1.00 |
| 21 |  | 集水池防护 | 5mm铅板集水池防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 27.00 |
| 22 |  | 水管防护 | 10mm铅板水管防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 3.00 |
| 23 |  |  | 5mm铅板水管防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 45.00 |
| 24 |  | 加速器防护门 | 电动平移门，150mm含硼石蜡+12mmpb防护门及配套相同铅当量门套，双面各10 MM钢板制作，表面为0.8不锈钢，智能化可调重型配套驱动门机，消防联动，按钮和遥控两种方式控制，不锈钢门头滑轮轨道包饰（带检修），含工作电子屏、警示灯及警示标志，含防夹人探测装置，洞口尺寸1400*2200mm，门扇须大于门洞尺寸，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 25 |  | 风井防护及恢复 | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除\原踢脚线拆除并利旧\原墙面涂料铲除\原轻钢龙骨，铝扣板面层拆除并利旧\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 198.00 |
|  |  |  | 4mm铅板风井风管防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 198.00 |
|  |  |  | 原踢脚线利旧安装\原轻钢龙骨，铝扣板面层利旧安装\新安装50mm厚单层玻镁岩棉彩钢板墙板\新安装轻钢龙骨，单面双层12mm石膏板墙面、内置隔音保温棉并喷涂无机涂料 | ㎡ | 198.00 |
| 26 |  | 顶面装饰 | φ10全丝杆天棚吊筋，T型喷塑龙骨\50mm厚单层玻镁岩棉彩钢板吊顶板，四周加强型龙骨\配套铝合金型材固定与连接\板间采用R50圆弧过渡处理，耐候胶密封处理\局部镀锌角钢加固 | ㎡ | 130.00 |
| 27 |  | 墙面装饰 | 50mm厚单层玻镁岩棉彩钢板墙板，四周加强型龙骨\配套铝合金型材固定与连接\板间采用R50圆弧过渡处理，耐候胶密封处理\局部镀锌角钢加固 | ㎡ | 520.00 |

4、合同履行期限：

4.1、交货时间：在合同签订生效后并接到采购人通知后60日内安装调试完毕。

4.2、质保期≥3年（质保期自货物验收合格之日起计算）。

5、验收标准：按采购要求进行验收。

6、本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标，不接受转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

- 本项目的特定资格要求：无。

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝‰其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、依法获取采购文件的时间：2026年3月6日~2026年3月13日每日8：30~17：00（节假日除外）；

2、依法获取采购文件的地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）；

3、依法获取采购文件时向采购代理机构提供以下材料并加盖报名单位公章：

（1）营业执照副本（三证合一）复印件；

（2）报名单位法人授权委托书（附法人及受托人身份证复印件）。

4、采购文件的工本费用：本套招标文件售价人民币叁佰元整，售后不退。

获取招标文件汇款账户：

账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

开户银行：苏州工行道前支行

账号：1102020209000295112

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

# 1、投标文件递交时间：2026年3月30日13：00~13:30（北京时间）

# 2、投标截止时间：2026年3月30日13：30（北京时间）

# 3、地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

# 4、投标文件接收人：招标代理机构

# 5、开标时间：2026年3月30日13:30（北京时间）

# 6、开标地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意；

2、相关图纸可至百度网盘https://pan.baidu.com/s/146tShIQv8J0Q8dGrW6ikUw?pwd=0054进行下载，提取码:0054，招标文件如与图纸有矛盾之处以图纸为准。

七、现场勘察：采购人将于2026年3月17日14：00统一组织各投标人集中进行现场勘察，过时将不再组织，集合地点为苏州市平海路899号苏大附一院总院二期西面核医学科楼门口。勘察现场所发生的费用由响应单位自己承担，投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购人提出任何索赔或追加的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息：

名 称：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联 系 人：卢雪蝉                    联系电话：0512-67972684

2.采购代理机构信息：

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系人：沈超/吕兆莉                 联系电话：0512-69165613

3.项目联系方式

项目联系人：沈超

电　话：0512-69165613

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2026年3月6日

招 标 文  件

采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0054号

采购项目：总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装

采购单位：苏州大学附属第一医院

采购项目类别：货物类

标的所属行业：工业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年三月

目     录

前附表

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 合同特殊条款

第七章 评标办法及评分标准

前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | # 苏州大学附属第一医院 联 系 人：卢雪蝉 联系电话：0512-67972978 |
| 2 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室 邮编：215005 电话：0512-69165613 联系人：沈超/吕兆莉 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320000-SZWK-G2026-0054号 |
| 4 | 采购项目名称 | 总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为四份 电子档一份（提交U盘即可） |
| 8 | 投标文件递交时间 | 2026年3月30日13：00～13：30（北京时间） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2026年3月30日13：30（北京时间） 地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 11 | 中标服务费 | 中标服务费：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，5000万以上以0.25%差额定率累进法计算出金额*0.7支付中标服务费。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账 号：1102020209000295112 开 户 银 行：苏州工行道前支行 |
| 12 | 评分标准和评标方法 | 见本招标文件 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的; （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需采购的总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0054号

2、采购项目名称：总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装

3、依法获取采购文件时间：2026年3月6日~2026年3月13日每日8：30~17：00（节假日除外）

4、采购需求：详见招标文件

5、依法获取采购文件地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

6、投标文件递交时间：2026年3月30日13：00~13：30（北京时间）

7、地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

8、投标截止时间：2026年3月30日13：30（北京时间）

9、开标时间：2026年3月30日13：30（北京时间）

10、投标、开标地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

11、联系单位：

采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室      邮政编码： 215005

电    话：0512-69165613

联 系 人：沈超/吕兆莉

采 购 人：苏州大学附属第一医院

联 系 人：卢雪蝉                            联系电话：0512-67972978

地址: 江苏省苏州市姑苏区平海路899号

请贵单位购买本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2026年3月6日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买产品和服务的法人或其他组织和自然人（招标人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供产品和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7产品：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切产品、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供产品和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的产品和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：产品开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3.1投标人的资格要求

3.1.1、具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6、法律、行政法规规定的其他条件；

3.1.7、所投产品如属医疗器械的，须具有所投医疗器械的医疗器械经营资格。

3.2至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，招标人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

# 10、投标答疑会：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：

13.1.1投标函；

13.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

13.1.3投标分项报价表；

13.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

13.1.5法人授权委托书（如有授权）；

13.1.6投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.1.7投标人营业执照副本（三证合一）复印件；

13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标总报价。

13.2.1技术部分

13.2.1.1产品清单表；

13.2.1.2投标产品技术参数对照表；

13.2.1.3产品质量承诺；

13.2.1.4与本项目配套的服务措施方案；

13.2.1.5对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.2.1.6对本次招标有关的（招标要求、评分标准）其它证明材料。

13.2.2资格证明文件

13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；

13.2.2.2投标人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件或营业执照副本（三证合一）复印件；

13.2.2.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.2.2.4法人授权委托书（如有授权）；

13.2.2.5投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2.2.6资格条件的证明材料（如不提供或经审查不符合投标资格要求，视为无效投标）。

13.2.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

13.2.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。

13.2.2.6.3承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

13.2.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括最近一期依法缴纳税收的凭据、最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

13.2.2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.2.2.7《中小企业声明函》（如属）、《残疾人福利性单位声明函》（如属）、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。投标书一（报价部分）须单独装订；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部产品和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法定代表人（或代理人）签名的文件必须按要求加盖公章或签署，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，由投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或代理人签字证明。

16、投标保证金：无

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1投标书一（报价部分）须单独装订并密封；投标书二（技术部分、资格证明文件）须单独装订并密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、采购单位名称、采购项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构有权拒绝接受其投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员，投标保证金缴纳凭证同时递交。未出示投标保证金凭证的，其投标文件将被拒绝。

19.2逾期送达的投标文件，招标人、采购代理机构应当拒收。。

19.3至投标截止时间　投标人不足3家的，不得开标。

20、投标文件的修改和撤销

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2开标后投标人不得撤销投标，否则投标保证金将不予退还。

六、开标和评标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签到。

21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。

21.4开标过程由招标人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表、法定代表人或其被授权人和相关工作人员签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标人；

23.2.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评委会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合招标招标人答复投标人提出的质疑；

23.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件的评审

25.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.1.2投标人拒绝修正错误；

25.1.3投标人的报价是选择性的；

25.1.4投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.1.5投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

25.1.6其他被评委会认定无效的情况。

25.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3招标文件如有提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

25.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6关于异常低价的处理

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者预算，招标人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供产品或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准直接确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。

28.3中标人个数：1个。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按采购程序取消其签约资格，投标保证金不予退还。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后在投标有效期截止前，采购代理机构将向中标人发出书面中标通知书。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点等。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与招标人签订采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑事项

32、关于质疑

32.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

32.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本采购文件后可以依法进行质疑。

32.3接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

32.4联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司；接收人：季欣怡

32.5联系电话：0512-65158848

32.6通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

32.7供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

九、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权在其投标保证金中扣除，保证金不足的，中标人应当补足。

34、监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
                       第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人委托书

# 法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该标的物的全部内容的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意若无法按约定条款履行合同等行为，招标人有权按照程序取消我方的中标资格。

8、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权从我方投标保证金中扣除，并可提出诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式3：开标一览表

# 开标一览表

采购编号：                                                 单位：元

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式5：产品清单表

产品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

注：各投标人可参照上述格式自制《产品清单表》投标。

格式6：投标产品技术参数对照表

# 投标产品技术参数对照表

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

注：各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术参数对照表》投标

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 |  |  |
| 2 | 到达现场 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9、资格证明文件

关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式10、中小企业声明资料

中小企业声明函（产品）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，提 供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （所投产品），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

- （所投产品），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

- （所投产品），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

......

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的产品，参加产品采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

5、供应商应当对所有所投产品制造商进行声明。

格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式12.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日     期：    年   月   日

格式13.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.供应商应当对所有所投产品一一进行声明。

第四章 招标书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需的总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0054号

二、采购项目名称：总院核医学科回旋加速器机房及配套用房的辐射防护措施采购及安装

三、采购需求

（一）采购范围

1、地下二层回旋加速器机房及配套区域：测量室、解剖室、暂养间、缓冲、分装、处理室、细胞培养室、小动物PET-CT、小动物ECT、水冷机房等。

2、一层配套区域：污物暂存、分装、注射、储源、候诊室、控制室、走道等，包括但不限于南走道现有地砖拆除，并铺pvc卷材；候诊室及抢救室现有墙面医疗板拆除，铺设完铅板后按原样恢复；北走道完成墙顶地、灯安装。

3、地下二层回旋加速器区域至衰变池的排水管防护。

4、地下二层回旋加速器机房及热室区域至屋顶的风管防护。

5、回旋加速器机房的防中子门安装及调试。

（二）其他要求：中标人配合核医学场所辐射监测系统管线预埋及配合监测设备的安装；指导医院安装范围内有防护要求的管线、管路安装；配合医院在调试过程中采购范围机房内射线设备的安装、调试、更换及验收等各项工作。配合核素生产配套设施的安装、证照办理的工作。

(三）本项目为总价包干。中标人需无条件满足采购范围内环评提出的防护措施要求，所含内容包括但不限于采购清单要求。

（四）采购清单及简要技术要求：

| 序号 | 部位 |  | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下二层 | 测量室 | 3mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 35.07 |
|  |  |  | 成品3mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 2 |  | 解剖室 | 4mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 55.89 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 3 |  | 暂养间 | 4mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 60.79 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 4 |  | 缓冲、分装 | 1mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 35.10 |
|  |  |  | 成品3mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 2.00 |
| 5 |  | 处理室 | 3mm铅板防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 44.13 |
|  |  |  | 成品3mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 6 |  | 细胞培养室 | 3mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 45.36 |
|  |  |  | 成品3mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 7 |  | 小动物PET-CT | 4mm铅板墙面、顶面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 97.13 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护移门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，双电机驱动门机，消防联动，不锈钢门头滑轮轨道包饰（带检修），含工作电子屏、警示灯及警示标志，含感应防撞装置，洞口尺寸1100*2200mm，门扇须大于门洞尺寸，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
|  |  |  | 6mmpb防护铅玻璃观察窗及配套相同铅当量窗套，窗套面板为不小于1mm厚不锈钢板，面层处理方式满足业主要求，洞口尺寸600*1200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 项 | 1.00 |
| 8 |  | 小动物ECT | 4mm铅板墙面、顶面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 61.03 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
|  |  |  | 成品4mm铅板防护移门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，双电机驱动门机，消防联动，不锈钢门头滑轮轨道包饰（带检修），含工作电子屏、警示灯及警示标志，含感应防撞装置，洞口尺寸1100*2200mm，门扇须大于门洞尺寸，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
|  |  |  | 6mmpb防护铅玻璃观察窗及配套相同铅当量窗套，窗套面板为不小于1mm厚不锈钢板，面层处理方式满足业主要求，洞口尺寸600*1200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 项 | 1.00 |
| 9 |  | 水冷机房 | 5mm铅板墙面、顶面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 56.18 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 10 | 一层 | 污物暂存 | 4mm铅板墙面、顶面、地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 36.70 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 11 |  | 分装 | 4mm铅板墙面、顶面、地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 94.3 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸分别为1000*2200mm和1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 2.00 |
|  |  |  | 成品8mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1000*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 12 |  | 注射 | 4mm铅板墙面、顶面、地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 32.16 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 13 |  | 储源 | 4mm铅板墙面、顶面、地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 16.68 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，其他辅材，未尽事宜详见招标文件及图纸，洞口尺寸1000*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 14 |  | 候诊 | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 37.62 |
|  |  |  | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，石膏板吊顶面层并重新安装石膏板面层及喷刷无机涂料\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 12.35 |
| 15 |  | 候诊 | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 21.34 |
|  |  |  | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，石膏板吊顶面层并重新安装石膏板面层及喷刷无机涂料\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 10.26 |
| 16 |  | 候诊vip | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 19.58 |
|  |  |  | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，石膏板吊顶面层并重新安装石膏板面层及喷刷无机涂料\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 9.50 |
| 17 |  | 抢救室 | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 41.14 |
|  |  |  | 原单层玻镁岩棉彩钢板墙面板拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，白色铝板背衬铝瓦楞板面层并重新安装\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 9.50 |
| 18 |  | 控制室 | 成品4mm铅板防护门及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，洞口尺寸1100*2200mm，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 19 |  | 过道 | 专用配套挂件安装/医疗板墙面/含弧形转角 | ㎡ | 59.92 |
|  |  |  | 全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8/60主龙骨/铝板专用副龙骨/600*1200mm白色穿孔铝板/W型收边条 | ㎡ | 21.20 |
|  |  |  | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除并利旧\拆除原轻钢龙骨，石膏板吊顶面层并重新安装石膏板面层及喷刷无机涂料\拆除原轻钢龙骨，白色铝板背衬铝瓦楞板面层并重新安装\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 50.30 |
|  |  |  | LED灯盘购买安装、含配件等 | 个 | 4.00 |
|  |  |  | 原地面地砖及其粘结层拆除\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 45.90 |
|  |  |  | 45mm厚C25细石混凝土找平层\3mm厚水泥自流平\2.0mm厚PVC卷材地板，墙面上翻80mm\清单量按水平投影面积计算 | ㎡ | 66.60 |
|  |  |  | 2mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 65.56 |
|  |  |  | 6mm铅板墙面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 33.44 |
|  |  |  | 成品5mm铅板防护门（双开）及配套相同铅当量门套，面板为0.8 MM不锈钢，门框为1.5 MM不锈钢，不锈钢执手锁、不锈钢合页为天地轴开启工艺、闭门器等配套五金，其他辅材，洞口尺寸1500*2200mm,未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 2.00 |
| 20 | 地下二层 | 地沟铅砖 | 3mm铅板地面防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸（地沟） | 项 | 1.00 |
| 21 |  | 集水池防护 | 5mm铅板集水池防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 27.00 |
| 22 |  | 水管防护 | 10mm铅板水管防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 3.00 |
| 23 |  |  | 5mm铅板水管防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 45.00 |
| 24 |  | 加速器防护门 | 电动平移门，150mm含硼石蜡+12mmpb防护门及配套相同铅当量门套，双面各10 MM钢板制作，表面为0.8不锈钢，智能化可调重型配套驱动门机，消防联动，按钮和遥控两种方式控制，不锈钢门头滑轮轨道包饰（带检修），含工作电子屏、警示灯及警示标志，含防夹人探测装置，洞口尺寸1400*2200mm，门扇须大于门洞尺寸，未尽事宜详见招标文件及图纸 | 樘 | 1.00 |
| 25 |  | 风井防护及恢复 | 原墙面医疗板(含配套踢脚线)及其骨架、基层板等拆除\原踢脚线拆除并利旧\原墙面涂料铲除\原轻钢龙骨，铝扣板面层拆除并利旧\拆除下装修建筑垃圾清理外运并垃圾处置\已考虑残值回收 | ㎡ | 198.00 |
|  |  |  | 4mm铅板风井风管防护\其他辅材\未尽事宜详见招标文件及图纸 | ㎡ | 198.00 |
|  |  |  | 原踢脚线利旧安装\原轻钢龙骨，铝扣板面层利旧安装\新安装50mm厚单层玻镁岩棉彩钢板墙板\新安装轻钢龙骨，单面双层12mm石膏板墙面、内置隔音保温棉并喷涂无机涂料 | ㎡ | 198.00 |
| 26 |  | 顶面装饰 | φ10全丝杆天棚吊筋，T型喷塑龙骨\50mm厚单层玻镁岩棉彩钢板吊顶板，四周加强型龙骨\配套铝合金型材固定与连接\板间采用R50圆弧过渡处理，耐候胶密封处理\局部镀锌角钢加固 | ㎡ | 130.00 |
| 27 |  | 墙面装饰 | 50mm厚单层玻镁岩棉彩钢板墙板，四周加强型龙骨\配套铝合金型材固定与连接\板间采用R50圆弧过渡处理，耐候胶密封处理\局部镀锌角钢加固 | ㎡ | 520.00 |

（五）项目总体要求

1、项目范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性，满足现代化医院的使用要求。设备、材料等各项技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求，包括但不限于以下法律、法规、标准、规范：

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第 60号）

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第 449 号）

《放射诊疗管理规定》（卫生部令第 46 号）

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

《医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准》(GB 16348-2010)

《放射工作人员健康标准》（GBZ 98-2002）

《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）

《放射治疗放射防护要求》（GBZ 121-2020）

《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）

《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188—2021）

《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ 179－2006）

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）

《综合医院建筑设计规范》(GB 51039-2014)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210－2018）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005版）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB/50222-2017）

《核医学科建设规范》（T/CIRA 36-2022）

《核医学科建设与管理指导意见》（2021版）

其它与本工程相关的法律、法规、标准、规范等。

同时参考国外先进国家有关技术规程，以及国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）。如果以上遇有最新的版本或修订公布，则按最新颁布实施内容执行。

（六）主要技术要求：应满足上面清单中所列明要求、图纸要求和下列技术要求

1、防中子门

1.1、门扇生产全程冷加工，采用无焊接装配结构，牢固美观；

1.2、含量99.994%以上的电解铅板作为防护材料；

1.3、▲采用智能化可调重型配套驱动门机，力矩大，寿命长，工作稳定，安全可靠，耐用程度高；

1.4、包含防夹人探测装置；

1.5、▲面板采用SUS304抗指纹不锈钢板，厚度不小于1.0mm，可按业主要求选择不锈钢面层处理方式或个性化定制钢板喷涂；

1.6、▲可按钮和遥控两种方式控制开关门；

1.7、无门槛地槽，满足医院无障碍要求；

1.8、可选配UPS电源；

1.9、在遇紧急情况，如断电，门应具备自动开启功能，并与楼宇消防系统联动；

1.10、高强度复合结构使防护屏蔽材料通过高平整度和高精度压机复合成一体，永不变形。

1.11、▲门机需与辐射监测、巡检系统做联动，关门信号需提供给回旋设备，配合设备调试验收及辐射环评验收工作。

2、电动平移防护门

2.1、防护当量及尺寸详见图纸

2.2、门机要求：

a.▲门机应安装两组及以上安全电眼，以确保通行安全；

b.门机罩盖开启方便，且整体性强，易于维护，不可有外露螺丝，以便于清洁；

2.3、门体要求：

a.门扇生产全程冷加工，门体表面光滑，无焊接装配结构，整板不可有接缝，尽量减少凹凸条缝，减少积尘；

b.▲铅防护门体内应内衬一定厚度含量99.994%以上的电解铅板作为防护材料，铅板的厚度应符合招标清单的规定；

c.门体融合防护、结构及装饰于一体，经过高平整度和高精度压机复合压制后，表面平整无缺陷；

d.▲面板采用SUS304抗指纹不锈钢板，厚度不小于1.0mm，可按业主要求选择不锈钢面层处理方式或个性化定制钢板喷涂。门内填充物要求具备隔音隔热等特点，防火等级满足消防验收要求；

e.▲钢制门扇平整度：门扇骨架的长和宽≤±0.8mm/米；门扇骨架的两条对角线的长度差：≤±0.1mm/米；门扇骨架平面外扭度＜5mm/米。

2.4、安全要求：

a.拥有遇阻停止/反向运动性能，且遇阻力度可调；

b.在遇紧急情况，如断电，门应具备自动开启功能，并与楼宇消防系统联动；

2.5、防护门无门槛地槽，满足医院无障碍要求；

2.6、门机与射线装置联动、警示灯、警示标志牌等设施及做法须满足辐射环评及卫生部门验收标准。

3、手动平开防护门（单扇/双扇）

3.1、防护当量及尺寸详见图纸

3.2、门体要求：

a.门扇生产全程冷加工，门体表面光滑，无焊接装配结构，整板不可有接缝，尽量减少凹凸条缝，减少积尘；

b.▲铅防护门体内应内衬一定厚度含量99.994%以上的电解铅板作为防护材料，铅板的厚度应符合招标清单的规定；

c.门体融合防护、结构及装饰于一体，经过高平整度和高精度压机复合压制后，表面平整无缺陷；

d.▲面板采用SUS304抗指纹不锈钢板，厚度不小于1.0mm，可按业主要求选择不锈钢面层处理方式或个性化定制钢板喷涂。门内填充物要求具备隔音隔热等特点，防火等级满足消防验收要求；

e.▲钢制门扇平整度：门扇骨架的长和宽≤±0.8mm/米；门扇骨架的两条对角线的长度差：≤±0.1mm/米；门扇骨架平面外扭度＜5mm/米；

3.3、承载传动部位整体采用天地轴结构，使防护门长期使用无下坠；

3.4、合页、锁具、把手均采用304不锈钢材质；

3.5、双扇门中间掩襟设计，通过精密折弯技术制成平掩襟，使双扇门处于一个平面上，能有效屏蔽射线且确保外形美观，不允许焊接技术；

3.6、防护门无门槛地槽，满足医院无障碍要求。

4、铅板

4.1、铅板采用纯度不小于99.99%的1#电解铅；

4.2、密度达到11.34g/cm3以上；

4.3、如采用铅复合板，应采用铅板与A级防火材料板材复合而成；

4.4、搭接必须保证不漏射线；

4.5、▲投标人提供的铅板具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所等具有CMA或CNAS标识认证检测机构出具的铅板检测报告（提供1mmpb，2mmpb共两份体现铅当量的铅板检测报告复印件即可，委托单位名称须为所投产品的制造商或投标人）。

5、铅玻璃观察窗

5.1、▲透明度≥90%，密度≥ 4.8 g/cm³，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点；

5.2、▲防护标准≥0.211mmpb/mm（用于X射线的屏蔽防护），具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所等具有CMA或CNAS标识认证检测机构出具的铅玻璃检测报告（提供一份大于3.50mmpb体现铅当量的铅玻璃检测报告复印件即可，委托单位名称须为所投产品的制造商或投标人）；

5.3、铅玻璃尺寸应满足使用要求，且一体成型，完整无拼接；

5.4、防护窗套铅当量与铅玻璃相同。

6、PVC地面

（1）走廊及其他辅房选用2mm PVC卷材。

（2）卷材之间所有拼缝均用同质焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

（3）同质透心，无方向性；

（4）耐磨等级：T级；

（5）防火等级：B1级；

（6）防滑等级：≥R9级；

（7）有害物质含量复合国标要求；

（8）不含非邻苯类增塑剂；

（9）TVOC 排放量＜10ug/m3；

（10）抗碘酒、抗酸性；

（11）原厂原牌，不接受OEM（加工贴牌）产品。

7、玻镁岩棉彩钢板

（1）▲芯材防火等级A1级，板材整体耐火时间满足设计要求；

（2）面层采用镀锌钢板，经酸洗、磷化、去油、喷塑后防腐钢板为面板，四周镀锌钢带及镀锌角件封边，填充岩棉+双面玻镁为内芯层，经加热、加压、固化等工序制造而成；

（3）▲材料总厚度为50mm，钢板厚度不小于0.476mm，岩棉两侧玻镁板厚度不小于5mm；

（4）材料双面均平整光滑，抗碰撞、不产尘、不易积尘、容易清洁；

（5）材料饰面抗弯承载力不小于1.495KN/㎡，四周采用镀锌钢带及镀锌角件封边；

（6）岩棉密度不低于100KG/m³

（7）阳角需要同墙面同质同色，圆弧半径R30；

（8）隔音量＞42dB；

（9）根据平面布局对墙体排版设计，尺寸定制，不得现场切割；

（10）连接方式为中置铝型材插接，铝合金采用优质专用配套型材，雌雄插口连接。

（七）相关图纸可至https://pan.baidu.com/s/1hTdDg7X31Tql-FV0dXUjnQ进行下载，招标文件如与图纸有矛盾之处以图纸为准。

四、安装及质量要求：

1、货物质量符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投货物须符合国家强制性标准。

3、所有货物在到达现场时须经采购单位人员记录验收，验货时须提交该货物的质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有货物、附（配）件应具备该类货物的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格货物，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、安装应按照规范进行安装，安装后整体的辐射防护应能通过国家有关部门验收。

6、缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该货物，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

7、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

五、验收要求及标准：

1、验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。

2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

3、项目完成后，供方需提供所投产品质保书、保修证明等书面资料。

4、验收标准：中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家环保及卫生等相关部门标准、规范的最新要求进行验收，需通过验收相关的各项检测并取得各场所投入使用所必需的国家有关部门的验收合格证明，同时核医学相关场所均需满足质量控制检测对场所内环境的各项要求。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标方承担。只有在项目已正常运转，通过环评验收且满足招标人使用要求后，本项目工作才能认为已全部完成。验收时若有不满足第三方验收单位、设备厂家的要求时，中标单位应无条件增设或更改相应措施，以满足验收要求。

5、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

6、交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。

7、如无特殊原因验收时间自项目完成6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。

六、实施方案要求

1、货物到达采购单位后，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

2、投标文件中提供实施方案，内容应包括但不限于①项目实施计划与时间安排、②项目试运行调试方案、③项目人员组成及职责安排、④安装说明及安装工具设备清单、⑤安全文明施工制度等方面。

3、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

4、投标方承诺投标产品的安装需要甲方已完成的基建（水、电、网络等）进行改造的，改造费用由投标方承担。

七、售后服务要求

1、质保期≥3年（质保期自货物验收合格之日起计算）。质保期后提供终身维修和维护服务，且只收取配件费用，不收取人工费及其他费用；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以扣除相应期间。在质保期内，投标人应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7*24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在招标人提出服务要求后，能做到30分钟响应，2 小时上门，一般故障24 小时内排除，重大故障48小时内排除，若无法在规定时间内修复故障由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

2、在质保期内，投标人承诺无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由投标人承担。

3、招标人如有其他项目需投标人配合完成，投标人须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

4、质保期内投标人提供至少每年4次的上门维护保养服务，并提供维护保养报告。

5、投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括①服务机制、响应时间、故障解决等内容、②服务流程、③服务标准、维保档案等情况。

八 、故障应急预案

投标单位分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。包括但不限于：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

九、报价要求：

投标总报价一次报定，总报价包括招标文件所确定招标范围内相应图纸及货物清单中的全部内容，以及为按招标文件所确定的交货时间、质量、安全要求完成上述内容所必须的机械设备、材料、劳务、技术措施、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费等。设计图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际安装过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现图纸有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得招标人同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。

十、交货要求

1、交货期：在合同签订生效后并接到采购人通知后60日内安装调试完毕。

2、交货地点：苏州大学附属第一医院总院。

十一、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数，技术参数和产品说明书不一致时，以说明书为准。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。

3、供应商必须承诺谈判招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。

4、本项目核心产品为：铅板、防中子门

5、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

6、质保期、付款方式及交付时间不响应招标文件要求的为无效投标。

7、凡涉及招标文件的补充说明或修改，均以政府采购网上通知为准。

第五章 合同主要条款

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

# 根据采购编号      号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就            的购销事宜，签订本合同书。

# （一）、合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标文件和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

# （二）、标的物的一般条款

1、完整物权

乙方确保对于出卖的标的物拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）等义务；如因知识产权等造成甲方损失的，甲方有权终止本合同、并有权要求乙方全额退还已收款项及承担本合同总金额20%违约金。

鉴于信息化的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并不予支付任何款项（如已支付、则乙方须全额归还）、不予退回履约保证金等，且有权要求乙方承担本合同总金额20%违约金。

注：本项目为交钥匙工程（设备如涉及与甲方端口或设备对接或改造现场设施等，费用均由乙方承担）。

2、质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是原厂全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期应在1年内），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质保期限内，乙方应对由于工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应及时负责包退、包换或提供全新替代设备，确保不影响甲方正常运营，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题或未及时退还、提供替代设备等导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的或影响甲方运营导致各类损失等，乙方承担由此产生的全部责任。

2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据本合同一般条款第（六）条“违约责任”向乙方主张各项权利。

2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质保期均自标的物通过甲方最终验收之日起计算，如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长。

2.4 乙方再次承诺严格按照招标书及本合同等文件所记载内容提供服务内容，包括且不限于整体要求、各类功能要求等。

2.5 乙方承诺本合同所涉设备均与甲方现状吻合，确保各类设备及设施均能正常运行，甲方无须另行添置任何设备或设施；如有，则由乙方承担全部费用，包括且不限于添置设备或设施费、改建费等。

3、包装

乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4、伴随服务（乙方对甲方待使用设施的周边配套实施等均已现场确认并认可，确保甲方无须另行添置设备或设施；且该部分费用已包括在合同总价内，甲方无须支付任何费用）

4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、培训、验收、维护、升级、监督、更换或设备替换等，以及招标书等文件所记录的服务项目；

4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

4.1.4 按甲方要求，对甲方技术人员进行技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划；提供厂家免费培训、并提供维修资料及中文的用户操作手册。

4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的所有费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

乙方负责现场清理，对废弃物、垃圾等不得随意丢弃，必须按国家相关规定要求处置。

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责。

# （三）、标的物的交付、检验和验收

1、标的物的交付

1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移, 标的物交付行为不视为验收合格。

1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物的包括出厂证明、合格证、报关单及商检单等全部材料。

2、检验和验收

2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份书面合格检验证明，合格检验证明仅作为甲方接收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果及付款依据。

2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分（但不免除乙方对标的物生产厂家、质量等方面须承担的责任及义务）。

2.3  验收期限自标的物安装调试正常使用三个月后，特殊情况需延长的，双方应特别约定。

2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用先由乙方垫付、最终由有过失的一方支付。

3、货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

3.1货物装箱清单

3.2合格证（国产设备必须提供）

3.3报关单&商检单（进口设备需提供）

3.4医疗器械注册证（医疗设备需提供）

3.5中英文技术资料

3.6使用维修保养中文说明书

3.7其它必备材料和必备工具等

3.8保修单等其它必须材料

3.9质量合格材料（计量合格证）

# （四）、对标的物提出异议的时间和办法

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1  甲方在验收过程中，原则上于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方；如有特殊情况，甲方有权延长异议期。

注：甲方有权在中标后的项目实施过程中，对标的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备的参数和功能与招标等文件要求及投标文件的承诺存在偏离，甲方仍有权退回设备，同时乙方须承担合同总金额20%的违约金，对此乙方予以认可。

1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定，但不免除本条款上述1.1约定的在项目实施过程中甲方的权利。

1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见，同时异议期一并无限延长。

# （五）、合同价款和支付

1、合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2乙方应按照双方签订的合同规定完中标货、调试及经甲方验收合格后并在合同特殊条款规定的期限内持下列全部单据后方可结算货款：

1.2.1 满足甲方要求的合格的销售发票；

1.2.2 甲方盖章签收后的送货回单、乙方出具的合格检验证明和最终甲方出具的书面验收合格证明。

1.3如无异议、甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 根据现行税法对本合同有关的一切税费均由乙方承担，且已计入费用。

# （六）、违约责任（除已有约定外）

1、违约责任

合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但守约方保留直接解除合同、不予支付/要求退回任何货款及追究本合同总价20%违约金的权利，同时，违约方还须承担向守约方支付因此而造成的全部项目，包括诉讼费、保全费、律师费等。

2、甲方违约责任

2.1  在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2  甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

2.3  甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的实际损失。

3、乙方违约责任

3.1  乙方不能交货（交货、安装或验收等如逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格，或交货未满足甲方要求，或乙方出现合同约定其他各类违约情形，或其他情形从而影响甲方正常使用的，甲方均有权解除合同、不予支付任何款项，乙方则向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

注：乙方提供的货物中有不符合招标文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，但如甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之一支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；如甲方不再需求，则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

4、不可抗力

4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

# （七）、索赔

1、索赔

1.1  甲方有权根据自行检验标准检验或当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2  在本合同规定的检验期和质保期内，乙方同意甲方有权按下列多种方式合并解决索赔事宜：

1.2.1  乙方负责及时退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于20%违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，合并为甲方确定降低标的物的价格。

1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的原厂全新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。

1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保函中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

# （八）、合同的解除和转让（除已有约定外）

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担本合同总价款30%作为违约金，并按本合同一般条款第（六）条等承担各项违约责任；；

1.2 有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方或显示对方已获悉时即告解除。

1.3 本合同当事人联系信息以企查查等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书（含裁判文书）送达。

2、合同的转让等

合同任何部分均不得转让、分包、委托或授意给第三方，否则视为违约，甲方有权根据本合同一般条款第（六）等全部条款的约定主张全部权利。

（九）、争议解决及未尽事宜

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规的规定执行。

第六章 合同特殊条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据政府采购采购编号         号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                           事宜，签订本合同书。

# （一）、合同内容：

1、

| # 序号 | # 名称 | # 品牌（原厂全新） | # 型号 | # 数量 | # 单价（元） | # 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |

- 配置清单：

| 序号 | 货物名称（原厂全新） | 单位 | 数量（每套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

# 3、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

注：甲方有权选择对己优势条款合并主张全部权利，对此乙方无异议。

（二）、价格与支付：

1、合同总金额固定为人民币         元整（￥         ），包括招标文件所确定招标范围内相应图纸及货物清单中的全部内容，以及为按招标文件所确定的交货时间、质量、安全要求完成上述内容所必须的机械设备、材料、劳务、技术措施、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费等。设计图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际安装过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现图纸有与现行规范有出入或不详之处，乙方在征得甲方同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。

2、本项目完工验收合格后，会进行结算审计，并出具审计报告。最终合同结算价格以审定金额为准。

3、本项目结算金额核减额超出送审造价7%的部分，按照核减额4%计算的审计费用由乙方承担，乙方承担的审计费用由其直接支付给审计单位。

2、付款方式：

2.1、支付步骤：

- □在签订合同时，乙方明确表示需要甲方支付预付款的

采购合同签订生效后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款。待全部货物到达甲方指定地点并安装结束，经甲方最终验收合格，并由乙方提前向甲方提供下列单据(a、b、c)后15 日内，无任何异议情形下由甲方向乙方一次性付至项目审定金额的 95%，余5%在质保期满后，且乙方无任何违约事由的，由甲方在 15 日内向乙方一次性付清。

- □在签订合同时，乙方明确表示无需甲方支付预付款的

采购合同签订生效后，乙方完成全部供货并安装调试结束，在乙方向甲方提供下列单据(a、b)后30日内，无任何异议情况下甲方向乙方一次支付合同金额的30%;试运行完成，项目通过整体验收合格并交付使用后，由乙方提前向甲方提供下列单据(a、b、c）后30日内，无任何异议情况下由甲方向乙方付至项目审定金额的95%；余5%在质保期满后，且乙方无任何违约事由的，由甲方在15日内向乙方一次性付清。

2.2、乙方在申请付款时向甲方提供以下凭据:

a、符合甲方财务要求开具的合法正规的增值税普通发票；

b、《项目验收报告》；

c、其他（若有）。

3、支付方式：银行转账等。

（三）质量与验收：

1、乙方应按照标书等全部文件的有关规定提供合格产品；

2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，乙方负责及时包修、包退、包换或全新替代设备、确保甲方正常运营，费用均由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标；验收后使用阶段，甲方仍有权按本合同一般条款中第二条及第四条等约定主张各项权利。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准，确保甲方验收通过。

5、乙方交付及验收前均应先用书面等方式通告甲方。

（四）售后服务（乙方承诺严格按标书等“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，甲方无须另行支付其他任何费用）：

1、质保期  年（质保期自货物验收合格之日起计算）。质保期后提供终身维修和维护服务，且只收取配件费用，不收取人工费及其他费用；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以扣除相应期间。在质保期内，乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7*24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在甲方提出服务要求后，能做到30分钟响应，2 小时上门，一般故障24 小时内排除，重大故障48小时内排除，若无法在规定时间内修复故障由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

2、在质保期内，乙方承诺无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。

3、甲方如有其他项目需投标人配合完成，乙方须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

4、质保期内乙方提供至少每年4次的上门维护保养服务，并提供维护保养报告。

（五）交货和安装

1、交货时间：合同签订生效之后       内交货并安装调试结束；

2、交货地点：苏州大学附属第一医院总院 。

（六）违约责任（除已有约定外）：

严格按本合同及其他采购文件的规定执行（含本合同全部条款等）。

（七）合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

（八）合同争议

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

（九）廉洁条款

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：

1.合同各方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。

2.甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6.乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。

7.乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

8.本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

（十）合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效。

2、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，招标代理机构 壹 份；具备同等法律效力。

（十一）未尽事宜

本合同未尽事宜，应由双方协商一致后，订立补充协议。

【以下无正文】

【合同签署页】

| 甲方（盖章） |  |  |  | 乙方（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 苏州大学附属第一医院 |  |  | 单位名称: |  |
| 地址： | 苏州市姑苏区平海路899号 |  |  | 地址: |  |
| 法人代表 （签章） |  |  |  | 法人代表 （签章） |  |
| 纳税人识别号： | 123200004660027298 |  |  | 纳税人识别号: |  |
| 开户银行： |  |  |  | 开户银行: |  |
| 账号： |  |  |  | 账号： |  |
| 职能部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 授权代理人： |  |
| 招标部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 现场联系人： |  |
| 分管院领导： |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |  | 签订日期 年 月 日 |  |

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低推荐3名中标候选人。

5、本项目采购人已委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、政府采购政策执行办法：

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、针对小微型企业的评审加分：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

二、综合评分标准：

（一）价格：（价格权值30分）

以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）技术参数符合性比较（25分）

投标单位结合第四章招标书“三、采购需求中的(四）、（六）大项技术要求”中的参数进行响应。投标人必须如实响应技术参数要求，对所投产品进行应答，并在技术偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数要求进行打分。打“▲”项技术参数若出现负偏离每项扣2分，其他技术参数出现负偏离的每项扣1分，扣完为止。

（三）安装实施方案（15分）

针对本项目设置合理明确的安装实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装实施方案应包括:①项目实施计划与时间安排、②项目试运行调试方案、③项目人员组成及职责安排、④安装说明及安装工具设备清单。⑤安全文明施工制度等方面

上述各项内容齐全且能够满足本项目需求的每一项得3分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（四）售后服务方案情况比较（9分）：售后服务方案包括①售后服务机制、响应时间、②售后服务流程、③售后服务标准、维保档案等情况。

上述各项内容齐全且能够满足本项目需求的每一项得3分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（五）应急预案（8分）：应急预案应包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

上述各项内容齐全且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（六）履约能力比较（13分）：

1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每具有一个得1分，最高3分。证书须在有效期内，认证机构需国家认监委备案的合法机构，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询页面截图，否则不得分。

2、投标人2022年1月1日至今（以合同签订之日起为准）完成的类似业绩情况比较，每提供一份完整的合同复印件得2分，最高得10分。

备注：

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

2、质保要求、付款方式及交付时间不满足招标文件要求的为无效投标。

（全文完）