江苏中际招标代理有限公司                                                                   公开招标文件

连云港市政府采购
招标文件
项目名称：连云港市立东方医院影像设备维保服务
项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2026-0026
采   购   人：连云港市立东方医院
采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司
2026年3月
目   录
3

第一部分投标邀请

7

第二部分投标人须知

20

第三部分评标办法

24

第四部分项目需求

29

第五部分合同

36

第六部分投标文件格式



第一部分  投标邀请
	项目概况
连云港市立东方医院影像设备维保服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年4月1日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2026-0026
项目名称：连云港市立东方医院影像设备维保服务
预算金额：720万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：连云港市立东方医院影像设备维保服务。具体要求详见第四章项目需求。
对项目需求、综合评分部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（服务期限）：3年（合同约定时间起算）。
本项目（是/否√）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）2024年度或者2025年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一年不需提供）（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.落实政府采购需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：①投标单位具备《辐射安全许可证》，相关证件在有效期内。
②投标单位具有《医疗器械经营许可证》，经营范围包含二类、三类医疗器械，且证件处于有效期内。
4.本项目的其他资格要求：
（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构在资格审查环节通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询。
（2）中标后不允许分包或转包。
5.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1．时间：2026年3月11日至2026年3月17日23:59止（北京时间）。
2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收时间
投标文件接收（上传）截止时间：2026年4月1日9:00:00（北京时间）
2.开标时间与地点
开标时间：2026年4月1日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”
开标大厅网址：
http://jszfcg.jsczt.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市立东方医院
地    址：连云港市连云区中华西路57号
联系方式：杨工15261378209
2.采购代理机构信息
名    称：江苏中际招标代理有限公司
地    址：连云港市海州区凌州路8号德惠商务大厦B座1014室
联系方式：朱虓18061313418

3.项目联系方式
项目联系人：朱虓
电      话：18061313418

八、电子招投标说明
1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。
2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
第二部分  投标人须知
一、说明
一、适用范围：
本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的采购，招标需求详见第四部分“项目需求”。本次采购招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。
投标人的投标文件内容以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。同一事项既有中文也有外文的，以中文意义为准。
二、定义：
“招标人”（采购人）系指组织本次招标的招标机构；“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造（研发）商或供应商；“投标人代表”系指投标人的法定代表人或者获其授权的代理人。
三、投标费用：
无论投标过程中的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关全部费用。
本项目代理费按发改价格[2002]1980号文下浮40%标准计取，以上所有费用均由中标人支付，投标单位须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。由中标人在领取中标通知书时一次性支付。
二、招标文件说明
四、招标文件的构成：
招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序等，具体由下述部分组成：
第一部分 投标邀请
第二部分 投标人须知
第三部分 评标办法
第四部分 项目需求
第五部分 合同
第六部分 投标文件格式
五、招标文件的修改：
招标文件的修改书（若有）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。
三、投标文件的编制
六、编制要求：
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制电子投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
七、投标报价：
本项目投标报价最高不得超过预算价（最高限价），否则作无效响应处理。
投标人应根据投标报价要求在详细报价书上列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
八、投标人资格的证明文件：
投标人必须提交证明其有资格进行投标的文件，作为投标文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
投标人委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六部分“投标文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证电子件。
九、投标保证金：无。
十、投标有效期：
投标文件接收截止时间结束后60天内。
十一、投标文件制作工具：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
十二、电子投标文件编制要求：
投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
1、投标文件格式：
填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
2、商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。
（3）分项报价表：请按第六部分“投标文件格式”提供的“分项报价表”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“九、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本招标文件第一部分“投标邀请”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。
3、技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）
（1）技术标：可以但不限于技术方案、招标文件规定的其他材料等，格式自定。
（2）项目需求响应：格式自定。
4、评审因素所需材料：
如有，请按招标文件要求提供。
5、其他材料：
如有，请按招标文件要求提供。
十三、生成投标文件：

投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。
四、投标文件的提交
十四、投标文件的上传、修改和撤回：
投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传。
投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。
对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
十五、递交投标文件的截止时间：
所有投标文件都必须按规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的不予接收。
十六、电报、电话、传真以及纸质投标文件形式的投标概不接受。
五、开标和评标
十七、开标：
采购代理机构将在本招标文件第一部分“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。
线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标和放弃对开标全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录苏采云开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标和放弃对开标全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
已响应供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。
投标人使用CA数字证书解密投标文件后，采购代理机构当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容并记录，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行。
十八、评标委员会：
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标期间，投标人的法定代表人或者获其授权的代理人必须候场，随时接受评委询问，并予以解答。
十九、对投标文件的审查和确定：
1、开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价(对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价) ；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）编写评标报告。
3、评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。
未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理。
评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

4、评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
5、评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
6、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
二十、投标文件的澄清：
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。
投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
二十一、评标原则、方法和现场开标特殊情况处理：
评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
评标时，评标委员会各成员应独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人得分，评标方法详见第三部分“评标办法”。
因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）；“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用该条款；对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。
二十二、启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。  
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
二十三、投标人存在下列情况之一的，投标无效：
1、投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
2、投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
3、不具备招标文件中规定的资格要求的；
4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6、未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；
7、投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；
8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
二十四、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
六、中标结果
二十五、中标人的确定
评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并根据采购人的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
二十六、中标通知书
中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网平台公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供壹份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。
采购代理机构无义务向未中标人解释未中标原因和退回投标文件。
七、合同
二十七、签订合同
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，再经政府采购中心见证。
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件(若有)等，均为签订合同的依据。
所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性的修改。
八、询问、质疑及投诉
二十八、询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
二十九、质疑
1、质疑的提出

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。
提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本招标文件第一部分“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网-下载专区）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）采购文件(交易文件)下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
2、质疑函的受理和答复

质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
三十、投诉
投诉事项依照有关法律、法规执行。
九、政策功能
三十一、政策功能
1. 本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。
2. 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即服务由中小企业承接的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
3. 参加政府采购活动的供应商应当提供的材料：
3.1 供应商提供的服务全部由小型企业、微型企业承接的，提供《中小企业声明函》（第六章“投标文件格式”）。
3.2 供应商为残疾人福利性单位且提供的服务全部由残疾人福利性单位承接的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。
3.3 供应商为监狱企业或提供的服务由监狱企业承接的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4. 支持绿色发展
4.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
4.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
5.政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
6.为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
第3部分 评标办法
一、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
三、评标标准：
1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
3、总得分 = 价格分 +商务技术分 
4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
综合评分法
1.价格部分：30分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术部分：70分
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	体系认证
	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得2分。
2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的，得2分。
3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。
（上述1-3项投标文件中同时提供：①有效证书扫描件；②国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图；上述①②项均加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分）。
	6分

	2
	团队保障
	在满足项目需求基础上，供应商配备的持有设备维修培训合格证书的工程师每增加1名得1分，本项最高得6分。
（投标人需同时提供以下证明材料：①工程师的MR、DSA、CT设备维修相关培训证书；②工程师的在职证明；③近半年以来任一个月的供应商为其缴纳社保证明（需加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。缺项或未提供均不得分）。
	6分

	3
	备件承诺
	投标人承诺国内建有原厂备件库（平方数不得小于700m²）且在故障发生后 24 小时内提供备件并完成维修的得6分。
（提供投标人的原厂配件相关证明材料、配件库房产证或租房证明并附实景照片，承诺书（格式自拟）并加盖公章）
	6分

	4
	服务承诺
	1.投标人承诺每年提供设备参数性能质控校准得次数达到5次及以上的，得2分。
2.投标人承诺保修期内开机率达到 95%以上的，得2分。
3.投标人承诺每年机器清洁除尘定期预防性巡检维护保养的次数达到5次及以上的，得2分。
4.投标人承诺每年性能测试定期预防性巡检维护保养的次数达到5次及以上的，得2分。
5.必要的机械或电气检查：投标人承诺每年机械或电气检查定期预防性巡检维护保养的次数达到5次及以上的，得2分。
6.投标人承诺每年非紧急性质预防性维护的次数达到5次及以上的，得1分。
（上述1-6项投标文件中提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分）
	11分

	5
	业绩
	投标人提供近三年以来的业绩：
1.投标人具有MR设备维保类业绩，每提供一份得1分，最高得2分；
2.投标人具有DSA设备维保类业绩，每提供一份得1分，最高得2分；
3.投标人具有CT设备维保类业绩，每提供一份得1分，最高得2分；
4.投标人具有DR设备维保类业绩，每提供一份得1分，最高得2分；
注：提供合同扫描件或中标通知书扫描件，并加盖投标人公章上传至电子投标文件中，时间、服务内容以合同为准，否则不得分。
	8分

	6
	维保整体方案
	供应商提供维保整体方案，包括但不限于对设备现状梳理、维保服务内容制定、故障处理服务及技术支持、应急抢修、应急响应及重点活动保障的应急维护方案等内容。
1.方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得10分；
2.方案阐述较科学详细、较完整合理、可操作较强的得8分；
3.方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得5分；
4.方案阐述差、可操作性差的得2分。
（提供设备巡检记录单、设备质控清单、及设备维修、保养清单，未提供相关记录单或未见阐述或无实质性内容不得分）。
	10分

	7
	服务响应方案
	根据供应商提供的服务响应方案进行评分，方案包括但不限于维保服务体系、管理制度、响应时间、服务范围等内容。
1.方案内容详细、完整合理、可实施性强的得8分；
2.方案阐述较科学详细、较完整合理、可操作较强的得6分；
3.方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得4分；
4.方案阐述差、可操作性差的得1分。
未见阐述或无实质性内容不得分。
	8分

	8
	投入人员配备
	针对本项目拟投入工作人员，内容包括配置结构、数量、资质、专业技术能力、从业工作经验等。
1.管理组织架构合理、人员配备完善、保证项目顺利实施的得7分；
2.管理组织架构较合理、人员配备较完善的得5分；
3.管理组织架构合理性一般、人员配备一般的得3分；
4.管理组织架构合理性差、人员配备差的得1分。
未见阐述或无实质性内容不得分。
	7分

	9
	应急方案
	针对设备可能出现的问题及重大故障，有具体可行的应急措施和解决方案，对故障响应时间、维修服务时限等有明确的承诺。
1.应急措施有效、解决方案具体可行，故障响应、维修服务及时的，得8分；
2.应急措施较有效、解决方案具体较可行，故障响应、维修服务及时的，得6分；
3.应急措施一般有效、解决方案一般，故障响应、维修服务较及时的，得4分。
4.应急措施、解决方案差，故障响应、维修服务差的，得1分。
未见阐述或无实质性内容不得分。
	8分


第四部分  项目需求
说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。
本章中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。
一、项目概况
连云港市立东方医院拟采购影像设备维保服务，对现有影像设备进行维保，维保期三年。
二、技术要求
1、 设备维保需求清单如下：
	序号
	设备地点
	设备名称
	品牌
	型号
	维保性质

	1
	住院部一楼影像科
	64排CT
	西门子
	SOMATOM
Perspective
	全保

	2
	门诊部一楼影像科
	64排CT
	飞利浦
	Ingenuity Core128 CT
	全保

	3
	住院部一楼影像科
	DR
	西门子
	YSIO
	全保

	4
	健康管理中心
	DR
	杭州美诺瓦
	Staray 5000superz
	全保

	5
	健康管理中心
	32排CT
	波影
	Zeedas
	全保

	6
	住院部一楼影像科
	3.0T核磁
	GE
	SIGNA ARCHITECT
	全保

	7
	住院部一楼介入科
	DSA
	飞利浦
	UNIQ FD20
	半保

	8
	门诊部一楼影像科
	DR
	飞利浦
	DIDI
	全保

	9
	门诊部一楼影像科
	1.5T核磁
	飞利浦
	Achieva 1.5T
	全保


2、 合同期限：3年。
3、 全保型设备维保的主要内容为：包括但不限于提供技术支持服务、保修设备全部的部件（含球管、探测器、运动部件）供应、全部配件更换（包含配套的循环制冷设备和所需液氦）、配套的后处理工作站维护及升级、安全检查、质量保证、配套软件安全性改版升级、24小时×365天热线支持、远程诊断服务、预防性保养（含预防性保养耗材）等。具体项目维保服务范围如下：
★（1）核磁维保服务范围包括但不限于：电子部分：含磁体；制冷部分：冷头、氦压缩机、水冷机组（含第三方水冷）等全保；线圈部分：头颅线圈、腹部线圈、颈部线圈、关节线圈等诊断线圈全保；消耗品：液氦的正常消耗，精密空调。包含设备失超的应急响应及后续励磁匀场至正常使用的全部费用。在维保期结束日前，1.5核磁液氦面保持在80%以上，3.0核磁液氦面保持在70%以上。（提供承诺书（格式自拟）加盖投标单位公章。项目结束时甲方验收）
（2）DSA维保服务范围包括但不限于：提供技术支持服务，整机除球管、探测器、高压发生器核心部件外的其他所有零部件维修更换，配套的后处理工作站维护及升级、安全检查、质量保证、配套软件安全性改版升级、24小时×365天热线支持、远程诊断服务、预防性保养（含预防性保养耗材）等。
（3）DR维保服务范围包括但不限于：整机（含球管，工作站，探测器等所有软硬件及辅助设备）。
（4）CT维保服务范围包括但不限于：整机（含球管，工作站，探测器等所有软硬件及辅助设备）。
4、 维保服务要求：
（1）维保期内，每年度对设备保养不少于4 次，每季度不少于1次，包含但不限于保养所需的配件如相关滤芯、滤网等更换。
★（2）所更换的核心备件（即球管、探测器、高压发生器、冷头、线圈及官方报价单件价格在20万元以上的配件）必须为原厂全新备件。若所更换配件为进口产品，须提供进口报关单。（提供承诺书（格式自拟）加盖投标单位公章）。
（3）所更换的非核心配件为原厂同型号配件。
（4）响应要求：提供24小时服务热线，而且提供24×365天资深工程师电话技术支持。要求提供至少1名驻场工程师。
如果设备发生故障，接到报修电话后应立即响应，如需现场服务，自判定需要现场服务后12小时内工程师到达现场；如判定需要更换备件，自故障判定后24小时内完成备件更换及设备维修。
（5）确保维保期内开机率达到95%，如故障停机率超过5%（1年按365天计算，每年18天），每低一个点，维保期延长7天。
（6）每年对设备参数性能进行质控校准不少于4次，提供质控校准报告。
（7）针对人员配置，供应商需达到以下要求：持有设备维修培训合格证书的工程师MR不少于2名、DSA不少于2名、CT不少于2名（经设备原厂、授权培训机构或行业协会颁发的证书均予以认可），且应具备相关维修工作经验。需提供以下证明材料：
①工程师的MR、DSA、CT相应设备维修相关培训证书；
②工程师的在职证明；
③近半年以来任意一个月的投标单位为其缴纳社保证明（需加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。
（8）机器清洁除尘：每年主动定期预防性巡检维护保养的次数不低于4次，每季度不低于1次，且提供维护保养记录。
（9）性能测试：每年主动定期预防性巡检维护保养的次数不低于4次，每季度不低于1次，且提供维护保养记录。
（10）必要的机械或电气检查：每年主动定期预防性巡检维护保养的次数不低于4次，每季度不低于1次，且提供维护保养记录。
（11）非紧急性质的预防性维护：每年主动定期预防性巡检维护保养的次数不低于4次，每季度不低于1次，且提供维护保养记录。
（12）每年底对设备年度维保情况进行总结分析，装订成册后交采购人管理部门（医学工程部）审核存档。
三、商务要求
1、 ★报价要求：投标报价包含本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。投标人需根据清单报每台设备的维保费用单价（每台每年）、总价。
2、 ★本项目最高限价人民币720.00万元，不接受超过该限价报价。
3、 ★付款方式：按半年结算，即保修合同生效后，采购人根据考核情况于每半年维保期末支付维保费用给中标人，如有考核扣款，从维保费用中直接扣除。采购人付款前，中标人应向采购人出具发票和当期所有维修工单及保养报告，采购人自收到正规发票起 30 日内支付本期的服务费用，否则自行承担延迟付款的责任。
本项目考核方案如下：
采购人使用部门每半年对中标人设备维保服务进行考核评价一次，对服务质量进行打分，详见下表。按评价得分从维保费用中扣除，具体标准为半年度评价平均得分 90 分 (含) 以上，全额支付中标人当期设备维保费用；80 分 (含) 至 90 分,扣除中标人当期设备维保用的 30%；80分以下考核为不合格，采购人有权不支付当期设备维保费用，乃至终止维保服务合同；另核心备件更换须为原厂全新配件，否则采购人有权不支付相关维护费用，乃至终止维保服务合同。具体考核标准如下：
	序号
	考核内容
	分值（100分）
	得分

	1
	保修期内，每考核期对设备保养     次包含但不限于保养所需的配件更换等），每少一次扣 5 分。
保养不及时，每次扣2分。
	20
	

	2
	每考核期对设备参数性能进行质控校准     次，提供质控校准报告，每少一次扣 5 分。
质控校准不及时，每次扣2分。
	20
	

	3
	每天 24h 电话支持，如果设备发生故障，中标人接到报修电话后 2 小时内响应，并给出解决方案。未及时响应的每次扣 2.5分。超过24小时未解决故障，每次扣5分。超过48小时未解决故障，每次扣10分。
	10
	

	4
	电话支持无法解决的，维修人员需 24小时内到达现场。未按时到达或完成维修的每次扣 2 分。无特殊原因单次故障维修时长超过 4 天，每次扣 5 分。
	20
	

	5
	合同期内每考核期设备运行率小于 95%的，每超过1天，保修期延长7天且每低一个百分点扣 2.5分。
	10
	

	6
	所更换的非核心配件为原厂同型号配件，如有不符，每项扣 5 分。
	15
	

	7
	每季度对每台年度设备质控和维保情况进行总结分析，装订成册后交采购人管理部门（医学工程部）审核存档并同时提供1份电子版。未及时按照要求提供的每次扣5分。
	5
	

	合计
	

	考核人签字：
	归口科室负责人签字：


4、 针对我院现有设备情况相对复杂，建议投标人踏勘现场，充分了解设备运行情况。有现场勘查意向的投标人，可于3月19日15:00至院区门诊楼门前集合，由采购方工作人员统一引导。现场勘查联系人：杨工 联系电话：15261378209。
四、其他要求
本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。
第五部分  合同
连 云 港 市 政 府 采 购
合同
合同编号：
采购人：
中标人：
连云港市政府采购合同
（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改）
甲方：连云港市立东方医院         (以下简称甲方)
乙方：    (以下简称乙方) 
   甲方委托    就   对外公开招标（招标编号：  ）。经过专家评审，确定乙方为中标单位,为规范甲乙双方权利与义务，双方经过协商，就甲方下述医疗设备达成本维修技术服务合同（以下简称“合同”）。
本合同经双方签字盖章后在下述起始日期起生效。
1．起始日期：   年    月    日
  终止日期：    年    月    日
如果任何一方拟对协议提出修改或补充，需提前30天向另一方书面提出，经双方协商同意后方可以协议附件形式对协议进行修改或补充。
2．维修服务所保设备：
设备类型
	编号
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	数量
	保修类型

	1
	
	
	
	
	


3.  维修服务内容：
 （1）提供全保的保养服务，保修期内每年按照设备使用说明书要求提供不少于4次的设备保养，提供详细保养分析报告，且每台设备提供年度维修保养结报告，装订成册后交甲方临床医学工程部存档。主要保养内容如下：
	序号
	项目名称
	项目内容

	1
	设备维护与保养
	包括安全检查、质量检查、设备除尘、运行检查等，并提供保养报告。

	2
	电话咨询
	通过电话，对医技人员提出的与本设备相关的问题作出解答和指导。

	3
	故障分析与诊断
	对故障进行分析判断，并与医院相关人员协商，制定维修方案。

	4
	设备更换与维修
	确定维修方案后，通过维修或者更换的方法，使设备恢复运行。更换备件一律归乙方所有。

	5
	人员培训
	培训内容包括：设备基本构成、运行注意事项、一般故障的判断、紧急故障的处理等


（2）服务响应时间：如果设备发生故障，维保厂家接到报修电话后2小时响应，24小时内维修人员到达现场，无配件需求或常规配件需求情况下当场解决故障。需订购申请配件情况下于7日之内解决故障。每次故障维修总时间小于7天。         
（3）服务时间：全年（包括国家法定节假日）24小时报修电话畅通，有专业人士接听。
（4）维修保养后，所有技术参数均应符合国家相关规定（医院工程师负责检测和监督）。
4．乙方责任：
（1）乙方保证合同期内确保保修期内开机率达到95%，如故障停机率超过5%（1年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长7天。
（2）乙方工程师需爱护院方的一切财物，在维修过程中如损坏财物，需等价赔偿。
（3）乙方所提供的零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品。如因乙方提供的零配件不合格或与原机不匹配导致甲方损失的，乙方除赔偿甲方全部损失外，还应赔偿本合同总价款20%的违约金。
（4）乙方所派负责本项目维修的工程师均为专业的设备维修工程师，接受过系统的维修专业培训，能够完成所有维修任务。
（5）乙方提供技术培训，包括技师临床应用培训、工程师设备维修技术培训。乙方现场需培训甲方工程师1名，培训需达到甲方工程师能够处理设备出现常规故障。
（6）本合同服务包含所有工时、安全检查、质量保证、24小时x 365天热线支持、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）。
（7）维修所更换配件必须为原厂生产的配件。
（8）提供招标文件规定次数的保养（包含人工及配件）。
（9）免收技术服务的全部人工费用及差旅费。
（10）免收维修所需的所有备件费用及享有备件的优先使用权。
（11）若因不可抗力导致服务延迟或不能提供本协议规定的维修服务，乙方应在2小时内通知甲方，双方协商其他解决办法，以减免甲方损失。如乙方未能及时通知甲方，造成甲方的损失应由乙方负责。
5. 甲方责任：
由于错误操作、火灾、水灾、天灾或第三者未经授权使用，导致的仪器损坏，不在乙方的责任范围内。
6. 考核
甲方使用部门每半年对乙方设备维保服务进行考核评价一次，对服务质量进行打分，详见附件。按评价得分从维保费用中扣除，具体标准为半年度评价平均得分 90 分 (含) 以上，全额支付乙方当期设备维保费用；80 分 (含) 至 90 分,扣除乙方当期设备维保用的 30%；80分以下考核为不合格，甲方有权不支付当期设备维保费用，乃至终止维保服务合同；另核心备件更换须为原厂全新配件，否则甲方有权不支付相关维护费用，乃至终止维保服务合同。

甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）。
7．合同金额：
  （人民币）含税金额******元/年（大写：****元整），叁年合同含税总额为人民币****（大写:****元整）。包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外甲方无需再向乙方支付任何其他费用。。
8.付款方式：按半年结算，即保修合同生效后，采购人根据考核情况于每半年维保期末支付维保费用给中标人，如有考核扣款，从维保费用中直接扣除。采购人付款前，中标人应向采购人出具发票和当期所有维修工单及保养报告，采购人自收到正规发票起 30 日内支付本期的服务费用，否则自行承担延迟付款的责任。
9.违约责任：
（1）若乙方未按合同约定及时完成本合同所规定的维修内容的，甲方有权拒付维修款。
（2）若乙方未按本合同的规定履行其维保义务或因其自身技能问题无法履行的，甲方有权寻找其他有资质的第三方机构进行维修，由此产生的所有费用由乙方全部承担。
（3)除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则应承担相应的违约责任。
（4)乙方未在约定时间内完成维修，由此对甲方造成的一切损失均由乙方承担。
（5)因乙方维保导致设备不符合相关部门检测质量要求、或实际使用中造成甲方出现医疗事故或存在医疗事故风险的，甲方有权终止合同，乙方承担由此对甲方造成的一切损失，同时甲方保留追究其相关法律责任的权利。
（6）甲方有权根据乙方违约所造成损失程度，对乙方选择如下处罚中的一款或多款：
1) 赔偿甲方合同价款30%的违约金；
2）终止维保合同，向甲方退还已经支付全部维保费用款；
3）对已发生故障设备的恢复；
（7）乙方接到甲方的故障报修电话，未在规定的时间到达现场或提供电话支持服务；或虽然到达现场或提供电话支持服务但仍然无法排除故障的，导致设备瘫痪每出现一次乙方应支付甲方违约金2000.00元。
（8）对经济损失的评估，以甲方提供的数据金额为准。
10.合同终止：
（1）合同期满不再续约的；
（2）国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；
（3）考核分累计两次低于80分的；
（4）拒绝按甲方要求整改，或敷衍整改且在规定时限内整改不到位的；
（5）一方严重违约（如乙方维修设备使设备存在安全隐患导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的； 
（6）发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；
（7）乙方发生转包或分包行为的；
（8）其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。
11．信息保密
甲乙双方对本合同的内容均有保密义务。
12．争议解决：
双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，则任何一方均有权向甲方所在地法院提出诉讼。本合同适用中华人民共和国法律。
13．其他：
本合同一式四份，甲方执贰份，乙方、政府采购监督管理部门各执一份，签字盖章后生效，附加内容具有与以上条款同样的法律责任。
附件：考核评分表
甲方：连云港市立东方医院          乙方：
授权代表:                         授权代表:
日    期：   年  月  日           日   期：    年    月    日
附件：考核评分表
	序号
	考核内容
	分值（100分）
	得分

	1
	保修期内，每考核期对设备保养     次包含但不限于保养所需的配件更换等），每少一次扣 5 分。
保养不及时，每次扣2分。
	20
	

	2
	每考核期对设备参数性能进行质控校准     次，提供质控校准报告，每少一次扣 5 分。
质控校准不及时，每次扣2分。
	20
	

	3
	每天 24h 电话支持，如果设备发生故障，中标人接到报修电话后 2 小时内响应，并给出解决方案。未及时响应的每次扣 2.5分。超过24小时未解决故障，每次扣5分。超过48小时未解决故障，每次扣10分。
	10
	

	4
	电话支持无法解决的，维修人员需 24小时内到达现场。未按时到达或完成维修的每次扣 2 分。无特殊原因单次故障维修时长超过 4 天，每次扣 5 分。
	20
	

	5
	合同期内每考核期设备运行率小于 95%的，每超过1天，保修期延长7天且每低一个百分点扣 2.5分。
	10
	

	6
	所更换的非核心配件为原厂同型号配件，如有不符，每项扣 5 分。
	15
	

	7
	每季度对每台年度设备质控和维保情况进行总结分析，装订成册后交采购人管理部门（医学工程部）审核存档并同时提供1份电子版。未及时按照要求提供的每次扣5分。
	5
	

	合计
	

	考核人签字：
	归口科室负责人签字：


第六部分  投标文件格式
连 云 港 市 政 府 采 购
投标文件
项 目 名 称：【项目名称】 
项 目 编 号：【项目编号】 
投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人：（委托代理时填写）              
      日      期：
格式1、投标函
投 标 函
致：【采购单位】
根据贵方项目（项目编号：）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权全权代表参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本项目采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
法定代表人签字（或盖章）：
供应商公章： 
日期： 
格式2、开标一览表
开标一览表
项目编号：【项目编号】
项目名称：【项目名称】
	标题
	总价

	
	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
格式3、分项报价表
分项报价表
（根据招标文件报价要求报价，格式自定）
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
格式4、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（连云港市立东方医院）的（连云港市立东方医院影像设备维保服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（连云港市立东方医院影像设备维保服务） ，属于（其他未列明行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。
格式5、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

日 期：
填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。
格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
注：须附证明材料。
声明人（盖章）：
日期：  年   月  日
格式7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
格式8、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：采购单位
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目名称项目（项目编号：项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________
日期：_____年______月______日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	
	


说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
法定代表人（单位负责人）身份证明
致：采购单位
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____
系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______
日期：_____年______月______日
格式9、商务条款偏离表
商务条款偏离表
请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	序号
	条款
	采购请求
	投标响应请求

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。
格式10、拟派人员配置清单
拟派人员配置清单
	序号
	姓名
	本项目拟任职务
	年龄
	身份证号
	学历
	技术职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、如投标人成交，本项目团队人员必须按本表承诺人员参与实际操作，不得随意更换；
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
格式11、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：【采购单位】
我方供应商名称参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
格式12、其他材料
其他材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

第28页 共50页

