标书编号： JSZC-320583-SZYC-G2026-0004

招 标 文 件

采购单位：苏州市昆山生态环境局

采购内容：2026年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务

类    别：服务类

苏州市营财招投标咨询服务有限公司

二〇二六年三月

总目录

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同主要条款

第六章：评标方法、评分标准

第七章：附件

第一章  招标公告

项目概况：2026年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统 获取招标文件。并于2026年4月21日9:30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320583-SZYC-G2026-0004 号

2.项目名称：2026年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务。

3.预算金额：总预算：798万元。其中：

第一标段：2026年度吴淞江干支流水质站运维委托服务，采购预算：160.00万元。

第二标段：2026年度娄江干支流水质站运维委托服务，采购预算： 160.00万元。

第三标段：2026年度水源地水质站运维委托服务，采购预算： 160.00万元。

第四标段：2026年度河长制断面水质站运维委托服务，采购预算： 150.00万元。

第五标段：2026年度空气站运维委托服务，采购预算： 168.00万元。

4.最高限价：同采购预算。

5.采购需求：

2026年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务，共分5个标段，各标段如下：

| 标段号 | 采购内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一标段 | 2026年度吴淞江干支流水质站运维委托服务（共18个站） | 160.00 |
| 第二标段 | 2026年度娄江干支流水质站运维委托服务（共22个站） | 160.00 |
| 第三标段 | 2026年度水源地水质站运维委托服务（共14个站） | 160.00 |
| 第四标段 | 2026年度河长制断面水质站运维委托服务（共16个站） | 150.00 |
| 第五标段 | 2026年度空气站运维委托服务（区镇11个站点，重点区域4个站点） | 168.00 |

5.合同履行期限：合同签订后一年。

6.本项目不接受联合体投标。

7.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日内。

2.获取地点：“苏采云”系统。

3.方式：在“苏采云”系统线上报名并下载招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间：2026年4月21日9:30（北京时间）；

2.开标地点：“苏采云”系统

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上报名获取招标文件流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网-法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者进入“江苏政府采购”官网首页-“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅9号，10号窗口，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

“苏采云”平台技术咨询：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系右下方智能客服图标进行咨询。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本次投标。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.供应商参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。投多标段的单位，请仔细查看每个标段的操作情况。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

4.如分标段，所投标段均须报名和投标，请仔细确认回执是否为贵单位所投标段的回执；投报多个标段的单位，开标时，每个投报的标段都须在规定时间内远程解密。

5.投标保证金：无需缴纳投标保证金，但需提供《投标承诺函》（格式见招标文件）。

6.履约保证金：无。

7.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

8.昆山市政府采购办公室监督电话：0512-57310854。

9.本次采购的全部公告信息均通过中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：苏州市昆山生态环境局

地址：昆山市萧林路1899号

联系人：孟烨  联系电话：0512-57735682

2.招标代理机构：苏州市营财招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市人民路905号二楼

电话：（0512）65159202，65158110，65156811

联系人：陶元倩、林嘉林、陈婷婷

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

1.4本招标文件的解释权属于苏州市营财招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（招标人/采购单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人（投标单位）：指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4 招标代理机构：指依法接受采购人委托，代为组织招标活动并提供相关服务的社会中介组织。

2.5 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

2.8 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的独立法人。

2.9 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11 天：日历日。

2.12 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标人

3. 合格投标人的范围

3.1 满足招标公告中“申请人的资格要求”。

3.2 依法报名，完全满足招标文件的实质性要求。

3.3 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4. 投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。授权投标人必须为投标单位正式员工，并在投标文件中提供投标人授权代表的社保证明材料。

4.2接受联合投标的项目，如果投标人是联合投标，须持有《联合投标授权委托书》（格式见附件）。

5. 投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

6.1本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应以询问形式向招标代理机构提出，招标代理机构将予以解答。

9.投标人询问和质疑等

9.1 投标人的询问通知不得迟于规定的截止日期使招标代理机构收到，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标代理机构收到。

9.2投标人认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，过期不予受理。

9.3 勘察现场

9.3.1 根据需要，投标人将被邀请对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担（但招标文件如不特别注明，则项目不进行勘察现场）。

9.3.2 招标代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标代理机构现有的能使投标人利用的资料。招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10. 招标文件的修改

10.1 在投标截止时间15日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告或变更公告的方式进行修改。

10.2 招标代理机构对招标文件的修改，将在政府采购信息发布媒体上发布更正公告。补充文件即更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标日期，并于原定投标时间前将此变更在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用我国国家法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1 投标报价和资格文件

12.1.1 投标文件封面

12.1.2开标一览表(统一格式，用于唱标,格式见第三章)；

12.1.3投标分项报价明细表（格式见第三章） 。

12.1.4资格证明文件：

12.1.4.1基本资格证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见《投标承诺函》或提供相应证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见《投标承诺函》或提供相应证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见《投标承诺函》或提供相应证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见《投标承诺函》或提供相应证明材料）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：（2）-（5）项可于《投标承诺函》中承诺。

12.1.4.2投标人符合相关扶持政策的证明材料（以下任意一款）：

（1）中小企业声明函（格式见第三章）；

（2）残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

（3）监狱企业证明文件。

12.1.4.3 投标单位情况表、存在管理或控股关系单位情况表（格式见第三章）。

12.1.5投标人必须提交“12.1.4”款规定的资料，并加盖电子公章，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求，不能通过资格审查。

12.2符合性审查

12.2.1投标人法定代表人身份证复印件；

12.2.2法定代表人授权委托书（格式见第三章）、投标人委托代理人身份证明（如法人自己投标，则无须提供授权委托书和代理人身份证明）；

12.2.3 投标函和投标承诺函；

12.2.4其他有关符合性证明的文件或内容。

12.2.5投标人必须提供“12.1.3、12.2.1-12.2.4”款规定的资料，并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应，不能通过符合性审查。但符合性审查仍包括其他有关内容（例如：2个或以上投标人标书制作工具客户端标识码一致、盖章签署缺失、未实质性响应招标要求、已中标前面标段等情况也可能不能通过符合性审查）。

12.3技术及履约能力部分

12.3.1关于资格的声明函（格式见第三章）

12.3.2 投标服务方案偏离表（本表不得出现价格）；

12.3.3 对本次投标的详细说明(含服务管理工作的组织设计及达到的标准详细说明、应急处理预案、人员配备方案等，投标人视需要自行编写)；

12.3.4 投标服务的质量保障（证）及技术支持等；

12.3.5 招标代理机构在招标书中要求的相关证书、文件；

12.3.6其他根据评分标准要求或认为需要提供的可以证明投标人货物、服务质量、履约能力等的资料；

12.3.7根据《评标方法、评分标准》编制的“评标索引”。

12.3.8投标人必须提交 “12.3.1-12.3.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性投标招标文件要求。

12.3.9投标文件由“12.1”、“12.2”、“12.3”款规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。投标人所提交的文件完整与否，将直接影响投标人的评分。

12.4制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

13. 投标文件编制说明

13.1  投标文件按序编写。

13.2  开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标文件的制作、签署

14.1 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，相关证明材料，附于正文之后，编目编码上传。

14.2 本项目采用电子招投标形式，投标人应按照招标文件和《苏采云系统供应商操作手册》规定，并使用政府采购客户端（标书制作工具）制作电子投标文件。

14.3 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。招标文件中要求加盖投标人公章的，可用电子签章代替。

15. 投标报价

15.1  除非合同中另有规定，投标人对本次招标的全部货物和服务进行报价，应包括货物或劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

15.2  投标人应按《投标分项报价明细表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，且总价应和《开标一览表》一致，并由法定代表人或被授权人签署。

15.3  投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低报价不能作为中标的保证。

16. 投标保证金

16.1  本项目不收取投标保证金，但需提供《投标承诺函》（格式见第三章）。

17. 投标文件的有效期

17.1  自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2  在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第16条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、投标文件的提交、撤回和修改

18. 投标文件的提交

18.1投标人应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件成功上传到“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

18.2投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2投标人在提交投标文件截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标。开标后投标人不得修改或撤回投标。

20. 投标截止时间

20.1 投标截止时间详见招标公告。

20.2 采购人和采购代理机构如推迟投标截止时间时，将按更正公告的方式发布公告。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。所有投标人应及时关注本项目相关公告。

20.3 在投标截止时间以后将无法上传投标文件。

六、开标和评标

21.开标和评标

21.1开标由招标代理机构在线主持，按《招标公告》规定的时间、地点进行公开开标。投标人远程参加，评标委员会成员不得参加开标活动。单个标段投标人不足3家的，该标段不得开标。

21.2 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。参加投标的单位应在项目开标前30分钟提前进入不见面开标大厅，做好相关准备工作。

21.3 开标阶段，投标人在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。开标时投标人应始终保持在线状态，关注解密时间。如果有多标段的项目，投多标段的单位，请仔细查看每个标段的操作情况。

21.4开标时，由招标代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.5投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格，均视同认可开标结果。

21.6开评标过程中如有问题招标代理机构工作人员会及时通过投标人投标时留存的手机号与其联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

21.7在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为投标无效：

21.7.1报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

21.7.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

21.7.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

21.7.4同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

22.资格审查

22.1开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2如供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一标段投标，且均未在前面标段中标，其他各项资格审查也都能通过的，仅其中投标报价最低（如报价相同的，由评委抽签确定）的供应商进入后续评审程序，与其单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商不得通过此项资格审查，其投标无效。

22.3投标人信用信息查询

22.3.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

查询时间：开标当天。

查询渠道：“信用中国”网站。为防止网络问题等原因无法查询，供应商应自行将“信用中国”网站信用查询记录截图或信用报告放入响应文件。

22.3.2评审小组在对供应商进行审查时，应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

22.3.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

23. 评标委员会或评标小组

23.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由招标采购单位负责组织。

24. 评标内容的保密

24.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25. 对投标文件初审

25.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

25.2 初审中，投标文件报价出现前后不一致的，按下述规定修正：

25.2.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

25.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2.5同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量、内容、标准、数量及期限等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25.4供应商的报价出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25.5 招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26. 投标的澄清

26.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的价格及实质性内容，并将作为投标内容的一部分。

26.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

26.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

27．投标无效和废标

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

27.1.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

27.1.2 未按本须知第12条的规定提交资格文件或资格文件不符合招标要求的；

27.1.3 与招标文件有重大偏离；

27.1.4 投标人拒绝修正错误；

27.1.5 投标人的报价是选择性的；

27.1.6 投标人的报价只投了部分内容；

27.1.7 投标报价超过预算或限价的；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.9不同投标人的标书制作工具客户端标识码一致的；

27.1.10投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.1.11法律、法规及本招标文件规定的无效的情况;

27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。评标过程中发现投标人有下述情形的，评标小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为投标人恶意串通，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

27.3.4因重大变故，采购任务取消的。

27.4 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1 评标委员会将仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。具体评分方法和评分标准详见第六章。

28.3评标委员会根据评审得分由高到低顺序排列，向采购人推荐中标候选人。

28.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授标

29. 中标单位的确认

29.1采购人应根据评标委员会在评标报告中确定的中标候选人名单按顺序确定中标人。

29.4确定中标单位后，招标代理机构将在本项目招标公告发布的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.5若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.5.1提供虚假材料谋取中标的。

29.5.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

29.5.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.5.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.5.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

30. 中标人标准

30.1 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2 在合同签订之前，采购单位和招标代理机构如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理机构有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回。

31. 中标和未中标通知书

31.1 在公告中标结果的同时，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31.3 招标代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。评审结束后，供应商可在系统中自行查询评审结果或关注公告发布网站的中标公告，评审结果将载明未中标供应商的评审情况。

32. 合同的签订

32.1 中标公告公示期满后，中标人可在“苏采云”系统内完成合同下载和签订，具体操作详见“苏采云”系统办事指南。

32.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

32.3采购人在合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、在不改变其他条件的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

33. 履约保证金

33.1 中标的投标人应按《招标公告》中的规定向甲方提交履约保证金。

33.2 中标的投标人必须在合同签定后的三日内按《招标公告》中的规定将履约保证金交至甲方并加盖备案章。

33.3 履约保证金（无息）将在货物质保期满后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

八、其他事项

34. 中标服务费和质疑

34.1中标服务费按苏财购告【2016】31号公示执行，即：以预算金额为基数，100万元以内部分1.5%、100～500万元部分1.1%、500～1000万元部分0.8%，1000万以上部分0.5%的差额定率累进法计算，但单项收费不低于3000元。在领取中标通知时向采购代理机构支付。本项目第一标段：21600元，第二标段：21600元，第三标段：21600元，第四标段：20500元，第五标段：22480元。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

34.3质疑接收方式：按相关规定接收书面质疑，供应商应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人需打印保留“网上报名截图”，质疑时与质疑函一并提交。如对《招标文件》提出质疑的，请提交资格审查内容的相关文件(但只对“投标人资格要求”质疑的除外)。

联系部门：苏州市营财招投标咨询服务有限公司招标一部，电话：0512-65159202，65158110，地址：苏州市人民路905号二楼。联系人：陶元倩 林嘉林。

35. 监督

政府有关管理部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

1.对本章所有的投标书格式，投标人可根据本单位实际情况或招标文件相关要求进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2.所有需盖章和签字的地方应盖章和签字。

3.所有文字、材料的上传件应清晰，如因模糊、不清晰造成的评审扣分，投标人自行承担责任。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名，身份证号）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字）

年  月  日

2、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、以上《开标一览表》为参考格式，具体以苏采云系统格式为准。

3、投标函

1）投标函

：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标（第  标段） )。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的全部服务人工、保险、劳保、各种税费以及服务期、质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4、我们愿意提供招标代理方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标者，还认为你们有权按规定接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳相关保证金；

9、如果我们中标，我们将向代理机构以下账户(账户：苏州市营财招投标咨询服务有限公司，账号：1102020209000342238，开户行：苏州工行道前支行）领取《中标通知书》时支付中标服务费；按中标通知书时间要求签订合同书；

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

11、如中标，中标服务费需开具增值税专用发票，开票信息如下：

单位全称：

税号：

地址：

联系电话：

开户行：

银行帐号：

12、 所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：                            邮政编码：

联系电话：

邮箱：

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

年     月     日

2）投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）

苏州市营财招投标咨询服务有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，我单位自愿参加编号：JSZC-320583-SZYC-G2026-0004 ___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

年     月     日

4、投标分项报价明细表

投标分项报价明细表格式

项目投标报价表

第      标段：

| 序号 | 站点名称 | 期限 | 每月单价 | 数量（月） | 每年总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | … |  |  |
| 总报价 | 金额大写 : 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |
| 是否是小微企业并提供的自有服务： （是或否）。 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

注：

- 上述报价表由投标单位按具体的收费项目自制清单投报，此表仅为格式。但须明确列出每个站点每月费月。

- 第三标段提供自动监测站运维小程序及运维管理系统的明细报价单列,自行增加。

3.供应商中标后，请将此表完善信息，连同《中小企业声明函》等，于1个工作日内发至1910884334@qq.com邮箱，联系电话：0512-65158110，65159202。

5、投标服务详细方案：

| 序号 | 招标要求 | 投标方案 |
| --- | --- | --- |

投标单位自行承述。

6、人员配备表（技术、商务）：

拟定从事苏州市昆山环境监测站项目的人员情况表（第  标段)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间（月） | 联系方式 （手机及电子信箱） | 用工性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中: 1.运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数 人; 3.是否配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作： （是或否），姓名： 。 注：提供以上技术人员的劳动合同、社保缴费记录、培训合格证、职称、经验证明等相关材料（其中：社保缴费记录姓名需清晰）。...... (以上请根据各标段评分标准要求修改后填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

7、投入设备、备品备件、试剂等配备表（格式）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

8、 业绩：

20       年从事的水质站（或空气站）运维业务汇总表

| 年度 | 项目名称 | 甲方（被服务）单位 | 站点个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

9、其他证明文件

1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市营财招投标咨询服务有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

年     月     日

2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

3）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体）参加__（单位名称）____的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），根据《中小企业划型标准规定》，属 其他未列明  行业；承接企业为__（企业名称）____，从业人员_____人，营业收入为__    ____万元，资产总额为__    ____万元，属于             （中型、小型、微型企业）。

2、1、（标的名称），根据《中小企业划型标准规定》，属              行业；承接企业为__（企业名称）____，从业人员_____人，营业收入为__    ____万元，资产总额为__    ____万元，属于             （中型、小型、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：    年  月  日

### 注：

1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上年度数据的新成立公司可不填。

4）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 5）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：

1、投标人应按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请在上表中填“无”。

2、如供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一标段投标，仅其中投标报价最低（如报价相同的，由评委抽签确定）的供应商进入后续评审程序，与其单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商不得通过资格审查，其投标无效。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

6）中标信息

供应商中标后，请在1个工作日内将以下材料发至1910884334@qq.com邮箱，联系电话：0512-65158110，65159202，以保证中标公告及时发布。

1）中标信息；2）投标报价表（明细）；3）《中小企业声明函》。

中标信息

| 序号 | 信息 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 中标单位名称 |  |
| 3 | 中标单位地址 |  |
| 4 | 中标总价格（或折扣率） |  |
| 5 | 代理人姓名及联系方式 |  |
| 6 | 交付时间或服务期限 |  |
| 7 | 质保期限 | ---- |
| 8 | 履约保证金数额 | （取整到百元，无需四舍五入） |
| 9 | 增值税发票开票信息 | 单位全称： 税号： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号： |
| 10 | 是否中小微企业 |  |

第四章  采购需求

受苏州市昆山生态环境局的委托，苏州市营财招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，为委托人拟采购的2026年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务进行国内公开招标。

一、招标编号： JSZC-320583-SZYC-G2026-0004号

二、招标内容和技术要求：

（一）采购内容：2026年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务，共分为5个标段，各标段内容如下：

| 标段号 | 采购内容 | 预算 （万元） | 履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 2026年度吴淞江干支流水质站运维委托服务（共18个站） | 160.00 | 合同签订后一年 |
| 第二标段 | 2026年度娄江干支流水质站运维委托服务（共22个站） | 160.00 | 合同签订后一年 |
| 第三标段 | 2026年度水源地水质站运维委托服务（共14个站） | 160.00 | 合同签订后一年 |
| 第四标段 | 2026年度河长制断面水质站运维委托服务（共16个站） | 150.00 | 合同签订后一年 |
| 第五标段 | 2026年度空气站运维委托服务（区镇11个站点，重点区域4个站点） | 168.00 | 合同签订后一年 |

（二）项目服务范围和要求：

第一标段2026年度吴淞江干支流水质站委托服务:

1．项目服务概述

2026年度吴淞江干支流水质站运行维护，为保障自动站正常运行，为昆山市的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：合同签订后一年。

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为吴淞江干支流水质站共18个站的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 设备启用时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菉溪大桥 | 2021.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷*、总氮 |
| 2 | 千灯浦上游 | 2020.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 3 | 小虞河高速南 | 2021.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷*、总氮 |
| 4 | 小虞河西 | 2018.12 | 氨氮、总磷、水质五参数*、高锰酸盐指数、总氮 |
| 5 | 吴淞江大桥 | 2017.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数*、总氮 |
| 6 | 中盐公司下游 | 2017.12 | 水质五参数、氨氮、总磷 |
| 7 | 新吴淞江出口 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮、氟化物* |
| 8 | 吴淞江东城大道桥 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、氟化物*、总氮、流量计* |
| 9 | 东尤泾 | 2018.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 10 | 南安站 | 2018.12 | 氨氮*、总磷 |
| 11 | 青淞中心站 | 2018.12 | 氨氮、总磷* |
| 12 | 北善浦 | 2017.12 | 水质五参数、氨氮、氟化物*、总磷 |
| 13 | 汶浦港东口 | 2017.12 | 水质五参数、氨氮、氟化物*、总磷、 |
| 14 | 香花河 | 2017.12 | 水质五参数、氨氮、总磷* |
| 15 | 道褐浦 | 2017.12 | 氨氮、总磷 |
| 16 | 夏驾河童泾路桥 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、氟化物*、总氮 |
| 17 | 木瓜河 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 18 | 瓦浦河 | 2018.12 | 氨氮*、总磷、高锰酸盐指数 |
| 19 | 石浦大桥 | 包含此任务无需报价 | 采水构筑物、采（配）水管路的维护 |

## 注：打*的设备存在无法正常使用的可能，不能使用时，中标方需提供备机，提供的氨氮、总磷、高锰酸盐指数备机需具备自动质控功能。

## 3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为昆山市吴淞江干支流水质站共18个站点（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理,配合采购单位完成其他标段的质控任务，并选择一个站点在合同签订后2个月内完成智能化改造。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合苏州市昆山生态环境局完成对其他标段水站的质控检查任务

3.1.2.7 随时接受苏州市昆山生态环境局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市昆山生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8须配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.2、运维单位每月定期向环境监测站提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

▲3.7考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

3.8数智化升级服务：投标人在所投包件中，任选一个水站进行数智化升级服务。升级后的数智化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量，实现的主要功能如下：

- 水站监控软件能够自动控制水质在线分析仪进行低浓度标样核查、高浓度标样核查、多点线性核查、加标回收率测试、校正功能，并可以查询到相关的测试数据。

- 在遇到超标异常水质数据时，水站监控软件能自动下发指令使水质在线分析仪自动配制和超标异常水质数据值相同或相近浓度的标准溶液自动进行标液核查，根据核查结果验证仪器性能状态。

- 水质在线分析仪能够自动稀释高浓度母液配制所需浓度标样并测试。

- 水质在线分析仪能够设置盲样的稀释比例，仪器自动按比例稀释测量完成盲样质控考核。

- 水质在线分析仪关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令。

- 具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。

- 能够对室外采水深度、水站用电量、站房温湿度、水浸报警、烟感报警信息进行采集和存储。

- 具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

## 第二标段 2026年度娄江干支流水质站委托服务:

1．项目服务概述

2026年度娄江干支流水质站运行维护， 为保障自动站正常运行，为昆山市的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：合同签订后一年。

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为娄江干支流水质站共22个站点的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 设备启用时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬二泾渡口 | 2017.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数*、氨氮、总磷*、总氮*、总有机碳、氟化物 |
| 2 | 清水江 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数*、挥发酚、氟化物 |
| 3 | 青阳大桥 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 4 | 黄浦江路桥 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数*、总氮 |
| 5 | 娄江东城大道桥 | 2018.12 | 水质五参数*、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、氟化物、流量计* |
| 6 | 项头港南出口 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 7 | 皇仓泾 | 2018.12 | 氨氮、总磷*、高锰酸盐指数* |
| 8 | 汉浦塘 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 9 | 东门塘 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 10 | 夹浦河 | 2018.12 | 氨氮、总磷* |
| 11 | 白塔闸 | 2018.12 | 氨氮、总磷*、高锰酸盐指数 |
| 12 | 横泾闸 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 13 | 金鸡河迎宾东路 | 2018.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷*、氟化物 |
| 14 | 珠泾泵站 | 2018.12 | 氨氮、总磷* |
| 15 | 鸭脚浜 | 2018.12 | 氨氮、总磷*、氟化物 |
| 16 | 宋介港闸 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 17 | 洞庭湖路河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、总氮 |
| 18 | 杨文闸 | 2018.12 | 氨氮、总磷* |
| 19 | 兵东河 | 2018.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物 |
| 20 | 金鸡河 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 21 | 蓬溪北路河 | 2018.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物 |
| 22 | 十五甸港 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 23 | 正义铁路桥、汉浦新村 | 包含此任务无需报价 | 采水构筑物、采（配）水管路的维护，朱家村（流量计） |

## 注：打*的设备存在无法正常使用的可能，不能使用时，中标方需提供备机，提供的氨氮、总磷、高锰酸盐指数备机需具备自动质控功能。

## 3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为昆山市娄江干支流水质站共22个站点（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理，配合采购单位完成其他标段的质控任务，并选择一个站点在合同签订后2个月内完成智能化改造。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合苏州市昆山生态环境局完成对其他标段水站的质控检查任务

3.1.2.7 随时接受苏州市昆山生态环境局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市昆山生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8须配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求：招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.3运维单位每月定期向环境监测站提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.4数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

▲3.7考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

3.8数智化升级服务：投标人在所投包件中，任选一个水站进行数智化升级服务。升级后的数智化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量，实现的主要功能如下：

- 水站监控软件能够自动控制水质在线分析仪进行低浓度标样核查、高浓度标样核查、多点线性核查、加标回收率测试、校正功能，并可以查询到相关的测试数据。

- 在遇到超标异常水质数据时，水站监控软件能自动下发指令使水质在线分析仪自动配制和超标异常水质数据值相同或相近浓度的标准溶液自动进行标液核查，根据核查结果验证仪器性能状态。

- 水质在线分析仪能够自动稀释高浓度母液配制所需浓度标样并测试。

- 水质在线分析仪能够设置盲样的稀释比例，仪器自动按比例稀释测量完成盲样质控考核。

- 水质在线分析仪关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令。

- 具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。

- 能够对室外采水深度、水站用电量、站房温湿度、水浸报警、烟感报警信息进行采集和存储。

- 具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

## 第三标段：2026年度水源地水质站运维委托服务

1．项目服务概述

2026年度水源地水质站委托运维服务， 为保障自动站正常运行，为昆山市的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：合同签订后一年。

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为水源地水质站共14个站的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 设备启用时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野尤泾节制闸 | 2019.12 | 高锰酸盐指数*、氨氮、总磷、总氮、总有机碳（以上参数每2小时1次采样分析）；水质五参数、叶绿素a、藻密度（以上参数每1小时1次采样分析） |
| 2 | 傀儡湖三水厂取水口 | 2021.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、氟化物、挥发酚、总有机碳（以上参数每2小时1次采样分析）；水质五参数、叶绿素a、蓝绿藻（以上参数每1小时1次采样分析） |
| 3 | 常熟水源厂取水口 | 2023.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、水中油（以上参数每2小时1次采样分析）；水质五参数（以上参数每1小时1次采样分析） |
| 4 | 七浦塘稚新水利站 | 2017.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数*、氨氮、总磷*、总氮*、总有机碳、氟化物* |
| 5 | 傀儡湖水源厂取水口 | 2015.12 | 水质五参数*、高锰酸盐指数*、氨氮*、总磷*、挥发酚*、叶绿素a、蓝绿藻（以上参数每2小时1次采样分析） |
| 6 | 界桥 | 2017.12 | 水质五参数*、氨氮、总磷、氟化物*、高锰酸盐指数* |
| 7 | 青阳北路桥 | 2017.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、流量计 |
| 8 | 黄泥田出口 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 9 | 新开河桥 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 10 | 黄金河相石路桥 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷*、总氮* |
| 11 | 项头港马鞍山路 | 2018.12 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 12 | 巴城湖北 | 2019.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量计 |
| 13 | 庙泾港 | 2022.12 | 总磷、流量计、高锰酸盐指数 |
| 14 | 白曲港 | 2018.12 | 氨氮、总磷*、流量计、高锰酸盐指数 |
| 15 | 巴城湖口 | 包含此任务无需报价 | 采水构筑物、采（配）水管路的维护 |

## 注：打*的设备存在无法正常使用的可能，不能使用时，中标方需提供备机，提供的氨氮、总磷、高锰酸盐指数备机需具备自动质控功能。

## 3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为昆山市水源地水质站共14个站（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理，配合采购单位完成其他标段的质控任务，并选择一个站点在合同签订后2个月内完成智能化改造，以及提供自动监测站运维小程序及运维管理系统给采购人使用，且能用于全部水气自动站点。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合苏州市昆山生态环境局完成对其他标段水站的质控检查任务

3.1.2.7 随时接受苏州市昆山生态环境局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市昆山生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8须配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作。

▲3.1.9须提供自动监测站运维小程序及运维管理系统，具体要求如下：

（1）自动监测站运维小程序：满足第三方运营方运维人员通过微信小程序进行实名认证，对水质自动监测站基础信息维护，日常运行维护（包含日常运维、电极清洗、更换标准校对液和分析试剂并校正、清洗、标液核查、盲样考核、比对核查、更换备品备件），运维台账查看；同时满足职能部门通过运维移动端查看相关水质自动监测站基础信息、运维台账。

（2）自动监测站运维管理系统：满足职能部门管理水质自动监测站信息，查看第三方日常运行维护数据台账、水质自动监测站考核结果，微信实名认证审核等，对第三方运营方日常运维数据管、控规范化、标准化和台账记录电子化、实时化。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.2、运维单位每月定期向环境监测站提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

▲3.7考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

3.8数智化升级服务：投标人在所投包件中，任选一个水站进行数智化升级服务。升级后的数智化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量，实现的主要功能如下：

- 水站监控软件能够自动控制水质在线分析仪进行低浓度标样核查、高浓度标样核查、多点线性核查、加标回收率测试、校正功能，并可以查询到相关的测试数据。

- 在遇到超标异常水质数据时，水站监控软件能自动下发指令使水质在线分析仪自动配制和超标异常水质数据值相同或相近浓度的标准溶液自动进行标液核查，根据核查结果验证仪器性能状态。

- 水质在线分析仪能够自动稀释高浓度母液配制所需浓度标样并测试。

- 水质在线分析仪能够设置盲样的稀释比例，仪器自动按比例稀释测量完成盲样质控考核。

- 水质在线分析仪关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令。

- 具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。

- 能够对室外采水深度、水站用电量、站房温湿度、水浸报警、烟感报警信息进行采集和存储。

- 具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

## 第四标段：2026年度河长制断面水质站运维委托服务

1．项目服务概述

2026年度河长制断面水质站运行维护，为保障自动站正常运行，为昆山市的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：合同签订后一年。

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为河长制断面水质站共16个站的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 设备启用时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汶浦港西出口 | 2018.12 | 氨氮、总磷、氟化物 |
| 2 | 支浦江 | 2018.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮*、总磷、氟化物 |
| 3 | 千灯浦闸 | 2019.12 | 氨氮、总磷*、高锰酸盐指、流量计 |
| 4 | 青阳港国道南 | 2021.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数*、氨氮、总磷*、总氮*、流量计 |
| 5 | 牛湾泾河 | 2018.12 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 6 | 桃花江 | 2018.12 | 氨氮、总磷* |
| 7 | 绿中海 | 2018.12 | 氨氮、总磷*、高锰酸盐指数* |
| 8 | 后港河锦辉路桥 | 2018.12 | 氨氮、总磷、水质五参数、高锰酸盐指数* |
| 9 | 毛柴泾 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、氟化物*、高锰酸盐指数 |
| 10 | 庆丰路桥 | 2018.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷*、氟化物* |
| 11 | 汪洋荡 | 2020.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 |
| 12 | 急水港苏沪交界 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮 |
| 13 | 白蚬湖 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 14 | 大直港 | 2018.12 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 15 | 长牵路港 | 2018.12 | 氨氮、总磷 |
| 16 | 陈墓荡 | 2018.12 | 水质五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |
| 17 | 千灯浦口、急水港桥、朱厍港口、道褐浦新开泾 | 包含此任务无需报价 | 采水构筑物、采（配）水管路的维护 |

## 注：打*的设备存在无法正常使用的可能，不能使用时，中标方需提供备机，提供的氨氮、总磷、高锰酸盐指数备机需具备自动质控功能。

## 3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为昆山市河长制断面水质站共16个站（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理，配合采购单位完成其他标段的质控任务，并选择一个站点在合同签订后2个月内完成智能化改造。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合苏州市昆山生态环境局完成对其他标段水站的质控检查任务

3.1.2.7 随时接受苏州市昆山生态环境局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市昆山生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8须配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.2、运维单位每月定期向环境监测站提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

▲3.7考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》

3.8数智化升级服务：投标人在所投包件中，任选一个水站进行数智化升级服务。升级后的数智化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量，实现的主要功能如下：

- 水站监控软件能够自动控制水质在线分析仪进行低浓度标样核查、高浓度标样核查、多点线性核查、加标回收率测试、校正功能，并可以查询到相关的测试数据。

- 在遇到超标异常水质数据时，水站监控软件能自动下发指令使水质在线分析仪自动配制和超标异常水质数据值相同或相近浓度的标准溶液自动进行标液核查，根据核查结果验证仪器性能状态。

- 水质在线分析仪能够自动稀释高浓度母液配制所需浓度标样并测试。

- 水质在线分析仪能够设置盲样的稀释比例，仪器自动按比例稀释测量完成盲样质控考核。

- 水质在线分析仪关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令。

- 具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。

- 能够对室外采水深度、水站用电量、站房温湿度、水浸报警、烟感报警信息进行采集和存储。

- 具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

## 第五标段：2026年度空气站运维委托服务

1．项目服务概述

2026年度昆山市空气质量自动监测系统（区镇11个站点：张浦自动站、锦溪自动站、淀山湖自动站、花桥自动站、周市自动站、巴城自动站、周庄自动站、千灯南自动站、高新区自动站、陆家自动站、开发区自动站；重点区域4个站点：唐龙村委会自动站、沪士电子自动站、千灯上风向自动站、千灯下风向自动站）运行维护, 为保障自动站正常运行，为昆山市的综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装空气质量自动监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市有关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：合同签订后一年。

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为昆山市15个空气质量自动监测站（名单附后）的运维管理，配合采购单位完成其他标段的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责空气质量自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 所在位置 | 参数配置 | 主要品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张浦自动站 | 张浦培训中心 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 2 | 锦溪自动站 | 锦溪干家甸 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 3 | 淀山湖自动站 | 淀山湖福利院 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 4 | 花桥自动站 | 花桥天福 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 5 | 周市自动站 | 周市中学 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 6 | 巴城自动站 | 托普学院 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 7 | 周庄自动站 | 周庄小学 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 8 | 千灯南自动站 | 千灯小学 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 9 | 高新区自动站 | 南星渎社区 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 10 | 陆家自动站 | 陆家陈巷 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 11 | 开发区自动站 | 平巷社区 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 12 | 降尘样品收集 | 以上11个站点 | / | / |
| 13 | 唐龙村委会自动站 | 唐龙村委会 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 14 | 沪士电子自动站 | 沪士电子 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 15 | 千灯上风向自动站 | 千灯化工区上风向 | SO2、NOX、硫化氢、氨气、CO、O3、PM10、PM2.5、VOCs、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |
| 16 | 千灯下风向自动站 | 千灯化工区下风向 | SO2、NOX、硫化氢、氨气、CO、O3、PM10、PM2.5、VOCs、校准系统、数据采集器、气象五参数 | 赛默飞世尔 |

## 3.具体需求和内容

本次采购的项目为昆山市15个空气自动站（名单及各站的配置见上表）的运维管理,11个站点每月的降尘样品收集，并在4个重点区域站点（唐龙村委会自动站、沪士电子自动站、千灯上风向自动站、千灯下风向自动站）中选择一个站点在合同签订后2个月内完成智能化改造。要求投标人根据招标文件的要求负责空气站的运营维护及管理工作。凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.1空气子站的运维管理内容

3.1.1中标人须按照《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》的相关要求开展日常维护、质量控制和质量保证、数据处理和数据审核，确保环境空气质量自动监测网络的有效和正常运转。

▲3.1.2运营维护内容（包括但不限于以下内容）：

（1）日常检查

- 定期维护

- 每周维护

- 每月维护

- 每季维护

- 半年维护

- 年度维护

3.1.3紧急维护

- 当自动站仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常有效，并记录仪器故障维修记录表，详细记录故障现象。

- 采购人技术人员发现子站问题通知中标人时，运营方亦须即时派员到现场处理。中标人在发现问题或接到采购人通知的2小时内派技术人员到现场处理。如不能现场排除，马上更换备用机，保证全天的监测数据在有效范围内；故障仪器按照故障设备处理要求及时维修。

- 紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保12小时内子站系统恢复正常运行。

- 如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

- 发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

- 更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

- 中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

- 仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

- VOCs自动监测系统仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常。

3.2委托运营服务及质量控制目标

3.2.1委托运营维护总体目标

根据《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》的要求，做好系统维护和日常运行。通过全面维护检修工作，保证子站设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到上级对委托方子站质量控制要求，监测数据准确可靠。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

仪器24小时正常开机，对污染物浓度数据有效性的最低要求是：SO2\NO2\NOx\PM10\PM2.5每月至少有27个日平均浓度值，每年至少有324个日平均值；SO2\NO2\NOx\CO\PM10\PM2.5每个有效工作日监测数据不少于20个小时；SO2\NO2\NOx\CO\O3每小时至少有45分钟的采样时间；O3每8小时至少有6小时平均浓度；保证系统各子站有效日均监测数据达到全年的95%以上。

3.2.2监测仪的质量控制

- 至少每周一次对二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧分析仪等仪器进行零点检查（校准）和跨度检查（校准），填写检查（校准）报告、定期将检查（校准）报告表交委托方技术人员签字确认。

- 每次对一起进行手动单点校准时，分别为零点和满量程的80%两个点，每次通气时间不少于20分钟。

- 在仪器进行维修或更换设备件后，对仪器进行一次手动单点校准，必要时进行多点校准。

- 当需要立即对仪器性能和工作状态进行检查及了解时（如上级单位的检查），对仪器进行一次手动单点校准。

- 仪器的零点和标点漂移超过要求时，应对仪器进行一次手动单点校准。

- 仪器停机一段时间重新开机后，应对仪器进行一次手动单点校准。

- 在做手动单点校准时，零点漂移控制限为±5ppb，标点漂移控制限为相对误差的±15%。

- 在仪器更换一些重要部件（如电光倍增管、电路板等），仪器停机一段时间重新开机后，对仪器进行一次多点校准。

- 每半年对每台氮氧化物/一氧化氮/二氧化氮分析仪进行一次钼炉转换效率校准，计算出钼炉转换效率。

- 每半年至少对每台一起进行一次多点线性校准，包括量程的0%、20%、40%、60%、80%等五个点，记录校准结果，计算出相关系数（r）、斜率（b）、截距（a），并满足以下要求：

- 截距a：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均小于仪器测量量程的±1%；

- 斜率b：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均为1.00±0.01；

- 相关系数r：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪≥0.9999.

- VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准和检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

2.3分析仪性能质量控制目标

各站的SO2、NO2、O3、CO、PM2.5、PM10等常规因子监测仪器质量控制目标参考《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》中的质量控制目标如下：

表1 环境空气自动监测仪器技术性能指标

| 项目 | SO2 | 质量控制目标 |
| --- | --- | --- |
| 零点漂移 | ±5ppb/24小时 | ±5ppb/24小时 |
| 20%跨度漂移 | ±5ppb/24小时 | ±5ppb/24小时 |
| 80%跨度漂移 | ±10ppb/24小时 | ±10ppb/24小时 |
| 流量 | 标称的±10% | 标称的±10% |
| 响应时间（从零到90%的标气浓度值） | 5分钟 | 5分钟 |
| 20%跨度精密度 | ±5ppb | ±5ppb |
| 80%跨度精密度 | ±10ppb | ±10ppb |

表2 空气质量颗粒物自动监测仪技术性能指标

| 项目 |  | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | 0-10mg/m3 | 0-10mg/m3 |
| 50%切割粒径 |  | 2.5±1μm空气动力学直径 | 10±1μm空气动力学直径 |
| 最小显示单位 |  | 0.0010mg/m3 | 0.0010mg/m3 |
| 采样流量偏差 |  | ≤±5%设定流量/24小时 | ≤±5%设定流量/24小时 |
| 仪器平行性 |  | ≤±7% | ≤±7%或5μg/ m3 |
| 标准膜重现性 |  | ≤±2%标准值 | ≤±2%标准值 |
| 与参比方法比较 | 斜率 | 1±0.1 | 1±0.1 |
|  | 截距 | 0±0.5 | 0±0.5 |
|  | 相关系数 | ≥0.95 | ≥0.95 |

表3 子站自动校准设备技术性能指标

| 设备名称 | 性能指标 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多元气体校准装置 | 稀释比率 | 1/100 1/1000 | 要求所有的稀释源使用含氧量为20.9±0.2%的无干扰干燥气体。 |
|  | 流量计准确度 | ±1 |  |
|  | 工作环境 | 0～40℃ |  |
| 零气发生器 | 用于SO2监测分析仪 | SO2<0.5ppb |  |
|  | 用于NOx监测分析仪 | NOx <0.5ppb |  |

3.3中标人须建立定期会商报告制度，定期汇报系统运行情况。

3.3.1每周提交每个监测子站的维护报告。

3.3.2每月维护结束后3日内提交维护状况汇整统计表报告。

3.3.3每季维护结束后7日内提交季度维护报告。

3.3.4半年维护结束后7日内提交半年维护报告。

3.3.5一年维护结束后7日内提交年度维护报告（具体时间按合同执行）。

3.3.6监测子站性能检查改善报告，每年配合性能检查计划分梯次汇整内容包含：

- 综述。

- 各监测子站参数达标结果总结。

- 各监测子站质控任务总结表（数据获取率，校准执行等）。

- 各监测子站站点突发事件说明。

- 各监测子站校准结果，工作记录和控制图。

- 各监测子站精度校准结果表。

- 各监测子站附录维修工作表及测试报告。

- 结论与建议。

▲3.4本项目包括站点运行产生的电费、通讯费，运维所需耗材、标气、备件及相关技术服务费用，中标人需具有本项目相应设备的耗材及备件库存。提供相关耗材及备件来源渠道证明及库存证明。站房及空调的维护、维修及保养由中标人负责。投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

3.5财产保护：

3.5.1甲方委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、气站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，乙方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害，乙方应第一时间向甲方申报，待甲方审批后将由市财政重新采购。

3.5.2协助甲方做好空气站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

▲3.6固定服务及办事机构：

3.6.1投标人需为本项目在昆山市内设立固定服务或办事机构，并派驻最少4人的运行维护专业技术人员（需具备相应设备的厂家培训证明及省级以上环保部门颁发的培训证明），提供社会保险缴纳证明。

3.6.2投标人需为本项目派驻至少2辆运营维护车辆，该车辆只能用作昆山空气子站维护使用，不能派做他用。

▲3.7不论何时，乙方都应承担监测数据的保密责任；乙方按照甲方的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则甲方有权终止合同，追究乙方相关法律责任，并罚款运营总费用的10%。

## ▲3.8应急措施要求

3.8.1 突发污染事故要求

当气站监测数据发现异常或发生污染事故时，须1小时内报告甲方并到达现场检查仪器，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助甲方进行手工监测、应急车监测等。

3.8.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在1小时内到达现场检修，如12小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时报告甲方，协商处理方案。

▲3.9智能化升级改造服务：

投标人在所投包件中，选择一个空气站站房进行智化升级服务。升级后的智能化空气站站房，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升运行质量，实现的主要功能如下：

3.9.1自动质控能力建设

- 配置基于站房环境关键数据采集及质控联动设备、智能电表、门禁一体机、摄像头、标气泄露检测传感器、温湿度传感器、水浸传感器、烟雾传感器等。

- 实现各类物联传感设备与远程网络化监控,支持控制多校准仪同时运行，控制4路气态污染物监测仪进气管路的过滤膜，满足1个月使用需求,支持零点、跨度、准确度、精确度、多点及GPT的定时质控和手动/远程质控，用户可自由组合序列,独立控制外部强电电源，包括但不限于空压机、零气发生器、排风扇、采样管加热装置等,标气泄漏检测，发现异常时与站房内排风扇联动,采集各类动环参数，包括但不限于站房温湿度、烟感、空调、电流电压、钢瓶气压力、标气泄漏检测、门禁、水浸、清洁度、排风扇、照明等。所采集到的数据能通过数采软件上传至中心平台。

3.9.2 空气质量智能质控系统平台要求

- 3.9.2.1数据采集

- 1）支持采集分析仪的监测指标、报警信息、状态参数及历史数据；

- 2）支持无缝对接市面常见分析仪，包括常规分析仪及特征污染物（如激光雷达、重金属、黑碳仪、有机碳、太阳光度计、VOCs等）；

- 3）支持采集气态污染物的标况及参比、颗粒物的标况及实况数据；

- 4）支持通过串口、网口、文本、Excel及PDF等多种方式实现数据采集；

- 5）支持动态适配每个点位不同的分析仪情况，实现数据快速接入。

- 3.9.2.2数据处理

- 1）系统在执行质控任务时，能够智能标识监测数据，确保监测数据的可靠性；

- 2）系统提供直观且高效的人工标记功能，允许专业人员根据业务规则和实际需求，对监测数据进行精准标记；

- 3）系统结合标记位对监测数据进行深入统计和分析，通过多维度的数据可视化展示，帮助用户全面了解数据情况。

- 3.9.2.3运维管理

- 1）系统建立全面的电子化标准物质资料库，包括钢瓶证书、臭氧传递报告等，实现资料的集中存储和统一管理；

- 2）支持各类运维报表，包括周、月、季度、半年及年报表模板；

- 3）自动化维护提醒，系统分析维护频次情况，通过邮件、移动应用等多种方式实时推送维护提醒；

- 4）运维报表支持无缝对接到昆山市环境质量监测监控平台，实现数据实时共享。

- 3.9.2.4质控管理

- 1）系统采用先进的质控校准架构，涵盖现场即时质控、手动精细质控、周期/定时自动质控及远程质控多种模式；

- 2）支持各类品牌分析仪与校准仪的灵活搭配，允许多台校准仪并行工作；

- 3）实时动态绘制校准曲线，为用户提供分析仪运行状态的即时反馈；

- 4）具备完善的校准报告功能，能够自动生成详尽的结果报告，包括质控图表和仪器响应变化图，极大减少人工操作的介入，有效保障了数据的准确性和真实性。

- 3.9.2.5安全管理

- 1）支持对采样管的闭环控制，实现对进气压力、流量和温度进行精确调控；

- 2）支持标气泄漏检测，发现异常时与站房内排风扇联动；

- 3）智能身份识别，系统通过刷卡或生物识别技术（如指纹、面部识别）快速验证人员身份，确保只有授权人员能够进出；

- 4）支持门禁与视频的联动，为站房安全提供双重保障。

- 3.9.2.6软件管理

- 1）系统具备智能自动更新功能，能够实时检测并安装最新版本，确保用户始终享受到最新的功能优化和安全性增强;

- 2）系统支持先进的文件管理系统，支持重要配置文件的一键备份功能，可将配置文件安全地备份至云端及下载至本地；

- 3）系统具备秒速配置文件恢复机制。当系统突发崩溃或配置错误，可还原至最近一次正常状态，从而快速恢复系统运行，保障数据的完整性；

- 4）软件守护机制，实时监控系统的运行状态，一旦检测到异常重启或其他不稳定情况，立即进行修复。

## 3.10参考技术规范和标准

## 《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）

## 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）

## 《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》

《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》

## 《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》HJ1010-2018

## ▲3.11考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

## 注：以上各标段，如出台新的技术规范和标准时，按最新要求及实际需求执行。

（三）投标报价及付款说明

1.以上各标段投标报价应包括标段内全部服务内容、标的物、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、备机、运输、仓储、保险、电费、水费、租赁费、运费、招标代理服务费、各种税费、劳保、专利技术等一切费用。

2. 报价时应将各个站点委托服务费单独列出。甲方根据《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法(修订稿)》向乙方支付费用。投标响应文件中的总价为服务期限内自动监测站的运维及管理报价。每个站点按月单独报价（建议：报单价），每个站点运维费为：服务月数*每月报价（单价）。第三标段提供自动监测站运维小程序及运维管理系统的明细报价单列。

三、其它说明：

1. 本次招标分5个标段，投标人可投报全部标段，也可选择其中任一标段投标。按标段顺序评标并确定中标单位。

2.本项目每个投标单位只能中标一个标段。如已中标某一标段，将不再具有其他标段的得标权，不能再作为有效的供应商参加其他标段的评审，避免重复中标。如因有效投标供应商不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，已中标单位也不再具有本重招项目的得标权，不能再作为有效的供应商参加评审。如已中标单位因质疑投诉或其他等原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他标段中标的，风险自行承担。

3.验收基本要求：须符合招标文件和采购合同的要求及其在投标文件和投标过程中作出的响应及承诺。采购合同、招标文件、中标单位的投标文件均作为验收依据和标准。

4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市营财招投标咨询服务有限公司在苏州市政府采购网等网站上发布的相关公告为准。

第五章 合同的主要条款

编号：JSZC-320583-SZYC-G2026-0004（）

甲方：苏州市昆山生态环境局

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据苏州市营财招投标咨询服务有限公司采购编号为：JSZC-320583-SZYC-G2026-0004号的采购文件及该文件的投标报价文件和中标通知书，甲方和乙方就2026年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务（运行维护）的事宜，签订本合同。

一、合同内容：2026年昆山市环境质量自动监测系统委托运维服务（第  标段：2026年度            运维委托服务）。

二、合同有效期为：本项目各标段的服务期限均为一年。具体起始时间以上一轮次服务合同届满之日的次日起计算。若本项目或某一标段因故废标并重新招标，则新中标单位的服务期限自新合同签订之日起计算，为期一年。

- 业务费支付（根据各标段具体付款方式）：

第1-5标段：合同总金额：          ；

1.本项目付款方式结合绩效考核和时间周期综合付款，即分为：（1）合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%作为预付款；（2）一年运维期满根据考核结果支付剩余合同金额。

2.根据项目约定的服务内容，按照《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》完成考核。

本合同涉及的所有款项均以数字人民币向乙方支付，账户信息由乙方提供。

账户名称：

开户网点：

数字人民币账号：

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1、本合同书；

2、招标文件；

3、投标报价文件及其附件（含投标人递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

4、中标通知书。

五、服务要求

1、乙方的监测工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的要求，开展现场监测工作。甲方应提供项目顺利实施的必要条件。

2、乙方必须严格遵守廉政要求及职业操守，保证监测数据和信息的代表性、正确性和完整性，严守监测秘密。

3、未经甲方允许，乙方接受的业务不得外包，监测结果不得作其他用途，不得泄露或散布监测数据和结果。

4、乙方应按照相关要求，做好监测服务过程中的安全生产工作，对安全生产全面负责。

5、乙方接受并积极配合甲方的监督、考核、检查和指导，接受考核结果及奖惩措施。

6、乙方须为本项目配备相关专业技术服务人员，协助甲方完成相关配套工作，无条件服从甲方的日常工作安排，未经甲方同意不得调整。服务响应未能满足要求的，甲方有权要求乙方立即无条件更换。

7、技术服务人员履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理，并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。人员发生离职或因健康等原因导致不具备执行环境监测服务的条件，乙方应及时补充符合要求的人员。

8、技术服务人员提供不实或虚假的监测数据，或私自对外提供监测数据及报告的，甲方可采取必要措施终止与乙方合作，情节严重的，依法追究乙方和相关责任人的行政及法律责任。

9、技术服务人员履行工作职责期间因保管、维护、保养、使用不当，造成甲方资产损失，由乙方负责赔偿，并在一定时间内补缺，甲方不提供任何费用补助。所有补缺更换的设备、耗品耗件及其他资产，应满足相关技术要求，并经甲方确认同意，其性能、价格均不得低于原有资产。

六、验收

验收实施主体：苏州市昆山生态环境局

验收方式：一次性验收

验收时间：以甲方通知时间为准

验收内容：合同履约情况、服务质量等。

验收标准：以采购合同、招标文件、乙方的投标文件及其在投标过程中作出的响应及承诺作为验收依据和标准。

七、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行定点供应商义务的协议。

八、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）发现乙方存在环境监测数据弄虚作假或其他影响监测活动客观性、公正性行为的；

（2）乙方因监测质量原因或执行合同懈怠、变相不执行合同，对昆山生态环境局环保管理、执法工作造成严重影响的；

（3）乙方拒绝、阻扰生态环境局相关部门组织的现场检查、抽查考核、信用评价、日常考核、不如实提供相关资料、在检查中弄虚作假等；

（4）乙方被甲方书面警告累计达3次及以上的；

（5）在合同服务期内，乙方受到国家、省、市技术监督部门、环保主管部门以及行业协会行政处罚或通报批评的，生态环境局将视情况暂停机构业务或直接取消合同；

（6）在合同服务期内，乙方出现信用问题，如被列为失信人或产生重大法律纠纷；

（7）未按招标要求配置相应的技术服务人员，经甲方指出仍未在 3 日内改正的、履约期间达不到公告要求的供应商的资格的。

5、甲方、乙方可就违反合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

6、经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

九、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，协商不成，任意一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章或合同章（系统内电子签章）后生效。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》等现行法律法规处理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

十一、本合同一式三份，签订合同的单位各执一份，招标代理机构一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

甲方代表：                            乙方代表：

日期：  年  月  日                    日期：     年  月   日

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1.本次招标评标方法为综合评分法。即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分的主要因素为：价格、技术、服务水平、履约能力、售后服务等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。

本项目按标段顺序评审。每个投标单位只能中标一个标段。如已中标某一标段，将不再具有其他标段的得标权，不能再作为有效的供应商参加其他标段的评审，避免重复中标。如因有效投标供应商不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，已中标单位也不再具有本重招项目的得标权，不能再作为有效的供应商参加评审。如已中标单位因质疑投诉或其他等原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他标段中标的，风险自行承担。

评标时，评标委员按标段分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，如有价格分，按投标评审报价由低到高顺序排列；综合得分相同，无价格分的，小微企业优先，否则以抽签方式决定中标候选人或中标人。

提供相同品牌产品（核心产品）的不同投标人，按一家投标人计算，得分最高的获得推荐资格，得分相同的，由评委会抽签决定一名中标推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、采购政策：

（1）中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。如投标单位认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策，不能通过资格审查。

（2）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标单位为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（3）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标单位为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（4）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标书中提交。

（5）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

## 二、评分标准：

（一）第一标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术能力9分 | （1）根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数数量打分，每1人得1分，最高得6分； （2）现场维护人员3分：配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作的得3分。 提供以上人员的劳动合同、社保缴费记录、培训证书、职称、经验证明等相关材料。 | 9分 |
| 人员车辆配备6分 | 投标人为本项目配备6名有2年以上经验的专业技术人员、3辆运维车辆的得6分，不满足不得分。本项最高得6分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 6分 |
| 管理规程等3分 | 根据投标人为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程情况，最高3分。方案有缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、设置或制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 技术支持3分 | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况3分 | 提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等监测参数备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分，缺1个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案9分 | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得9分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 9分 |
| 数智化升级2分 | 选择1个站点，提供切实有效的数智化升级方案的得2分，未提供或方案不可行的不得分 | 2分 |
| 安全措施3分 | 根据投标人提供的确保水站仪器设备安全有效措施，最多且有效的3分，较多的得2分，较少的得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 仪器运维方案8分 | 投标人根据各个站点仪器和系统实际状态情况提供完善的运维方案评定。方案的完整、全面、详细、可行、针对性强的得8分，阐述不清晰、较粗略、方案不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 实验室情况6分 | （1）投标人有自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达实验室的得6分；投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达委托实验室的得5分； （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、总氮等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 投标人具有水站质控经验（含视为“投标人自有实验室”的项目）5分 | 2021年1月1日至今，投标人提供的地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），每个得1分，没有不得分，最高5分。（须提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 5分 |
| 质控承诺3分 | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 业绩12分 | 2023年1月1日以来（以运维服务期为准）1年及以上环境地表水水质自动站运维合同有1份得2分，本项最高得12分。 （投标书中提供合同复印件或扫描件，否则不得分）。 | 12分 |
| 用户满意度评价5分 | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2022年1月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得0.5分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2022年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2022年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

（二）第二标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术能力9分 | （1）为本项目配置的运维技术人员（辅助人员不算）6分：根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数数量打分，每1人得1分，最高得6分； （2）现场维护人员3分：配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作的得3分。 提供以上人员的劳动合同、社保缴费记录、培训证书、职称、经验证明等相关材料。 | 9分 |
| 人员车辆配备6分 | 投标人为本项目配备6名有2年以上经验的专业技术人员、3辆运维车辆的得6分，不满足不得分。本项最高得6分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 6分 |
| 管理规程等3分 | 根据投标人为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程情况，最高3分。方案有缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、设置或制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 技术支持3分 | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况3分 | 提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等监测参数备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分，缺1个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案9分 | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得9分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 9分 |
| 数智化升级2分 | 选择1个站点，提供切实有效的数智化升级方案的得2分，未提供或方案不可行的不得分 | 2分 |
| 安全措施3分 | 根据投标人提供的确保水站仪器设备安全有效措施，最多且有效的3分，较多的得2分，较少的得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 仪器运维方案8分 | 投标人根据各个站点仪器和系统实际状态情况提供完善的运维方案评定。方案的完整、全面、详细、可行、针对性强的得8分，阐述不清晰、较粗略、方案不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 实验室情况6分 | （1）投标人有自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达实验室的得6分；投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达委托实验室的得5分； （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、总氮等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 投标人具有水站质控经验（含视为“投标人自有实验室”的项目）5分 | 2021年1月1日至今，投标人提供的地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），每个得1分，没有不得分，最高5分。（须提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 5分 |
| 质控承诺3分 | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 业绩12分 | 2023年1月1日以来（以运维服务期为准）1年及以上环境地表水水质自动站运维合同有1份得2分，本项最高得12分。 （投标书中提供合同复印件或扫描件，否则不得分）。 | 12分 |
| 用户满意度评价5分 | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2022年1月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得0.5分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2022年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2022年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

（三）第三标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术能力9分 | （1）为本项目配置的运维技术人员（辅助人员不算）6分：根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数数量打分，每1人得1分，最高得6分； （2）现场维护人员3分：配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作的得3分。 提供以上人员的劳动合同、社保缴费记录、培训证书、职称、经验证明等相关材料。 | 9分 |
| 人员车辆配备6分 | 投标人为本项目配备6名有2年以上经验的专业技术人员、3辆运维车辆的得6分，不满足不得分。本项最高得6分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 6分 |
| 管理规程等3分 | 根据投标人为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程情况，最高3分，方案缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、设置或制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 技术支持3分 | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况3分 | 提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氟化物、挥发酚等监测参数备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分缺1个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案9分 | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得9分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 9分 |
| 数智化升级2分 | 选择1个站点，提供切实有效的数智化升级方案的得2分，未提供或方案不可行的不得分 | 2分 |
| 安全措施3分 | 根据投标人提供的确保水站仪器设备安全有效措施，最多且有效的3分，较多的得2分，较少的得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 仪器运维方案8分 | 投标人根据各个站点仪器和系统实际状态情况提供完善的运维方案评定。方案的完整、全面、详细、可行、针对性强的得8分，阐述不清晰、较粗略、方案不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 实验室情况6分 | （1）投标人有自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达实验室的得6分；投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达委托实验室的得5分； （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、挥发酚、总磷、总氮、石油类等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 投标人具有水站质控经验（含视为“投标人自有实验室”的项目）5分 | 2021年1月1日至今，投标人提供的地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），每个得1分，没有不得分，最高5分。（须提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 5分 |
| 质控承诺3分 | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 业绩12分 | 2023年1月1日以来（以运维服务期为准）1年及以上环境地表水水质自动站运维合同有1份得2分，本项最高得12分。 （投标书中提供合同复印件或扫描件，否则不得分）。 | 12分 |
| 用户满意度评价5分 | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2022年1月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得0.5分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2022年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2022年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

（四）第四标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术能力9分 | （1）为本项目配置的运维技术人员（辅助人员不算）6分：根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验（以省级及以上相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的技术人员人数数量打分，每1人得1分，最高得6分； （2）现场维护人员3分：配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记和协调管理工作的得3分。 提供以上人员的劳动合同、社保缴费记录、培训证书、职称、经验证明等相关材料。 | 9分 |
| 人员车辆配备6分 | 投标人为本项目配备6名有2年以上经验的专业技术人员、3辆运维车辆的得6分，不满足不得分。本项最高得6分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 6分 |
| 管理规程等3分 | 根据投标人为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程情况，最高3分，方案缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、设置或制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 技术支持3分 | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况3分 | 提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等监测参数备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分，缺1个种扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案9分 | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得9分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 9分 |
| 数智化升级2分 | 选择1个站点，提供切实有效的数智化升级方案的得2分，未提供或方案不可行的不得分 | 2分 |
| 安全措施3分 | 根据投标人提供的确保水站仪器设备安全有效措施，最多且有效的3分，较多的得2分，较少的得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 仪器运维方案8分 | 投标人根据各个站点仪器和系统实际状态情况提供完善的运维方案评定。方案的完整、全面、详细、可行、针对性强的得8分，阐述不清晰、较粗略、方案不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 实验室情况6分 | （1）投标人有自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达实验室的得6分；投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从苏州市昆山环境监测站送达委托实验室的得5分； （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、总氮等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 投标人具有水站质控经验（含视为“投标人自有实验室”的项目）5分 | 2021年1月1日至今，投标人提供的地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），每个得1分，没有不得分，最高5分。（须提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 5分 |
| 质控承诺3分 | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 业绩12分 | 2023年1月1日以来（以运维服务期为准）1年及以上环境地表水水质自动站运维合同有1份得2分，本项最高得12分。 （投标书中提供合同复印件或扫描件，否则不得分）。 | 12分 |
| 用户满意度评价5分 | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2022年1月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得0.5分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2022年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2022年以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

（五）第五标段：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），即：20分，设备配置及技术质量、综合评价80分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

1、价格分20分：

计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）

超预算的投标报价不进入评标程序。

2、技术、服务水平、履约能力、售后服务等80分：

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| ▲人员技术能力8分 | （1）环保部门上岗证4分：根据为本项目配置运维技术人员具备省级及以上环保部门颁发的培训上岗合格证的人数打分，每1人得1分，最高得4分； （2）仪器厂家培训上岗证2分：根据具备仪器厂家颁发的培训上岗合格证的人数数量打分，每1人得1分，最高得2分； （3）现场维护人员2分：配备1名有两年以上现场维护经验的专职人员负责采购方日常数据监控、标记、分析和协调管理工作的得2分。 须提供技术人员的姓名清晰的社保缴费记录、培训证书、上岗证等相关材料，否则不得分。 | 8分 |
| 人员车辆配备5分 | 投标人为本项目配备4名专业技术人员得3分、2辆运维车辆的得2分，不满足不得分；本项最高得5分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 5分 |
| 运维方案12分 | 运维工作方案全部满足采购要求的得10分，提供详细合理的优化或深化条款的，每个加1分，最高12分。运维方案缺项的或不满足采购要求每项扣2分；阐述不清晰、较粗略、方案制度、规程不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 12分 |
| 智能化改造3分 | 选择1个站点，提供切实有效的智能化改造方案的得3分，未提供或方案不可行的不得分。 | 3分 |
| 技术支持5分 | 投标人具有本项目主要监测设备品牌运维所需的易损件和耗材的原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道等的得5分，没有得0分。 | 5分 |
| ▲备机情况6分 | 投标人具有可服务于本项目的备用设备：包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3等的自动监测仪器的，根据配置情况，缺项1项扣1分，扣完为止。 须提供备机的采购合同或采购发票等证明材料，否则不得分。 | 6分 |
| ▲维护熟练程度5分 | 根据投标人提供的2022年以来的维护情况评定。 （1）能提供近3年内与本项目监测设备同品牌产品安装或维护合同的得5分。 （2）提供其他类似品牌型号产品的运维合同的最多得3分。 | 5分 |
| 服务质量保证9分 | 根据提交的服务保证措施进行评分。质量保证措施包含充足的人员、设备、技术保障力量、技术支持的可行性等方面，全部满足或高于采购要求的方案得9分；有1项低于采购要求或未回答的扣3分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码）。 | 9分 |
| 应急处理方案6分 | 提供满足应急处理要求的应急处理方案并说明保障实施的措施，方案和保障措施均切实可行的得6分；方案可行但保障措施不足的得3分；没有不得分。 | 6分 |
| ▲服务承诺3分 | 若投标人为非本项目设备品牌的生产厂商，需提供本项目设备品牌厂商（或代理商）及投标人的服务承诺书的3分，无提供不得分。（厂商得3分） | 3分 |
| ▲证书6分 | a. 投标人具有环境管理体系认证证书的，得2分； b. 投标人具有质量管理体系认证证书的，得2分； c. 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。 2022年以来曾因空气自动监测系统运维失误被当地环保部门书面通报的，扣5分（需投标人出具承诺函并加盖公章，如a-c得分不够扣除，则本项得0分）。 注：须提供认证证明复印件加投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |
| ▲业绩12分 | 大气环境自动监测系统运营项目业绩：投标人具有2023年1月1日以来大气环境自动监测系统运维项目业绩，每份合同得2分，最高12分（投标书中提供合同复印件或扫描件，否则不得分）。 | 12分 |

# 备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第七章 附件

昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）

一、地表水自动监测站

1. 付款考核

苏州市昆山环境监测站（以下简称监测站）依据站点的实际有效运行率按月对运维单位开展考核，以每个水质自动站为单位进行，具体如下：

（1）站点整体有效运行率≥90%，拨付该站点全部运维款。

（2）站点整体有效运行率<90%，≥80%时该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

（3）站点整体有效运行率<80%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电、河道整治或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于80%的，按站点实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款

（4）因不可抗拒因素导致完全停运超过1个月及以上的，每周完成2次手工补测或因无法采水，采用清水运行的支付停运周期内该站点运维款的50%。

2. 评分考核

除前述付款考核外，监测站组织或委托其他监测机构不定期对水站开展检查，按半年度对每个站点单独考核，依据维护内容的质量和相关指标相结合的方式进行评分（评分表见附件1），满分为100分，平均分大于80分为合格，平均分小于80分为不合格；根据考核结果计算付款额度，其中：

（1）考核结果平均分在80分以下、75分及以上，为初级警告，扣除该站点半年度实付运维款的5%，并责令整改；

（2）考核结果平均分在75分以下、70分及以上，为二级警告，扣除该站点半年度实付运维款的10%，并责令整改。

（3）考核结果平均分在70分以下、60分及以上，为三级警告，扣除该站点半年度实付运维款的20%，并责令整改。

（4）考核结果平均分在60分以下，扣减该站点半年全部运维款。

二、环境空气自动监测站

1. 付款考核

监测站依据站点数据的有效天数按月对运维单位开展考核，以每个空气自动站为单位进行，具体如下：

（1）站点每月数据有效天数≥27天（2月≥25天），拨付该站点当月全部运维款。

（2）站点每月数据有效天数<27天（2月<25天）天时，扣除该站点当月全部运维款。因停电、站房搬迁或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效天数<27天（2月<25天）的，以27天（2月25天）为基准，按站点实际有效天数等比例拨付运维款。

（3）站点半年数据有效天数<162天（不可抗拒因素除外）的，每少一天扣除该站点半年运维款的1%。

各评价项目数据统计有效性要求按照《环境空气质量标准》GB3095-2012中有关规定执行。

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

2. 评分考核

除前述付款考核外，监测站组织或委托其他监测机构不定期对空气站开展检查，对每个站点单独考核，依据维护内容的质量和相关指标相结合的方式进行评分（评分表见附件2），满分为100分，平均分大于80分为合格，小于80分为不合格；根据考核结果计算付款额度，其中：

（1）考核结果平均分在80分以下、75分及以上，为初级警告，扣除该站点当月实付运维款的5%，并责令整改。

（2）考核结果平均分在75分以下、70分及以上，为二级警告，扣除该站点当月实付运维款的10%，并责令整改。

（3）考核结果平均分在70分以下、60分及以上，为三级警告，扣除该站点当月实付运维款的20%，并责令整改。

（4）考核结果平均分在60分以下，扣减该站点当月全部运维款。

三、其他规定

1. 运维机构有下列情形之一的，监测站将扣除相应站点当月10%～100%运维经费：

（1）故意迟报、漏报或不报审核数据的；

（2）分析仪器监测结果出现异常，但运维机构未及时响应并未采取有效措施的；

（3）运维机构未按要求进行例行维护，未定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的；

（4）有人为干扰采样情形，未及时发现并上报的；

（5）其他不履行规定职责的情形。

2. 运维机构有下列情形之一的，监测站将提前终止运维合同：

（1）运维单位运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的；

（2）运维单位未能有效开展运维工作，在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项；

（3）发现重大虚假数据，将按已支付费用的双倍进行经济处罚并提前终止合同。

3. 运维机构及人员在自动站运行期间存在以下情形的，一经查实，将依照《江苏省生态环境监测条例》等法律法规及有关要求严肃处理，涉及违法行为的直接移送司法部门:

（1）拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

（2）发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰或填写虚假记录的；

（3）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

（4）实施或参与干扰采样设施和自动监测设施、破坏自动监测系统的；

（5）其他实施或破坏造成自动监测数据严重失真的情形。

（6）存在其它需要处罚行为的。

附件：1.昆山市水质自动监测现场检查运维质量评分表

2.昆山市环境空气自动监测现场检查运维质量评分表

附件1

昆山市水质自动监测现场检查运维质量评分表

检查站点：                          检查日期：      年    月     日

运维人员（签字）：                   质控人员（签字）：

| 检查项目 |  | 序号 | 检查内容 |  | 评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运 维核查 | 系统 及仪器 状态 | 1 | 仪器及管路应干净整洁、安全有效运行。 *未正常运行的仪器：□五参数、□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮、□工控机、□藻类、□流速流量故障持续时间：（每项每持续2天扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  | 运维内 容核查 | 2 | *运维频次 | 维护记录满足每周运维1次，（不满足的发现一次扣2分，扣完为止） | 8 |  |  |
|  |  | 3 | 每周一次取水口检查：采水是否正常，有无水草、杂物等（需在巡检记录中体现）。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 每月进行1次管路清洗，保证取水、配水、预处理及辅助等系统运行正常（需在巡检记录中体现）。 五参数测定应使用原水，其它设备自然沉淀水样时间不得少于30min，配水单元应具有清洗功能并需保证清洗效果。 未达到要求：□取水管路、□测量杯、□五参池、□沉淀池、□配水管、□空压机、□稳压器、□纯水器机、□UPS、□留样器、□其他（每项扣1分，扣完为止） |  | 5 |  |  |
|  |  | 5 | 根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂的更换周期原则上不得超过30天； 更换时应做好记录。 未达到要求：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  |  | 6 | 每次试剂更换时进行1次校准液校正，相关记录需填写完整。 未达到要求：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 | *相应仪器及校正参数在正常范围内（参数需备案），校正记录需填写完整。 异常校正核查记录（写出偏差的参数及范围）： 指标参数 偏差范围 指标参数 偏差范围 指标参数 偏差范围 （未正常校正一次扣1分，记录填写缺失一次扣1分，扣完为止。） |  | 6 |  |  |
|  |  | 8 | □数据采集传输异常、数据采集传输不完整。 □仪器数据与工控机、数据平台误差超过1%。（每项扣2分） |  | 4 |  |  |
| 运维质 控情况 | 盲样 考核 | 1 | 现场对氨氮、总磷相对误差要求为<±15%；高锰酸盐指数、总氮相对误差为<±20%。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号，盲样由质控单位提供。 不合格项目：£氨氮、£高锰酸盐指数、£总磷、£总氮（每项扣1分，扣完为止） |  | 4 |  |  |
|  | 标液 核查 | 2 | 每周运维商对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行1次内控标液核查，相对误差要求为≤±10%。 有自动质控仪的站点要求每日一次，对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行零点、跨度核查和漂移测试，相对误差要求为≤±10%。 *考核结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 不合格项目：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 比对核查 | 3 | 每月对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行采样送实验室分析，评判标准参照《地表水自动监测技术规范（试行）》中比对要求。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项扣1分，扣完为止） |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 集成干预核查 | 4 | 每月进行溶解氧集成干预核查，选取氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮进行集成干预检查，溶解氧绝对值误差超过±0.5mg/L。其余四参数评判标准为I~II类:两者结果均低于II类时,判定结果合格:II～劣V类:±15%。 *核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:□溶解氧、□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮(每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 多点线性核查 | 5 | 每季度进行氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数多点线性核查，线性相关系数r≥0.98，示值误差±10%：多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求。 *核查结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮(每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 加标回收核查 | 6 | 每季度进行加标回收核查，加标回收率要求为80%~120%。 *加标核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:£氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 五参数比对 | 7 | 每月对五参数开展仪器比对。*核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:£水温、£pH、£溶解氧、£电导率、£浊度（每项扣0.5分，扣完为止) |  | 2 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 数据 核查 | 8 | *存在弄虚作假行为：□工控机自动生成数据、□仪表斜率设定不符合要求、□修改仪表内部参数（已报备除外）、R其他： |  | -20 |  |  |
| 运维记录核查 | 维护 记录 | 1 | □维护记录应符合频次要求且内容完整、字迹工整、□单页不超过三处杠改、□并存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 质控 记录 | 2 | □运维商质控记录内容和频次应满足考核要求、□内容完整、字迹工整、□应存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 更换 记录 | 3 | 按要求定期更换试剂、易耗品，试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换频次记录内容完整、详实、字迹工整，且可以与维护记录相吻合，并存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 文化 建设 | 4 | 文化建设完整、无损坏、无脱落。（若为运维不到位导致扣分）（0-3分内打分） |  | 3 |  |  |
| 运维 响应 | 监控 预警 | 1 | 实现日监控，监控人员应第一时间发现水质异常并上报。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 应急 处置 | 2 | 接到水质异常报警后，及时赶赴现场。对现场仪器状态进行确认，确认正常后，及时上报监管单位。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 当站点停运时，应保证仪器正常关闭和封存，待重新启动时应进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、精密度、准确度及线性实验，通过验证的检测仪器方可重新投入使用。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
| 运维 保障 | 站房 卫生 安全 | 1 | □地面、机柜、管路、站房内部及外围不整洁。 □试剂、标准溶液以及危险化学品需未按要求存放，废液未按规定收集、处置。 （0-8分内打分） |  | 4 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评级：合格≥80分、80分＞初级警告≥75分、75分＞二级警告≥70分、70分＞三级警告≥60分、取消半年度运维费＜60分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

*为重点检查内容。

附件2

昆山市环境空气自动监测现场检查运维质量评分表

检查站点：                                      检查日期：      年      月       日

运维人员（签字）：                               质控人员（签字）：

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 单项 分值 | 得分 | 评分说明 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站房与人员情况 （10分） | 站房要求与人员持证 （10分） | a）站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下 | 5 |  | 1）若温度超出范围，扣2分；若湿度超出范围，扣2分 |  |
|  |  | b）自动站操作、运维人员是否持证上岗 | 5 |  | 1）检查现场操作、运维人员的上岗证，发现有一人无上岗证的扣2分，扣完为止 |  |
| 2.采样系统（5分） | 采样系统（5分） | 气体采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 5 |  | - 采样头、采样管内壁脏污，扣3分； - 采样风机不能正常工作的，扣3分； 扣完为止 |  |
| 3.测试的准确性（40分） | 1）仪器性能（10分） | a）颗粒物K值 （标准回归斜率）： 或K0值 （TEOM法），是否与仪器说明书一致。 | 2 |  | - 查K值或K0值，K0 /K值与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣2分； - 若仪器菜单无修正系数K设置的，直接得2分 |  |
|  |  | b) PM10和PM2.5仪的温度设置是否为零度。 | 2 |  | 1) PM10和PM2.5仪的温度设置不为零度的，扣2分； |  |
|  |  | c) 采用模拟量输出的，各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 | 2 |  | 任一项目的监测仪器模拟传输通道参数设置与说明书不符合的，扣1分 |  |
|  |  | d）仪器性能：仪器是否出现报警 | 4 |  | 仪器有报警现象，扣4分（若是停电重启的报警，不扣分） |  |
|  | 2）现场测试（30分） | a) 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±2%，标准流量计的读数应转换成质量流量后计算误差）： 零气MFC流量： L/min 标准流量计测值： L/min，相对误差 % 标气MFC流量： mL/min 标准流量计测值： mL/min，相对误差 % | 5 |  | - 零气流量误差超出±2%的，扣3分； - 标气流量误差超出±2%的，扣3分 |  |
|  |  | b）气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）： SO2显示流量： L/min， 标准流量计测值： L/min，相对误差 %； NOx显示流量： L/min， 标准流量计测值： L/min，相对误差 %； CO显示流量： L/min， 标准流量计测值： L/min，相对误差 %； O3显示流量： L/min， 标准流量计测值： L/min，相对误差 % | 2 |  | 任一项误差超出±10%的，扣0.5分 |  |
|  |  | c）颗粒物采样总流量测试（要求相对误差≤±5%）： PM10：设计值 L/min 标准流量计测值： L/min，相对误差 % PM2.5：设计值 L/min 标准流量计测值： L/min，相对误差 % | 5 |  | - PM10流量误差超出±5%的，扣2.5分； - PM2.5流量误差超出±5%的，扣2.5分 |  |
|  |  | d）用考核组带去的钢瓶标气输出SO2跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试： SO2标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度 ppb，浓度误差（要求相对误差≤±10%） 响应时间t90： min | 4 |  | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分 扣完为止 |  |
|  |  | e) 用考核组带去的钢瓶标气输出NO跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试： NO标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度 ppb，浓度误差（要求相对误差≤±10%） 响应时间t90： min | 4 |  | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分 扣完为止 |  |
|  |  | f) 用考核组带去的钢瓶标气输出CO跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试： CO标气稀释输出浓度： ppm，仪器响应浓度 ppm，浓度误差（要求相对误差≤±10%） 响应时间t90： min | 4 |  | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分 扣完为止 |  |
|  |  | g) 用考核组带去的臭氧校准仪输出O3跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试： O3标气稀释输出浓度： ppm，仪器响应浓度 ppm，浓度误差（要求相对误差≤±10%） 响应时间t90： min | 4 |  | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分 扣完为止 |  |
|  |  | 现场臭氧工作标准是否经过量值溯源 | 2 |  | 检查O3溯源报告，要求每年至少溯源一次，否则扣2分 |  |
| 4.数据的可靠性与相符性（15分） | 1）数据比对（10分） | ①一次仪表数据、②数采仪采集数据、③中心站原始数据库数据 | 10 |  | ①、②、③须一致，否则扣10分 |  |
|  | 2）数据采集与传输（5分） | 子站是否向中心计算机定时或实时传输数据 | 5 |  | 不满足，扣5分 |  |
| 5.监测档案的完整性（30） | 监测档案检查（30分） | a）按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 | 5 |  | - 无巡检记录的，扣5分 |  |
|  |  | b）标准气体是否在有效期内使用 | 3 |  | - 钢瓶气无标签或过期使用的，扣3分； |  |
|  |  | c）气态监测项目质控校准记录（包括零跨、精度、多点校准） | 5 |  | 1）校准基本要求：零跨1次/6-8天，精度、多点校准1次/季度； 2）缺1项记录扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | d）颗粒物质控校准记录（包括流量、质量传感器/标准膜、温度和压力校准） | 5 |  | 校准基本要求：流量1次/月，标准膜1次/季度，其他1次/2月，； PM10和PM2.5缺1项记录扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | e）动态校准仪质量流量控制器多点校准记录 | 4 |  | 至少1次/半年，否则扣4分 |  |
|  |  | f）标气使用记录 | 3 |  | 巡检时需检查和记录标准气的消耗情况，若无记录，扣2分 |  |
|  |  | g）气态项目采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、采样管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录 | 5 |  | 检查记录，缺1项扣1分，扣完为止 |  |

注：1.《规范》：指环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ 654-2013)、环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范(HJ 193-2013)、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范(HJ 655-2013)等；2.《标准》：指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

（全文完）