招　标　文　件

项目名称：宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-SQJW-G2026-0006

| 招标人： | 宿迁学院 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 宿迁建威工程咨询有限公司 |

2026年3月26日

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	35

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受 宿迁学院 的委托，宿迁建威工程咨询有限公司就宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目(JSZC-320000-SQJW-G2026-0006)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目招标项目的潜在投标人应在宿迁建威工程咨询有限公司获取招标文件，并于2026年04月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SQJW-G2026-0006

2.项目名称：宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目

3.预算金额：961万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：961万元

5.采购需求（简介）：宿迁学院拟采购显微镜及其他光学跟踪测量仪等，具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：采购合同签订后6个月内所有设备安装调试完毕。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

- 2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）自招标文件公告发布之日起5个工作日 ；

（二）采购文件获取地点：宿迁建威工程咨询有限公司二楼代理一科；

（三）采购文件获取方式：投标人应在招标文件提供的时间内，在宿迁建威工程咨询有限公司获取招标文件，获取文件联系方式：0527-81888178（邮箱：1029180858@qq.com），获取文件所需提供资料：营业执照、授权委托书及代理人身份证原件（扫描件）；

（四）售价：300元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年04月21日09点30分（北京时间）

2.本项目采用：现场开标

3.开标地点：宿迁建威工程咨询有限公司三楼会议室（宿迁市洪泽湖路府苑小区商住楼A座）。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁学院网等。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：宿迁学院

地   址：江苏省宿迁市黄河南路399号

联系人：师老师、朱老师

联系方式：0527-84201005

2.采购代理机构信息

名   称：宿迁建威工程咨询有限公司

地   址：宿迁市府苑小区商住楼A座2楼

联系人：李许静

联系方式：0527-81888178

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。中标后提供正本扫描件1份。 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第1种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 代理服务费：按计价格【2002】1980号文件规定标准的45%计取，评委费据实结算。由中标人支付，可使用数字人民币支付。评委费按实收取。 |
| 10 | 开标需要携带的资料 | （1）投标文件；（2）法定代表人或授权代理人身份证原件。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1、6.2、6.3.1、6.5

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

6.5采购本国产品的支持政策

6.5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求盖章之处，应按要求加盖投标人公章。

9、投标文件构成

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“书面投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

注：（1）投标人需将投标文件按上述顺序装订成册；（2）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1提交书面投标文件：正本1份，副本4份。正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”；

13.2投标文件的正本和副本均需打印。授权代表须有法人代表以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.3除对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

13.4投标文件密封件外层正面应注明供应商名称、项目名称等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生后果的由供应商自负。

13.5投标文件须盖章或签字之处，应按要求加盖。

14、投标文件被拒绝接收的情形

14.1在招标文件规定的投标截止时间后递交的投标文件。

14.2未按招标文件要求密封的任何投标文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购单位（采购代理机构）按招标文件规定的时间、地点组织开标。采购单位代表及有关工作人员参加。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。

15.3由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，对检查未通过的，采购单位（采购代理机构）将拒绝并原封退回其投标文件。

15.4开标时，由采购代理机构宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人现场确认投标价格，未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

15.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应现场提出，如开标现场未提出的，视同认可开标结果。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7异常低价投标审查

17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.7.3异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的，由评标委员会评审确定。

招标文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐3名中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 40.00分 | （1）所投设备技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”技术参数要求的，得40分；“★”为实质性响应参数，不响应作为无效标处理。 （2）标▲项属于重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止； （3）未标▲项属于一般参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.12分，扣完为止。 注：供应商针对本项评内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订的日期为准），承接过类似项目业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供业绩合同电子件，业绩合同主要内容、标的、数量等清晰可见，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书原件扫描件的，提供一个得 1 分，本项最高得1分。 - 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件扫描件的，提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 10.00分 | 供应商应根据招标文件要求提供项目实施方案，实施方案内容包括进度计划与保证、质量保证措施、组织结构与管理、技术资料管理、管理力量；方案结构严谨，内容完整详实，能够针对所投项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全，且优于采购需求，得10分；项目实施方案完整，为所投项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足对项目的实施的要求，得7分；有所投项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对所投项目细化制定，承诺经过优化可实现采购需求，得4分。没有内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 供应商应根据招标文件要求提供项目培训方案，方案内容包括培训方式、培训内容及学时安排等，方案描述详细、完整，优于采购需求的得6分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得2分。没有内容不得分。 |
|  | 售后服务 | 8.00分 | 供应商应根据招标文件要求提供项目售后服务方案，方案内容包括服务内容、人员配备、响应时间、质保期内的技术支持和维护能力，方案详细、完整、优于采购需求的得8分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得6分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得3分。没有内容不得分。 |

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业

本项目 接受 （接受/不接受）进口产品。

## 一、基本概况

本次采购内容为宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目，项目总预算及最高限价为961万元。

## 二、合同履行期限、地点及要求

合同履行期限：采购合同签订后6个月内所有设备安装调试完毕。

免费质保期：按照厂家提供的免费保修期年限执行（最低不少于1年），自项目验收合格之日起。

供货地点：采购人指定地点。

质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

## 三、付款方式

采购合同签订后收到中标供应商发票10个工作日内付合同金额的30%作为预付款；货物完成安装调试经验收合格后付清合同价款。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

## 四、采购清单

| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射扫描电子显微镜 | 1 | 套 | 接受进口产品 | 是 |
| 2 | 离子抛光仪 | 1 | 套 | 接受进口产品 | 否 |
| 3 | 原子力显微镜 | 1 | 台 | 接受进口产品 | 否 |
| 4 | X射线衍射仪 | 1 | 台 | 接受进口产品 | 否 |
| 5 | 纳米粒度及zeta 电位分析仪 | 1 | 台 | 接受进口产品 | 否 |
| 6 | 可控温薄膜拉伸试验机 | 1 | 台 | 接受进口产品 | 否 |
| 7 | 热重分析仪 | 1 | 台 | 接受进口产品 | 否 |

## 五、具体技术参数要求

（一）场发射扫描电子显微镜技术参数要求

（1）设备主要用途、功能以及特点：

功能描述：主要用于材料样品表面的高分辨率的微观形貌观察，样品在低加速电压下有较高分辨率，并且能对磁性材料有较高分辨率，可配备X射线能谱仪（EDS）、EBSD等附件。

（2）技术指标

1、 主要技术规格

★1.1分辨率：二次电子图像分辨率：≤0.6 nm@15KV；≤1.1 nm@1KV

1.2 放大倍数：×10～×2,000,000；放大倍数粗、细模式连续可调，具有随着工作距离或加速电压的变化自动精确校正、补偿、预设等功能。

1.3 成像模式：二次电子像、背散射电子像

2、 电子光学系统

★2.1电子发射枪：高稳定性肖特基（Schottky）热场发射电子源，至少保用3年。

2.2 加速电压：0.01KV～30KV，并能连续可调。

▲ 2.3最大束流：≥400nA。

★2.4 束流调整方式：连续可调。

2.5 聚光镜：2级电磁透镜会聚系统，束流强度可连续可调。

2.6 物镜光阑：4级可调， X、Y方向精细可调对中。

2.7 消像散器：八级电磁系统，具有自动消像散功能。

2.8 动态聚焦：样品倾斜时能自动聚焦并修正。

2.9 图像电平移：±10μm，可通过控制电子束移动实现图像的平移。

2.10 自动调整功能：具有自动透镜控制、自动对中（合轴）、自动聚焦、消像散、对比度、亮度调节功能，并兼有手动调整功能。

2.11 电子光学参数设定：具有个人用户登陆、个人设定自动记忆及标准电子参数自动恢复功能。

3、 样品室

3.1最大可进样品尺寸：直径≥200mm，高度≥55mm。

3.2 附件接口：样品室提供包括二次电子探测器、背散射电子探测器、X射线能谱仪（EDS）、背散射电子衍射（EBSD）系统、红外CCD照相机、波谱仪（WDS）、冷台、STEM、CL等不少于10个附件接口，且二次电子探测器、EDS 等接口分布有利于多种手段的原位综合分析的最优化设计，方便今后探测器的升级与增加。

3.3 防污染装置：样品室有防污染装置。

3.4样品台：

3.4.1样品台类型：5轴马达驱动；全对中、测角样品台。在X、Y、倾斜（T）、旋转（R）移动时，无需改变聚焦。

3.4.2 移动范围：X：0～100mm；Y：0～100mm；Z：1～50mm；T：-5～70；R：360连续可调，具有自动全对中旋转控制。

3.4.3 样品台移动控制方式：电脑自动控制，并具有防撞警报功能。

3.4.4 样品更换：大开门换样。

4、真空系统：

4.1 真空度：镜筒真空度：优于10-7Pa数量级；样品室真空度：优于10-4Pa数量级。

4.2 泵系统：分子泵、离子泵及机械泵。

5、探测器

物镜内电子探测器、样品室电子探测器、可抽拉式背散射电子探测器、彩色红外CCD照相机，样品台导航相机。

6、标准附件，特殊工具及附属设备

6.1 提供备品备件（如物镜光阑、样品座、样品托等）、专用工具和消耗品（机械泵油等）；

6.2 循环冷却水箱，变压器等附属设备一套。

6.3显示屏幕：不小于23寸

7、能谱仪一套

7.1探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积不小于65mm2；高分子超薄窗设计，无需液氮冷却，仅消耗电能。

7.2能量分辨率：Mn Ka保证优于127eV（@计数率100,000cps）；以上探测器能量分辨率保证符合ISO 15632:2012标准。

7.3元素分析范围: Be4～Cf98。

7.4具备零峰修正功能, 可以快速稳定谱峰, 开机后无需重新修正峰位。

7.5备元素谱图Live功能，移动样品或改变放大倍率时，元素谱图实时刷新显示，无需在电镜和能谱软件间切换；在谱图采集时实时显示MinQuant的定量分析结果。

7.6具备元素面分布Live功能，移动样品或改变放大倍率时，元素面分布图实时刷新显示，无需在电镜和能谱软件间切换；样品一旦停止移动，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图。

7.7具有实时谱图比对功能。

7.8定量分析：采用XPP定量修正技术，具有完备的虚拟标样库，20kV及5kV高低电压定量数据库。

8、背散射电子衍射仪一套

8.1 高速低噪音CMOS相机，花样分辨率1244*1024；

★8.2 同时采集EDS和EBSD数据时互不影响，EBSD最高在线速度最高可达5700pps；

8.3电子图像分辨率高达8192*8192；

8.4 EBSD面分布图分辨率高达4096*4096；

8.5 取向精度高达0.05度；

8.6 采用专门定制的光学系统，由光纤板将荧光屏接受到的信号无损的传导到CMOS芯片，有效增大光通量，特别适合弱信号分析；

8.7 独有的接近传感器，保护EBSD探测器前端，在碰撞接触前就探测并预警；

8.8 探测器插入退出，最快速度：15mm/s，精度：<10μm；

8.9 软件配置

8.9.1应用软件采用多任务设计，可以同时并行数个任务，并支持分屏显示及远程控制。操作软件完全与能谱仪软件一体化，可进行EBSD晶体取向分布分析。可根据能谱数据对EBSD花样进行预过滤，实现对未知相的相鉴定（Phase ID），实现能谱EBSD同时联机分析且不降速；

8.9.2动态自动背景扣除技术，探测器参数自动优化，大大减轻用户工作量。切换样品、更换分析位置、以及EBSD探测器伸缩、倾转后均无需重新扣除背景或重新优化；

8.9.3能对所有对称性（从三斜到立方）晶体材料的EBSP花样进行自动化的标定，且各相的反射面可以独立选择，并可以进行带宽修正，也可以对衍射带边缘及中间进行标定；

8.9.4配置HKL标准数据库和ICSD海量晶体学数据库，数据容量不小于5万种，已经滤掉伪对称数据；

8.9.5采用最优化的Hough变换，多条带标定方法（最多可以用12根菊池带进行标定），根据平均角度偏差MAD结构因子进行完全自动化的菊池带识别和花样标定。

8.9.6配有64位后处理软件包，和采集软件一体化风格，方便高效，包含且不限于如下功能：晶粒度统计/晶界分析 /物相鉴定/ 极图和反极图分析/可自动剥离形变和再结晶区。

8.10配置专用的分析透射样品的TKD标定模式，有效提高空间分辨率；

8.11配有专用的高精度标定模式，实现更高角度分辨率的标定；

- 9.离子溅射仪一套

9.1 靶材：Pt；

9.2 样品室直径：64mm；

9.3 溅射时间：0~300s；

9.4 溅射电流：10、20、30、40mA。

▲10为了保证产品质量，投标文件中提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。

（二）离子抛光仪技术参数要求

1.1所有操作通过6.5寸触摸屏进行，无需目镜观察

1.2定位精度：不低于20um

1.3氩离子加速电压：2-10kV；

1.4氩离子束斑尺寸：不低于500μm（半高宽）；

▲1.5抛光速度：不低于1200μm/h(以Si换算)；（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

1.6具有间隔研磨功能：可有效防止离子束连续轰击给样品带来的热损伤，间隔时间用户可任意设定。

1.7具有精抛研磨功能：加工前软件可预设不同加速电压的组合加工同一样品位置。先使用高电压进行快速粗抛，粗抛结束后自动使用低加速电压进行精研。既保证高加速电压下的研磨速度，又可有效减少高加速电压对样品带来的损伤。

1.8横截面样品尺寸：不低于11mm长× 8mm宽×3mm厚

1.9平面样品尺寸：不低于40mm 直径×15mm 厚

1.10样品台移动距离：不低于X: ± 6 mm, Y: ± 2.5 mm

1.11加工后样品可自动水平摆动，去除应力

1.12快速启动模式：将样品放入抛光仪后，金属样品可在6分钟以内自动完成抽真空及氩气通入并开始工作。

1.13离子枪非耗材，用户可自己拆卸安装进行内部清洗及维护

1.14附带液氮冷却功能

1.14.1 样品座冷却温度：低于-120℃

1.14.2 室温冷却至-100摄氏度的时间：60分钟以内

1.14.3 保持时间：大于8小时

1.14.4 冷却介质：液氮，容量不小于1L

▲1.14.5为了保证产品质量，投标文件中提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。

（三）原子力显微镜技术参数要求

（1）仪器的功能及用途

原子力显微镜(AFM) 能够在大气及液体环境下准确地观测样品表面微区(纳米及微米尺度)三维形貌；同时可对样品表面物理化学特性进行研究，能测试多种材料如纤维材料、膜材料、生物材料、高分子材料等非金属材料以及金属材料、复合材料的多种物性，包括表面组分区别、温度、表面电势、磁场力、静电力、摩擦力、电流和其他表面力以及电化学相互作用力的测量。

（2）仪器的配置及主要技术指标

1.仪器配置

1.1. 高速控制器系统

1.2. 原子力显微镜主机

1.3. 探针支架一组(大气及液体环境实现形貌及物理特性测试要求)

1.4. 光学系统,含高分辩CCD系统

1.5. 进口防震台

1.6. 扫描器一个(低噪音闭环扫描器)

1.7. 150mm移动范围马达自动控制样品台（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

1.8. 样品台真空吸附附件

2 .附件

2.1. 标准样品(云母,石墨,三维光栅、磁带等)

2.2. 工具一套，包括专用镊子、磁力探针磁化器等。

3. 耗材（高品质探针）

3.1 原厂探针50只

4.配置功能列表

4.1. 智能扫描模式（ScanAsyst）

4.2. 接触式原子力模式（Contact AFM）

4.3. 轻敲模式（Tapping Mode）

4.4. 力曲线及力谱线

4.5. 相位成像（Phase imaging）

4.6. 横向力/摩擦力显微镜 (LFM)

5. 主要性能指标

▲5.1. 峰值力成像模式，利用针尖与样品的直接相互作用力作为反馈，可直接控制针尖与样品的相互作用力低至50pN，大大减少了针尖的磨损，提高了横向分辨率。（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

5.2. XYZ三轴闭环扫描器，XY方向90微米，Z方向10微米，低热飘移的水平：0.2nm/Min，要求可实现原子像测试要求。

▲5.3 要求具备全探针扫描技术的扫描器，扫描过程中由扫描器带动探针进行XYZ三个方向的移动，而样品为完全静止状态，以保证大样品以及液体环境测试的安全和稳定。（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

5.4. 智能扫描功能（Scan Asyst），自动设定扫描，用户只需要选择扫描速度及扫描范围，系统即可自动调整反馈,无需寻找共振峰,无需调整反馈参数gain值(可直接液体环境成像)

▲5.5. 样品台：150mm移动范围全自动样品台(真空吸附样品台)，可程序化控制，样品台可360度旋转。（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

5.6. 八通道实时采集数据

5.7. 至少5百万像素数字摄像头,自动缩放及聚焦,光学分辨率优于1.5um。

5.8. 防震：提供防震装置（需要防止低频共振），可实现闪耀光栅原子台阶测试要求。

▲5.9、为了保证产品质量，投标文件中提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。

（四）X射线衍射仪技术参数要求

1、设备名称、数量：

1.1设备名称：智能多功能X射线衍射仪

1.2数量：1套

2、技术要求：

2.1 X射线发生器：

★2.1.1最大额定功率：≥3kW

2.1.2管电压可变范围：20-60kV（1kV步进）

2.1.3管电流可变范围：2-50mA（1mA步进）

2.1.4防护罩外任意位置的核辐射剂量率小于1.0μSv/h

2.2 X射线管：

2.2.1靶材：Cu靶一个

▲2.2.2 额定功率：≥2.2kW

2.2.3灯丝尺寸：≥0.4 x 12mm

2.3测角仪：

2.3.1方式：θ-θ型样品水平放置高精度测角仪

2.3.2最小步长：0.0001°（θd、θs轴单独）

★2.3.3测角仪半径：≥300mm

2.3.4可动范围：至少0～160°（无碰撞情况下）

2.3.5驱动方式：脉冲马达驱动

2.4程序式自动可变狭缝

▲2.4.1入射狭缝宽度范围：≥0.03～7mm（提供软件截图证明）

2.4.2入射索拉狭缝2.5°

2.4.3接收索拉狭缝2.5°

2.5器件识别和安装：

2.5.1所有器件具有ID自动识别标识，通过传感器自动识别

2.6半导体阵列探测器：

▲2.6.1探测器一维模式道数：≥250

▲2.6.2道宽：≥75μm

2.6.3每道线性计数：1,000,000 cps 以上

★2.6.4探测器活性面积：≥380mm2

2.6.5探测功率：约99%（CuKα）

2.6.6测试模式：包括标准模式和XRF模式

2.7通用Z样品台：

2.7.1移动范围：不低于-10～+2mm（最小步长：0.005mm以下）

2.7.2附带标准附件头、高度基准样品支撑台

2.8 样品架

2.8.1玻璃样品架0.2mm深，≥40个

2.8.2玻璃样品架0.5mm深，≥40个

2.9软件：

2.9.1仪器通过智能引导软件控制，系统可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节。

2.9.2可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告。

2.9.3最新应用分析软件包括：定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量等功能。

▲2.9.4控制软件和分析软件为同一个软件。（提供软件截图证明）

3、国内供货部分：

3.1水冷系统：

3.1.1分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统。

3.1.2工作要求：连续工作

3.1.3控温精度：优于±1℃

3.1.4供水流量：满足发生器工作要求

3.1.5水的温度：可调

4、工作条件

4.1电源 220V (±10%)，50Hz

4.2环境温度20±5°C

4.3相对湿度<65%

4.4连续工作时间：连续操作

▲5、为了保证产品质量，投标文件中提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。

（五）纳米粒度及zeta 电位分析仪技术参数要求

（1）系统

▲1.采用高性能He-Ne气体激光器，不采用固体激光器，波长633nm±2nm，最大功率输出<5mW；（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

2.激光衰减：在软件界面上应能快速进行设定，可自动选择衰减器，也可手动选择衰减器，衰减器个数应>10个，透射率100%至0.0005%；

3.检测器采用雪崩光电二极管(APD)；

4.温度控制范围：0℃-115℃；

5.主机具有气体接入端口，在低温测量时，可以通过连接干燥气体控制冷凝；

6.配备有荧光滤光片和偏振片，可通过软件操作切换；

（2）粒度

1.测量角度采用背向（173°）和前向（13°）；

2.粒度范围：0.3nm-10um；

3.可自动优化测量位置，也可在0-4.64mm任意固定位置进行测量；

4.可自动选择测试次数，也可手动选择测试次数，测试次数可在15-90之间选择；

5.测量时长至少可选择0.839s，1.68s，3.36s，6.71s和13.4s；

▲6.软件界面可选择显示稳态数据和瞬时数据；（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

（3）ZETA电位：

1.可自动选择测量次数，也可手动选择测量次数，测量次数可在1-30000之间选择；

2.电压应可在软件界面上选择自动设定，也可选择手动设定，电压范围可在1-110V之间选择；

3.zeta适合检测的粒度范围：3.8nm-100um；

4.zeta电位范围：无有效限制；

5.迁移率：无有效限制；

6.采用混合模式测量，即高频电场和低频电场，应在软件界面上显示施加的相位图；

▲7.采用恒流模式，避免电极氧化带来的影响，应在软件界面上显示施加的电压和电流图；（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

8.采用可抛弃型折叠毛细管样品池；

9.可采用扩散障法，避免样品与电极直接接触，最小样品量100μL；（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

10.电导率范围：0-250mS/cm；

11.以后可拓展选择自动滴定仪进行Zeta电位的自动化滴定，自动滴定测试应由仪器操作软件直接控制；

（4）软件功能

1.测试方法可一键复制，可进行序列测试；

2.软件界面有质量指示图标，直观显示数据质量的好坏；

3.具有数据质量指南功能，在数据质量差时，给出指导意见；（投标文件中需提供公开发行的产品彩页或产品说明书）

4.测量完成后可自动计算出平均值；

5.选中多个测试结果时，可以给出标准偏差和相对标准偏差；

6.具有尺寸显示限制模式，可对尺寸上限和下限进行分别设定；

7.测试数据采用数据库方式存储；

（5）配置要求

1.主机 1台；

2.聚苯乙烯粒径池（100个/盒） 1盒；

3.可抛弃型折叠毛细管样品池（10个/盒） 1盒；

4.玻璃样品池 1个；

5.电位标样（10ml） 1支；

▲6.为了保证产品质量，投标文件中提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。

（六）可控温薄膜拉伸试验机技术参数要求

（1）机架

1.	双立柱台式机架，最大载荷5 kN，采用高刚性机架结构，实心横梁，机架立柱应具有T型槽便于安装附件；立柱具有固定的测量标尺，以便于设置横梁位置和加载链；具备有两个二级位置限制保障设备运行安全。不接受≥10kN机架挂5kN传感器等改装方案。

2.	速度精度要求：

2.1机架应具有通过软件定义速度的可变速度点动功能。

2.2测试速度不窄于：0.1-1000mm/min连续可调；

2.3速度精度≤设定速度的+/-0.5%；

2.4最大横梁返回速度不低于1500mm/min；

3.	位置测量精度：

3.1示值的+/-0.2%以内，或≤+/-0.02mm，取大值；

3.2分辨率≤130nm

4.	配备高性能无刷交流伺服电机，可以保证进行长达10天的循环、松弛或蠕变的试验。

▲5.设备配备操作面板，具备解锁、开始、停止、横梁上下移动，横梁自动返回等按键，方便操作。投标文件中需提供官方公开发行彩页或机器实物照片说明；

▲6.机架可以给用户提供操作清晰的安全指示，安全指示包括禁用（白色）、设置（蓝色）、警告（黄色）和测试中（红色）等不同状态。

投标文件中需提供官方公开发行彩页或机器实物照片说明；

▲7. 具备碰撞保护功能：横梁移动速度≤600mm/min时发生碰撞，系统将自动停止横梁移动并立即反向制动，防止对设备和试样的损坏，投标时按前述最大速度设定要求夹具对撞、以及向上提升横梁碰撞环境箱顶部内侧佐证碰撞保护功能；投标文件中需提供官方公开发行样本参数或视频画面以说明。签订合同前，设备厂家提供设备，并准备各种规格至少包含单丝用5N, 100N以及5000N规格传感器进行实际碰撞验证；验证结果与招标响应一致达到要求后，再行签订合同；

（2）数据采集系统

▲1.载荷精度：从满程至1/250量程，精度为示值的±0.5％；1/250-1/500量程，精度为示值的±1%。传感器自动识别，并自动校准，并自动设置过载保护。过载性能：150%过载无零点偏移，300%额定载荷无机械损坏。投标文件中需提供官方公开发行样本参数以说明；

2.	控制软件应能够可达1,000 Hz的采样速率获取力值、位移和应变通道的数据。采样速率不受变通道数量的影响，在任何测试期间内，可以维持最高采样速率。

▲3. 为了确保后续维护维修的便捷性，传感器、控制器以及机器必须为同一品牌，不接受拼装机器；投标文件中需提供传感器、控制器以及机器实物照片以证明；

▲（3）、智能气动控制装置

系统集成式气动开关装置，配备双踏板脚踏开关，气动夹具控制装置采用分段式气压夹持，系统自动使用低气压预夹持减少夹伤操作人员的风险，试验时自动切换高气压控制测试。

集成的智能一体化气动控制单元，要求控制器内置主机内部，不允许外挂、外置占用额外空间。

过度拉伸保护功能：测试开始前，在试样达到过度拉伸设定值时，气动夹具自动打开避免试样由于受力过大造成损坏。投标文件中需提供官方公开发行样本以及关于此功能图片说明。

▲（4）、拉伸夹具

最大荷载≥1kN；

要求气路一进两分双杠杆同步驱动的双面平推结构，确保不同加强片厚度试样能始终夹持在力轴中心线上；

夹具体上设计手拨开关，以便快速打开或关闭夹具；

夹具体上设计有可调节偏心结构，以便可以开展草料等搭接非对称样品测试；

夹具体上设计有气流调节阀，用户可以自行调节设定夹面的闭合速度；

投标文件中需提供官方公开发行样本照片以说明；

（5）、 软件功能要求

软件支持win11系统，可选中文简体、英文、德国、意大利等多种操作语言，软件的方法符合GB，ASTM，ISO，JIS等不同测试标准，可自定义编辑：拉伸，压缩，弯曲，剥离，摩擦，穿刺，顶破，预循环等试验方法。

▲软件具备传感器标定提醒和定期零漂检查功能，实时检查指定时间间隔内可接受的零点漂移误差范围，如果零点漂移检查失败，系统会自动提醒平衡以保证测试精确性。投标文件中需提供软件截图以证明；

软件可在触控屏上实现多点触控的能力，如通过手指捏放的动作来缩放图形大小，满足工业触摸屏的操作要求。

软件允许用户设定一个带提示的试验过程，用户可以根据试验过程中每个步骤自定义各种搭配文本，图片，音频的操作提示，以保证所有操作者正确的测试。

▲可以自定义下拉式菜单选项输入，实现选项关联测试参数，大大降低重复输入工作，提高效率。投标文件中需提供软件截图以证明；

▲可实现不同测试方法设置时，预先数字输入试验用气压值，测试时系统自动调用方法测试，气动夹具将自动调节夹持气压，无需手动调节，便于便捷并保持测试一致性。投标文件中需提供软件截图以证明；

▲软件测试界面即可实时显示原始数据，而不需要用户使用其他不同的软件来看原始数据表。投标文件中需提供软件截图以证明；

-软件包括中、英文和图形显示的完整上下文相关在线帮助。帮助系统会展示你点击帮助时当前操作界面涉及的所有功能解释或算法解析，帮助操作人员快速答疑。

-该软件具备三级用户访问权限管理，并可以分别设置不同操作人员登入权限的有效期以便于实验室管理。长时间试验期间可以锁定软件界面，避免人员离开期间被他人误操作。

（6）、主要配置：

- 5kN试验机主机 一台

- 1kN载荷传感器 一套

- 配套软件 一套

- 1kN气动双面拉伸夹具  一套

- 弯曲试验夹具 一套

（7）、其它：

1、签订合同前, 中标厂家在提供一台同型号机型和配置用于各项功能验证；验证结果与招标响应一致达到要求后，再行签订合同；

2、为了保证产品质量，投标文件中提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。

（七）热重分析仪技术参数要求

（1） 性能指标

1.1 温度范围：室温 - 1000 ℃

1.2 温度准确度：≤±1℃

▲1.3温度精度：≤±0.1℃

▲1.4最大加热速率（瞬时）＞600℃/min；线性加热速率0.1～100℃/min（投标文件中需提供公开发行的产品彩页）

▲1.5炉子冷却：从1000℃降至 50℃ ＜12分钟（强制空气冷却）

1.6 称重能力：≥1000 mg

1.7 动态秤重范围：0-1000 mg

1.8 分辨率：≤0.1 µg

1.9 称重精度：≤± 0.01％

▲1.10动态基线漂移（室温~1000℃，无基线扣除）：＜25 μg

▲1.11吹扫气方向：水平，避免浮力效应产生

1.12 样品之间测试时，更换气氛无需重新跑基线

1.13 自动进样器样品位数：≥一位

▲1.14炉体材料和设计：铂铑炉，保证发热体较快的升温速率的同时，增加发热体的寿命，且炉体5年质保。炉体设计：垂直炉体设计，且上样装置：自动进样。

1.15 内置数字式气体质量控制流量计和内置气体自动切换器。

1.16 配自带原厂循环水浴，无需国内额外采购。

▲1.17、为了保证产品质量，投标文件中提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。

（2）主要配置

2.1 、主机一台（含加热炉体）；

2.2、 温度校正标样一套；

2.3、重量砝码校正标样一套；

2.4、软件4套：具有一键自动分析等软件功能，中英文可切换。至少可以安装在4台电脑上（每套都是完整功能分析软件）。

2.5、原装进口循环水浴一台；

2.6、内置质量流量计一套；

2.7、铂金盘3个

- 五、项目整体实施要求

1、投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、现场管理、进度安排方案和突发事件处置方案等。

2、质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

3、进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。

4、现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。

5、突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行详细阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

## 六、培训要求

根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案。包括培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法等。

1、要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作和正常使用、具有技术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。

2、中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。上述资料的费用包含在投标报价内。

所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。

- 3、培训地点：由采购人指定。

## 七、售后服务要求

1、中标人对所售出的产品实行三包：质保期按照厂家提供的免费保修期年限执行（最低不少于1年），自项目验收合格之日起，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

2、投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

3、售后服务期内容，产品发生质量问题，中标人应在接到采购人提出故障通知半小时以内做出响应，24小时内到达现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决，涉及安全方面的问题4小时内解决。相关费用包含在本次投标报价内。

## 八、验收要求

1、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

2、项目完成后，由采购人组织对中标人的验收。如有需要，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标人代表必须在场。验收合格后，中标人凭采购人出具的验收合格书至采购人处根据合同规定办理付款手续。

3、验收不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

## 九、其他要求

（1）投标人须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试等），项目实施过程必须接受采购人全程跟踪管理。

（2）中标人所投产品的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》、《计算机信息系统安全保护条例》、《网络安全法》、《数据安全法》等相关法律法规的要求并承担相应安全责任。如因产品设计缺陷、部署或运维规范问题导致了采购人损失，中标供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

（3）供货要求

a、中标人应确保提供的设备和配件的完整性、实用性。

b、交货方式：中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

c、交货地点：采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

## 十、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 （1）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 （2）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

## 十一、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

## 十二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1、本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见“招标文件-第二章 投标人须知：6.5采购本国产品的支持政策。”

2、适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 十三、本项目接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定。

本项目采购需求中★项为实质性条款要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。

# 第五章  合同格式及条款（草案）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）

# （合同编号）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号，项目名称：宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的物（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称.品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

二、供货期限、地点

（一）供货期限：采购合同签订后6个月内所有设备安装调试完毕。

（二）供货地点：采购人指定地点

三、质量技术标准

质量要求：合格。乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）乙方货物送达后，甲方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。验收时所有物品以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重），不接受任何负偏离。产品应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证甲方能够正常使用。

（二）若因乙方原因造成无法验收通过的，甲方将拒绝付款，并追究乙方的违约责任。乙方向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

六、付款方式：

采购合同签订后收到乙方发票10个工作日内付合同金额的30%作为预付款；货物完成安装调试经验收合格后付清合同价款。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

七、售后服务

（一）乙方对所售出的产品实行三包：质保期按照厂家提供的免费保修期年限执行（最低不少于1年），自项目验收合格之日起，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方应按甲方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

（二）乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，乙方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

（三）售后服务期内容，产品发生质量问题，乙方应在接到采购人提出故障通知半小时以内做出响应，24小时内到达现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决，涉及安全方面的问题4小时内解决。相关费用包含在本次投标报价内。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限以给甲方造成的实际损失为准。损失一旦达到误期货物或服务合同价的5%，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和投标文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、采购文件、投标文件及乙方在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、合同份数

本合同一式捌份，以中文书写，甲方陆份、乙方执贰份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

十四、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

十六、合同争议

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，本合同履行中因一方违约产生的额外费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保险费等均由违约方负担。双方在本合同落款处签字盖章确认的地址及联系方式既为双方因合同履行而送达相关文书的地址，也视为将来发生诉讼时，审判机关向当事人送达法律文书的送达地址。

十七、安全条款

在合同期内乙方拟派所有服务人员的人身安全、财产安全由乙方负责并承担一切责任，与甲方无关且甲方无需承担任何责任。

十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

2026年    月   日                    2026年   月   日

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

宿迁学院：

根据已收到的项目编号为            的宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：投标人名称

采购项目编号：

采购项目名称：宿迁学院显微镜及其他光学跟踪测量仪等设备采购项目

分包名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元 |

日期：     年     月     日

## 四、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 六、技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- |

单位名称：       （盖CA电子公章）

备注：1.采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

## 七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目主要服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。

## 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

## 十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。