连云港市政府采购

招标文件

项目名称：东海县大气环境监测能力提升项目

项目编号 ：JSZC-320722-LCPM-G2026-0003

采   购   人：连云港市东海生态环境局

采购代理机构：连云港市建设监理有限公司

2026年1月

- 目     录

第一章  投标邀请	..3

第二章  投标人须知	7

第三章  政府采购合同格式	22

第四章  项目需求	28

第五章  评标方法及评标标准	45

第六章  投标文件格式	49

- 第一章  投标邀请

受连云港市东海生态环境局的委托，连云港市建设监理有限公司（项目编号：JSZC-320722-LCPM-G2026-0003 ）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 东海县大气环境监测能力提升项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年 04月 21日 09 点 00 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

  - 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320722-LCPM-G2026-0003

2、项目名称：东海县大气环境监测能力提升项目

3、预算金额：人民币263万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

4、采购方式：公开招标。

5、采购需求：主要完成东海县大气环境监测能力提升项目采购，详见第四章。

对本项目采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6、合同履行期限：合同签订之日起 120 日内完成走航车辆改装及设备安装调试并交付

于招标人。运维服务期：大气环境监测微站运维服务一年；无人机库智能巡检系统自交付使用之日起三年；走航技术服务自交付使用之日起一年。（具体运维内容详见第四章项目需求）

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

  - 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供。）

（7）资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

4.本项目的其他资格要求：

（1）本项目不接受联合体参与投标，成交后不允许分包或转包。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.法律法规规定的其他条件。

  - 三、获取招标文件

1、时间：2026年 04 月 01 日至2026年 04 月 09 日

2、地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。

3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4、售价：0元。

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年 04 月 21 日09:00:00（北京时间）

2、开标时间：提交投标文件截止时间

3、开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

  - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市东海生态环境局

地址：连云港市东海生态环境局

联系人：王正武

联系方式：15061367779

2.采购代理机构信息

名称：连云港市建设监理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路32-7号1101-1110室

联系方式：龚工0518-85591613

3.项目联系方式

项目联系人：王正武

电      话：15061367779

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市建设监理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2此项目招标代理费按苏招协【2022】002号文的规定计取；招标代理费由成交供应商领取成交通知书时一次性支付。供应商将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。以上费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章政府采购合同格式

第四章项目需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

本项目执行连财购[2026]7号文《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 项目需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

35、质疑提出

35.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

35.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 因质疑投标人所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑投标人主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

37、质疑处理

37.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

38、支持中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业

- 39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

- 40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

连云港市政府采购合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港市东海生态环境局

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及年月日东海县大气环境监测能力提升项目（项目编号：【项目编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：。

1.2 服务期限：。

1.3 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：2026年  月至2026年   月。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交 付 期：_________。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：

第一次付款：完成走航车辆改装及所有设备交付且设备安装调试完成，并验收合格后，支付该货物采购部分合同价的60%；

第二次付款：完成监测服务期1年后，支付货物采购部分合同价的40%；支付维保服务部分合同额的30%；

第三次付款：完成监测服务期2年后，支付维保服务部分合同额的30%；

服务期结束后，完成剩余合同额的支付。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3付款前，乙方需开具正规等额增值税发票，如乙方不能按期提供有效增值税发票而影响到甲方财务结算，甲方有权延迟支付。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业　。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

## 一、项目基本情况

1、项目名称：东海县大气环境监测能力提升项目；

2、付款方式：

第一次付款：完成走航车辆改装及所有设备交付且设备安装调试完成，并验收合格后，支付该货物采购部分合同价的60%；

第二次付款：完成监测服务期1年后，支付货物采购部分合同价的40%；支付维保服务部分合同额的30%；

第三次付款：完成监测服务期2年后，支付维保服务部分合同额的30%；

服务期结束后，完成剩余合同额的支付。

3、交货期限：自签订合同120日历天内完成走航车辆改装及设备安装调试并交付于招标人。

4、运维服务期：大气环境监测微站运维服务一年；无人机库智能巡检系统自交付使用之日起三年；走航技术服务自交付使用之日起一年。（具体运维内容详见第四章项目需求）

5、交货地点：采购人指定地点。

## 二、采购需求内容

### （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境监测微站 | 20套 | 可监测PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、TVOC |
| 2 | 无人机库智能巡检系统 | 1套 | 含1套机库，无人机1套，1套微型气体监测仪，可监测PM2.5、PM10、NO2、O3、TVOC |
| 3 | 高精度定向无人机 | 1套 |  |
| 4 | 中继站固定部署套装 | 1套 | 中继+RTK，同时可为无人机提供中继以及RTK功能 |
| 5 | 便携式七参数监测仪 | 1套 | 可监测PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、TVOC |
| 6 | 走航车辆及改装 | 1套 |  |
| 7 | 走航技术服务 | 1年 |  |

### （二）采购需求内容

1、本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须提供招标文件中要求的相关技术材料，评标委员会将按照评分细则对该条款作技术评分。

2、投标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

3、投标人有较强的售后服务保障能力，可提供优质的售后及培训服务，并指派有相关项目经验的人员负责与采购人联系及负责售后服务及培训事宜。

4、投标人应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标人完全负责。

5、无人机机场、无人机和中继站，必须提供制造商或制造商的经销商授权机构就本项目的售后服务承诺文件（制造商盖章或者制造商的经销商授权机构盖章），如为制造商的经销商授权机构盖章，须提供经销商授权证明。

## 三、技术参数要求

## （一）大气环境监测微站要求

1、功能要求

（1）可同时测量7种参数，低成本、低功耗，功耗低；

（2）体积小、重量轻，现场安装维护方便，可快速进行点位迁移；

（3）仪器内置无线传输模块，具有GPS定位、4G无线数据传输功能；

（4）具有数据超标或异常自动报警功能；

（5）气体传感器具有交叉干扰补偿功能；

2、PM2.5技术参数要求

（1）量程：0~1000 μg/m3；

（2）▲重复性：≤ 4%；

（3）室外比对测试相关系数（r）：≥0.90。

3、PM10技术参数要求

（1）量程：0~1000 μg/m3；

（2）▲重复性：≤ 4%；

（3）室外比对测试相关系数（r）：≥0.90。

4、CO技术参数要求

（1）量程：0~20 μmol/mol；

（2）示值误差：≤ ±5%FS；

（3）▲重复性：≤ 3%；

5、SO2技术参数要求

（1）量程：0~500 nmol/mol；

（2）示值误差：≤ ±6%FS；

（3）▲重复性：≤ 3%；

6、NO2技术参数要求

（1）量程：0~500 nmol/mol；

（2）示值误差：≤ ±5%FS；

（3）▲重复性：≤ 3%；

7、O3技术参数要求

（1）量程：0~500 nmol/mol；

（2）示值误差：≤ ±5%FS；

（3）▲重复性：≤ 3%；

8、TVOC技术参数要求

（1）量程：0~10 μmol/mol；

（2）示值误差：≤ ±5%FS；

（3）▲重复性：≤ 3%；

9、其他要求

大气环境监测微站需配备太阳能供电系统，每套太阳能供电系统包含24v100AH电池体机1套，36v150W太阳能板2块，以及配套支架1套。

## （二）无人机库智能巡检系统要求

配置要求：无人机库智能巡检系统需包含机库1套，无人机1套，机身保险3年，100万三责险3年，电池2块，无人机管理平台3年使用，微型气体监测仪（可检测大气PM2.5、PM10、NO2、O3、TVOC）1套，1个4G图传模块，含3年流量，3年运维服务，3年网络费用，1次安装部署。

1、无人机机库技术参数

（1）▲尺寸：≤650mm*750mm*800mm（舱盖闭合）；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

（2）防护等级：≥IP56；

（3）整机重量：≤55kg（不包含飞行器）；

（4）工作环境温度：机场及无人机的设备工作温度范围≥-30°C至 50°C；

（5）RTK 基站定位精准度：水平≤1 厘米 + 1 ppm（RMS）；垂直≤2 厘米 + 1 ppm（RMS）；

（6）▲最大运行海拔高度：≥4500m；

（7）最大允许降落风速：≥12m/s；

（8）▲机场标识灯：机场集成标识灯，可以用于夜间返航；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

（9）▲充电时间：≤30min（在 25℃ 环境中，将飞行器处于关机状态下，的电量从 15% 充至 95%）；

（10）自带备用电池，续航时间＞4h；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

2、微型气体监测仪技术参数

（1）供电方式：由无人机E-port接口提供电源供电；

（2）支持点云、插值图等可视化形式，直观呈现空间分布特征；

（3）尺寸与重量：尺寸≤110*76*80（mm），重量≤300g；

（4）检测项目：一台气体检测仪支持同时检测多种（参数）污染物（不包含温湿度传感器），检测项目包含PM2.5、PM10、NO2、O3、TVOC，并能同步显示温度、湿度；

3、无人机技术参数

（1）▲起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1850g； （提供原厂官网截图证明或检测报告）

（2）最大起飞重量：≥2000g；

（3）▲折叠后尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

（4）▲对角线轴距：≤500 mm；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

（5）最长飞行时间：≥54分钟；

（6）防护等级：≥IP55；

（7）广角相机像素: 具备广角相机，有效像素不低于4800万；

## （三）高精度定向无人机要求

  - （1）▲最大起飞重量：≤1450 g；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

  - （2）折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm；

  - （3）最长飞行时间：≥49min；

  - （4）▲对角线轴距：≤443mm；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

  - （5）传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；

  - （6）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km；

  - （7）红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温；

  - （8）额外配备电池3块、100万三责险1年。

  - （四）中继站固定部署套装

  - （1）▲中继站可中继无人机的最大距离：不小于20km；

  - （2）▲中继模式工作时间： 不少于4小时；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

  - （3）防护性能: 不低于IP66；

  - （4）▲工作环境温度：-30℃ 至 55°C；（提供原厂官网截图证明或检测报告）

  - （5）中继+RTK: 同时可为无人机提供中继以及RTK功能；

## （五）便携式七参数监测仪要求

1、仪器配置：

（1）检测项目：检测项目包含PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2、TVOC多种气体，并能同步显示温度、湿度；

（2）▲具备高亮浓度警示灯提示功能：颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化（提供操作页面截图）；

（3）具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，污染物浓度数据回传或记录速率不低于1Hz，且数据支持断点续传（提供操作页面截图）；

（4）支持与多种车型高度集成进行走航监测，无需对车辆打孔、接线，即装即用，拆下即复原，15s可完成无损急速安装。

2、▲各检测模块参数详情（须提供具备CMA或CNAS资质标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）：

（1）具备可吸入颗粒物检测模块，检测方式：激光散射/光散射，检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值，量程：0~1000ug/m3，检出限：1ug/m3，时间分辨率：1s；

（2）具备CO监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~11ppm，检出限：5ppb，时间分辨率：1s；

（3）具备NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~11ppm，检出限：5ppb，时间分辨率：1s；

（4）具备SO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~15ppm，检出限：5ppb，时间分辨率：1s；

（5）具备O3监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~11ppm，检出限：5ppb，时间分辨率：1s；

（6）具备TVOC检测模块，检测方式：光离子化检测（PID），可用量程：0~50ppm（默认异丁烯）；检出限：1ppb，时间分辨率：1s。

3、软件要求：

（1）具备数据断点续传功能，通信中断时采集到的任务数据不会丢失，且会在连接重新建立后自动追回，并显示待传数据量（提供操作页面截图）；

（2）实时显示空气污染物浓度时间变化曲线图；实时生成二维网格空气污染分布热力图，且网格大小实时可调；且实时生成二维等值线空气污染分布热力图；

（3）▲支持一键式导出任务报告及表格，多种数据呈现方式进行事后分析；

（4）具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准，可调整的参数包括每个检测项目的敏感度斜率和零点（提供操作页面截图）；

## （六）走航车辆及改装

1、车辆要求：

（1）改装排放标准应符合上牌要求；

（2）▲应提供车辆改装后的平面设计图；

（3）车辆具体参数要求如下：

1）改装前参数：

①整备质量：≥3000kg；    ②总质量：≤4900kg；

③燃料种类：纯电；

④整车长：≤6000mm；      ⑤整车宽：≤2100mm；

⑥整车高：≤2800mm；      ⑦最高车速：≥120km/h；

⑧转向形式：方向盘；      ⑨侧门结构：侧拉门。

2）改装后参数：

①整备质量：≤4200kg；    ②总质量：≤4500kg；

③燃料种类：纯电；

④整车长：≤6000mm；      ⑤整车宽：≤2100mm；

⑥整车高：≥2800mm；      ⑦最高车速：≥120km/h；

⑧转向形式：方向盘；      ⑨侧门结构：侧拉门。

2、改装技术要求

2.1车体基础改造

（1）车辆分区

应将车内分为驾驶区、操作区、设备区。

（2）车辆开门

后开门采用后双开门原车车身形式，车辆侧门应配有侧向拉门，用于人员和仪器的进出，侧门底部设置电动踏板。

（3）车辆窗户

操作区和设备区前部窗户采用原厂车辆窗户，窗户进行贴膜保温处理，后部窗户和尾门窗户改装成盲窗，增强保温效果。

（4）车身加固

车身内部需要承重的区域进行加固处理，内部进行保温处理。

（5）车顶平台

车顶设置有车顶平台，并加设不锈钢护栏，加强工作人员登顶工作的安全性。

（6）后爬梯

尾部设置一个爬梯，爬梯各梯步采取防滑措施处理。

（7）车外照明

车顶平台两侧应安装有照明灯，满足现场夜晚照明需求。

（8）车辆地板

实验区地板采用防腐车辆专用地板革，工具区铺设防滑压花铝板。

（9）防雷系统

车身有良好的接地处理，可有效防止雷击及触电，在电源引入口安装电源防雷避雷器。

（10）防静电

整车加装静电拖带，防止车辆静电引起仪器损坏。

（11）车身标识

外部字体、图案应根据采购人要求，字体图案明晰清楚。

（12）淋雨试验

车顶应保持完全密封状态，防止车辆进水，并进行淋雨试验。

2.2车内改装

（1）设备安装

车内需安装招标人自有设备臭氧激光雷达（尺寸： 590mm×260mm×340mm）及颗粒物激光雷达（尺寸： 590mm×260mm×340mm），本次采购的便携式七参数监测仪也放车内要求，改装需满足上述设备安装要求，设备装有减震装置，保障设备正常稳定运行。

（2）工作台面

在操作区前方应设置有工作台面用于现场办公使用，工作台设置220V电源插座和多媒体插座。

（3）车内座椅

驾驶区保持原车状态，可乘坐2~3人（包括驾驶员），实验区内放置航空座椅2把，可满足实验条件下实验人员2人工作。

（4）车内照明

应符合移动实验室亮度要求，在连续进行工作的区域内的维持平均照度不宜低于2001x，车内均采用LED照明灯具。

（5）内饰软包

车辆内饰整体采用PU皮革面料进行软包处理。

（6）安防附件

实验区应配备车用小型灭火器、自动灭火贴、温湿度计、烟雾报警器、应急医疗箱等安全防护物品。

2.3供电系统

（1）配置有市电充电功能，根据实际需求及安全因素，配置相应电池模块的双供电系统，车辆配备1套移动电源，并配备1套加电包，移动电源提供电能储备；

（2）车辆电路接口进行防水处理，保证充电，电源接口采用防误插设计，拥有良好的电气绝缘性能、优良的抗冲击性能和防尘、防潮及防腐蚀的性能；

（3）线缆盘：监测车配置两个长度不小于30米的线缆盘，线缆盘配漏电保护开关，保护用电安全，带电源指示灯，配户外专用电缆线，耐折弯，耐磨损，耐高低温；

2.4空调和通风系统

（1）应合理计算空调制冷量，选用底盘自带后舱空调或者顶置驻车空调；

（2）为加强仪器散热功效，应在机柜上安装散热设备，应在车身合适位置加装散热结构。

2.5视频监控系统

（1）车内监控：在车内安装两个半球摄像机，可监控实验区和工具区的情况；

（2）车外监控：应在车头方向安装摄像头，车头使用云台摄像机，可360度旋转，对周边情况进行监控；

（3）云台摄像机：应全天候环境设计，具备超强抗震性，水平可360度无限位旋转；

（4）双模定位：车载DVR应支持GPS/北斗双模定位，可快速定位车辆；

（5）监控网络：车载DVR应内置3G/4G模块，可通过3G/4G模块传输监控图像；

（6）显示器：在车内配备不小于43英寸的显示器，用于视频监控和仪器数据显示；

3、其他要求

（1）上牌：投标人所提供的配套车辆应保证能够办理上车辆正式牌照和国家要求的其它必要手续；（投标人的投标报价需包含车辆上牌费用、车辆保险费用。）

（2）车辆相关质保内容按国家相关规定执行；

（3）以上车辆及改装要求为最低要求，投标人可根据自身的实际情况提供高于以上描述的产品。功能要求是指投标人所提供的产品应包含但不限于上述描述。

- 四、服务要求

## （一）大气环境监测微站运维服务

（1）供应商应提供符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备，所提供设备必须具备生产厂商的质量合格证明、保修证明或技术证明文件。

（2）供应商为本项目所提供设备（PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、TVOC监测系统）须提供省级及以上计量单位出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章装订到投标文件中。供应商所提供的分析仪设备具有中国环境保护产品认证证书，未提供或提供不全的作为负偏离响应处理。

为了保障本项目空气自动监测设备的稳健运行，投标人需要派出专业的运维团队对监测网络进行现场运维和远端运维。将安排现场运维队伍，按照空气自动监测网络设备运维规范，对现场设备进行日、周、月巡检，对设备进行日常维护和异常检修。

1、总体要求：

（1）所获取的有效监测数据应满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

（2）单站设备运行率应高于90%（含），准确率应高于80%（含）。

（3）异常情况处理率100%。

注：设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据准确率是指有效数据量与应上传数据量之比。

2、运维要求：

为本项目配备至少1名经验丰富运维人员专职驻守，提供大气环境监测微站1年运维服务。

3、运维内容要求：

运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，运维服务期1年。

（1）周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。

（2）月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

（3）季度检查：每季度抽取不少于10%站点的进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

（4）年度检定：进行气路清理、粒径与数浓度、温度、湿度、流量检查等工作。

（5）故障处理：微型空气自动监测站故障发生时间2小时内（8:00-22:00）或8小时内（22:00-8:00）赶到现场进行处理。

| 运维项目 | 周期 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 巡查 | 每日 | 每日登录平台查看设备读数是否存在缺数或数据异常的情况。 |
| 巡检 | 每周 | 及时检查站点周边环境、电、网络等情况，确保系统仪器运行稳定，并填写周巡检记录表 |
| 校准 | 每月 | 对仪器进行一次同步比对校准、流量校准，并填写校准记录。 |
| 配件检查 | 每季度 | 1.设备配件检查 2.气路清理 |
| 设备精度检定 | 每年 | 对监测仪器至少进行一次精密度和准确度检定，并填写相关记录。 |
| 故障 | 平台派发通知 | 1.数据异常报警 2.通信链路中断 3.设备更换 |

4、其他要求：

（1）严格遵守设备运维体系中各项管理规定。

（2）严格按照设备状态监控方案、巡检方案以及设备运维规范中规定的运维周期、运维内容进行操作，并将相关操作进行记录归档，以便后期查阅。

（3）定期对运维人员进行设备运维、应急预案等方面的培训，确保相关人员数量掌握相关问题处理办法。

（4）相关运维人员应确保7*24小时可联系，遇到突发状况可迅速响应并解决问题。

## （二）走航技术服务要求

1、服务内容

服务内容包括车辆驾驶、清洁和维修保养，所有车载监测设备的使用、备件耗材更换、运行维护，根据招标单位要求开展走航监测、现场巡查服务并出具相关监测报告、分析报告。走航技术服务1年。

2、人员要求

（1）走航工程师

要求：具备走航监测或报告编制2年以上经验。

3、走航工作要求

（1）根据工作要求开展走航监测，走航监测第二日12点前提交分析日报。走航路线包括针对城区主干道路、工业园区、重点企业以及省控点附近等。

（2）针对站点异常高值监测数据，结合风向、风速等气象条件，开展站点周边及临近重点污染源走航监测，并及时对站点周边及临近重点污染源进行现场排查，实时反馈站点周边具体情况，主要包括现场照片及巡查结果，推动对污染事件进行及时处理，降低对站点数据的影响，为精准治理提供科学的数据支撑。

（3）调查并取证各类污染源排放情况，包括燃煤源（燃煤锅炉、散煤等）、机动车尾气源（汽油车、柴油车、工程机械等）、扬尘源（道路扬尘、建筑扬尘等）、生物质燃烧源（秸秆燃烧、垃圾焚烧等）、餐饮源（餐饮油烟源）、无组织排放等。

4、监测车辆运维要求

（1）保证车辆的安全性，及时上报和处理违章及交通事故。

（2）定期进行车辆的日常清洁，保持车辆外观、内部整洁。

（3）定期进行车辆维护、保养工作，保持车况良好，留存保养记录单。

（4）坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

（5）每次出车任务返回，需形成行车记录，简要汇报出车情况。

（6）出车前，对所驾车辆进行安全例行检查，准确掌握各部件的磨损程度并及时汇报，及时检查电路、制动、转向、传动等关键部位；如有异常，须及时按程序维修保养等，保证车辆正常运行。

（7）驾驶人员使用后应将车辆清洗干净，停靠在指定区域内，若发现车辆外观刮痕、凹陷须第一时间修理。

5、走航报告要求

大气常规七参数走航监测报告：内容须包含七参数走航概况分析、污染物空间分布分析、异常高值分析及相应管控建议等。内容须至少包含如下部分：

1）七参数走航概括分析：包括走航时间、地点、气象情况、各项参数整体浓度水平、峰值浓度水平；

2）污染物空间分布：对区域内各项大气七参数空间分布情况进行分析，结合气象信息及周边大气标准站监测信息，判断传输方向，说清传输过程；

3）异常高值分析：针对发现的异常高值点位，结合现场排查的污染信息，锁定污染源头；对比周边大气标准站监测数据，判断该污染物是否造成影响；

4）管控建议：针对发现的污染问题，结合行业类型、历史走航信息，提出科学有效的管控建议。

7、其它要求

需配置两台稳压UPS不间断电源，续航至少6h。

## （三）项目人员要求

项目团队共6人，项目负责人1名、设备安装人员2名、运维人员1名、走航人员2名，具体工作职责如下：

| 职务 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 负责全面负责项目的规划、实施、交付及团队管理，调度公司相关资源提供技术支持，确保项目按时、按质完成。 |
| 设备安装人员 | 2 | 负责仪器设备的专业安装、调试和现场技术支持，确保设备安全、准确、稳定地投入运行。 |
| 运维人员 | 1 | 负责已交付设备的日常运维、故障处理、定期保养和技术支持，保障系统长期稳定运行。 |
| 走航人员 | 2 | 负责走航监测设备操作、数据采集、航线执行和现场分析，确保获取准确、连续的监测数据，包括1名走航工程师和1名驾驶员。 |

- 五、商务要求

- （一）设备供货、安装和测试要求

★1、货期要求：

交货期限：自签订合同120日历天内完成走航车辆改装及设备安装调试并交付于招标人。

运维服务期：无人机库智能巡检系统自交付使用之日起三年（具体运维内容详见第四章项目需求）；走航技术服务自交付使用之日起一年。

2、货物到达安装现场后，中标人应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，招标人有权提出退换货。

3、所有设备均须由中标人送货上门，并由制造商工程师负责安装调试，招标人不再支付任何费用。

4、自设备安装工作开始，中标人应邀请招标人的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并对招标人的工作人员进行现场培训。

★5、中标人必须承诺按时提供以上货物并完成安装调试。若安装调试过程对原建筑或原设备产生破坏，中标人要负责修补复原。

6、中标人必须严格按照有关规范施工安装，施工安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。

7、中标人必须严格按招标人指定的位置施工安装，未经招标人同意不得更改施工安装位置。

8、中标人如有违反操作规程及粗制滥造现象，招标人有权加以制止，直至下令停工，其经济损失全部由中标人负责，合同期不得顺延。

- （二）质量保证及售后服务要求

1、所有产品质保期1年，质保期从设备交付于招标人并验收合格之日起算。

2、在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡非使用者人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务。

3、技术支持：保修期届满后，承诺对设备进行必要的维护或修理，随时解答招标人各类技术问题，向招标人提供技术支援。

4、中标人在投标文件中提供其他有价值的服务的方案（如定期维修保养、保修期外的服务承诺、技术保障等）。

5、提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则48h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需上备机。

- （三）技术培训要求

1、中标人应结合系统安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对招标人的系统操作员和系统维护人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及故障处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场。

2、中标人应在响应文件中详细注明培训地点、培训内容、计划和安排，培训人数等，技术培训所涉及的一切费用均由中标人承担且应包含在本次投标总价中。

    - （四）验收要求

所有设备安装调试完成交付于招标人后，由中标人提请招标人组织验收。招标人根据技术要求组织验收，当中标人提供的仪器设备型号、规格、数量、外观质量均无问题，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等均齐全，所有设备安装调试合格，方可通过验收。

项目验收材料（货物交接单、设备合格证、用户手册、设备相关测试报告，项目总结报告等）提供完整、真实，中标人汇报项目整体建造情况。验收标准包含且不限于以上内容。

- （五）交货时间、地点及相关期限

交货时间：自签订合同120日历天内完成走航车辆改装及设备安装调试并交付于招标人。

供货地点：采购人指定地点。

质保期：自设备验收合格之日起算 1 年。

运维服务期：大气环境监测微站运维服务一年；无人机库智能巡检系统自交付使用之日起三年；走航技术服务自交付使用之日起一年。（具体运维内容详见第四章项目需求）

（六）付款方式

第一次付款：完成走航车辆改装及所有设备交付且设备安装调试完成，并验收合格后，支付该货物采购部分合同价的60%；

第二次付款：完成监测服务期1年后，支付货物采购部分合同价的40%；支付维保服务部分合同额的30%；

第三次付款：完成监测服务期2年后，支付维保服务部分合同额的30%；

服务期结束后，完成剩余合同额的支付。

# 第五章  评标办法及评标标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

- 商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业实力 （6分） | 1、投标人具有信息技术服务管理认证证书得1分；本项最高得1分。 注：投标文件中提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。 2、投标人所承担过的环保类项目入选国家级或省级智慧类“重点工程名单”或“标志性工程名单”的每有1次得2.5分，本项最高得5分。（须提供相关证明性文件扫描件上传，不提供不得分。） |
| 业绩 （8分） | - 1、投标人自2023年1月1日以来，具有大气环境监测设备采购类似业绩，每有一个业绩得2分，本项最高得 4分； - 2、投标人自2023年1月1日以来，具有走航车辆及改装类似业绩，每有一个业绩得2分，本项最高得4分； 注：①业绩认定时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同，证明材料需能清晰反映投标人名称、项目内容等主要信息，若提供的证明材料没有明确、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需同时提供项目采购单位书面证明文件并加盖项目采购单位公章，否则不予认可。 |
| 项目团队 （7分） | 1、为本项目配置的项目负责人（2分） 为本项目配置的项目负责人：具有环保类专业正高级职称的得2分；具有环保类专业高级职称的得1分；本项最高得2分。 2、为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）（5分） 为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）：具有环保类专业高级及以上职称的每提供1人得1分，具有环保类专业中级工程师及以上职称的得0.5分；本项最高得4分。 3、走航技术服务要求中的驾驶员，需具备C及以上驾照，且驾龄超过10年。符合要求得1分，否则不得分。 注：（1）投标文件中提供以上人员相关证书扫描件； （2）投标人投入该项目的项目团队必须为本单位正式职工，提供投标人为其缴纳近一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料；已退休仍在执业有效期内的必须提供退休证明及聘用合同。 |
| 质量控制 （3分） | 投标人自设的检测实验室或实验分析中心且具有CMA或CNAS资质认定证书（认证范围包含PM2.5、PM10、环境空气中挥发性有机物）的得3分，不提供不得分，本项最高得3分。 注：投标人提供自有实验室带有CMA或CNAS标志的认定证书及认定证书附表。 |
| 技术性能 （24分） | 评标委员会根据招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标响应情况进行评分。 完全满足或高于招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标的，得24分；不响应招标文件第四章采购需求的扣分：其中标注“▲”项每有一项负偏离扣1.5分，其他条款有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。投标人需对所响应技术参数做详细说明，招标文件如要求提供相对应佐证材料（如检测报告或其他相关证明材料等）按要求提供并扫描上传，原件备查，否则对应技术条款将视为不满足。 若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。 |
| 实施方案 （10分） | 根据招标文件项目需求，项目组织实施方案内容包括但不限于：项目实施计划，走航车辆改装方案、设备安装、调试、验收方案，质量保证与质量控制等；评标委员会对投标方案响应情况进行横向评审。 实施方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 实施方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得8分； 实施方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得5分； 未提供相关说明不得分。 |
| 技术服务方案 （6分） | 根据招标文件项目需求中“大气环境监测微站运维服务及走航技术服务”要求，提供大气环境监测微站运维和走航技术服务方案；评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 技术服务方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 技术服务方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得4分； 技术服务方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得2分； 未提供相关说明不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 根据招标文件项目需求，售后服务方案包括但不限于：售后服务内容、培训方案、故障处理办法及响应时间等，评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 售后服务方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 售后服务方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得4分； 售后服务方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得2分； 未提供相关说明不得分。 |

第六章 投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【项目名称】

标 段 编 号：【项目编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

  - 格式1、响应函

响应函

致：连云港市东海生态环境局

根据贵方标段（项目编号：）采购文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

  - 格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：【项目编号】

项目名称：【项目名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 服务期 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式3、报价明细表

报价明细表

项目名称：【项目名称】                      项目编号：【项目编号】

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

2、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

3、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

  - 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写错误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

  - 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

  - 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

  - 格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

  - 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”要求的售后服务及内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式11、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式12、项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式13、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：