招 标 文 件

项目名称：南通市通州区中医院病床和治疗车等设备采购项目

项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2026-0009

采 购 人：南通市通州区中医院

代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

二〇二六年三月

招标文件备案表

代理机构：（盖章） 编制人： 日 期：2026年 月 日

采购人：（盖章） 日 期：2026年 月 日

第一章  投标邀请

受[南通市通州区中医院]的委托，江苏永诚工程造价事务所有限公司就[南通市通州区中医院病床和治疗车等设备采购项目]（[项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2026-0009]）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区中医院病床和治疗车等设备采购项目招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年4月16日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2026-0009

2.项目名称：南通市通州区中医院病床和治疗车等设备采购项目

3.预算金额：928.2万。

4.本项目设定最高限价，最高限价为700万，超过最高限价的视为无效投标。

5.项目需求：包括但不限于病床、多功能电动病床、骨科病床、VIP 病床（电动床）、转运床、陪护椅、床头柜、床垫、诊疗床、人流床、妇科检查床、平车、心电检查床、PT训练床（电动升降）、输液椅、多功能治疗车、多功能治疗车ICU、治疗车大、治疗车小、护理车、病历车、抢救车、麻醉车、84车、器械台（大中小)、换药车、仪器抢救台车、不锈钢送药车、轮椅、婴儿抢救床、PT训练床、PICC专用诊疗床等，具体详见采购文件第四章项目需求部分。

6.合同履行期限：2026年5月20日前完成供货及安装，具体供货时间以招标人通知为准。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（本项目不专门面向中小企业采购）。

4.本项目接受进口产品投标

5.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

1.本项目属于医疗设备采购项目，根据产品注册类别，投标人为经营单位的，须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人为生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》；

2.投标产品根据注册类别具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年4月16日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目不收取履约保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南通市通州区中医院

地    址：南通市通州区建设路8号

联系方式：刘先生 0513-68382068

2.采购代理机构信息

名    称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地　  址：南通市通州区新世纪大道198号财富中心903室

联系方式：周先生、姜先生0513-86546409、18061753091

交易系统软件维护人员：0513-59001950 0519-86722801

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2  满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏永诚工程造价事务所有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3本项目政府采购代理费2000元，由中标供应商支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件的递交

- 电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打*品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

第三章 合同条款及格式

购 销 合 同

甲方（需方）： 南通市通州区中医院      签订地点： 通州区建设路8号

乙方（供方）：                                 合同编号：

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经甲乙双方协商，就乙方销售给甲方设备及服务订立本合同。合同下设备及伴随服务的信息由合同附件予以说明，合同附件及为本合同所签订的所有协议、招标文件、投标文件、招投标现场记录以及相互承诺的一切文件等均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力，如有矛盾或冲突按有利于甲方条款和技术承诺处理。以下条款双方同意共同遵守。

第一条 合同的货物名称、型号、规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价格

本合同项下货物总价格为  元整（大写）人民币。该合同总价格包括合同设备从设计、试验、制造、检测、技术文件、技术服务、培训费、安装调试、包装费、仓储费、运输费、卸货费直至验收合格交付使用前及保修期内保修服务与备品备件等一切发生的所有含税费用和合理的利润，还包含乙方应当提供的伴随服务及售后服务费用。此价格为固定、不变价，双方不得以任何理由要求对合同总价调价。

第三条 付款方式

货物验收合格两个月后付款60%,半年后付款30%,余款保修期满后付清。

第四条 交货期及交货地点

乙方应在合同签订后，接到甲方送货通知30日内向甲方交付合同项下全部设备。交货地点为甲方指定场所。货物应保证完好标记清晰，外包装用中文标注货物名称、发货人、联系电话等信息，乙方应在一周前联系甲方，待甲方确认后方可发货，同时乙方必须安排人员现场卸货。

第五条 质量保证及技术标准

1.乙方应保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。所提供的资质证明、产品注册证和注册登记表等相关文件真实有效，提交的技术文件、图纸应完整清楚和正确，达到合同设备安装、运行、保养和维修要求。

2.乙方保证合同设备是全新未使用过、用先进工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合招、投标文件要求和投标承诺的质量、规格和性能的要求，设备在寿命期内具有良好的性能，主机在安装完成前六个月内出厂。乙方保证对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生任何不足或故障负责。

3.制造厂商验收及合同规定的质量、规格和性能与合同不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后一周内负责更换符合合同规定的规格质量和性能要求的新零件或部件，更换有缺陷的部分或修补部分其费用由乙方负担，同时乙方应按本合同规定，相应更换或修补更换部件质量保证期。

4.乙方应提供设备保修：         年，包括乙方新机安装使用时提供的所有配件。终身免费保养，保修期的期限应以甲乙双方验收合格之日起计算，保修期内免费更换配件及工时费。乙方在保修期内应确保设备正常开机率为98%以上，终身负责报修1小时内响应，4小时内并到场维修。储备足够的零配件备库，保修期满后，以最优惠价供应维修零配件，免收维修费和上门服务费。新设备三个月内出现硬件故障，负责更换新机，提供至少每年2次定期巡检（巡检单交设备管理部门），并提供详细检测内容和检测清单的维修报告，终身免费提供系统及软件的升级服务。

5.设备发生故障维修及保养，必须到设备科登记备案。维修次数与内容、更换维修配件的数目及发生的费用以年末甲乙双方共同核对为准，相关文件交由甲方存档。

第六条 设备运输、安装、验收

1.乙方确保设备安全无损地运抵甲方规定现场并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担；保证外包装完整，开箱前由甲乙双方共同验收。

2.乙方所提供设备应符合招标文件中配置清单，甲乙双方按配置清单和装箱单中所列逐项验收。

3.设备到货后，甲乙双方共同商定开箱装机时间，乙方应在接到甲方通知后一周内安装调试完毕，设备安装时，乙方需事先主动与甲方联系，并与甲方人员共同参与。

4.在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。

5.设备安装、调试结束后，乙方应协助甲方操作人员对设备进行试用，试用时间由甲乙双方商定，最低不少于两个月。试用结束后，如操作人员确认设备符合技术参数要求，则由双方共同组织验收并签署验收文件。验收前，乙方应准备好验收所需的文件资料（合同条款中涉及的各种证书，证明，单据及售后服务保证函）并派工程师现场协助验收工作。

6.甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，乙方所供设备如试用或验收不合格，根据甲方要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。验收合格后，双方在甲方的验收合格单上签字、确认。

第七条 伴随服务

1.乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸，中英文操作手册，维修手册，质量保证文件，报关单、商检单复印件，产品注册证复印件，服务指南等，这些文件应随同设备一起发送给甲方。

2.乙方还应免费提供下列服务

（1）设备的现场安装和调试

（2）提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

（3）负责与医院PACS系统对接，并承担相关费用

（4）乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训和指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求安排培训计划。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰滞纳金。如乙方逾期交货达（10）天，甲方有权解除合同。解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。

第九条 廉政协议：

甲乙双方必须签订《南通市通州区中医院医药购销廉洁诚信协议》，乙方不得以任何形式向甲方任何部门或个人提供回扣、提成等贿赂款项，如有违反，甲方则有权终止合同，甲方有权扣除乙方合同货款，并追究乙方相关责任，由乙方负违约责任。

第十条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

2.因履行本合同引起的，或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向合同签订地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十一条 合同生效及其他

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，自签订之日起生效，本合同一式三份（甲方和乙方各执一份，一份由公共资源交易中心备案）。

甲方：             		                  乙方:

法人签字：				                   	法人签字：

日期：						                日期：

联系电话：               	            联系电话：

地址：                                  地址：

南通市通州区中医院

医药购销廉洁诚信协议

甲方：南通市通州区中医院

乙方：

一、为促进医药购销行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，规范医药购销行为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》，《中华人民共和国执业医师法》，国家卫生部《关于在医疗服务中严禁临床促销费开单费等回扣行为的通知》有关规定以及我市构建诚信体系相关要求，经双方协商达成本协议。

二、本协议所指医药购销，是指甲方与乙方参与的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、医疗设备等供应、采购的市场交易活动。医药购销廉洁诚信是指参与医药购销活动的单位和个人，除具备规定的资质、依照相关的市场规则进行医药购销交易活动外，还应遵守法律法规和有关廉政规定。

三、双方依据有关法律法规，协商确定医药采购应当遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，抵制购销过程中的不正之风；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

四、甲方的医药采购活动一般以招标采购、主管部门统一组织的集中采购、集体研究比价、定价等方式进行。有下列行为之一的，将对单位领导和相关当事人实行责任追究，责令整改、通报批评，给予党纪、政纪处分，直至追究刑事责任：

（一）不参加医药招标或集中采购活动，不经集体研究比价、定价。或以其他方式规避招标和集中采购、不按中标结果采购；

（二）向他人泄露应当保密的医药采购招标信息或者可能影响公平竞争的相关情况；

（三）以歧视性条件、不公平要求、限制性条款排斥潜在的医药供应者；

（四）不按照规定要求同医药供应者签订购销合同，或者不履行合同义务；

（五）从事医药采购的单位责任人和相关人员利用职务之便，在医药招标、采购、使用过程中，违规接受生产经营企业或营销人员给予的钱物、吃请，为其经营提供便利；

（六）相关人员非经单位授权为生产经营企业及营销人员统计医药产品使用量，或借机谋取私利。

五、乙方及其人员应当合法、诚信经营，具有良好的商业信誉。有下列行为之一的，将给予警告，在招标中减信誉分，限制其在一定时期、一定范围内的销售活动、取消投标或销售资格，向市社会信用管理部门提供失信记录，暂扣货款，提请相关部门吊销经营资格，直至追究刑事责任：

（一）给予甲方及医疗卫生人员回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（二）以向采购单位、中介机构或者医药采购人员行贿的手段牟取销售资格和销售量；

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害采购单位或者其他人的利益；

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售；

（五）不按照规定要求同医疗卫生机构签订购销合同，或者不履行合同义务：

（六）不履行对参与医药采购的关联人（个体医药供应商、医药代表等）廉洁诚信约束义务。

六、双方有权向对方上级主管部门、执纪执法机关检举违反上述规定的情况。

甲方：南通市通州区中医院                  乙方：

（盖章或签字）                                        （盖章或签字）

年  月   日                                                      年  月   日

发包人保留对合同修改和完善的权利。

第四章   项目需求

项目属性：货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

（一）病床（800张）参数要求

1、整床的外包：≥2190*990*540mm（±50mm）。

2、床头尾：

▲（1）床头ABS含量≥99.7%。ABS工程塑料整体一次性成型。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

（2）床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体），美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。

（3）床头及床尾架床头尾配置鞋架，长320mmx宽825mm，材质用20mmx20mm方管∮10优质圆管组成可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。

3、床面：

（1）优质冷轧钢板冲孔床面，透气性好，美观牢固。

▲（2）床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。冷轧钢板喷涂通过中性盐雾试验，暴露128小时，外观等级≥10级（无破坏）。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查）

4、床框：

（1）床框方管尺寸为：≥30*70*1.5mm（长*宽*厚度）。

（2）床框方管通过相关测试，元素“C”的含量≤0.05%，元素“Si”的含量≤0.035%，元素“Mn”的含量≤0.17%，元素“P”的含量≤0.016%，元素“S”的含量≤0.009%，元素“Cr”的含量≤0.023%，元素“Ni”的含量≤0.02%，元素“Cu”的含量≤0.02%。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

5、护栏：

（1）六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全。

▲（2）护栏通过相关检测，上、下、左、右、前、后六个方向均可承受≥1000N的力。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

6、餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。

7、床脚：40mm*40mm腿，采用≥125mm进口高性能医用脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，易推、耐蚀、耐磨、静音。

8、摇臂：烟灰色，ABS固定式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。

9、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。

10、粉末通过相关检测，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%，电泳涂层不含镉、铅、汞、六价铬重金属（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

（二）多功能电动病床（16张）参数要求

1、床体尺寸要求长度≥2240mm， 护栏升起宽度≥1090mm，护栏放下宽度≤1020mm

2. 床面尺寸要求长度≥1940mm. 宽度≥910mm.

3、升降功能要求

(1) 整床高低升降―升降位移高度≥300mm，升降最低点由≤470mm ± 20mm，至最高点≥770mm ± 20 mm；背部升降―升降角度≥75度 ± 2度，需嵌入式滚珠倾斜角度指示计；腿部升降―升降角度≥40度 ± 2度；床台正反倾斜―倾斜角度≥±15度，于任意高度、角度都能执行电动倾斜功能，嵌入式滚珠倾斜角度指示计。

★(2) 有背腿连动功能，预防褥疮发生，方便医护人员进行患者照护。（提供图片或技术文件佐证并注明页码）

4、升降控制组要求

(1) 电源要求交流电220V/50Hz。输出电压要求DC24V；电机马达需采用知名进口品牌医用马达，床台、背部、腿部升降电动马达≥4组，安全、恒速、静音、无静电。

▲(2) 护栏双侧升降控制器要求嵌入式升降控制器共≥4组，内嵌于左右护栏内外侧。清晰的床台、背部、腿部及背腿连动升降图形按钮，操作能方便。采用按键式控制器，非薄膜式，耐用操作简便；（提供按键开关及电路板实物照片作为佐证）

▲(3) 医护人员专用床尾升降锁控器需要嵌入于床尾板下缘，非外挂式（提供实物照片作为佐证）。拆卸床尾板后，床尾升降锁控器可正常操作使用。具有床体各升降调整锁定功能，三个锁定按钮可分别管制床台、背部、腿部升降功能，提高操作安全性。（提供图片及技术文件佐证并注明页码）

（4）电动CPR(心肺复苏)功能要求床体两侧下方具备电动CPR按键(心肺复苏)，避免病患误操作。遇急救时，单键操作即可将整床放平。标配蓄电池，市电断电后可照常进行电动操作。

5、床板要求

★(1) 需采ABS材质成型制作，床板厚度≥4mm，床板宽度≥910mm，可承重≥230kg，耐腐蚀，抗酸碱，床面四角具备一体集成式床垫止滑垫，非后加工，耐用，且防止床垫滑动。（提供官方彩页或技术文件佐证并注明页码）

▲(2) 床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等≥10个束缚带固定孔，表面平整、无毛边不伤手。四片床板可以徒手拆卸，容易清洗、消毒，且床板平整易擦拭,背部床板透气孔洞≥30个，提高病患卧床通气性；床背板可透X光。（提供官方彩页或技术文件佐证并注明页码）                                                                                                                                                                                                                                     6、护栏要求

▲(1) 四片分体式护栏，背部护栏上缘具备原生的呼吸管道开口卡孔，不需穿线即可放置管线到护栏内。护栏升降采用左右钟摆式操作，非摆荡式操作，节省操作空间。护栏操作开关位于床面下方，避免病患误操作而坠床。（提供实物图片或技术说明佐证并注明页码）

★(2)腿部护栏升起时距离床尾板≤60mm，背部及腿部两护栏拉上之间距离≤60mm，背部护栏升起时距离床头板≤60mm，防止病患滑落之危险。（提供图片或技术说明佐证并注明页码）

7、床头尾板要求

▲(1) 需采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，表面平顺易清洁；需采压扣式固定，病床推动时无晃动及无异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸。（提供图片佐证）

8、防撞护角要求

(1) 需采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作。床体四角具防撞护角，外型圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞

9、脚轮要求

(1) 采用≥125mm进口高性能医用脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，易推、耐蚀、耐磨、静音。采中控刹车系统，方便医护人员灵活推送。需提供脚轮ISO22882认证报告

10、床体要求

(1) 整体床架需采用钢骨结构设计，钢管厚度≥2mm，确保整个床体结实牢固、平稳。（投标文件中提供主材检测证明，并注明页码。）

(2) 整体床架需采先进的涂装工艺，涂层厚度达≥75um，抗酸碱、耐腐蚀，耐褪色。

床体两侧各装设三个污物袋挂钩，圆钢条制。床体四角具输液架插座共四个,标配一根输液架。

11、安全载重量≥230kg。

★12.每张床配2张防褥疮床垫，床垫尺寸：尺寸可根据科室需求定制床垫材质：主体采用三层不同高密度海绵组合，上层为45密度方格状造型高弹海绵；中间垫层为35密度慢回弹海绵；下层及边围为40密度硬质海绵。

13.三层设计，上层为空腔透气记忆棉，通过变形增加接触面释放局部高压力。表层方格状的开槽在灵活配合身体曲线时可进行适量位移，规避剪切力的形成，同时内部空气流通，可保持内芯整体的干燥性;中间垫层为慢回弹记忆海绵，可以贴合压力曲线同时对整体下压力缓冲卸力;底层采用硬质海绵，水滴切割的设计可以实现第三次的压力分散，同时硬质海绵可以作为整体的支撑，保证床垫整体的稳定性。

14.适合多种临床压疮风险患者，有效预防压疮，延长翻身时间，减轻临床护理负担。

▲15.提供防褥疮床垫皮肤刺激实验、皮肤致敏实验、人体体外细胞毒性实验第三方专业检测机构出具的检测报告。

16.适应多种床体体位且最大程度上贴合床体，增加患者舒适度的同时提供压力重分布功能。

17.安全承重：≥200Kg。

18.静态床垫，无电源设计，使用过程中无噪音，无需充气，不耗电。

19.翻身无噪音，对病房临床无影响。能提高患者睡眠质量，可有效延长翻身时间、减少病人翻身次数。

20.防坠床及辅助起身设计，床垫两侧加硬材质，中间软硬适中的设计同时为护理用力时提供稳定支持，防止床边跌落意外的产生。

21.表层为透气海棉，采用方格状开槽设计，增加床垫内部空气流通性，导走患者体表湿度，避免接触面潮湿。

▲22.外罩采用医疗专用面料，通过多项标准认证，可防3000mm水压，抵御体液渗出和尿失禁，防止床垫内部污染，外罩双向弹性，防水，防医源性病原体、防霉抗菌、透气透湿、阻燃、耐消毒、长寿命、无感染隐患，提供第三方检测机构出具的产品抗菌性检测报告。

24.外罩侧向大开口设计，可轻松安装及拆洗。可拆洗，可低温烘干，可用75%的医用酒精或≤1000ppm的次氯酸钠溶液擦拭消毒。

25.外罩隐藏式拉链设计，可以有效防水、防渗、防污，符合院感控制。

（三）骨科病床（49张）参数要求

1、整床规格：≥2160mm*1050mm*500mm。欧式床头尾板：床头尾板尺寸：940*535*110mm，欧式床头床尾板曲线设计，采用抗菌、进口环保HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁，抗冲击性，耐热性，耐低温性，耐化学药品及电气性能优良。内置φ32*4mm航空铝管，牢固结实，与床框锁定方式采用单步快速拆卸功能，偏心轮锁定结构，稳定可靠，床头尾板三孔弧形扶手与凸起，特殊造型，人性化设计完全符合手腕活动角度，方便不同身高的护理人员轻松抓握和推行转运病床，又更加可视化，既方便患者又方便医护人员。床尾可选装多功能翻转操作平台。

2.床面板：床面采用≥1.0mm拉伸冷轧钢板一次模压冲孔成型，面板采用激光切割工艺提高产品的精密度。

3、护栏：护栏距离床面高度400mm，护栏总长度1960mm，长护栏长度1000mm，短护栏长度960mm，长短护栏间距尺寸50mm；护栏升降配有高档进口阻尼器，底座采用航空铝材制作，开关采用直线运动方式，防夹手设计，操作方便安全；床头尾板与护栏间隙配合设计符合欧盟IEC-60601-2-52标准；（背部护栏和腿部护栏均有角度显示30°及45°具备特别标注）                                                                                                                                                         4、配套专用床垫： 床垫与床的各段匹配，床垫由一层30mm椰丝垫，一层50mm高弹海绵和一层防水布制成，并带有透气孔，海绵密度≥35°。

5、三功能体位调节功能：能随意调整背板角度0-75°、左右腿板角度0-40°

6、脚轮：采用医用超静音脚轮，直径125mm双面脚轮独立刹车控制，静音耐磨、移动平稳，具有无噪音、防缠绕、外型美观等特点，锁止可靠，静载重量为300公斤。

7、输液杆及插座：床两边各有2个输液杆插座，分布合理；输液杆需采用手控双段设计，调节高度为690-1600㎜，不锈钢材料、对称性回钩4个，可承重5㎏以上，不用时可存放到床下。

8、引流沟：床身两边各配2-3只引流挂钩，挂钩可承重10㎏， 挂钩位置不能影响床的美观，可放置输液杆。

9、龙门架支撑架（4根）材质为铝合金八角管，龙门架上连杆（4根）材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：Φ38*1.8mm。龙门架支撑架离床面高度1500mm龙门架上部其中一根横连杆上（短）带有两个进行功能锻炼的拉手环，承重150KG，龙门架上部另一根横连杆上（短）带有骨盆牵引装置，个数1个，每个骨盆牵引装置配备滑轮数量1个，龙门架尾部带有腿部牵引架，腿部牵引架材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：38*1.8mm，腿部牵引架可上下移动，腿部牵引装置数量2个，可旋转调节及左右移动。

10、配套可移动餐桌：尺寸：800*320*780-1080，净重>15kg，

（1）、餐桌底架采用厚度≥3mm碳钢管，钣金件焊接而成。表面除锈，高档环保静电喷塑，抗老化，不生锈。

（2）、底架配有前后两个防护底罩，四个万向脚轮，环保工程塑料注塑而成，相较于普通裸露底架更加美观，使用年限更长！

（3）、气动升降装置，自由调节高度。（高度可在780mm-1080mm调节）

（4）、桌面尺寸900mm*400mm，桌面采用E1级高密度板，边缘注塑包边，防水，防潮！

（四）VIP病床电动（18张）参数要求

1、规格尺寸：≥2130*1060*540-790mm(±50mm)。

2、床头尾：

（1）采用全新的ABS工程塑料一次成型；

（2）床头尾板两侧下端均设有ABS防撞轮。

3、床面：

（1）采用优质冷轧钢板一体成型技术。

（2）冷轧钢板喷涂通过酸性盐雾试验，暴露168小时，外观等级≥10级（无破坏）。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

4、床架：床框架采用优质矩形钢，机器人焊接而成。

5、护栏：

（1）四片式长护栏，护栏板采用全新的PE工程塑料一次吹塑成型。

（2）护栏下降时设有阻尼器，防止快速落下。

（3）头部护栏设有角度显示器。能清晰的读出各个角度。

▲（4）护栏PE含量≥99.8%。护栏通过相关检测，上、下、左、右、前、后六个方向均可承受≥1000N的力。护栏有害物质释放符合环保要求。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

6、中控底盘：

（1）通过刹车转接和刹车连杆机构控制刹车实现一脚制动和解刹。

（2）脚轮采用5寸中控豪华单面脚轮。

（3）负重性能：脚轮加载180kg保持24h，脚轮无结构性损坏，轮子转动灵活。行走性能：无松动、变形、损坏，转动及转向功能正常。脚轮具有静音、防卷发设计。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

7、电机：

（1）医用三功能电机，带手控板；背部床板0-70°，腿部床板0-30°，整体升降540-790mm。

▲（2）电机最大工作噪声≤45dB、电机防护等级达到IPX4以上。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

8、每张床配6个输液杆插孔、1根输液杆。

9、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。

▲10、粉末通过相关检测，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。、电泳涂层不含镉、铅、汞、六价铬重金属（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。

（五）转运床（13张）参数要求

1、尺寸：≥1930*640*560~860mm

2、车身：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观；

3、床面：采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗。

4、护栏：台面两侧配2片提升式小护栏，优质PP工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。

▲5、功能：中控刹车系统，背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，背部调节0-75度，水平升降调节560-860mm。脚轮：Φ150中控制动脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点；配备中控刹车（边刹），通过控制横杆的踩压与提升实现二档（锁定、自由）控制功能。

7、独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全；

8、其他配置：透气防水面（软）床垫1条，可通过床垫转移病人；带有氧气瓶固定支架；配有sus304 不锈钢两段升降式输液架

（六）陪护椅（A型750张）参数要求

1、规格：≥650*630*420mm；展开：1900*630*580mm

2、材质：扶手为Φ38*1.5钢管及25*40*1.2方管制作，经硅烷处理后喷塑；框架为Φ25*1.2钢管制作，经硅烷处理后喷塑；面子为优质七夹板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质PVC软皮，ABS扶手。

3、背板带有枕头，方便简洁。

4、拉开可作为单人床使用，配内六角锁。

陪护椅（B型18张）参数要求

1、椅子状态(收起尺寸)：≥780mm(前后)× 720mm（宽）×420mm（坐垫高）；

2、作床状态(拉开尺寸)：≥2020mm（长）×720mm（宽）×630mm（扶手高）；

3、三块内板采用厚度18mm多层板；

4、坐垫内采用厚度50mm高弹性海绵，造型设计，更加舒适；

5、面料为1.0mm厚亚麻布(或PVC压延防皮)，颜色为深棕色；

6、精选优质碳钢光亮管,用进口粉末静电喷涂，经高温烤制，耐腐蚀，不脱皮（颜色为驼色）；

7、脚轮为塑料静音3寸万向脚轮两个，PU小脚轮四个；

（七）床头柜（A型800个）参数要求

1、规格：≥500*500*700mm；

2、柜面外包寸：500*500*12mm；

3、门尺寸：4490*400mm；

4、抽屉面尺寸：490*100mm；

5、材质：柜体、抽屉采用0.7mm的冷轧板制作，经硅烷处理后喷塑处理，

柜面，把手、隐藏式餐桌板为抗药ABS塑料注件制作，中间横隔板ABS，内部可放置热水瓶，底板为优质冷轧板折边工艺制作，毛巾架采用优质不锈钢制作，对角刹轮；

6、功能齐全、外形美观、台面耐脏防烫、耐污损并且安装方便；

7、柜体表面电泳喷涂处理   配置：静音脚轮4个

床头柜（B型18个）参数要求

1、规格：≥473*473*751mm（±30mm）。

2、材质：采用全新纯正ABS工程塑料材料。

3、结构：三抽屉（小、中、大款式），两边带ABS毛巾架。

4、小抽屉高度≥145mm，中抽屉高度≥215mm，大抽屉高度≥285mm。

▲5、抽屉厚度3mm，抽屉从床头柜内自由掉落不出现破裂现象。（提供投标单位或床头柜制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告，报告日期为招标公告发布之前，原件备查）

- 床头柜柜面承重20Kg。                                                                                    7、功能齐全、外形美观、台面耐脏防烫、耐污损

（八）床垫（800张）参数要求

1、医学专用床垫，床垫面料为深色防水帆布。

2、长宽根据病床尺寸定制，厚度：80mm，内芯为40mm高泡海绵+40mm优质椰丝，为配合床体设计为三折，两侧面开有通气孔；

3、外层可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。

4、满足 GB17927 阻燃相关规定(提供床垫相关检验报告)

（九）诊疗床（52张）参数要求

1、主体尺寸≥1800X600X650mm支架采用优质冷轧钢管焊接制成，管材规格大小为 40×40×1.2mm，经裁管、焊接、打磨抛光等多道工序精工处理，表面光洁，坚固耐用。

2、床面采用优质海绵里料，外层为高级人造皮革，整体美观，柔软舒适。

3、诊查床的床脚为塑料脚垫

4、床脚均焊接方管拉杆(另配优质脚套)，确保床体牢固度。

（十）人流床（3张）参数要求

妇科床分三段，背板，座板，腿板，其中腿板可拆卸。整床采用304不锈钢制成。床垫采用一次性气泡海绵床垫，无缝易清洁，电动控制床的整体升降，背板上下折，整床的前后倾。抽拉式污物盆，方便医生清理。手持式控制器与脚踏开关双控制，能更灵活的操纵本床。

1、 台面长度/宽度：≥1950*660MM、台面最高/最低高度：≥940*680MM

2、臀板上折/下折角度：20°/9°、背板上折/下折角度：45°/10°

3、腿板外折：90°

4、标配附件：搁手板（发泡）2件、搁脚架 2件、托腿架（包皮）2件 、电源线 1根、污物盆 1件、污物盆架 1件、 床垫（包括背板、座板、辅助台板）1套 、拉手 2件

（十一）妇科检查床（8张）参数要求

1、Φ32*1.2mm不锈钢圆管作床脚；

2、床面采用全不锈钢制作，上面配PU优质软皮加高密度海绵组成的床垫，背板手轮操纵升降；

3、床面≥1800*550*750mm，背板上折角度0-75°，腿板下折0-90°；

4、配套件：床架1张，床垫1张，托腿架2只，拉手架2只，固定皮革垫1套。

（十二）平车（15辆）参数要求

1、尺寸：≥1950*600*800mm                                                                                                                                                                            2、整床304不锈钢焊接而成，配4个静音脚轮，床垫1张

（十三）心电检查床（9张）参数要求

1、尺寸:≥2000*880*620mm

2、材质：碳钢喷塑，垫30密度海绵 ，表面是革

（十四）PT训练床（2张）（电动升降）参数要求

1、尺寸：≥1920*1240*500~800mm

2、床面高度升降范围：500～800mm(电动升降)

（十五）输液椅（100张）参数要求

1、单人位：≥657*680*1075mm

2、座板：采用1.0鞍钢冷轧钢板成型后OTC自动焊接机器手焊接成型，座垫为内部用1.8mm冷轧钢条成型焊接，外包环保聚氨酯（PU）A/B聚醚发泡成型；单人位承重力达到200公斤以上；椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。

3、扶手与椅脚：采用1.0mm鞍钢冷轧钢板成型后OTC自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理，椅脚采用1.0mm鞍钢冷轧钢板成型后OTC自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理，线条感强，调节脚垫为底部黑色优质橡胶PVC防滑脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途，调节脚外壳为201不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料。

4、承重横梁：采用1.3MM八角冷拔钢管，加工安装螺丝孔位，烧焊接小片 打磨焊接位后静电喷涂处理。结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。

5、PU扶手垫：内镶10mm多层夹板 外包环保聚氨酯（PU）；

6、输液托架及杆：固定支架25*1.2圆管、冷弯成型后与安装U型片焊接焊接，打磨焊接位后静电喷涂处理主杆19*1.0不锈钢管（201#）挂勾6mm实心不锈钢；

7、性能结构：钢制部分均采用鞍钢正材经专用模具一次性加工成型焊接采用OTC自动焊接机器手焊接表面，表面处理严格按照清洗、除油、清洗、磷化、清洗、风干、喷涂、固化等工序进行处理，保证钢架部分力度稳定，表面光滑美观，单位承重力可承受200公斤以上，坐垫部分采用环保AB聚醚经专用模具一次发泡成型自然形成表面自结皮面，形成了良好的外韧内软的舒适状态具有耐用扩寒作用，整套安全性能好，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。

（十六）多功能治疗车（78辆）参数要求

1.尺寸：≥645*500*960mm

2.主体材质：主体采用国标S304不锈钢喷塑+铝合金结构，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。不锈钢板材：（1）符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%； （2）抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级；不锈钢管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%；（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）。

3.配置：正面四抽，台面带盖，最下抽内配储物盒，第三抽配药隔栅，上二有机玻璃抽板，带锁，抽斗内配药隔栅，左侧一利器盒，右侧两只污物桶和一次性锁，上带可升降双层挂架，上层治疗盘，下层3只ABS零件盒，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车；.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，10次，耐久性试验10万次，无缺陷；耐腐蚀技术要求：≥18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计）（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

4.抽屉：双层复合结构，符合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢；

5.立柱：隐形立柱，整体包围式车体结构，美观的同时也大大增加了车体表面的可利用面积；

6.脚轮：（1）防卷发，超静音，超顺滑脚轮，滚动阻力、旋转阻力、抗冲击性测试均符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件无分离和松动现象。（2）符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准：脚轮往复磨损:10万次，测试后：1.使用功能应无损坏和丧失;2.用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。（3）符合GB 28481-2012有害物质限量要求：有害物质：邻苯二甲酸酯未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

7.把手：意大利家居风格，符合人体工学，抗菌无死角流线型把手；符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》检测标准（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

8.防撞角：医疗专用超大抗菌分级吸能防撞角，有效保护车辆自身及医院墙面、门套不受伤害；

▲9.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目：(1)硬度要求：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；(2)冲击强度要求：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；(3)耐盐浴要求：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；(4)附着力要求：2级或优于2级。并通过GB/T 21866-2008抗菌涂料抗菌性能测定方法和抗菌效果的检测，抗菌等级达到I级(抗细菌性能≥99%，抗细菌耐久性能≥95%)，可提供投标人或所投产品生产厂家送检的检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志，21种喷塑颜色可选；

10.台面操作软垫及抽屉垫均通过有害元素检测，锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬、硒等元素无超标的检测（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

11.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。

（十	七）多功能治疗车（ICU）（25辆）参数要求

1、尺寸：≥750*475*975mm

2、主体：主要由铝·ABS工程塑料结构组成；塑钢立柱四柱承重，内有铝管支撑；

3、ABS双层底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面一体成型，两侧扶手设计符合人体工学，便于推动；透明软玻璃有效保护台面；台面另配除颤平台，隐形式副工作台；

4、左侧：配一个置物篮，无孔设计，可放置杂物；

右侧：带孔置物篮一个，2L利器盒2只，带盖污物桶2只，方便存放不同种类废弃物；

背部：升降输液架,4个挂钩；除颤板、电源插板、氧气瓶基座；

5、中控锁，配置有五层抽屉（二小抽，二中抽，一大抽），内置3*3分隔片，可自由分隔；

抽屉尺寸：

小抽面板：495 *75mm 内深：425*375*72mm

中抽面板：495* 115mm 内深：425*375*112mm

大抽面板：495* 240mm 内深：425*375*230mm

6、豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；

7、尺寸高度： 轮子到台面：930mm   轮子到护栏：975mm。                                                                                                                                                 配置：1、污物桶1个；2、静音脚轮4个；3、心肺复苏板1块；4、输液架1个；5、杂物架1个。

（十八）治疗车大（100辆）参数要求

1.尺寸：≥700*450*850/930mm

2.主体材质与结构：主体国标S304不锈钢，双层双抽双桶，三面带护栏，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车；主材厚度：板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm。不锈钢板材：（1）符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%； （2）抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

不锈钢管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%；（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）。

3.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，10次，耐久性试验10万次，无缺陷；耐腐蚀技术要求：≥18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计）（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；脚轮：（1）防卷发，超静音，超顺滑脚轮，滚动阻力、旋转阻力、抗冲击性测试均符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件无分离和松动现象。（2）符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准：脚轮往复磨损:10万次，测试后：1.使用功能应无损坏和丧失;2.用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。（3）符合GB 28481-2012有害物质限量要求：有害物质：邻苯二甲酸酯未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

4.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。

（十九）治疗车小（85辆）参数要求

1.尺寸：≥500*400*730/870mm

2.主体材质：主体采用国标S304不锈钢喷塑+铝合金结构，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。不锈钢板材：（1）符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%； （2）抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

不锈钢管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%；（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）。

3.配置：上下双层台面，正面一抽，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车；

4.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，10次，耐久性试验10万次，无缺陷；耐腐蚀技术要求：≥18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计）（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

5.抽屉：双层复合结构，符合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢；

6.脚轮：（1）防卷发，超静音，超顺滑脚轮，滚动阻力、旋转阻力、抗冲击性测试均符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件无分离和松动现象。（2）符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准：脚轮往复磨损:10万次，测试后：1.使用功能应无损坏和丧失;2.用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。（3）符合GB 28481-2012有害物质限量要求：有害物质：邻苯二甲酸酯未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

7.把手：意大利家居风格，符合人体工学，抗菌无死角流线型把手；符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》检测标准（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

8.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目：(1)硬度要求：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；(2)冲击强度要求：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；(3)耐盐浴要求：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；(4)附着力要求：2级或优于2级。并通过GB/T 21866-2008抗菌涂料抗菌性能测定方法和抗菌效果的检测，抗菌等级达到I级(抗细菌性能≥99%，抗细菌耐久性能≥95%)，可提供投标人或所投产品生产厂家送检的检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志，21种喷塑颜色可选；

9.台面操作软垫及抽屉垫均通过有害元素检测，锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬、硒等元素无超标的检测（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

10.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。

（二十）护理车（39辆）参数要求

1.尺寸：≥900*460*985mm

▲2.主体材质与结构：主体304不锈钢结构，主材厚度：板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm；三层台面，带护栏，配单只防雨布袋，一只塑料桶，配四只医用万向脚轮，前两轮带刹车。不锈钢板材：（1）符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%； （2）抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

不锈钢管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%；（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）。

▲3.脚轮：（1）防卷发，超静音，超顺滑脚轮，滚动阻力、旋转阻力、抗冲击性测试均符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件无分离和松动现象。（2）符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准：脚轮往复磨损:10万次，测试后：1.使用功能应无损坏和丧失;2.用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。（3）符合GB 28481-2012有害物质限量要求：有害物质：邻苯二甲酸酯未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

4.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。

（二十一）病历车（40辆）参数要求

1、尺寸：≥390*420*975mm,车体材质为优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度1.0mm；耐磨.防腐蚀.防渗透.易洁；

2、单排病历车格数可根据客户要求更改(包含病历夹)，每格高度为约22mm，有相应的序号相对应，且有单开门锁，防止病历丢失，操作方便；

3、一抽280*380*100mm内尺寸235*365*80mm，可锁，抽屉均采用优质三节静音导轨；

4、车体左侧上部配有一工程塑料扶手，右侧上部挂一网篮；

车体底部四只Φ100 mm聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发.静电.防生锈等，其中两只带刹；

5、车体四脚上部安装ABS加橡胶开模防撞软护角。

6、可放25本病例 。

7、涂层所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，有效提高了产品涂层的质量和综合性能，使产品拥有轿车般的防护性能及亮丽的外观；①电泳涂装：采用了最新一代的水性电泳涂装工艺，具有卓越的泳透力、流平行和优异的抗缩孔力，涂膜的遮盖力及内处均匀性极佳，无论产品及其零部件形状的复杂程度如何，都能整体全面覆盖，包括管内、深孔、边角、折叠处等，且膜厚一致，避免了产品及其零部件内部生锈的可能，大大提高了使用寿命；电泳涂膜与产品基材的结合力增强，防腐性能提高；涂膜不含重金属（铅和铬等），符合国家环保标准。(提供电泳设备实拍图）②粉末喷涂：在电泳涂层的基础上，用静电喷涂+高温固化将环氧树脂粉末烧结在产品及其零部件产面，与电泳涂层的结合力好，涂膜较厚，防刮伤力强，耐药品性更好。(提供金属喷漆涂层检测报告）

（二十二）抢救车（19辆）参数要求

1、尺寸：≥670*480*980mm

1.主体材质采用优质的冷轧钢材质折弯焊接成型，板材厚度1.0mm,表面易清洗，擦拭，耐腐蚀，铝合金立柱四柱承重

2.表面静电粉末喷涂，高温烘制使其附着台面

3.配置：中控锁，两层抽屉，金属抽屉拉手，每层抽屉内有3*3隔板，自由分格药盒使用，三折静音滑轨，抽拉顺畅自如无噪音；上部对开拉小柜，便于拿取药品；下方小柜可放置氧气包及仪器等；台面安装有护栏，车底四周安装防撞角

4.配件配置：垃圾桶2个（医用垃圾和生活垃圾分类），车体推把手1个

5.豪华静音脚轮四只，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向，防静电，防卷发。

▲6、涂层所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，有效提高了产品涂层的质量和综合性能，使产品拥有轿车般的防护性能及亮丽的外观；

①电泳涂装：采用了最新一代的水性电泳涂装工艺，具有卓越的泳透力、流平行和优异的抗缩孔力，涂膜的遮盖力及内处均匀性极佳，无论产品及其零部件形状的复杂程度如何，都能整体全面覆盖，包括管内、深孔、边角、折叠处等，且膜厚一致，避免了产品及其零部件内部生锈的可能，大大提高了使用寿命；电泳涂膜与产品基材的结合力增强，防腐性能提高；涂膜不含重金属（铅和铬等），符合国家环保标准。(提供电泳设备实拍图及对应发票）

②粉末喷涂：在电泳涂层的基础上，用静电喷涂+高温固化将环氧树脂粉末烧结在产品及其零部件产面，与电泳涂层的结合力好，涂膜较厚，防刮伤力强，耐药品性更好。(提供金属喷漆涂层检测报告）

（二十三）麻醉车（10辆）参数要求

1.尺寸：≥645*480*975/1045mm

2.主体材质：主体采用国标S304不锈钢喷塑+铝合金结构，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。不锈钢板材：（1）符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%； （2）抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

不锈钢管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%；（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）。

3.配置：正面四抽，抽内配药隔栅，最下层抽屉带锁，左侧一手消篓和一彩车篓，右侧一彩车篓，上带可升降双层挂架，上层翻转药盒，下层一彩车篓和一ABS零件盒，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车；

4.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，10次，耐久性试验10万次，无缺陷；耐腐蚀技术要求：≥18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计）（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

5.抽屉：双层复合结构，符合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢；

6.立柱：隐形立柱，整体包围式车体结构，美观的同时也大大增加了车体表面的可利用面积；

7.脚轮：（1）防卷发，超静音，超顺滑脚轮，滚动阻力、旋转阻力、抗冲击性测试均符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件无分离和松动现象。（2）符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准：脚轮往复磨损:10万次，测试后：1.使用功能应无损坏和丧失;2.用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。（3）符合GB 28481-2012有害物质限量要求：有害物质：邻苯二甲酸酯未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

8.把手：意大利家居风格，符合人体工学，抗菌无死角流线型把手；符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》检测标准（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

9.防撞角：医疗专用超大抗菌分级吸能防撞角，有效保护车辆自身及医院墙面、门套不受伤害；

10.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目：(1)硬度要求：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；(2)冲击强度要求：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；(3)耐盐浴要求：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；(4)附着力要求：2级或优于2级。并通过GB/T 21866-2008抗菌涂料抗菌性能测定方法和抗菌效果的检测，抗菌等级达到I级(抗细菌性能≥99%，抗细菌耐久性能≥95%)，可提供投标人或所投产品生产厂家送检的检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志，21种喷塑颜色可选；

11.台面操作软垫及抽屉垫均通过有害元素检测，锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬、硒等元素无超标的检测（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

12.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。

（二十四）84车（10辆）参数要求

1.尺寸：≥800*500*1600mm

2.主体材质与结构：主体304不锈钢结构，主材厚度：板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm；四层，上三层条形板面，最下层平板面，三面护栏，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车。不锈钢板材：（1）符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%； （2）抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

不锈钢管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%；（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）。

3.脚轮：（1）防卷发，超静音，超顺滑脚轮，滚动阻力、旋转阻力、抗冲击性测试均符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件无分离和松动现象。（2）符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准：脚轮往复磨损:10万次，测试后：1.使用功能应无损坏和丧失;2.用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。（3）符合GB 28481-2012有害物质限量要求：有害物质：邻苯二甲酸酯未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

4.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。

（二十五）器械台（大中小）（5套）参数要求

1、采用不锈钢304材质，该车由3辆器械车组成，用304不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，板厚为：1.0mm。

2、采用3寸静音万向轮4只，高耐磨，无噪音，操作灵活方便。

3、节省空间，稳定性好，车坚实

4、尺寸：≥880*410*730~1130mm

（二十六）换药车（7辆）参数要求

1.尺寸：≥700*450*850/930mm

2.主体材质与结构：主体304不锈钢结构，主材厚度：板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm；双层一抽，三面带护栏，配一只塑料桶、一只不锈钢方盘和一只不锈钢圆盆，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车。不锈钢板材：（1）符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%； （2）抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

不锈钢管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%；（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）。

3.脚轮：（1）防卷发，超静音，超顺滑脚轮，滚动阻力、旋转阻力、抗冲击性测试均符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件无分离和松动现象。（2）符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准：脚轮往复磨损:10万次，测试后：1.使用功能应无损坏和丧失;2.用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。（3）符合GB 28481-2012有害物质限量要求：有害物质：邻苯二甲酸酯未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

4.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，10次，耐久性试验10万次，无缺陷；耐腐蚀技术要求：≥18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计）（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

5.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求；

（二十七）仪器抢救台车（2辆）参数要求

1.尺寸：≥450*500*900/970mm

2.主体材质：主体采用国标S304不锈钢喷塑结构；主材厚度：板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm。不锈钢板材：（1）符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%； （2）抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

不锈钢管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：C≤0.07%；Cr17.50~19.50%;Ni8.00~10.50%；（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

3.配置：三层台面，倾斜式立柱设计，正面一抽，两垃圾桶，左侧一彩车篓，右侧一手消篓，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车；

4.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，10次，耐久性试验10万次，无缺陷；耐腐蚀技术要求：≥18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计）（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

5.抽屉：双层复合结构，符合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢；

6.脚轮：（1）防卷发，超静音，超顺滑脚轮，滚动阻力、旋转阻力、抗冲击性测试均符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件无分离和松动现象。（2）符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准：脚轮往复磨损:10万次，测试后：1.使用功能应无损坏和丧失;2.用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。（3）符合GB 28481-2012有害物质限量要求：有害物质：邻苯二甲酸酯未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

7.把手：意大利家居风格，符合人体工学，抗菌无死角流线型把手；符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》检测标准（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

8.防撞角：医疗专用超大抗菌分级吸能防撞角，有效保护车辆自身及医院墙面、门套不受伤害；

9.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目：(1)硬度要求：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；(2)冲击强度要求：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；(3)耐盐浴要求：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；(4)附着力要求：2级或优于2级。并通过GB/T 21866-2008抗菌涂料抗菌性能测定方法和抗菌效果的检测，抗菌等级达到I级(抗细菌性能≥99%，抗细菌耐久性能≥95%)，可提供投标人或所投产品生产厂家送检的检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志，21种喷塑颜色可选；

10.台面操作软垫及抽屉垫均通过有害元素检测，锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬、硒等元素无超标的检测（提供投标人或所投产品生产厂家送检的具有CMA和CNAS标志的检测报告）；

11.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。

（二十八）不锈钢送药车（2辆）参数要求

1.尺寸：≥670*450*890mm,适用于医护人员对病人急救工作台工作站换药护理等

2.主体由304不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，整体光滑不划手，台面光滑，材料耐腐蚀性,成型性强

3.双面面板都有304不锈钢三面围栏，护栏由不锈钢钢管加工而成防止物品掉落

4.豪华静音脚轮四只，(二个带刹车，二个不带刹)防卷发

（二十九）轮椅（18张）参数要求

1、轮椅重量:≤16KG、车架:钢管

2、大轮尺寸:直径22英寸前轮尺寸:8英寸                                                                                                                                                                          3、靠背高度:≥38cm、座位高度:≥47cm、座位宽度:≥45CM

4、轮椅载重:≥100kg                                                                                                                                                                                    5、轮椅宽度:≥ 62cm、座位深度: ≥40cm

6、折叠尺寸: ≤93*24*88cm

（三十）婴儿抢救床（4张）参数要求

1、尺寸：≥930*580*800~1000mm

2、功能：无级升降调节高度约800-1000，无级前后倾斜角度可0-15°调节；

3、床框底架采用∮25*2.0,井字形结构。外罩ABS防尘罩，外形美观易清洁卫生；

4、升降倾斜机构：采用空气阻尼升降倾斜系统，铝合金型材内外套立轴稳定结构，确保婴儿床升降过程安全舒适，无噪音。

5、婴儿睡盆规格：≥800*460*260mm，材质为优质亚克力透明环保材料，带透气孔；方便医护人员全方位照看。

6、车身设固定杂物篓两个；

7、脚轮：带刹4寸双面脚轮，左右各1个圆轮组合而成；四轮刹车；

▲8、本产品金属表面处理工艺，采用汽车烤漆工艺：金属表面处理共33道工序，双重涂层防锈处理技术。除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜（采用立邦漆），再进行静电粉末喷涂，电焗、固化，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命；内外防锈，高温烤漆工艺（见表面处理工艺流程及生产现场照片）

9、整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末，通过(SGS通标标准技术服务有限公司)微生物分析检测中心分析检测报告，有效抵抗大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 (抗菌活性对数值：大肠杆菌﹤6.2、金黄色葡萄球菌﹤5.6；

10、塑料加工工艺：拥有大型注塑、吹塑设备20台，对床头尾板、床头柜及相关配套件进行注塑吹塑加工，病床所有塑料配件及附件均自行研制生产；杜绝外购、发外加工，掺杂二手混合料的现象出现。塑料件100%自控生产，完全掌控使用纯正原材料，防老化。（见工艺证明文件、生产现场照片）

11、采用集群焊接工艺。工厂引进日本松下焊接机器人100%进行集群自动焊接，焊接的金属熔深大，精度高、强度高，确保病床安全可靠，牢固结实；

12、配床垫1张，外套采用防水面料，尺寸与婴儿盆配套

（三十一）PT训练床（2张）参数要求

1、外形尺寸：≥1960*1240*480mm

2、床面高度≥480mm

3、最大承载能力≥135kg

（三十二）PICC专用诊疗床（1张）参数要求

1、尺寸：≥1800*600*650mm、主体支架采用优质冷轧钢管焊接制成，管材规格大小为 40×40×1.2mm，经裁管、焊接、打磨抛光等多道工序精工处理，表面光洁，坚固耐用。

2、床面采用优质海绵里料，外层为高级人造皮革，整体美观，柔软舒适。

3、诊查床的床脚为塑料脚垫

4、床脚均焊接方管拉杆(另配优质脚套)，确保床体牢固度。

商务部分要求

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须做到实事求是地响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《产品主要技术参数及配置响应表》上明示，如不明示的视同完全响应。

1、设备安装、调试、验收：中标人负责设备安装，调试。本项目验收按国家标准和招标文件要求进行质量验收，采购人根据需要可委托第三方进行验收，验收合格后，双方共同签署验收合格证书，签署验收合格之日起进入质保期，若验收时有某技术参数不能满足招标文件技术要求的，采购人有权要求索赔，以上所产生的一切费用由中标人全部承担并承担相应 的法律责任。

2、故障响应：接到医院故障通知后，3小时内必须到达医院现场

3、解决方案：到达现场后6小时内出具正式处理方案

4、备用保障：若问题无法及时解决，须在8小时内提供可用备用设备，确保医院工作正常运行。

5、原厂保修期≥3年（自安装完成验收合格之日起计算），保修期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标投标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。（需提供原厂质保承诺函）

6、供货周期：合同签订后2个月内，完成全部设备供货、安装。

需求清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 800 |  |  |
| 2 | 多功能电动病床 | 16 |  |  |
| 3 | 骨科病床 | 49 |  |  |
| 4 | VIP 病床（电动床） | 18 |  |  |
| 5 | 转运床 | 13 |  |  |
| 6 | 陪护椅 | 768 |  |  |
| 7 | 床头柜 | 818 |  |  |
| 8 | 床垫 | 800 |  |  |
| 9 | 诊疗床 | 52 |  |  |
| 10 | 人流床 | 3 |  |  |
| 11 | 妇科检查床 | 8 |  |  |
| 12 | 平车 | 15 |  |  |
| 13 | 心电检查床 | 9 |  |  |
| 14 | PT训练床（电动升降） | 2 |  |  |
| 15 | 输液椅 | 100 |  |  |
| 16 | 多功能治疗车 | 78 |  |  |
| 17 | 多功能治疗车ICU | 25 |  |  |
| 18 | 治疗车大 | 100 |  |  |
| 19 | 治疗车小 | 85 |  |  |
| 20 | 护理车 | 39 |  |  |
| 21 | 病历车 | 40 |  |  |
| 22 | 抢救车 | 19 |  |  |
| 23 | 麻醉车 | 10 |  |  |
| 24 | 84车 | 10 |  |  |
| 25 | 器械台（大中小) | 5 |  |  |
| 26 | 换药车 | 7 |  |  |
| 27 | 仪器抢救台车 | 2 |  |  |
| 28 | 不锈钢送药车 | 2 |  |  |
| 29 | 轮椅 | 18 |  |  |
| 30 | 婴儿抢救床 | 4 |  |  |
| 31 | PT训练床 | 2 |  |  |
| 32 | PICC专用诊疗床 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

项目特别约定：

一、配色协调要求

本次采购货物的整体配色需与院方现有装修风格保持统一，确保视觉协调、契合医院整体环境氛围。各具体产品的详细配色方案，须在正式签订采购合同前，提交院方进行最终确认，确认通过后方可安排生产及供货，避免因配色不符影响使用。

二、病床床头牌配置要求

本次采购的所有病床，均需在床尾统一配置床头牌，床头牌需具备清晰标识功能，方便医护人员核对患者信息、进行日常护理工作。床头牌的具体款式（包括尺寸、材质、字体样式、标识内容布局等）由院方指定确认，供货方需严格按照院方确认的款式进行定制生产，确保符合院方使用规范。

三、供货数量约定

本次采购的所有相关货物，最终供货数量以院方实际需求为准。供货前双方可根据院方实际使用场景、床位规划等情况，协商调整具体供货数量，确保满足实际使用需求且避免资源浪费。

- 专业医疗设备的要求

本项目需求中涉及医疗设备，按规定须具备相关医疗资质证书的，须随货提供相关证书复印件。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标方法与评标标准

1、商务技术标评审标准（70分）

1.1技术、性能、配置：40分

满足文件基本要求得40分，“▲”项每负偏离一项扣2分，一般项每负偏离一项扣1分，扣完为止。正偏离不加分，最高分40分，最低分0分。注“★”的技术参数为重点技术要求，不允许负偏离。 所有技术参数需同时提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.厂家加盖公章的技术参数3.厂家公开发行宣传的彩页。未按要求提供的视为负偏离。

（说明：供应商对于技术参数的响应，需在逐条技术响应偏离表中对照招标文件技术参数要求逐条填写响应情况，同时按招标文件要求提供证明材料作为佐证，并在响应偏离表中标注页码；对于投标过程中出现的虚假响应、缺项漏项、未提供佐证材料或未标注佐证材料页码的情形，经评标委员会评定，可按负偏离处理）

1.2供货方案：5分

根据供应商提供产品设备的供货方案的科学性、完整性、合理性及是否准确反映建设需求、时间节点、零配件的供应等方面评分：

方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得5分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分；其余情况或未提供不得分。

1.3项目实施方案：8分

供应商根据项目具体实施方案包括本项目采购设备的安装调试方案、安装调试项目人员安排、质量管理和保证措施、安全防护措施、项目验收方案、项目应急处理方案等方面。方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得8分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得5分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得2分；方案不完整，无针对性、不满足采购人实际需求的或未提供不得分。

1.4售后服务方案：8分

供应商提供售后服务实施方案，方案应包含但不限于售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品备件易耗品耗材价格）、应急服务（应急响应方式、应急预案）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等方面。方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得8分；方案较完善较全面有一定可行性、响应速度较快的得5分,方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得2分。其余情况或未提供不得分。

1.5项目培训方案：6分

通过培训应使采购人单位相关人员掌握相应的设备使用技能、常规维修保养能力。方案应至少包括培训内容、培训计划安排、培训人员安排等内容，根据方案的响应时间以及承诺的服务内容细节进行评审。完全响应且符合采购人实际需求的得6分，与本项目符合性进行评定，每一个方面都完整的方案内容得3分,方案较完善较全面可行性较强的得1分；方案简单未踩点编写可行性不强的及不提供不得分

1.6质保期及交货期：3分

质保期3年及交货期满足文件不得分。每增加一年加得1分，最多加3分，低于3年按无效响应处理。

注：①以上评分标准中要求提供的材料需加盖投标人公章，投标人对材料的真实性负责。

②采购结束后，采购人将对成交单位在上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标（成交）资格。

2、投标报价（30分）

各包报价分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即投标报价得分）为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100。

注：评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3、综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，由价格低者中标。

第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权书；

5.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）；

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

10.投标函；

11.投标分项报价表；

12.技术要求响应及偏离表；

13.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

报价折扣证明材料

15.中小企业声明函；

16.残疾人福利性单位声明函。

17. 关于符合本国产品标准的声明函。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
格式附件如下：

## 开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

报价清单（详见项目需求）

注：报价清单须加盖投标单位公章。

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加            （项目名称），          （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：附法定代表人与被授权人身份证扫描件

财务状况

（投标人成立不满一年不需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：南通市通州区中医院

根据贵方的JSZC-320***号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

## 小微企业声明函（货物）（标段：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市通州区公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（标段：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

联合体协议（本项目不涉及）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加南通市通州区中医院组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表（标段：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。3.实施过程中部分内容不予实施，中标人不得提出异议与索赔。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。
附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。