苏州市吴江区政府政府采购招标

文  件

采购编号：JSZC-320509-ZHTX-G2026-0005

采购项目：污染物排放限值限量设施设备更新

采购类别：货物类

采购单位：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司

二〇二六年四月

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-ZHTX-G2026-0005 |
| 2 | 项目名称 | 污染物排放限值限量设施设备更新 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司 地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B幢803室 联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹 联系方式：0512-62626796-8025 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会 地址：苏州市汾湖高新区芦莘大道1118号 联系人：沈志鹏 联系方式：0512-63135185 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第七章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件附件）。 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年4月24日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年4月24日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年4月24日13:30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务中心 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清，本项目中标服务费为人民币叁万陆仟陆佰元整（¥36600.00）； 服务费交纳账户：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司 账号：51711000001563 开户银行：苏州银行园区支行营业部 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）不同投标（响应）文件制作机器码一致的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函	4

第二章  投标人须知	8

第三章  投标文件格式	22

第四章  招标书	49

第五章  合同的主要条款	62

第七章  评标方法、评分标准	69

第一章  投标邀请函

项目概况 污染物排放限值限量设施设备更新招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取采购文件，并于2026年4月24日13:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-ZHTX-G2026-0005

项目名称：污染物排放限值限量设施设备更新

预算金额（最高限价）：人民币叁佰壹拾肆万元整（￥：3140000.00）

采购需求：

污染物排放限值限量设施设备更新，详见招标文件。

合同履行期限：

合同签订生效后30天内完成全部产品的安装、调试并交付正常使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标单位必须在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标。项目所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.本项目不接受联合体投标。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统

方式：“苏采云”系统线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年4月24日13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.采购文件获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

5.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

6.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单、质疑格式按照苏州市政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司

地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B幢803室

联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹

联系电话：0512-62626796-8025/8024

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

7.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

单位地址：苏州市汾湖高新区芦莘大道1118号

联系人：沈志鹏

联系方式：0512-63135185

2.采购代理机构信息

单位名称：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司

单位地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B幢803室

联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹

联系方式：0512-62626796-8025

3.项目联系方式

项目联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹

电话：0512-62626796-8025

中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司。

1.4本招标文件中“★★”标示内容为实质性要求。

2. 词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标单位（人）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标单位根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的服务。

2.8天：日历日。

2.9合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本次招标项目不涉及。

★★二、投标单位

3. 合格投标单位的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7投标邀请函中规定的其他条件。

4. 投标单位代表

4.1指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标及分包转包

6.1本次招标不接受联合投标的方式；

6.2本次招标不接受转包；不接受分包。

三、 招标文件的说明

7. 招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将通知相关的投标人。

8.2投标人的询问通知不得迟于招标文件规定时间。

9. 招标文件的修改

9.1在投标截止15日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2招标代理机构对招标文件的修改，将以苏州市政府采购网公示的补充通知的方式发出。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

9.3为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标单位。

10. 勘察现场和网上询问

10.1勘察现场（勘察现场产生的费用由各投标单位自行承担）：为更好地了解现场情况，各投标供应商可自行现场踏勘，未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。

10.2询问：可以邮件或书面形式提出疑问，代理机构邮箱：1151523039@qq.com。代理机构收到询问后将在三个工作日内以提疑的同等方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），如有必要的，代理公司将发布补充通知予以澄清或更正。投标人的询问通知不得迟于招标文件规定时间，在截止时间后不再接受任何答疑内容，如未提交，视为无疑问。

四、投标文件说明

11. 提示与要求

11.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

★★12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

（一）文件组成（部分格式见附件）

13.1封面

13.2开标一览表

13.3投标分项报价表（格式见附件）；

13.4资格审查文件

13.4.1合格投标方资格证明材料

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供参加本次采购活动前的最新一期经审计的财务报告或企业财务报表（2024年度或2025年度）或其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供书面声明函（格式自拟）；

（7）《中小微企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》；（如涉及残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）；（本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：根据供应商的实际情况提供或承诺；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动：根据供应商的实际情况提供或承诺；

（10）法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。根据供应商的实际情况提供或承诺。

13.5符合性审查文件

13.5.1商务条款偏离表（格式见附件）；

13.5.2技术参数偏离表（格式见附件）；

13.5.3投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表（本表格中不得出现价格）（格式见附件）

13.5.4投标函（格式见附件）；

13.5.5投标人基本情况表（格式见附件）；

13.5.6关于资格文件的声明函；

13.5.7投标人法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书（如有授权，格式见附件）；投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.5.8★★投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供视为无效标）；

13.5.9对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

13.5.10其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）；

13.6综合评审文件

13.6.1质保期内备品备件、易损件一览表；质保期满后备品备件、易损件报价表；

13.6.2交货计划及安装、调试、验收方案，产品质量承诺；

13.6.3产品的技术服务，售后服务体系与维保方案（包括投标单位提供保养、维修操作规程、设备保修期限等，质保期自安装调试验收合格起计算）；

13.6.4投标单位类似业绩情况（格式见附件）；

13.6.5项目组人员表（格式见附件）；

13.6.6与此次招标有关的其他证明材料。

13.7价格折扣响应文件

13.7.1《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》；（如涉及残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）；（本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）

13.7.2关于符合本国产品标准的声明函。（如有）

注：（1）以上13.4为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.4-13.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

（6）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。上述文件内容分类如与电子文件内的编排顺序不一致，以软件格式中的顺序为准。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标单位对《投标分项报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括招标文件规定的各项应有费用，投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2《开标一览表》由法定代表人或委托代理人签署。

15.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4 本项目投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

★★16. 投标保证金

无，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件附件）

★★17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18. 投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交

19. 投标文件的制作、签署、上传

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20. 投标截止时间

20.1投标文件必须在投标截止时间前提交。

20.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以网站公示的形式，通知所有投标单位。在这种情况下，招标代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间以后提交的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

20.4在投标截止时间止招标代理机构收到的投标文件少于三份，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

21. 投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

22. 开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3资格审查

22.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23. 评标委员会或评标小组

23.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标采购单位负责依法组织组建。

23.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

25. 对投标文件初审

25.1开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查，评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝，作无效投标处理：

25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不符合招标要求的；

25.1.3与招标文件有重大偏离；

25.1.4投标单位拒绝修正错误；

25.1.5投标单位的报价是选择性的；

25.1.6投标单位的报价只投了部分内容；

25.1.7投标单位的报价不符合采购规定或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.8其他被评委会认定无效的情况。

25.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

25.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

25.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

25.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

25.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

25.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

25.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性。

25.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

25.6评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标单位不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.7评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会根据《苏财购〔2025〕62号》文应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26. 投标的澄清

26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

27.无效投标和废标

27.1无效投标的具体情形有：

27.1.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

27.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

27.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.6投标文件与招标文件有重大偏离；

27.1.7平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；

27.1.8不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

27.1.9因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况。

27.1.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2废标的具体情形有：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3投标单位的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

27.3投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标单位的合法权益。

评标过程中发现投标单位有下述情形的，评标小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为投标单位恶意串通，其投标无效：

（1）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标单位的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同投标单位的投标文件相互混装。

28. 投标文件的评价和比较

28.1招标采购单位对投标单位的资格条件进行审查，评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选供应商或中标供应商。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标文件内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1交货状态和交货期；

28.2.2零配件价格及维修服务措施；

28.2.3货物设备出厂验收情况；

28.2.4投标人的履约能力；

28.2.5投标人提供的其他优惠条件；

28.2.6参与苏州市吴江区政府采购工作的态度及信誉；

28.2.7最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位资格审查和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理（按投标邀请函）

31. 合同授予标准

31.1招标采购单位将与其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位签订合同。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.3在合同签订之前，采购方有权对中标人的履约能力进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其签约资格，重新组织招标。

32. 中标通知书

32.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报相关政府采购监督部门处理。

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.1.1中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

35. 履约保证金：无。

36.监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、投标函

投标函

中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项目的一切费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3.我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起90天内，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4.我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5.我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标人。

6.我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，招标人有权要求我方全额赔偿。

7.我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9.我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10.我方同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

11.我方愿意按招标文件的规定向贵方交纳人民币     /     元的投标保证金。

12.如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构有权没收投标保证金，并可提出诉讼的权利。

13.与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）               年     月     日

附件2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我   X   X   X  （姓名）系     X    X    X    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   X  X  X   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为   X   X   X    号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字）

年    月    日

附件3、开标一览表

开标一览表

采购编号：                                          单位：元

| 标段号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：大写：人民币 小写：（￥： ） |  |  |  |  |

注：投标总报价一次报定，包括所投产品及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、售后服务与维保及相关货物及劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附件4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表（1）

（格式）

采购编号：

| 序号 | 费用明细 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物费用 |  |  |
| 2 | 运输费用 |  |  |
| 3 | 人工 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 5 | …… |  |  |
| 6 | 管理费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1.本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。所列费用项目仅供参考，项目明细自拟。

投标分项报价表（2）

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。
附件5：投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表

投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表

（本表中不得出现价格）

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌、产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

备注：1、投标单位应对各投标设备及部件的内容详细列出，信息应与“投标报价分析表”内容一致，本表中不得出现价格。

（格式为参考，投标单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

附件6：质保期内备品备件、易损件一览表

质保期内备品备件、易损件一览表

招标编号：

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《质保期内备品备件、易损件一览表》投标，本表格包括质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购单位不再另行支付备品备件费用。

附件7.技术参数偏离表

技术参数偏离表

招标编号：

| 序号 | 产品（服务）名称 | 招标技术要求 | 响应技术指标 | 选择项 （正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：1.各投标单位可参照上述格式自制《技术参数偏离表》进行投标。

2.投标单位必须对照招标文件的技术规格，逐条说明所提供的设备已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供产品的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。未列明的视为投标单位满足招标技术要求，如中标后所供设备无法满足该项要求的，视为投标单位虚假应标。

3.各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）的响应，投标人的投标文件中应提供技术支持资料（包括设备的样本、说明书、图纸等），若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

4.投标单位须对所有技术应答负责，如技术参数偏离表中出现提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

5.投标单位应根据清单技术要求中要求提供相关资料证明的在投标文件中清晰的体现，应便于评标委员会评审。

附件8.商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附件9、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 | … |  |  |

注：1.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附件10、项目组人员表

项目组人员表

采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（投资人）或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

附件11、项目实施方案

项目实施方案

提示： 1.投标人应根据本次采购项目要求，对本项目的方案进行说明与描述。 2.投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（公章）： 日 期：

附件12、投标单位类似业绩情况

投标单位类似业绩情况

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附件13、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）投标单位资格承诺书

投标单位资格承诺书

采购编号：

| 序号 | 投标单位部分资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供参加本次采购活动前的最新一期经审计的财务报告或企业财务报表（2024年度或2025年度）或其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 根据供应商的实际情况提供或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供承诺函（格式自拟） |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供承诺函（格式自拟） |
| 7 | 满足政府采购政策需满足的资格要求 |  | 本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标单位必须在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标。项目所属行业为工业。 |
| 8 | 合格投标单位特定要求（如涉及） |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日
附件14、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应优惠。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
附件15、残疾人福利性单位声明函（固定格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件16、监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：提供监狱企业证明材料。

附件17：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

附件18：关于符合本国产品标准的声明函（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件19、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  招标书

受江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会的委托，中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的“污染物排放限值限量设施设备更新”进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

- 一、采购编号：JSZC-320509-ZHTX-G2026-0005

- 二、采购内容：污染物排放限值限量设施设备更新

- 三、采购预算（最高限价）：人民币叁佰壹拾肆万元整（￥3140000.00）

- 四、招标要求：

- （一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气挥发性有机物在线监测系统 | 1套 |
| 2 | 气象五参数 | 1套 |
| 3 | CO分析仪 | 1台 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 1台 |
| 5 | PM10分析仪 | 1台 |
| 6 | PM2.5分析仪 | 1台 |
| 7 | 动态校准仪 | 1台 |
| 8 | 零气发生器 | 1台 |
| 9 | 采样系统、工控机、稳压器等 | 1套 |

- （二）产品具体技术要求

A.大气挥发性有机物在线监测系统

- 1.工作条件：

- 1.1环境温度：（20～30）℃；

- 1.2相对湿度：≤85%；

- 1.3大气压：（800～1060）hPa；

- 1.4全系统总功率≤3500W，输入电压≤220V。

- 2.设备用途：

2.1 4小时连续在线监测环境空气中可挥发性有机物，监测项目应满足国内与国际上通用的臭氧前驱体标准（PAMs）监测项目；同时有能力监测环境空气中含氧/氮挥发性有机物（OVOCs）、卤代烃等；目标化合物覆盖PAMs、TO-15及醛酮类等116种物质，详见《目标化合物组分表》。

《目标化合物组分表》

| 序号 | 中文名称 | CAS号 | 序号 | 中文名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 74-84-0 | 59 | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 2 | 乙烯 | 74-85-1 | 60 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
| 3 | 丙烷 | 74-98-6 | 61 | 甲基环己烷 | 108-87-2 |
| 4 | 丙烯 | 115-07-1 | 62 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
| 5 | 异丁烷 | 75-28-5 | 63 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |
| 6 | 正丁烷 | 106-97-8 | 64 | 1,4-二氧六环 | 123-91-1 |
| 7 | 乙炔 | 74-86-2 | 65 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
| 8 | 反式-2-丁烯 | 624-64-6 | 66 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 565-75-3 |
| 9 | 1-丁烯 | 106-98-9 | 67 | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 |
| 10 | 顺式-2-丁烯 | 590-18-1 | 68 | 反-1,3-二氯-1-丙烯 | 10061-02-6 |
| 11 | 环戊烷 | 287-92-3 | 69 | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 |
| 12 | 异戊烷(2-甲基丁烷) | 78-78-4 | 70 | 4-甲基-2戊酮 | 108-10-1 |
| 13 | 正戊烷 | 109-66-0 | 71 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 14 | 二氟二氯甲烷 | 75-71-8 | 72 | 正辛烷 | 111-65-9 |
| 15 | 1,2-二氯四氟乙烷 | 76-14-2 | 73 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
| 16 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 74 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
| 17 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 75 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 18 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 76 | 2-己酮 | 591-78-6 |
| 19 | 溴甲烷 | 74-83-9 | 77 | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 |
| 20 | 氯乙烷 | 75-00-3 | 78 | 二溴乙烷 | 106-93-4 |
| 21 | 一氟三氯甲烷 | 75-69-4 | 79 | 氯苯 | 108-90-7 |
| 22 | 1-戊烯 | 109-67-1 | 80 | 乙苯 | 100-41-4 |
| 23 | 反式-2-戊烯 | 646-04-8 | 81/82 | 间/对-二甲苯 | 106-42-3/108-38-3 |
| 24 | 异戊二烯 | 78-79-5 | 83 | 正壬烷 | 111-84-2 |
| 25 | 顺-2-戊烯 | 627-20-3 | 84 | 邻-二甲苯 | 95-47-6 |
| 26 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 85 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 27 | 二氯乙烯 | 75-35-4 | 86 | 溴仿 | 75-25-2 |
| 28 | 三氟三氯乙烷 | 76-13-1 | 87 | 异丙苯 | 98-82-8 |
| 29 | 2,2-二甲基丁烷 | 75-83-2 | 88 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 79-34-5 |
| 30 | 丙酮 | 67-64-1 | 89 | 正丙基苯 | 103-65-1 |
| 31 | 异丙醇 | 67-63-0 | 90 | 3-乙基甲苯 | 620-14-4 |
| 32 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 91 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 33 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 92 | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 |
| 34 | 2,3-二甲基丁烷 | 79-29-8 | 93 | 正癸烷 | 124-18-5 |
| 35 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 94 | 2-乙基甲苯 | 611-14-3 |
| 36 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 95 | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 |
| 37 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 96 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 |
| 38 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 97 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 |
| 39 | 1-己烯 | 592-41-6 | 98 | 1,2,3-三甲苯 | 526-73-8 |
| 40 | 正己烷 | 110-54-3 | 99 | 氯化苄 | 100-44-7 |
| 41 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 100 | 1,3-二乙基苯 | 141-93-5 |
| 42 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 101 | 1,4-二乙基苯 | 105-05-5 |
| 43 | 2,4-二甲基戊烷 | 108-08-7 | 102 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 |
| 44 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 103 | 正十一烷 | 1120-21-4 |
| 45 | 丁酮 | 78-93-3 | 104 | 正十二烷 | 112-40-3 |
| 46 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 105 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
| 47 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 106 | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
| 48 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 107 | 萘 | 91-20-3 |
| 49 | 氯仿 | 67-66-3 | 108 | 乙醛 | 75-07-0 |
| 50 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 109 | 丙醛 | 123-38-6 |
| 51 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 110 | 异丁烯醛 | 78-85-3 |
| 52 | 环己烷 | 110-82-7 | 111 | 正丁醛 | 123-72-8 |
| 53 | 2,3-二甲基戊烷 | 565-59-3 | 112 | 反式丁烯醛 | 123-73-9 |
| 54 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 113 | 戊醛 | 110-62-3 |
| 55 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 114 | 己醛 | 66-25-1 |
| 56 | 苯 | 71-43-2 | 115 | 苯甲醛 | 100-52-7 |
| 57 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 116 | 间甲基苯甲醛 | 620-23-5 |
| 58 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 540-84-1 |  |  |  |

- 3.技术规格：

  - ★3.1.工作原理：采用超低温富集浓缩技术，制冷温度达到-150 ℃以下，结合气相色谱/质谱法检测大气挥发性有机化合物VOCs。采用双通道采样，双色谱柱分离后分别进入氢离子化火焰检测器（FID）和质谱（MS）进行检测；提供产品技术说明书、产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告。

  - 3.2.采样时间：每小时累积采样时间 ≥30 min。

  - 3.3.仪器目标分析物覆盖国际通用的PAMS（57种）、TO-15及醛酮类(13种，不含甲醛)等116种物质；仪器浓度最高量程 ≥50 nmol/mol。

  - ★3.4.95%以上目标化合物的方法检出限 ≤0.1 nmol/mol；提供产品技术说明书、产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告。

  - ★3.5.依次通入 0.5~10 ppb的标准气体进样分析，用最小二乘法绘制标准曲线；所有物质的决定系数R2≥0.98，95%物质的决定系数R2≥0.99；提供产品技术说明书、产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告。

  - 3.6.116组分仪器零点噪声 ≤ 0.05 nmol/mol。

  - ★3.7.95%以上目标化合物的准确度 ≤10%，95%以上目标化合物的精密度 ≤10%；提供产品技术说明书、产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告。

  - 3.8.10 nmol/mol 浓度待测物的24小时浓度检测漂移不超过±1 nmol/mol。

  - 3.9.90%以上目标化合物的系统残留浓度不高于0.1 nmol/mol。

  - 3.10.所有物质保留时间漂移不高于0.5分钟。

  - ★3.11.使用与实验室离线分析同类条件，采用空管超低温冷冻捕集技术，采用电制冷系统，富集温度达到-150 ℃以下，样品富集不使用吸附剂；提供生产厂商技术说明书、产品彩页或软件截图。

  - 3.12.采用惰性硅烷化管路，减少管壁对物种的吸附。

  - ★3.13.需采用独立温度控制技术，控制采样时的除水温度、捕集温度、及解析温度互不干扰，通过软件自动控制。其中，除水温度可低至-100 ℃及以下（多路除水至少一路保证）；提供生产厂商技术说明书、产品彩页或软件温度显示界面截图证明。

  - ★3.14.具备双级富集（样品转移）和单级富集（连续除水富集）两种工作模式，可通过软件进行设置； 提供生产厂商技术说明书、产品彩页或软件截图。

  - ★3.15.富集管加热解析采用包围金属管加热，保证加热均匀；提供仪器相应部件实物图片。

  - ★3.16.单冷阱制冷，预浓缩峰值功率不超过1500瓦，核心温度可达-150 ℃以下；提供生产厂商的功率说明或产品技术说明书。

  - ★★3.17.检测方法：气相色谱质谱联用分析方法

  - 3.18.全电子气路控制EPC，压力精度：≤0.01 psi，带EPC的氢火焰检测器FID；

  - 3.19.柱箱：工作温度可达室温以上8 ~ 425℃；温度稳定性≤0.01℃/1℃环境变化；升温速率≥75℃/min；程序升温≥19梯度/20平台；

  - 3.20.质谱分析器：四极杆；

  - 3.21.质谱分析质量数范围1.6 ~ 1000 amu；质量轴稳定性≥0.10 amu/48小时；最大扫描速率≥10000 amu/秒；

  - 3.22.色谱工作站需具备（1）手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；（2）全扫描/选择离子检测同时采集功能；（3）数据处理软件 具有DRS解卷积功能；（4）具有保留时间锁定功能；

  - 3.23.系统自带氢空一体机，压力波动≤ 0.1 MPa；氢气纯度达到99.999%；输出空气流量 0 ~ 2 L/min，空气压力：0 ~ 0.4 MPa；输出氢气流量0 ~ 300 ml/min，氢气压力：0 ~ 0.4 MPa；

  - 3.24.苏玛罐，耐压30psi以上；硅烷化材质；工业标准1/4”TOV阀；

  - 3.25.系统质控：具备自动校准的功能，火焰离子化检测器采用外标法校准，质谱检测器采用内标法校准；校准采用苏玛罐进样的方式，仪器自动进标样，每个样品进一次内标，24小时进一次116标气，标气浓度2-6PPb。

  - ★3.26.数智化维护装置

（1）自动运维装置

配套长效 CO₂去除管、自动更换滤膜装置，氢空一体机加大硅胶和活性碳仓，氢空一体机自动补水，保证至少 1 个月的无人化运维。

（2）数据复核和重积分软件

1）智能重积分处理算法

- 算法先进性：系统应采用混合模型算法，结合学习模型与传统色谱分析算法，通过像素识别方式实现对复杂色谱图的智能解析。

- 复杂场景处理：必须支持对多种峰型的准确识别与积分，包括但不限于尖锐峰、宽峰、肩峰、拖尾峰、重叠峰（分峰）以及低浓度（接近零峰）场景；能够自动校正因程序升温、柱流失或样品基质复杂导致的基线漂移。

- 处理模式：系统应兼容多种数据处理模式，以满足不同工况需求：

实时处理：数据采集后实时触发积分计算。

离线处理：支持手动导入历史数据文件进行重新处理。

追赶处理：在网络中断或设备故障恢复后，能够自动对积压的历史数据进行批量补算，确保数据完整性。

2）自动化与数据管理

- 处理流程自动化：系统应支持全自动的积分流程，完成积分后应能将监测结果自动上传至指定的平台或数据库。

- 进度与监控：提供可视化的数据处理监控界面，可实时查看处理任务进度。

- 历史数据溯源：系统必须严格保留原始采集数据。所有积分、修正等操作均应在原始数据的拷贝副本上进行；需支持处理前后色谱图的对比展示，并对每一次修改操作及谱图版本进行完整留档，确保数据的溯源性。

- 统计与评估：具备自动统计分析功能，包括但不限于积分成功率、积分失败的物种统计。支持对失败物种谱图进行展示，便于人工核查与算法优化。

3）模型优化与自学习能力

素材库构建：系统应支持构建色谱图积分对比素材库。通过对固定点位、固定样品类型的历史谱图进行归纳学习，逐步提升算法在该场景下的适应性。

4）性能与时效性指标

- 处理时效：针对色谱质谱单装备的单小时监测数据，系统必须在下一个样品分析开始前完成全部积分计算任务，不得影响数据的实时发布。

- 审核准确率：系统自动处理后的监测数据（选取连续一周数据），一次性审核通过率（即无需人工修正的准确度）应达到 90% 以上。

4）产品配置要求

- 大气挥发性有机物在线监测仪 1 套，包含预浓缩仪和气相色谱质谱联用仪、氢空一体机 1 台、苏玛罐 4 个；

- 消耗品：长效二氧化碳去除管 4 根、6mm 颗粒物过滤膜 50 片、47mm 颗粒物过滤膜 50 片、灯丝 2 根。

B.气象五参数

- 1.风速

  - 1.1.测量范围：0～50m/s。

  - 1.2.耐受风速：80m/s（30分钟）。

  - 1.3.分辨率：≤风速0.1m/s。

  - 1.4.精度：风速：±0.2m/s (0-10m/s)、±2% (>10m/s)。

- 2.风向

  - 2.1.测量范围：0~360°。

  - 2.2.分辨率：≤1°。

  - 2.3.精度：±1°。

- 3.空气温度

  - 3.1.测量范围：-40~+85℃。

  - 3.2.分辨率：≤0.1℃。

  - 3.3.精度：±0.2℃。

- 4.空气相对湿度

  - 4.1.测量范围：0-100%(0~80℃)。

  - 4.2.分辨率：≤1%。

  - 4.3.精度：±2%RH。

- 5.气压

  - 5.1.测量范围：200-1200hPa。

  - 5.2.分辨率：≤0.1 hPa。

  - 5.3.精度：±0.5 hPa（-10℃~50℃）。

C.CO分析仪

  - 1.1.工作原理：气体滤波相关红外吸收法

  - 1.2.测量范围：(0-50)μmol/mol或用户可调

  - 1.3.示值误差：±1% FS

  - ★1.4.最低检出限：≤0.08μmol/mol

  - 1.5.线性误差：±1% FS

  - 1.6.量程噪声：≤0.2μmol/mol

  - 1.7.精密度：≤0.2μmol/mol

  - 1.8.零点漂移：±0.2μmol/mol

  - 1.9.量程漂移：±0.5μmol/mol

  - ★1.10.响应时间：≤100s

D.臭氧分析仪

  - 1.1.工作原理：紫外吸收法。

  - 1.2.测量范围：(0-500)nmol/mol或用户可调

  - 1.3.示值误差：±1% FS

  - ★1.4.最低检出限：≤1.0nmol/mol

  - 1.5.线性误差：±1% FS

  - 1.6.量程噪声：≤2.0nmol/mol

  - 1.7.精密度：≤5.0nmol/mol

  - 1.8.零点漂移：±3.0nmol/mol

  - 1.9.量程漂移：±5.0nmol/mol

  - ★10.响应时间：≤120s

E.PM10分析仪

  - 1.1.工作原理：射线吸收法

  - 1.2.测量范围：（0～1、0～10）mg/m3，可设置；

  - 1.3.显示分辨率：0.1 µg/m3；

  - ★1.4.最低检测限：5 µg/m3（1h）、1 µg/m3（24h平均值）；

  - 1.5.平行性：≤7%；

  - 1.6.采样流量：16.7L/min;

  - 1.7.流量测量：

  - 1.8.24h内，每一次测试时间点流量变化：±10%设定流量；

  - 1.9.24h平均流量变化：±5%设定流量；

  - 1.10.校准膜重现性：±2%（标称值）；

  - 1.11.数据更新频率：1s（最小）；

F.PM2.5分析仪

  - 1.1.工作原理：射线吸收法

  - 1.2.测量范围：（0～1、0～10）mg/m3，可设置；

  - 1.3.显示分辨率：0.1 µg/m3；

  - ★1.4.最低检测限：5 µg/m3（1h）、1 µg/m3（24h平均值）；

  - 1.5.平行性：≤7%；

  - 1.6.采样流量：16.7L/min;

  - 1.7.流量测量：

  - 1.8.平均流量偏差：±2%设定流量；

  - 1.9.流量相对标准偏差：≤2%；

  - 1.10.平均流量示值误差：≤2%；

  - 1.11.校准膜重现性：±2%（标称值）；

  - 1.12.数据更新频率：1s（最小）；

G.动态校准仪

  - 1.1.能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作

  - 1.2.流量计准确度：±1%F.S.

  - 1.3.质量流量测量重现性：±2%满量程

  - 1.4.质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要

  - 1.5.标气流量计量程：0～50毫升/分钟

  - 1.6.零气流量计量程：≥10升/分钟

  - 1.7.自动计算稀释气流量或稀释比，稀释比率：1/50-1/2000

  - 1.8.标气接口：3 个或以上

  - 1.9.臭氧发生准确度：±1%

  - 1.10.臭氧发生器输出范围：0.05ppm-5ppm

H.零气发生器

  - 1.1.输出流量：0L/min～10L/min。

  - 1.2.输出压力：10-30PSI。

  - 1.3.空气净化器：可除NO、NO2、O3、SO2、CO、HC。

  - 1.4.零气干扰组分：SO2：<0.5ppb NO：<0.5ppb NO2：<0.5ppb O3：<0.8ppb CO：<10ppb。

  - I.采样总管

  - 1.1.采样头能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管。

  - 1.2.采样总管为多支路防水采样管路，材料选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能。

  - 1.3.总管内径选择在 1.5-15cm之间，采样总管内的气流保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒。

  - 1.4.支管数量满足所有气态项目的需要。

  - 1.5.采样管长度能够保证高于站房房顶 1.2 米。

  - 1.6.采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰为耐腐蚀和坚固不锈钢。

J.工控机

  - 1.1.CPU：酷睿I7或以上；

  - 1.2.内存：不低于32GB；

  - 1.3.硬盘：容量不低于4TB；

  - 1.4.主板：至少带6个COM端口；

  - 1.5.系统：Win10系统及以上工作环境；

  - 1.6.控制程序可以通过通讯协议与数据采集器联机，以采集监测数据，包括温度、时间、气体流量、压力等功能。

K.稳压源

  - 1.1.输入电压：180-250V；

  - 1.2.单相输出电压：220V；

  - 1.3.稳压精度：220V±3%；

  - 1.4.调整时间：输入电压变化10%时＜1S；

  - 1.5.波形失真：无附加波形失真；

  - 1.6.频率：50HZ/60HZ；负载功率因数：0.8；

  - 1.7.抗电强度：1500V/1min；

  - 1.8.绝缘电阻：＞5MΩ；

  - 1.9.连载保护值：2.5倍额定功率；

  - 1.10.使用环境：温度-10°C— +40°C。

- 注：

- 本项目的核心产品为：大气挥发性有机物在线监测系统。

- 其中技术参数标注“★★”的为实质性符合性参数，标注“★”的为本项目主要产品的重要技术参数；技术参数标注“★★”的按符合性评审，不满足要求的作无效标处理；标注“★”的参数负偏离的，按第七章评标方法及评分标准相关规定执行。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按招标文件第七章的规定处理。

（三）货物要求

1.货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。

2.报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

3.本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4.凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，如不符合则视为虚假应标，上报相关部门进行处罚。

（四）特别说明

1.“采购清单及技术要求”及相关要求是是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”中的一级序号进行任何修改（可根据产品配置增加二级子序号，且不得遗漏任何采购内容）。

2.投标单位应对“采购清单及技术要求”中的所有货物进行完整报价。

3.投标单位根据采购文件提供的《技术参数偏离表》格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同完全响应。

4.采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看，如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的，采购单位有权终止合同履行，相关损失由中标单位承担。

（四）包装和装运

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（五）安装、检验与质量保证

1.安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2.验收依据

2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3.如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4.质量保证

4.1投标单位中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求，并通过相关部门验收要求。应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，投标单位负责包退、包换，发生的费用由投标单位负责。业主保留在投标方中标后，委托第三方对中标货物进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，采购人有权要求中标供货方无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

4.2 履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

（六）售后服务

1.质保期：中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于一年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2.响应时效：投标人需承诺，接到采购人报修通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内完成甲方提出的维修要求，恢复正常使用为止。维修机构须备有足够的备用材料，以满足采购人的维修需要。如果中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理的，或者中标单位出现无法按规定时间修复的，或者同一产品累计修复次数达到2次或以上的，一律由中标单位负责无条件更换为原配置的全新产品，且对于由此给采购单位造成的损失，由中标单位负责赔偿，采购单位有权从合同未付款中直接扣除相关费用。

3.中标单位须提供全面使用、维护培训。

五、综合说明及其它要求：

1.本次招标不接受进口产品。在本招标文件中所涉及品牌、型号供参考，但所投产品不得低于招标要求。

2.投标人对招标文件中提出的全部技术规格与要求如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标总报价一次报定，包括所投产品及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

4.1质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求，并通过相关部门验收要求。应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。业主保留在投标方中标后，委托第三方对中标货物进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，业主有权要求中标供货方无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

4.2根据第三方检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

4.3在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5.知识产权：

5.1供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

6.本次招标不接受全进口设备（部件除外）的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

7.绿色采购

7.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。综合评分相同且报价相同的前提下，以提供节能、环保产品认证证书多的供应商为中标供应商。

7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

8.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏省政府采购网等媒体上公示信息为准。

第五章  合同的主要条款

甲方（采购单位）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（中标单位）：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司进行污染物排放限值限量设施设备更新（招标编号：JSZC-320509-ZHTX-G2026-0005）采购的中标结果，确定乙方为本次中标单位，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1.1乙方负责完成甲方的 污染物排放限值限量设施设备更新 项目，详见《标的物清单》。

1.2下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件；

（2）乙方中标的投标书；

（3）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4）中标通知书；

（5）合同附件。

1.3本合同标的总价已包含货物生产、包装、运输、装卸、保险、安装调试、检测验收、人员培训、质保期运维、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，甲方无需另行支付任何费用。

二、价格与支付：

2.1本合同固定总价为：人民币大写        元（小写：__________），该价格为固定不变价，合同履行期间不因市场波动、政策调整等任何因素调整。

2.2付款方式：

在合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；待货物全部交付并整体调试竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的95%；竣工验收合格一年后，甲方向乙方一次性付清尾款。

2.3付款方式：银行汇票或转账。

乙方收款账户名称：

开户银行名称：

收款账号：

数字人民币钱包ID：

2.4甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A.需方签收的送货回单。

B.合格发票。

C.由供需双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》

三、交付与安装调试：

3.1交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

3.2交货期：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起一年。

3.3交货地点：甲方指定的苏州市吴江区项目现场。

3.4乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

3.5在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的规格、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的点验，并出具一份点验清单，点验清单作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

3.6安装调试要求：

（1）乙方须安排具备专业资质的技术人员完成现场安装、调试、联网对接工作，确保所有设备性能、技术参数完全符合招标文件及投标文件要求；

（2）安装调试过程中的安全管理、人员安全责任全部由乙方承担，相关工具、耗材由乙方自行提供；

（3）安装调试完成后，乙方须向甲方提交完整的安装调试报告、技术手册、操作说明等全套资料。

四、质量与验收：

4.1产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

4.2所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

4.3所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后方可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.4所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

4.5缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

4.6如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

4.7验收要求：

（1）履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

（2）履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

（3）履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

（4）验收时间：

- 政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

- 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

4.8其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

4.9异议处理：甲方在验收过程中发现货物质量、规格、性能不符合合同约定的，有权向乙方提出书面异议，乙方须在收到异议后7个工作日内予以处理并回复，逾期未回复的，视为认可甲方提出的异议，须按甲方要求承担相应责任。

五、售后服务与人员培训

5.1 质保期服务：

（1）乙方应以优良的服务态度，乙方提供2小时以内响应，4小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修要求。其他按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于采购文件的要求执行。

（2）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。本项目免费质保期为 1年。

5.2 人员培训：乙方须为甲方操作人员提供免费的现场技术培训，包括设备操作、日常维护、故障排查、数据处理、软件使用等全部内容，确保甲方人员能够独立熟练操作设备、处理常见故障，培训相关费用已包含在合同总价中。

六、知识产权

6.1 乙方保证其提供的货物、软件、技术服务，不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、商业秘密等知识产权；若甲方因使用乙方提供的货物或服务，被第三方主张侵权索赔的，乙方须承担全部法律责任，全额赔偿甲方因此产生的全部损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、商誉损失等）。

6.2 本项目配套的数据复核和重积分软件，乙方须保证甲方拥有永久、免费的合法使用权，不得设置使用期限、功能限制；软件相关的源代码、技术文档，乙方须按甲方要求完整提供。

6.3 甲方因本项目产生的监测数据、分析成果的全部知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用、复制、泄露或向第三方提供。

七、双方全力与义务

7.1 甲方权利与义务：

（1）按合同约定支付合同款项，提供项目安装调试必要的现场配合条件；

（2）有权对乙方的供货、安装调试、售后服务全过程进行监督检查，对不符合合同约定的内容，有权要求乙方整改；

（3）负责组织项目竣工验收，协调项目现场的相关事宜；

（4）因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方不承担乙方的窝工、仓储等额外费用。

7.2 乙方权利与义务：

（1）严格按合同约定完成货物供货、安装调试、培训、售后等全部义务，确保项目按期交付、质量达标；

（2）对项目现场的安装人员进行安全管理，承担安装调试过程中的全部安全责任，若造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方全额赔偿；

（3）不得将本合同项下的全部或部分义务转包、分包给第三方；

（4）配合甲方完成项目验收、政府采购备案等相关工作，按要求提交全部资料。

八、违约责任

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

8.1甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）鉴于甲方向政府财政部门申请资金等因素，具体付款进度视财政拨付情况而定。若因此甲方未能遵照约定支付期付款的，不视为甲方逾期支付。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

8.2乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

（3）乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

8.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

九、不可抗力

9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

10.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

10.3乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

（1）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

（2）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

10.4如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

10.5甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

十一、合同的解除和转让

11.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

11.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

11.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

11.3合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议解决

11.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

十二、合同生效及其它：

1.本合同在甲乙双方签字（或盖章）并加盖公章（或合同专业章）后即生效，合同签订后2个工作日内上传系统网上公示及网上备案。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

3.本合同一式六份，甲方执二份、乙方执二份、采购代理机构执一份、政府采购监管部门执一份，具有同等法律效力。

采购合同签约与备案签署栏：

甲方：                                    乙方：

（公章或合同专用章）                      （公章或合同专用章）

法定代表人（授权委托人）：                法定代表人（授权委托人）：

合同签订日期：                            合同签订日期：

合同签订地：苏州市吴江区。

第六章  评标方法、评分标准

一、评标方法：

本次采购评审方法为综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商的评审方法。

综合评分的主要因素为：综合实力、业绩、技术、财务状况、信誉、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为预中标人。（保留小数点后2位）

本项目核心产品：大气挥发性有机物在线监测系统。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格；如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按上述规定处理。

针对中小型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“苏财购〔2022〕16号” 关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知规定，本项目专门面向中小企业，小微企业不再享受优惠评审。

（1）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（2）中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（3）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若响应单位提供的 “中小企业声明函”（见第六章格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的响应单位给予评审：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。响应单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

针对监狱企业的评审：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的响应单位给予评审：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

采购本国产品的评审加分：（本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。）

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四章 投标文件格式”的“附件4 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

投标人对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标人提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

上述优惠政策不重复享受。

二、综合评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格基准分（30分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术及质量保证比较：（15分）

1.技术参数符合性评审（10分）

投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的，得基准分10分；实质性评审：技术参数标注“★★”技术参数为符合性评审，不满足要求作为无效标处理；技术参数标注“★”的参数为重要的技术参数，需按招标文件要求提供相关证明材料，每负偏离1项扣1分。其余普通技术参数（按最小级别序号计，如3.2），每负偏离1项扣0.5分。扣完为止。招标文件中的技术参数及条款需提供佐证材料的，必须在投标文件中提供相应的资料，未提供视为负偏离。（涉及本大项第2条“数据复核和重积分软件功能演示及要求”的全部评审内容不计入本项评审范围，不与本项评审内容重复考核、重复计分。）

2.数据复核和重积分软件功能演示及要求（5分）

投标人应使用具有知识产权的投标产品，演示时长不超过10分钟，需至少涵盖以下内容：

（1）针对环境空气样品一个数据，完整演示其自动重积分流程；

（2）通过像素识别方式实现对复杂色谱图的智能解析，具有实时处理、离线处理等模式；

（3）支持传统色谱分析算法以及建立色谱图积分对比素材库具有学习能力并模拟人工操作；

（4）数据重积分应在原始数据的拷贝副本上进行确保数据的溯源性；需支持处理前后色谱图的对比展示，自动处理并上传监测数据；

（5）系统支持自动统计积分成功率、积分失败物种统计、积分谱图展示功能。可查看处理进度和历史数据。

- 注：1.软件达到上述完整功能要求每项得1分，最高5分；

- 2.需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。

（三）技术服务及售后服务方案：（46分）

1.针对本项目的项目进度计划组织方案（10分）

1.1交货计划（2分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得2分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1.5分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得1分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

1.2组织架构（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

1.3人员配备（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

1.4进度保障措施（2分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得2分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1.5分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得1分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

1.5质量保障措施（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

1.6环境保护措施（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2.针对本项目的安装调试组织方案（10分）

2.1人员配备（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2.2实施流程（2分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得2分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1.5分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得1分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2.3仪器设备安装（2分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得2分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1.5分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得1分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2.4性能测试（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2.5数据集成联网（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2.6验收方案（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.针对本项目的培训服务组织方案（10.5分）

3.1培训计划（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.2培训方式（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.3培训内容（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.4培训目标（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.5培训考核（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.6应用指导与支持（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.7原厂培训承诺（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.针对本项目的售后服务解决方案（10.5分）

4.1原厂售后服务承诺（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.2售后服务网点情况（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.3人员配备（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.4备品备件配备（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.5故障应急响应时间（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.6用户满意度评价（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.7突发事件应急预案（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5.针对本项目的运行维护方案（5分）

5.1运维体系（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5.2运维流程（1.5分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1.5分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得1分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.5分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5.3质控方案（1分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得0.5分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.25分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5.4数据审核方案（1分）

方案内容详细完整、科学合理、与项目需求高度匹配，得1分；方案内容完善，合理、具有一定针对性得0.5分；提供的方案常规通用，基本符合需求，得0.25分；未提供相关方案或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

（四）项目组人员配备情况：（2分）

1.项目负责人（1分）

具备环境类、化学类任一领域的硕士研究生，且具备中国环境监测总站举办环境空气挥发性有机物自动监测培训合格证书的，得1分。

注：提供投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明材料、学历证书、培训证书并加盖公章。

2.专业技术人员（1分）

为本项目配备专业技术人员2名，每有1人具有本科以上学历，且具有中国环境监测总站举办环境空气挥发性有机物自动监测培训合格证书，得0.5分，此项最高得1分。

注：提供投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明材料、学历证书、培训证书并加盖公章。

（五）投标单位综合实力比较：（7分）

1.投标单位具有有效期内有环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。

注：投标文件中提提供有效期内的证书原件扫描件及中国认证监督管理委员会网站完整查询截图并加盖公章，否则不得分。

2.投标单位自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩，有一个得0.5分，最高得4分。（须提供有效的中标通知书、合同复印件作为有效证明文件，合同复印件包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件。未提供或未按要求提供有效证明文件的不得分。）

注：

1.付款步骤、交货期、免费质保期如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应如实提供相关资料和相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理。

（全文完）