武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

（更正）

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园实验室相关设备采购

项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2026-0005

采 购 人：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

采购代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司

2026年4月

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

受常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会的委托，常州环宇工程项目管理有限公司就江苏理工学院武进绿建区协同创新园实验室相关设备采购进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年4月28日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2026-0005

2.项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园实验室相关设备采购

3.项目预算金额：1500万元。

4.项目最高限价：1145万元，其中：一包：969.58万元；二包：175.42万元。

本项目共分二个包，每个投标人可以同时投二个包，但同一家单位最多只能中一个包。包别具体如下：一包：8#楼化工组团-分析测试中心、资环、化工相关设备采购；二包：12#楼机械工程学院、13#楼材料学院、15#楼电信学院、16#楼数理学院相关设备采购。

5.采购需求：本项目为江苏理工学院武进绿建区协同创新园实验室相关设备采购，包括但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人的验收以及完成质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：自合同签订之日起，60日历天内完成供货、安装、调试，并交付采购人使用。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

4. 售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2026年4月28日9点30分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

5、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

地址： 常州市武进区牛塘镇延政西大道8号维绿大厦

联系方式：0519-88655009

2、代理机构信息

名    称：常州环宇工程项目管理有限公司

地　址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼

联系方式：0519-86310937

3.项目联系方式

采购单位联系人：周先生

代理机构联系人：庄工
                                    第二章投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用。 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：一包： 边台1（采购清单序号 1 ）；二包： 边台1（采购清单序号 1 ） |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目不专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：£适用 不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 12 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格后退还履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年4月10日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（857322163@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司 联系电话：0519-86310937； 通讯地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼。 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州环宇工程项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 16 | 成交服务费 | （1）本项目成交服务费由中标人支付。 （2）收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，500万元（含）―1000万元0.8%，1000万元（含）―5000万元0.5%。按上述标准*50%计取。（单项收费低于叁仟元按叁仟元计）。 （3）账户信息： 收款单位：常州环宇工程项目管理有限公司 银行账号：10600601040004052 开户银行：农行常州武进支行 注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州环宇工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料即《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：常州环宇工程项目管理有限公司招标代理部

联系地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼；

联系电话：0519-86310937；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8 绿色采购政策

33.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 详见《第一章 投标邀请》 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 实施政府采购异常低价审查的有关要求：具体按照财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求： （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用最低评标价法：是指在投标文件能够满足招标文件全部实质性要求的投标人中，评审出投标报价最低的为第一中标候选人，采购人确认为中标单位。如两家或两家以上投标单位的有效报价相同且都为最低投标报价，则由采购人代表现场对上述报价相同的单位进行随机抽签，抽到的单位即确定为中标单位。

## 二、评标、定标顺序及原则：

本项目共分2个包，每个投标人可以同时投2个包，但同一家单位最多只能中1个包。评标、定标顺序依次从一包至二包，当出现2个及2个以上包第一中标候选人为同一投标单位时，在前一包作为中标第一候选人的单位，在其余包的中标候选资格自动失效，由该包的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

## 三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四节 评标标准

本次评审采用最低评标价法：是指在投标文件能够满足招标文件全部实质性要求的投标人中，评审出投标报价最低的为第一中标候选人，采购人确认为中标单位。如两家或两家以上投标单位的有效报价相同且都为最低投标报价，则由采购人代表现场对上述报价相同的单位进行随机抽签，抽到的单位即确定为中标单位。

本项目共分2个包，每个投标人可以同时投2个包，但同一家单位最多只能中1个包。评标、定标顺序依次从一包至二包，当出现2个包第一中标候选人为同一投标单位时，在前一包作为中标第一候选人的单位，在其余包的中标候选资格自动失效，由该包的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

## 第五章   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园实验室相关设备采购

2、需求概述：本项目为江苏理工学院武进绿建区协同创新园实验室相关设备采购，包括但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人的验收以及完成质量保修、免费维保等全部工作。

3、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

（1）合同履行期限：自合同签订之日起，60日历天内完成供货、安装、调试，并交付采购人使用。

（2）交货地点：成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。

（3）供应商应在投标文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。

（4）成交供应商所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（5）成交供应商在交付设备的同时向采购人提供货物资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、保修单等）。

二、合同主要商务条款：

1、付款方式：

合同签订后，货到现场并安装调试完毕后付至合同价的50%，验收合格经审计结束后付至合同价的100%。

注:

1) 本项目为固定单价，按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

2、履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格后退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

三、售后服务（质保期）：

1.免费质保期：所有货物至少提供2年原厂免费质保（有另外要求则按其要求），质保期自货物交付并经采购人验收合格后开始计算。成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定、招标文件和投标文件相关要求及承诺提供服务。

2.质保期内，成交供应商应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话1小时内响应；简单故障，48小时内解决；需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

3.质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

5.在质保期满后，成交供应商所供货物出现损坏时，仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，采购人支付相应材料成本费。

6.质保期结束，不能视为成交供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。

7.因成交供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

四、安全要求：

1.成交供应商应保证货物及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

五、验收标准：

1、投标人应在投标文件中提供一份项目验收方案，在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和采购文件中有关验收的条款要求。

2、投标人需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与投标文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术监督局的检验结果为准，检验费由中标单位负责。

3、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得买方满意的解决。

4、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

5、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

6、接受采购人对所有设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

7、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

8、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。投标人需更换合格的产品，更换设备期间不得影响正常运营。

9、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

六、其他要求：

1.供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2.供应商的投标文件必须对采购文件中所列明的各条技术参数要求做出明确响应。投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3.本项目涉及的硬件设备由成交供应商负责测试、安装、调试等工作，成交供应商应制定详细的测试、安装、调试方案。

# 4.供应商应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

七、技术要求：

1、 根据采购文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件、及全套施工工艺图图纸。

2、实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。

3、中标人需提供准确及所需之标准配备，虽然文件中没有提及，但由于安全上或操作上有需要，则中标人仍需提供该配件而不能索取额外费用。

4、需执行的相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

（1）《科研建筑设计标准》JGJ91-2019；

（2）《实验室家具通用技术条件》GB/T24820-2024；

（3）《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2024；

（4）《金属家具质量检验及质量评定》QB/T1951.2-2013；

（5）《教学实验室家具实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008；

（6）《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2022；

（7）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017；

（8）《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001；

（9）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

（10）《国家电器设备安全技术规范》GB19517-2023；

（11）《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

（12）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

（13）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

（14）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019；

（15）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

（16）《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012；

（17）《环境空气质量标准》GB3095-2012；

（18）《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010；

（19）《环境标志产品技术要求家具》HJ2547-2016；

（20）《实验室等级金属柜》SEFA 8M-2020；

包括但不限于以上规范，上述标准有不一致的，以最新的或效力较高或技术标准较高的文件规定为准。

八、报价说明

1、货物报价：投标报价为总价报价，投标总价不得超过最高限价。投标总价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

九、下表中采购产品属于政府采购强制节能产品，根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）等相关文件规定，供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。并将节能产品认证证书通过系统分别上传至各包投标文件中“符合性审查”--“投标（响应）文件有效性”，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

| 一包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品所在 采购清单序号 | 备注 |
| 8#楼化工组团-资环 |  |  |
| 三口化验龙头 | 8 |  |
| 水嘴（龙头） | 9 |  |
| 8#楼化工组团-分析测试中心 |  |  |
| 三口化验龙头 | 33 |  |
| 水嘴（龙头） | 34 |  |
| 8#楼化工组团-化工 |  |  |
| 三口化验龙头 | 59 |  |
| 水嘴（龙头） | 60 |  |

| 二包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品所在 采购清单序号 | 备注 |
| 13#楼材料学院 |  |  |
| 三口化验龙头 | 30 |  |
| 水嘴（龙头） | 31 |  |
| 15#楼电信学院 |  |  |
| 三口化验龙头 | 52 |  |
| 16#楼数理学院 |  |  |
| 三口化验龙头 | 66 |  |
| 水嘴（龙头） | 67 |  |

- 技术参数中标“★”参数需在技术偏离表响应，不得为负偏离，否则视为未实质性响应采购文件。

- 采购清单中打“★”的参数（节能产品除外），在投标时提供承诺函：承诺中标后在供货之前提供相关检测报告（证明材料）原件供甲方核查。如供货前不提供或不符合要求视为提供虚假材料，采购人将根据政府采购法及相关法律法规规定条款执行。

# 一包：

|  |  |  |  | 8#楼化工组团-资环 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考款式 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 边台1 |  | L*750*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：★依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：★依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：★依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：★依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：★依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，★依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 546.24 |
| 2 | 中央台1 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 412.9 |
| 3 | 试剂架 |  | L*400*800 | 一、立柱：采用优质冷轧钢板折弯，裸板厚1.2mm±0.06mm，焊接而成，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。立柱内侧带电源插座安装孔及活动层板悬挂用孔，层板上下可调节，间距约25mm。 二、层板：采用8mm钢化清玻，分上下两层。 三、层板挡杆：采用SUS304不锈钢管。 | 米 | 283.1 |
| 4 | 水槽 |  | 550*450*310 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、★依据GB/T 2408-2021标准：水平燃烧检测结果为HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 151 |
| 5 | PP杯槽 |  | 190*113*180 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、水平燃烧性能：达到HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 套 | 108 |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 露出台面高260 | 一、阀体：采用H59-1铜棒热锻压制造。 二、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 三、莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 四、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 五、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 六、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 七、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 八、出水量：≥6升/分钟，出水高度8~10cm。 九、在测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间≥15min。 十、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 十一、金属污染物析出性能：砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。 | 个 | 60 |
| 7 | 单面 滴水架 |  | 400*117*550 | 一、采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。27根滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。 二、底部托盘中间设有排水孔，避免水污堆积，防止细菌滋生。 三、通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级。 四、通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。 | 个 | 100 |
| 8 | 三口化验龙头 |  | / | 一、龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 二、耐液体化学试剂性能：包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N,N-二甲基环已胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，均为无变化。 三、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 四、连接软管密封性能：经过密封性能检测，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。 五、中性盐雾试验：进行≥1500h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。 ★所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 个 | 141 |
| 9 | 遥控水阀+水嘴（龙头） |  | / | 遥控水阀： 一、阀体：采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；进水管:采用紫铜管制造。 二、开关阀门：陶瓷阀芯，90旋转，使用寿命开关50万次。 三、开关旋钮：高密度PP材料，人体工学设计，手感舒适。 四、密封性：水压试验压力1.76MPa，无可见渗漏。 水嘴： 一、采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀。 ★所报产品（水嘴（龙头））必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 个 | 108 |
| 10 | 器皿柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、合页：SUS 304不锈钢合页。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手 | 个 | 11 |
| 11 | 天平台 |  | 900*600*850 | 一、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，中间内嵌40MM厚花岗岩台面（下带可调橡胶减震垫，减轻环境中的赫兹震动）。 天平台需达到以下水平： 依据GB/T 43355-2023、GB/T24820-2024、GB/T3325-2024标准：甲型流感病毒H1N1 Influenza A virus (H1N1)（ATCC VR-95）抗病毒活性值≥2.0；家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； 二、台架：优质冷轧钢板折弯焊接而成，裸板厚1.2mm±0.06mm，内置减震装置。台脚下配置减震垫。金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 三、电源：配置两个220V/10A防溅错位插座。 | 台 | 20 |
| 12 | 仪器台 |  | L*900*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 45.65 |
| 13 | 台式通风柜 |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，★依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、★依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； ★依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp)：10级 ，外观评级 (RA)：10级； 四、工作台面：25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 五、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。六、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 七、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 八、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 九、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 十、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十一、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十二、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十三、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十四、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十五、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十六、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十七、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 104 |
| 14 | 步入式通风柜 |  | 2000*1200*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； 依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp):10级 ，外观评级 (RA):10级； 四、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。五、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 六、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 七、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 八、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 九、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十一、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十二、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十三、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十五、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十六、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 4 |
| 15 | 万向抽气罩 |  | / | 一、直管及罩子旋转装置：采用铝合金材料制作，确保装置稳定并且可以360°旋转。 二、关节：采用PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节连接杆为304不锈钢；关节松紧旋钮为全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 三、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 四、伸缩导管≥Φ75PP管；拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；铝合金固定底座。 五、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 六、抗菌性能：要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。 | 个 | 68 |
| 16 | 高温台 |  | L*800*850 | 一、台面：采用≥18mm大理石板制作。 二、台架：储物柜整体采用优质1.2mm ±0.1mm冷轧钢板。金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 米 | 35.7 |
| 17 | 排风试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、柜体：采用PP材质。 二、柜门：四开门样式，上下实门，带双层活动层板，层板四周设有防溢出护栏。 三、柜体顶部配置ABS法兰接头，用于连接室外排风管道。 四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 | 台 | 43 |
| 18 | 试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链， 依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手。 | 台 | 5 |
| 19 | 原子吸收罩1 |  | 500*500*H | 一、全套设备包括：集气罩、管道、底座、调节阀、防漏板、排风口等。 二、主体采用SUS304不锈钢，裸板厚1.0mm±0.06mm具有良好的耐腐蚀性和清洁度。导管伸缩范围1100—1400mm之间，能够自由伸缩以适应不同实验设备的高度和位置。 三、排风性能：当流量为192m³/h，阻力≤45Pa，噪音≤40dB；并提供压降测试的曲线图以及噪声测试的曲线图，确保有效快速地排出有害气体和热量。 四、配备手动调节控制风量，以保持排风性能稳定。 | 个 | 15 |
| 20 | 原子吸收罩2 |  | 700*500*H | 一、全套设备包括：集气罩、管道、底座、调节阀、防漏板、排风口等。 二、主体采用SUS304不锈钢，裸板厚1.0mm±0.06mm具有良好的耐腐蚀性和清洁度。导管伸缩范围1100—1400mm之间，能够自由伸缩以适应不同实验设备的高度和位置。 三、排风性能：当流量为192m³/h，阻力≤45Pa，噪音≤40dB；并提供压降测试的曲线图以及噪声测试的曲线图，确保有效快速地排出有害气体和热量。 四、配备手动调节控制风量，以保持排风性能稳定。 | 个 | 6 |
| 21 | 五孔插座1 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相4平方国标铜芯电线各2米。 | 个 | 1600 |
| 22 | 五孔插座2 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相2.5平方国标铜芯电线各2米。。 | 个 | 790 |
| 23 | 岛式插座盒 |  | 210*100*100 | 一、材料：采用一级冷轧钢板焊接制作，裸板厚1.2mm±0.06mm。 二、喷涂：表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 个 | 949 |
|  |  |  |  | 8#楼化工组团-分析测试中心 |  |  |
| 24 | 边台1 |  | L*750*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 138.06 |
| 25 | 边台4 |  | L*900*850 |  | 米 | 75.3 |
| 26 | 边台5 |  | L*600*850 |  | 米 | 4.8 |
| 27 | 中央台1 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 38.65 |
| 28 | 试剂架 |  | L*400*800 | 一、立柱：采用优质冷轧钢板折弯，裸板厚1.2mm±0.06mm，焊接而成，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。立柱内侧带电源插座安装孔及活动层板悬挂用孔，层板上下可调节，间距约25mm。 二、层板：采用8mm钢化清玻，分上下两层。 三、层板挡杆：采用SUS304不锈钢管。 | 米 | 272 |
| 29 | 水槽 |  | 550*450*310 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、依据GB/T 2408-2021标准：水平燃烧检测结果为HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 36 |
| 30 | PP杯槽 |  | 190*113*180 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、水平燃烧性能：达到HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 28 |
| 31 | 单口洗眼器 |  | 露出台面高260 | 一、阀体：采用H59-1铜棒热锻压制造。 二、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 三、莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 四、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 五、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 六、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 七、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 八、出水量：≥6升/分钟，出水高度8~10cm。 九、在测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间≥15min。 十、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 十一、金属污染物析出性能：砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。 | 个 | 13 |
| 32 | 单面 滴水架 |  | 400*117*550 | 一、采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。27根滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。 二、底部托盘中间设有排水孔，避免水污堆积，防止细菌滋生。 三、通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级。 四、通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。 | 个 | 12 |
| 33 | 三口化验龙头 |  | / | 一、龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 二、耐液体化学试剂性能：包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N,N-二甲基环已胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，均为无变化。 三、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 四、连接软管密封性能：经过密封性能检测，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。 五、中性盐雾试验：进行≥1500h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。 ★所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 个 | 36 |
| 34 | 遥控水阀+水嘴（龙头） |  | / | 遥控水阀： 一、阀体：采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；进水管:采用紫铜管制造。 二、开关阀门：陶瓷阀芯，90旋转，使用寿命开关50万次。 三、开关旋钮：高密度PP材料，人体工学设计，手感舒适。 四、密封性：水压试验压力1.76MPa，无可见渗漏。 水嘴： 一、采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀。 ★所报产品（水嘴（龙头））必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 套 | 28 |
| 35 | 器皿柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、合页：SUS 304不锈钢合页。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手。 | 个 | 62 |
| 36 | 天平台 |  | 900*600*850 | 一、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，中间内嵌40MM厚花岗岩台面（下带可调橡胶减震垫，减轻环境中的赫兹震动）。 天平台需达到以下水平： 依据GB/T 43355-2023、GB/T24820-2024、GB/T3325-2024标准：甲型流感病毒H1N1 Influenza A virus (H1N1)（ATCC VR-95）抗病毒活性值≥2.0；家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； 二、台架：优质冷轧钢板折弯焊接而成，裸板厚1.2mm±0.06mm，内置减震装置。台脚下配置减震垫。金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 三、电源：配置两个220V/10A防溅错位插座。 | 台 | 8 |
| 37 | 台式通风柜 |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； 依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp):10级 ，外观评级 (RA)：10级； 四、工作台面: 25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 五、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。六、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 七、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 八、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 九、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 十、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十一、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十二、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十三、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十四、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十五、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十六、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十七、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 44 |
| 38 | 万向抽气罩 |  | / | 一、直管及罩子旋转装置：采用铝合金材料制作，确保装置稳定并且可以360°旋转。 二、关节：采用PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节连接杆为304不锈钢；关节松紧旋钮为全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 三、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 四、伸缩导管≥Φ75PP管；拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；铝合金固定底座。 五、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 六、抗菌性能：要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。 | 个 | 48 |
| 39 | 高温台 |  | L*800*850 | 一、台面：采用≥18mm大理石板制作。 二、台架：柜体采用优质1.2mm ±0.1mm冷轧钢板。金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 米 | 10.1 |
| 40 | 排风试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、柜体：采用PP材质。 二、柜门：四开门样式，上下实门，带双层活动层板，层板四周设有防溢出护栏。 三、柜体顶部配置ABS法兰接头，用于连接室外排风管道。 四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 | 台 | 17 |
| 41 | 原子吸收罩1 |  | 500*500*H | 一、全套设备包括：集气罩、管道、底座、调节阀、防漏板、排风口等。 二、主体采用SUS304不锈钢，裸板厚1.0mm±0.06mm具有良好的耐腐蚀性和清洁度。导管伸缩范围1100—1400mm之间，能够自由伸缩以适应不同实验设备的高度和位置。 三、排风性能：当流量为192m³/h，阻力≤45Pa，噪音≤40dB；并提供压降测试的曲线图以及噪声测试的曲线图，确保有效快速地排出有害气体和热量。 四、配备手动调节控制风量，以保持排风性能稳定。 | 个 | 21 |
| 42 | 原子吸收罩2 |  | 700*500*H | 一、全套设备包括：集气罩、管道、底座、调节阀、防漏板、排风口等。 二、主体采用SUS304不锈钢，裸板厚1.0mm±0.06mm具有良好的耐腐蚀性和清洁度。导管伸缩范围1100—1400mm之间，能够自由伸缩以适应不同实验设备的高度和位置。 三、排风性能：当流量为192m³/h，阻力≤45Pa，噪音≤40dB；并提供压降测试的曲线图以及噪声测试的曲线图，确保有效快速地排出有害气体和热量。 四、配备手动调节控制风量，以保持排风性能稳定。 | 个 | 2 |
| 43 | 五孔插座1 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相4平方国标铜芯电线各2米。 | 个 | 424 |
| 44 | 五孔插座2 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相2.5平方国标铜芯电线各2米。。 | 个 | 209 |
| 45 | 岛式插座盒 |  | 210*100*100 | 一、材料：采用一级冷轧钢板焊接制作，裸板厚1.2mm±0.06mm。 二、喷涂：表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 个 | 285 |
|  |  |  |  | 8#楼化工组团-化工 |  |  |
| 46 | 边台1 |  | L*750*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 286.22 |
| 47 | 边台2 |  | L*800*850 |  | 米 | 220.6 |
| 48 | 边台3 |  | L*1000*850 |  | 米 | 78.1 |
| 49 | 边台4 |  | L*900*850 |  | 米 | 10.4 |
| 50 | 边台5 |  | L*600*850 |  | 米 | 2.7 |
| 51 | 边台6 |  | L*700*850 |  | 米 | 3.6 |
| 52 | 吊柜 |  | L*300*600 | 一、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。柜门为一体拉手结构。 二、门板视窗：采用5mm钢化玻璃。 三、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链， 依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 | 米 | 88.5 |
| 53 | 中央台1 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 356.55 |
| 54 | 试剂架 |  | L*400*800 | 一、立柱：采用优质冷轧钢板折弯，裸板厚1.2mm±0.06mm，焊接而成，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。立柱内侧带电源插座安装孔及活动层板悬挂用孔，层板上下可调节，间距约25mm。 二、层板：采用8mm钢化清玻，分上下两层。 三、层板挡杆：采用SUS304不锈钢管。 | 米 | 270.15 |
| 55 | 水槽 |  | 550*450*310 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、依据GB/T 2408-2021标准：水平燃烧检测结果为HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 112 |
| 56 | PP杯槽 |  | 190*113*180 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、水平燃烧性能：达到HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 175 |
| 57 | 单口洗眼器 |  | 露出台面高260 | 一、阀体：采用H59-1铜棒热锻压制造。 二、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 三、莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 四、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 五、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 六、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 七、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 八、出水量：≥6升/分钟，出水高度8~10cm。 九、在测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间≥15min。 十、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 十一、金属污染物析出性能：砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。 | 个 | 97 |
| 58 | 单面 滴水架 |  | 400*117*550 | 一、采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。27根滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。 二、底部托盘中间设有排水孔，避免水污堆积，防止细菌滋生。 三、通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级。 四、通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。 | 个 | 100 |
| 59 | 三口化验龙头 |  | / | 一、龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 二、耐液体化学试剂性能：包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N,N-二甲基环已胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，均为无变化。 三、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 四、连接软管密封性能：经过密封性能检测，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。 五、中性盐雾试验：进行≥1500h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。 ★所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 个 | 112 |
| 60 | 遥控水阀+水嘴（龙头） |  | / | 遥控水阀： 一、阀体：采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；进水管:采用紫铜管制造。 二、开关阀门：陶瓷阀芯，90旋转，使用寿命开关50万次。 三、开关旋钮：高密度PP材料，人体工学设计，手感舒适。 四、密封性：水压试验压力1.76MPa，无可见渗漏。 水嘴： 一、采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀。 ★所报产品（水嘴（龙头））必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 套 | 175 |
| 61 | 高温台 |  | L*800*850 | 一、台面：采用≥18mm大理石板制作。 二、台架：储物柜整体采用优质1.2mm ±0.1mm冷轧钢板。金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 米 | 134.75 |
| 62 | 步入式通风柜 |  | 2000*850*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； 依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp):10级 ，外观评级 (RA):10级； 四、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。五、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 六、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 七、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 八、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 九、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十一、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十二、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十三、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十五、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十六、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 十七、电动风阀：高300mm，内径315mm，壁厚4mm，行程时间8s。 | 台 | 1 |
| 63 | 台式通风柜 |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； 依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp):10级 ，外观评级 (RA)：10级； 四、工作台面: 25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 五、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。六、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 七、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 八、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 九、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 十、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十一、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十二、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十三、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十四、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十五、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十六、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十七、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 129 |
| 64 |  |  | 1800*850*2350 |  | 台 | 4 |
| 65 |  |  | 2000*850*2350 |  | 台 | 7 |
| 66 |  |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用8mm厚优质纯料PP，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 二、工作台面: 25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 三、内衬板：采用5mm厚优质纯料PP，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。 四、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 五、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 六、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 七、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 八、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 九、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十一、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十二、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十三、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十四、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十五、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 35 |
| 67 | 排风试剂柜PP |  | 900*450*1800 | 一、柜体：采用PP材质。 二、柜门：四开门样式，上下实门，带双层活动层板，层板四周设有防溢出护栏。 三、柜体顶部配置ABS法兰接头，用于连接室外排风管道。 四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 | 台 | 63 |
| 68 | 排风试剂柜钢制 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用1.0mm±0.1mm厚优质冷轧钢板。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃。 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链， 依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手 六、下柜门透气拉伸孔，柜体顶部配置ABS法兰接头，用于连接室外排风管道。 七、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 | 台 | 124 |
| 69 | 原子吸收罩1 |  | 500*500*H | 一、全套设备包括：集气罩、管道、底座、调节阀、防漏板、排风口等。 二、主体采用SUS304不锈钢，裸板厚1.0mm±0.06mm具有良好的耐腐蚀性和清洁度。导管伸缩范围1100—1400mm之间，能够自由伸缩以适应不同实验设备的高度和位置。 三、排风性能：当流量为192m³/h，阻力≤45Pa，噪音≤40dB；并提供压降测试的曲线图以及噪声测试的曲线图，确保有效快速地排出有害气体和热量。 四、配备手动调节控制风量，以保持排风性能稳定。 | 个 | 2 |
| 70 | 万向抽气罩 |  | / | 一、直管及罩子旋转装置：采用铝合金材料制作，确保装置稳定并且可以360°旋转。 二、关节：采用PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节连接杆为304不锈钢；关节松紧旋钮为全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 三、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 四、伸缩导管≥Φ75PP管；拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；铝合金固定底座。 五、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 六、抗菌性能：要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。 | 台 | 50 |
| 71 | 五孔插座1 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相4平方国标铜芯电线各2米。 | 个 | 1794 |
| 72 | 五孔插座2 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相2.5平方国标铜芯电线各2米。。 | 个 | 972 |
| 73 | 岛式插座盒 |  | 210*100*100 | 一、材料：采用一级冷轧钢板焊接制作，裸板厚1.2mm±0.06mm。 二、喷涂：表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 个 | 672 |

# 二包：

|  |  |  |  | 12#楼机械工程学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考款式 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 边台1 |  | L*750*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：★依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：★依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：★依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：★依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：★依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，★依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 59 |
| 2 | 中央台1 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 13.5 |
| 3 | 中央台2 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 七、多层设计，上有吊柜。 | 米 | 12.9 |
| 4 | 中央台3 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 七、有置物平台和柜子 | 米 | 5.6 |
| 5 | 试剂架 |  | L*400*800 | 一、立柱：采用优质冷轧钢板折弯，裸板厚1.2mm±0.06mm，焊接而成，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。立柱内侧带电源插座安装孔及活动层板悬挂用孔，层板上下可调节，间距约25mm。 二、层板：采用8mm钢化清玻，分上下两层。 三、层板挡杆：采用SUS304不锈钢管。 | 米 | 5 |
| 6 | 水槽 |  | 550*450*310 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、★依据GB/T 2408-2021标准：水平燃烧检测结果为HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 5 |
| 7 | PP杯槽 |  | 190*113*180 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、水平燃烧性能：达到HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 1 |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 露出台面高260 | 一、阀体：采用H59-1铜棒热锻压制造。 二、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 三、莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 四、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 五、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 六、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 七、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 八、出水量：≥6升/分钟，出水高度8~10cm。 九、在测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间≥15min。 十、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 十一、金属污染物析出性能：砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。 | 个 | 3 |
| 9 | 单面 滴水架 |  | 400*117*550 | 一、采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。27根滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。 二、底部托盘中间设有排水孔，避免水污堆积，防止细菌滋生。 三、通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级。 四、通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。 | 个 | 1 |
| 10 | 器皿柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、合页：SUS 304不锈钢合页。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手。 | 个 | 1 |
| 11 | 天平台 |  | 1000*600*850 | 一、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，中间内嵌40MM厚花岗岩台面（下带可调橡胶减震垫，减轻环境中的赫兹震动）。 天平台需达到以下水平： 依据GB/T 43355-2023、GB/T24820-2024、GB/T3325-2024标准：甲型流感病毒H1N1 Influenza A virus (H1N1)（ATCC VR-95）抗病毒活性值≥2.0；家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； 二、台架：优质冷轧钢板折弯焊接而成，裸板厚1.2mm±0.06mm，内置减震装置。台脚下配置减震垫。金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 三、电源：配置两个220V/10A防溅错位插座。 | 台 | 2 |
| 12 | 仪器台 |  | L*900*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 2 |
| 13 | 高温台 |  | L*800*850 | 一、台面：采用≥18mm大理石板制作。 二、台架：储物柜整体采用优质1.2mm ±0.1mm冷轧钢板。金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 米 | 2 |
| 14 | 台式通风柜 |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； 依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp):10级 ，外观评级 (RA)：10级； 四、工作台面: 25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 五、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。六、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 七、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 八、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 九、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 十、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十一、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十二、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十三、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十四、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十五、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十六、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十七、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 5 |
| 15 | 试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链， 依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手。 | 台 | 8 |
| 16 | 排风试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、柜体：采用PP材质。 二、柜门：四开门样式，上下实门，带双层活动层板，层板四周设有防溢出护栏。 三、柜体顶部配置ABS法兰接头，用于连接室外排风管道。 四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 | 台 | 1 |
| 17 | 五孔插座1 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相4平方国标铜芯电线各2米。 | 个 | 81 |
| 18 | 五孔插座2 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相2.5平方国标铜芯电线各2米。。 | 个 | 40 |
| 19 | 岛式插座盒 |  | 210*100*100 | 一、材料：采用一级冷轧钢板焊接制作，裸板厚1.2mm±0.06mm。 二、喷涂：表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 个 | 17 |
|  |  |  |  | 13#楼材料学院 |  |  |
| 20 | 边台1 |  | L*750*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 172.7 |
| 21 | 边台7 |  | L*750*850 | 一、水池操作台：采用四周钢架结构，尺寸：高850*宽750*1000mm（两工位共用一个水池）, 腐蚀台面采用12.7mm厚纤思板，耐酸碱、防腐蚀，台面需开一个水池用方孔，一个下水圆孔，台面三面围边（防水），PP 水槽：尺寸：550*450*300mm；实验室专用PP 高分子材料加深加厚水槽，台上盆式安装，耐酸碱防腐蚀，带过滤网。钢架为60*40*1.5mm±0.1mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内，柜体为≥1.2mm±0.06mm厚的304不锈钢板，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 二、磨抛机工位：采用四周钢架结构，尺寸：高690*宽750*430mm，低台后面留有设备管路安装孔，台面上开有上水孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，12.7mm厚实心理化板台面，钢架为60*40*1.5mm±0.1mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内，柜体为≥1.2mm±0.06mm厚的304不锈钢板，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、其他参数要求：同13#楼实验室内的边台或中央台。 四、手磨操作台：水池两侧各为一个手磨操作台。 五、钢玻试剂架：一张桌子为两工位，共5根立柱，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。中间立柱左右各有1个五孔插座，边上两侧立柱上含1个五孔插座，层板单层结构，层板为钢化玻璃。两操作台之间4-5mm配有一块亚克力隔板。 六、水电安装：按实验室现场专业设计。上水管路采用PP-R材质的四分管，暗藏于操作台检修通道内，每个工位配置角阀，每个工位配置排水口，都安装在指定位检修位，用于接驳磨抛机，下水管采用直径75 mm的粗PVC管。电路采用三相4平方国标铜芯电线各2米，管套保护，分路至插座采用三相2.5平方国标铜芯电线各2米。 | 米 | 46.7 |
| 22 | 中心实验台 |  | 900*600*800,带电脑 主机放置 | 一、台面材质选用20mm厚陶瓷台面； 二、上抽下门 (1屉1门)，柜门抽屉拉手一体式结构； 三、柜体：整体采用1.2mm±0.06mm优质冷轧钢板，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链； 五、地脚：采用实验室专用调节脚； 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨。 | 组 | 40 |
| 23 | 中央台1 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 96.7 |
| 24 | 试剂架 |  | L*400*800 | 一、立柱：采用优质冷轧钢板折弯，裸板厚1.2mm±0.06mm，焊接而成，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。立柱内侧带电源插座安装孔及活动层板悬挂用孔，层板上下可调节，间距约25mm。 二、层板：采用8mm钢化清玻，分上下两层。 三、层板挡杆：采用SUS304不锈钢管。 | 米 | 68.58 |
| 25 | 酸碱工业水槽 |  | 550*450*310 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、依据GB/T 2408-2021标准：水平燃烧检测结果为HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 1 |
| 26 | 水槽 |  | 550*450*310 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、依据GB/T 2408-2021标准：水平燃烧检测结果为HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 25 |
| 27 | PP杯槽 |  | 190*113*180 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、水平燃烧性能：达到HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 15 |
| 28 | 单口洗眼器 |  | 露出台面高260 | 一、阀体：采用H59-1铜棒热锻压制造。 二、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 三、莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 四、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 五、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 六、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 七、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 八、出水量：≥6升/分钟，出水高度8~10cm。 九、在测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间≥15min。 十、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 十一、金属污染物析出性能：砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。 | 个 | 9 |
| 29 | 单面 滴水架 |  | 400*117*550 | 一、采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。27根滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。 二、底部托盘中间设有排水孔，避免水污堆积，防止细菌滋生。 三、通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级。 四、通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。 | 个 | 8 |
| 30 | 三口化验龙头 |  | / | 一、龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 二、耐液体化学试剂性能：包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N,N-二甲基环已胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，均为无变化。 三、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 四、连接软管密封性能：经过密封性能检测，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。 五、中性盐雾试验：进行≥1500h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。 ★所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 个 | 26 |
| 31 | 遥控水阀+水嘴（龙头） |  | / | 遥控水阀： 一、阀体：采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；进水管:采用紫铜管制造。 二、开关阀门：陶瓷阀芯，90旋转，使用寿命开关50万次。 三、开关旋钮：高密度PP材料，人体工学设计，手感舒适。 四、密封性：水压试验压力1.76MPa，无可见渗漏。 水嘴： 一、采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀。 ★所报产品（水嘴（龙头））必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 套 | 21 |
| 32 | 器皿柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、合页：SUS 304不锈钢合页。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手 | 个 | 1 |
| 33 | 仪器台 |  | L*900*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 3 |
| 34 | 高温台 |  | L*800*850 | 一、台面：采用≥18mm大理石板制作。 二、台架：储物柜整体采用优质1.2mm ±0.1mm冷轧钢板。金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 米 | 6 |
| 35 | 台式通风柜 |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，★依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、★依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； ★依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp):10级 ，外观评级 (RA)：10级； 四、工作台面: 25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 五、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。六、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 七、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 八、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 九、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 十、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十一、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十二、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十三、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十四、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十五、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十六、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十七、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 8 |
| 36 | 台式通风柜 |  | 1200*850*2350 |  | 台 | 2 |
| 37 | 台式通风柜 |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用8mm厚优质纯料PP，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 二、工作台面: 25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 三、内衬板：采用5mm厚优质纯料PP，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。 四、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 五、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 六、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 七、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 八、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 九、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十一、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十二、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十三、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十四、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十五、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 8 |
| 38 | 台式通风柜 |  | 1200*850*2350 |  | 台 | 1 |
| 39 | 试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链， 依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手。 | 台 | 10 |
| 40 | 排风试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、柜体：采用PP材质。 二、柜门：四开门样式，上下实门，带双层活动层板，层板四周设有防溢出护栏。 三、柜体顶部配置ABS法兰接头，用于连接室外排风管道。 四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 | 台 | 10 |
| 41 | 万向抽气罩 |  | / | 一、直管及罩子旋转装置：采用铝合金材料制作，确保装置稳定并且可以360°旋转。 二、关节：采用PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节连接杆为304不锈钢；关节松紧旋钮为全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 三、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 四、伸缩导管≥Φ75PP管；拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；铝合金固定底座。 五、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 六、抗菌性能：要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。 | 个 | 3 |
| 42 | 原子吸收罩 |  | 500*500*H | 一、全套设备包括：集气罩、管道、底座、调节阀、防漏板、排风口等。 二、主体采用SUS304不锈钢，裸板厚1.0mm±0.06mm具有良好的耐腐蚀性和清洁度。导管伸缩范围1100—1400mm之间，能够自由伸缩以适应不同实验设备的高度和位置。 三、排风性能：当流量为192m³/h，阻力≤45Pa，噪音≤40dB；并提供压降测试的曲线图以及噪声测试的曲线图，确保有效快速地排出有害气体和热量。 四、配备手动调节控制风量，以保持排风性能稳定。 | 个 | 1 |
| 43 | 七孔插座 |  | / | 一、86型220V七孔插座，符合国标要求。 - 采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相4平方国标铜芯电线各2米。 | 个 | 567 |
| 44 | 岛式插座盒 |  | 210*100*100 | 一、材料：采用一级冷轧钢板焊接制作，裸板厚1.2mm±0.06mm。 二、喷涂：表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 个 | 266 |
|  |  |  |  | 15#楼电信学院 |  |  |
| 45 | 边台1 |  | L*750*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 32 |
| 46 | 边台3 |  | L*1000*850 |  | 米 | 25 |
| 47 | 中央台1 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 35 |
| 48 | 试剂架 |  | L*400*800 | 一、立柱：采用优质冷轧钢板折弯，裸板厚1.2mm±0.06mm，焊接而成，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。立柱内侧带电源插座安装孔及活动层板悬挂用孔，层板上下可调节，间距约25mm。 二、层板：采用8mm钢化清玻，分上下两层。 三、层板挡杆：采用SUS304不锈钢管。 | 米 | 43 |
| 49 | 水槽 |  | 550*450*310 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、依据GB/T 2408-2021标准：水平燃烧检测结果为HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 9 |
| 50 | 单口洗眼器 |  | 露出台面高260 | 一、阀体：采用H59-1铜棒热锻压制造。 二、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 三、莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 四、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 五、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 六、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 七、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 八、出水量：≥6升/分钟，出水高度8~10cm。 九、在测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间≥15min。 十、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 十一、金属污染物析出性能：砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。 | 个 | 9 |
| 51 | 单面 滴水架 |  | 400*117*550 | 一、采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。27根滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。 二、底部托盘中间设有排水孔，避免水污堆积，防止细菌滋生。 三、通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级。 四、通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。 | 个 | 9 |
| 52 | 三口化验龙头 |  | / | 一、龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 二、耐液体化学试剂性能：包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N,N-二甲基环已胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，均为无变化。 三、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 四、连接软管密封性能：经过密封性能检测，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。 五、中性盐雾试验：进行≥1500h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。 ★所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 个 | 9 |
| 53 | 器皿柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、合页：SUS 304不锈钢合页。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手 | 个 | 1 |
| 54 | 台式通风柜 |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； 依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp):10级 ，外观评级 (RA)：10级； 四、工作台面: 25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 五、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。六、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 七、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 八、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 九、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 十、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十一、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十二、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十三、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十四、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十五、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十六、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十七、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 1 |
| 55 | 排风试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、柜体：采用PP材质。 二、柜门：四开门样式，上下实门，带双层活动层板，层板四周设有防溢出护栏。 三、柜体顶部配置ABS法兰接头，用于连接室外排风管道。 四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 | 台 | 4 |
| 56 | 五孔插座1 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相4平方国标铜芯电线各2米。 | 个 | 230 |
| 57 | 五孔插座2 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相2.5平方国标铜芯电线各2米。。 | 个 | 113 |
| 58 | 岛式插座盒 |  | 210*100*100 | 一、材料：采用一级冷轧钢板焊接制作，裸板厚1.2mm±0.06mm。 二、喷涂：表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 个 | 100 |
|  |  |  |  | 16#楼数理学院 |  |  |
| 59 | 边台1 |  | L*750*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 65 |
| 60 | 中央台1 |  | L*1500*850 | 一、采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 陶瓷台面需达到以下水平： （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据GB/T4100-2015标准：检测结果合格。 （3）承载性能：400kg保载24h，样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括水彩，碘酒。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m，无破损 二、柜体：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚1.2mm±0.06mm，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、柜门和抽屉面板为一体拉手结构。 （1） 内外双层扣合式，内填充隔音材料，柜门内侧需配置门扣组及橡胶缓冲垫。 （2）抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。 （3）内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 （4）活动维修背板采用可拆装式设计。 （5）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 （6）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。 （7）实验台框架间配置座位空间。 （8）可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 （9）静电喷涂粉末：依据HG/T2006-2022标准：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，干附着力≤1级，中性盐雾（500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，弯曲实验≤4mm。 （10）底坐柜金属喷漆（塑）涂层：依据GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2级，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。 （11）底座柜：依据GB/T24820-2024：家具中可迁移有害元素限量：铅≤90mg/kg、铬≤60mg/kg、镉≤75mg/kg、汞≤60mg/kg；垂直耐久性试验（力600N，10000次）符合；垂直加载稳定性试验（力1000N，主台面）符合；主要尺寸：实验台高-坐姿≤760，实验台置物架高≤1750，容腿空间净高（前净高)≥580、后净高≥565）；形状和位置公差：面板、正视面板件平整度≤0.20，抽屉下垂度≤20、摆动度≤15，着地平稳性≤2.0； 四、铰链：SUS 304不锈钢静音液压杯状暗铰链，依据QB/T 2189-2013，耐腐蚀试验18h后，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)，结果无锈点；耐久性80000次。铰链内固定板厚度≥1.2mm。 五、地脚：所有框架单元应配备调节脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm。调节脚支撑板厚度≥3.0mm。 六、导轨：采用SUS 304不锈钢静音阻尼滑轨，导轨支撑梁厚度≥1.2mm。 | 米 | 13 |
| 61 | 试剂架 |  | L*400*800 | 一、立柱：采用优质冷轧钢板折弯，裸板厚1.2mm±0.06mm，焊接而成，金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。立柱内侧带电源插座安装孔及活动层板悬挂用孔，层板上下可调节，间距约25mm。 二、层板：采用8mm钢化清玻，分上下两层。 三、层板挡杆：采用SUS304不锈钢管。 | 米 | 7 |
| 62 | 水槽 |  | 550*450*310 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、依据GB/T 2408-2021标准：水平燃烧检测结果为HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 3 |
| 63 | PP杯槽 |  | 190*113*180 | 一、采用全新PP材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm。 二、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 三、耐液体化学介质性能：，包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化） 四、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种需包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 五、水平燃烧性能：达到HB级。 六、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 个 | 3 |
| 64 | 单口洗眼器 |  | 露出台面高260 | 一、阀体：采用H59-1铜棒热锻压制造。 二、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 三、莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 四、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 五、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 六、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 七、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 八、出水量：≥6升/分钟，出水高度8~10cm。 九、在测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间≥15min。 十、耐污染性能：包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（160（1）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 十一、金属污染物析出性能：砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。 | 个 | 3 |
| 65 | 单面 滴水架 |  | 400*117*550 | 一、采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。27根滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。 二、底部托盘中间设有排水孔，避免水污堆积，防止细菌滋生。 三、通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级。 四、通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。 | 个 | 5 |
| 66 | 三口化验龙头 |  | / | 一、龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 二、耐液体化学试剂性能：包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N,N-二甲基环已胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，均为无变化。 三、抗菌性能：要求≥14种细菌（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）的检测，检测值≥99.99%。 四、连接软管密封性能：经过密封性能检测，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。 五、中性盐雾试验：进行≥1500h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。 ★所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 个 | 3 |
| 67 | 遥控水阀+水嘴（龙头） |  | / | 遥控水阀： 一、阀体：采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；进水管:采用紫铜管制造。 二、开关阀门：陶瓷阀芯，90旋转，使用寿命开关50万次。 三、开关旋钮：高密度PP材料，人体工学设计，手感舒适。 四、密封性：水压试验压力1.76MPa，无可见渗漏。 水嘴： 一、采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀。 ★所报产品（水嘴（龙头））必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书。 | 套 | 3 |
| 68 | 器皿柜 |  | 900*450*1800 | 一、材料：所有钢板均采用优质冷轧钢板折弯焊接制作而成，裸板厚1.0mm±0.06mm。 二、喷涂：金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、门板视窗：采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护处理。 四、合页：SUS 304不锈钢合页。 五、拉手：采用SUS304不锈钢C型把手 | 个 | 1 |
| 69 | 台式通风柜 |  | 1500*850*2350 | 一、主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 主体钢板裸板厚1.2mm±0.06mm，依据GB/T11253-2019、GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016力学性能：下屈服强度≥235Mpa，断后伸长率≥22%，抗拉强度Rm370-500Mpa, 化学成分（C≤0.22%，Si≤0.35%，Mn≤1.40%，P≤0.035%，S≤0.035%）、弯曲试验：试验后试样弯曲处的外面和侧面没有目视可见的裂纹。 二、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 三、依据GB/T 3325-2024-外观性能：金属件管材（应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀） 冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；产品表面理化性能-金属喷漆 (塑)涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；柜架类强度和耐久性：非活动部件试验：搁板试验：搁板弯曲试验；非活动部件试验：搁板试验：搁板支撑件强度试验；顶板和底板持续加载试验；顶板和底板静载荷试验；非活动部件试验：结构强度试验：结构、底架和/或腿强度试验；活动部件试验：开门试验：开门垂直加载试验；活动部件试验：开门试验：开门水平加载试验；活动部件试验：开门试验：开门猛关试验；活动部件试验：开门试验：开门耐久性试验；柜架类稳定性：所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载； 依据GB/T24195-2009、GB/T6461-2002-金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 ，30个循环（240h），保护评级（Rp):10级 ，外观评级 (RA)：10级； 四、工作台面: 25mm厚蝶形陶瓷台面。 （1）表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，至少包括：盐酸38%，硝酸68%，三氯甲烷99%，硫酸98%，高氯酸钾饱和溶液，乙酰丙酮99%，氢氧化钾饱和溶液，硫氰酸钾饱和溶液，丙烯酸 99%，磷酸90%，四氯化碳(纯品)，四氢呋喃 99%等20种试剂检测结果符合5级无明显变化。 （2）断裂模数：依据T/CIQA 10-2020标准：检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。 （3）承载性能：依据T/CIQA 10-2020标准：依据检测结果符合：1200kg保载1006h,样品无破坏。 （4）尺寸偏差：依据GB/T19367-2022标准：检测结果符合：长度/mm偏差±1，宽度/mm偏差±1，厚度/mm偏差±0.1，垂直度/（mm/m）偏差≤0.6，边缘直度/（mm/m）偏差≤0.6，平整度/（mm/m）偏差≤0.6，检测样品尺寸1500mmx1500mmx20mm，3000mmx750mmx20mm。 （5）重金属：依据GB/T4100-2015标准：检测结果符合：铅溶出量不高于0.0038mg/dm²，镉溶出量未检出。 （6）耐划痕性能：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：3级未见划痕。 （7）台面可见截面：依据GB/T17657-2022标准：污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%，甲酚红饱和溶液，亚甲基蓝饱和溶液等至少9种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。 （8）抗冲击：依据GB/T17657-2022标准：结果符合：试验高度1m,5个试件压痕均≤4.7mm。 五、导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。六、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 七、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 八、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 九、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,开关时更加顺畅和安静。 十、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。 十一、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。 十二、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 十三、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 十四、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A标准插座。 十五、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 十六、液晶显示屏控制器： （1）大屏幕LCD彩屏实时显示各种状态。 （2）风阀当前角度及预设角度同时显示。 （3）风阀当前角度随时调整，并可快速保存至预设角度，断电记忆。 （4）自动延时关机功能，关机后风阀自动闭合。 （5）风阀执行器时间可现场设定且断电记忆，以适应不同执行器类型。 十七、PP阻燃集气罩：一体注塑成型，内外壁光滑，带集水环，防止冷凝水回流。1000*450*345mm，口径315mm。 | 台 | 2 |
| 70 | 排风试剂柜 |  | 900*450*1800 | 一、柜体：采用PP材质。 二、柜门：四开门样式，上下实门，带双层活动层板，层板四周设有防溢出护栏。 三、柜体顶部配置ABS法兰接头，用于连接室外排风管道。 四、配置口径315mm斜流增压管道风机，机身采用PP环保材料，双层绝缘；风量1750-2206m3/h，风压435-693Pa，功率275-390W，电流1.4-1.9A，电压220-240V，转速1650-2350RPM，噪音61-69dB,内转子电机，使用寿命50000小时以上，运行环境温度范围-20-60℃之间。 | 台 | 4 |
| 71 | 五孔插座1 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相4平方国标铜芯电线各2米。 | 个 | 344 |
| 72 | 五孔插座2 |  | / | 一、86型220V五孔插座，符合国标要求。 二、采用 PC（聚碳酸酯）材料，具有良好的绝缘性能、耐热性和抗冲击性，能有效防止触电和因高温、碰撞导致的损坏。 三、含三相2.5平方国标铜芯电线各2米。 | 个 | 170 |
| 73 | 岛式插座盒 |  | 210*100*100 | 一、材料：采用一级冷轧钢板焊接制作，裸板厚1.2mm±0.06mm。 二、喷涂：表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm。 | 个 | 182 |

注：

1、采购文件清单中所涉及的所有产品名称、款式以及外购品尺寸仅做参考，采购文件清单中供应商所投产品需满足采购文件技术参数要求。

2、中标单位生产前需与使用单位及总包单位关于产品细节及现场点位等进行对接深化。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人：（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                     项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围：

4、工期要求：

5、其他：

6、项目负责人：        联系方式：

7、本项目是固定单价合同，（合同总价内）按实结算。

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在     个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：采购人成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等。用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准，燃气用具需符合当地燃气法规和相关管理部门的认可。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

合同签订后，货到现场并安装调试完毕后付至合同价的50%，验收合格经审计结束后付至合同价的100%

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格后退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：在供货期需要无条件配合采购方相关设备等供货及安装事宜。

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

另附供应商货物清单及报价明细表

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：													报价单位：人民币元

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 生成厂商 | 品牌 | 型号 （如有） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表按本招标文件“第五章采购需求”-“采购清单”中的标的逐项报价（含税价）。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。

4、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会（采购单位名称）的江苏理工学院武进绿建区协同创新园实验室相关设备采购（一包）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、边台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、中央台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、试剂架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、水槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、PP杯槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、单口洗眼器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、单面滴水架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、三口化验龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、遥控水阀+水嘴（龙头）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、器皿柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、天平台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、仪器台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

14、步入式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

15、万向抽气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

16、高温台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

17、排风试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

18、试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

19、原子吸收罩1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

20、原子吸收罩2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

21、五孔插座1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

22、五孔插座2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

23、岛式插座盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

24、边台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

25、边台4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

26、边台5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

27、中央台1（标的名称），属于工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

28、试剂架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

29、水槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

30、PP杯槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

31、单口洗眼器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

32、单面滴水架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

33、三口化验龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

34、遥控水阀+水嘴（龙头）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

35、器皿柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

36、天平台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

37、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

38、万向抽气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

39、高温台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

40、排风试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

41、原子吸收罩1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

42、原子吸收罩2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

43、五孔插座1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

44、五孔插座2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

45、岛式插座盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

46、边台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

47、边台2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

48、边台3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

49、边台4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

50、边台5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

51、边台6（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

52、吊柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

53、中央台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

54、试剂架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

55、水槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

56、PP杯槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

57、单口洗眼器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

58、单面滴水架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

59、三口化验龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

60、遥控水阀+水嘴（龙头）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

61、高温台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

62、步入式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

63、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

64、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

65、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

66、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

67、排风试剂柜PP（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

68、排风试剂柜钢制（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

69、原子吸收罩1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

70、万向抽气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

71、五孔插座1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

72、五孔插座2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

73、岛式插座盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会（采购单位名称）的江苏理工学院武进绿建区协同创新园实验室相关设备采购（二包）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、边台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、中央台1标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、中央台2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、中央台3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、试剂架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、水槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、PP杯槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、单口洗眼器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、单面滴水架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、器皿柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、天平台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、仪器台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、高温台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

14、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

15、试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

16、排风试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

17、五孔插座1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

18、五孔插座2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

19、岛式插座盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

20、边台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

21、边台7（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

22、中心实验台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

23、中央台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

24、试剂架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

25、酸碱工业水槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

26、水槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

27、PP杯槽（标的名称），属于工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

28、单口洗眼器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

29、单面滴水架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

30、三口化验龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

31、遥控水阀+水嘴（龙头）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

32、器皿柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

33、仪器台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

34、高温台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

35、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

36、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

37、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

38、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

39、试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

40、排风试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

41、万向抽气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

42、原子吸收罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

43、七孔插座（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

44、岛式插座盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

45、边台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

46、边台3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

47、中央台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

48、试剂架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

49、水槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

50、单口洗眼器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

51、单面滴水架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

52、三口化验龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

53、器皿柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

54、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

55、排风试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

56、五孔插座1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

57、五孔插座2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

58、岛式插座盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

59、边台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

60、中央台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

61、试剂架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

62、水槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

63、PP杯槽（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

64、单口洗眼器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

65、单面滴水架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

66、三口化验龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

67、遥控水阀+水嘴（龙头）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

68、器皿柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

69、台式通风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

70、排风试剂柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

71、五孔插座1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

72、五孔插座2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

73、岛式插座盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函 （实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

招标文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理单位：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                  ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

# 十二、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加常州环宇工程项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）                  实施项目中（工作内容）                  部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）           实施项目中（工作内容）                 部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中            （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为        （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 十三、投标函（实质性格式）

致：常州环宇工程项目管理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

十四、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________  项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1.对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十五、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十六、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十七、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日