招 标 文 件

项目名称：东台市2026年度30座水质自动站运维项目

项目编号：JSZC-320981-JSRJ-G2026-0004

盐城市东台生态环境局

2026年4月9日

总  目  录

招标公告……………………………………01

投标人须知…………………………………05

合同文本……………………………………21

采购需求……………………………………27

评标方法与评标标准………………………44

投标文件格式………………………………49

第一章 招标公告

项目概况

东台市2026年度30座水质自动站运维项目JSZC-320981-JSRJ-G2026-0004招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-04-30 08:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-JSRJ-G2026-0004

项目名称：东台市2026年度30座水质自动站运维项目

预算金额：274.000000万元

最高限价（如有）：人民币274万元，投标报价高于最高限价的作无效投标处理

采购需求：为规范管理市控水质自动监测站的运维管理，提高监测数据的准确性、稳定性，为全市各类水质预警、溯源、管理和防治发挥作用。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：22座国省考断面上游小型水站运维服务期为（2026年8月6日至2027年8月5日），7座水质自动站服务期为（2026年8月20日至2027年8月5日），东台河提水站服务期为（2026年6月1日至2027年8月5日）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时供应商应提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.按照《生态环境监测条例》有关要求，技术服务机构应当按照规定向生态环境主管部门备案。（投标文件中须提供备案证明材料）

2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-04-30 08:30 （北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏瑞杰项目管理顾问有限公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市东台生态环境局

单位地址：东台市金海东路1号

联 系 人：徐先生

联系电话：18921831881

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

单位地址：盐城市金航财富大厦3AF

联 系 人：朱先生

联系电话：18932281510

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电      话：18932281510

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构或采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1开标一览表（系统固定格式）

10.2资格审查资料

10.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

10.2.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

10.2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

10.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

10.2.5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.2.6按照《生态环境监测条例》有关要求，技术服务机构应当按照规定向生态环境主管部门备案。（投标文件中须提供备案证明材料）

10.2.7投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）；

10.2.8投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

10.2.9与资格审查有关的其他资料（如有）。

10.3符合性资料

10.3.1投标分项报价表

10.3.2投标函

10.3.3技术要求响应及偏离表

10.3.4商务要求响应及偏离表

10.3.5服务承诺

10.3.6盐城市政府采购事前信用承诺书

10.4综合评审评分项相关资料

10.5价格折扣文件（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件）

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3“上一年度的财务状况报告”，投标人应提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

11.4“依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

11.5“依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

11.6依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

11.7“申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

11.8投标文件格式规定的法定代表人或被授权人签名（签字）的地方，手写签名（签字）、加盖（电子）印章、加盖电子手写签名（签字）均认可。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标分项报价表，说明其拟提供服务的名称、服务内容、数量、价格等，采购人要求投标人明确填写的相关内容的，也应填写。

12.4每项服务内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.5报价除标的物的价款外还应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成全部工作内容所必须的人工费、材料费、机械及仪器费、检测费、运输费、保险费、技术服务费、验收费、代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。

本项目的中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构江苏瑞杰项目管理顾问有限公司支付招标代理服务费，招标代理服务费为人民币 43600.00 元，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不承担此费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构或采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构或采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构或采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构或采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构或采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构或采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构或采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构或采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构或采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构或采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构或采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的。

26.1.7由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的。

26.1.8投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

26.1.9未通过符合性审查的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.12投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.15投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

26.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理。

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构或采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市东台生态环境局，联系地址：东台市金海东路1号，联系电话：18921831881。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：东台市2026年度30座水质自动站运维项目

项目编号：JSZC-320981-JSRJ-G2026-0004

甲方：（买方）盐城市东台生态环境局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 东台市2026年度30座水质自动站运维项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市2026年度30座水质自动站运维项目

1.2标的质量：符合国家、省、市相关标准、强制性标准，并通过相关部门审查，通过相关行政主管部门评审。

1.3 标的数量（规模）：为规范管理市控水质自动监测站的运维管理，提高监测数据的准确性、稳定性，为全市各类水质预警、溯源、管理和防治发挥作用。

1.4 履行时间（期限）：22座国省考断面上游小型水站运维服务期为（2026年8月6日至2027年8月5日），7座水质自动站服务期为（2026年8月20日至2027年8月5日），东台河提水站服务期为（2026年6月1日至2027年8月5日）。

1.5 履行地点：江苏省盐城市东台市境内。

1.6履行方式：详见招标文件采购需求。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：         圆（          元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务报酬及乙方提供合同中服务所支出的所有费用（含税费），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币 合同金额的10% 元作为本合同的履约保证金。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 50% 。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：考核验收结果确定后且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求履约完成并经采购人验收考核，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）单次考核被扣除全部运维费的，认定为验收不合格，履约保证金按不合格站点及考核周期比例不予退还。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同总价的30％作为预付款。

8.1.2 每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据维护内容就维护质量和相关指标对照考核评分表对各站进行评分，满分为100分，评分小于80分为不合格，评分大于或等于80分为合格。单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点季度运维款的5%（该站点季度运维款以中标价/120计），并责令整改；单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点季度运维款的10%（该站点季度运维款以中标价/120计），并责令整改；单次考核结果在60分以下，扣减该站季度全部运维款（该站点季度运维款以中标价/120计）。合同到期时，综合全年考核评分情况后按照合同要求支付运维期的运行费。

注：以上付款均无银行利息，一律通过银行结转；采购人在付款前，供应商应先向采购人提供等额有效的发票，否则采购人有权拒付款项，且不承担任何责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收考核工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收考核证明，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6项目考核情况汇总后，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 3‰ 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额 3‰ 每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5‰ 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同，解除合同的，乙方应当及时退还已支付的预付款。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、安全责任划分

乙方参与项目服务的人员人身安全及保障责任由乙方全权承担。

十四、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

一、项目概述

1、项目名称：东台市2026年度30座水质自动站运维项目。

2、项目背景：为规范管理市控水质自动监测站的运维管理，提高监测数据的准确性、稳定性，为全市各类水质预警、溯源、管理和防治发挥作用。

3、预算金额及最高限价：人民币274万元。

4、采购标的均所属 其他未列明行业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

5、项目清单

| 序号 | 标的名称 | 品目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东台市2026年度30座水质自动站运维项目 | C0702900 其他生态环境治理服务 | 1 | 项 |

二、项目执行的相关标准

符合国家、省、市相关标准、强制性标准，并通过相关部门审查，通过相关行政主管部门评审。

三、技术要求及服务工作要求

### 水质自动监测站基本情况

| 功能属性 | 序号 | 自动站名称 | 经度 | 纬度 | 正式投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22座国省考断面上游小型水质自动站 | 1 | 胶管厂站 | 120.6741 | 32.8854 | 2021年5月 |
|  | 2 | 联北桥站 | 120.7286 | 32.8092 | 2021年5月 |
|  | 3 | 蚌蜓河中桥站 | 120.2574 | 32.8355 | 2021年5月 |
|  | 4 | 李灶村站 | 120.5767 | 32.7736 | 2021年5月 |
|  | 5 | 徐墩村站 | 120.5736 | 32.8078 | 2021年5月 |
|  | 6 | 庙子口站 | 120.5175 | 32.8379 | 2021年5月 |
|  | 7 | 陈丿村站 | 120.5122 | 32.8157 | 2021年5月 |
|  | 8 | 元兴村站 | 120.4489 | 32.8091 | 2021年5月 |
|  | 9 | 陶灶大桥站 | 120.4132 | 32.7890 | 2021年5月 |
|  | 10 | 戴家墩站 | 120.3712 | 32.8074 | 2021年5月 |
|  | 11 | 新灶村站 | 120.4324 | 32.7036 | 2021年5月 |
|  | 12 | 安时河东站 | 120.4118 | 32.7350 | 2021年5月 |
|  | 13 | 红安桥站 | 120.4556 | 32.7592 | 2021年5月 |
|  | 14 | 联合二组站 | 120.3986 | 32.7580 | 2021年5月 |
|  | 15 | 串场河中桥站 | 120.3807 | 32.7455 | 2021年5月 |
|  | 16 | 梁北村站 | 120.3505 | 32.7982 | 2021年5月 |
|  | 17 | 蟒河渡口站 | 120.3087 | 32.9165 | 2021年5月 |
|  | 18 | 宁海大桥站 | 120.2872 | 32.8643 | 2021年5月 |
|  | 19 | 广山河口桥站 | 120.2589 | 32.8144 | 2021年5月 |
|  | 20 | 五星村站 | 120.2079 | 32.7659 | 2021年5月 |
|  | 21 | 前进砖瓦厂站 | 120.1535 | 32.6932 | 2021年5月 |
|  | 22 | 富洋村站 | 120.4122 | 32.8300 | 2021年5月 |
| 水站 | 23 | 东台河提水站 | 120.3449 | 32.8425 | 2020年12月 |
| 7座水站 | 24 | 沙港站 | 120.583702 | 32.672902 | 2024年7月 |
|  | 25 | 张灶站 | 120.640018 | 32.673538 | 2024年7月 |
|  | 26 | 方塘桥站 | 120.684114 | 32.674474 | 2024年7月 |
|  | 27 | 中苴站 | 120.730162 | 32.674881 | 2024年7月 |
|  | 28 | 陈文站 | 120.785887 | 32.728066 | 2024年7月 |
|  | 29 | 总渠站 | 120.785366 | 32.809569 | 2024年7月 |
|  | 30 | 新港干河大桥站 | 120.813861 | 32.643024 | 2024年7月 |

### 主要仪器设备信息

| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪 | 品名 | 型号 | 29套 |
|  |  | 五参数自动分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 绿洁科技 GR-6600 |  |
|  |  | 氨氮自动分析仪 | 绿洁科技 GR-3411 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 绿洁科技 GR-2110 |  |
|  |  | 总磷自动分析仪 | 绿洁科技 GR-3100 |  |
|  |  | 总氮自动分析仪 | 绿洁科技 GR-2140 |  |
| 2 | 五参数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪 | 五参数自动分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 宇星科技 YX-五参数 | 1套 |
|  |  | 氨氮自动分析仪 | 宇星科YX-NH3-N-II |  |
|  |  | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 宇星科技YX-CODmn |  |
|  |  | 总磷自动分析仪 | 宇星科技YX-TNP |  |
|  |  | 总氮自动分析仪 | 宇星科技YX-TNP |  |
| 3 | 采水/配水/预处理/清洗单元 |  |  | 30套 |
| 4 | 控制单元、数据采集传输单元、辅助单元 |  |  | 30套 |
| 5 | 信息平台 |  |  | 1 |

### 运维技术要求

▲为东台市2026年度30座水质自动站提供一年运维服务。

投标人必须配置专业的运维人员，人员应具备大专以上学历。

▲人员及车辆要求：运维人员至少8人。其中站点运维人员至少6人，驻站2人，驻站人员应服从业主单位各项工作安排，车辆必须满足运维要求及东台市范围内人为干扰排查。

1、水质自动监测系统的运维管理内容

（1）对水质自动监测系统软件平台提供管理和维护，及时排除平台故障。

（2）对站房及辅助、配套设施定期进行维护，有破损及时修缮，保障站房完好。

（3）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

（4）根据仪器运行状况和类型，定期对电极耗材进行更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

（5）须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

（6）按照相关要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（7）对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

▲（8）数据审核

①供应商应随时在监控平台上查看监测数据，对异常值进行分析，查明原因。

②供应商每日检查数据是否及时上传至相关环境质量数据平台，发现数据掉线及时恢复。

③供应商按要求完成数据二级审核，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。

- 配合业主方做好水站质量保证和质量质控工作，高锰酸盐指数、总磷、氨氮、总氮等质控等四大参数达不到质控要求时更换新仪器，所需费用由中标单位承担。

（10）认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每季度以书面形式报招标人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①自动站每日运行数据报表统计

②自动站现场维护记录

③自动站仪器设备故障及排除情况登记表

④自动站每月运行情况

⑤自动站备品备件管理登记表

（11）在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，保障各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；保障系统平台正常稳定运行；保障水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

（12）投标人中标后1个月内，须在东台市范围内设立1个运维办事处及备机备件库，以满足项目实施需求，至少有3套备机，相关站点的场地租赁费、站房租赁费、电费、通讯费，环境水质质量联网管理平台运维费及手机APP费用，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由投标人承担，并包含在本项目投标报价中。委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

▲（13）废液处置：在运营维护及服务期间，按照国家相关要求，规范化处置运维期间30座水站产生的所有废液；此外在服务期内，需按甲方需求代为处置泰东大桥和富民桥两个站点的危废，以上所需费用均由中标方负责。

（14）做好运营维护和管理期间，各站点防雷设施维护检查，并进行防雷设施检测，委托有资质单位出具的检测报告。

（15）协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（16）积极组织和参加业主单位举办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；运维操作人员必须持有相关运维操作资格证书，定期接受业主单位、上级部门工作考核和质控考核。

（17）数据传输平台及手机APP

数据采集、传输无异常，保持正常接收、存储、发送各项数据，保持分析仪至数采仪数据传输正确，存储原始数据1年以上，确保30个水站数据传输平台及手机APP运转正常。

①与系统平台开发商对接，定期对东台市水质质量联网管理平台运行情况进行分析，同时进行系统漏洞扫描与修复，确保平台的安全稳定运行。

②与系统平台开发商对接，及时针对网信办、数据局、财政局等部门提出的关于东台市环境水质质量联网管理平台整改问题进行整改。

③与系统平台开发商对接，积极配合第三方单位开展信息系统数据安全风险评估等保测评等工作。

（18）故障处置高效化：

数据出现异常情况，及时响应，若发现因水站设备故障或其它原因影响水站正常运行的，应在4小时内报告，8小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外）；若仪器故障无法排除，在48小时内提供并更换相应备机。

2、总体要求

（1）投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（2）投标人应针对本项目技术要求并结合实际情况，提供地表水水质自动监测站质控方案。

（3）投标人应提供完整的交接方案，在运维合同到期后，应当协助业主做好各项移交工作，保障站房、仪器设备以及配套设施完好。

（4）投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

（5）在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

（6）在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范、规章制度、考核办法，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主的定期或不定期检查和考核。

3、水质自动站运行维护具体工作内容及要求

Ⅰ.每日工作内容

高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每24h应开展一次期间自动标样核查，自动标样核查包括低、高2个浓度，每个浓度各测试一次，核查性能指标应满足相关标准规范的要求。应根据GB3838中监测项目水质类别限值选择合适的标准溶液浓度，设置自动标样核查的上限值，具体要求如下：

- a)监测项目对应的水质类别为I~II类时，通常设置为Ⅱ类水质标准限值的2倍；

- b)监测项目对应的水质类别为Ⅲ~Ⅴ类时，通常设置为水质类别标准限值的2倍；

- c)总磷（湖、库）I~Ⅲ类时通常设置为0.2mg/L；

d)监测项目无水质标准限值或对应的水质类别为劣V类水时，通常设置为该监测项目前7日水质测定均值的2倍。

Ⅱ.每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 13 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 14 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 15 | 总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |

Ⅲ.每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷分析仪 |  |  |
| 11 | 总氮分析仪 |  |  |
| 12 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正电极，确保数据正常 | 校正电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

Ⅳ.每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |

4.应急运维要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护方案。

（1）发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

（2）水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

（3）当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮等。

5.数据质量要求

（1）要求中标人每周对水站仪器至少进行一次质控样核查，准确度相对误差：pH值≤±0.1pH，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求）。并将结果报业主方。

（2）要求中标人按《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》对水站仪器进行校准，并将结果报业主方。

（3）要求中标人每月按《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求送样比对，并将结果报业主方。

（4）要求中标人每月一次接受业主方的标准样品考核，准确度相对误差：pH值≤±0.1pH，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求）。

（5）要求中标人及时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报业主方。

（6）中标人应保证在运营维护管理期内，确保单个站点月平均数据有效率不小于90%。

（7）要求中标人按HJ 915.3—2024《地表水水质自动监测站（常规五参数、COD、NH₃-N、TP、TN）运行维护技术规范》 、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》 DB32/T4536-2023）要求加强水质自动站运维质量管理，并将结果报业主方。

招标文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已实施的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

6.水质自动站运维考核要求

（1）考核办法

每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据维护内容就维护质量和相关指标对照考核评分表对各站进行评分，满分为100分，评分小于80分为不合格，评分大于或等于80分为合格。具体考核内容详见附表1。

（2）惩罚办法

单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点季度运维款的5%（该站点季度运维款以中标价/120计），并责令整改；单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点季度运维款的10%（该站点季度运维款以中标价/120计），并责令整改；单次考核结果在60分以下，扣减该站当季全部运维款（该站点季度运维款以中标价/120计）。

如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

附表1：水质自动监测站运维情况考核表评分表

附表1.水质自动监测站运维情况考核评分表

| 考核内容 |  | 分值测算 | 评分细则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维管理 （43分） | 日常维护（23分） | 站房 （3分） | 1、站房周边环境：保持站房周边10米范围内环境整洁，对区域内点位站房及周边进行巡查，巡查内容为站房及取水口等基础设施保障情况；水站取水口上下游1Km范围内是否有人为干扰等环境调查。 2、站房内部环境（防水、防雷、消防等）保持站房清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐；按要求收集水站实验室废液，每年及时送有资质单位处理；配备消防灭火器材；对站点防雷设施维护检查，并进行防雷设施检测，委托有资质单位出具的检测报告。全部合格得满分，有一个项不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 维护频次 （6分） | - 1、运维频次满足每周运维1次得6分，若有1周未运维，则扣0.5分； - 2、定期进行电极、样杯、管路、预处理装置清洗的1分，有一项未清洗不得分。 |  |  |
|  |  | 自动监测仪器 （2分） | 1.定期更换试剂、定期更换易耗品，标签填写规范； 2.定期校准仪器（仪器更换试剂或关键部件等）； 3.仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内； 全部合格得满分，有一个项不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 数据传输及存储 （3分） | 数据采集、传输无异常，保持正常接收、存储、发送各项数据；保持分析仪至数采仪数据传输正确，且平台上传质控数据，质控数据含日质控、周核查和月质控的质控数据。 |  |  |
|  |  | 采配水系统的维护 （4分） | 1、采水口定期清理，无大量水草、杂物堆积； 2、采水浮筒正常、保温层正常； 3、定期检查，防止管路堵塞或破裂，无漏液现象。 全部合格得满分，否则有一个项不合格扣1分 |  |  |
|  |  | 运维记录 （4分） | 运维记录、质控记录、试剂或耗材更换，备品备件更换等记录完整、准确、整洁，得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 通讯 （1分） | 1、通讯线路的畅通，视频监控正常查看，可回看30天； 2、摄像头朝向发生自动转动，一个周期内维护。 全部合格得满分，有一个项不合格扣1分 |  |  |
|  | 按规范开展日质控、周核查和月质控，月质控含多点线性核查、集成干预检查和加标回收检查。 （20分） | 标液核查 （10分） | 日质控含24小时零点漂移和24小时跨度漂移，零点核查和跨度核查，标液核查项目包括氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮及常规五参数核查。核查每缺1项扣1分，标液核查合格率100%为满分，90%～95%得5分，低于90%不得分。每缺1项扣1分。 |  |  |
|  |  | 多点线性核查、集成干预检查和加标回收检查（10分） | 月质控每缺1项扣3分，多点线性核查、集成干预检查按规范进行，不符要求每次扣1分，加标回收合格率100%为满分，90%～95%得3分，低于90%不得分。 |  |  |
| 运维效果 （37分） | 有效率（12分） | 数据有效运行率（8分） | 水站数据有效率≥93%得满分；93%＞水站数据有效率≥90%得6分；90%＞水站数据有效率≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得4分；水站数据有效率＜85%或现场仪器1个月以上未修复的不得分。其中常规九参数单台仪器月运转率低于95%，每台扣0.5分，低于85%扣1分。 |  |  |
|  |  | 在线率（4分） | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得3分；90%＞在线率≥85%的得2分；在线率＜85%的不得分。 |  |  |
|  | 质控考核（25分） | 盲样考核（10分） | 全部合格得满分；有一个项不合格扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 实样比对（15分） | 根据质控核查结果，全部合格得满分；有一个项不合格扣3分，扣完为止。 |  |  |
| 运维保障 （14分） | 运维响应（6分） | 应急响应（2分） | 对水质异常响应及时，否则酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 故障响应（2分） | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，若发现因水站设备故障或其它原因影响水站正常运行的，应在4小时内报告，未按时报告每次扣1分。8小时内不能到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外）的，每次扣1.5分；若仪器故障无法排除，且无法在48小时内提供并更换相应备机的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 反馈信息（2分） | 能够及时反映水质、仪器故障信息得满分，较好地完成溯源排查得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
|  | 运维保障（8分） | 持证上岗（2分） | 技术人员持证上岗得满分，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 人员、车辆保障 （2分） | 满足合同要求得满分，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 实验室、标准品保障 （2分） | 1、在具有有资质的实验室配置试剂得1分，否则不得分； 2、使用国家有证标准物质得2分，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 备品备件（2分） | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
| 运维相关报表及出具各类水质报表（6分） | 按委托方要求填报各类相关报告、报表等技术资料和数据统计资料等（6分） | 编制水质警报、日报、旬报、月报、年报及运维相关报表（6分） | 迟报、漏报或不报审核数据的，每次扣0.3分；未积极配合填报相关运维相关报表出具等各类水质报表，每次扣0.3分；运维季报，每漏报或缺报一次扣1分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

四、商务要求

1、服务期限（合同履行期限）：22座国省考断面上游小型水站运维服务期为（2026年8月6日至2027年8月5日），7座水质自动站服务期为（2026年8月20日至2027年8月5日），东台河提水站服务期为（2026年6月1日至2027年8月5日）。

2、服务地点：位于盐城市东台市境内。

3、付款方式：

（1）合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），采购人支付供应商合同总价的30％作为预付款。

（2）每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据维护内容就维护质量和相关指标对照考核评分表对各站进行评分，满分为100分，评分小于80分为不合格，评分大于或等于80分为合格。单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点季度运维款的5%（该站点季度运维款以中标价/120计），并责令整改；单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点季度运维款的10%（该站点季度运维款以中标价/120计），并责令整改；单次考核结果在60分以下，扣减该站季度全部运维款（该站点季度运维款以中标价/120计）。合同到期时，综合全年考核评分情况后按照合同要求支付运维期的运行费。

注：以上付款均无银行利息，一律通过银行结转；采购人在付款前，供应商应先向采购人提供等额有效的发票，否则采购人有权拒付款项，且不承担任何责任。

4、售后服务内容、要求和期限

有关部门、单位进行调查、查阅报告所需的信息，供应商须进行配合。

5、结算方式：采购人应结算金额按中标供应商合同价结算。

6、其他

（1）成果要求：项目成果符合招标文件要求，并经采购人分期验收通过。

（2）验收方法：每月抽取不少于20%的水质自动站，于当月完成实际水样比对，盲样考核每季度全覆盖。每季度结束后，采用调阅相关资料（结合现场盲样考核结果及比对结果）和现场检查等方式，对运维单位进行考核，按百分制进行考核打分。

五、评分需求

1、报价要求

运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括运维费（含人工费、 食宿费、交通工具使用费、各部分工作费用等）、质量控制及质量考核工作产生的费用（含标准物质、质控设备等）、管理平台运维费、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、人员及车辆部分

人员

投标人应为本项目配备具有丰富环境管理经验的服务团队，人员未经采购人认可，不可随意更换：

1.技术负责人具有环境类、自动化类或电子类高级及以上技术职称证书，并同时具有水站运维培训合格证的优先；

2.项目组成员中（除技术负责人外）具有环境类中级职称，具有电子类中级职称，具有信息安全保障人员认证证书的优先；

3.运维技术人员（除技术负责人外），持有中国环境监测总站或省级环境监测中心颁发的地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证书的优先。

车辆

4.投标人需为本项目配备1辆车辆配合甲方开展现场检查的优先。

3、综合实力

1.服务能力

投标人需要具备用于质量控制的CMA实验室（认证范围需包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮），确保本项目的顺利实施，投标人拥有用于质量控制的CMA实验室（认证范围需包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的优先。

2.体系认证

投标人需要具备良好的质量、环境、信息安全管理体系，以保障本项目的顺利实施，具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的优先。

3.备机保障

投标人应为本项目配备各个站点仪器设备相匹配的备品备件及备机，所投备机设备的种类包括但不限于常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷监测指标，确保本项目的顺利实施，投标人备品备件及备机承诺具有并且种类满足要求的优先。

4、技术部分要求

投标人须根据自身实际情况与对本项目的理解，编制总体服务方案，至少包含项目理解、应急方案、交接方案、运维实施方案、质控方案5大项。服务方案内容清晰、全面、合理、可靠、结构完整优于项目需求的优先。

项目理解：根据投标人针对本项目采购需求，进行现场勘查（包括现有水站的点位信息、周边道路情况、水站运行状态、水电等基础设施情况、系统软件、可能存在的问题），提供全面的勘查报告。

应急方案：投标人针对技术要求提供水质自动监测站运维预警与应急预案。提供的应急方案内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、设备故障或被破坏情况，是否具备有效的预防和应急措施。

交接方案：在本项目合同期满后，投标人需保证水站内的所有仪器设备符合本标书中的技术要求，并将水站完整交接给下一家运维服务单位。投标人应在投标文件中对交接方案进行简单描述，包含交接责任人、交接进度安排、交接保障措施、交接承诺函。

运维实施方案：为保证项目运维服务质量，投标人按照技术规范并结合项目的地域、仪器设备和水文水质等情况，提供水质自动监测系统运行维护服务方案。 运维方案应包括运维服务流程、日常管理维护的内容与频次、零部件的清洁与更换、站房及配套设备维护、校准校验等）、质量控制要求、运维台账填写、水质报告编制等方面提供详细的运维计划。

质控方案：投标人针对技术要求并结合所投包件的仪器设备和水质等情况提供水质自动监测站质控方案。 质控方案包括但不限于质控工作频次、零点漂移和跨度漂移、标样核查、加标回收率测试、实际水样比对等。

5、其他要求

1.节能环保

（1）响应产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的优先。

（2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的优先。

注：以上响应产品仅针对为该项目提供的五参数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪备机设备，提供其他辅助产品不得分。

2.业绩要求

投标人自2023年1月1日起至今（以合同签署日期为准）具有类似水质自动监测站运维业绩的优先。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东台市2026年度30座水质自动站运维项目 | 其他未列明行业 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 投标报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 注：因本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 2 | 人员及车辆部分 （15分） | 人员及车辆配置 | 15 | 1、为本项目配备的项目技术负责人具有环境类、自动化类或电子类高级及以上技术职称证书，并同时具有水站运维培训合格证的得3分；其他情况不得分。 2、为本项目配备的项目组成员中（除技术负责人外）具有环境类中级职称，具有电子类中级职称，具有信息安全保障人员认证证书的，满足一项得1分，最高得3分。 3、为本项目配置的运维技术人员（除技术负责人外），持有中国环境监测总站或省级环境监测中心颁发的地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证书，有1人得1分，最高得7分。 （上述条款需提供专职人员一览表，相应的证书原件彩色扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料或退休返聘证明原件彩色扫描件） 4、投标人需为本项目配备1辆车辆配合甲方开展现场检查的得2分。（需提供车辆行驶证证明文件原件彩色扫描件） |
| 3 | 综合实力（15分） | 服务能力 | 5 | 投标人有自有CMA实验室得5分，有CMA实验室委托合作的得3分，没有实验室且无委托合作的不得分。实验室资质认定范围必须包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，缺项的不得分。（须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证，或者签署的委托合作协议，均需原件彩色扫描件，否则不予计分） |
|  |  | 体系认证 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；信息安全管理体系认证证书，同时提供全部3个证书的得满分3分，缺一项扣1分，扣完为止。（以提供证书原件彩色扫描件为准，未提供或提供材料不符合要求的不得分） |
|  |  | 备机保障 | 7 | 1、投标供应商需承诺提供与各个站点仪器设备相匹配的备品备件及备机，其中备品备件的供应比例不低于10:1，备机数量不低于3套（以含盖五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷监测仪器计为1套），此项满分为3 分，不提供不得分。 注：供应商需提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。（承诺函需写明备机存放在东台市境内，并进行定期维护保养，保证其性能，否则不得分。） 2、投标人所投备机设备的种类包括但不限于常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷监测指标。投标人提供上述监测指标的备机具备生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的适用性检测合格报告和中国环境保护产品认证证书，共计4分。（应提供备机相关报告、证书及相关证明材料，均需原件彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分） |
| 2 | 技术部分 （50分） | 技术方案 | 50 | 1、项目理解 根据投标人针对本项目采购需求，进行现场勘查（包括现有水站的点位信息、周边道路情况、水站运行状态、水电等基础设施情况、系统软件、可能存在的问题），提供全面的勘查报告。针对以上六个要素，勘查报告内容全面、问题分析到位的得10分；勘查报告内容全面但问题分析有偏差的得6分；勘查报告内容不全面且分析有偏差的得2分；未提供的此项不得分。 2、应急方案 投标人针对技术要求提供水质自动监测站运维预警与应急预案。提供的应急方案内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、设备故障或被破坏情况，是否具备有效的预防和应急措施。应急方案内容应当包含以上六个方面，方案全面、措施针对性强的得10分，每缺一方面扣2分，每个方面对应的应急措施针对性不强的扣1分。扣完为止。 3、交接方案 在本项目合同期满后，投标人需保证水站内的所有仪器设备符合本标书中的技术要求，并将水站完整交接给下一家运维服务单位。投标人应在投标文件中对交接方案进行简单描述，包含交接责任人、交接进度安排、交接保障措施、交接承诺函。交接方案包含内容全面、措施合理且提供承诺函的得10分，内容不全面的每缺一项扣2分，保障措施针对性不强的扣3分。（交接方案及承诺函，有一项未提供的此项不得分） 4、运维实施方案 为保证项目运维服务质量，投标人按照技术规范并结合项目的地域、仪器设备和水文水质等情况，提供水质自动监测系统运行维护服务方案。 运维方案应包括运维服务流程、日常管理维护的内容与频次、零部件的清洁与更换、站房及配套设备维护、校准校验等）、质量控制要求、运维台账填写、水质报告编制等方面提供详细的运维计划。运维实施方案包含内容全面、措施针对性强的得10分，内容不全面的每缺一项扣2分，措施针对性不强的扣3分。 5、质控方案 投标人针对技术要求并结合所投包件的仪器设备和水质等情况提供水质自动监测站质控方案。 质控方案包括但不限于质控工作频次、零点漂移和跨度漂移、标样核查、加标回收率测试、实际水样比对等。质控方案包含内容全面、措施针对性强的得10分，内容不全面的每缺一项扣2分，措施针对性不强的扣3分。 |
| 5 | 其他 （10分） | 节能环保 | 2 | 1.响应产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 注：以上响应产品仅针对为该项目提供的五参数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪备机设备，提供其他辅助产品不得分。 |
|  |  | 业绩 | 8 | 投标人自2023年1月1日起至今（以合同签署日期为准）具有类似水质自动监测站运维业绩的，每提供一份得2分，满分8分。（提供合同即可。未提供不得分） |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、开标一览表（以系统固定格式为准）

二、资格审查资料

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）按照《生态环境监测条例》有关要求，技术服务机构应当按照规定向生态环境主管部门备案。（投标文件中须提供备案证明材料）

（7）投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）。

（8）投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

（9）与资格审查有关的其他资料（如有）。

三、符合性资料

（1）投标分项报价表

（2）投标函

（3）技术要求响应及偏离表

（4）商务要求响应及偏离表

（5）服务承诺

（6）盐城市政府采购事前信用承诺书

四、综合评审评分项相关资料

五、价格折扣文件（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件、关于符合本国产品标准的声明函）

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

## 3.法定代表人身份证明书

（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）

4.授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权____________（投标人名称）的________________（被授权人的姓名）为我单位就JSZC-        号项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人：  （加盖CA电子公章）

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）

注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

5.开标一览表（以系统固定格式为准）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

6.投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

7.投标函

致：

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 年      月          日

8.技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

9.商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

10.服  务  承  诺（分包号：**）

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将在合同履行期限内按照要求及时完成各阶段工作；

（2）若我方中标，我方将成立负责实施本项目的专项工作小组，明确专人负责本项目的实施；

（3）…………。

法定代表人或被授权人签字：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

11.中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏瑞杰项目管理顾问有限公司组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日    期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

12.残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

13.关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

14.盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月      日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。