招　标　文　件

# 项目名称：生态环境应急监测能力建设

# 项目编号：JSZC-321281-HUAY-G2026-0005

招 标 人：泰州市兴化生态环境局

招标代理机构：江苏华毅项目管理有限公司

二○二六年四月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本………………………………… 17

- 采购需求………………………………… 33

- 评标方法与评标标准…………………… 64

- 投标文件格式…………………………… 68

# 第一章  投标邀请

受泰州市兴化生态环境局的委托，江苏华毅项目管理有限公司（以下简称：江苏华毅）就生态环境应急监测能力建设(JSZC-321281-HUAY-G2026-0005)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

生态环境应急监测能力建设 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月21日 9点30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321281-HUAY-G2026-0005

2.项目名称：生态环境应急监测能力建设

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 410 |
| 2 | 83.5 |
| 3 | 206 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 410 |
| 2 | 是 | 83.5 |
| 3 | 是 | 206 |

5.采购需求(简介)：生态环境应急监测能力建设，具体内容详见本招标文件第四章项目采购需求。

6.合同履行期限：1包合同签订之后90天内完成供货及安装调试，2包合同签订之后45天内完成供货及安装调试，3包合同签订之后45天内完成供货及安装调试。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供提交投标文件截止时间前6个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |
| 3 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026 年 5 月 21 日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市兴化生态环境局

地 址：兴化市九顷路6号

联系人：  姚先生

联系方式：13961093059

2. 江苏华毅项目管理有限公司

地　址：兴化市海德国际典雅居1幢沧浪西路46号

联系人： 顾女士

联系方式：13814490520

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

领取CA和办理电子签章(请至泰州市医药高新区泰州大道188号公共资源交易中心（食堂旁边）一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府江苏华毅在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

4.2采购代理机构代理费用的收取标准和方式：中标服务费由中标人（成交供应商）支付，费用包含在报价中，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”（苏政采协〔2024〕20号）收费标准九折收取。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏华毅联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，江苏华毅可以对招标文件进行修改。

7.2 江苏华毅有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏华毅就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为江苏华毅规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，江苏华毅于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏华毅的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 江苏华毅可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 江苏华毅拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 江苏华毅将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由江苏华毅组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，江苏华毅将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、江苏华毅均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 江苏华毅和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，江苏华毅将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，江苏华毅将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和江苏华毅的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与江苏华毅及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 江苏华毅将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、江苏华毅行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向江苏华毅或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏华毅、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复（代理机构有授权也可答复）。

采购人及江苏华毅只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和江苏华毅不接受无快递运单号的快递）。

江苏华毅质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：兴化市海德国际典雅居1幢沧浪西路46号，联系电话：13814490520。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，江苏华毅有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，江苏华毅将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

江苏省政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex

手续费：0.8%（如：履约保证金10万，电子保函手续费约800元，具体详见电子保函平台）

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 便携式气相色谱质谱联用仪 | 1台 |
|  | 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 |
| 2 | 1 | 原子荧光分光光度计 | 1台 |
|  | 2 | 便携式VOC检测仪(PID) | 1台 |
|  | 3 | 便携式X荧光重金属检测仪 | 1台 |
|  | 4 | 便携式pH计 | 2台 |
|  | 5 | 便携式烟尘/气浓度监测仪 | 1套 |
|  | 6 | BOD培养箱 | 1台 |
|  | 7 | 纯水机 | 1套 |
| 3 | 1 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪 | 1套 |
|  | 2 | 便携式傅里叶红外分析仪 | 1套 |
|  | 3 | 实验室水电改造 | 1套 |

#### 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

第一包：设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气相色谱质谱联用仪 | 1 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 |

参数配置：

- 便携式气相色谱质谱联用仪

1、总体要求：便携式气相色谱质谱分析仪（GC-MS）用于污染事故现场大气、水体和土壤中挥发性和半挥发性有机污染物的快速定性及定量、半定量分析。配置顶空进样器等样品前处理设备，使该仪器能够实现大气中μg/m3～mg/m3、水体中μg/L～mg/L范围内的分析对象的现场监测。便携式气相色谱质谱分析仪（GC-MS）满足或优于《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》（HJ 1223—2021）、《水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》（HJ 1227—2021）对仪器性能的要求。

2.技术参数要求

2.1气相色谱部分

2.1.1基本操作条件：全部色谱参数和操作条件可通过触屏操作设定并能被显示出来，并可传输到数据处理系统，其色谱参数和操作条件的设定内容可被保存和复制。仪器主机与其它配置系统的联机性强，操作简便；

2.1.2气相色谱柱：与主机相匹配的温度可编程的毛细管色谱柱，色谱柱长度不少于15米，非极性，可兼容其他毛细管色谱柱，程序升温：45-200℃；

2.1.3配置Tri-Bed三层吸附填料的捕集阱浓缩器。

2.2质谱部分

▲2.2.1质量分析器：四级杆质量分析器，精准匹配NIST谱库；

2.2.2可分析质量范围：可覆盖41～300amu；

2.2.3分辨率：≤1amu；

2.2.4扫描方式：GC-MS联用模式及直接MS进样模式。均具有全扫描（Full Scan）和选择性离子监测（SIM）两种方式可选，扫描速率：≥1000amu/s；

2.2.5电离模式：70eV EI（非放射性离子源）；

2.2.6检测器：电子倍增器；

2.2.7动态范围：＞107；

▲2.2.8真空系统：适用于震动、颗粒物等各种恶劣环境的非机械泵真空系统(非涡轮分子泵)，真空度不低于10～5Pa；

2.2.9检出限：ppt-ppb级。

2.2气体采样探头

2.3.1分析方式：采样探头内置采样泵，具有两种气体检测模式：一种方式为质谱直接进样，即气体样品不经过色谱柱分离直接进入质谱检测；另一种方式为气体样品经内置复合吸附剂的捕集阱吸附浓缩后再热解吸进入气相色谱质谱联用分析；

2.3.2气体采样探头与主机连接线外附保温层，低温环境下仍可正常使用。

2.4便携顶空进样器（含吹扫功能）

2.4.1配置便携顶空进样系统，系统能具备独立电源供给或由便携GC-MS主机提供现场能源供给，实现应急所必要的水、土样品处理及传输；

2.4.2顶空进样器通过控温的传输管线与GC-MS主机相连，可形成闭环系统用于检测固体或液体中的VOCs或SVOC；

2.4.3检测浓度：ppb级浓度的挥发性有机化合物；

2.4.4能够对样品瓶进行加热，加热范围：室温～80℃；加热位：≥5位；

▲2.4.5能够控制样品加热平衡温度和时间并语音播报，提醒用户进行每一步操作；

▲2.4.6顶空进样也可做到质谱直接进样，从而预估样品浓度，指导用户选择合适的方法。

2.5固相微萃取

2.5.1仪器用途：固相微萃取仪可由GC-MS主机面板控制，配合主机使用，可用于水中和土壤中挥发性及半挥发性有机物的前处理。

2.5.2能与便携式GC/MS配套，无信号及能源传输障碍。

2.5.3无需另外配备能源装置，由便携GC/MS提供能源供给。

2.5.4萃取针解析温度：100~280℃。

2.5.5便携式设计，易携带。

2.5.6 SPME衬垫：去活性不锈钢带镀层的2微米以上微粒过滤器，可移除/可更换。

2.5.7 SPME纤维密封寿命不少于200次注入。

2.6走航扩展模块部分（含硬件1套，及走航软件、手机APP软件各1套）

2.6.1设备用途：通过走航扩展模块与便携气质加载联用实现走航溯源及VOCs在线检测功能。秒级连续响应迅速找到VOCs污染高值点，实时获取VOCs浓度分布和变化规律，同时结合快速气质联用分析方法于现场对污染组分进行准确定性定量分析，助力 VOCs 精准溯源管控与评估监督；

2.6.2重量≤20kg；

▲2.6.3真空系统：离子泵，抽速:20L/s，真空度：优于1x10-4Pa，保证较高的灵敏度以及定性定量的准确度；并可在移动中开机和使用，适合移动监测；

2.6.4内部整机功耗：≤100瓦；

2.6.5搭配专业的走航平台软件，高速 5G 网络，可选择配置北斗或 GPS 定位系统；

2.6.5可实时显示走航数据，三维模式在地图上进行实时更新，直观显示VOCs浓度，自动记录高污染点位；

2.6.7具备云平台及APP账户登陆管理功能，可实现远程查看实时及历史走航结果，编辑保存走航报告，方便用户分级查看和数据管理。

2.7整机性能及安全性要求

2.7.1便携式GC-MS与其内置式或外置式气体采样探头、顶空进样器等应结构紧凑、体积小、质量轻，便于装运。整机重量：≤20kg（含气体采样探头、电池、载气及真空系统），顶空进样器重量：≤12kg；

2.7.2便携式GC-MS（含内置式或外置式气体采样探头、顶空进样器等）应具有抗震保护装置，在复杂路况条件下远程运输过程中应不易发生损坏，保证抵达现场后正常开机运行；

2.7.3使用内置非涡轮分子泵，内置载气（氮气）、内标气，也可外接载气；

▲2.7.4具备自动调谐功能，开机20分钟内完成整机自动调谐，可直接调取调谐报告（投标文件中提供开机过程中正在运行调谐过程的工作照片及调谐完成后的调谐报告）；

▲2.7.5仪器主机一体化设计，内置电池、载气及内标气气罐等，禁止将上述配置外置在设备主机外部(投标文件中提供设备整体及内部照片扫描件或影印件，并在照片中清楚标注内置电池、载气及内标气气罐的位置)；

▲2.7.6仪器能在移动过程中连续监测，实时准确的对未知物进行定性、定量。载气使用高纯氮气，无需使用氦气(投标文件中提供内置载气、内标气的实物图片证明扫描件或影印件)；

2.7.7控制方式：设备具备触摸屏操作和计算机软件操作两种模式，两种模式均可以进行设备所有常规功能操作。触摸屏控制可适用于穿戴手套等紧急情况下进行操作；

▲2.7.8 GC-MS主机及顶空进样器均可通过220V交流电驱动，也可独立通过内置电池、外接电池驱动（投标文件中提供提供外接电池及内置电池实物图片扫描件或影印件）单内置电池连续供电时间不少于5小时；

2.7.9仪器工作环境温度：-5～40℃，相对湿度：≤85%；

▲2.7.10防水防尘：具有计量部门出具的IP55等级防水防尘测试合格报告（投标文件中提供报告扫描件或影印件）；

▲2.7.11主机与数据处理系统之间有线、无线传输均可，主机内置国产定位功能（需提供技术白皮书或产品说明书或宣传彩页或设备检定/校准证书或检测机构出具的检测报告证明文件或设备开机自检软件界面照片证明并加盖投标人公章）。

2.8应用软件

2.8.1所安装控制和数据处理软件可对仪器的各项操作进行编程控制。通过数据处理系统设定各种分析条件，包括加热器的温度、气体流量、进样口压力和流量、程序升温、程序升压等参数的设定。能进行质谱仪的自动/手动调谐。具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能。自动记录和审核样品分析过程中的所有数据。提供功能完整的分析质量控制软件。分析过程记录是不可更改的可查询数据。应用软件可检索标准质谱图和用户自己建立的质谱图库。操作人员可设计、改进和存储自给的分析方法，可储存至少1000个分析方法，当调阅已存的方法时，所有的仪器参数和操作条件可自动调整到该方法所贮存的数值；

2.8.2主机和数据处理系统均内置标准谱库；自动质谱图解卷积和鉴定库；化学品安全数据库。均须为原装正版数据库，遇到数据库升级时，终身免费升级至最新原装正版版本

▲2.8.3设备在检出化合物后，点击该物质可以直接进入对应的物理化学特点说明，提供现场处置方法等详细信息。(投标文件中提供设备运行时的页面截图或照片等证明材料扫描件或影印件)

2.8.4设备操作软件及数据处理软件均为中文版本。

2.8.5提供多种数据储存方式，能自动存储至少一年的测量数据。

2.8.6提供多种数据传输方式（RS232、USB、无线传输等）。

2.9数据处理系统（含硬件，1套）：内装正版操作系统和数据处理软件、设备控制和数据处理软件、国家标准与技术研究院（NIST）谱库、自动质谱图解卷积和鉴定系统（AMDIS）、职业安全与健康国立研究所（NIOSH）化学品安全数据库。

3.仪器配置包括但不限于以下部件：

3.1便携式气质联用仪主机（主机触屏操作，内装正版操作系统、控制和数据处理软件、最新原装正版NIST等3种谱库）包含采样探头1台；

3.2一体式便携顶空进样器	1套；

3.3走航模块1套；

3.4国家标准与技术研究院（NIST）谱库（数据处理系统内置，需为最新正版，终身免费升级）1套；

3.5自动质谱图解卷积和鉴定系统（AMDIS）数据处理系统内置，需为最新正版，终身免费升级1套；

3.6职业安全与健康国立研究所（NIOSH）化学品安全数据库（数据处理系统内置，需为最新正版，终身免费升级）1套；

3.7内置载气（主机全新配套）12瓶；

3.8内标气（主机全新配套）6瓶；

3.9内置可充电池（主机全新配套，配原装电池充电器1套，6-8小时主机续航能力）2块；

3.10数据线、电源适配器等1套；

3.11数据处理系统（含硬件，内装正版操作系统、控制和数据处理软件、最新原装正版NIST等3种谱库）1套；

3.12 40mL顶空瓶（与动静态顶空进样器配套）100个；

3.13小推车（与便携气质主机配套使用）1个；

3.14文件资料：在供货时同时提供全套、完整的技术资料，包括仪器质量合格证明文件、中文仪器使用说明书、安装维护维修手册、仪器和附件装箱清单等。

▲4仪器需具备定位、授时功能；仪器需具备防篡改功能。

▲5仪器具备接入LIMS系统的接口；如没有，后期免费给用户升级；

6培训服务：仪器验收之前，在用户单位现场安排培训至少 3 人，时间至少 3 天，要求培训人员能独立熟练使用操作该仪器。仪器使用一年后，免费提供高阶培训班，至少2人，时间至少3天，地点：厂家总部。

- 电感耦合等离子体质谱仪

▲1、仪器总体要求：电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为串级四极杆质谱仪，而非普通的单四极杆质谱仪。由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、圆柱形四极杆碰撞反应池（如果是八极杆或者非圆柱形的四极杆，需在碰撞反应池前加配具有1 amu质量数分辨率的圆柱形四极杆）、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成（需提供仪器真空部分四极杆结构图）。

2、仪器工作环境

2.1工作环境温度：15～30℃；

2.2工作环境湿度：＜ 80%（无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V；50 Hz。

3、仪器硬件与性能要求

3.1进样系统

3.1.1配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统；

3.1.2为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管；

3.1.3全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗；

3.1.4进样系统配置质子流量计等相关装置，可实现样品气体稀释，稀释倍数≥100倍；

3.1.5进样系统配置质子流量计等相关装置，可通入氧气，实现100%有机样品的直接进样分析；

3.1.6全基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。

3.2射频发生器

▲3.2.1高频率自激式全固态射频发生器，频率≥30 MHz；

3.2.2采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬，(对使用屏蔽炬技术的产品，需配备50套屏蔽炬以备更换)；

3.2.3等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗；

▲3.2.4采用实心铝制线圈（非铜质线圈）。

3.3接口

▲3.3.1为实现对离子射束紧凑控制，接口大于等于三个锥（采用嵌片不能作为锥，同时需提供30套嵌片作为耗材备用）；

3.3.2为保证基体耐受性，采样锥口径要求满足≥1.1mm；

▲3.3.3截取锥口径要求满足≥0.8mm；

3.3.4为保证各类样品基体长时间运行稳定性，锥上不应施加电压；

3.3.5采样锥与截取锥之间不得使用任何气体。

3.4四极杆离子偏转器

3.4.1四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除；

3.4.2 90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离；

3.4.3离子透镜彻底免维护，不得采用提取透镜。

3.5四极杆碰撞反应池

▲3.5.1具有轴向加速的圆柱型四极杆（不是平面四平板）碰撞反应池系统（提供实物图）；

3.5.2四极杆除了低质量数切割，还能进行高质量数的切割，能进行10个质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果；

3.5.3碰撞反应池无需加热；

3.5.4具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。

3.6气体控制：质量流量计控制的碰撞反应气

（1）碰撞反应池配置质量流量计控制的氧气管路；

（2）碰撞反应池配置质量流量计控制的甲烷管路；

（3）碰撞反应池配置质量流量计控制的氦气管路。

3.6单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换；

▲3.7具有智能电子稀释技术，可在同一次进样中对1000 ppm钠标准溶液进行10个以上不同灵敏度的检测，可对日常样品中数十ppm的常量元素和ppb级的痕量元素在脉冲模式（pulse）下（响应值<200万cps）同时测定，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，实现一次进样高低含量元素同时测定而对检测器不造成损伤（需提供软件中RPA值的设置截图和实验数据等相关证明材料）；

▲3.8四极杆最短驻留时间≤10µs（提供软件截图）。

3.9四极杆质量分析器

▲3.9.1质量范围：1～285amu；

3.9.2分辨率：0.2～2.0amu连续可调；

3.9.3驱动频率≥2.5 MHz。

3.10检测器

3.10.1动态线性范围10个数量级；

3.10.2长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器；

▲3.10.3检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。

3.11真空系统

3.11.1四级真空系统；

3.11.2关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor；

3.11.3前级真空泵抽力大于等于40m3/h。

3.12软件

3.12.1操作系统: Microsoft® Windows 11以上操作系统；

3.12.2具有嵌入在ICP-MS软件的单颗粒分析软件模块。（需提供单颗粒分析软件模块截屏）。

▲3.13可用单颗粒软件可对土壤中的二氧化铈纳米颗粒（需提供对应文献证明）；

▲3.14通过甲烷气(CH4)作反应气来消除40Ar2+ 对80Se的干扰，来实现水中低含量的（20～80μg/L）硒（Se）元素的测定（需提供对应文献证明）；

▲3.15通过与氧气反应生成相应的氧化物（m/z 47 和 48 的 PO+ 和 SO+ ）将分析对象从被干扰的质量数转移开，实现了对低含量磷和硫的有效测定（需提供对应文献证明）；

▲3.16通过高纯氧气作为反应气进行质量转移的动态反应模式（DRC）消除相应的多原子离子干扰，将75As质量转移至91AsO进行测定，从而避开 40Ar35Cl和40Ca35Cl对75As的干扰（需提供对应文献证明）；

▲3.17使用单颗粒ICP-MS软件测量碳-13，实现微塑料检测的研究（需提供对应文献证明）；

▲3.18具有高分辨率和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0 amu。低分辨可以设置到2.0 amu，可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围（需提供≥8个不同分辨率实时谱图）。

4.仪器整体性能

4.1.灵敏度：

（1）低质量数：≥50M cps/ppm；

（2）中质量数：≥100M cps/ppm；

（3）高质量数：≥80M cps/ppm。

4.2随机背景：＜1cps(220amu)；

4.3氧化物离子(CeO+/Ce+)≤ 2.5%；

4.4双电荷离子(Ce2+/Ce+) ≤3.0%；

4.5检出限：Be（9）：＜0.5 ppt；In (115)：＜0.1 ppt；U (238)：＜ 0.1 ppt

4.6短期稳定性（RSD）：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换），长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）；

4.7同位素比精度：107Ag/109Ag同位素比， RSD ＜ 0.08％。

- 仪器配置要求

5.1电感耦合等离子体质谱仪主机（含大于150位自动进样器,操作软件） 1套；

5.2循环冷却水机 1套；

5.3 1升冷却剂 8瓶；

5.4仪器调试溶液 1套。

5.5两年耗材配置：

（1）排废液管和进样泵管 各2包；

（2）进样毛细管和内标泵管 各2包；

（3）采样锥垫片 1套；

（4）超锥O型圈及螺丝 1套；

（5）石英矩管 1套；

（6）镍采样锥 1套；

（7）镍截取锥 1套；

（8）超截取锥1套/嵌片30套；

（9）石英喷射管 1套；

（10）内标加入器 1个；

（11）屏蔽矩和屏蔽板(如使用此耗材的，无此结构可不配)20套。

5.6原装操作软件（至少可在个台电脑间免费拷贝）1套；

5.7处理器（i5及以上CPU/32GB内存/500G以上硬盘/21”液晶/WINDOWS 11操作系统）1套

▲6、仪器需具备防篡改功能；同时需具备接入LIMS系统的接口；如没有，后期优先免费给用户升级；

7、售后服务与培训

7.1交货期：合同签订后90天。

7.2用户培训

投标人需提供完整的用户培训方案，包括：现场培训，在项目安装、调试时，现场培训技术人员；厂家培训，不少于6个不设限有效时间的免费厂家培训名额。

7.3质保期：中标人提供为期1年免费质保期

7.1售后服务具体要求：维修响应时间：接到故障通知后8小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购方有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在一周内解决。

第二包：设备清单

| 序号 | 仪器设备（品牌） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光分光光度计 | 1台 |
| 2 | 便携式VOC检测仪(PID) | 1台 |
| 3 | 便携式X荧光重金属检测仪 | 1台 |
| 4 | 便携式pH计 | 2台 |
| 5 | 便携式烟尘/气浓度监测仪 | 1套 |
| 6 | BOD培养箱 | 1台 |
| 7 | 纯水机 | 1套 |

参数配置：

一、原子荧光分光光度计

1. 技术指标

1.1 需要对样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析测量；

1.2 漂移：≤1.0%；噪声：≤1.0%；道间干扰：≤±1.0%。

1.3 测量重复性（RSD）：≤0.5%；线性范围：≥103。

2. 技术性能

2.1 进样系统

▲2.1.1 主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，以支持三种进样模式：

（1）双路顺序注射泵进样模式（2）单蠕动泵进样模式（3）单注射泵+蠕动泵进样模式

（提供安装在仪器上的三个泵的实物照片和三种模式切换设定的软件界面截图）

▲2.1.2 注射泵采用高精度微升级泵体，运动行程大于60mm（提供安装在仪器上的注射泵与标准刻度尺对比，运动行程大于60mm的实物照片）

2.1.3 内置一体式蠕动泵进样并实时主动排废，六滚轴、小泵头、整体压块式设计；

2.1.4采用碳纤骨架PTFE取样针，材质疏水不沾液，低残留，减小记忆效应，无需严格控制入液深度，彻底避免石英针易碎及金属针易腐蚀等问题；（提供碳纤骨架PTFE进样针实物照片）

2.2 光学系统

▲2.2.1 采用平面扇形光路设计，元素灯与检测器处于同一水平面内，各通道元素灯与检测器均为45°，夹角一致，保证道间一致性。（提供光路结构实物照片）

2.2.2 具备氩氢火焰直接观察窗，可直观对火焰状态实时进行观察，避免其它观测方式因出现故障而无法对火焰状态进行监控的问题（提供氩氢火焰观察窗实物照片）；

2.3 光源

2.3.1 智能空心阴极灯，内置存储芯片，自动识别元素类型，支持元素灯使用计时；

2.3.2先进的空心阴极灯电源电路设计，支持双通道瞬时汞灯自动启辉，汞元素测量无需特定通道限制，灯电流实时监控并在软件监控界面中显示，直观了解元素灯工作状态；（提供灯电流软件监控截图）

2.4 氢化物反应系统

▲2.4.1屏蔽式低温点火石英炉原子化器，可针对不同元素测量进行原子化器高度适应性调节（提供原子化器高度调节旋钮实物照片或原子化器高度设定软件截图）

▲2.4.2采用电压可调智能供电点火系统，具备炉丝电流回读监测功能。（提供智能供电点火系统监控软件界面截图）

2.5 气路系统

2.5.1 采用阀岛阵列式结构，恒压力控制模式，自动精确控制载气和屏蔽气双路流量，具有低压报警功能；

2.5.2 采用双路MFC质量流量控制模块，高精度温度补偿型质量流量传感器，（0~1000）mL/min连续可调，流量精度±1mL/min；（提供实物图片证明文件）

2.5.3 实时监控反应入口和出口压力值，超压报警，有效缓解因样品消解不完全引入的喷液现象；（提供出口压力异常的报警信息界面截图）

2.6 数据处理系统

2.6.1 可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示（气体流量、压力、灯电流、负高压、元素信息等），实时自诊断，异常状态报警；

▲2.6.2 支持WiFi、LAN、USB任意通讯方式，可实现移动端APP信息查看。不接受采用转接线进行接口转换的方式，保证通讯稳定性；（提供包含wifi发射源，LAN、USB、RS-232等接口的设备实物照片）

2.6.3 具备漂移校准、QCP质控功能，支持多标曲自动检测，可自动清洗和执行维护；

▲2.6.4 专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能；（提供自动休眠及自动唤醒设置界面截图）

2.6.5 支持间歇预热、定时预热、动态预热三种预热功能，有效减少等待时间；

▲2.6.6 仪器需具备接入LIMS系统的接口；数据需具备防篡改功能；

2.7智能监测系统

2.7.1具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、元素灯电流监测、大气压力监测、废液位监测，可升级温湿度测量、有害气体监测等；（提供相关功能的软件界面截图）

2.7.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒；

3配置清单

3.1 原子荧光光度计主机      1台

3.2 空心阴极灯-砷、汞、硒   各2个

3.3 注射泵                  2套

3.4 160位自动进样器         1台

3.5 使用说明书              1本

3.6 气液分离器              2套

3.7 电脑                    1台

3.8 打印机                  1台

3.9 耗材                    1套

二、便携式VOC检测仪(PID)

1、体积小巧，操作简单，同时显示多组分测量结果；

2、特定VOC气体检测范围1ppb—10000ppm；

3、PID传感器准确度高，响应时间<20s；

4、内设上百种VOC气体校正系数；

5、可以同时配置包括PID在内的7种气体传感器；

6、ppm和mg/m3单位可自由切换；

7、流量异常报警；

8、保存数据可无线蓝牙打印；

9、气体浓度动态曲线显示，方便用户观测污染物变化；

10、内置大容量锂电池，连续工作时间大于24小时；

11、USB数据线导出存储数据，并可以对仪器充电；

12、提供专门的数据处理软件；

13、可同时检测可燃气、氧气、有毒气体、挥发性有机化合物；

14、性能稳定可靠、操作使用简便；

15、可保存16000组测量数据；

16、选配土壤开孔器可用于土壤VOCs检测。

▲17、仪器需具备定位、授时功能；数据需具备防篡改功能。

三、便携式X荧光重金属检测仪

1.设备用途：用于土壤、污泥等介质中重金属元素含量的执法与应急监测现场分析测定，要求测试精度高。

2 技术要求：

2.1检测元素：

K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。

2.2可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。

2.3数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。

▲2.4安全系统：设备前端有红外和可见光双探测器，硬件保护，非软件感应到X光后再关闭，测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告或高清图片证明）。

2.5防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。

2.6无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。

2.7显示屏：

2.7.1屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。

▲2.7.2屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告或高清图片证明）。

▲2.8操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全（提供计算机软件类著作权登记证书或高清图片证明）。

2.9工作条件：

2.9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。

2.9.2探测器: 高性能Si-pin检测器，能量分辨率≤145ev。

2.9.3工作温度：-20℃～+50℃。

2.9.4工作湿度：相对湿度＜95%。

2.9.5仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。

2.9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。

2.9.7信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子，轻元素激发效果相比提高40%，稀土类元素激发效果相比提高30%。

▲2.9.8散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告或高清图片证明）。

2.10 指标要求：

2.10.1测量时间：≤30s。

2.10.2检出限：ppm级别。

2.10.3电池一次充电可连续工作8小时以上。

▲2.10.4电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告或高清图片证明）。

2.10.5仪器外置标准片，开机免校准。

2.10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。

2.10.7全中文集成化软件,便于操作。

2.11重量:≤1.6 Kg。

▲2.12分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告或高清图片证明）。

▲3仪器需具备定位、授时功能；数据需具备防篡改功能。

4.配置要求：

主机1台、电池2个、充电器1个、USB数据线1条、土壤标样2个、样品杯2盒、316标准块1个、麦拉膜1盒。

5.售后服务要求

5.1技术人员免费上门安装培训，调试仪器到最佳状态。负责培训操作人员，培训内容为仪器原理，结构、操作、维护、保养、简单维修，软件使用、方法建立、样品测试等。

5.2负责每台仪器向用户提供五个免费培训名额。为用户方便，培训地点设为用户项目现场,直到用户学习人员学会为止。

5.3终身维修，如有软件升级，免费提供软件升级。

5.4仪器设备自验收合格之日起整机保修1年。

5.5提供最有效的技术服务，在收到用户信息后，7*24小时响应，如有必要，24小时内派上门维修和排除故障。

四、便携式pH计

1、pH级别：0.001级

2、测量参数：pH，ORP，mV，温度

3、mV范围：（-2000.00～2000.00）mV

最小分辨率：0.01mV

电子单元示值误差；±0.03%或±0.1mV

4、pH范围：（-2.000～20.000）pH

最小分辨率：0.001pH

电子单元示值误差：±0.002pH

5、温度范围：（-10.0～135.0）℃/（14.0～275.0） °F

最小分辨率：0.1℃/0.1°F

电子单元示值误差：±0.1℃

仪器示值误差：±0.3℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围）

- 电源：可充锂电池，电源适配器（输入：AC（100~240）V，输出：DC5V）

▲7、仪器需具备定位、授时功能；数据需具备防篡改功能。

五、便携式烟尘/气浓度监测仪

▲1.采用一体化设计，集烟尘采样泵、β射线烟尘检测单元、烟气采样泵、烟气预处理单元、烟气传感器、烟温传感器、湿度传感器、S型皮托管于一体，无需外接主机，即可实现烟尘烟气以及工况同测功能。（需提供实物照片作为证明材料）

2.采用低活度的14C β射线豁免源，衰变过程稳定，辐射剂量低，安全可靠。

3.内置定电位电解式传感模块，集成智能抗干扰补偿算法，实现烟气多组分实时精准监测。

4.内置高效烟气预处理装置，应对高湿工况，可有效去除烟气水分，提高烟气检测精度。

5.具有定时自动排水功能，可依据预设时间间隔，自动完成排水，无需人工干预。

6.具有烟温、流速、压力、含湿量、含氧量全工况监测功能。

▲7.配置不低于5英寸触摸手操器，可无线操控仪器，并且手操器需具备打印功能。（需提供实物照片作为证明材料）

▲8.烟气分析具有烟道内校零及清洗功能，无需将取样管取出。

9.测量数据自动生成二维码，扫码即可实现数据导出。

▲10.可选激光测距功能，能自动计算测点位置，可根据取样管长度等参数计算出采样头探入深度。（需提供实物及软件界面照片作为证明材料）

▲11.内置陀螺仪，具有角度检测功能，显示采样嘴偏离角度，确保采样精度。（需提供软件界面照片作为证明材料）

▲12.滤带前后位双重加热，提升滤膜烘干效率，防止烟气冷凝对测量结果造成影响。（需提供实物照片作为证明材料）

13.取样管采用对接设计，可实现快速拆装，且可多角度转动，方便运输和使用。

14.内置式皮托管，采用模块化设计，方便拆卸和维修。

15.烟气采样管和过滤器内置，烟尘和烟气采样管路独立设计。

▲16.取样管与主机之间的烟气管采用对接设计，无需外接管路，避免管路外接造成的烟气冷凝。（需提供实物照片作为证明材料）

- 内部集成阻容法湿度传感单元，可实时检测烟气含湿量。

▲18.仪器需具备定位、授时功能；数据需具备防篡改功能。

技术指标烟尘部分

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 | （5～60)L/min | 0.1L/min | 不超过±2.5% |
| 浓度范围 | （0～50)mg/m3 | 0.01mg/m3 | 不超过±20% |
| 取样管伴热温度 | 105℃（100℃~160℃可设） | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 滤膜加热温度 | 105℃（100℃~160℃可设） | 1℃ | 不超过±5℃ |
| 烟气动压 | （0～2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | （-30～+30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 大气压 | （50～130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 流量计前温度 | (-55～125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3% |
| 等速采样流速 | （5～45)m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 含湿量 | （0～40)% | 0.01% | ≤5%时，绝对误差不超过±0.75%；＞5%时，相对误差不超过±15% |

测孔直径要求	≥φ60mm

采样嘴型号	φ4.5、φ6、φ7、φ8、φ10、φ12

取样管长度	总长1.5m，有效长度1.3m

皮托管系数	0.84±0.01

滤带规格	宽30mm，长3.5m

校准方式	标准膜校准

标准配置:主机、取样管、仪器专用包、电源适配器、手操器、三脚架。

六、BOD培养箱

1.材质：不锈钢

2.方式：强制对流、顶置匀风系统

3.使用温度范围：0-65℃

4.温度分辨率：0.1℃

5.温度波动度：±0.5℃

6.温度分布精度：±0.8℃(测试点37℃）

7.工作环境：室温+5~35℃

8.内装：镜面不锈钢板

9.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装

10.断热材：橡塑海绵

11.加热器：不锈钢加热管

12.加热功率：600w

13.压缩机功率：114W

14.最大功率：800W

15.压缩机：风冷密闭压缩机

16.制冷剂：R134A

17.除霜构造：自动

18.引线孔：内径52mm一个

19.外置电源：外置五孔插座1个

20.温度控制方式：单段液晶定时控制

21.温度设定方式：轻触四按键设定

22.温度表示方式：彩印液晶显示控制器

23.定时器：0-9999（小时、分钟可切换）

24.运行功能：定值运行、定时运行

25.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、定值机械式限温开关

26.传感器：Pt100

27.安全装置：过升报警、过载保护；

28.内容积：80L

29.隔板承重：15kg

30.隔板层数：10层

31.隔板间距：35mm

32.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/3.6A

33.附属品：隔板：2件

34.隔板架：4件

35.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、U盘数据储存、手机APP(远程控制)、可选配变频制冷系统。

七、纯水机

1、以自来水为源水直接生产纯水和超纯水的一体化系统；

产水量：≥20L/h；

取水流速：1.5-2.0L/min（压力桶有水时）

产水水质（一机同时产出两种水质）：

纯水水质：电导率≤1μs/cm25℃，水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ级水标准；

超纯水水质：电阻率 18.25MΩ•cm@25℃，水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准；微生物＜0.1cfu/ml ；重金属含量(ppb.max)＜0.1ppb；吸光度(254nm,1cm)≤0.001；

预处理单元根据进水情况（区域等）不同而不同系统配0.22µm终端过滤器；

2、5.0寸大屏幕液晶式显示，四位用户密码保护，全程动画菜单显示，动感直观；

3、多点全线监控，在线三路水质监控，实时监测源水、RO反渗透水、UP超纯水水质；水温在线检测；

4、完善的无水保护、高压水满系统自动停机保护，用水后系统自动开机和故障告警功能；

5、超纯水循环系统可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平；

6、兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式，可直接显示水箱储水量，满足不同的应用需求；

7、全自动RO膜防垢冲洗程序，可设置冲洗时间和冲洗间隔时间，延长RO膜使用寿命；

8、PP滤芯、AC滤芯、RO膜、UV灯、UF膜和UP超纯化柱的滤芯寿命可设定，可显示已使用时间，到期自动提醒更换；定时、定质取水功能；UP超纯水系统内置循环设定，制备所需最佳UP超纯水水质；

9、耗材更换时间可记录、查看，全面掌握设备维护信息；

10、系统自带超大内存可储存一年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整数据导出（Excel表格）；

11、工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改；

12、电导率仪电阻池常数：0.01cm-1，温度灵敏度±0.1℃，带温度自动补尝功能；

13、采用低压24VDC为主电源供电，符合安全规范，ABS工程塑料机箱，水电分离结构，满足潮湿环境使用，不会对人身造成伤害，超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，具有抗干扰能力强，噪音小等点；

14、全身柱体采用食品级 PP 材质，热熔设备一次热熔成型，无任何粘接剂，无任何杂质析出。内装纯化精密级树脂及核子级树脂，出水水质最高可达到 18.2MΩ·cm。

▲15、采用冷阴极紫外杀菌设备，此设备具有：

1)、无灯丝构造

2)、ON/OFF反复开关不会影响寿命

3)、寿命最长（最长寿命50、000小时）

4)、体积最小（管径：Φ4．0mm 、管長：150mm）

5)、双波长（185nm＆254nm）,彻底杀菌+降解TOC

6)、有非常强的耐震性能，独特的杯状电极，不会因为受冲击而断裂，彻底杜绝因物流原因造成紫外灯灯管摔坏，机器不能正常工作的现象

16、根据使用要求，取水终端有多种终端精制器可选配，有效去除特定污染物，如去除内毒素和核酸酶、超痕量有机物、内分泌干扰素 EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验要求。

第三包：设备清单

| 序号 | 仪器设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪 | 1套 |
| 2 | 便携式傅里叶红外分析仪 | 1套 |
| 3 | 实验室水电改造 | 1套 |

参数配置：

吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪

1. 工作条件

1.1. 电源:220V，50Hz

1.2. 温度:操作环境20˚C -35˚C

1.3. 湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2. 性能指标

2.1. 气相色谱仪

2.1.1.气相色谱的控制及交互

2.1.1.1.触摸屏用户界面：采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术

▲2.1.1.2. 仪器触摸屏控制面板通过WIFI连接，实现可移设备动远程联机（如手机，平板电脑），移动设备通过网络IP地址登录无需软件，防止软件卡顿。（提供仪器图片和官网截图网址证明）

▲2.1.1.3早期维护反馈提醒功能：不少于45个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况，（需提供软件截图证明）。

▲2.1.1.4具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可对色谱柱快速识别和自动记录色谱柱使用时长。（提供软件截图证明）

2.1.2. 柱箱

2.1.1.1 柱箱温度：室温上10˚C-400 ˚C，19梯度/20平台程序升温

2.1.1.2 升温速率：最大升温速度70˚C/min，以0.01 ˚C /min增加

2.1.1.3 降温速率：从300˚C降至50˚C<350秒

2.1.1.4 控温准确性：0.1℃

2.1.1.5 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化

2.1.3. 流路控制系统

2.1.2.1 最大压力设定范围：0-100 psi

2.1.2.2 压力设定精度：0.01 psi

2.1.2.3 流量设定范围：0-1000mL/min

2.1.2.4 GC气路采用基于微通道的气路设计，以微通道用作气路控制的限流器

2.1.2.5 气相色谱仪具有针对所有进样口、辅助气路、检测器的环境温度和压力补偿

2.1.2.6支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式，同时具有恒线速度控制功能

2.1.4. 分流不分流进样口

2.1.3.1 可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi

2.1.3.2扳转式进样口密封系统，无需工具能够在 30 秒内快速、轻松地更换进样口衬管

2.1.3.3流量设定范围：0-1000mL/min

2.2. 质谱部分

▲2.2.1. 质量数范围：1-1090 m/z（提供软件截图）

▲2.2.2. 灵敏度： 内置EI离子源：最低检测限为10 fg八氟萘（OFN），信/噪比≥4500:1，（提供官方技术证明材料）。

2.2.3. 扫描速率：最高 20000 u/s

2.2.4. 质量稳定性：优于 0.10 u/48 小时

2.2.5. 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-310uA

▲2.2.6. 最大离子化能量：240eV （提供技术证明材料）。

2.2.7. 离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C

▲2.2.8. 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热) ，如不满足加热功能需免费提供4个四极杆，（提供技术证明材料和实物照片）。

2.2.9. 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C

▲2.2.10. 真空系统：高性能分子涡轮泵250L/s ，（提供技术证明材料）。

▲2.2.11.气相色谱-质谱具有保留时间锁定功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现，（提供调节压力参数证明材料）。

2.2.12.扫描功能:全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）

2.2.13检测器配电子倍增管，偏转透镜和转换打拿。离轴连续打拿电子倍增器可实现高动态监测范围

▲2.2.14质谱工作站可一键进行自动水和空气检查，并自动生成具备漏气判定结果的检测报告，无需人工判定结果。（提供具有“水和空气检测”按键的软件视频证明）

▲2.2.15官方中文定性分析软件标配解卷积功能，实现工作流程充分挖掘数据信息。（提供定性分析软件截图）

▲2.2.16具有针对GB5749和GB3838，GB/T14848中有限量要求（含下列不同类型的SVOC,氯苯类化合物，农药化合物（有机氯/有机磷/菊酯），多环芳烃，多氯联苯，硝基苯类，邻苯二甲酸酯，酚类，其它化合物）气质解决方案（提供技术证明材料）或者提供农药残留、邻苯二甲酸酯、多环芳烃等3个版本自动创建SIM表分析方法包，涵盖至少12个方法条件、500多种以上化合物的中英文名称。

2.3. 数据处理系统

2.3.1.软件：气质联用软件应该包含中文软件

2.3.2.通用谱库: NIST20谱库

3 吹扫捕集进样系统

▲3.1吹扫捕集仪与气相色谱质谱仪连接时需在吹扫捕集仪器软件设置里直接适配，样品序列进样的控制应与气质联用仪软件联动，满足多个样本吸取样本、吹扫捕集、进样检测全流程自动化，无人值守。

3.2仪器内部所有电磁阀组安装在集中式阀体上，整体样品流路短，死体积小。（提供软件截图）

▲3.3吹扫捕集仪自动进样器与吹扫主机一体化集成设计；一套软件控制；进样位数量：自动进样器样品位数量不少于80位，适用于40ml样品瓶，可任意选择进样位。（提供实物证明）

3.4适用于样品类型包括饮用水、污水，土壤等固体样品。（提供技术证明材料）

3.5具备甲醇萃取高浓度土壤样品（＞200ppb）功能。萃取后可按1:100或1:50的比例稀释成水样并分析；甲醇可直接加入样品瓶中，并搅拌混匀实现自动甲醇提取功能。（提供甲醇自动萃取功能设置软件截图证明文件）

3.6采样管路采用硅钢管线、PEEK管线及硅钢接口，增强惰性，减少样品残留。

3.7进样针需具备内置三个完全独立的通道，通过同一根针可实现蒸馏水、内标、萃取剂等直接注入到样品瓶，只有1根进样；注入系统至少有两个内标位，采用3态分流阀上配置的2通配置阀控制注入容量。

3.8具有吹扫加热功能，温度控制范围：室温～90℃。

3.9开机自动对整个样品流路检漏，如检漏不合格，自动分步分段检漏，确定漏点所对应子系统；配置的≥9个24VDC相互独立的电磁阀，以及加热器、泵、机械臂等每个机械部件在软件上均可独立控制，自动检测状态。

3.10采用U型高效捕集阱，采用全包裹式加热，受热均匀无冷点，捕集阱加热范围：室温～ 350℃。

3.11运用加速吹扫捕集技术，能实现≤15分钟的循环时间或≤11分钟的吹扫时间，一个系统循环时间（包含吹扫、解析、烘烤）系统至“准备就绪”状态全过程）≤20 min。

3.12气路控制采用MFC电子质量流量控制器系统，不同模式下可在50～500ml/min范围内自动改变气体流速，且可对两种不同气体进行流量曲线校准。

▲4 仪器具备接入LIMS系统的接口；如没有，后期免费给用户升级；

5配置清单

5.1 质谱仪(含EI离子源2个、分子涡轮泵1个) 1台

5.2 气相色谱仪主机 1台

5.3 分流不分流进样口 (含电子流量控制) 1个

5.4 质谱接口 1个

5.5 化学工作站软件 1个

5.6 NIST 谱库 1套

5.7 安装工具包 （不包括气体净化器） 1个

5.8 大容量整合式捕集阱, 用于氦气 1根

5.9 不粘连高级绿色进样口隔垫  1包

5.10 石墨密封垫圈 1包

5.11 分流衬管，低压降 1包

5.12 不粘连衬管O型圈  1包

5.13 密封垫圈，0.4 mm 内径 1包

5.14 泵油  1瓶

# 5.15 色谱柱 2根

# 5.16 吹扫捕集进样系统 1台

# 5.17 吹扫样品瓶 100瓶

# 5.18 鼓泡管 1个

# 5.19 样品瓶隔垫1包

# 5.20 微型进样针 100uL 2支  50uL 2支  10uL 2支

# 便携式傅里叶红外分析仪

# 1、设备用途

# 应用于现场分析高温、高湿、带腐蚀性的烟气，直接采样，直接分析，能在现场进行长时间在线监测，能同时多组分定性、定量分析。同时测量并显示多种气体。

# 2、技术参数要求

# 2.1功能：现场分析高温、高湿、带腐蚀性的气体，直接采样、分析，能在现场进行长时间在线监测，能定性、定量分析；

# 2.1.1原理：傅里叶变换红外分析原理；

# ▲2.1.2特点：摆臂式干涉仪、便携式，抗震性强，适于野外工作；（提供相关证明材料）

# 2.1.3分束器：采用防潮窗口材料；

# 2.1.4波长范围：900～5000cm-1。

# 2.1.5检测器：Peltier制冷MCT

# 2.1.6氦氖激光器，波数精度高，漂移小

# 2.2样气室

# ▲2.2.1气室工作温度：空气模式（50℃）和烟气模式（180℃）（提供软件截图）。

# 2.2.2样气室内壁有抗腐蚀涂层。

# 2.3软件分析系统

# 2.3.1出厂标定光谱库（精确定性、定量），出厂气体标定组分、量程及精度，能够进行未知气体的自动查找和判定多种分析量程进行选择，适用于不同的应用。

# ▲2.3.2中文软件界面，可以实现同时多组分定量、实时监视仪器硬件状态（提供软件截图）。

# 2.3.3根据测量要求可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3）；

# 2.3.4对测量结果可进行干、湿浓度的转换，显示个物质的浓度1、5、10分钟均值。利于和现场CEMS系统进行对比；

# 2.3.5根据不同测量环境进行压力及湿度补偿，自动修正组分之间的干扰，保证测量精度；

# 2.3.6可进行连续现场记录存储，自动存储测量光谱图，并能显示浓度-时间趋势图；

# 2.3.7分析结果可存储文本格式，便于采购人编制分析报告。

# ▲2.3.8可通过平板电脑进行远程诊断（提供实物照片）

# 2.3.9支持用户自行添加测量组分光谱

# 2.4便携式全程加热采样系统

# 2.4.1全程加热到180℃，恒温控制，全程加热包括：采样探杆、采样探头、伴热管线、高温预处理装置（含高温采样泵）；

# ▲2.4.2避免采样泵的震动对傅里叶红外气体分析仪主机影响，采样泵需与主机分开。（提供实物照片）

# 2.4.3采样流量：2.5~3L/min，两级过滤系统，粉尘过滤小于2µ；

# 2.4.4  1.5米、1米长伴热管线各一根，加热温度：恒温180℃。

# 2.5便携式加热探头：1米长加热采样探杆，前端可延长。

# ▲2.6气体标定组分、量程及精度要求（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件）。

# （1）水蒸气	0-40%；

# （2）二氧化碳	    0-50%；

# （3）一氧化碳	    0-100-2000mg/m³；

# （4）二氧化硫	    0-50-2000mg/m³；

# （5）一氧化氮	    0-200-2000mg/m³；

# （6）二氧化氮	    0-200-2000mg/m³；

# （7）一氧化二氮	 0-50-200mg/m³；

# （8）氨气	        0-50-200mg/m³；

# （9）氟化氢	 0-20-200mg/m³；

# （10）氯化氢	    0-75-200mg/m³。

2.7测量精度：测量精度≤±5％；

▲3、仪器需具备定位、授时功能；仪器需具备数据防篡改功能。

4、单套配置要求

4.1便携式傅里叶红外分析仪主机1台；

4.2预处理装置1套；

4.3样探头及探杆1套；

4.4伴热管线1套；

4.5平板电脑，配件（皮塞子、支架、网线等）1套；

# 4.6便携采样探头箱：玻璃纤维滤芯5个。

# 实验室水电改造

# 项目要求：对实验大楼总电开关柜进行更新，对一楼、二楼电气开关柜进行更新，对一楼、二楼的水电管路进行更换或重新铺设，预计各种型号配电箱14台，桥架80M左右，中标单位负责配电箱和桥架安装，及提供符合实验室使用要求的相关配件。请各投标单位谨慎报价，具体事项可到项目实施地考察及测算；中标单位负责设计电路施工图，待采购人确认后进行施工。

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

4.1  合同履行期限

1包合同签订之后90天内完成供货及安装调试，2包合同签订之后45天内完成供货及安装调试，3包合同签订之后45天内完成供货及安装调试。

4.2  服务地点

具体交付地点由采购人指定。

4.3  服务要求

（一）供货方案

1.投标单位应自行到现场了解项目情况，满足采购人指定应用范围内的所有要求，与设备有关的所有配套软件、辅材和安装内容全部包含在内，在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。投标单位不得以本清单有缺陷为由漏项，导致整个系统或某项功能不能满足要求。

2.设备安装前，应告知采购人有关安装前的准备工作如：供货时间、运输方式、场地要求、电力要求、安装时间等；设备安装结束，中标单位须安排工程师在安装现场对采购人相关使用人员进行培训，主要培训内容为：设备的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至使用人员能够独立操作仪器。并根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

3.中标单位在交付设备的同时向采购人提供设备全套随机资料一套 (不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等) 。投标单位应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标单位承担。

4.调试验收：整机包装完整，配件数量齐全；通电开机运行检查系统性能 (功能正常，符合技术参数指标) 。设备安装后，采购人按相关标准及厂方标准进行质量验收。中标单位应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成；验收过程中确认设备有质量问题或达不到采购文件技术要求的，由中标单位负责免费维修或更换，如维修或更换后仍无法达到采购文件及响应文件承诺的技术参数，采购人有权拒收并退回设备，所有费用均由中标单位承担。

（二）培训方案

1.设备安装调试结束，中标单位须安排工程师在安装现场对采购人相关使用人员进行培训，主要培训内容为：设备的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至使用人员能够独立操作仪器。

2.中标单位须组织采购人相关使用人员参加厂家统一组织的现场培训和进阶培训，现场培训时间不少于3 天，培训人次不低于4人次，培训地点为仪器安装现场，培训内容包含设备操作、日常维护及系统数据更新等；进阶培训不少于3 天，培训地点为生产商培训基地，培训人次不低于4人次，培训内容包含设备操作、进阶维护、软/硬件高级培训、行业应用培训, 定制化培训等，培训费用均由中标单位承担。

（三）售后服务具体方案

1系统及设备免费质保期：一年。从验收合格交付采购人接收使用之日起计算，质保期内因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由中标单位负责承担。

2在质保期内，接到用户关于设备发生故障的通知后8小时内应答，应答后2个工作日内抵达现场，抵达现场后24小时内排除故障；如24小时内无法排除故障，在用户有需求时，中标单位能紧急调度安排备机等方式供用户应对重大保障及特殊应急状况。

3供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调解决。本项目涉及的系统软件，应保采购方使用该系统时不侵犯第三人的知识产权。否则供应商应承担由此引起的一切法律责任及费用。

4.4  付款方式

设备安装调试并验收合格后支付合同金额的90%，验收合格一年后无质量问题付清剩余10%货款。

4.5  验收标准

由采购方组织、投标人配合，对项目进行验收。

五、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |
| 3 | 无 |

3.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 |  | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

采购本国产品的支持政策

1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

1包和2包

| 评分项目 |  | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(30分) | 报价得分 | 30 | 1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，分值保留小数点后2位。 2.异常低价投标审查：对于明显低于其他通过符合性审查投标企业的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，相关企业要在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料（主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料），对投标价格作出解释；投标企业不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理并在评审报告中记录。 |
| 技术部分（33分） | 技术要求 | 43 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分43分；采购需求中标注“▲”的内容为重要技术参数。投标人必须在投标文件内提供相关技术支持资料（按采购需求要求提供，如果采购需求中未提及，请提供产品技术白皮书、彩页、手册或设备检测报告等），重要技术参数不能满足的视为负偏离，每项扣1分，其他非重要技术参数负偏离的，则每项扣0.5分，扣完为止。（投标人需如实填写技术条款偏离表，如有弄虚作假，由投标人承担一切法律后果。） |
|  | 供货方案 | 6 | 根投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供供货方案，方案应包括但不限于以下内容，产品运输方案：包括但不限于供货进度安排，供货组织和管理，供货保证措施等内容；安装方案：按照仪器设备要求的安装条件,制定安装方案；调试验收方案:根据不同仪器设备的技术要求，编制调试验收方案。优于招标文件要求得6分，符合招标文件要求得3分，不符合或未提供的不得分。 |
|  | 培训方案 | 6 | 投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供培训方案，方案应包括但不限于以下内容：培训地点及培训内容、培训人数及天数、培训方式等。 优于招标文件要求的得6分，符合本项目要求的得3分，其他或未提供的不得分。 |
|  | 售后服务 具体方案 | 6 | 方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 优于招标文件要求的得6分，符合本项目要求的得3分，其他或未提供的不得分。 |
| 商务部分（9分） | 体系认证证书 | 3 | 投标人提供在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1 分，最高得3分。须提供国家认证认可监督管理委员会平台查询截屏，不提供不得分。 |
|  | 业绩 | 6 | 投标人具有2023年1月1日至今同类型产品的销售合同，每提供一份得2分，本项最高得6 分。（提供合同复印件，以合同签订日期为准）。 |

3包

| 评分项目 |  | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(30分) | 报价得分 | 30 | 1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，分值保留小数点后2位。 2.异常低价投标审查：对于明显低于其他通过符合性审查投标企业的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，相关企业要在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料（主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料），对投标价格作出解释；投标企业不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理并在评审报告中记录。 |
| 技术部分（33分） | 技术要求 | 46 | 投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件的得满分46分；采购需求中标注“▲”的内容为重要技术参数。每有一项负偏离扣1分。其他非重要技术参数负偏离的，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。不满足或未按要求提供配套证明材料均视为负偏离。（投标人需如实填写技术条款偏离表，如有弄虚作假，由投标人承担一切法律后果。） |
|  | 供货方案 | 6 | 根投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供供货方案，方案应包括但不限于以下内容，产品运输方案：包括但不限于供货进度安排，供货组织和管理，供货保证措施等内容；安装方案：按照仪器设备要求的安装条件,制定安装方案；调试验收方案:根据不同仪器设备的技术要求，编制调试验收方案。优于招标文件要求得6分，符合招标文件要求得3分，不符合或未提供的不得分。 |
|  | 培训方案 | 6 | 投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供培训方案，方案应包括但不限于以下内容：培训地点及培训内容、培训人数及天数、培训方式等。 优于招标文件要求的得6分，符合本项目要求的得3分，其他或未提供的不得分。 |
|  | 售后服务 具体方案 | 6 | 方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 优于招标文件要求的得6分，符合本项目要求的得3分，其他或未提供的不得分。 |
|  | 业绩 | 6 | 投标人提供2023年1月1日至今具有环境仪器设备业绩，每有一项得2分，满分6分。（提供合同复印件，以合同签订日期为准）。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供提交投标文件截止时间前6个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2

投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

4、除以上要求，投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（加盖CA电子公章）

附件4

商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

4.除以上要求，投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（加盖CA电子公章）

附件5

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

投标人：（加盖CA电子公章）

附件6

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购（项目名称：  ，项目编号：）活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（加盖CA电子公章）

附件7

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证原件

正面

反面

## 附件8

## 投标函

致：江苏华毅项目管理有限公司

根据贵方的（项目编号）号（项目名称）招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

企业名称：（加盖CA电子公章）

日    期：________年____月____日

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏华毅项目管理有限公司组织的采购编号为（项目编号），（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；请勾选

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；请勾选

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

本项目采购标的所属行业：工业（所投的产品需要逐条列出）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

4.中标、成交供应商为中小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-321281-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府江苏华毅组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12

实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）（如有）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件14

投标人类似业绩一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同金额（元） | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料原件扫描件。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：   年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。