相城区政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320507-SZYX-G2026-0009

项目名称：2026年环境监测自动站质控及运维服务

采购人：苏州市相城生态环境局

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二○二六年三月

总目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法和评分标准

前 附 表

下述关于要采购的2026年环境监测自动站质控及运维服务的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾，以本附表为准。

| 序号 | 条目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SZYX-G2026-0009 |
| 2 | 项目名称 | 2026年环境监测自动站质控及运维服务 |
| 3 | 采购代理机构名称及地址 | 名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座 邮编：215004 电话/传真：0512-68361806*8002/68360157 联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷 |
| 4 | 采购人 | 苏州市相城生态环境局 联系人：张頔旸 联系电话：0512-66156171 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 投标文件份数 | 本项目接收电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，开标现场无需提供纸质投标文件。中标后，根据采购人需求提交一份纸质投标文件。 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年4月21日9:30（北京时间） |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年4月21日9:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年4月21日9:30（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼公开评标室 |
| 12 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 中标通知书 | 确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 15 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万以下部分 费率为预算金额的1.5%； 预算金额100－500万部分 费率为预算金额的1.1%； 预算金额500-1000万部分 费率为预算金额的0.8%。 本项目中标服务费为一标段：￥32600.00元；二标段：￥27980.00元；三标段：￥21600.00元；四标段：￥9000.00元；五标段：￥31500.00元；六标段：￥3000.00元。 收款账户信息： 账户名：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 账号：543058193738 开户行：中国银行南园支行 |
| 16 | 导致无效 投标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 不同投标人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应； - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |

第一章  招标公告

项目概况： 2026年环境监测自动站质控及运维服务的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统中获取招标文件，并于2026年4月21日9:30（北京时间）前递交投标文件。

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市相城生态环境局的委托，就2026年环境监测自动站质控及运维服务进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320507-SZYX-G2026-0009

2.项目名称：2026年环境监测自动站质控及运维服务，其中：

一标段：水站运维(一）

二标段：水站运维(二）

三标段：水站运维(三）

四标段：水站质控

五标段：空气站运维

六标段：噪声站运维

3.预算金额：人民币玖佰陆拾万元整（￥9600000.00），其中：

一标段：人民币贰佰陆拾万元整（￥2600000.00）

二标段：人民币贰佰壹拾捌万元整（￥2180000.00）

三标段：人民币壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）

四标段：人民币陆拾万元整（￥600000.00）

五标段：人民币贰佰伍拾万元整（￥2500000.00）

六标段：人民币壹拾贰万元整（￥120000.00）

4.最高限价：无

5.采购需求：

一、二、三标段：根据《地表水自动监测技术规范》HJ 915-2024等文件，对相城区内水质自动站进行运行维护管理工作，确保数据的有效性和准确率。

四标段：对水质自动站的运维情况进行质控检查，进一步加强对运维服务工作的监督和管理。

五标段：根据《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 817-2018等文件，对相城区空气自动站、VOC站开展运行维护,针对监测数据异常情况，能够及时发现并处理，开展降尘监测服务。

六标段：根据《功能区声环境质量自动监测技术规范》HJ 906-2017等文件，对相城区功能区噪声自动站开展运行维护。

注：本项目投标人可以选择任意一个或多个标段进行投标，但投标人不得同时兼中两个标段。

6.合同履约期限：

一、二、三标段：项目运维服务期为2026年6月21日-2027年6月20日，6月底前完成交接。

四标段：项目质控服务期为2026年6月21日-2027年6月20日，6月底前完成交接。

五标段：合同签订之日起一年。

六标段：合同签订之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，本项目属其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

（2）四标段供应商需具备检验检测机构资质认定证书（环境检测CMA证书）。

三、获取招标文件：

1.时间：本招标公告发布之日起五个工作日

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.截止时间：2026年4月21日9:30（北京时间）

2.开标时间：2026年4月21日9:30（北京时间）

3.开标地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他相关事宜：

1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9.政府采购监督电话：0512-67591006/67591005

10.本公告同时在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市相城生态环境局

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系方式：0512-66156171

2.采购代理机构信息

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

3.项目联系方式

项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷

电话：0512-68364647、68361806*8002

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司。

- 词语释义

  - 采购代理机构：受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

  - 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织或自然人。

  - 中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织或自然人。

  - 货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 服务：系指本次招标文件规定的中标人应承担的服务及中标人应承担的其它义务。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

  - 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

  - 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人应当具备的条件

  - 详见招标公告。

- 投标人必须按招标公告要求获取招标文件，否则不能参加本次招标活动。

- 投标委托

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须持有法定代表人授权委托书。

- 投标费用

  - 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合投标。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件及其更正文件不是直接从指定的政府采购信息发布媒体或系统中获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场考察

  - 投标人可按招标文件规定的时间（如有）对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 经采购人允许，投标人可为考察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人或采购代理机构承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

  - 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 质疑、招标文件的澄清和修改

  - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对招标文件提出质疑的供应商，须提供在“苏采云”系统中下载的本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。

接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系部门：业务部-金健

联系电话：0512-68364647/68361806

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

  - 采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行修改。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期。

  - 采购人或采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式在苏州市政府采购网上公示。可通过“苏州市政府采购网”——各项目“补充通知”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体或系统上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）或服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标文件的组成

  - 封面

  - 开标一览表

  - 公开分项报价

  - 其他针对对本次投标的详细说明

    - 其他针对对本次投标的详细说明（无对应模块上传的投标文件内容可传至此，含“第三章 投标文件格式”中部分表格、内容，涉及投标报价除外）。

  - 资格审查文件

    - 关于资格文件的声明函（见投标文件格式）；

    - 投标人基本情况表（见投标文件格式）；

    - 投标人法定代表人身份证复印件；

    - 法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权，见投标文件格式）；

    - 合格供应商的资格证明材料：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前一年内的财务报表或最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经市场监督管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供相关证明材料或承诺）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 四标段供应商需具备检验检测机构资质认定证书（环境检测CMA证书）。

    - 本次招标有关的其他资格证明文件。

  - 符合性审查文件

    - 投标函（见投标文件格式）；

    - 技术要求偏离表（见投标文件格式）；

    - 商务要求偏离表（见投标文件格式）；

    - 本次招标有关的其他符合性证明文件。

  - 综合评审文件

    - 评分标准中所涉及到针对本项目的相关理解说明，技术服务方案、售后服务方案，相关证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

    - 本次招标有关的其他综合评审文件。

  - 企业报价折扣证明

    - 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如为）

注：本项目投标文件由13.1-13.8款规定的内容组成并按要求加盖电子公章。制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。除投标报价相关模块，其余模块中不得出现投标报价。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出。

- 投标报价（编制）要求的说明

  - 投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变。

  - 投标人应按投标分项报价明细表（如有）中的全部货物、服务计算单价和总价。投标分项报价明细表中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的制作、签署、上传

  - 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

  - 制作电子投标文件时，应按要求加盖投标人电子公章，需要法定代表人或代理人盖章或签名的文件必须按要求进行电子签章或签名，若未按上述要求签署或盖章的电子投标文件为无效投标。

  - 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

  - 请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

  - 如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 投标文件的有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。

  - 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

- 开标和评标

- 投标截止

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 在投标截止时间收到的投标文件少于三份或完成解密的供应商不足三家的，本次招标失败。

- 开标

  - 开标由采购代理机构在“苏采云”系统“开标大厅”主持，投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，在系统规定的时间内对投标文件进行解密，评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

  - 投标人在开标过程中应按照“开标大厅”相关要求进行其他相关系统操作。

  - 为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息或通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系，请投标人及时关注，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

  - 信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

  - 查询时间：投标文件提交截止时间。

  - 查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

  - 查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

  - 经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

- 评标委员会

  - 评标委员会依法组建，负责本项目的评标事务。

  - 评标委员会独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    - 根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

    - 配合相关部门的投诉处理工作；

    - 配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

  - 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件审查

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

  - 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 投标文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 投标人的报价只响应了部分招标内容；

    - 法律法规或招标文件规定的其他认定无效的情况。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。具体规定时间以系统中评标小组设定的倒计时间为准。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

  - 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审查，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 采购人或采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评价和比较采用的办法具体内容详见招标文件第六章。

  - 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标的理由通知所有投标人。

- 授予合同

- 中标人的确认

  - 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人或采购代理机构的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标人。

  - 采购代理机构在规定的时间内将中标结果在相应媒体上予以公示。

- 合同授予标准

  - 采购人或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 中标通知书

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 合同的签订

  - 中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

  - 中标人如果未按规定支付中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- 监督

  - 有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、投标函

投标函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司：

我方全面研究了               项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起  90 天。

4、我们愿意提供招标文件中要求的相关资料。

5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 组织实施的编号为                         号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日

后附身份证
附件3、开标一览表、投标报价明细表

开标一览表

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

公开分项报价

| 序号 | 站点名称 | 服务内容 | 期限 | 每月单价 | 数量（月） | 每年总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 金额大写 : 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |

注：“公开分项报价”投标报价应当与“开标一览表”的投标报价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系人：

联系手机：

日期：

附件4、技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目编号：JSZC-320507-SZYX-G2026-0009

| 序号 | 名称 | 招标需求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商应对照招标文件要求等进行响应说明，所响应标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5、商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目编号：JSZC-320507-SZYX-G2026-0009

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约期限 |  |  |  |
| 2 | 履约地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 服务承诺 |  |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1.投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件6

（1）关于资格文件的声明函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320507-SZYX-G2026-0009的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

（2）供应商单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 工商注册地 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | / |  | / |  |
| / | 20 年 |  | 20 年 |  | 20 年 |
| 销售收入（单位：万元） |  |  |  |  |  |
| 实现利润（单位：万元） |  |  |  |  |  |
| 单位简历及 内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |
| 最近5年有无因售假售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉情况说明 |  |  |  |  |  |
| 最近5年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |
| 开票资料/数字人民币账户信息 |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件7

投入本项目的人员情况表

项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业、学历 | 职称 | 工作年限 | 工作领域 | 其他证书情况 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件8

投入设备、备品备件、试剂等配备表（格式）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件9

盲样考核结果报告（第四标段）

投标单位：（公章）

| 考核内容 | 考核项目 | 考核值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… | …… | …… |
|  | …… | …… | …… |
|  | …… | …… | …… |
|  | …… | …… | …… |

备注：需附完整原始记录（包括原始记录、曲线、图谱等）及含日期时间的实验过程、实验人员、实验场所的现场照片，否则不得分。

附件10

（1）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（2）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件11、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件12、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在直接股权关系 |  |  |  | 与响应单位存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

## 注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

第四章  招标书

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市相城生态环境局的委托，就2026年环境监测自动站质控及运维服务进行公开招标。

- 项目编号：JSZC-320507-SZYX-G2026-0009

- 项目名称：2026年环境监测自动站质控及运维服务，其中：

一标段：水站运维(一）

二标段：水站运维(二）

三标段：水站运维(三）

四标段：水站质控

五标段：空气站运维

六标段：噪声站运维

- 预算金额：人民币玖佰陆拾万元整（￥9600000.00），其中：

一标段：人民币贰佰陆拾万元整（￥2600000.00）

二标段：人民币贰佰壹拾捌万元整（￥2180000.00）

三标段：人民币壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）

四标段：人民币陆拾万元整（￥600000.00）

五标段：人民币贰佰伍拾万元整（￥2500000.00）

六标段：人民币壹拾贰万元整（￥120000.00）

- 最高限价：无

- 采购需求：

一、二、三标段：水站运维

- 第一至第三标段服务站点情况：

第一标段：水站运维(一）

根据国家规范技术要求，苏州市相城生态环境局拟委托专业机构对23个水质自动站进行运行维护管理工作，并选择1个站点在服务期内完成智能化改造。项目运维管理服务期为2026年6月21日-2027年6月20日，6月底前完成交接。

另有阳澄湖心、南消泾闸和望亭上游3个国省考水质站点，也需配套进行相关站点日常稳定运行的保障工作。

站点情况表

| 序号 | 水站名称 | 类型 | 仪器 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圣塘港桥水站 | 固定站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 2 | 百溇桥 | 固定站 | 系统集成 | PLC控制 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总氮分析仪 | WQMS2000-TP |
|  |  |  | 总磷分析仪 | WQMS2000-TN |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | K301 |
|  |  |  | 藻类分析仪 | BBE AOA |
| 3 | 渭塘河口 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 4 | 南消泾闸 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总氮分析仪 | WQMS2000-TN |
|  |  |  | 总磷分析仪 | WQMS2000-TP |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WQMS2000-NHN |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | WQMS2000-CODmn |
| 5 | 沈垫桥 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Yanaco COD-380 |
| 6 | 阳澄湖立交 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 7 | 煤灰池西 | 浮船 | pH值自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 溶解氧自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 藻密度自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008(Cyano) |
|  |  |  | 叶绿素a自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008(Chla) |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2002(NH) |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2003(TP) |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2004(TN) |
| 8 | 钿钵头港闸 | 简易站 | pH值自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 溶解氧自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2002(NH) |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2003(TP) |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2004(TN) |
|  |  |  | 水站系统集成 | LIHERO LFWAMS-2010 |
| 9 | 仁巷港闸 | 简易站 | pH值自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 溶解氧自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2002(NH) |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2003(TP) |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2004(TN) |
|  |  |  | 水站系统集成 | LIHERO LFWAMS-2010 |
| 10 | 马干头港闸 | 简易站 | pH值自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 溶解氧自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2002(NH) |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2003(TP) |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2004(TN) |
|  |  |  | 水站系统集成 | LIHERO LFWAMS-2010 |
| 11 | 牡丹港闸内 | 简易站 | pH值自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 溶解氧自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2002(NH) |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2003(TP) |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2004(TN) |
|  |  |  | 水站系统集成 | LIHERO LFWAMS-2010 |
| 12 | 浪沙浜闸内 | 简易站 | pH值自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 溶解氧自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2002(NH) |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2003(TP) |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2004(TN) |
|  |  |  | 水站系统集成 | LIHERO LFWAMS-2010 |
| 13 | 河渎桥 | 简易站 | pH值自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 溶解氧自动分析仪 | LIHERO LFWCS-2008 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2002(NH) |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2003(TP) |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | LIHERO LFS-2004(TN) |
|  |  |  | 水站系统集成 | LIHERO LFWAMS-2010 |
| 14 | 蠡塘河口 | 小型站 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carbolyser |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 15 | 朝阳河中桥 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 16 | 浒关上游 | 简易站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 COD-203A |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 17 | 望亭水利枢纽 | 小型站 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-620 |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 18 | 蠡塘河大桥 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 NHN-4210 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 19 | 蠡北大桥 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 20 | 陆慕中桥 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 21 | 十六亩塘桥 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 22 | 冶长泾 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 23 | 塘河大桥 | 简易站 | 五参数水质自动分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | WQMS2000-NHN |
|  |  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | WQMS2000-CODmn |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | WQMS2000-TP |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | WQMS2000-TN |
|  |  |  | 水站系统集成 | 定制 |

第二标段：水站运维(二）

根据国家规范技术要求，苏州市相城生态环境局拟委托专业机构对19个水质自动站进行运行维护管理工作，并选择1个站点在服务期内完成智能化改造。项目运维管理服务期为2026年6月21日-2027年6月20日，6月底前完成交接。

另有312国道桥，鹅真塘和北桥大桥3个国省考水质站点，也需配套进行相关站点日常稳定运行的保障工作。

站点情况表

| 序号 | 水站名称 | 类型 | 仪器 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思贤泾桥 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 2 | 沙墩港桥 | 简易站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 COD-203A |
|  |  |  | 藻密度分析仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 3 | 红旗桥 | 简易站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 COD-203A |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 4 | 寒家桥 | 简易站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANAKO COD-308 |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 5 | 永昌泾大桥 | 简易站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANAKO COD-308 |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 6 | 阳澄西湖南 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | YSI EMM700 |
| 7 | 严家港口 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | YSI EMM700 |
| 8 | 阳澄中湖北 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-680 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-680 |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | YSI EMM2500 |
| 9 | 中湖北围网 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-680 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-680 |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | YSI EMM2500 |
| 10 | 西湖北 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
| 11 | 西湖中 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2S |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
|  |  |  | 视频监控设备 | 海康威视 DS-2DC4223IW-DE |
| 12 | 东湖北 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2S |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
|  |  |  | 视频监控设备 | 海康威视 DS-2DC4223IW-DE |
| 13 | 周家浜 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2S |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
|  |  |  | 视频监控设备 | 海康威视 DS-2DC4223IW-DE |
| 14 | 旧浮船点 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
| 15 | 中湖西 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
| 16 | 白荡东口 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
| 17 | 白荡桥 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
| 18 | 盛泽荡 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
| 19 | 居家堰 | 小型站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总磷、氨氮分析仪 | HQ-620 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 多普勒流速流量仪 | Sontek SL |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |

第三标段：水站运维(三）

根据国家规范技术要求，苏州市相城生态环境局拟委托专业机构对14个水质自动站进行运行维护管理工作，并选择1个站点在服务期内完成智能化改造。项目运维管理服务期为2026年6月21日-2027年6月20日，6月底前完成交接。

另有木巷大街桥，中星桥2个省考水质站点，也需配套进行相关站点日常稳定运行的保障工作。

站点情况表

| 序号 | 水站名称 | 类型 | 仪器 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太平沈桥 | 固定站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4110 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4110 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | WQMS2000-CODmn |
| 2 | 广济北路桥 | 固定站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | WQMS2000-TP |
|  |  |  | 总氮分析仪 | DKK NPW-160 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | K301 |
| 3 | 汽运站 | 固定站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | DKK NPW-160 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | DKK NPW-160 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | K301 |
|  |  |  | 叶绿素a蓝绿藻 | 哈希 Hydrolab-DS5X |
| 4 | 漕湖湖东 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 岛津 TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon UNO |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANACO COD-380 |
| 5 | 湘石路桥 | 简易站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 COD-203A |
|  |  |  | 多普勒流速流量仪 | Sontek SL |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 6 | 凤凰泾大桥 | 简易站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 COD-203A |
|  |  |  | 多普勒流速流量仪 | Sontek SL |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 7 | 中星桥 | 简易站 | 系统集成 | WQMS3000 |
|  |  |  | 五参数分析仪 | WTW IQ |
|  |  |  | 总磷分析仪 | WQMS2000-TP |
|  |  |  | 总氮分析仪 | WQMS2000-TN |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WQMS2000-NHN |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | WQMS2000-CODmn |
| 8 | 甘露大桥 | 简易站 | 五参数仪 | WTW IQ Sensor Net |
|  |  |  | 总氮、总磷分析仪 | TNP-4200 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | WTW TresCon |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | YANAKO COD-308 |
|  |  |  | 多普勒流速流量仪 | Sontek SL |
|  |  |  | 集成系统 | 定制 |
| 9 | 浒东运河桥 | 简易站 | 五参数水质自动分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | WQMS2000-NHN |
|  |  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | WQMS2000-CODmn |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | WQMS2000-TP |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | WQMS2000-TN |
|  |  |  | 水站系统集成 | 定制 |
| 10 | 黄埭塘广济北路桥 | 简易站 | 五参数水质自动分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | WQMS2000-NHN |
|  |  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | WQMS2000-CODmn |
|  |  |  | 总磷水质自动分析仪 | WQMS2000-TP |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | WQMS2000-TN |
|  |  |  | 水站系统集成 | 定制 |
| 11 | 茅塔大桥 | 浮标 | 水质多参数仪 | YSI EXO2S |
|  |  |  | 总磷分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | HQ-810 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Scan carboyser |
|  |  |  | 气象仪 | AIRMAR 220WX |
|  |  |  | 数据采集传输系统 | 定制 |
|  |  |  | 浮体（含供电系统、GPS等） | ZM2000 |
|  |  |  | 视频监控设备 | 海康威视 DS-2DC4223IW-DE |
| 12 | 元和水务站桥 | 简易站 | 五参数水质自动分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | WQMS2000-CODmn |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | WQMS2000-TN |
| 13 | 南济民塘桥 | 简易站 | 五参数水质自动分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | WQMS2000-CODmn |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | WQMS2000-TN |
| 14 | 永昌泾806乡道桥 | 简易站 | 五参数水质自动分析仪 | WQMS2000-MS5 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | WQMS2000-CODmn |
|  |  |  | 总氮水质自动分析仪 | WQMS2000-TN |

- 运行维护要求

2.1水站服务标准须严格按照《地表水水质自动监测站选址与基础 设施建设技术要求》（HJ 915.1—2024）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ 915.2—2024）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》以及省生态环境厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

2.2当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运行维护要求时，以新要求为准。

2.3签订合同后15天内，供应商按照相关技术规范和运行维护合同要求，结合成交实际情况，有针对性的编制运行维护交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运行维护交接方案有序开展运行维护交接工作。

2.4水站日常运行和维护管理

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作，根据相应规范要求明确维护方法、周期、内容及技术保障等。每天做好数据监控、每周定期巡视水站。

2.5供应商应根据水站实际情况，合理安排水站日常运行维护工作，认真、及时做好维护记录，每月编制书面运行维护报告并按时提交采购人，汇报运行维护计划执行情况以及运行维护工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运行维护工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

每月书面运行维护报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站日常维护等相关记录；

（2）自动站仪器设备故障及排除情况登记表；

（3）自动站每月有效运行情况，有效运行率、数据捕获率的统计；

（4）自动站备品备件管理登记表；

（5）自动站仪器日质控、标液核查、水样比对、加标回收等质控措施开展情况。

2.6水站现场配备必要的操作手册、管理规章和现场记录本等。供应商服务人员应遵守水站安全管理条例规定，水站应保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，出水正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。日常应经常检查其供电是否正常、过程温度是否正常、工作时序是否正常、有无漏液及管路是否有气泡、搅拌电机是否工作正常等。

2.7藻类分类维护周期：1次/月，清洗sensor分析室、更换进样管路等确保仪器各项性能完好。维护要求：清洗sensor分析室；更换进样管路；检查数据传输线路是否正常；检查电源和数据是否正常；清洁机柜及外部仪器检查和仪器性能检查；备件更换。

2.8供应商保证系统设备通过每年的计量检定以及配合采购人做好对系统的质量控制。供应商负责在有资质的实验室配制并定期更换水站仪表所需试剂、标准溶液。

2.9供应商工作人员的安全责任及交通食宿等开支由供应商承担。

2.10在运行维护期间，如遇采购人对水质自动监测站更换或新增仪器，供应商配合新仪器的安装、调试及运行维护等工作，包括将数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。（如新购仪器合同明确仪器的服务方除外）。

2.11供应商须保障取水口、站房内外实现全方位监控，确保对站房内外仪器、进出入人员实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于30天。保障视频监控系统正常运行，如无法满足日常监控的需求，需要供应商根据实际情况自行更新。

2.12供应商在成交后3个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一册”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运行维护档案。

2.13水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，供应商应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

2.14供应商须做好站点运行维护记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，仪器、系统各项关键信息向采购人备案，运行维护过程中相关数据和佐证材料及时上传或提交给采购方，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

2.15供应商负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面检查，对站房外围进行整修和粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行安装和维护。

2.16对流量计安装支架、周边环境进行一次全面检查和维护，按照《河流流量测验规范》 (GB 50179-2015）要求开展断面测量和流量率定，至少须覆盖丰、平、枯三个水期，提供断面测量和流量率定报告。

2.17当涉及站点迁移的，服务单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

2.18供应商应根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。

2.19由供应商全权负责系统及托管设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备、纯水系统等附属设施），同样包括由于外部原因意外丢失和供应商的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用，需将维修费用计算在托管服务报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏除外。

2.20对浮标/浮船站系统和仪表进行定期维护、保养，浮标/浮船站运维频次两周不少于一次（3-10月安全度夏期间增加运维频次），为保证数据准确可根据采购人要求增加运维频次，受天气影响时可视情况开展。

2.21每月需出具1份运维服务报告，运维期结束后需出具1份年度服务总结报告。

2.22中标单位应配合开展国、省、市考断面、水站的防人为干扰巡查。巡查原则要求河流型水站应覆盖站点采水口上下游1公里范围，湖库型水站应覆盖站点采水口周边500米半径的湖区范围。重点内容包括站点周边有无人工喷泉、曝气等增氧装置，有无投放生物、化学药剂行为，有无干扰采水口正常采样行为等。具体巡查频次和要求以采购人通知为准。

- 质量保证与质量控制

3.1供应商需建立质量保证体系，制定并完善运行维护管理制度、运行维护作业指导书及质控程序文件等，指导和规范服务人员现场操作流程。

3.2供应商编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

3.3供应商应配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作，并随时接受采购人的工作考核及质量考核。

3.4供应商需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3.5水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。供应商应建立试剂管理制度和台账，水站运行维护试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

3.6监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时告知采购人纸质备案，变更时需提交书面申请。

3.7水站常规五参数须完成每周标准溶液核查和每月实际水样比对；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试；叶绿素a、藻密度须完成多点线性核查、实际水样比对。

3.8质控措施频次和技术要求须满足表4、表5、表6。

表4  常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表5  高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日 | / |
|  | 注：具备自动质控功能的设备每日开展，无日质控功能的设备每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | / |
|  | 注：仅具备自动质控功能的设备开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格。 |  | 每月 | / |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±10% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ（湖库总磷为BⅢ）时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80%～120% |  | 数据异常排查时按需开展 | / |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | 每月 | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

表6  叶绿素a、藻密度质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.993 | 每季度 | / |
|  | 示值误差 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差≤±5% |  | / |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ≤±30% | 每月 | 采用经校准的便携式荧光法仪器比对 |

- 应急措施要求：

4.1供应商保证在运营维护管理期内，日常工作日8小时不断人，节假日或非工作时间有值班人员，协助采购人做好水站应急监测，制定应急维护方案。配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场调研、检查、参观等工作。

4.2当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，应及时响应、核实水质自动站异常数据，且须2小时内报告采购人，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

4.3当系统仪器出现故障（包括停运）时，故障响应时间小于1小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，保证在4小时内到达现场检修通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决，一般故障应12小时以内排除，特殊故障48小时内无法排除的，导致水站主要监测指标（pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、藻密度）无法连续监测时，须通过更换备机以确保数据的完整性，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案，期间需配合进行手工监测。

- 数智化升级服务：

第一标段、第二标段、第三标段中标供应商须选1个水站进行数智化升级服务。升级后的数智化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量，实现的主要功能如下：

（1）水站监控软件能够自动控制水质在线分析仪进行低浓度标样核查、高浓度标样核查、多点线性核查、加标回收率测试、校正功能，并可以查询到相关的测试数据。

（2）在遇到超标异常水质数据时，水站监控软件能自动下发指令使水质在线分析仪自动配制和超标异常水质数据值相同或相近浓度的标准溶液自动进行标液核查，根据核查结果验证仪器性能状态。

（3）水质在线分析仪能够自动稀释高浓度母液配制所需浓度标样并测试。

（4）水质在线分析仪能够设置盲样的稀释比例，仪器自动按比例稀释测量完成盲样质控考核。

（5）水质在线分析仪关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令。

（6）具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。

（7）能够对室外采水深度、水站用电量、站房温湿度、水浸报警、烟感报警信息进行采集和存储。

（8）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

- 总体要求

6.1供应商资金保证充足。投标单位应具备完善的仪表配件供应渠道。

6.2供应商运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的30%。运维公司必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并具备聘用合同及职工社会保险缴纳证明。人员中标后须自己配备到位。

6.3供应商应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

6.4供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

6.5在运维及管理期间，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

6.6在水质自动监测系统运维及管理期间，中标单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标单位必须接受业主代表的定期或不定期检查和考核。

6.7不论何时，中标单位都应承担监测数据的保密责任；中标单位按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

6.8不论何时，中标单位无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

6.9供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

6.10供应商应对监测系统中仪器产生的废液，必须按照相关规定进行管理、收集和处置。

6.11对供应商人员及装备的要求（中标后须立即配备到位）：

（1）供应商需在合同签订后安排1名数据审核人员，从事数据监控平台及数据综合分析工作，每日监控各站点的运维情况、数据审核等，具备一定的监测数据分析及报告编制能力，完成各类报告。

（2）供应商应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标单位自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标单位自控）及比对分析技术要求。

（3）供应商应至少按照10：1的比例（不足10套部分按10套算，下同）配备与运维浮标/浮船系统相同品牌、型号的备用浮标/浮船系统及仪器（多参数、总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数分析仪、气象仪）；按照10：1的比例配备与水质自动监测站相同品牌、型号的仪器（五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪、流速仪），以方便仪器出现故障无法排除故障时，更换备用机或备用系统。

（4）供应商巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（5）供应商为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置6名专业技术人员，1名数据审核人员，配置3辆运维车（至少一辆是SUV），排量不低于1.5T，浮标/浮船站运维需要船只的使用证明。

- 考核办法

采购人每月对中标单位运维水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、固定资产管理以及运行维护规范性等。

（1）数据有效率

- 正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

- 非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，中标单位应及时告知采购人并根据实际情况判断是否开展补充监测。

1）具备补充监测条件的，根据相关要求，中标单位应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上报，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

2）不具备补充监测条件的，中标单位有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

3）不具备补充监测条件

停运期间，中标单位应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。停运期间发生费用根据单价按实际发生数量结算。

运维费支付

A.单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

B.单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

C.单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

D.上述A-C所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

E.单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

F.全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

（2）运行维护规范性

按照《相城区水质自动监测站质控巡查表》对单站进行考核。

单站点质控得分在90分及以上时不扣款；低于90分大于75分，每少1分扣200元；低于75分大于60分，每少1分扣400元；低于60分，扣除该站点当月全部运维服务款项。

巡查表如下：

相城区水质自动监测站质控巡查表

核查站点：                            核查时间：

运维公司：                            运维责任人（签字）：

质控单位：                            质控责任人（签字）：

| 考核内容 |  |  | 序号 |  | 标准内容 |  | 评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运维核查 | 运维内容核查 |  | 1 |  | 维护记录满足每周运维1次 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 每周进行1次取水口检查：采水是否正常，有无水草、杂物等 |  | 2分 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 每月进行1次管路清洗：□取水管、□测量池、□沉淀池、□过滤芯、□配水管 |  | 2分 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 每两周/月进行1次试剂更换：□氨氮、□总磷、□总氮、□高锰酸盐指数（试剂1月更换1次，总磷夏季加密） |  | 5分 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 每次试剂更换时进行1次校准液校正：□氨氮、□总磷、□总氮、□高锰酸盐指数 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 相应仪器及校正参数在正常范围内（写出偏差的参数及范围）： □氨氮、□总磷、□总氮、□高锰酸盐指数 |  | 12分 |  |  |
| 运维质控情况 | 标液核查 |  | 1 |  | 每月对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行1次标样考核，相对正负误差要求是否合格：□氨氮、□总磷、□总氮、□高锰酸盐指数*考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号 | 标样考核=100%（按上月度计） | 10分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100%＞标样考核≥75%（按上月度计） | 5分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标样考核＜75%（按上月度计） | 0分 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 每月运维商内控对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行标液核查，相对正负误差要求为≤10%，是否合格：□氨氮、□总磷、□总氮、□高锰酸盐指数 考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号 |  | 10分 |  |  |
|  | 实样比对 |  | 4 |  | 常规五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数比对结果不合格 |  | 10分 |  |  |
| 运维记录核查 | 维护记录 |  | 1 |  | 维护记录应符合频次要求且内容完整、字迹工整，并存放在水站现场 |  | 2分 |  |  |
|  | 质控记录 |  | 2 |  | 质控记录内容应满足考核和校准频次要求且内容完整、字迹工整，并存放在水站现场 |  | 2分 |  |  |
|  | 试剂、标液更换记录 |  | 3 |  | 试剂及标液更换记录内容完整、字迹工整，可以与维护记录相吻合，并存放在水站现场 |  | 4分 |  |  |
|  | 仪器及备品备件更换记录 |  | 4 |  | 仪器及备品备件更换频次记录内容完整、详实、字迹工整，且可以与维护记录相吻合，并存放在水站现场 |  | 2分 |  |  |
| 运维响应 | 监控预警 |  | 1 |  | 实现日监控，监控人员发现水质异常并上报是否及时 |  | 3分 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 填写监控记录，监控记录是否完整 |  | 2分 |  |  |
|  | 应急处置 |  | 3 |  | 接到水质异常报警后，是否及时赶赴现场 |  | 2分 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 对现场仪器状态进行确认，确认正常后，是否及时反馈地方站 |  | 5分 |  |  |
| 运维保障 | 人员保障 |  | 1 |  | 水站是否按招标文件要求配备有专业的运维人员且每6-8个站至少有2名运维人员 |  | 5分 |  |  |
|  | 技术保障 |  | 2 |  | 现场运维人员是否持证上岗（运维该水站至少有1人持证） |  | 4分 |  |  |
|  | 车辆保障 |  | 3 |  | 水站是否按招标文件要求配备有专用的运维车辆，每6-8个站有至少1辆运维车辆 |  | 3分 |  |  |
|  | 实验室保障 |  | 4 |  | 是否在有资质的实验室配置试剂 |  | 3分 |  |  |
|  | 站房卫生 |  | 5 |  | 地面、机柜、管路、站房外围是否整洁 |  | 2分 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接扣款项 |  | 站房卫生 | 1 | 以单站为单位考核，站房卫生脏乱差 |  |  |  | 扣100元/次 |  |
|  |  | 巡检记录 | 2 | 以单站为单位考核，未填写巡检记录 |  |  |  | 扣100元/次 |  |
|  |  | 仪器维护 | 3 | 未定期清洗、更换试剂、易耗品 |  |  |  | 扣100元/次 |  |
|  |  | 系统维护 | 4 | 未保证取水、配水、预处理单元正常，管理畅通；未保证空压机、发电机、稳压机、纯水器（机）、UPS、动环等正常运行 |  |  |  | 扣100元/次 |  |
|  |  | 报告上报不及时 | 5 | 未在次月7日前，将上月月报上报业主。如遇特殊情况需要得到用户批准后可延迟上报。 |  |  |  | 扣1000元/次 |  |
|  |  | 异常数据未及时上报 | 6 | 出现异常数据，确认不是因仪器故障原因导致未上报。 |  |  |  | 扣200元/次 |  |
|  |  | 弄虚作假 | 7 | 存在虚作假行为：□工控机自动生成数据、□仪表斜率设定不符合要求、□修改仪表内部参数、□其他： |  |  |  | 扣2000元/次 |  |
|  |  | 盲样考核 | 8 | 每出现1个盲样考核不合格的参数。 |  |  |  | 扣2000元/次 |  |
|  |  | 仪器修复 | 9 | 常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、藻密度、流量计）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的 |  |  |  | 扣2000元/次 |  |
|  |  | 数据有效率 | 10 | 监测数据有效率不高于90%的 |  |  |  | £有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。 £有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。 £当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5% |  |

注：考核办法和质控内容可能会根据实际运行情况进行调整。存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

- 数智化升级

中标单位未按照采购人要求进行某个水站数智化升级的，扣除该中标单位平均单个站点的全年运维费用。

（4）人员管理

在项目实施过程中，中标单位应根据合同安排符合采购人要求的人员开展相关工作。数据审核人员应熟悉水站情况及水环境质量相关标准规范，按要求及时审核数据编制报表。中标单位人员违反保密工作规定或出现重大工作失误的采购人有权要求更换，并根据情况扣减运维费。

（5）固定资产管理

中标单位及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

四标段：水站质控

## （一）项目概况

根据国家技术规范要求，为加强对乡镇补偿、湖体、水源地、重点预警水站的质量管理，提高外部质控检查的时效性，苏州市相城生态环境局拟委托专业机构对56个水质自动站的运维服务进行质控检查，进一步加强对运维服务工作的监督和管理。

56个水站详细信息见一、二、三标段《站点情况表》，质控站点数量如有变化按实结算。

质控服务期限：2026年6月21日至2027年6月20日，6月底前完成交接。

## （二）采购内容

此次采购负责56个水站的自动监测运维和质控体系检查、现场五参数比对、盲样考核、加标回收考核、集成干预检查、手工比对监测、水文监测和监控视频设施抽查，并参与抽测和飞行检查。

1.检查任务具体包括：

（1）按照采购人制定的检查计划，每月按1次/站的频次开展一、二、三标段水站的运维和质控体系检查，并根据每月运维体系检查结果，配合苏州市相城生态环境局开展专项检查。购买数据服务水站检查频次为每月一次。

（2）每月携带便携式仪器对各个水站常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）进行现场比对。

（3）每月开展所有水站的盲样考核和多点线性核查，III~劣V类水每月开展一次加标回收检查和集成干预检查。

（4）每月对已具备视频监控系统的水站中抽查不低于10%的站房内外的监控视频。

（5) 每月开展所有水站手工比对监测，负责比对点位的样品采集，并按相关技术规范要求在规定时间内运输至实验室，实验室在水样质保期内进行手工分析。

（6）根据采购人的要求，针对数据质量存疑的水质自动站，随时开展计划外的质控检查。

（7）根据采购人的要求，参与其他质控检查工作。

2.检查方式

（1）检查涉及的项目

水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，其中需开展现场比对的项目为水温、pH、溶解氧、电导率和浊度等参数。

（2）运维和质控体系检查

每月由中标单位开展水站运维和质控体系检查。根据采购人制定的检查计划，中标单位制定检查方案，赴点位开展检查，按要求反馈检查结果，并每月形成检查总结报告。检查包括对地表水水质自动监测日常运维工作的开展情况、自动站质控体系构建情况和水站周边环境进行检查巡查，包括人员持证、站房环境、仪器状态、巡检情况、养护维修情况、质控措施、文件制定等。

（3）现场比对

每月由中标单位开展水站的现场比对。中标单位技术人员携带便携式仪器对常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）进行现场比对。按要求进行记录，并对比对结果进行统计分析，每月形成比对报告。

（4）盲样考核和加标回收（集成干预）检查

每月由中标单位开展水站的盲样考核，考核参数为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮。中标单位检查人员根据被考核水站所监控断面最近两个月的监测结果，选择浓度接近的有证标准物质，现场配制后交运维人员由仪器采水口进样测定。检查人员按要求记录结果，并对结果进行统计分析，每月形成报告。

每两个月由中标单位开展水站的加标回收或集成干预检查，检查参数为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮。中标单位检查人员根据被考核水站所监控断面最近两个月的监测结果，选择适当的有证标准物质，以水样为本底加标准溶液，现场配制后交运维人员由仪器采水口进样测定。检查公司按要求记录结果，并对结果进行统计分析，形成月度报告。

（5）视频监控检查

由中标单位开展视频监控检查，每月从已具备视频监控系统的水站中抽查不低于10%的站房内外的监控视频，检查是否存在非法进入站房和人为干扰自动仪器及站房周围环境的行为。

（6）实验室比对

开展自动监测点位的手工比对，并统计比对结果，形成月度比对报告。实验室手工比对项目为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮。检查人员负责比对点位的样品采集，并按相关技术规范要求在规定时间内运输至实验室分析。

（7）水文项目检查

按季度检查流速流量仪器维护记录，现场核查安装位置，核查率定报告。

（8）参与飞行检查

由采购人根据每月例行运维检查、现场比对、盲样考核、视频检查和手工比对结果，结合各点位水质异常波动情况，不定期开展飞行检查。并针对投诉、举报等各种渠道反馈的有人为干扰嫌疑的点位开展飞行检查。中标单位参与飞行检查，负责相应的技术支持和后勤保障等工作。

3.相关记录、报告报送要求

（1）现场检查情况、现场监测项目比对测试情况、盲样考核情况总结形成日报，检查后2日内提交给采购人。

（2）每月根据计划和配合采购人重点检查内容，赴现场开展检查，需按照采购人的统一表格进行记录，并将检查记录当日上传至质控平台。

（3）每月形成月总结（纸质和电子件），于每月的10日前提交给采购人。视频抽查情况、手工比对样品采集和运输情况及比对结果也需纳入日报和月总结。

（4）专项检查、飞行检查等计划外检查按照采购人要求报送。

（5）质控检查活动的质量管理记录、监测技术记录，包括检查过程中的影像资料，制成电子光盘，与相关报告一并报送给采购人。

## （三）技术要求

1.所有检查任务应严格按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）等文件。

2.中标单位在中标后15日内，向采购人提交《附加体系文件》，通过采购人审核后，进行信息备案，《附加体系文件》包含（但不限于）以下条款：

- 法律地位证明文件；

- 组织结构示意图；

- 内部组织结构设置和职责；

- 质量管理体系要素要求的岗位职能分配表；

- 参加本项目人员一览表，包括入职时间、专业、学历；

- 与本项目相关的监测能力表；

- 与本项目相关的主要仪器设备一览表；

- 本项目关键岗位人员任命文件；

- 本项目授权签字人签字领域及签名识别；

- 对按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的推荐方法或地表水相关的环境保护方法标准测定，按检查涉及的项目所列项目的能力确认材料；

- 必要的技术性和管理性支持文件(如：技术规程或规定和制度等)。

3.中标单位在中标后15日内，需根据实际情况编写详细可行的质控检查任务实施方案和应急预案。实施方案编写内容包括：现场检查的人员配备、车辆配备、仪器配备、仪器的检定/校准和维护、盲样的采购和发放、结果统计与评价、内部质量管理方案，应急预案内容包括：现场监测质控检查过程中，由于车辆出现故障或事故、遭遇恶劣天气等原因无法按时保质完成任务的有效预防和补救措施。采购人发现实施方案和应急预案不完善时，将及时反馈，中标单位必须予以完善，通过采购人审核后才能实施。

4.中标单位按检查涉及的项目现场监测项目需求采购现场监测仪器，现场监测仪器须满足环境保护相关技术规范要求，经过检定/校准，并在有效期内开展比对工作。

5.中标单位需提供现场监测仪器配置清单，包含型号、测定范围、检出限、准确度和精密度。如非中标单位自有或已购，须提供合作周期不少于本项目服务周期的合同或合作意向书复印件加盖中标单位公章，已购须提供采购合同复印件加盖中标单位公章。

6.每个水质自动站质控检查至少2名人员参加。

7.质控检查人员必须通过移动终端对水质自动站/点位现场的检查情况进行记录，并使用记录仪对质控检查过程进行视频拍摄留存记录。

8.因遭遇恶劣天气等突发客观情况等非主观原因造成的无法完成质控检查任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人反映，保存好相关记录备查。

9.中标单位采取必要的安全措施保障质控检查时人身安全。如发生任何意外，中标单位负责事故处理及一切费用，与采购人无关。

10.质控检查人员质控检查时发现采样点位周边环境不符合要求、采样系统未正常工作或仪器设备异常，应如实记录，并立即向采购人报告。

11.质控检查人员要对现场检查时发现的问题及时、如实记录，以现场检查时所见为准，不应在运维机构临时纠正后随意修改检查结果。检查完成后须检查人员和被检查人员共同签字确认。

12.中标单位必须出具承诺函，承诺成交后1个月内，配齐现场监测仪器、冷藏箱、冷藏车及符合要求的标准试剂，能够按照质控检查任务技术要求完成质控检查任务。

## （四）对中标单位要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求。中标单位要特别加以注意，必须在响应文件中有相应承诺。

1.▲项目实施要求

中标单位按照采购内容和要求，编制详细的质控检查任务实施方案（必须包含参与本项目的地点，实验室，人员持证上岗，人员从事相关工作的经验，人员专业和学历，技术负责人和质量负责人情况以及内部质量控制计划和手段措施）。

2.项目保障要求

- 中标单位资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算。

- ▲中标单位应具有独立完成质控检查任务的资源和能力，具有明确的法律地位，能够对质控检查结果的真实性和准确性负责。

- ▲本项目要求的现场监测项目，均需获得检验检测机构资质认定即CMA认定，所需要的仪器设备需经过计量检定。

- ▲在委托期内，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权，但不能以任何形式外包合同规定的质控检查任务。

3.人员管理要求（中标后须立即配备到位）

- 中标单位应根据招标文件中的工作内容要求，在投标文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工（包括现场检查人员、实验室质控人员、报告编制人、报告签发人等）做出说明，同时做出落实有效保证的承诺。

- 除技术负责人和质量负责人外，中标单位所投项目组人员不得重复。

- 中标单位至少指定一名高级管理人员作为本项目的技术负责人，负责此项目的沟通协调。服务期内非得到采购人允许，技术负责人和质量负责人不得更换。中标单位须出具承诺函。

- 技术负责人及其指定的助理，负责与采购人对接每月的质控检查计划，协调处理安排具体的检查工作。

- 协助采购人开展自动监测数据的日监控、预警自动站核查，负责现场协调和相关材料的汇总等采购人交办的工作，驻站人员应具有一定自动监测技术业务能力、较好的沟通协调能力和文字表达能力。

- ▲合同期间，本项目所有技术人员更换率不得超过20%。

- 合同期间，中标单位应采取必要的安全保护及相关措施，保障质控检查活动中工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与采购人无关，中标单位负责全权处理事故并承担全部费用，并且中标单位自愿放弃对采购人提起任何索赔及法律责任之追究。

- 关键岗位人员要求

1）全部质控检查人员在合同签订前须经过水质自动监测技术培训，熟悉水质自动监测原理、方法与程序。

2）报告编制人熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求。

3）报告签发人必须由技术负责人担任，能够判断质控检查结果的合理性和有效性。

4.技术与装备要求

（1）车辆要求，不低于1辆，质控检查所需车辆均由中标单位提供，投标所列车辆须为本项目专用。

（2）监测实施和环境要求，中标单位应拥有管理权和使用权的固定的监测活动场所，满足监测仪器设备放置、盲样配制、样品分析、开展质控检查和监测活动所需的条件要求。

（3）仪器设备要求，中标单位根据采购需求，应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备和标准物质，现场质控仪器需须为本项目专用。与采样和监测结果的准确性和有效性相关的仪器设备在投入使用前，必须进行量值溯源，并保持其在有效期内进行监测。

5.外部质量监督要求，中标单位要接受采购人对质控检查工作的监督检查。

采购人不定期对质控检查机构的质量管理体系、质控检查活动完成情况等进行飞行检查，并对现场质控检查视频记录进行抽查，不合格项要求限时整改；合格率低于60%的，终止合同。

6.严禁出现数据弄虚造假行为，中标单位不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由中标单位承担，并将被列入黑名单。

7.其他

（1）中标单位的报价和工作范围将被认为满足本项目采购文件中所要求的服务所需的全部费用和内容，若有漏项均由中标单位承担。

（2）对于采购人提出的采购需求范围内的要求，中标单位有义务积极配合，且不得要求增加费用；如采购人提出采购需求外的要求或采购内容，中标单位应予以配合，双方按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

## （五）数据归属及保密

本项目所有质控检查形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，中标单位无权使用任何质控检查结果或将质控检查结果发送给任何第三方。

## （六）考核方法与付费原则

- 考核方法

按季度一次对每个水质自动站（点位）单独考核，考核内容包括委托方对中标单位每月提供的质控检查结果的评价，以及报送的记录档案。

- 评价原则

- 考核结果与付费

按季度进行考核，质控检查的所有正常运行的水质自动站为统计基础。如有停运等特殊情况按实结算。

水质自动站质控管理考核表

考核对象：                                          考核时段：

| 序号 | 考核内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无论何种原因未完成某个水质自动站现场质控检查任务的，扣除该站点当月质控费 |  |
| 2 | 每出现1次未按时报送质控检查报告、盲样考核等报告的，扣除1000元 |  |
| 3 | 每份质控报告中出现3处及以上的数据错误等，扣除1000元 |  |
| 4 | 在外部质量监督检查中，合格率低于80%，高于70%的，扣除当月所有站点的质控费；在外部质量监督检查中，合格率低于70%，高于60%的扣除当季度所有站点的质控费 |  |
| 5 | 中标单位质控检查过程出现不符合技术要求的行为被质疑成功的，扣除1000元并责令整改 |  |
| 6 | 非本项目人员开展质控检查任务的，扣除当月所有站点质控费，并责令整改 |  |

- 对于部分拟上收的站，根据上级上收要求可提前终止该站点质控合同；质控点位根据需要调整作相应新增调整，结算规则是按月计提，按中标价折算至每月每站。

## （七）相关技术规范、标准及文件

《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》HJ 915.3-2024部分代替HJ 915-2017

《地表水自动监测技术规范》（试行）（HJ 915-2017）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ 91-2002）

《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》环发[2015]175号

数值修约规则与极限数值的表示和判定（GB/T 8170-2008）

《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》苏环办[2020]174号

《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》

注：如出台新的技术规范和标准时，按采购人最新要求及实际需求执行。

## （八）四标段盲样领取说明

1.领取时间：2026年4月20日上午9:30～10:00。逾期领取视为放弃。

2.领取地点：苏州市三香路万盛大厦9楼F座评标室。

3.领取说明：本次盲样领取采用购买形式，金额为500元，各已成功报名的供应商若因自身原因导致未能成功领取盲样，一切后果由供应商自行承担。本次盲样购买过程代理机构不作领取登记。开标结束后7个工作日内，各投标单位凭代理机构发放的收款凭证至代理机构开取盲样购买发票。本次盲样包中包含一张采购方编制的盲样编号页原件，投标时须将此原件直接扫描放进投标文件中，否则盲样考核不得分。

五标段：空气站运维

- 项目概况：

为确保苏州市相城区12个市控环境空气自动监测站、2个小型环境空气自动监测站及2个环境空气VOCS自动监测站正常运行，提高数据质量，强化子站管理，推进监测比对与数据分析工作，发挥其应有的评价、预警等作用，对上述站点进行全托管运维服务，运维服务期自合同签署之日起一年。

现有相城区、高铁新城2个国家环境空气质量考核点，根据省生态环境厅《关于进一步做好部分国控及省控环境质量监测网城市站运行维护保障工作的通知》及《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则》的要求，同时也需配套进行相关站点日常稳定运行的保障工作。

表1、环境空气自动监测站基本信息一览表

| 序号 | 点位名称 | 点位性质 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高铁新城 | 市控站 | 苏州市相城区高铁新城蠡太路苏州大学实验学校2楼楼顶 |
| 2 | 渭塘镇 | 市控站 | 苏州市相城区渭塘镇盛泽荡路与聚金路交叉口东北侧 |
| 3 | 太平街道 | 市控站 | 苏州市相城区太平街道数字文化创意产业园86-1幢楼顶 |
| 4 | 望亭镇 | 市控站 | 苏州市相城区望亭镇迎湖路32号御亭农产园西北侧5米 |
| 5 | 澄阳街道 | 市控站 | 苏州市相城区澄阳街道蠡塘河路168号华海嘉园2幢商铺楼顶 |
| 6 | 黄桥街道 | 市控站 | 苏州市相城区黄桥街道东挺河路梅花园 |
| 7 | 北桥街道 | 市控站 | 苏州市相城区北桥街道平天泾闸站 |
| 8 | 阳澄湖镇 | 市控站 | 苏州市相城区度假区（阳澄湖镇）消泾村阳澄湖大闸蟹文化馆办公楼3楼平台 |
| 9 | 元和街道 | 市控站 | 苏州市相城区元和街道济学路1号教育大楼楼顶 |
| 10 | 漕湖街道 | 市控站 | 苏州市相城区环湖路漕湖湿地公园 |
| 11 | 高新区 | 市控站 | 苏州市相城区春秋路1号相城区气象局气象监测站房内 |
| 12 | 度假区 | 市控站 | 苏州市相城区度假区（阳澄湖镇）澄中路7号水上派出所3楼顶 |
| 13 | 水闸 | 小型站 | 苏州市相城区阳澄湖东路众泾家园南侧田大港闸站 |
| 14 | 生态局 | 小型站 | 苏州市相城区阳澄湖东路8号相城区行政中心6号楼 |
| 15 | 望亭VOCS站 | VOCS站 | 相城区望亭镇迎湖路32号御亭农产园西北侧5米 |
| 16 | 元和VOCS站 | VOCS站 | 相城区元和街道济学路1号教育大楼楼顶 |

本次进行全托管运维服务的环境空气自动监测站的运维时间信息见表2，各站点仪器设备配置见表3。

表2、环境空气自动监测站的运维时间

| 序号 | 点位名称 | 运维内容 | 运维周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高铁新城、渭塘镇、太平街道、望亭镇、澄阳街道、黄桥街道、北桥街道、阳澄湖镇、元和街道、漕湖街道、高新区、度假区、水闸、生态局 | SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套 | 自合同签署之日起一年 |
| 2 | 望亭VOCS站、元和VOCS站 | 116种挥发性有机物在线监测系统、太阳辐射、紫外辐射、气象六参数等 |  |

表3、环境空气自动监测站主要设备信息表

| 1：高铁新城、望亭镇、北桥街道、阳澄湖镇、元和高新区、高新区、度假区/渭塘镇、太平街道、澄阳街道、黄桥街道、漕湖街道 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 | 2020 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 | 2020 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 | 2020 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 先河环保 | XHOZ2000B | 1 | 2019 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2020 |
| 6 | PM2.5分析仪 | 先河环保/ Thermo Fisher | XHPM2000E/5030i | 1 | 2019 |
| 7 | 动态校准仪 | 先河环保 | XHCZL2000B | 1 | 2019 |
| 8 | 零气发生器 | 先河环保 | XHZ2000B | 1 | 2019 |
| 2：水闸、环保局 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 | 2020 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 | 2020 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 | 2020 |
| 4 | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 | 2020 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2020 |
| 6 | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2020 |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 | 2020 |
| 8 | 零气发生器 | Thermo Fisher | 111 | 1 | 2020 |
| 3：望亭VOCS站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | VOCS在线监测系统 | 江苏海兰达尔 | EMT-100GM | 1 | 2021 |
| 2 | 太阳辐射 | 江苏海兰达尔 | EMT-100TSR | 1 | 2021 |
| 3 | 紫外辐射 | 江苏海兰达尔 | EMT-100UVR | 1 | 2021 |
| 4 | 气象六参数 | 富奥通 | FRT FWS600 | 1 | 2021 |
| 4：元和VOCS站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | VOCS在线监测系统 | 谱育科技 | EXPEC 2000 MS | 1 | 2021 |
| 2 | 太阳辐射和紫外辐射 | 品标 | P109、P110、P111 | 1 | 2021 |
| 3 | 气象六参数 | 智翔宇 | MULTI-6P | 1 | 2021 |

- 运维技术要求

1、有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，针对本项目配置至少2名空气自动站维护技术人员与2辆运维专车；安排1名数据审核人员，从事数据监控平台及数据综合分析工作，每日监控各站点的运维情况、数据审核等，具备一定的监测数据分析及报告编制能力，完成各类报告的编制。（提供承诺函，中标单位不得安排维护人员从事与本项目无关的任何工作，发现一次警告，第二次扣除合同总价的1.0%，第三次扣除合同总价的5.0%，同时采购人有权解除合同并通报，由中标单位承担由此对采购人造成的一切损失）

2、响应时间：对于站点出现的故障，应2小时内赶到现场，4小时内解决故障。

3、配备日常运行管理过程中涉及的常用工具、校准设备等，如流量计、温度计、气压计等。

4、耗材备件

中标单位须配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、过滤膜、纸带、滤芯、泵维护包、颗粒物仪器的干燥管等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，采购方按照空气站管理办法扣除一定的费用，直至解除合同。

5、标准物质的使用

空气站校准维护的标准气体必须为国家标物中心或环保部标样所产品。新购标准气体中标单位必须做验证实验，形成验证报告，另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证，当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

6、工作计划的制定

中标单位应及时制定运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购人。每月初提供月度总结。

7、财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人。未经采购人同意，中标单位不得以任何方式对采购人各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，中标单位应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，中标单位不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：中标单位违反上述条款中任何一条要求，采购方有权直接终止合同，同时列入不良单位名单并通报。

- 具体运维要求

中标单位应严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5、PM10）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《国家环境空气质量监测网络城市站运行管理办法》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》、《江苏省环境空气自动监测质量管理暂行规定》、新颁布的相关技术文件及采购文件、仪器操作说明书以及相城生态环境局的质控要求对仪器进行维护、维修和质量控制。

1、运维管理

要求托管过程中完成以下几项工作：

- 14个环境空气自动监测站及2个VOCS站的日常运行维护；

- 14个环境空气自动监测站及2个VOCS站的设备维护及维修；

- 14个环境空气自动监测站及2个VOCS站的质量管理；

- 突发性环境应急事故的辅助分析工作；

- 数据分析及应用工作。

- 子站通讯及数据采集系统的维护及维修、通讯保障。

2、日常运行维护内容

2.1  14个环境空气自动监测站运维维护内容

（1）一般要求

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

- 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

中标单位至少每天的8-23点，需每隔4小时查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现运行数据有持续异常值时，应立即通知苏州市相城生态环境局管理人员，在每日8时-23时出现的故障，中标单位应能在2小时内赶到现场，4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系）；

- 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

- 根据故障报警信号判断现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传至环境质量监控系统，发现数据掉线及时恢复。

- 每日对空气自动监测数据进行审核工作。

（3）每周工作

中标单位每周巡检空气自动监测站1次，并做好巡检记录。巡检时需要完成的工作包括：

- 查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况和工作参数，保证系统运行顺畅；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

- 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、二氧化氮分析仪进行零点及跨度检查，根据情况进行校准；

- 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

- 检查并记录仪器设备零气、标气输出压力。应与前次检查时基本保持一致。

- 在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- 对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

⑪  在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

⑫  检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

⑬  每周对气象仪器的运行情况进行检查。

⑭  每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过90%，及时进行更换。

⑮  重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

⑯  检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、动态加热装置是否正常工作；

（4）每月工作

中标单位应充分运用无人机结合人工巡查的方式，配合开展国控气站及市控气站的防人为干扰巡查。具体巡查频次以采购单位通知为准。

- 清洗PM10及PM2.5切割器，对β法颗粒物分析仪检查仪器喷嘴、压环等部件；

- 检查PM10及PM2.5监测、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求的，及时进行校准；

- 对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

- 每月度对数据进行备份。

- 更换PM10、、PM2.5分析仪滤纸带（必要时）、进行系统自检

（5）每季度工作

- 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

- 对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线。检验相关系数、斜率和截距。

- 对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，

- 对PM10及PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准；PM10及PM2.5温度、气压检查、时钟校准。

（6）每半年工作

- 检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

- 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

- 臭氧标准源对子站校准设备进行标准传递；

- 对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

- 更换零起源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（7）每年工作（合同期内）

- 对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。响应单位在响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。

- 对采样总管进行气密性检查。

- 对站房、监测设备及电源的防雷检测。

- 根据采购单位的要求，撰写区域环境质量分析报告、站点间的数据比对分析报告，分析影响空气质量状况的原因。

（8）临时工作安排及比对

根据工作需要，中标单位还需要完成苏州市相城生态环境局安排的计划外检查任务，包括临时检查和专项检查。检查的相关要求原则上参照例行检查要求进行。

(A) 临时检查包括但不限于：

①发现数据异常后；②市、区、乡镇街道环保负责人提出异议；③其他临时性检查。

(B) 专项检查包括但不限于：

①飞行检查；②使用备机超过7天时；③设备因故停机超过7天时；④设备更新后；⑤站点迁移后；⑥进行可能影响校准结果的维修或维护后；⑦其他站点周边环境调整后；⑧其他采购人根据国家、省、市要求而组织的专项检查。

（9）环境空气监测数据分析

中标单位应每月提供运维站点的空气质量监测总结报告，不定期提供专项分析报告。

（10）降尘采样工作

中标单位应完成12个市控站的降尘采样工作，并每月提供相应检测报告。

（11）日常运行维护记录

中标单位应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：

- 空气自动监测运行维护记录表。

- 颗粒物监测仪校准检查记录。

- 气态污染物监测仪校准检查记录。

- 空气自动监测系统仪器设备维修记录表。

- 空气自动监测系统备品备件管理记录表。

- 空气自动监测主要消耗材料使用登记表。

- 多点线性校准表格。

- 空气自动监测站室内外环境记录。

- 标准物质使用记录。

- 空气自动监测系统仪器资料保管清单。

⑪  数据审核记录。

⑫  量值传递/溯源及标准设备检定记录。

⑬  颗粒物手工比对记录。

2.2  2个VOCS站运维维护内容

（1）日常巡查

- 每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

- 每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

- 每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，应使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种组分空白残留不应该高于0.1nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3 nmol/mol 以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1 nmol/mol 以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

- 每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

- VOCs空气站至少每周现场巡检一次。

- 检查仪器运行状态，是否报警或异常。

- 检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

- 检查标气、载气等各类气体使用情况。

- 检查仪器管路、阀门是否漏气。

- 检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源，

⑪  检查站房通讯及数据传输系统状态。

⑫  检查更换颗粒物过滤膜。

⑬  检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

⑭  对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝应通知采购单位。

⑮  检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，气象杆和天线是否损坏，站房外围的其它设施是否有损坏，如遇以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

⑯  在冬、夏季节应注意子站室内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象。

（2）月度维护

- 清洗仪器散热风扇滤网。

- 更换发生器过滤分子筛。

- 更换发生器干燥剂。

（3）季度检查

- 每季度检查检测器工作状态、更换色谱柱。

- 每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

- 每季对仪器所有数据进行备份。

- 每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

（4）半年维护检查

- 每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

- 每半年按照HJ 1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

（5）年度维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。

（6）其他预防性维护：

- 每季度清洗一次空调过滤网，防止尘土阻塞空调过滤网影响运行效率。

- 对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗。

- 维护人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录。巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。

3、质量控制要求

中标单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

中标单位在每个环境空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环保部标样所或国家标物中心生产的有证标准样品或物质。新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准气体需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准气体停止使用。针对VOCS站，同样也应配备涵盖待测组分的标准气体，标准气体必须在有效期内使用。

用于工作标准的臭氧校准，如配备光度计，中标单位至少每半年使用传递标准进行一次量值传递；未配备光度计，中标单位至少每三个月使用传递标准进行一次量值传递。

中标单位应每年将子站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到采购单位提供的标准设备；每半年对子站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

中标单位所用的流量检查设备、空气压力表、温湿度计应每年通过计量测试机构的校准，并获得校准证书在有效期内。

（2）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

安装时、移动位置时、进行可能影响校准结果的维修或维护后、分析仪暂停工作一段时间后，有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化以及固定时段内。

- 根据颗粒物纸带情况，中标单位应及时更换纸带；

- 中标单位每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质；

- 中标单位应及时制定下周工作计划，工作计划为采购单位核查中标单位的重要依据。中标单位严格按计划执行，若有变更应及时通知采购单位。若出现违反计划的现象，一次警告，2次扣除总款1%，3次扣除总款3%，若出现4次以上，采购方有权拒绝接受该单位来年针对本项目的投标资格。

- 各类记录应当天交采购单位相关人员，用于对数据进行审核。

（3）异常数据的检验

中标单位应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。

投标单位须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

4、系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

中标单位需负责14个环境空气自动监测系统及2个VOCS站各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施），并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作，环境空气自动监测系统应按照10：1的比例配备备机。

由中标单位全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在托管报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，中标单位不再负责维修费用。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

属于中标单位的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由中标单位负责。

（2）设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度试验、多点线性试验。

（3）系统软件维修和维护

中标单位对所运维得空气站的工控机及数据采集系统软件有一定的了解，负责解决工控机和数据采集系统软件出现的各类故障，并承担子站至平台的数据传输所需的网络费用，保证数据的正常传输。

5、本次2个国控点运维保障内容要求如下：

（1）负责保障站房的外围安全、外部电力供应及网络通讯，及时向采购方报送站点的供电、通信和周边环境等的异常情况，协调解决电力供应和网络通讯问题。

（2）保障国控点运维人员能够正常出入站房。

（3）对采购方现有的环境空气自动监测设备进行定期的维护保养，保证设备的性能，确保仪器设备随时可充当备机使用。

（4）应根据采购人的要求，开展国控点环境空气自动监测相关的其他保障工作。

6、针对本项目服务的其他要求：

（1）基本要求

- 中标单位应建立完善的售后服务制度和良好的用户服务记录；

- 中标单位编制周巡检计划，并按计划执行，若有变更，应及时通知采购单位。

- 中标后，应无条件接受市局或区局的检查。

（2）针对本项目服务的硬件配置要求：

- 中标单位应配备空气自动站维护所需基本工具和质控仪器；

- 中标单位应具有或委托通过CMA实验室提供所需检测服务，该实验室认证范围必须包含环境空气类二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物(PM2.5)项目。投标文件中提供对应资质证明文件（如为委托的还需提供委托协议书复印件加盖投标单位公章）或提供承诺中标后配置满足上述要求的承诺书加盖投标单位公章，否则视为无效响应。

- 中标单位应配备空气自动站维护所需基本工具和检测仪器；

- 中标单位应设定维护专用的联系电话，并应配备传真、电脑等基础办公设备，方便文件的编写和发送。

（3）针对本项目服务的人员配置要求：

- 中标单位应指定多名维护人员专门负责本项目的空气自动站维护工作，维护人员应具备空气自动站的现场维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题；

- 中标单位投入本项目的全部专业技术人员要求均通过相应专业培训。投标文件中提供承诺函，否则视为无效响应。

- 中标单位应具备承担环境监测数据分析的人员。

- 中标单位指定专人负责站房环境卫生和设备看管工作。

- 运维管理目标

环境空气自动监测站：设备运行率达到90%、数据有效率达到95.0%、异常情况处理率100%。

污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

表4 各污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOx | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、NOx | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| O3 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| SO2、NO2、CO、O3、NOx | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

VOCS站：设备运行率达到70%、数据有效率达到75.0%、异常情况处理率100%。

有关说明：

（1）中标单位需根据国家及省市有关空气质量最新的自动监测质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录。无条件接受上级部门的检查和考核，以及配合采购方开展对外的有关质控检查。

（2）国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，采购方有权要求中标单位按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。采购方有权根据实际内容调整考核目标和考核办法。

- 监督考核要求

1、监督管理

（1）数据必须真实有效，投标单位近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标单位根据本单位实际情况提供承诺函，若有不实，按提供虚假资料处理，中标无效，且承担相关法律责任）

（2）投标单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购方有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（4）采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

（5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（6）空气站的运维管理事项需要沟通协调的，由苏州市相城生态环境局统一协调运维方及板块进行沟通，未经报备擅自沟通，视为有干扰数据的嫌疑，采购方有权终止合同。

2、考核办法及经费支付

每月由苏州市相城生态环境局组织对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

环境空气自动监测站：

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分；

①单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

②有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×50。

VOCS站：

当单站设备运行率高于70%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分；

- 单站监测数据有效率高于75%(含)的，两率得分=50；

- 有效率在65%(含)-75%的，两率得分=实际有效率/75%×50；

- 有效率在55%(含)-65%的，两率得分=实际有效率/75%×90%×50。

- 运行维护部分内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制。具体考核评价与付款方式详见下表:

苏州市相城区空气站运维情况考核表

站点名称：               检查日期：              检查人员：            运维人员：

| 检查项目 | 检查要求 |  |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.日常运维操作（20分） | 站房环境是否清洁；物品摆放是否整齐；是否有明显异味；站房是否有跟本监测站无关的设备及杂物等。一项不满足扣1分。 |  |  | 2 |  |  |
|  | 站房是否配有温湿度计、灭火器、网络防雷等；温湿度是否控制在要求范围内。一项不满足扣1分。 |  |  | 2 |  |  |
|  | 气体采样总管和采样支管材质是否满足要求；各管道安装是否满足要求，是否避免被空调直吹；采样头、采样管道、空调滤网、防尘网等是否洁净；采样风机是否正常工作。一项不满足扣除3分。 |  |  | 6 |  |  |
|  | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息； 加热装置是否正常工作；散热风扇是否正常工作。一项不符合扣除3分。 |  |  | 6 |  |  |
|  | 采样纸带、滤膜、变色硅胶、活性炭氧化剂等相关耗材是否按要求进行更换；空压机是否及时维护。一项不满足扣除2分。 |  |  | 4 |  |  |
| 2.质量保证与控制 （20分） | 动态校准仪，颗粒物检测仪，气态检测仪的气密性、流量是否满足要求。一项不满足扣除1.5分。 |  |  | 3 |  |  |
|  | 颗粒物检测仪的温度、气压是否满足要求；气态检测仪的响应时间是否满足要求。/低、高碳代表物质漂移时间是否满足要求。一项不满足扣除1.5分。 |  |  | 3 |  |  |
|  | 颗粒物检测仪的标准膜检查是否满足要求。/气态检测仪的单点质控是否满足要求。一项不满足扣除1分 |  |  | 2 |  |  |
|  | 气态检测仪的零点响应、标气跨度、精密度、准确度等偏差是否满足要求。一项不满足扣除5分。 |  |  | 10 |  |  |
|  | 气态检测仪的标准气体是否超出有效期；标准气体浓度与动态校准仪设置是否一致；标准气体有效压力是否满足要求；气瓶是否固定。一项不满足扣除1分。 |  |  | 2 |  |  |
| 3.档案和管理 （10分） | 运维人员是否持证上岗；是否按照要求填写运维记录，记录是否规范和齐全。一项不满足扣2.5分。 |  |  | 5 |  |  |
|  | 是否安装数采软件；监测仪器时间与数采仪时间是否同步。一项不满足扣1分。 |  |  | 2 |  |  |
|  | 是否及时处理异常情况。一次未及时处理扣1.5分。 |  |  | 3 |  |  |
| 其他问题 |  |  |  |  |  |  |
| 运维得分 |  |  |  |  |  |  |
| 数据有效率 |  | 有效率得分 |  |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |

- 考核扣款说明

| 序号 | 考核分数 | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考核分数≥95 | 100%全额支付 |
| 2 | 85≤考核分数＜95 | 90%支付 |
| 3 | 60≤考核分数＜85 | 80%支付 |
| 4 | 考核分数＜60 | 扣除运维单位该站点考核月度全部运维款项，连续3个月不满足要求，考核单位有权取消合同 |

- 安全责任

中标单位应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由中标单位全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

- 其他要求：

1、各投标单位按以上要求制定出具体的工作方案，达到的标准，提供的人力、物力。所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、中标单位管理如不符合或达不到采购人的要求，采购人告知中标单位整改；若经整改后仍不能达到采购人要求，采购人有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

六标段：噪声站运维

- 项目概述：

2025年，我区开始了功能区声环境质量自动监测，评价声环境功能区监测点位的昼间和夜间达标情况，反映城市各类功能区监测点位的声环境质量随时间的变化状况。因各站点设备露天运行、环境恶劣、安装地点分散，监测设备一旦出现故障，短时间内若无法修复排除，将直接影响环境管理和考核工作。监测设备需定期现场校准，工作专业性要求高，综合考虑人力、物力及时效性和可操作性，为保证本系统稳定、可靠、安全地运行，需采购本系统的运行维护服务保障。

- 具体内容

2.1.采购内容及具体要求：

本次采购的项目包括3套户外噪声自动监测站、3套气象监测仪、1套声源方向识别仪、1套声源自动识别仪一年的运行维护服务。

运维服务期限：合同签订之日起一年。

2.1.1基本情况：

主要设备：AHAI6218J（爱华）噪声自动监测站，

数量：3套

数据传输网络：电信5G网络

2.1.2 点位基本信息

站点配置一览表

| 编号 | 站点名称 | 监测设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元和之春 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
| 2 | 南亚花园 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源自动识别仪 | AHAI 4018 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
| 3 | 京创先进 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |

点位信息一览表

| 测点名称 | 经度 | 纬度 | 高度（米） | 功能区类别 | 详细地址及参照物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元和之春 | 120.6189 | 31.3813 | 12.5 | 2类 | 相城区元和之春社区居委会三楼平台 |
| 南亚花园 | 120.6432 | 31.3755 | 4.5 | 2类 | 南亚花园23幢东侧空地 |
| 京创先进 | 120.6523 | 31.3998 | 14.5 | 3类 | 相城区富阳工业坊京创先进三楼楼顶 |

2.2.系统维护管理方针与目标

2.2.1运行维护管理方针

运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

2.2.2运行维护管理目标

提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高噪声自动监测站的运行质量，并达到以下指标：

（1）每个监测终端系统正常运行率达到95%；

（2）每个监测终端数据采集率达到95%；

（3）每个监测终端现场校准合格率达到100%；

（4）异常情况处理率100%。

数据审核时效要求：每周二前完成上一周的小时数据和日数据的审前校对、每月3日前完成上个月的小时数据和日数据的审前校对。

2.3.维护工作要求

2.3.1 总体要求

声环境功能区自动监测站日常运行质量保证与质量控制是保障其正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段，当系统不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施。

（1）噪声监测子站和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。校准仪器应符合 GB/T 15173 对 1 级仪器的要求，声级计应符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求，应检定校准合格并在有效使用期限，检定校准周期不应超过1年,服务期结束前完成校准。

（2）每日对噪声监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。做好每日自检结果记录。

（3）定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次。声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于+0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值。做好声校准和声校验的记录表。

（4）在台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气后对各噪声监测子站进行巡检和现场声校验、声校准。

（5）有效数据采集率：除外部停电或其他不可抗拒的原因外，年总采集率达到 95％以上。

（6）每台噪声监测子站整机（含户外传声器）应按照JJG1095或JJG778的要求检定校准合格，并在有效期内使用，检定校准周期不应超过1年。

（7）完成按月、季、半年汇总站点及系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，故障统计表要求分别按站点和故障原因分类，并配上文字说明，总结本月、季、半年系统的主要问题，如果必要写出解决方案，提交时间为月、季、半年结束后的第5个工作日；第二年第1个月提交上年的全年工作总结，总结中表格至少包括全年站点、系统情况统计表、故障分类统计表、站点数据捕获率统计表、站点现场校准汇总表、站点现场校准复核统计表、站点现场校准不合格情况统计表等，所有表格均需配文字说明。

（8）使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的噪声监测子站开展24小时连续比对测试，每年2次（分别在检定前4个月和后4个月进行）；比对测试按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》附录B要求实施，每次比对测试各小时等效声级偏差不超过±1.5dB,对比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换，做好比对测试记录表。

2.3.2一般要求

（1）对各点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站 点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编 号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等。

（2）台风、暴雪、冰雹、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

（3）检查维护应由专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、 站点各部件状态、故障处置信息等。

（4）供应商应派遣运维技术人员2人，须大专以上学历，具备一年以上运维经验。

（5）供应商须在合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

（6）在仪器故障检修或量值溯源期间，采用备用仪器开展监测。

（7）对运行维护和质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器、备件、耗材和其他工具应单独设置存放区域。

（8）开展现场运行维护和质量控制时，应按照起止操作时间做好标记。因仪器故障产生的异常监测数据，应上传监控系统，并标记为仪器故障数据。开展自检、声校验和声校准时段对应的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控数据。自检、声校验和声校准不合格等质量不受控情况下的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控不合格数据。

（9）如仪器使用年限较长、故障增多，应适当增加运行维护和现场声校准频次。

2.3.3日常检查

（1）每日对噪声监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。做好每日自检结果记录。

（2）每日检查噪声监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值应及时处理记录并查找原因。

（3）每日通过监控系统检查各噪声监测子站的数据、录音等信息传输及运行状况是否正常。若发现某站点信息传输异常，应立即查明原因并排除故障，短时间无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

（4）噪声自动监测系统各单元应采用网络授时，每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查，保证数据采集时间和监控系统时间一致，若时间偏差超过2秒，应及时进行调整。

（5）每日应检查数据是否异常，出现异常值时应查找原因并判断数据是否有效。审核监测数据是否存在恒值不变的情况，如接收的监测数据Leq监测结果持续多条不变；审核监测数据是否存在浮动异常情况，如同一时段内Leq监测结果起伏较大；审核监测数据是否超过测量范围，如最大值超过仪器测量上限，最小值低于仪器测量下限；审核监测数据是否存在逻辑异常情况，如小时数据不满足Lmax>L10>L50>L90>Lmin，出现Leq>Lmax、Leq<Lmin、Leq=L10(或L90、Lmax、Lmin)等情形。

（6）每日对异常状况警告信息及时处理，记录和报告可能影响监测结果的特殊情况，如台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气影响、噪声自动监测系统电力中断、通信中断、设备故障等异常报警、其他噪声干扰等，必要时应到现场检查和处理。

（7）每日做好检查记录表。

2.3.4 定期巡检及维护

（1）定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次。声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于±0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值。做好声校准和声校验的记录表。

（2）检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

（3）对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

（4）检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见表 1。

表 1 各设备检查维护要求

| 设备名称 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 传声器 | 传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
|  | 防风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 噪声监测终端 | 所有电参数 | 检查是否正常 |
|  | 空开 | 检查有无跳闸 |
|  | 网络设备 | 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常 |
| 辅助设备 | 供电电源 | 是否正常运行 |
|  | 蓄电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
|  | 气象仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |
|  | 视频监控 | 是否正常运行 |
|  | 声源方向识别仪 | 是否正常运行 |

（5）检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

（6）做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（7）每季度备份噪声自动监测系统原始数据、统计数据和运维质控记录。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。

（8）检查噪声监测子站周边200米范围环境变化情况，若发现新增影响监测结果的固定声源或其他可能影响监测结果的情况，应记录并报告负责该站点管理的主管部门。

（9）定期检查噪声监测子站及质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器的检定证书、校准证书是否在有效期内。

（10）每次巡检时应取下防风罩对其进行全面检查，如有异物及时清理，出现变形、老化、破损等影响监测的情况应及时更换，服务期间至少更换一次。更换的防风罩的声学性能应与原防风罩保持一致。沙尘天气结束后应及时对防风罩进行检查清理。

（11）按照仪器说明书要求，适时对气象采集单元进行清洁、维护。

（12）做好定期巡检记录表。

2.3.5 年度维护

（1）盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行。

（2）按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

（3）视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固。

（4）对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

（5）对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级。

（6）对维护及更换配件情况进行记录。

（7）每年初对上年噪声监测数据和运维质控记录进行存档。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。

2.3.6 运维报告定期提交每个监测子站的运营维护报告：每月维护结束后 5 日内提交运维记录报表；每年度维护结束后10 日内提交年度维护报告。

2.3.7 故障检修

（1）当噪声自动监测系统发生故障时，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，供应商必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。对于其他不易诊断和检修的故障，应返厂维修并采用备用仪器开展监测。

（2）做好故障检修记录表。

2.4.运维考核办法

每月由苏州市相城生态环境局对供应商数据采集率进行考核，考核采取百分制、单站考核的方式进行。

数据获取率：数据获取率指噪声监测平台中各功能区声环境质量自动监测站点的小时原始数据获取率。年度数据获取率=自次年1月1日6:00往前推至上年1月1日6:00之间时段内本城市所有监测点位获取的小时数/（监测点位数*天数*24小时）*100%，每日、每月小时数据获取率依此类推。

（1）数据获取率（50分）

a.单站监测数据月度获取率高于95%(含)的，得分=50；

b.获取率在90%(含)-95%的，得分=实际有效率×50；

c.获取率在80%(含)-90%的，得分=实际有效率×90%×50；

d.获取率低于80%的，不得分。

（2）现场考核得分（50分）

按照《相城功能区噪声自动监测站监督检查考核表》每月对各站点进行现场监督检查。

（3）月度综合得分

月度综合得分=数据获取率部分得分+现场考核得分。

相城功能区噪声自动监测站监督检查考核表

站点名称： 			       考核日期：                     总得分：

| 序号 | 考核 内容 | 分值 | 考核细则 |  |  | 得分 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常 运维 | 5 | 每日检查的记录是否完善，如出现自检不合格等异常情况，是否及时到现场维护和校准。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 5 | 每月是否按计划开展现场巡检、设备维护和质控工作，巡检记录、故障检修和质控记录是否完善。 |  |  |  |  |
| 3 | 异常 响应 | 10 | 故障发生4小时内是否到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外）。若仪器故障无法排除，是否在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行 |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 | 是否对噪声监测子站配套设备开展维护，确保气象单元、视频、声定位雷达等正常运行。 |  |  |  |  |
| 5 | 质量 控制 | 10 | 每月至少一次声源校准。 校准前后偏差≤0.5dB的，得满分； ＞0.5dB且＜0.8dB的扣5分，并在1个月后进行复核校准； 校准前后偏差≥0.8dB的要求在2个工作日内更换合格的备件，未更换备件的扣10分，备件更换后1个月复核校准一次； 对上月进行复核校准的，校准前后未达到≤0.5dB的，不得分。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 | 现场校准用校准器，是否在计量检定有效期内 |  |  |  |  |
| 现场考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据获取率 |  |  |  | 有效率得分 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |

检查考核人员：							运维人员：

- （4）考核扣款说明

| 序号 | 考核分数 | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考核分数≥95 | 100%全额支付 |
| 2 | 85≤考核分数＜95 | 90%支付 |
| 3 | 60≤考核分数＜85 | 80%支付 |
| 4 | 考核分数＜60 | 扣除运维单位该站点考核月度全部运维款项，连续3个月不满足要求，考核单位有权取消合同 |

注：自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（经采购人许可停运的除外），考核当月数据获取率是指当月总小时数扣除仪器必要维护和不可抗力因素导致的数据缺失后所剩余小时数（不可抗力因素包括停电、外部质控检查、年度性能指标测试，以及其他经采购人确认可以纳入不可抗力）。

- 其他要求：

1.中标服务单位人员对现场设备等造成损坏，应由中标服务单位负责修复及承担一切费用；

2.中标服务单位承担服务期间设备和人员的安全责任；

3.中标服务单位要求严格遵守服务规范要求，文明实施项目服务工作；严格服从本项目的各项管理制度及规定。

4.服务期间做好安全标识牌；中标服务单位负责及时清理垃圾，保证场地清洁；

- 其他说明：

1.验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件规定。

2.供应商所提供的相关服务或产品应符合国家标准和规范，并遵循采购文件的要求，报价人所投报产品和服务应能够达到或优于以上全部技术和服务要求，同时明确具体的维护组织实施方案，方案中应包含人员配备、配备人员的具体情况、详细的组织实施方案和配套的具体服务。

3.本项目报价包括所提供的全部服务的报价，应包括所有人员、服务、备品、备件和专用工具费用、车辆设备使用、税费及包装、运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、与检查及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金等各项应有费用。供应商应对所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

4.服务期间如遇上级工作要求变化，需按最新规定执行；涉及点位变化双方协商处理。

- 综合说明

- 投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 投标人应按招标文件要求制定出具体的工作计划，达到的标准，提供的人力、物力。所提供的服务能够至少达到招标文件的要求，同时明确详细的服务方案。

- 保密要求：

- 中标单位负责对采购人所提供资料及项目实施过程中获得的项目相关信息的保密，中标单位（包含工作人员）需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

- 项目服务人员需遵守保密规定，承担工作中接触相关内容的保密义务。

- 以上保密规定如有违反，采购人有权追究中标单位相关法律责任。

- 供应商自行承担服务期间所有设备和人员安全责任、用人责任和经济赔偿及法律责任。供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担，采购人不承担任何责任。作业车辆（如有）符合法律法规要求，一切事故所产生费用及事故责任均由供应商承担。

- 供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

- 请供应商充分踏勘现场，了解存在的各种困难和风险，合理报价（各供应商请自行前往勘察现场，提前了解现场情况，中标后不得以不了解情况为由，提高价格或降低服务质量，否则取消中标资格。投标报价包括了完成本次招标范围内的全部服务所需费用，供应商参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素均已有充分的了解，所有的现场存在的可能影响项目目标实现的风险因素均视为已包含在供应商所报价格范围内）。

- 招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有产品和服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

- 供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

- 针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》 （苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。

- 响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

- 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

- 采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- 政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- 财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

- 被列入失信被执行人名单；

- 被列入重大税收违法案件当事人名单；

- 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 合同的主要条款

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购2026年环境监测自动站质控及运维服务（招标编号：JSZC-320507-SZYX-G2026-0009）的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同总价款为：                    。

  - 本项目合同价格合同价格包含为完成服务工作所需的一切预见和不可预见费用，包含但不限于人工、材料、仪器设备投入使用、车辆交通、检验检测、验收、差旅、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有的费用。甲方不再支付其他费用。合同实施期间，因任何物价变动、国家政策或法律调整、汇率变动、材料和人工价格上涨等风险因素，或因乙方原因而导致的价格变动风险，均由乙方予以承担。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。合同实施过程中，如发生税费比例调整，则双方同意：如税费比例上调，则合同含税总价不变，上调部分的税费由乙方自行承担；如税费比例下调，则合同含税总价下调，其中不含税金额不变，增值税金额按照下调后的税费比例计取。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：

- 本合同项下的服务指：（详见招标文件）。

- 服务内容及要求：（详见招标文件）。

- 合同履约期限：（详见招标文件）。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：

- 一、二、三、四标段：乙方正式开始提供服务后一个月内甲方支付合同总金额的40%，甲方于2026年10月支付至合同总金额的70%，合同服务期结束并验收合格后甲方结合考核情况并扣除考核扣款（如有）后支付剩余合同款项，如有停运等特殊情况按实结算。

- 五、六标段：合同签订生效后一个月内甲方支付合同总金额的30%，甲方于2026年8月支付至合同总金额的70%，合同服务期结束并验收合格后甲方结合考核情况并扣除考核扣款（如有）后支付剩余合同款项，如有停运等特殊情况按实结算。

  - 乙方要求付款应提供以下资料，资料不全，甲方有权不予付款，直至乙方提供符合甲方要求的资料：

- 合格正规的符合甲方要求的发票；

- 甲方要求的其他资料（如有）。

  - 支付方式：1）转账；2）数字人民币支付。

  - 乙方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

数字人民币账户ID:

  - 若由于乙方未能及时开具符合甲方要求的发票、提供的账户有误等可归结于乙方的原因，导致甲方逾期付款的，甲方不承担任何逾期付款的责任，并且甲方有权拒绝支付相应款项。

- 质量保证要求

  - 乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。

  - 乙方应按招标文件的有关规定提供合格的服务。

- 项目安全责任

  - 乙方应当为其工作人员投保工伤及意外相关的保险，乙方自行承担服务期间所有设备和人员安全责任、用人责任和经济赔偿及法律责任。乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担，甲方不承担任何责任。作业车辆（如有）符合法律法规要求，一切事故所产生费用及事故责任均由乙方承担。

- 甲方的权利和义务

  - 签署合同后，甲方应确定项目负责人，负责与本合同有关的事务。甲方有权利对乙方的履约行为进行检查监督，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

  - 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期检查监督乙方服务质量。

  - 甲方有权要求乙方对不符合要求的服务进行修正，并按合同约定享有其他约定的权利。

  - 甲方应当按照合同约定及时对服务质量进行验收。

- 乙方的权利和义务

  - 乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对项目质量负责。

  - 乙方在项目实施过程中，必须按照招标文件要求及投标文件中的承诺配置本项目固定专业技术人员。在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换，且乙方须在接到甲方通知后15日内完成更换。

  - 乙方应按照合同有关要求履约，接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导。配合甲方的履约验收及检查，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

  - 乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的书面同意。

  - 甲方提交给乙方使用的相关资料，其知识产权仍归甲方所有。乙方在本合同履行过程中形成的所有工作成果，包括但不限于监测数据、分析报告、质控记录、运维方案、技术文档、软件代码、系统配置参数、智能化升级改造方案及相关技术成果等（以下简称“工作成果”），其全部知识产权（包括但不限于著作权、专利申请权、技术秘密等）自产生之日起即归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责更正，发生的费用由乙方负责。

  - 遇突击任务及重大应急任务时，应无条件按甲方要求完成工作，乙方不得另行增加费用。在工作时间内，项目负责人必须保持通讯畅通，尤其重大任务时必须24小时保持通讯畅通。

- 验收要求

  - 根据国家、行业标准及招标文件要求对乙方的服务工作进行考核验收。具体考核办法详见附件，附件与合同具有同等法律效力。

- 违约责任及违约金支付

  - 乙方不能提供服务或服务未达到合同要求的，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

  - 乙方在各项目时间节点或总项目时间节点逾期提供服务的，甲方有权解除合同，如甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并按照合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

  - 乙方在服务过程中有存在廉政问题、编造数据、弄虚作假或其他影响客观性、公正性行为的，甲方有权拒绝支付剩余合同价款、要求返还已支付的合同价款、终止合同并提请有关部门追究行政或法律责任。给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切损失。

  - 若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

  - 若因乙方侵犯甲方或第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

  - 乙方在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

  - 以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

- 招标文件中规定的其他可解除合同的情形。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效，并需进行政府采购合同网上公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 乙方投标文件；

- 招标文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

  - 未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

  - 本合同一式 六 份，甲方执 两 份，乙方执 两 份，监督管理部门一份，采购代理机构一份。

备注：合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。

附件：考核办法（详见招标文件）

（此页为合同签署页）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

第六章 评标办法和评分标准

评标办法

- 本次招标评标采用综合评分法，以投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标进行综合评审，各标段综合得分最高的投标供应商成为相应标段的中标供应商。本项目按照一、二、三、四、五、六标段的顺序依次开标。本项目投标供应商不得兼中两个标段，如供应商已在前一标段中标，则不再具有后续标段的得标权。

- 如各标段出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由采购人或采购代理机构组织以抽签方式确定中标人。

- 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。采购代理机构将评委的评价得分统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（保留小数点后两位）。

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

评分标准

一、二、三标段

- 价格分（10分）

- 投标报价不超过财政预算价格或低于最高限价的，为有效投标报价。超财政预算或最高限价的投标报价为无效投标报价。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分（如投标人属于小微企业、监狱、残疾人企业的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，对应价格分为满分，中标价则以实际投标报价为准）。

- 其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 技术服务方案、水平（45分）

- 运维服务方案（40分）

- 运行管理制度和运维实施方案（8分）

根据投标单位对本项目涉及水质自动站的熟悉程度以及提供运行工作方案科学性及可行性等内容进行综合评价。投标单位能够根据站点实际情况，配备人员熟悉水站，提供全面详细具体的运维方案且有完善的运行管理制度得8分；配备人员对水站较熟悉，运维方案较全面、较具体，且有较规范运行管理制度得5分；对水站基本熟悉，运维方案基本全面，有基本运行管理制度得3分；对水站不太熟悉、有简单的运维方案及运行管理制度得1分；否则不得分。

- 水站系统及仪器操作规程（8分）

投标单位对本项目涉及水质自动站系统和仪器熟悉，提供的操作规程包含系统和仪器等，内容全面科学、合理可行得8分；投标单位对本项目涉及水质自动站系统和仪器较熟悉，提供的操作规程包含大部分系统和仪器，内容较科学、较可行得5分；投标单位对本项目涉及水质自动站系统和仪器基本熟悉，提供的操作规程内容基本可行得3分；水站系统或仪器操作经验少，操作规程简单粗略得1分；否则不得分。

- 备用浮标/浮船系统、备用机、备品备件情况（10分）

提供符合招标文件要求的备用浮标/浮船监测系统及备用机，配备比例优于采购要求，所涉各品牌备品备件均储备充足、齐全、有完善的进货渠道得10分；备用机配备比例满足采购要求，所涉各品牌备品备件储备较多、有较充分的进货渠道7分；备用机配备比例满足采购要求，所涉各品牌备品备件储备基本充足、进货渠道基本正规得4分；备用机配备比例满足采购要求，所涉各品牌备品备件储备不太充足、进货渠道不太明确得1分；需提供备用浮标/浮船监测系统及备用机（与项目品牌、型号相同）和备品备件渠道完善情况证明材料复印件；否则不得分。

- 设备安全措施和软件更新方案（5分）

确保水站仪器设备安全的有效措施，软件更新情况，智能化升级方案全面合理、有效、可行的5分；方案较合理、较可行得3分；方案基本全面，基本合理得1分；否则不得分。

- 应急方案和能力（9分）

- 应急响应机制情况及快速响应承诺情况，应急响应机制全面，响应方案合理、可行、及时得5分，有应急响应机制，响应方案较可行、较及时得3分，应急响应机制简单，响应方案基本可行、基本及时得1分；未提供不得分。

- 对处理突发异常情况的措施，措施合理、有效、有针对性得4分，措施较合理、较可行得2分，措施基本合理得1分，未提供不得分。

- 水质自动站数智化改造实施方案（5分）

方案全面、完善，科学、合理、可行得5分；方案较全面、较合理、较可行得3分；方案基本合理、基本可行得1分；未提供不得分。

- 投标人针对本项目的人员、装备配备（13分）

- 项目负责人（2分）

具有环境类相关专业中级及以上职称的得2分；提供相应证书及投标人为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

- 为本项目配置的运维技术人员（除辅助人员）（6分）

根据运维队伍中有2年以上环境地表水水质自动站运维经验的技术人员人数数量打分，有省级及以上相关机构提供的水站运维相关的培训合格证明或其他类似证明材料的，每1人得2分，最高得6分；省级以下相关机构提供的水站运维相关的培训合格证明或其他类似证明材料的，每1人得1分，最高得6分；同一人不重复计分。提供相应证书及投标人为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

- 数据审核人员（1分）

有两年以上经验的专职数据审核人员负责日常数据监控、标记和协调管理工作的得1分，提供经验证明及投标人为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

- 服务团队人员稳定性措施（2分）

根据投标人提供的服务团队人员稳定性的实际举措进行评分，措施全面合理有效得2分，措施较合理、较可行得1分，否则不得分。

- 装备和车辆、船只配置（2分）

为实施本项目投入装备和车辆、船只配置情况，配置合理、充足得2分，配置基本合理得1分。车辆需提供车辆行驶证等证明材料、船只需提供自有船只或租船合同（租赁周期需覆盖本项目运维周期）等证明材料，否则不得分。

- 投标人综合能力（32分）

- 质控计划措施（8分）

- 针对本项目的质控计划、措施科学、合理、有效得3分，计划措施较合理、较可行得2分，计划措施基本合理、基本可行得1分，未提供不得分。

- 投标人自有（或控股或委托）的CMA资质的实验室且检验检测能力范围覆盖水质10参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷和总氮）的得5分，如实验室具备的监测项目未全部覆盖上述10个参数，每少一个扣0.5分，扣完为止。提供CMA证书及其检测能力附表、控股或委托（须覆盖本项目服务期）的证明材料，否则不得分。

- 试剂及废液安全管理（3分）

根据投标单位提供的试剂及废液安全管控制度和实际举措证明评分，制度完善、举措可行得3分，制度较完善、举措较可行得2分，制度基本完善、举措基本可行得1分，未提供不得分。

- 固定资产、数据监控、档案管理措施（3分）

协助采购方做好自动监测站固定资产管理、数据监控管理、档案管理等具体措施情况，方案详细、可行得3分，方案较详细、较可行得2分，方案基本可行得1分，未提供不得分。

- 管理体系认证证书（6分）

具有质量、环境、职业健康安全管理、知识产权合规管理体系认证证书、测量管理体系认证证书、五星售后服务认证证书（认证范围与本项目相关），每份证书得1分，最高6分。提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。

- 类似项目业绩（8分）

2023年以来（以合同签订日期为准）承担的类似地表水自动站或水质监测浮标/浮船站运维业绩（单个合同运维站点数需≥5个），每个合同得2分，未提供不得分。本项最高得8分。同一采购单位合同不重复计分，提供盖章合同扫描件，否则不得分。

- 类似运行维护项目用户满意度情况（4分）

投标人提供同类运行维护项目的客户评价（评价为满意、优良及以上或数据有效率达95%及以上），每有一个得1分，未提供不得分，本项最高得4分。

四标段

- 价格分（10分）

- 投标报价不超过财政预算价格或低于最高限价的，为有效投标报价。超财政预算或最高限价的投标报价为无效投标报价。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分（如投标人属于小微企业、监狱、残疾人企业的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，对应价格分为满分，中标价则以实际投标报价为准）。

- 其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 技术服务方案、水平（26分）

- 质控方案（10分）

根据提供的针对水质自动站运维质量监督和质控核查工作（包含工作内容、技术支撑能力等）方案的完整性、可行性、针对性等情况评分：方案全面、完整、合理、可行得10分；方案较全面、较合理、较可行得7分；方案基本合理、基本可行得4分；方案简单粗略的得1分，未提供不得分。

- 进度安排及质量保证措施（8分）

根据提供的项目进度计划安排、各阶段进度的质量保证措施、服务周期内项目进度等综合评分：质量、进度保证措施全面、完善、可行得8分；措施较全面、较可行得5分；措施基本可行得2分；未提供不得分。

- 应急预案（8分）

根据提供的运维质控检查应急预案有效性、完整性评分，应急预案是否对质控期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法。考虑细节点全面，各项措施、制度、处理方法有效、可操作性强的得8分；细节点较全面，措施较有效、较可行得5分，细节点基本全面、措施基本可行得2分，未提供不得分。

- 人员、设备、车辆等服务保障（44分）

- 项目组人员配备情况（18分）

具有中国环境监测总站或行业管理部门颁发的地表水自动监测培训合格证的每个得3分，最高9分；具有中国环境监测总站或行业管理部门颁发的社会化环境监测机构从业人员实操技能培训合格证的每个得3分，最高9分。提供相应证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。

- 核查用设备与标准品（11分）

投标人配备核查用设备与标准品2套的得4分；配备的质控核查设备在检定或校准有效期内的，每台设备加1分，最高加4分；需提供仪器照片、出厂编号及检定或校准证书，为本项目配备的用于水站质控的有证标准物质得3分，提供采购证明材料。否则不得分。

- 专用车辆配备（2分）

正好满足招标文件1辆专用车辆配置要求的不得分，每增加1辆得1分，最高得2分。提供车辆照片、行驶证或租赁证明等证明材料复印件。否则不得分。

- 质量控制实验室（7分）

- 实验室2025年以来参加生态环境部标准样品研究所组织的能力验证项目高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、pH值，每通过1项得1分，最高得5分。须附有效证明材料，否则不得分。

- 具备国家环境标准样品协作测定网协作实验室认证的得2分，提供有效证明材料。

- 拥有独立的办公场所和实验室（6分）

根据场所位置到监测现场的便捷程度等情况综合评定，配置合理、便捷得6分，配置较合理、较便捷得3分，配置基本合理得1分，否则不得分。

- 专业技术能力（20分）

- 盲样考核（20分）

盲样考核共4个，按照En值评定分值，En≤0.25不扣分，0.25＜En≤0.68每个扣4分，0.68＜En≤1每个扣8分，En＞1的每个扣10分。每个盲样至少得出两组实验结果，否则本项不得分。

（须附完整原始记录及含日期时间的实验过程、实验人员、实验场所的现场照片，否则不得分。）

五标段

- 价格分（10分）

- 投标报价不超过财政预算价格或低于最高限价的，为有效投标报价。超财政预算或最高限价的投标报价为无效投标报价。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分（如投标人属于小微企业、监狱、残疾人企业的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，对应价格分为满分，中标价则以实际投标报价为准）。

- 其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 技术服务方案、水平（52分）

- 运行维护方案（12分）

环境空气监测自动站的日常运行维护方案，方案全面、细致、合理、可行、有针对性得12分；方案较合理可行、有一定的针对性得8分；方案基本合理、基本可行得6分；方案合理性差、可行性差的得4分；未提供不得分。

- 设备维护及维修实施方案（12分）

环境空气监测自动站的设备维护及维修实施方案，方案全面、细致、合理、可行、有针对性得12分；方案较合理可行、有一定针对性得9分；方案基本合理、基本可行得6分；方案简单、不太可行的得3分；未提供不得分。

- 系统质量管理方案及项目质控服务方案（12分）

环境空气监测自动站的系统质量管理及项目质控服务方案，方案全面、细致、合理、可行、有针对性得12分；方案较合理、较可行、基本有针对性得9分；方案基本合理、基本可行得6分；方案简单、不太可行的得3分；未提供不得分。

- 针对本项目服务的应急服务预案（8分）

提供针对数据、空气异常或发生不可抗力事件情况下的应急预案，内容包括异常数据识别办法、响应办法，应急监测流程，人工采/送样流程，污染事故应急监测方案，自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。方案措施考虑周全、合理、切实可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案简单、不太可行的得1分；未提供不得分。

- 针对本项目的数据分析方案（8分）

方案完整、合理、切实可行、有针对性得8分；方案较合理可行、针对性不多得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案简单、不太可行的得1分；未提供不得分。

- 针对本项目运维服务的软硬件设备配置及保障 （8分）

- 针对本项目配置质量控制设备（4分）

配置质量控制设备用于开展运维、质控检查工作，包括用于气态因子和颗粒物监测仪流量校准的标准流量计、标准气压计、标准温湿度计、臭氧校准仪、便携式颗粒物自动监测仪、标准气体各1套的得4分，提供仪器购置发票或采购合同；如为租赁的提供租赁合同（租赁有效期不低于本项目服务期）和照片；其中流量计、标准气压计、标准温湿度计需提供有效期内的检定校准证书复印件，标准气体需要提供标准物质证书复印件。资料提供不全不得分。

- 对本项目提供覆盖常规六参数的备机（4分）

在中标后一周内在采购人指定地点放置备用机并登记入库及管理，有一套得2分，最高得4分；提供备机配置清单（厂家、型号、数量、来源、监测方法）、适用性检测报告、购买发票或采购合同复印件，如为租赁的提供租赁合同（租赁有效期不低于本项目服务期）。资料提供不全不得分。

- 投标人综合能力（30分）

- 针对本项目服务的技术人员配置(13分)

配备人员中具备中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训班考核合格证书的，有一个得1分，最高3分；配备人员中具备中国环境监测总站颁发的大气颗粒物组分自动监测技术培训班考核合格证书的，有一个得2分，最高4分；配备人员中具备中国环境监测总站颁发的环境空气挥发性有机物自动监测培训班考核合格证书的，有一个得3分，最高3分；配备人员中具备售后服务体系管理师证书的，有一个得1分，最高3分；本项最高13分。同一人具有多证可重复计分，提供相应的证书及投标人为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件，否则不得分。

- 信息化平台能力(2分)

投标人具有环境空气监测系统数据采集传输软件的维护能力，拥有环境监测相关的监控平台软件得2分。提供相关软件著作或已成功开发的有效证明材料复印件，否则不得分。

- 管理体系认证(4分)

投标人具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书及五星售后服务认证证书（认证范围与本项目相关）（认证范围与本项目相关），每个得1分，最高4分；提供证书复印件及国家认监委网站查询有效的截图证明，否则不得分。

- 投标人类似项目业绩经验情况(8分)

投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似的空气自动监测系统（包括但不限于常规空气自动站、多参数站、车载大气自动监测系统等）运维项目业绩，每提供一份合同及对应发票复印件并加盖公章的得2分，最高为8分，否则不得分。

- 用户满意度评价(3分)

投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似运维项目中用户对运维质量的正面评价，有一个得1.5分，最高为3分。提供用户评价的有效证明材料，否则不得分。

六标段

- 价格分（10分）

- 投标报价不超过财政预算价格或低于最高限价的，为有效投标报价。超财政预算或最高限价的投标报价为无效投标报价。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分（如投标人属于小微企业、监狱、残疾人企业的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，对应价格分为满分，中标价则以实际投标报价为准）。

- 其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 技术服务方案 （58分）

- 运维服务方案（10分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得10分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得7分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得4分；内容欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

- 交接方案（10分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得10分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得7分；方案一般，可操作性和针对性一般的4分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

- 运维应急预案（10分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得10分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得7分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得4分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺，得1分；未提供方案的不得分。

- 质控方案（10分）

对投标人提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得10分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得7分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得4分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

- 服务保障方案（10分）

对投标人协助采购人做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得10分；方案良好，针对性及可操作性较强得7分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得4分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

- 数据审核方案（8分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得8分；方案内容较详细、可操作性较强得5分；方案一般，靠操作性一般，基本满足采购需求，得3分；方案内容简略、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

- 针对本项目的人员、设备配备（16分）

- 运维服务人员（6分）

为本项目配置的专业运维技术人员中具备省级及以上生态环境部门或行业管理部门的噪声自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得2分，最多得6分。投标文件中提供相应证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。

- 备品备件配置情况（5分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得5分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得3分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

- 备机配置情况（5分）

响应单位能为本项目提供1套同类噪声自动监测设备备机的得1分，不提供的不得分。提供投标人持有的有效期内的检定证书和设备采购合同发票复印件加盖公章，否则不得分。

- 投标人综合能力（16分）

- 管理体系认证证书（6分）

投标人具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，最高为6分，投标文件中提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。

- 类似项目业绩（10分）

自2023年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过类似噪声自动监测站运维业绩的，有一份业绩合同得2分，最高10分。投标文件中提供业绩合同复印件，否则不得分。

注：针对本项目评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）