江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：自动分析实验室建设项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0015

## 集中采购机构： 江阴市政府采购中心

二〇二六年三月

总　目　录

第一章　投标邀请	3

第二章　投标人须知	6

第三章　项目要求和有关说明	18

第四章　评标方法和评标标准	40

第五章　合同书（格式）	43

第六章　投标文件的组成和格式	47

第一章　投标邀请

项目概况

自动分析实验室建设项目JSZC-320281-JZCG-G2026-0015 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-4-7  13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0015

项目名称：自动分析实验室建设项目

预算金额：500 万元

最高限价：500 万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为自动分析实验室建设项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-4-7  13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口，咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：无锡市江阴生态环境监测站

单位地址：江阴市锡澄路166号

项目联系人：黄先生

联系电话：0510-86008193

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：刘先生

联系电话：0510-88027621

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：0510-88027621

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5.招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1.投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2.本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1.江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”的项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇国家相关政策规定可不具备的情况，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保证明的，属于无效证明文件。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1.供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3.投标的有效期为开标后90天。

4.投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6.投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

7.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8.不响应招标文件中的付款方式的；

9.其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1.投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2.评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3.投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4.投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6.投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7.投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8.投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1.开标由江阴市政府采购中心主持。

2.开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1.评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2.投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A.资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1－文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B.符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.评标方法

具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4.投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1.评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2.确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3.投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4.江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1.投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关规定处理。

2.投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3.投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4.投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5.投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：黄先生   收件地址：江阴市锡澄路166号无锡市江阴生态环境监测站  收件电话：0510-86008193

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6.潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7.投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8.投标单位提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9.采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1.采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2.签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3. 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4.履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5.履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

6.江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1.根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5.接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

9.对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14.机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》要求，鼓励供应商以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

第三章　项目要求和有关说明

（以下除“四（二）系统技术要求”中的非打“★”项，其余均为实质性要求）

一、项目概述：

本项目为自动分析实验室建设项目，预算价500 万元，最高限价500 万元。

本项目标的所属行业：工业。

- 基本要求

1.自动分析实验室基础改造：（包含基础装修、供电改造、气体管路、排风系统、上下水等），实验室基础改造需满足地表水中氨氮、总氮、总磷、CODCr、高锰酸盐指数、氟化物、阴离子表面活性剂、总氰化物、挥发酚、硫化物、六价铬共11个地表水监测指标的智能分析检测单元基础设施条件要求，各检测单元设备安装所需的基础条件均需建设完成并满足设备需求，改造内容包括实验室名称字牌制作和相关贴纸标识等装饰内容。

2.自动分析实验室分析系统：

2.1建设高通量无人值守水质分析实验室智慧检测系统，通过机器代替人工、实现复杂工序多位并行处理、7*24小时无人值守持续运行等方式，满足高峰时期的样品检测需求。系统应整合全自动分析设备，实现常规水质监测项目的无人值守智能分析，避免人为干扰，达到大幅度提升水质分析实验室的检测效率、并提高分析数据质量的目的；同时支持可拓展配置其他水质监测指标，支持各水质监测指标自由组合，实现不同监测参数的灵活切换。

2.2分析项目：氨氮、总氮、总磷、CODCr、高锰酸盐指数、氟化物、阴离子表面活性剂、总氰化物、挥发酚、硫化物、六价铬；

2.3分析通量要求：氨氮智能分析系统（HJ 535）、总氮智能分析系统（HJ 636）、CODCr智能分析系统（HJ828）、需满足每天至少测试100个样， 挥发酚智能分析系统（HJ503）需满足每天至少测试50个样，其他所有项目，均需满足每天至少测试150个样；

2.4系统与设备符合“中国环境监测总站的数智化转型相关标准或规范要求”，并能根据合同签订之日起2年内中国环境监测总站发布的数智化转型相关标准或规范新要求，免费升级仪器设备。

三、自动分析实验室基础改造：

1.基础要求

1.1根据不同功能、性能需求，应采用防火、防水、防滑、防静电等材料，墙面、地面和天花板材料应具备良好的耐火性能，确保实验室的安全性；

1.2施工前现场勘查，深化施工方案，出具相应施工图纸；

1.3拆除项目：拆除原装层，垃圾清理外运处置；

1.4水电安装：强电、弱电及给排水管线安装敷设预埋；

1.5楼地面工程：水砂浆找平，自流平地坪，地砖铺贴安装；

1.6天棚工程：轻钢龙骨纸面石膏造型边框+铝方通吊顶，造型透光软膜灯箱；

1.7墙柱面工程：墙面造型背景铝板干挂安装，成品铝型材双层玻璃内置百叶帘隔断安装；

1.8门窗工程：电子感应门制作安装；

1.9灯具、开关插座及小电器安装；

1.10空调、消防喷淋、烟感/温感等改装；

1.11其他零星装饰：踢脚线、窗帘、细部收口、宣传展示等安装；

1.12根据效果方案图出具施工图，待甲方确认后方可施工，所有拟用材料均需通过甲方确认，装饰改造维修满足设计及相关规范要求。

1.13合理布局，符合消防相关规定要求，并设置相应的消防设施；

1.14基础装修区域面积不小于100 m2；

2.供电改造系统

2.1房间整体根据不同的设备需求进行系统配电，其中分析仪器需要良好的地线，埋制地线后一定要用专用的地阻摇表进行测定，结果必须小于等于4欧姆；

2.2需要设立独立的电箱，前端设置≥40A的断路器和接触器，使仪器具备断电保护功能；同时要求使用 6平方毫米的纯铜电缆线，电源总共分两路，一路电源为220V AC 32A 供仪器使用，一路电源为 220V AC 16A 供电脑、循环水箱和排风装置使用，两路电均需接地，其他仪器使用4平方毫米的电线单独回路为各仪器设备供电，且均需要可靠的接地，要求由一块直接埋入地下的金属板（不小于400 mm×400 mm紫铜板或铁板）引出，电气选材应符合1.1和1.4要求；

2.3采用暗线敷设方式，地面出线或地插做好防水措施；

3.排风系统

3.1不少于8个排风罩，配备在各仪器的上方。通过一台直径大于等于250 mm管道风机排至室外，排风口风量大小为能轻轻吸附住贴在排风口上尺寸稍大于排风口的一张纸；

3.2风管、风机、风阀等通风系统选材应符合实验室要求。

3.3关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗质量保证

3.4关节密封圈：不易老化之高密度橡胶

3.5关节连接杆：304不锈钢

3.6关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合

3.7气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量

3.8拱杯型集气罩：高密度PP/质伸缩导管：g75mm PVC/PP360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1350mm

3.9固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，安装类型：悬挂式安装

4.给排水系统

4.1设置有自来水终端，设置房间总控阀门和各个终端的自控阀门，确保用水安全；

4.2 铺设下水管线，管线材质需耐酸耐碱；

四、自动分析实验室分析系统

（一）系统配置要求

| 序号 | 类别 | 名称 | 配置要求 | 执行标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人值守智慧主控系统 | 中央控制系统 |  |  | 套 | 1 |
| 2 |  | 智能样品架 | 200个样品位 |  | 套 | 1 |
| 3 |  | 识别预检模块 | 样品量预检功能模块 1套，二维码识别模块 1套 |  | 套 | 1 |
| 4 |  | 环形线模块 |  |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 分取样系统 | 含自动旋盖系统，分取样系统，进样针自动清洗装置 |  | 套 | 1 |
| 6 |  | 轨道移动机器人 | 6轴移动机器人，运行轨道及定位系统，各一套 |  | 套 | 1 |
| 7 | 分析仪器 | 氨氮智能分析系统 | 1.氨氮智能分析系统（HJ 535）主机（内置：比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统），进样中转装置，内置工业级计算机、仪器控制软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各1套； 2.氨氮智能分析系统（HJ 195）（含：流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统、氨氮在线氧化系统、在线稀释系统），自动进样器， 内置计算机及操作软件 ， 随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各 1套 | 一套符合《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535）中规定的检测方法要求、另一套符合《水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法》（HJ 195）中规定的检测方法要求 | 套 | 2 |
|  |  | 高锰酸盐指数智能分析系统 | 高锰酸盐指数智能分析系统主机（含水浴模块、加液模块、机械视觉滴定模块、自动稀释模块、自动清洗模块），进样中转装置，内置工业级计算机、仪器控制软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各 1套 | 符合《水质高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892）中规定的检测方法要求 | 套 | 1 |
| 8 |  | 总氮智能分析系统 | 总氮智能分析系统（HJ 636）主机（内置：比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统，自动加热消解系统），进样中转装置；内置工业级计算机、仪器控制软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各1套；或总氮智能分析系统（HJ 199）主机（含：流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统、紫外在线消解系统、在线稀释系统），自动进样器，控制电脑（工业级计算机）及操作软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各1套 | 符合《水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636）或《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 199） | 套 | 1 |
| 9 |  | 总磷智能分析系统 | 总磷智能分析仪主机（内置：比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统，自动加热消解系统），进样中转装置 ，内置工业级计算机、仪器控制软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各 1套 | 符合《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893）的要求 | 套 | 1 |
| 10 |  | 硫化物智能分析系统 | 硫化物智能分析系统（HJ 1226）主机（内置：比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统，自动加热消解系统），自动氮吹系统，内置工业级计算机、仪器控制软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各 1套；或硫化物智能分析系统（HJ 200）主机（含：流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统、在线稀释系统），自动进样器，控制电脑（工业级计算机）及操作软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各1套 | 符合《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1226）或《水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法》（HJ 200） | 套 | 1 |
| 11 |  | 氟化物智能分析系统 | 氟化物智能分析系统主机（内置：离子计、氟离子选择电极、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统，进样中转装置 1套，内置工业级计算机、仪器控制软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各1套 | 符合《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB/T 7484）的要求 | 套 | 1 |
| 12 |  | CODCr智能分析系统 | 1. CODCr智能分析系统（HJ/T 399）主机（内置：消解系统、比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统），进样中转装置，内置工业级计算机、仪器控制软件，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各 1套； 2．CODCr智能分析系统（HJ828）主机（内置：消解系统、滴定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统），进样中转装置，内置工业级计算机、仪器控制软件 ，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各1套 | 一套符合《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（HJ/T 399）、另一套符合《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828) | 套 | 2 |
| 13 |  | 六价铬智能分析系统 | 12.8.1六价铬智能分析系统主机 1套（内置：比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统） 进样中转装置 ，内置工业级计算机、仪器控制软件 ，随机附件：试剂瓶、安装调试用检测试剂包、纯水桶、废液桶、电源线与通讯线、连接管路及接口、用户手册等各 1套 | 符合《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467）标准要求 | 套 | 1 |
| 14 |  | 挥发酚智能分析系统 | 挥发酚智能分析系统主机 1套，样品盘1套，试剂瓶5个，蒸馏系统1套，定量注射泵4套，循环水冷阱1套，数据工作站软件1套，可调比色池光度计1套，废液收集1套，随机附件1套。 | 符合《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ503）的要求 | 套 | 1 |
| 15 |  | 挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂智能分析系统（流动注射分析仪） | 全自动挥发酚分析通道 1台，全自动氰化物分析通道 1台，全自动阴离子表面活性分析通道 1台，工作站软件 1套，路由器 1套，配件套包（泵管、接头、进样针、相分离膜等） 1套，说明书：软件、仪器及方法说明 1套，电脑 1套，独立极坐标70位自动进样器 3套，检测器 3套，一体式免调压块式蠕动泵，内置全自动在线稀释装置，调试包 各1套； | 符合《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》（HJ823）、《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ825）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ826）的要求 | 套 | 1 |
| 16 | 全流程智能工作站软件系统 | 全流程控制及信息管理平台 | 触控信息展示大屏 一套，配置数据移动控制终端 一套 |  | 套 | 1 |
| 17 | 配套辅助系统 | 样品瓶 | 300只1000ml塑料瓶、300只500ml玻璃瓶； |  | 只 | 600 |
| 18 |  | 通风柜 |  |  | 套 | 2 |
| 19 |  | 试剂柜 |  |  | 套 | 2 |
| 20 |  | 实验台 |  |  | 套 | 1 |
| 21 |  | 电子天平 |  |  | 套 | 1 |

（二） 系统技术要求：

1.氨氮智能分析系统（HJ 535）

1.1仪器与分取样系统直接相连，自动吸取水样，直接测试；测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

1.2智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；稀释倍数不小于20倍；

★1.3 配备智能在线蒸馏模块，对样品进行自动蒸馏预处理；（需提供相关佐证材料）

1.4 多路试剂流路系统，不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂交叉污染

1.5 用户可设置样品优先级，测试过程中如遇需紧急出结果的样品，可添加紧急样品，直接优先测试，直接出结果；

1.6 比色测定系统，采用高精度CCD检测器，测试准确可靠；光程可根据需要10mm、20mm、30mm可选；

1.7仪器内置清洗工作器皿的模块，自动翻转清洗，反应瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；或由系统把仪器工作器皿自动接入统一的自动清洗系统完成清洗；

1.8 仪器指标：测定范围：（0.1-2）mg/L；检出限：≤0.025 mg/L；自动配置标准曲线：相关系数线性r＞0.9995；重复性：0.5mg/l，RSD<1.5%，1mg/l，RSD<1%；

2.氨氮智能分析系统（HJ 195）

2.1全自动独立完成检测工作：水样由样品输送系统送到测试工作站，实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合标准方法；

2.2 仪器与分取样系统直接相连，自动吸取水样。有色度及浊度样品无需前处理，直接测试；

2.3 测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

2.4 光学系统：

▲2.4.1配置高精度CCD检测器；（需提供相关佐证材料）

2.4.2波长重复性≤0.1nm，全波段准确性≤0.2nm；

▲2.4.3同时可自动测定不少于5个不同波长的吸光度值；（需提供相关佐证材料）

2.4.4 可以自动选择背景波长，软件自动扣除，实现从根本上消除干扰物影响；

2.5 配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

2.6 气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成分能从液相中充分分离；

2.7 载气及控制

2.7.1载气：以空气或氮气为载气；

2.7.2配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；

2.8 氨氮快速氧化装置：

2.8.1配备氨氮快速氧化装置，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸氮；

2.8.2氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次溴酸盐氧化剂；

2.8.3在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮；

2.9软件系统具有自检功能：测定前仪器自动检测通讯口、波长等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长、泵转数、进样时间等测试条件；

2.10氨氮精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD<2％；0.2mg/L，RSD<1.5％；0.5mg/L，RSD<1％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；检出限要求：检出限≤0.008mg/L；

3.高锰酸盐指数智能分析系统

3.1全自动独立完成检测工作：水样由样品输送系统送到测试工作站，实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合标准方法；

3.2 与取样模块直接连接通讯，自动吸取水样；

3.3 测试完成后，样品自动回归环形线输送系统，可回收或进行其他项目的测试；

★3.4 自动预判样品氯离子浓度，仪器自动设定使用酸性法或碱性法测定样品。（需提供相关佐证材料）

3.5 检测范围：取样量100mL时，（0.5-5.0）mg/L。

3.6 重复性要求：CODMn浓度为2mg/L（采用葡萄糖配制的标准溶液），n=6，RSD≤5.0%。

3.7 消解模块：15个消解位，水浴消解方式。水浴配有自动加水功能，确保测试过程中水位不低于样品水位。水浴水位自动检测，水浴水位低于安全水位时，触发安全模式，关闭加热系统电源，停止测试。

3.8 滴定终点判断：模拟人眼识别，通过颜色变化来自动判断终点，非电压、电流及光度比色方式；滴定过量时，仪器可以自动扣除过量滴定体积。

3.9 双通道同时滴定，样品分析时间≤3min/样。

3.10自动定量取样、自动稀释功能；用户无需精确量取100ml体积水样，由仪器可根据设定取样体积自动精确取样，自动按设定样品稀释比例稀释样品，也可按样品实际浓度自动调整稀释比例测试。

3.11仪器内置清洗工作器皿的模块，自动翻转清洗消解杯，消解杯在完成一个样品消解滴定后，自动清洗净并直接重复使用，确保样品量再大也不受消解杯数量限制。

4.总氮智能分析系统（HJ 636）（4与5，两款仪器任选一款应标）

4.1 全流程自动化完成批量样品和试剂加入、消解、冷却、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作；

4.2 仪器可按单个标准母液，自动配置标准梯度，建立标准曲线；

4.3 仪器具有自动稀释功能，具有自动扣除样品浊度干扰功能；

4.4 消解系统：各样品独立密封、消解，实时控温，具备过热保护功能，具备超压漏气功能，防止爆炸风险，消解温度为120～124℃，消解时间不超过30 min，工作压力为1.1～1.4 kg/cm²；

4.5 流路系统，不同试剂有独立的管路，避免试剂交叉污染；

4.6 仪器能自动实现试剂量监控，实时显示试剂液位，当试剂消耗达报警值时能自动停止检测并报警；

4.7 同时自动测定220nm和275nm两个不同波长的吸光度值，无需切换波长分别测试，避免频繁转换波长，减少仪器故障；

4.8 每个样品分析结束后，每个样品瓶及瓶盖应可以自动翻转清洗，无需人为干预、人为清洗或转移至其他设备清洗；或由系统把仪器工作器皿自动接入统一的自动清洗系统完成清洗；

4.9每个样品单独消解，分别计时；不接受多个样品批量消解的方式，以确保无人实验系统随时插入紧急样品进行测定，无需等待，直接测试；

4.10仪器数据处理控制系统，就可实现绘制标准曲线、数据保存、数据调用、生成测试报告等功能；

4.11测定范围为0.20-7.00 mg/L（不稀释情况下），检出限≤0.05 mg/L，相关系数≥0.999，RSD≤1.0%；

4.12样品位不少于30位；

5总氮智能分析系统（HJ 199）（4与5，两款仪器任选一款应标）

5.1全自动独立完成检测工作：水样由样品输送系统送到测试工作站，实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合标准方法；

5.2 仪器与分取样系统直接相连，自动吸取水样。有色度及浊度样品无需前处理，直接测试。

5.3 测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

5.4 光学系统：

5.4.1配置高精度CCD检测器；（需提供相关佐证材料）

5.4.2波长重复性≤0.1nm，全波段准确性≤0.2nm；

5.4.3同时可自动测定不少于5个不同波长的吸光度值；（需提供相关佐证材料）

5.4.4 可以自动选择背景波长，软件自动扣除，实现从根本上消除干扰物影响；

5.5 配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

5.6 气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成分能从液相中充分分离；

5.7 载气及控制

5.7.1载气：以空气或氮气为载气；

5.7.2配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；

5.8紫外在线消解模块与自动稀释器为一体化集成模块；消解温度：常温；紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W，单个样品测量含消解时间在内小于5min；

5.9软件系统具有自检功能：测定前仪器自动检测通讯口、波长等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长、泵转数、进样时间等测试条件；

5.10 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％；线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；检出限要求：检出限≤0.05mg/L；

6.总磷智能分析系统

6.1 全自动独立完成检测工作：水样由样品输送系统送到测试工作站，实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合标准方法；

6.2 仪器与分取样系统直接相连，自动吸取水样，直接测试；总磷测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

6.3 全自动高温高压消解：

6.3.1 仪器自动高温高压消解样品，支持自动旋盖、加液，高精度温控系统保证温度、压力、消解时间与国标方法完全一致；

6.3.2 实时监测、显示样品消解温度及压力；

▲6.4 每个样品单独消解，可随时添加紧急样品，直接开始测试，无需等上一批交样品消解完成或停止上一批交样品的消解；（需提供相关佐证材料）

6.5 试剂定量准确、可靠：高精度多通道试剂并行定量注入系统，完全没有试剂间的交叉污染，具有碱性过硫酸钾、过硫酸钾、盐酸、抗坏血酸、钼酸盐、色度浊度补偿液试剂余量实时监控，配置智能液位检测试剂支架；

6.6 强大稳定的检测系统：高度集成的光度检测模块，检测信号稳定可靠；

▲6.7仪器内置清洗工作器皿的模块，自动翻转清洗，反应瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；或由系统把仪器工作器皿自动接入统一的自动清洗系统完成清洗；（需提供相关佐证材料）

6.8 比色测定系统，采用高精度CCD检测器，测试准确可靠；仪器自动进行浊度补偿；

6.9 仪器指标：

6.9.1测定范围：	TP：（0.04-1.2）mg/L（不稀释，取样量25 mL时）；

6.9.2检出限：TP：≤0.01 mg/L；

6.9.3 自动配置标准曲线：相关系数线性r＞0.9995；

6.9.4重复性：TP：0.6 mg/L，RSD<<3.0%；

7.硫化物智能分析系统（HJ 1226）（7与8，两款仪器任选一款应标）

★7.1 前处理：配置自动氮吹模块或蒸馏模块，对样品进行氮吹或蒸馏前处理；（需提供相关佐证材料）

7.2 测量流程：仪器主机单元和自动氮吹模块连接，实现自动加样、自动加试剂、自动氮吹或蒸馏、自动收集馏出液、自动转移、自动测量、自动排放、自动清洗；

7.3 进样技术，自动进样，自动加试剂，自动测量，可无限循环做样；

7.4 配制标液，自动做工作曲线，自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，相关系数大于等于0.999；

7.5仪器内置清洗工作器皿的模块，自动翻转清洗，反应瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；或由系统把仪器工作器皿自动接入统一的自动清洗系统完成清洗；

7.6仪器指标：测定范围：（0.012-1）mg/L（不稀释，取样量200 mL时）；检出限：≤0.003 mg/L； 自动配置标准曲线：相关系数线性r＞0.9995；重复性： 0.5 mg/L，RSD<<3.0%；

8.硫化物智能分析系统（HJ 200）

8.1全自动独立完成检测工作：水样由样品输送系统送到测试工作站，实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合标准方法；

8.2 仪器与分取样系统直接相连，自动吸取水样。有色度及浊度样品无需前处理，直接测试。

8.3 测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

8.4 光学系统：

8.4.1配置高精度CCD检测器；

8.4.2波长重复性≤0.1nm，全波段准确性≤0.2nm；

8.4.3同时可自动测定不少于5个不同波长的吸光度值；

▲8.4.4 可以自动选择背景波长同时测定，软件自动扣除，实现从根本上消除干扰物影响；（需提供相关佐证材料）

8.5 配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

8.6 气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成分能从液相中充分分离；

8.7 载气及控制

8.7.1载气：以空气或氮气为载气；

8.7.2配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；

8.8软件系统具有自检功能：测定前仪器自动检测通讯口、波长等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长、泵转数、进样时间等测试条件；

8.9硫化物项目：精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；斜率≥0.09；检出限要求：检出限≤0.004mg/L；

9.氟化物智能分析系统

9.1 全自动独立完成检测工作：水样由样品输送系统送到测试工作站，实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合标准方法；

9.2 仪器与分取样系统直接相连，自动吸取水样。

9.3 氟化物测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

9.4智能机械臂：实现了连续、自动测试；精准定位，无缝操作；信号快速准确；数据可溯源；

9.5自动校准，自动清洗并风干电极：

9.6样品控温：内置冷热恒温水浴，温度设定范围10℃-50℃，温度波动范围±2℃；

9.7仪器内置清洗工作器皿的模块，自动翻转清洗，反应瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；或由系统把仪器工作器皿自动接入统一的自动清洗系统完成清洗；

9.8智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；稀释倍数不小于20倍；

9.9 仪器指标：测定范围：0.2-1900 mg/L；检出限： 0.05mg/L；

10.CODCr智能分析系统（HJ/T 399）

10.1采用工业流水线设计理念，支持24小时连续工作；

10.2集取样，加液，消解，冷却，比色于一体，中途无需人工干预；

10.3 可对设定样品优先采用的测试量程，如测试结果不在量程范围内，仪器可自动切换到适用量程，重新测试；

10.4抗氯离子干扰：氯离子<1000mg/L，自动测定氯离子含量，可设定对氯离子含量超出检测范围的样品，取消本项目测试或进行自动稀释后再测试，同时对样品进行标示，方便人工核验；

10.5波长选择：440nm 和600nm；

10.6通过PID控制技术，实现优秀的温控精度；

10.7消解位：不少于20位

10.8仪器内置清洗工作器皿的模块，自动翻转清洗，反应瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；或由系统把仪器工作器皿自动接入统一的自动清洗系统完成清洗；

10.9智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；稀释倍数不小于20倍；

10.10仪器指标：测量范围：低量程5-150mg/L; 高量程：100-1000mg/L；抗氯离子干扰：氯离子<1000mg/L；线性要求：自动配置标准曲线，相关性稀释r≥0.9995；重复性：30mg/L RSD<5.0%、300mg/L RSD<5.0%；

11.CODCr智能分析系统（HJ828）

11.1 全流程自动化完成样品试剂加入、消解、冷却、混匀、滴定、清洗、数据处理、数据报告生成等操作，仪器自动标定滴定液浓度，自动进行空白滴定；

11.2 仪器与分取样系统直接相连，自动吸取水样。

11.3 样品测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

11.4 智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动更换量程或稀释后重新测试；稀释倍数不小于20倍；

11.5 消解通道：20路消解系统，各样品独立加热消解，冷却，无需多个样品共同消解；

11.6 试剂通道：10路试剂流路，不同试剂避免交叉污染；

11.7 机器视觉滴定系统，滴定过程实时录制。

▲11.8 用户可设置样品优先级，测试过程中如遇需紧急出结果的样品，可添加紧急样品，无需等待上一批次回流消解样品完成2小时回流消解，直接上机测试，快速出结果，不影响正在消解测试的样品；（需提供相关佐证材料）

11.9 仪器支持高低浓度检测，适用高低两种量程，如测试结果不在量程范围内，仪器可自动切换到适用量程，重新测试；

11.10仪器内置清洗工作器皿的模块，自动翻转清洗，反应瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；或由系统把仪器工作器皿自动接入统一的自动清洗系统完成清洗；

11.11 仪器可测定氯离子，无需人工滴定氯离子含量。

11.12 仪器指标

11.12.1化学需氧量的精密度要求（连续测定6次）：30mg/LRSD<3.0%；300mg/LRSD<3.0%。

11.12.2 检出限要求：检出限≤4mg/L；

11.12.3 最小滴定量：0.02ml;

12.六价铬智能分析系统

12.1 全流程自动化完成样品试剂加入、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作；

12.2 仪器与分取样系统直接相连，自动吸取水样。

12.3 样品测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

12.4智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；稀释倍数不小于50倍；

12.5比色测定系统，满足六价铬检测，检测信号稳定可靠。

12.6仪器内置清洗工作器皿的模块，自动翻转清洗，反应瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；或由系统把仪器工作器皿自动接入统一的自动清洗系统完成清洗；

12.7 仪器指标：测定范围：（0.01-0.3）mg/L（不稀释，取样量50 mL时）；检出限：≤0.004 mg/L； 自动配置标准曲线：相关系数线性r＞0.9995；重复性：0.1mg，LRSD<1.5%，0.2mg，LRSD<1%；

13.挥发酚智能分析系统

13.1自动取样蒸馏，所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能。

13.2氯仿废液独立分离收集，减少混合废液量和后期固废处理费用。

13.3具备独立的密闭萃取容器，减少萃取溶剂挥发损失，萃取强度可调节，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，提高实验过程安全。

13.4.要求自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999。

13.5独立的光度计检测器，配套触摸显示屏幕，方便独立计量校准。

13.6要求各运行环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、接收容器和比色皿等全自动清洗。

13.7样品取样：自动定量取样上机，高浓度样品自动稀释复测

13.8试剂加液：2套高精度定量注射泵加液，2套独立的12通控制阀；

13.9仪器指标：检出限：≤0.0003mg/L；测量范围：（0.001-2.5）mg/L；线性系数：r>0.999自动配标；

14.挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂智能分析系统（流动注射分析仪）

14.1 全自动独立完成检测工作：水样由样品输送系统送到测试工作站，实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合标准方法；

14.2 仪器与分取样系统直接相连，自动旋拧样品瓶盖，自动吸取水样。有色度及浊度样品无需前处理，直接测试。

14.3 样品测试完成后，样品自动回归输送系统，回收或进行其他项目的测试。

14.4 无需气泡：样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析；

14.5 仪器组成：仪器每个检测项目为全自动一体机式设计，可配置3通道同时分析，每个通道包括一个自动进样装置（包括70个10ml样品位和2个50ml样品位及一个两位载流槽），一个十二通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路、检测器、内置在线稀释模块、液晶显示器构成一个整体，不可拆分。

14.6 各个通道之间独立工作，也可同时工作，互不影响，最多可连接16个同系列分析仪同时工作，便于升级；

14.7 每个通道均为一体机设计，包括一个自动进样装置，一个十二位通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，以上装置均为通道独有，不与其他通道共用；仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管， 无翻边管路接头；

14.8 每个通道都包括一个自动进样装置（即3套进样器），该装置包括72个位置，其中载流位置两个；10ml样品位置70个，50ml样品位置2个；载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染；

14.9 每个通道都包括一个专用的蠕动泵（即3个蠕动泵），12个泵管位置，泵速由计算机设定，无需用户自行调节；蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧；

14.10 每个通道都包括一个专用的检测器（即3个检测器），检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便；检测器使用400nm~1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm；

14.11 内置在线稀释系统，检测项目同时能够在线单点自动配置标准曲线，在线自 动稀释高浓度样品，不使用注射泵。每个点稀释与检测样品时间相同，不额外增加稀释时间不延长样品分析时间或分析周期。

14.12 该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈30-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀；

14.13 仪器性能指标：

不同分析通道模块包括相应的在线加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等系统，所有系统在分析通道模块上实现（不需要额外配置加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等辅助设备）。

14.13.1挥发酚技术指标：

线性范围：0.001-0.2mg/L

检出限：≤0.0003 mg/L

精密度：≤1%

准确度：误差在±3%以内

14.13.2氰化物技术指标：

线性范围：0.001-0.2mg/L

检出限：≤0.0005mg/L

精密度：≤1%

准确度：误差在±3%以内

14.13.3阴离子表面活性剂技术指标：

线性范围：0.02-2mg/L

检出限：≤0.01mg/L

精密度：≤1%

准确度：误差在±3%以内

15无人值守智慧主控系统

15.1具有样品上下线管理功能，实现不同样品的自动上线进行测试及完成测试后下线的功能。

15.2识别预检模块：具有样品编码识别功能，实现样品测试项目管理，自主自动识别样品瓶上二维码样品信息，自动分配测试项目。

15.3自动设置样品优先级，分析过程中，可以根据紧急程度，自动调整分析优先级。

★15.4系统自动旋拧瓶盖，无需人为介入，可根据不同类型分析仪器实现灵活配置，适应各仪器进样要求。（需提供相关佐证材料）

15.5样品输送：

★15.5.1系统不论采用先送样后分样或先分样后送样的模式，输送过程中需保证样品一直密闭，减少样品被干扰可能；（需提供相关佐证材料）

▲15.5.2系统具备将样品自动搅匀半小时以后快速进样，从静置结束到样品开始进样分析，间隔时间须在3分钟以内。避免样品久置，导致状态改变。 （需提供相关佐证材料）

15.6智能样品架：

15.6.1一次放置样品位数：不少于200位，同时支持循环加样，实时加入紧急样品；

15.6.2样品瓶规格：1000ml、500ml塑料或玻璃样品瓶，带盖；样品瓶可直接作为采样瓶，用户无需手动把水样从样品瓶转移到水质全自动实验室系统的专用样品瓶；样品瓶自动清洗，无需人为转移清洗，由系统自动执行。

15.7移动机器人：采用轨道移动机器人，直接从智能样品架（200个样品位任意位置）抓取样品，输送到预检模块，机械臂适配1000ml、500ml塑料或玻璃样品瓶；

15.8识别预检模块：

15.8.1 扫描识别样品二维码，自动录入样品信息；

15.8.2 样品上线时，预检样品量，确保样品量达到后端测试项目用量要求；样品下线时，得测样品量，验证样品测试用量符合正常情况，确保测试数据准确；

15.9环形线模块：由环形线将样品输送到各分析仪器的取样模块，输送过程中样品全程密闭，避免样品输送过程中受污染或挥发，影响测试结果；

15.10分取样模块：

15.10.1样品进入取样模块后，自动旋盖，自动清洗进样针，同时取样模块具备自动稀释功能；

15.10.2分取样模块由1组或多组工作模块组成，其工作效率，需满足11个项目，每天各150个样品的测试需求。

15.11系统实时发送指令，要求连接仪器实现自动配置标准曲线、自动报告试剂余量、自动曲线校正、自动稀释等。

15.12系统实时了解并可反馈控制各连接的所有分析仪器，系统可实时读取仪器故障或异常信息。

16.全流程智能工作站软件系统

16.1中央控制系统：可实现实验室全流程集中控制功能。智能识别并自动指派分析方法、分析仪器，自动、实时采集样品瓶流转过程中样品信息、仪器设备状态、监测数据等信息，可实现全自动实验室统一集中控制及展示、实验室信息全流程管理以及自动生成报告等功能；

16.2全过程信息管理：全过程基于唯一样品识别码对流转过程中样品信息进行智能识别、数据采集、过程集中监测、信息显示、数据存储等功能；

16.3数据审核功能：支持数据自动审核或人工审核后上报功能；

16.4信息处理效率：信息处理速度应达到毫秒级且各个分析仪器信息由各自独立线程处理，可扩展支持几十甚至上百个站点同时运行，满足全自动实验室的信息处理需求；

16.5信息集中存储：包括样品流转的实时状态信息、各设备/系统运行状态信息、样品流转载信息、检测结果信息、检测报告生成信息等都是在中央控制系统集中存储，方便用户查看和审核；

16.6无人实验室系统状态信息实时监测：包括实验室内部所有设备的运行状态、仪器运行状态、样品数量情况、系统配套辅助设备状态等相关信息的实时监测；

16.7水样信息录入：系统应支持文件信息导入和手工直接在系统内录入水样信息、质控样信息，支持二维码打印；

16.8报警信息汇总和提醒：系统具有运行系统状态报警且显示在实时监控界面。出现部分严重的故障时，具有声光电报警功能，提醒实验室管理人员及时处理故障，保证实验室正常运行；

16.9 检测结果审核与报告生成：支持汇总各站点上报的检测结果，同时支持自动审核和人工审核。审核过程中的异常数据，具有分类快速识别标识；

16.10 信息高效处理：信息处理速度达到毫秒级且各个站点信息由各自独立线程处理，足够满足全自动实验室的信息处理需求；

16.11系统支持各分析模块自动化联用，也可支持各分析仪器独立使用模式，系统软件可配置；

16.12用户信息管理：可同时注册多个管理员账号；管理员账号可以分配不一样的使用权限； 实现用户的分级管理功能；

16.13 具有LIMS接入功能；

配套辅助系统

17.	通风柜：

17.1	基本参数：

17.1.1风量范围：1000-1800m³/h（常规型号）

17.1.2工作面风速：0.3-0.5m/s5

17.1.3噪音：≤65dBA（全钢通风柜）

17.1.4电压：220-380V5

17.2	结构参数

17.2.1	材质：全钢：柜体：≥1.2MM厚，经 CNC 机激光切割后-折弯-焊接-打磨制作成型； 喷涂： 采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂；

17.2.2	视窗： 采用铝合金边框、内镶5毫米钢化安全玻璃、视窗上下滑动使用时，顺滑、平稳、静音；

17.2.3	台面：台面采用12.7mm厚双面膜理化板台面，边缘加厚至25.4mm ；

17.3功能配置

17.3.1	排风系统：PP材质风机（220V/110W）或国产耐腐蚀风机；

17.3.2	控制方式：手自一体电动上下视窗+触摸面板，支持断电记忆功能（模拟变风量阀控制系统）控制系统（含：人体感应自动视窗升降功能、自动调节变风量系统）；

17.3.3    铰链：开启度为110 °，关闭时可自动闭合，且无噪音。

18.试剂冷藏柜：

18.1温度：2-8℃；

18.2门数：单门

18.3尺寸：长600mm；宽615mm；高1950mm；(±5mm)

18.4是否带锁：带锁

19.实验台：

规格：5200*600*780mm(±5mm）；

实验台钢制空位：

19.1材质：柜体：≥1.0MM厚，经 CNC 机激光切割后-折弯-焊接-打磨制作成型；                                                         19.2台面采用12.7mm厚双面膜理化板台面，边缘加厚至25.4mm；                                           19.3 柜体： 采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况；

19.4 喷涂： 采用室内环保型环氧树脂静电；

粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂；

19.5 工艺：柜门、抽屉一字折弯拉手，采用双层门板设计；

19.6 导轨： 采用优质三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音；

19.7 铰链：开启度为110 °，关闭时可自动闭合，且无噪音。

20.电子天平

20.1量程：100-200g

20.2仪精度：万分之一克

20.3最大量程：200g

20.4重复性：0.1mg

备注：

1.其中打“★”项为实质性要求，有一项负偏离将作为无效投标；打“▲”项为重要指标项。有提供证明材料要求的指标项，未按要求提供佐证材料的视为负偏离，需提供相关佐证材料，佐证材料可为有效检测报告、官方使用说明书、实物照片、功能界面截图等。投标人提供的佐证材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。

2.投标人必须如实地在偏离说明中做出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。

3.所投产品技术参数单位与采购文件不一致的由投标供应商自行换算成与采购文件一致的单位。

4.如中标单位供货产品的技术参数与“投标文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取中标”处理。

5.本项目核心产品为：

| 核心设备名称 | CODCr智能分析系统(HJ828) |
| --- | --- |

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

四、交货时间和地点：

交货时间：签订合同后30天内。（各供应商报出最早交货期限）

交货地点：无锡市江阴生态环境监测站

五、安装及验收：

1.在符合设备装机的条件下，产品到货后需在2周内完成初步安装工作。初步安装是指，系统各设备实现样品输送，系统对分析仪器的控制与数据对接。初步安装完成后，1个月按样品特性完成测试方案设定与仪器指标调试，完成指标验收。并承诺对系统设备提供3年质保期，对于货物由设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何故障或不足都应终身免费升级或更换。

2.卖方应在合同约定时间内将设备送到买方指定位置，在货物到达使用单位后卖方应在买方约定的时间内安排工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

3.提供设备的说明书、合格证书、装箱单，并按标书指标要求，完成验收，由甲方验收人员签字确认。

六、技术培训：

1.卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方做现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

七、备件和资料：

1.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入所有必需的备件，并保证10年以上的供应期。

2.专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3.提供完整操作手册和产品说明书、应用手册1套，设备附带附件、证件、软件等齐全，免费培训使用，并提供产品及工作站售后的持续软硬件升级服务及培训。

4.如后期涉及软件重装或升级，终身免费。

八、质量保证及售后服务：

1.投标方须在投标文件中注明所投产品质保期限，至少3年。

2.承诺接到报修后，1小时内响应，如2小时内无法远程解决，24小时内安排专业工程师到达用户现场，如72小时内无法解决故障，应在24小时内免费提供备用机替换，确保用户正常测试。

3.自验收完成之日起3年内，投标人至少安排1名具备两年以上相关工作经验本科以上学历的技术人员常驻现场，负责系统的运行维护。

九、付款方式：

分五期付款

1.第1期：合同签订后，支付合同总价的20%；

2.第2期：设备软、硬件安装调试完毕，符合招标文件及合同要求，系统正常运行，由甲方组织验收合格后，支付合同总价的20%；

3.第3期：验收合格后满1年，支付合同总价的30%；

4.第4期：验收合格后满2年，支付合同总价的25%；

5.第5期：验收合格后满3年，支付合同总价的5%。

十、有关说明：

1.公开招标为一次性报价，投标单位所报内容必须完整，不得漏项。

2.投标报价包括应包括产品、税金、包装、运费、仓储、质量检验、技术指导、验收、售后服务费、安装、培训等所有费用。

3.产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、条件及要求和卖方承诺的其他指标；产品质量出现问题，卖方负责包退、包换，费用由卖方负责。

4.货物保管：货物到达买方地址至验收合格期间，由卖方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，卖方应负责修理，同时有关费用由卖方承担。

5.凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

6.江阴市政府采购中心对本次招标结果不做任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （60分） | 2.1 | 主要技术指标响应情况 | 根据所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行评审打分，产品符合招标文件要求，无负偏离得40分。打“★”项参数有一项负偏离，则视为无效投标，打“▲”项参数每一项负偏离扣2分，非打“▲”项参数每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 40 |
|  | 2.2 | 技术方案 | 投标人针对本项目提供设计技术方案，包含①样品摆放及输送方式；②分取样方式；③测试用容器清洗方式；④废液监管；⑤提供平面布局图方案，注明设备布局，供水、供气、供电、供网、通风和排水等内容；⑥提供实验室3D效果图(实验室面积15.4米*8.4米)。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.3 | 实施方案 | 投标人针对本项目提供项目实施方案和进度计划内容。包含①项目进度实施计划，②设备运送计划及方案、③质量管理及施工安全管理方案、④集成调试验收方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.4 | 售后服务方案 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务内容；②售后服务人员安排；③售后服务响应及巡检制度；④备品备件、质保期满后收费标准；方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.5 | 培训方案（一） | 投标人针对本项目提供技术培训方案，包括内容包含但不限于①培训目标②培训计划③培训内容④培训保障措施。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.6 | 培训方案（二） | 投标人承诺安装之后3年内，每年提供3个由设备厂商举办的线下集中培训名额，投标人承担培训相关费用。（投标人需提供承诺书，格式自拟） | 2 |
| 三、商务部分 （10分） | 3.1 | 综合实力 | 1.投标人参与过水质自动分析实验室相关省级地方标准的制定，得1分，国家级相关标准的制定，得2分。（须提供相关证明材料扫描件） 2.投标人的售后服务体系通过“售后服务体系认证”，得1分（须提供相关认证证书扫描件） | 3 |
|  | 3.2 | 业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目同类项目的销售业绩的，有一个得1分，最高得5分。【同一采购人不重复得分，须同时提供合同、发票及付款凭证（确实无付款凭证的，提供采购人验收签字的有效资料）扫描件】 | 5 |
|  | 3.3 | 荣誉奖项 | 2023年1月1日以来投标人承建的同类项目得过省部级或以上政府部门颁发的科技奖项的，得2分；地市级以上政府部门颁发的科技奖项的，得1分。（须提供证明材料） | 2 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1.项目名称（项目编号）：

2.项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为             （小写），                       （大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。如验收完成后发生质量问题，在质保期内应免费进行维修或更换。对于货物由设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何故障或不足都应终身免费更换。

3.乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1.交货地点、方式及日期：

2.验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由乙方承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3.乙方承诺的售后服务：

4.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1.本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十二条　不可抗力

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2.本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二〇    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1.愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2.我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3.我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4.我方认为你们有权决定中标者。

5.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6.我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7.如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8.如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2026-0015 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 自动分析实验室建设项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 是否属于 小、微型企业产品 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2.请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请做重点说明。

3.本表可根据需要自行添行。

4.因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须如实填写品牌、型号。）

5.在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标单位对所报相关数据的真实性负责，江阴市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

6.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

7.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2.质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4.“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5.表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

七、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、第七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，并依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加无锡市江阴生态环境监测站的自动分析实验室建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 投标单位（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日