盐城市中医院心脏康复设备采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2026-0085

代理机构编号：1009-2641HOLLY10D

招  标  文  件

| 采购人： | 盐城市中医院 |
| --- | --- |
| 购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2026年4月 |

目   录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标方法和标准	25

第四部分  采购需求	31

第五部分  合同格式及条款	42

第六部分  投标文件格式	46

# 第一部分  招标公告

项目概况 盐城市中医院心脏康复设备采购项目（二次）的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年5月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2026-0085

项目名称：盐城市中医院心脏康复设备采购项目（二次）

预算金额：405万元

最高限价（如有）：（本项目共1个标段）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 | 最高限价 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏康复设备 | 1批 | 405万元 | 280万元 | 否 |

采购需求:详见采购文件

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）。

2）上一年度的财务状况报表（上一年度的财务状况报表，2025年度报表未出的可使用2024年度报表，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

6）法律、行政法规规定的其他条件。

7)在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，投标人根据采购文件要求提供《中小企业声明函》。

### 3.本项目的特定资格要求：

### 1）投标人具有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

### 2）根据产品类别，提供所投产品有效的医疗器械注册证。

## 三、获取招标文件

## 1.采购文件获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日

## 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

## 3.方式：本项目采用网上注册登记方式

## 4.文件售价：免费。

## 四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点

## 1.线上提交投标文件截止时间：2026年5月21日09:30（北京时间）

## 2.线上开标时间：2026年5月21日09:30（北京时间）

## 3.线上开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

## 自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 其他补充事宜

## 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

## 领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

## 2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

## 2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

## 2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

## 2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

## 2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

## 2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

## 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。。

## 3、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

## 4、投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

## 5、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

## 6、因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

## 7、本次招标不收取投标保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

## 名称：盐城市中医院

## 采购人地址：盐城市人民北路53号

## 项目联系人：王老师

## 联系方式：0515-88166336

## 2.采购代理机构信息

## 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

## 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

## 联系方式：025-52278761

## 传  真： 025-52278761

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：徐老师（项目负责人）   刘女士（商务）

## 电话： 15105157483

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照《江苏省政府采购协会关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》(苏政采协[2024]20号)规定收取代理服务费，应在领取成交通知书前缴纳。 最低收费金额:5000元 50万元以内（含50万）：费率为1.6% 50-400万元(含400万元)：费率为1.5% 400-1000万元(含1000万元)：费率为1.1% 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 预付款制度 | 本项目落实预付款制度，合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款。 |
| 9 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |

## 一、总 则

### 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

### 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

### 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

### 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

### 6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2上一年度的财务状况报表（上一年度的财务状况报表，2025年度报表未出的可使用2024年度报表，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.1.9投标人具有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

11.1.10根据产品类别，提供所投产品有效的医疗器械注册证。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.6商务文件

11.7.其他证明文件等。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1本项目中标服务费参照《江苏省政府采购协会关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》(苏政采协[2024]20号)规定收取代理服务费，应在领取成交通知书前缴纳。

最低收费金额:5000元

50万元以内（含50万）：费率为1.6%

50-400万元(含400万元)：费率为1.5%

400-1000万元(含1000万元)：费率为1.1%

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 四、投标文件的提交

### 17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

18.1.17投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

## 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

29.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

29.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

29.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

29.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

29.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

29.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

29.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

29.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

29.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

29.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

29.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

29.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

29.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

29.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

29.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

29.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

29.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

29.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

29.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第三章《评标方法和标准》。

29.4政府采购节能产品、环境标志产品

29.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

29.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

29.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

29.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

29.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

29.8 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.9低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.11脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.12实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三部分  评标方法和标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

29.13未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

## 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、预付款制度

36.1本项目落实预付款制度，合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款。

37、付款

37.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

## 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第三部分  评标方法和标准

## 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

## 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 报价格式、填写符合要求 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

## 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评分标准：

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正小微企业、节能产品和环保产品扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术响应（40分） | 投标人所投设备完全响应招标文件第四章第二条“技术参数要求”的，得基准分40分。 标▲号的技术参数（共13项），响应招标文件的每项加1.3分，最高得16.9分； 非▲号技术参数（共77项），响应招标文件的每项加0.3分，最高得23.1分； - 注：1、“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 | 40分 |
| 履约能力（3分） | 投标人（或代理商、厂商） 提供自2022年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来任一核心产品的类似项目的业绩合同复印件，并加盖投标人公章，有1项得1分，本项最高得3分。（投标时须提供合同复印件加盖公章，同一核心产品的类似业绩最多算2份业绩得分。合同要素至少包含合同双方名称、货物名称、品牌型号及合同签订时间（2022年1月1日起，含），合同要素不完整或者内容不清晰无法辨认或提供不全的不得分）。如未按要求提供，不得分。 | 3分 |
| 免费质量保修期（3分） | 在项目需求最低质量保修期3年基础上，每增加1年免费质量保修期的加1分，本项最高得3分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包含人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用等）全部由投标人承担。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 | 3分 |
| 人员配备（4分） | 投标人根据本项目第四部分中“六、人员配备”要求，配备丰富的管理及专业实施人员团队，至少包括管理人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入，管理及专业实施人员配备优于本项目需求的得4分，管理及专业实施人员配备满足本项目需求的得2分，管理及专业实施人员配备不满足或不提供不得分。（投标人提供的人员配备团队能全部响应要求，提出更为全面、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的，可视为优于；人员配备团队能响应要求的可视为符合；人员配备团队对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。） | 4分 |
| 项目实施方案（9分） | 投标人根据本项目第四部分中“7.1.项目实施方案”要求，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：①进度保障措施；②供货运输方案；③设备验收方案等方面内容。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得9分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 9分 |
| 售后服务方案（9分） | 投标人根据本项目第四部分中“7.2.售后服务方案”要求，提供科学合理的售后服务方案，至少包含：①售后服务体系；②退换货与更换服务；③回访巡检方案等方面内容。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得9分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 9分 |
| 节能产品（1分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。 特别说明：本项目采购产品未被财政部、国家发改委等列入“节能产品品目清单”强制采购范围。 | 1分 |
| 环境标志产品（1分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。 特别说明：本项目采购产品未被财政部、生态环境部等列入 “环境标志产品品目清单”强制采购范围。 | 1分 |

说明：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6采购本国产品的支持政策

6.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六部分  投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 第四部分 采购需求

一、需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动心肺测试系统 | 1套 | 合同签订后60日内 | 采购人指定地点 |
|  | 无创心排量检测系统 | 1套 |  |  |
|  | 心肺康复管理系统 | 1套 |  |  |
|  | 气囊式体外反搏治疗系统 | 1套 |  |  |
|  | 立式运动训练功率车 | 3台 |  |  |
|  | 抗阻训练设备 （上肢、下肢、腰部各1台） | 3台 |  |  |
|  | 六分钟步行监测分析系统 | 2套 |  |  |
|  | 背靠式功率车 | 1台 |  |  |
|  | 跑台 | 1台 |  |  |
|  | 椭圆机 | 1套 |  |  |

注：核心产品：运动心肺测试系统和气囊式体外反搏治疗系统。

二、技术参数要求

产品一：运动心肺测试系统 ×1套

一、主要功能用途：

1可用于心脏康复领域和心血管疾病的各个阶段和临床评估心肺功能、制定及监测运动处方等。可完成心电测试、肺功能测试、运动血压，运动血氧、运动康复测试以及数据分析。

二、技术要求

1 运动心电功能

▲1.1 具备有线连接十二导运动心电，进行静态心电、运动心电、长时间静态节律功能的测量。

1.2 具备运动心电图ST段及QT离散度分析功能。

▲1.3 心电采集盒可以单独使用，能够当做单独的心电图机使用，且能够通过内置热敏打印纸打印心电报告，提供说明书或检验报告。

1.4 导联线防除颤功能。

▲1.5 心电采样率：≥10000Hz（提供彩页或说明书证明）。

▲1.6 使用年限≥10年（提供设备实物铭牌）。

2 运动肺功能

2.1 采用不同容积（500ml～4000ml）的校准泵进行流速容量校准，校准时有动画提示抽拉气泵的速度（提供截图证明）。

2.2 自动温度压力标定，满足海拔高度和湿度标定要求，湿度标定范围0～100%。

2.3 具有肺通气测试包括：潮气量、呼吸频率、最大肺活量、用力肺活量、一秒量、二秒量、三秒量、一秒率、通气量、深吸气量、补呼气量、补吸气量、吸气峰值流速、呼气峰值流速、吸气肺活量、呼气肺活量、最大通气量等。

▲2.4 容积范围：≥0～300L范围区间，测量范围：≥0～20L范围区间。

2.5 采用超声式二氧化碳气体分析器（提供注册证明文件或者说明书证明）。

2.6 采用电化学氧分析器，测量范围 0～35%，响应速度≤90毫秒。

▲2.7 双向压差式流量传感器（提供注册证明文件或者说明书证明）。

2.8 采用一瓶混合气体进行定标（提供设备实物照片证明或彩页）。

2.9 提供不同的无氧阈值的评估方法，可以自动评估无氧阈值、呼吸补偿点。

2.10 标准9宫格图心肺运动试验结果的图表，显示内容可以根据临床需求进行编辑。

2.11 使用年限≥10年（提供设备实物铭牌）。

3 运动血压

3.1 负荷运动血压采用QRS波或R波触发听诊，静态血压测量柯氏音分析法或示波震荡法。

3.2 血压测量范围： 收缩压≥50～270mmHg范围区间，舒张压 ≥20～150mmHg范围区间。

3.3 使用年限≥10年（提供设备实物铭牌）

三、配置要求

1 运动心电主机1套

2 12导心电导联线 1套

3 肺功能主机 1套

4 流量传感器 1个

5 可重复使用硅胶面罩（含呼吸嘴、绑带）≥ 30个

7 运动血压1套

8 血氧1套

9 彩色激光打印机1套

10 台车组件（含台车和显示器支架）1套

11 双屏显示器 专用电脑1套

产品二、无创心排量检测系统×1套

▲1 采用胸电生物阻抗法原理，可实时监测床旁无创血流动力，传感器支持胸部贴附和背部贴附。

- 2 具备专用平板和专用信号采集盒，信号采集盒数据安装该设备软件的兼容任意型号电脑。

- 3 信号采集盒采用便携式设计，尺寸≤250mm×150mm×40mm(长、宽、高），重量≤0.6kg，电源电压≤5V，电流≤600mA，具备≥2个3.0USB数据接口。
4 专用平板重量≤5kg，屏幕尺寸≥10英寸。

- ▲5 具备报告参数自动分析功能，可打印无创血流动力数据分析报告（至少包含智能位，如半卧、平躺、抬腿等实验分析结果）和血压靶向分析图报告（至少包含容量泵力分析图、负荷容量数据百分图、MACE风险分析图、心率变异性分析等实验分析结果）。

- 6 具备报告本地保存、报告回看、报告检索功能。
7 监测参数警报范围可调，具备界面参数超限警报提示功能，以参数变黄、变红的方式展现。
8监测界面显示的参数类型可调。
▲9 具备血压靶向分析图、容量泵力分析图，负荷容量数据百分图、MACE风险分析图功能。
10 启动被动抬腿时可选择抬腿时间。
▲11 至少具备以下无创血流动力参数监测功能：收缩变力性（Ino）、血管容积（Vol）、血管顺应性（Vas）、心率变异性（Hrv），氧输送（DO2）、每搏输出变异性（SVV）、负荷容量（YZVL）、流量比值、舒张末期指数（EDI）。
12 至少具备以下常规血流动力参数监测功能：心输出量(CO)、心指数（CI）、心搏量（SV）、心搏指数（SI）、心率（HR）、胸液传导性（TFC）、射血前期（PEP）、收缩时间比（STR）、左室射血时间（LVET）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MAP）、心血流图 (DZ/dt)、心阻抗图 (dz)、、阻抗心电图（TIR）、变力状态指数（ISI）射血收缩指数（EPCI）、左心室每搏作功（LSW）、左心室每搏作功指数（LSWI）、每搏外周阻力（SSVR）、每搏外周阻力指数（SSVRI）、系统阻力（SVR）、系统阻力指数（SVRI）、左心室做功（LCW）、左心室做功指数（LCWI）。

产品三、心肺康复管理系统×1套

1 运动心肺评估系统对接及测试报告

1.1 患者基本信息读取及管理

1.2 同步读取已存在的患者数据，也可新建和编辑现有患者信息

2.运动心肺系统对接及原始数据获取

2.1 能够通过网络连接方式无缝对接运动心肺测试系统，直接读取运动心肺测试系统原始数据，无需导出、导入的操作，减少医生的工作量，避免数据统计错误

2.2 运动心肺测试数据、通气功能测试数据、最大通气功能测试数据不用导出，可以直接从心肺软件数据库读取，并可对同一患者的三项测试数据进行组合，可根据预设模板形成标准化整合报告

3 报告的合并和编辑

3.1 Wasserman九宫格图的呈现及编辑：提供≥2种 Wasserman九宫格图选择，且每张图都可以放大显示；也可以根据需求自定义九宫图，对每张图显示的参数进行自定义调节

3.2 九宫图中 1、2、4、5、7 和 8 图可以显示静息、热身、AT、RCP 和 Peak五条标记线，标记线对应的时间位置可以调整，其中 RCP 的标记线和对应的数据可以选择隐藏，满足不同医生的操作习惯

4. 报告模板

4.1 系统内置多种心肺运动试验报告模板供临床医生选择，医生可以在该模板的基础上进行参数的增减，形成医院及科室自有模板上传。

4.2 可根据医生需求，选择在心肺报告中添加简易运动处方、Brog 评分表、九宫图，提供更多信息，用于患者宣教及运动指导。

5 其他软件系统功能

5.1 根据医院需求对接 HIS 信息管理系统，支持患者基本信息直接读取，减少重复录入，同时扫码快捷获取，提高工作效率

5.2 提供有氧运动处方功能

5.3 提供工作站软件终身免费升级业务

产品四、气囊式体外反搏治疗系统 × 1 套

- 一、主要用途：

- 1 用于临床心脏缺血性疾病的治疗。

二、技术要求

1 压力部分

1.1 工作压力：最大工作压力≥320毫米汞柱（提供产品说明书、或注册证明文件、或生产企业盖章确认的技术白皮书、或生产厂家公开发行的宣传彩页）。

▲1.2 工作压力稳定性：实际工作压力与设定工作压力的误差≤±1kPa（提供产品说明书、或注册证明文件、或生产企业盖章确认的技术白皮书、或生产厂家公开发行的宣传彩页）。

2 脉搏部分

2.1 血氧饱和度波形增益具备多级调节功能，调节范围≥4级。

3 心电部分

3.1 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差≤±2bpm。心电波形增益具备多级调节功能，调节范围≥4级。

4 机械部分

4.1 充排气电磁阀响应时间≤60ms，气囊最大承受压力≥55kPa，保压10s，压降≤2kPa。

5 安全部分

5.1 心率低于40bpm或高于120bpm时具备自动停止反搏功能。 治疗时间设置范围：10min～60min；设置步进：1min。

5.2 配备病员信息管理软件系统，数据库存储患者心电、血氧、治疗压力等数据，并具备数据回放功能。正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。

5.3 具备早搏触发排气功能。正常工作时，当压力大于最大承受压力时，具备自动泄气功能。

6 压缩机

6.1 压缩机最大功率≥1700VA。压缩机最大流量≥45m³/h。

7 其他

7.1 使用年限≥8年（提供说明书或设备实物铭牌证明）。

8 负责连接心脏康复管理系统及HIS信息系统的所有信息系统连接，确保临床能正常使用。

三 配置清单

1 一体式体外反搏床 1台

2 平板电脑 1台

3 电源线 1根

4 心电导联线 1根

5 血氧指脉线 1根

6 一体机床垫、靠背床垫、枕头  1套

7 外囊套 1套

8 内囊套  6套

产品五、立式运动训练功率车×3台

1 原理：电磁阻力。

▲2 功率控制范围：0到999W,需提供说明书或注册证明文件佐证。

3 功率控制精度≤1W/分钟。有效功率转速范围：30-130转/分钟。 最大承重：160kg。座椅调节范围：80-120cm之间。

4运动训练功率车采用独立操作系统控制，可单独使用，可控制踏车按照设定的功率进行运动。配备高清显示屏，所有运动过程中的参数都能直接在显示屏上显示，如运动负荷、转速、血压、血氧、心率、心电波形等，方便医生巡视。

5 立式运动训练功率车通过网络连接入运动心肺测试系统。实现（1）运动过程中的参数，如运动负荷、转速、血压、血氧、心率、心电波形等，同步到PC端，以监控患者生理参数的变化，保障患者安全；（2）通过运动心肺测试系统控制运动训练功率车运行。

- 产品六、抗阻训练设备×3台（上肢、下肢、腰部各1台）

1 阻力类型：液压式；

2训练模式：定时模式、定时定次模式、评估模式、处方模式；

3 精准调控：根据训练者的评估结果精准调控运动的次数、角度、阻力和时间；

显示信息：时间、次数、当前心率、报警心率、目标心率、血氧值、血压等参数；

- 产品七、六分钟步行监测分析系统×2套

1 中央PC工作站与移动端可通过局域网进行数据通信，实现远程生理参数监测，可实时呈现和回放每个被测者的心电图波形和心率、血氧变化趋势等信息。

2 系统默认测试时间为6分钟，也可按照实际需求自定义测试时间，测试开始后自动倒计时，计时完成后自动结束。可根据被测者个体情况设置报警预设值，测试过程中出现异常值，智能报警提示，以保证被测者的安全。

3 可以按照6分钟步行试验场地的实际长度设置单圈长度，不影响步行距离计算。

4 患者移动端可自动记录步行圈数， PC端可同步显示和调整。 患者移动端可连接心电图、血压、血氧设备，同时可以自动控制血压的测量。

5 可自动或手动上传静息心率值、静息血压值、静息血氧值、静息血糖值

6 自动生成报告，测试报告中能够显示场地的长度、步行的总圈数，步行的总距离、预测距离、实测距离占预测距离百分比及心功能分级；能够记录每一圈以及整个测试过程中的平均速度、用时、心率、血氧、代谢当量METs、摄氧量的数据，方便医生对整个测试过程进行评估。

7 可根据测试结果自动生成简易运动处方，供医生或患者参考； 可打印整个运动过程的心率、血压和血氧变化趋势图，同时可选择打印整个运动过程任意时段的心电图波形报告

8 监护设备（2套）

8.1 血压计：

8.1.1  一键测量。高清大屏，显示舒张压、收缩压、脉搏。

数据传输：测量数据自动上传到工作站PC端和移动端。

分度：1 mmHg/0.1kPa。

压力测量范围：0 mmHg～290 mmHg。

精度：±3 mmhg。

8.2  脉搏血氧仪：

8.2.1   测量范围：血氧饱和度: 0-100%。

分辨率：血氧饱和度：1％，脉率：1 bpm。

测量精度：血氧饱和度:2% （70-100%）, 脉率: ±3 bpm或3%（30-245BPM）

温度：±0.1℃。

8.3  心率计：

8.3.1   单导联测量，方便患者康复运动。

重量：≤40克。

心率胸带可调节范围：560-980毫米。

满电量使用时间：≥20小时。

支持蓝牙或WIFI连接。

- 产品八、背靠式功率车×1台

▲1 功率控制范围：0到999W。（需提供说明书或注册证明文件佐证）

2 功率控制精度≤1W/分钟。

- 3 有效功率转速范围：30-130转/分钟。

- 4 座椅可电动调节，配有遥控器，可以通过遥控方式电动调节座椅与车头的距离，调节范围0-300毫米。

- 5 座椅靠背角度可调节，调节范围0-125°，连续调节或不少于3个固定档位。

- 6 加宽加大座椅，最大承重≥300公斤

7 运动训练功率车采用独立操作系统控制，可单独使用，可控制踏车按照设定的功率进行运动。配备高清显示屏，所有运动过程中的参数都能直接在显示屏上显示，如运动负荷、转速、血压、血氧、心率、心电波形等，方便医生巡视；

8 功率车通过网络连接入运动心肺测试系统。实现（1）运动过程中的参数，如运动负荷、转速、血压、血氧、心率、心电波形等，同步到PC端，以监控患者生理参数的变化，保障患者安全；（2）通过运动心肺测试系统控制运动训练功率车运行。

- 产品九、跑台×1台

1 尺寸≥（1.5±0.1）×（0.6±0.1）米。

2 正向速度范围：0-25千米/小时，可调整精度≤0.1千米/小时。

3 可进行反向的运动。可通过控制面板执行单独的运动方案，面板角度可调节。

4 可通过网络连接入运动心肺测试系统，并可通过运动心肺测试系统控制跑台运行。

5 悬吊装置，采用电动控制，可设置减重的范围至少包含0-80公斤。

- 产品十、椭圆机×1套

1.面板：采用高清LED显示器，参数分区显示，可显示训练模式的曲线图和运动状态的曲线图；

2.显示功能：转速、阻力、运动时长、距离、速度、心率、卡路里消耗等

3.运动模式：≥8组运动模式，使用者可通过独立按键自主选择

4.模式：至少包含 预设训练模式、心率控制模式、恢复模式、体脂测试模式

5.心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统,精度≤±3%

6.功率：550±50W

7.最大承重：160kg

## 特别说明：技术参数中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不得负偏离，须按清单逐条制作技术参数响应偏离表，否则视作未实质性响应采购文件要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（特别说明如某项中包含多条技术参数或要求，则该项所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）。

三、商务要求

1、交货期：必须在合同签订后60日内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。

2、交货方式：送货到采购人指定地点并安装调试。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款，设备经安装调试验收合格后支付合同金额的60%，余款合同金额的10%在设备验收合格后十二个月付清。

5、免费质保期：原厂质保 ≥3年。（提供承诺函，格式自拟）

四、履约能力

为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的所投产品设备承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人（或代理商、厂商）提供自2022年1月1日（含）以来具有类似项目业绩的优先。

五、免费质量保修期

投标人在满足项目需求最低质量保修期3年基础上，增加免费质量保修期的优先。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包含人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）应全部由投标人承担。

六、人员配备

为了确保项目的顺利实施，在项目实施过程中，投标人应高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。投标人为本项目配备丰富的管理人员、技术人员、安装调试人员等服务团队，至少包含：管理人员2名，负责本项目的整体协调、进度控制及质量管理；技术人员2名，负责技术支持、临床培训及系统操作指导；安装调试人员2名，负责本项目设备的安装、设备精准调试。

七、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案：

- 7.1.项目实施方案

- 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的项目实施方案至少包含以下内容：

- ①进度保障措施：

- 投标单位需制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过60日，从合同签订之日起计算。

- ②供货运输方案：

在发货前 3 天，通知采购人，明确该设备品牌、型号、数量、预计到货时间、运输车辆信息（车牌号、司机联系方式）。同时提供交付核对清单（格式自拟），包含设备名称、规格型号、参考图片、数量等，与招标文件采购需求一致，协助采购人提前协调场地（如卸货区、临时仓储区、安装区）及接货人员。

- ③设备验收：

协助采购人核对“设备品牌、型号、规格、质量、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案，同时免费提供全套资料，含纸质版和电子版各一份，内容应包括以下方面：操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，主要部件清单，备件手册或备件清单，外购件技术资料，记录和控制卡（装箱单，产品合格证，关键部件材质证明，售后服务联系地址）等。

- 7.2.售后服务方案

- 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案至少包含以下内容：

- ①售后服务体系：

- 需明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务，确保采购人能快速对接、高效解决问题。

- ②退换货与更换服务

- 针对“设备验收不合格”，根据产品质量问题的严重程度，需明确退换货/更换的条件、流程及时效，并承诺赔偿因此造成的损失。

- ③回访巡检方案：

- 需在设备安装验收后3日内至少进行1次回访，之后需每季度至少回访1次，有问题做到及时处理；每半年至少到现场做一次设备运行状况安全检查，对设备进行全面巡检，包括设备运行状态检查、性能参数校准、安全隐患排查等，重点关注设备核心部件损耗情况。

八、投标产品为节能产品的优先。

九、投标产品为环境标志产品的优先。

十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市中医院心脏康复设备采购项目（二次）中所有标的 | 工业 |

# 第五部分  合同格式及条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

## 购  销  合  同

签订地点：      盐    城           　　合同编号：

购货单位：盐城市中医院                  （以下简称甲方）（盖章）

供货单位：                                    （以下简称乙方）（盖章）

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本同：

## 第一条 商品的名称、种类、规格、数量及价款

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额：￥ 元 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：本合同金额包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所要的所有费用。合同期限内，合同价款不因任何因素予以调整。

备注：详见配置清单

## 第二条 交货方式

1、交货时间：自甲方通知之日起      天内。

2、乙方负责将设备安全运至甲方指定地点，经甲方验收交付之前设备的毁损、灭失风险及运输费用由乙方承担。乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，由此产生的费用由乙方承担。

## 第三条 售后质量保证、安全和服务承诺

1、乙方保证所售出货物符合国家规定的质量、包装等要求。

2、除另有约定外，合同范围的商品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

3、产品的保修期（以验收合格日算起）       年，保修期内免费维修。保修期满后，维修只收取维修配件的成本费。

4、售后服务响应时间：   24小时

5、其 他  承 诺：      /

## 第四条 验收与安装

需要安装的设备，由乙方负责设备的安装和调试工作。设备正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的设备由甲方组织验收。

## 第五条 货款的结算

- 1、付款方式：

## 第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应及时通知乙方，不需安装的产品在30日内，必须安装临床使用后才能发现内在质量缺陷的产品，从临床使用之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 第七条 违约责任

1、乙方不能按照甲方要求的质量提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务，甲方在发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，终止部分不予支付货款。同时，乙方应向甲方按总货款的 20%  支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

3、乙方逾期交货或只交付部分货物的，乙方应按合同总额每日千分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，乙方不得以任何理由推迟出场。已交货物如甲方决定保留，按照乙方投标文件明细报价表注明价格执行。同时乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等，交货日期得以顺延。

5、乙方自行承担供货期内的设备质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付款项时扣除。

## 第八条 履约保证金

1、是否需要缴纳履约保证金： 否

2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：

2.1乙方交纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。待设备安装验收合格后，无息退还履约保证金。

2.2乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式提交履约保证金。

2.3如乙方具有AA评级及以上信用等级（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 第九条 其他

1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可申请向甲方所在地人民法院提出诉讼。违约方需承担守约方支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费等在内的一切费用。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。

4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

附件：

购货单位：盐城市中医院（盖章）       供货单位：                （盖章）

法定代表人：                    　 法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

地     址：                          地     址：

电     话：                           电     话：

开户银行：                            开户银行：

统一信用代码：                        统一信用代码：

帐    号：                            帐     号：

日    期：                            日     期：

# 第六部分  投标文件格式

## 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年    月    日

## 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、投标分项报价表

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、中小企业声明函

十三、响应偏差表

十四、所投产品技术资料或样本等

十五、主要部件、辅材明细表

十六、服务方案

十七、项目业绩一览表

十八、投标所需其他材料

## 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 二、投标人资质（按资格要求提供）

## 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

## 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

## 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

## 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字或签章）

法人授权代表：              （签字或签章）

年      月      日

## 九、开标一览表（总价）

## 投标人全称（CA公章）： 供应商名称

## 项目名称：盐城市中医院心脏康复设备采购项目（二次）

## 项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2026-0085

## 分包号： 分包号

| ## 投标货物名称 | ## 总价（小写） |
| --- | --- |
| ## 盐城市中医院心脏康复设备采购项目（二次） | ## ___________元 |
| ## 核心产品品牌： |  |

日期：       年      月      日

## 十、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号 | 制造商/产地 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

## 十二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

# 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

# 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 十三、响应偏差表

（一）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

（二）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十四、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

## 十五、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

## 十六、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

## 十七、投标人项目业绩一览表

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十八、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。