招标文件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0010

项目名称：镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目

江苏中冠工程咨询有限公司

2026-04

招标文件目录

第一部分投标邀请	3

第二部分投标人须知	5

第三部分拟签订的合同文本	25

第四部分采购需求	38

第五部分评标办法和标准	65

第六部分投标文件（格式）	76

# 第一部分投标邀请

项目概况

镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目项目的潜在投标人应在苏采云电子交易平台网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年4月29日9:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0010

项目名称：镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目

预算金额：779.5万元整

最高限价：779.5万元整

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

交付期限：合同签订后90个日历日内完成供货、安装调试并投入试运行。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度或2025年度财务报告；成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内（2025年9月1日以来）至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日

获取地点：苏采云电子交易平台获取招标文件

获取方式：按操作指南线上获取

请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年4月29日9点30分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南，网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

4.请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

5.本项目为货物类，项目所属行业：工业。

窗体底端

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇江市生态环境局

地址：镇江市润州区南徐大道68号市行政中心1号楼10层

联系人：蔡站长

联系方式：0511-88855100

2.采购代理机构信息

名称：江苏中冠工程咨询有限公司

地址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼

联系方式：0511-85612788

3.项目联系方式

项目联系人：徐莎莎、江晟玮

电话：0511-85612788

第二部分投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 RA本项目不同意分包。 B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不统一组织 £B统一组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑A无 B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的演示视频上传模块。操作指南详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。 演示时长： 演示视频时间不超过30分钟。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类。 B服务类。 本项目核心产品为：PAMs（57）分析系统；PM10分析仪；PM2.5分析仪 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目，属于工业行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市生态环境局。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏中冠工程咨询有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目涉及的货物。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目包含的服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3.采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审□资格预审

3.3本次采购确定的中标人数量：1名

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构支付服务费。

收费标准：本项目采购代理服务费按苏服采服务类网上商城本项目确定的收费金额（参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协[2024]20号），按预算金额计算后的56.8％收取），向中标人收取人民币伍万捌仟零柒拾伍元壹角陆分。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司

收款账号：1105020119000676959

开户银行：中国工商银行常州分行营业部

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网—政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
   5.8支持本国产品
   5.8.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

5.8.2根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 二、招标文件

6.招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7.招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

## 三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过苏采云提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4具体填写格式详见招标文件第六部分。

11.投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.投标保证金

12.1本项目不收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15.投标文件的提交

15.1投标文件提交

15.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

15.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16.投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

16.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

## 四、开标及评标

17.开标

17.1采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19.评标委员会组成

19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2投标文件澄清

20.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21.无效投标的情形

21.1投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的加★项实质性要求的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22.串通投标的情形

22.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.废标的情形

25.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

## 六、授予合同

27.中标通知书

27.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1A☑本项目不收取履约保证金。不收取

B□本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标投标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

29.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 七、询问、质疑、投诉

30.询问

30.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.质疑

31.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址联系单位：江苏中冠工程咨询有限公司联系电话：0511-85612788通讯地址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼。（质疑流程及注意事项参照“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32.投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

33.诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2投标人不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购监管部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

# 第三部分拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人单位）

乙方（全称）：（投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见采购文件（下同）

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/品牌：/型号：/

关键部件：/品牌：/型号：/

关键部件：/品牌：/型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是þ否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：      元

大写：                      整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织¨委托第三方组织

验收主体：镇江市生态环境局

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是þ否

是否邀请专家参加验收：þ是¨否

是否邀请服务对象参加验收：þ是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节政府采购合同主要条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、验收、售后服务、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及服务期内产生的场地租赁费用、电费、网费及合同包含的所有风险、责任等完成本项目实施应支付的一切相关费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物、服务内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方限期更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方应按时向甲方提供采购文件中规定的各阶段的履约内容，相关内容应当形成完整的台账资料交由甲方，并配合完成验收工作。

5.4乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.5国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方按照合同约定履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵采购人约定的指定现场。

7.2乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

（2）在服务期内仪器设备以及相关配件、站房等设施发生缺陷，乙方负责免费维修或更换有缺陷的货物配件等。

（3）在服务期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（4）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行；

12.2合同签订，收到乙方发票后10个工作日内，支付货物部分总价的30%；

12.3待仪器设备安装调试完成且试运行满60天后，经甲乙双方协商确认，并经专家组阶段性验收合格，收到乙方发票后10个工作日内，支付货物部分总价的70%；

12.4自设备安装阶段性验收合格之日起，服务期满2年，设备运行情况经专家组最终验收合格后，收到乙方发票后10个工作日内，支付合同余款。

13.售后服务

13.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）合同约定期满后，如甲方需更换运维公司，乙方应保证站点仪器设备及数据传输在正常状态下交接给下一家运维单位。

13.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

14.违约责任

14.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

14.2迟延交货的违约责任

- 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

14.3乙方存在下列行为之一的，甲方将按严重违约行为追究运行机构责任，并将其列入不合格投标人：

（1）当仪器故障导致长周期停运情况（超过72小时）时，未书面汇报甲方的；仪器故障导致长周期停运情况，经甲方书面审核，批复限定恢复时间后，仍不能按要求的时间节点恢复数据的；不及时提交运行记录和总结报告超过3次的。

（2）乙方（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的。

（3）乙方应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），所有数据及资料归甲方所有，乙方不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。

15.合同变更、中止与终止

15.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

15.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

15.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

15.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

16.合同分包

16.1乙方不得将合同转包给其他投标人。

17.不可抗力

17.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

17.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

17.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

18.解决争议的方法

本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

19.政府采购政策

19.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

19.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.法律适用

20.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

20.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

21.通知

21.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

21.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

21.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

21.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

22.合同未尽事项

22.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

# 第四部分采购需求

一、项目概况

拟建设1套交通污染监测系统，含3座交通污染源自动监测站点，包括1个公路点、1个港口点和1个铁路货场点污染源自动监测站。每个站点由采样单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输单元、校准单元、站房等组成。站点设备主要购置PAMs分析系统、甲烷/非甲烷总烃分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪、NO-NO2-NOx监测仪、CO分析仪、SO2分析仪、O3分析仪、气象五参数、BC分析仪、动态校准仪、零气发生器、汽车流量监测系统（含支架）、站房及配套设施等。站点运维服务包括数据核查、定期巡检维护、设备损耗与维修、仪表定期比对测试等。

二、预算金额：779.5万元整

三、最高限价：同预算金额。

四、项目需求清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO-NO2-NOx监测仪 | 套 | 3 |
| 2 | CO分析仪 | 套 | 3 |
| 3 | O3分析仪 | 套 | 1 |
| 4 | SO2分析仪 | 套 | 2 |
| 5 | PM10分析仪 | 套 | 2 |
| 6 | PM2.5分析仪 | 套 | 3 |
| 7 | BC分析仪 | 套 | 3 |
| 8 | 动态校准仪 | 套 | 3 |
| 9 | 零气发生器 | 套 | 3 |
| 10 | 甲烷、非甲烷总烃分析仪 | 套 | 3 |
| 11 | PAMs（57）分析系统 | 套 | 3 |
| 12 | 气象五参数 | 套 | 3 |
| 13 | 汽车流量监测系统（含支架） | 套 | 1 |
| 14 | 工控机+数采软件 | 套 | 3 |
| 15 | 机柜 | 列 | 3 |
| 16 | 标气及减压阀：NO、CO、SO2 | 套 | 3 |
| 17 | 气态采样管及电磁阀 | 套 | 3 |
| 18 | 站房（门窗、排风、灭火器、开关、供电、温湿度系统、防雷等） | 个 | 3 |
| 19 | VPN | 套 | 3 |
| 20 | UPS电源 | 套 | 3 |
| 21 | 视频监控 | 套 | 3 |
| 22 | 运维服务期2年（含免费运维1年） | 年 | 2 |

五、技术要求

（一）一般要求

所投主要监测设备包含NO-NO2-NOx分析仪、CO分析仪、O3分析仪、SO2分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪、甲烷/非甲烷总烃分析仪、PAMs（57）分析系统需具备国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖投标单位公章。

1、NO-NO2-NOx分析仪
（1）设备用途：用于环境空气中氮氧化物浓度的连续在线监测

（2）分析方法：化学发光法

（3）量程：0-500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（4）最低检测限：1ppb

（5）零漂：≤±0.5ppb/24小时

（6）跨漂：±2%满量程/24小时

（7）线性：±1%满量程

（8）响应时间：小于180秒（从0上升到90%满量程）

（9）环境温度变化影响：≤0.2ppb/℃

（10）转换效率：＞96%

（11）H2O干扰（2.5%H2O）：±0.1%F.S.

（12）NH3干扰（1ppmNH3）:±0.1%F.S.

（13）诊断功能：仪器具备来电自启、开机自检功能，能够实现自诊断及报警功能

（14）模拟输出信号：DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（15）数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和职能维护和质控系统接口）；支持软件系统升级

（16）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天15分钟均值数据自动备份功能

（17）校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

注：（1）★投标产品应在中国环境监测总站环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录内；投标产品需具有有效期内的生态环境部监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告；

（2）以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

2、CO分析仪

（18）设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测

（19）分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）。

（20）量程：0-50ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（21）最低检测限：100ppb

（22）零漂：≤±100ppb/24小时

（23）跨漂：±1%满量程/24小时

（24）线性：±1%满量程

（25）响应时间：小于180秒（从0上升到90%满量程）

（26）环境温度变化影响：≤0.1ppm/℃

（27）H2O干扰（2.5%H2O）：±0.2%F.S

（28）CO2干扰（1000ppmCO2）:±0.2%F.S

（29）诊断功能：仪器具备来电自启、开机自检功能，能够实现自诊断及报警功能

（30）模拟输出信号：DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（31）数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；支持软件系统升级

（32）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

（33）校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

注：（1）★投标产品应在中国环境监测总站环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录内；投标产品需具有有效期内的生态环境部监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告；

（2）以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

3、O3分析仪

（34）设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测

（35）分析方法：紫外光度法

（36）量程设置：0-500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（37）最低检测限：2ppb

（38）线性：±1%满量程

（39）零漂：≤±2ppb/24小时

（40）跨漂：±1%满量程/24小时

（41）响应时间：小于180秒（从0上升到90%满量程）

（42）环境温度变化影响：≤0.2ppb/℃

（43）H2O干扰（2%H2O）：±0.3%F.S.

（44）NO2干扰（500ppbNO2）:±0.15%F.S.

（45）诊断功能：仪器具备来电自启、开机自检功能，能够实现自诊断及报警功能

（46）模拟输出信号：DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（47）数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；支持软件系统升级

（48）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

（49）校准：能够自动校准、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

（50）所有接头材质为TEFLON

注：（1）★投标产品应在中国环境监测总站环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录内；投标产品需具有有效期内的生态环境部监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告；

（2）以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

4、SO2分析仪

（51）设备用途：用于环境空气中二氧化硫浓度的连续在线监测

（52）方法：紫外荧光法

（53）量程：0-500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

（54）最低检测限：1ppb

（55）精度：1%读数或1ppb

（56）线性：±1%满量程

（57）零漂：≤±5.0ppb/24小时

（58）跨漂：±1%满量程/24小时.

（59）响应时间：小于180秒（从0上升到90%满量程）

（60）环境温度变化影响：≤0.3ppb/℃

（61）H2O干扰（2%H2O）：±0.15%F.S.

（62）甲苯干扰（100ppb甲苯）:±0.15%F.S.

（63）诊断功能：仪器具备来电自启、开机自检功能，能够实现自诊断及报警功能

（64）模拟输出信号：DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（65）数字输出信号：RS232/485数字接口，数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和职能维护和质控系统接口）；支持软件系统升级

（66）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

（67）校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

注：（1）★投标产品应在中国环境监测总站环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录内；投标产品需具有有效期内的生态环境部监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告；

（2）以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

5、PM10分析仪

（68）设备用途：用于环境空气中PM10浓度的连续在线监测

▲（69）分析方法：β射线吸收法+光散射法联用技术

（70）采样测量结构：采用同位采样测量结构，采样和测量区域位于同一位置。（提供仪器结构图片作为证明材料，并对其中具体位置进行显著标记）

（71）测量量程：0~1000 μg/m3或0~10000 μg/m3，最小显示单位：0.1 μg/m3

（72）采样流量：24小时平均流量变化±5%设定流量

（73）最低检出限：≤2 μg/m3

（74）校准膜示值误差：≤±2%

（75）平均流量偏差：≤ ±1%。

（76）时钟误差（断电条件下）：≤ ±5s。

（77）温度测量示值误差：≤ ±2℃。

（78）平行性：≤10%

▲（79）动态加热设置湿度启动点：35%。（提供仪器适用性检测报告中的数据作为证明材料）

▲（80）采样管加热长度：≥70cm。（提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

（81）β射线源：符合生态环境部门对含放射源设备使用的相关豁免管理要求，具有主管部门出具的豁免备案证明。

（82）数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；支持软件系统升级

（83）模拟输出：DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（84）符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造

注：（1）★投标产品应在中国环境监测总站环境空气颗粒物（PM10）连续自动监测系统适用性检测合格名录内；通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，投标时提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告；

（2）以上参数在检测报告中若有检测结果，须以报告中检测结果作为响应评审依据（多台仪器数据，以最差值为准）。

6、PM2.5分析仪

（85）设备用途：用于环境空气中PM2.5浓度的连续在线监测

▲（86）分析方法：β射线吸收法+光散射法联用技术。

（87）采样测量结构：采用同位采样测量结构，采样和测量区域位于同一位置。（需要提供仪器结构图片作为证明材料，并对其中具体位置进行显著标记）

（88）测量量程：0~1000 μg/m3或0~10000 μg/m3，最小显示单位：0.1 μg/m3

（89）采样流量：16.67 L/min±5%

（90）最低检测限：≤2 μg/m3

▲（91）动态加热设置湿度启动点：35%。（需要提供仪器适用性检测报告中的数据作为证明材料）

（92）采样管加热长度：≥70cm

▲（93）校准膜示值误差：≤±2%。（提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

（94）流量测试：平均流量偏差≤±0.5%；流量相对标准偏差≤ 0.5%；平均流量示值误差≤2%

（95）时钟误差（断电条件下）：≤±5s。

（96）温度测量示值误差：≤ ±2℃。

（97）平行性：≤15%

（98）数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；支持软件系统升级

（99）模拟输出：DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（100）符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造

注：（1）★投标产品应在中国环境监测总站环境空气颗粒物（PM2.5）连续自动监测系统适用性检测合格名录内；通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，投标时提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告；

（2）以上参数在检测报告中若有检测结果，须以报告中检测结果作为响应评审依据（多台仪器数据，以最差值为准）。

7、BC分析仪

（101）基本要求：通过连续采集滤膜上的颗粒物来测定光的衰减，根据黑碳气溶胶在紫外和近红外波段对光的吸收特性和透射光的衰减程度，实时获得黑碳气溶胶的浓度。

（102）测量原理：多波长吸收法

▲（103）测量波段：十波段测量（需提供省级及以上计量单位提供的证明材料）

（104）测量范围：(0.01~100)μg/m3

（105）测量周期：1s、1min等可设置，默认1min

（106）抽气流量：1~6L/min，默认5L/min

（107）检出限：＜4ng/m3 (1h)

（108）流量相对标准偏差：＜1%

（109）大气温度示值误差：±0.5℃

（110）大气压力示值误差：±0.5kPa

（111）平行性：＜5%

（112）分钟测量精度：＜25ng/m3

▲（113）系统空白：在±30ng/m3以内（需提供省级及以上计量单位提供的证明材料）

▲（114）精密度：＜1%（需提供省级及以上计量单位提供的证明材料）

（115）光学模块线性度：R2≥0.99

（116）七天稳定性≤2%

（117）光学衰减线性斜率：在0.95~1.05范围内

（118）具有动态加热模块和功能

（119）具有黑碳源解析功能，可将黑碳解析为生物质燃烧与化石燃料燃烧两类来源，可输出生物质来源占比；

（120）具有内置自动零气流路，可自动开展零点测试，自动计算方法检出限

（121）数据输出信号：RS485、RS232、Ethernet、USB数据接口传输

8、动态校准仪

（122）能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪的零点、跨度、精密度及多点校准工作

（123）流量计准确度：±1%满量程

（124）质量流量测量重现性：±2%满量程

（125）质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要

（126）标气流量计量程：0-100毫升/分钟

（127）零气流量计量程：≥10升/分钟

（128）自动计算稀释气流量或稀释比

（129）标气接口：3个或以上

（130）臭氧发生器准确度：±2%

（131）臭氧发生器输出范围在5升/分钟：0.05-1ppm

（132）能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动的方式进行校准；具有自编程能力，编制/存储校准程序，并需具备整套系统数据备份和存储功能，远程启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准

9、零气发生器

（133）压力：10～30psi；

（134）流量0-10L/min或1-20L/min可选；

（135）提供电源线、把手、导轨等附件；

（136）配备CO转化炉；

（137）输出的零气干燥、清洁、流量稳定，零气露点不低于-10℃，最低可达到-40℃，输出露点可调节，带有零气露点报警和仪器故障报警功能

（138）数据输出信号：具备RS232或RS485接口，支持软件系统升级

10、甲烷、非甲烷总烃分析仪

（139）监测项目：环境空气中非甲烷总烃（NMHC）、甲烷（CH4）

（140）监测原理：气相色谱GC-FID原理，NMHC直测法

（141）测量范围：0~5000ppbC（NMHC），0~5000ppb（CH4）

（142）分析周期：≤15分钟

（143）分析仪需内置PC，一台设备集成气体采样富集、色谱分析检测、分析仪控制和数据处理软件。

（144）分析仪需采用高精度电子压力/流量控制，压力设定精度≤0.01psi；

（145）色谱柱箱温度范围：工作环境温度+15℃～300℃，温度设定精度：0.1℃。

（146）色谱程序升温：20阶@20平台，最高程序升温速度:≥40℃/min，

（147）FID检测器需具备自动点火，灭火自动切断氢气功能，具备报警功能；

（148）为提高FID点火效率，FID检测器点火线圈设计数量≥2

（149）检出限：NMHC≤1ppbC

（150）线性误差：≤±0.5%F.S.

（151）平行性：≤2%。

（152）24h量程漂移：20%量程漂移和80%量程漂移：≤±2% F.S.

（153）长期（≥7d）漂移：20%量程漂移和80%量程漂移：≤±2% F.S.

（154）峰型：1ppmC丙烷、甲苯、乙酸乙酯、三氯乙烯、十一烷色谱图拖尾因子≤1.2

（155）软件支持多谱图重叠功能，直观显示峰面积、浓度、保留时间、拖尾因子等信息

（156）可由非甲烷总烃在线色谱仪软件联动控制，实现自动校准

（157）为了减小湿度对分析数据的影响，分析仪需内置除水模块

注：（1）★投标产品应在中国环境监测总站环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统适用性检测合格名录内；需具有有效期内的生态环境部监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告；

（2）以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

11、PAMs（57组分）分析系统

11.1基本要求

（158）必须符合环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）标准，包括测定组分应至少包括 57种挥发性有机物，具有中文界面数据采集和传输软件等规定要求；

（159）需要提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内的CMA检测报告

组分清单：

| 序号 | 化合物名称 | CAS号 | 序号 | 化合物名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 74-84-0 | 30 | 邻二甲苯 | 95-47-6 |
| 2 | 乙烯 | 74-85-1 | 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 3 | 丙烷 | 74-98-6 | 32 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 |
| 4 | 丙烯 | 115-07-1 | 33 | 环己烷 | 110-82-7 |
| 5 | 异丁烷 | 75-28=5 | 34 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 |
| 6 | 正丁烷 | 106-97-8 | 35 | 2，3-二甲基戊烷 | 565-59-3 |
| 7 | 乙炔 | 74-86-2 | 36 | 2,4-二甲基戊烷 | 108-08-7 |
| 8 | 反二丁烯 | 624-64-6 | 37 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 |
| 9 | 1-丁烯 | 106-98-9 | 38 | 2，2，4-三甲基戊烷 | 540-84-1 |
| 10 | 顺二丁烯 | 590-18-1 | 39 | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 11 | 环戊烷 | 287-92-3 | 40 | 甲基环己烷 | 108-87-2 |
| 12 | 异戊烷 | 78-78-4 | 41 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 565-75-3 |
| 13 | 正戊烷 | 109-66-0 | 42 | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 |
| 14 | 1-戊烯 | 109-67-1 | 43 | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 |
| 15 | 反二戊烯 | 646-04-8 | 44 | 正壬烷 | 111-84-2 |
| 16 | 顺二戊烯 | 627-20-3 | 45 | 异丙苯 | 98-82-8 |
| 17 | 2，2-二甲基丁烷 | 75-83-2 | 46 | 正丙苯 | 103-65-1 |
| 18 | 2，3-二甲基丁烷 | 79-29-8 | 47 | 间乙基甲苯 | 620-14-4 |
| 19 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 48 | 对乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 20 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 49 | 1，3，5-三甲基苯 | 108-67-8 |
| 21 | 正己烷 | 110-54-3 | 50 | 邻乙基甲苯 | 611-14-3 |
| 22 | 异戊二烯 | 78-79-5 | 51 | 1，2，4-三甲基苯 | 95-63-6 |
| 23 | 1-己烯 | 592-41-6 | 52 | 癸烷 | 124-18-5 |
| 24 | 苯 | 71-43-2 | 53 | 1，2，3-三甲基苯 | 526-73-8 |
| 25 | 甲苯 | 108-88-3 | 54 | 间二乙苯 | 141-93-5 |
| 26 | 正辛烷 | 111-65-9 | 55 | 对二乙苯 | 105-05-5 |
| 27 | 乙苯 | 100-41-4 | 56 | 十一烷 | 1120-21-4 |
| 28 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 57 | 正十二烷 | 112-40-3 |
| 29 | 对二甲苯 | 106-42-3 |  |  |  |

11.2 主要技术指标

（160）57种化合物各组分最高量程：≥50nmol/mol

▲（161）所有物质相关系数≥0.99（需提供省级及以上计量单位提供的证明材料）

（162）零点噪声：最大值≤0.05

（163）方法检出限：100%组分≤0.1nmol/mol

▲（164）所有物质精密度≤5%（需提供省级及以上计量单位提供的证明材料）

（165）24h浓度漂移：10nmol/mol的24h浓度漂移不超过±1nmol/mol。

（166）长时间浓度漂移，保留时间漂移：连续运行30d，氢火焰离子检测器检测组分的浓度漂移≤15%；保留时间漂移≤0.5min。

▲（167）监测仪器连续运行30d，有效数据率≥90%；（需提供省级及以上计量单位提供的证明材料）

（168）分离度：环戊烷和异戊烷的分离度，2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0以上。

（169）准确度：±10%。

（170）系统残留：90%组分的系统残留浓度≤0.1nmol/mol

（171）仪器平行性≤10%

11.3 系统总要求

（172）配置中心切割技术，将同一个样品中的低碳C2-C5和高碳C6-C12进行切割；

（173）富集浓缩仪基本要求

（174）采用在线预浓缩低温冷阱富集设计

（175）冷阱材质为石英惰性材料

（176）冷阱内必须预填充三种类型及以上组合吸附材料

（177）冷阱为电子半导体冷冻富集模式，无需液体制冷剂，冷阱最低温度-35℃

（178）脱附时间控制精度为1s

（179）切换阀带温度控制：为防止高沸点物质残留污染，阀箱加热区最高操作温度不低于225

（180）仪器具有管路反吹及活化步骤，时间设置精度为1s

（181）具有历史数据记录和查询功能

（182）可在线测试，也可离线用于苏玛罐，采样袋离线测试

11.4 气相色谱仪基本要求

（183）柱温箱温度范围：室温±4℃~450℃，温度控制精度：0.1℃

（184）程序升温24阶/25平台，升温速率最大170℃/min

（185）降温速度：柱箱温度从400℃降至50℃，少于5min

（186）柱温箱门可拆卸，便于更换色谱柱；

（187）柱压及流量控制：均为电子流量控制，压力控制范围为0~150psi，控制精度为全量程范围内精度0.1%，压力分辨率：0.001psi；

（188）分流/不分流进样口（S/SL）压力范围：0~150psi总流量：500mL/min（N2/Ar），1500mL/min（He/H2）最高温度：450℃；

（189）双氢火焰离子化检测器（双FID）

11.5 数据采集软件

（190）全中文操作界面

（191）可显示和查询历史数据，数据显示形式可选择.003表格或者曲线图

（192）可实现与常规站服务器软件的数据通讯和上传

注：（1）★需具有有效期内的生态环境部监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告；

（2）以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

12、气象五参数

（193）整体结构：风速、风向、温度、湿度、大气压、五参数一体化免维护设计，无任何轴承部件，确保长期使用因磨损造成的精度误差

（194）配置要求：气象五参数主机1套、三脚架辅助配置1套

12.3 风速

（195）测量范围：0-60m/s

（196）测量精度：±0.3m/s或±3%

12.4 风向

（197）测量范围：0-360°

（198）测量精度：±3°

12.5 温度

（199）测量范围：-40～+80℃

（200）测量精度：±0.5℃

12.6 湿度

（201）测量范围：0-100%RH

（202）测量精度：±3%RH（0-90%RH时）

12.7 大气压

（203）测量范围：600-1100hPa

（204）测量精度：±1hPa

13、汽车流量监测系统（含支架）

（205）基本要求：支持1~3车道车辆抓拍、车牌识别和车辆信息提取，实时提供准确的交通数据，也可按照预设的时间段存储数据并定时上传

13.2 技术参数

（206）工作温度：温度-30℃~70℃

（207）工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结

（208）电源：AC24V±10%

（209）功耗：15WMAX

（210）ICR类型：红外

（211）防护等级：IP65

（212）焦距：12mm

（213）分辨率：2688*1520

（214）雷达工作频率：77G

（215）最小照度：彩色0.1Lux@(F1.2，AGCON）；黑白0.01Lux@(F1.2，AGCON）

（216）快门：1/25秒至1/100，000秒

（217）视频压缩标准：H.264，H.265，MJPEG

（218）压缩输出码率：32Kbps~16Mbps

（219）帧率：25fps(2688*1520）

（220）图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调

（221）支持最大256GTF卡本地存储，抓拍图片可断网续传

14、工控机+数采软件

（222）机箱：工业级4U机箱

（223）CPU：IntelI5-2400，四核，主频不低于3.1GHz

（224）硬盘：硬盘容量不低于1TB

（225）内存：不低于8G

（226）端口：至少具备8个COM口，2个RJ45网口

（227）电源：标准PS2ATX工业电源

（228）操作系统：预装正版Windows7或以上中文版

（229）数据库软件：预装正版MSSQLServer2008标准版

（230）根据采购人要求，监测数据须实现与江苏省环境监测中心、中国环境监测总站数据联网传输

15、机柜

（231）每套组合柜包含3个19英寸立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的SO2、NO-NO2-NOX、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、BC分析仪、甲烷/非甲烷总烃分析仪、PAMs（57组分）分析系统、零气发生器、动态校准仪等仪器，包括相应的其他配套设备

（232）使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉式或托盘式连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路

（233）机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应

（234）配套系统安装材料等

（235）配置清单：机柜3列，防火电源插排3个，安装材料等1套

16、标气及减压阀：NO、CO、SO2

（236）配备8LCO、SO2、NO标气各一瓶，带有效的标准物质证书

（237）减压阀：气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染,无吸附

17、气态采样管及电磁阀

（238）采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管

（239）采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能。总管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒。采样总管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）

（240）采样支管数量满足所有气态项目的需要

（241）采样系统密封，与房体联接具有专用法兰的防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢。采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护

（242）配置清单：采样总管1根，采样头1个，安装配件1套

18、站房（门窗、排风、灭火器、开关、供电、温湿度系统、防雷等）

（243）总体要求

站房必须符合生态环境部站房建设要求，站房需采用整合式移动站房，整体方舱结构，方便吊装，不得用集装箱改造。站房内部采用整体模块化设计，保证站房的整体完整性。站房应具有良好的保温、防水、防火、防漏电性能，至少配备灭火器2个，且站房便于整体吊装，可随时吊装搬迁至指定地点，吊装搬迁时，不存在任何主要部件拆卸，而影响今后站房的性能。站房需保证5年内不变形，整体使用年限15年以上，不生锈，免维修

（244）站房面积：不少于25m2

18.3 站房结构

（245）整体采用无骨架拼装结构，安装方便

（246）下框架四周采用80mm（高）*40mm（宽）槽钢，拼装结构、螺丝固定，有足够的强度，每个面焊接几个碳钢板并开孔，用φ10mm膨胀螺栓安装在混凝土基础上

（247）站房内外墙采用不小于0.5mm厚彩钢板板材传热系数为0.38kcal/m2h℃，板材间采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水

（248）中间保温层采用耐火保温材料(中间保温层为聚苯乙烯)，厚度为50-75mm，隔音量：20dB，保温效果优良

（249）站房门选用净化铝型材双密封结构进行安装，安全、美观、密封、保温性能优良

（250）站房结构可根据现场安装情况作适当调整，以满足系统工作要求，调整方案需征得采购人同意

（251）屋顶护栏

屋顶承重要求大于等于250Kg/m2。屋顶安装护栏，采用不锈钢管进行安装，并于顶部进行连接固定，高度700mm，两层结构，充分考虑工作人员的安全与方便。不锈钢护栏可根据现场安装情况作适当调整，以满足系统工作要求，调整方案需征得采购人同意。配有不锈钢梯子：打开后≥4米，满足工作需要，质量可靠

18.5站房的配电系统

（252）外部电力接入站房内。站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220V±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz

（253）站房内部安装防漏电保护配电箱，配电箱内设总、分控开关；电源总控开关为380V三相四线制接入，输出为单相三线制（零线、地线、火线分开）220V。总电源选用60A三相漏电保护开关，温湿度系统选用20A空气开关，照明选用10A空气开关，插座选用30A空气开关。箱内配电度表壹块

（254）配电线路：

1）站房外部应配有主供电线路接口，站房内部分照明系统、温湿度系统系统和监测设备系统共三路。主供电线路最低应能承载10千瓦负荷，主电源线为BVR塑铜线（不小于10平方）；插座（20cm高处）及温湿度系统分支线最低应能承载3千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于4平方）；照明分支最低应能承载1千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于2.5平方）；监测系统插座（1.50米高处）及分支线由外部稳压电源或不间断电源供电，最低应能承载6千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于6平方）,便于监测系统及不间断电源使用。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接。

2）站房内配置具过载保护开关，总电源开关需附有跳脱接点(站房温度超过45℃跳脱用)

3）站房配备高精密度稳压装置，与主电缆相连接。

4）具备来电延迟启动功能，站房停复电后时温湿度系统预先启动一个小时后仪器方启动。

5）分四组单相220V/20A，各相分别设20A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、温湿度系统插座一相；照明一相；

6）室内温湿度系统插座2个（220V/16A），其余安全电源插座4个，其中3个稳压，4个非稳压（220V/10A带地线插孔），插座数量有采购人现场核定；

7）照明为40W日光灯2盏；

8）站房内应依照电工规范要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4欧姆。

（255）防雷系统

要求：建筑物、电源、通讯设施3级防雷，接地电阻≤4Ω，防雷系统须通过当地防雷中心检测验收。

（256）建筑物防雷

安装避雷针，有效保护建筑物免遭雷击。

（257）电源防雷

1）在机房总配电箱旁安装1套电源防雷箱作为一级电源防护，该防雷箱具有雷击计数、保护功能指示和防护大电流等特点。

2）在机房机柜的进线端（其中有1台连接交流净化稳压电源）各安装1套电源防雷器作为二级电源防护，并在防雷器前端加装16A/2P断路器一套，作为防雷器的过流保护。

3）在机房内3个机柜上各安装1套的机架式防雷插座，作为终端设备的细保护。

4）机房等电位及接地系统：如站房内未安装有静电地板，在机房内墙面上设置1套等电位箱，通过连接导线不小于6mm2多股铜线同各个机柜外壳连接。在机房室外绿化带重新设置1组接地系统，用于机房内设备外壳的可靠接地,接地电阻小于4欧姆。

（258）配备2套温湿度系统

19、VPN

（259）可兼容国家网VPN网络，设备IPSec配置允许第三方厂家VPN设备免费接入，实现数据互联;可完全满足中国环境监测总站对VPN接入要求。

（260）VPN加密速度（AES128bits）不低于10Mbps；

（261）同时支持IPSEC、SSL两种主流VPN协议，支持不低于5个IPSecVPN；

（262）具备4个以上百兆电口，并发连接数不低于10000；

（263）网络吞吐量不低于10Mbps，安全过滤宽带不低于10Mbps。

20、UPS电源

（264）设备用途：保障现场监测仪器用电需求

（265）配置要求：1台UPS主机、16块100AH电池

20.1 UPS主机技术要求

（266）负载容量：≥10kw

（267）输入电压：380V或220V，输出电压：220V

（268）效率(市电模式)：>94%

（269）输出精度：±1%

（270）输出谐波失真：<3%

（271）运行环境温度：0-40℃

21、视频监控

（272）安保摄像监控系统：站房入口处安装具备人脸识别功能的摄像机1台,采样区域应安装2台对射,可覆盖整个采样区域的摄像机、站房内操作区域摄影机1台。

（273）采用200w以上像素的红外摄像头，具有超大焦距缩放功能，支持夜拍，红外距离至少达300米。

（274）镜头可多方位旋转拍摄，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直范围为-20°~90°，影像分辨率大于200万像素，可旋转的方位需必须覆盖自动监测室的关键部分

（275）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃~70℃。

（276）摄影数据可实时传输到计算机储存，储存期至少2周。

注：1.本项目核心产品为：PAMs（57）分析系统；PM10分析仪；PM2.5分析仪。使用综

合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

3.以上技术规格和要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制招标文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。其中技术参数中的“★”（如有）为实质性参数，如存在负偏离则视为未实质性响应，技术参数中的“▲”（如有）为重要技术参数，如存在负偏离将被作出较大的不利于投标的评审，其余为一般性技术指标参数，如存在负偏离，将被作出不利于投标的评审，如负偏离过多，经评标委员会认定，将被视为未实质性响应招标文件。

4.投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定。如但不限于电子信息产品污染控制管理办法、信息技术设备的安全、电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。

5.除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、控制器、线槽、特别接头、插座等需按现场实际施工要求由中标人配齐，以构成实用系统,采购人不再增加任何费用。本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。

七、运维服务要求

- 服务周期：本项目运维服务期自各监测站点完成验收之日起2年。

2.服务内容：

2.1每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1）判断系统数据采集与传输情况；

2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

3）发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，应在2小时内响应，必要情况下4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但会及时与相关部门联系积极解决）；

4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

5）根据故障报警信号判断现场状况；

6）每日检查数据是否及时上传至平台。

2.2每周工作

每周各站点至少巡视1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，配套装置工作是否正常；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查站点的通讯系统，保证站点网络连接、数据传输正常；

6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

7）在冬、夏季节还要注意站房内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

8）及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

9）经常检查避雷设施是否可靠，站房内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹；

10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

11）每周更换气体分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

12）每周进行气体分析仪零点/跨度校准。

2.3每月工作

1）清洗PM2.5、PM10切割头与采样管路，如发生重污染天气应及时清理；检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

2）每月对PM10、PM2.5监测仪进行流量、压力、温度校准和K0值的审核；每月对CO、SO2、NOx、O3仪器进行流量审核，并填写相关质量控制报告。每6个月检查采样泵压力，真空压力低于0.05MPa时对泵进行维护；

3）检查仪器显示数据和数据采集仪之间是否一致；

4）每月度对仪器的数据进行备份。

2.4每两个月工作

（1）检查PM2.5、PM10分析仪滤纸带是否需要更换，并对系统进行自检；

（2）校准和检查PM2.5、PM10分析仪的温度、气压和时钟；

（3）用标准气压计、温度计、湿度计等校准相应的自动仪器。

2.5每季度工作

（1）清洗采样总管及采样风机；

（2）对PM2.5、PM10进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，对其进行校准。

（3）进行气体分析仪精密度检查，使用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行量值传递。

2.6每半年工作

（1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

（2）气体分析仪多点线性检查、流量检查。

（3）清洗采样系统。

2.7每年工作

（1）对仪器进行预防性维护，并更换相应的备件；

（2）更换所有泵组件。

2.8日常运行维护记录

建立各站点维护档案，将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

2.9 数据审核及报告编制

至少配备1名专业技术人员开展监测数据审核和分析工作，并编制分析报告。

2.9.1 数据审核

根据相关技术规范及采购人要求，按时完成所有自动数据审核。

2.9.2 报告编制

中标单位应具备开展数据分析、数据应用能力，结合站点监测项目，开展数据结果评估分析，内容包括但不限于VOCs浓度水平、时间变化、化学组成、O3生成潜势分析、O3敏感性分析和VOCs来源解析等，并结合发现的问题，提出针对性的防治管控方案或建议，根据采购人需求，形成分析月报或专题分析报告等。

2.10 其他

1）每周更换气态污染物用滤膜。

2）每周制定下周工作计划。

3）故障的响应时间要求，当子站每日6时～23时出现故障，在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但要及时与相应部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，须在24小时内提供并更换相应的备机，保证集成站正常运行。

4）每次巡检时检查氮氧化物分析仪的干燥剂，如发现干燥剂三分之二改变颜色，应对其进行更换。

5）6月至10月期间每次巡检对空气压缩机放水。

- 每12个月更换标准钢瓶气时进行检漏，防止漏气发生；如果出现钢瓶气未到期，其内部气体已漏完，应按照采购人的要求立即进行钢瓶气购置。

- PM10监测仪器滤膜负载大于30%时更换滤膜；PM2.5监测仪器滤膜负载大于80%时更换滤膜，在更换其滤膜时同时更换旁路滤膜。每三个月更换一次气水分离器滤芯。

2.11 BC分析仪运维

1）每月对流量、温度和压力进行检查

2）每月清洁入口颗粒收集器（旋风切割器）

3）每3个月对流量、温度和压力进行校准

4）每年清洁高效过滤器

5）仪器泵故障无法维修时，更换泵。

6）定期检查和清洁光学测量模块中的滤带接口喷嘴，以防止滤带接口处出现流量泄漏。

7）每月至少清洁一次入口旋风切割器颗粒收集器。在连续使用期间，应每三个月拆卸和清洁一次主旋风筒腔。

8）定期对设备进行校准

2.12 甲烷、非甲烷总烃分析仪运维

（1）每日维护内容

1）系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的FID温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

2）基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的物质进行重积分。

3）保留时间漂移

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分，如有影响，应进行调整。

4）数据审核

数据审核应对异常数据进行无效标识或剔除，在72小时内完成。

（2）每周巡检内容

1）监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

a）检查站房内温度是否保持在（25±5）℃，相对湿度保持在85%以下。

b）在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样管路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

c）检查采样总管进气、排气是否正常。

d）检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

e）检查站房排风排气装置工作是否正常。

f）检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2MPa（或系统相关要求值）前应更换。

g）如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

h）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

i）检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

j）检查温湿度系统、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房温湿度系统机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

k）检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

l）对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

m）检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。

o）记录巡检情况。

2）自动监测系统周巡检

a）气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。

b）气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（如除烃等），如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

（4）日常运行质量体系要求

1）关键技术文件要求

质量管理工作计划：运维单位应制定相应的质量管理工作计划，明确各项运维工作、数据审核和标识工作、质控工作、量值传递工作的负责人员、时间频次、合格标准、耗品耗材、标准气体、计量标准器具等各项要求。

作业指导书：运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的质量管理工作计划制定相应的作业指导书，明确各项运维工作、质控工作、数据审核工作、数据标识的具体要求，指导运维技术人员开展相关工作。

记录表格：运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的作业指导书制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运维工作、质控工作、维修工作、耗材配件更换记录等，并将一年内记录放置于点位现场备查。

2）内部监督检查要求

各运维单位应组织专门的监督核查人员或采用交叉检查的方式定期对其运维的站点开展独立、系统的内部核查，核查应涵盖运维与质控的关键环节。各单位应如实、详细记录其内部核查结果，并在站点保存备份有内部核查记录。

（5）系统质量控制要求

1)每日质控：检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。

2)每周质控：完成点检并做好记录，包括：氢气发生器、载气和零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；开展空白检查，若甲烷和非甲烷总烃测定浓度大于方法检出限，应重新校准；开展标点（甲烷2000ppb和丙烷500ppbC）检查，若定量误差超出±10%，应重新校准。

3)每月质控：至少进行一次采样流量检查，当误差超过±10%，应对仪器流量进行校准。

4)每季质控：使用标准气体更新多点校准曲线，校准曲线上各浓度点残差与理论浓度的比值应在±10%以内（有国家标准的，从其规定）。

5)每年质控：应至少进行一次监测仪器的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等；更换必要的耗材与配件。保养及维修后，应进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定。

（6）系统质量保证要求

应每半年至少对动态校准仪进行一次质量流量准确度检查。标准气体应为国家二级气体标准物质及以上，相对扩展不确定度≤2%（k=2）。浓度分别宜为120ppm和10ppm。乙烯、甲苯、乙酸乙酯、三氯乙烯、十一烷的标准气体浓度分别宜为25ppm、7ppm、12ppm、25ppm和5ppm。

2.13 PAMs（57组分）分析系统运维

参照中国环境监测总站2019年12月11日发布的《关于印发<国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）>的函》（总站气函〔2019〕785号）中对“系统日常运维要求”、“系统质量控制要求”、“量值溯源”、“数据审核和处理”的相关要求执行。
    注：投标人需针对上述条款进行逐条承诺。其中加★如出现负偏离，将视为未实质性响应招标文件要求。
  八、技术支持与售后服务

1.本项目提供不少于2年的运维服务，在运维服务期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由投标人承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，服务期应为故障排除之日起重新计算。

2.在安装调试、试运行期间，对出现的仪器故障应做到2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内解决出现的问题。

3.投标人应终身免费提供设备软件的更新服务。

4.投标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

5.投标人必须按照采购人要求，在指定地点安装设备仪器，并对所有设备仪器进行调试、校准工作。

6.所提供的货物不得是长期积压产品。

7.培训的要求

7.1在安装调试期间，组织一次现场培训，培训内容包含仪器操作、维护等；

7.2投标人在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案，包括正式的现场培训计划和培训材料提纲，中标后应提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写。包括本系统操作介绍、系统中相关设备操作规范、软件安装说明、远程通讯控制软件的用户手册等。

8.知识产权

8.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

8.2投标人如欲在项目实施过程中采用现有知识成果，需在投标书中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人拥有永久使用权和增值开发权。

8.3如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.交货验收与工期

9.1签订合同后按合同和招标、投标文件约定的要求和标准进行交货，交货期为签订合同后30天内。“交货期”指所有货物运抵现场。

9.2待仪器设备安装调试完成且试运行满60天后，经甲乙双方协商确认，组建专家组阶段性验收；

9.3交货地点：由采购人指定地点。

10.监督管理

10.1数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）

10.2投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），所有数据及资料归采购人所有，投标人不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

10.3运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

10.4投标人应积极配合运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维经费或延长相应的运维期限，并有权终止运维合同。
    注：投标人需针对上述条款进行逐条承诺。

九、验收

（一）第一阶段设备安装调试验收

1.货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究投标人法律责任。

2.投标人需按国家相关技术规范以及招标要求和合同内容开展安装、调试、试运行和验收工作，并提供相关产品的适应性检测合格报告、设备出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设定值、仪器配置清单、环境空气自动监测仪器投标人承诺书以及主要设备的安装调试报告、试运行报告、比对报告等。

（二）第二阶段设备运行情况验收

自设备安装阶段性验收合格之日起，运维服务期满1年，结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况进行验收，并提出改善性建议。验收内容参照“第七条 运维服务要求”。

（三）第三阶段设备运行情况验收

自设备安装阶段性验收合格之日起，运维服务期满2年，结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况进行验收，并提出改善性建议。验收内容参照“第七条 运维服务要求”。

十、考核办法

如采购人对成交供应商的考核需要扣款，扣款从应付款中支出，具体扣款事项如下：

1 运维服务期内，不能按期提供月度及采购人要求的站点数据分析报告，按次扣款，每项次扣0.2万元。

2 运维服务期内，应无偿维修或更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，长期拖延未完成维修或更换的，采购人将发送提醒函限期维修或更换到位，在采购人提醒函限期内仍未完成维修或更换的，则按照投标报价中对应的器件价格的1.5倍扣款。

3 自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（经市局许可停运的除外），在线率不低于90%，数据有效获取率不低于85%，正常支付费用；监测数据在线率在80%-90%或数据有效获取率在75%-85%，扣除付款周期5%的费用；监测数据在线率不足80%或数据有效获取率不足75%，扣除付款周期10%的费用，且按日扣除停运期间运维费用。

注：（1）仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间（仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间

（2）有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

1.4服务地点：采购人指定地点

1.5投标人存在下列行为之一的，采购人将按严重违约行为追究运行机构责任，并将其列入不合格投标人：

1.5.1当仪器故障导致长周期停运情况（超过72小时）时，未书面汇报采购人的；仪器故障导致长周期停运情况，经采购人书面审核，批复限定恢复时间后，仍不能按要求的时间节点恢复数据的；不及时提交运行记录和总结报告超过3次的。

1.5.2投标人（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的。

1.5.3投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），所有数据及资料归采购人所有，投标人不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

十一、质量要求

1.投标人中标后提供货物均为按国家标准生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

2.应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为全新合格、未拆封包装的产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，投标人负责修改及维护，发生的费用由投标人负责。

十二、付款方式

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行；

12.2合同签订，收到乙方发票后10个工作日内，支付货物部分总价的30%；

12.3待仪器设备安装调试完成且试运行满60天后，经甲乙双方协商确认，并经专家组阶段性验收合格，收到乙方发票后10个工作日内，支付货物部分总价的70%；

12.4自设备安装阶段性验收合格之日起，服务期满2年，设备运行情况经专家组最终验收合格后，收到乙方发票后10个工作日内，支付合同余款。

十三、其他要求

1.投标人需结合本项目特点，具备与本项目相符的相关工作经验和业绩，具有履约本项目的能力。

2.相关服务方案：投标人需结合本项目，拟定项目整体实施方案，包括但不限于项目实施方案：内容包括工程进度、物资采购及备货、货物运输、设备安装调试、联网、试运行、验收等方面；运行维护方案：投标人需具有项目所需的运维服务能力，需提供完善的运维方案，包括运维管理制度、日常维护、人员车辆配置、巡检方案、故障维修、质控方案、应急预案等方面。

3.提供备件耗材配置，投标人需提供满足项目2年期的基础备品备件及耗材明细清单，应包含名称、数量、厂家、配件型号及价格等。

4.人员车辆配置：1.项目负责人：投标人为本项目配备项目经理1人，具有环境类职称，本项目至少配备2名运维人员，运维人员具备中国环境监测总站颁发的环境空气监测相关培训合格证（要求详见“第五部分 评分办法和标准”），至少配备1名专业技术人员开展监测数据审核和分析工作，并编制分析报告；3.车辆要求：投标人承诺为本项目购置1辆以上专用运维车辆。

十四、其他说明

1.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2.本项目核心产品核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得投标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

3.报价说明

投标报价包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、验收、售后服务、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人必须说明其是否响应招标文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

# 第五部分 评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
   另结合《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求：
    一、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
    3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（2025年9月1日以来）至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

□6.1采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。

7.投标人符合性审查

7.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1本项目采用综合评分法。

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能及技术指标 | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，其中： 1.加★项技术参数出现负偏离的，则视为未实质性响应招标文件要求； 2.重要技术参数（加▲技术参数）完全实质性响应招标文件要求的得12分，如有一条负偏离，扣1分，扣完为止； 3.一般技术参数（非加★、非加▲技术参数）完全实质性响应招标文件要求的得 18分。 3.1如负偏离总数≤32条的，得分=18-（0.5×负偏离总数） 注：18为本小项分值，0.5为每条负偏离分值； 3.2如负偏离总数≥32条的，得分=2×一般参数要求及参数响应条数/（一般技术参数总数-32） 注：一般技术参数总数为264条，2为负偏离总数为32条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。 本项最多得30分。 | 30 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目整体实施方案（包括1.工程进度、2.物资采购及备货、3.货物运输、4.设备安装调试及试运行、5.验收）进行评价。 方案完全包含上述要点的得5分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 方案内容详实、针对性强，加2分；方案内容较详实、针对性较强，加1分。 进程安排科学合理、技术支撑充足，加2分；进程安排较科学合理、技术支撑较充足，加1分。 未提供不得分。 注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】 | 9 |
| 3 | 运行维护方案 | 根据投标人提供的运行维护方案（包括1.运维管理制度、2.日常维护及人员车辆配置、3.质控方案、4.故障维及修应急预案、5.报告编制）进行评价。 方案完全包含上述要点的得5分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 方案内容详实、服务保障全面，加2分；方案内容较详实、服务保障较全面，加1分。 运维实施科学合理、技术支撑配置充足，加2分；运维实施较科学合理、技术支撑配置较充足，加1分 未提供不得分。 注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案 中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】 | 9 |
| 4 | 备件耗材配置 | 根据投标人提供的满足项目2年期的基础备品备件及耗材明细清单进评价，清单应包含名称、数量、厂家、配件型号及价格等。 清单完整、适应性强、配套性高，得3分； 清单基本完整，具备一定的适应性、配套性，得2分 清单完整度一般、适应性及配套有欠缺，得1分； 不提供的不得分。 | 3 |
| 5 | 人员车辆配置 | 1.项目负责人： 1.1 投标人为本项目配备项目负责人1人，具有环境类高级职称的得2分；具有环境类中级职称的得1分，本项最高2分。 1.2自2022年1月1日以来，为本项目配备的项目负责人，承担过并作为负责人负责类似环境空气类站点建设且运维项目的，每提供1个业绩证明，得1分，本项最高2分； 2.运维人员： 2.1 投标人须为本项目配备2名运维人员，运维人员需同时具备中国环境监测总站出具的“环境空气挥发性有机物监测技术（或大气颗粒物组分自动监测技术）”培训合格证且具备“环境空气质量自动监测运维与质控技术”培训合格证的，每有一人得2分；运维人员只具备以上三种证书中任意一种的，每有一人得1分；最高得4分。 2.2 自2022年1月1日以来，为本项目配备的运维人员，每有1人参与过类似环境空气类站点运维项目的，每提供1个业绩证明，得0.5分，每人最高得1分，最高得2分； 注：1.以上人员需提供社保机构出具的近半年内（2025年9月1日以来）任意一个月投标人为其缴纳的养老保险缴费证明，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，材料应加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；2.人员证书都需提供相关证书或证明材料扫描件，合格证中工作单位需与投标人名称一致，并提供人员1个月以上劳务关系的社保证明，不提供或不符合要求的不得分）；3.人员业绩证明材料可以为项目投标响应文件、项目合同原件彩色扫描件(项目合同需包含首页和盖章页)、甲方满意度评价结果原件扫描件等； 3.车辆要求： 投标人已为本项目配（购）置1辆以上专用运维车辆的，得1分（需提供车辆采购或租赁等证明材料以及车辆行驶证扫描件）；尚未配置但承诺中标后购置或租赁的，得0.5分（提供承诺函原件）；本项最高得1分。 | 11 |
| 6 | 备机承诺 | 投标人提供承诺书，承诺对于出现监测站点仪器故障12小时内无法修复的情况，提供备用机的得2分。不提供的不得分。 注：提供承诺书原件，加盖投标人公章，格式自拟。 | 2 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩评价 | 从2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担的类似环境空气类站点建设及运维项目，每提供1个有效业绩得2分，最高不超过6分。 注：需提供项目中标（成交）通知书、项目合同原件彩色扫描件(项目合同需包含首页和盖章页)、甲方满意度评价和验收合格证明材料原件扫描件，缺一不得分，未提供不得分。 | 6 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得30分。 其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 说明：1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2.上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，按照“《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）”，经评标委员会认定为无效投标。 | 30 |

□8.1本项目采用最低评标价法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。

优惠政策性审查内容如下：

（1）节能产品、环境标志产品的优惠政策性审查。

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中非强制性采购品目的，对其节能产品、环境标志产品报价进行3%（3-10％）的调减。（提醒：需确定调减比例）

注：须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。

（2）中小企业的优惠政策性审查。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%（10%—20%）的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%（4%—6%）的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（10%—20%）的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
   （3）本国产品的价格扣除

3.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否采购规定

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第六部分投标文件（格式）

投标文件

项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0010

项目名称：镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目

投标人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致江苏中冠工程咨询有限公司（采购代理机构）：

根据贵方关于镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（项目名称）（项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0010）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2.我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3.我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5.我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：××电话：××

传真：××邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章：××

日期：××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  |  |  |  |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  |  |  |  |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  |  |  |  |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  |  |  |  |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024或2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  |  | 2 |  |  |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 |  |  |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 |  |  |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 |  |  |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2023年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  |  |  | 购置年份 |  |  |  | 价格 |  | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2025年9月1日以来至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年月日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名）授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

四、价格部分

开标一览表

以系统中格式为准，投标人按要求进行填报

清单及明细报价表

投标人名称：（公章）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号、产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| 1 | NO-NO2-NOx监测仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | CO分析仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | O3分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | SO2分析仪 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | PM10分析仪 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | PM2.5分析仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | BC分析仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 动态校准仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 零气发生器 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 甲烷、非甲烷总烃分析仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | PAMs（57）分析系统 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 12 | 气象五参数 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 13 | 汽车流量监测系统（含支架） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 工控机+数采软件 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 15 | 机柜 |  | 列 | 3 |  |  |  |
| 16 | 标气及减压阀：NO、CO、SO2 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 17 | 气态采样管及电磁阀 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 18 | 站房（门窗、排风、灭火器、开关、供电、温湿度系统、防雷等） |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 19 | VPN |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 20 | UPS电源 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 21 | 视频监控 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 货物部分小计：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| □二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  | 第二年运维服务 |  |  | 1年 |  |  |
| 服务部分小计：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

备品备件及耗材明细清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |  |

注：上述为维保期内，可能预见且需要纳入本项目2年期的基础备品备件及耗材明细清单。维保期满后，采购人可根据实际要求，要求中标人按不高于此表中的报价提供配件及耗材。（金额超出单位内控及政府采购限额的除外）

五、技术部分

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称、 商务服务内容 | 投标产品名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标响参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 技术参数及相关要求的响应根据“第四部分采购需求”要求进行逐条说明。

- 除技术参数偏离表所列的偏离服务外，其他所有均完全响应“招标文件”中的要求。

- 行数不够，可自行添加。

2.本项目服务方案

1.针对本项目制订具体的项目实施方案，力求完善，便于实际参照执行。

2.提供招标文件采购需求要求阐述的相关内容。

3.组织管理体系的架构、项目的运作规划以及岗位设置。

3.本项目拟投入项目成员人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 服务内容分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.行数不够请自行添加，投标文件中须附相关证书的原件扫描件；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供2025年9月1日以来任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

5.行数不够请自行添加。

4.拟派本项目负责人情况简介

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| *****证书编号 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书原件扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.列入本表人员需提供2025年9月1日以来任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入本表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。

5.拟派本项目技术负责人情况简介

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| *****证书编号 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任技术负责人的项目 |  |  |

注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书原件扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.列入本表人员需提供2025年9月1日以来任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入本表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。

6.售后服务情况

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 |  | 联系电话 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务地址： |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务方式： |  |  | 注明是合作机构、分支机构或授权服务商 |  |  |  |

注：1、如为第三方授权服务商进行售后服务，请提供售后服务委托协议等相关证明材料。

2、分支机构、售后服务机构请提供营业执照等相关证明材料。

六、商务部分

参照按第五部分评标办法和标准评审因素进行编制

- 其他部分

（填报时，具体产品按第四部分项目需求清单逐一核对）

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市生态环境局的镇江市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.NO-NO2-NOx监测仪，属于工业行业；制造商为***（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

2.CO分析仪，属于工业行业；制造商为***（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

3.O3分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

4.SO2分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

5.PM10分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

6.PM2.5分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

7.BC分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

8.动态校准仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

9.零气发生器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

10.甲烷、非甲烷总烃分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

11.PAMs（57）分析系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

12.气象五参数，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

13.汽车流量监测系统（含支架），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

14.工控机+数采软件，属于工业行业；其中工控机制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）；数采软件制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一

15.机柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

16.标气及减压阀：NO、CO、SO2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

17.气态采样管及电磁阀，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

18.站房（门窗、排风、灭火器、温湿度系统、开关等），属于工业行业；其中1.门窗制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）；2.排风制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）；3.灭火器制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）；4.温湿度系统制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）；5.开关制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.VPN，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

20.UPS电源，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

21.视频监控，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人***，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.NO-NO2-NOx监测仪，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（NO-NO2-NOx监测仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（NO-NO2-NOx监测仪）的（关键组件***）4在中国境内生产。（NO-NO2-NOx监测仪）的（关键工序***）5在中国境内完成。

2.CO分析仪，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（CO分析仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（CO分析仪）的（关键组件***）在中国境内生产。（CO分析仪）的（关键工序***）在中国境内完成。

3.O3分析仪，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（O3分析仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（O3分析仪）的（关键组件***）在中国境内生产。（O3分析仪）的（关键工序***）在中国境内完成。

4.SO2分析仪生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（SO2分析仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（SO2分析仪）的（关键组件***）在中国境内生产。（SO2分析仪）的（关键工序***）在中国境内完成。

5.PM10分析仪，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（PM10分析仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（PM10分析仪）的（关键组件***）在中国境内生产。（PM10分析仪）的（关键工序***）在中国境内完成。

6.PM2.5分析仪，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（PM2.5分析仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（PM2.5分析仪）的（关键组件***）在中国境内生产。（PM2.5分析仪）的（关键工序***）在中国境内完成。

7.BC分析仪，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（BC分析仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（BC分析仪）的（关键组件***）在中国境内生产。（BC分析仪）的（关键工序***）在中国境内完成。

8.动态校准仪，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（动态校准仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（动态校准仪）的（关键组件***）在中国境内生产。（动态校准仪）的（关键工序***）在中国境内完成。

9.零气发生器，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（零气发生器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（零气发生器）的（关键组件***）在中国境内生产。（零气发生器）的（关键工序***）在中国境内完成。

10.甲烷、非甲烷总烃分析仪，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（甲烷、非甲烷总烃分析仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（甲烷、非甲烷总烃分析仪）的（关键组件***）在中国境内生产。（甲烷、非甲烷总烃分析仪）的（关键工序***）在中国境内完成。

11.PAMs（57）分析系统，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（PAMs（57）分析系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（PAMs（57）分析系统）的（关键组件***）在中国境内生产。（PAMs（57）分析系统）的（关键工序***）在中国境内完成。

12.气象五参数，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（气象五参数）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（气象五参数）的（关键组件***）在中国境内生产。（气象五参数）的（关键工序***）在中国境内完成。

13.汽车流量监测系统（含支架），生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（汽车流量监测系统（含支架））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（汽车流量监测系统（含支架））的（关键组件***）在中国境内生产。（汽车流量监测系统（含支架））的（关键工序***）在中国境内完成。

14.工控机+数采软件，其中1.工控机生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（工控机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（工控机）的（关键组件***）在中国境内生产。（工控机）的（关键工序***）在中国境内完成；2.数采软件生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（数采软件）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（数采软件）的（关键组件***）在中国境内生产。（数采软件）的（关键工序***）在中国境内完成

15.机柜，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（机柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（机柜）的（关键组件***）在中国境内生产。（机柜）的（关键工序***）在中国境内完成。

16.标气及减压阀，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（标气及减压阀）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（标气及减压阀）的（关键组件***）在中国境内生产。（标气及减压阀）的（关键工序***）在中国境内完成。

17.气态采样管及电磁阀，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（气态采样管及电磁阀）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（气态采样管及电磁阀）的（关键组件***）在中国境内生产。（气态采样管及电磁阀）的（关键工序***）在中国境内完成。

18.站房（门窗、排风、灭火器、开关、供电、温湿度系统、防雷等），其中1.门窗生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（门窗）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（门窗）的（关键组件***）在中国境内生产。（门窗）的（关键工序***）在中国境内完成；2.排风生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（排风）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（排风）的（关键组件***）在中国境内生产。（排风）的（关键工序***）在中国境内完成；3.灭火器生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（灭火器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（灭火器）的（关键组件***）在中国境内生产。（灭火器）的（关键工序***）在中国境内完成；4.开关生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（开关）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（开关）的（关键组件***）在中国境内生产。（开关）的（关键工序***）在中国境内完成；5.供电生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（供电）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（供电）的（关键组件***）在中国境内生产。（供电）的（关键工序***）在中国境内完成；6.温湿度系统生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（温湿度系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（温湿度系统）的（关键组件***）在中国境内生产。（温湿度系统）的（关键工序***）在中国境内完成；7.防雷生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（防雷）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（防雷）的（关键组件***）在中国境内生产。（防雷）的（关键工序***）在中国境内完成。

19.VPN，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（VPN）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（VPN）的（关键组件***）在中国境内生产。（VPN）的（关键工序***）在中国境内完成。

20.UPS电源，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（UPS电源）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（UPS电源）的（关键组件***）在中国境内生产。（UPS电源）的（关键工序***）在中国境内完成。

21.视频监控，生产厂为（厂名***），厂址为（生产厂址）***。（视频监控）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（视频监控）的（关键组件***）在中国境内生产。（视频监控）的（关键工序***）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（四）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局