江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市水质断面自动监测采购数据服务采购项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0022

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二六年三月

总　目　录

第一章　投标邀请	2

第二章　投标人须知	5

第三章　项目要求和有关说明	17

第四章  评标方法和评标标准	52

第五章　合同书（格式）	55

第六章　投标文件的组成和格式	59

第一章　投标邀请

项目概况

江阴市水质断面自动监测采购数据服务采购项目JSZC-320281-JZCG-G2026-0022 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-04-21  13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0022

项目名称：江阴市水质断面自动监测采购数据服务采购项目

预算金额：822.5万元

最高限价：822.5万元（一年）

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为无锡市江阴生态环境局的江阴市水质断面自动监测采购数据服务采购项目。（详见招标文件）

合同履行期限：三年，合同一年一签

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-04-21  13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：无锡市江阴生态环境局

单位地址：江阴市锡澄路166号

项目联系人：颜女士

联系电话：0510-86008139

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：张先生

联系电话：0510-88027621

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电话：0510-88027621

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；

（5）*投标人综合实力；

（6）*第三章实质性要求中须提供的人员、设施设备等相关证明材料；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：颜女士  收件地址：江阴市锡澄路166号  收件电话：18961617390

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3. 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

6、江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

第三章　项目要求和有关说明

（以下除“三、数据服务配套水站硬件技术要求”，其余均为实质性要求）

一、项目用途和概述：

为了深入贯彻科学发展观、落实环保优先方针，实施生态文明建设工程，建立增强地表水质量网格化监测监管手段，增强水环境质量进行动态、连续监测的能力，更好的落实政府主体责任，加强河道断面考核，进而支撑环境管理、改善水环境质量，切实保障群众的环境权益。

本次项目拟采购46个智能水站和1个机器人智能水站数据服务，监测指标有氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、溶解氧、水温、pH、电导率、浊度和挥发酚；2个流量站；5个水站加装电子围栏服务；无人机巡检服务。

服务期限：三年，合同一年一签，具体起止时间合同中约定。满一年后采购人考评满意则续签下一年合同。如不满意或发生不可续约的其他情况，则终止续约。

本项目最高限价：822.5万元（一年）。

本项目标的所属行业：其他未列明行业。

# 二、项目内容：

2.1数据服务总体内容清单

| 序号 | 内容 | 监测参数 | 数量 （项） | 监测频次 | 服务月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水站数据服务 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、溶解氧、水温 | 43 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮和挥发酚：断面4小时1次；饮用水源地2小时1次 溶解氧、水温、pH、电导率、浊度： 1小时1次 | 36 |
|  |  | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、溶解氧、水温、pH、电导率、浊度 | 1 |  |  |
|  |  | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、溶解氧、水温、pH、电导率、浊度、挥发酚 | 2 |  |  |
| 2 | 机器人智能水站数据服务 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、溶解氧、水温、pH、电导率、浊度 | 1 |  |  |
| 3 | 流量站数据服务 | 水位、流速、瞬时流量 | 2 | 1小时1次 |  |
| 4 | 无人机巡检数据服务 |  | 1 |  |  |
| 5 | 电子围栏数据服务 |  | 5 |  |  |

备注：

1、由采购单位确认水站、流量站、无人机系统和电子围栏的建设位置以及协调站点200米范围内的水电，成交方负责提供水站、流量站、无人机系统和电子围栏建设与运行维护，接受采购单位（或委托单位）进行的数据服务考核。数据服务期内的通讯费、水电费由成交方负责。服务期满后，相关物资归成交方。

2、投标人须在《报价明细表》中分别报出上表中5项数据服务的月度单价，服务期内发生的各项费用由投标人自行折算至各项数据服务单价中（包括基础硬件建设费用，按36个月均摊）。

## 2.2 数据服务配套水站硬件清单

成交方服务期间，需配置智能水站、流量站、无人机系统和电子围栏，具体如下：

| 序号 | 分类 | 仪器设备名称 |  | 数量(套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水站 | 水质监测仪器 | 多参数(溶解氧、水温)水质在线分析仪 | 43 |
|  |  |  | 智能五参数(pH、溶解氧、电导率、浊度、水温)水质在线分析仪 | 4 |
|  |  |  | 智能氨氮水质在线分析仪 | 47 |
|  |  |  | 智能高锰酸盐指数水质在线分析仪 | 47 |
|  |  |  | 智能总磷水质在线分析仪 | 47 |
|  |  |  | 智能总氮水质在线分析仪 | 47 |
|  |  |  | 挥发酚水质在线分析仪 | 2 |
|  |  | 智能水站集成系统 | 采水单元 | 46 |
|  |  |  | 预处理与配水单元 | 46 |
|  |  |  | 控制单元 | 46 |
|  |  |  | 辅助单元 | 46 |
|  |  |  | 监测站房 | 46 |
|  |  | 机器人水站集成系统 | 采水单元 | 1 |
|  |  |  | 预处理与配水单元 | 1 |
|  |  |  | 控制单元 | 1 |
|  |  |  | 辅助单元 | 1 |
|  |  |  | 机器人单元 | 1 |
|  |  |  | 监测站房 | 1 |
| 2 | 流量站 | 仪器 | 流量计 | 2 |
|  |  | 集成系统 | 安装支架 | 2 |
| 3 | 无人机系统 | 无人机系统 |  | 1 |
| 4 | 电子围栏 | 入户摄像机 |  | 5 |
|  |  | 站房周边摄像机 |  | 5 |
|  |  | 取水口摄像机 |  | 5 |
|  |  | 硬盘录像机 |  | 5 |
|  |  | AI智能分析盒子 |  | 1 |

三、数据服务配套水站硬件技术要求：（打“★”项为重要指标项）

3.1智能水站

3.1.1总体要求

1、水站系统集成主要包括控制单元、采水单元、预处理与配水单元、监测仪器和辅助单元、站房。

2、投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水、分析、数据采集及传输等环节的准确可靠。

3、具有系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、调试运行模式；

4、具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

5、具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令；

6、确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

7、具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

8、具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

9、存储不少于1年的原始数据和运行日志；

10、系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

3.1.2监测仪器

3.1.2.1基本要求

1、操作语言：显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB 2312－1980）；

2、使用环境：在温度5～45℃，相对湿度小于90%环境下能够正常运行；

3、试剂配方：需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度；

4、通信协议：按采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器底层通讯协议；

5、选用的仪器应能够满足目标水域的水质监测需求；

3.1.2.2技术性能要求

| 仪器 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 溶解氧 | 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
|  | 量程 | （0～20）mg/L，可调 |
|  | 零点漂移 | ±0.3mg/L以内 |
|  | 量程漂移 | ±0.3mg/L以内 |
|  | 正确度 | ±0.3mg/L以内 |
|  | 响应时间（T90） | ≤120s |
|  | 温度补偿精度 | ±0.3mg/L以内 |
|  | 精密度 | ≤5% |
|  | 标准液核查 | ±0.3mg/L以内 |
|  | 实际水样比对试验 | ±0.8mg/L以内 |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |
| 水温 | 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
|  | 量程 | 0℃～50℃，可调 |
|  | 正确度 | ±0.5℃以内 |
|  | 准确度 | ±0.2℃以内 |
|  | 量程漂移 | ±0.2℃以内 |
|  | 实际水样比对 | ±0.5℃以内 |
| pH | 测定原理 | 玻璃电极法 |
|  | 量程 | pH0～14(0～40℃)，可调 |
|  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH以内 |
|  | 正确度 | ±0.1pH以内 |
|  | 标准液核查 | ±0.15pH以内 |
|  | 准确度 | ±0.1pH以内 |
|  | 实际水样比对试验 | ±0.5pH以内 |
|  | 响应时间 | ≤30s |
|  | 温度补偿精度 | ±0.1pH以内 |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |
| 电导率 | 测定原理 | 电极法 |
|  | 量程 | 0～500mS/m（0～40℃），可调 |
|  | 正确度 | ±5μS/cm以内(标准液≤100μS/cm时) |
|  |  | ±5%以内(标准液＞100μS/cm) |
|  | 零点漂移 | ±1%以内 |
|  | 量程漂移 | ±1%以内 |
|  | 响应时间（T90） | ≤30s |
|  | 温度补偿精度 | ±1%以内 |
|  | 精密度 | ±1%以内 |
|  | 标准液核查 | ±5μS/cm以内(标准溶液值≤100μS/cm) |
|  |  | ±5%以内(标准溶液值＞100μS/cm) |
|  | 实际水样比对试验 | ±10μS/cm以内(手工监测数据≤100μS/cm时) |
|  |  | ±10%以内(手工监测数据＞100μS/cm时) |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |
| 浊度 | 测定原理 | 光散射法 |
|  | 量程 | 0～1000NTU，可调 |
|  | 正确度 | ±10%以内 |
|  | 零点漂移 | ±3%以内 |
|  | 量程漂移 | ±5%以内 |
|  | 标准液核查 | ±15%以内(30NTU<标准溶液值≤50NTU) |
|  |  | ±10%以内(50NTU<标准溶液值<1000NTU) |
|  | 实际水样比对试验 | ±30%以内(手工监测数据≤50NTU) |
|  |  | ±20%以内(手工监测数据＞50NTU) |
|  |  | 自动监测仪器与手工监测数据均≤30NTU或≥1000NTU时，比对结果合格 |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |
| 氨氮 | 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
|  | 量程 | 0～10mg/L，可调 |
|  | ★定量方式 | 注射泵 |
|  | 24h低浓度漂移 | ≤0.02mg/L |
|  | 24h高浓度漂移 | ≤1% |
|  | 示值误差 | ±8%以内（标液浓度为量程20%时） |
|  |  | ±5%以内（标液浓度为量程50%时） |
|  |  | ±3%以内（标液浓度为量程80%时） |
|  | 正确度 | ±10%以内 |
|  | 精密度 | ≤5% |
|  | 标准液核查 | ±10%以内 |
|  | 标准曲线 | 零点示值误差：±0.2mg/L以内 |
|  |  | 其他点示值误差：±10%以内 |
|  |  | 直线相关系数≥0.98 |
|  | 检出限 | 0.01mg/L |
|  | pH影响 | ±6%以内 |
|  | 加标回收 | 80%—120% |
|  | 实际水样比对试验 | ±20%以内（实验室分析结果＞四类水） |
|  |  | ±30%以内（二类水＜实验室分析结果≤四类水） |
|  |  | ±40%以内（实验室分析结果≤二类水） |
|  | 最小维护周期 | ≥168h |
| 高锰酸 盐指数 | 测定原理 | 高锰酸钾氧化还原法 |
|  | 量程 | 0～20mg/L，可调 |
|  | ★定量方式 | 注射泵 |
|  | 零点漂移 | ±2%以内 |
|  | 量程漂移 | ±2%以内 |
|  | 葡萄糖试验 | ±5%以内（测量误差） |
|  | 正确度 | ±10%以内 |
|  | 检出限 | ≤0.3mg/L |
|  | 标准曲线 | 零点示值误差≤±1.0mg/L |
|  |  | 其他点示值误差≤±10% |
|  |  | 直线相关系数≥0.98 |
|  | 标准液核查 | ±10%以内 |
|  | 精密度 | ≤5% |
|  | 实际水样比对试验 | ±20%以内（实验室分析结果＞四类水） |
|  |  | ±30%以内（二类水＜实验室分析结果≤四类水） |
|  |  | ±40%以内（实验室分析结果≤二类水） |
|  | 其它 | 具备酸碱方法切换功能，适用各类水体 |
| 总磷 | 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
|  | 量程 | 0～2mg/L，可调 |
|  | ★定量方式 | 注射泵 |
|  | 零点漂移 | ±2%以内 |
|  | 量程漂移 | ±2%以内 |
|  | 直线性 | ±3%以内 |
|  | 正确度 | ±10%以内 |
|  | 检出限 | ≤0.005mg/L |
|  | 精密度 | ≤5% |
|  | 标准液核查 | ≤10% |
|  | 标准曲线 | 零点示值误差：±0.02mg/L以内 |
|  |  | 其他点示值误差：±10%以内 |
|  |  | 直线相关系数：≥0.98 |
|  | 实际水样比对试验 （河道） | ±20%以内（实验室分析结果＞四类水） |
|  |  | ±30%以内（二类水＜实验室分析结果≤四类水） |
|  |  | ±40%以内（实验室分析结果≤二类水） |
| 总氮 | 测定原理 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 |
|  | 量程 | 0-20mg/L，可调 |
|  | ★定量方式 | 注射泵 |
|  | 零点漂移 | ±2%以内 |
|  | 量程漂移 | ±2%以内 |
|  | 直线性 | ±3%以内 |
|  | 正确度 | ≤10% |
|  | 检出限 | ≤0.05mg/L |
|  | 精密度 | ≤5% |
|  | 标准液核查 | ≤10% |
|  | 标准曲线 | 零点示值误差：±0.3mg/L以内 |
|  |  | 其他点示值误差：±10%以内 |
|  |  | 直线相关系数≥0.98 |
|  | 实际水样比对试验 | ±20%以内（实验室分析结果＞四类水） |
|  |  | ±30%以内（二类水＜实验室分析结果≤四类水） |
|  |  | ±40%以内（实验室分析结果≤二类水） |
| 挥发酚 | 测量原理 | 萃取-分光光度法 |
|  | 测量范围 | 0-0.2/1/2/10/20mg/L，可调 |
|  | ★定量方式 | 注射泵 |
|  | 检出限 | 0.001mg/L |
|  | 零点漂移 | ≤2%F.S. |
|  | 量程漂移 | ≤2%F.S. |
|  | 重复性 | ≤2% |
|  | 示值误差 | ±0.002mg/L或±10% |
|  | 最小测量时间 | ≤60min |

3.1.2.3功能要求

1、智能五参数水质在线分析仪

1）pH、电导率、浊度仪器具备自动核查功能，pH、电导率、浊度的标样至少含2种浓度，每种浓度的标样至少满足2次周核查用量，标样不得重复使用；

2）溶解氧仪器具备饱和氧自动核查功能；

★3）具备超声波自动清洗功能，自动形成并上传仪器运行日志记录；（需提供仪器界面照片或其他相关证明材料）

4）具备自动校正功能；

5）仪器具备远程控制功能。

2、智能氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质在线分析仪

1）具备每日自动开展高、低浓度标样核查功能；

★2）具备自动配制指定浓度标液的功能，通过自动稀释高浓度母液配制所需浓度标液；（需提供仪器界面照片或其他相关证明材料）

★3）具备自动开展多点线性核查功能，依据所设置的6个点线性浓度值，仪器自动化配制设置的线性浓度标液并测试完成，相关数据及测试过程日志可查询；（需提供仪器界面照片或其他相关证明材料）

★4）具备自动开展加标回收率测试功能，并记录加标体积、定容体积、加入标液浓度，相关数据及测试过程日志可查询；（需提供仪器界面照片或其他相关证明材料）

★5）具备有证标准物质自动稀释并测试，完成盲样考核功能，有证标准物质稀释体积比可自定义设置；（需提供仪器界面照片或其他相关证明材料）

★6）具备抗浊度干扰技术（如多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术或其它技术）功能，并能实现抗浊度效果，在水质浊度≤300NTU时，示值误差在±10%以内；（需提供相关证明材料）；

7）具备一键性能测试功能，一键完成仪器的量漂、零漂、多点线性核查、精密度、准确度、检出限，并自动计算相应结果，能在仪器界面上查询到相关性能测试数据；

8）废液量＜15mL/1个分析数据；

9）具备自动清洗和校准等功能，并上传仪器运行记录；

10）具备仪器状态自检功能，能实现仪器运行状态信息采集、实时上传及预警功能，如关键零部件故障、漏液故障、更换时限等信息；

11）具备仪器在用试剂和纯水信息采集功能，如试剂余量、缺试剂报警信息；

12）具备关键参数信息查询及传输功能，如消解温度、消解时长、测量量程、稀释倍数、曲线斜率k、曲线截距b、线性相关系数等；

13）测试数据标记：具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性；

14）具备远程控制功能；

3.1.3控制单元

控制单元由水站监控软件、工业控制设备、可编程控制器和通讯设备等组成，对采水单元、预处理与配水单元、监测仪器、辅助单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

3.1.3.1功能要求

1、具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2、具备自动采集数据功能，包括自动采集水质在线分析仪水质数据、质控数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

3、具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

4、具备对自动监测仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

5、具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

6、具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

7、具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（零点核查数据、跨度核查数据、标液核查数据、多点线性核查数据、加标回收率测试数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

8、能够控制氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮水质在线分析仪自动进行零点核查、跨度核查、多点线性核查、加标回收率测试和盲样考核功能，并能查询相关测试数据；

★9、当氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质数据异常时，控制单元能够自动下发指令给仪器配制和异常值相同浓度的标准溶液并测试完成，及时验证仪器性能状态，判定水质异常数据是否可信；

★10、能够设置氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮仪器的有证标准物质稀释比例，并下发指令给仪器按设置的稀释比例自动化完成有证标准物质的稀释并测试，完成盲样考核；

★11、能够对水站用电量、站房温湿度信息进行采集和存储；具备实时监控采水泵的工作电压、电流、采水压力和采水深度功能，自动判断采水系统是否故障，并发出报警；

3.1.3.2硬件设备技术参数

| 硬件名称 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 工业控制设备 | CPU | ≥1.6GHz |
|  | 内存 | ≥4GB |
|  | 硬盘容量 | SSD硬盘≥100GB |
|  | 显示器 | ≥12英寸 |
|  | 通讯接口 | RS-232/485 COM口≥6个；网口≥2个 |
| 可编程控制器 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
|  | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |
| 4G路由器 | 4G网络制式 | 中国移动、中国联通、中国电信4G/3G/2G网络 |
|  | 有线网络 | 配备≥4个百兆以太网LAN口，≥1个百兆以太网WAN口，支持WAN/LAN口自动切换 |

3.1.3.3水站监控软件要求

水站监控软件的架构为C/S模式，采用模块化设计，具备功能丰富、灵活的GUI交互界面，其后端存储基于关系型数据库，支持与多种软硬件接口的水质分析仪及设备进行互联；能实时采集和展现各种水质参数和监测数据，同时对数据进行阈值分析，给出报警状态，同时软件也可对各类水质在线分析仪进行参数设置，调整其工作状态。支持多种标准数据上报接口，与上层数据平台软件进行互联，上报各类数据，并响应其下发的指令。要求如下：

1、运行稳定，操作简单。

2、软件界面工艺图条理清晰，能够实时动态显示水站运行设备的工作状态，如各类泵、阀的打开或关闭状态，沉淀装置的液位状态等，具备权限登录水站监控软件后能够控制泵和阀的开关，开或关的状态实时显示，能够实时显示采、配水单元元器件的状态，串口使用状态；能够实时显示仪器的工作状态、测试数据、仪器关键参数信息。

3、自动采集仪器监测数据，并分类保存，历史数据必须包含水质数据和质控数据，监测数据具备数据标识功能，能实现多维度数据查询。具备数据精度可设置、数据导出和数据备份功能。能够显示水质数据和质控数据上传是否成功。

4、能实时读取显示仪器关键参数信息，能够对仪器进行测量、校准、零点核查、跨度核查、多点线性核查、加标回收率测试、盲样考核、标液核查、停止测量操作。

★5、可预约氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮仪器的多点线性核查时间，可设置多点线性核查的6个指定浓度标液，仪器自动化完成多点线性核查。

★6、可预约氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮仪器的加标回收率测试时间，仪器自动化完成加标回收率测试。

★7、可设置氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮的阈值，当遇到水质数据超出阈值时，水站监控软件能自动下发同值验证指令给仪器，仪器接收指令后自动配制和异常水质数据相同数值的标准溶液并自动测试，根据测试结果及时验证仪器性能，能查询到相关数据和日志内容。

8、具有监测仪器上下限设置、采水泵工作方式设置、质控方式设置、水样沉淀时间设置、流程启动方式（常规、质控、应急、调试）设置和自动留样方式设置功能。

9、能查询仪器报警信息、数据报警信息；能查询系统和仪表的流程日志记录。

10、能实现≥6个地址数据传输功能，具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能，需免费将水站数据实时上送至用户指定的上层数据平台软件。

3.1.4采水单元

1、采水单元建设应根据每个站点的水文地质条件，设计科学的采水方案，确保采水单元运行稳定，水样具备代表性。

2、选用双采水泵双采水管道设计，采水泵选用潜水泵或自吸泵，采水管道采用优质材料，避免对水样产生污染，采水管道具备防冻、防压、防堵塞、自清洗、自排空功能。

3、采水装置悬挂在浮体上，能随水位变化而变化，确保采水装置能采集到水面下0.5m～1.0m之间的水样。

4、在采水装置上安装测量采水深度的传感器，实时监控采水深度。

5、采水量能满足所有监测仪器需要。

3.1.5预处理与配水单元

多参数水质在线分析仪直接分析原水，水样无需预处理；氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮仪器应配备预处理单元，预处理后的水样具备代表性。预处理与配水单元的具体要求如下：

★1、水样经预处理装置后不能失去水样的代表性，常见的预处理有两种方式，根据所选型的仪器任选其一：①水样完成沉淀后直接供水给氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮仪器测试；②水样完成沉淀后经过滤器处理后供水给氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮仪器测试，须记录和上传水样在沉淀完成时的浊度数据和经过滤芯后的浊度数据。水站和数据平台能查询水样数据对应的预处理方式与对应的浊度数据；

2、具备自动清洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

3、多参数电极测量池和仪器采样的样水杯均具备超声波自动清洗功能，实现自动化清洗免维护；

4、能配合系统实现水样自动预处理、自动分配、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

5、管路设计合理，流向清晰，便于维护。各仪器的配水管路采用并联方式，各仪器独立取水，任何仪器的配水管路出现故障不影响其它仪器；

6、所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

7、所有操作均可通过控制单元实现，并能接受平台端的远程控制；

8、具备可扩展功能；

3.1.6辅助单元

1、配备功率≥3KW稳压电源；

2、配备功率≥1KVA的UPS，保证断电后仪器能完成一个测量周期和数据上传；

3、仪器间提供并安装全新的工业级数字温湿度传感器；具备对站房内的环境温度和相对湿度进行连续、自动的实时监测，监测数值应传输至控制系统；

4、水站应配置1套视频监控系统至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别安装于采水口、站房入户口及仪器间，具备云台操作功能，采水口及站房入户口设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转；

5、配备废液收集单元，至少一个月的废液量收集。

3.1.7机器人单元

机器人运维单元是智能水站的重要组成，是水站无人化运维实践的重要支撑。机器人运维单元主要参与试剂配制与试剂更换，水站巡检等运维工作内容。

3.1.7.1机器人技术参数

1、自由度：6自由度+移动导轨；

2、定位精度：±0.1mm；

3、水平方向作业范围：±3m；

4、高度方向作用范围：±0.5m；

5、抓取重量：≥1kg；

6、支持二次开发。

3.1.7.2试剂配制

试剂配制主要由机器人、试剂仓和配液装置全流程自动化完成，无需人工参与。

★1、试剂配制由机器人单元全自动完成；

2、试剂仓内储备一年水站仪器所需试剂及标液，保证不变质，封装在多个试剂瓶内；

3、配液装置由控制器、注射泵、蠕动泵组成，根据试剂配制办法将纯水注入试剂瓶后混匀，完成配制；

3.1.7.3试剂更换

试剂更换主要由机器人和试剂托盘全流程自动化完成，无需人工参与，该动作在水站周期测试空闲时间段内完成。

★1、试剂更换由机器人单元全自动完成；

2、当试剂余量报警后，机器人将报警的试剂瓶从试剂托盘内取出并运送到回试剂仓；

3、机器人从试剂仓内取出新的试剂瓶，运送至配液装置并完成试剂配制；

4、机器人从配液装置处取出新试剂瓶并运送至报警的试剂托盘处，将新试剂瓶放入试剂托盘内；

5、试剂托盘将试剂瓶连接仪器试剂管道，确保仪器能稳定抽取试剂，完成试剂更换；

3.1.7.4留样复测

当收到超标留样复测任务时，机器人自动移动到自动留样器位置，将自动留样器内对应的留样瓶取出，并运送至超标参数仪器采样处，超标参数仪器的自动化采样复测，复测完成后将对应的留样瓶送回自动留样器内。

3.1.8监测站房

水站站房技术要求如下：

1、智能水站站房外型美观、与当地环境协调，站房面积≥8平方米，提供详细的设计方案和效果图；机器人智能水站站房外型美观、与当地环境协调，站房面积≥40平方米，提供详细的设计方案和效果图；

2、站房采用高强度板材制作，有足够的强度确保站房结构安全，在拖动、荷载起吊时不变形，能经受10级以上风力；

3、站房面积能够容纳所有的仪器设备，并预留人员操作区域；

4、站房墙体有较好的保温性能，有防水、防潮措施，保证室内空气流通良好；

5、站房供电采用三相或单相供电满足总用电功率需求，仪器设备独立布线，布线符合国家用电相关安全要求；

6、监测站房内配置一台品牌冷暖空调，确保室内温度应控制在18～28℃，湿度应不大于60%，应具有设定参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能；

7、内部悬挂规章制度，配置试验台，外部设置站房铭牌；

8、水站的基建（含地基、通电、排水等）工作，由成交方实施，确保水站能够正常运行。

3.2流量站

3.2.1流量计性能指标要求

| 仪器 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 流量计 | 测量方法 | 固定式水平多普勒剖面河流流量测定 |
|  | 测速范围 | ±5m/s默认，最大±20m/s |
|  | 测速精度/准确度 | ±0.5%实测流速 |
|  | 流速分辨率 | 0.001m/s |
|  | 测量周期 | 流量实时监测 |
|  | 多单元测量剖面数 | ≥100个 |
|  | 功能配置 | 标准配置水位计、水温传感器、罗盘计。具有双声束传感器，多单元剖面测速减少流速场的影响保证测速的准确度和精度 |
|  | 通讯接口 | RS-232或RS-422或SDI-12 |
|  | ★检测报告 | 具备权威机构出具的仪器水密性和机械环境适应性检测报告（须提供检测报告扫描件） |

3.2.2安装集成要求

流量计系统集成，主要包含流量计、数据采集与传输及配套的辅助设施，在河道里将流量计安装在监测支架上，要充分考虑到测流要求，不能将流量计安装在河道浅水区，确保流量计能够正常监测河道流速流量数据，并能自动存储和传输至上层数据平台。

3.3无人机系统

3.3.1无人机巡检平台要求

无人机河道巡检平台支撑常态化管理，具备以下核心功能：

1、实时监控与展示：平台应能实时接入并展示自动机场方舱状态及无人机飞行视角的实时视频流。

2、移动端支持：可提供手机端无人机巡检画面，支持管理人员随时随地查看无人机实时巡检视频流。

3、智能告警系统：当AI算法识别到异常事件（如排污、藻类等）时，系统应即时触发告警，并以短信形式（包含时间、地点、异常照片链接）推送至相关负责人手机。

4、视频取证留痕：针对识别到的异常事件，平台需自动截取并存储事件发生前后各5秒（共10秒）的视频片段，作为执法依据。

5、无人机巡检内容包括人员识别、船只识别、藻类识别、河道曝气识别、河道施工识别、管路排污识别，系统需支持巡检数据的自动汇总，可一键导出标准化的巡检分析报告。

3.3.2无人机机场指标

安装1套固定无人机系统，具体的技术指标要求如下：

| 序号 | 类型 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机重量 | ≤55kg |
| 2 | 外形尺寸 | ≤长 650 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米 |
| 3 | 工作环境温度 | 机场及无人机的设备工作温度范围都至少为-30°C 至50°C |
| 4 | 防护等级 | 不低于IP56 |
| 5 | 最大允许降落风速 | 设备最大允许降落风速不小于6级 |
| 6 | 最大运行海拔高度 | 设备最大运行海拔高度不小于4500米 |
| 7 | RTK 基站卫星接收频率 | 设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号 |
| 8 | RTK 基站定位精准度 | 设备所含RTK基站定位精度： 水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS） 垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS） |
| 9 | 单北斗定位(仅北斗版本硬件） | 支持单北斗定位模式 |
| 10 | 充电时间 | 从15% 充至 95%小于30分钟 |
| 11 | 媒体下载速率（机场） | 无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s |
| 12 | 空调类型 | 需要内置压缩机空调 |
| 13 | 续航时间 | 备用电池续航不少于4小时 |
| 14 | 支持车载部署 | 支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏 |
| 15 | 机场标识灯 | 机场集成标识灯，可以用于夜间返航 |
| 16 | 4G 接入 | 设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入 |
| 17 | 风速传感器 | 需要内置风速传感器 |
| 18 | 雨量传感器 | 需要内置雨量传感器 |
| 19 | 环境温度传感器 | 需要内置环境温度传感器 |
| 20 | 水浸传感器 | 需要内置水浸传感器 |
| 21 | 舱内温度传感器 | 需要内置舱内温度传感器 |
| 22 | 舱内湿度传感器 | 需要内置舱内湿度传感器 |
| 23 | 分辨率 | 设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率不低于1080P |
| 24 | 视角范围（FOV） | 设备同时配备内部及外部监控相机，且视角范围不低于150° |
| 25 | 补光灯 | 设备同时配备内部及外部监控相机，且具备补光能力 |
| 26 | 应用程序 | 支持使用手机APP对机场进行部署、调试 |
| 27 | 平台扩展 | 平台支持二次开发以及对接现有软件平台 |
| 28 | 私有化 | 软件平台支持私有化部署 |
| 29 | 边缘计算 | 设备具备边缘计算模块接口 |
| 30 | 快速起飞 | 下达任务后，需要15秒内起飞 |
| 31 | 边飞边传 | 在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据 |
| 32 | 支持自动告警 | 集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警 |
| 33 | 智能变化检测 | 支持违建查处、耕地保护的自动对比检测 |

3.3.3无人机

使用行业级高性能无人机（需具备红外热成像、高倍变焦等功能）进行巡检，巡检内容如下：

1、日常巡检：

对采购人指定的14个站点进行上下游各1.5公里巡检，其中5个站点每月3次巡检（覆盖上旬、中旬、下旬），其中9个站点每月2次巡检（覆盖上旬、下旬），三年累计巡检1188次，并提供无人机巡检报告。

2、溯源类巡检：

1）服务量化标准

中标人需根据采购人要求进行重点断面周边的污染源巡检溯源。三年服务期内预计覆盖200个污染源，每个污染源巡飞2次，共计不少于400次。

2）作业技术标准

飞行覆盖范围：每个点源的标准飞行覆盖范围为1.2km×1.2km的正方形区域。如遇特殊情况，中标人需根据实际需求配合扩大飞行范围。至多不超过2km×2km的覆盖面积。

成果交付要求：

影像数据：提供飞行过程中所有拍摄的高清JPG格式照片。

测绘数据：提供TIF格式的二维正射影像底图。

数据标注：在采购人提供基础资料（如关键排污点位信息）的前提下，中标人需在二维正射底图上对相关点位进行精准标注，并交付包含标注信息的电子地图成果。

3.4电子围栏

在五个站点加装电子围栏。电子围栏主要包括前端摄像机（入户、站房周边、取水口）、硬盘录像机、AI智能分析盒子、视频综合管理平台组成。通过对环境质量监测站房运行状态、流量、事件信息实时采集监测，构建智能环境质量监测站房监测网络，打造强力的全网感知体系，保障环境质量监测站房的全流程监测。

3.4.1总体要求

1、采用AI技术对站点取水口区域和站点机房进行全时段监控，实现在无人值守下的外来人员进入站点附近警告驱离、取水口人员施工、取水口附件船只长时间停泊监控、告警。

2、对告警事件进行报警，告警视频与相关平台对接，相关视频、照片存储30天。

3、监控中心系统下接前端各种监控画面数据，上接环境质量监测中心，集监控画面存储、处理、数据汇聚、控制、转发等于一体，本系统建设，可实现运营管理的“可视、可控、可监测、可服务”四大目标。

4、出现问题后，成交人应在2小时内响应，4小时内到达现场，并在24小时内能排除故障。

3.4.2软硬件技术参数

3.4.2.1入户及站房周边摄像机

1、具有不小于400万像素CMOS图像传感器；视频分辨率不低于2688*1520；内置CPU／GPU／NPU一体化芯片、2个麦克风和1个扬声器，具有1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽；

2、彩色：≤0.00021x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）

3、支持AI－ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI－ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰； 摄像机镜头与补光灯应采用独立舱体且使用上下布局，补光灯应置于镜头下方，镜头应前凸超过补光灯所在平面；摄像机表面应无明显污损

4、摄像机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能；摄像机可对距离摄像机20m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放；

5、支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储；

6、在同一静止场景、相同图像参数，使用H.265／H.264编码格式，摄像机开启U－Code高级模式与关闭模式相比，码率节约95％；

7、摄像机应具有强光抑制功能，强光区域≤1％，减少输出视频图像的强光光晕范围，增强强光周围目标细节；

3.4.2.2取水口摄像机

1、全景分辨率3680*1656像素600万，全景通道：水平视场角≥205°垂直视场角≥85°；细节分辨率2688*1520像素400万；3个CMOS图像传感器（全景通道2个、细节通道1个），全景靶面尺寸为1／1.8英寸；内置CPU／GPU／NPU一体化芯片，8GBeMMC芯片，1个TF卡槽；

2、摄像机转动应平稳，允许有轻微抖动，但不应影响输出图像的观看效果摄像机转动时，所发出的声音应≤36dB；支持在WEB客户端下，可电动调节全景相机镜头垂直旋转范围，调节范围0～30°，可设置全景通道的拼接距离； 摄像机安装在6m高度时，全景通道视频画面下边缘距摄像机至地面投影中心的水平距离应≤0.5m

3、支持显示人脸比对结果显示，包括人脸比对结果图片、属性显示、置信度、所属人脸库等信息；

4、支持设置不少于16个人脸库，人脸库总容量最大为10万；

3.4.2.3 AI智能分析盒子

1、可接入8路视频图像；通过OpenHarmony4.1Release兼容性认证，产品适配开源鸿蒙系统，融入鸿蒙生态体系；

2、支持配置ONVIF、RTSP、GB/T28181-2022等协议接入摄像机，对接入摄像机码流进行选择；

3、同一台设备可以同时混合开启8路人脸识别或行为分析；

4、可设置4/1分屏预览模式，支持实时预览和报警信息同屏显示，可显示报警目标图片，点击图片可查看详情，支持生成告警短视频；

5、支持本地算法仓管理，算法仓提供不低于48种算法模型供选择，支持算法模型在线导入设备，支持任选不低于20个导入设备使用，支持替换/修改已导入设备的算法； 支持将误识别的告警加入样本库，具有自学习设置选项； 支持算法在线训练优化，支持使用本地上传素材或将检测结果素材用于算法在线训练；

6、支持单个通道开启算法包内所有算法进行智能分析，单视频流下发算法数量不低于20个；

7、支持创建128个人脸库，人脸库容支持10万张图片；支持实时展示人脸抓拍和比对结果，可查看人脸抓拍图、人脸库图片、相似度等信息；

3.4.2.4硬盘录像机

1、9盘位硬盘录像机，支持32路接入能力；

2、支持最大接入或存储带宽768Mbps，最大回放或转发带宽768Mbps；支持自动开启摄像机U－Code（智能编码）和H.265，启用后新添加的IPC会切换到该模式接入200万IPC下，开启U－Code（智能编码）基础模式，摄像机主码率可降低至1M，画质无明显差异；接入200万IPC下，开启U－Code（智能编码）高级模式，摄像机主码率可降低至0.5M，画质无明显差异

3、可接入1T～24T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘；

4、全通道支持AI智搜功能，支持对实况或回放画面中快速框选人、车目标进行AI智搜，查询匹配的目标；

5、支持事件回放，支持按事件类型（报警输入、移动侦测、人脸侦测、人脸识别侦测、越界侦测、区域入侵侦测、车辆侦测等）查询录像文件并回放；

3.4.2.5视频综合管理平台

1、支持PC客户端（C/S、B/S）、移动客户端（iOS、Android）；

2、接入带宽≥400Mbps，转发带宽≥400Mbps，存储带宽≥400Mbps；

3、支持标准ONVIF、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、RTSP协议；

4、支持通过客户端和访客机进行访客登记；客户端支持访客签离；支持设置访客机权限组；支持查看访客访问记录、记录导出；支持对访客进行签离、查看授权状态、编辑、删除、导出、查询等操作；

5、支持查看服务器状态、设备通道在线情况、日志查询等运维统计功能；

四、水站数据管理软件：

在数据采购服务期间，中标方需免费提供水站数据管理软件供采购方使用，平台软件能够对各类监测点（主要包含水站、应急移动检测车、流量站等）数据进行采集、接收，并按照业务需要进行数据管理及应用。具体要求如下：

1、GIS地图：地图使用GIS地图技术，地图信息可以分类显示自动站的地理分布位置、不同的水质类别对应的水站数量信息。

1）地图支持多种模式切换，可对自动站进行快速定位，可进行图形放大、缩小、平移等操作。

2）通过系统中提供的站点信息配置，将站点（经度、纬度）定位于地理信息地图上，直观的反映当前站点所在位置。点击地图上站点标记弹出浮动层显示当前站点的站点信息、实时数据、历史数据、水质评价日历等。地图右侧浮动层可以显示最新周期内各因子的综合排名情况。

2、数据管理：包括实时数据、小时数据、历史数据、综合查询、仪器运行日志、关键参数、质控数据、数据审核、数据补录、站点信息等。

1）实时数据：根据测点现场定义的上传间隔，得出实时数据值，通过此页面可以查到当前用户下所有监测站点的最近一条数据。

2）小时数据：为现场上传的数据，并未经过任何修约的数据。用户可自己选择站点、时间段对小时数据进行查询和Excel导出。

3）历史数据：是经过审核后的小时数据。用户可自己选择站点、时间段对历史数据进行查询和Excel导出。

4）综合查询：提供更多筛选条件对数据进行查询。支持的筛选条件包括但不限于站点、因子、时间段、数据类型、数据上下限等。

5）仪器运行日志：根据仪器运行时间、仪器运行步骤，对仪器运行状态进行确认。

6）关键参数:水站仪器设备具备关键参数上送的情况下，平台可接收其关键参数数据，在平台设置好仪器设备关键参数阈值范围，对接收的关键参数进行自动匹配，并显示是否匹配。

7）质控数据：水站具备质控数据上送的情况下，平台可接收相关质控数据（零点核查及漂移、跨度核查及漂移、加标回收、标液核查、集成干预等），并自动判断质控是否合格。

数据审核：对上送的水质数据自动初审（质控不合格及连续不变等数据自动标记无效）。对历史数据进行多级审核（运维人员一审、质控人员二审、业主方三审）功能等，通过数据审核可对水质数据进行有效或无效判定，同时对审核操作进行记录。

8）人工补测数据录入：在水站停运情况下，进行的每周2次水质监测补测数据可通过人工录入平台进行汇总。

站点信息：通过此页面可以查到监测站点相关的基本信息、设备参数、站点照片。

3、统计分析包括水质报表、数据统计、质控统计、数据分析等。

1）基础报表：包括日报表、周报表、月报表、季报表、年报表。日报表中显示日均值、周报表中显示周均值、月报表中显示月均值、季报表中显示季度均值、年报表中显示年均值，各报表均包含各参数的均值和水质类别信息，并支持Excel导出。

2）水质类别报表：可按月进行水质类别日历查询，对站点水质类别按时间段分析、监测因子进行水质类别占比的饼状图分析。

3）数据统计：包含基础统计和折线图统计。基础统计包括水质数据、有效率数据、超标数据的Excel表。折线图根据站点、监测因子、时间段对监测数据的单站多参、多站单参情况进行分析。

4）质控统计：水站具备质控数据上送的情况下，包含零点核查、跨度核查、日质控考核、水样比对考核，对站点的考核合格率、完成率进行时间段分析。

5）数据有效率：根据系统中配置的数据有效限值对数据进行有效率分析统计，并以表格方式对统计结果进行展示。

6）数据联网在线率：对所有站点在线时长统计，联网率结果以柱状方式展示。

4、系统管理支持对平台的浏览权限、系统基础数据、系统日志等进行维护管理。

权限管理支持不同的用户访问平台，可以具有不同的菜单和站点的访问权限配置。基础数据管理支持对站点信息、监测因子信息等数据进行维护。

5、在数据服务期间，提供两台服务器供采购单位使用：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | X64平台企业级NT服务器 |
| 2 | 高度 | 4U |
| 3 | 外观 | 机架式 |
| 4 | 先进性 | 全模块化设计，各功能组件均可不使用工具拆卸，便于维护 |
| 5 | 支持多代处理器技术 | 支持多代处理器技术，CPU更新换代时仅需更换CPU即可 |
| 6 | 芯片组扩展性 | 支持向上扩展至8颗CPU/192Core |
| 7 | CPU主频 | 配置2颗十八核64位处理器，CPU主频>=2.2, CPU可扩到8颗 |
| 8 | CPU缓存 | 每CPU高速缓存>=45MB |
| 9 | 内存 | 每服务器当前配置内存192GB,最大扩展能力>=12TB |
| 10 | 内存保护技术 | 支持四位纠错、内存镜像、内存冗余位校验、内存热更换和热添加 |
| 11 | 内存配置数目 | 最大可扩展至192个内存插槽，最大支持32个eXFlash DIMMs |
| 12 | 内接硬盘 | 配置2块600G 10K SAS硬盘，最大支持32块1.8英寸SSD固态闪存盘 |
| 13 | 硬盘类型 | 支持热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘、1.8寸SSD |
| 14 | Raid | 配置单独SAS磁盘阵列控制器,支持Raid 0，1 |
| 15 | 高速存储 | 支持基于内存插槽的SSD，最大可支持32个基于内存插槽的SSD |
| 16 | I/O扩展性 | 最大支持PCI个数>=24个 |
| 17 | HBA卡 | 配置2块单口8Gb HBA卡 |
| 18 | 高可用性 | 系统有硬件部件自动侦错及损坏隔离功能的装置，配置全冗余热插拔电源和冷却风扇等部件，避免单点故障 |
| 19 | 灵动分区 | 通过软件及内置的IMM控制器实现弹性节点功能，在其中一个服务器节点出现硬件故障时，服务器可以从8路自动降级为4路服务器使用，无需现场人工手工设置即可自动执行 |
| 20 | 可管理和维护性 | 1.集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示； 2.对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； 3.故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。 |
| 21 | 快速诊断功能 | LED光通路诊断和预测故障分析功能 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示； 2. 对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； 3.故障部件的快速诊断功能：在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度；支持IE远程管理功能。 |
| 22 | 电源 | 配置冗余电源及风扇 |
| 23 | DVD | 支持外置USB DVD驱动器 |
| 24 | 远程管理功能 | 提供远程管理，并开启全部的远程管理功能；提供专用的1Gb远程管理接口，支持1Gb及10Gb网口提供远程管理功能 |
| 25 | 网络连接 | 每服务器配置12口千兆网卡; 支持虚拟IO，虚拟网络端口，每端口可虚拟成不少于4个可自定义带宽的虚拟网卡，可升级支持FCoE |

# 五、数据服务要求：

## 5.1工作内容

1、成交方负责地表水水站建设及运行维护，提供有效的水质监测数据给采购单位，并接收采购单位的考核。

2、成交方负责流量站建设及运行维护，提供有效的监测数据给采购单位，并接收采购单位的考核。

3、成交方负责无人机系统的建设及运行维护，提供相关监测数据给采购单位，并接收采购单位的考核。

4、成交方负责电子围栏建设及运行维护，提供相关监测数据给采购单位，并接收采购单位的考核。

5.2总体要求

1、成交方负责建设和运维的水站主要包括监测站房、采水单元、预处理与配水单元、控制单元、在线监测仪器（含质控单元）、辅助单元和机器人单元、配套数据平台等部分。

2、成交方负责建设和运维的流量站，主要包括流量计、安装支架等组成。

3、成交方负责建设和运维的无人机系统主要包括专业级巡检无人机、一套固定机场、巡检平台等组成。

4、成交方负责建设和运维的电子围栏主要包括前端摄像机、硬盘录像机、AI智能分析终端、视频综合管理平台组成。

5、投标人应提供水站、流量站、无人机系统和电子围栏的建设方案。

6、投标人应提供完整的水站、流量站、无人机系统和电子围栏的运维实施方案（含应急事故处理方案）。

7、不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任；投标人按照采购单位的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

8、投标人应提供完整的运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

9、不论何时，响应单位都应承担因不可抗力、火灾等原因导致的物资损毁或丢失。

5.3人员配置要求

1、投标人须为本项目配备不少于15人的专职服务团队，团队包含项目负责人、驻场人员和运维人员，所有人员应为成交方正式员工，具体要求如下：

| 序号 | 名称 | 数量（人） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 同时具有环境相关专业中级及以上技术职称证书、省级及以上环境主管部门或在国内依法登记注册的行业协（学）会颁发的运维培训合格证书 | 常驻采购方指定地点办公 |
| 2 | 驻场人员 | 2 | 具有省级及以上环境主管部门或在国内依法登记注册的行业协（学）会颁发的培训合格证书 | 常驻采购方指定地点办公 |
| 3 | 运维人员 | 12 | 具有省级及以上环境主管部门或在国内依法登记注册的行业协（学）会颁发的培训合格证书 | 常驻项目地周边，成交方自行提供办公场所，确保半小时内能够到达采购方办公地点 |
|  | 合计 | 15 |  |  |

备注：上述人员须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件。

2、项目负责人及驻场人员应在合同签订后一周内到岗工作，运维人员在数据服务期开始前到岗。

3、以上人员未经采购单位同意不得随意更换。

5.4设施设备配置要求

1、本项目配套仪器(溶解氧、水温、pH、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮)须具备中国环境监测总站或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告。(须提供检测报告扫描件)

2、投标人须为本项目配备自有（可为控股）或委托用于质量控制的CMA实验室，实验室响应时间应在3小时路程内。（须提供实验室CMA认证证书扫描件，且须提供自有/控股/委托的相关证明材料）

3、投标人须为本项目配备2套可移动式水站（监测指标有溶解氧、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）备机，性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。

4、投标人须为本项目配备用于水站质控比对及应急相关的仪器设备。

5、本项目耗材和备件按照不少于半年的消耗量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质耗材和备件。

6、本项目所涉及的仪器设备、耗材和备件应在数据服务期开始前配齐并到达项目所在地。

5.5车辆配置要求

1、投标人须为本项目配备运维车辆8辆，车辆接受租赁。

2、所有车辆应在数据服务期开始前配齐并到达项目所在地，并向采购方提供车辆产权证明/租赁协议备查。

5.6服务标准及详细要求

1、水站运行维护参照江苏省市场监督管理局发布的《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）以及江苏省生态环厅印发的相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购单位保留对文件的解释权。

2、流量站运维工作的开展参照《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《河流流量测验规范》（GB 50179—2015）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536—2023）以及其它相关国家规范文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以最新发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

3、当国家或省级出台新的水站运维管理要求时，如与现行的运维管理要求有出入时，成交方可以向采购单位申请按新的运维管理要求执行，须经采购单位许可后方可执行。

4、有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

5、每月编制运维报告并按时提交采购单位，汇报运维工作的开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为等水站相关的运行维护工作情况。

6、应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

7、应编写质控报告并按时提交采购单位，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购单位安排的其他质控措施完成情况。

8、须针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况编写数据审核方案，并提交采购单位审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。

9、应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水站仪器、系统故障；及时响应、核实水站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购单位完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购单位安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

10、制定并实施“一站一策”技术方案，确保水质的代表性和监测数据的准确性。根据水站现场的水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的水样预处理措施，确保水样经预处理后仍具备代表性且监测仪器测试数据准确。备案预处理措施应通过多次比对实验进行验证证明材料、沉淀时长、启用过滤条件及滤芯孔径等关键参数。

11、水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，成交方应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

12、须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，包含仪器、系统各项关键信息以及运维过程中相关数据和佐证材料，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

13、须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由成交方负责，未经采购单位允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

14、遇到氨氮水质数据＞0.50mg/L时，水站立即启动氨氮仪器自动配制和该水质数据同值浓度的标准溶液并完成测试，实时验证仪器性能；

15、遇到高锰酸盐指数水质数据＞4.00mg/L时，水站立即启动高锰酸盐指数仪器自动配制和该水质数据同值浓度的标准溶液并完成测试，实时验证仪器性能；

16、遇到总磷水质数据＞0.100mg/L时，水站立即启动总磷仪器自动配制和该水质数据同值浓度的标准溶液并完成测试，实时验证仪器性能；

17、流量站每两周开展现场巡检维护，检查流量计支架安装是否牢固，电源供电是否正常。检查流量计安装位置、水尺状态、线缆走线及接头连接是否正常，对仪器表面进行清洁。每年对流量计安装支架、周边环境进行一次全面检查和维护，按照《河流流量测验规范》（GB 50179—2015）要求开展大断面测量和流量率定，至少须覆盖丰、平、枯三个水期，提供大断面测量和流量率定报告。

六、质量保证和质量控制：

1、需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

2、需建立备机和备品备件库。更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能。

3、水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。成交方应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA实验室配制，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期）。

4、监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

5、质控措施频次和技术要求须满足下表要求：

表：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表：氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日 | / |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | / |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BII时，判定结果合格。 |  | 每月 |  |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±10% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | Cx>BⅣ：±20% |  | 每月 | 由采购单位组织实施 |
|  |  | BII<Cx≤BⅣ：±30% |  |  |  |
|  |  | Cx≤BII：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①Cx为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  |  |
| 加标回收率 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 每月、数据异常排查时按需开展 |  |
| 有证标准物质核查 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | 由采购单位组织实施 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率检查 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

七、考核办法及监管管理要求：

7.1 水站考核办法

按月度进行考核，考核支付数据服务款项由数据有效率和江阴市水站质控巡查考核表双重核定。

1、数据有效率

数据有效率的计算：每月审核为有效的监测数据量与应获取数据量(扣除停站影响)的比值。

采购人按数据有效率核算支付数据服务款项，具体如下：

1）单参数数据有效率≥93%拨付该参数全部数据购买服务款。

2）70%≤单参数数据有效率＜93%时，该参数当月实付数据服务款=数据有效运行率*该参数数据服务款。

3）单参数数据有效率＜70%时，扣除该参数当月全部数据购买服务款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致参数数据有效率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付数据服务款，该参数当月实付数据服务款项=数据有效率*该参数数据服务款。

4）站点整体平均数据有效率＜80%，扣除该站点全部数据服务款。因停水停电、或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体平均数据有效率低于80%的，分情况进行拨付：首先按站点数据有效率拨付数据购买服务款，该站点当月实付数据服务款项=数据整体平均有效率*该站点数据服务款。

5）站点因停水停电、河道整治或其他不可抗拒因素导致水站无法运行时，按照水站停运期间数据服务款的80%核发。因站点河道整治等原因导致无法正常采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，按照水站停运期间数据服务款的80%核发。

2、江阴市水站质控巡查考核表

按站点进行考核，依据质控巡查考核表得分进行扣款：

1）得分≥90分不扣款；

2）90分＞得分≥75分，每少1分扣200元；

3）75分＞得分≥60分，每少1分扣400元；

4）得分＜60分，扣除该站点当月全部数据购买服务款项。

江阴市水站质控巡查考核表内容如下：

附表：江阴市水站质控巡查考核表

核查站点：        核查时间：         运维公司：           运维责任人（签字）：

| 总序号 | 月考核内容 |  | 序号 | 标准内容 |  |  | 评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本运维核查 | 运维质量 | 1 | *仪器是否正常运行：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮、□溶解氧、□水温、□pH、□电导率、□浊度、□挥发酚 | 水站数据整体平均有效率≥93% |  | 5分 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 93%＞水站数据整体平均有效率≥85% 或现场存在故障仪器2天以上未修复的 |  | 0分 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 水站数据整体平均有效率＜85% 或现场仪器1个月以上未修复的 |  | -30分 |  |  |
| 4 |  | 运维内容核查 | 2 | *运维频次 | 维护记录满足每周运维1次 |  | 5分 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 维护记录不满足每2周运维1次 |  | -35分 |  |  |
| 6 |  |  | 3 | 每周进行1次采水口检查：采水是否正常，有无水草、杂物等 |  |  | 2分 |  |  |
| 7 |  |  | 4 | 每月进行1次管路清洗：□沉淀池、□样水杯、□过滤器滤芯（如有） |  |  | 2分 |  |  |
| 8 |  |  | 5 | 每季度至少进行1次试剂更换（打√表示符合，打×表示不符合）：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮、□挥发酚 |  |  | 2分 |  |  |
| 9 |  |  | 6 | 每次试剂更换时进行1次校准液校正（打√表示符合，打×表示不符合）：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮、□挥发酚 |  |  | 2分 |  |  |
| 10 |  |  | 7 | *相应仪器及校正参数在正常范围内（打√表示符合，打×表示不符合，不符合的写出偏差的参数及范围）： □氨氮 □高锰酸盐指数 □总磷 □总氮 □溶解氧 □水温 □pH □电导率 □浊度 □挥发酚 不符合备注： |  |  | 5分 |  |  |
| 11 | 运维质控情况 | 多点线性核查 | 1 | 每月进行1次多点线性核查，合格打√，不合格打× □氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮 *多点线性测试数据结果以仪器内部查询到带数据标记（多点线性核查）的测试数据为准。有1项不合格扣1分，扣完为止。 |  |  | 4分 |  |  |
| 12 |  | 加标回收率测试 | 2 | 每月进行1次加标回收率测试，合格打√，不合格打× □氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮 *加标回收率测试数据结果以仪器内部查询到带数据标记（加标回收率）的测试数据为准。有1项不合格扣1分，扣完为止。 |  |  | 4分 |  |  |
| 13 |  | 有证标准样品核查 | 3 | 每月进行1次有证标准样品核查，合格打√，不合格打× □氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮 *有证标准样品核查结果以仪器内部查询到带数据标记（有证标准样品核查）的测试数据为准。标准有证物质由质控单位提供。有1项考核参数不合格扣3分，扣完即止 |  |  | 12分 |  |  |
| 14 |  | 集成干预检查 | 4 | 每月进行1次集成干预检查，合格打√，不合格打× □氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮 有1项不合格扣2分，扣完为止。 |  |  | 2分 |  |  |
| 15 |  | 消解率检查 | 5 | 每季度进行1次消解率检查，合格打√，不合格打× □总磷、□总氮 有1项不合格扣1分，扣完为止。 |  |  | 2分 |  |  |
| 16 |  | 同值标液核查（指同水质值相同浓度标液核查） | 6 | *氨氮仪器是否正常进行同值标液核查：□是 □否 备注：遇到氨氮水质数据＞0.50mg/L时，启动同值标液核查 |  | 同值标液核查合格率≥93% | 10分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 93%＞同值标液核查合格率≥85% | 0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 同值标液核查合格率＜85% | -15分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未启用同值标液核查功能 | -20分 |  |  |
|  |  |  |  | *高锰酸盐指数仪器是否正常进行同值标液核查：□是 □否 备注：遇到高锰酸盐指数水质数据＞4.00mg/L时，启动同值标液核查 |  | 同值标液核查合格率≥93% | 10分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 93%＞同值标液核查合格率≥85% | 0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 同值标液核查合格率＜85% | -15分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未启用同值标液核查功能 | -20分 |  |  |
|  |  |  |  | *总磷仪器是否正常进行同值标液核查：□是 □否 备注：遇到总磷水质数据＞0.100mg/L时，启动同值标液核查 |  | 同值标液核查合格率≥93% | 10分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 93%＞同值标液核查合格率≥85% | 0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 同值标液核查合格率＜85% | -15分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未启用同值标液核查功能 | -20分 |  |  |
| 17 | 运维记录核查 | 维护记录 | 1 | 维护记录应符合频次要求且内容完整、字迹工整，并存放在水站现场 |  |  | 2分 |  |  |
| 18 |  | 质控记录 | 2 | 质控记录内容应满足考核和校准频次要求且内容完整、字迹工整，并存放在水站现场 |  |  | 2分 |  |  |
| 19 |  | 试剂、标液更换记录 | 3 | 试剂及标液更换记录内容完整、字迹工整，可以与维护记录相吻合，并存放在水站现场 |  |  | 2分 |  |  |
| 20 |  | 仪器及备品备件更换记录 | 4 | 仪器及备品备件更换频次记录内容完整、详实、字迹工整，且可以与维护记录相吻合，并存放在水站现场 |  |  | 2分 |  |  |
| 21 |  | 制度上墙 | 5 | 上墙制度完整、无损坏、无脱落，打√表示符合，打×表示不符合）包含：□水质自动监测站仪器设备运行维护保养制度 □水质自动监测站维护人员岗位职责制度 □水质自动监测站安全责任制度 □水质自动监测站应急管理制度 |  |  | 2分 |  |  |
| 22 | 运维 响应 | 监控预警 | 1 | 实现日监控，监控人员能第一时间发现水质异常并上报 |  |  | 2分 |  |  |
| 23 |  |  | 2 | 填写监控记录，监控记录完整 |  |  | 2分 |  |  |
| 24 |  | 应急处置 | 3 | 接到水质异常报警后，及时赶赴现场 |  |  | 2分 |  |  |
| 25 |  |  | 4 | 对现场仪器状态进行确认，确认正常后，及时反馈地方站 |  |  | 2分 |  |  |
| 26 | 运维保障 | 人员以及技术保障 | 1 | 水站有专业持证上岗的运维人员 |  |  | 3分 |  |  |
| 27 |  | 车辆保障 | 3 | 水站有专用的运维车辆 |  |  | 2分 |  |  |
| 28 |  | 备品备件保障 | 5 | *项目备品、备件不能按照招投标文件及合要求及时供应时 |  |  | -30分 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评级：优≥90分、90分＞良≥75分、75分＞中≥60分、差＜60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | *直接 扣款项 | 站房卫生 | 1 | 以单站为单位考核，站房卫生脏乱差。 |  |  | 扣100元/次 |  |  |
| 30 |  | 巡检记录 | 2 | 以单站为单位考核，未填写巡检记录。 |  |  | 扣100/元/次 |  |  |
| 31 |  | 仪器维护 | 3 | 未定期清洗、更换试剂、易耗品；未及时修复仪器故障并做好设备维护记录。 |  |  | 扣100/元/次 |  |  |
| 32 |  | 系统维护 | 4 | 未保证取水、配水、预处理系统正常，管路畅通；未保证空压机、发电机、稳压机、纯水器（机）、UPS、动环等正常运行。 |  |  | 扣100元/次 |  |  |
| 33 |  | 报告上报不及时 | 5 | 未在次月7日前，将上月数据审核表、月均值表、质控比对表上报业主。如遇特殊情况需要得到用户批准后可延迟上报。 |  |  | 扣1000元//次 |  |  |
| 34 |  | 异常数据未及时上报 | 6 | 出现异常数据，确认不是仪器故障原因导致未上报。 |  |  | 扣200元//次 |  |  |
| 35 |  | 故障处理及质控 | 7 | 仪器故障处理完成后未进行标液核查等必要的质控措施 |  |  | 扣100元//次 |  |  |

质控单位：                      质控责任人（签字）：

注：

1. *为重点检查内容，是直接扣款项：检查人员随时对站房卫生、巡检记录、仪器维护、系统维护、报告上报不及时、异常数据未及时上报等情况做检查考核，发现未达到要求的事件直接进行扣款登记，并出具书面告知文件。

2.奖励项：周末节假日（其他非工作时间）配合污染溯源采样、灾害应急、降尘降雨分析、质控统计等工作的，按照累计时长折算为正常工作日（8小时）来进行奖励，每个工作日200元。

3.同值标液核查合格率的计算：同值标液核查合格数据量与应开展同值标液核查数据量的比。

4.水站质控巡查表可能会根据实际运行情况进行调整。

7.2 流量站考核办法

1、月数据有效率≥93%拨付该参数全部数据购买服务款。

2、月数据有效率<93%，但≥70%时，该参数当月实付数据购买服务款=数据有效率*该参数数据购买服务款。

3、月数据有效率<70%时，扣除该参数当月全部数据购买服务款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致数据有效率低于70%的，按仪器实际数据有效率拨付数据购买服务款，该参数当月实付数据购买服务款项=数据有效率*该参数数据购买服务款。

4、当站点因河道整治等原因无法采水停运时，按照停运期间数据购买服务款的80%核发。

注：有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：站点数据有效率=该站点审核有效监测数据量÷（天数×日监控次数）×100%

7.3无人机巡查考核

为确保本项目服务质量，采购人将制定明确的考核体系，对中标人的服务规范性、响应速度及成果质量进行量化评价。考核实行月度评分制，考核结果将作为项目年度验收及后续工作指导的重要依据。考核实行百分制，以年度为周期进行综合评分。考核内容主要包括：任务完成率（30%）、数据成果质量（30%）、人员配置与响应效率（25%）、平台运行稳定性（15%）。

1、每月考核情况≥ 90分：评定为“优秀”，全额支付服务费用。

2、80≤考核情况＜90分，评定为“良好”，扣除月度费用的10%；

3、60≤考核情况＜80分，评定为“合格”，扣除月度费用的20%；

4、考核情况＜60分，评定为“不合格”，扣除全部月度费用

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务完成率 （30分） | 河道巡查 （10分） | 必须严格按照招标文件要求的频次执行（14个站点飞行，其中5个站点每月3次，9个站点每月2次），月度服务量需达标。 |
|  |  | 站点周边污染源溯源进度 （10分） | 需按采购人月度计划完成指定数量的污染源溯源任务 |
|  |  | 覆盖范围达标率（10分） | 抽查飞行轨迹，河道巡检需覆盖站点上下游1.5公里；站点周边污染源溯源需覆盖1.2km×1.2km（或指定范围）。覆盖范围需满足作业要求 |
| 2 | 数据成果 （30分） | 影像与识别质量（10分） | 提供的照片及视频需清晰可辨；针对6类目标（人员、船只、藻类、曝气、施工、排污）的AI识别需经过人工复核，确保生成的报告真实有效，尽量减少误报和漏报。 |
|  |  | 数据标注准确性（10分） | 污染源二维正射底图上的排污口、关键设施等点位标注需与实际情况及提供资料相符，标注位置偏差需控制在合理精度范围内 |
|  |  | 档案管理规范性（10分） | 巡检报告、飞行轨迹、影像资料需分类归档，确保“一企一档”、“一河一档”，随时可供采购人调阅。 |
| 3 | 响应效率（20分） | 响应时间要求 （20分） | （1）工作时间内，针对采购人的一般咨询或指令，需在2小时内给予响应回复。（5分） （2）如遇突发环境污染事件或应急临时检查，中标人需在接到通知后，2小时内携带设备到达现场开展应急飞行服务。（5分） （3）常态化巡检报告需在飞行任务结束后的24小时内提交；紧急任务需在任务结束后6小时内提交快报。（5分） （4）自动化机场（大疆机场3）或单兵无人机发生故障时，需在4小时内响应并开展处理工作。单兵无人机需提供备用机替换，确保巡检业务不中断。（5分） |
| 4 | 平台运行稳定性（20分） | 平台运行稳定性（20分） | （1）“无人机河道巡检平台”需保证移动端可实时查看经平台推送的视频流，保障视频流流畅、告警推送及时。（10分） （2）异常事件识别后，短信推送需准确发送至指定人员手机，不得出现大规模延迟或发送失败。（10分） |

7.4电子围栏考核办法

按月考核，每月如出现故障不能及时按照要求时间内解决的情况时，每次扣除当月费用的5%，扣完为止。

7.5监督管理要求

1、成交方应通过信息化手段对运维人员、运维任务、运维问题、备件管理、数据有效率等进行精细化管理，提高运维管理工作水平，保障高质量监测数据。

2、成交方应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购单位有权终止合同。

3、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购单位有权终止服务合同。

4、采购单位组织开展运维管理和质控考核，对达不到服务要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的服务费用，有权终止服务合同。

5、违反相关水站管理办法等违规行为的，一经查实采购单位有权终止服务合同。

八、工期要求：

1、第一年服务合同签订后，应于采购单位提供基础建设位置用地及水、电等协调工作后的30天内安装调试完成。

2、成交方建成的智能水站、流量站、无人机系统和电子围栏满足招标文件、HJ 915.2—2024地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn 、NH3 ⁃N、TP、TN）安装验收技术规范要求和行业要求，成交方向采购单位提交技术验收报告和数据采购服务开始时间申请，采购单位审核后确认数据服务开始的时间，数据服务期三年。

九、付款方式：

合同签订后，经费分年度进行支付。第一年合同签订后，完成硬件建设并验收通过后，数据服务正式开始，支付年度费用的60%，数据服务满一年后支付年度费用的40%。第二年、第三年均于当年合同签订后支付当年年度费用的60%，数据服务满一年后支付年度费用的40%。具体支付金额根据考核进行支付，服务费用支付时间不超过3个月时间。

十、有关说明：

1、项目报价包括一年服务期内所发生的一切费用。供应商应根据采购文件所提出的管理服务项目、服务要求、人员配备、设施设备、验收、管理费、税金等各类费用组成进行综合报价。

报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，成交后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

4、江阴市政府采购中心对本次招标结果不作任何解释。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （20分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 二、技术部分 （61分） | 2.1 | 技术指标响应情况 | 根据《技术要求响应偏离表》等对数据服务配套水站硬件技术要求的响应情况进行评审打分：全部符合招标文件要求，无负偏离得21分，其中打“★”项有一项负偏离扣0.5分；其余项有一项负偏离扣0.3分，扣完为止。 （未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 21 |
|  | 2.2 | 整体组织方案 | 投标人针对本项目提供水站运维服务的整体组织方案，包括①组织架构、②人员管理方案及制度、③设施设备管理方案及制度，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.3 | 运维实施方案 | 投标人针对本项目提供水站运维服务的详细实施方案，包括①水站周边环境巡查和远程监控工作流程、②现场巡检和养护工作流程、③质量控制及故障维修工作流程、④站点停复运及补充监测工作流程⑤集成系统和仪器的操作规程、⑥机器人单元运行方案（包括但不限于试剂配制、试剂更换、留样复测）⑦信息化管理方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得14分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 14 |
|  | 2.4 | 质控方案 （一） | 投标人针对本项目提供水站质控服务方案，包括①质控内容与目标、②管理制度、③保障措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.5 | 质控方案 （二） | 投标人为本项目配备的CMA质控实验室检测能力包含溶解氧、水温、pH、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、挥发酚的，得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（须提供实验室CMA认证证书附表扫描件证明） | 2 |
|  | 2.6 | 质量管理体系 | 投标人针对本项目提供覆盖水站运维服务过程的质量管理体系方案，包括①质量手册、②程序文件、③作业指导书、④记录表格，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.7 | 数据审核与异常处置实施方案 | 投标人针对本项目提供数据审核与异常处置实施方案，包括①数据审核内容及责任分工、②审核手段及流程、③异常识别及响应、④现场核实及处置，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.8 | 应急方案 （一） | 投标人针对本项目提供各类应急场景（至少包括系统故障、交通事故、安全事件、恶劣天气、突发环境事件、重大活动等）下的应急响应方案，包括①责任分工、②响应流程、③应对措施、④安全保障，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.9 | 应急方案 （二） | ①投标人承诺增配一辆应急移动检测车，且车上配齐常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮仪器的，得2分。 ②投标人同时承诺上述车辆能够在1小时内到达本项目地开展应急监测的，得1分。 （须提供相关承诺书，格式自拟，且须同时提供车辆内外照片、车辆购置发票/租赁协议、车辆行驶证扫描件，缺一不得分） | 3 |
| 三、商务部分 （19分） | 3.1 | 综合实力 | ①投标人具有中国环境服务认证证书，且证书中服务项目包含地表水水质自动监测站运营服务的，得2分。 ②投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，有一项得1分，最高得4分。 （须提供有效期内的证书扫描件） | 6 |
|  | 3.2 | 业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似地表水水站数据服务项目的，有一个得1分，最高得8分。 （同一项目按年签订多份合同的不重复得分，须提供合同扫描件） | 8 |
|  | 3.3 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人具有5年及以上地表水水质自动监测站运维项目管理经验的，得2分。（须提供工作经验相关证明） | 2 |
|  | 3.4 | 常备物资 | 投标人为本项目配备的常备物资中，具有①便携式多参数（溶解氧、水温、pH值、电导率和浊度）监测设备1套、②便携式多参数（溶解氧、水温）监测设备7套、③走航式ADCP流量测量仪器1套的，满足一项得1分，最高得3分。 （须提供设备购置发票或意向性供货协议扫描件） | 3 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为          （小写），                   （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由             承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2026-0022 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市水质断面自动监测采购数据服务采购项目 |
| 项目报价 （一年，单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 月度单价（元/月） | 服务期（月） | 一年小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水站数据服务 |  | 12 |  |
| 2 | 机器人智能水站数据服务 |  | 12 |  |
| 3 | 流量站数据服务 |  | 12 |  |
| 4 | 无人机巡检数据服务 |  | 12 |  |
| 5 | 电子围栏数据服务 |  | 12 |  |
| 合计（一年） |  | 小写：￥ 大写：人民币 |  |  |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、投标人综合实力

（一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”（万元）： |  |  | 8 | 年末“货币资金”（万元）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

七、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加无锡市江阴生态环境局的江阴市水质断面自动监测采购数据服务采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 投标单位（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日