招标公告

项目概况

苏州市吴中区尹山湖医院二期设备(一)的潜在供应商应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2026年5月8日13点30分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320506-SZWK-G2026-0088

2.项目名称：苏州市吴中区尹山湖医院二期设备(一)

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：伍佰叁拾肆万陆仟捌佰捌拾伍元整（￥5346885.00）

最高限价：肆佰捌拾捌万壹仟叁佰捌拾伍元整（￥4881385.00）

5.采购需求：

苏州市吴中区尹山湖医院二期婴幼儿智能体检仪、新生儿黄疸光疗仪、耳鼻喉综合诊疗台、医用内窥镜摄像系统等医疗设备一批。

6.合同履行：

6.1质保期：全部设备免费质保期不低于3年，自全部设备验收合格且交付使用之日起开始计算。

6.2交货期限：合同签订之日起30天内送至指定地点并安装调试完成。（具体以采购方通知为准）。

6.3交付地点：苏州市吴中区尹山湖医院指定地点

6.4验收标准：货物安装后，采购方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

7.本项目不接受联合体投标，不允许成交后转包或分包。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业；

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有所投产品生产（经营）许可资格；

4.其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4.4根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

4.5本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

三、获取采购文件

1.获取时间：采购公告发布之日起5个工作日

2.方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）  QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交。

3.售价：无。

4.本项目采用网上投标电子评标方式。

四、电子投标文件制作及上传

1.网上响应文件接收截止时间：2026年5月8日13点30分（北京时间）

2.开标时间：2026年5月8日13点30分（北京时间）

3.供应商解密开始时间：2026年5月8日13点30分（北京时间）

4.开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

7.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商 《操作手册》。

2.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：

2.1中国政府采购网

2.2江苏政府采购网

2.3苏州市政府采购网

3.苏州市吴中区政府采购监督电话：0512-65283947

4.投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

5.针对中小企业需要落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。

6.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市吴中区尹山湖医院

地址：苏州市吴中区郭巷街道郭新东路75号

联系人：戴子頔

联系电话：0512-65979208

2.采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

前台联系方式：0512-65158848

3.项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆

电　　话：0512-65237216

政府采购招标

文  件

采购编号：JSZC-320506-SZWK-G2026-0088号

采购项目：苏州市吴中区尹山湖医院二期设备(一)

采购单位：苏州市吴中区尹山湖医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年四月

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320506-SZWK-G2026-0088号 |
| 2 | 采购项目名称 | 苏州市吴中区尹山湖医院二期设备(一) |
| 3 | 采购人 | 名称：苏州市吴中区尹山湖医院 地址：苏州市吴中区郭巷街道郭新东路75号 联系人：戴子頔 联系电话：0512-65979208 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号1幢17楼 邮编：215005 电话：0512-65237216 联系人：王仕倩、吴帆 传真：0512- 65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 自电子投标文件递交截止时间之日起90天内 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上报名截止时间 | 采购公告发布之日起5个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 电子投标文件解密开始时间 | 2026年5月8日13:30（北京时间） |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2026年5月8日13:30（北京时间） 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼（投标人无需到场）（投标人无需到场） |
| 11 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算，最低不少于3000元。 收费标准： 预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上~500万元（含）以下部分费率为1.1%； 预算金额的500万以上~1000万元（含）以下部分费率为0.8%； 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：苏州工行道前支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 电子投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）电子投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （五）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

# 第一章   投标邀请函

：

受苏州市吴中区尹山湖医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的以下货物进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

1、项目编号：JSZC-320506-SZWK-G2026-0088

2、项目名称：苏州市吴中区尹山湖医院二期设备(一)

3、预算金额：伍佰叁拾肆万陆仟捌佰捌拾伍元整（￥5346885.00）

最高限价：肆佰捌拾捌万壹仟叁佰捌拾伍元整（￥4881385.00）

4、采购技术指标：详见采购文件

5、网上获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日

6、上传投标文件截止时间：2026年5月8日13点30分

7、开标时间：2026年5月8日13点30分

8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

9、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（1）采购人信息

名称：苏州市吴中区尹山湖医院

地址：苏州市吴中区郭巷街道郭新东路75号

联系人：戴子頔

联系电话：0512-65979208

（2）采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

前台联系方式：0512-65158848

（3）项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆

电　　话：0512-65237216

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制电子投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6 合同：甲乙双方根据采购文件和中标的电子投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日（除特别说明外，均指北京时间）。

2.11 服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.14实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17中小企业：中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。

投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。投标人应当出具《中小企业声明函》（见第三章格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.18根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

2.19本次采购的内容不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

二、投标人（供应商）

3、供应商应当具备条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6具有所投产品生产（经营）许可资格；

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署电子投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、其他要求：

6.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

投标人须为未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；以“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录失效，投标人需提供相关证明资料。

6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

6.4根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

6.5本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

6.6本项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的电子投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或电子投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正电子投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：季欣怡

10.8联系电话：0512-69165625

10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

四、电子投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交电子投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、电子投标文件计量单位和使用文字

12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2电子投标文件应使用中文编制，电子投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的电子投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3投标报价明细表

13.4资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标人情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

3.3.6具有所投产品生产（经营）许可资格；

13.3.6投标（响应）保证承诺书。

13.5符合性审核响应文件

13.5.1投标产品技术对照表；

13.5.2商务条款偏离表；

13.6综合评审响应文件

13.6.1投标产品清单表；（格式见第三章）

13.6.2产品技术对照表及产品样本彩页的技术参数佐证材料；

13.6.3设备安装安全管理方案（包含安装、调试、验收方案等）；

13.6.4投标产品的质量承诺；

13.6.5货物的技术服务、售后服务体系；

13.6.6本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.6.7本次招标有关的及评分标准要求的其他证明材料。

13.7企业报价折扣证明

13.7.1本项目非专门面向中小企业采购，若投标人提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件即享受报价折扣。

13.7.2关于符合本国产品标准的声明函（如符合）

13.8投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.5.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

23.6.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

23.6.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

23.6.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

23.6.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标供应商，其他同品牌投标人不作为中标供应商。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如属）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国民法典》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

编制说明

本附件所有格式为投标文件的组成部分，供投标人编制投标文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,投标人可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为电子投标文件递交截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表（以电子投标制作工具中格式为准）

项目编号：

| 项目名称：苏州市吴中区尹山湖医院二期设备(一) | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 金额小写： （元人民币） |
|  | 金额大写： |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号（规格） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：

1、该表中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2、本项目含有多种产品时，投标人未填写所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

格式5、投标货物技术对照表

投标货物技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号（规格） | 招标技术要求 | 投标产品技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标货物技术对照表》投标。

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

# 格式6、设备（货物）清单表

# 设备（货物）清单表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

3、包含随货物一并交付采购方的与货物有关的资料清单。

格式7、主要配件和易损件价格清单表（如有）

主要配件和易损件价格清单表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、可参照上述格式自制价格清单表。

2、维保期满，如有配件、易损件不含在免费维保更换范围内，请在本表中详细列出，并在备注中注明更换时间或使用次数，若未列出，则视为全部包含免费维保范围。

# 格式8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式10、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式12、实施方案

实施方案

提示： 1、可包括需求分析、思路理念、技术方法、人员组织、进度安排、质量控制等，具体根据采购文件需求拟定。格式自拟。

投标人（公章）：

格式13、售后服务方案

售后服务方案

提示： 1、可包括售后服务响应时间，方式，服务人员，详细的售后服务方案等，具体根据采购文件需求拟定。格式自拟。

投标人（公章）：

格式14、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、               （标的名称） ，属于   工业   行业；

制造商            （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、               （标的名称） ，属于   工业   行业；

制造商            （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3、               （标的名称） ，属于   工业   行业；

制造商            （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4、               （标的名称） ，属于   工业   行业；

制造商            （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，必须提供声明函并逐条列明所投产品相关企业信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

3、若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
格式15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式16、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标响应；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖公章）

地址：

电话：             传真：

电子邮件：         邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

格式17、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6、用斜线划除的地方无需填写。

# 第四章  招标书

受苏州市吴中区尹山湖医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的以下货物进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320506-SZWK-G2026-0088号

二、采购方式：公开招标

三、采购项目名称：苏州市吴中区尹山湖医院二期设备(一)

四、采购清单:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿智能体检仪 | 台 | 2 |  |
| 2 | 新生儿黄疸光疗仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 4 | 医用内窥镜摄像系统 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 5 | 医用检查灯 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电动手术台 | 套 | 1 |  |
| 7 | 高频电刀主机 | 套 | 1 |  |
| 8 | 宫腔手术剪 | 把 | 2 |  |
| 9 | 宫腔组织钳 | 把 | 2 |  |
| 10 | 单极持针器 | 把 | 3 |  |
| 11 | 单极无损伤钳 | 把 | 5 |  |
| 12 | 单极分离钳 | 把 | 5 |  |
| 13 | 双极分离钳及线 | 把 | 3 |  |
| 14 | 冲洗器(推阀) | 把 | 2 |  |
| 15 | 单极剪刀 | 把 | 5 |  |
| 16 | 大电钻 | 把 | 2 |  |
| 17 | 小电钻 | 把 | 2 |  |
| 18 | 取石钳 | 把 | 2 |  |
| 19 | 内固定取出包 | 套 | 5 |  |
| 20 | 断钉取出包 | 套 | 2 |  |
| 21 | 单钩后颅牵开器 | 套 | 2 |  |
| 22 | 妇科检查床 | 张 | 1 |  |
| 23 | 骨科专用病床 | 张 | 5 |  |
| 24 | 克氏钳 | 把 | 2 |  |
| 25 | 小力钳 | 把 | 2 |  |
| 26 | 老虎钳 | 把 | 2 |  |
| 27 | 气囊止血带 | 套 | 1 |  |
| 28 | 逢合勾 | 套 | 1 |  |
| 29 | 逢合勾 | 套 | 1 |  |
| 30 | 逢合勾 | 套 | 1 |  |
| 31 | 带尾孔导针 | 套 | 1 |  |
| 32 | 侧口剪线器 | 套 | 1 |  |
| 33 | 髓核钳 | 把 | 2 |  |
| 34 | 乌嘴抓线器 | 套 | 1 |  |
| 35 | 髓核钳 | 套 | 1 |  |
| 36 | 骨锤 | 把 | 1 |  |
| 37 | 骨锤 | 把 | 1 |  |
| 38 | 骨锤 | 把 | 1 |  |
| 39 | 口腔显微镜 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 40 | 超声骨刀 | 套 | 1 |  |
| 41 | 根管长度测量仪 | 套 | 2 |  |
| 42 | 根管长度机扩仪 | 套 | 2 |  |
| 43 | 快速手机 | 套 | 30 |  |
| 44 | 慢速弯机 | 套 | 20 |  |
| 45 | 慢速直机 | 套 | 10 |  |
| 46 | 压膜机 | 套 | 1 |  |
| 47 | 光固化灯 | 套 | 2 |  |
| 48 | 牙胶尖切断器 | 套 | 3 |  |
| 49 | 根管震荡仪 | 套 | 3 |  |
| 50 | 热牙胶充填器 | 套 | 3 |  |
| 51 | 口腔电刀 | 套 | 1 |  |
| 52 | 慢机马达 | 套 | 2 |  |
| 53 | 口腔科小器械 | 把 | 50 |  |
| 54 | 护理中心监护系统 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 55 | 6分钟步行试验仪 | 套 | 1 |  |
| 56 | 冰毯 | 套 | 1 |  |
| 57 | 震动排痰仪 | 套 | 3 |  |
| 58 | 注射泵 | 台 | 2 |  |
| 59 | 吸引器 | 台 | 1 |  |
| 60 | 心电图机 | 台 | 2 |  |
| 61 | 除颤仪 | 台 | 1 |  |
| 62 | 输液泵 | 台 | 3 |  |
| 63 | 雾化器 | 台 | 5 |  |
| 64 | 各类推车 | 辆 | 1 |  |
| 65 | 脉氧仪 | 套 | 1 |  |
| 66 | 压力治疗仪 | 套 | 1 |  |
| 67 | 一体式气垫床 | 套 | 2 |  |
| 68 | 心电图机 | 台 | 1 |  |
| 69 | 心电监护仪 | 台 | 3 |  |
| 70 | 负压吸引设备 | 套 | 1 |  |
| 71 | 抢救药品车 | 辆 | 1 |  |
| 72 | 输液泵 | 台 | 1 |  |
| 73 | 监护仪 | 台 | 1 |  |
| 74 | 雾化机 | 台 | 15 |  |
| 75 | 多功能吊塔 | 套 | 1 |  |
| 76 | 心电图机 | 台 | 1 |  |
| 77 | 全自动电动洗胃机 | 台 | 1 |  |
| 78 | 便携式生命体征监护仪 | 套 | 1 |  |
| 79 | 输液加压袋 | 套 | 2 |  |
| 80 | 输液泵 | 台 | 1 |  |
| 81 | 注射泵 | 台 | 2 |  |
| 82 | 负压吸引设备 | 套 | 2 |  |
| 83 | 输液输血加温仪 | 套 | 1 |  |
| 84 | 温毯机 | 套 | 1 |  |
| 85 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 86 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 87 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 88 | 气囊压力监测表 | 套 | 1 |  |
| 89 | 空气消毒机 | 台 | 1 |  |
| 90 | 气道管理车 | 辆 | 1 |  |
| 91 | 抢救床 | 张 | 3 |  |
| 92 | 急诊转运床 | 张 | 4 |  |
| 93 | 抢救室护理中心监护系统 | 套 | 1 |  |
| 94 | 神经血管治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 95 | 胰岛素泵 | 台 | 3 |  |
| 96 | 微波消融仪 | 台 | 1 |  |

五、采购技术参数：

- （1）婴幼儿智能体检仪

要求测量体重采用电阻应变式称重传感器；采用光电耦合结合可滑动挡板即时测量身高；LED高清、高对比度显示面板，自动智能测量系统，热敏打印测量结果。

- （2）新生儿黄疸光疗仪

1.蓝光波长范围：400-550nm。

2.有效表面内最大胆红素总辐照度：5.0mW/cm²。

3.档位调节：高、中、低三档辐照强度调节。

4.胆红素总辐照度均匀性＞0.4。

5.有效辐照面积≥50cm×30cm（辐照距离≤40cm）。

6.采用LED大灯珠（≤20个灯珠）。

7.LED光源使用寿命≥50000小时。

8.LCD液晶显示屏，可显示蓝光灯参数、光疗设置、超温提示等信息。

9.内置白光观察灯，方便观看患者肤色。

10.计时功能：可设置正计时、倒计时，具有记录LED总工作时间功能。

11.具有计时清零功能。

12.具有超温提示与保护功能。

13.工作噪声：≤45dB(A)。

14.环境温度：工作范围10-30℃。

15.输入功率：≤45VA。

16.光疗灯底部配有防滑脚垫或吸盘，可直接放于保温箱罩上使用。

17.可选配推车支架，高度和角度可灵活调节。

- （3）耳鼻喉综合诊疗台（核心产品）

★1.工作主机柜：尺寸（1885mm*670mm*800mm），厚度≥12mm高强度钢化玻璃台面，采用网板丝印技术上色；操作单元和书写单元一体式流线型；箱体采用厚度≥2.0mm优质冷轧钢板，内外面做环保烤漆，漆层厚度≥0.15mm，大容量储物空间，污物瓶位于吸枪侧边，吸引软管一步更换，符合院感要求；

2.智能控制系统：控制系统集成多项功能，模块化，自动控制各项功能，蓝/绿灯光提示工作状态；喷枪和吸枪采用进口接触感应式开关，即提即用，无需等待，缩短治疗时间；

★3.药物喷枪：二直一弯，气路水路分离，喷雾效果佳；采用进口电子阀门控制喷枪气路；喷枪金属部分全部采用316L不锈钢，抗氧化腐蚀，防堵塞；可快速换药喷枪；枪体轻巧，喷雾均匀，杜绝漏气、滴水、堵塞、氧化腐蚀等现象发生；

4.多功能吸枪：一支，有自控调节吸力型吸枪，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引，安装方便，适配多种吸引管，不脱落，坚固不打滑；吸引瓶位置放置于抽屉内，便于吸引瓶污物定期观察及清理，握感舒适；

5.正压泵：无油型，无污染，性能稳定，最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在0.12～0.15Mpa；具有良好的消音、减震性能，噪音≤50dB；

6.负压泵：性能稳定，最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，有消音减震装置，噪音≤50dB；

7.LED聚斑检查灯：双色检查灯黄白双色光源与多组透镜组合，照度强，照幅窄，景深大，能聚斑于鼓膜、鼻腔深部和咽喉部进行检查和治疗；照度、色温可无极调节，满足不同需求，照度不低于35000Lx,色温2200K-5200K可调，显指≥90，功率9w；手势感应开关，无发热感；带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调且定位准确；

★8.加热除雾装置：热风加热方式，自动控制、快速响应、热效率高、均匀性好，带新风加热除雾系统，杜绝机柜内污染空气喷出，更符合院方环境安全要求；

9.器械盘：500mm*350mm304不锈钢器械盘；

10.吸引管：两种规格，可重复使用，可高温高压消毒的不锈钢吸引管；

11.药棉罐：直径90mm不锈钢带盖药棉罐三个；

12.LED 观片灯组件：色温＞6500K，光源寿命≥10万小时，厚度25mm；可挂墙，无极调光，有自动感应、亮度记忆功能，即插即亮；

13.豪华医生椅：高档医护脚轮，静音耐磨，顺滑自如；安全防爆气动升降，升降行程：450mm-570mm；椅背倾仰调节10度，椅背加底盘倾仰调节10度；

14.耳鼻喉电动检查椅：

★14.1椅身纯钢结构，座椅可双向180度旋转，带锁止刹车；升降装置采用手术床用铝型材外壳升降柱；电动控制检查椅升、降、坐、卧和复位五个动作；

14.2最大承重：≥150kg；

14.3扶手、背板、腿板和足板联动，检查椅可以躺卧展开；

14.4座垫升降行程：520mm(最低)-720mm(最高)；

14.5PU自结皮扶手；椅垫采用高回弹海绵发泡，超纤皮包裹；

14.6头枕伸缩行程：100mm，可折叠、拆卸，功能性强；

14.7靠背可后放至180°，可做小型手术台使用；

14.8椅身自重100KG,安全性强，底盘有防滑防锈橡胶圈，使用稳固，寿命长；

（4）医用内窥镜摄像系统（核心产品）

1.图像传感器：1/1.8英寸CMOS

2.扫描系统：逐行扫描，支持16:10画面格式

3.分辨率≥3840*2160，主机采用≥6寸触摸屏控制，人机交互

4.传输速度：60帧

5.摄像头：具有≥4个遥控键，可自定义调节功能≥18个，IPX8防水等级，确保手术安全，可浸泡消毒，有效延长摄像头使用寿命

6.图像冻结：摄像头一键式图像冻结

7.白平衡：自动白平衡控制和手动控制

8.图像缩放：X1.0~X5.0倍放大功能

★9.纤维模式：具有消除摩尔纹功能，支持三种模式去摩尔纹选择

10.信噪比：≥48dB

11.最低照度：小于0.3LX

★12.双镜显示，支持2种外部视频信号接入，在屏幕上同时显示主镜和辅镜的图像，≥6种显示方案

13.图像显示：正常/水平翻转/垂直翻转/镜像

14.≥10种工作模式场景，满足不同科室手术的要求，预设模式可根据术者喜好更改

15.数据接口：3G-SDI、HDMI、DVI等，内置USB接口，可对图像进行存储

冷光源

1.与摄像主机同一品牌，LED冷光源，低热量，高色温

2.功率：120VA

3.显色指数：≥90，能够有效还原物体的真实颜色，不失真

4.照度：3000000 LX

5.光源寿命：20000H

6.色温：〉5600K，通透性好

7.控制面板：5寸液晶触摸屏控制系统，背景颜色两种模式可选，

8.光纤插口：通用插口，可匹配各种光纤

9.使用时长显示功能：显示使用时间进程，智能预警寿命

10.调光：十级可调，关机/待机记忆功能

11.过温保护功能

医用监视器27寸

1.与摄像主机同一品牌，分辨率3840*2160像素,液晶内窥镜用监视器27寸

2.视角：水平178°，垂直178°

3.对比度：5000:1

4.显示模式：标准、柔和、用户、动态四种

5.具备多种输入端口，包括：USB接口,HDMI\DVI\VGA高清视频接口和AV复合视频接口

6.具有设置记忆功能

7.具备图像调整、色温调整、缩放模式、降噪调整等功能

8.高清图文工作站配置：主机、显示器、打印机、系统软件、高清采集卡；具有高清数字化图像采集，图像色彩逼真功能。图像采集方便快捷：可使用脚踏开关、鼠标采集图像；可自定义设置图像采集范围。具有登记模块、视频处理模块、影像处理模块、影像录制模块、报告系统模块、用户管理模块、查询检索模块、统计分析模块、数据备份模块。

- （5）医用检查灯

1.照度≥50000Lux，三档可调，满足不同临床使用需求

2.非接触式感应开关和实体双开关，无需接触即能开关

3.电池和灯头一体式，穿戴方便，可满足门诊以及手术需求

4.头盔式头带，头顶以及尾部旋钮可根据头围进行松紧调节，均衡分配重量长时间使用无重力感，真皮头垫医生佩戴舒适

5.重量≤250g

- （6）电动手术台

1.电动液压多功能手术床。具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动背板上下、电动腰上腰下、电动双纵向平移、一键水平复位等功能。适用于普通外科、骨科、泌尿科、肛肠科、妇产科等各类手术，能取平卧、俯卧位、侧卧位、截石位、头低足高位等。

2.整床要求采用SUS304不锈钢床面采用X-ray可透视材质

3.手术台具有头、脚板位置对调安装功能，加大床身C型臂透视面积。

4.T型底座，可方便医生站立。

5.手术台搭配紧急断电开关，当手术台发生紧急故障时，可以立即切断电源，符合国标安规规范。

6.床面为四段式床面。长度≥2100mm，宽度范围（不含钢轨）≥520mm。

7.床面上升最高高度：≥900mm，下降最低高度≤600mm

8.电动纵向倾角：≥＋25°～－25°

9.电动横向倾角：≥＋20°～－20°

10.头板倾角：≥＋45°～－45°

11.电动背部台板倾角：≥＋80°～－40°。

12.腿板倾角：上下≥＋15°～－90°，水平0°～90°。

13.一键电动腰部上升下降：220°/100°

14.最大承重量≥250kg

15.配置清单：床体1台；头板1块；手臂板1副；腿板1副；手按控制器1个；手术专用抗静电床垫1套；麻醉布帘架1个；内建肾桥1个。

- （7）高频电刀主机

1.用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，普外、骨科、脑外科、心胸外科、肝胆外科、泌尿外科、妇科、神经外科、五官科、手外、肛肠、肿瘤等科室，配以合适附件可应用于腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜等内镜手术。

2.输出特性：输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。

3.具有五路输出：五路输出：两路单极手控输出，两路单极脚控输出，一路双极脚控输出

4.要求具有CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值

5.输出频率：单极512KHZ，双极1024KHZ

6.输出控制：可选择手控和脚控两种方式

7.输出功率：单极≥350W，双极≥120W

8.单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换

9.具有主机故障识别功能，即主机一旦无输出，面板会有相应提示

10.具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤

11.每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出

12.要求采用断线自检，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情况，立即发出声光报警。

- （8）宫腔手术剪

用于宫腔镜手术。

- （9）宫腔组织钳

用于宫腔镜手术。

- （10）单极持针器

1.钳头硬度为 411HV0.2～504HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.8μm，耐腐蚀：符合YY/T0149-2006

2.张开角度应不小于 30°，带清洗连接口，单动钳头

3.尺寸：直径5mm±0.2mm，长度330mm±5mm

4.钳头部夹持力应不小于15N

5.消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。

- （11）单极无损伤钳

- 1.头部硬度为411HV0.2～504HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.4μm，耐腐蚀：符合YY/T0149-2006

- 2.器械可三拆，360°旋转，带清洗连接口，双动钳头

- 3.尺寸：直径5mm±0.2mm，长度330mm±5mm

- 4.钳头部夹持力应不小于15N

- 5.消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。

- （12）单极分离钳

- 1.头部硬度为411HV0.2～504HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.4μm，耐腐蚀：符合YY/T0149-2006

2.器械可三拆，360°旋转，带清洗连接口，双动钳头

3.尺寸：直径5mm±0.2mm，长度330mm±5mm

4.钳头部夹持力应不小于15N

5.消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。

- （13）双极分离钳及线

1.头部硬度为411HV0.2～504HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.4μm，耐腐蚀：符合YY/T0149-2006

2、器械可二拆，360°旋转，带清洗连接口，双动钳头

3.尺寸：直径5mm±0.2mm，长度330mm±5mm

4.钳头部夹持力应不小于100g

5.消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。

6.配备同品牌配套使用产品双极高频电缆线。

- （14）冲洗器（推阀）

1.钳头硬度为 411HV0.2～504HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.8μm，耐腐蚀：符合YY/T0149-2006

2.打开时应通畅，不得有堵塞现象

3.尺寸：直径：5mm±0.2mm，长度330mm±5mm

4.有良好的密封性，经4kPa气压，冒出的气泡应小于20个

5.消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。

- （15）单极剪刀

1.钳头硬度为 411HV0.2～504HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.4μm，耐腐蚀：符合YY/T0149-2006

2.器械可三拆，360°旋转，带清洗连接口，双动钳头

3.尺寸：直径5mm±0.2mm，长度330mm±5mm

4.刀刃口应锋利，能剪切至少4层21支纱布

5.消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。

- （16）大电钻

1.可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2.采用优质电机；

3.转速≥1100转/分；

4.使用免消毒电池；

5.电池电压7.2伏；

6.铝合金外壳；

7.噪声≤75dB；

8.温升≤25℃；

- （17）小电钻

1.可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温；

2.采用优质电机；

3.转速≥800转／分；

4.扭矩1.8牛顿·米；

5.使用免消毒电池；

6.电池电压14.4伏；

7.铝合金外壳；

8.噪声≤75dB；

9.温升≤25℃；

- （18）取石钳

1.钳头硬度为411HV0.2～504HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.8μm，耐腐蚀：符合YY/T0149-2006

2.360°旋转，带清洗连接口，单动钳头

3.尺寸：直径10mm±0.2mm，长度330mm±5mm

4.钳头部夹持力应不小于15N

5.消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。

- （19）内固定取出包

包括：骨钩1把；骨铰刀（截骨刀）1把；起子28把；断钉取出器3把；骨克丝钳1把；骨科钻头（骨钻）3把；螺钉打滑取出器12把；骨凿1把；快装手柄2把；铝合金消毒盒1只；

- （20）断钉取出包

包括：四方起子2把；环钻3把；三角形1把；十字起子3把；梅花起子11把；六角起子9把；打滑取出器4把；断钉取出器9把；取出器1个；六角取出器1把；T型块装手柄1把；直型块装手柄1把；大力螺钉夹持钳1把；圆骨刀1把；铰刀1把；锐钩1把；钨钢钻头3支；器械盒1只；

- （21）单钩后颅牵开器

18.0cm，爪式，单钩，90°钩深60mm

- （22）妇科检查床

长：1800mm；宽：600mm；高：700mm；升降行程：≥250mm；背板上折：≥60°；背板下折：≥0°；前倾：≥16°；后倾：≥25°；配置清单：主床1；床垫1；手持操纵器1；麻醉屏架1；支肩2；拉手2；搁腿架2；搁臂板2。

- （23）骨科专用病床

规格：L2150×W900（不含护栏）×H500mm±20mm

1.床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次而成，装卸自如

2.床面采用优质冷轧钢带一次压制成型，厚度1.0mm，M型，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构

3.床体骨架采用40*80*1.0mm,床腿采用50*50*1.0mm的成型方管焊接，床体坚固，可承载≥240kg

4.要求整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂

5.护栏采用折叠式护栏，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件为ABS塑料材质，护栏操作手柄具防夹手，不使用时可折叠放于床框上。

6.四轮采用125mm豪华静音脚轮，转动灵活，稳定性强。

7.配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠采用20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切。

ABS床头1副、陪护椅、不锈钢隐藏式摇把丝杠3套、杂物架、牵引架1套、不锈钢伸缩输液架、铝合金五档护栏1副、餐桌板、输液插孔4个、 ABS床头柜、静音刹车脚轮4支、 半棕半棉防水布专用床垫

8.牵引架体管材采用Φ32×2mm不锈钢管。牵引架承重力大，整床均匀承重在150kg以上。

- （24）克氏钳

180，偏口

- （25）小力钳

350×（Ф1-Ф4）

- （26）老虎钳

235×Ф2，虎头

- （27）气囊止血带

单通道

- （28）逢合勾

直型

- 29、逢合勾

左弯

- （30）逢合勾

右弯

- （31）带尾孔导针

Φ2.4

- （32）侧口剪线器

155

- （33）髓核钳

220×2×6，握柄式

- （34）乌嘴抓线器

155

- （35）髓核钳

155

- （36）骨锤

220/450g

- （37）骨锤

220/270g

- （38）骨锤

200/140g

（39）口腔显微镜（核心产品）

（一）主镜部分

1.显微镜采用优质光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学，保证最佳对比度和清晰度。

2.变角双目镜筒：角度调节范围0-190°。

3.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围56mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。

4.目镜：12.5X目镜，高眼点广角目镜，护眼杯高度可调，视度调节范围±7D。

★5.视场直径范围（F250）：12mm-119mm.

★6.连续变倍，倍率因子从0.4X-2.4X，放大倍数1.8X-18.8X倍，

7.光斑大小4档可调：微小光斑、小光斑、中光阑斑、大光斑。

8.光斑直径（F250）：Φ80mm

9.光学延长机构：人体工程学30°光学延长机构

10.钟摆系统：镜身左、右倾摆时，双目镜筒可保持水平不变，满足不同工作角度观察。

★11.变焦系统：与镜头集成一体式变焦物镜，焦距覆盖F=190mm-480mm, 最高调焦行程高达290mm, 带物镜防溅罩。

12.一体式手柄，360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。

（二）照明部分

1.光源：LED照明系统，亮度连续可调，物面照度≥70,000Lx, 平均使用寿命于≥60000小时。

2.自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命，方便学员和医生操作。

3.显微镜配置橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度。

（三）影像部分

1. 4K多功能影像模块，采用1/1.2" CMOS 摄像头，分辨率3840x2160；集成30°光学延长器功能与分光器功能

2.影像存储：双 USB3.0影像储存，双 USB2.0功能控制，图片、视频记录格式： JPEG；MP4；

3.知名品牌高清显示器，含显示器支架、显微镜立柱抱箍；

4.无线脚踏开关：用于控制拍照及录像

（四）支架部分

1.落地式支架，轻便，便于移动。

2.小横臂：长度不小于 700 mm，旋转角度：±150°，上下移动不小于±500 mm

3.大横臂： 长度不小于 500 mm，旋转角度：±350 º

4.120°平衡挂臂：300mm, 可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。

- （40）超声骨刀

1.≥七寸屏幕

2.带光手柄

3.要求采用无菌，手柄线管与一次性输液管分离、便于清洁及废弃处理；

4.静音水泵

5.加长限力扳手

6.多功能脚踏

7.智能调整功率范围宽、切割力度强劲；

8.拥有切骨模式、牙周治疗模式、根管治疗模式、管路清洗模式等；

9.微创切割：最小切口3.5mm长，0.5mm宽，切割创面清晰整齐；

10.采用微电脑全自动控制；

11.标配7支刀头；冷却液流量：45-100mL/min；

12.横向振幅小于20微米，径向振幅小于80微米；工作频率：24kHz-36kHz；

13.大气压力范围：86kPa-106kPa;水冷设备进水口水温，不高于25℃；

- （41）根管长度测量仪

1.≥3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置；

2.唇钩（外壳为生物硅胶材料）、锉夹均可高温高压消毒；

3.大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池；

4.体积小，视角符合临场操作习惯；

5.音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量；

- （42）根管长度机扩仪

1.内置至少6个可供医生自行设置的程序

2.在1.0Ncm–4.0Ncm的扭矩范围内，可设置有至少7个微调扭矩值：

3.动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小

4.遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

5.转速可以调节区间120rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉。

6.工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式

7.高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。

8.自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数

9.可重新设定设备出厂时内部存储的数据

10.内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上

11.无线根管马达，按键启动关闭，操作简便

- （43）快速手机

1、额定气压：0.25-0.27MPa、空载转速≥300000rpm、气冷却>1.5L/min；

2、额定水压：0.15-0.20MPa、水冷却50mL/min；

3、额定转矩：>0.5N.cm.

4、车针规格：杆符合ISO 1797-1 Type3，直径1.59-1.6mm。

- （44）慢速弯机

马达：

1)外水道，气压消耗水≦65L/min；

2)水、气冷却，冷却水流量>50mL/mini(200kpa)雾气源≥1.5mL/mini；3)转速比1：1、空载转速12000-25000r/mini、短时运行、接口尺寸符合YY1012-2004；

二)直机：

1)弯机/直机1：1、135°高温高压消毒；

2)适用车针：∅2.35mm；

3)工作气压：0.3mpa、转速：20000rpm；

4)扭力：1.5N左右、噪音：≤68db；

三)弯机

1)外水道、转速比1：1、135º高温高压消毒；

2)最高转速40000rpm，连接接口符合ISO3964；

3)车针规格：ISO1797-1型杆、直径2.35mm、最小配合长度11mm、总长小于23mm、工作区域直径最大2mm；

- （45）慢速直机

马达：

1)外水道，气压消耗水≦65L/min；

2)水、气冷却，冷却水流量>50mL/mini(200kpa)雾气源≥1.5mL/mini；3)转速比1：1、空载转速12000-25000r/mini、短时运行、接口尺寸符合YY1012-2004；

二)直机：

1)弯机/直机1：1、135°高温高压消毒；

2)适用车针：∅2.35mm；

3)工作气压：0.3mpa、转速：20000rpm；

4)扭力：1.5N左右、噪音：≤68db；

三)弯机

1)外水道、转速比1：1、135º高温高压消毒；

2)最高转速40000rpm，连接接口符合ISO3964；

3)车针规格：ISO1797-1型杆、直径2.35mm、最小配合长度11mm、总长小于23mm、工作区域直径最大2mm；

- （46）压膜机

1.电压：220V50/60Hz

2.耗费功率：≤925W

3.加热功率：≤450W

4.电机功率：1400W

5.压膜片尺寸：厚度不超过6mm

6.圆形压膜片：（直径）134mm；方形压膜片：由120x120mm到130x130mm

7.防护等级：IPX1（防飞溅）

- （47）光固化灯

1.强大动力支持：搭载1600mAh大容量电池，可支持1200次3秒固化

2.9mm厚超薄机头，保证近平行光输出

3.360°可旋转机头，轻松照射整个口腔

4.蓝紫双色光：四灯珠分别为三颗蓝色 LED 灯，一颗紫色 LED 灯

- （48）牙胶尖切断器

1.无线笔式，符合人体工程学；

2.配备多个型号、锥度的工作尖；

3.≥2600mAh大容量锂电池，充电所需时间约4个小时，使用寿命长（可充放电500次以上）；

4.采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度；

5.至少T1-T5五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。

- （49）根管震荡仪

1.两档功率调节，可供医生自行设置

2.荡洗频率：45KHz±5KHz，适合根管荡洗

3.整机重量≤95克

4.1500mAh锂电池，连续工作4.5小时以上

5.电量耗尽时可边充电边工作

6.三种工作尖：银色钛合金，金色、蓝色不锈钢，实现不同临床功能例如：根管荡洗、取断针、取出钙化髓石、修整根管口。

7.工作尖表面抛光，工作时不损伤根管壁，可高温高压反复消毒

- （50）热牙胶充填器

1.无线笔式，符合人体工程学；

2.加热时间≤20秒即可达到设定工作温度；

3.工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

4.全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡；

5.自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。

6.纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga，满足临床治疗需求；

- （51）口腔电刀

1.电源：电压：110-125伏特；电流：1.15安培；电压：220-240伏特；电流：0.54安培；频率：50/60HZ；

2.输出频率：1.35MHZ~1.75MHZ

3.最大输出功率：50WATTS(LOAD=500Ω)

4.最大输出电压：270RMS VOLTS (LOAD=500Ω)

5.净重：≤3.5KG

6.手机长度：≥180CM

7.极板长度：≥200CM

8.TIP耐温：135℃

- （52）慢机马达

马达：

1)外水道，气压消耗水≦65L/min；

2)水、气冷却，冷却水流量>50mL/mini(200kpa)雾气源≥1.5mL/mini；3)转速比1：1、空载转速12000-25000r/mini、短时运行、接口尺寸符合YY1012-2004；

二)直机：

1)弯机/直机1：1、135°高温高压消毒；

2)适用车针：∅2.35mm；

3)工作气压：0.3mpa、转速：20000rpm；

4)扭力：1.5N左右、噪音：≤68db；

三)弯机

1)外水道、转速比1：1、135º高温高压消毒；

2)最高转速40000rpm，连接接口符合ISO3964；

3)车针规格：ISO1797-1型杆、直径2.35mm、最小配合长度11mm、总长小于23mm、工作区域直径最大2mm；

- （53）口腔科小器械

包括拔牙钳18个；儿童拔牙钳6个；医用镊6个；拔牙挺20个

（54）护理中心监护系统（核心产品）

★1.中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。

★2.具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。

3.多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。

★4.一套中央监护系统最多可同时连接128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。

5.中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制。

6.可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。

7.具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。

8.支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。

9.支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出。

10.海量数据存储，支持≥20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。

11.具有至少五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算等。

12.使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。

13.支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。

- （55）6分钟步行试验仪

1.六分钟步行系统测量数据至少应包含患者的心电、血氧饱和度、血压，呼吸等数据

2.系统支持多个重要的评估检测设备数据传输，包括但不限于：肺功能仪、遥测多参数监护仪

3.6分钟记录：通过计时进行测试，可完整记录病人6分钟试验过程中的血氧饱和度、心率等指标，并可通过移动端同步显示监测数据

4.测试结果可上传到后台管理软件，并生成报告文件

5.支持云端数据管理，可在线管理患者数据

6.软件需要升级时需要免费配合

7.标准化操作视频，智能语音提示

- （56）冰毯

1.制冷工作原理：要求采用半导体制冷。

2.输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

3.支持体腔、体表温度测量。

4.体温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃

5.体温测量精度：在28.0-43.0℃范围内±0.2℃

6.水温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃

7.水温测量精度：在 28.0-43.0℃范围内，±0.1℃

8.水温控制范围：4.0-25℃

9.水温控制精度：±0.3℃

10.支持水温实时动态显示。

11.有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量≥6L。

12.空载升温速率：循环液体变化区间在 30-38℃时，升温速率应≥6.3℃/min

13.空载降温速率：循环液体变化区间在 25-17℃时≥1.7℃/min

14.将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。

15.关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。

16.水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状，降温快且均匀。

17.水毯表面均匀性≤1℃。

18.固化程序：内置10个常用固化程序, 支持自定义。

19.趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示。

20.≥200小时温度趋势存储与回顾。

21.≥200条报警事件回顾。

22.≥4.0英寸LCD液晶显示屏，全中文菜单操作。

23.支持掉电存储功能。

24.支持掉探头脱落报警。

25.具有四重温度保护功能（2路软件保护，2路硬件保护）。

26.要求内置收纳仓（不是外挂储物篮），不占空间，方便毯帽的收纳管理。（提供内置收纳仓实物图）

27.工作噪声≤55dB（A)

- （57）震动排痰仪

1.主机重量≤8kg，标配移动台车。

2.屏幕尺寸≥7英寸TFT屏，电容触摸屏，分辨率：800×480,屏幕亮度1-8级可调。

3.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能，防止误操作。

4.用户界面有两种显示，具有标准界面（应能同时显示两个病人的治疗参数，可显示治疗模式、治疗时间、治疗频率）、大字体界面（可通过屏幕上的按键切换病人通道）。

5.具有治疗频率实时数值和波形显示功能。

6.治疗模式：手动模式、自动模式（4种）和自定义模式

7.叩击排痰治疗时间应可设置：

手动模式（治疗时间设置范围为1min-99min，步长1min），

自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min），

自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min

8.手动模式、自定义模式下，叩击排痰治疗频率可设置。

成人：10～60Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz，

9.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间。

10.具有振动叩击排痰功能，支持双人通道使用，配备2路C型（成人）动力装置，可选配雾化功能，雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布在1.0μm -5.0μm范围内的比例≥70%，中位粒径为3.5μm±25％。

11.C型（成人）叩击头，径向振幅6mm，误差不超过±15％。

12.配置叩击头尺寸-C型有5种。

13.传动软轴的长度1.8m±0.2m，传动软轴可围绕传动动力头手柄进行360°自由转动，可快速拆卸。

14.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB(A)，雾化功能≤65dB(A)。

15.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。

16.具有故障提示功能。

17.音量1-8级可调。

- （58）注射泵

1.屏幕尺寸≤3.5英寸

2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml

3.≥8种注射模式可选，支持梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

4.最大输注速率不低于1900ml/h

5.阻塞级别：10级可选择，动态显示管路的压力状态

6.触摸屏操作

7.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

8.防撞推头

8.支持配置药物库, 可存储至少2000种药物

9.声音音量等级：可调10级报警音量

10.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

11. 防护等级不低于IP34

12.界面风格可设置七种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物

13.具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值

14.内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于20h

15.可选配输注中央监护系统，实现远程集中监护至少10个科室，并且每个科室可显示至少50个房间和至少50个床位的输注信息；

16.可选配输注中央监护系统，其具有持续改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量等进行统计报告导出，跟踪优化临床输注用药；

17.可选配输注中央监护系统，支持接入监护仪数据，同屏显示患者输注用药和生命体征信息，辅助医护分析病情及精准用药；

18.可选配输注中央监护系统，进行实景视图绘制；

19.可选配输注中央监护系统，支持HL7 以及Webservice协议与第三方进行对接；

- （59）吸引器

1.高负压/高流量

2.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

3.输入功率：180VA

4.极限负压值：≥0.06MPa

5.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值

6.抽气速率：≥20L/min

7.噪声：≤65dB(A)

8.贮液瓶容量：2000mL/只，2只一组(7A-23A)   2500mL/只，2只一组(7A-23B、7A-23D)

9.净重： 8.5kg(7A-23A)、17kg(7A-23B) 13.5kgr

10.熔丝管：F2AL250V，中5x20

- （60）心电图机

1.ECG输入及波形处理

2.标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能

3.输入阻抗：≥90 MΩ

4.A/D转换：24bit

5.采样率：≥60k Hz

6.独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz

7.整机配置：≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕可翻转，分辨率≥1280×800

8.内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告

- （61）除颤仪

1.具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

2.同步除颤和手动除颤中，能量分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

3.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

4.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

5.病人阻抗范围：15-250Ω。

6.除颤后心电基线恢复时间2.5s

7.监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。

8.可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

9.锂电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

11.彩色TFT显示屏≥7英寸，有高对比度显示界面。

12.主机具备录音功能，最大支持≥200min录音存储。

13.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

14.主机防护等级不低于IP55。

- （62）输液泵

1.适用符合标准的各品牌输液器

2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式

3．输液速度范围：0.1-1200mL/h, 最小增量为0.01mL/h

4.全触摸屏操作，全中文显示，人机操作界面

5.预置输液量范围：0.10-9999ml（最小增量0.01）

6.输液精度±5%

7.KVO速度0.10-5.00mL/h；

8.单个气泡：气泡报警精度： ±15ul或±20%，取大者；

气泡等级7级可调： 25 ，50 ，100 ，200 ，300 ，500 ，800 (ul)

9.累积气泡：气泡等级7级可调：100ul/15min，200ul/15min，400ul/15min， 500ul/15min，600ul/15min，800ul/15min，1000ul/15min

10.防药液自流：智能阻断，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

11.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

12.阻塞级别：300mmHg~900mmHg；动态显示管路的压力状态

13.更改速速时完全不需要中断输液

14.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束

15.事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件

16.声音音量等级：可调11级报警音量

17.条码扫描：患者信息通过条码扫描输入

18.无线联网功能：连接静脉输注中央站、护士呼叫、输液泵信息联网

19．内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间不小于5小时

20.分类：I类，防除颤CF型；IPX2

- （63）雾化器

1.喷头：一次性树脂喷头/不可替换金属喷头

2.喷雾能力：0.25mL/min到0.90mL/min范围内

3.喷雾粒子直径：MMD（激光法）5um±3um

4.药液瓶容量：最大10mL

5.残液量：0.7ml以下

6.正常工作时的整机噪音：≤30dB

7.使用温湿度：+10～+40℃/30%RH～80%RH

8.运行模式分类：连续运行

- （64）各类推车

1.JEMP流水线产品，主要由钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢三角柱四柱承重；

2.车体上部：飞燕式台面大型模具包括ABS护栏一次成型缓坡，物品不易滑落，护栏高度70mm，台面内使用尺寸：525*433mm（±5%）,台面上配透明软玻璃，扶手护栏两用一体化，左右后随意推行，台面左右扶手双层，手柄凹陷手印

3.车体正面：配置两层中抽面120mm内空：430*335*110mm（±5%），抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，防盗式封口插槽标识牌尺寸、113*35mm（±5%）观察窗15度角便与识别，防止液体及灰尘进入；

4.左侧：伸缩副工作台，塑料网篮，塑料洗手液网篮；

5.右侧：旋转式3升圆形锐器盒；翻盖分色污物桶175*175*280mm（±5%），双色用与垃圾分类，损伤性垃圾，和感染性垃圾；

6.车体底部：四只直径100mm万向插入式静声轮，其中两只带刹车功能；

- （65）脉氧仪

1.显示方式：OLED显示。

脉搏氧饱和度显示范围为：0%～100%

脉率显示范围为：25bpm～250bpm

2.电源要求：两节AAA，每节1.5V碱性电池，电压适应范围：DC2.3V~3.0V，内部电源供电设备

3.工作电流：≤30mA

4.进液防护程度：IPX1

5.测量精度：血氧饱和度在70%~99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为25bpm～250bpm，测量误差±1%或±1bpm，二者中较大者。

6.弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值。

- 7.无手指插入时8秒后自动退出。

- （66）压力治疗仪

1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能，足底泵功能（单独使用足底部位）。

2.治疗模式：具有梯度治疗、等压治疗模式、高级治疗模式，共25种治疗方案可选，满足不同的临床需求。

3.治疗压力设置范围：0mmHg-240mmHg可调，误差：±5mmHg；

4.治疗时间设置范围：0min-1440min可调。

5.支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围20s-70s，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间。

6.充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用。

7.治疗部位：支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用。

8.具有治疗模式演示功能，在选择治疗模式后可实时演示所选模式的先后治疗部位，便于医护人员对治疗模式的选择。

9.具有取消创伤部位不加压治疗功能

10.具有治疗部位动态指示功能。

11.具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强。

12.主机重量≤2.0kg。

13.不小于4.3英寸彩色触摸显示屏。

14.超静音，自动化程度高，一键式操作，不会影响其他病人的休息。

15.附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择。

16.事件记录：可回顾显示最近200条故障事件。

17.具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施。

18.大容量锂电池，工作时间≥4小时。

19.可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳。

- （67）一体式气垫床

承载力：≤135KG

- （68）心电图机

1.心电采集：标准12导联心电信号同步采集；支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

2.屏幕大于7英寸彩色液晶显示屏，支持显示背景网格

3.输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

4.频率响应：0.01-300Hz (-3db)

5.耐极化电压：±900mV

6.A/D转换：24bit

7.共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（交流滤波关闭）

- （69）心电监护仪

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化，主机插槽数≥2个；

2.≥12英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素；

3.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面；

4.可充电锂电池，持续供电＞4小时；

5.配置≥2个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备；

6.具备待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式；

7.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、新生儿窒息唤醒等参数模块；

8.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

9.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警；

10.可配12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告；

11.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人；

12.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿；

13.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db

14.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

15.可升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能（EWS））等软件功能；

16.支持≥240小时趋势表数据和趋势图存储和回顾；

17.支持≥3500组NIBP血压列表数据存储与回顾功能；

18.支持≥2500组报警事件的存储与回顾功能；

19.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；

- （70）负压吸引设备

1.采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。

2.大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。

3.设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。

4.采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。

5.配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。

6.手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

7.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

8.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

9.抽气速率：≥40L/min

10.贮液瓶：2500ml×2 只(玻璃)

11.电源：AC220V 50Hz

12.输入功率：250VA

- （71）抢救药品车

1.JEMP流水线产品，主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重；

2.车体上部：飞燕式台面大型模具包括ABS护栏一次成型缓坡，物品不易滑落，护栏高度70mm，台面内使用尺寸：525*433mm（±5%）,台面上配透明软玻璃，扶手护栏两用一体化，左右后随意推行，台面左右扶手双层，手柄凹陷手印，

3.车体正面：中控锁可折叠，配置五层大小抽屉，第一二层小抽面80mm，内空：430*335*68mm（±5%），两中抽面120mm内空：430*335*110mm（±5%），一深抽面240mm内空：430*335*220mm（±5%），抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，防盗式封口插槽标识牌尺寸、113*35mm（±5%）观察窗15度角便与识别，防止液体及灰尘进入；新燕尾拉手加厚加大；

4.左侧：多用平台可与输液架左右互换、伸缩副工作台、可取式档案盒；

5.右侧：伸缩输液架尼龙料材质一次成形，可载重2-5KG，多用平台与输液架可左右互换、旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色污物桶175*175*280mm（±5%），双色用于垃圾分类，损伤性垃圾，和感染性垃圾；

6.车体背部：抢救板，隐藏式伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便与更换不同国家电源；

7.车体底部：四只直径100mm豪华万向插入式静声轮，其中两只带刹车功能；

- （72）输液泵

1.适用符合标准的各品牌输液器

2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式

3．输液速度范围：0.1-1200mL/h, 最小增量为0.01mL/h

4.全触摸屏操作，全中文显示，人机操作界面

5.预置输液量范围：0.10-9999ml（最小增量0.01）

6.输液精度±5%

7.KVO速度0.10-5.00mL/h；

8.单个气泡：气泡报警精度： ±15ul或±20%，取大者；

气泡等级7级可调： 25 ，50 ，100 ，200 ，300 ，500 ，800 (ul)

9.累积气泡：气泡等级7级可调：100ul/15min，200ul/15min，400ul/15min， 500ul/15min，600ul/15min，800ul/15min，1000ul/15min

10.防药液自流：智能阻断，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

11.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

12.阻塞级别：300mmHg~900mmHg；动态显示管路的压力状态

13.更改速速时完全不需要中断输液

14.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束

15.事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件

16.声音音量等级：可调11级报警音量

17.条码扫描：患者信息通过条码扫描输入

18.无线联网功能：连接静脉输注中央站、护士呼叫、输液泵信息联网

19．内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间不小于5小时

20.分类：I类，防除颤CF型；IPX2

- （73）监护仪

1标配3/5导心电

2具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

3具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV；

4共模抑制能力>106db；

5具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

6具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况，测量范围-2.5mV-+2.5mV;

7具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；

8支持HRV心率变异性分析功能

- （74）雾化机

1.喷雾粒子直径：MMAD约3-5um

2.药液杯容量：最大7mL

3.残液量：0.7ml以下

4.噪音： 65dB 以下（无药液状态）

5.喷雾速率： 0.2mL/min以上

6.电源：220V～、50HZ

7.输入功率：140VA以下

8.使用环境温度：+10～+40℃/30%RH～85%RH

9.湿度/大气压力：700hPa～1060hPa

10.配套雾化耗材，药液杯仅由2部分组成。

药液灌注、雾化治疗、后期清洗更便捷，有效地提高了整体治疗的效率。

11.外置过滤片，可及时更换。

12.高强度的压缩机，雾化器气体流量可达7L/min以上。

- （75）多功能吊塔

1.主体材料为6063高强度铝合金一次性挤压成型，长时间承重不变形

2.桥塔横梁长2500-3500mm（可按医院实际情况进行调整），包含二个气电箱体，一个干区箱体，一个湿区箱体

桥塔主桥体配备一体化可调节亮度、时尚新颖防炫目的节能LED照明灯（小于20W），灯光柔和，LED灯泡寿命≥20000h。

3.需要有同一品牌的数字化软件产品，实现HIS、LIS、Pacs的床旁显示。

4.设备塔气电箱体长度≥800mm，采用多边型全密封，要求气电分离。

5.输液塔气电箱体长度≥800mm。采用多边型全密封，要求气电分离。

6.气体终端配置：氧气O2×2个；负压吸引Vac×1个（可以根据临床需求增减）。

- （76）心电图机

1.≥10.1英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕可翻转，分辨率1920×1200

2.整机重量≤4kg

3.内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告

4.设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

5.可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输

6.内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告，实现远程会诊

7.可升级内置红外扫描仪，通过一维码及二维码获取病人信息

- （77）全自动电动洗胃机

1.采用膜片泵作为冲液和吸液的动力源，并通过压力传感器和 CPU 控制，使冲、吸转换；

2.要求采用定量容积式转换缸，使吸出液量和冲入液量准确、可靠；

3.气压驱动的换向阀结构能够强力挤碎大块污物，使管路更通畅，清洗维护便捷；

4.面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，方便操作者掌握洗胃机工作状态和洗胃的进展；

5.本机增设手动冲、吸液量平衡装置，可解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态；

6.具有“ 口腔插管 ”和“鼻腔插管 ”两种洗胃模式，可以根据地域海拔高度和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式；

7.流量：≥2L/min（口腔插管档）； ≥1L/min（鼻腔插管档）

8.自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次；

9.吸液量：（350ml~450ml）/次

10.吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次

11.正、负压力设定范围：47kPa~67kPa

12.电源：220V 50Hz

13.输入功率：110VA

14.噪音：≤65dB（A）

- （78）便携式生命体征监护仪

1.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

2.≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。

3.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。

4.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

5.整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。

- （79）输液加压袋

1.结构：环形囊结构

2.容量：500ml

- （80）输液泵

1.适用符合标准的各品牌输液器

2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式

3．输液速度范围：0.1-1200mL/h, 最小增量为0.01mL/h

4.全触摸屏操作，全中文显示，人机操作界面

5.预置输液量范围：0.10-9999ml（最小增量0.01）

6.输液精度±5%

7.KVO速度0.10-5.00mL/h；

8.单个气泡：气泡报警精度： ±15ul或±20%，取大者；

气泡等级7级可调： 25 ，50 ，100 ，200 ，300 ，500 ，800 (ul)

9.累积气泡：气泡等级7级可调：100ul/15min，200ul/15min，400ul/15min， 500ul/15min，600ul/15min，800ul/15min，1000ul/15min

10.防药液自流：智能阻断，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

11.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

12.阻塞级别：300mmHg~900mmHg；动态显示管路的压力状态

13.更改速速时完全不需要中断输液

14.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束

15.事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件

16.声音音量等级：可调11级报警音量

17.条码扫描：患者信息通过条码扫描输入

18.无线联网功能：连接静脉输注中央站、护士呼叫、输液泵信息联网

19.内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间不小于5小时

20.分类：I类，防除颤CF型；IPX2

- （81）注射泵

1.屏幕尺寸≤3.5英寸

2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml

3.≥8种注射模式可选，支持梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

4.最大输注速率不低于1900ml/h

5.阻塞级别：10级可选择，动态显示管路的压力状态

6.触摸屏操作

7.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

8.防撞推头

8.支持配置药物库, 可存储至少2000种药物

9.声音音量等级：可调10级报警音量

10.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

11. 防护等级不低于IP34

12.界面风格可设置七种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物

13.具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值

14.内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于20h

15.可选配输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息；

16.可选配输注中央监护系统，其具有持续改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量等进行统计报告导出，跟踪优化临床输注用药；

17.可选配输注中央监护系统，支持接入监护仪数据，同屏显示患者输注用药和生命体征信息，辅助医护分析病情及精准用药。

18.可选配输注中央监护系统，进行实景视图绘制

19.可选配输注中央监护系统，支持HL7 以及Webservice协议与第三方进行对接

- （82）负压吸引设备

1.采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。

2.大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。

3.设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。

4.采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。

5.配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。

6.手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

7.整机工作平稳，噪声低

8.极限负压值： ≥0.09MPa(680mmHg)

9.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

10.抽气速率： ≥40L/min

11.贮液瓶：2500ml×2 只(玻璃)

12.电源：AC220V 50Hz

13.输入功率：250VA

- （83）输液输血加温仪

1、主机结构：主体尺寸不大于8.6cm（长）×6.5cm（宽）×18.5cm（高），可单手抓握

2、加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

3、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃；

4、显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥40*90mm；

5、按键：轻触按键，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求；

6、机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障；

7、耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材；

8、安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；

9、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

10、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

11、预热时间：从20℃-36℃小于2分钟；

12、加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好；

13、加温管尾部开口≥45°，扩口，符合护理安装和感控要求；

14、加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米；

15、加热管可选内径≥3种，包括3.5mm，6.5mm和14.5mm；

- （84）温毯机

1.加热方式：热空气对流式加温

2.温度设定范围应包括：室温(降温档)、33℃～43℃

3.温度准确度误差：≤±1℃

4.超温断电报警保护：45℃软/硬件双重独立保护

5.温控超限报警：出风口温度超过设定温度±1.5℃

6.加温时间：到达设定温度应≤2分钟

7.最大送风量：42CFM

8.工作最大噪声：46dB

9.空气过滤器：0.2㎛HEPA过滤器

10.设备具有单次工作计时功能和累计工作计时和查询功能

（85）转运呼吸机（核心产品）

1.整机为电动电控，涡轮驱动产生空气气源，适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

2.采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

3.电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

★4.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式，吸气峰值流速≥210L/min。

5.呼吸机主机重量≤4.5kg，可支持单管路通气，管路更加简单便携。

6.支持显示≥100小时的全部监测参数，≥8000条报警和操作日志记录，具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

7.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

8.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。

9.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

10.主机标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

11.主机标配高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV）。

★12.主机可升级无创通气模式和氧疗模式，可升级无消耗氧传感器，无需校准和更换。

★13.主机具备呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

14.主机标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

15.主机具备氧浓度设置功能,吸入氧浓度可调范围：21—100%。

16.信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

（86）无创呼吸机（核心产品）

1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，满足危重症患者的无创通气需求，也可用于有创通气。

2.采用不低于15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率不低于1920*1080, 中文操作界面，支持手势操作。主机净重≤12kg 。

★3.主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min。

4.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C，容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV。

★5.自主/时控通气模式ST+，S和T可以分别设置不同的吸气压力，满足不同呼吸状态患者的治疗需求具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

★6.无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测（ROX）、自主呼吸率监测功能。 无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能。

7.无需外接设备即可支持升级食道压或辅助压监测功能，需提供食道压或辅助压配套耗材国产注册证明材料。

8.可设置面罩类型和呼气端口类型，其中面罩类型可以选：气切/插管。

9.同屏最大可显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小，具备截屏U盘导出功能。

10.主机支持升级C02模块监测，主机支持升级Sp02模块监测。

11.主机具备潮气量设置功能, 潮气量可调范围：50ml—2000ml。

12.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。

13.可升级同品牌湿化器，湿化器有触摸屏，可设置与监测。

- （87）高流量呼吸湿化治疗仪

1.工作模式：高流量模式、低流量模式、CPAP模式

2.屏幕：≥7英寸触摸屏

3.氧浓度设置范围：21%-100%

4.空氧控制模式：自动控氧

5.流量设置范围：2-80L/min，步进0.5L/min

6.温度设置：29℃-37℃ 9档

7.湿度设置：1-7档，7档

8.监测信息：流量、氧浓度、温度、治疗时间、血氧及脉率、呼吸频率、氧源压力、ROX指数、气道压力、漏气量

9.特色功能：一键增氧

10.WIFI：无

11.消毒方式：免消毒

12.内置电池：无

13.配件：儿童鼻塞、血氧（适合婴幼儿使用场景）

- （88）气囊压力监测表

1.用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管充气、放气及压力检测。

2.气囊测压表为弹簧管机械指针式压力表

3.连接管为tpu材料.

4.面板保护圈为橡胶材料。

5.长度：连接管用于监测长度不小于10CM

6.阀门要求：使充气手柄即可以为气囊充气也可以为气囊放气

7.对口接口使用：可以经过连接管或直接与气管插管连接

8.充气手柄要求：橡胶材料使用来气囊充气

- （89）空气消毒机

1.消毒因子：等离子体。

2.特定适用空间体积≤150㎥。

3.安装方式：柜式（无需安装）。

4.额定输入功率≤130W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz 。

5.循环风量≥1200m3/h。

6.等离子体密度分布≥3.7X1017m-3。

7.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。

8.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。

9.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.99%。

10.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的存活菌数≤15（cfu/m3）。

11.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。

12.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。

- （90）气道管理车

1.尺寸：790*490*1200mm（±5%）

2.材质：车体由冷钢喷塑材料组成，7层自锁式模具成型，配置电子镜钥匙锁，车体右侧配有1个可锁门式箱内独立空间，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；

3.组成结构、尺寸

3.1台面：台面材质为冷钢喷塑材质，台面配有304材质不锈钢护栏，欧式护栏垫，台面上配透明软玻璃

3.2正面：第一、二、三、四层：高度120mm（±5%），内部尺寸：465*370*101mm（±5%），第五、六层：高度135mm（±5%），内部尺寸：465*370*117mm（±5%），第七层：高度145mm（±5%），内部尺寸：465*370*117mm（±5%），抽屉拉手：铝合金拉手，三折自吸轨道

3.3左侧：大号不锈钢网篮：内部尺寸：150*85*715mm（±5%）；小号不锈钢网篮：内部尺寸：150*85*478mm（±5%）；网丝：厚度3mm

3.4右侧：单开门：内部尺寸：446*146*996mm（±5%）

3.5底部：车体四周安装有防撞装置；4寸豪华万向静音轮，防尘和绝缘性能良好。推动灵活自如，每只脚轮带有刹车装置，便于停放其中2只带刹车功能，脚轮材料为强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活

3.6后部：车体后部装有一个五孔电源插排，可外接电源。车子后下部配有一个氧气瓶支架，左上方配有笔记本支架

- （91）抢救床

（一）标配2张不带秤

1.病床功能：整体升降、头低足高位、头高足低位、背部升降；

2.液压控制系统采用液压系统，能长期使用不漏液；包含压力补偿系统，避免由于压力不均匀而出现床面倾斜现象；

3.床体及立柱采用全优质钢材；

4.包含缓冲减震床架，床体受到冲击后床架可缓冲减震；

5.紧急情况下，可提起床尾实现快速足高位倾斜，也便于上下坡，即使在坡路上也可保持床面水平；

6.配置一键快速抬起人体工程学推床把手，不使用时可隐藏在床头下。

7.床面采用非金属可透X光材质，一体成型，无拼接；

8.床头两侧包含滚珠式床头及整床角度指示器，有0°，45°，90°重点标识。

9.防静电聚酯脚轮，推过路面不会留下胎痕，脚轮直径20.3cm，大小符合国标；双重锁定、四轮制动。全封闭，防尘或头发丝，配有中心刹车转向系统（第五轮）；

10.床垫：防压疮床垫，面罩接缝处采用高频热压技术，无剪切力定位、防火内衬，防水透气防渗漏；配有射线可完全穿透的床垫罩；

11.四角防撞轮、双侧防撞条：便于转弯、保护床体免受伤害；

12.护栏：高强度安全折叠双护栏，主体采用钢制材料，可耐受意外撞击（护拦垂直承受力82Kg；水平承受力36Kg）；不夹手，易清洁无死角；

13.整床承重318Kg，可同时承载两名成年人。

14.规格：床面总长度：2100mm（±5%），床面总宽度：760mm（±5%），最低为高度：565mm（±5%），最高位高度：885mm（±5%），护栏长度：1225mm（±5%）

15.床头抬起角度90°

（二）标配1张自带体重秤

1.病床功能：整体升降、头低足高位、头高足低位、背部升降；

2.液压控制系统采用液压系统，能长期使用不漏液；包含压力补偿系统，避免由于压力不均匀而出现床面倾斜现象；

3.床体及立柱采用全优质钢材；

4.包含缓冲减震床架，床体受到冲击后床架可缓冲减震；

5.紧急情况下，可提起床尾实现快速足高位倾斜，也便于上下坡，即使在坡路上也可保持床面水平；

6.配置一键快速抬起人体工程学推床把手，不使用时可隐藏在床头下。

7.床面采用非金属可透X光材质，一体成型，无拼接；

8.床头两侧包含滚珠式床头及整床角度指示器，有0°，45°，90°重点标识。

9.防静电聚酯脚轮，推过路面不会留下胎痕，脚轮直径20.3cm，大小符合国标；双重锁定、四轮制动。全封闭，防尘或头发丝，配有中心刹车转向系统（第五轮）；

10.床垫：防压疮床垫，无剪切力定位、防火内衬，防水透气防渗漏；

11.四角防撞轮、双侧防撞条：便于转弯、保护床体免受伤害；

12.护栏：高强度安全折叠双护栏，主体采用钢制材料，可耐受意外撞击（护拦垂直承受力82Kg；水平承受力36Kg）；不夹手，易清洁无死角；

13.整床承重≥318Kg，可同时承载两名成年人。

14.规格：床面总长度：2100mm（±5%），床面总宽度：760mm（±5%），最低为高度：565mm（±5%），最高位高度：885mm（±5%），护栏长度：1225mm（±5%）

15.床头抬起角度90°

16.内置式体重秤

16.1体重秤位于床尾端框架，方便读取数据

16.2体重秤可进行清零操作

16.3可查询十次称重数据

16.4体重秤由电池供电

- （92）急诊转运床

1.采用电泳+粉末喷涂，并具有一定抗菌性，可有效抑制大肠杆菌和葡萄球菌，并提供喷涂检测和抗菌检测报告。

2.规格：全长≤1930mm，全宽≤667mm，最低高度≤510mm，最高高度≥850mm，背部升降≥70°。

3.安全工作载荷≥170KG。

4.背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

5.高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

6.床板：PP树脂成型制品。

7.框架：采用钢制/部分铝制品制成。

8.护栏板：PP树脂成型两侧护栏板，高度≥315mm，护栏最薄处厚度≥18mm

9.护栏把手处有手指凹槽造型，防止在推行时手部滑动。

10.护栏可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并且在水平位置时前后均进行锁定，护栏的稳定性以及整体。

11.压铸铝有压铸一体成型挂钩，可起到挂尿袋，小型仪器等作用单钩承重≥30kg。

12.脚轮：四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。配置有一个含碳导电脚轮（有黄色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面。

13.独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即"直行"状态，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面。未使用时第五轮离地高度≥30mm，通过性更好。

14.床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，托盘能承重15Kg。

15.氧气瓶搁架，在床板下侧可横向或竖向放置最大7升的氧气瓶，并有两个旋钮可进行固定。

16.转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

17.床侧边有两个不锈钢冲压件，上面有6个U型孔可以放置塑料尿滴架挂钩。挂钩可以徒手进行拆卸，安装在任意位置。

（93）抢救室护理中心监护系统

（一）IP网络医护主机

1.组网与供电

以一根CAT6线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。

2.液晶屏幕

采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)，视角80/80/75/80deg(Typ)。

3.声学要求

扬声器：8Ω0.5W，单声道，出音方式	前出音

4.材质与外观

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，安装后厚度不超过60mm。整机重量不超过2.0kg。

5.环境可靠性

工作温度	-10℃～50℃

工作湿度	10%～90%

静电等级	±15KV

群脉冲等级	1.2KV@5KHz

6.麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用15色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。

7.可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。

8.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。

9.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。

10.可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。

11.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。

12.自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于4个时段，每个时间段时间灵活可调。

13.当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。

14.支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。

15.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

16.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。

17.床位一览：可以提供床位列表信息概览，包括总住院人数、总床位数、各床位病人概况等，以及查询，分护理级别显示等功能。

18.房间一览：可以房间列表的形式，展示和管理每个病房的信息:包含床位号、科主任、护士长、管房医生、管房护士。

19.医生管理：可以管理医生信息、医生排班字典。

20.护士管理：可以管理护士信息、护士排班字典。

21.排班管理：可以添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。

22.照片管理：可以对医生和护士照片的管理，包括上传、删除以及对分机照片的清除和下发。

23.宣传教育：可以对入院须知、科室简介、服务信息和内容管理。

24.点阵屏广告：可以针对点阵屏广告内容的添加，编辑，更新删除操作。

25.呼叫选项：可以对一些呼叫的参数进行设置，包括点阵屏参数、振铃参数设置、存储设置、床头机功能、门口机功能、门灯功能、分机亮度、呼叫、外设开关的设置。

26.房间设置：可以对房间参数进行设置，包括增加一个房间、管理房间设置参数、对门口分机进行关联手表机、取消门口机关联的手表机、更新房间布局以及更新门口分机功能。

27.床位设置：可以对床位参数设置，包括增加一个床位、管理床位设置参数对床头分机进行关联手表机、取消床头关联的手表机、关联房间、取消关联房间、更新床位布局、更新床头分机以及更新房间布局功能。

28.颜色设置：可以实现对患者扩展信息、患者主要信息、设备灯进行颜色设置，通过内页顶部的标签切换不同的管理页面。

29.高级设置：可以实现对门口机显示模式、年龄是否显示生日、年龄显示模式、是否自动排班、床位列表卡中病人标记显示模式进行设置，通过勾选来管理控制床位一览页面和分机显示模式。

30.护士进入：可以对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号/房间名、护士进入方式、护士名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。

31.呼叫记录：可以查询科室内的呼叫记录。

32.房间对比图：可以指定查询条件内，各房间呼叫次数对比。

33.日线图：可以指定的日期段内，每天的呼叫量对比。

34.分时曲线图：可以查询一段时间内呼叫情况。

35.呼叫量对比图：可以在指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。

36.呼叫量对比图：可以指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。

37.入住统计图：可以查询指定护理单元，或各护理单元的入住率。

38.护理单元管理：可以实现对护理单元的设置。包括添加、删除或编辑现有护理单元。

39.用户管理：可以完成对系统用户的管理，包括添加、删除、编辑。

40.角色管理：可以对护士站、护士长、院领导、管理员四个角色进行权限配置，也可点击左下角恢复默认设置按钮，一键恢复设置。

41.护理等级管理：可以完成对护理等级的管理，包括添加、删除、编辑、更新。

（二）信息交互管理主机

1.组网与供电

具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。

2.材质与外观

支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过1U。整机重量不超过3.5kg。

3.环境可靠性

输入电压	200～240VAC 50Hz

工作温度	-10℃～50℃

工作湿度	10%～90%

静电等级	±10KV

群脉冲等级	1.2KV@5KHz

4.主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。支持扩展语音网关设备，实现移动语音终端的连接功能接口。

5.支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。

6.支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。

7.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。

8.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。

9.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。

10.要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。

11.主机内嵌WEB服务，具有网页登录配置功能。

12.可与医疗气体系统对接进行播报提醒

13.支持实现振铃、摘机挂机检测功能

14.支持接入消防信号功能

（三）门口分机

1.组网与供电

设备采用双绞线接入系统总线。即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。

供电方式：集中供电便于管理。

2.液晶屏幕

采用≥10英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)。

3.声学要求

扬声器	功率不高于2W，单声道，出音方式：前出音。

4.外观结构

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持挂板式安装。

5.环境可靠性

工作温度	-10℃～50℃

工作湿度	10%～90%

当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用15色及以上LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。

6.分机应支持增援呼叫、呼叫清除、护士定位、智能刷卡功能。

7.支持文字滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示；展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。支持同时展示5张病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。

（四）床头分机

1.组网与供电

设备采用双绞线接入系统总线，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。

供电方式：集中供电便于管理。

2.液晶屏幕

采用≥7英寸液晶屏，分辨率≥800*480，屏幕比例16:9，亮度300cd/㎡(Typ)。

3.声学要求

扬声器	功率不高于2W，单声道，出音方式：正出音。

4.外观结构：

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持嵌入式或选配挂板式安装。为匹配设备带，宽度不可超过120mm，安装后厚度不超过21mm。整机重量不超过0.4kg。

5.环境可靠性：

工作温度	-10℃～50℃

工作湿度	10%～90%

静电防护等级	±20KV

群脉冲等级	1.0KV@5KHz

6.支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。

7.分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒等呼叫信息交互功能。

8.支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。

9.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，息屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。通过呼叫开关按键可控制相应床头分机的屏幕息屏和点亮。

10.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。显示患者饮食注意事项、压疮、跌倒/坠床、DVT、管路滑脱、隔离等护理标识信息，并支持以图片方式展示护理标识信息。

11.可提示和记录护士所在病房信息。支持刷卡，实现护士定位和记录。

12.呼叫开关（手柄线）通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定。呼叫开关配置有照明灯，方便患者夜间使用。

13.床头分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。

（五）卫生间分机

1.不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装，安装于标准86盒。

2.外观结构

材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。

机身尺寸：大按键，长宽不低于100mm，厚不超过30mm

机身重量：不超过100g

3.环境可靠性

工作温度	0℃～40℃

防水等级	IP68

静电等级	±15KV

群脉冲等级	1KV@5KHz

4.用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。

5.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。

6.IP68防护等级，防水、防尘工艺，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；超大红色紧急呼叫按钮，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。

7.分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。

8.拉绳端应配有立体坠饰，使拉绳保持垂直，不因溅水 贴于墙面。

（六）走廊显示屏

组网与供电

使用一根两芯线连接主机，通过RS485协议进行数据通讯。

显示屏幕

采用双面Φ3.75LED点阵屏，像素点不低于128*32，支持显示两行八个汉字。

外观结构：

采用铝合金氧化材料，覆膜。界面黑底红字，配白色“静”（中英文）字，支持吸顶或悬挂安装。宽度不可超过200mm，长度不超过900mm，厚度不超过40mm。整机重量不超过4kg。

环境可靠性：

工作温度	-20℃～40℃

工作湿度	10%～90%

静电防护等级	±15KV

群脉冲等级	1.2KV@5KHz

呼叫时可显示护理级别、房间号和床位号信息；外观有醒目中英文“静”字标识，提示病区人员保持安静。

支持显示多种格式的日期时间样式、护士位置、温馨提示等内容。

（七）网络液晶一体机

1. CPU≥4核，主频≥1.9GHz,系统≥安卓11；显示屏尺寸 ≥55英寸，分辨率≥3840*2160，对比度≥5000：1，显示寿命≥30000小时,RJ45支持10/100/1000M自适应

2.运行内存≥ 2G，机身存储≥32G；

3.可显示病区统计信息、病区概况、调床信息、呼叫信息、护理信息、高危风险管理、常用联系方式、公告栏能信息。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。统计信息、病区概况、护理信息等展示项目可灵活配置；

4.可显示患者床位一览表：展示患者的关键信息，包含床号、姓名、护理等级、年龄、护理标识等信息。设置：可设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。

- （94）神经血管治疗仪

1.波长0.8um~1.00um光源范围内。

2.每个治疗片≥60个近红外发光二极管

3.强度控制：由小到大可调，光功率范围： 0mW/cm2-5mW/cm2；

4.时间控制，多档可调

5.噪声≤60dB

- （95）胰岛素泵

1.储药器≥200U

2.胰岛素浓度： U-100,  速效或常规短效

3.基础量调节范围：0-35U/小时，基础率步长：0.025U/小时

4.胰岛素自动分配功能：6段法，24段法

5.基础率分段：3种预设，最多可设置48段，具备复制功能

6.临时基础率： U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入值

7.三餐大剂量输注方式：常规输注/方波输注/双波输注

8.大剂量调节范围：0.025-35U,3个预设值，步长0.025/0.05/0.1/0.5/1U 可选，默认0.1U

9.助针器：有

10.无线独立控制器：有

11.键盘锁定功能：有，可防误操作

12.具备自检功能

13.历史记录可回顾

14.输注精度：±5%范围内

15.防水：胰岛素泵体IPX4 标准

16.时间格式：12/24小时制

17.报警方式：音频/震动/灯光/显示等多种报警方式

18.安全系统：最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/ 低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警

19.适用年龄：3周岁以上

- （96）微波消融仪

1.基本要求：用于影像设备引导下的微波消融治疗

2.工作频率：2450MHz±50MHz

3.治疗时间：1～30min连续可调

4.计时方式：包含正计时和倒计时

5.测温系统：具有消融组织边界温度监测和针杆温度监测功能

6.测温安全控制：边界测温范围：15—90℃，误差±0.5℃；杆温控制45℃。当达到界定温度，仪器自动停止功率输出并报警提示，防止手术中发生烫伤

7.整机控制：脚踏开关和触屏控制

8.液晶屏显示：仪器均为液晶屏显示

9.驻波比：射频连接线缆和匹配负载连接，在其工作频率下驻波比不大于1.5

10.微波发射源：固态源发射源

11.整机泄露：无用微波辐射＜2mw/cm²,仪器外壳泄漏＜2mW/cm2,远低于国家标准10mw/cm²的安全标准

12.仪器配套耗材：配套原厂生产的III类一次性使用微波消融针

六、送货及安装调试要求

1、合同生效后30个日历天内完成送货安装及调试。

2、货物到达采购单位后，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点所有货物。

3、响应人应遵守现场的一切规章制度，中标人应在安装前，提供详细的安装方案、项目人员配置及质量保证计划。

4、中标人负责保管、看护进场的货物及配件直至采购单位确认收货为止。

七、售后服务要求

1、本项目全部设备免费质保期不低于3年。质保期自项目整体验收合格之日起计算，质保期内，所涉及产品质量原因导致的产品维修、更换零部件、人工上门服务和产品（耗材、易损件除外）的全部费用以由中标人承担。

2、在规定的质量保证期内，供应商应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整体货品并相应延长此保修期，否则，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担；质保期满后提供有偿服务，响应文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如采购人要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；供货方应在响应文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

3、投标人提供专业的安装、售后服务团队。

4、接到故障电话后能保证，需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案。

5、投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障应急解决等内容、培训方案、维保收费方案、关于所投产品的售后服务承诺书、优惠措施等。

6、故障应急预案

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

①可能出现的重大故障分析规划出合理应对的措施，例如设备无法开机或持续处于宕机状态等情况的故障分析，分析故障原因。提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案；

②本项目的重点、难点分析，例如分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况；针对分析的上述故障应急情况，提供对应的解决方案；

7、提供维保收费方案

维保收费及维保方案至少包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、②维保工作具体维保内容、③维保流程、④维保规范标准、维保档案等情况。

零配件应保证10年以上的供应期，提供主要零配件的优惠价。零配件供应最长时间不超过3个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。维保期结束后免收人工费，维修仅收配件费。投标文件中提供出保后所需更换的易耗品及配件报价。

8、培训方案

提供临床科室使用培训及医学工程处维护人员培训。提供培训团队组成情况介绍。提供培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

八、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标人必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

九、验收要求及标准：

1、验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。

2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

3、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

4、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。

5、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。

按《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的通知的要求，提供验收通知单、验收书，详见合同附件。

如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

6、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

7、交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。

十、综合说明

1、技术指标符号说明：

招标文件“技术性能及参数要求”中“★”技术指标为重要技术参数，投标人应根据要求提供指定的证明材料作为佐证；如参数中未要求提供指定材料的，需在投标文件中提供以下任意一项证明材料作为佐证：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或产品技术参数白皮书或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章）；若“★”技术指标未提供佐证材料供评标委员会评判的，评标委员会可视为未对此技术参数进行响应。

2、供应商所投产品应能够至少达到招标技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

3、所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

4、中标人承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标产品（设备）的技术参数响应、材质、资质等情况与采购文件的符合与否将直接影响供应商的评标得分和评标结果。

5、投标报价说明

5.1投标总报价包括全部产品供货（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等）、包装、运输、人工、装卸、保险、软件接口、技术培训、原厂质保期服务，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间服务。

5.2供应商应对采购文件中全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

6、知识产权：设计成果等项目相关成果知识产权归采购方所有。供应商应保证采购人免除且供应商承担由于采购人使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用，且如有上述纠纷，采购人有权取消其中标资格。

7、交货期限：合同签订之日起30天内送至指定地点并安装调试完成。（具体以采购方通知为准）。

交货地点：苏州市吴中区尹山湖医院（采购方指定地点）；

8、付款方式：详见合同条款。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的公告为准。

十一、政策执行

1、本次招标不接受整体全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第七章 评标方法、评分标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 第五章  合同文本

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于_________年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供产品及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1合格的销售发票；

11.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16. 索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17. 合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19. 合同的生效

本合同在双方签名盖章后即生效。

十、争议解决

20. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21. 合同份数。

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构一份。

22. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 合同特殊条款

采 购 方（甲方）：

中标人（乙方）：

根据政府采购编号                 采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1采购文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总价一次报定，包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、软件接口、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

2、付款方式：

采购合同签订生效后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款。待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据（A、B）后30日内，由甲方向乙方一次性付至合同总价90%，设备验收合格满一年，无质量问题，甲方在30日内向乙方一次性付清剩余10%的货款。

3、付款方式：银行汇票或转账。

4、乙方账户信息

开户银行：

银行账号：

三、付款依据：

（1）合格发票。

（2）由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》

（3）其他（如有）。

四、交货条件

1、设备交付方式：乙方将设备送至甲方指定的地点并负责供货、安装、调试。

2、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方。

3、交货地点：                   。

4、乙方发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。

5、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其他原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

6、产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料：

A、设备装箱清单（如为进口部件，还须提供该部件的进口报关清单，同时须为近期进口物品）

B、质检合格文件

C、原产地证明文件

D、中文标注

E、使用维修保养中文说明书

F、其他必备材料和必备工具、货物等

G、保修单

H、相关设备原厂质保证明单。（如有）

质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为        年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：甲方指定地点并通过甲方验收。

3、附货物一并交付甲方的资料。

六、违约责任

按一般条款规定执行。

七、索赔

（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、争议的解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（一）请双方在协商基础上进行调解。

（二）在协商基础上进行调解无效时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、知识产权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权侵权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。如因此不可避免导致甲方承担相关责任或费用的，乙方负责赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于因此支付的诉讼费、律师费等。乙方对—切可能的侵权指控负责。

十、合同生效及其它

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同签订后2个工作日内需上传系统网上公示并系统备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标人一份备存。

# 3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人有权变更、中止或者终止、解除合同。

5、本合同一式伍份，甲方贰份、乙方贰份及招标代理机构各执一份。

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

5、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

5.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

5.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

5.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

5.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6、采购单位已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、政府采购政策执行办法：

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、针对小微型企业的评审加分：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格：（30分）

投标报价以进入评标程序、实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）技术参数、性能等符合性比较（33分）：

1、投标设备功能及技术参数、配置符合性（33分）：功能及技术参数、配置完全符合招标要求的得满分，注“★”的为重要技术指标，若负偏离每项扣2分，其他技术指标出现负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。

（三）安装实施方案（10分）

针对本项目设置合理明确的安装实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装实施方案应包括：①项目实施计划与时间安排；②项目试运行调试方案；③项目人员组成及职责安排；④安装说明及安装工具设备清单；⑤安全文明施工制度等方面。

能体现上述评审要点且实施方案详细完整、针对性强，价格优惠力度大的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求,价格优惠力度不够的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（四）免费质保期（2分）

满足采购文件质保期要求；每延长一年质保得1分，最多得2分；

注：本质保期延长不足1年的不得分。

（五）维保收费及维保方案（8分）

维保收费及维保方案至少包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格；②维保工作具体维保内容；③维保流程；④维保规范标准、维保档案等情况。

能体现上述评审要点且实施方案详细完整、针对性强，价格优惠力度大的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求,价格优惠力度不够的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（六）培训计划（6分）

根据培训方案内容包括①培训需求分析；②培训内容及方法计划；③负责培训人员情况；④培训设备场地情况介绍进行评定。

能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、针对性强的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（七）故障应急预案（8分）

投标人根据设备有可能出现的①重大故障分析规划出合理应对的措施；②有关经验措施实施预案、对重点难点的分析进行评定。

能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（八）类似业绩（3分）：投标产品自2022年1月至今类似项目业绩情况比较，每提供一份得1分，最高为3分。（投标文件中需提供合同复印件）。

注：以上评分标准中的技术参数部分，各投标人均应提供相关的证明材料并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则可被视为不具备该项得分的条件。

（全文完）