江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0046

采购人：江苏开放大学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年四月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	17

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	23

第五章	 合同主要条款及格式	61

第六章 投标文件格式及附件	67

# 第一章 投标邀请

项目概况

江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目的潜在供应商应在“苏采云”系统注册登记成功后免费下载获取招标文件，并于2026年5月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0046

项目名称：江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目

采购方式：公开招标

预算金额：367万元

最高限价：367万元，投标总价及分项报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目，具体内容见招标文件。

合同履行期限（交付期）：自合同签订之日起75个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2024年度或者2025年度经审计的财务报告复印件，否则视为未提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳增值税或企业所得税或印花税的凭据，及社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

5、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购项目，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网苏采云系统

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月11日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

2、集中考察或答疑：本项目组织统一踏勘现场，时间2026年4月27日上午9:30至11:30，地址：南京市浦口区桥林街道桥林街明因路601号 江苏开放大学（桥林校区）C4实验楼南楼， 联系电话：14751686688 。建议各投标人应根据自身情况，在提交投标文件前勘察现场，对实际场地和施工量的测量（包括图纸设计、水电施工、通排风系统安装等），未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不了解现场情况为由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。

3、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4、公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6、是否接受进口产品：不接受。

7、本项目所属行业：工业。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏开放大学

地 址：南京市江东北路399号

联系人：吕老师

联系电话：025-86265605

2、采购代理机构信息

名 称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系方式：江跃、蒋毅025-84200819

3、项目联系方式

项目联系人：江跃、蒋毅

电话：025-84200819

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

  - 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

  - 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

  - 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

  - 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8.实施本国产品标准及相关政策

3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.8.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.8.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.8.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。二、招标文件

4、招标文件组成

  - 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

  - 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

  - 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

  - 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 6.3 供应商应用人民币报价。

  - 6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

  - 6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

  - 6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

8、投标费用

8.1 本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）收费标准的48%计算，由中标单位向招标代理机构支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.2 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9、投标文件组成

  - 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

  - 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- ★投标申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- ★第一章投标邀请中申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

  - 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

  - 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

  - 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

  - 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

- 拟投入本项目人员配备表；

- 项目实施方案；

- 服务承诺；

- ★《技术条款偏离表》；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 供应商的投标报价，是指提供招标项目货物，并进行项目安装、调试、验收及售后等相关服务的所有费用。包括但不限于：货物价格（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运杂费、保险费、卸装、产品保管保护费、调试费、培训及售后服务费、有关行业专管部门验收、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14、投标有效期

  - 自开标之日起60天内投标有效。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的份数、签署

  - 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

16、投标文件的递交

  - 16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

  - 16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

  - 16.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

18、投标文件的修改和撤回

  - 18.1 投标文件的修改

  - 18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

  - 18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 18.2 投标文件的撤回

  - 18.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

  - 18.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 18.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

  - 19.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

  - 19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

  - 19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20、评标

  - 20.1评标组织

    - 21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    - （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - （2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - （3）对投标文件进行比较和评价；

    - （4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

    - （5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

  - 20.2评标程序

    - 20.2.1投标文件的资格审查。

20.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

20.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

    - 20.2.2投标文件的符合性审查。

      - 20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

      - 20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

      - 20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

      - 20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

      - （1）未按招标文件规定签署、盖章的；

      - （2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

      - （3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

      - （4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

      - （5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

      - （6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

      - （7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

      - （8）不同供应商的投标文件相互混装；

      - （9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

      - （10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

      - （11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

      - （12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

      - （13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

      - （14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

      - （15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

      - （16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

      - （17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

      - （18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

      - 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

      - 20.2.2.5 废标

20.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

20.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

20.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

20.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

20.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.3 投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

    - 20.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

      - （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

      - （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

      - （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

      - （4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

      - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 20.3评标方法和标准

    - 20.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

    - 20.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

    - 20.3.3评分标准详见文件第三章。

21、确定中标供应商

  - 21.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 21.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

  - （1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

  - （2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

  - 按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

  - 21.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

  - 21.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 21.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

  - 21.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23、评标过程的保密性

  - 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

  - 供应商（投标人）认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

- 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

- 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

- 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

- 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

- 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

- 质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

- 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。   经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

本项目评标方法采用综合评分法，综合评分的主要因素是：投标报价、技术参数、项目实施方案等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；服务为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商的最终得分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术参数 | 产品技术参数全部满足采购文件第四章招标项目的技术规格、要求和数量等的得满分20分；明确标注“★”为关键技术指标，投标人必须完全响应并满足这些条款的要求，如有负偏离直接判定其投标为无效投标或否决其投标，标注“▲”的为重要技术指标，每有一项负偏离扣2分；其他非重要参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 备注：投标人须对招标文件技术要求中标注“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或说明书或检测报告等)，如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置；其他参数以技术条款偏离中应答为准，如因未在《技术条款偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 20 |
| 3 | 样品 | 投标人开标前，将满足招标文件技术要求的样品送达评标现场，评审委员会根据样品的材料质量、尺寸、结构款式、制作工艺、表面处理情况等进行评审：（投标人提供的样品及相关费用由投标人承担，样品需要按招标文件要求尺寸提供） 1、实验台所用钢材小样一块：尺寸215mm×150mm×1.2mm (1)小样的材料质量和尺寸符合招标文件技术要求和样品要求；小样的喷涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷；得2分。 (2)小样的喷涂层存在色差或斑点或流疤等任一缺陷；得1分。 (3)小样的材料质量和尺寸不符合招标文件要求或未提供样品或样品提供不全的，得0分。 2、提供陶瓷台面样品（每种颜色一块），尺寸160mm*120mm(长X宽)，22mm厚，可见截面耐污，颜 色至少包含有黑色系、绿色系、蓝色系、白色系、灰色系、紫色系、斑点灰色系等7种颜色的样品以供评审。 （1）投标样品材质及厚度符合采购要求，7种颜色样块齐全，四周倒角不小于R10的圆角，细节处理精细，手感细腻，颜色色泽均匀，尺寸规整表面无破损、无毛刺、无起泡、无刺激性异味，得3分； （2）投标样品材质及厚度符合采购要求，只提供6种颜色样块，四周倒角小于R10的圆角，细节处理较精细，手感较细腻，颜色色泽较均匀，尺寸较规整并表面无明显破损、无明显毛刺、无明显起泡、无明显刺激性异味，得2分； （3）投标样品材质及厚度符合采购要求，只提供5种或5种以下颜色样块。四周无倒圆角，细节处理粗糙，手感不够细腻，颜色色泽不够均匀，尺寸不够规整并表面少量破损，少量毛刺、少量起泡、有刺激性异味，部分满足采购需求的，得1分； （4）样品不满足招标文件技术要求等其他情况，或投标人未提供或不按采购文件要求提供的得0分。 | 5 |
| 4 | 视频演示 | 1、投标人根据项目需求，对排风柜烟雾泄露检测、排风柜的液晶控制面板视频展示效果进行展示。按以下几个方面的要求进行真实系统演示： （1）（气流）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸，烟雾能顺畅排尽； （2）（气流）可视化－局部（小烟雾）：无可见外溢或逃逸，烟雾能顺畅排尽； （3）液晶控制面板必须满足远程和本地双控制； （4）通过手机端使用微信小程序进行远程监测，可远程查看数据（实时温湿度显示、风阀开启角度、运行状态）； （5）通过手机端使用微信小程序进行远程控制(照明开关，风机开关，风阀角度0-90度无级调节，一键紧急排风控制）。 以上每一小项功能设计合理、演示清晰完整、操作精准完整且符合采购需求的得1分；设计较合理、演示清晰完整相对准确、操作精准相对完整较符合采购需求的得0.5分；未提供不得分。最高得5分。 2、投标人提供智能危化品管理系统移动端小程序（手机端操作）内容演示视频： （1）支持使用者手机端查询可申请的化学品信息；支持查询该瓶化学品轨迹动态，及对应SDS信息。 （2）申领模块 支持手机端填写申领信息发起申领；管理员可在线进行多级审批并支持申领记录查询与撤销。 （3）回收模块 支持扫描瓶身二维码发起回收，填写剩余量；支持查看回收记录。以上每一小项功能设计合理、演示清晰完整、操作精准完整且符合采购需求的得1分；设计较合理、演示清晰完整相对准确、操作精准相对完整较符合采购需求的得0.5分；未提供不得分。最高得3分。 注：视频文件格式为*.mp4 或*.avi。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。需用现场实拍视频或DEMO进行演示，仅提供PPT演示的，本项得0分此演示视频须通过苏采云系统上传。 | 8 |
| 5 | 业绩 | 提供2021年4月1日（含）以来，供应商承担过单类似实验室项目业绩（必须包含实验家具或排风或通风系统），有一个业绩得2分；最多得10分。提供中标通知书、合同协议书、项目验收单或该合同销项发票等相关证明材料。时间以合同为准，金额以中标通知书或合同上载明得金额为准，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。（同一业绩不可重复得分） | 10 |
| 6 | 设计方案及效果图 | 1、评委根据投标人提供的深化设计方案综合评分：提供此次供货实验室的深化图纸：包括平面布置图、水电点位图、通风系统图纸、通风控制系统图纸、通风管道三维透视图。 （1）提供的图纸齐全、内容详细、科学合理、可行性强的，得4分； （2）提供的图纸齐全，内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得2分； （3）提供的图纸不齐全，内容不可行或未提供方案的不得分。 2、提供针对本项目所有涉及实验台、通风柜的主要实验室，不少于10间的家具布局效果图： 效果图提供齐全，规格统一，清晰准确，满足项目要求，得4分； 效果图基本齐全，规格较统一，较清晰准确，基本满足项目要求，得2分； 效果图缺失较多或未提供的，不得分。 | 8 |
| 8 | 项目设施管理方案 | 投标人应提供针对本项目的项目实施管理方案，包括但不限于施工组织计划及人员配置，设备制造、供货、安装、调试、验收等全过程实施方案，工程质量及进度保证措施。 (1)投标人提供的项目实施管理方案内容完整、阐述详细、合理可行，能够完全满足采购要求及目标的得4分； (2)投标人提供的项目实施管理方案内容有缺漏，方案存在不合理或不适用于本项目，仅能基本满足采购要求及目标的得2分； (3)只是在招标要求基础上进行了承诺响应等简单声明得1分； 未提供项目实施管理方案的不得分。 | 4 |
| 9 | 进度计划 | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的进度计划（包含供货计划、安装计划等）进行综合评分： 进度计划全面具体，科学性与实际可操作性强的得3分； 进度计划全面具体，科学性与实际可操作性较强的得2分； 进度计划具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得1分；未提供的不得分。 | 3 |
| 9 | 售后服务 | - 评标委员会根据投标人针对本项目的售后服务（包含但不限于保证措施、维修方案、质保期内外的服务计划）进行综合评审： 保证措施科学合理，方案内容全面完善，服务计划合理的，得4分； 保证措施基本可行，方案内容基本完善，服务计划基本合理的，得2分； 保证措施有所欠缺，服务计划不太合理的，得1分。 未提供的不得分。 2、评标委员会根据供应商提供的关于本项目的培训方案进行综合评分：培训方案体系完善，方案内容完整、科学合理的，得4分； 培训方案体系较为完善，方案内容较为完整、较科学合理的，得2分； 培训方案体系一般，方案内容有所欠缺、科学性合理性一般的，得1分； 未提供的不得分。 3、在满足招标文件要求的质保期基础上，提供质保期延长承诺书，并明确延长质保期的服务内容和费用计算方式，投标人对项目每增加一年质保期服务(承诺增加的质保期费用包含在本次报价中)，得1分，最高得2分。(投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，未提供不得分。) | 10 |
| 10 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的得 1分。 | 2 |

说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目

2、项目预算：367万元。

3、采购期限：自合同签订之日起75个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

4、交货地点：采购人指定地点。

二、采购清单及技术指标

本次采购核心产品为：中央实验台 1

（一）采购清单

1、危化品暂存间（15.8 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入侵报警探测器 | 2 | 个 |
| 2 | 手按报警按钮 | 2 | 个 |
| 3 | 声光报警器 | 2 | 个 |
| 4 | 防区报警模块 | 2 | 个 |
| 5 | 报警主机及配套软件 | 1 | 套 |
| 6 | 报警键盘 | 1 | 个 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 1 | 套 |
| 8 | 8TB监控级硬盘 | 2 | 个 |
| 9 | 人脸识别门禁一体机 | 1 | 台 |
| 10 | 单门磁力锁 | 1 | 套 |
| 11 | 门磁开关 | 1 | 个 |
| 12 | 开门按钮 | 1 | 个 |
| 13 | 门禁专用电源控制器 | 1 | 个 |
| 14 | UPS电源 | 1 | 套 |
| 15 | 门窗改造(加装防盗窗) | 6 | 平方米 |
| 16 | 防静电接地 | 50 | 米 |
| 17 | 人体静电消除器 | 1 | 套 |
| 18 | 防爆型管道排风机 | 2 | 台 |
| 19 | 防盗报警控制器 | 1 | 套 |
| 20 | 应急物资柜 | 1 | 组 |
| 21 | 防爆监控及联网交换机 | 1 | 套 |
| 22 | 智能管控终端云控台 | 1 | 套 |
| 23 | 危化品安全柜智能副柜 | 3 | 组 |
| 24 | 弱酸碱化学品智能副柜 | 1 | 组 |
| 25 | 应急喷淋装置 | 1 | 套 |

2、危废暂存间（20.5 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面处理(防腐涂料) | 70 | 平方米 |
| 2 | 门窗改造(防腐蚀窗户) | 3 | 平方米 |
| 3 | 防渗处理(地面防渗层) | 20 | 平方米 |
| 4 | 接地系统 | 50 | 米 |
| 5 | 静电消除器 | 1 | 套 |
| 6 | 防渗托盘 | 4 | 只 |
| 7 | 防爆监控及联网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1 | 套 |
| 9 | 8TB监控级硬盘 | 2 | 个 |
| 10 | UPS电源 | 1 | 套 |
| 11 | 防爆型管道排风机 | 1 | 台 |

3、普通化学药品室（34 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆排风系统 | 1 | 项 |

4、环境类耗材设备间（96 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶2 | 93 | 平方米 |

5、仪器分析实训室（30.7 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验边台 | 12 | 米 |
| 2 | 天平台 | 2 | 组 |
| 3 | 配电箱1 | 1 | 个 |
| 4 | 电缆1 | 20 | 米 |
| 5 | 电线1 | 180 | 米 |
| 6 | 电线2 | 120 | 米 |
| 7 | 线管1 | 60 | 米 |
| 8 | 线管2 | 40 | 米 |

6、化学实训室（132 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 中央实验台1 | 17.25 | 米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 双盆水槽台 | 4 | 组 |
| 3 | 单盆水槽台 | 2 | 组 |
| 4 | 实验边台 | 15.6 | 米 |
| 5 | 实验边台(带水槽) | 3.7 | 米 |
| 6 | 台上单层试剂架 | 17.25 | 米 |
| 7 | 桌面通风橱 | 2 | 组 |
| 8 | 通风柜 | 2 | 组 |
| 9 | 应急喷淋装置 | 1 | 套 |
| 10 | 配电箱2 | 1 | 个 |
| 11 | PPR给水管 | 50 | 米 |
| 12 | HDPE排水管1 | 30 | 米 |
| 13 | HDPE排水管2 | 10 | 米 |
| 14 | 电缆2 | 50 | 米 |
| 15 | 电线1 | 1500 | 米 |
| 16 | 电线2 | 120 | 米 |
| 17 | 高清线 | 5 | 米 |
| 18 | 网线 | 5 | 米 |
| 19 | 线管1 | 500 | 米 |
| 20 | 线管2 | 60 | 米 |
| 21 | 楼板开洞 | 8 | 个 |

7、环境监测实训室（130 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台1 | 17.25 | 米 |
| 2 | 双盆水槽台 | 4 | 组 |
| 3 | 单盆水槽台 | 2 | 组 |
| 4 | 实验边台 | 15.6 | 米 |
| 5 | 实验边台(带水槽) | 3.7 | 米 |
| 6 | 台上单层试剂架 | 17.25 | 米 |
| 7 | 桌面通风橱 | 2 | 组 |
| 8 | 通风柜 | 2 | 组 |
| 9 | 应急喷淋装置 | 1 | 套 |
| 10 | 配电箱2 | 1 | 个 |
| 11 | PPR给水管 | 50 | 米 |
| 12 | HDPE排水管1 | 30 | 米 |
| 13 | HDPE排水管2 | 10 | 米 |
| 14 | 电缆2 | 50 | 米 |
| 15 | 电线1 | 1500 | 米 |
| 16 | 电线2 | 120 | 米 |
| 17 | 高清线 | 5 | 米 |
| 18 | 网线 | 5 | 米 |
| 19 | 线管1 | 500 | 米 |
| 20 | 线管2 | 60 | 米 |
| 21 | 楼板开洞 | 8 | 个 |

8、固废实训室（104.7 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 1 | 组 |
| 2 | 中央实验台（钢架台） | 12 | 米 |
| 3 | 单盆水槽台 | 8 | 组 |
| 4 | 高温台 | 3 | 米 |
| 5 | 应急喷淋装置 | 1 | 套 |
| 6 | 配电箱2 | 1 | 个 |
| 7 | PPR给水管 | 6 | 米 |
| 8 | HDPE排水管1 | 3.2 | 米 |
| 9 | HDPE排水管2 | 2 | 米 |
| 10 | 电缆2 | 50 | 米 |
| 11 | 电线1 | 180 | 米 |
| 12 | 电线2 | 120 | 米 |
| 13 | 高清线 | 5 | 米 |
| 14 | 网线 | 5 | 米 |
| 15 | 线管2 | 40 | 米 |
| 16 | 线管1 | 60 | 米 |
| 17 | 水磨石地面 | 105 | 平方米 |

9、大气污染控制实训室（105.4 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 1 | 组 |
| 2 | 实验边台(带水槽) | 4.8 | 米 |
| 3 | 带书写板活动椅 | 40 | 张 |
| 4 | 配电箱2 | 1 | 个 |
| 5 | PPR给水管 | 6 | 米 |
| 6 | HDPE排水管1 | 3.2 | 米 |
| 7 | HDPE排水管2 | 2 | 米 |
| 8 | 电缆2 | 40 | 米 |
| 9 | 电线1 | 180 | 米 |
| 10 | 电线2 | 120 | 米 |
| 11 | 高清线 | 5 | 米 |
| 12 | 网线 | 5 | 米 |
| 13 | 线管2 | 40 | 米 |
| 14 | 线管1 | 60 | 米 |

10、园林工程实训室（131.5 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展示柜 | 6 | 米 |
| 2 | 展示设备1 | 1 | 组 |
| 3 | 墙面展示装修 | 18 | 平方米 |
| 4 | 灯光 | 1 | 间 |
| 5 | 吊顶1 | 131 | 平方米 |
| 6 | 电线1 | 180 | 米 |
| 7 | 电线2 | 120 | 米 |
| 8 | 高清线 | 5 | 米 |
| 9 | 网线 | 5 | 米 |
| 10 | 线管2 | 40 | 米 |
| 11 | 线管1 | 60 | 米 |
| 12 | 楼板开洞 | 20 | 个 |
| 13 | 设备间隔断（门墙） | 35 | 平方米 |

11、风景园林设计实训室（97.8 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展示柜 | 4 | 米 |
| 2 | 展示设备2 | 1 | 组 |
| 3 | 墙面展示设施2 | 15 | 平方米 |
| 4 | 灯光 | 1 | 间 |
| 5 | 吊顶1 | 98 | 平方米 |
| 6 | 电线1 | 180 | 米 |
| 7 | 电线2 | 120 | 米 |
| 8 | 高清线 | 5 | 米 |
| 9 | 网线 | 5 | 米 |
| 10 | 线管2 | 40 | 米 |
| 11 | 线管1 | 60 | 米 |
| 12 | 楼板开洞 | 20 | 个 |

12、园林制图实训室（92.3 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展示柜 | 3.6 | 米 |
| 2 | 墙面展示设施1 | 18 | 平方米 |
| 3 | 灯光 | 50 | 米 |
| 4 | 吊顶1 | 90 | 平方米 |
| 5 | 电线1 | 180 | 米 |
| 6 | 电线2 | 120 | 米 |
| 7 | 高清线 | 5 | 米 |
| 8 | 网线 | 5 | 米 |
| 9 | 线管2 | 40 | 米 |
| 10 | 线管1 | 60 | 米 |
| 11 | 楼板开洞 | 20 | 个 |

13、园林标本室（69.2 m2）：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶1 | 70 | 平方米 |
| 2 | 实验台(双面操作) | 1 | 组 |

14、园林养护实训室（66.1 m2）

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶2 | 66 | 平方米 |
| 2 | 中央实验台2 | 14.4 | 米 |
| 3 | 水槽台 | 1 | 组 |
| 4 | 钢制组合收纳柜1 | 1 | 组 |
| 5 | 钢制组合收纳柜2 | 1 | 组 |
| 6 | 钢制组合收纳柜3 | 1 | 组 |
| 7 | 配电箱1 | 1 | 个 |
| 8 | PPR给水管 | 6 | 米 |
| 9 | HDPE排水管1 | 3.2 | 米 |
| 10 | HDPE排水管2 | 2 | 米 |
| 11 | 电缆1 | 40 | 米 |
| 12 | 电线1 | 180 | 米 |
| 13 | 电线2 | 120 | 米 |
| 14 | 高清线 | 5 | 米 |
| 15 | 网线 | 5 | 米 |
| 16 | 线管2 | 40 | 米 |
| 17 | 线管1 | 60 | 米 |
| 18 | 楼板开洞 | 8 | 个 |

15、园林类专业设备及耗材房（47.8 m2）

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶2 | 47 | 平方米 |

16、公共部分

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶部机电设施升级 | 600 | 平方米 |
| 2 | 实验凳 | 282 | 张 |
| 3 | 环境生态学院实验室废水收集及配套 | 1 | 项 |
| 4 | 实验室原顶顶面处理（无吊顶实验室） | 580 | 平方米 |

17、排风系统、排风控制系统

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 2 | 套 |
| 2 | 检测口 | 2 | 套 |
| 3 | 风机附件 | 2 | 套 |
| 4 | 风帽制作 | 2 | 套 |
| 5 | 活性炭处理装置 | 4 | 套 |
| 6 | 立式水洗塔 | 2 | 套 |
| 7 | 除雾装置 | 2 | 套 |
| 8 | 70℃防火调节阀1 | 1 | 个 |
| 9 | 70℃防火调节阀2 | 2 | 个 |
| 10 | 70℃防火调节阀3 | 1 | 个 |
| 11 | 70℃防火调节阀4 | 8 | 个 |
| 12 | 70℃防火调节阀5 | 5 | 个 |
| 13 | 70℃防火调节阀6 | 2 | 个 |
| 14 | 70℃防火调节阀7 | 1 | 个 |
| 15 | 电动风阀阀体 | 2 | 个 |
| 16 | 手动调节阀1 | 25 | 个 |
| 17 | 手动调节阀2 | 3 | 个 |
| 18 | 手动调节阀3 | 1 | 个 |
| 19 | 手动调节阀4 | 3 | 个 |
| 20 | B1级PP排风管1 | 180 | 平方米 |
| 21 | B1级PP排风管2 | 380 | 平方米 |
| 22 | B1级PP排风管3 | 680 | 平方米 |
| 23 | 风管、风阀保温 | 1300 | 平方米 |
| 24 | 室外风管铝板保护 | 600 | 平方米 |
| 25 | 排风系统调试 | 2 | 套 |
| 26 | 管井拆除及修复 | 800 | 平方米 |
| 27 | 钢结构 | 3000 | kg |
| 28 | 施工措施费 | 1 | 项 |
| 29 | 排风柜变风量控制系统 | 6 | 套 |
| 30 | 一体化触摸式显示控制面板 | 4 | 套 |
| 31 | 电动调节阀 | 4 | 套 |
| 32 | 排风定风量阀1 | 2 | 个 |
| 33 | 排风定风量阀2 | 1 | 个 |
| 34 | 排风定风量阀3 | 1 | 个 |
| 35 | 排风机控制柜 | 2 | 套 |
| 36 | 7寸排风机监控面板 | 2 | 套 |
| 37 | 压差开关 | 4 | 套 |
| 38 | 开关型电动风阀执行器 | 2 | 套 |
| 39 | 控制开关（复位型） | 2 | 个 |
| 40 | 管道静压传感器 | 2 | 套 |
| 41 | VOCs传感器 | 2 | 套 |
| 42 | 液位开关 | 2 | 套 |
| 43 | 防冻开关 | 2 | 套 |
| 44 | PH传感器 | 2 | 套 |
| 45 | 综合布线 | 2 | 套 |

（二）采购设备详细参数

| 序号 | 设备 名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入侵报警探测器 | 1、设备类型：壁挂式 2、使用环境：室内 3、探测距离：≥12米 4、探测角度：≥85° 5、探测速度：0.3-2m/s 6、无线通讯：传输距离(空旷)：1200m 7、安装方式：墙装，支架安装 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、灵敏度配置：支持通过无线主机配置探测灵敏度 11、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 12、信号强度指示：支持在探测器端展示信号强度，便于安装 13、环境温度指示：支持实时检测探测器安装环境的温度 14、防拆报警：探测器被打开或移开安装墙面会触发防拆报警 |
| 2 | 手按报警按钮 | 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、工作电源：无需供电 3、工作温度：-10 °C 至 55 °C 4、工作湿度：10% 至 90% 5、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 6、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位 |
| 3 | 声光报警器 | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：≥105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内 6、安装方式：壁挂 7、工作温度：-20 °C 至 60 °C 8、工作湿度：10% 至 90% 9、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 10、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 11、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 |
| 4 | 防区报警模块 | 1、设备类型：总线2防区扩展模块 2、防区数量：2个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/1mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10 °C 至 55 °C 10、工作湿度：10% 至 90% |
| 5 | 报警主机及配套软件 | 1、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 2、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 3、日志容量：≥4万条 4、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 14、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 15、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 |
| 6 | 报警键盘 | 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：≥800m 4、使用环境：室内 5、蜂鸣器：支持 6、安装方式：壁挂 7、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 11、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 12、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 13、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 14、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 15、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 16、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络视频接入8路；8个POE网口。 |
| 8 | 8TB监控级硬盘 | 8TB3.5英寸-SATA接口。 |
| 9 | 人脸识别门禁一体机 | 1、屏幕参数： ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 3、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 4、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5、存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 6、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 7、通信方式：有线网络； 8、使用环境：≥IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 9、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 10、电源输入： DC12V/2A（电源需另配）； 11、可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 12、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265； 13、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 14、提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 15、强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 16、识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 17、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 18、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 19、外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 20、外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 21、读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 22、门禁计划模板：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理； 23、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 24、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 25、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 26、事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 27、单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 28、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 |
| 10 | 单门磁力锁 | 1、拉力≥280kg，工作电压采用DC12V/DC24V可选； 2、设备开锁通电时间能自动控制，且不大于2S; 3、额定电压下，设备连续通电7S不应损坏; 4、额定电压下，设备应能够正常使用≥50000次; 5、设备在启闭和使用时，在距锁具中心1m处所产生的噪声声级值应小于等于60dB（A）; 6、设备在工作状态下，结果频率10～55Hz、振幅0.35mm，3轴向，每一轴向循环扫频3次，每次5min的振动后能正常工作。 |
| 11 | 门磁开关 | 1、感应距离：20-30mm； 2、安装方式：螺丝安装； |
| 12 | 开门按钮 | 1、设备类型：门磁探测器（明装） 2、耐压耐流：耐压:100VDC、耐流:500mA 3、报警输出：IO输出（常闭NC） 4、使用环境：室内 5、安装方式：螺丝固定 6、工作电源：无需供电 7、工作温度：-10 °C 至 55 °C 8、工作湿度：10% 至 90% 9、报警功能：成对门磁被门分开，实现开门报警（采用防铁门磁性干扰设计） 10、动作距离：开门距离35mm以上触发报警 |
| 13 | 门禁专用电源控制器 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4A； 4、输出功率：50W； 5、工作温度：-10℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%； |
| 14 | UPS电源 | 1KVA 800W |
| 15 | 门窗改造 (加装防盗窗) | 制作标准参照GA 1511—2018，第7.10条要求：满足钢筋栅栏：应采用直径≥12mm的实心钢筋。钢管栅栏：应采用直径≥20mm、壁厚≥2mm的钢管。钢板栅栏：应采用单根横截面≥8mm×20mm的钢筋（钢管、钢板）等要求。 |
| 16 | 防静电接地 | 1、铜质接地线，接地电阻≤4Ω，符合安全标准； |
| 17 | 人体静电消除器 | 防爆型，自动感应，防爆等级≥ExdIIBT4，适用危险环境 |
| 18 | 防爆型管道排风机 | 防爆等级≥ExdIIBT4，风量≥1500m³/h，噪声≤65dB |
| 19 | 防盗报警控制器 | 16路报警输入，支持远程监控，手机APP推送 |
| 20 | 应急物资柜 | 900×460×1800mm 柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴，带锁； 合页：304不锈钢合页； 包含急救用品（防护服两套、橡胶手套两双、防护眼罩两副、胶鞋两双、防毒面罩两个、护目镜两个、吸油棉条两条），≥5kg干粉灭火器1件，灭火毯1件，≥30kg干沙箱(黄沙)，应急照明手电筒1件。 |
| 21 | 防爆监控及联网交换机 | 1、防爆监控：≥200万像素，红外夜视，≥IP68防护，防爆护罩； 2、交换机：4路POE供电，千兆交换机，防爆设计，≥IP68防护。 |
| 22 | 智能管控终端云控台 | 1、设备硬件及功能 （1）尺寸:≤410mm*400mm*510mm(H*W*D)，含推车尺寸:≤1350mm*470mm*550mm(H*W*D) （2）硬盘:固态硬盘，容量≥8GB，满足化学品数据存储需求; （3）内存:≥2GB （4）天平:设备集成智能电子天平，量程≥5kg，精度不低于0.1g; （5）屏幕:尺寸≥13英寸，电容式触摸显示屏；分辨率≥1920*1080，亮度≥450cd/m²； （6）通信方式:支持 WIFI、网络线缆、蓝牙等多种方式; （7）配置分布式管控柜智能中控台下的小推车。 （8）AI智能:设备支持人脸识别、刷卡等技术，自动识别用户权限和操作指令; （9）数据采集：通过扫描二维码电子标签，能够快速识别并记录试剂的信息，包括试剂的名称、浓度、有效期等关键数据，自动采集数据。 （10）远程监管:系统可通过PC电脑端或手机 APP 远程查看与控制智能管控柜; （11）系统搭载:主控设备还可搭载化学品全流程管理系统，从化学品入库、领用、归还、废弃等过程进行全流程动态管理，实现事前预警与事后追溯功能。 （12）设备功能:每台主控设备具有危化品管理功能，实现危化品库存列表管理，包含入库台账、出库台账、实时库存台账。台账字段包含:化学品品名、CAS 号、分类纯度、重量、采购人、操作时间、SDS 等信息。在设备端可完成人脸识别、入库、称重、出库等操作。 （13）后台管理系统功能 校区管理：校区增删改，支持单个新增和批量导入。 实验室管理：房间增删改，支持单个新增和批量导入。 人员管理：人员增删改，支持单个新增和批量导入。 角色管理：支持人员分配按角色分配不同权限。 2、参数配置 （1）预警管理：用于设定在各数据节点的预警阀值，如：超量预警、低库存预警、保质期预警、回库预警、传感器预警等。 （2）通知方式：设置通知对象，支持短信通知、微信通知。 3、移动端小程序手机端操作 （1）我的试剂模块：支持使用者手机端查询可申请的化学品信息。 （2）轨迹查询：手机端扫描标签二维码，支持查询该瓶化学品轨迹动态，及对应SDS信息。 （3）申领模块：支持手机小程序申领试剂，支持填写申领用途、领用时间、领用去向（地点）、采购人、试剂种类等信息； （4）管理员支持在线审批申领单，支持多级审批、多管理员审批等功能，支持手写签名审批功能； （5）支持查询申领记录，申领单内容需与提交申领单一致，并支持申领撤销功能。 （6）回收模块：支持扫描试剂瓶身二维码发起回收功能，支持填写试剂剩余量； （7）支持回收记录查看功能，回收记录包含回收人、回收时间、回收试剂、回收量等信息。 |
| 23 | 危化品安全柜智能副柜 | - 双门柜尺寸:≥1660mmx1090mmx460mm(高*长*宽)； 2.材质：主柜体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理。 3.可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷。 4.漏液收集:柜体底部配有PP(聚丙烯)材质漏液收集托盘，防止柜体底部被酸碱性漏液腐蚀。 5.静电接地:柜体设计静电接地接口，连接接地线后可消除柜体静电。 6.1设备硬件及功能 （1）警示标语：反光材质，夜间可视距离达50米，配警示标语。 （2）锁具:双锁管理模式，符合公安部双人双锁管控要求。 （3）柜门:柜门采用厚度≥1.2mm 的一级冷轧钢板加工而成,采用 38m 中空双层防火防爆结构设计，内部加强筋设计，提高整体承重及抗冲击能力。 （4）漏液收集:柜体底部配有PP(聚丙烯)材质漏液收集托盘，防止柜体底部被酸碱性漏液腐蚀。 （5）静电接地:柜体设计静电接地接口，连接接地线后可消除柜体静电。 6.2系统参数： （1）系统具备的功能：双人脸识别、异常情况报警、二维码生成器、二维码扫描、通过主控设备集成的天平称获取试剂使用量并自动录入云端系统内 ，实现入库、出库、回库、查库、统计报表自动化管理，形成完整的试剂领用信息数据库。 （2）主机设置：①用户管理：管理员可通过触摸屏完成用户新增、修改、删除等操作，操作内容包括人脸录入/工号/姓名等信息；②打印机管理：可以对标签打印机进行配对绑定操作；③电子称校准：系统可完成对电子称进行内部校准操作。 ▲（3）入库管理：双人脸识别、主控设备生成唯一二维码标签、主控设备自动称重、打印二维码标签（标签内容包含：试剂名称、规格、重量等数据信息）。（投标文件需提供入库操作界面系统截图，并包含以上标签内容信息）。 （4）出库管理：双人脸识别后，取出化学品，扫描化学品二维码，将化学品放置主控设备上，读取重量后，完成出库。 （5）回库管理：双人脸识别后，扫描化学品二维码，将化学品放置主控设备上，读取重量后，放入副柜中，完成回库。 （6）废弃管理：双人脸识别认证通过后，扫描化学品二维码，将需要废弃的化学品试剂放置在主控设备上称重，随后用户可将废弃的化学品试剂转移至统一的废弃物存放处，后台系统会自动记录本次废弃流程所有的化学品试剂信息，废弃流程即可结束。 （7）补码管理：本功能仅针对管理员开放，用户在主界面点击补码按钮后，需要输入管理员密码，方可进入补码操作界面，在密码认证成功后，补码界面包含品名/CAS号以及试剂编号查询，管理员可将受损、污染的标签进行重新补码录入，点击查询按钮，可在对应化学品试剂下方点击补码按钮，并将受损标签撕下，张贴补码标签，并进行重新入库。（需提供入库操作界面系统截图，并包含以上标签内容信息）。 ▲（8）数据展示：支持查看库存台账，包含了出库、入库、作废、领用、回库、作废、回收、使用记录，并支持导出EXCEL表格。（投标文件需提供台账数据界面系统截图）。 （9）后台管理：支持化学品配伍禁忌分类目录，目录条目至少包含3700条常见化学品配伍。系统须涵盖化学品安全技术说明书（SDS），至少涵盖 3700 条主要 SDS 标准库，须有国际编号、CAS 号、中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、熔点、密 度、危险标记、对环境影响、健康危害、毒理学资料与环境行为、现场应急检测方法、实验室检测方法、环境标准、应急处理处置方法。 （10）组织架构管理：支持按校区、学院、实验室、人员的管理，可以单个新增或删除，也可批量导入；角色的管理，支持人员按角色分配不同权限。 （11）预警管理：用于设定在各数据节点的预警阀值，如：超量预警、保质期预警、未称重预警、柜门长时间未关闭预警、混放预警、传感器预警等。（投标文件需提供界面系统截图，并包含以上内容信息）。 （12）分类管理：系统支持将化学品按不同维度进行分类，系统集成并识别数量≥49000条化学品分类数据，其中包括《危险化学品目录》(2015)、《麻醉药品品种目录》、《精神药品品种目录》等。满足公安部门对危化品的管理要求，分类名称为：爆炸品、剧毒品、易制爆、易制毒（一类、二类、三类）、精麻品、一般危化品等。 （13）设备的防护等级≥IP56。 （14）主体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理，按照GB/T 10125-2021标准进行中性盐雾试验，在试验温度35℃时，将板材放进浓度为5%，pH值为6.8的氯化钠环境中存放72h，试验后，板材未出现明显变化。保护评级 Rp为10级。 （15）承重测试/重载级别：柜子层板均布载荷不低于180kg。 （19）弯曲试验：依据GB/T 10357.5家具力学性能试验第5部分:柜类强度和耐久性标准，搁板的最大变形量不应超过搁板跨度(L)的0.55%(或者L/180)隔板均布载荷1.0kg/dm2，加载时间7d，加载时隔板挠度≤跨距/200,卸载后隔板挠度≤跨距/1000。 |
| 24 | 弱酸碱化学品智能副柜 | - 双门柜尺寸:≥1660mmx1090mmx460mm(高*长*宽)； 2.材质：主柜体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理。 3.可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷。 4.漏液收集:柜体底部配有PP(聚丙烯)材质漏液收集托盘，防止柜体底部被酸碱性漏液腐蚀。 5.静电接地:柜体设计静电接地接口，连接接地线后可消除柜体静电。 6.内衬PP板。 7.1设备硬件及功能 （1）警示标语：反光材质，夜间可视距离达50米，配警示标语。 （2）锁具:双锁管理模式，符合公安部双人双锁管控要求; - 柜门:柜门采用厚度≥1.2mm 的一级冷轧钢板加工而成,采用 38m 中空双层防火防爆结构设计，内部加强筋设计，提高整体承重及抗冲击能力。 7.2系统参数： （1）系统具备的功能：双人脸识别、异常情况报警、二维码生成器、二维码扫描、通过主控设备集成的天平称获取试剂使用量并自动录入云端系统内 ，实现入库、出库、回库、查库、统计报表自动化管理，形成完整的试剂领用信息数据库。 （2）主机设置：①用户管理：管理员可通过触摸屏完成用户新增、修改、删除等操作，操作内容包括人脸录入/工号/姓名等信息；②打印机管理：可以对标签打印机进行配对绑定操作；③电子称校准：系统可完成对电子称进行内部校准操作。 ▲（3）入库管理：双人脸识别、主控设备生成唯一二维码标签、主控设备自动称重、打印二维码标签（标签内容包含：试剂名称、规格、重量等数据信息）。（投标文件需提供入库操作界面系统截图，并包含以上标签内容信息）。 （4）出库管理：双人脸识别后，取出化学品，扫描化学品二维码，将化学品放置主控设备上，读取重量后，完成出库。 （5）回库管理：双人脸识别后，扫描化学品二维码，将化学品放置主控设备上，读取重量后，放入副柜中，完成回库。 （6）废弃管理：双人脸识别认证通过后，扫描化学品二维码，将需要废弃的化学品试剂放置在主控设备上称重，随后用户可将废弃的化学品试剂转移至统一的废弃物存放处，后台系统会自动记录本次废弃流程所有的化学品试剂信息，废弃流程即可结束。 （7）补码管理：本功能仅针对管理员开放，用户在主界面点击补码按钮后，需要输入管理员密码，方可进入补码操作界面，在密码认证成功后，补码界面包含品名/CAS号以及试剂编号查询，管理员可将受损、污染的标签进行重新补码录入，点击查询按钮，可在对应化学品试剂下方点击补码按钮，并将受损标签撕下，张贴补码标签，并进行重新入库。 ▲（8）数据展示：支持查看库存台账，包含了出库、入库、作废、领用、回库、作废、回收、使用记录，并支持导出EXCEL表格。（需提供台账数据界面系统截图）。 （9）后台管理：支持化学品配伍禁忌分类目录，目录条目至少包含3700条常见化学品配伍。系统须涵盖化学品安全技术说明书（SDS），至少涵盖 3700 条主要 SDS 标准库，须有国际编号、CAS 号、中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、熔点、密 度、危险标记、对环境影响、健康危害、毒理学资料与环境行为、现场应急检测方法、实验室检测方法、环境标准、应急处理处置方法。 （10）组织架构管理：支持按校区、学院、实验室、人员的管理，可以单个新增或删除，也可批量导入；角色的管理，支持人员按角色分配不同权限。 （11）预警管理：用于设定在各数据节点的预警阀值，如：超量预警、保质期预警、未称重预警、柜门长时间未关闭预警、混放预警、传感器预警等。 （12）分类管理：系统支持将化学品按不同维度进行分类，系统集成并识别数量≥49000条化学品分类数据，其中包括《危险化学品目录》(2015)、《麻醉药品品种目录》、《精神药品品种目录》等。满足公安部门对危化品的管理要求，分类名称为：爆炸品、剧毒品、易制爆、易制毒（一类、二类、三类）、精麻品、一般危化品等。 柜体内部内衬PP板，耐腐蚀性能优异。 |
| 25 | 应急喷淋装置 | 1、≥304 不锈钢材质，工作压力 0.2-0.6MPa； 2、洗眼流量≥12-18L/min，喷淋流量≥75-180L/min，支持 1 秒手动快速开启； 3、含施工； 4、尺寸： （1）全高：2190-2350mm。 （2）冲淋器高度：2080-2150mm。 （3）洗眼器高度：1000-1050mm。 5、结构及材质： （1）主体：SUS304不锈钢，Ni含量大于8%。外层高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、耐紫外线。 （2）管径：入水管和排水管均为不锈钢管制作，主管直径为45mm。 （3）冲淋器：不锈钢入水管（前端设置优质不锈钢三角阀）、不锈钢球阀开关（1秒内开启）、不锈钢拉杆（单向拉动）、不锈钢冲淋脚踏、不锈钢冲淋头，不锈钢洗眼盘。 （4）洗眼器：不锈钢入水管、不锈钢球阀开关（1秒内开启）、不锈钢洗眼盘；洗眼喷头为高密度PP（或优质铜质外加软性橡胶），内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；洗眼器防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 （5）水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。 6、性能参数要求 （1）管道耐压性能：冲淋管道按照GB/T 241-2025试验方法做液压测试，耐压≥18.3MPa。 （2）冲淋洗眼器材质不含汞、六价铬等有害物质。 ▲（3）紧急冲淋洗眼器满足GB/T 38144.1-2019 标准的要求。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 |
| 26 | 墙面处理(防腐涂料) | 环氧树脂防腐涂料，耐酸碱，防霉，附着力强，高度3.5米，两遍涂刷。 |
| 27 | 门窗改造(防腐蚀窗户) | HDPE材质，防腐蚀，6+12A+6mm钢化中空玻璃，密封性能好 |
| 28 | 防渗处理(地面防渗层) | 高密度聚乙烯防渗膜，厚度1.5mm，防渗漏设计，焊接施工 |
| 29 | 防渗托盘 | 高密度聚乙烯材质，防渗漏，承重≥200kg |
| 30 | 防爆排风系统 | 防爆风机(功率0.75kW)，PP管道，风量1200m³/h，含止回阀，电气系统(防腐蚀灯具、防爆开关)。 |
| 31 | 吊顶2 | 采用环保材料，防火防潮，尺寸600*600mm，1.0mm厚铝扣板吊顶，含龙骨，龙骨吊杆长度＞1.5米时须设置转换层，转换层采用镀锌角钢，配置600*600LED平板灯，嵌入式，使房间内平均照度不低于450lux。 |
| 32 | 实验边台 | 一、基础参数 1、L*750*850mm；全钢落地柜结构； 2、台面:采用22mm工业陶瓷台面； 3、柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 4、柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 5、合页：304不锈钢合页； 6、拉手：一体折弯式拉手； 7、地脚：采用实验室专用调节脚； 8、导轨：采用三节静音阻尼导轨。 |
| 33 | 天平台 | 1、规格：900*600*850mm 2、全钢结构，表面环氧树脂喷涂，40mm厚大理石台面 3、技术要求 （1）天平台需采用完整独立的落地型全钢制框架结构设计，主框架需采用厚度≥2.0mm，截面尺寸≥40mm×60mm的矩形钢管整体焊接成型制作，整体喷涂进行防腐处理。 （2）具有三级减震、双重调节水平功能。 （3）台面采用厚度≥40mm的整块优质黑金沙天然大理石或花岗岩制作，不得有裂纹、明显色差等缺陷，不得采用染色、修补、拼接、层叠加厚等方式加工。 （4）各天平台钢架四角与台面之间需安装厚度≥10mm的防震橡胶。 （5）台下背板配两组86型单相220V/10A双极/三极错位组合插座。 |
| 34 | 配电箱1 | 1.名称:配电箱10KW 2.规格:含箱体、箱内元器件、接地等配套设备。 3.安装方式:暗装，含墙体开洞、封堵及墙面修复。 |
| 35 | 电缆1 | YJV-3*4²+1*4²电缆 |
| 36 | 电线1 | BV-4² |
| 37 | 电线2 | BV-2.5² |
| 38 | 线管2 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 |
| 39 | 线管1 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 |
| 40 | 中央实验台1 | 一、基础参数 1、L*1400*850mm；全钢落地柜结构； 2、台面:采用22mm工业陶瓷台面； 3、柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 4、柜门：采用环氧树脂喷涂冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 5、合页：304不锈钢合页； 6、拉手：一体折弯式拉手； 7、地脚：采用实验室专用调节脚； 8、抽屉：导轨：采用三节静音阻尼导轨。 9、五孔插座*4，含插座盒。 二、总体技术要求 （一）尺寸规格要求 ▲1、产品符合《GB/T24820-2024》《实验室家具通用技术条件》的检测要求。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 （二）台面技术要求 1、实验台台面采用22mm厚一体实芯灰色胚体实验室专用陶瓷台面，技术参数满足以下所有指标。 ▲（1）工艺要求：检测结果必须符合：五面胚体，无空洞，无杂色，须提供检测机构出具的22mm厚样品检测报告。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲（2）耐污染性能：台面可见截面，参照GB/T 17657-2022检测依据，污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，至少5种试剂检测符合5级无明显变化。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲（3）断裂模数:参照GB/T 3810.4-2016的检测依据，检测结果符合，单个值≥34N/mm²，平均值≥44N/mm²。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 （4）承载性能:经载重400kg，保载1008h，检测结果符合未被破坏。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 （三）实验台柜体要求 ▲1实验台依据《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》，投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖投标人公章）： ①符合硬度检测≥2H： ②冲击强度：冲击高度检测400m,无剥落、裂纹、皱纹： ③耐腐蚀检测：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象： 2涂漆钢板≥49种化学试剂痕迹试验，结果等级3级（涂层出现起坑、四陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）的情况不大于4个。 （四）、五金配件要求 （1）滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。带阻尼回弹功能；材料厚度≥1.2mm，表面采用电镀工艺；需符合QB/T2454-2013使用寿命循环抽拉≥8万次 （2）合页：采用不锈钢材质，耐腐蚀铰链，开启≥110 度。需符合QB/T 2189-2013开合耐久性≥8万次。 （3）把手：门板及抽屉拉手均采用一体成型拉手，造型美观。 （4）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 41 | 双盆水槽台 | 一、基础参数 1、规格：1400*750*850mm；全钢落地柜结构； 2、台面：25mm蝶形陶瓷台面； 3、柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 4、柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 5、合页：304不锈钢合页； 6、拉手：一体折弯式拉手； 7、地脚：采用实验室专用调节脚； 8、含三口水龙头*2，中水槽*2，滴水架*2，洗眼器*2。 二、实验台配件技术要求 1、台式三口鹅颈水龙头 1.1采用台面安装型三嘴鹅颈水龙头，冷水专用，具有三个各自独立的调节阀体，三出水口设计；高位一只鹅颈式出水口可360°旋转，低位两只固定式出水口左右距离≥200mm；具可拆卸式尖嘴型锯齿多节状出水口，便于连接软管并保证紧密衔接。 1.2全黄铜合金材质管体，表面经环氧树酯粉末静电喷涂处理。 1.3精密耐用耐腐陶瓷阀芯，开闭可靠顺畅，可90°旋转，使用寿命开关＞50万次，静态最大耐压≥20bar。 1.4性能参数要求 （1）密封性能：符合 GB/T 18145-2014 要求。阀芯关闭、出水口开启，在静压 (1.6±0.05)MPa 下保压 (60±5)s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯开启、出水口封堵，在静压 (0.4±0.02)MPa 下保压 (60±5)s，再减压至 (0.05±0.01)MPa 保压 (60±5)s，阀芯下游密封部位无渗漏。 ▲（2）产品坚固耐用，产品按照GB/T 230.1-2018测试方法，洛氏硬度平均值达到39。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 2、PP水槽技术要求 1.2.1采用高密度PP一体成型耐强腐蚀实验室专用水槽，壁厚≥7mm，内外表光滑平整无缺陷，不变形。槽沿表面处理为皮纹，耐刻。槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 1.2.2性能参数要求 （1）▲耐液体化学试剂性能：测试依据GB/T 11547-2008，将切好的样块浸泡72小时，样品外观无可见变化。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 （2）承重性能：样品可承重56L水，将水槽装满56升水，静置48小时，样品完好，未变形。 3、滴水架技术要求 3.1 PP材质经一体模具注塑成型，高强度，易组装和拆卸，可放在水槽边，滴水棒呈竖直30度至45度角倾斜设计，用于置放各种实验室玻璃器皿，并能使器皿内液体快捷排出。 3.2提供至少26个滴水棒以及安装孔，且便于徒手拆装；滴水棒可以由使用者调整安装数量和位置，闲置的安装孔应由孔塞盖住以保持美观。 3.3滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏；滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 3.4滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动。 ▲3.5耐化学试剂性能：按照GB/T 11547-2008标准，将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠的试剂中48小时，样块无可见变化。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 4、洗眼器技术要求 4.1采用台式单口洗眼器，必须按照GB/T 38144.1-2019标准生产并获得第三方的检测认证，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。 （1）洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 （2）水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。 （3）控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 （4）防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 （5）供水软管：长1.5米的软性PVC管，外覆304不锈钢编织网，最外层包裹PE管，耐强腐蚀同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 4.2根据用户单位不同的水压和进水流量情况，匹配合适的洗眼头，以保证洗眼出水达到GB/T 38144.1-2019 标准的要求流量及出水高度。 4.3洗眼/洗脸器主要组成结构包括控制阀，洗眼盆，洗眼喷头，阀门驱动装置，符合GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》。 4.4洗眼流量：应以至少11.4L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min。 4.5当洗眼/洗脸器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时，连接部位无可见泄露。喷头受到保护，防止接触空气中的污染物。在实施保护喷头的措施时，确保当开启洗眼器时，不需要使用者将防护装置取下。 4.6性能参数要求 ▲（1）符合GB/T 38144.1-2019的测试要求（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 （2）中性盐雾试验：经72h盐雾试验检测结果，表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。 |
| 42 | 单盆水槽台 | 1、规格：1400*750*850mm；全钢落地柜结构； 2、台面:25mm蝶形陶瓷台面； 3、柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 4、柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 5、合页：304不锈钢合页； 6、拉手：304不锈钢拉手； 7、地脚：采用实验室专用调节脚； 8、含三口水龙头*1，中水槽*1，滴水架*1，洗眼器*1。 |
| 43 | 实验边台 | L*600*850mm 全钢落地柜结构； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.导轨：采用三节静音阻尼导轨。 8.五孔插座*2，含插座盒。 |
| 44 | 实验边台(带水槽) | L*750*850mm 全钢落地柜结构； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.导轨：采用三节静音阻尼导轨 8.含三口水龙头*1，中水槽*1，滴水架*1。 9.五孔插座*2，含插座盒。 |
| 45 | 台上单层试剂架 | L*350*450mm 1、三角形立柱：采用不低于1.0mm厚冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂； 2、层板：单层层板，10mm厚磨砂钢化玻璃，φ16mm不锈钢档杆；可上下调节高度。 ▲3、试剂架要求 试剂架支柱、固定片、调节架支撑翼、后挡板、钢制层板等钢制材质和制作工艺要求安全性能符合GB/T 24820-2024要求。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 （1）试剂架须为三角形结构；试剂架采用台面安装式以方便配置增减拆装；立柱内侧须按要求配置电源插座安装孔，电源插座须安装在试剂架立柱上，立柱内夹层须有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 （2）试剂架层板采用钢化玻璃（厚度≥8mm）制作，高低可调活动式； （3）不锈钢护栏，直径≥12mm。 |
| 46 | 桌面通风橱 | 一、基础参数 1、规格：1400*1400*1350mm；整体结构采用冷轧钢板 2、外壳:采用1.2mm冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um； 3、LED灯: LED灯密封安装，平均照度不应小于800lx，不与排毒柜内气流接触，易更换； 4、视窗、移门:不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃； 5、传动装置:传动装置采用尼龙包塑钢丝同步带，滑轨采用专用型材，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 二、总体技术要求 （一）排风柜总体要求 1、产品参照标准及规范 （1）《排风柜》JB/T6412-1999； （2）《实验室变风量排风柜》JGT222-2007； （3）为方便后期产品维修维护便捷，产品上面板具备可快速拆卸结构，方便检修维护等。 （4）所有金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥75μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 （二）桌面排风柜 1、规格：参照清单规格定制。 2、面风速0.5m/s±10%；示踪气体泄漏≤0.05ppm；内衬板≥5mm氟纤板；调节门为双门独立升降、安全夹层玻璃、带防坠落同步带；阻力≤70Pa；LED照明、泄压口、防腐集气罩、4个插座。 |
| 47 | 通风柜 | 一、基础参数 1、规格：1800*850*2350mm；整体结构采用优质冷轧钢板及优质工业铝合金型材制作； 2、外壳：采用1.2mm冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um； 3、台面:25mm蝶形陶瓷台面； 4、内衬导流板:采用氟纤板内衬，设计合理，排风流畅无死角； 5、LED灯: LED灯密封安装，平均照度不应小于800lx，不与排毒柜内气流接触，易更换； 6、视窗、移门:不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃； 7、传动装置:传动装置采用尼龙包塑钢丝同步带，滑轨采用专用型材，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留； 8、合页:304/316不锈钢合页； 9、PP水杯*1，遥控水阀*1。 二、总体技术要求 （一）排风柜总体要求 1、产品参照标准及规范 （1）《排风柜》JB/T6412-1999； （2）《实验室变风量排风柜》JGT222-2007； （3）所有金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥75μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 （二）台式排风柜 1、排风柜整体包含上柜与支撑两部分。上柜用于实验开展，下柜用于物品的储存。上柜包含可视调节门，服务水气阀，插座，工作台面等。下柜包含柜体,门板,可调隔板等，坚固耐用,具有耐腐蚀功能,方便维护。 2、规格：整体尺寸W宽度1500/1800mm，D深度≥900mm，H高度≥2350mm。 3、调节门打开至操作开度或机械限位开度并满足要求的技术指标： （1）平均面风速：0.5m/s±10%； （2）可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； （3）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； （4）示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm； （5）视窗移动影响：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm； （6）周边扫描：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm； （7）阻力：不应大于50Pa。 4、采用25mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，技术参数满足以下所有指标。 （1）质量稳定性：产品规格至少包括6种品类陶瓷板供项目上使用选择。 （2）耐酸碱腐蚀性：有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级无可见变化的不少于48项，抽检样品包括：碟型陶瓷板（总厚度：25MM）。 （3）尺寸要求：长度、宽度按照 GB/T 3810.2-2016《陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验》 规定的方法进行检测；每批次随机抽取 10 块样品检验，长度允许偏差 ±0.1%，宽度允许偏差 ±0.1%，检验结果均应满足要求。 （4）耐冲击韧性：参照JC/T259标准,检测结果符合：标准差≤0.25KJ/m² 5、导流板采用5mm厚白色玻纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能，技术参数满足以下所有指标。 （1）耐高温性能：提供依据 GB/T 17657 标准的检测报告，检测结果为试件 1、试件 2、试件 3 表面均未产生裂纹。 （2）耐水蒸气性能：提供参照GB/T 17657标准的测试报告，检测结果符合：5级。 6、柜内顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明光源有塑料面板与柜内空间隔开。 7、柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 8、排风柜的前部是安全调节门，调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，调节门最高和最低位置有限位装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入排风柜内，拉手结构应为弧形设计，门框及拉手整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。 9、调节门滑槽应使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性。 ▲10、平衡系统使用同步带传动结构，可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，采用高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀。以全行程(往返)6 次/min的频次,操作25000次，试验结束后,调节门及传动系统无功能性或结构性损坏,开关行程范围内应顺畅无卡阻。再次验证拉力，柜体宽度1.5 m及以下,不大于23N,柜体宽度大于1.5m,每增加0.3m,施力增加4.5N（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 11、同步带能达到如下性能： （1）拉伸强度≥160N/mm； （2）齿体剪切强度≥50N/mm； （3）经 100℃×70h 耐油性试验后，齿体剪切强度保留率满足≥50 N/mm； （4）经 100℃沸水浸泡 3h、(25±5)℃水浸泡 30min 耐水性试验后，拉伸强度保留率满足≥160 N/mm。 12、排风柜的调节门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 13、调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。 ▲14、调节门配置防坠落功能，即一侧同步带突然断开，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 15、调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。 ▲16、气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面涂层可抵抗强酸强碱。表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能：（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 （1）化学试剂痕迹试验：采用 49 种化学试剂进行测试，涂层等级为 3 的数量不超过 1 个。 （2）热水试验：经 88℃～96℃热水试验 5min，涂层无可见影响。 （3）冲击试验：经规定重量钢球冲击试验，涂层无裂缝、龟裂。 （4）油漆附着力：划格法测试，附着力等级不低于 4B。 （5）油漆硬度：铅笔硬度≥4H，不穿透基材。 （6）防潮性能：在 100℉条件下试验 2000h，涂层无明显变化。 （7）盐雾试验：中性盐雾试验 600h，涂层外观无明显变化。 （8）耐磨试验：耐磨试验质量损失≤5mg。 17、集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。 18、电气设施安装在排风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4个三孔防尘插座，220V，10A，方便设备使用。 19、电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电气线路的过渡和保护线路安全的作用。 20、排风柜立柱/气翼（下导流翼）向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱/气翼边缘提供向柜内的稳定气流，气流分布均匀，提高排风柜安全性能和抗干扰性能。辅助气流应预留启停控制点位，方便排风柜配套的变风量控制系统接入联动启停。 21、前框两侧立柱整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。 22、底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的全钢制柜体设计，除有特别说明外，每台排风柜配置两只双开门款式底柜单元，底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风。 23、根据需要也可配置框架支撑结构，框架内底柜可选配安全柜或废液收集柜(废液收集柜应配置有PP托盘，托盘并可轻易拉出)。 24、排风柜阻力应小于30Pa。 25、供水/供气考克：根据清单要求配置壁式遥控水阀（气嘴）、水嘴（气阀），主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；开关旋钮为高密度PP制作，符合人体工学设计，手感舒适。考克安装在排风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。 |
| 48 | 配电箱2 | 1.名称:配电箱30KW 2.规格:含箱体、箱内元器件、接地等配套设备。 3.安装方式:暗装，含墙体开洞、封堵及墙面修复。 |
| 49 | PPR给水管 | DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 |
| 50 | HDPE排水管1 | DN75，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 |
| 51 | HDPE排水管2 | DN50，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 |
| 52 | 电缆2 | YJV-3*16²+1*10²电缆 |
| 53 | 高清线 | HDMI |
| 54 | 网线 | 六类线 |
| 55 | 楼板开洞 | 排水管，实验台及讲台配电所需楼板开洞，直径50-80mm。含洞口封堵、防水处理及地面修复。 |
| 56 | 中央实验台 （钢架台） | L*1400*850mm 钢架台结构； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面 2.柜体：≥60*40*1.2mm矩形方管，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 3.地脚：采用实验室专用调节脚； 4.五孔插座*4，含插座盒 |
| 57 | 高温台 | L*900*600mm 1.台面：采用22mm工业陶瓷台面 2.支架：40*60*1.5mm冷轧钢管焊接打磨，表面环氧树脂喷涂 3.地脚：采用实验室专用调节脚 4.五孔插座*2，含插座盒 |
| 58 | 水磨石地面 | 原水磨石地面开槽无法修复，拆除重做。 1、基层打磨处理，界面剂封底 2、铺设环氧水磨石层，厚度按现场实际情况 3、整体无缝研磨抛光 4、密封固化处理，耐磨抗渗 |
| 59 | 带书写板活动椅 | 1、椅架：圆方管32*18*1.5mm厚，采用静电喷粉高温塑化而成，椅架有黑、白2种颜色可选。 2、胶壳：胶壳采用PP工程塑料、质地轻、抗裂性强、椅背拉力测试最大承重可达150KG 3、网背：双层网布是达曼系列，防磨防污性好，超透气舒适。 4，座垫：采用定型海棉、经久耐用，布料采用阻燃绦纶面料，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，舒适坐感。 5、脚轮：活动万向轮，保护地板，移动时减少噪音。 6、写字板：黑色实心支架+黑色PP面板，带人性化设计的笔槽和隐藏式水杯架，可侧放收纳。 7、尺寸：530*570*815mm |
| 60 | 展示柜 | L*400*2800mm（封板至吊顶）尺寸根据现场定制（配密码锁）； 1、采用E0级18mm厚实木多层板； 2、表面处理工艺：经过防火、抗磨、防水浸泡处理，硬度大，耐磨，耐热性好。 3、封边：2mmHDPE封边，表面平滑、无起泡、无拉纹。 |
| 61 | 展示设备1 | 包括教学展示用园林工程基础材料（市面常规尺寸）: 砖：红砖 青砖 荷兰砖 空心砖 多孔砖 屋面瓦、筒瓦、琉璃瓦各1-3种，市面常规尺寸; 石：各种花色大理石不少于15种（包括不同表面加工方式：抛光、亚光等）; 各种花色花岗岩不少于15种（包括不同表面加工方式：抛光、亚光、机刨纹理、烧毛、剁斧等）; 卵石不少于5种（不同色、不同大小）;砂岩、页岩各不少于5种; 陶瓷：各种花色瓷砖不少于15种（包括不同表面加工方式：抛光、亚光、仿各种纹理等）、马赛克样片展示一板； 玻璃：各种玻璃，包括：平板玻璃、各色彩色玻璃（3种以上颜色）、磨砂玻璃、花纹玻璃、镭射玻璃、冰花玻璃、钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃、 玻璃马赛克2-3板；玻璃空心砖2-3块； 金属：各类钢筋（如光圆钢筋、带肋钢筋各1）、型钢（圆钢、方钢、六角钢、角钢、槽钢、工字钢各1） 长度30-50cm； 不锈钢样品1板、铝合金线条样品1板、铜板、耐候钢板各3块（不同纹理） 30cm×30cm左右； 木材：原木条、防腐木各3条 50cm以内长度；原木板不少于5种 木料样品即可 20cm×20cm左右；人造板材不少于3种（胶合板、纤维板、刨花板、细木工板各1） 20cm×20cm左右、木地板样品一板； 塑料：pvc塑料地板样品一板、铝塑板样品一板； 假山：小尺寸太湖石、英德石、黄石、黄蜡石、青石各1； 以上均为小尺寸样品即可 |
| 62 | 墙面展示设施1 | ≥18mm厚天然木材（柚木/白橡/松木/胡桃）洞洞板展示墙面，≥5mm厚毛毡展示墙面，环保材料。 |
| 63 | 灯光 | 1、内嵌式铝合金LED条行灯带 2、额定电压：220V 3、色温：4700-5300k 4、频率：50/60Hz 5、功率因数≥0.90显色指数：≥90(R9≥50） |
| 64 | 吊顶2 | 1、采用环保材料，防火防潮 2、尺寸600*600mm，1.0mm厚铝扣板吊顶，含龙骨，龙骨吊杆尺寸＞1.5米时须设置转换层，转换层采用镀锌角钢制作，教室四周采用石膏板吊顶。 3、600*600mmLED平板灯，灯具的布置需满足平均照度≥450lux。 |
| 65 | 设备间隔断（门墙） | 120mm厚轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙，75型轻钢龙骨，内填隔音棉(容重80KG/m³)，表面无机涂料，环保材料，钢制成品门（1000*2300mm），带不锈钢执手锁。 |
| 66 | 展示设备2 | 包括园林小品模型（如亭、廊、轩、榭等小品）以下模型各1件。 1、彩绘版全木绿漪亭成品模型，尺寸：20*20*20cm左右； 2、彩绘版爱晚亭 成品模型，尺寸：20*20*25cm左右； 3、彩绘版雅轩阁 成品模型，尺寸：30*20*20c左右m； 4、叠山观水-详见尺寸图-赠李白小摆件，尺寸：15*15*10cm左右； 5、华阳轩+小飞虹+静心亭，尺寸：20*10*5cm左右； 6、假山：山丘石长40*25*40cm左右； |
| 67 | 墙面展示设施2 | 展示软木持图板厚度≥15mm，≥5mm厚毛毡展示墙，尺寸定制； |
| 68 | 实验台(双面操作) | 一、基础参数 1、规格：4000*900*850mm；全钢落地柜结构，双面操作，双面柜门； 2、台面:采用22mm工业陶瓷台面 3、柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm（柜体做内凹处理，坐时方便腿部摆放） 4、柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 5、合页：304不锈钢合页； 6、拉手： 一体折弯式拉手； 7、地脚：采用实验室专用调节脚； |
| 69 | 中央实验台2 | L*1200*850mm 全钢落地柜结构； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面 2.柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm（柜体做内凹处理，坐时方便腿部摆放） 3.柜门：采用环氧树脂喷涂冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手： 一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.含五孔插座及插座盒*3（每米3个） |
| 70 | 水槽台 | 1、规格：3000*600*850mm*1组；全钢落地柜结构； 2、台面：25mm蝶形陶瓷台面； 3、柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 4、柜门：采用环氧树脂喷涂冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 5、合页：304不锈钢合页； 6、拉手：一体折弯式拉手； 7、地脚：采用实验室专用调节脚； 8、含单口水龙头*4，中水槽*4 9、配角阀*4。 |
| 71 | 钢制组合收纳柜1 | 5300*400*2600mm（封板至吊顶）； 柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 柜门：采用环氧树脂喷涂冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴；柜门配锁； 合页：304不锈钢合页； 拉手： 304不锈钢拉手； 地脚：采用实验室专用调节脚； |
| 72 | 钢制组合收纳柜2 | 850*400*2600mm（封板至吊顶） 柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 柜门：采用环氧树脂喷涂冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴；柜门配锁； 合页：304不锈钢合页； 拉手： 304不锈钢拉手； 地脚：采用实验室专用调节脚； |
| 73 | 钢制组合收纳柜3 | 2400*500*2600（封板至吊顶） 柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 柜门：采用环氧树脂喷涂冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴；柜门配锁； 合页：304不锈钢合页； 拉手： 304不锈钢拉手； 地脚：采用实验室专用调节脚； 含五孔插座及插座盒*6 |
| 74 | 顶部机电设施升级 | 原无吊顶，现增设吊顶的房间，包含消防喷头、烟感等设施改造至吊顶面安装。 |
| 75 | 实验凳 | 1、坐垫尺寸：直径 34cm 厚度 4cm2、防静电指数：5-9 次方； 2、整体高度：40-54 厘米（四级气杆）； 3、坐垫材质：防静电聚氨酯 PU 发泡； 4、托盘材质：黑色喷涂冷扎钢； 5、气杆材质：电镀冷扎钢； 6、凳脚材质：240mm，半径铝合金脚； 7、脚杯材质：PP 导电塑 |
| 76 | 玻璃钢离心风机 | - 风量：≥11000CMH，机外静压：2500Pa，功率：15KW/380V，强制冷变频电机 2.风机含底座及固定架.弹簧减震器。 3.性能参数： 1)风量风压需满足设计风量风压，且为正偏差，偏差范围不得超过3%； 2)风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构； 3)传动方式为皮带式传动； 4)外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作； 5)叶轮不得采用钢制叶轮包覆玻璃钢形式； 6)轴心材质：45#钢(PTFE套筒)；机架材质：Q235+EPOXY(环氧树脂喷涂)； 7)所有紧固件需采用不锈钢316L做预埋防止腐蚀，外部裸露部分采用塑料帽套，以防止松动； 8)电机需符合GB_18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE3能效标准，电源380V、3相、50HZ、IP55、F级绝缘、B级温升考核； 9)电机表面油漆亮度为半亚光，漆膜厚度60-115μm； 10)风机外壳需配置清洁孔，以便利于风机叶轮的日常清理； 11)风机需配备弹簧避震器，为防止撞击与腐蚀，避震器外部需采用玻璃钢保护套； 12)风机底部需配备相对底座及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的转子要便于检查清理； 13)隔振效率应≥85％。 14)风机需加装消音箱，采用玻璃钢面板，铝合金边框，面板内需填充玻璃纤维消音棉，内部采用PP冲孔板固定，进出口配备透明PVC软接。 |
| 77 | 检测口 | 尾气检测口 |
| 78 | 风机附件 | HDPE软连接 |
| 79 | 风帽制作 | 1.锥形风帽，出口设不锈钢材质防虫网。 |
| 80 | 活性炭处理装置 | 1.处理风量：≥11000CMH 2.箱板材质:抗紫外线PP材质，壁厚10mm， 3.颗粒活性炭，碳层厚度150mm，碘吸附值≥800mg/g，风速不高于0.6m/s。 4.性能参数： 1)本项目实验废气包括材料试验、催化剂试验等，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中排放限值。 氨气、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 2)设备正常使用寿命大于15年； 3)活性炭吸附装置上需要设置温度计、压力表以及超限报警装置，入口应设防火阀，同时活性炭吸附装置上需要设置泄压设施以及与温控联锁的喷淋装置。 4)活性炭吸附装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值必需时应及时清理或更换过滤材料。 5)在吸附操作周期内，吸附了有机废气后吸附床内的温度应低于 83°C当废气处理装置内的温度超过 83℃时应能自动报警并立即启动降温装置。 6)处理后尾气排放口距离地面20m，且需按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)设置检测取样口及检测平台。 |
| 81 | 立式水洗塔 | 1.处理风量：11000CMH 2.箱板材质:抗紫外线PP材质，壁厚≥10mm， 3.含连体循环水箱，循环水泵，补水管带自动浮球阀。 4.喷淋水洗塔，用于实验室酸雾、碱雾、无机可溶性尾气净化， 结构合理、耐腐蚀、运行稳定、维护方便、噪音低。所有材料、配件满足长期连续运行要求。 1)箱体材质为抗紫外线PP材质，外壳厚度不低于8毫米；焊接牢固、无渗漏、无虚焊。填料采用 PP 多面空心球或鲍尔环，耐酸碱腐蚀、比表面积大、不易堵塞。喷淋管道及管件采用 PP 或 UPVC 耐腐蚀材质，喷嘴为 PP 螺旋喷嘴，雾化均匀、防堵塞。循环水泵采用氟塑料或 PP 耐腐蚀离心泵，除雾装置采用 PP 折流板式除雾器，法兰及密封件耐酸碱腐蚀、密封性良好。 2)循环水泵运行平稳，无异常振动、噪音及泄漏现象。水箱具备低液位保护功能，防止水泵空转。系统可与实验室通风系统联动启停，整体密封可靠，无废气泄漏及喷淋液滴漏。 3)设备正常使用寿命大于15年； |
| 82 | 除雾装置 | 1.处理风量：11000CMH 2.箱板材质:抗紫外线PP材质，壁厚10mm， 3.除雾层厚度不低于300mm。 |
| 83 | 70℃防火调节阀1 | 1.规格：320*160，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 84 | 70℃防火调节阀2 | 1.规格：320*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 85 | 70℃防火调节阀3 | 1.规格：400*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 86 | 70℃防火调节阀4 | 1.规格：500*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 87 | 70℃防火调节阀5 | 1.规格：630*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 88 | 70℃防火调节阀6 | 1.规格：630*400，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 89 | 70℃防火调节阀7 | 1.规格：800*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 90 | 电动风阀阀体 | 1.规格：320X200 2.PP材质阀体，不含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 91 | 手动调节阀1 | 1.规格：DN110 2.PP材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 92 | 手动调节阀2 | 1.规格：DN160 2.PP材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 93 | 手动调节阀3 | 1.规格：500*250 2.PP材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 94 | 手动调节阀4 | 1.规格：500*320 2.PP材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 |
| 95 | B1级PP排风管1 | 1.规格：直径或长边尺寸≤320mm 2.板材厚度：4mm，B1难燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 5.性能要求： 1)化学实验室排风风管采用B1级难燃PP环保防腐风管，风管厚度4~10mm，高强度螺柱法兰连接，内衬密封垫。 2)风管尺寸需根据图纸设计进行加工，如风管尺寸变更需与业主方确认后方可进行。 3)在排风主管路预留风量测定孔等，以便于风管系统进行测试和维护。 4)风管的制作，应符合通风与空调施工质量验收规范GB50243-2016要求。 5)通风及空调设备与风管连接处均设软接管，软接管材料采用双面涂塑帆布或涂胶帆布，用于空调系统的软接管应采取防结露措施。 6)风量调节阀应安装在便于操作的位置上，并注明开关位置。保温风管的风量调节阀采用保温型，净化系统的风量调节阀，其活动件、固定件、紧固件以及内表面等，应做镀锌或喷塑处理。 |
| 96 | B1级PP排风管2 | 1.规格：直径或长边尺寸≤500mm 2.板材厚度：5mm，B1难燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 5.性能要求： 1)化学实验室排风风管采用B1级难燃PP环保防腐风管，风管厚度4~10mm，高强度螺柱法兰连接，内衬密封垫。 2)风管尺寸需根据图纸设计进行加工，如风管尺寸变更需与业主方确认后方可进行。 3)在排风主管路预留风量测定孔等，以便于风管系统进行测试和维护。 4)风管的制作，应符合通风与空调施工质量验收规范GB50243-2016要求。 5)通风及空调设备与风管连接处均设软接管，软接管材料采用双面涂塑帆布或涂胶帆布，用于空调系统的软接管应采取防结露措施。 6)风量调节阀应安装在便于操作的位置上，并注明开关位置。保温风管的风量调节阀采用保温型，净化系统的风量调节阀，其活动件、固定件、紧固件以及内表面等，应做镀锌或喷塑处理。 |
| 97 | B1级PP排风管3 | 1.规格：直径或长边尺寸≤800mm 2.板材厚度：6mm，B1难燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 5.性能要求： 1)化学实验室排风风管采用B1级难燃PP环保防腐风管，风管厚度4~10mm，高强度螺柱法兰连接，内衬密封垫。 2)风管尺寸需根据图纸设计进行加工，如风管尺寸变更需与业主方确认后方可进行。 3)在排风主管路预留风量测定孔等，以便于风管系统进行测试和维护。 4)风管的制作，应符合通风与空调施工质量验收规范GB50243-2016要求。 5)通风及空调设备与风管连接处均设软接管，软接管材料采用双面涂塑帆布或涂胶帆布，用于空调系统的软接管应采取防结露措施。 6)风量调节阀应安装在便于操作的位置上，并注明开关位置。保温风管的风量调节阀采用保温型，净化系统的风量调节阀，其活动件、固定件、紧固件以及内表面等，应做镀锌或喷塑处理。 |
| 98 | 风管、风阀保温 | 1.难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2.容重不小于 48kg/m3。 3.绝热厚度:20mm |
| 99 | 室外风管铝板保护 | 1.明露风管保温外保护层 2.采用0.5mm铝板 |
| 100 | 排风系统调试 | 1.1.1风管安装调试 1)风管系统的安装，应符合GB50243-2016要求。 2)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于 1.6mm；风管与防护套管之间，应采用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 3)风管在穿过防火、防爆的墙体或楼板等防火分隔物时，应在穿过处设置防火阀。防火分区两侧的防火阀，距离墙表面不应大于200mm，且防火阀设置单独的吊、支架。 4)风管穿越屋面处应进行防水处理。露天设置的风机电机应加设防雨罩。 5)风管支吊架采用膨胀螺栓固定。 6)风管系统安装完毕后，在管道保温工序以前，应按系统类别进行严密性检验。 1.1.2手动阀、调节阀、防火阀 1)要求密闭，耐腐蚀，开启灵活。并且符合国家相关规范要求； 2)有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位； 3)风阀叶片和风阀应采用镀锌板制作，转轴两端应有轴密，密封严密； 4)进、排风均应有手动风阀可进行调节； 1.1.3防腐与刷漆 a.所有通风与空调系统的内外壁均不刷漆，支架、螺栓等刷环氧防腐漆一道。 b.明露于室外的PP风管的外壁，表面包覆0.5mm铝板，防紫外线照射。 |
| 101 | 管井拆除及修复 | 建筑砖墙拆除。100mm厚加砌块砖修复，表面无机涂料。 |
| 102 | 钢结构 | 排风机与尾气处理设备槽钢基础，风管架空钢架工程（钢材是镀锌钢、方管、角钢和槽钢等）。 |
| 103 | 排风柜变风量控制系统 | 1、显示面板：5寸触摸屏，暗装，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计及编程，显示面风速、温度、视窗高度、阀门开度、运行状态，独立设置紧急排风按钮、报警消音按钮，风机启停按钮，照明控制按钮，视窗控制按钮； 2、控制器及电源：面风速设定、控制及报警；紧急排风；风机、照明控制；门高显示及超限报警；485通信接口输入：220VAC，输出24VDC，电源防水IP65； 3、PP变风量碟阀：直径φ315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，PP材质高耐腐蚀性，带气密环，带流量检测段精确测量排风量；4、变风量风阀执行器：风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间2.5S； 5、流量传感器：量程100-2000M3/h；精度±1%FS； 6、台式排风柜位移传感器：量程1100mm 精度±1mm 0.6mm包塑不锈钢拉索，自动校准； 7、区域存在传感器：幕帘式，红外感应，无人时自动将面风速控制在0.3m/s，安全节能； 8、自动视窗系：1）.无人时自动关闭视窗，安全节能 2）.随动升降 3）.智能自动限高 4）.手动升降 5）.防夹功能； ▲对所提供的排风柜变风量阀在400CMH，800CMH和1200CMH的设定风量下，阀前静压设定为-100Pa，-200Pa，-300Pa，-400Pa以及-500Pa，风量偏差小于3.5%的。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲变风量监控面板，变风量控制器，位移传感器和带风量测量管变风量阀在温度为0℃和50℃的试验检测中，均能正常工作，样品在温度为0℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。样品在温度为50℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲提供排风柜自动门高控制系统在温度为0℃和50℃的试验检测中，均能正常工作。样品在温度为0℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。样品在温度为50℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 |
| 104 | 一体化触摸式显示控制面板 | 一体触摸面板，二段风阀角度设定、控制；风机、照明控制；风阀开度、照明状态显示；延时关机；输入：220VAC |
| 105 | 电动调节阀 | 直径φ315mm，PP材质，安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制 |
| 106 | 排风定风量阀 | 1.规格：320*200，材质：镀锌钢板，防腐喷涂 2.压力无关型风量调节阀。工作压差范围从50Pa到1000Pa 3.安装时不受位置限制，阀片机构免维护。 |
| 107 | 排风定风量阀 | 1.规格：320*320，材质：镀锌钢板，防腐喷涂 2.压力无关型风量调节阀。工作压差范围从50Pa到1000Pa 3.安装时不受位置限制，阀片机构免维护。 |
| 108 | 排风定风量阀 | 1.规格：320*160，材质：镀锌钢板，防腐喷涂 2.压力无关型风量调节阀。工作压差范围从50Pa到1000Pa 3.安装时不受位置限制，阀片机构免维护。 |
| 109 | 排风机控制柜 | 1.柜体：尺寸约800*500*450(W*H*D)，冷轧钢板喷涂，柜内采用九折型材框架，四周可拆卸式封板，室外防雨型，防水等级IP54。 2.控制器：可编程控制器，包含控制器及扩展模块，AI、AO、DI、DO满足当前控制系统点位需求；支持上位机及触摸屏对接。 3.编程及调试：按机组控制需求编辑程序，调试系统。 4.触摸屏：7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程。 5.变频器：15kW/380V 6.网络交换机：以太网,ISO及TCP/IP协议，5口。 7.电气元器件：含指示灯、断路器、开关电源、热继电器、交流接触器、散热风扇、中继、接线端子、柜内部接线等： |
| 110 | 7寸排风机监控面板 | 带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程 |
| 111 | 压差开关 | 0-500Pa,检测排风活性炭阻塞报警状态 |
| 112 | 开关型电动风阀执行器 | 风阀执行器：开关量，3线制2位控制，全程时间35S。 |
| 113 | 控制开关（复位型） | 启停排风设备控制，联锁启停风机，开关量，3线制2位控制。 |
| 114 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa,4-20mA,24VDC |
| 115 | VOCs传感器 | 实时检测：VOCs；当超过设定值后触发报警信号 |
| 116 | 液位开关 | 水位检测，水泵运转防烧干保护 |
| 117 | 防冻开关 | 防冻检测，防止冬季水冻住，水泵运转防烧干保护 |
| 118 | PH传感器 | 水箱PH值监测 |
| 119 | 综合布线 | 按图施工，排风控制系统线缆敷设，JDG穿管.安装辅材，包括控制线缆及控制箱出线端至设备的动力电缆布置，控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用； |
| 120 | 环境生态学院实验室废水收集及装修改造 | 污水处理站位于实验室1楼，地面掩埋式。 实验室污水收集管道到污水处理站的土建、布管及施工： 主要工程量包括：废水干管敷设约100m以内，立管2根共50m左右，实验室支管约50m左右；局部管沟开挖约40m左右，土方量约20m³左右；预留封堵孔洞30处左右，安装阀门附件10套左右；完成系统通水与闭水调试，确保废水稳定接入污水处理站进水口，包含地面修复。 |
| 121 | 实验室原顶顶面处理 | 1、吊顶上方墙面、楼板及机电管线采用环氧树脂喷漆，颜色可选。 2、局部装饰铝板，表面冲孔。铝板覆盖率≥30%。 3、龙骨采用钢型材，现场喷环氧树脂漆。 4、灯具采用LED条形灯，灯具布置满足房间平均照度≥400lux。 |

# 三、技术标准与规范要求

安装、施工及验收均应符合以下标准：

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2025

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011；

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

- 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

- 《国家电器设备安全技术规范》GB19517-2023；

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019；

- 《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 《建筑给水聚丙烯管道技术规程》GB/T50349-2020

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012；

- 《环境空气质量标准》GB3095-2012；

- 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2020；

- 《科研建筑设计标准》JGJ91-2019；

- 《实验室家具通用技术条件》GB/T24820-2024；

- 《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2024 ；

- 《教学实验室家具实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008；

- 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2013；

- 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

- 《家具中有害物质限量》GB18584-2024；

- 实验室现有条件要求及其它相应标准规范。

本项目所采购的产品及产品主要材料均执行国家、行业最新标准，本项目招标文件技术要求及参数与上述最新国家标准、行业标准相悖的，以最新国家标准、行业标准为准。

四、商务要求：

1、交付时间：自合同签订之日起75个工作日。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、项目验收：项目涉及所有软硬件设备需安全调试满足正常使用。

（1）项目验收需提供但不限于设计图、水电图等项目建设所需的材料；

（2）项目涉及所有软硬件设备需安全调试满足正常使用，所有涉及基地装修改造的需提供有相关资质的第三方验收报告（费用由中标方承担）后方可申请验收。

四、样品

1、供应商需提交以下样品：

（1）样品清单：

1）清单中“中央实验台 1”所用钢板小样(带表面喷涂)一块：尺寸215mm×150mm×1.2mm

2）提供“中央实验台 1”陶瓷台面样品（每种颜色一块），尺寸160mm*120mm(长X宽)，22mm厚

（2）样品要求：

1）实验台所用钢材小样一块： 小样的材料质量和尺寸符合招标文件技术要求和样品要求；小样的喷涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷

2）提供陶瓷台面样品（每种颜色一块）: 可见截面耐污，颜色至少包含有黑色系、绿色系、蓝色系、白色系、灰色系、紫色系、斑点灰色系等7种颜色; 四周倒角不小于R10的圆角，细节处理精细，手感细腻，颜色色泽均匀，尺寸规整表面无破损、无毛刺、无起泡、无刺激性异味。

2、样品递交时间及相关注意事项：

（1）样品递交时间：2026年5月11日上午9:00起至9:30止，在此期间样品由投标人自行保管。采代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

（2）样品递交地点：南京鼓楼区中山路99号12楼1212室。联系人：南京苏宁工程咨询有限公司  电话：025-84200819

（3）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。各供应商应同时准备相应大小的塑料布等对自身递交的样品进行遮盖。

（4）供应商不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。

（5）中标供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标供应商。未中标供应商递交的样品在采购结果公告期结束后3个工作日内，通知未中标供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人自行处置。

（6）所有样品的制作、包装、运输等费用供应商自行承担。

六、其他要求

1、项目方案

本项目供应商应根据招标文件项目需求和本项目特点，进行项目重点和难点分析，制订项目实施方案，实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性的实施方案。

提供本项目货物采购的保障方案：组织上应成立专项项目组，配备持相关资质证书的项目管理师、技术专家及现场监理人员，明确岗位职责及协作流程；为保证软硬件采购渠道合规且质量可控，需提供主要设备原厂授权及质保；在项目实施期间，供应该商应制定详细的安全管理措施，确保施工过程中的安全无事故，如发生安全事故，由供应商全权承担。

针对本项目的要求做出设备采购周期表和流程：制定合理的项目实施计划，明确各阶段的时间节点，确保项目按时交付使用；需建立有效的沟通协调机制，及时解决施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。

项目售后维保服务要求：售后服务方案需包含但不限于售后服务内容、应急故障响应、售后维修人员配置，定期巡检回访机制等。

★投标方须承诺所有设备质保期不少于2年，承诺7×24小时远程技术支持响应，提供本项目后期维保人员名单。（投标人需提供书面盖章承诺书）

2、付款方式

本项目不要求履约保证金，合同签订后，中标供应商实施完成项目并通过采购人组织的验收后10个工作日，凭对应金额正式发票采购人支付合同总价的95％给中标人；项目验收合格后一年后付款5%。

3、报价要求

（1）厂家应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整。在服务过程中，如发现有漏项，卖方应无条件服务，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价之中。

（2）厂家的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（3）中标人必须按照招标文件要求、投标文件中的承诺以及采购合同内容严格履行本项目。

# 第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购合同（货物类）

项目名称：

甲    方：            江苏开放大学

乙    方：

签订时间：

江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目   合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏开放大学 江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目   （项目编号）招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺等，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。

一、货物明细

乙方负责向甲方提供以下货物：

| 序号 | 品 名 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（注：表格可视情况增加）

二、金额与支付

1.本合同总金额为人民币（大写）：                    元（小写：                元）。

2.合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.由甲方按照下列程序付款：本项目不要求履约保证金，合同签订后，中标供应商实施完成项目并通过采购人组织的验收后10个工作日，凭对应金额正式发票采购人支付合同总价的95％给中标人；项目验收合格后一年后付款5%。

三、履约保证金

本项目不要求履约保证金。

四、转包或分包

1.本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

五、技术资料

1.乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量和规格要求。乙方不得少交或者多交货物。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.交货期：

3.交货方式：

4.交货地点：

5.甲方联系人：             电话：

乙方联系人：             电话：

九、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方货物已送达。

5.乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

十、调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标（采购）文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标（采购）文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在货到后五个工作日内验收。

3.甲方在使用前对乙方提供的货物进行调试时，乙方须负责安装，并负责培训甲方使用操作，直到符合相关要求，甲方予以最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方须在现场，验收完毕后形成验收结果报告。因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

十一、质保期

质保期        年。（自交货验收合格之日起计算）

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标（采购）文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担全部费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，所有货物保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时按     价格收取部件       成本费。（可根据实际情况调整）

十三、违约责任

1.甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（采购）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方不得逾期交付货物，否则，乙方须对由此造成的甲方损失承担赔偿责任。

4.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额     %向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其它违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方未按本合同规定提供售后服务的，应承担违约责任，按合同总价款的      %向甲方支付违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商是否继续履行与责任承担。但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

十五、争议解决

双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市。

十六、组成本合同的文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：（1）中标（成交）通知书；

（2）甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

（3）乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。

2.本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同正本一式   份，具有同等法律效力。甲方执    份，乙方执     份。

4.其它约定：

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人 ：

开户银行：

账    号：

签约时间：  年   月   日           签约时间：  年   月   日

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：

## 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术条款偏离表

六、商务条款偏离表

七、技术说明或服务方案

八、拟参与本项目服务人员一览表

九、投标人类似业绩情况

十、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏开放大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.合同履行期限：自合同签订之日起  个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏开放大学：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标人：（盖章）

日期：年月 日

被授权人身份证正反面：

## 目录三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 产品名称 | 品牌/规格/型号/产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、本表仅供参考，供应商可以根据实际情况自行罗列相关子项目，并将相关报价罗列于上述“分项报价表”中；行数不够，自行添加。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、技术方案

技术方案（内容自拟）

目录八、拟参与本项目供货人员一览表

拟参与本项目供货人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录九、相关承诺

相关承诺（若有）

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏开放大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏开放大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日期：年月日

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通  知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。